## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202307453 | SCA |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202318 | 05/05/2023 07:34:04 | Realizar desinstalação virtual do painel 5MHER. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.5 | Programável |  | Sim |  |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI
202100020 | SES |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202150 | 15/12/2021 08:51:52 | CALIBRAÇÃO ANUAL DA DÉCADA INDUTIVA IET HARS, MODELO 1491-G, BP 641390. INSTRUMENTO PERTENCE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202507849 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202522 | 26/05/2025 08:25:56 | Verificar motivo de falla en los medidores M63A y M63B de la LI 500kV IPU-FI 1, a partir de las 9h del 25/05/25. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202522 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que o painel 2MC60-1 não esta recebendo a tensão referente a LI 500kV IPU-FI 1 que provém do painel CSP-02. Realizado abertura de SSA derivada para MEL-1. Após intervenção da SMME.DT no painel CSP-02, pela SSA 2025-07855, o SMF da linha LI 500kV IPU-FI 1, voltou a receber a tensão medida, realizando a medição de energia de forma satisfatória. OBS: Serviço realizado sem a necessidade de ruptura de lacres do SMF.
202505301 | STE | 202505261 | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202514 | 04/04/2025 11:20:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR 6U6 (MARCA: SIEMENS, MODELO: SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, COD.ESTOQUE: 703899, SN: GF2407512907), SAÍDAS K2-K3 / K4-K5 / K6-K7: 0V SAÍDA 4MA / 300V (F-F) SAÍDA 20MA. DIAGRAMA REF 6457DF91484 (6). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202514 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500979 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202504 | 23/01/2025 07:03:31 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F214 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 3. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,98 ºC. Desactivación de la alarma: 43,7 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado antes del ajuste en terminal 4 y 5 fue 41,15 °C.
202500978 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202504 | 23/01/2025 07:03:37 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F213 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 2. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,82 ºC. Desactivación de la alarma: 44,22 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado en terminal 4 y 5 fue 40.49 °C.
202500977 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 23/01/2025 07:03:42 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F212 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 1. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,23 ºC. Desactivación de la alarma: 44,01 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado antes del ajuste en terminal 4 y 5 fue 39,4 °C.
202419653 | STE | 202419651 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202450 | 11/12/2024 10:08:30 | Realizar ajuste de tensão do sistema de monitoramento de capacitância após a substituição do divisor capacitivo da fase A. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202450 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de la energización del UN17 y verificación de parámetros SMT, en conjunto con la MET1, no fue necesario realizar ajustes de los valores de tensión debido a que las diferencias encontradas eran minimas.
202414732 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202437 | 13/09/2024 03:36:57 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma " UTR611 COMM ION 7700 U11 COND. ANORMAL", sin rearme. Obs. Verificado valores normales en el ION y señalización de led rojo. | OUO6 | ILA3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Medidor verificado, substituído sua placa de comunicação, mas não foi possível restabelecer a comunicação com o sistema SCADA. Optado pela substituição do medidor energia NS PM-0001B101-06 por outro medidor do mesmo modelo NS PM-0001B103-06 . Medidor substituído com apoio da Mel-1. O Medidor foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso
202413125 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 19/08/2024 11:37:57 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, ID-1596. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202404223 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202411 | 13/03/2024 07:41:09 | Face emissão em caráter urgente das SSAs 202404196, 202404197 e 202404198 pela IEQ3, solicita-se apoio para abertura e posterior reinstalação do lacre da caixa comum e das caixas individuais nas três fases do TC. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202411 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada la retirada de los lacres del SMF de la caja de agrupamiento de los TCs. Posterior a la ejecución de los ensayos realizados por MET2 fueron colocados nuevos lacres en la caja de agrupamiento. Servicio realizado en carácter de urgencia sin acompañamiento de la interligada FURNAS, pero autorizado por la misma via mail.
202317069 | SCA |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202342 | 20/10/2023 07:16:45 | Verificar motivo por el cual no es posible acceder a los servidores SMF-1; SMF-2 y SMF-3 a través del KVM, el mismo está inoperante. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente |  | Não
202314722 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202336 | 04/09/2023 09:23:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o medidor de multigrandezas esta sem informações das saídas analogicas (Q1 e Q2), diferentemente da U18A. Verificar possivel relação com as SSA 202314697. Obs. verificar video em anexo. | OUO5 | ILA3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202336 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado reaperto do módulo de saída analógica (Q1e Q2) do instrumento, feito o reinício do ION 7400, que reconheceu novamente o módulo de saída analógica e voltou a funcionar normalmente, enviando saídas relativas de potencia ativa e reativa da U09A. Com essa intervenção foi normalizado a indicação de potências no JCC 50Hz. Instrumento liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312526 | STE |  | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202330 | 28/07/2023 11:37:56 | Verificar falha de medição de potência ativa total, potência ativa na fase A e corrente da fase A no instrumento 96MF1. Obs.: Unidade sincronizada | OUO3 | ILA3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202330 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação e constatado a falha do instrumento 96MF1 na medição de corrente da fase A. Foi necessário realizar a substituição do medidor ION 7700 NS. PM-0001B109-06 pelo medidor ION 7700 NS. PM -0303B052-06. O medidor colocado foi parametrizado, testado e calibrado, estando dentro de suas características e liberado para uso. Serviço realizado com apoio da SMME.DT (Mel1). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311338 | STE |  | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202328 | 10/07/2023 15:39:30 | Verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. | OUO5 | ILA3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202328 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Constado problema en terminal de comunicación RS485, en terminal resistivo, se procedió al reapriete del terminal. Realizados pruebas con resultados satisfactorios, comunicación normalizada. Também realizado acompanhamento da falha junto a OPUO da CCR até o dia14/07/23, a qual relatou, não mais a ocorrência de falha. Equipamento liberado para uso.
202311165 | STE |  | G073O003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) | 2991.017-0 | 202327 | 07/07/2023 09:10:42 | Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a substituição do medidor de energia Nexus 1500+ NS 229106323, que apresentou erros de medição (fasorial girante) , pelo medidor Nexus 1500+ NS 229106929. O novo medidor foi parametrizado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado parcialmente pela interligada ANDE.
202308722 | STE |  | E009C004 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV FASE T | 0165.017-3 | 202321 | 25/05/2023 13:43:39 | Solicitamos romper lacre en la caja individual de la Fase T, para atender la SSA: 202308721. | MET2 | ILA3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202321 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais dos DCPs da fase S e T da LI MD FI1 para permitir a execução da da manutenção corretiva do DCP da fase T. Serviço liberado pela interligada FURNAS.
202304565 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 1037.057-7 | 202312 | 20/03/2023 10:30:59 | Verificar motivo por el cual el medidor M21A no presenta lecturas desde las 00:00hs del día 17/03. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | CONSTATADO ERRO DE LEITURA APRESENTADO PELO MEDIDOR NO DIA 17/03/2023. REALIZADO ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO DE 50 DIAS E NÃO VERIFICADO NOVAS OCORRÊNCIAS DE ERROS. MEDIDOR ATUALMENTE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202303840 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.012-0 | 202310 | 07/03/2023 23:09:25 | Medidor indicando frequência de 72,79hz. | OUO7 | ILA3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202310 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M31B modelo nexus 1500+ NS. 229098838 que apresentou falha de medição. Em seu lugar foi colocado o Medidor nexus 1500+ NS. 229099031, o qual foi configurado, calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Os trabalhos não foram acompanhados pela interligada ANDE, mas foi autorizado sua execução com posterior regularização de lacres do SMF em data oportuna. Relatórios em anexo a esta SSa. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221116 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 1037.057-7 | 202242 | 18/10/2022 09:02:10 | Verificar motivo por el cual los medidores M21A y M21B de la LI 220kV MD-PIH están con valores muy inferiores a los de la LI 220kV MD-IRY, y también con los valores verificados a través del SCADA, a partir de las 14:00hs del 14/10/2022. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação das medições da tensões no servidor de faturamento (sistema meter manager) e detectado falta de tensão na T. Em inspeção em campo em conjunto a SMMT, verificado falha no DCP da fase T. Após foi realizado a substituição dos três DCPs da medição de faturamento, pelas SSAs 202221381,202221368 e 2022221367.
202219666 | STE | 202219626 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202238 | 19/09/2022 17:11:36 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após os ensaios realizados pela SMMT (202219618, 202219619 e 202219621) e reenergização da LI MD FI4. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202238 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI4 após execução dos ensaios solicitados e retorno da linha. Liberado para uso.
202219626 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202238 | 19/09/2022 14:42:42 | Solicito apoio para romper os lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R,S,T. Para realização de ensaios elétricos, conforme solicitado nas SSA's 202219618, 202219619 e 202219621. Serviço previsto para 20/09/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202238 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada ruptura de lacres e posterior colocação de lacres da caixa comum dos TCs de faturamento da LI MD FI4 para possibilitar execução dos ensaios solicitados. Não houve ruptura de lacres das caixas individuais dos TCs. Liberado para uso.
202211840 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.007-6 | 202220 | 17/05/2022 11:48:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor M25A presentó valores discrepantes con el medidor M25B en algunos horarios los días 12/5; 14/5 y 16/5/22. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202220 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M25A Nexus 1500 NS 0152237020 que apresentou erro de leitura pelo medidor Nexus 1500+ NS 0157069331, o qual foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202206259 | STE |  | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202216 | 24/04/2022 04:09:39 | Verificar e solucionar motivo do alarme "UTR 612 COMM ION 7300 U12" estar acionando de forma intermitente no SCADA. | OUO6 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202216 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado sustitución y parametrización de medidor de energía ION7300 en conjunto con MEL1, realizado pruebas de inyección de: tensión, corriente, potencia activa y reactiva en el sistema posterior a la sustitución con resultados de lectura satisfactorios en el sistema SCADA . Equipamiento liberado para uso. NS ION7300 retirado: PA-0001A681-08 NS ION7300 instalado: PA-9807A248-06 (instrumento calibrado ver SSA 202206206)
202203539 | STE |  | T008H004 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO3 (SMF-3) | 1037.069-4 | 202210 | 10/03/2022 09:07:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor SMF-3 no está comunicando con los medidores de facturación. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SERVIDOR LIBERADO PARA USO.
202203538 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202210 | 10/03/2022 09:05:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor SMF-1 no está comunicando con los medidores de facturación. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A RECONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR E NA SEQUÊNCIA FOI FEITO A REINICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SERVIDOR LIBERADO PARA USO.
202203129 | STE |  | A005L009 | MEDIÇÃO | 0052.005-5 | 202209 | 03/03/2022 13:02:15 | Verificar e solucionar a ocorrência de forma intermitente do alarme " UTR505 COMM ION 7700 U05 COND. ANORMAL". | OUO5 | ILA3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO MEDIDOR ION 7700 E NÃO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE. SOLICITADO APOIO A MEL-4, ATRAVÉS DA SSA 202203146, PARA VERIFICAÇÃO DA UTR 505. NESTA SSA TAMBÉM NÃO SE VERIFICOU NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO.
202511601 | AMP |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202530 | 22/07/2025 16:03:09 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202511600 | AMP |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202530 | 22/07/2025 16:03:03 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202419943 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202451 | 18/12/2024 10:23:22 | Verificar estado del ION de la Fase "T" que presenta mensaje de error "MGT-7700 Comm Problem" conforme indicado en la SSA Matriz 202419927. | MET1 | ILA3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202515 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Identificado defeito no medidor ION 7700 da fase T do SMT, sendo necessário a sua substituição. O medidor foi substituído pela MET-1 durante a parada trissemestral da UN-01. O medidor substituto foi configurado e parametrizado por ILA-3 e está liberado para uso.
202410637 | STE | 202401948 | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202428 | 08/07/2024 10:40:14 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de TCs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: El servicio debe ser programado conforme programación de desconexión de la SMM.DT y ejecutado dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202510 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Se realizó: - Apertura de lacres del SMF para permitir sustitución de los TC's. - Relacrado de las cajas individuales y de agrupamiento, posterior a la finalización del servicio. - Ensayos de carga impuesta y fasorial de los TC's de facturación de la línea de 220 kV MD ACY2, inmediatamente después de su energización. Los ensayos resultaron satisfactorios y los TC's están liberados para uso. Obs.: El trabajo fue realizado en conjunto con personal de laboratorio de ANDE.
202409605 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 20/06/2024 14:52:43 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 160. Tamaño de placa: Grande. OBS: conjunto C y D. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202409555 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202425 | 19/06/2024 10:38:07 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409554 | STE |  | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202425 | 19/06/2024 10:37:47 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado conforme lo solicitado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202409553 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202425 | 19/06/2024 10:37:33 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409552 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202425 | 19/06/2024 10:37:22 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202409551 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202425 | 19/06/2024 10:37:05 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no sea posible, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409550 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202425 | 19/06/2024 10:36:51 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no sea posible, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202407434 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:42:43 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JKU38 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407433 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:42:52 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JNE2V 0 a 25 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407432 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:00 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IMQ35 faixa -0,5(g) a 5 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407430 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:08 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ITC2Y na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407429 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:43:15 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ID7IE na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407428 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:06 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IIFIR na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407427 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:12 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IFHIQ na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407426 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:20 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IEN2U na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407425 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:25 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J94I8 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407424 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:31 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IVV3J na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:47 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D1U2J na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:53 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D0B1Z na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407421 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:47:58 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1CZS3E na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:05 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02X1D2L2B na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IH42E na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:19 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JI4IH na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:24 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JJX3A na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407414 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:29 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J021W na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407413 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:34 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JC62C na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407412 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:41 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IX1IS na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407411 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:48 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J3EIC na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407409 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:48:55 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IKNJ1 na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407406 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:01 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6ICRIX na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407405 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:06 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JQLJ6 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407403 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JAGIL na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407402 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:37 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JFTJ3 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407400 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:43 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J1PIL na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:49:58 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J5DID na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:44 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IY52W na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407397 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:50 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IOP36 na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407396 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:51:56 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IQZ3I na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407395 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:08 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6J4DIC na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407394 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:19 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IUSJG na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407392 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:25 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JHW37 na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407391 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:14 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6JG7II na faixa 0 a 15 bar, com incrementos de pressão de 2 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 09/05/2024 15:52:02 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6I8SIU na faixa 0 a 5 bar, com incrementos de pressão de 1 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202307456 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202318 | 05/05/2023 14:23:18 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 1 kit de formas e acessórios para enchimento de cabeças de bobinas das UGs Siemens e 1 kit para UG ABB conforme anexo. Obs.: esse kit é necessário para troca de 1 barra estatórica inferior, tanto em UGs Siemens quanto UGs ABB. Contato com Valdecir ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202326 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | KITs CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 355 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 493 GRAMAS / UN.
202306908 | STE | 202306251 | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202317 | 25/04/2023 09:49:58 | Solicitamos apoyo para la retirada del lacre asociado al alimentador de "Furnas" Disj 52-A4, para atendimento da SSA: 202306251. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres do cubículo 52-A4 para permitir a realização de ensaios do disjuntor 52-A4 (SSAs 202303758 e 202306251). Serviço acompanhado por Furnas. Liberado para uso
202304327 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202311 | 17/03/2023 11:21:41 | Romper lacres de la Caja Común, para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento.
202304319 | STE |  | E009C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.001-1 | 202311 | 17/03/2023 11:21:54 | Romper lacres de la Caja Común y de las Cajas Individuales de la Fase R,S,T , para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS que liberou sua execução sem acompanhamento.
202304271 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202311 | 17/03/2023 11:22:04 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales, para posibilitar la ejecución de MP4A con SSP 20235413, previsto para la semana 29/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Serviço de ruptura de lacres não realizado. Em comum acordo com a SMMT (MET2) foi verificado que devido aos DCPs terem sido trocados em um período menor que 6 meses, não haverá a necessidade de inspeção na MP4A. Serviço acompanhado pela interligada ANDE e Itaipu (SMIL.DT).
202304270 | STE |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202311 | 17/03/2023 11:22:14 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la ejecución de MP4A con SSP ° 20235413, previsto para la semana 29/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Também foi realizado a substituição dos TCs pela SSA 202311618. Serviço executado pela interligada ANDE com acompanhamento da Itaipu.
202304152 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202311 | 15/03/2023 09:41:21 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A con SSP N° 20232079, previsto para la semana 29/2023 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos DCPs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Realizado também a troca dos DCPs da linha conforme SSA 202311616. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202304148 | STE |  | E017A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.041-5 | 202311 | 15/03/2023 09:41:28 | Romper el lacre de la Caja Comun y de la caja individual para posibilitar la realización MP4A con SSP N° 20232079, prevista para la semana 29/2023 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302864 | STE |  | E032A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.047-8 | 202309 | 28/02/2023 09:25:51 | Romper lacre de la Caja Común y Cajas Individuales de la Fase R,S,T del TC, para la ejecución del MP 4A, SSP 20233632 previsto para la Semana 2023/17. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202312 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para possibilitar a manutenção da LI 66KV MD ACY HER. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302863 | STE |  | E032A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.002-5 | 202309 | 28/02/2023 09:27:29 | Romper lacre de la Caja Común y las Cajas Individuales de la Fase R,S,T del TP, para la ejecución del MP 4A, SSP 20233632 previsto para la Semana 2023/17. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202312 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TPs para possibilitar a manutenção da LI 66KV MD ACY HER. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302346 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202306 | 08/02/2023 16:24:28 | Confeccionar um suporte para facilitar a pesagem dos tubos de vidro da centrífuga (BP 717784), idêntico ao suporte confeccionado conforme a SSA 202222608. Obs.: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202306 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202302140 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 13:38:40 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 4 ADAPTADORES GIRATÓRIOS PARA ACOPLAR A MANGUEIRA DO ASPIRADOR DE PÓ COM A PONTEIRA. ADAPTADORES CONFORME COMBINADO SSA 202100828A DETALHES DO ADAPTADOR COM SR. VALDINEI. CONTATO:CLEBER R:9558 . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202311 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202302047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 03/02/2023 13:50:03 | Confeccionar 30 suportes de bobina para contatores Marca: SPRECHER ENERGIE, MODELO: CS1-A. Conforme projeto já realizado por meio da SSA 201811060A. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202309 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202301632 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 31/01/2023 07:06:20 | Confeccionar na impressora 3D um manipulo/volante para a lixadeira de cunha basculante. O manipulo/volante original da lixadeira de cunha está danificado. Os detalhes da impressão já foram combinados com o Sr. Valdinei | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202314 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202301006 | STE | 202206775 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202304 | 23/01/2023 13:57:09 | Fabricar 100un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 50un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202315 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202301005 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202304 | 23/01/2023 13:57:29 | Fabricar 180un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 280 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300995 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202304 | 23/01/2023 13:57:41 | Fabricar 150un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202319 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 250 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300686 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:38 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão PROVISÓRIA dos cabos de alimentação de corrente contínua M6X-G401 com M6X-9070 e do M6X-G402 com o M6X-9071 antes da retirada do painel TBP-02 para comissionamento do novo. Esta conexão provisória visa manter a alimentação em corrente contínua do 4MCO durante o período de comissionamento do novo TBP-02. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202530
202300685 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:57 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão DEFINITIVA de cabos durante o retrofit. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202530
202300468 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202302 | 10/01/2023 13:35:53 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda e 100un de tampa retangular com bordas arredondadas. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202303 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 400 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300372 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202302 | 09/01/2023 08:06:25 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCP's de faturamento da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202300371 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202302 | 09/01/2023 08:06:52 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis; | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do diagrama que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Diagrama anexo a esta SSA.
202223701 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202248 | 01/12/2022 15:41:57 | Em complemento aos estudos da atuação do protótipo de fluxometro (80QW-202221689), solicitamos apoio para realizar simulações de alteração dos intervalos de leitura do instrumento em conjunto com o indicador localizado no painel PA. Objetivo: observar a redução da sensibilidade do instrumento. Programar a atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202336 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atividade realizada conforme solicitado. Configurado: Flow Damping 60 s; Dead Time 15 s.
202222603 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202246 | 14/11/2022 09:27:44 | Fabricar 300 tampas cegas para tampar caixas de tomadas na cota 115/122 , sendo 100 retangulares com bordas arredondadas,100 retangulares com bordas retas e 100 redondas.Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202305 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 300 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202214825 | STE |  | B013L009 | MEDIÇÃO | 0052.015-2 | 202226 | 30/06/2022 23:23:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a leitura proveniente do ION7300 de Potência Reativa da U13 apresenta oscilações na sua medição. Ver gráfico em anexo. | OUO6 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada substituição do medidor ION 7300 (NS PA-0205A465-11) pelo medidor ION 7400 (NS MR-2103C154-02). A parametrização e testes funcionais do medidor foram realizados por ILA3, e a substituição pela MEL1 (SSA 202214933). Instrumento calibrado através da SSP 2023-0741. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213370 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202223 | 08/06/2022 14:52:14 | Fabricar 1500un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a ser instalado na usina,na impressora 3D,conforme amostra com o Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 1500 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202602314 | SPG |  | S017A009 | DENSÍMETRO | 3052.001-6 | 202608 | 19/02/2026 08:59:08 | Avaliar o certificado de calibração anexo, relativo ao serviço realizado no Medidor de Densidade da marca Anton Paar dos dias 09 a 13/02. Ata de aceitação e ET anexas. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202610
202602312 | SPG |  | S017A026 | VISCOSÍMETRO - ASTM D7042 | 1631.001-0 | 202608 | 19/02/2026 08:59:21 | Avaliar os certificados de calibração anexos, relativos aos serviços realizados no Viscodensímetro da Marca Anton Paar. Ata de aceitação de serviço e ET também anexas. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202610
202602229 | SPG | 202519177 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 15:42:52 | Calibrar multímetro Fluke modelo189 e IB-1798. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202608
202602220 | SPG |  | E010C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.035-1 | 202608 | 19/02/2026 11:17:53 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para permitir la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) VANO DE LI-MD-FI2-SEMD , previsto para los dias 23 a 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602066 | SAS | 202520064 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202607 | 11/02/2026 11:13:37 | Calibrar (indicación y retransmisión) indicador digital Presys 2030 serie 471214. Señal de entrada 4-20mA e indicación 0-100 y salida retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento no cuenta con display para la calibración de la indicación fue utilizado el del sector.
202602052 | STE | 202520155 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202607 | 11/02/2026 10:10:38 | Calibrar indicador Presys DMY 2030 serie 440512 con entrada configurada 4-20mA indicación 0-100 y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202602050 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202607 | 11/02/2026 11:16:10 | Realizar readecuación en miniatura de turbina y base impresas en filamento. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202615 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada a adequação do modelo de turbina impressa em filamento utilizando um inserto para sustentação da turbina na base.
202602025 | STE | 202520156 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202607 | 11/02/2026 06:40:58 | Calibrar indicador digital Presys 2030 serie 591214 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Calibrado para la entrada de 4 mA a 20 mA, salida retransmisora de 4 mA a 20 mA e indicación 0 UE y 100 UE.
202602021 | STE | 202601133 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202607 | 11/02/2026 06:41:27 | Calibrar indicador digital PRESYS DMY-2030 serie 450515. Entrada de 4-20mA indic 0-100 , retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202602007 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 10/02/2026 15:22:17 | Substituir bateria e calibrar Alicate-miliamperímetro de processo IB1667, fabricante Fluke, modelo 773. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo (ILA2) debido a que necesita limpieza, sus baterías se encontraban vencidas y el instrumento se encuentra quebrado con imposibilidad de calibración en esta condición.
202602006 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:22:29 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1668, fabricante Fluke, modelo 8021B. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202609
202602005 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:23:06 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1669, fabricante YOKOGAWA, modelo TY710. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi constatada a perda do isolamento do terminal (borne) da entrada COM. Aberto SSA 202602192 para solicitando manutenção para ILA2.
202602002 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:23:19 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1579, fabricante YOKKOGAWA, modelo 73402. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202601962 | SEE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202607 | 10/02/2026 09:25:59 | Solicito modificação nos IONs das três fases do SMT-11, incluindo a medição dos parâmetros do novo sensor de gases MINITRANS. Ver documentos em anexo. | IEQ3 | ILA3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202601922 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 07:04:54 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304780116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601921 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 07:05:01 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304940116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601919 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:17 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800591516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614
202601918 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:23 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614
202601915 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009A1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614
202601914 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009D1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614
202601912 | SPG |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:40 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1007, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601911 | SPG |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:45 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1006, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601910 | SPG |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:50 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1002, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601909 | SPG |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:56 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1001, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601876 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 09/02/2026 08:39:47 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X900109119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601874 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 09/02/2026 08:39:53 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X600039119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615
202601872 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 09/02/2026 08:39:57 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X4000C9119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601870 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 09/02/2026 08:40:02 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X200000110A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601868 | SPG |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202607 | 09/02/2026 07:43:49 | Solicitamos la calibración del instrumento de pruebas OMICRON CMC-356 IB-3691 con SN:DC761E. Verificar Tensión, Corriente, frecuencia y tiempo. Entregado en conjunto Notebook con el software SMME.DT-NB15 ThinkPad SN:2842GWP con cargador. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202610
202601810 | SPG | 202519241 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202606 | 06/02/2026 15:47:09 | Solicito calibrar indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 serie 450415. Entrada de 4-20mA indicación de 0-100. Salida de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609
202601740 | SEE | 202519908 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202606 | 06/02/2026 06:26:51 | Calibrar indicador digital Presys 2036 serie 621214 entradas 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202608 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202601714 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 05/02/2026 10:40:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614478. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601701 | SCA | 202601673 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 06/02/2026 06:26:59 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 773 CON IB 1655. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609
202601687 | SPG | 202519909 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202606 | 05/02/2026 06:37:30 | Calibrar indicador digital Presys 2030 posición 751112 entrada 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607
202601677 | STE | 202518780 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202606 | 05/02/2026 06:37:38 | Calibrar indicador digital presys 2036 serie 611214. Entrada 4-20mA indicación 0-100 y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202609 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601667 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 04/02/2026 14:07:03 | REALIZAR CALIBRACION DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LA MARCA: FLUKE; MODELO: 1550B MEGOHMMETER; SERIAL Nro: 9200 002; IB-3703. | MEG2 | ILA3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601663 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:14 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822089. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202601638 | SEE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202606 | 04/02/2026 07:51:32 | Confeccionar caixa na impressora 3D para alocar um indicador digital, um transdutor e um secundário ajustável do novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), a medida dos componentes e modelo da caixa estão disponíveis no local de instalação (ILA1 - Sala AT). Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202614 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202601474 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 02/02/2026 07:31:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430; SN. 101351216; IB-1660. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202608
202601473 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MILIAMPERIMETRO DIGITAL E TROCA DE BATERIAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 773, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IB 1655). | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601471 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202606 | 02/02/2026 07:31:55 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA FLUKE , MOD.376 ;IB-1657. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi feita a substituição de suas pilhas e realizado uma limpeza no equipamento.
202601469 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 02/02/2026 07:32:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734-02 ;IB-962. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e reprovado para uso. Encontra-se com suas leituras fora de faixa, conforme certificado em anexo.
202601464 | ASL |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202605 | 30/01/2026 14:34:41 | SOLICITO CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO DIGITAL MODELO MPK256,FABRICANTE MEGABRAS BP 712398 IB 3946. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202601463 | SEE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT2500; SN. 102000601; IB4062. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601462 | ASL |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101682501; IB3831. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aguardando reparo.
202601459 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:35:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD: MTH-1365; IB: 4133. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202601458 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:05 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720; IB-4153. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601457 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:13 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710; IB-3815. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202601456 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL HOMIS; MOD: 104D; IB: 5436. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso con restricciones para la medición de humedad relativa alta. Observaciones: 1) El instrumento no tiene posee ajuste para temperatura ni humedad relativa. 2) Fue substituida la batería.
202601454 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:45 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO/AMPERIMETRO DIGITAL Y CAMBIO DE PILAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 376 FC,CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 3809. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601453 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:53 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720 ;IB-5441. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento teve a bateria substituída e foi calibrado conforme suas especificações. Liberado para uso.
202601359 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:21:22 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. N° Serial U641953 Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202601033 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X3006A1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da almox para completar kit) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. Configurações aplicadas: Saída quadrática: 0–400 mbar Display local: Indicação em m³/h no intervalo de 0–2,55 m³/h
202601032 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:15 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X300661509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado almox para completar kit) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202601010 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:19 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00801516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para atuar a 7,4 bar e rearme a 7,6 bar, conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações técnicas. Liberado para uso.
202601009 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:26 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006C1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 20.1 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para atuar a 20,1 bar e rearme a 18,6 bar, conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações técnicas. Liberado para uso.
202601008 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:32 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006D1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 19.6 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202613 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para atuar a 19,6 bar e rearme a 18,6 bar, conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações técnicas. Liberado para uso.
202601006 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:41 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00DD01169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 10 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202601005 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 16:38:47 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00E101169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202600992 | STE | 202519518 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202604 | 23/01/2026 10:38:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-04. El mismo será entregado el día viernes 23/01/2026. Necesidad de utilización día lunes 16/03/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Aciona em 29,8°C Desaciona em 32,2°C
202600991 | STE |  | G103B002 | MECANISMO DE COMANDO TRIPOLAR A MOLA DJ 02TR3 | 1743.001-6 | 202604 | 23/01/2026 08:20:16 | Com base nas fotos anexas, realizar escaneamento 3D da peça disponibilizada (alavanca de transferência de movimento entre indicador de posição do disjuntor e transdutor de movimento rotativo, material fibra de vidro resinada), com elaboração de desenho/projeto em SolidWorks, bem como fabricação de duas unidades por meio de impressora 3D. Para maiores esclarecimentos, consultar o emissor. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202613 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202600988 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202604 | 23/01/2026 09:51:26 | Realizar impressão 3D de 4 unidades de cada modelo anexo. As peças serão utilizadas para montagem de bancada de calibração. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 16 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202600977 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:17:38 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC00721516D,. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30 BAR, ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7.4 BAR, REARME: 7.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para atuar a 7,4 bar e rearme a 7,6 bar, conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações técnicas. Liberado para uso.
202600974 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:17:43 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006A1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 20.1 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS: WC00811516D
202600972 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:17:50 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ENDRESS + HAUSER, MODELO: CERAPHANT PTP31B-Q435/0, NºS: WC006A1516D, FAIXA DE CAL.: 0 A 30 BAR, FECHAMENTO DO CONTATO: 19.6 BAR, ABERTURA:18.6 BAR. AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19.6 E 18.6 BAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202600971 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:18:14 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00DF01169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 10 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202600970 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 23/01/2026 08:18:22 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA ENDRESS + HAUSER, MODELO CERABAR PMC21-WHPO/O, NS:WC00DE01169, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35 BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202612 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202600860 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202604 | 21/01/2026 13:50:18 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M19A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidores do SMF-01, SMF-02 e SMF-03 para inserção do medidor de energia instalado na posição M19A que foi substituído. Servidores configurados, dentro de suas características e liberado para uso.
202600842 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 21/01/2026 15:24:20 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. N° Serial U611371. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202600806 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 16:16:00 | Necessitamos a confecção de 7 alças, conforme desenho em anexo, a serem instaladas nas miras fotográficas confeccionadas através da SSA 202509350. | MMU3 | ILA3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202600778 | STE | 202600627 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 20/01/2026 14:23:10 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO YOKOGAWA TY720 CON IB 4155. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600740 | STE | 202600156 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202604 | 20/01/2026 06:23:31 | Calibrar Alicate amperímetro FLUKE 376 (patrimônio 700909), NS: 25260565WS. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Foi entregue a SMIL somente o instrumento, sem seus acessórios.
202600596 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202603 | 15/01/2026 14:55:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMO-HIGROMETRO, MARCA: MINIPA, MODELO MTH-1365, NS: MTH1365000046J. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600500 | STE | 202600284 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202603 | 14/01/2026 06:39:35 | Se solicita apoyo para la parametrización, ajustes y calibración del Manómetro Padrón Digital Marca Zürich de 0 a 100 bar, instrumento con el ID-3007. Debido a que se procedió a la sustitución de soporte de baterías del instrumento. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202609 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. NS: ID/8824/06/2021
202600468 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 07:35:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TFN-4, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 29,9°C retorna: 45,1°C. Umidade: Atua: 60,3% retorna: 53,9%.
202600454 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202603 | 13/01/2026 09:14:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERÍMETRO COM VISOR REMOVÍVEL, modelo 381, marca FLUKE, Nº serie: 69270149MV, adquirido pela OC:4500082587 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 23/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082587.
202600448 | SPG |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202603 | 12/01/2026 16:48:55 | Verificar posibilidad de fabricación de ventilador perteneciente al modelo DCF301 marca MAKITA. Obs: Muestra disponible en el laboratorio. Datos de placa en archivo adjunto. | MAM1 | ILA3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202611
202600276 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202602 | 08/01/2026 10:59:56 | Solicitamos la calibración del instrumento de pruebas OMICRON CMC-356 IB-3665 con SN:DJ439G. Verificar Tensión, Corriente, frecuencia y tiempo. Entregado en conjunto Notebook con el software SMME.DT-NB15 ThinkPad SN:2842GWP con cargador. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600211 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:04:32 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664775, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de compra 10068726 item 0050. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo adjunto. El instrumento fue sometido a pruebas funcionales ya que viene acompañado de su certificado de calibración realizado en fecha 01/12/2025.
202600191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 08/01/2026 06:29:24 | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D a pedido de la SM.DT. (Magín Benítez en conocimiento) | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Pieza confeccionada e impresa conforme solicitado, utilizado aproximadamente 145 gramos de material PA12.
202600153 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202602 | 06/01/2026 14:20:04 | Solicito la calibración del patrón de energía marca MTE modelo PRS 600.3 con BP 708313. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202604 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202600150 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:11 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke modelo 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600148 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202602 | 06/01/2026 14:20:17 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202600146 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:23 | Solicito la calibración y el ajuste en caso de ser necesario del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e e liberado para uso. obs.: o instrumento não foi calibrado para medição de frequência.
202600144 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:28 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso
202600039 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:45:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: M6DAM3F6933D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS: 2511066/00003
202600038 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:46:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: LMDAL80N051D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS: 2511066/00001
202600035 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:46:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: M6DAM3F7054D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS: 2511066/00002
202520194 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:16 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520182 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202601 | 30/12/2025 07:49:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley modelo DMM6500 con NS 4605211 y BP 718755. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas especificações e liberado para uso.
202520175 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:34 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Medidor de alta resistência marca Agilent, modelo 4339B, BP- 616858. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado R1 se encuentran parcialmente dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Medidor de alta resistencia. 2- Corregir los errores en los puntos 10MOhm y en 100Gohm, para la utilización del equipo.
202520174 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:40 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Contador universal marca Keysight, modelo 53220A, BP-712326. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Contador universal.
202520173 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202601 | 30/12/2025 06:40:51 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de potencial marca Yokogawa, modelo 2261, BP- 129645. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de potencial
202520172 | STE |  | S025A002 | TRANSFORMADORES CORRENTE PADROES | 0760.002-0 | 202601 | 30/12/2025 06:40:58 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de corrente marca Knopp, modelo P5000, BP- 77734. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno con CT Analyzer, ver ensayos funcionales en anexos. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de corriente
202520162 | STE | 202520018 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:03 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520160 | STE | 202519712 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520159 | STE | 202519724 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202601 | 29/12/2025 15:35:16 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520138 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 29/12/2025 14:06:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS HAUSER, CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202606 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202520104 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:37:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514332 SAIDAS K2/3 VRS; K4/5 VST; K6-7 VTR de forma que para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso.
202520085 | STE | 202519710 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202552 | 23/12/2025 14:01:03 | Realizar calibração no transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519870 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 17/12/2025 16:30:38 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías del instrumento.
202519869 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202551 | 17/12/2025 16:30:48 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Não foi necessário realizar a troca das baterias.
202519867 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:05 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202519847 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202551 | 18/12/2025 07:09:14 | Confeccionar suporte para instalação de 2 voltímetros numéricos na parte frontal da caixa plástica do dispositivo de controle da bancada de testes da válvula atuadora do regulador mecânico de velocidade. Ref.:SSA202514091. | MEL2 | ILA3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202519816 | STE | 202517266 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:02 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-13. Necesidad de utilización día 26/01/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado en el (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9 °C (bajando).
202519814 | STE | 202519618 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:28 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-03 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2982.
202519812 | STE | 202519617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:38 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-04 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2983.
202519783 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 15:50:29 | VERIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DO FLUXÔMETRO 80UW MODELO SMAR LD301 (Nº SÉRIE U257634) QUE FOI SUBSTITUÍDO DA U18A EM FUNÇÃO DA SSA 202519642 (OSCILAÇÕES DE FLUXO ABAIXO DO NÍVEL DE TRIP - 350L/MIN), ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO E/OU AJUSTE SE NECESSÁRIO DA CALIBRAÇÃO DO MESMO NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR). NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS U09A/18A. 2) ÚLTIMA SSA DE CALIBRAÇÃO: 202500120. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519778 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519768 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202551 | 16/12/2025 08:06:24 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:06:30 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 87 V max, con NS 67040044, IB 5425 el cual pertenece al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso
202519728 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:04 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS:X4000D9119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519727 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:09 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X400179119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519711 | STE | 202517650 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 15/12/2025 16:18:12 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-11. Necesidad de utilización día 23/02/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,5 °C.
202519603 | STE | 202518468 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202550 | 12/12/2025 06:37:47 | Calibrar Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13). Entrada de 4-20mA, indicación 0-100 (Sin salida retransmisora) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El instrumento fue calibrado con la entrada RTD de 0 °C a 100 °C, indicación de 0 a 100 UE y salida retransmisora de 4 mA a 20 mA debido a que se encontraba establecido con esta configuración. 2) Instrumento identificado con la ID 2746.
202519590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 16:09:15 | Realizar calibração e demais inspeções de funcionamento multímetro FLUKE 376 IB 3636. | MEG3 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: No acompaña al instrumento el accesorio bobina iFlex i2500-18.
202519523 | STE | 202519457 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202550 | 11/12/2025 15:52:58 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91, marca Finder, modelo 7T.81.0.000.2403. Ajustar en 30°C bajando. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado, temperatura de ajuste 29,9 °C a una humedad relativa del 50%. Observación: Identificado con la ID 2973.
202519399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:45 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:51 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900159109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519345 | STE |  | S016C004 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS | 0739.004-1 | 202602 | 07/01/2026 10:47:52 | Se solicita la impresión 3D de 10 unidades de "Calce para Soporte de Conductor" en material Nylon PA12. Se adjunta archivo SolidWorks del modelo. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 165 GRAMAS / UN.
202519333 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:17:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R701C11509D . PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U16). OBS: Arrojando mensaje "OVER" | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519310 | STE | 202518656 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202550 | 09/12/2025 06:36:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519244 | SEE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202549 | 04/12/2025 15:36:59 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, 300 unidades do dispositivo destinado à proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V, conforme protótipo desenvolvido na SSA 202517357, pelo Sr. Valdinei (ILA3). Foto em anexo. O protótipo foi testado em campo, comprovando sua funcionalidade ao proteger os contatos durante o processo de lubrificação do mecanismo do disjuntor. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202519189 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:08 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: M203E50109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519188 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:13 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V801491509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U16). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada.
202519187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:18 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102CE0109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:55:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068001167 FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202519184 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:55:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002901167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202606 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202519182 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:56:19 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:P2011800109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. Nota: NS correto P201800109D
202519180 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:56:24 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012F01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202606 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202519178 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:56:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012D01167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202519176 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:56:35 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028301167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202519112 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:37 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2954.
202519100 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:27 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo RS925D con BP 712391. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso.
202519098 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:20 | Solicito la calibración de la decada programable, marca IET modelo PRS-202W-IEEE con BP 712390. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519097 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 02/12/2025 14:22:59 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 8060A con BP 127386 y NS 5925109. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519096 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202549 | 02/12/2025 14:19:39 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202519095 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 02/12/2025 14:19:44 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726 con IB 4197, BP 717697B y NS 56821809MV. El instrumento pertenece al sector ILA 3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del BP del instrumento es 717697.
202519093 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202549 | 02/12/2025 14:19:49 | Solicito la calibración del mini alicate marca Kyoritsu modelo 8112 con NS E0127379, IB 3994. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518840 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 15:43:55 | Solicitamos a fabricação de 15 unidades de engrenagens das persianas do sistema de excitação das UGs 01 a 18 para servirem ficarem como reservas no estoque do setor. Utilizar como base o arquivo em anexo e a SSA 202413763. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202518808 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202548 | 26/11/2025 13:28:45 | REALIZAR TESTE DE ACEITAÇÃO EM : SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 704001 . Conforme SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foram realizados testes de aceitação utilizando o calibrador Fluke 6270A, número de série 4701001, com revisão 1.08 e interface do usuário 1.07, apresentando resultados satisfatórios.
202518777 | STE | 202518470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 26/11/2025 13:28:53 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 1587 CON IB 2057. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202518716 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202549 | 02/12/2025 08:01:50 | Fabricar na impressora 3D uma tampa para caixa de passagem e aumentar sua altura em 10cm conforme entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202605 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 875 GRAMAS / UN.
202518681 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:29 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713559, IB 4007 con NS 8260655. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518679 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:35 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo 2510 con IB 4002, BP 713563 y número de serie 8260661. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518677 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 24/11/2025 10:14:46 | Calibrar multímetro digital marca Fluke, modelo 289 con IB 1454, solicito también la substitución de las baterías. Observación: El equipamento pertencente al secator ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 6 pilas AAA.
202518673 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202548 | 24/11/2025 10:14:54 | Solicito la calibración del medidor de aislación de resistencia eléctrica marca Fluke modelo 1507 con IB 4162 y número de serie 48620158. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518608 | STE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202547 | 21/11/2025 15:25:18 | Com base nas fotos/vídeos anexos (o vídeo mostra a aplicação real da peça no disjuntor sob ensaio), realizar escaneamento 3D da peça disponibilizada (adaptador para transdutor linear de movimento, para uso exclusivo com o instrumento Omicron CIBANO 500), com elaboração de desenho/projeto em SolidWorks, bem como fabricação de protótipo por meio de impressora 3D, o qual será testado em campo. Para maiores esclarecimentos, consultar o emissor. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202603 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202518575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202547 | 21/11/2025 13:35:23 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5289/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM². Nota: instrumento presento error segun SSA urgente 202518543. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração/ajuste da atuação não foi realizada.
202518570 | SEE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202547 | 21/11/2025 10:27:41 | Confeccionar na Impressora 3D um protótipo de base magnética, para acomodar 2 lâmpadas 24vcc, conforme modelo combinado com Sr. Valdinei. A base magnética será aplicada na melhoria da iluminação provisória durante atividades de cavitação. Após protótipo aprovado será solicitado a confecção de 20 unidades. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202518480 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:27:51 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO FORNO DE CALIBRAÇÃO FLUKE 9103, IB - 3848. CONTATO: MARCEL R. 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202518478 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202547 | 20/11/2025 10:27:59 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO TERMOHIGRÔMETRO MINIPA MTH - 1360A, IB - 4195. CONTATO: MARCEL R.4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 baterías AAA.
202518275 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202547 | 17/11/2025 07:23:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518274 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202547 | 17/11/2025 07:23:43 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B na SEFI, bem como a abertura da caixa de junção dos TCs para inspeção e reaperto das conexões, seguido da verificação do fasorial. Os equipamentos encontram-se dentro das especificações técnicas e foram liberados para operação. Relatórios anexos.
202518273 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202547 | 17/11/2025 07:23:50 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518270 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:08 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518269 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202547 | 17/11/2025 07:25:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518268 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202547 | 17/11/2025 07:25:24 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518267 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518170 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202546 | 13/11/2025 16:44:33 | Verificar calibração do termo-higrômetro digital portátil, IB-4056, marca INSTRUTHERM, modelo HTR-157, número de série 181206736. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518169 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202546 | 13/11/2025 16:45:09 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202518166 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 13/11/2025 16:47:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL PATRIMÔNIO - 718657, IB - 4260, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102323715. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Observación: Fueron subsituidas 6 pilas AA.
202518164 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202546 | 13/11/2025 16:47:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 pilas AA.
202518160 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:47:53 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4141, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621414MV. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518156 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:48:04 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-4139, FABRICANTE FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 54850211WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518152 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 13/11/2025 16:48:32 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Obsevación: Fueron substituidas 4 pilas AA.
202518134 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 14/11/2025 15:14:50 | Solicito calibração Megohmetro marca: FLUKE, Modelo: 1507 Insulation Tester; S/N: 63000044 - . OBS: validade da calibração vencida (03/2025) | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518059 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202546 | 12/11/2025 15:51:19 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, MARCA HOMIS, MODELO 104D, IB5680, S/N 241150060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518041 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 12/11/2025 15:51:35 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, IB3803. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202518040 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202546 | 12/11/2025 16:49:38 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PONTA DE PROVA ALICATE), MARCA FLUKE, MODELO MD-I200, IB4060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518039 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 12/11/2025 16:50:34 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, IB3814. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518038 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 12/11/2025 16:50:43 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, IB3827. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202546 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202517942 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 10/11/2025 16:07:52 | Solicito calibração Multimedidor, marca: FLUKE, Modelo: 789 Processmeter; S/N: 60920063 - Patrimônio: 718579. OBS: validade da calibração vencida (06/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517879 | STE | 202517580 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:58 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517872 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:20 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P206710109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202517871 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:32 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102C9019D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. Nota: NS correto P102C90109D
202517868 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:38 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206700109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202517867 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:LA0C4D01052 , FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202517865 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:M401760109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202517864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:58 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066C0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202517861 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:28:02 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:LCOBE901052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202517849 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:28:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:P200CE01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202517843 | STE | 202517617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 07/11/2025 11:07:03 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-11 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 30/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 30,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2909.
202517751 | STE | 202515923 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 06/11/2025 14:21:01 | Calibrar indicador Presys mod. DMY-2030 serie 310112. Indicación de 0-100 entrada 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2746.
202517658 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:23 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: KUNKLE, MODELO: 6030DCM03ANM 1/2", LOTE 583867-11. NºS:11319353. | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. A conferência da atuação não foi realizada.
202517655 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:17 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO HPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 3PSI. MARCA: CASH VALVE, TYPE: A360, NS: 8359 CE. | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi realizada a verificação e o ajuste do redutor de pressão HPR. Seguem os dados e registros: • Pressão de entrada informada pelo solicitante: 8 bar • Pressão de saída medida: 3 psi Simulação do Circuito com HPR e LPR (SSA 2025017653) Simulado o circuito utilizando os redutores HPR e LPR, conforme as especificações fornecidas. Abaixo, os dados e imagens correspondentes: • Pressão de entrada: 8 bar • Pressão de saída medida: 10 mbar
202517653 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:11 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO LPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 1KPA(10mbar). MARCA: INVENSYS, 043 REGULATOR (ID FAVOR IDENTIFICAR). | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi realizada a verificação e o ajuste do redutor de pressão LPR. Seguem os dados e registros: • Pressão de entrada: 3 psi • Pressão de saída: 10 mbar • Atribuído: ID-2918 Simulação do Circuito com LPR e HPR (SSA 2025017655) Simulado o circuito utilizando os redutores LPR e HPR, conforme as especificações fornecidas. Abaixo, os dados e imagens correspondentes: • Pressão de entrada informada pelo solicitante: 8 bar • Pressão de saída medida: 10 mbar
202517620 | STE | 202517529 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-13 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 26/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,9 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2908.
202517578 | STE | 202514047 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202545 | 05/11/2025 06:44:31 | Calibrar Presys DMY2030 con serie 320112. Entrada de 4-20mA indicación de 0-100 y salida de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2559.
202517558 | STE | 202512218 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 04/11/2025 08:08:21 | Calibrar indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light serie 160112. Entrada 0-100 a 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517484 | STE | 202516637 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 03/11/2025 10:54:52 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605. Entrada de 0-100 unidades/4-20mA y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517400 | STE | 202516904 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202545 | 03/11/2025 06:52:08 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC entrada de 0-100°C y salida 0-20 mA. S/N 2810337 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: o número de série do instrumento é 010 230292.
202517399 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202544 | 31/10/2025 08:26:57 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE 376 FC, IB-3798. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho.
202517398 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 08:27:05 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB-3812. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído baterias. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202517396 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202544 | 31/10/2025 14:26:48 | Solicitamos a confecção de duas unidades de suportes do display frontal do painel TS-bombas na impressor 3D, para permitir a instalação da IHM, conforme amostra entregue. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN.
202517395 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:17 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DO MEGÔMETRO MEGGER MIT430/2 IB - 3841. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho.
202517391 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:15 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518087 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517390 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:20 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518121 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517389 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518107 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517388 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:32 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518106 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517387 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518140 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517386 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518111 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517385 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:10 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518126 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517381 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:17 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518099 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517379 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:23 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518104 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517378 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:31 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518137 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517377 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518063 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517376 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518122 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517373 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518113 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517371 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518070 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517368 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518091 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517367 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:13 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518072 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517366 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518071 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517365 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518108 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517364 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:37 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518144 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517360 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518109 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517359 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:52 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518075 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517357 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:30 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, um protótipo de capa de proteção para a parte superior do fim de curso, com o objetivo de proteger os contatos contra respingos de óleo provenientes do mecanismo do disjuntor. Obs.: o fim de curso foi entregue ao Sr. Valdinei. para análise e utilização no desenvolvimento do protótipo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 130 GRAMAS / UN.
202517300 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 29/10/2025 16:05:59 | Realizar verificación de funcionamiento del multimetro Fluke 179, IB 2003. A veces no mide tensión, siendo que existe tensión en los puntos de medición. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada, uma vez que o instrumento não apresentou resultados satisfatórios durante os testes. A calibração não pôde ser realizada.
202517298 | STE | 202516293 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202544 | 29/10/2025 16:06:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-09. Necesidad de utilización día 05/01/2026. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado en el (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,4°C (bajando)
202517281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 16:18:51 | Solicito calibração do multímetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 177, SN:44910229SV, Código de identificação: IB 3997). OBS: validade da calibração vencida (07/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El modelo del instrumento recibido es 117.
202517258 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202544 | 29/10/2025 09:55:57 | Confeccionar 40 dispositivos para travar a porta dos disjuntores dos paineis QU-01/02/03/04, conforme prototipo feito através da SSA 202513434. | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202550 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202517228 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 16:46:07 | Realizar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773, IB 3057. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517221 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202544 | 30/10/2025 16:44:44 | Verificar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773 IB-4050, BP 714521. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron proveídos un par de puntas de pruebas Fluke TL175
202517216 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 30/10/2025 16:44:53 | Verificar calibración del calibrador de procesos FLUKE 726 IB-4052, BP 714523. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517209 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:05 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713815, NS 46615001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517208 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:18 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713814, NS 46425001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202545 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517207 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202544 | 28/10/2025 16:01:29 | Calibrar câmera termográfica Hikmicro HM-TP41/POCKET1 (IB 5421, NS EA1329089). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517206 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:01:49 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5508, NS 5220612). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517205 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:02:08 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5507, NS 5220615). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517200 | STE | 202508827 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 28/10/2025 10:57:16 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislación Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516966 | STE | 202516608 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:38 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516965 | STE | 202516607 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:50 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516964 | STE | 202516605 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:59 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516963 | STE | 202516604 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:14 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516961 | STE | 202516603 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:23 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516924 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:10 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U485976), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR). NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202516923 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:17 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U585464), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR) NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202516921 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:22 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U249713), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR).NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202516829 | STE | 202516484 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:44 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-09 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,5 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,9 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2866.
202516791 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202543 | 21/10/2025 09:40:54 | Projetar e fabricar uma tampa para béquer de vidro com o objetivo de otimizar o processo de ensaios de válvulas. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN.
202516772 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:45 | Solicitamos realizar calibração do instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Obs: Contato com Jhonatan Ramal: 4914. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516769 | STE | 202513505 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202543 | 20/10/2025 16:14:04 | Calibrar multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, IB1821. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso.
202516762 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202543 | 21/10/2025 16:02:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB 4063. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El instrumento recibido fue el megóhmetro, de la marca Megger, modelo MIT2500.
202516748 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202543 | 21/10/2025 08:30:00 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-16 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 24/11/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 28,2°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2867.
202516644 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202543 | 20/10/2025 16:39:45 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina (12 unidades) | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202550 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202516616 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202542 | 17/10/2025 15:37:11 | Solicito realizar calibração do calibrador de processo FLUKE 726 (IB-3935), entregue com dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202544 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202516606 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202542 | 17/10/2025 15:37:24 | Solicito realizar calibração do miliamperímetro de processo FLUKE 773 (IB-1729), entregue com estojo e dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202516601 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:37:37 | Solicito realizar calibração do volt alicate amperímetro digital FLUKE 376 (IB-3609), entregue com estojo, ponteiras e ponta de prova flexível FLUKE iFlex i2500-18. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202543 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202516600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202542 | 17/10/2025 15:37:47 | Solicito realizar calibração do megôhmetro digital MEGGER MIT430/2 (IB-3199), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516597 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202542 | 17/10/2025 15:37:59 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do termohigrômetro digital INSTRUTERM HTR-157 (IB-4055), entregue com estojo e cabo de comunicação. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516596 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:13 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital YOKOGAWA 734-02 (IB-1735), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202516594 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:30 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital FLUKE 73 III (IB-1179), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada.
202516397 | STE | 202516153 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 15/10/2025 11:19:11 | Realizar calibração do Transdutor de Tensão Siemens GMUUeff/H M08206. Alimentação 115V (UH), Entrada 115V (1-2) e saída 20mA (8-9). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado em las frecuencias de 50 y 60 Hz, en ambos casos se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516371 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 16:31:50 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 127. Tamaño de placa: De ser posible Pequeño. OBS: conjunto M. De ser posible favor programar la impresión para noviembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202546 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202516307 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:53:08 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5283/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² OBS:.. FUE RETIRADO DEL TANQUE 2 DE CO2 CONFORME A LA SOLICITUD URGENTE DE LA SSA 202516265. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202544 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado conforme suas especificações técnicas, sem necessidade de ajuste, estando apto para uso. Nota: Ensaio realizado por período superior a 48 horas, sem identificação de falhas, conforme registrado na SSA 202516265.
202516206 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202542 | 13/10/2025 08:40:12 | Solicito a impressão de 200 etiquetas que serão utilizados para validação de ensaios em EPI`s e EPC`s. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado apoio conforme solicitado.
202516180 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 07:27:54 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--3793, fabricante Fluke, modelo 773, número de série: 38680150WS. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202515871 | STE | 202515793 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202540 | 03/10/2025 16:27:30 | Imprimir em 3D dispositivo de travamento tipo calço de travamento (macho/fêmea) para as escadas de acesso aos geradores da elevação 92 das Un’s 03, 04, 06, 08, 10, 14, 16 e 17 (para evitar deslizamentos laterais, eliminando as folgas existentes, abordando assim o risco observado no OTS registrado pelo SMMG.DT). 16 unidades de cada arquivo com extensão .sldprt. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202548 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 32 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202515787 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 02/10/2025 14:20:04 | Solicito a confecção em impressora 3D de 20 unidades de bandeirola 36x72mm, conforme material fornecido como modelo (fotos em anexo). Para reposição em anunciadores reservas (sem descritivo), devido a indisponibilidade em estoque. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202515712 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:06:44 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. OBS: NS U641954
202515601 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202540 | 01/10/2025 08:18:45 | Verificar y solucionar el accionamiento de la alarma: "U06 SUPER/CONTR UN MOTORIZADA O LIMITE MW VIOLADO NC ACTUAD ULP 06 30H115K4" En el instante del accionamiento de la alarma (27/09/2025 18:54:11), la U06 estaba generando 745MW y 112MVAr | OUO0 | ILA3 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que la configuración de alarma se encontraba ajustada por debajo de la potencia aparente de la UN. Aprovechando la sustitución del ION7700 (ver SSA N° 202503911 y 202516008) fue verificada y configurada la alarma para coincidir con la potencia aparente de la UN. El equipo quedó operando en condiciones normales tras la sustitución.
202515473 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a troca de suas baterias.
202515350 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:24:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005E1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515349 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S301B21516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515347 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:36 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA008F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515345 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:41 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B61516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00BA1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515339 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AB1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 NÚMERO DE SÉRIE: K3001A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202515337 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:28:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 NÚMERO DE SÉRIE: K300239109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202515332 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:08 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:16986, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 79,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 76 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 70 bar foram desconsiderados. NS: 16986 Lacre: 0004793
202515331 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:13 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1702, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1702 Lacre: 0004761
202515330 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:18 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1703, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1703 Lacre: 0004023
202515329 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:23 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1427, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1427 Lacre: 0004022
202515310 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:06 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-14 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202515309 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:13 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-16 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202515308 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:22 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-18 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202515277 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:29:00 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S600751516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515275 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:29:06 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S8005A1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202515255 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 23/09/2025 15:53:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001E9109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202547 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202515249 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 23/09/2025 15:53:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202515234 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:32 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1681, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 79,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 76 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 70 bar foram desconsiderados. NS: ID-1681 Lacre: 0004034
202515232 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:37 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1680 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1680 Lacre: 0004762
202515231 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:43 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1674, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1674 apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. Foi aberta a SSA derivada 2025-15588 para ILA2, solicitando manutenção.
202515229 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1670, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1670, apresenta vazamento indevido. Foi aberta a SSA derivada 2025-15427 para ILA2, solicitando manutenção.
202515165 | STE | 202403639 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202539 | 22/09/2025 10:48:19 | Confeccionar base para conexão elétrica dos motores do tanque sem pressão do regulador de velocidade das unidades geradoras conforme documentos anexo. | IEQ1 | ILA3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1075 GRAMAS / UN.
202515116 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202539 | 22/09/2025 07:37:01 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley, modelo 2002 con BP 615563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514821 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202538 | 16/09/2025 10:58:01 | Confeccionar caixa na impressora 3D para abrigar circuito supressor de surtos elétricos (protótipo). O desenho/projeto está anexo. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202543 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 425 GRAMAS / UN.
202514586 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202537 | 11/09/2025 14:52:00 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-0.1 con BP 623030. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514584 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202537 | 11/09/2025 14:52:14 | Calibrar el generador de humedad marca Fluke modelo 5128A con BP 712879. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514583 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202537 | 11/09/2025 14:51:44 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 12:17:22 | Realizar diseño e impresión en 3D soporte de linterna de cabeza MILWAUKEE, prever alojamientos para el montaje de imanes en la base. Muestra entregada al Sr. Magín Benítez. Cantidad 6uni. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202546 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN.
202514549 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:07:34 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641796 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202541 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202514493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 11:11:12 | Realizar impresión 3D del diseño anexado (48 unidades) - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 48 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202514450 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 08:56:15 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 181 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirola gravada utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. obs.: devido a erro no descritivo de emissão e impossibilidade de alterar a SSA, o serviço foi realizado conforme acordado com o solicitante (ver anexo "SSA 2025-14450 GRAVAÇÃO DE BANDEIROLAS-2.png").
202514345 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 13:51:09 | Imprimir na impressora 3D o logo da Itaipu, conforme modelo em anexo, para uso na sala do Centro de Monitoramento de Ativos. As letras deve ter profundidade de 20 mm. | ISI0 | ILA3 | JEFERSON TOYAMA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202545 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 5750 GRAMAS / UN.
202514344 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:01 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T3046B0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514343 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:06 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304910116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514342 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:12 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T3049D0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:25 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304980116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:30 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR WIKA; MODELO: S20. ID: 344911; 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514337 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:37 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR WIKA; MODELO: S20. ID: 344910; 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514335 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR MARCA: IFM, MODELO: PT5002. ID 1741, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514334 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 06:56:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR MARCA: IFM, MODELO: PT5002. ID 1740, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202514106 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202536 | 02/09/2025 16:57:26 | Criação de um adaptador para a tampa das nossas garrafas de amostragem, a ser usado em conjunto com a bomba de vácuo. Desenhos e medidas foram entregues ao pessoal responsável. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202514087 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202536 | 02/09/2025 07:37:00 | Solicitamos a confecção de 70 dispositivos de segurança para o sistema de frenagem da unidade geradora, sendo 46 modelos com o orifício no centro e 24 com o orifício na borda. Conforme desenhos em anexo. OBS.: Dispositivos desenvolvidos na SSA 201903805A. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 70 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202514079 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202536 | 02/09/2025 08:04:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V8014B1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U17). OBS: Fuera de escala "OVER", ssa: 202513740. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202538 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento sem condições de ajuste e calibração. Conforme SSA 202514368, o reparo instrumento não é viável e recomenda-se descartá-lo. Não liberado para uso.
202513936 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202536 | 01/09/2025 09:32:18 | Solicito apoyo para confección de 16 pieza-soportes de nylon o PA12 en impresora 3D para los pedestales confeccionados por SOCM.DT (SS 477/2025), que serán utilizados durante los servicios de gran envergadura de montaje y desmontaje de compartimientos de la GIS. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 16 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1235 GRAMAS / UN.
202513614 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202535 | 25/08/2025 08:21:02 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U311716 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento sem condições de ajuste e calibração. Conforme SSA 202514370, o reparo instrumento não é viável e recomenda-se descartá-lo. Não liberado para uso.
202513600 | SEE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202535 | 28/08/2025 10:15:48 | Imprimir en 3D 16 unidades con extensión .sldprt, componente para base de transporte de tapas reservas de los intercambiadores de calor correspondientes al cojinete combinado de las UG's. Obs.: En anexo imagen de aplicación de dicho componente para analisis de orientación de impresión. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202513583 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202534 | 22/08/2025 14:35:52 | Solicito a confecção em impressora 3D: 10 unidades de bandeirola 48x24mm, na cor branca. 10 unidades de bandeirola 48x24mm, na cor vermelha. Conforme material fornecido como modelo (fotos em anexo), para reposição em anunciadores reservas (sem descritivo), devido a indisponibilidade em estoque. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202543 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202513434 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202534 | 20/08/2025 11:16:07 | Confeccionar 1 dispositivo (protótipo) para travar a porta dos disjuntores dos paineis QU-01/02/03/04. Dispositivo em anexo já foi entregue para Valdinei (ILA-3). | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202513396 | STE | 202509026 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202534 | 20/08/2025 06:33:09 | Calibrar alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513291 | STE |  | S008D002 | RESISTENCIAS | 0722.002-2 | 202534 | 19/08/2025 14:11:17 | Projetar e fabricar com a impressora 3D 8 unidades de invólucro para resistores de precisão Vishay RN65E2500BB14 com conexões para borne pino banana de 4 mm. (código de estoque 213276). Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202513158 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202533 | 15/08/2025 13:40:10 | Favor efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298 y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías.
202513155 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202533 | 15/08/2025 13:40:32 | Favor efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas.
202513080 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202533 | 14/08/2025 15:00:00 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A (BP 717734). El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513075 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202533 | 14/08/2025 14:16:33 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Agilent, modelo 34410A con BP 659135. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513027 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202533 | 15/08/2025 07:34:47 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U616839 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202512995 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 15:40:57 | Projeto e impressão 3D de 10 turbinas com tamanho aproximado de 80 x 80 x 110 mm. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN.
202512911 | STE | 202511602 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202533 | 12/08/2025 11:37:47 | Calibrar megohmetro Fluke1550B. Nro de BP 664702 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Calibrado con una tensión máxima de prueba de 1000 V debido a que el instrumento solo contaba con puntas de prueba de tensión de aislamiento hasta 1000V.
202512771 | STE | 202512055 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202532 | 08/08/2025 16:22:02 | Solicitamos apoyo para la fabricación de carretel de acuerdo a las especificaciones indicadas por el solicitante, en la SSA202512055. Conforme conversado con el Sr. Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202541 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202512419 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202532 | 05/08/2025 16:51:57 | Solicitamos calibración de transmisor de presión REF: PIT-9703. Rango de actuación: 15,6 - 16,4 kgf/cm2. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512418 | STE |  | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSÃO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202532 | 05/08/2025 16:52:04 | Solicitamos calibración de transmisor de presión REF: PIT-9701. Rango de actuación: 6,0 - 6,2 kgf/cm2. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512367 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202532 | 05/08/2025 17:05:37 | Solicitamos calibración de presostato/transmisor de presión REF: PIT-9705. Rango de actuación: 10,8 - 11,4 kgf/cm2 | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 15:30:30 | Desenhar e imprimir acessório, para auxiliar na indicação de posição de um cilindro hidráulico, que será utilizado em bancada, para reprodução do arranjo completo de um modelo reduzido do regulador de velocidade das unidades geradoras de Itaipu. Valdinei ciente. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202539 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 5985 GRAMAS / UN.
202512234 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202531 | 01/08/2025 11:07:34 | Calibrar medidor de energia patrón Schlumberger SM3050, BP 621096, el equipo pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202533 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202512200 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 01/08/2025 07:45:42 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01C51509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202538 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512179 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202531 | 31/07/2025 14:36:18 | Solicito a impressão 3D de 100 isoladores para os cabos de terra, que serão instaladas nos para raios 500KV EL 144D saída de linha MD1. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202512135 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 01/08/2025 07:46:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U311732 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202538 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: a análise de conformidade foi realizada conforme solicitação do emissor.
202512085 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:57:18 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900219109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512084 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:57:27 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900069109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512051 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:57:38 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R701C11509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U07). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512050 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:57:50 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C61509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512049 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:58:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018D01167 FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512048 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 30/07/2025 08:58:09 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018201167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512001 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 28/07/2025 17:04:10 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA012D1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511999 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 28/07/2025 17:04:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511998 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 28/07/2025 17:04:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007201167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511997 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 28/07/2025 17:04:43 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006301167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U07) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202539 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511986 | STE | 202511125 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202531 | 28/07/2025 15:20:29 | Calibrar indicador digital de temperatura 0-100ºC / 4-20mA, marca YOKOGAWA, modelo UM331, SN: T1J906848. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202533 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511901 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202531 | 28/07/2025 07:43:09 | Confeccionar 10 tampas para fechar cada uma das saídas dos tubos viscosimétricos conforme imagem anexa. Serão utilizados para realização do ensaio do grau de polimerização. Obs.: Medir mais de um tubo pois eles podem ter diferentes diâmetros de abertura. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202539 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202511726 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado e dentro de suas características.
202511717 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202530 | 23/07/2025 14:54:47 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73, NS.73790274, IB1649/BP-614514. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição da sua bateria 9V.
202511675 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202530 | 22/07/2025 14:08:14 | Desenvolver projeto de um carrinho para transporte de cilindros de N2, tomando como referência o modelo apresentado em anexo. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202538 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Projeto desenvolvido conforme solicitação.
202511662 | STE |  | N072A002 | GRUA HIDRAULICA | 3254.001-1 | 202530 | 24/07/2025 15:00:31 | Fabricación en impresora 3D de una caja porta herramienta para utilización en cesta de camión hidroelevador de la SEMD (Camión Marca Ford Mod. Cargo , N° Flota 3067) En conocimiento de las medidas de fabricación : VALDINEI PEREIRA RAMOS (SMIL.DT) Contacto Valdiclei GavaSMMT/MET2-SEMD - int.9421 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202539 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 4875 GRAMAS / UN.
202511646 | STE |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202530 | 22/07/2025 08:45:13 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401 | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a MEL-1 no retrofit do TBP-02, na conexão e desconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401, que alimentam o painel de medição de energia 4MCO. Realizado também testes de funcionamento da alimentação CC e CA e todos os testes apresentaram-se de forma satisfatória. Painel liberado para uso.
202511584 | STE |  | S034B009 | MEDIDORES DE ENERGIA E MEDIDORES MULTIGRANDEZAS | 1779.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:37:29 | Realizar testes funcionais e calibração do medidor ION 7700 (NS PM0002B011-06). obs.: este medidor foi retirado da U02 (SSA 202509047) e será utilizado na U06 (SSA 202503911). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizados los ensayos, configuraciones y calibración del medidor de energía ION 7700 que será utilizado en la Unidad 6, el instrumento se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511581 | STE | 202510946 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 21/07/2025 14:44:46 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6729/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202511410 | STE | 202509374 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202529 | 18/07/2025 06:16:58 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el numero de série correcto es 24281/01.
202511365 | STE | 202510043 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202529 | 17/07/2025 06:21:57 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 044.05.12 (SSA origem 202510043) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202511237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:30 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 180. OBS: conjunto P. De ser posible favor programar la impresión para setiembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:41 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 185. OBS: conjunto P. De ser posible favor programar la impresión para agosto 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511235 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:52 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 54. OBS: conjuntos H, J y K L. De ser posible favor programar la impresión para julio 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202530 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202511232 | STE | 202501229 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202529 | 16/07/2025 06:09:13 | Calibrar voltímetro del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202511223 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202529 | 15/07/2025 11:20:17 | Solicito a impressão na impressora 3D, do dispositivo de suporte ajustável para a câmera termográfica que será instalado no trailer da ELIMPUS de medição de descargas parciais | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1775 GRAMAS / UN.
202511038 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202529 | 14/07/2025 13:48:03 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. NS° U641804 Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202537 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510996 | STE | 202506209 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 13:35:20 | Solicitamos calibración del indicador digital presys DMY-2030 ligth. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510995 | STE | 202506356 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202529 | 14/07/2025 13:35:26 | Solicitamos calibración de indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510951 | STE | 202509037 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202529 | 14/07/2025 06:30:26 | Calibrar indicador digital PRESYS DMY-2030, Nº série 075.12.11. (SSA de origem 202509037) | ILA2 | ILA3 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0788 corresponde a la calibración después del ajuste.
202510929 | STE | 202510679 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:46 | CONFECCIONAR BOTÃO LIGA E DESLIGA DA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR QUE ENCONTRA-SE NO QUADRO QLF-1P-GE DO PISO1, LQEE. MODELO ENTREGUE AO SR. VALDINEI. | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202510905 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202529 | 14/07/2025 15:25:08 | Realizar aferição e calibração do multímetro FLUKE, número de série 24770014, número SMIL IB-2029. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510853 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202528 | 10/07/2025 18:12:35 | Solicito calibración del anemómetro termo higrómetro modelo ITAN 700(N°2); Obs; * Necesario calibración para medición solamente de las variables de humedad relativa y temperatura. * Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta); 9789 (Mieres). 4802/03 (CCR) | OUO6 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de ser reparado en su función como termo higrómetro (SSA 202512352). Será retirado por el cliente para su uso en campo como anemómetro.
202510849 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202528 | 10/07/2025 18:12:58 | Realizar verificación de calibración de cámara: * Termográfica Flir T530 - BP 717845, en conjunto con sus tres lentes de 10, 17 y 29 mm. Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta); 9789 (Mieres); 4801/02 (CCR) | OUO6 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510811 | STE | 202510526 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202528 | 10/07/2025 14:48:39 | Solicitamos calibrar y parametrizar el instrumento TRANSMISOR PRES DIFER código de stock 712549, según lo siguiente: • Rango de medición: 0-500 mbar; • Salida cuadrática; • Indicación en el display de 0 a 770 m³/h. Alimentación del instrumento en campo para medición de caudal mediante carretel instalado y disponibilizado en tubería de salida de la bomba. | MAM1 | ILA3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510760 | STE | 202508826 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202528 | 11/07/2025 06:11:56 | Efectuar calibración del multímetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202510730 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 11/07/2025 06:12:11 | Realizar alteração no projeto da frontal dos módulos 6EV5000. Agregar um puxador na frontal da peça e uma haste de aproximadamente 50mm para fixação da peça na PCI. A haste precisa de 2 furos para fixação com parafusos. Imprimir 20 peças. Referência SSA 202402534. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202510691 | STE | 202505133 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202528 | 11/07/2025 06:12:19 | Calibrar megohmetro Megger 1025, BP 700072. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202510581 | STE | 202510441 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 08/07/2025 06:27:29 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de serie 39800023WS. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510579 | STE | 202508823 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 08/07/2025 06:27:35 | Calibrar alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202510576 | STE | 202506665 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202528 | 08/07/2025 06:27:41 | Calibrar indicador digital Presys de 0-100°C. Indicador con S/N 801217. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510468 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202528 | 10/07/2025 18:13:09 | Realizar verificación de calibración de cámara: * Termográfica Flir T530 - BP 712904, en conjunto con sus dos lentes de 10 y 17 mm. Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta); 9789 (Mieres); 4801/02 (CCR) | OUO6 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de las condiciones de temperatura y humedad del laboratorio, se encuentra conforme a sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado junto a tres lentes que lo acompañaban conforme consta en el certificado de calibración.
202510467 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202528 | 10/07/2025 18:13:16 | Solicito calibración del anemómetro termo higrómetro modelo ITAN 700(N°1) Obs; * Necesario calibración para medición solamente de las variables de humedad relativa y temperatura. * Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta); 9789 (Mieres). 4802/03 (CCR) | OUO6 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termo higrómetro calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510445 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:00 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme anexo brindado, se encuentra dentro de las características y liberado para uso.
202510436 | SEE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 04/07/2025 12:03:49 | Projetar e fabricar com a impressora 3D dispositivo para isolação de chave de teste (flex-test, cód. 522996) para uso em calibrações de medidores de energia instalados em painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202510430 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202528 | 07/07/2025 08:33:52 | Realizar aferição e calibração de termo higrômetro número de série HT208.4499, Número SMIL IB-3714. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin posibilidad de reparación conforme SSA 202511837. Será descartado para la reutilización de sus piezas.
202510429 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202527 | 04/07/2025 11:33:50 | Solicito a fabricação de 40 pares de suportes para lacres, destinados à aplicação em válvulas de segurança da marca ETNA, conforme referência SSA: 202319763 | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202510402 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:49:55 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R702301509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U02). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510401 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:01 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E71509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U02). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510400 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:08 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E51509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado DE U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:14 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U02). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202510398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003301167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202510397 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:27 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01391509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202510396 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:33 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202510395 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067801167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202510393 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:50:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007501167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U02) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202536 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202510391 | STE | 202506667 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202527 | 04/07/2025 13:27:02 | Calibrar indicador digital Presys serie 153.03.16 Configurado para entrada PT100 de 0-100°C y salida de 4-20mA | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510390 | STE | 202506666 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202527 | 04/07/2025 13:27:09 | Calibrar indicador digital Presys serie 157.03.16. Configurado para entrada PT100 de 0-100°C y salida de 4-20mA | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510356 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 10/07/2025 15:59:35 | Solicitamos apoio para confecção em impressora 3D de 6 conjuntos de clips para TMR marca Alcatel-Lucent modelo 8254. Modelos entregue na oficina de ILA3. Realizar entrega para Rafael Barreto 9135 ou Victor Panuci 4934 para avaliação da funcionalidade . | MAM2 | ILA3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 6 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 13 GRAMAS / UN.
202510334 | STE | 202501126 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 03/07/2025 06:27:05 | Calibrar el indicador marca YOKOGAWA modelo UM330 nro T1E5002700. Escala de lectura 0-100°C. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510282 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 07/07/2025 08:32:20 | Solicito aferir e, calibrar se necessário, o volt-amperimetro digital Fluke 365 IB-3764. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510250 | STE | 202508825 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202527 | 02/07/2025 06:14:18 | Efectuar calibración de amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510163 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:42 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432047 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510162 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:50 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432056 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510159 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:57 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432033 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510158 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432052 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510156 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432055 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510154 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432039 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510153 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432043 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202509977 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202526 | 27/06/2025 08:57:39 | Calibrar transductor de tensión CM:115495 con entrada de 0 a 100V y salida de 0 a 20mA retirado de la UG-11. Ref. SSA:202417543. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509937 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 27/06/2025 07:40:30 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900249109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202535 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202509936 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 27/06/2025 07:40:36 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001D9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202535 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202509929 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202527 | 02/07/2025 11:20:42 | Solicito a confecção de 04 modelos de manoplas para disjuntores caixa moldada da Eletromar para futuras manutenções corretivas, devido a falta de sobressalente. modelo para escaneamento entregue a Sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202509882 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:31 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-09 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202527 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509880 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:38 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-07 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:44 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-06 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202528 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:50 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-04 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:55 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-03 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509875 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 11:00:02 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-02 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509860 | STE | 202507096 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202526 | 26/06/2025 10:28:38 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | IMA0 | ILA3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509780 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 25/06/2025 08:32:28 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641963 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202534 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202509779 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 25/06/2025 08:32:35 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X400109119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202534 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202509776 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 25/06/2025 08:32:44 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X400089119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202534 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202509773 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 25/06/2025 08:32:52 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: SX400119119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202534 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS correto X400119119A.
202509772 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 25/06/2025 08:32:59 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: SX4000B9119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202534 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS correto: X4000B9119A
202509771 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 24/06/2025 11:15:47 | Projetar e fabricar nichos em acrílico para armazenamento de transmissores de pressão modelo E+H PMP-21. Valdinei ciente. Referência SSA 202412045. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202509767 | STE | 202508698 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202526 | 24/06/2025 10:33:58 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 045.05.15 (SSA origem 202508698) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509766 | STE | 202508701 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202526 | 24/06/2025 10:34:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 032.01.12 (SSA origem 202508701) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509765 | STE | 202508616 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202526 | 24/06/2025 10:34:10 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 063.12.11 (SSA origem 202508616) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509763 | STE | 202504264 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202526 | 24/06/2025 10:34:18 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2012 SN: 121.05.24 (SSA origem 202504264) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2025-0683 corresponde a la calibración realizada luego del ajuste.
202509740 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 | 25/06/2025 14:10:31 | Solicito calibração do multímetro Minipa ET-2517A, IB-3749. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202528 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509722 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202526 | 24/06/2025 10:23:13 | Calibrar década resistiva IET HARS HRRS-Q-9 10K -5KV (BP 694824). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509714 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202526 | 24/06/2025 10:23:19 | Calibrar década capacitiva IET Quad Tech 1412-BC (BP 624911). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Residual capacitivo 50,64 pF.
202509711 | STE |  | F001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-05 | 0205.009-9 | 202526 | 23/06/2025 16:55:35 | Calibrar multimedidor KRON MULT-K 05 (CM: 717162 / SN: 2388755) dentro de suas características nominais (60Hz). Usar como referência o transdutor Y1-L5. Ensaiar e verificar se o transdutor apresenta as medições (tensão, corrente, frequência, potências ativa e reativa) dentro das respectivas margens de tolerância, quando submetido à medição de sistemas em 50Hz. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202526 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O medidor foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento também foi ensaiado em 50Hz e não apresentou funcionamento anormal ou medições maiores que o erro especificado pelo fabricante.
202509688 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 | 24/06/2025 06:38:04 | Calibrar multímetro FLUKE 73 III IB-1769, (SSA origem: 202509451) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado conforme características técnicas e liberado para uso. obs.: o identificador correto do instrumento é IB-1769.
202509638 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202526 | 23/06/2025 08:59:28 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Servicio ejecutado conforme lo previsto, los medidores correspondientes a la línea LI-220kV-MD-ACY2 se encuentran calibrados y en funcionamiento. Obs: El medidor M08B se encuentra fuera de clase, deberá ser reemplazado.
202509637 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202526 | 23/06/2025 08:59:34 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Servicio de calibración ejecutado conforme lo previsto, los medidores correspondientes a la línea LI-220kV-MD-ACY1 se encuentran calibrados y liberados para operación.
202509581 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202525 | 18/06/2025 17:18:56 | Solicito la impresión de lacres con las etiquetas de seguridad Phoenix Contact EMLS (15x09)R SR, con medidas de 15 mm x 9 mm, para uso en las calibraciones del sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la impresión de 2300 etiquetas de seguridad, las cuales serán utilizadas como lacres de los instrumentos a ser calibrados en el sector de ILA3. Fueron utilizadas etiquetas certificadas, con alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos, modelo EMLS (15x9)R SR y la impresora térmica Thermomark roll 2.0, ambas de la marca Phoenix contact. Observación: Lacres con identificación numérica del 21001 al 23300.
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación.
202509473 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 18/06/2025 10:36:55 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del multimetro digital Yokogawa TY720, N° serie: JKQB169. IB: 4165. Se entrega con estuche y accesorios(Puntera/pinzas) | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas las pilas del instrumento.
202509470 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 10:37:21 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , IB: 4215. Instrumento entregado en estuche con defecto (reemplazar si existe la posibilidad) y con accesoios (Punteras/pinzas/flex). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feita a substituição de suas pilhas.
202509465 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 18/06/2025 10:37:31 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del medidor de resistencia de aislamiento, modelo Megger MIT2500, , n° de série: 1004-745/102258801. BP: 717835/IB: 4227. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, el mismo se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas conforme solicitado.
202509462 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 17/06/2025 16:44:45 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. BP: 717140/IB: 4183. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202528 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202509449 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202525 | 17/06/2025 16:45:01 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las baterías.
202509366 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 10:37:47 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509365 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202525 | 17/06/2025 10:37:58 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509364 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202525 | 17/06/2025 10:38:07 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509363 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 17/06/2025 10:38:20 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202527 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509362 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 17/06/2025 10:38:32 | Realizar calibração do Medidor de resistência de isolamento IB-4185 modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509306 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202525 | 16/06/2025 16:47:01 | Solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 2 protótipos de trava de controlador digital utilizado no quadro CFM das UGS. E após testes dos mesmos, a fabricação de 30 unidades. Imagem da trava em anexo. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 32 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202509226 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 16/06/2025 07:28:19 | Verificar a calibração do multímetro digital IB- 4286, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série: JKQAT77. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509222 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202524 | 13/06/2025 15:21:11 | Verificar calibração do CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE , MOD. 726, IB-3934. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição das pilhas.
202509221 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 13/06/2025 15:21:01 | Verificar calibração do MEGGER MIT430/2 IB 4190. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509220 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 13/06/2025 15:21:22 | Verificar calibração do termo higrômetro MINIPA MTH 1362 IB3625. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509219 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 13/06/2025 15:21:30 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509218 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 13/06/2025 15:21:45 | Solicitamos la fabricación de una pieza 3D para soporte de sensor ultrasónico Siemens "Probe 7ML1201" En una tabulación de 110mm. En anexo, diseño de la pieza. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202509061 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 12/06/2025 14:38:40 | Imprimir en 3D prototipo calce para la escaleras de acceso al generador desde la cota 92 (para evitar el deslizamiento lateral del mismo, eliminando la holgura existente, atendiendo así el riesgo observado en OTS registrada por SMMG.DT. 2 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202508779 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:26:47 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066F0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U05). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508758 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:33 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01C21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508756 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:40 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E11509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508753 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:48 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068601167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202508751 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:55 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01571509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508749 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:01 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202508747 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:16 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508725 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:09 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1363827413. Entrada: - 10 Vcc a 10 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado, parametrizado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202508724 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:17 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1364036239. Entrada: - 5 Vcc a 5 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508723 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:26 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1364036060. Entrada: - 5 Vcc a 5 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508720 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:52:56 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1371783407. Entrada: - 1 Vcc a 1 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado, parametrizado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202508689 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202508685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 09/06/2025 08:57:53 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão dos trocadores de calor LW SMAR. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS U236283 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508683 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 09/06/2025 08:58:05 | . Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral TFX SMAR. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U566921 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508681 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 09/06/2025 08:58:15 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral(TFX-SMAR SERIAL U641955). Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202532 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508620 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006901167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202508619 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013901167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U05) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202508418 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546648, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508388 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202523 | 02/06/2025 16:48:03 | Confeccionar na impressora 3D, 60 unidades do dispositivo de segurança (multiplicador de cadeado) conforme modelo entregue por Piva (MEG2) ao Senhor Valdinei (ILA3), (foto do dispositivo em anexo). O protótipo foi testado em campo nos bloqueios dos disjuntores dos painéis da ventilação, e atendeu ao seu objetivo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202531 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202508386 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202523 | 02/06/2025 15:27:53 | Solicito la calibración del patrón de energía trifásico marca MTE modelo PRS 600.3 con BP 720310. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202524 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508385 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:27:23 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG29 con BP 720311. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202529 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508384 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:28:01 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG27 con BP 720312. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508382 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:27:01 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73II con NS 73760495. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado conforme características técnicas e liberado para uso.
202508380 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:26:54 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 615543. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento presentó problemas en las borneras de la batería, el mismo fue dado de baja por el sector de ILA2 (referencia: SSA 202508816(D)). Obs: El instrumento queda en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202508379 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:26:47 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB-1453. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, se encontra dentro das suas características e liberado para uso.
202508192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202523 | 02/06/2025 07:39:49 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641947 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202531 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508186 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202523 | 02/06/2025 07:41:55 | Realizar a impressão dos seguintes itens para composição do dispositivo de montagem dos anéis de segmento dos servomotores do RV. Segue itens: 1 UN (Gabarito), 8 UN Peça superior 1), 8 UN (Suporte), 8 UN (Trava com rosca 2), conforme desenhos em anexo. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202531 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 8 DISPOSITIVOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 910 GRAMAS / UN.
202508028 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202522 | 28/05/2025 15:00:22 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900119109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202530 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202508027 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202522 | 28/05/2025 15:00:31 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900079109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202530 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507740 | STE | 202504648 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202521 | 23/05/2025 16:41:08 | Calibrar multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Configurado para indicar corriente con relación de tc 1/1 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507695 | STE | 202503138 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202521 | 22/05/2025 06:27:38 | Calibrar transductor TPA ARDETEM con serie 0482-134 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202522 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507672 | STE | 202506357 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202521 | 22/05/2025 06:27:58 | Efetuar calibração no transdutor marca Siemens, modelo GMUUeff/H / M08206-D1424 E N° N08-1136. 0 - 100Vac 0 - 20mA | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202522 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507646 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202521 | 21/05/2025 13:53:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: 10210013 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507639 | STE | 202504661 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202521 | 22/05/2025 06:28:08 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24265/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado en la frecuencia de operación de 60 Hz, calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El certificado 2025/0508 corresponde a la calibración antes del ajuste. 2) El certificado 2025/0509 corresponde a la calibación del instrumento con la frecuencia de operación de 60 Hz. 3) El certificado 2025/0510 corresponde a la calibación del instrumento con la frecuencia de operación de 50 Hz.
202507621 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202521 | 22/05/2025 07:34:19 | Confeccionar com a impressora 3D uma nova alça de transporte para o Multímetro Agilent 34401A, conforme modelo entregue em mãos para análise e projeto. | ILA1 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202507557 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:11 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432046 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507556 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:23 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432040 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507554 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432029 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507553 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432037 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507551 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:55 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432053 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507550 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:16:03 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432041 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507309 | STE | 202507035 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202520 | 13/05/2025 06:57:31 | Fabricar, en la impresora 3D, dos prototipos de manopla para disyuntor del cuadro KCC-01, conforme foto en anexo y modelo entregado . | MEG2 | ILA3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202528 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202507298 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:45:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U610347 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507286 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:45:47 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 14049, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: 14049 Lacre: 0004019
202507276 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:49:35 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 14048, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: 14048 Lacre: 0004062
202507275 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:49:42 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 14042, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: 14042 Lacre: 0004791
202507273 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:49:50 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie:14047, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 14047 Lacre: 0004781
202507267 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:49:58 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300DD0116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507266 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:04 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300C40116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507263 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300DC0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507262 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 12/05/2025 10:22:13 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3201, BP: 707516 | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507261 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:21 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300D60116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507260 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 12/05/2025 10:22:20 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MULTIMETRO PINZA DE TC MARCA: FLUKE, MODELO: 376, NUMERO DE SERIE: 30448010WS, IB-3758. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507259 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 12/05/2025 10:22:27 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN PINZA DE TC MARCA:FLUKE, MODELO: I200, NUMERO DE SERIE: 107399, IB-3634. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507258 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 12/05/2025 10:22:34 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN AL MEDIDOR PORTATIL DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MARCA MEGGER MOD. BM5200 NS:101805050. BP:712834 | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507257 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 10:22:40 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN DE MILIAMPERIMETRO DIGITALMARCA FLUKE MODELO 773 IB:3797. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202523 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202507256 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 10:22:47 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA:YOKOGAWA, MODELO: TY710, N.SERIE: JKP4139, IB-1712. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi mandado com pilhas novas pois o mesmo veio para calibração sem pilhas.
202507255 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:28 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300DB0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:33 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300CC0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507249 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00B91516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507247 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00B71516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507246 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:50:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800661516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507245 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:03 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800571516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507244 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:10 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S301B11516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507242 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:16 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00BC1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202507240 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300179109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507238 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:31 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S7000C9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507236 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S1001A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507235 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202520 | 12/05/2025 15:51:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300139109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507100 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202519 | 08/05/2025 13:17:41 | Confeccionar mais um suporte para coleta de amostras com frasco de vidro, conforme imagem anexa. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202507084 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 08/05/2025 14:44:10 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:X300651509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. (Retirado de almox para completar Kit de instrumentos 9A/18A). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202528 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507083 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 08/05/2025 14:44:03 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X300681509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de almox para completar kit de instrumentos.). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507081 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 08/05/2025 14:43:45 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:X300691509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado del almox para completar kit de instrumentos.) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507079 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 08/05/2025 14:43:35 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: X300671509D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s. Obs: Retirado del almox para completar kit de instrumentos | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507034 | STE | 202501135 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202519 | 07/05/2025 13:25:42 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507027 | STE | 202501137 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202519 | 07/05/2025 09:55:27 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506864 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202519 | 05/05/2025 13:09:58 | Realizar análisis del certificado de calibración del Patrón de potencia y energía trifásico, marca Radian, modelo RD-33-434, N° de serie: 301031, BP-698261, instrumento retorna de calibración externa por medio de la AS-4500078498. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2248. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las pruebas funcionales y análisis del Certificado Calibración del Patrón de potencia y energía trifásico, marca Radian, modelo RD-33-434, N° de serie: 301031, BP-698261. El documento analizado cumple con los requisitos solicitados. El equipo se encuentra liberado para uso.
202506806 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202518 | 30/04/2025 15:24:33 | Imprimir en 3D dispositivo para reajuste de tirantes estatóricos. 4 unidades de cada archivo con extension .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202526 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 16 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202506711 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202518 | 29/04/2025 13:06:23 | Realizar pruebas de aceptación del Transformador trifásico 10 kVA, de la marca Tamura, tipo STP, modelo 2891.005, N° de serie: 14453701001, adquirido por medio de la OC-4500076752. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2156. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El equipo atiende los requisitos de la OC-4500076752. Equipo ensayado conforme SSA 202506735. Aceptación recomendada.
202506693 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:27:07 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1635, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202526 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | A válvula não passou por reparo ou verificação de atuação e estanqueidade. Conforme acordado entre a área solicitante e a área executora, o item será retirado pelo solicitante para testes. Caso necessária manutenção e testes, o solicitante emitirá nova SSA para o serviço.
202506692 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202518 | 29/04/2025 10:34:24 | Fabricar 26 unidades de proteção para base fusível diametral e 26 anel de proteção conforme foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202526 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 26 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202506644 | STE | 202500455 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202518 | 29/04/2025 13:06:35 | Calibrar Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado e encontra-se fora de suas características, sendo reprovado para uso em concordância com o cliente.
202506636 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202518 | 30/04/2025 16:16:44 | Calibrar multímetro digital portátil Fluke 73III (BP 614467). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506627 | STE |  | S025B001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TPS PADROES | 0761.001-7 | 202518 | 28/04/2025 15:40:43 | Realizar pruebas de aceptación del Equipo para pruebas y calibración de transformadores de potencial, de la marca OMICRON, modelo Votano 100, N° de serie: MN197L/102541644 , adquirido por medio de la OC-4500077962. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2203. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação do equipamento modelo Votano 100, N° de serie: MN197L/102541644 , adquirido pela ordem de compra OC-4500077962. O equipamento atendeu todos os requisitos, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. Em anexo a esta SSA, estão os certificados de calibração externa do equipamento e relatório de verificação com TP padrão realizado com equipamento entregue.
202506626 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202518 | 28/04/2025 15:40:48 | Realizar pruebas de aceptación del Patrón de relación de transformación, de la marca Vanguard, modelo ATRT Checj Box, Part Number: Vanguard 9129-UC, N° de serie: TB-110041, adquirido por medio de la OC-4500078495. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2198. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação do medidor de relação de transformação padrão conforme a OC-4500078495. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação do equipamento recomendada.
202506430 | STE | 202505454 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202517 | 24/04/2025 08:31:17 | Realizar colecta del diagrama fasorial para verificación del sistema de medición de facturación de la LI IPU 60HZ FI1 posterior al mantenimiento preventivo (a ser realizado por la SMMT según SSP 2025/2018). | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202519 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha, após seu retorno ao sistema e verificado que o SMF está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interliga da FURNAS.
202506396 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202517 | 23/04/2025 12:22:25 | Calibrar shunt Guildline 9211A (BP 89725). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506395 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202517 | 23/04/2025 12:22:39 | Calibrar calibrador Fluke 5560A (BP 720378). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506384 | STE | 202504446 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202517 | 23/04/2025 14:05:57 | Calibrar transdutor Phoenix Contact, modelo MCR-PT100/I-DC, número de série 050 236824. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506370 | STE | 202506139 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 23/04/2025 06:03:04 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke Modelo ns 56400274mv , IB 4216 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506367 | STE | 202505785 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202517 | 23/04/2025 06:03:11 | Realizar ajuste y marcación del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-15. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9 °C.
202506352 | STE | 202506220 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 15:59:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6855/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506351 | STE | 202506270 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202517 | 22/04/2025 16:00:05 | Calibrar Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL - SN 24832/01 saída de 0 a 10 mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506331 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202517 | 22/04/2025 16:14:43 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641280 | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202506290 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:39:51 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. A data do processo será informada pelos Srs. Cleber Lopes / Gustavo Baez. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 23° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202522 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 12/05/2025 as 13:35h. Lacres utilizados: 0004014, 0004015, 0004016, 0004017, 0004018.
202506257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 15:49:44 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 191. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto M. De ser posible favor programar la impresión para junio 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202525 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202506256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 15:43:45 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 119. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto L. De ser posible favor programar la impresión para mayo 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202525 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202506214 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202517 | 21/04/2025 10:42:36 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ABRIL de 2025 de ser posible en la tarde del día 30 de ABRIL. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletado a memória de massa do medidor e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta ssa . Equipamento liberado para uso.
202506213 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202517 | 21/04/2025 10:42:48 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ABRIL de 2025 de ser posible en la tarde del día 30 de ABRIL. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletado a memória de massa do medidor e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta ssa . Equipamento liberado para uso.
202506135 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:56 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410274MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506134 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202516 | 15/04/2025 16:36:55 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1634, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1634 Lacre: 0004061
202506133 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:01 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410272MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506132 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202516 | 15/04/2025 16:37:02 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1671, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1671 Lacre: 0004738
202506130 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:31 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410271MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10076400 item 10 y su anexo descriptivo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506129 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202516 | 15/04/2025 16:37:08 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1651, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1651 Lacre: 0004739
202506127 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:45 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67410269MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme RC: SM.DT/0010076400.
202506123 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:59:16 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 67070386MV, adquirido por la 4500078618 - RC: SM.DT/0010076400 conforme anexo. Plazo 25/04/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme RC: SM.DT/0010076400.
202506066 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 15/04/2025 15:52:05 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022D1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U01). OBS: instrumento fue retirado calibrado del laboratorio e instalado en la U01 conforme SSP 20254552 indicando mensaje OVER (SSA 202505817). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada.
202506058 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202516 | 15/04/2025 15:52:11 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie:15893, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15893 Lacre: 0004888
202506028 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202516 | 15/04/2025 15:56:16 | Solicito calibração do TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, MOD. HT-7020, ICEL , IB-1570. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de reparación, fue dado de baja conforme SSA derivada.
202506025 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 15:56:27 | Solicito calibração do MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 8060A, FLUKE IB-1863 BP-614435 N/S 73970032. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506024 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 15:56:37 | Solicito calibração do MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 734-02, YOKOGAWA IB-1571 BP-654999. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506022 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:56:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLTI-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, FLUKE, MOD.336, SN-14210643, BP: 674199; (IB1573). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506021 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:58:38 | Solicito calibração do alicate amperimetro Marca Kyoritsu , modelo KEW SNAP 2004, IB-1572 (Serial. NO 44117) . | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506018 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 16:00:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202506017 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 16:00:43 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202506010 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202516 | 15/04/2025 07:51:06 | Calibrar o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 331800, código almoxarifado 714925, para com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. Referente SSA 202505773 | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505856 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202515 | 11/04/2025 13:42:55 | Verificar a calibração do medidor de relação de transformação IB-3955, marca Megger, modelo TTR20-1, número de série 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202505855 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:04 | Verificar a calibração do micro ohmímetro IB-4085, marca Megger, modelo DLR10X, número de série 101985500. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505854 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:14 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4073, marca Fluke, modelo T6-1000, número de série 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505853 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:25 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4283, marca Kyoritsu, modelo 2033, número de série E39468. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505852 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:35 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-3183, marca Fluke, modelo 376, número de série 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505851 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 11/04/2025 13:43:49 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-4109, marca Fluke, modelo 381, número de série 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505850 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:05 | Verificar a calibração do alicate amperímetro IB-3620, marca Fluke, modelo 376, número de série 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505849 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202515 | 11/04/2025 14:22:11 | Verificar a calibração do termo-higrômetro IB-4193, marca Minipa, modelo MTH 1360A, número de série 2596239. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202505847 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202515 | 11/04/2025 14:22:24 | Verificar a calibração do calibrador de processo IB-4314, marca Fluke, modelo 726, número de série 62940367MV. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observaciones: 1) Fueron substituidas las baterías del instrumento. 2) El certificado de calibración 2025-0415 correponde a las mediciones realizadas antes del ajuste. 3) Realizado el ajuste para la grandeza de tensión.
202505846 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:33 | Verificar a calibração do multímetro digital IB-4154, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série JKQB298. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202518 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505845 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 11/04/2025 14:22:45 | Verificar a calibração do medidor de resistência de isolação IB-3951, marca Megger, modelo BM5200, número de série 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505844 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 11/04/2025 14:22:54 | Verificar a calibração do megômetro digital IB-1603, marca Megger, modelo MIT430/2, número de série 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento enviado para reparo, não sendo possível a realização do seu conserto conforme SSA derivada 202506894. Equipamento encaminhado para baixa patrimonial.
202505794 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202516 | 14/04/2025 11:04:09 | Realizar confecção de 100 unidades suporte para pentes dos módulos eletrônicos do sistema de excitação na impressora 3D conforme molde entregue ao Valdinei. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202523 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202505792 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:48:04 | Devido ao desprendimento da junta de vedação do MQC da impressora 3D ProX 500, causando o vazamento de matéria prima solicito a desmontagem, verificação e possível realocação da junta a posição original. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202524 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Após constatar vazamento de material foi realizada a desmontagem e verificação do ponto de vazamento através de um desprendimento da junta do dosador de matéria prima que realiza o transporte para a impressora 3D ProX500. Realizada a desmontagem, limpeza, inserido cola de junta e realocada a junta ao sua posição original. Após o tempo de cura foi realizado a montagem e testes do sistema com resultado satisfatório. Equipamento liberado para uso.
202505681 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 15:06:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028B01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202505674 | STE | 202505196 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202515 | 09/04/2025 10:49:18 | Calibrar transductor de tensión. Marca KRON, Serie N° 0041167. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202505639 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 14/04/2025 08:35:43 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202524 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202505638 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202516 | 14/04/2025 08:35:49 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202505588 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:12 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C01509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U01). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202505587 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:18 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01DF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U01). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202505585 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:24 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E01509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202522 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202505583 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018001167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202505582 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:37 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01671509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202522 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202505580 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA018A01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Nota: NS correto PC018A01167
202505579 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:54 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028C01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202505578 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:28:01 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028501167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U01) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202522 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202505488 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:49:26 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes termo higrômetros, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360: posição 1HIGR; posição 2HIGR; posição 3HIGR; posição 4HIGR; posição 5HIGR; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P e ordem de ajuste. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme planilha de comissionamento e liberado para uso. Posição 1HIGR- Atuação: 29,9°C/Retorno: 36,9°C Posição 2HIGR- Atuação: 29,7°C/Retorno: 36,7°C Posição 3HIGR- Atuação: 30,1°C/Retorno: 36,7°C Posição 4HIGR- Atuação: 29,7°C/Retorno: 36,8°C Posição 5HIGR- Atuação: 30,5°C/Retorno: 37,2°C OBS: O ajuste de umidade foi posicionado no máximo: 90%. Modo TH.
202505472 | STE | 202505008 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202515 | 07/04/2025 15:10:35 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa; Modelo: 2379A; Número de série 22800/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202505471 | STE | 202504927 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202515 | 07/04/2025 15:10:43 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa; Modelo: 2379A; Número de série 22774/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202505468 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 07/04/2025 16:31:08 | Imprimir en 3D organizador de caja de insumos. 4 Unidades de archivo "X4.sldprt" 2 Unidades de archivo "X3.sldprt" 2 Unidades de archivo "X2.sldprt" | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202523 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202505454 | STE |  | D060A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L5) CXTC | 1134.009-7 | 202515 | 09/04/2025 16:42:50 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal SSP 20252018, previsto para el día 07/05 al 09/05. | MET3 | ILA3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202519 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a ruptura dos lacres do SMF da linha, para realização da manutenção quadrienal prevista na SSP 20252018. Após a realização da manutenção pela equipe da SMMT.DT, foram recolocados novos lacres no SMF da linha. Serviço acompanhado pela interligada Eletrobras.
202505219 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202514 | 04/04/2025 10:10:06 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900259109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202504847 | STE | 202419955 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202514 | 31/03/2025 16:23:53 | Calibrar indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA, que indique 0 a 8000MW. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504833 | STE | 202419990 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:00 | Calibrar indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA, que indique 0 a 8000MW. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202504764 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202514 | 31/03/2025 16:25:39 | Por gentileza, fabricar 10 peças de frontal do módulo 6EV5000, conforme pedido anterior da SSA 202402534. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202522 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202504591 | STE |  | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202513 | 27/03/2025 09:59:52 | Confeccionar um suporte para fixação do aerador durante a análise de espuma de modo a evitar o derramamento de solvente (BP 707245). Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202504550 | STE | 202503892 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202513 | 27/03/2025 06:25:50 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6803/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504548 | STE | 202503871 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202513 | 27/03/2025 06:25:57 | Realizar calibración del transdutor Yokogawa Modelo 2381A. SN 7252/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste. OBS: Número de série correto é 7201/02.
202504547 | STE | 202503947 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202513 | 27/03/2025 06:26:04 | Calibrar transductor Yokogawa MODELO 2381A SN 7252/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202514 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202504544 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202513 | 27/03/2025 09:50:47 | Solicitamos la confección de tapas y dispositivo de desmontaje/montaje del sello inferior, a ser fabricadas en la impresora 3D. Será utilizado durante los próximos mantenimientos periódicos del servomotor de la compuerta de servicio en los PD 9A. Diseños en adjuntos. Cantidad: *Diseño N°1: 2 UNIDADES, *Diseño N°2: 2 UNIDADES, *Diseño N°3: 1 UNIDAD, *Diseño N°4: 1 UNIDAD. | MMU2 | ILA3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1955 GRAMAS / UN.
202504474 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202513 | 26/03/2025 07:11:30 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X300059119A. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202504473 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202513 | 26/03/2025 07:11:36 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X300049119A | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202504406 | STE | 202504073 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202513 | 24/03/2025 15:30:04 | Calibrar multímetro FLUKE 175 IB-1884. (SSA origem: 202504073) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504400 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202513 | 24/03/2025 16:42:12 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066D0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U06 con la SSA 202504092, "OVER"). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202520 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada.
202504395 | STE | 202504208 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202513 | 24/03/2025 15:30:18 | Realizar ajuste del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202514 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado ajuste na função "heating" (terminal 3) do instrumento. Temperatura de acionamento: 30,5 °C. Obs.: Colocado lacre 01354.
202504344 | STE | 202502711 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202513 | 24/03/2025 10:17:08 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2283 NS 24218/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504283 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 21/03/2025 16:53:14 | Solicito apoio para confecção e impressão 3D de 2 (duas) unidades de calços de manutenção para ser utilizado em atividade de substituição dos calços inferiores de desgaste da lança do guindaste GROVE RT530-E como forma de prevenção ao risco de esmagamento de membros. Imprimir conforme modelo entregue em mãos a Claudinei. Foto em anexo. | MAM2 | ILA3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 875 GRAMAS / UN.
202504256 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202512 | 21/03/2025 10:36:42 | Devido ao travamento durante a impressão do cilindro de distribuição de material da Impressora 3D ProX 500, solicito a desmontagem, verificação e possível reparo do sistema de cilindro. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada a desmontagem e verificação, foi constatado defeito nos 4 rolamentos do conjunto do cilindro com desgaste acentuado nos acentos dos rolamentos do eixo que é acoplado ao cilindro de distribuição de material. Com apoio da SMMU foi fabricado um eixo em inox através da SSA 2025-04291, e realizado a compra dos 4 rolamentos através da SMDTC-2429. Após, realizamos a montagem e posteriormente os testes com resultado satisfatório. Equipamento liberado para uso.
202504169 | STE | 202501136 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 21/03/2025 06:31:22 | Calibrar multímetro Fluke modelo 115 com IB-3653 (SSA: origem: 202501136) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202504154 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:39:28 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U559661 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com a solicitação para considerar a avaliação da conformidade à tolerância de 1%. Liberado para uso.
202504081 | STE |  | G073Y005 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI-MD-FI4 (M16B) | 2991.004-0 | 202512 | 19/03/2025 09:21:53 | No dia 18/03 o medidor apresentou erros significativos na medida em 3 horários (16, 22 e 23h). | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado o monitoramento do medidor por um período de 45 dias aproximadamente, e este não veio a apresentar mais nenhuma falha. Em caso do surgimento de novas falhas, será aberta nova SSA pela OSO0, para verificação e substituição do medidor .
202504079 | STE | 202502730 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202512 | 19/03/2025 14:13:34 | Solicitamos calibración indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202503681 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202511 | 13/03/2025 11:12:23 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de um multiplicador de cadeado com a espessura maior que o original entregue ao Senhor Valdinei (ILA3). Dispositivo utilizado nos painéis KH/KG (ventilação) para bloqueio dos disjuntores. Mais detalhes ver foto em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202518 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202503410 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202511 | 11/03/2025 06:57:34 | Confeccionar 20 suportes para provetas de vidro na impressora 3D conforme modelo anexo. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202518 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202503378 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202511 | 10/03/2025 10:26:17 | Realizar a comparação anual entre os padrões de energia da Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF no intercambio de energia Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202513 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada la comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores del SMF, la calibración fue realizada en las escalas de 1A y 5A. Los Medidores patrones se encuentran dentro de sus características y liberados para uso.
202503252 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 06/03/2025 15:39:52 | Em complemento a SSA 202502369, solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 140 protótipos de terminais de acabamento para eletrodutos flexíveis 3/4" e 40 para eletrodutos 1.1/4". Gravar na peça a bitola correspondente. Obs. Serviço já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 180 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202503164 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202510 | 07/03/2025 06:58:02 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SENSYCAL,. MODELO RP2001-HDA1BNF212, NºS:10210012. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. OBS: O VALOR MEDIDO NO INSTRUMENTO FOI CAINDO CONSTANTEMENTE APÓS A INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A EM 07/02/2025. OBS: - Instrumento sustituido por medio de la SSA 202502904. - Problema reincidente según SSA 202416437. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202503120 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202509 | 28/02/2025 10:21:16 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feita a trocas das pilhas.
202503118 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202509 | 28/02/2025 10:21:23 | Favor efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperímetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202511 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de pilhas do equipamento.
202503116 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 28/02/2025 10:21:37 | Favor realizar calibración y cambio de las pilas al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202510 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202503115 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202509 | 28/02/2025 10:21:46 | Favor realizar cambio de las baterías, reparar los plásticos de los terminales y realizar calibración del multímetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observaciones: *Fueron substituidas las puntas de prueba y las baterías. *Reparadas las aislaciones de los terminales (SSA 2025/03279)
202503087 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.006-0 | 202509 | 27/02/2025 14:48:10 | Imprimir en 3D limitador de altura de los instrumentos para medición del entrehierro. 6 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202503085 | STE |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202509 | 27/02/2025 14:49:24 | Imprimir en 3D soporte para manometro correspondientes a la bomba B1 y B2 del PAP. 10 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202503043 | STE | 202502001 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202509 | 27/02/2025 13:34:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202502001) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Entrada: 4 mA a 20 mA cc.
202502921 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:02 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U604011 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502918 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300279109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502917 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300259109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502914 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800631516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502912 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800611516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502911 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:33 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005C1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502910 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:39 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005B1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502909 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800621516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502907 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 15:04:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800641516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502856 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:49:31 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1612, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1612 Lacre: 0004885
202502855 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:49:37 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1637, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1637 Lacre: 0004887
202502853 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 24/02/2025 16:03:10 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1636, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1636 Lacre: 0004731
202502852 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 24/02/2025 16:03:15 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1611, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1611 Lacre: 0004884
202502792 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:25:57 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206690109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202513 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502791 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:03 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022D1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U10). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502790 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:07 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102C60109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502789 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502788 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002C01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202517 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502786 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:25 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01561509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202502785 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:32 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502784 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028A01167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502783 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:26:43 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012C01167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U10) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502754 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:34:06 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SMAR,. MODELO LD301 D2, NºS:U619975. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202509 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202502752 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:34:10 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: ID-1557. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502751 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:34:15 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:ID-1552.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202516 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502750 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:34:21 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:ID-1551. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502749 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:25 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 97203/03. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. A conferência da atuação não foi realizada.
202502748 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:31 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 97203/02. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SAA-40 1" NPT • Número de Série: 97203/02 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 24,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 19,72 kgf/cm² Lacre: 0004736 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502747 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:36 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 202073/004. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SPR-41 1/2" NPT • Número de Série: 202073/004 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 10,5 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,51 kgf/cm² Lacre: 0004750 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502746 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:41 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/10. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SPR-41 1/4" NPT • Número de Série: 100224/10 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 30,84 kgf/cm² Lacre: 0004735 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502745 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:46 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/09. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/09 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,79 kgf/cm² Lacre: 0004020 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502744 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:34:51 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/05. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/05 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,84 kgf/cm² Lacre: 0004734 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502743 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:35:01 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/08 proveniente del tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 100224/08 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,97 kgf/cm² Lacre: 0004749 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502742 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:35:06 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/02. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/02 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 28,88 kgf/cm² Lacre: 0004729 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502740 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:35:12 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/06. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/06 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,23 kgf/cm² Lacre: 0004743 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502735 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:38 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SMAR,. MODELO LD301 D2, NºS:U543295. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202502733 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:43 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_16, MARCA PRESYS,MODELO ECTR-500-5-M-1-2, NS:115.04.21, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A10KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502731 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:48 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: ID-1550. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502729 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:52 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: ID-1548 .FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502727 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:57 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: ID-1549. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202518 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202502726 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:02 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 97203/01. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SAA-40 1" NPT • Número de Série: 97203/01 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 24,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 21,23 kgf/cm² Lacre: 0004702 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502723 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:07 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 105393/01. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202517 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SAA-40 1" NPT • Número de Série: 105393/01 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 24,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 23,52 kgf/cm² Lacre: 0004701 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502722 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:12 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 108039/02. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SPR-41 1/2" NPT • Número de Série: 108039/02 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 10,5 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,66 kgf/cm² Lacre: 0004815 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502721 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:16 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 108039/01. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula • Marca: GROFE • Modelo: SPR-41 1/2" NPT • Número de Série: 108039/01 A válvula foi devidamente ajustada e submetida aos ensaios conforme solicitado. • Pressão de abertura: 10,5 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,76 kgf/cm² Lacre: 0004011 Observação: Os ensaios foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos no anexo da abertura da SSA.
202502720 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:22 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/10 . VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/10 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,71 kgf/cm² Lacre: 0004742 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502719 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:27 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/03. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 100224/03 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 30,28 kgf/cm² Lacre: 0004745 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502718 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:32 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/01. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 100224/01 verificada e ajustada conforme solicitado. Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,39 kgf/cm² Lacre: 0004744 Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502716 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:36 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/03. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/03 verificada e ajustada conforme solicitado. • Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 29,73 kgf/cm² Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502715 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:41 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/04. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/04 verificada e ajustada conforme solicitado. • Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 30,02 kgf/cm² Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502714 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202508 | 21/02/2025 13:36:46 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/08. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202520 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/08 verificada e ajustada conforme solicitado. • Pressão de abertura: 31,6 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 30,03 kgf/cm² Nota: Ensaios realizados conforme os critérios disponíveis no anexo da abertura da SSA.
202502681 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202508 | 20/02/2025 15:19:21 | Realizar calibração no transdutor Yokogawa 6735/00 que foi reparado. SSA ref 202502497. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento corresponde a la marca Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6735/00.
202502615 | STE | 202502207 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202508 | 20/02/2025 06:23:28 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC con numero de serie 2000678143. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202510 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502608 | STE | 202502495 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 20/02/2025 06:23:35 | Calibrar conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6778. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento corresponde a la marca Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6778/00.
202502591 | STE | 202502519 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202508 | 19/02/2025 13:27:28 | Solicito apoyo para realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-06. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,3 °C.
202502538 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202508 | 18/02/2025 16:02:35 | Confeccionar 20 unidades de borners para multímetros portáteis (compatível com HP 974A e Yokogawa 734) (Obs.: As amostras das impressões 3D anteriores serão fornecidas junto com a SSA) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Piezas confeccionadas y entregadas conforme proyecto solicitado. El material utilizado fue de aproximadamente 25 gramos por unidad.
202502473 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 08:56:56 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900139109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502472 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 08:57:02 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900269109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202502430 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202508 | 19/02/2025 14:54:44 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de maleta organizadora para acomodar um rebitador manual de rosca e jogo de matriz. Modelo de protótipo conforme combinado com Sr. Valdinei. Contato: Cleber R:9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1975 GRAMAS / UN.
202502418 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202508 | 17/02/2025 10:30:05 | Solicito a confecção na impressora 3D de capa protetora para o 3 dispositivo medição de descargas parciais HFTC! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 3 CONJUTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202502387 | STE | 202502379 | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202508 | 17/02/2025 08:38:46 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina Rev2 con ajuste de medidas y rosca (50 unidades). | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202502369 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 14/02/2025 16:54:08 | Solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 33 protótipos de terminais de acabamento para eletrodutos flexíveis 3/4" e 33 para eletrodutos 1.1/4", conforme desenho em anexo. Obs. Amostra entregue o Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 66 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202502296 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:54 | Realizar ensayos de calibración de pinza amperimétrica, Marca: Fluke, Modelo: i200, IB: 3605. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502291 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202507 | 14/02/2025 09:30:24 | Realizar ensayos de calibración del termo-higrómetro digital, Marca: Icel, Modelo: HT-7030, NS: H7030.0037. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202508 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento fue enviado para descarte debido a la imposibilidad de reparación conforme la descripción de la ejecución de la ssa derivada.
202502266 | STE | 202501382 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202507 | 13/02/2025 15:08:28 | Confeccionar en impresión 3D una pieza (manopla del disyuntor 72.06) que se encuentra quebrada en la parte inferior imposibilitando el cierre y la abertura correcta del mismo. Foto de la pieza en anexo. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202502205 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 12/02/2025 15:21:45 | Realizar a gravação de placas metálicas conforme modelos anexos e nas seguintes quantidades: CR 125: 7 unidades; CR136: 8 unidades; LG50: 1 unidade; N01: 4 unidades; N02: 4 unidades; N04: 4 unidades; N09: 4 unidades; N11: 4 unidades; N12: 4 unidades; N13: 2 unidades; N14: 2 unidades; PV: 1 unidade. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202502196 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202507 | 12/02/2025 13:39:48 | Realizar ensayos de calibración del calibrador de RTD, Marca: Yokogawa, Modelo: CA330, NS: HKSBCA001, IB 3212, BP 707530. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502193 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 12/02/2025 13:40:00 | Realizar ensayos de calibración del megohmetro digital, Marca: Megger, Modelo MIT2500, IB 4066, BP 714575. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502190 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202507 | 12/02/2025 13:40:24 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperímetro, Marca: Fluke, Modelo: 376, NS: 25260091WS, IB: 1774. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502189 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 12/02/2025 13:40:39 | Realizar ensayos de calibración y cambio de punteras del multímetro digital, Marca: Yokogawa, Modelo: TY710, NS: JKL2376, IB: 1658. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Fueron reemplazadas las borneras de entrada de tensión y corriente, también las puntas de prueba conforme lo solicitado por el usuario.
202502188 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202507 | 12/02/2025 13:41:21 | Realizar ensayos de calibración del miliamperímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 773, NS: 28900125, IB: 1773, BP: 704838. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202502186 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 12/02/2025 13:41:32 | Realizar ensayos de calibración del multímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 175, NS: 92260430, IB: 1566. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202508 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202502185 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202507 | 12/02/2025 10:55:46 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202509 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202502073 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 10/02/2025 16:56:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EXCITADOR DINÂMICO DE VIBRAÇÃO MODELO 8921B02 FAB. KISTLER S/N 6446488, CONFORME SMDTC-2205; RC 10075500 OC 4500077696. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10075500. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório (SSA 202502110). Aceitação recomendada.
202501992 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 08:10:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:D5114701052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (Obs: Durante PD presento problema eléctrico, revisar salida.) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Modelo PMC131
202501961 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:34:06 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206640109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202501960 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:34:13 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: D5044B0109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada.
202501956 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:34:20 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:D601B41509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración, dentro de sus características técnicas. liberado para uso.
202501955 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:34:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:D518B601052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Modelo PMC131
202501954 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:34:42 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:ACQ0223, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs: Certificado: 2025-0254-DQ.LA.042 (1) referente a calibração antes do ajuste. Certificado: 2025-0254-DQ.LA.042 (2) referente a calibração após o ajuste.
202501953 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:35:07 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066B0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202501952 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:35:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:ACJ0123, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Modelo PMC131
202501951 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 07/02/2025 16:35:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:ACJ0119, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202511 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Modelo PMC131
202501685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 05/02/2025 11:11:50 | Realizar a gravação de placas metálicas conforme modelos anexos e nas seguintes quantidades: LG60: 1 unidade; N03: 4 unidades; N07: 4 unidades; N08: 4 unidades; N10: 4 unidades PCD: 1 unidade; PTA50: 1 unidade; PTA60: 1 unidade. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501628 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202506 | 04/02/2025 15:40:31 | Realizar pruebas de aceptación en el Micro-ohmimetro digital de la marca MEGABRAS, modelo MPK-204e, NS-25A0909, adquirido por medio de la OC-4500077587. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2253. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10075680. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501576 | STE | 202501505 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 04/02/2025 13:20:39 | Solicito apoyo para calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 20 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. Número de serie:M4045A01052. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202509 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202501553 | STE |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202506 | 03/02/2025 15:22:59 | Verificar motivo por el cual el medidor no presenta lecturas desde las 13h00 del día 02/02/25. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que o medidor M65A não estava comunicando com a rede de comunicação do SMF. Realizada inspeção no painel de swicth ( D001J007 - SWITCH1-A (SW1-A) e foi constatado inoperância da porta de comunicação através do led de indicação. Realizada a abertura de SSA derivada para MEL-4 para resolução do problema. Anomalia solucionada pela SSA 2025-01597.
202501516 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 03/02/2025 09:36:49 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. Número serial: U641950. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202510 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202501515 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 03/02/2025 09:36:56 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. Número serial: U641807. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202510 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202501445 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 17:32:59 | Solicito la impresión de etiquetas para identificación de los cables de red del edificio de mantenimiento conforme correo anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las impresiones conforme documentos en anexo. Impresas 1980 etiquetas en la impresora térmica modelo thermomark roll 2.0 con los insumos EML 51x25 de la marca phoenix contact en los colores amarillo, blanco y gris.
202501433 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:27 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 188. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de abril 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501432 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:49 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 188. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de marzo 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202511 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501431 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 14:52:07 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 186. Tamaño de placa: se detalla en el anexo. OBS 1: conjunto G. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de febrero 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 03/02/2025 09:32:07 | SOLICITO CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO DE AJUSTE, IMPRESSO 3D. ESSA PEÇA PODERÁ SER FEITA NA IMPRESSORA 3D E SERÁ UTILIZADA PARA AJUSTE DOS ANTICORONA (VL/VT) DA PARTE ATIVA GIS. PROPOSTA EM ANEXO. AS PEÇAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA OFICINA DA GIS PARA TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS. OBS: PREVISÃO DE USO: MAIO/2025. | MET3 | ILA3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202501336 | STE | 202500463 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 29/01/2025 15:11:17 | Realizar calibración del multímetro Fluke 179, IB-3720. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501278 | STE | 202500808 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 28/01/2025 13:58:01 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124562, IB 1514. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas caraterísticas e librado para uso.
202501131 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202505 | 27/01/2025 14:06:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICRO-OHMIMETRO MOD.DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:102118492; IB4126. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501130 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202505 | 27/01/2025 14:06:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1362; IB3616. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501129 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101.507.777; BP706184/IB1646. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202507 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizada também a troca de pilhas do equipamento.
202501128 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 27/01/2025 14:07:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370152WS; IB3177. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202501110 | STE | 202415586 | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 24/01/2025 16:55:28 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243828. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2224 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501109 | STE | 202415584 | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 24/01/2025 16:55:36 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243827. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2223 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501108 | STE | 202415583 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 24/01/2025 16:55:43 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243826. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Atribuída a identificação ID-2222 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501106 | STE | 202415581 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 24/01/2025 16:55:50 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243825. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2221 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501105 | STE | 202415579 | J094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N4 | 2967.004-0 | 202504 | 24/01/2025 16:55:57 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243832. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2228 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501104 | STE | 202415577 | J094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N3 | 2967.003-9 | 202504 | 24/01/2025 16:56:04 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243831. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2227 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501102 | STE | 202415576 | J094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N2 | 2967.002-7 | 202504 | 24/01/2025 16:56:10 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243830. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2226 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501101 | STE | 202415574 | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202504 | 24/01/2025 16:56:18 | Solicitamos apoio para identificação (ID) a laser conforme padrão realizado anteriormente, no corpo da valvula de segurança NS 243829. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuída a identificação ID-2225 utilizando o processo de gravação a laser, conforme solicitado.
202501099 | STE | 202500983 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 10:58:42 | Solicito apoio para imprimir a LASER o descritivo nas bandeirolas conforme SSA 202500983. | MCI2 | ILA3 | WALDIR RINALDI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202509 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501019 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:21 | Realizar análisis del certificado de calibración del Paralelo óptico de la marca Mitutoyo, modelo 157.903, IB-5430, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500953 | STE | 202419708 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 24/01/2025 07:20:25 | Solicitamos apoyo para inyectar señal senoidal en el sistema de supervisión (SVP) , item 3.6.6 - Supervisión de Presión, conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19043-P. | ILA1 | ILA3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202500952 | STE |  | C037A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U06T1 | 0189.055-7 | 202504 | 22/01/2025 16:38:37 | Solicito a confecção na impressora 3D de 25 dispositivos para bloqueio da chave de aterramento e seccionadora da GIS. Essa ação visa permitir o correto bloqueio mecânico, atendendo as etapas de desenergização descritas na NR10. Valdinei ciente. | MET3 | ILA3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 25 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS / UN.
202500949 | STE | 202419711 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202504 | 22/01/2025 15:25:07 | Calibrar transdutor de temperatura, marca Phoenix Contact, modelo MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202500695 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 17/01/2025 15:08:42 | Realizar impressão 3D de dois modelos de casas que serão construídas pelo Projeto Moradias conforme solicitação da SGI.AD. | ILA0 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 CONJUTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1175 GRAMAS / UN.
202500693 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202503 | 17/01/2025 08:31:52 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 707628, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202509 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Nota: Módulo de pressão Fluke PM600-A350K, NS: 4079034, foi ajustado.
202500692 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202503 | 17/01/2025 08:32:00 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 714041, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202500585 | STE | 202419683 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202503 | 15/01/2025 16:09:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.05.15 (SSA origem 202419683) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD) ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202504 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500584 | STE | 202500078 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202503 | 15/01/2025 16:09:28 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 063.12.11 (SSA origem 202500078) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202504 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500530 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202503 | 15/01/2025 10:39:54 | CALIBRAR/AJUSTAR NÍVEL DE PRECISÃO 200MM COM ESCALA DE 0,02MM/M, MARCA DIGIMESS (NIVEL IDENTIFICADO COMO:NIV001 E CERTIFICADO 800V6523). EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM DE BASE DAS BOMBAS (OC:4500065573). NÍVEL ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado somente uma comparação entre o nível de precisão padrão de ILA-3 e o equipamento entregue. ILA-3 não possui escopo para calibração de nível de precisão. Na comparação foi verificado uma diferença de duas duas divisões, entre o equipamento padrão e o verificado. Imagens com as fotos da comparação em anexo a esta ssa.
202500454 | STE | 202500429 | L001B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-02 | 0435.055-3 | 202503 | 13/01/2025 09:47:06 | Confeccionar en impresión 3D una pieza de la manopla referente a la seccionadora del banco de baterías HB-02 que se encuentra rota en el área correspondiente al punto de agarre para el cierre y abertura de la misma. Muestra e indicaciones entregadas al señor Rafael de Oliveira (ILA3). | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202511 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202500412 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202503 | 14/01/2025 07:45:56 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/12. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/12 ajustada e verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): Pressão de abertura: 31,7 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,6 kgf/cm² Lacre: 0003593
202500411 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202503 | 14/01/2025 07:46:04 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/01. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula NS 97206/01 ajustada e verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): Pressão de abertura: 31,5 kgf/cm² Pressão de reassentamento: 29,53 kgf/cm² Lacre: 0004882
202500408 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202503 | 14/01/2025 07:46:10 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/5288/06/2024. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso. NS correto: P3/5295/06/2024
202500372 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:17 | Realizar a impressão de protótipo de dispositivo para compressão de anéis de segmento dos servomotores. Desenhos em anexo. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 DISPOSITIVO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1310 GRAMAS / UN.
202500355 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:16:17 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57900. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500354 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:16:32 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57894. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500353 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:34:25 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57924. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500352 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:34:35 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57925 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500334 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202502 | 09/01/2025 10:55:44 | Solicito calibracion de medidor de temperatura del tablero QDFS-01 Sala SCADA para verificar rango de medicion correcto. Referente a lectura erronea por 2°C a mas ajustado en el offset mediante SSA 202418425 | MEL4 | ILA3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado. Observaciones: 1) Ajuste del off-set: -3 °C. 2) Instrumento calibrado antes y después del ajuste conforme los certificados 2025-0055 y 2025-0058 respectivamente. 3) No fue realizado el análisis de conformidad debido a la ausencia de la tolerancia especificada por el fabricante. Error máximo constatado durante la calibración después del ajuste fue de 1°C.
202500305 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202502 | 09/01/2025 09:16:45 | Realizar calibración de la pinza amperométrica FLUKE 381. IB: 4299 | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi substituído suas pilhas.
202500151 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202502 | 07/01/2025 07:05:43 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperimetro con visor removible marca FLUKE, modelo 381, N° de série: 65010146MV, adquirido por la OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169 conforme anexo. Plazo 20/01/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202503 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10075169 ,posterior a la aprobación del cliente . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500120 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:24 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U257634), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202500118 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:32 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U247707), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202500117 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:38 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U296789), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202500110 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202502 | 06/01/2025 09:21:18 | Solicito la calibración del generador de función marca Icel modelo GV-2025 con IB 4206 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202500108 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202502 | 06/01/2025 09:21:25 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500107 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202502 | 06/01/2025 09:21:35 | Solicito la calibración del contador universal de frecuencia, marca Keysight modelo 53220A con BP 712326 y NS MY59090143. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado y dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202500105 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202502 | 06/01/2025 09:19:49 | Calibración anual del calibrador Fluke 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso
202500077 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 07/01/2025 10:41:11 | Imprimir en 3D soporte magnetico articulable para camara gopro. Imprimir 2 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202508 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202500057 | STE | 202500018 | J094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N4 | 2967.004-0 | 202501 | 03/01/2025 09:39:46 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243832. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202504 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de NS 243832 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 9,9 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,53 kgf/cm²
202500056 | STE | 202500017 | J094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N3 | 2967.003-9 | 202501 | 03/01/2025 09:41:25 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243831. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202504 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de NS 243831 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 9,82 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,46 kgf/cm²
202500055 | STE | 202500016 | J094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N2 | 2967.002-7 | 202501 | 03/01/2025 09:41:31 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243830. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202504 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de NS 243830 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 9,95 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,54 kgf/cm²
202500054 | STE | 202500015 | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202501 | 03/01/2025 09:41:37 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243829. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de NS 243829 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 9,96 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,57 kgf/cm²
202500053 | STE | 202500014 | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202501 | 03/01/2025 09:41:44 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243828. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de NS 243828 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 9,75 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,36 kgf/cm²
202500052 | STE | 202500013 | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202501 | 03/01/2025 09:41:51 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243827. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Válvula de ID 243827 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 10,0 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,6 kgf/cm²
202500051 | STE | 202500012 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202501 | 03/01/2025 09:41:57 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243826. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Válvula de ID 243826 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 10,0 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,5 kgf/cm²
202500050 | STE | 202500011 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202501 | 03/01/2025 09:42:06 | Solicitamos apoio para verificação da válvula de segurança ID 243825. Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso a pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito informar o valor encontrado. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Válvula de ID 243825 verificada conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos): • Pressão de abertura: 10,2 kgf/cm² • Pressão de reassentamento: 9,7 kgf/cm²
202420362 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202501 | 02/01/2025 07:47:22 | Solicitamos apoio para a extração dos dados da memória dos 3 IONs instalados no painel SMT-17, para permitir comparação com os dados de tensão obtidos por meio de analisador de energia, SSA de referência 202419977. Extrair os dados do período entre 20/12/2024 e 30/12/2024. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202502 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Adquisición de los datos de memoria de masa de los tres IONs 7700 correspondientes a las fases A,B y C del panel SMT-17, referencia (AT 202500267), en anexo los datos adquiridos.
202420298 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202501 | 30/12/2024 10:50:32 | Imprimir en 3D dispositivo para bloqueo de valvula 20BK1 y 20BK2. 4 unidades del archivo con extensión .SLDPRT | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202507 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202420204 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202451 | 20/12/2024 16:45:13 | Calibrar o transdutor de pressão WIKA n° de série 1A02S6IS0IM faixa -0,5(g) a 5 bar(g), com incrementos de pressão de 0,5 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202420158 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202451 | 20/12/2024 09:53:52 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de DICIEMBRE de 2024 de ser posible en la tarde del día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202501 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada colecta de datos de memoria de masa del WHG 50 Hz correspondientes al mes de diciembre 2024, ademas realizado ajuste de horario.
202420043 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:02:57 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, IB-3808. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Foi feita a substituição de suas pilhas.
202420042 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 19/12/2024 11:03:07 | Sustituir batería y verificar calibración del multímetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feito a substituição de suas pilhas.
202420041 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202451 | 19/12/2024 11:03:16 | Verificar calibración del meghometro portátil marca Megger modelo MIT 430/2 - IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202420039 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:03:38 | Realizar calibração do alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39453 (IB4282). | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202419938 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202451 | 17/12/2024 16:41:24 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202451 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419937 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:34 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419936 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:43 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419935 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 17/12/2024 16:41:53 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202452 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419934 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:42:03 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419933 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202451 | 17/12/2024 16:42:12 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202452 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419932 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202451 | 17/12/2024 16:42:28 | Solicito calibração do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa , duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202451 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419857 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202451 | 16/12/2024 09:02:48 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202502 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202419827 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202451 | 16/12/2024 16:00:35 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S7000E9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419826 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202451 | 16/12/2024 16:00:41 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S7000A9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419741 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202450 | 12/12/2024 15:01:02 | Calibrar termo-ressistência PT100 marca Ecil (NS SP0005103). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202502 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202419740 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202450 | 12/12/2024 14:55:13 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso
202419713 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202450 | 12/12/2024 10:49:39 | Confeccionar 20 isoladores na impressora 3D, que serão instalado no barramento de terra dos para-raios do TA02. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202501 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202419705 | STE | 202419646 | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202450 | 12/12/2024 08:18:25 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202451 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a realização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase C 21CO3492936, 21CO3492924, 21CO3492950, 21CO3492912. Lacre colocado Fase C: 0004829, 0004830, e 0004831.
202419704 | STE | 202419645 | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202450 | 12/12/2024 08:14:56 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202451 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a realização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase B 21CO3492948, 21CO3492860. Lacre colocado Fase B: 0004826, 0004827, e 0004828.
202419702 | STE | 202419644 | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202450 | 12/12/2024 08:12:43 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202451 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a relização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase A 21CO3492900 e 21CO3492899. Lacre colocado Fase A: 0004823, 0004824, e 0004825.
202419675 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:38:59 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626-H con NS B79216 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419674 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:06 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626-H con NS B79218 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419673 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:14 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57909 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419672 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:20 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57920 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419659 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202450 | 11/12/2024 13:41:17 | Favor confeccionar en la impresora 3D, 20 unidades de la base de manopla para las seccionadoras DSC de los tableros KH/KG, conforme modelo a ser entregado a ILA3 (en adjunto). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202419613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:26 | Realizar impresión 3D de los diseños anexados - Lapiz de mapeamiento 3 en 1. (imprimir 3 unidades de cada archivo con la extensión .sldprt). | MMU2 | ILA3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES DE CADA CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202419598 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:41 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U616836 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419595 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:48 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641949 | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419574 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 10:29:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U310998 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202503 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419542 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 09:11:47 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312584 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR.(TRANSDUTOR FOI INSTALADO NA UNIDADE GERADORA MAS PAROU DE FAZER A MEDIÇÃO) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento sem condições de calibração. Recomenda-se a baixa do equipamento, conforme SSA derivada.
202419524 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 09/12/2024 16:44:56 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300CC0116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419523 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:26 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C40116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419521 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B41516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419519 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00911516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419518 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00C01516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419517 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:50 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00971516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202419516 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:03:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300089109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419515 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 07:04:01 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000F9109DFAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202502 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202419505 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202450 | 09/12/2024 16:15:36 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202502 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202419504 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202450 | 09/12/2024 16:15:45 | Solicito la calibración anual del generador de función marca Agilent modelo 33250A con BP 630559 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202451 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419448 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:25 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1534, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202452 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. O ajuste da atuação não foi realizado.
202419447 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:44 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1128, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202452 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1128 Lacre: 0004741
202419446 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:54 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1532, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202501 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. A conferência da atuação não foi realizada.
202419445 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:20:09 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1531, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202501 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1531 Lacre: 0004889
202419372 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202449 | 06/12/2024 13:55:59 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419303 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202449 | 06/12/2024 11:07:58 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de caixa para acomodar a conexão elétrica dos refletores da iluminação provisória das Unidades Geradoras utilizado para resgate de peixes na cota 78. Modelo de protótipo conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 770 GRAMAS / UN.
202419181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 04/12/2024 08:43:21 | Imprimir en 3D prototipo para bloqueo de valvula 20BK1 y 20BK2. 1 unidad de cada archivo con extensión .SLDASM. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202419094 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202449 | 02/12/2024 15:11:53 | Realizar la verificación y ajuste del canal 1 de la bomba rotatoria, BP 711747. La misma al despresurizar totalmente reporta una presión de 4 psi aproximadamente y al presurizar todas las bombas con la misma presión, acusa un valor superior al resto en apróximadamente 4 psi (imagen adjunta) | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajustados todos os transdutores de pressão da bomba rotatória e, posteriormente, calibrados, liberados para uso.
202419060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 11:06:37 | Conforme conversado, se solicita modificar el relieve de sujeción del diseño previamente confeccionado en 3D según SSA 202400919. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202419033 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 03/12/2024 08:50:16 | Imprimir en 3D accesorio limitador de altura para la herramienta medición del entrehierro. 1 de cada elemento con extensión .sldprt y 8 unidades de "calce tornillo.sldprt" | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202505 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202419025 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:10 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202450 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso. Obs: Temperatura de actuación 29.5 °C.
202418970 | STE | 202308149 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202448 | 28/11/2024 15:28:15 | Calibrar osciloscopio Modelo Fluke 196C BP665346 . (S/N 10720009). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202418964 | STE | 202418114 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202448 | 28/11/2024 14:07:27 | Calibrar PRESYS DMY-2030 S/N: 004.01.12 Entrada: 0 → 200ºC Salida: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418873 | STE | 202418378 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 27/11/2024 13:18:55 | GRAVAR NÚMERO ID 2175 EN EL MANÓMETRO MARCA ASHCROFT CON LA MAQUINA DE GRABADO LÁSER. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418850 | STE | 202209863 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202448 | 27/11/2024 13:19:10 | CALIBRAR OSCILOSCOPIO MARCA FLUKE, MODELO 196C. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN IB 1834. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202418839 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202448 | 27/11/2024 15:59:28 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón roscado para pinos de las bielas del servomotor - regulador de velocidad (80 unidad). | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 315 GRAMAS / UN.
202418810 | STE | 202418102 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 26/11/2024 14:08:00 | Solicitamos apoyo para realizar el Grabado a Laser, del ID - 2167, al instrumento con SSA 202418102; en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418807 | STE | 202418379 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 27/11/2024 13:19:19 | GRAVAR NÚMERO ID 2169 EN EL MANOMETRO MARCA ASHCROFT CON LA MAQUINA DE GRABADO LASER. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418745 | STE |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSÃO CA | 0748.001-6 | 202448 | 25/11/2024 16:30:40 | Realizar pruebas de aceptación de la Unidad de prueba para probadores eléctricos Fluke T6000, de la marca Fluke, modelo PRV240FS, adquirido por medio de la OC-4500077055. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2149. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10075350. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatórios.
202418741 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 16:30:45 | Realizar pruebas de aceptación del Alicate amperimétrico de la marca Fluke, modelo 369 FC, NS-66320019WS, adquirido por medio de la OC-4500077465. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2254. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202449 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC:1007553. Área solicitante ciente das discrepâncias e de acordo com a aceitação do item. Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas.
202418740 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 16:30:54 | Realizar pruebas de aceptación del Alicate amperimétrico de la marca Fluke, modelo 369 FC, NS-66320021WS, adquirido por medio de la OC-4500077465. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2254. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202449 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10075553. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme correo anexo.
202418672 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 07:34:08 | Calibrar ponta de prova de corrente Kyoritsu 8112 (IB 3994). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418670 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202448 | 25/11/2024 07:28:57 | Calibrar miliamperímetro Kyoritsu 2510 (BP 713563). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418668 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202448 | 25/11/2024 07:29:05 | Calibrar miliamperímetro Kyoritsu 2510 (BP 713559). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418667 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 07:36:47 | Calibrar multímetro Fluke 8060A (BP 127386). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418666 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 07:24:34 | Calibrar multímetro Fluke 289 (IB 1454). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418665 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202448 | 25/11/2024 07:43:32 | Calibrar calibrador multímetro Fluke 726 (BP 717697). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202449 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418664 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202448 | 25/11/2024 07:40:32 | Calibrar testador de isolação Fluke 1507 (IB 4162). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418635 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:31 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 193. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto E y F. De ser posible favor programar la impresión para ser entregadas hasta enero 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418633 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 07:53:43 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 190. Tamaño de placa: Definida en la planilla. OBS: conjunto E. De ser posible favor programar la impresión para diciembre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202449 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418616 | STE | 202417603 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202447 | 22/11/2024 15:44:46 | Calibrar Transdutor de corrente, fabricante YOKOGAWA, modelo 2283, N° Série 24371/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418613 | STE | 202417642 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202447 | 22/11/2024 13:46:28 | Calibrar transductor SIEMENS CM:115495 conforme a datos de su placa. | MEL1 | ILA3 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202450 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202418612 | STE | 202417543 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202447 | 22/11/2024 13:46:18 | calibrar transductor SIEMENS CM:115495 conforme a datos de la placa. | MEL1 | ILA3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202418610 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202448 | 25/11/2024 13:34:35 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2024 de ser posible en la mañana del día 02 de DICIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202449 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202418607 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202447 | 22/11/2024 11:14:01 | Fabricar, en la impresora 3D, 30 unidades de cerradura para los cuadros QDCC y QACC, de acuuerdo con el prototipo fabricado en la SSA: 202409069 y al modelo entregado por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3). | IEQ2 | ILA3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202418597 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 27/11/2024 11:26:54 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , n° de série: 57400746MV. IB: 4215. Instrumento entregado en estuche. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202449 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202418459 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202447 | 19/11/2024 11:19:44 | Calibrar Multimetro Digital Marca Yokogawa , mod Ty-710 , BP-703968 , N/S JKL4203 | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418414 | STE | 202418039 | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202447 | 19/11/2024 08:34:11 | Solicitamos la fabricación en impresora 3D del mecanismo quebrado perteneciente al disyuntor 52.2 del KX-03. Modelo entregado al Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202418381 | STE | 202417655 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202447 | 18/11/2024 15:48:08 | Calibrar transductor Siemens GMUI Nr P10-723. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202418372 | STE |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202447 | 18/11/2024 12:12:00 | Acompanhar troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição, realizar testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202449 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição foram realizados testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. Todos os testes se apresentaram de forma satisfatória. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-3988. O novo medidor foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso.
202418274 | STE | 202417925 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:27 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31099/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418272 | STE | 202417928 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:39 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 32569/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O numero de serie é 32569/2010
202418270 | STE | 202417929 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 14/11/2024 16:23:49 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24360/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418269 | STE | 202417930 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 14/11/2024 16:23:56 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24394/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del Transductor de Corriente modelo 2283A conforme solicitado.
202418257 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 14/11/2024 16:43:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300189109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202418256 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 14/11/2024 16:43:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K2000D9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202418254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 14/11/2024 16:43:42 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U311882 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202418253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:46:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300CA0116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418251 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:46:59 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D30116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418249 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:47:06 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B81516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418247 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:47:12 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00BB1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418246 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:47:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00C11516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418245 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 18/11/2024 07:47:24 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B21516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202418240 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202447 | 18/11/2024 07:54:56 | Confeccionar na impressora 3D, 50 unidades de um pino (26mm x12mm) a ser utilizado para travar a fim de curso na base metálica dos disjuntores DS 460V. OBS: Modelo do pino foi entregue para o Senhor Valdinei. Foto fim de curso em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202418224 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202446 | 14/11/2024 11:28:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO PAQUÍMETRO, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-P6"M, Nº DE SÉRIE B17002803. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Nota: Substituída a bateria.
202418220 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 14/11/2024 11:28:39 | Realizar calibração do megôhmetro digital, fabricante: MEGGER, Modelo MIT2500, IB 4257, BP 718656. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus característica y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202418214 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202446 | 14/11/2024 11:28:50 | Realizar calibração do calibrador de processos FLUKE 726, IB 3936. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418205 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 14/11/2024 13:26:38 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S700119109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202418204 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 14/11/2024 13:26:44 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S700109109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202418152 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202446 | 13/11/2024 14:29:07 | Realizar calibração do multímetro digital FLUKE modelo 73, BP 614484, IB 1179. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: A bateria foi substituída.
202418150 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202446 | 13/11/2024 14:29:25 | Realizar calibração do alicate miliamperímetro FLUKE modelo 773, IB: 1729, BP:696760. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418137 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202446 | 13/11/2024 10:28:10 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIR BATERIA DO TERMO-HIGROMETRO, MARCA: MINIPA, MODELO MTH-1365, NS: MTH1365000046J. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas.
202418135 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202446 | 13/11/2024 10:28:23 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, paracialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202418133 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202446 | 13/11/2024 10:29:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3187 | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418132 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202446 | 13/11/2024 10:29:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3192. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202418131 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 13/11/2024 10:29:29 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4187. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202418067 | STE | 202417134 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202446 | 12/11/2024 15:19:07 | Calibrar transdutor Phoenix Contact, modelo MCR-PT1007I7DC (PT100 - 0/20mA). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417960 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 07:49:00 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U314980. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 500 mbar (saída quadrática 0 a 2,82 L/s). | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202417924 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202446 | 12/11/2024 10:03:57 | Confeccionar na impressora 3D 2 dispositivos para acoplamento do aspirador de pó da MEG 1 Gerador. Dispositivo de acoplamento para reposição. Fazer ajuste conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 DISPOSITIVOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 455 GRAMAS / UN.
202417884 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202446 | 11/11/2024 06:28:41 | Confeccionar uma caixa 200x38x100 mm com as especificações de furação e abertura frontal em anexo. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 360 GRAMAS / UN.
202417840 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202445 | 08/11/2024 11:27:15 | Realizar calibración del calibrador de procesos FLUKE 726, IB 3940. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento necessitou de ajuste. Calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417836 | STE |  | D001J005 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI IPU 60 Hz FI2 (M61B) | 1037.074-9 | 202445 | 08/11/2024 08:48:41 | Verificar motivo por el cual el medidor M61B presenta valores fuera de la tolerancia desde el día 31/10. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202446 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M61B modelo nexus 1500 NS 15710722, pelo medidor nexus 1500+ NS 157110419 . O novo medidor foi parametrizado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-3994. Trabalho acompanhado pela interligada Eletrobrás. Documentos anexos a esta SSA.
202417825 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202445 | 08/11/2024 06:18:16 | Realizar analisis de certificados de calibración de los pesos patrones que retornan de calibración externa realizada por medio de la AS-4500075945. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2021. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas análises de certificado e testes funcionais. Liberado para uso.
202417802 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:26:08 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID: 1435, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1435 Lacre: 0004746
202417801 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:26:13 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1433, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1433 Lacre: 0004740
202417800 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:26:19 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1426, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1426 Lacre: 0004747
202417798 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:26:24 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1431, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1431 Lacre: 0004748
202417781 | STE | 202416459 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 07/11/2024 13:08:07 | Calibrar instrumento Marca Megger modelo MIT430/2, IB 1596, SN 101505526. Obs: después de calibrar quitar las pilas. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202417761 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202445 | 07/11/2024 16:40:03 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E41509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U07). OBS: Fuera de escala "OVER", ssa: 202417710. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202417606 | STE | 202405082 | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.017-6 | 202445 | 05/11/2024 08:38:36 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón roscado para pinos de las bielas del servomotor - regulador de velocidad (1 unidad). | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 315 GRAMAS / UN.
202417601 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202445 | 05/11/2024 07:41:57 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M03A y M03B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417600 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202445 | 05/11/2024 07:42:03 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202445 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M11A y M11B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417599 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202445 | 05/11/2024 07:42:09 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202445 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M13A y M13B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417598 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202445 | 05/11/2024 07:40:52 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M15A y M15B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417597 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202445 | 05/11/2024 07:40:58 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M17A y M17B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417596 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202445 | 05/11/2024 07:41:04 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M62A y M62B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417595 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202445 | 05/11/2024 07:41:11 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M64A y M64B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417594 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202445 | 05/11/2024 07:41:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M66A y M66B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso. Obs.: Los trabajos fueron realizados en dos etapas, debido a la interrupción de los trabajos por parte de Eletrobras.
202417593 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202445 | 05/11/2024 07:41:23 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M68A y M68B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso. Obs.: Los trabajos fueron realizados en dos etapas, debido a la interrupción de los trabajos por parte de Eletrobras.
202417592 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202445 | 05/11/2024 07:41:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B, na subestação Eletrobrás SEFI, os quais estão dentro de suas características e liberados para uso. Nota.: 1 - Os trabalhos foram realizados em duas etapas, devido à interrupção das atividades por parte da Eletrobras; 2 - Os TPIs que atendem ao SMF da LI IFI 13.8 possuem classe de exatidão 0.6P200 o que está em desacordo com o item 6.2.1 do Relatório CMO/GE-05/080 (ver anexo controle de lacres).
202417567 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 04/11/2024 15:43:40 | Realizar calibração do megôhmetro digital, fabricante:MEGGER, Modelo MIT430/2, IB 3199, BP 707518. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202417566 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202445 | 04/11/2024 15:44:16 | Realizar calibração, troca de ponteiras e troca de pilhas do multímetro digital, fabricante: FLUKE, Modelo: 373, Código de identificação: IB - 3609. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202417548 | STE | 202417223 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 04/11/2024 10:39:39 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A, número de série 6684/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417518 | STE | 202415591 | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202445 | 04/11/2024 07:23:25 | Confeccionar rueda de ajuste del termostato marca TRANE modelo TVC ND 122 a través de la impresora 3D. El objeto para ser modelado ya se encuentra en manos de Valdinei. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202417510 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202445 | 04/11/2024 08:45:58 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, IB3803. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417508 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202445 | 04/11/2024 08:46:10 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PONTA DE PROVA ALICATE), MARCA FLUKE, MODELO MD-I200, IB4060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417507 | STE | 202417114 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202445 | 04/11/2024 07:23:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6814/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417505 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202445 | 04/11/2024 08:46:18 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, IB3814. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417504 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 04/11/2024 08:46:27 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, IB3827. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417395 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 09:01:17 | Calibrar el sensor de presión en los canales 01 y 03 de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Presión: 90.0 psi. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417335 | STE | 202417261 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 31/10/2024 06:12:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 062.12.14 (SSA origem 202417261) ● Entrada1 : 4 → 20mA ● Entrada2 : 4 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE (diferença canais 1 e 2) ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417313 | STE | 202415066 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202444 | 29/10/2024 11:08:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 167.10.13 (SSA origem 202415066) ● Entrada: 0 → 200º C ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417160 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202444 | 28/10/2024 07:24:59 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: W701861509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de almox, para reponer kit). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202417159 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202444 | 28/10/2024 07:25:05 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: W7018B1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de almox, para reponer kit). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202417105 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 07:25:16 | IMPRIMIR EM 3D DISPOSITIVO (EM MODELO COMPACTO, SENDO UMA UNIDADE DE CADA ARQUIVO, EXCETO O ARQUIVO CALCE.SLDPRT DE 16 UNIDADES) EM APOIO AO PROCESSO DE MELHORIA DO DISPOSITIVO ATUAL USADO NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VERIFICAÇÃO E REAPERTO DOS TIRANTES DOS ESTATORES DAS UNIDADES GERADORAS CONFORME IM.ME.005. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 655 GRAMAS / UN.
202417080 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 24/10/2024 15:39:51 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022C1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U12). (Presenta mensaje OVER ssa 202417035). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202446 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202417011 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202443 | 23/10/2024 16:48:58 | Confecção de suporte para tubulação para o equipamento Karl Fischer. Confeccionar 10 pecas conforme modelo deixado em mãos. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202416847 | STE | 202413333 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202443 | 21/10/2024 11:42:00 | Realizar inclusión y parametrización del medidor de facturación M16A en los tres servidores de totalización, debido a sustitución. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização do medidor de faturamento M16B nos três servidores do SMF. Inclusão realizada devido a substituição do medidor. Servidores liberados para uso.
202416833 | STE |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202443 | 21/10/2024 10:06:02 | Realizar implementación de la duplicación de la alimentación CC para el panel 5MFU vía el nuevo panel QCC.CD-B, conforme solicitado en email anexo a esta SSA (ver diseño de ref. 3321-DE-15209-P). | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202448 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a implementação da segunda fonte de tensão CC para alimentação do painel 5MFU, conforme o desenho 3321-DE-15209-P . Realizada a conexão dos cabos no painel e também testes de funcionamento, que se apresentaram todos de forma satisfatória. Equipamento liberado para uso.
202416774 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202443 | 21/10/2024 08:05:44 | Realizar calibración del equipo Probador de reles de la marca Omicron, modelo CMC156, NS-QL544N, perteneciente al PTI. Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202443 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo.
202416772 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202443 | 21/10/2024 07:43:44 | Realizar calibración del equipo Probador de reles de la marca Omicron, modelo CMC356, NS-CB095D, perteneciente al PTI. Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme solicitado. Saída de tensão do canal 4 apresenta falha de funcionamento.
202416624 | STE | 202416598 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202442 | 18/10/2024 11:18:10 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2174 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação e fechamento): • Pressão de início de atuação: 9,92 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,66 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm
202416623 | STE | 202416597 | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202442 | 18/10/2024 11:18:17 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2173 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 10,10 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,83 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm²
202416622 | STE | 202416596 | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202442 | 18/10/2024 11:18:23 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202443 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento identificado com ID-2170 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 10,02 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,60 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm²
202416621 | STE | 202416594 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202442 | 18/10/2024 11:18:31 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2167 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 10,07 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,75 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm
202416619 | STE | 202416593 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202442 | 18/10/2024 11:19:29 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2171 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 9,90 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,61 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm
202416618 | STE | 202416592 | K094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N3 | 2968.003-3 | 202442 | 18/10/2024 11:18:04 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2168 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 9,86 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,47 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm²
202416617 | STE | 202416591 | K094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N2 | 2968.002-1 | 202442 | 18/10/2024 11:19:36 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2169 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 9,97 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,58 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm²
202416616 | STE | 202416341 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202442 | 18/10/2024 11:19:45 | Solicitamos apoio para verificação se a válvula de segurança atende aos requisitos: Pressão de atuação: 10,2 Kgf/cm²; Pressão de rearme: 9,4 Kgf/cm². Caso pressão de atuação/rearme não seja o valor indicado, solicito indicar o valor encontrado. Após as verificações a mesma deverá ser identificada a laser (TAG) afim de criar uma rastreabilidade e atender a NR 13. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento identificado com ID-2172 e verificado conforme solicitado. Resultado das medições (média de 4 ciclos de atuação, fechamento e rearme): • Pressão de início de atuação: 10,06 kgf/cm² • Pressão de fechamento total: 9,67 kgf/cm² • Pressão de rearme: 9,40 kgf/cm²
202416552 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202442 | 16/10/2024 08:34:15 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202416551 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202442 | 16/10/2024 08:34:26 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416437 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 15/10/2024 13:56:35 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SENSYCAL,. MODELO RP2001-HDA1BNF212, NºS:10210012. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. OBS: O VALOR MEDIDO NO INSTRUMENTO FOI CAINDO CONSTANTEMENTE APÓS A INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A EM 16/08/2024. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202446 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202416268 | STE |  | A005A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202441 | 10/10/2024 10:24:13 | Imprimir en 3D soporte para manometro correspondientes a la bomba B1 y B2 del PAP. 2 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202449 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202416267 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202441 | 10/10/2024 10:24:19 | Imprimir en 3D soporte para manometro correspondientes a la bomba B1 y B2 del PAP. 2 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202449 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202416265 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:24:26 | Imprimir en 3D soporte para manometro correspondientes a la bomba B1 y B2 del PAP. 2 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202449 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202416061 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202441 | 11/10/2024 11:28:09 | Confeccionar na impressora 3D, 56 unidades de bloqueios para os disjuntores dos quadros QN/CN, QB/CB, QNB/CNB, QW/CW, QBC/CBC, QDC e QD , conforme modelo entregue por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3) (em anexo). | OUO1 | ILA3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVOS CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 56 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 168 GRAMAS / UN.
202416015 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202440 | 04/10/2024 10:43:15 | Realizar calibração no multímetro FLUKE 189 BP630556, IB1801. | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202415989 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202440 | 04/10/2024 11:32:43 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA FLUKE, MODELO 381, DE IB 4296 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR CLAUDIO PIVA 2215/ 9194 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202415987 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202440 | 04/10/2024 11:32:50 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a troca da bateria.
202415985 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 03/10/2024 17:10:24 | Solicitamos impresión 3d del archivo adjunto, el agujero principal de cada tapa es 1/2" NPT hembra. Se necesitan 2 piezas. Nota: Peças serão utilizadas na modificação dos motores sobressalentes do sistema de excitação. | MMU1 | ILA3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202415984 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202440 | 04/10/2024 11:33:01 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 3 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202441 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202415585 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:30 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102C70109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415582 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:37 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E81509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U03). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202415580 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:43 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102050109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415578 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:55 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002F01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415573 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 17:00:00 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301211509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415572 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 17:00:06 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006F01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415571 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 17:00:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028601167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415570 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 17:00:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007101167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U03) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415538 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 09:44:57 | Solicitamos impresión 3d de los archivos en adjunto, los agujeros centrales de cada tapa son 1/2" NPT hembra. Se necesita 1 pieza del mercosul y 2 piezas del WEG Nota: Peças serão utilizadas na modificação dos motores sobressalentes do sistema de excitação. | MMU1 | ILA3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202415514 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202440 | 30/09/2024 09:45:03 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina Rev2 con ajuste de medidas y rosca (1 unidad). | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202415470 | STE | 202415127 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 26/09/2024 09:52:04 | Calibrar transdutor de temperatura, marca: Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202415469 | STE | 202415126 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 26/09/2024 09:52:10 | Calibrar transdutor de temperatura, marca: Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202415445 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 25/09/2024 15:37:28 | "KIT TURBINA". Verificar em campo a calibração do transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (0 a 300L/min). NS: S7000F9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O apoio realizado em campo na UG03, no sistema de medição de vazão de água bruta da turbina, incluiu a alteração das configurações do transdutor E+H PMD75, NS S7000F9109D, parametrizando a saída de fluxo máximo de 500 l/min para 300 l/min, conforme solicitado.
202415422 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202439 | 26/09/2024 10:12:27 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo de dispositivo com base magnética para abrigar uma lanterna led articulada a bateria da marca Makita , para facilitar manuseio e funcionalidade da lanterna. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 DISPOSITIVO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202415341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 24/09/2024 14:36:34 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U314917. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 500 mbar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202415340 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 24/09/2024 14:36:43 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U611929. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 6 bar. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415333 | STE | 202414511 | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202439 | 24/09/2024 11:35:19 | Solicitamos apoio para calibração do instrumento E+H DELTABAR S PMD75 NºS S7000D9109D. Parametrizar o instrumento para medição de pressão diferencial de 0 a 500mbar. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415219 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202439 | 24/09/2024 10:19:18 | Fabricação de 2 tampas para proteção de lente da câmera térmica. Amostra entregue para o Valdinei. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202415028 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 19/09/2024 09:42:20 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U03 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900089109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415026 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 19/09/2024 09:42:30 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U03 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900289109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2.
202414926 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 | 17/09/2024 08:44:29 | Imprimir en 3D prototipo de cunha separador. Dispositivo para facilitar montaje de gomas sellantes de las tapas rojas en la cota 108. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 775 GRAMAS / UN.
202414891 | STE | 202414877 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202438 | 16/09/2024 15:05:23 | Solicitamos fabricar na impressora 3D, 01 suporte para proteção de empunhadura de plug 250A conforme ja fabricado (fotos em anexo), com implementação de base lateral para prender no quadro elétrico através de parafusos, conforme SSA matriz. Obs. Já combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202443 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1575 GRAMAS / UN.
202414762 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202437 | 13/09/2024 16:28:19 | Solicitamos a confecção, na impressora 3D, de 2 dispositivos para abrigar o frasco de spray simulador de fumaça, para ensaios nos sensores do sistema anti-incêndio das Unidades Geradoras conforme protótipo na SSA 202412178. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202414711 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202437 | 13/09/2024 17:25:36 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón para tirantes del cojinete guía de turbina (1 unidad). | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN.
202414687 | STE |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202437 | 13/09/2024 14:23:43 | Desenho e impressão em 3D de uma placa adaptadora para segurança, conforme consensado com o executor, para usar em tampa de motor do sistema de água pura durante monitoramento elétrico. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202414564 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202437 | 11/09/2024 15:29:05 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S1001B9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202414563 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202437 | 11/09/2024 09:46:24 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (0 a 500L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S7000F9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202414524 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 10/09/2024 15:01:57 | Solicitamos a impressão de placas de código QR na máquina de gravação a laser para a identificação de equipamentos em campo com as localizações do SOM. A lista de códigos necessários está descrita na planilha em anexo. Quantidade de placas: 40 unidades. Tamanho da placa: grande. Observação: Localizações dos conjuntos C e D. | ISI0 | ILA3 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202445 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202414461 | STE | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 17:04:16 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 90 unidades de suportes para os bancos de resistores temporários, para atender a SSA Matriz. Obs. Suportes são utilizados como pés dos bancos de resistores conforme imagem anexa. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202445 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 90 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202414327 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202437 | 09/09/2024 10:41:54 | Solicitamos a fabricação de 10un. de engrenagens das persianas do sistema de excitação das UGs 01 a 18 para servirem ficarem como reservas no estoque do setor. Utilizar como base o arquivo em anexo e a SSA 202413763. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202414229 | STE | 202413797 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 05/09/2024 11:59:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.05.15 (SSA origem 202413797) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202437 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202414174 | STE |  | A001C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.175-0 | 202436 | 05/09/2024 11:57:06 | Confecção de prolongador para porta de acesso aos ventiladores do sistema de excitação das unidades geradoras. Deixado croqui, com medidas, ao responsável do setor. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVOS CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202414077 | STE |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202436 | 03/09/2024 16:53:00 | Fabricação na impressora 3D de 2 unidades de base para antena GPS do equipamento ADCP M9 conforme amostra entregue. | OSH1 | ILA3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202441 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202414072 | STE |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202436 | 03/09/2024 16:52:42 | Gravação a laser de escala para medição de combustível da embarcação Paranazão em chapa inox fornecida pela opsh. | OSH1 | ILA3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Escala gravada em chapa de inox utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413941 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 02/09/2024 09:52:39 | Confeccionar duas caixas para bloqueio de tomadas na impressora 3D, conforme imagem anexa. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202413919 | STE | 202413072 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202435 | 30/08/2024 17:29:03 | Calibrar Transductor de Tensión Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Serie 24278/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202437 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202413911 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:16 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206720109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202413909 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:21 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066A0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U04). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada.
202413908 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:26 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701C11509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-400MBAR,SAIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202413907 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068101167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U04). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413906 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413905 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:40 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301231509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202413904 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:17:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067E01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413903 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:17:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067501167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413901 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:17:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006D01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U04) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202444 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413816 | STE | 202413517 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:52:59 | Realizar calibración del modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa con numero de serie 6703-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413724 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 28/08/2024 14:50:13 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U04 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900209109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413723 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 28/08/2024 14:50:18 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U04 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900169109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202443 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413661 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202435 | 27/08/2024 14:45:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202436 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202413628 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202435 | 27/08/2024 10:52:56 | PROJETAR E FABRICAR DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TESTES DE TERMOSTATOS NO GERADOR DE UMIDADE FLUKE 5128A. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Dispositivo projetado e produzido conforme demanda solicitada. Produzida 1 unidade. Utilizado aproximadamente 450 gramas.
202413625 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202435 | 27/08/2024 10:53:08 | Solicito la fabricación en 3D del soporte para fijación de colector de pulsos utilizado en el medidor Schlumberger SM 3050, conforme conversado con el colega Valdinei. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202413623 | STE | 202413223 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202435 | 27/08/2024 11:29:24 | Efetuar calibração do VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°9707 (SSA origem: 202413223) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413618 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 27/08/2024 11:20:28 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SMAR,. MODELO LD301 D2, NºS:U543290. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413567 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 27/08/2024 08:26:02 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: ID-1547. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² retirado de tanque 2 | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202413562 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 27/08/2024 09:55:18 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4893/10/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² proveniente de tanque 2 | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado de acordo com suas características e conferida sua atuação. Liberado para uso.
202413561 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 27/08/2024 09:55:22 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/5288/06/2024. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². Obs: el instrumento presenta error aleatorio según SSA 202413120, revisar posibilidad de reparación. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202413552 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:27 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 105393/02 proveniente de tanque 2. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 24,13 kgf/cm² Lacre: 0004872 NS: 105393/02
202413551 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:32 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 100212/02 proveniente de tanque 2. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 23,52 kgf/cm² Lacre: 0004812 NS: 100212/02
202413550 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:37 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 108040/01 proveniente de tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 10,01 kgf/cm² Lacre: 0004893 NS: 108040/01
202413549 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:42 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 202074/008 proveniente de tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não apresentou resultados satisfatórios. Sem condições de ajuste. Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202413548 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:48 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/04 retirado de tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,29 kgf/cm² Lacre: 0004871 NS: 100224/04
202413546 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:54 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/06 retirado de tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,24 kgf/cm² Lacre: 0004851 NS: 100224/06
202413544 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:55:59 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 202074/006 proveniente del tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 28,87 kgf/cm² Lacre: 20592 NS: 202074/006
202413542 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:56:03 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 202074/009 proveniente del tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não apresentou resultados satisfatórios. Sem condições de ajuste. Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202413539 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202435 | 27/08/2024 09:56:08 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 202074/002 proveniente del tanque 2. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 31,69 kgf/cm² Lacre: 20597 NS: 202074/002
202413449 | STE | 202412598 | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202434 | 23/08/2024 15:49:28 | Calibrar transductor MCR-PT100/I-DC con serie nro 2810337 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202437 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O numero de série é 020-230292.
202413439 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202435 | 26/08/2024 09:53:09 | Favor efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298 y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas del instrumento.
202413438 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202435 | 26/08/2024 09:54:09 | Favor efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202436 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202413437 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202435 | 26/08/2024 09:54:16 | Favor efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202413421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:11 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 200. Tamaño de placa: Grande. OBS 1: conjunto C y D. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de octubre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202443 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413420 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:40:39 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 201. Tamaño de placa: Grande. OBS 1: conjunto C y D. OBS 2: De ser posible planificar impresión para entregar las placas en el mes de setiembre 2024. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413367 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202434 | 22/08/2024 16:04:51 | Calibrar el generador de humedad marca Fluke modelo 5128A con BP 712879. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202437 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, ajustado, dentro de suas características e liberado para uso.
202413333 | STE |  | G073Y004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-FI4 (M16A) | 2991.003-9 | 202434 | 22/08/2024 10:39:47 | Verificar motivo pelo qual o medidor M16A tem apresentado erros horários superiores a tolerância, conforme pode ser observado nas imagens em anexo dos dias 10.08 e 21.08. | OSO0 | ILA3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor nexus 1500 NS 157099435, pelo medidor nexus 1500+ NS 157069028. O novo medidor foi parametrizado, calibrado e está dentro de suas características e liberado pra uso. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-1563. Trabalho acompanhado pela interligada Eletrobrás Furnas. Documentos anexos a esta SSA.
202413270 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:16:28 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Agilent, modelo 34410A con BP 659135. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 19/08/2024 17:05:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U604000 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413184 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 19/08/2024 17:05:31 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.:S100149109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:27:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S100169109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413177 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:27:58 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300CF0116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413175 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:05 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D40116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413174 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00931516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202441 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413173 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:16 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00981516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413172 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:22 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA008B1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413171 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:27 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00BD1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413145 | STE | 202412653 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 19/08/2024 12:02:55 | Solicitamos el apoyo para el Grabado a Laser, del ID 2125 inserido al instrumento, con SSA 202412653 en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado no instrumento utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413137 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 19/08/2024 14:30:08 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: TC01501509D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202413118 | STE | 202411420 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202434 | 19/08/2024 09:11:37 | Confeccionar na impressora 3D, 5 unidades, referente a manopla do disjuntor ABB 25A, com intuito de substituir manopla avariada. Foto da manopla original em anexo. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202413073 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202433 | 16/08/2024 17:23:19 | Solicitamos el ajuste y calibración del Manómetro Digital Marca Zürich, Modelo Z.10.B ID N° 9095/09/2021 | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413071 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202433 | 16/08/2024 17:23:27 | Solicito el ajuste y calibración del Manómetro degital Marca Zürich Modelo Z.10.B ID N° 9094/09/2021 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Substituído bateria.
202413063 | STE | 202411363 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 16/08/2024 17:23:36 | Calibrar multímetro Kyoritsu Modelo: KEW1062, NS: 8218816. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202436 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202413016 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 10:38:42 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1424, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1424 Lacre: 0004852
202413014 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 10:38:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 1440, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1440 Lacre: 0004892
202413012 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 10:38:54 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1430, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1430 Lacre: 0004873
202413009 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 10:39:00 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1428, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1428 Lacre: 0004891
202412999 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 16/08/2024 10:40:21 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022E1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. AJUSTAR VALOR DE ATENUAÇÃO PARA 0,5 SEGUNDOS. (Retirado de U05). OBS: presenta mensaje "OVER" ( SSA 202412998). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não apresentou resultados satisfatórios. Sem condições de calibração. Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202412868 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:20:17 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SENSYCAL,. MODELO RP2001-HDA1BNF212, NºS:U619967 . FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Instrumento MARCA SMAR, MODELO LD301.
202412867 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:20:22 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_16, MARCA PRESYS,MODELO ECTR-500-5-M-1-2, NS:116.04.21, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A10KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412866 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:20:30 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:(SIN NUMERO, FAVOR IDENTIFICAR). FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações e conferida sua atuação. Liberado para uso. Nota: Atribuído o código de identificação ID-2161.
202412865 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:20:35 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: (SIN NUMERO, FAVOR IDENTIFICAR) .FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações e conferida sua atuação. Liberado para uso. Nota: Atribuído o código de identificação ID-2163.
202412864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:20:41 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: (SIN NUMERO, FAVOR IDENTIFICAR). FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM². | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações e conferida sua atuação. Liberado para uso. Nota: Atribuído o código de identificação ID-2162.
202412863 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:20:47 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 100212/04 | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 23,97 kgf/cm² Lacre: 0004811 NS: 100212/04
202412862 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:20:53 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 105394/01. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 22,73 kgf/cm² Lacre: N/A NS: 105394/01
202412861 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:20:58 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 202073/003. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 9,84 kgf/cm² Lacre: 20607 NS: 202073/003
202412860 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:04 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 202073/002. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 9,98 kgf/cm² Lacre: 20617 NS: 202073/002
202412858 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:10 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/09 . VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,89 kgf/cm² Lacre: 0004881 NS: 100224/09
202412856 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:16 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/12. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,54 kgf/cm² Lacre: 0004858 NS: 100224/12
202412853 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:21 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/02. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,31 kgf/cm² Lacre: 0004857 NS: 100224/02
202412852 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:27 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/11. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202439 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,62 kgf/cm² Lacre: 0004859 NS: 100224/11
202412851 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:33 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100224/05. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202440 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,41 kgf/cm² Lacre: 0004862 NS: 100224/05
202412850 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 11:21:39 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 100244/07. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 28,97 kgf/cm² Lacre: 0004861 NS: 100244/07
202412797 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 14/08/2024 14:14:49 | VERIFICAR CALIBRACAO MEGOHMETRO MEGGER MIT430 IB 4063 | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412757 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 16/08/2024 08:02:37 | Solicito calibración del multímetro marca YOKOGAWA Modelo; TY 710; IB 1757. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración dado de baja por le sector ILA2 mediante la SSA 202413957 (D).
202412755 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202433 | 13/08/2024 14:55:38 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A (BP 717734). El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412687 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 14/08/2024 08:00:27 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. TFX, modelo: SMAR Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA N de Série: U611355. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202412654 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202433 | 12/08/2024 11:48:41 | Solicitamos a calibração do conjunto: transdutor de tensão (Siemens, 7KG2106-3ZK11-0B, entrada 0 a 115.47Vca 60Hz, saída 0 a 20mAcc, alimentação 24Vcc, CM: 560308) e indicador digital de tensão (Siemens, NS: 511716-10.2, entrada 0 a 20mAcc, indicação 0 a 500Kvca, alimentação 24Vcc, CM: 583685), que serão instalados nos painéis TAC 623 e JCC. Referente à SSA 202411576. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202433 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | No fue posible realizar el reparo por indisponibilidad de repuesto en el mercado. No liberado para uso. Instrumento dado de baja.
202412564 | STE | 202410948 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202432 | 09/08/2024 11:00:07 | Realizar calibración del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009). | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: N. série: 2810337
202412544 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202432 | 09/08/2024 08:40:25 | Confeccionar na impressora 3D, 40 unidade, referente a base da estante do banco de baterias, com intuito de aumentar a isolação do banco em relação à fuga a terra. Desenho em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202441 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS / UN.
202412514 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202432 | 08/08/2024 15:56:08 | Solicitamos a calibração do conjunto: transdutor de temperatura (CM: 653810) e Detector de temperatura PT100 (CM: 714323), que serão instalados no painel 3F1. Referentes as SSAs 202412342 e 202206135. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202432 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Transductor de temperatura ajustado y calibrado, PT 100 calibrado dentro de sus características y liberados para uso. Observaciones: 1El PT 100 marca Consistec fue atribuido con la identificación ID 2132 ya que el instrumento no posee número de serie, modelo y tampoco clase por lo tanto fue realizado el análisis de conformidad considerando que el sensor es de clase B conforme la IEC 60751. 2) El transductor de temperatura corresponde a la marca ABB, modelo ETT-15 con número de serie 065381-0.
202412504 | STE | 202412092 | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202432 | 08/08/2024 15:40:28 | Confeccionar 400 adaptadores e 400 buchas de redução conforme protótipos entregue ao Sr Valdinei, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Fotos em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 800 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202412346 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 07/08/2024 09:06:56 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SENSYCAL,. MODELO RP2001-HDA1BNF212, NºS:10210012. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202412332 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:12:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEGÔHMETRO MODELO MIT1525, FAB. MEGGER S/N 101970258 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936; RC-10072877 OC 4500073783. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC 10072877 . El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo, así también realizaron pruebas funcionales, detallados en el certificado de calibración en anexo. El instrumento fue calibrado durante la aceptación y se encuentra dentro de sus características técnicas. Liberado para uso.
202412287 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202432 | 05/08/2024 16:48:40 | Calibrar termômetro resistivo de platina PT100 Fluke 5622-16 (NS 5102535-004). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202440 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento, calibrado, ajustado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412286 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202432 | 05/08/2024 16:48:49 | Calibrar termômetro resistivo de platina PT100 Fluke 5622-10 (NS 5106471-002). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202440 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412273 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202432 | 05/08/2024 11:56:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3593. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412272 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202432 | 05/08/2024 11:56:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412271 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202432 | 05/08/2024 11:56:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB3592. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a troca de pilhas do instrumento.
202412270 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202432 | 05/08/2024 11:57:23 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB1666 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202412269 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202432 | 05/08/2024 11:58:07 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO YOKOGAWA CA71 IB1665 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412268 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202432 | 05/08/2024 11:58:15 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE 726 IB3589 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado en las magnitudes mostradas en el anexo y calibrado conforme lo solicitado, se encuentra liberado para uso.
202412267 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202432 | 05/08/2024 11:58:24 | Verificar calibração do ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101985503, IB-4086, BP 714607. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412181 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202431 | 02/08/2024 15:14:19 | Fabricar 10 peças da mini capela, de acordo com desenho anexo, com objetivo de melhorar o desempenho dos extratores de fumaça utilizados em ILA2 nos processos de soldagens. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202412178 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202431 | 02/08/2024 16:26:11 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo, para aprovação, de modificação do dispositivo para ensaio de fumaça. Conforme combinado com Sr. Valdinei. *Obs.: Devido a mudança do modelo do frasco de spray de fumaça se faz necessário novo protótipo. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202412165 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 05/08/2024 07:15:27 | Solicitamos apoio com a impressão de um suporte para o indicador do condutivímetro a ser utilizado na SSA 202412074. Nota: Não é necessário seguir a rosca proposta nas peças, desde que o diâmetro externo da parte macho seja, no máximo, 39mm. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN.
202412149 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202431 | 02/08/2024 09:24:53 | Realizar colecta del diagrama fasorial para verificación del sistema de medición de facturación de la LI IPU 60HZ FI4 luego del mantenimiento preventivo de la linea (SSP 2024/0901). | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha após a manutenção preventiva o qual encontra se dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas mas liberado sua execução via email e MO.
202412045 | SEE |  | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202431 | 01/08/2024 14:17:24 | Realizar impressão 3D de 12 nichos organizadores de baterias, conforme croqui entregue para ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202412042 | STE | 202411719 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202431 | 01/08/2024 06:07:56 | Calibrar AMPERIMETRO DIGITAL 0/100A 220V Yokogawa modelo 2353C S/N 2597 (SSA origem: 202411719) ● Entrada: 0 → 5A RMS ● Display: 0 → 100.00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202412030 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:01:40 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102CA0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202412028 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:01:47 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102C80109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (RETIRADO DA U13). | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não apresentou resultados satisfatórios. Sem condições de calibração. Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202412027 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:01:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102CF0109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202412025 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:02 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018B01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: NS correto PC018801167
202412023 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002B01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412022 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:16 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301241509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202412021 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:23 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412020 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028901167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412018 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:02:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018801167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U13) | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: NS correto PC018B01167
202412012 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 31/07/2024 14:31:27 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste en anexo. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración debido a que no reconoce las entradas de los sensores S1,S2,S3 y temperatura ambiente.
202411989 | STE |  | D063A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L8) CXTC | 1134.006-1 | 202431 | 01/08/2024 09:30:23 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del Mantenimiento Preventivo Cuadrienal SSP 2024/0901, previsto para el día 20/08 al 22/08. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada de lacres dos TCs do SMF da linha para execução manutenção preventiva e após o término da manutenção foram recolocados novos lacres. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberado sua execução via email e MO.
202411876 | STE | 202411655 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202431 | 29/07/2024 16:43:00 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202411655) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202411874 | STE | 202411586 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202431 | 29/07/2024 16:43:07 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.01.12 (SSA origem 202411586) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411538 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202430 | 24/07/2024 08:54:30 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 304340/003 | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 24,29kgf/cm² NS: 304340/003
202411536 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202430 | 24/07/2024 08:54:47 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 304340/001 | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 23,8kgf/cm² NS: 304340/001
202411535 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202430 | 24/07/2024 08:55:09 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 304340/002 | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 22,85kgf/cm² NS: 304340/002
202411531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:11:16 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 166. Tamaño de placa: Grande. OBS: conjunto C y D. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202411485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 23/07/2024 09:11:02 | Elaborar 5 und. da tampa do nivel eletrônico ZDL700 - BP 71783. | OSH1 | ILA3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202438 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202411377 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202429 | 19/07/2024 10:53:00 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV con BP 694824, el instrumento pertenece al sector de ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411367 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202429 | 19/07/2024 10:35:47 | Realizar ensaios de calibração no alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39454. | MEG1 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202431 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202411277 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 17/07/2024 16:59:06 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U13 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001F9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: não foi necessária a parametrização e ajuste do instrumento.
202411276 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 17/07/2024 16:59:14 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U13 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000F9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: não foi necessária a parametrização e ajuste do instrumento.
202411190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 17/07/2024 08:58:14 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V8014C1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (INSTRUMENTO PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202435 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202411188 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 17/07/2024 08:58:27 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: TC01511509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (INSTRUMENTO PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202436 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202410963 | STE | 202410468 | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202428 | 12/07/2024 10:14:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 131.10.13 (SSA origem 202410468) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202410960 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202428 | 12/07/2024 08:28:36 | REALIZAR CALIBRACIÒN DEL TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA HOMIS; MOD.-432,; IB-1725. | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciónes: 1) El modelo del termohigrómetro es HTH-426A. 2) Fue substituida la batería del instrumento.
202410958 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202428 | 11/07/2024 15:16:43 | Realizar coleta de diagrama fasorial para verificação do sistema de medição de faturamento da LI IPU 60HZ FI2 após a manutenção preventiva da linha (SSP 20240900). obs.: serviço a ser realizado em aproveitamento da AI 2024/5428 solicitada por Furnas. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha após a manutenção preventiva o qual encontra se dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas mas liberado sua execução via email e MO.
202410956 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202428 | 12/07/2024 08:28:48 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL VOLT AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 376; IB-1724; | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202410955 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202428 | 12/07/2024 08:29:00 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO DIGITAL (MARCA: KYORITSU, MODELO: 2004, CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 1723. | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202410932 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:26:54 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,9 °C.
202410931 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:27:10 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,5 °C.
202410914 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 09:11:48 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C414877895, adquirida mediante la orden de compra OC-4500074857. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1908. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizadas provas funcionais da balança MS304 e acompanhado a calibração realizada pelo técnico do fornecedor (in loco), a qual cumpriu todos os pontos de calibração solicitados na ET. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme a SMDTC-1908 /OC-4500074857.
202410892 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202428 | 11/07/2024 07:38:20 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MULTIMETRO DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Batería substituida.
202410863 | SCA |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202428 | 10/07/2024 10:00:00 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI MD FI4 após a realização de manutenção bienal pela SMMT e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis; | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431
202410858 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202428 | 10/07/2024 09:49:10 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2205723.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20 mA a 20 mA Escala: -8000 MVAr a 8000MVAr %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202410746 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:02 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5289/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Nota: A análise de conformidade considerou, a pedido do solicitante, uma tolerância de 0,5% do fundo de escala.
202410745 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:09 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5283/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Nota: A análise de conformidade considerou, a pedido do solicitante, uma tolerância de 0,5% do fundo de escala.
202410744 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:15 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/5282/06/2024.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Nota: A análise de conformidade considerou, a pedido do solicitante, uma tolerância de 0,5% do fundo de escala.
202410743 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:21 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/5288/06/2024. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Nota: A análise de conformidade considerou, a pedido do solicitante, uma tolerância de 0,5% do fundo de escala.
202410742 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202428 | 09/07/2024 10:17:26 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA.NºS:1105832007 (ID 0725). FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO,AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20 | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Serviço executado en conjunto com ILA2.
202410741 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:32 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SMAR,. MODELO LD301 D2, NºS:U530288. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não apresentou resultados satisfatórios. Sem condições de calibração. Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202410740 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 10:17:38 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:017.03.20, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado conforme suas características. Liberado para uso. Nota: O instrumento não permite ajuste de 0 a 35 kgf/cm². Calibrado de 0 a 16 kgf/cm², conforme alinhado com o solicitante.
202410738 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:17:50 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/005. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,40kgf/cm² Lacre: 20168 NS: R202074/005
202410737 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:17:56 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/003. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 28,43kgf/cm² Lacre: 20173 NS: R202074/003
202410736 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:01 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 97206/11. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 31,13kgf/cm² Lacre: 0004855 NS: 97206/11
202410735 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:07 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/010. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,49kgf/cm² Lacre: 20171 NS: R202074/010
202410734 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:12 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/004. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,06kgf/cm² Lacre: 20178 NS: R202074/004
202410733 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:18 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 205653/002. VER ANEXO Nota: Gravado valor de 36,6kgf na placa da válvula. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29kgf/cm² Lacre: 20166 NS: 205653/002
202410732 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:25 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 205652/006. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 09,81kgf/cm² Lacre: 20179 NS: 205652/006
202410731 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202428 | 09/07/2024 10:18:30 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 100255/01. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 10,34kgf/cm² Lacre: 0004856 NS: 100255/01
202410658 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202428 | 08/07/2024 08:57:54 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de uma base da estante do banco de baterias, com intuito de aumentar a isolação do banco em relação a terra. Desenho em anexo. Entregue como referencia a base antiga ao senhor Valdinei (ILA3). | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS / UN.
202410655 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 16:54:29 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 2 bases de luminárias para uso na caixa espiral e 5 bases de luminárias para uso no tubo de sucção, conforme imagens em anexo. Obs.: Material faz parte do kit de iluminação provisória instaladas nos PD`s das UG`s. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 460 GRAMAS / UN.
202410602 | STE | 202410087 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202427 | 05/07/2024 14:08:42 | Calibrar transdutor de temperatura Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC, SN: 2810337. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202410467 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 04/07/2024 10:31:52 | Confeccionar carcaza para dispositivo detector de tensión utilizado en Asesoría 50Hz. | OUO1 | ILA3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZA CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDA 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 250 GRAMOS . |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202410229 | STE | 202409671 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202427 | 02/07/2024 08:25:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 031.05.15 (SSA origem 202409671) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202410228 | STE | 202409517 | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202427 | 02/07/2024 08:25:29 | Calibrar transdutor de tensão. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A, SN: 24276/01. Entrada: 0-110Vca, Saída: 0-5mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202410174 | STE | 202307546 | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202427 | 01/07/2024 08:58:06 | Calibrar instrumento MTE PPS 400.3 (BP 692477), el mismo llegó recientemente de reparo externo. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202409969 | STE | 202409530 | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202426 | 27/06/2024 06:11:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 036.05.15 (SSA origem 202409530) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409953 | STE | 202409524 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202426 | 27/06/2024 06:11:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 063.12.11 (SSA origem 202409524) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409934 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202426 | 25/06/2024 17:51:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614478. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409896 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:26 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068701167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202409895 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:33 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206650109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202409894 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:40 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E31509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-400MBAR,SAIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202409893 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018E01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U09). | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202409890 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002E01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202409888 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:21:59 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301221509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: não foi necessária a parametrização do equipamento.
202409887 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:22:11 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PCO18C01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202409885 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:22:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018901167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U09) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202409843 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202426 | 25/06/2024 14:08:50 | Imprimir en 3D soporte manometro PAP. 1 unidad de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202409795 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202426 | 24/06/2024 15:14:02 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de um protótipo de trava de disjuntor das gavetas do UMCC e após a validação fabricar 30 unidades. Amostra de referencia entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202434 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202409791 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202426 | 24/06/2024 09:11:22 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de JUNIO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de JULIO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202427 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coleta de dados de memória de massa do WHG 60 Hz correspondentes ao mês de Junho 2024, no foi necessário realizar o ajuste de horário.
202409789 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202426 | 24/06/2024 09:11:31 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de JUNIO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de JULIO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202427 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Colecta de datos de memoria de masa del WHG 50 Hz correspondientes al mes de Junio 2024, no fue necesario realizar el ajuste de horario.
202409787 | STE |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202426 | 24/06/2024 08:10:03 | Realizar protótipo na impressora 3D de dispositivo para bloqueio da chave de aterramento da GIS. Essa ação visa permitir a desenergização das linhas de 500 kV, conforme etapas descritas na NR10. | IEQ3 | ILA3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS / UN.
202409750 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 24/06/2024 13:52:32 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066E0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado da unidade 09). | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não apresentou resultados satisfatórios durante os ajustes e calibração. Recomenda-se a desativação do equipamento, conforme a SSA derivada.
202409559 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202425 | 19/06/2024 11:08:36 | Realizar calibração do Medidor de resistência de isolamento IB-4185 modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de resistência de isolamento, que está dentro de sua características e liberado para uso.
202409548 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202425 | 18/06/2024 17:16:01 | Realizar la calibración y eventual ajuste manual de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Ejecutar el servicio en Agosto. El servicio anterior fue ejecutado mediante SSA 202312767. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202433 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409516 | STE |  | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202425 | 19/06/2024 16:50:50 | Solicitamos apoio para confecção de três unidades de dispenser (Suporte) para baterias dos rádios controles das pontes e pórticos rolantes. Modelo entregue na oficina da SMIL.DT. | MAM2 | ILA3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 305 GRAMAS / UN.
202409511 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202425 | 18/06/2024 14:16:36 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El modelo es 381.
202409510 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:16:52 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409509 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:17:05 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202409508 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202425 | 18/06/2024 14:17:18 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202409452 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202425 | 20/06/2024 14:40:37 | Confeccionar en 3D, conforme diseños en anexo, 3 Unidades de 'Adaptador Acople Rápido 3/4" a DN8'. Se adjuntan: - 4 archivos de Piezas a ser impresas individualmente. - 1 archivo de Ensamblaje para referencia. Obs.: Cada ensamblaje requiere de 4 piezas "Esfera". | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202409312 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202424 | 14/06/2024 08:59:29 | La cámara FLIR T1020 con BP 707572 presenta incoherencia en la medición en comparación con otra cámara de mismas características (FLIR T1020 BP 714513), conforme adjuntos. Realizar ensayo de calibración con "cuerpo negro" para verificar precisión en la medición. Obs: esta cámara fue recientemente reparada conforme SMDTC-1501. | MET3 | ILA3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Câmera termográfica FLIR T1020 calibrada, dentro de suas características e liberada para uso. Equipamento chegou a ILA3 programado com índice de emissividade = 0,8 o qual foi modificado para 0,95 para realização da calibração. Leituras realizadas na calibração a 1m de distância do padrão de temperatura.
202409274 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202424 | 13/06/2024 13:50:04 | Solicitamos o escaneamento e fabricação de 10 unidades da engrenagem utilizada no sistema de persianas. Nota1: Amostra será entregue a ILA3. Nota 2: Corrigir desgastes dos dentes da amostra antes da fabricação. Nota 3: Adicionar 2 ressaltos triangulares a 90º dos já existentes. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202409232 | STE | 202408996 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:23 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6768-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 12/06/2024 16:14:55 | PROJETO E IMPRESSÃO 3D DE TROFEU PARA SM. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 485 GRAMAS / UN.
202409176 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202424 | 12/06/2024 09:48:15 | Solicito la calibración anual de la década capacitiva marca IET Quad Tech, modelo 1412-BC con BP 624911. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409129 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 11/06/2024 14:16:16 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 73III con BP 615543. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409128 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 11/06/2024 14:16:26 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 73III con NS 73760495. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiados los fusibles de 400 mA y 11 A.
202409126 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202424 | 12/06/2024 07:40:04 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U09 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900189109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202409125 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202424 | 12/06/2024 07:39:45 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U09 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900179108C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: NS correto J900179109C
202409114 | STE | 202408369 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202424 | 12/06/2024 06:40:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202408369) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409102 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202424 | 11/06/2024 11:10:36 | Fabricar 150 tampas retangulares na impressora 3D, conforme modelo entregue ai Sr. Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202431 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202409069 | STE | 202100489 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202424 | 11/06/2024 08:10:05 | Fabricar, en la impresora 3D, un prototipo de cerradura para los cuadros QDCC y QACC, conforme al modelo entregado por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3). | IEQ2 | ILA3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202409057 | STE | 202408393 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202424 | 11/06/2024 09:01:01 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 045.05.15 (SSA origem 202408393) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202409050 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 10/06/2024 16:18:33 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características de ensayo, liberado para uso.
202409041 | STE | 202408933 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202424 | 11/06/2024 14:20:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388753 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-11 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.B1). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso.
202409040 | STE | 202408933 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202424 | 11/06/2024 14:20:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388744 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-11 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.A1). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso.
202409038 | STE | 202408930 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202424 | 11/06/2024 14:21:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388747 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-07 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L7). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso.
202409036 | STE | 202408930 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202424 | 11/06/2024 14:21:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388742 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-07 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y1-L7). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409034 | STE | 202408928 | F002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-06 | 0205.010-2 | 202424 | 11/06/2024 14:17:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388749 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-06 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L6). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409031 | STE | 202408928 | F002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-06 | 0205.010-2 | 202424 | 11/06/2024 14:21:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388740 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-06 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y1-L6). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202409030 | STE | 202408927 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202424 | 11/06/2024 14:21:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388754 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-04 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y1-L4). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409029 | STE | 202408924 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202424 | 11/06/2024 14:16:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388746 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-01 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L1). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do transdutor KRON MULTk 05 que está dentro de suas características e liberado para uso.
202409026 | STE | 202408924 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202424 | 11/06/2024 14:22:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388745 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-01 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y1-L1). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408947 | STE | 202407504 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202424 | 10/06/2024 07:20:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 047.12.11 (SSA origem 202407504) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408944 | STE | 202407506 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202424 | 10/06/2024 07:20:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 049.12.14 (SSA origem 202407506) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202408915 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202423 | 07/06/2024 10:19:34 | Realizar la colecta del diagrama fasorial del SMF de la LI-220kV-MD-IRY posterior a la ejecución de la SSP 20244515. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da LI-220kV-MD-IRY após a execução da SSP 20244515, verificado que o SMF (respaldo) da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408913 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202423 | 07/06/2024 10:19:44 | Realizar la colecta del diagrama fasorial del SMF de la LI-220kV-MD-IRY posterior a la ejecución de la SSP 20244515. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da LI-220kV-MD-IRY após a execução da SSP 20244515, verificado que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408880 | STE | 202408576 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202423 | 07/06/2024 06:33:32 | Calibrar conversor CC - CC Yokogawa modelo 2381A -1/+1V com número de série 6749-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408877 | STE | 202407728 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202423 | 07/06/2024 06:33:49 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.1.12 (SSA origem 202407728) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 059.12.11
202408857 | STE | 202407864 | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202423 | 07/06/2024 06:33:42 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 44.05.12 (SSA origem 202407864) ● Entrada: 0 → 200 °C (TP100) ● Display: 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408825 | STE | 202408336 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:12 | Calibrar transdutor de temperatura; marca: Yokogawa; Modelo: 2384A; S/N: 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408803 | STE | 202407810 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:19 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.1.12 (SSA origem 202407810) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Entrada del instrumento de 4 mA a 20 mA.
202408796 | SCA |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202423 | 06/06/2024 09:32:28 | Romper lacre de la Caja Común y Caja Individual Fase R,S,T de los TCs de Medición de Energía, para posibilitar la realización de la SSP N° 20240935, previsto para la semana 31/2024 Localización: VANO DE LA LI-MD-FI4-SEMD-SEMD. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431
202408795 | SCA |  | E012C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.033-8 | 202423 | 06/06/2024 09:32:39 | Romper lacre de la Caja Común y de la Caja Individual Fase R,S,T de los DCPs, para posibilitar la realización de la SSP N° 20240935, previsto para la Semana 31/2024 Localización: VANO DE LA LI-MD-FI4-SEMD-SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202408792 | STE |  | E019A026 | CAIXA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.021-8 | 202423 | 06/06/2024 09:32:52 | Romper lacre de la Caja Común y de la caja Individual Fase R,S,T de los DCPs para Medición de Respaldo, para posibilitar la realización de la SSP 20244515, previsto para la fecha: 24 y 26/06/2024 Localización: BAY DE LI-220KV-MD-IRY-SEMD -SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada de lacres para possibilitar a manutenção preventiva SSP 2024-4515 executado pela SMMT nos DCP's. Após término dos trabalhos foram recolocados novos lacres no SMF. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408790 | STE |  | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202423 | 06/06/2024 09:32:16 | Romper lacre de la Caja Común y de la Caja Individual de los TCs para Medición de Respaldo Fases R,S,T para posibilitar la realización de la SSP 20244515 previsto para la fecha: 24 y 26/06/2024 . Localización : BAY DE LI-220KV-MD-IRY-SEMD -SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada de lacres para possibilitar a manutenção preventiva SSP 20244515 executado pela SMMT nos TC's. Após término dos trabalhos foram recolocados novos lacres no SMF. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408691 | STE | 202408150 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202423 | 04/06/2024 11:40:51 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.1.12 (SSA origem 202408150) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Entrada de 4 a 20 mA.
202408685 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:53:50 | Fabricar 400 adaptadores para tomada industrial 2P+T/16A, conforme modelo já produzido anteriormente com SSA 202307940 e 400 buchas de redução, conforme conversado com Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202431 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 800 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202408564 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202423 | 03/06/2024 09:44:04 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1560, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta carcaça danificada sem condições de reparo. Conforme SSA 2024-11511 dar baixa.
202408563 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202423 | 03/06/2024 10:49:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG3 R:2419/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do TC da marca Fluke, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202408562 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202423 | 03/06/2024 10:49:43 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado.
202408558 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202423 | 03/06/2024 10:50:07 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408557 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202423 | 04/06/2024 07:53:37 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG3 R:9182/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do calibrador de processos Fluke 726 que está dentro de suas características e liberado para uso.
202408556 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202423 | 03/06/2024 10:50:58 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202425 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202408555 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:51:10 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 03/06/2024 15:55:26 | Imprimir en 3D, Base para sacabocado utilizado para la perforación de la junta de dilatación del neutro. 4 unidades del archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202431 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1375 GRAMAS / UN.
202408395 | STE | 202408187 | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202422 | 28/05/2024 11:16:39 | Solicitamos a confecção na impressora 3D, de um adaptador para a montagem de instrumento a porta do painel QAS-ST para atender a SSA matriz. Obs. Imagem e dimensões em anexo. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202408341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 28/05/2024 14:32:59 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4258/01/2021 FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202428 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não apresentou resultados satisfatórios durante os ajustes e calibração. Recomenda-se a desativação do equipamento, conforme a SSA derivada.
202408328 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 29/05/2024 16:32:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300269109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202428 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202408327 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 29/05/2024 16:32:59 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300079109DD FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202428 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202408326 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 29/05/2024 16:33:05 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312584 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202428 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202408316 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 27/05/2024 17:11:33 | CALIBRAR TRANSM. DE PRESSÃO DIFERENCIAL IDSMAR1 MARCA SENSYCAL,. MODELO RP2001-HDA1BNF212, NºS:10210011. FAIXA DE CALIB.:35 A 155MBAR. SAÍDA LINEAR 4 A 20MA. PARAMETRIZAR CONFORME ANEXO. INDICAÇÃO NO VISOR EM KG E MBAR | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202408308 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 27/05/2024 17:11:56 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_16, MARCA PRESYS,MODELO ECTR-500-5-M-1-2, NS:068.02.13, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A10KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202429 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202408306 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202422 | 27/05/2024 17:12:02 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:249.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202428 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não apresentou resultados satisfatórios durante os ajustes e calibração. Recomenda-se a desativação do equipamento, conforme a SSA derivada.
202408300 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 17:12:09 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 24,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SAA-40 1" NPT. NºS: 97203/04. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202430 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (24,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 23,89 kgf/cm² Lacre: 0004854 NS: 97203/04
202408299 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 17:11:08 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 205652/002. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202430 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 9,70 kgf/cm² Lacre: 20184 NS: 205652/002
202408298 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 17:10:12 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 10,5KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/2" NPT. NºS: 205652/004. VER ANEXO. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202430 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (10,5 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 10,12 kgf/cm² Lacre: 20189 NS: 205652/004
202408296 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:05:41 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 205653/006. VER ANEXO. (Obs: en la placa figura 36.6kgf) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202430 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 28,19 kgf/cm² Lacre: 20194 NS: 205653/006
202408295 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:06:20 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/001. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202430 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,28 kgf/cm² Lacre: 20193 NS: R202074/001
202408294 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:06:26 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 205653/005. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202429 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,53 kgf/cm² Lacre: 20182 NS: 205653/005
202408293 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:06:32 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/007. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202429 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,78 kgf/cm² Lacre: 20187 NS: R202074/007
202408291 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:06:37 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: R202074/012. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202429 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 30,61 kgf/cm² Lacre: 20188 NS: R202074/012
202408290 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202422 | 27/05/2024 10:06:44 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 COM 31,6KGF/CM². MARCA: GROFE. MODELO: SPR-41 1/4" NPT. NºS: 205653/003. VER ANEXO | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202429 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação de abertura ajustada conforme solicitado (31,6 kgf/cm²). Instrumento ensaiado e liberado para uso. Média de pressão de fechamento: 29,34 kgf/cm² Lacre: 20192 NS: 205653/003
202408184 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202422 | 27/05/2024 06:59:56 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL MEDIDOR DE PH MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO ORION STAR A325, NS-G19177, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500074676. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1953. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202423 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | As sondas de condutividade ID 11020 utilizam conector 8 pin DIN, que é incompatível com o medidor ORION STAR A325 (conector 8 pin MiniDIN). Conforme SMDT-1953 "Obs: los electrodos de este equipo deben ser compatibles e intercambiables con el pHmetro/conductivimetro Thermo modelo ORION STAR A325." Aceitação não recomenda da sonda ID 11020 devida a incompatibilidade. Os demais itens atendem aos requisitos da ReqC:10073440 e obtiveram resultados satisfatórios nos testes funcionais.
202408149 | STE | 202407318 | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202421 | 23/05/2024 16:37:53 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA ENTRADA +-1VCC, SALIDA 4-20MACC, MODELO 2381A NS: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408143 | STE | 202407632 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202421 | 23/05/2024 16:38:00 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381A serie 6740/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408059 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202421 | 22/05/2024 11:31:31 | Solicitamos realizar calibración/ensayos de aceptación y verificación de clase en el sensor PT-100 adquirido mediante OC 4500074362, Cod. stock 711611. Modelo: TRP-106 B Marca: Sensym Nro. de serie: 5278-1 Plazo: 29/05/2024 | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la calibración y el análisis de conformidad del sensor de temperatura, correspondiente a la clase A (0,15+0,002T) conforme lo solicitado en la especificación ET 6210.20.19521-P R1item 7.3. Certificado de calibración en anexo. Obs.: Acorde la descripción del producto en la nota fiscal, el material del pozo del sensor es de INOX 316 según el catálogo sensym modelo TRP-106 que se encuentra en anexo.
202408054 | STE | 202221808 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202421 | 22/05/2024 10:10:49 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Therma, CM:269468 conforme planilla en anexo. Obs: el equipo no posee numero de serie. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407997 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202421 | 21/05/2024 14:42:47 | Solicito la impresión 3D de 12 unidades del disco de fricción del sistema de carga de resorte de los disyuntores DIARC DR, impreso en la SSA 202406286. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202429 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202407953 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202421 | 21/05/2024 08:51:32 | Confeccionar duas caixas de conexão com a impressora 3D para novo sistema de medição de pressão diferencial das UGs. Para adequação dos novos sensores de pressão e distância. Croqui das dimensões das caixas entregues diretamente ao executante. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202429 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1175 GRAMAS / UN.
202407918 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:40:41 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00398. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407917 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:41:41 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407916 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:39:32 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00409. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407915 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:41:50 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00399. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407897 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:47:51 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 2480512 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407896 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:47:59 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 0090420 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407895 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:48:07 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 0070420 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME2 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407875 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202421 | 23/05/2024 08:42:27 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de bloqueio para os disjuntores dos quadros QN/CN/QB/CB, conforme modelo entregue por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3). | OUO1 | ILA3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202429 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 168 GRAMAS / UN.
202407868 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:03 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00901516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407867 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA008C1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407861 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:26 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C40116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407860 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:32 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300CC0116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407859 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300D00116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407858 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 16:38:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C50116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 15:23:42 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 161. Tamaño de placa: Grande. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202430 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202407722 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:18 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240220889, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202421 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407721 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240211058, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202407720 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:30 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240220892, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202421 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento atiende los requisitos de la ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada.
202407704 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 16:08:34 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614467. El instrumento pertenece a Ila 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202423 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 73760345.
202407631 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:52 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série: 16985, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 16985 Lacre: 0004860
202407629 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:57 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1441, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1441 Lacre: 0004865
202407628 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:51:04 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1429 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202422 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1429 Lacre: 0004868
202407625 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202421 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202407619 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 11:32:16 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1425, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202422 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1425 Lacre: 0004869
202407526 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:54 | Efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202421 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407518 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202420 | 16/05/2024 09:02:24 | REALIZAR CALIBRACION EN TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1365,;NRO SERIAL 752591. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407516 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202420 | 16/05/2024 09:02:36 | Realizar calibracion en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202407515 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:02:50 | Realizar calibración y cambio de pilas del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033 cod de identificacion IB-4285 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202407514 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 09:02:59 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3816) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407512 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 09:03:11 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202407511 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:03:21 | Efectuar calibracióny cambio de pilas de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202407510 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:03:31 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multímetro digital (Marca: Fluke, Modelo:376FC), código de identificación IB 3895 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas.
202407449 | STE | 202405419 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202419 | 10/05/2024 09:56:59 | Calibrar transductor PHOENIX CONTACT MCR-PT100/I-DC serie 2810337. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202407404 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202420 | 16/05/2024 09:03:41 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT2500 IB4181 | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a substituição das pilhas do equipamento.
202407401 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202419 | 09/05/2024 11:50:56 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3805. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202421 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202407304 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 08/05/2024 08:59:56 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102CB0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U16, presenta falla "OVER" en el indicador según SSA 202407285). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202427 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento sem condições de calibração. Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202407291 | STE | 202406843 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202419 | 07/05/2024 16:07:27 | Calibrar multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso.
202407260 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 17:10:53 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V801481509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de almox para reposición del Kit). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202427 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202407258 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202419 | 06/05/2024 15:46:43 | Projetar e fabricar suporte para fixação de coletor de pulso do padrão MTE PRS600.3 a medidores EIG Nexus 1500/1500+. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 482 GRAMAS.
202407228 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:48:38 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 2520512 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407165 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202418 | 03/05/2024 15:41:12 | Realizar colecta del diagrama fasorial de los medidores de energía de respaldo M20A y M20B correspondientes a la línea LI 220kV MD-PIH, posterior a la ejecución del PD 2024-0049. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada a coleta do diagrama fasorial após a execução do PD 2024-0049, estando o SMF de respaldo da linha, dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202407142 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:07:27 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Modelo Smar (TFX). Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. NS U616837. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202407123 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:35 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Modelo Smar (TFX). Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. NS U490547. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202407120 | STE | 202406982 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202419 | 08/05/2024 15:19:29 | CALIBRAR VARÍMETRO MODELO GTS 113 (S/N: S10035301 - C/M: 586153). APLICAÇÃO: LI 66kV MD ACY/HER (L2). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202419 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202407117 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202418 | 03/05/2024 10:58:32 | Se solicita fabricar tapas para tubería de drenaje pluvial del Edificio de Producción según medidas del modelo de tapa entregado. Cantidad: 20 Unidades. | MCI1 | ILA3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202427 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 210 GRAMAS / UN.
202407116 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202418 | 03/05/2024 09:14:57 | Realizar pruebas de aceptación de la Cámara Termográfica de la mara FLIR, modelo T865, NS-89203798, adquirido por medio de la OC-4500073949 y ReqC-10069136. Proceso de referencia en el JIRA: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1560. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202419 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC 10069136. El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo, así también realizaron pruebas funcionales, detalladas en la SSA derivada 202407287. El instrumento fue calibrado nuevamente durante la aceptación y se encuentra dentro de sus características técnicas. Liberado para uso.
202407065 | STE | 202406837 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202418 | 03/05/2024 06:58:11 | Calibrar TPA Yokogawa NS 24823/01, Modelo 2285A-039/WZZ/AL. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202418 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202407007 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202418 | 30/04/2024 17:06:22 | Fabricación de soporte (base) en impresora 3D, para transductor de desplazamiento LASER, BANNER LE550 espesor 10mm con refuerzos. Medidas largo- 160 mm y ancho de 56mm. Muestra dejada en el sector. | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202426 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 235 GRAMAS / UN.
202406928 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 09:22:12 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO PADRÃO, ESCALA 0 A 25 BAR, BP 89839, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406927 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 09:22:23 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE PRECISÃO, ESCALA 0 A 5000 PSIG, FAB. ASHCROFT, S/N A4A-135555, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406907 | STE | 202406256 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202418 | 30/04/2024 08:42:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 370.06.20 (SSA origem 202406256) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 1.000 UE ● Display 2: 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202419 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202406877 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202418 | 29/04/2024 11:49:29 | Projetar e fabricar suporte para fixação do coletor de pulso para o padrão MTE PRS600.3 com o medidor ION 7400. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202426 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2015 GRAMAS / UN.
202406861 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202419 | 07/05/2024 08:24:45 | Solicitamos calibração de multímetro digital marca FLUKE, IB 3722. O mesmo não possui etiqueta com data de calibração. | MET3 | ILA3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202420 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración recomendada la baja conforme SSA derivada.
202406678 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 25/04/2024 15:29:34 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U354467 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202424 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202406677 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 25/04/2024 15:29:41 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300059109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202406675 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 25/04/2024 15:29:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001C9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202406656 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202417 | 24/04/2024 17:25:38 | Solicito la impresión 3D de 3 unidades del prototipo realizado en la SSA 202402762. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202406602 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202417 | 25/04/2024 07:22:22 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734; IB-1531; | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a substituição das baterias conforme solicitado.
202406601 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:31 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLTI-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, FLUKE, MOD.336, SN-14210643, BP: 674199; (IB1573). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202419 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202406600 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-ALICATE AMPERÍMETRODIGITAL KYORITSU, MD-2004, BP:685261 (IB 1572). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202406583 | STE |  | K010J006 | MEDIDOR PRINCIPAL - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 (M75A) | 1037.080-5 | 202417 | 24/04/2024 08:31:14 | Verificar motivo por el cual el medidor M75A no presenta lecturas desde el día 16/04, a partir de las 08h00 aproximadamente. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado verificação do medidor M75A em conjunto com a OPSO.DT no SMF-01, e constado falha de comunicação do medidor no swicth localizado no painel 2M60-1. Aberta SSA derivada para SMME.DT MEL-4, que normalizou a falha de comunicação e o medidor voltou a comunicar normalmente com o servidor de faturamento SMF-1.
202406505 | STE | 202406221 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202417 | 23/04/2024 11:52:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388748 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-02 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L2). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202418 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración debido a que la bornera IC no se encuentra en condiciones de asegurar el cable de conexión, devolución del equipo conforme conversado con el solicitante, para su posterior verficación de garantía.
202406504 | STE | 202406221 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202417 | 23/04/2024 11:52:24 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388752 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-02 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y1-L2). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406499 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202417 | 23/04/2024 08:54:40 | Realizar coleta do diagrama fasorial do SMF da LI 220kV MD-PIH após a execução do PD 2024-0049. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a coleta do diagrama fasorial após a execução do PD 2024-0049, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202406435 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:45:59 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B31516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202419 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406429 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:46:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA008D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202419 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406425 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:46:21 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA008E1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202419 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:46:33 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B01516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202420 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406419 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:46:49 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 16989, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. (identificar no corpo da válvula, através de etiqueta, que a mesma é de 68 bar) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202424 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16989 Lacre: 0004875
202406415 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:46:54 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 16991, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. (identificar no corpo da válvula, através de etiqueta, que a mesma é de 68 bar) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202424 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16991 Lacre: 0004863
202406407 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:46:59 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 16994, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. (identificar no corpo da válvula, através de etiqueta, que a mesma é de 68 bar) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202424 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16994 Lacre: 0004867
202406403 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:47:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009C1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202420 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406402 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 22/04/2024 16:49:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00B11516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406390 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:49:43 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID: 1445, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202424 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 16993 (ID-1445) Lacre: 0004864
202406375 | STE | 202406106 | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202417 | 22/04/2024 08:58:27 | Calibrar voltímetro analógico , escala 0 - 24mA / 0 - 600Kv. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Número de serie del instrumento es 2163434, fabricante DEIF, modelo DQ96-xc.
202406297 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202416 | 19/04/2024 17:00:39 | AJUSTAR E CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 3PSI. MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2". NºS: 1130807-01 2. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202419 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atuação da válvula ajustada para 3 PSI conforme solicitado. Lacre: 0004877
202406296 | STE | 202406203 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202416 | 19/04/2024 11:29:22 | Solicitamos apoio para confecção em impressão 3D de 01 unidade de tampa superior de termostato conforme modelo entregue no laboratório de ILA3. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202406286 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202416 | 19/04/2024 10:16:47 | Solicito la impresión 3D de 4 unidades del disco de fricción del sistema de carga de resorte de los disyuntores DIARC DR. Muestra entregada a ILA3. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202406243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 18/04/2024 16:42:31 | Imprimir en 3D 4 unidades del archivo con extensión .stl. (Destornillador para la electrovalvula 20BK1 y 20BK2 correspondientes a la U9A y U18A) | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202424 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202406208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 18/04/2024 07:41:46 | Confeccionar na impressora 3D dois suporte para escadas que estão na sala de Alta Tensão! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202424 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2875 GRAMAS / UN.
202406207 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 18/04/2024 07:41:37 | Confeccionar um dispositivo na impressora 3D para ensaios em materiais isolantes e EPC,s! Conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202424 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 14750 GRAMAS / UN.
202406206 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202417 | 23/04/2024 16:08:36 | Confeccionar um dispositivo na impressora 3D, para ensaios em Luvas isolantes! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 545 GRAMAS / UN.
202406157 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202416 | 17/04/2024 16:28:38 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 20 bar, saída de 4 a 20 ma. Número de serie:25061. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202417 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202405925 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202415 | 12/04/2024 11:29:26 | Confeccionar 400 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Valdinei, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202423 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 400 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202405592 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202415 | 08/04/2024 14:50:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U309908 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR.( TRANSDUTOR FOI RETIRADA DA UNIDADE POIS ESTAVA MARCANDO ERRONEAMENTE, VERIFICAR). | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202419 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Proceder com o descarte, conforme baixa de SSA derivada: "Realizada inspeção tecnica. Indentificado diafragma do sensor danificado permanentemente (em anexo), sem condicoes de reparo e parametrização. Proceder descarte."
202405457 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:37 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,4 °C.
202405456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:45 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,3 °C.
202405455 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 14:34:29 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,9 °C.
202405405 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 07:37:57 | Em complemento à SSA 202403784, solicitamos apoio para fabricação de nova peça do enrolador de mangueiras do tanque de tratamento de água pura. Amostra enviada ao laboratório para escaneamento e fabricação. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202423 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 3175 GRAMAS / UN.
202405399 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202414 | 04/04/2024 11:28:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3952, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018030219. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202417 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído também as pilhas do medidor de relação.
202405397 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202414 | 04/04/2024 11:28:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405394 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 09:40:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405392 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 09:40:56 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202405390 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202414 | 04/04/2024 11:28:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4141, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621414MV. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202405387 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202414 | 04/04/2024 09:41:11 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL PATRIMÔNIO - 718657, IB - 4260, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102323715. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituídas las baterías.
202405335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:21:24 | Imprimir en 3D prototipo de sujeción para el almacenamiento de las baterías makita 18V. 1 Unidad del archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202423 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 265 GRAMAS / UN.
202405256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 07:38:04 | Imprimir en 3D actualización de dispostivo de reajuste de los tirantes estatóricos. 1 unidad de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202421 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202405203 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202414 | 02/04/2024 15:35:16 | Solicito la calibración del shunt marca Guildline modelo 9211A con BP 89725, el instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405182 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202414 | 02/04/2024 10:41:21 | Solicito la confección del soporte para fijación de indicadores analógicos a ser utilizado durante las calibraciones en el sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2755 GRAMAS / UN.
202405122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 02/04/2024 08:01:40 | Confeccionar na impressora 3D 2 gabaritos para auxiliar na marcação e fixação das tomadas de sobrepor de 16A das marcas STRAHL e JMG . Modelo de gabarito já combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202405108 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202414 | 02/04/2024 09:17:49 | Solicitamos apoyo para la confección de un soporte, para un dispositivo fabricado para atender la SSA 202402331. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1675 GRAMAS / UN.
202405106 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202414 | 02/04/2024 09:18:00 | Solicitamos apoyo para la modificación de diseño del carretel e impresión de dicho carretel, según especificaciones descriptas en la SSA 202403389. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202405042 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:26:52 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00185. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405041 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:26:59 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00186. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405040 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:09 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00197. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405039 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:19 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00152. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405038 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:28 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00195 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405035 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:37 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | O barômetro NS B00427 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202405033 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:28:00 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00429 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405032 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:46 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00409 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | O barômetro NS B00409 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202405029 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:55 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00399. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202417 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O barômetro NS B00399 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202404977 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202413 | 26/03/2024 07:52:31 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V801491509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de almox). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202417 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404955 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202413 | 25/03/2024 17:21:36 | Calibrar sensores de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamentos: LC00155; LC00195; LC00152; LC00197; LC00186; LC00185. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Limnímetro NS LC00155 calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202404952 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 25/03/2024 17:22:06 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00398; B00399; B00409; B00429; B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O barômetro NS B00398 não comunicou com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202404945 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:04 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,2 °C.
202404944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:12 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29 °C.
202404943 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 15:58:23 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 28,5 °C.
202404856 | STE | 202403142 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202413 | 25/03/2024 11:02:14 | CALIBRAR VARÍMETRO MODELO GTS 113. CONSIDERAR RTC = 100/5A E RTP = 66000/115V, FOTO EM ANEXO (APLICAÇÃO - CABO A OLEO - 66 KV). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202416 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento apresenta relação RTC e RTP distinta ao solicitado ( RTC=400/5A e RTP=66000/200V). Sem condições de ajuste. Instrumento não calibrado.
202404820 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202413 | 26/03/2024 14:09:37 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 50 adaptadores de rosca M30 para M22,5 conforme imagem em anexo. Obs. Material necessário para a substituição das tomadas auxiliares 220V no housing dos geradores. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202419 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202404669 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202412 | 20/03/2024 14:13:15 | Romper lacre de la Caja individual de las Fases R,S,T y de la Caja Común, para posibilitar la ejecución de la SSP 20243802 previsto su realización en la semana 14/2024 a partir del dia 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202404668 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1502.050-5 | 202412 | 20/03/2024 14:13:24 | Romper lacre de la Caja Comun de las Fases R,S,T y de la Caja Individual para permitir la ejecución de la SSP 20243802 prevista en la semana 14/2024 a partir del 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202404664 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202412 | 20/03/2024 13:18:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light 032.01.12 (SSA origem 202404228) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202404570 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 | 2490.003-3 | 202412 | 19/03/2024 10:54:30 | Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M25A e M25B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los medidores de energía M25A y M25B correspondientes a la líneas LI 500 kV MD VHA1 se encuentran calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. Obs: Servicio ejecutado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202404568 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202412 | 19/03/2024 10:54:51 | Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los medidores de energía M30A, M30B, M32A y M32B correspondientes a la líneas LI 500 kV MD YZU1 respaldo y LI 500 kV MD YZU2 respaldo respectivamente se encuentran calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. Obs: Servicio ejecutado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202404562 | STE | 202404031 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202412 | 19/03/2024 07:39:22 | Calibrar conversor de temperatura modelo MCR-PT100 SN 28.10.33.7 (SSA origem: 202404031) ● Entrada: 0 → 100ºC (TP100) ● Saída: 0→ 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O número de série é 010 230292.
202404411 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:32 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206740109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U15). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Proceder com o descarte, conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202404410 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:37 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS: RA013A1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404368 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:51 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206660109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404367 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:56 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206680109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404366 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:01 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión, dentro de sus características. Liberado para uso.
202404365 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:T7006801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión, dentro de sus características. Liberado para uso.
202404364 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006E01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión, dentro de sus característica. liberado para uso.
202404362 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006A01167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión, dentro de sus características. Liberado para uso.
202404361 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 14:22:58 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006101167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U15) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión, dentro de sus características. Liberado para uso.
202404231 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:28 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U15 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900099109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202416 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404230 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:32 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U15 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000C9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202404219 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202411 | 13/03/2024 00:31:09 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el totalizador de energía se encontraba informando el valor 1031 MWh para la unidad 17 el 13/03/2024 en la lectura correspondiente al periodo 22:00 - 23:00 hs. | OUO5 | ILA3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202412 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Serviço realizado pela SSA 2023-20559 e suas derivadas.
202404118 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202411 | 12/03/2024 09:44:47 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-L de 100 mH con BP 650267. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403936 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202411 | 11/03/2024 10:56:03 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-E con BP 650265. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403933 | STE | 202401997 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202411 | 11/03/2024 15:52:58 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331 s/n: T1F51268 624. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El número de serie del instrumento es T1F512686624.
202403891 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202411 | 11/03/2024 08:59:20 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC208, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4852/09/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202403834 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 07/03/2024 16:17:16 | Confeccionar na impressora 3D um dispositivo para acoplar na vara de manobra para medição de lux! Conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202419 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202403759 | STE | 202403380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 07/03/2024 05:59:05 | Calibrar Multímetro Fluke Modelo. 289, BP 690513 (SSA origem: 202403380) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403742 | STE | 202403164 | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202410 | 06/03/2024 14:59:33 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331 S/N T1F602563 (SSA origem: 202403164) ● Entrada: 0 → 199ºC (TP100) ● Display: 0 → 199.9 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403724 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 06/03/2024 13:44:03 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: TC01521509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado do almoxarifado) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202413 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del instrumento, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403691 | STE | 202403413 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:52:50 | Providenciar Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614440). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04257(D)), dado de baja por ILA2.
202403689 | STE | 202403408 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:56:44 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706858). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 202404316(D)), dado de baja por ILA2.
202403687 | STE | 202403405 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:33 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614343). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04275(D)), dado de baja por ILA2.
202403679 | STE | 202402486 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202410 | 06/03/2024 07:33:40 | Calibrar alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202403650 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202410 | 05/03/2024 13:50:38 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-B con BP 650264. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403649 | STE | 202403401 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:42 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706858). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04241(D)), dado de baja por ILA2.
202403648 | STE | 202403080 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202410 | 05/03/2024 14:31:03 | Calibrar Transdutor de tensão Yokogawa modelo 2283A-0Z9 S/N 24269/01 ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403647 | STE | 202403410 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:50 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614343). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403646 | STE | 202403392 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:58:09 | Solicitamos Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614440). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condições de ser reparado conforme SSA 202404122. Dar baixa.
202403645 | STE | 202403403 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:59:19 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706856). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condições de ser reparado conforme SSA 202404342. Dar baixa.
202403642 | STE | 202403467 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202410 | 05/03/2024 13:54:34 | Se solicita la elaboración de la manopla del disyuntor 52.6 del cuadro TFE, cod almox: 246190. Obs: Pieza entregada a Valdinei | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202416 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202403641 | STE | 202403404 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:59:45 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 549550). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202403578 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 05/03/2024 08:24:51 | Imprimir en 3D, 2 unidades del archivo con extensión .STL. (Manija de alivio de presión - Bomba hidraulica Enerpac) | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202417 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202403549 | STE | 202401939 | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 202410 | 04/03/2024 15:44:49 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de DCPs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: Servicio previsto para 2024/11 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado: - ruptura de lacres y relacrado del SMF. - Acompañamiento en la sustitución de DCP's. - Acompañamiento en la realización de fasorial y carga impuesta. Obs.: Utilizado bobinado clase 0.5% en forma temporal conforme acuerdo ANDE-ITAIPU debido a la necesidad de sustitución inmediata debido a defectos en los DCP's. Futuramente serán coordinados entre ANDE-ITAIPU los trabajos de normalización para utilización del bobinado 0.2% exclusivo de facturación.
202403546 | STE | 202401948 | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202410 | 04/03/2024 15:44:57 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de TCs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: Servicio previsto para 2024/11 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202424 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado: - retirada de lacres para posibilitar mantenimiento preventivo por parte de la SMMT a TC's. - Lacrado de los equipos al finalizar el servicio - Ensayo fasorial y verificación del sistema de medición de facturación posterior a la intervención Obs. No fue realizado sustitución de TC's en Acaray, por conveniencia de la SMMT. Deberá ser emitida otra SSA para acompañamiento de la futura sustitución de los TC's.
202403513 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:36:18 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073602 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 001-001-0002004 de 16.02.2024). Fluke 1507 n° de série 63000044. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos ReqC:10072338. Instrumento calibrado dentro suas características. Aceitação recomendada. Obs.: Para aceitação foi considerado o item 030 da ReqC.
202403505 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 11:20:05 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T601751516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202415 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403499 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 11:20:16 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T7004A1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202415 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403498 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 13:22:37 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701211516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202415 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403496 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 13:22:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: T7011E1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403495 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 13:22:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B01516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202415 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403494 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 13:22:55 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301731516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202415 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del transductor, dentro de sus características. liberado para uso.
202403484 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 04/03/2024 13:23:00 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:. 1336 , para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202415 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1336 Lacre: 0004870
202403470 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 13:54:34 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1335, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1335 Lacre: 0004866
202403465 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 13:54:39 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 15888, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar.(retirar numero de ID que esta desnecessariamente no instrumento, pois há numero de série) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15888 Lacre: 0004874
202403463 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 29/02/2024 11:08:32 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. N° série: U641956. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202415 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403461 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 13:54:29 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série: 15892, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar.(retirar numero de ID que está na válvula desnecessariamente) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 15892 Lacre: 0004880
202403301 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:14 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102D40109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202413 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403300 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:19 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102D00109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U18). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202413 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento sem condições de calibração. Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202403299 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:25 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C71509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-400MBAR,SAIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403297 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:32 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067601167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U18). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403296 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018301167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403295 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:46 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301251509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403294 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:07:52 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067001167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403293 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:10:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403292 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:09:52 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018701167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U18) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202414 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403238 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:21:36 | Confeccionar um suporte para frasco de vidro de 1 Litro de modo facilitar a coleta de amostras de óleo lubrificante. Foto do frasco anexa. Obs: Magin e Valdinei cientes | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202403237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:20:03 | Gravar com a impressora a laser, letras de identificação no corpo dos conectores de coleta de amostras, para facilitar a organização dos materiais da química. Serão cerca de 40 conectores que serão identificados por letras do alfabeto (A; B; C...). Eles serão entregues no dia programado para realização do serviço. Foto da prateleira de conectores anexa. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202403210 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:52:16 | Confeccionar na impressora 3D um protótipo, para aprovação, de dispositivo para auxiliar na organização de um bastão de ensaios(bastão utilizado para realizar ensaio de queda de tensão nos pólos do rotor das unidades geradoras). Conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202416 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202403205 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 26/02/2024 15:27:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312574 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento sem condições de calibração. Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202403103 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 16:37:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001B9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403102 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 16:37:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300119109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202412 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403099 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 16:37:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U310956 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202412 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403098 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 16:37:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312584 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202412 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403097 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 16:37:55 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U356411 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202412 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202403051 | STE | 202402137 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202409 | 26/02/2024 15:27:31 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC208, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/4851/09/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento sem condições de calibração. Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada.
202402988 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 22/02/2024 09:54:24 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 10 unidades de protetor interno de tomada conforme imagem em anexo (protetor idêntico produzido na SSA 202219811). Obs. material será aplicado nas estufas de secagem do estator das UGs. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202402916 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202408 | 23/02/2024 09:34:25 | Verificar calibração e curva de erro do transmissor de pressão PN2014 marca IFM , levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración del instrumento, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402904 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 08:34:52 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J400079109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402903 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 23/02/2024 08:34:56 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J400089109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202411 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajuste y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402762 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202408 | 19/02/2024 16:41:58 | Solicito la impresión 3D de 1 prototipo conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202402708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 15:30:02 | Confeccionar na impressora 3D protótipos para provar na tubulação (conexão da sucção) dos aspiradores de pó da SMMG BP`s 707855 e 708574. Obs.: detalhes do protótipo já combinado com Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202414 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 455 GRAMAS / UN.
202402692 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202408 | 19/02/2024 10:46:37 | Confecção de dois (2) suportes para baloes volumétricos de 1L | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202415 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202402657 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202408 | 19/02/2024 06:25:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO DE VISCOSIDADE CINEMÁTICA MOD. K23377, FAB. KOEHLER, S/N K2337710109F CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1135. OC-4500068832; RC-10066858. ***EQUIPAMENTO RETORNOU DE CALIBRAÇÃO PELO FORNECEDOR*** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende parcialmente a ReqC:10066858. O termômetro ASTM 121C (100°C) não foi entregue. Recomenda-se a aceitação parcial do fornecimento, devido a necessidade da área usuária pelo equipamento e posterior regularização da entrega pendente.
202402586 | STE | 202402099 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202407 | 16/02/2024 13:32:16 | Favor confeccionar 5 unidades de impresiones 3D de la manopla correspondiente al disyuntor 523.06 del cuadro QG-04, que se encuentra rota en el área correspondiente al punto de agarre para el cierre y abertura del mismo. Muestra e indicaciones entregadas a Valdinei Ramos (ILA3). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202415 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202402328 | STE | 202401473 | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202406 | 09/02/2024 06:13:53 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22719/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202402326 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202406 | 08/02/2024 18:56:46 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B79235. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402286 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:22:57 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202408 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración del transductor., dentro de sus características. Liberado para uso.
202402285 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:02 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01381509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202408 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202402284 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007001167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (retirado U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202408 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transductor de presión calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402283 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:14 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006501167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202408 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Transductor de presión calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402282 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:24 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006701167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202408 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Transductor de presión calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402281 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013701167 ,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado da U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202409 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Transductor de presión calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202402280 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:23:39 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:NC03D10109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202409 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202402279 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:24:40 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: NC03D00109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado da U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202409 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202402278 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:24:46 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C31509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U17) | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202402275 | STE | 202401474 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202406 | 09/02/2024 06:14:01 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22742/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202402268 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202406 | 08/02/2024 12:32:13 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57923. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402252 | STE |  | S005A004 | GERADOR DE FUNCAO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.004-5 | 202406 | 08/02/2024 07:19:24 | Realizar calibração do equipamento. Valor de Vpp(tensão de pico a pico) ajustado no display resulta em valor de saída duas vezes maior. Caso não seja possível calibrar/reparar encaminhar devolução do equipamento para SMME Mel2. Gerador de funções Agilent 33220A IB - 3652 BP - 661126 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Utilizar o modo de alta impedância (High Z), conforme orientação do manual em anexo.
202402194 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202406 | 07/02/2024 07:39:29 | Imprimir en 3D Dispositivo de los tirantes estatóricos, 5 unidades de cada archivo con extensión .sldprt. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202414 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 25 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 290 GRAMAS / UN.
202402183 | STE | 202401475 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202406 | 06/02/2024 16:22:32 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22774/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202402160 | STE | 202401840 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202406 | 06/02/2024 10:36:52 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 062.12.14 (SSA origem 202401840) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 0 → 20 UE (0 - 100%) ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 0 → 20 UE (diferença 0 - 100%) ● Saída: 4 → 20 mA (diferença 0 - 100%) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402136 | STE | 202401479 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202406 | 06/02/2024 06:36:29 | Calibrar transductor yokogawa con NS22760/2004. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401928 | STE | 202400768 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202405 | 02/02/2024 07:16:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 187.06.14 (SSA origem 202400768) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 100.0 UE ● Display 2 :0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401816 | STE | 202401200 | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202405 | 01/02/2024 09:36:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN 360.07.14 (SSA origem 202401200) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401647 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202405 | 01/02/2024 09:09:34 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000E9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202409 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202401645 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202405 | 01/02/2024 09:09:39 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900279109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202409 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202401561 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 30/01/2024 07:31:01 | Solicitamos a impressão de 20 unidades do tampão sextavado com rosca M42x1,5mm. Nota: será enviada amostra para escaneamento. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202401466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 29/01/2024 15:46:06 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado de informaciones y del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso | ISI0 | ILA3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202401390 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202404 | 25/01/2024 11:04:56 | Confeccionar 180 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Magin, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 180 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202401388 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202404 | 25/01/2024 11:05:17 | Confeccionar 80 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Magin, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202401255 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202404 | 24/01/2024 07:09:13 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 50mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CAP e série LC00145. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202407 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202401241 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 15:41:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U612499 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202406 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202401178 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 22/01/2024 16:50:07 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641955 | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202405 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202401177 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 22/01/2024 16:50:12 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641954 | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202406 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202401158 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202404 | 22/01/2024 14:21:36 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57925. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202401157 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202404 | 22/01/2024 14:21:45 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57924. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202401101 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202404 | 22/01/2024 08:12:24 | Calibración anual del nanovoltímetro digital, marca Agilent modelo 34420A, con BP 659136. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202405 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401023 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202403 | 19/01/2024 11:58:29 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57893. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401022 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202403 | 19/01/2024 11:58:36 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con B57892. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400950 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 19/01/2024 06:54:47 | Imprimir en 3D dispositivo para reajuste de tirantes estatóricos del generador. 3 Piezas de cada archivo con extensión .SLDPRT | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS / UN.
202400934 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202403 | 18/01/2024 13:50:00 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 707628, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202405 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Módulos calibrados conforme suas especificações. Liberados para uso. Obs.: O Módulo de 35 bar - NS 4752033 precisou passar por ajustes.
202400933 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202403 | 18/01/2024 13:50:08 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 714041, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Módulos calibrados conforme suas especificações. Liberados para uso. Obs.: O módulo de 20 bar - NS 4045036 precisou passar por ajustes.
202400919 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 18/01/2024 14:29:25 | Diseñar y confeccionar en 3D, un anillo guía para ensayo en Tulipa De Resorte Helicoidal. Serán proporcionadas para modelado y pruebas: - Una Tulipa en buenas condiciones. - Una Tulipa con guía dañada. Referencias: SSA: 202314488 SSA: 202400725 | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202408 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202400582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 12/01/2024 10:59:56 | Solicito confeccionar 10 dispositivos de bloqueo conforme al prototipo en anexo. Obs.: Mismos dispositivos ya fueron fabricados anteriormente dentro de la SSA 202204709. | OUO0 | ILA3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMOS / UN.
202400422 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202402 | 10/01/2024 10:12:00 | Solicitamos que seja desenvolvido na impressora 3D um acessório para facilitar o acesso às tensões de saída da fonte Chroma 61509 - 6kVA. Este acessório deve ser fixado na lateral da fonte. Confeccionar 3 unidades. | ILA2 | ILA3 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202407 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS Y ENTREGADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 130 GRAMOS / UN.
202400309 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202402 | 08/01/2024 14:52:20 | Calibración anual del calibrador Fluke 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do calibrador 5522A sendo encontrado pontos não conformes em tensão DC, tensão AC e corrente DC conforme certificado de calibração em anexo. Em seguida foi realizado o ajuste dos pontos não conformes e após foi realizada uma nova calibração, aonde o calibrador apresentou se dentro de suas características e liberado para uso.
202400286 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202402 | 08/01/2024 08:46:48 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400284 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202402 | 08/01/2024 08:46:08 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57894. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400283 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202402 | 08/01/2024 08:43:16 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57900. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 08/01/2024 10:28:03 | Solicitamos la impresión de 580 códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla adjunta, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202406 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202400240 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202402 | 08/01/2024 09:48:26 | Verificar motivo por el cual en el SMT-WEB indica alarma de "Humedad en el aceite" en orden superior a 30ppm, siendo que en panel del SMT arroja valores normales menores a 10ppm. Obs: la alarma se activa al superar valores de 10ppm. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP 20242032. | MET1 | ILA3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada uma verificação nos parâmetros da programação do medidor e encontrado um erro de programação na direção da grandeza humidade no mapa de endereços modbus. Reconfigurado o medidor que voltou a funcionar corretamente. Equipamento liberado para uso. Serviço realizado com apoio da SMMT.
202400229 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202402 | 08/01/2024 07:56:38 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3955, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de relação de espiras IB 3955, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202400220 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:58:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1606, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE TIG7091. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202402 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración. Multímetro digital marca Yokogawa modelo 734-02, con número de serie TIG7091 e IB 1606 dado de baja conforme SSA 202400383 (D) .
202400163 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202401 | 05/01/2024 08:28:24 | Solicito la fabricación de carretel, la muestra fue entregada a Valdinei Pereira Ramos, previa conversación (SSA 20240093) | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 6 GRAMOS / UN.
202400154 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202401 | 04/01/2024 13:58:50 | Confeccionar tampa provisória na impressora 3D para o motor de água pura da U18 para acomodar os cabos dos ensaios elétricos para medição da qualidade de energia que chegam até o motor, conforme desenho anexo. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202405 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Modificación de la cota 310mm para 300mm con el objetivo de mejorar la ubicación de la pieza en el plano de impresión, producida una pieza conforme a especificación, utlizado 1500 gramos de material aproximadamente.
202320771 | STE | 202319907 | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202401 | 02/01/2024 10:04:10 | Calibrar amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20. S/N 2698/2000 (SSA origem 202319907) ● Entrada: 0 → 5A ● Display: 0 → 100,00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O instrumento apresentou baixa confiabilidade e erros de indicação superiores a sua especificação (ver anexo). Equipamento sem condição de ajuste. Não realizada calibração. Não liberado para uso.
202320690 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 02/01/2024 13:59:01 | Solicitamos calibração de multímetro digital marca FLUKE, IB 637052. O mesmo apresentou erro na medição de resistência de isolação. | MET3 | ILA3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202320595 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202352 | 26/12/2023 14:00:03 | Cambiar batería, reparar los plásticos de los terminales y realizar calibración del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Las pilas fueron substituídas y los terminales de aislación reparados conforme la SSA derivada.
202320586 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202352 | 26/12/2023 14:05:05 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202320581 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202352 | 26/12/2023 08:41:22 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de DEZEMBRO de 2023 se possível na manhã do dia 02 de janeiro de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado. Disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA. Equipamento liberado para uso.
202320559 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202351 | 23/12/2023 21:44:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE LA DISCREPANCIA DE 30MWh APROX. EN LA GENERACIÓN DE LAUNIDAD 17, VERIFICADOS VALORES EN EL SPI Y EL ION DE LA CCR. | OUO5 | ILA3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202405 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado inspeção no sistema totalizador e não encontrado nenhum defeito no sistema. Solicitado apoio da SMME.DT MEL1, que monitorou o sistema juntamente com a SMIL.DT ILA1 por um período maior que 100 dias e não encontrou nenhuma ocorrência ou falha no período monitorado. Equipamento liberado para uso. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202320512 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202351 | 22/12/2023 15:23:12 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia MTE PRs 600 estando este dentro de suas características e liberado para uso. Certificado de calibração anexo a esta ssa.
202320510 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202351 | 22/12/2023 15:22:53 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320499 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 16:50:27 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del multimetro digital Yokogawa TY720, N° serie: JKQB169. IB: 4165. Se entrega con estuche y accesorios(Puntera/pinzas) | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202402 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a troca de pilhas e a calibração do instrumento, que está dentro dento de suas características e liberado para uso.
202320498 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202351 | 22/12/2023 16:50:38 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , n° de série: 57400746MV. IB: 4215. Instrumento entregado en estuche y con accesoios (Punteras/pinzas/flex). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202320496 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 22/12/2023 10:42:42 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102258801. BP: 717835/IB: 4227. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs,: As pilhas foram substituídas.
202320493 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 22/12/2023 08:15:36 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. BP: 717140/IB: 4183. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: *Fueron substituidas las pilas. *No fue realizada la calibración en 2,5 kV debido a la falta de entrega de los cables correspondientes del instrumento.
202320492 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 16:50:50 | Solicito realizar la calibración/cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB:4227), se entrega con punteras y sin estuche (Si es posible fornecer el mismo). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: * La IB del instrumento entregado para calibración es 1769. * Fue substituida la batería. * Se disponibilizó un estuche usado para el instrumento conforme lo solicitado por el cliente ya que el estuche se encontraba sin utilidad en el sector de ILA3.
202320491 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202351 | 22/12/2023 08:16:07 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: No fueron substituidas las pilas debido a que estan con carga completa y además no se encuentran disponibles pilas en el almacén.
202320460 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202352 | 26/12/2023 06:37:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA MODELO 34465A, FAB. KEYSIGHT, S/N MY60074782, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1888, OC-4500073296 Ítem 10 y 20. Corresponde a la RC-10072398 Ítem 10 y 20. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da SMDTC-1888 (Compra por marca e modelo). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202320454 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 21/12/2023 15:28:43 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202320453 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 21/12/2023 15:28:54 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202320451 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202351 | 21/12/2023 15:29:06 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202320421 | STE | 202320011 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202351 | 20/12/2023 16:53:26 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22747/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202320420 | STE | 202320013 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202351 | 20/12/2023 16:53:31 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22729/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202320181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 18/12/2023 07:59:10 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ANALIZADOR DE BATERIAS, modelo BT521, marca FLUKE, N° serie: 62820016, adquirido pela OC:4500072989 - RC: SM.DT/0010072221. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 27/12/2023 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada según las especificaciones técnicas de la OC:4500072989 - RC: SM.DT/0010072221. Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 16:01:46 | Fabricación de (4) cuatro carreteles de bobina de intertrabamiento del seccionador 66KV con la impresora 3D para atendimiento de la SSA 202319791. La muestra será entregada a laboratorio. Foto en anexos. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMOS / UN.
202320009 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202351 | 18/12/2023 09:02:57 | Confeccionar 50 suportes de bobina para contatores Marca: SPRECHER ENERGIE, MODELO: CS1-A. Conforme projeto já realizado por meio da SSA 201811060A e imagem em Anexos. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202406 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202319957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:15:43 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,6 °C.
202319954 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:15:52 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29.4 °C.
202319953 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 12/12/2023 08:16:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,3 °C.
202319945 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202350 | 12/12/2023 07:53:38 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-65913, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Resistência mínima = 100 Mohms. Ref: SSA 202203952 e 202213102. Obs: RTD fornecido em substituição a sensor ID 1705 rejeitado anteriormente | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Sensor calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: resultados de los ensayos de tensión aplicada y resistencia de aislación dispnibles en la SSA 202320022.
202319873 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202349 | 07/12/2023 16:45:53 | Calibrar termo-ressistência PT100 marca Ecil (NS SP0005103). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319865 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:06 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1126, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319763 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 07/12/2023 07:15:12 | Solicito a fabricação de 30 pares de dispositivos para aprimorar a instalação de lacres em válvulas de segurança da marca ETNA, conforme o projeto da SSA 202206282. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202319723 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 08:12:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.:NC000A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202319722 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 08:12:16 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.:NC00099109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas especificações. Liberado para uso.
202319714 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 05/12/2023 16:33:31 | Fabricación de (4) cuatro carreteles de bobina de bloqueo de llave de aterramiento con la impresora 3D para atendimiento de la SSA 202312555. La muestra será entregada a laboratorio. Foto anexa. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMOS / UN.
202319685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:00:59 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U610348 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202404 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com as especificações solicitadas pelo emissor. Liberado para uso.
202319674 | STE | 202319201 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202349 | 04/12/2023 16:05:32 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22750/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319670 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:01:47 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D90116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202319668 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:03:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300C30116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202319666 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:05:30 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T601741516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202402 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202319665 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:05:36 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701231516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202404 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202319659 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:05:41 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T601731516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202402 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202319657 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202349 | 06/12/2023 14:05:48 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701201516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202319654 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:19 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940366MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Recomenda-se a aceitação.
202319639 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:05:53 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série: 15884, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202401 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 15884 Lacre: 0004898
202319634 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:05:58 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1210, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202402 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1210 Lacre: 0004900
202319633 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:06:04 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1209, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202404 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1209 Lacre: 0004897
202319487 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 13:51:28 | Confeccionar dispositivo, na impressora 3D, para ensaios de detetor de tensão e varas de manobras. Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. IMPRESIÓN DE MONTAJE . UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1300 GRAMOS .
202319484 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 13:47:26 | Confeccionar dispositivo, na impressora 3D, para ensaios de luvas! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202319398 | STE | 202319387 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202348 | 29/11/2023 07:41:51 | Solicito apoio para verificar calibração de câmera termográfica Flir T660, BP 707656. proveniente de reparo externo Ref. SMDTC-1519. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202319305 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 28/11/2023 08:23:20 | Solicito apoio para gravar 20 unidades de placas de metal para a oficina de caldeiraria MMU3. De acordo com o conversado com Valdinei. | MMU3 | ILA3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS UTILIZANDO O PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER, CONFORME SOLICITADO.
202319299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 28/11/2023 09:38:00 | Imprimir en 3D dispositivo para reajuste de tirantes estatóricos del generador. 1 Pieza de cada archivo con extensión .SLDPRT | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202401 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 UNIDAD DE CADA PIEZA. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 500 GRAMOS POR LAS DOS PIEZAS.
202319266 | STE | 202318711 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202348 | 27/11/2023 10:06:25 | Calibrar, vatímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2157172.0001 | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202319192 | STE | 202319123 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202348 | 30/11/2023 07:20:38 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M21A. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202350 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidores do SMF-01, SMF-02 e SMF-03 para inserção do medidor de energia instalado na posição M21A que foi substituído. Servidores configurados, dentro de suas características e liberado para uso.
202319123 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 1037.057-7 | 202347 | 23/11/2023 09:00:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M21A/M21B presentan inconsistencias en varios horarios. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M21A modelo Nexus 1500 NS 157111218 que apresentava erros de medição, pelo medidor Nexus 1500+ NS 152236524. O novo medidor foi configurado e calibrado, estando dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Ande, com regularização de lacres em data a combinar.
202319121 | STE | 202318660 | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202348 | 27/11/2023 10:06:33 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 172.12.15 (SSA origem 202318660) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202319044 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202347 | 22/11/2023 06:56:31 | SUBSTITUIR BATERIA DO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318959 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 21/11/2023 08:00:02 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--3793, fabricante Fluke, modelo 773, número de série: 38680150WS. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318958 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 21/11/2023 08:00:16 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2041, fabricante Minipa, modelo ET-3960, número de série: ET3960002598. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Bateria substituída. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318956 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202347 | 20/11/2023 15:38:19 | Substituir bateria e verificar Calibração do multímetro IB--2037, fabricante Yokogawa, modelo 734-02, número de série: T1G7093. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202348 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reeemplazadas.
202318921 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202347 | 20/11/2023 12:31:18 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202318920 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202347 | 20/11/2023 12:31:33 | Solicito la calibración del contador universal de frecuencia, marca Keysight modelo 53220A con BP 712326 y NS MY59090143. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202401 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado y dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202318915 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202347 | 20/11/2023 13:51:58 | Solicito la calibración anual del generador de función marca Agilent modelo 33250A, con BP 630559 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202318910 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202347 | 23/11/2023 06:59:15 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U311716 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com as especificações observadas. Liberado para uso.
202318909 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202347 | 23/11/2023 06:59:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312601 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202318843 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 17/11/2023 08:35:42 | Solicitamos la impresión de 100 códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Placas grabadas utilizando el proceso de grabado por láser conforme lo solicitado.
202318810 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202346 | 17/11/2023 09:17:53 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 50 UNIDADES DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA RELÉ, CONFORME SSA REFERENCIA 2020/05138A. AS PROTEÇÕES SERÃO UTILIZADAS EM REPAROS DOS RELÉS PERTENCENTES AOS QUADROS KT DOS TUS. É NECESSÁRIO ALTERAR AS DIMENSÕES INTERNAS DAS PROTEÇÕES. | MET1 | ILA3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 346 GRAMOS / UN.
202318685 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:11:33 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57909. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318684 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:12:02 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57920. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318630 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:21:55 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas y no liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20 mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318629 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:21:45 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318627 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:29 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318625 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:34 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318624 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:39 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318623 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:43 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318622 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:17 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:49 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:55 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318619 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:11:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:49:08 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:57 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318616 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:37 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:26 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318614 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:43 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:31 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:20 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:21 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318609 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:12 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:47 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:09 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318605 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:01 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318604 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:36 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:13 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318600 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:44 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:27 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318598 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:12 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202347 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202318596 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:54 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -1500-1500 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:38 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -1500-1500 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318594 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20 - 20 mA Escala: -1500 - 1500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318593 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:29 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:14 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318590 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318580 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202346 | 13/11/2023 14:12:40 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2040, fabricante Fluke, modelo 376, número de série: 19180748. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Obs: As baterias foram trocadas.
202318578 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202346 | 13/11/2023 14:12:47 | Solicitamos troca de baterias e verificação de calibração do megohmetro digital IB-2032, Fabricante Megger, modelo MIT430, número de série: 101262122. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202347 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202318267 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202345 | 08/11/2023 07:26:19 | Solicito a realização de uma nova verificação de calibração do instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH1O27, conforme realizado na SSA 202306700. Caso o instrumento apresente o defeito da verificação anterior, seguir a recomendação do fabricante em anexo. | MET3 | ILA3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202346 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Executadas as recomendações do fabricante. No entanto, o instrumento exibe o "Erro E3002" ao realizar o ajuste da posição do visor. Verifique o vídeo em anexo para mais detalhes. Recomendo entrar em contato com o fornecedor para relatar esse comportamento. Observação: Este comportamento não foi constatado na unidade testada através da SSA 202306699.
202318257 | STE | 202317431 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202345 | 07/11/2023 14:12:10 | Realizar estudio fasorial del sistema de medición de facturación de las líneas 13.8kV, Bombas 1y Bombas 2, posterior a la retirada de los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o estudo fasorial para verificação do SMF após a instalação de caixas lacráveis sobre os bornes de junção dos TIs do circuito de medição, dos circuitos de bombas 1 e bombas 2. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Não houve intervenção na fiação do circuito de medição da LI 13,8KV IPU FOZ, não sendo necessário verificação através da coleta do diagrama fasorial da linha.
202318243 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:02 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2168077.0002. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318242 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 14:24:41 | Calibrar TC Siemens (NC-13 81/104) relação 500/1 A, conforme dados de placa. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Certificado em anexo. Obs.: Não foi possível realizar análise de conformidade devido a ausência de especificação relativos a medição.
202318241 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:08 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2168077.0001. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318239 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:14 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2157172.0001. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318209 | STE | 202316053 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 087.12.11 (SSA origem 202316053) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318207 | STE | 202317098 | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 144.10.13 (SSA origem 202317098) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318206 | STE | 202315860 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202345 | 07/11/2023 06:51:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 057.12.14 (SSA origem 202315860) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318205 | STE | 202315865 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202345 | 07/11/2023 06:51:35 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 272.03.20 (SSA origem 202315865) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de calibración debido al mensaje de ERROR 2 en la pantalla, enviado para mantenimiento correctivo.
202318204 | STE | 202315868 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.01.12 (SSA origem 202315868) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318199 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202345 | 06/11/2023 17:14:20 | Solicito la calibración del sensor de humedad marca Fluke modelo 2626-H con número de serie B79218. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318198 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202345 | 06/11/2023 17:14:26 | Solicito la calibración del sensor de humedad marca Fluke modelo 2626-H con número de serie B79216. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 16:26:08 | REALIZAR MANUTENÇÃO, REPARO E CALIBRAÇÃO EM MANÔMETRO DIGITAL 0-100,0 BAR (ID-1520) MARCA RUCKEN. MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS: MANÔMETRO UTILIZADO NA ATIVIDADE 3A DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO EM AJUSTES DE VÁLVULAS DE ALÍVIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202346 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características, liberado para uso. Obs.: Confecção e substituição de dois botões e bateria de 9V (ILA2).
202318158 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202346 | 13/11/2023 06:59:23 | Solicito aferir calibração e se necessário calibrar sensor de nível de 50 metros. Sensor backup para estações da rede do STH jusante da usina. Equipamento entregue ao Sr. Valdinei (ramal 2586). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202401 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | INSTRUMENTO VERIFICADO, CALIBRADO, PARCIALMENTE DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.
202318048 | STE | 202317176 | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202345 | 06/11/2023 06:41:48 | CALIBRAR CONVERSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA MODELO 2384A (SENSOR PT100, ESCALA 0-60°C) NS: 6721/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318047 | STE | 202317275 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202345 | 06/11/2023 06:41:52 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202318032 | STE | 202317929 | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202344 | 02/11/2023 16:50:38 | Solicitamos romper lacre de las cajas individuales de los TCs 69 KV de las 3 fases A/B/C y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel.
202318031 | STE | 202317937 | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202344 | 02/11/2023 16:50:44 | Solicitamos romper lacre en las cajas individuales de los TPs 69 KV de las 3 fases A/B/C + fase auxiliar y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel.
202317877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 16:04:29 | Confeccionar pinza plástica de la punta de prueba de medidor de Resistencia Ohmica Megabras MPK240e, conforme muestra entregada el Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202317708 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:50 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U616839 | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317707 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000E9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317705 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:44:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.:K300199109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317702 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:45:02 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA ENDRESS+HAUSER, SERIE Nº.: NC00069109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 mA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA
202317700 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:45:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800651516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202346 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:45:20 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B31516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317636 | STE | 202310374 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202344 | 30/10/2023 15:16:57 | Calibrar o transdutor Siemens 7KG9661 (código almoxarifado 703899 SN. GF2307518988), posição 503U7 conforme anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202317633 | STE | 202310374 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202344 | 30/10/2023 15:17:13 | Calibrar o transdutor Siemens 7KG9661 (código almoxarifado 703899 SN. GF2212509599), posição 508U7 de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202317632 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:44:09 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 14041 , para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. Identificar com etiqueta a pressão de 68 Bar na válvula | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202345 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14041 Lacre: 0004899
202317628 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:43:57 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 15887 , para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202346 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15887 Lacre: 0004896
202317627 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:36:10 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie:. 15891 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15891 Lacre: 0002139
202317599 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202344 | 30/10/2023 09:13:45 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke, modelo 2626H con número de serie B57905. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317598 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202344 | 30/10/2023 09:13:56 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H, con número de serie B57906. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317536 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:43:18 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 0830, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202346 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-0830 Lacre: 0002138
202317528 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 16:03:27 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR SMAR MODELO: LD291. NÚMERO DE SERIE: 36275-07, 0 A 80 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 20; 40; 48; 61; 64; 67] | MMU2 | ILA3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317517 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:20 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo HRRS-Q-9-10k-10kV, con BP 712389. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317516 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:38 | Solicito la calibración de la década programable, marca IET modelo PRS-202W-IEEE con BP 712390. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317514 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:58 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo RS925D con BP 712391. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317509 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202343 | 27/10/2023 10:05:53 | Solicito la calibración anual del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1454. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron sustituidas.
202317508 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202343 | 27/10/2023 10:06:01 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726, con IB 4197. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317506 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:37 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo 8112 con IB 3994. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202317505 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:46 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202317503 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:59 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713559. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317495 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202343 | 27/10/2023 10:07:12 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 8060A con BP 127386. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317448 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202343 | 27/10/2023 07:47:15 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300159109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. ( OBS: ESTE INSTRUMENTO FOI INSTALADO E RETIRADO DA UNIDADE 05, POR TER REGISTRADO UM VALOR 52mm INFERIOR AO NÍVEL FÍSICO QUE FOI MEDIDO NO ACUMULADOR N3) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Obs: Transdutor dentro de classe, não requerendo ajuste e parametrização (realizada na SSA 202305234, seguindo a IM.LA.034 – R00). Recomendado verificar parâmetros de densidade de óleo e alturas de referência.
202317444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 27/10/2023 08:31:57 | Fabricación de un carretel. Que pertenece a la SSA 202314909 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202350 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN.
202317442 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202343 | 27/10/2023 08:32:30 | Fabricación del soporte del multimetro analogico MARCA AGILEN BP N° 659132. Previa conversación con Valdine. Entregue la muestra al comapañero Magin. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202348 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Pieza confeccionada conforme lo solicitado. Producida una unidad. Utilizado aproximadamente 150 gramos del material PA12.
202317431 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202343 | 26/10/2023 10:57:41 | Prestar el apoyo correspondiente y gestionar la ruptura de los lacres para liberación de los trabajos de modificación en los cubículos A4, B3 y B4 conforme prototipo realizado en las SSAs 202011293A/B. Además de remover los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3. Trabajo programado para los días 21, 22 y 23 de noviembre 2023. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202347 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o apoio para liberação dos trabalhos conforme solicitado. Retirado os lacres do SMF dos cubículos e após a instalação das novas caixas de junção, foram reinstalados novos lacres nas caixas de junção. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Folhas de lacres em anexo.
202317421 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:57:18 | Solicito la calibración del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202317390 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 10:02:34 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador, confeccionar na impressora 3d 8 adaptadores para acoplar a mangueira entre motor e coletor de resíduos e 2 adaptadores para acoplar a mangueira de aspiração ao coletor de resíduos . Modelo de adaptadores conforme combinado com sr. Valdinei. contato : Cleber r:9558 . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 950 GRAMAS / UN.
202317344 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202343 | 26/10/2023 09:06:14 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206670109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado del almox, para reponer Kit). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317343 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202343 | 26/10/2023 09:06:25 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V8014B1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado del almox, para reponer Kit). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202317342 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202343 | 26/10/2023 09:06:32 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U05 con probable defecto según SSA 202317153). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202345 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202317269 | STE | 202316703 | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202343 | 24/10/2023 15:48:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202317268 | STE | 202316696 | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202343 | 24/10/2023 15:48:45 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316917 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202342 | 17/10/2023 16:08:26 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202349 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202316824 | STE | 202304327 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202342 | 16/10/2023 10:45:44 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI1 após a manutenção preventiva e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o estudo fasorial da linha, após sua reenergização, onde todos equipamentos de medição de energia da linha estão dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento.
202316638 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202341 | 09/10/2023 16:39:51 | Verificar calibração do miliamperimetro FLUKE 773 IB 4050 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202316637 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202341 | 09/10/2023 16:40:19 | Verificar calibração do alicate amperímetro FLUKE 376 IB 3187 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202316636 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202341 | 09/10/2023 16:40:53 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316635 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 16:41:47 | Verificar calibração do multímetro YOKOGAWA TY710 IB 3192 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316634 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202341 | 09/10/2023 16:43:07 | Verificar calibração do megôhmetro MEGGER MIT430/2 IB 4187 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202316633 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202341 | 09/10/2023 16:44:07 | Verificar calibração do calibrador de processo FLUKE 726 IB 3936 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202316583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 09/10/2023 13:21:25 | Fabricación de cinco carreteles de bobina de maquina de soldar MIG con la impresora 3D. La muestra será entregada a laboratorio. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202348 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202316526 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 09/10/2023 07:20:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T7011A1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202316524 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 09/10/2023 07:20:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701151516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202316521 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 09/10/2023 07:31:20 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T6016C1516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202345 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202316448 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202340 | 04/10/2023 16:48:36 | Calibração do termo-higrômetro mod. HP32, fab. Rotronic, S/N 5220615. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202316447 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202340 | 04/10/2023 16:48:45 | Calibração do termo-higrômetro mod. HP32, fab. Rotronic, S/N 5220612. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202316218 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 29/09/2023 16:10:38 | Realizar a impressão de dois berços para apoio de tubulação de 8", conforme desenho anexo. Para utilização na retirada da tubulação de saída do acumulador N3. Contato Mário 9640. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202348 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 9500 GRAMAS / UN.
202316138 | STE |  | N076E002 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.004-0 | 202339 | 29/09/2023 16:27:38 | Conforme acordado por telefone com Valdinei, solicito a confeccão de 2 dispositivos de bloqueio para o joystick da plataforma. Inserir os seguintes dados: Thobias Daniel - SMMG Brahian Rolon - SMMG | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202344 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202316105 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 29/09/2023 09:11:58 | Solicitamos apoio na fabricação de uma bandeja para transporte das amostras de resina do sistema de água pura conforme arquivo em anexo. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202346 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1635 GRAMAS / UN.
202315946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 12:09:23 | Fabricação de peças para apresentação no stand da Itaipu na ABRAMAN 2023. A/C: Valdinei | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 4250 GRAMAS / UN.
202315932 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202339 | 26/09/2023 11:33:42 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQAF20, adquirido por la OC:4500072489 - RC: SM.DT/0010071586 conforme anexo. Plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10071586.
202315927 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 27/09/2023 07:50:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U311716, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202344 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202315908 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 26/09/2023 08:52:16 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00AF1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315906 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202339 | 26/09/2023 08:52:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800581516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315897 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 26/09/2023 08:53:22 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00B01516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315895 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 26/09/2023 08:53:36 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00B61516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315894 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 26/09/2023 08:53:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00951516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202343 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315891 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 26/09/2023 08:54:06 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009F1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202344 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 25/09/2023 10:46:39 | Realizar verificación de calibración de cámara termográfica Flir T530 - BP 712904, en conjunto con sus dos lentes de 10 y 17 mm. | OUO5 | ILA3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202315882 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 25/09/2023 11:26:51 | Realizar verificación de calibración de cámara termográfica Flir T530 - BP 717845, en conjunto con sus tres lentes de 10, 17 y 29 mm. | OUO5 | ILA3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202315874 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202339 | 25/09/2023 09:45:29 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 CON BP: 623030. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315873 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202339 | 25/09/2023 09:45:49 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS con BP 694825. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315872 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202339 | 25/09/2023 09:45:56 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315871 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202339 | 25/09/2023 09:46:04 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202315703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 21/09/2023 10:55:05 | Projetar e fabricar base para tela remota do medidor ION 9000. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202346 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDA 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 380 GRAMOS / UN.
202315702 | STE | 202311644 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202338 | 21/09/2023 10:55:30 | Realizar inclusão e configuração do novo medidor a ser instalado na posição M63B. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202339 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la inclusión y configuración en los tres servidores (SMF1, SMF2 Y SMF3) para el nuevo medidor instalado en la posición M63B.
202315449 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202338 | 19/09/2023 09:00:41 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300249109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202341 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202315447 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202338 | 19/09/2023 09:00:50 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.:K300039109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202341 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y ejecución, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315446 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202338 | 19/09/2023 09:00:58 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U356425, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202340 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315444 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:07 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID: 1317, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202339 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1317 Lacre: 0004941
202315443 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:15 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID: 1318 , para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202341 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1318 Lacre: 0002136
202315441 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:23 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID: 1319 , para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202341 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1319 Lacre: 0002140
202315440 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202338 | 19/09/2023 09:00:21 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1003, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202341 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1003 Lacre: 0004945
202315372 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 14/09/2023 16:38:40 | "KIT TURBINA". Calibrar transmissor, com faixa de trabalho de 0 a 16 bar, saída de 4 a 20 mA. NS: 251.05.12 OBS: Este trandutor será reinstalado na unidade 01, previsão 18/09/2023. | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202315235 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 13/09/2023 08:01:08 | Realizar a impressão de Berco_frontal_impr----> 2 unidades, e Berco_tras_imprimir------> 1 unidade, conforme desenhos em anexo. Dúvidas contato Mário 9640/Victor 4964. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202344 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202315234 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 13/09/2023 08:01:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018601167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U16) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315233 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 13/09/2023 08:01:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202315222 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 16:00:17 | Fabricação de suporte com a impressora 3D para o VIBREC 500 (medidor de vibração em linhas de transmissão energia), conforme previamente conversado com o executor. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202315196 | STE | 202315018 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 12/09/2023 16:34:10 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO (FLUXÔMETRO 80TW) MODELO SMAR LD301 (N°S. U247707) NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 1000MBAR (FLUXO ESPERADO DE 8495 L/MIN) / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), EM APOIO A SSA MATRIZ 202315018 E SOLICITAÇÃO DE IME3 ATRAVÉS DA SSA 202315104. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Alinhado com solicitante em calibrar de 100 em 100 mbar.
202315052 | STE | 202314797 | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202337 | 11/09/2023 13:34:00 | CALIBRAR PUENTE RLC MARCA BK PRECISION CON IB-1403 N. SERIE 81705008891. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202340 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 11/09/2023 14:19:25 | Realizar a impressão de duas cunhas conforme desenho em anexo. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202342 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 730 GRAMAS / UN.
202314972 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202337 | 11/09/2023 16:35:42 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGGER MODELO MIT430, IB: 4189 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314957 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202336 | 06/09/2023 11:49:16 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202314877 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 05/09/2023 15:33:51 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641799. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314875 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 05/09/2023 15:33:42 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641804. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado paras uso.
202314793 | STE | 202313936 | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 202336 | 05/09/2023 17:20:34 | Confeccionar peça na impressora 3D conforme desenho em anexo para utilização no sistema de ventilação da cabine do elevador E25. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202314792 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 16:29:21 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300069109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314790 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 16:29:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K2000B9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202314767 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 14:15:59 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U612500, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314741 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 10:17:20 | Realizar a impressão de uma ponteira para mangueira de aspirador de óleo do sistema de regulação de velocidade. Desenho em anexo. Contato Mário 9640. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 205 GRAMAS / UN.
202314735 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 09:59:23 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202314734 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 09:59:32 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314733 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202336 | 04/09/2023 09:59:44 | REALIZAR AFERIÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202314730 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202336 | 04/09/2023 09:59:52 | REALIZAR AFERIÇÃO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314729 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202336 | 04/09/2023 10:00:01 | REALIZAR AFERIÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314728 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202336 | 04/09/2023 10:00:11 | REALIZAR AFERIÇÃO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314724 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 10:52:21 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 15885 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15885 Lacre: 0004947
202314684 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202336 | 04/09/2023 10:00:20 | Realizar calibração e troca de bateria do Volt amperímetro fluke 376, numero serie 28041063ws, IB 3636 Contato José Carlos R 9535 | MEG1 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202338 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202314682 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 10:52:27 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série 15889 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 15889 Lacre: 0004944
202314681 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 10:52:34 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1261 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. Identificar na válvula , que a mesma é uma válvula de 68bar ( adesivo) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1261 Lacre: 0004950
202314680 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 10:52:39 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 15894, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15894 Lacre: 0004946
202314678 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:52:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800601516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202338 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314676 | STE |  | S011B005 | CAMARAS PARA DETECCAO DE CORONA | 3048.001-4 | 202335 | 01/09/2023 15:18:08 | Confeccionar tapa de lente de la cámara para detección de Corona (conversado con Valdinei). | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202339 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202314675 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:52:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S8005F1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202338 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314664 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:52:59 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C90116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314663 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:53:04 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C70116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314662 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:53:09 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300DE0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202337 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314661 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 04/09/2023 10:53:15 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300DA0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202338 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314656 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 11/09/2023 10:09:26 | Imprimir prototipo 3D en apoyo a montaje del perfil de sellado de las tapas de la tapa del generador - elevación 108. Archivos con extensiones .SLDPRT adjuntos. (Cantidad) / Archivo.SLDPRT: (X1) Armaje (X3) Rodillo Superior (X3) Buje Calce (X2) Rodillo vertical largo (X2) Rodillo vertical corto (X2) Rueda "Total de 13 piezas" | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2400 GRAMAS / UN.
202314492 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202335 | 30/08/2023 10:41:57 | Solicitamos fabricación de 2 adaptadores de frascos del dosador acoplable a frasco IB - 4266. | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS / UN.
202314440 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 10:46:31 | Confeccionar na impressora 3D, 10 dispositivos de extração dos tirantes de celeron das cabeças de bobinas ,para possibilitar a montagem e desmontagem das capas isolantes do estator das Ugs . Conforme modelos deixado com o Sr. Valdinei. Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202314428 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202335 | 29/08/2023 13:47:34 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U253671. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202314408 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 29/08/2023 17:04:30 | Fabricación del soporte del multimetro digital marca PHILIPS BP N° 603591. El modelo fue entregado a Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202314124 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 23/08/2023 17:03:57 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX SMAR). Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641963. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202340 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314111 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202334 | 23/08/2023 16:08:01 | Solicito calibración del anemometro termo higrometro modelo ITAN 700(N°2). Obs.: Necesario calibración para medición solamente de las variables de humedad relativa y temperatura. | OUO5 | ILA3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente fuera de sus características técnicas. Mediciones de humedad relativa con error elevado, consultar certificado de calibración para realizar correcciones.
202314109 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202334 | 23/08/2023 16:08:36 | Solicito calibración del anemometro termo higrometro modelo ITAN 700(N°1). Obs.: Necesario calibración para medición solamente de las variables de humedad relativa y temperatura. | OUO5 | ILA3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314083 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202334 | 23/08/2023 10:39:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MOD. CA500 FAB. YOKOGAWA S/N HKYCSA002, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1443. RC 10069273. COM ACESSÓRIOS. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende os requisitos da ReqC 10069273. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314034 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 22/08/2023 16:41:28 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. SN:3672925. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314032 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 22/08/2023 16:41:34 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 16 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Número de serie: 019.03.20 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314029 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 22/08/2023 16:41:41 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 20 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. Número de serie:M4045A01052. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202314026 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 22/08/2023 16:41:49 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 250 mbar. NS U255483 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202314025 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 22/08/2023 16:40:54 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão dos trocadores de calor. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS U255259 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202340 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202313943 | STE | 202313702 | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202334 | 22/08/2023 16:42:13 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 090.12.17 (SSA origem 202313702) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313942 | STE | 202313701 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202334 | 22/08/2023 16:42:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 161.10.13 (SSA origem 202313701) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313941 | STE | 202313699 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202334 | 22/08/2023 16:42:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 102.12.17 (SSA origem 202313699) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313940 | STE | 202313698 | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202334 | 22/08/2023 16:42:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 168.03.16 (SSA origem 202313698) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313939 | STE | 202313697 | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202334 | 22/08/2023 16:42:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 161.03.16 (SSA origem 202313697) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313938 | STE | 202313696 | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202334 | 22/08/2023 16:42:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 152.03.16 (SSA origem 202313696) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313937 | STE | 202313599 | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202334 | 22/08/2023 16:43:03 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 151.03.16 (SSA origem 202313599) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313887 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 07:53:24 | Elaborar projeto para a confecção de grades e uma porta de acesso conforme modelo instalado no local para a realização de ensaios em EPIs. O projeto tem por objetivo a realocação de equipamentos de ensaios elétricos em EPCs localizados na sala 405 (sala de Ensaios Alta Tensão). Valdinei ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Projeto não realizado por ILA3, a SOCM.DT ficou responsável pelo projeto e execução da estrutura para ampliação da grade, conforme documento anexo
202313766 | STE |  | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSÃO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202334 | 21/08/2023 09:42:53 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM PRESSOSTATO REF.: PS-9702, COM FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO DE 0-20KGF/CM2. O MESMO ATUA NOS SEGUINTES SETS: 5,6 E 6,6KGF/CM2. NR DE SÉRIE: R801AE0116D, MODELO: PTP31B DA ENDRESS HAUSER. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313765 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202334 | 21/08/2023 09:43:07 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM PRESSOSTATO REF.: PS-9704, COM FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO DE 0-20KGF/CM2. O MESMO ATUA NOS SEGUINTES SETS: 15,3 E 16,7KGF/CM2. NR DE SÉRIE: R801AF0116D, MODELO: PTP31B DA ENDRESS HAUSER. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313764 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202334 | 21/08/2023 09:43:15 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM PRESSOSTATO REF.: PS-9706, COM FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO DE 0-20KGF/CM2. O MESMO ATUA NOS SEGUINTES SETS: 10,5 - 11,6KGF/CM2. NR DE SÉRIE: R801B0016D, MODELO: PTP31B DA ENDRESS HAUSER. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202336 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. NS: R801B00116D. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313731 | STE | 202312968 | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202333 | 17/08/2023 16:45:54 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331, código almac. 711374. serie 624 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202337 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 21/08/2023 14:14:22 | SOLICITAMOS IMPRESSÃO 3D DE 4 JOGOS DE TAMPÃO C/ ALAVANCA CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO AS ATIVIDADES CORRETIVAS DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 4 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202313651 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202333 | 17/08/2023 09:56:54 | Calibração anual do multímetro marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 e BP 650263. Instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313605 | STE | 202313283 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202333 | 16/08/2023 15:49:25 | Calibrar termohigrómetro marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 16/08/2023 10:28:32 | Fabricar 4 soportes para fijar termohigrómetro a caja de madera. Termohigrómetro fue entregado al colaborador VALDINEI PEREIRA RAMOS. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202313551 | STE | 202312479 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202333 | 16/08/2023 14:02:34 | Calibrar transdutor Siemens GMUUeff/H de 0-111,11V / 0 - 20mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313550 | STE | 202312478 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202333 | 16/08/2023 14:02:42 | Calibrar transdutor Siemens GMUUeff/H de 0-111,11V / 0 - 20mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202313535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:48:24 | Confeccionar tampa para fixação de sensores no gerador de umidade Fluke 5128A. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS / UN.
202313512 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:26:03 | Devido à necessidade de melhoria confeccionar na impressora 3D, 2 suportes para acoplar lâmpada auxiliar na furadeira de base magnética, para iluminar o local das perfurações. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. Obs.:furadeiras marca Euroboor, Modelo ECO.50-T BP:715426(Cleber) e BP: 715427(Milciades). | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202313510 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:26:49 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador, confeccionar na impressora 3d 4 adaptadores giratórios para acoplar a mangueira com a ponteira. Adaptadores conforme combinado com sr. Valdinei. contato : Cleber r:9558 . Obs.: SSA do modelo atual de adaptador 202302140. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202313508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:27:09 | Devido a troca do modelo de mangueira dos aspiradores de pó, da MEG1 gerador , confeccionar na impressora 3d 2 dispositivos para serem fixados nas mangueiras. Modelo de dispositivo já acordado com sr. Valdinei. contato com Cleber r:9558. O dispositivo se faz necessário para evitar amassamento da mangueira do aspirador de pó durante atividades de limpeza do recinto do gerador . A mangueira é macia e devido ao seu peso ela se deforma. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202313376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 11/08/2023 14:35:25 | Solicito apoio para realizar impressão de 1 unidade de cada desenho em anexo a fim de constituir protótipo de teste de dispositivo de bloqueio para válvula RE4 do circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs. Contato Victor R 4964. | MMU2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202335 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2975 GRAMAS / UN.
202313368 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202332 | 11/08/2023 15:11:58 | Verificar calibração do micro ohmímetro IB-4085, marca Megger, modelo DLR10X, número de série 101985500. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313367 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202332 | 11/08/2023 15:12:15 | Verificar calibração do alicate amperímetro IB-3183, marca Fluke, modelo 376, número de série 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313366 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202332 | 11/08/2023 15:12:28 | Verificar calibração do alicate amperímetro IB-4109, marca Fluke, modelo 381, número de série 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202337 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313365 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 11/08/2023 15:12:39 | Verificar calibração do termo-higrômetro IB-4193, marca Minipa, modelo MTH 1360A, número de série 2596239. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202313349 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202332 | 11/08/2023 07:46:59 | Calibrar multímetro Agilent 34410A (BP 659135). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202336 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de suas características e liberado para uso. obs.: tendência elevada para medições de resistência, evitar uso para medições de resistência ou realizar correções pertinentes.
202313330 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 14:35:58 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U312601, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313318 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202332 | 10/08/2023 16:41:39 | CALIBRAR CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE MODELO 726 CON IB 3938. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313316 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:41:52 | CALIBRAR TERMOHIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1362 CON IB 3597. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313315 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202332 | 10/08/2023 16:42:22 | CALIBRAR MULTIMETRO YOKOGAWA MODELO TY710 CON IB 3596. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313312 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:42:31 | CALIBRAR AMPERÍMETRO FLUKE MODELO 376 CON IB 3182. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313310 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 15:28:59 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300149109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Isntrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313307 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:42:38 | CALIBRAR MILIAMPERÍMETRO FLUKE MODELO 773 CON IB 1719. USO DE JAVIER BENITEZ, R: 4906. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202336 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313305 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 15:29:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000B9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313260 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202332 | 10/08/2023 10:01:39 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación de los puntos “PMR L3 FALTA DE ALIMENTACIÓN CC” y “PMR L3 FALTA DE ALIMENTACIÓN CA” | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamiento normal.
202313259 | STE |  | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202332 | 10/08/2023 10:02:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202416 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamiento normal.
202313257 | STE |  | G074M001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 3MC-2 | 2490.007-0 | 202332 | 10/08/2023 10:02:18 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202416 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamento normal
202313255 | STE |  | G074L001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 3MC-1 | 2490.008-2 | 202332 | 10/08/2023 10:02:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202415 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamento normal.
202313039 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:42:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701BF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202336 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313038 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:42:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022E1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. AJUSTAR VALOR DE ATENUAÇÃO PARA 0,5 SEGUNDOS. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313036 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:42:15 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701BE1509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-400MBAR,SAIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313034 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:42:23 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013301167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U06). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202313032 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:44:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003101167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202336 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202313031 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:44:10 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01301509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202313028 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:44:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013401167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202313026 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:44:24 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007801167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202338 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202313025 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:44:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006201167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U06) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202339 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202312970 | STE | 202311551 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:14 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2379 nro 22770704. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del equipo es 22770-04
202312967 | STE | 202311550 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:22 | Calibrar transductor de temperatura Yokogawa modelo 2379 nro 22722/04. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312961 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 15:00:27 | Projetar e imprimir protótipo para fixação de câmera NI ISC-1783 (BP 710222). Sr. Valdinei Pereira ciente. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | CONJUNTO DO DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10915 GRAMAS / UN.
202312956 | STE | 202311554 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:34 | Calibrar transductor temperatura ambiente yokogawa modelo 2379 nro 22779/04. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312816 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 03/08/2023 07:59:00 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001C9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202312814 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 03/08/2023 07:59:08 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900199109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202312811 | STE | 202310897 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202331 | 03/08/2023 09:01:54 | Solicitamos calibración del Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312808 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:03 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13716 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202312807 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13719 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202312803 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:16 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13717 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202312788 | STE | 202312394 | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:51 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 159.03.16 (SSA origem 202312394) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312783 | STE | 202310893 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202331 | 03/08/2023 09:03:07 | Solicitamos calibración del Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312767 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202331 | 02/08/2023 11:32:03 | Realizar la calibración y eventual ajuste manual de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Ejecutar el servicio en lo posible en el mes de agosto. El servicio anterior fue ejecutado mediante SSA 202217479. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312765 | STE |  | G076J006 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 66KV MD-ACY-HER (M23A) | 1037.043-6 | 202331 | 02/08/2023 08:42:22 | Verificar motivo por el cual el medidor M23A de la LI 66kV MD-ACY-HER presenta inconsistencias desde el día 09/07. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202332 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación y constatado problema con switch, emitido SSA 202313027 para verificación. SMME substituyó el switch y la colecta de datos en los tres servidores normalizó. Instrumento funcionando normalmente.
202312636 | STE | 202312323 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202331 | 31/07/2023 17:09:41 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 1782 (SSA de origen: 202312323) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202333 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202312556 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 31/07/2023 08:30:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00961516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202312554 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 31/07/2023 08:30:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA008A1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202312525 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 28/07/2023 13:52:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS HAUSER, SERIE Nº.: N600199109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa da SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202312458 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202330 | 28/07/2023 11:03:32 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1260 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1260 Lacre: 0002146
202312457 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202330 | 28/07/2023 11:03:37 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1259 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1259 Lacre: 0002147
202312454 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202330 | 28/07/2023 11:03:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID 1262 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66bar. NS: ID-1262 Lacre: 0002130
202312451 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202330 | 28/07/2023 11:04:35 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1263 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1263 Lacre: 0002148
202312424 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:36:20 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 136115) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos
202312418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:12 | Calibrar sensor de presion IFM 100 Bar 4-20 mA (salida en corriente) con alimentación de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Calibrado em tensão (1V a 5V), a pedido do solicitante. Cabo para medição em tensão fornecido com o equipamento.
202312417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:20 | Calibrar sensor de presion IFM 100 Bar 4-20 mA (salida en corriente) con alimentación de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Calibrado em tensão (1V a 5V), a pedido do solicitante. Cabo para medição em tensão fornecido com o equipamento.
202312415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:26 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660835) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso.
202312413 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:06 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660836) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Obs.: A analise de conformidade do instrumento considerou uma tolerância de 0,5% do fundo de escala, a pedido do solicitante.
202312405 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202330 | 27/07/2023 11:05:51 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3827, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312310 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202330 | 26/07/2023 07:41:55 | Calibrar multímetro digital Keysight 34465A (BP 717734). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202333 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312304 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 26/07/2023 08:26:11 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102D30109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. AJUSTAR VALOR DE ATENUAÇÃO PARA 0,5 SEGUNDOS. OBS: Instrumento retirado de la U10 durante PD 3S (SSP 20233906), presento error en la medición, con mensaje en el indicador "OVER" (SSA 202312301). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa da SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202312157 | STE | 202311568 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202330 | 24/07/2023 09:33:36 | Calibrar Multimetro FLUKE 189 IB 1907 (SSA de origen: 202311568) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento dado de baja por ILA2.
202312147 | STE | 202311505 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202329 | 21/07/2023 11:27:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 087.12.11 (SSA origem 202311505) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 21/07/2023 10:36:03 | Calibrar transdutor de temperatura Siemens, modelo GMUR/H, Serial:BF9602-7065. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312063 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 21/07/2023 10:36:08 | Calibrar transdutor de temperatura Siemens, modelo GMUR/H, Serial:BF9602-7066. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311937 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202329 | 19/07/2023 14:02:53 | Solicitamos fabricar 60 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311936 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202329 | 19/07/2023 14:03:01 | Solicitamos fabricar 72 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202333 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 72 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311935 | STE | 202302697 | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202329 | 19/07/2023 14:03:12 | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311922 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 19/07/2023 10:24:04 | Solicitamos confecção de projeto de suporte para fixação de pluviômetros nas torres das estações do STH. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202335 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO, OS DESENHOS EM ANEXO SERÃO UTILIZADOS COMO REFERÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLUVIÔMETROS CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE MEL3.
202311895 | STE | 202302700 | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202329 | 19/07/2023 14:06:12 | Solicitamos fabricar 33 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 33 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311893 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202330 | 25/07/2023 07:31:15 | Solicitamos fabricar 60 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311891 | STE | 202302705 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:34 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311888 | STE | 202302706 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202329 | 19/07/2023 14:06:41 | Solicitamos fabricar 110 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 110 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311866 | STE | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:51 | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311865 | STE | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:59 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202335 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311863 | STE | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202329 | 19/07/2023 14:07:07 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202336 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311819 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202329 | 18/07/2023 11:01:25 | Calibrar módulo GE PM 620 de 100 bar (NS 11331132). Módulo do calibrador Druck DPI612 (BP 715154) | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311813 | STE | 202218706 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202329 | 18/07/2023 10:04:54 | Solicitamos la fabricación por impresión en 3D de la tapa para el IHM del tablero, conforme a diseño en anexo. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 975 GRAMAS / UN.
202311697 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202329 | 17/07/2023 07:32:04 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641958 Obs: Estava instalado na unidade 08 e apresentou oscilação em baixa carga. | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa da SSA deriada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202311696 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202329 | 17/07/2023 07:32:09 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641950 | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311695 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202329 | 17/07/2023 07:32:14 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641280 | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311691 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202329 | 17/07/2023 16:44:14 | Efetuar a calibração do multímetro digital Marca FLUKE, modelo 376, IB: 3623. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: El instrumento no cuenta con su sonda flexible de corriente iFlex por lo que no se realizó la calibración de esa función. Fueron sustituidas las baterías del instrumento.
202311677 | STE | 202302714 | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202328 | 14/07/2023 16:42:57 | Solicitamos fabricar 12 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311654 | STE | 202311298 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 14/07/2023 10:28:50 | Calibrar Multimetro FLUKE 117 IB 3997 (SSA de origen: 202311298) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311640 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 14/07/2023 14:18:17 | Solicitamos a fabricação de um protótipo de chave de aperto para o torquímetro das conexões hidráulicas das barras estatóricas, conforme arquivo anexado. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202330 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 320 GRAMAS / UN.
202311606 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 14/07/2023 09:02:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300CD0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311603 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 14/07/2023 09:03:05 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C20116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311597 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 14/07/2023 09:04:29 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300CB0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311593 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 14/07/2023 09:04:37 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300DF0116A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311541 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202328 | 13/07/2023 07:42:06 | Calibrar medidor de energia padrão Schlumberger SM3050, BP 621096. Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la calibración del padrón de energia SM3050 , se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Certificado anexo a esta SSA.
202311434 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 11/07/2023 16:58:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U438163, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311318 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202328 | 11/07/2023 10:48:49 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série 16990, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. Identificar na válvula , que a mesma será uma válvula de 68bar ( adesivo) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e identificado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,65 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16990 Lacre: 0002129
202311213 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 07/07/2023 16:45:03 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311212 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:12 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311211 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:25 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202329 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311210 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 07/07/2023 16:45:37 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311209 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:48 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311208 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 07/07/2023 16:45:58 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311207 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202327 | 07/07/2023 16:50:24 | Solicito calibração e troca de pilhas do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa , duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiadas sus pilas.
202311206 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202328 | 11/07/2023 10:48:57 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 16983, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. Identificar na válvula , que a mesma será uma válvula de 68bar ( adesivo) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16983 Lacre: 0002127 Obs.: Identificado com 68bar.
202311179 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:57:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002D01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311178 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:57:46 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESSÃO 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01661509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0-10BAR SAÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311176 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:57:52 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012F01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311175 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:57:57 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012D01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311174 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:02 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013601167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311173 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007601167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U08) | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311171 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:16 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102D20109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311170 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:23 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066D0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. AJUSTAR VALOR DE ATENUAÇÃO PARA 0,5 SEGUNDOS. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311167 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:29 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102C40109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-400MBAR,SAIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202311162 | STE | 202310721 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202327 | 07/07/2023 08:59:59 | Calibrar o transdutor de temperatura ABB modelo ETT-15 SN: N00325011351C (SSA origem 202310721) ● Entrada: 0 → 150ºC (PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha na saída de corrente. Sem condições de calibração.
202311145 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202327 | 06/07/2023 15:40:22 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 136116) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR . | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311144 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202327 | 06/07/2023 15:40:28 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660835) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR . | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311134 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202327 | 06/07/2023 12:18:04 | SOLICITO LA CALIBRACIÓN ANUAL DE LA DÉCADA RESISTIVA MARCA IET, MODELO HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV,CON BP 694824, EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311127 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202327 | 06/07/2023 11:13:19 | Desenhar ferramenta para manutenção da prototipadora LPKF S63. Modelo entregue para Valdinei. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO EXECUTADO CONFORME SOLICITAÇÃO. ARQUIVOS EM ANEXO.
202311123 | STE | 202310578 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202327 | 06/07/2023 11:13:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 079.05.12 (SSA origem 202310578) ● Entrada: 0 → 100ºC ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311097 | STE | 202310506 | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202327 | 06/07/2023 11:13:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 103.12.17 (SSA origem 202310506) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311044 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202327 | 05/07/2023 16:29:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICRO-OHMIMETRO MOD.DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:102118492; IB4126. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311042 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202327 | 05/07/2023 16:29:40 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICROHMÍMETRO 200A; MEGABRÁS; MPH204E; NºS MC1254I; IB3071. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado parcialmente de dentro de suas características. Liberado para o uso com restrição de faixa. Faixa de 0 a 200ohm (1mA) fora de classe.
202311040 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 05/07/2023 16:29:48 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1362; IB3616. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311038 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 05/07/2023 16:29:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101.507.777; BP706184/IB1646. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202311037 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 05/07/2023 16:30:05 | CALIBRAR MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L7067I E IB3075/BP657619. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311035 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370152WS; IB3177. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311032 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE AMPERIMETRO MARCA FLUKE; MODELO 773; NÚMERO DE SÉRIE 38470200WS; IB3794. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311031 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:31 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL KYORITSU, MD-2004; SN: 44127; IB1647. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo debido a fallas en la medición, sin condiciones de reparación conforme SSA 202311218.
202311029 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 05/07/2023 16:30:42 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73, NS.73790274, IB1649/BP-614514. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310931 | STE | 202304152 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202327 | 04/07/2023 09:03:56 | Realizar colecta de diagrama fasorial y verificación del sistema de facturación da LI-220KV-MD-ACY1 posterior a la ejecución MP4A con SSP N° 20232079. obs.: los medidores de la línea serán accesados a través del switch del panel 2ML0910, y no exigirá rompimiento de lacres de paneles; | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a coleta de diagrama fasorial da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310856 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 03/07/2023 11:11:04 | Solicito calibrar o multímetro, marca Fluke, modelo 73III, IB1739. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310854 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 03/07/2023 11:11:12 | Solicito calibrar o multímetro, marca Yokogawa, modelo TY710, IB1736, BP 703969. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las puntas de prueba fueron reemplazadas.
202310696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 16:28:31 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo.. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202329 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202310664 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202326 | 29/06/2023 08:57:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC131-A11F1A1V, NS:M4045B01052,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de almox para completar Kit de reserva.) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202310520 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 10:55:11 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310519 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 10:55:31 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Não foi possível calibrar o sensor de pressão n°1 (ID-1489).
202310512 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:17:39 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310511 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:18:10 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202330 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310509 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 14:44:32 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310359 | STE | 202310053 | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202325 | 23/06/2023 14:59:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 400.06.12 (SSA origem 202310053) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310296 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202325 | 23/06/2023 08:25:42 | Verificar calibração do Calibrador de precisão, IB 4177, Marca Fluke, modelo Fluke 726, Patrimônio 716899 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310293 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202326 | 27/06/2023 10:40:23 | Calibrar Megohmetro MEGGER IB 4063. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310292 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202326 | 27/06/2023 10:40:34 | Calibrar Multímetro YOKOGAWA IB 3900. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202329 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202310260 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202325 | 22/06/2023 14:28:44 | Verificar calibração do termohigrometro digital portátil IB-4056, marca INSTRUTHERM, modelo HTR-157, número de série 181206736. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202310257 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 14:28:55 | Verificar calibração de instrumento multimetro digital portátil Yokogawa IB 4099, marca Yokogawa, modelo TY-720, número de série JKQAX58. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310255 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202325 | 22/06/2023 14:29:06 | Verificar calibração do Meghometro digital IB-4064, marca MEGGER, modelo MIT2500, número de série 102001810. | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202310073 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 20/06/2023 09:46:42 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. T6-1000,CAT 4, IB 4158. USO DE WALDECK LUIZ (9540) DA SMMG.DT. / MEG3. | MEG3 | ILA3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310021 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202325 | 20/06/2023 10:29:26 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U14 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001A9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202310020 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202325 | 20/06/2023 10:29:30 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U14 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309835 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:39 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701BD1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309834 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:44 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022D1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309833 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:50 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701C21509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309832 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:55 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067C01167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202309830 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:35:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U14). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202309829 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:35:06 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA012E1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309828 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:35:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067901167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202309827 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:35:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006601167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202309825 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:35:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067F01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U14) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202309823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202324 | 15/06/2023 16:48:18 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202309821 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202324 | 15/06/2023 16:48:34 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309820 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:48:55 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309819 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:06 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309818 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202324 | 15/06/2023 16:49:17 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2215/3215 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron sustituidas.
202309817 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:31 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202309816 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de calibración.
202309812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202324 | 15/06/2023 16:50:11 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1560, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado parcialmente dentro de sus características, error por encima de lo especificado para el punto de 4,5 VDC, consultar certificado para las mediciones en ese punto , liberado para uso con restricciones.
202309640 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202324 | 13/06/2023 14:40:22 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres de la caja común y acompañar a la contratada Rieder en las modificaciones y readecuaciones necesarias para la implementación del SMF de las líneas LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a empresa Rieder nas modificações e readequações necessárias, para implantação do SMF da linha. Realizada a abertura dos lacre da caixa de junção e secundária dos TCs. No final dos trabalho foi foi verificado e recolocado novos lacres. Relatório em anexo a esta SSA. SSAs complementares a este serviço 2023/09620 e 2023/08246. Serviço acompanhados pela interligada ANDE
202309518 | STE |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202324 | 12/06/2023 14:39:00 | Verificar problema de comunicación del medidor de energia M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a verificação do problema de comunicação do medidor M75A . Diagnosticado que o medidor estava com sua comunicação via fibra travada. Após ser realizado um reinício no medidor a porta voltou a funcionar normalmente. Equipe da MEL-3 realizou limpeza e medições das fibras e nada de anormal foi encontrado. Equipamento liberado para uso. Foi necessário rompimento de lacres das portas do painel. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Folha de lacres anexo a esta ssa.
202309443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 13/06/2023 08:50:14 | Realizar a impressão de uma tampa para proteção das conexões elétricas da fonte de alimentação do transmissor de pressão padrão do sistema de regulação de velocidade. Desenho em anexo. Contato Mário 9640. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202328 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202309368 | STE | 202308980 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 12/06/2023 11:23:49 | Calibrar megohmetro marca MEGGER, modelo MIT520/2, BP 664867. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202325 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202309270 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 15:33:21 | Imprimir en 3D caja de almacenamiento y transporte de instrumentos delicados de alta precisión. Una impresión de cada archivo con extensión .SLDPRT. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202328 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 4250 GRAMAS / UN.
202309252 | STE | 202308125 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202323 | 05/06/2023 16:57:33 | Calibrar megômetro digital, modelo Megger MIT510 (BP 661683). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do megômetro digital BP 661883. Instrumeto dentro de suas características e liberado para uso.
202309131 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 15:04:20 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo, siguiendo el formato de la imagen en adjunto. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202309124 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202323 | 05/06/2023 11:30:27 | Fabricar na impressora 3D 10 unidades do acoplamento da alavanca da seccionadora de alimentação do elevador. Peça original enviada para modelagem. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202308811 | STE | 202308775 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202322 | 29/05/2023 11:49:42 | Solicito confección de 5 (cinco) piezas para sustitución de separador de seccionadora descrita en SSA:202308775, conforme diseños en anexo. SSA de referencia : 202008098B | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202329 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 5 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 320 GRAMAS / UN.
202308632 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 24/05/2023 15:37:55 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U12 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900229109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308631 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 24/05/2023 15:38:00 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U12 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000D9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308625 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202321 | 24/05/2023 14:23:04 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), código de identificação: IB-4143. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308602 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202321 | 23/05/2023 16:49:47 | Solicito la calibración del multímetro industrial de registro de datos de valor eficaz verdadero marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso;
202308588 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202321 | 23/05/2023 17:00:16 | Realizar la colecta del diagrama fasorial y verificación del sistema de facturación de la LI 500KV MD VHA1 luego de la energización de la línea. El servicio será acompañado por el equipo de interconexión de la ANDE. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308608 e 202308606 Relatório em anexo a esta SSA.
202308498 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202321 | 23/05/2023 15:06:37 | Efectuar calibração do Megômetro IB-4184 modelo MIT2500, marca Megger. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308496 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202321 | 22/05/2023 14:19:52 | Efetuar calibração do Termo-higrômetro IB-4133 modelo MTH-1365, marca MINIPA. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las baterías.
202308494 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202321 | 23/05/2023 15:06:48 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4147 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308474 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 22/05/2023 09:35:30 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C41509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308473 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 22/05/2023 09:35:36 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01C81509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308467 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:15:10 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01BF1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308466 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:15:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA012E01167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308465 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:14:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003001167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308464 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:14:40 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R3014A1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202308463 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:14:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013001167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308461 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:14:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA028101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308459 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202320 | 19/05/2023 17:14:56 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018F01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202308402 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 16:03:53 | Solicitamos la impresión de códigos Qr en chapas galvanizadas adquiridas, en las siguientes velocidades: 1000, 1500 y 2000. El código que deberá ser impreso es A019D019. Las pruebas serán realizadas para optar por la velocidad que tenga mejor acabado para posteriormente realizar una impresión en lote de placas. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202323 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | IMPRESSÃO E TESTES REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO. AMOSTRAS ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202308373 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202320 | 19/05/2023 15:49:40 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de série 17385 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 17385 Lacre: 0002120
202308371 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202320 | 19/05/2023 15:50:29 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1839 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. Realizar a substituição do número de identificação. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão de ajuste solicitada. Verificada a presença de vazamentos em pressões inferiores 55 bar após atuação. Não liberado para uso. Obs.: Recomendada baixa do equipamento, conforme SSA 202301854. Adicionalmente, foram efetuadas tentativas de reparos por MMU2, as quais também não recuperaram o desempenho esperado da válvula.
202308353 | STE |  | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202321 | 23/05/2023 14:44:47 | Verificar y solucionar dificultad para visualizar valores del instrumento ION7300. | OUO5 | ILA3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202323 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor ION 7300 NS PA-0001A770-08 que apresentou falha de display, pelo medidor ION 7400 NS. MR. 2211A375.-02. O novo medidor foi configurado e testado, estando dentro de suas características e liberado para uso. Serviço realizado com apoio da Mel-1 e Mel-4. O medidor foi calibrado na execução da SSP 2024-3984. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308248 | STE |  | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202320 | 17/05/2023 15:26:06 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres de la caja común CJ-2DCPL14R y acompañar a la contratada Rieder en la sustitución del mini-disyuntor de protección de los devanados secundarios de los DCPs de medición de facturación de la LI 500KV MD YZU1, con el fin de atender la Sistemática de Facturación. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio na ruptura de lacres da caixa comum CJ-2DCPL14R, aonde a contratada Rieder substituiu o disjuntor tripolar dos enrolamentos secundários dos DCPs. O disjuntor substituído foi um de (4A curva C) por um de (2A curva B), assim atendendo os requisitos da sistemática de faturamento. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202308246 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202320 | 17/05/2023 15:25:35 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres del tablero 2ML1314 y acompañar a la contratada Rieder en las modificaciones y readecuaciones necesarias para la implementación del SMF de las líneas LI 500KV MD YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202325 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a empresa Rieder na conexão desde painel aos TIs e caixas de junção das linha. Realizado também adequações do painel 2ML1314 de propriedade da ITAIPU para receber a medição de faturamento da LI 500kV MD YZU2. Os medidores foram configurados, calibrados, estando todos dentro de suas características e liberado para uso. Relatório em anexo a esta SSA. Serviço acompanhados pela interligada ANDE.
202308233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 17/05/2023 14:49:14 | Confeccionar 15 unidades de 5 modelos diferentes de tampas para conduletes na impressora 3D, nas medidas de 1'' e 1 1/2''. Essas tampas serão utilizadas para fechar conduletes com tampas danificadas no circuito de iluminação de emergência, localizado na cota 83 da barragem principal. Modelos e medidas das tampas em anexo. Sr. Valdinei ciente. | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202327 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202308161 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202320 | 17/05/2023 09:27:49 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202321 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308153 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202320 | 16/05/2023 17:23:00 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308147 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202320 | 16/05/2023 17:08:55 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202322 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307940 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202319 | 12/05/2023 08:37:07 | Fabricar na impressora 3D, 150un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a serem instaladas da UN01 até UN9A, cota 92. Amostra entregue ao Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202326 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202307939 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202319 | 12/05/2023 08:37:19 | Fabricar na impressora 3D, 150un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a serem instaladas da UN10 até UN18A, cota 92. Amostra entregue ao Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202307842 | STE | 202307807 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202319 | 11/05/2023 09:05:04 | Confeccionar na impressora 3D, 150 unidades do dispositivo para proteção de fusível diazed. Referente à OTS-SMMG-202262. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202307806 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202319 | 10/05/2023 15:43:28 | Excluir dos servidores de totalização os medidores instalados nas localizações G073X002 e G073X003, utilizados anteriormente no faturamento da LI 500KV MD VHA1 (L14). Realizar inclusão e parametrização dos medidores instalados nas localizações G073O002 e G073O003, os quais serão usados no faturamento da LI 500KV MD VHA1 (L16) nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado en los tres servidores (SMF1, SMF2 y SMF3) borrado de los medidores antiguos de la localización G073X002 y G073X003 y realizado inclusión de los nuevos medidores M25A y M25B de las localizaciones G073O002 y G073O003. Verificado la integración de los tres servidores, equipamientos configurados y liberados para uso.
202307805 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 | 2490.003-3 | 202319 | 10/05/2023 15:42:39 | Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; realizar comissionamento do painel 2ML1516; realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento de todo o SMF da LI 500kV MD VHA (L16). Acompanhado a contratada Rieder nos trabalhos de ensaios e conexões dos novos TIs e caixas de junção. Realizada também a parametrização e calibração dos novos medidores M25A e M25B desta linha. Todos equipamentos estão dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Relatórios em anexo a esta SSA.
202307790 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 11/05/2023 09:06:08 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fue sustituida la batería.
202307789 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 11/05/2023 09:06:21 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307784 | STE | 202212805 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202319 | 10/05/2023 09:26:53 | De forma a atender a la NR13, solicitamos apoyo para la codificación de las 16 válvulas de seguridad para los reservatorios de aire comprimido, y los tanques separadores de aire/aceite del sistema de aire de servicio de la casa de máquinas. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202323 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado.
202307780 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202319 | 10/05/2023 10:42:22 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: TC01531509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202307766 | STE | 202307303 | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202319 | 10/05/2023 08:23:13 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 156.10.13 (SSA origem: 202307303) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307764 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202319 | 10/05/2023 07:41:29 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção e reenergização da LI MD FI3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificación del SMF y colecta del diagrama fasorial de la línea después de la ejecución de la SSP 20231800 y re-energización de la línea LI MD FI3. Sistema de medición de facturación dentro de parámetros normales, liberado para uso.
202307668 | STE | 202307262 | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202319 | 09/05/2023 11:22:58 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 402.06.12 (SSA origem: 202307262) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307617 | STE | 202307261 | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202319 | 08/05/2023 16:58:03 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 376.12.11 (SSA origem: 202307261) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307611 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202319 | 08/05/2023 16:06:55 | Realizar apoio no trabalho que será realizado pela empresa RIEDER.SA na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO (cubículo superior) do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação do novo painel de medição de faturamento 2ML1516. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio nos trabalhos realizado pela empresa Rieder, aonde foi habilitada a comunicação do painel 2ML1516 com a rede de comunicação do SMF, estando o equipamento liberado para uso. Foi necessário romper lacres do SMF painel 2ML0910. Relatório de controles em anexo a esta SSA. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202307609 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 17:04:18 | Imprimir acoplamiento de carritos en 3D. 3 unidades de cada archivo con extensión SLDPRT. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 3 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2950 GRAMAS / UN.
202307604 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 08/05/2023 15:52:02 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 615543. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307578 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202319 | 08/05/2023 14:59:25 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 16982 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202320 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 16982 Lacre: 0002123
202307576 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202319 | 08/05/2023 14:59:32 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 16995 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 16995 Lacre: 0002114
202307539 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 08/05/2023 09:16:13 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614467. El instrumento pertenece a Ila 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202307536 | STE |  | E011C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.032-6 | 202319 | 09/05/2023 16:12:58 | Romper lacres da caixa comum e das caixas individuais nas três fases (R, S e T) do DCP para a execução da MP4A, SSP 20231800, previsto para a semana 2023/21. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos DCPs para permitir a execução da MP4A da linha (SSP 20231800). Serviço acompanhado pela interligada FURNAS. Liberado para uso.
202307503 | STE | 202306705 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202319 | 08/05/2023 07:00:46 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 119.05.12 (SSA origem 202306705) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 0 → 20 UE ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 0 → 20 UE (entrada 1 - entrada 2) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso
202307491 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202318 | 05/05/2023 16:34:10 | Verificar a calibração do TERMO-HIGROMETRO, fabricante ICEL, modelo HT-7030, número de série H7030.0044. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento fuera de sus características técnicas, enviado a mantenimiento correctivo donde fue dado de baja conforme SSA 2023/07785.
202307490 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202318 | 05/05/2023 16:34:24 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307489 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:34 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307488 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3180, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370155WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307487 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202318 | 05/05/2023 16:34:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1637, FABRICANTE FLUKE, MODELO 771, NÚMERO DE SÉRIE 15200128. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307485 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202318 | 05/05/2023 16:35:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3820, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101666780. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307473 | STE |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 202319 | 09/05/2023 16:13:13 | Romper lacres da caixa comum e das caixas individuais nas três fases (R, S e T) do TC para a execução da MP4A, SSP 20231800, previsto para a semana 2023/21. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para permitir a execução da MP4A da linha (SSP 20231800). Serviço acompanhado pela interligada FURNAS. Liberado para uso.
202307472 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202319 | 09/05/2023 16:13:23 | Romper lacres das caixas individuais nas três fases (A, B e C) do TP para a execução da MP4A, SSP 20233691, previsto para a semana 2023/20. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para ruptura de lacres do SMF, com posterior recolocação de novos lacres conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Relatório em anexo a esta SSA.
202307471 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202319 | 09/05/2023 16:13:33 | Romper lacres das caixas individuais nas três fases (A, B e C) do TC para a execução da MP4A, SSP 20233691, previsto para a semana 2023/20. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para ruptura de lacres do SMF, com posterior recolocação de novos lacres conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Relatório em anexo a esta SSA.
202307457 | STE | 202307093 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202318 | 05/05/2023 09:02:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 128.06.14 (SSA origem 202307093) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 4 → 20 UE ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 4 → 20 UE (diff) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202320 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 10:18:05 | Confeccionar na impressora 3D 15 empunhaduras para revestir os cabos dos martelos de nylon utilizado nas atividades de troca de barra das unidades geradoras. Medidas da empunhadura conforme combinado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS / UN.
202307232 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202318 | 02/05/2023 10:13:49 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MOD. CA500 FAB. YOKOGAWA S/N HKYCSA002, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1443. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada. El instrumento no cumple con la totalidad de accesorios requeridos en la solicitud de pedido 10069273, los cuales son un par de puntas de clip de agarre color negro/rojo y adaptadores para la aplicación de señal para la calibración de RTD y termopares; . El solicitante esta en conocimiento de estas faltas conforme el correo en anexo.
202307230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 02/05/2023 10:14:00 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DURÔMETRO MOD. HARDMATIC FAB. MITUTOYO, S/N 200162205, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1477. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202319 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento não atende os seguintes itens solicitados na ReqC:10069844: - Acompanhado de estojo de transporte; - Acompanhado de certificado de calibração rastreável. Aceitação não recomendada.
202307203 | STE | 202206973 | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202318 | 02/05/2023 15:48:28 | Solicitamos apoyo para la codificación de las 6 válvulas de seguridad (2 para el separador de aire/aceite - código de localización S060A006, 2 para el reservatorio de aire comprimido - código de localización S60A009, y las 2 restantes para reserva). | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202320 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado.
202307104 | STE | 202206032 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202317 | 28/04/2023 07:56:23 | Calibrar Transdutor SIEMENS SICAM T (S -Nr: GF2212509604) conforme dados em anexo. | MEL1 | ILA3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202319 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a parametrização e calibração conforme solicitado. Instrumento dentro de suas características liberado para uso.
202307103 | STE | 202206033 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202317 | 28/04/2023 07:56:49 | Calibrar Transdutor SIEMENS SICAM T (S -Nr: GF2212509600) conforme dados em anexo. | MEL1 | ILA3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a parametrização e calibração conforme solicitado. Instrumento dentro de suas características liberado para uso.
202307059 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202317 | 27/04/2023 11:14:00 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 179, NÚMERO DE PATRIMONIO 691425. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202319 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202307026 | STE | 202305794 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202317 | 26/04/2023 17:13:35 | Calibrar indicador digital Presys TY 2030 light. SN 59.12.11 (SSA origem: 202305794) ● Entrada: 0 → 20mA ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202320 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Equipamiento sin condiciones de calibración, señal de retransmisión inestable. Enviado a ILA2. Obs: NS 041.12.11
202306964 | STE | 202306185 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202317 | 25/04/2023 17:12:43 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202318 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202306953 | STE | 202306301 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 25/04/2023 17:12:50 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 05.12.14 (SSA origem: 202306301) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Calibrado conforme parametrización establecida en el instrumento. El cliente esta consciente del cambio con respecto a lo solicitado en la SSA. ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 ● Retransmisora: 4 → 20mA
202306950 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202317 | 26/04/2023 08:39:28 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1370 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202320 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 15886. Atribuído: ID-1370 Lacre: 0002115
202306931 | STE | 202306439 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 25/04/2023 13:52:29 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202306439) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306888 | STE | 202305793 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202317 | 25/04/2023 06:47:56 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 59.12.11 (SSA origem: 202305793) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Calibrado conforme parametrización recibida, el solicitante está consciente del cambio respecto a lo solicitado en la SSA. ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmisora: 0 → 20mA
202306832 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 24/04/2023 14:26:32 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U616836 | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202320 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202306826 | STE | 202305895 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202317 | 24/04/2023 15:59:42 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 079.05.12 (SSA origem: 202305895) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD TP100) ● Display: 0 → 100.0º | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306699 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202317 | 24/04/2023 11:13:52 | Verificar el certificado de calibración entregado en el suministro del instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH3Z2K, de manera a validar y registrar en el instrumento para control de su calibración. El certificado se encuentra en adjunto. El instrumento fue entregado en la recepción del laboratorio. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada análise do certificado, atendendo as especificações do instrumento. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202306584 | STE | 202222591 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202316 | 20/04/2023 08:21:51 | Realizar calibración del transductor de tensión Marca: SECON Modelo: 115V420ALF-UNIV a fin de comprobar el error máximo garantizado por el fabricante en el manual del equipo. Tensión de entrada: 0 - 115Vca Señal de salida: 4 - 20mA Obs: Alimentación auxiliar 125Vcc. | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no funciona en la alimentación solicitada, por lo tanto no hay condiciones para su calibración. Como el instrumento es nuevo retorna para el solicitante.
202306570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 20/04/2023 06:52:06 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA FOTOGRÁFICA MOD.EOS REBEL T100 FAB. CANON, S/N 572072004574 + LENTE EF 75-300 MM CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1512. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El equipo cumple parcialmente los requisitos de la ReqC 10069836. El solicitante está de acuerdo con la aceptación pese a las discrepancias encontradas conforme el correo adjunto. Realizadas las pruebas funcionales con resultados satisfactorios.
202306509 | STE | 202305720 | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202316 | 19/04/2023 06:52:24 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 066.12.17 (SSA origem: 202305720) ● Entrada: 0 → 100ºC (3 fios - RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306503 | STE | 202305929 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202316 | 19/04/2023 06:52:16 | Calibrar conversor marca: Yokogawa modelo: 2381A s/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306491 | STE | 202305721 | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202316 | 19/04/2023 06:52:33 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 594.12.13 (SSA origem: 202305721) ● Entrada: 0 → 100ºC (3 fios - RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202306237 | STE | 202304542 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202316 | 17/04/2023 07:07:04 | CALIBRAR MEDIDOR DE ISOLAÇÃO MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3197. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306230 | STE | 202305764 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202316 | 17/04/2023 07:06:55 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 728.05.13 (SSA origem: 202305764) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306199 | STE | 202306150 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:56:32 | SOLICITAMOS CALIBRACION PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1872/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300087. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306197 | STE | 202306148 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:56:41 | SOLICITAMOS CALIBRACIÓN PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1827/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300084. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306195 | STE | 202220027 | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:24:11 | Solicitamos apoyo para la codificación de las 2 válvulas de seguridad | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvulas codificadas conforme solicitado: NS: 230776, atribuído o ID-1897 NS: 230775, atribuído o ID-1896
202306194 | STE | 202306151 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:57:03 | SOLICITAMOS CALIBRACION PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1856/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300089. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306192 | STE | 202305722 | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202316 | 17/04/2023 07:06:51 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 705.11.12 (SSA origem: 202305722) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202306186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 14/04/2023 11:25:51 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641958 | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202306142 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202315 | 13/04/2023 08:38:07 | Realizar calibración del Megohmetro de la marca Megabras, modelo Mi5500e, BP-683315, NS-MM6265E. Servicio a ser realizado conforme solicitud en anexo por tratarse de equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado de suas características e liberado para o uso.
202306141 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202315 | 13/04/2023 08:38:15 | Realizar calibración del Micro-ohmímetro de la marca Metrel, modelo MI3250, BP-697770, NS-13030093. Servicio a ser realizado conforme solicitud en anexo por tratarse de equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306123 | STE | 202305718 | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202315 | 12/04/2023 15:46:56 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 150.10.13 (SSA origem: 202305718) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306108 | STE | 202305589 | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202315 | 12/04/2023 14:49:16 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 30681 IB-1696. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202306038 | STE | 202306034 | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202315 | 11/04/2023 14:40:41 | Realizar desconexiones necesarias en el panel 4MC (alimentación CC y CA) para permitir el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3 El traslado lo estará realizando el contratista. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o desligamento dos cabos da alimentação elétrica CA e CC internos ao painel 4MC, necessários para a desativação do painel 5MHER. Painel 4MC liberado para uso. Foi necessário romper os lacres do SMF correspondentes as portas do painel 4MC. Regularização do controle de lacres anexo a esta SSA.
202306034 | STE |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202315 | 11/04/2023 14:18:42 | Realizar desconexiones necesarias en el panel y brindar apoyo para el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3 El traslado lo estará realizando el contratista. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a desativação e desligamento da alimentação elétrica CA e CC do painel 5MHER para seu transporte até a casa de relés 2CRL-3.
202305980 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 11/04/2023 14:46:50 | Imprimir en 3D elementos de fijación de andamios para el pozo de la turbina. Imprimir 16 unidades de cada archivo .SLDPRT. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202321 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 32 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 550 GRAMAS / UN.
202305975 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 11/04/2023 14:47:00 | Imprimir en 3D componentes de mecanismo de la cerradura (caja de herramientas). Imprimir 5 unidades de cada archivo .SLDPRT. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202322 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 255 GRAMAS / CJ.
202305838 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 10/04/2023 09:03:58 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300219109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305837 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 10/04/2023 09:04:03 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300169109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305833 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 10/04/2023 09:04:08 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS HAUSER, SERIE Nº.: N600279109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202305821 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 10/04/2023 09:04:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00BA1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202305820 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 10/04/2023 09:04:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00BE1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202305789 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202314 | 04/04/2023 16:14:15 | Efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202316 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202305785 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202314 | 04/04/2023 16:14:29 | Realizar calibracion en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202316 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas las pilas.
202305784 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202314 | 04/04/2023 14:44:15 | Efectuar calibración de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202305777 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202314 | 04/04/2023 14:44:41 | Efectuar calibración del multímetro digital (Marca: Fluke, Modelo:376FC), código de identificación IB 3895 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202305772 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:16:44 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1177 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202319 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado para atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1177 Lacre: 0002116 OBS: Conforme esclarecido pelo solicitante, os valores de pressão descritos na abertura da SSA estão incorretos (78-80 bar).
202305770 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:16:51 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1160 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202319 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1160 Lacre: 0002110
202305769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:16:57 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1178 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202319 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado para atuação de abertura em 79,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1178 Lacre: 0002108 OBS: Conforme esclarecido pelo solicitante, os valores de pressão descritos na SSA estão incorretos (67-68 bar). Válvula segurança enviada deve possuir em atuação em 78 a 80 bar.
202305768 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:02 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1176 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202319 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1176 Lacre: 0002121
202305745 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 04/04/2023 08:08:30 | Confeccionar na impressora 3D, dois tampos para fechar as pias de descarte de solvente, de modo que o vapor dos solventes não retorne e contamine o ambiente. As pias estão localizadas na Sala 212 - Físico-químico. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202316 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202305706 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202314 | 04/04/2023 16:14:51 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202305590 | STE |  | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 03/04/2023 10:56:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 36192 IB-1707. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta a carcaça danificada. Não foi possível realizar o reparo conforme SSA 202305840. Dar baixa.
202305543 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 17:06:41 | Identificar 10 protetor de cabos com o texto: "MEG1 GERADOR". conforme combinado com o Sr. Valdinei . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202318 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTETORES DE CABOS IDENTIFICADOS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202305527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 14:11:47 | Fabricar un modelo reducido 3D del conjunto rodete de la turbina, eje y rotor del generador. | IME2 | ILA3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Fabricación de un modelo reducido 3D del conjunto rodete de la turbina, eje y rotor del generador.
202305498 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 10:50:30 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641796 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305497 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 10:50:37 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641949 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305494 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202313 | 31/03/2023 09:35:03 | Confeccionar en la impresoa 3D pieza inferior del soporte del sensor de campo del LCM500 (conforme conversado con el Sr. Valdinei). | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202318 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 330 GRAMAS / UN.
202305238 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 29/03/2023 16:56:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: N6001C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202305235 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 29/03/2023 16:56:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300129109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305234 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 29/03/2023 16:56:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300159109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305029 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202312 | 24/03/2023 14:02:38 | Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3. Verificar configuração e comunicação com os medidores M71A e M73A. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202313 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Constatado problema de comunicación con medidor M71A que causaba problemas de totalización en los servidores, una vez normalizado la comunicación con los medidores M71A y M73A los servidores normalizaron. Problema de comunicación en el Switch 01 verificado y solucionado con apoyo de MEL4 SSA 202304868.
202305026 | STE | 202304676 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 14:19:51 | Realizar calibración del conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6817. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304978 | STE | 202304678 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:31:17 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6773/00 (SSA origem: 202304678) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304830 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 23/03/2023 10:59:16 | Solicitamos apoio para impressão 3D dos protótipos em anexo para o mecanismo de contagem de voltas da válvula NV107. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202320 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202304823 | STE | 202304488 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202312 | 23/03/2023 14:53:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585; SN: 24811/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modelo do equipamento é 2285.
202304812 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 23/03/2023 14:53:58 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 078.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304795 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 15:31:32 | Solicito confeccionar na impressora 3D, 50 unidades do dispositivo para ajuste rearme dos reles de sobrecarga, modelo enviado via SSA 202301145. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202320 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202304774 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 22/03/2023 13:18:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304640116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304773 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 22/03/2023 13:18:20 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304970116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304772 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 22/03/2023 13:18:25 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T6016D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304771 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 22/03/2023 13:18:30 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T601761516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304766 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:24:45 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241521 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304765 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:24:54 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241524 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304715 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202312 | 21/03/2023 15:28:20 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MARÇO de 2023 se possível na manhã do dia 03 de abril. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202314 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados em anexo a esta SSA
202304714 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202312 | 21/03/2023 15:28:26 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MARÇO de 2023 se possível na manhã do dia 03 de abril. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202314 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados em anexo a esta SSA
202304684 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:24 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 725.07.12 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304683 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:37 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 388.08.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento responde favorablemente en las indicaciones en modo PT100, pero no dispone de la salida retransmisora.
202304682 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:50 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 067.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202304681 | STE | 202302863 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202312 | 21/03/2023 10:08:31 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificación del SMF y colecta del diagrama fasorial de la línea después de la ejecución de la SSP 20233632 y Re energización de la línea LI 66KV MD ACY HER. Sistema de medición de facturación dentro de parámetros normales, liberado para uso.
202304665 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 09:05:02 | Solicitamos la impresión del código QR A019D019 en chapas galvanizadas de 0.95mm de espesor, de manera a probar la calidad del material a ser adquirido en lote. Ref: Velocidad para prueba: 1000, 2000 y 3000 respectivamente. Frecuencia: 20kHz. Potencia: 100%. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | IMPRESSÃO E TESTES REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO. AMOSTRAS ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202304651 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:10:52 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 104.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202316 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304649 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 21/03/2023 08:51:52 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. NS: U641965. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202304640 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:12:36 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem condições de calibração, não liberado para o uso. Saída retransmissora não estabiliza. Tendência de queda.
202304638 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:13:34 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. 111.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304637 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:14:18 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 110.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304636 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:14:36 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. 109.21.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304635 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:16:40 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 086.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304633 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:16:57 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 089.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304632 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:17:43 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 071.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304631 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:18:07 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: SN 074.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE (obs.: Preparar ambiente para 13 unidades) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304630 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:45:25 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202304628 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:45:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304620 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:25:04 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241522 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202313 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 16:49:36 | Favor realizar confección de guarda para sierra de la carpintería ubicada en la cota 108 AMD4. Medidas y detalles hablados con Magín Benítez. | MCI2 | ILA3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202316 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1950 GRAMOS / UN.
202304577 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 20/03/2023 14:43:43 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D10116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304576 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 20/03/2023 14:43:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300CE0116A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202316 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304535 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 20/03/2023 13:02:18 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1152 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202315 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1152 Lacre: 0002119
202304534 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 20/03/2023 13:03:50 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1167 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202315 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1167 Lacre: 0002117
202304532 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 20/03/2023 13:03:57 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1159 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202315 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Não apresentou resultados satisfatórios nos ensaios. Instrumento sem condições de reparo, muito deteriorado por tempo de uso. Recomendado dar baixa. ID-1159
202304530 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 20/03/2023 13:04:12 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1137 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202315 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1137 Lacre: 0002112
202304492 | STE | 202304063 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202312 | 20/03/2023 08:02:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 370.06.20 (SSA origem 202304063) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Display: 1 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304459 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202311 | 17/03/2023 13:48:49 | Realizar calibración del microohmímetro Megabras mpk204e BP 707244 IB 3216. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304457 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202311 | 17/03/2023 13:49:01 | Realizar calibración del Microohmímetro Megabras mpk253 BP 673258 IB 3076. El mismo se encuentra con el lacre vencido. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304454 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202311 | 17/03/2023 15:48:50 | Calibrar o transdutor Siemens 7KG9661 (código almoxarifado 703899 SN. GF2212509603), posição 508U7, o qual será utilizado como substituto do transdutor 7KG6000. Utilizar referências em anexo. Referente SSA 202304285 | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração do transdutor conforme solicitado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202304362 | STE | 202303954 | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202311 | 16/03/2023 14:00:27 | .Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 98.12.17 (SSA origem 202303954) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falta de estabilidade dos valores indicados. Sem condições de calibração.
202304315 | STE | 202224919 | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202311 | 15/03/2023 10:24:57 | Calibrar calibrador de energia MTE, modelo PRS 122.3, número de serie 17709, BP 613916. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202319 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Não realizada a calibração do padrão de energia PRS122.2, porque o instrumento está com variação no valor de corrente medido na fase A, impossibilitando a realização da calibração, dentro das especificações do equipamento. Medidor será encaminhado para reparo em Ila2.
202304233 | STE | 202303385 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202311 | 14/03/2023 10:59:40 | Favor realizar calibración de multimedidor modelo DHC-96 CPM, posicón CM1 del QACC-4, que presenta discrepancia desde los valores iniciales de medición. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características nas condições de ensaio. Liberado para uso. Obs.: Instrumento classe 0,5% (tolerância de 1,5V e 3A) conforme manual do equipamento. Instrumento apresenta flutuações na medição de corrente com o circuito aberto.
202304232 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 13:18:12 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6939/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304222 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202311 | 14/03/2023 13:18:02 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768209, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. OBS: COM ACESSÓRIO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10067301. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Foram entregues os alicates para medição de corrente marca Fluke, Modelo i400s. Este acessório não atende aos requisitos da ReqC, porém foram previamente aceitos durante o processo licitatório (Ver anexo "Aceitação 2.pdf").
202304221 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202311 | 14/03/2023 13:17:54 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768208, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. OBS: COM ACESSÓRIO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10067301. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Foram entregues os alicates para medição de corrente marca Fluke, Modelo i400s. Este acessório não atende aos requisitos da ReqC, porém foram previamente aceitos durante o processo licitatório (Ver anexo "Aceitação 2.pdf").
202304191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:16:52 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6665/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características.
202304187 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:16:57 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6951/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304184 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:17:03 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série:6662/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304144 | STE | 202303711 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202311 | 14/03/2023 07:26:16 | Providenciar a calibração do transdutor Siemens modelo M08213-C1424 (cód. almox. 233625) proveniente do almoxarifado, para posterior instalação no ULP a fim de atender às SSAs 202303711 e 202304154. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202314 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304103 | STE | 202303495 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 13/03/2023 15:57:09 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 021.01.12 (SSA origem 202303495) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304095 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202310 | 10/03/2023 16:31:52 | Realizar ensaios e interferências necessárias para renovar a calibração do termômetro lazer marca 3M modelo IR-750CEXL2, IB 1619. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Sem condições de ajuste. Recomendado dar baixa conforme SSA:2023/05771.
202304054 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202310 | 10/03/2023 16:09:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MODELO CM-25CG, S/N 1002374, FAB. KONICA MINOLTA CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1480, RC-10069428 OC -4500069270. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. O certificado de calibração do Instrumento não atende integralmente aos requisitos do o item 4.5 da E.T 7040-20-1920. Pendente a realização de nova calibração em laboratório acreditado ISO 17025 conforme Ata AR SMI.DT 0020 23. Realizado treinamento e testes funcionais com resultado satisfatório.
202304053 | STE | 202303336 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202310 | 10/03/2023 16:09:18 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 044.05.12 (SSA origem 202303336) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202304010 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202311 | 13/03/2023 15:44:49 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067D01167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de la unidad U11 SSA 202303639) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202313 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202304004 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202310 | 10/03/2023 07:27:22 | Realizar comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF da interligação Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF. calibração realizada somente na escala de 5A. Medidores padrões dentro de suas características e liberado para uso.
202303993 | STE | 202303796 | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 10/03/2023 06:24:49 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 092.12.17 (SSA origem 202303796) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303939 | STE | 202303200 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202310 | 09/03/2023 11:22:45 | Realizar inclusão e parametrização do medidor M19B nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202311 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado inclusión y parametrización del medidor de energía M19B en los tres servidores de totalización, debido a sustitución.
202303878 | STE | 202301350 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202310 | 08/03/2023 16:18:36 | Verificar possibilidade de Impressão3D do botão giratório do multímetro YOKOGAWA, Modelo TY710. (obs.: Peça danificada será enviada) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202315 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202303755 | STE | 202224483 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202310 | 07/03/2023 08:04:31 | Confeccionar na impressora 3D, 200 unidades do dispositivo para proteção de fusível diazed. Referente à OTS-SMMG-202262. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202303674 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202310 | 06/03/2023 08:06:45 | Solicitamos confecção de 60 adaptadores na impressora 3D para conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos substitutos utilizados por MMU2 na central hidráulica. Obs. Mesmos adaptadores confeccionados na SSA 202212960. contato com Cleomar. ramal 4928. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202303647 | STE | 202302829 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202310 | 06/03/2023 06:54:14 | Calibrar indicador de frequência engro, modelo 2300. S/N 064. (SSA origem: 202302829) Campo de medição: 5 - 99Hz | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303634 | STE | 202303420 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:02 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6814. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303631 | STE | 202303419 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:07 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6705. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Modelo correcto 2384A (Transductor de temperatura) .
202303597 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202310 | 06/03/2023 08:29:14 | Solicitamos apoio do laboratório para calibração do manômetro padrão digital, Nº de série 138587, escala de 0 a 100 Bar, marca Vical. OBS: Favor trocar a bateria. Contato: Edson, Narvaja. Ramal 9585, 9648 | MMU2 | ILA3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202312 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Manômetro substituído baterias por ILA2 (SSA derivada) e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. OBS: Manômetro com escada de escala de 0 a 10bar.
202303489 | STE | 202302889 | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202309 | 02/03/2023 06:27:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN:163.10.13 (SSA origem: 202302889) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 02/03/2023 13:22:21 | Realizar a impressão de um tampão para utilização nas tubulações de abertura e fechamento dos servomotores do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas Mário contato 9640. Desenhos nos anexos. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202316 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202303454 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 02/03/2023 13:22:31 | Realizar a impressão de 2 copos e 1 suporte recolhedor de óleo para teste nos servomotores do sistema de regulação de velocidade. Desenhos nos arquivos em anexo. Dúvidas Mário contato 9640. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202316 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1200 GRAMAS / UN.
202303326 | STE | 202301749 | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202309 | 28/02/2023 15:03:58 | Solicito calibração de válvula de alivio. Valor esperado de atuação de 200 PSIG. Após calibração, efetuar a codificação da válvula conforme modelo executado na SSA 202301835. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202313 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 200PSIG. Atribuído: ID-1873; Lacre: 0002104
202303254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:52:34 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00A91516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202310 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:52:16 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T6015D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202310 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202303250 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:52:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T6016B1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303249 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:28:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00BB1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303226 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202308 | 24/02/2023 10:27:40 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de FEVEREIRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de marzo. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202309 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirado os dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados também anexo a esta SSA.
202303221 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202308 | 24/02/2023 14:33:35 | SUBSTITUIR BATERIA E RECALIBRAR MEGOHMETRO PORTÁTIL MARCA MEGGER MODELO MIT430/2, IB-3841. CONTATO C/ MARCEL R.4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202303218 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202308 | 24/02/2023 14:34:39 | SUBSTITUIR BATERIA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376 FC, NUMERO SERIE: 38621026WS, IB-3798 (RESP. MARCEL RAMAL:4926) | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202303217 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202308 | 24/02/2023 14:34:24 | SUBSTITUIR BATERIA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NUMERO SERIE: JKP8155, IB-3812 (RESP. MARCEL RAMAL:4926) | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202303212 | STE | 202301347 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202308 | 24/02/2023 08:55:51 | Calibrar MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, S/N: T1HA002. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202309 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus catacterísticas y liberado para uso.
202303209 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202308 | 24/02/2023 07:34:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual medidor (WHG) do 60Hz na CCR, apresenta uma mancha em seu visor. Obs. Imagem anexa. | OUO6 | ILA3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202310 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição da tela que apresentou defeito por outra reparada pelo laboratório. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303200 | STE |  | G074M003 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-IRY (M19B) | 1037.056-5 | 202308 | 23/02/2023 16:14:27 | Verificar motivo por el cual el medidor M19B de la LI 220kV MD-IRY presenta registros fuera de la tolerancia en ciertos horarios desde el día 17/02/23. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor Nexus 1500 NS157080425 que apresentava falha no seus registros de medição, pelo medidor Nexus 1500+ NS 229099233, o qual foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande.
202303174 | STE | 202301206 | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202308 | 23/02/2023 10:35:18 | Solicitamos apoyo para la retirada del lacre asociado al alimentador de "Furnas", previendo trabajos asociados a la AT:23/1371. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202309 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a abertura de lacres do SMF da porta superior do cubículo de (casa de bombas 1) e (casa de bombas 2), para a SMMG realizar inspeções associadas a AT 2023/01371. Após as inspeções foi lacrado novamente o SMF somente com lacre de Itaipu. A interligada Furnas não acompanhou o serviço mas autorizou sua execução. A regularização dos lacres será realizado em data posterior a ser programada.
202303166 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:28:46 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T6015B1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303165 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 24/02/2023 16:28:53 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701191516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202310 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303133 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202308 | 20/02/2023 10:35:53 | Verificar motivo por el cual el servidor SMF-1 no presenta lecturas desde el día 18/02 a partir de las 13:00hs. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202310 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado o servidor SMF1 e não encontrado nenhuma falha. Equipamento executando suas tarefas de forma satisfatória apresentando as leituras solicitadas. Equipamento liberado para uso.
202302998 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:16:13 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R701C01509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302997 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:16:21 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R7022C1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202309 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202302996 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:16:28 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESSÃO 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R702311509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0-400MBAR,SAÍDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202309 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302995 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:16:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013501167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202309 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302991 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:17:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC017F01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302988 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:17:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESSÃO 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301261509D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0-10BAR SAÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302986 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:18:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007701167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302977 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202307 | 16/02/2023 15:27:05 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA00C01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202310 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O número de série e RA006C01167.
202302972 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202307 | 16/02/2023 15:27:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA01301167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O número de série e RA013101167.
202302929 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202307 | 16/02/2023 09:09:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DOSIFICADOR MOD. DISPENSETTE FAB. BRAND S/N 22K76945 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1482; RC-10069228 OC 4500069486. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Conforme ReqC10069228, o equipamento deve suportar a utilização com Tolueno. No entanto para o modelo entregue sua utilização com Tolueno não é recomendada pelo fabricante.
202302928 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202307 | 16/02/2023 09:09:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DOSIFICADOR MOD. DISPENSETTE FAB. BRAND S/N 22K76946 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1482; RC-10069228 OC 4500069486. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Conforme ReqC10069228, o equipamento deve suportar a utilização com Tolueno. No entanto para o modelo entregue sua utilização com Tolueno não é recomendada pelo fabricante.
202302872 | STE |  | E014C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202307 | 15/02/2023 15:19:56 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos DCPs da LI 500KV MD YZU1 após a energização da linha. Serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302870 | STE |  | E014C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202307 | 15/02/2023 15:20:13 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 após a energização da linha. Serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302868 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202307 | 15/02/2023 15:20:23 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 500KV MD YZU1, após a energização da linha, prevista para dia 26/02/2023. Serviço será realizado com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do diagrama que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Diagrama anexo a esta SSA.
202302866 | STE |  | E014C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202307 | 15/02/2023 13:45:29 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD YZU1 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado as verificações necessárias e também a colocação de lacres nas caixa individuais dos TCs de faturamento da LI 500kV MD YZU1. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE. Equipamentos liberados para uso.
202302865 | STE |  | E014C008 | DCP 500 KV - FASE R | 1502.073-8 | 202307 | 15/02/2023 13:45:37 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado as verificações necessárias e a colocação de lacres nas caixa individuais dos DCPs de faturamento da LI 500kV MD YZU1. o serviço foi acompanhado pela interligada ANDE. Equipamentos liberados para uso.
202302818 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202307 | 15/02/2023 07:25:21 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção 2A (SSP 20235390) e reenergização da LI IPU 60HZ FI1. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de diagrama fasorial do SMF após a realização da manutenção da LI IPU60Hz FI1. O fasorial coletado confirma que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberou sua execução via email.
202302766 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 14:34:47 | Confeccionar 24 unidade de suporte para acelerômetro, conforme projeto desenvolvido. | ILA1 | ILA3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202314 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 24 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202302765 | STE | 202224723 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202307 | 14/02/2023 15:34:08 | Calibrar MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS modelo MD1035X, SN: ME8013J, IB:3170 (SSA origem: 202224723) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202313 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do meghometro digital IB 3170, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202302657 | STE | 202302199 | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202307 | 14/02/2023 06:50:06 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2030 SN 072.12.17 (SSA origem 202302199) ● Entrada : 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302465 | STE |  | L001A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-01 | 0435.074-0 | 202306 | 10/02/2023 10:46:44 | Solicito confección de 1(una) manopla de seccionadora en impresora 3D para prototipo, la pieza será entregada para medición de medidas para posterior fabricación. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 230 GRAMAS / UN.
202302371 | STE | 202211873 | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202306 | 09/02/2023 07:48:30 | Solicito calibrar el horno Jupiter para la temperatura de 270 °C | ILA2 | ILA3 | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Fora de suas características especificadas pelo fabricante. Com Set point de 270°C temperatura medida foi de 271,87°C. Não recomendado o uso devido a baixa confiabilidade metrológica. Caso seja utilizado, usar correção do valor medido ou medição de temperatura com sonda externa.
202302271 | STE |  | D060A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L5) CXTC | 1134.009-7 | 202306 | 08/02/2023 15:12:32 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo bienal SSP 2023/5390, previsto para el día 02/03 al 03/03. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Foi realizado a ruptura dos lacres do SMF para possibilitar a execução da SSP 2023/5390. Após execução dos trabalhos foram recolocados os lacres. Equipamentos do SMF dentro de suas características e liberado para uso. A interligada Furnas não acompanhou o serviço mas liberou sua execução através de email em anexo a esta ssa.
202302010 | STE | 202301703 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 03/02/2023 16:36:40 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Marca: ABB, S/N: N00325011351C (SSA origem: 202301703) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301835 | STE | 202301749 | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202305 | 01/02/2023 16:55:07 | Solicitamos apoio para codificação de 02 valvulas de alivio conforme executado na SSA 202224888. Não será necessário efetuar a calibração da mesma. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202308 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atribuído os IDs conforme solicitado: ID-1871: Valv. de referencia HC 2201 ID-1872: Valv. de referencia HC 2112
202301521 | STE | 202301000 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202305 | 30/01/2023 08:54:54 | Realizar calibração, do amperímetro mod DP0207, posição "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mvcc , resolução de 0 a 600A. numero de serie 54.460. Que apresenta discrepância de 6A. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Foi realizado ajuste por meio da SSA:2023/02380.
202301437 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202304 | 26/01/2023 14:33:01 | Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização. Servidores dentro de suas características e liberado para uso.
202301435 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202304 | 26/01/2023 14:34:02 | Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202305 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento e conexão dos cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314. Realizado comissionamento do painel e caixas de junção TC e DCP com auxílio da Rieder/Ande. Realizado a parametrização e calibração dos medidores de energia NEXUS 1500+ correspondentes a posição (M31A e M31B), estando estes dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Documentos em anexo a esta SSA.
202301426 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 26/01/2023 13:14:13 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-Smar). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. N° Série:U616877. OBS: equipamento inoperante. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202301423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 26/01/2023 13:14:19 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-Smar). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. N° Série:U611355. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202301389 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:51:21 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE RTD IB-3213 MARCA YOKOGAWA, MODELO CA330, NRO. DE SERIE HKSBCA002, BP 707531. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristiscas e liberado para o uso. Obs.: Pilhas foram substituídas.
202301360 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202304 | 26/01/2023 10:53:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL IB-3028, MARCA MINIPA, MODELO MTH-1362. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301359 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:53:10 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO IB-3939, MARCA FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512277, BP 712382. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parcialmente dentro de suas características. Liberado para uso com restrições.
202301357 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202304 | 26/01/2023 10:53:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202305 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202301356 | STE |  | S003A002 | PONTA DE PROVA CORRENTE | 0927.002-7 | 202304 | 26/01/2023 10:53:29 | VERIFICAR CALIBRACIÓN DE LA PINZA AMPEROMÉTRICA IB-3618, MARCA FLUKE, MODELO i200. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301349 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202304 | 25/01/2023 16:37:58 | Calibração anual da década capacitiva marca IET-Genrad modelo 1412-9410 com BP 624911. Instrumento pertencete a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Capacitância residual de 50,64pF.
202301346 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:05 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-3057 MARCA FLUKE, MODELO 773, BP 707053. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202305 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrados dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas del mismo fueron sustituidas.
202301345 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 25/01/2023 16:38:06 | Calibração anual do calibrador marca Fluke, modelo 5522A com BP 705613. Instrumento pertencete a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202305 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301342 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202304 | 26/01/2023 10:54:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3619 MARCA FLUKE, MODELO 376. | MEG1 | ILA3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202301225 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 14:56:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U529773, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202301224 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 14:56:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300019109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202301223 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 14:57:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K2000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202301192 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 07:41:50 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1153 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202305 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1153 Lacre: 0002132
202301188 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 09:38:45 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1533 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202305 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Não apresentou resultados satisfatórios nos ensaios. Instrumento sem condições de reparo, muito deteriorado por tempo de uso. Recomendado dar baixa. ID-1533
202301184 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 09:38:52 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1127 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202305 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,7 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1127 Lacre: 0002133
202301183 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 09:39:20 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1136 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202306 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1136 Lacre: 0002131
202301174 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:39:43 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00B81516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202301172 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:39:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00B51516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202301168 | SCA |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:39:56 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: MC03D10116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202301167 | SCA |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:40:02 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: MC03D20116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202301165 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:40:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00B51516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202301164 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202304 | 24/01/2023 09:38:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00921516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202301145 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 23/01/2023 13:56:04 | Solicito confeccionar na impressora 3D, 3 unidades do prototipo de dispositivo para ajuste no rearme do relê de sobrecarga conforme desenhos em anexo. OBS. O dispositivo de acoplamento desta peça foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202305 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202301046 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 23/01/2023 10:09:06 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, marca ETNA, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. Identifica-la com numero de ID. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202305 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Não apresentou resultados satisfatórios nos ensaios. Instrumento sem condições de reparo, muito deteriorado por tempo de uso. Recomendado dar baixa. ID-1839
202300954 | STE | 202300034 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202303 | 19/01/2023 13:48:21 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr.2000678140 (SSA origem: 202300034) • Entrada: 0 → 100ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300925 | STE | 202300035 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202303 | 19/01/2023 08:28:09 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr. 2000376528 (SSA origem: 202300035) • Entrada: 0 → 100ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300585 | STE |  | K002J003 | MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENTADOR COPEL 69 KV (M71B) | 1037.048-5 | 202302 | 11/01/2023 17:08:27 | Indicações de tensão diferentes de 69kV nas 3 fases. | OUO6 | ILA3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202302 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Medidor em condições operacionais normais. O medidor apresenta indicações dos ângulos das fases A, B e C (0º,240º,120º). Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300500 | STE | 202224889 | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202302 | 12/01/2023 08:47:52 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22731/04 (SSA origem: 202224889) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300330 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202301 | 06/01/2023 15:11:29 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL PROBADOR DE RELES, MARCA OMICRON, MODELO CMC 356, NS-102251642. ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500066936 Y SMDTC-1331. MODALIDAD DE ADQUISICIÓN MARCA/MODELO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento comprado por marca e modelo
202300326 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202301 | 06/01/2023 15:26:29 | Calibrar transmisor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066F0109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s. (Obs: Para reponer kit 9A/18A). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202304 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202300322 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 06/01/2023 11:15:31 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE LA CAMARA TERMOGRAFICA, MARCA FLUKE, MODELO TiX580, NS-Tix58022100010. ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA OC-4500067828 Y ET-7040-20-19199-R0 (EN ANEXO). SMDTC-1325. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ET-7040-20-19199-R0. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório.
202300296 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202301 | 06/01/2023 11:05:02 | Solicitamos a confecção de 10 manoplas para chaves de seleção de manual/automático e seleção de compressor 1/2. Confeccionar conforme já executado na SSA 202101242A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202300295 | STE | 202300089 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 06/01/2023 14:03:22 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292265 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.B4). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202300291 | STE | 202300084 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 06/01/2023 14:02:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292267 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.B3). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300117 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202301 | 04/01/2023 07:35:43 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-Smar). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. NS U381569 | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. NS U641949
202300116 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202301 | 04/01/2023 07:35:12 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-Smar). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, indicação no visor valores de 4 a 20 mA. NS U381571 | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. NS: 641953
202300112 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202301 | 03/01/2023 16:45:46 | Calibração anual do calibrador Fluke 5522A, BP 700585. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202300071 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202301 | 04/01/2023 08:42:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR PORTÁTIL DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO IB-3955, MARCA MEGGER, MODELO TTR20-1, NÚMERO DE SÉRIE 2018040219. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO, QUE ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.
202300069 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:42:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1606, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE TIG7091. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202302 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado reparo do equipamento por SSA derivada, e após foi calibrado, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202300068 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202301 | 04/01/2023 08:42:42 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4073, MARCA FLUKE, MODELO T6-1000, NÚMERO DE SÉRIE 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300067 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:42:54 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3620 MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300066 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 04/01/2023 08:43:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1607 MARCA FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300065 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 04/01/2023 08:43:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3951, MARCA MEGGER, MODELO BM5200, NÚMERO DE SÉRIE 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de resistência, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202300064 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 04/01/2023 08:43:23 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-1603, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y liberado para uso.
202300041 | STE | 202224897 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202301 | 02/01/2023 15:12:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR (U15) YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7251/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224918 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202252 | 26/12/2022 11:03:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768208, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento necessita de acessório, não incluso, para efetuar leituras de correntes na faixa de 1uA a 10A de corrente conforme consta especificação técnica 7040-20-19072.
202224916 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202252 | 26/12/2022 11:03:14 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768209, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento necessita de acessório, não incluso, para efetuar leituras de correntes na faixa de 1uA a 10A de corrente conforme consta especificação técnica 7040-20-19072.
202224905 | STE |  | E020G003 | MEDIDOR RETÁGUARDA SECUNDÁRIO -LI-220KV-MD-PIH - M20B | 3205.004-6 | 202251 | 24/12/2022 19:24:35 | Corregir horario del medidor que se encuentra discrepante con el horario usina. Ver anexo. | OUO7 | ILA3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202302 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio do medidor M20B conforme horário usina. Medidor liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 23/12/2022 11:08:33 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº19 (BP-704372). EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224899 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 23/12/2022 11:08:38 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224888 | STE |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202252 | 26/12/2022 10:58:49 | Solicitamos apoio para calibração e codificação de válvula de alivio. Valor de atuação esperado 9,2 Bar. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202301 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 9,2 bar. Atribuído ID-1838; Lacre: 00008.
202224830 | STE | 202224481 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:46:20 | REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1618 (SSA origem: 202224481) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224829 | STE | 202224297 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:46:26 | REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1574; (SSA Origem: 202224297) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202301 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224826 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 22/12/2022 10:56:02 | Realizar calibração do megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT 430/2, IB3199. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224825 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:55:51 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro digital Yokogawa 734-02 IB1735. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224821 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 22/12/2022 10:55:40 | Realizar calibração do calibrador de processos FLUKE 726, IB 3940 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224820 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 22/12/2022 10:55:20 | Realizar calibração do multímetro digital Yokogawa TY710, IB 3814 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224819 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 22/12/2022 10:55:07 | Realizar calibração do megôhmetro Megger MIT430/2, IB 3830 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Enviado para reparo. Não foi possível realizar o reparo. Dado baixa conforme SSA:2023/00076.
202224818 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:54:46 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, IB: 3803. | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Bateria substituída.
202224783 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202251 | 21/12/2022 16:26:01 | Verificar calibração do ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101985503, IB-4086, BP 714607. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224781 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 21/12/2022 16:26:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO FLUKE 726 IB3589 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado e parcialmente dentro de suas características nas condições de ensaio, ver certificado. Liberado para uso.
202224780 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 21/12/2022 16:26:14 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO YOKOGAWA CA71 IB1665 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs: pilhas substituídas. Instrumento ajustado.
202224779 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 21/12/2022 16:26:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB1666 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224778 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:26 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 73III IB1661 BP 614510 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta a carcaça está avariada. Sem condições de reparo conforme SSA 202300043. Dar baixa.
202224777 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 07:17:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 376 IB3593. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224776 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202251 | 22/12/2022 07:17:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB3795. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202224775 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:33 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB3592. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224774 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 16:26:39 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224768 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202251 | 21/12/2022 13:30:44 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2022 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada colecta de memoria de masa del WHG conforme solicitado, archivo enviado al emisor vía email y además en anexo a esta SSA.
202224686 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:35:40 | REALIZAR AFERIÇÃO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224685 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:36:17 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224674 | STE | 202207749 | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202251 | 20/12/2022 10:30:42 | CALIBRAR CAIXA FREJA-300. BP615972 IB1598. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224656 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202251 | 20/12/2022 09:20:33 | CALIBRAR PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia trifásico MTE PRS 600.3, que está dentro de suas características e liberado para uso. Certificado de calibração anexo a esta ssa.
202224629 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 20/12/2022 08:01:14 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224628 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 08:01:02 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperimetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Substituído as pilhas.
202224611 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 13:47:28 | Realizar ensaios de calibração no alicate amperímetro marca FLUKE MODELO 773 NS:38680137WS; IB 3796. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224605 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 13:47:19 | Cambiar batería y realizar calibración del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224604 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 19/12/2022 13:47:10 | Realizar calibracion y cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202224603 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 13:46:59 | Efectuar Calibración del multimetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224601 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 13:46:48 | Realizar ensaios de calibração no multímetro digital Marca KYORITSU Modelo KEW1062, S/N.8218816; IB 1846. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224599 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 19/12/2022 13:46:39 | Solicito manutenção corretiva/calibração do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; devido a ponta de prova se encontrar com ponta de prova preta com defeito. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso
202224543 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 10:52:58 | Realizar ensaios de calibração no multímetro digital Marca YOKOGAWA Modelo TY-710 NS:JKR9063;IB 3190. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224541 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 08:28:14 | Realizar ensaios de calibração no alicate volt-amperímetro marca fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224486 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 16/12/2022 16:13:38 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL VOLT AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. T6-1000; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: * Identificação correta é: IB 3916; **Baterias substituídas.
202224482 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 16/12/2022 16:13:47 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MULTIMETRO DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224424 | STE | 202223942 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202251 | 19/12/2022 06:50:45 | Calibrar transdutor de tensão TUAN 1210, SN 6519. (obs: calibração anterior: 17/0583) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202224409 | STE | 202224039 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202250 | 16/12/2022 07:04:23 | Calibrar transdutor YOKOGAWA CC-CC modelo: 2381A; SN: 6935/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224338 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 15/12/2022 08:12:58 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202301 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224336 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202250 | 15/12/2022 14:24:48 | Romper lacres de la caja común de los DCPs y de las cajas individuales de las fases R, S, T. De manera a permitir sustitución de los DCPs de las fases R, S, T LI-220 KV-MD-ACY2, SSA de referencia 202219722 (P.T. de ingeniería). Previsto para 26 y 27/01/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura de de lacres do SMF dos DCP's da LI 220KV MD ACY2 . Após a substituição dos DCPs executada pela MET-2, foram conferidas as conexões da caixa secundária dos equipamentos e colocado novos lacres . O SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202224333 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202250 | 15/12/2022 08:13:05 | Verificar calibração do termo higrômetro MINIPA MTH 1362 IB3625. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224328 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 15/12/2022 08:13:14 | Verificar calibração do multímetro FLUKE 776 IB 3627. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Modelo Fluke 376
202224264 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202250 | 13/12/2022 16:16:50 | REALIZAR AFERIÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224263 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202250 | 14/12/2022 14:44:41 | REALIZAR AFERIÇÃO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224262 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 14/12/2022 14:45:59 | REALIZAR AFERIÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224261 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202250 | 14/12/2022 14:46:08 | REALIZAR AFERIÇÃO DO ALICATE MILIAMPERIMETRO FLUKE MODELO 773, NS:45330320WS, IB: 3943, BP:712377 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA 202302772. Calibração não foi realizada.
202224259 | SCA |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 20/12/2022 16:35:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202224258 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202250 | 14/12/2022 14:46:15 | REALIZAR AFERIÇÃO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224162 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 12/12/2022 15:34:34 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperímetro, Marca: Fluke, Modelo: 376, NS: 25260091WS, IB: 1774. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224160 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 12/12/2022 15:34:58 | Realizar ensayos de calibración y cambio de punteras en multímetro digital, Marca: Yokogawa, Modelo: TY710, NS: JKL2376, IB: 1658. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224062 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202250 | 12/12/2022 09:59:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300229109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202224060 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202250 | 12/12/2022 10:00:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202223976 | STE | 202223626 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202249 | 07/12/2022 09:19:00 | Calibrar o indicador digital YOKOGAWA UM33A Nº T1U820583 ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 99.99 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223973 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202249 | 07/12/2022 07:34:53 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1075 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,45 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1075 Lacre: 0002105
202223972 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202249 | 07/12/2022 07:37:32 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1065 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1065 Lacre: 0002101
202223970 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202249 | 07/12/2022 09:22:24 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1054 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme SSA derivada: Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dejar como repuesto. Dar baja. NAO LIBERADA PARA USO.
202223969 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202249 | 07/12/2022 09:22:30 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1055 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,60 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1055 Lacre: 0002102
202223893 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 07/12/2022 09:22:54 | Realizar impresión 3D de los diseños anexados - Mecanismo de cierre caja de herramientas. (imprimir 5 unidades de cada archivo con extensión .SLDPRT). | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202223871 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202249 | 06/12/2022 10:36:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00C21516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223870 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202249 | 06/12/2022 10:36:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00BF1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223868 | STE | 202222735 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202249 | 06/12/2022 10:42:16 | Calibrar conversor yokogawa modelo: 2381A s/n: 6859/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 10:13:29 | REALIZAR CALIBRACIÓN AL CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A N° SERIE: 6938. | MEL2 | ILA3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202223851 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 06/12/2022 10:36:45 | Realizar impresión 3D de las piezas anexadas - Fijador andamio C.G.T. (2 de cadda archivo) | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS / UN.
202223551 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 02/12/2022 07:34:37 | Confeccionar na impressora 3D, 2 dispositivos em formato de bastão para acomodar imãs de neodímio, que serão utilizados para recolhimento de eventuais limalhas de ferro no piso durante perfurações em paredes metálicas no recinto dos geradores. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202304 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202223410 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202248 | 29/11/2022 15:28:51 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja común para la ejecución de las SSA's 202223170, 202223168, 202223167 relacionadas a la sustitución de los DCP's, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223408 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:42:31 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00AD1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223405 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:42:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00B91516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223403 | STE | 202223170 | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:00 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223401 | STE | 202223168 | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 202248 | 29/11/2022 15:29:08 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223400 | STE | 202223167 | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 202248 | 29/11/2022 15:29:17 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:42:42 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00AC1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:42:49 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: SC00AE1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202223395 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:42:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300049109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202223393 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:43:01 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K2000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202223392 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:43:06 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.:N600259109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor apresenta deriva, estando fora de classe mesmo após ajustes. Conforme baixa da SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223390 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 28/11/2022 08:43:11 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER SER. Nº.: RC000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor apresenta deriva, estando fora de classe mesmo após ajustes. Conforme baixa da SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223344 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202247 | 25/11/2022 13:26:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE BAIXA FREQUÊNCIA ADQUIRIDO CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-960. RC 10066883 OC 4500066443 ITEM 10. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202248 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO OS TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE BAIXA FREQUÊNCIA MARCA YOKOGAWA MOD. GM10 E SEUS MÓDULOS ADICIONAIS, ADQUIRIDO CONFORME RC10066883 OC 4500066443. O EQUIPAMENTO ATENDEU TODAS AS ESPECIFICAOES TECNICAS SOLICITADAS. REALIZADOS TESTES DE FUNCIONAMENTO EM GERAL SENDO ATENDIDO TODOS REQUISITOS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO. ACEITACAO RECOMENDADA.
202223242 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 23/11/2022 11:18:38 | Solicitamos la grabación de códigos QR en las chapas de acero inoxidable tamaño 7x6, conforme el archivo adjunto. OBS: Favor configurar la máquina de grabación láser, de manera a obtener una impresión lo más oscura posible. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202251 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas conforme solicitado.
202223236 | STE | 202222624 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202247 | 23/11/2022 14:29:58 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 038.05.15 (SSA origem: 202222624) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: ≥10 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223200 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 24/11/2022 11:01:49 | Realizar impresión 3D de los diseños anexados - Lapiz de mapeamiento 3 en 1. (imprimir 3 unidades de cada archivo con la extensión .sldprt). | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202301 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES DE CADA CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202223183 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202248 | 30/11/2022 07:37:56 | Solicito apoyo para verficar estado del transductor MCR-PT100/I-DC instalado en el panel UTR 506-1 | MEL4 | ILA3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento se encuentra parametrizado conforme a las especificaciones marcadas en la etiqueta lateral.
202223182 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202248 | 30/11/2022 07:38:07 | Solicito apoyo para verficar estado del transductor MCR-PT100/I-DC instalado en el panel UTR 507-1. | MEL4 | ILA3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento se encuentra parametrizado según las indicaciones marcadas en la etiqueta lateral.
202223166 | STE | 202222885 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202247 | 22/11/2022 15:00:56 | Calibrar transdutor de temperatura Rinck Electronic, TV - PT100. Nr. série: RIN-03131846-P (SSA origem: 202222885) Entrada: 0→100ºC Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223074 | STE | 202218517 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202247 | 22/11/2022 16:35:49 | Imprimir 4 unidades conforme archivo de sólido en adjunto. | IEQ2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202251 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES DO CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202222608 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:20 | Confeccionar um suporte para facilitar a pesagem dos tubos de vidro da centrífuga (BP 717784). O suporte deverá pesar no máximo 200 g. Modelo de tubo a ser pesado conforme foto anexa. Obs.: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202222397 | STE | 202221923 | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202245 | 08/11/2022 15:37:06 | confeccionar en la impresora 3D la carcaza del Detector de tension | ILA1 | ILA3 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202249 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 255 GRAMAS / UN.
202222290 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202245 | 07/11/2022 09:20:04 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 66KV MD FI após a manutenção preventiva a ser realizada pela SMMT. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do SMF e coleta de diagrama fasorial da linha após execução e reenergização da linha.
202222288 | STE |  | E033A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.048-5 | 202245 | 07/11/2022 09:01:06 | Solicito apoio para realizar a remoção dos lacres da caixa comum e das caixas individuais dos TC's das três fases, para realização da MP4A, a ser executada nos dias 07 e 08/11/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para possibilitar a manutenção da linha. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202222287 | STE |  | E033A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.004-4 | 202245 | 07/11/2022 09:01:19 | Solicito apoio para realizar a remoção dos lacres da caixa comum e das caixas individuais dos TP's das três fases, para realização da MP4A, a ser executada nos dias 07 e 08/11/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TPs para possibilitar a manutenção da linha. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202222177 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 07/11/2022 07:28:27 | Solicitamos apoio no escaneamento do modelo existente e impressão de um protótipo do volante contador de voltas da válvula NV107 do sistema de água pura. Válvulas vêm apresentando problemas com o mecanismo interno de contagem. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN. ESCANEAMENTO REALIZADO.
202222138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 14:05:40 | Se solicita calibración de Puente RLC de Bancada M. B&K Precision Mod. 889B, BP-712841, NS-273K18103. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222109 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 10:47:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C11509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222108 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 10:47:14 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E81509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222107 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 07:59:20 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R7022B1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222106 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 07:59:29 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006B01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202222105 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 07:59:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202222103 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 08:00:12 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA012F1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222102 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 08:00:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202222101 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 10:47:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202222100 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 11:02:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202222083 | STE | 202221652 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202244 | 03/11/2022 11:02:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4893/10/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222080 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202244 | 03/11/2022 07:08:46 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 FC NS:38750900WS, IB 3805 | MEG2 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202222075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 03/11/2022 07:08:24 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 IB- 1711 | MEG2 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202222028 | STE | 202221730 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 02/11/2022 11:27:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, NS 24823/01 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222025 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 02/11/2022 11:24:26 | Calibrar multímetro digital marca Fluke modelo 289, con IB nro 3677. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222015 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202244 | 02/11/2022 13:55:06 | Substituir bateria e calibrar megômetro IB4068, fabricante Megger, modelo MIT2500. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas conforme a lo solicitado.
202221943 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 01/11/2022 14:34:53 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900239109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221942 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 01/11/2022 14:35:01 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900129109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221898 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 01/11/2022 09:14:52 | Realizar calibração do multímetro FLUKE 189 IB 1910 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202246 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221896 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 01/11/2022 08:46:36 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE LA FUENTE DE ALTA TENSION HIPOT AC DE HASTA 100 kV, MARCA HIGH VOLTAGE, MODELO PFT-1003CMF, NS-411. OBJETO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500066234 Y ESPECIFICACION TECNICA EN ANEXO. ESTA ADQUISICIÓN FUE REALIZADA POR MEDIO DE LA SMDTC-1328. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da Especificação Técnica 7040-20-19194. Aceitação recomendada. Obs.: Realizado testes funcionais com apoio de ILA1.
202221849 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202244 | 31/10/2022 15:33:55 | Realizar calibração e substituição de bateria do alicate amperímetro fabricante Fluke modelo 381 IB 4141 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria do instrumento e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202221848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:12 | Realizar calibração e substituição de bateria multímetro fabricante Yokogawa numero serial JKQB298 IB 4154 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron cambiadas.
202221847 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:28 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro fabricante Fluke modelo 73III IB 1620 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de sus características e liberado para uso. Obs: A bateria foi substituída conforme solicitado.
202221846 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 31/10/2022 15:34:38 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro fabricante Fluke modelo 73III IB 1623 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202246 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron sustituidas conforme a lo solicitado.
202221845 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202244 | 31/10/2022 15:34:48 | Realizar calibração e substituição de bateria do termo-higrometro fabricante Minipa modelo MTH-1365 IB 4132 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202249 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Observações: realizada substituição de pilhas; realizado ajuste eletrônico do instrumento.
202221844 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202244 | 31/10/2022 15:35:02 | Realizar calibração e substituição de bateria do meghometro fabricante Megger modelo MIT 2500 IB 4182 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202249 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202221843 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202244 | 31/10/2022 15:35:17 | Realizar calibração e substituição de bateria do paquímetro fabricante Digimess IB 4149 | MEG1 | ILA3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202247 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído bateria do instrumento e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202221839 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 01/11/2022 07:52:45 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206730109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221838 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 01/11/2022 07:52:50 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS:K3000D9109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor apresenta deriva, estando fora de classe mesmo após ajustes. Conforme baixa da SSA derivada: VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202221817 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 01/11/2022 15:34:20 | Confeccionar na impressora 3D, 100 unidades de ganchos de fixação para grades de luminárias equipadas com lâmpadas tuboled. Os referidos ganchos serão utilizados para a substituição de algumas unidades que se encontram desgastadas em diversas luminárias espalhadas por várias áreas da usina. Modelo de referência entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8,5 GRAMAS / UN.
202221769 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:28 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102CC0109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202247 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221767 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:34 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:D5114701052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202221766 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:40 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:AEQ0349, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202247 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221765 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:46 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P20675O109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202247 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221764 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:DS1148O1O52, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. NS correto: D5114801052
202221762 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 31/10/2022 07:22:56 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:ACF0120, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202248 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. NS correto: ACJ0120
202221706 | STE | 202218706 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202243 | 28/10/2022 10:25:17 | Solicitamos la fabricación por impresión en 3D de la tapa para el IHM del tablero, conforme a diseño en anexo. | IME2 | ILA3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1325 GRAMAS / UN.
202221703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 31/10/2022 15:36:02 | Realizar confecção de caixa para ferramentas para o caminhão hidrabasket da MEG3 na impressora 3D. Deixado modelo para obter medidas com responsável na sala da impressora 3D. Dentro do possível fazer identificação " MEG-3" na parte frontal da caixa. Dúvidas podem ser tratadas com Patrick, ramal 9537. | MEG3 | ILA3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 3875 GRAMAS / UN.
202221676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 01/11/2022 15:34:36 | Confeccionar na impressora 3D, 2 suportes para acoplar lâmpada auxiliar na furadeira de base magnética, para iluminar o local das perfurações. Modelo já acordado com Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202221596 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 08:33:07 | Proveer configuración y calibración de indicador universal modelo: N1500 Marca NOVUS SN:22193147 para una entrada de 0 - 10 mA para una medición de 0 a 150°C. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202221594 | STE |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 26/10/2022 08:36:07 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. Previsão instalação - sem 44/2022 | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202245 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202221592 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 08:33:13 | Proveer configuración y calibración de indicador universal modelo: N1500 Marca NOVUS SN:22193104 para una entrada de 0 - 10 mA para una medición de 0 a 150°C. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado dentro de sus características y liberado para uso.
202221591 | STE | 202221481 | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202243 | 26/10/2022 08:33:19 | Proveer configuración y calibración de indicador universal modelo: N1500 Marca NOVUS SN:22193100 para una entrada de 0 - 10 mA para una medición de 0 a 150°C. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado dentro de sus características y liberado para uso.
202221590 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 08:33:26 | Proveer configuración y calibración de indicador universal modelo: N1500 Marca NOVUS SN:22193105 para una entrada de 0 - 10 mA para una medición de 0 a 150°C. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202246 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado dentro de sus características y liberado para uso.
202221567 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 26/10/2022 08:12:08 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. Previsão instalação - sem 44/2022 | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202221561 | STE | 202219854 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202243 | 26/10/2022 09:17:13 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202221522 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202243 | 25/10/2022 13:40:13 | Realizar ensayos de calibración y cambio de baterías en termo higrómetro digital, Marca: Homis, Modelo: 426-A, NS: 130907398, IB: 3604. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202245 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento fora de classe. Enviado para reparo. Conforme baixa da SSA de reparo (derivada): Sin condiciones de reparo, debido a que no presenta puntos de ajuste de parámetros ni información de condiciones de ajuste. Dar baja. OBS: Instrumento ya se encontraba con lacre amarillo.
202221521 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202243 | 25/10/2022 13:40:20 | Realizar ensayos de calibración en miliamperímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 773, NS: 28900125, IB: 1773, BP: 704838. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221517 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202243 | 25/10/2022 13:40:41 | Realizar ensayos de calibración y cambio de baterías en multímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 175, NS: 92260430, IB: 1566. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202244 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: las baterias fueron cambiadas conforme a lo solicitado.
202221516 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202243 | 25/10/2022 13:40:58 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperimetro, Marca: Kyoritsu, Modelo: 2004, NS: 44084, IB: 1764. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | No fue posible calibrar el equipo debido a falla en la medición de corriente. Enviado para reparo en ILA2. Placa principal SMD dañada. Equipo dado de baja.
202221480 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202243 | 24/10/2022 16:02:03 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1668, fabricante Fluke, modelo 8021B. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221477 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202243 | 25/10/2022 09:07:32 | Solicito apoio para calibração de valvula de alivio. Valor esperado de atuação: 9,5 Bar | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 9,5 bar. Atribuído ID-1818 Lacre: 00018
202221476 | STE |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202243 | 25/10/2022 09:07:42 | Solicito apoio para calibração de valvula de alivio. Valor esperado de atuação: 9,5 Bar | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202246 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 9,5 bar. Atribuído ID-1801 Lacre: 00031
202221456 | STE | 202221403 | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202243 | 24/10/2022 09:32:33 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | REALIZADA A COLETA DE DIAGRAMA FASORIAL DO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. DIAGRAMAS FASORIAS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221455 | STE | 202221403 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202243 | 24/10/2022 08:53:19 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DIAGRAMA FASORIAL DO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. DIAGRAMAS FASORIAS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221454 | STE | 202221403 | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202243 | 24/10/2022 08:54:34 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO O ENSAIO DE CARGA IMPOSTA NO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. OS VALORES DE CARGA IMPOSTA ESTÃO DENTRO DOS VALORES ACEITÁVEIS, ESTANDO O SMF LIBERADO PARA USO. VALORES DOS ENSAIOS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221403 | STE |  | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202242 | 21/10/2022 16:52:04 | Solicitamos romper lacre de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T con el fin de sustituir los DCPs conforme parecer de Ingeniería 202221176. Fecha prevista 27 a 28 /10/2022. SSAs de sustitución 202221367/68 - 202221381. | MET2 | ILA3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO A RUPTURA DOS LACRES DO SMF NOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH, E APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPs, FOI REALIZADA A RECOLOCAÇÃO DE LACRES E REALIZADO AS VERIFICAÇÕES PERTINETES. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.OBS: PARA ESTE SISTEMA DE MEDIÇÃO FOI UTILIZADO OS ENROLAMENTOS CLASSE 0,5%PARA FATURAMENTO DE FORMA PROVISÓRIA, ATÉ QUE SEJAM FEITAS AS MELHORIAS PREVISTAS NO ATA DE REUNIÃO AR/SMI.DT/0091/2022. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221270 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 20/10/2022 08:34:55 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo, siguiendo el formato de la imagen en adjunto. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202244 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas conforme códigos relacionados na tabela.
202221223 | SCA | 202221014 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:05:00 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202221185 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 20/10/2022 15:26:01 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N°S U485982) NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. OBS: REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221184 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 20/10/2022 15:26:06 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N°S U250157) NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. OBS: REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 20/10/2022 15:26:10 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N°S U250647) NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. OBS: REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202221130 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202242 | 20/10/2022 15:26:23 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL ATINGIR 30MBAR, AJUSTAR A VÁLVULA PARA O MENOR VALOR POSSÍVEL. MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2". NºS: 1130807-01 2. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202243 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Não foi possível atingir a 30mbar. Ajustado o valor de atuação 45mbar com variação de +-10mbar. Lacres: 0002165 e 0002145. OBS: Recomendamos a substituição devido a: baixa repetibilidade e problemas de vedação.
202221005 | STE | 202220749 | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202242 | 17/10/2022 14:00:34 | Solicitamos a confecção de 04 tampões, conforme amostra entregue, para serem utilizados nos conduletes referentes as retiradas dos transdutores de pressão dos servo-motores. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202242 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202220909 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 10:13:18 | Confeccionar na impressora 3D um capacitor de alta tensão para ensaios de descargas parciais! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 16.550 GRAMAS / UN.
202220908 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 17/10/2022 10:18:28 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300109109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. INSTRUMENTO FOI ENSAIADO EM VARIAS SITUAÇOES,NA BANCADA DO REGULADOR DE VELOCIDADE, (RAFAEL CIENTE DOS ENSAIOS). ESTE INSTRUMENTO MESMO APOS TODOS OS PROCEDIMENTOS, FICOU COM 9mm DE DIFERENÇA, ENTRE O NIVEL REAL E O INDICADO PELO TRANSDUTOR.( SSA ANTIGA 2021/15137A) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220906 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 17/10/2022 10:18:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001F9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. INSTRUMENTO FOI ENSAIADO EM VARIAS SITUAÇOES,NA BANCADA DO REGULADOR DE VELOCIDADE, (RAFAEL CIENTE DOS ENSAIOS) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220905 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 17/10/2022 10:18:36 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001D9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. INSTRUMENTO FOI ENSAIADO EM VARIAS SITUAÇOES,NA BANCADA DO REGULADOR DE VELOCIDADE, (RAFAEL CIENTE DOS ENSAIOS) | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202249 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220865 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202241 | 14/10/2022 09:00:50 | Solicitamos abertura do lacre da caixa comum de modo a atender a SSA 202220838. Atividade prevista para 12 e 13/11/2022. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202245 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apertura de lacres para realizar inspección pre-cambio. Lacres retirados para inspección: - Caja común de DCPs: IB 0002263 / ANDE 0187048 - DCP fase t: IB 0002262 / ANDE 0187054 . Lacres temporales colocados posterior a la inspección: - Caja común de DCPs: IB 0003056 / ANDE - - DCP fase t: IB 0003057 / ANDE - Recolocación de lacres definitiva será realizada posterior a la sustitución de los DCPs conforme SSAs 202223400, 202223401, 202223403, y 202223410.
202220822 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 15:31:50 | Realizar impresión 3D de los diseños anexados. (2 unidades de cada archivo .SLDPRT) - Elementos de fijación para andamios en el pozo de la turbina Cota 92. Obs.: Valdinei en conocimiento. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 415 GRAMAS / UN.
202220743 | STE | 202220431 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202241 | 13/10/2022 08:32:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575 (SSA origem 202220431) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202220712 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202241 | 10/10/2022 17:02:52 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 040 da ReqC 10065508 (Fluke 190-104 série III). 040 / OSCILOSCÓPIO PORTÁTIL (OC:4500065549 - RC: SM.DT/0010065508) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10065508. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202220711 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202241 | 10/10/2022 17:01:56 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 30 da ReqC 10065508 (Fluke 789). 030 / CALIBRADOR DE PROCESSO MULTÍMETRO DIGITAL (OC:4500065549 - RC: SM.DT/0010065508) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos de ReqC:10065508.(SMDTC-1195). Pendente a entrega de 2x pares de cabos de teste com isolação de silicone CAT III 1000V - CAT IV 600V e 2x pares de cabos de conexão com plugues banana de 4 mm de múltiplas conexões. Recomendação pela aceitação condicionada a entrega dos acessórios faltantes. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202220710 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202241 | 10/10/2022 17:01:31 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 10 da ReqC 10065508 (Fluke BT521). 010 / ANALISADOR DE BATERIA PORTÁTIL (OC:4500065549 - RC: SM.DT/0010065508) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC 10065508. Aceitação Recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202220664 | STE | 202220197 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202241 | 13/10/2022 08:33:29 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 057.12.14 (SSA origem: 202220197) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 20 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202220658 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202241 | 10/10/2022 10:05:47 | Realizar verificação do medidor M63B através de comunicação via switch do painel 2MC60-1 conforme solicitação na SSA 202220570. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | RETIRADO OS DADOS PARA ANÁLISE CONFORME SOLICITADO E REALIZADO AS VERIFICACOES NA SSA 2022/20570.
202220612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 07/10/2022 16:25:31 | Confeccionar acoplador aislante para realizar ensayos de alta tensión en conductores de 13,8kV conforme conversado con el Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202241 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202220570 | STE |  | D001J003 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI IPU 60Hz FI1 (M63B) | 1037.075-0 | 202240 | 07/10/2022 09:32:59 | O medidor apresentou erros nos horário da 01h e 13h do dia 06/10. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | CONSTATADO ERRO DE LEITURA APRESENTADO PELO MEDIDOR NO DIA 05, 06 e 15/10/2022. REALIZADO ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO DE 40 DIAS E NÃO VERIFICADO NOVAS OCORRÊNCIAS DE ERROS. MEDIDOR ATUALMENTE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202220542 | STE | 202220326 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 06/10/2022 11:14:29 | Parametrizar e calibrar transdutor PHOENIX CONTACT MCR-UI-UI-UP-SP-NC NS 1366432797, a ser utilizado na UN18A com o medidor ION7400. IN: 0 a +20 mA OUT: -20 a +20mA | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220524 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 07/10/2022 15:06:42 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206700109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220507 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 16:53:32 | Impresión 3D conforme modelo "ensecadeira_DT-DC.ply" enviado al sector. | OSH1 | ILA3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202246 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | FORAM REALIZADAS TENTATIVAS DE IMPRESSÃO SEM EXITO. O SOFTWARE DA IMPRESSORA 3D RECUSOU O CONTEUDO DO MODELO 3D DO ARQUIVO ENVIADO.
202220502 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 05/10/2022 16:18:33 | Efetuar ensaios / calibração do multímetro digital FLUKE 117 (Nº de série: 47720159SV) e identificar com código IB. Instrumento de uso exclusivo da SMME.DT (FLUKE 117 + Bolsa de transporte Fluke C50 + kit TPAK) Usuário - Pablo Cesar Salinas Martinez | MEL1 | ILA3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: A identificação IB será colocada pelo setor de apoio. A bolsa de transporte C50 e o Kit TPAK não foram entregues.
202220501 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 05/10/2022 16:18:40 | Efetuar ensaios / calibração do multímetro digital FLUKE 117 (Nº de série: 47720156SV) e identificar com código IB. Instrumento de uso exclusivo da SMME.DT (FLUKE 117 + Bolsa de transporte Fluke C50 + kit TPAK) Usuário - Aldo Dario Rojas Vigo | MEL1 | ILA3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202244 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus característcas y liberado para uso. Obs: El número de IB será colocado por el sector de apoyo.
202220435 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202240 | 05/10/2022 08:04:01 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202240 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220434 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202240 | 05/10/2022 08:04:10 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202241 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220403 | STE | 202210087 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202240 | 04/10/2022 15:29:56 | Favor verificar funcionamiento y mediciones de Terrómetro de alta frecuencia marca Megabras modelo TM-25m que retornó de reparo externo. (Conversado con Ricardo) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizados testes funcionais e análise de certificado de calibração. Instrumento reparado e calibrado externamente. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202220387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 05/10/2022 14:36:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S1001C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202242 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220386 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 05/10/2022 14:36:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S100139109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202242 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220384 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 05/10/2022 14:36:23 | KIT RV -REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S100179109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202242 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202220350 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 04/10/2022 07:22:36 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS DA MARCA FLUKE, MOD. 726 IB-3942; | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram trocadas.
202220347 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202240 | 04/10/2022 07:22:17 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, Fluke 376 (IB 3181). | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristcias e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituidas.
202220345 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 04/10/2022 07:22:01 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710 IB-3191. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202220326 | STE | 202208464 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202240 | 03/10/2022 14:54:04 | Solicitamos apoio na atividade de substituição do medidor MDGE pelo ION 7400. Referente a SSA 202208464 e 202208465. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202241 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO O APOIO A SMME MEL-1 NA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR MGE PELO MEDIDOR ION 7400. O MEDIDOR ION 7400 FOI CONFIGURADO E TESTADO COM SIMULAÇÃO DE CARGA EM TODOS SEUS SISTEMAS PERIFÉRICOS, COMO SISTEMA SCADA, PULSOS DE ENERGIA NO WHG E SAIDAS ANALÓGIACAS PARA O TAC/JCC. O MEDIDOR RESPONDEU DE FORMA SATISFATÓRIA EM TODOS OS TESTES, SENDO POSTERIORMENTE CALIBRADO E LIBERADO PARA USO. ANEXO A ESTA SSA TEMPLATE DO MEDIDOR ION7400.
202220312 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:36:30 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300C80116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202220309 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:36:41 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300D80116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202220307 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:36:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300D70116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202220305 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:36:50 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: R300D20116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202220274 | STE | 202215996 | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:42 | Calibrar amperímetro y voltímetro integrado de fuente de tensión marca Gw-Instek modelo GPR-30H10D. Ib nro 1419. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202220233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 30/09/2022 09:19:29 | Solicito realizar inspeção classe 3 (com análise de certificado de calibração) na câmera termográfica FLIR GF 306 (N° série 44201997), adquirida conforme OC 4500066154, a fim de dar-se a aceitação do produto. As 04 licenças de software previstas na Especificação Técnica (em anexo) foram enviada via e-mail pela FLIR. A câmera foi deixada na SMIL.DT a cargo do colega Silvio. Após a inspeção a câmera deverá ser entregue ao colega Ricardo Quinonez (SMMT.DT). | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202241 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento atende integralmente aos requisitos da especificação técnica 6380-20-19544. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Recomendação da aceitação condicionada a realização do curso, conforme item 4.10 da especificação.
202220203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 30/09/2022 09:44:53 | Se solicita confección de caja con impresora 3D para adaptar conector de dos cables de sensor de ultrasonido. SSA de referencia 202219422. Equipamiento se encuentra con José Meza, para toma de medidas. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202242 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202220191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 29/09/2022 09:36:00 | Realizar impresión 3D de los diseños anexados - dispositivo para montaje de tuerca SUPERBOLT del vástago del servomotor. (imprimir 1 unidad de cada archivo). Valdinei en conocimiento. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202242 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 14500 GRAMAS / UN.
202220173 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202239 | 28/09/2022 17:20:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734;IB-1531; | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202220081 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:35:38 | Confeccionar 4 unidades do dispositivo sinalizador de mola carregada/descarregada dos disjuntores ABB Emax E4 utilizados nas posições 52.1 e 52.2 dos UMCCs 01 a 18 conforme já fabricado na SSA 201900771B. Contato Rogério ramal 9547. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202220077 | STE | 202219715 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202239 | 27/09/2022 10:23:02 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H 7KG2113-2DK19-OA Nr.U2-405. INPUT 0-1,25A; OUTPUT 0-20mA. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202240 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202220051 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202239 | 26/09/2022 16:53:52 | Acompanhar troca do medidor M08A (respaldo da linha LI 220KV MD ACY2) a ser reailizada pela ANDE na CHI-ACY. O medidor M08A se encontra fora de classe conforme SSA 202217981. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FLAVIO JOSE PEREIRA | 202239 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado acompanhamento da troca e calibração do medidor M08A. Serviço executado pela Ande e acompanhado por Itaipu na CHI-ACY. Liberado para uso
202220038 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202239 | 26/09/2022 14:39:19 | Solicito la calibración anual del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1454. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202240 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202219982 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 26/09/2022 09:03:30 | Confeccionar Tampas para conduletes varias medias 1'' e 3/4'' para fins de (teste) para solucinar problema tampas danificadas na area industrial. ja acertado com (VALDINEI). | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202219970 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202239 | 26/09/2022 10:53:00 | Realizar análise do certificado de calibração em anexo e fornecer parecer com respeito à conformidade dos resultados apresentados. Contato: Edson (Ramal 9724) | OUO0 | ILA3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202247 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada análise do certificado anexado na emissão da SSA. Instrumento dentro de suas características, conforme análise no anexo de baixa da SSA.
202219968 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 12:04:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U310521, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202219965 | STE | 202219716 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 23/09/2022 16:18:44 | Efetuar calibração no transdutor de frequência marca Siemens, modelo GMUF 2/H, N° P11-868. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219950 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202238 | 23/09/2022 17:17:47 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3800 | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202241 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El IB del medidor de aislación es 3200 y la punta de prueba negra fue cambiada.
202219870 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 22/09/2022 16:20:20 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 14044, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202242 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14044 Lacre: 0002195
202219843 | STE | 202219789 | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202238 | 22/09/2022 08:50:51 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M18A e M18B (medição respaldo). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande não acompanhou a coleta do diagrama fasorial devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219841 | STE | 202219789 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202238 | 22/09/2022 08:50:57 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M19A e M19B (medição principal). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande não acompanhou a coleta do diagrama fasorial devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219838 | STE | 202219789 | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202238 | 22/09/2022 08:28:28 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e medições de carga imposta na caixa comum dos TCs. Sistemas de medição principal e respaldo dentro de suas características e liberados para uso. A Ande não acompanhou as medições de carga imposta devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219811 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:50:23 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de 5 dispositivos de proteção de tomada, em caráter de protótipo, para aplicar na estufa de lâmpadas de secagem de pintura, utilizado pela equipe bobinagem da MEG1. Contato com Cleomar, ramal: 4928. Obs. amostra da tomada já entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202246 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202219789 | STE | 202216328 | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202238 | 21/09/2022 14:37:37 | Romper lacre para substituir o TC da fase T previsto para o dia 26 a 27/09/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento de lacres da caixa individual do TC retirado da fase T, acompanhamento da troca do TC e posterior colocação de lacres na caixa individual do TC instalado na fase T. Substituição acompanhada pela interligada Ande.
202219775 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202238 | 21/09/2022 14:33:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del multímetro Fluke 73 III (IB 1769). Obs: El multímetro presenta falso contacto con intermitencia en las punteras. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219774 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202238 | 21/09/2022 14:33:56 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, Fluke 381 (IB 4112). Se entrega con estuche , punteras y iFlex correspondiente. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento danificado. Instrumento enviado para descarte conforme SSA 202220663.
202219773 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202238 | 21/09/2022 14:34:02 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. La pila fue cambiada y las nuevas puntas de prueba fueron proveídas.
202219689 | STE | 202204923 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202238 | 20/09/2022 11:18:19 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19314E, do amperimetro modelo "ABB 2CNM512221R0600" posicion A2. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219665 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202238 | 21/09/2022 07:55:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILÓGRAFO PORTÁTIL MOD. DL350 S/N 90Y834418, CONFORME SMDTC-1326 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1326). RC 10067178, OC 4500066553. | ILA2 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10067178. Realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202219664 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202238 | 21/09/2022 07:55:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILÓGRAFO PORTÁTIL MOD. DL350 S/N 90Y834417, CONFORME SMDTC-1326 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1326). RC 10067178, OC 4500066553. | ILA2 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10067178. Realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. Utilizado para calibração do módulo de alta velocidade 720211. Aceitação recomendada.
202219634 | STE |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202238 | 19/09/2022 15:17:19 | Solicito apoio para calibração de válvula de alivio. Valor esperado de Atuação: 9,5 Bar. Componente entregue no setor ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202241 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 9,5 bar. Atribuído ID-1798 Lacre: 00420
202219623 | STE | 202218657 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202238 | 19/09/2022 15:06:18 | Solicito apoio para calibração de válvula de alivio. Valor esperado de Atuação: 9,7 Bar. Componente entregue no setor ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202244 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Mesmo após as manutenções executadas nas SSAs derivadas, o instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão solicitada, além de apresentar vazamentos em pressões inferiores a 9,7 bar. Recomendada a substituição. (ID-1802, Lacre 0002141)
202219611 | STE | 202215563 | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202238 | 19/09/2022 12:09:42 | Calibrar multímetro de bancada padrón, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento permanece apresentando falhas nas medições de tensão e corrente alternadas. Sem condições de calibração. Listados os erros após auto-teste: 2961, 2951, 2941, 2942, 2931, 2921, 2911, 2912, 2901, 2891, 2881, 2882, 2871, 2861, 2851, 2841, 2831, 2832, 2821, 2811, 2801e 2802.
202219563 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202237 | 16/09/2022 17:23:14 | CONFECCIONAR TAMPA TRASEIRA PARA O DISPLAY DO MEDIDOR MULTIGRANDEZA SCHNEIDER LINHA PM800 (CM 711206) UTILIZANDO A IMPRESSORA 3D. QUANTIDADE: 02 PEÇAS. REFENTE SSA 202217997 | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202219533 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:51:33 | O grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT solicita a fabricação de duas bases niveladoras com formato semelhante ao da foto em anexo. Medidas mínimas da base de 80cm x 30cm. Estas bases serão utilizadas para aumentar a segurança no acesso as luminárias instaladas na região dos reservatórios de óleo localizados na elevação 98. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202246 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10500 GRAMAS / UN.
202219398 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202237 | 14/09/2022 16:51:17 | Realizar calibração e substituição de bateria do miliamperímetro digital fabricante Fluke, modelo 773, IB 1729. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219397 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202237 | 14/09/2022 16:51:28 | Realizar calibração e substituição de bateria do volt amperímetro alicate digital fabricante Fluke, modelo 376, IB 3609. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219396 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202237 | 14/09/2022 16:51:39 | Realizar calibração e substituição de bateria do multímetro digital fabricante Fluke, modelo 73III, IB 1179. | MEG1 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Pilhas substituídas.
202219395 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202237 | 14/09/2022 16:36:47 | REALIZAR COMPARAÇÃO ENTRE OS PADRÕES DE ENERGIA DE ITAIPU E FURNAS PARA EXECUÇÃO DAS CALIBRAÇÕES PERIÓDICAS DOS MEDIDORES DE ENERGIA PARA FATURAMENTO DA INTERLIGAÇÃO ITAIPU-FURNAS. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia pertencentes Itaipu e Furnas, estando os dois equipamentos, dentro de suas características e liberados para realização da calibrações periódicas dos medidores de faturamento. Relatório anexo a esta ssa.
202219394 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 15:12:28 | Solicito calibração do instrumento megohmetro e troca de pilha modelo Megger MIT2500, (IB4062). Entregue com estojo e 6 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219393 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202237 | 14/09/2022 16:37:12 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M70A y M70B de la línea LI 13.8KV IPU FI en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219392 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202237 | 14/09/2022 16:37:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M68A y M68B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI4 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219391 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202237 | 14/09/2022 16:39:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FLAVIO JOSE PEREIRA | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M66A y M66B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI3 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219390 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202237 | 14/09/2022 16:39:57 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M64A y M64B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI1 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219389 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202237 | 14/09/2022 16:40:16 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de la calibración de medidores de energía de facturación M62A y M62B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI2 en la Subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219388 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202237 | 15/09/2022 09:00:43 | Solicito calibração e troca de pilha do instrumento Multimetro digital modelo Yokogawa TY710 (IB 3815). Entregue com duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219387 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202237 | 14/09/2022 16:41:22 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219386 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202237 | 14/09/2022 16:41:45 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219385 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202237 | 14/09/2022 16:42:07 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219384 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202237 | 14/09/2022 16:43:03 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219383 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202237 | 15/09/2022 09:00:50 | Solicito calibração e troca de pilha do instrumento Alicate amperímetro modelo Fluke 376 FC (IB3809) . Entregue com estojo e duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219381 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202237 | 14/09/2022 16:43:23 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD-FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M03A e M03B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219321 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202237 | 15/09/2022 09:36:43 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.: MC000F9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202239 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe e não ajustável. Recomendado baixa do transdutor conforme SSA derivada 202219776.
202219267 | STE | 202208576 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202237 | 14/09/2022 08:10:48 | Solicitamos repetir ensayos de la SSA 201805217H, para simular interferencia en un nuevo modelo de sensor capacitivo, cód. 712635, que esta siendo evaluado como posible sucesor para instalar en los cojinetes guía superior y combinado. Realizar los ensayos con los 3 circuitos indicados en anexo. Demás lista de materiales y procedimiento de configuración de instrumentos en anexo. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Ensaios realizados. Relatório em anexo. Ensaios complementares realizados na presença do solicitante.
202219213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 17:14:13 | Realizar impressão de 10 botões do potenciômetro de ajuste de temperatura da estação de solda marca Weller, mod. WESD51. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202243 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202219058 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 08/09/2022 17:06:32 | Solicitamos a confecção na impressora 3D de 6 adaptadores para condulete de rosca 1.1/4" e com furo liso central de 7,5mm, similar a foto em anexo. Contato com Cleomar, ramal: 4928. Obs. Material utilizado na iluminação provisória do mancal combinado em apoio a modernização da iluminação daquela região. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202244 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202219022 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 08/09/2022 13:41:01 | Editar numero de ID 842 en la válvula de alivio, marca Kunkle Valve.- | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202239 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NA REFERIDA VALVULA
202219002 | STE | 202218656 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202236 | 06/09/2022 15:53:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 354.07.14 (SSA origem: 202218656) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 20 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218999 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 15:53:11 | Editar numero de ID 1782 en la válvula de alivio, marca Kunkle Valve.- | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202239 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NA REFERIDA VALVULA
202218946 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202236 | 06/09/2022 08:10:55 | CALIBRAR MICROHMIMETRO MEGGER DLRO10X, BP 658000 - IB 1777. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202218939 | STE | 202218750 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 17:05:09 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, IB 3902. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218938 | STE | 202218743 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 17:05:17 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376, IB 1644. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202218923 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202236 | 06/09/2022 11:59:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300029109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202237 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. OBS.: Anexado parametrizações ANTES e DEPOIS.
202218908 | STE | 202218900 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 | 05/09/2022 14:31:14 | Solicito a confecção de 1 unidade da peça denominada "ISOLADOR" e 1 unidade da peça denominada "CHAPA", ambas na espessura de 1,5mm, para utilização na seccionadora 89-2 do painel CLF-10 Já confeccionado para o CLF-03 na SSA:202008098B. Desenhos em anexo. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202218904 | STE | 202218318 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 11:07:47 | Calibrar multímetro digital Yokogawa modelo TY710, NS.: JKJ7008. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218857 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202236 | 05/09/2022 13:54:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-SMAR SERIAL NºU616837). SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICAÇÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. | MMU2 | ILA3 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202218856 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202236 | 05/09/2022 13:54:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-SMAR SERIAL NºU616877). SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICAÇÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. | MMU2 | ILA3 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202218834 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 05/09/2022 13:55:03 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - Tapón para buje del eje de las paletas del distribuidor. (4 unidades) | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202241 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 42 GRAMAS / UN.
202218833 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202236 | 05/09/2022 13:55:08 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL. SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICACÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. NS U611371 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. OBS: Realizado diversos testes funcionais e obteve resultados satisfatórios.
202218828 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202235 | 02/09/2022 14:53:28 | Calibrar o medidor de energia SCHNEIDER PM 800 (código estoque 713175) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 05/09/2022 09:29:15 | Solicitamos confecção na impressora 3D , de 6 caixas de enchimento de cabeça de bobina dos geradores (como protótipo), conforme foto em anexo. Obs. senhor Valdnei já ciente . | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202241 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1670 GRAMAS / UN.
202218811 | STE |  | S017C002 | ESTUFAS DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202235 | 02/09/2022 08:56:17 | Realizar a calibração do sensor de temperatura da Estufa de Secagem da marca Marconi, modelo MA035, BP 692481. Obs.: Pablo Prieto ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 31/08/2022 14:06:52 | Editar números de ID a las válvulas de alivio, marca Kunkle Valve, SSA -202217637 ID N°1778, SSA -202217639 ID N°1779, SSA -202217641 ID N°1780, SSA -202217642 ID N°1781. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NAS REFERIDAS VALVULAS
202218670 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202235 | 31/08/2022 11:39:20 | Solicitamos projeto e confecção de suporte para válvulas ETNA na impressora 3D. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 700 GRAMAS / UN.
202218661 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 14:19:51 | Confeccionar na impressora 3D 3 dispositivos para auxiliar nas atividades de troca de iluminação da cruzeta inferior das unidades geradoras. Os dispositivos tem finalidade de gabarito para marcação, nivelamento e posicionamento das tomadas de sobrepor 16A 6H e das grades onde serão fixadas as luminárias. detalhes dos dispositivos foram apresentados para o Sr. Valdinei. ramal para contato : 9558/Cleber | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202218595 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202235 | 30/08/2022 09:15:34 | Calibrar manómetro 0 a 1 bar, BP 89939, utilizado en el tanque móvil de reposición de agua pura, ubicación cota 108 - U13. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202218584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 30/08/2022 10:11:49 | Verificar a possiblidade de projeto de confecção impressão 3D de uma peça: encaixe traseiro do TMR NEC G566 conforme figura em anexo, dimensões aproximadas: 5,0x1,5x4,5cm. Confeccionar 10 unidades. Será fornecida uma peça para referência e um TMR para conferência dos encaixes. Obs.: A peça precisa apenas ser funcional, não há necessidade de repetir todo o design do original (sugestão na ilustração do projeto conceitual em anexo) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS / UN.
202218540 | STE |  | B015B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.008-3 | 202235 | 29/08/2022 15:17:52 | Solicitamos confeccionar, na impressora 3D, 11 tampas conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. A referida tampa é componente da chave indicadora de posição da válvula de aeração nas UG´s. Contato Allan. Ramal:9548/3836 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 11 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202218454 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 29/08/2022 09:08:39 | Solicito confecção de um novo manípulo em impressora 3D, efetuando as devidas alterações conforme desenho em anexo e componente entregue ao setor ILA3, para utilização em bomba hidráulica elétrica. A modificação visa melhorar o manuseio do equipamento, diminuindo assim as chances de quebra do componente. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN.
202218249 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202234 | 26/08/2022 09:52:02 | Fabricar na impressora 3D manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do Transformador Regulador RX, conforme modelo entregue à SMIL.DT. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202218191 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202234 | 23/08/2022 15:40:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 016.01.12 (SSA origem: 202217824) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos. Cabos adaptadores pino-banana serão fornecidos (devolver na sala 121 após execução) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202218176 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202234 | 23/08/2022 14:49:44 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M16A E M16B DA LI-MD-FI4 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI4 após execução da SSP 20223029. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Não houve ruptura de lacres do painel 2ML0910, coleta realizada via switch. Equipamento liberado para uso.
202218168 | SCA |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202234 | 23/08/2022 13:15:16 | Calibrar Megohmetro Md 1035x serie 70591. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237
202218158 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202234 | 23/08/2022 11:11:58 | Romper los lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R,S,T para permitir la realización de MP4A con SSP N° 20223029 previsto para los días 05 y 06/09/2022 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada ruptura e posterior colocação de lacres de TIs e caixa de junção para permitir a execução da manutenção quadrienal dos equipamentos da LI MD FI4. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Equipamentos liberados para uso.
202218156 | STE |  | E012C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.033-8 | 202234 | 23/08/2022 11:12:09 | Romper lacres de la cajas común y de las cajas individuales de las fases R,S,T para permitir la realización de MP4A con SSP N° 20223029 previsto para los días 05 y 06/09/2022 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada ruptura e posterior colocação de lacres de TIs e caixa de junção para permitir a execução da manutenção quadrienal dos equipamentos da LI MD FI4. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Equipamentos liberados para uso.
202218150 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202234 | 23/08/2022 15:39:52 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202218149 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 23/08/2022 15:40:03 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. As pilhas foram substituídas.
202218142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 23/08/2022 14:11:56 | Confeccionar 10 caixas para o divisor capacitivo, para medição das buchas das unidades geradoras! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS / UN.
202218141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 23/08/2022 14:12:10 | Confeccionar 4 suportes para acelerômetros, para realizar ensaios de descargas parciais nos disjuntores da GIZ. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 320 GRAMAS / UN.
202218076 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:13:13 | FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS NA IMPRESSORA 3D PARA APRESENTAÇÃO NO STAND DA ITAIPU NA ABRAMAN | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTOS DE PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 18000 GRAMAS / UN.
202218065 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202234 | 22/08/2022 16:23:20 | Solicitamos confecção de 30 tampas com rosca 1" na impressora 3D para acabamento em eletroduto/condulete, conforme imagem anexa. Componente já fabricado anteriormente na SSA 202211948. Imagem em anexo. Contato Allan R.: 9548 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 28 GRAMAS / UN.
202218041 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 22/08/2022 11:19:54 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, BP 630555. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217981 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202233 | 19/08/2022 16:01:50 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202234 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de calibración de medidores de energía de facturación en la Sub estación Acaray. El medidor M08A se encuentra fuera de sus especificaciones técnicas y ANDE deberá realizar sustitución del mismo. El medidor M08B se encuentra dentro de sus características y esta liberado para uso.
202217980 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202233 | 19/08/2022 15:58:47 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202234 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de calibración de medidores de energía de facturación en la Sub estación Acaray. Los medidores M06A y M06B se encuentran dentro de sus características y están liberados para uso.
202217978 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 19/08/2022 15:53:56 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1007 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,95 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1007 Lacre: 0002175
202217977 | STE |  | E020G003 | MEDIDOR RETÁGUARDA SECUNDÁRIO -LI-220KV-MD-PIH - M20B | 3205.004-6 | 202233 | 19/08/2022 15:32:57 | Realizar sustitución de medidor de energía M20B en conjunto con la interconectada ANDE, medidor respaldo perteneciente a la ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202234 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de faturamento ION 8600A NS. PT-0711A451-01 que estava fora de suas características pelo medidor ION 8650A NS MW-1703A294-02, o qual foi configurado, calibrado, está dentro e suas características e liberado para uso. Os medidores são de propriedade da ANDE. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202217960 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 19/08/2022 11:01:15 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, IB 1587. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217959 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 19/08/2022 11:01:07 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, IB 1577. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217954 | STE | 202206532 | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202234 | 22/08/2022 09:16:02 | Fabricación de cinco carreteles de bobina con la impresora 3D. La muestra fue entregada al sr. Valdinei, conforme a lo conversado el espesor será el mismo que en la base cuadrada. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202217912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 18/08/2022 11:19:10 | Confeccionar 25 carcazas frontales conforme muestra entregada al sector ejecutante (Valdinei) el mismo es correspondientes al relé Siemens 7SK88. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 25 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202217871 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 17/08/2022 14:13:31 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 8112, IB 3994. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217870 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 17/08/2022 14:13:53 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 2510, IB 4002. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217822 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202233 | 16/08/2022 16:11:54 | Calibrar indicador wattímetro digital SIEMENS (NR.: 511716-10.8) (SSA origem: 202215880) ● Entrada: -20 → 20mA ● Saída Display: 0 →±8000 mW pinagem [esquerda → direita]: 1:Vcc; 2:GND; 11:mA1; 13:mA2 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217821 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202233 | 16/08/2022 16:04:59 | Calibrar CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Na função de geração (tensão/corrente) a posição do potenciômetro (valor %) esta deslocada em relação ao fundo de escala das saídas. Utilizar esta função com medidor em conjunto. Resistor de 0,5 ohm e 1ohm apresentaram valores superiores de resistência. Instrumento liberado para o uso com ressalvas.
202217809 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 16/08/2022 17:25:06 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 2510, N.S. 8260655. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217772 | STE |  | G073Y001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1112 | 2992.001-0 | 202233 | 16/08/2022 11:08:48 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO ANUAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA PARA FATURAMENTO M14A, M14B, M16A E M16B. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A e M16B, estando todos dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202217686 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR E+H MODELO PMD75/PJ00/0, SERIE Nº.: RC000E9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe e não ajustável. Aberto SSA 202218537 solicitando manutenção para ILA2.
202217681 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:35 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300209109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217680 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:41 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: N6001B9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217672 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: T3046A0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217670 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:53 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: T304750116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217667 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:38:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: T304960116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217666 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:38:05 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304660116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217633 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:38:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009B1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217631 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:38:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00A11516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217627 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:56 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie14046, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,25 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14046 Lacre: 0002168
202217623 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:39:06 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 14044, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202235 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de segurança NS 14044 não apresenta estanqueidade durante ensaios. Aberto SSA relacionada 202218769 para ILA2 solicitando manutenção.
202217613 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:39:11 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1005 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202235 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,67 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1005 Lacre: 0002167
202217612 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:39:16 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 14043 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202235 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,85 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: 14043 Lacre: 0002174
202217609 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202232 | 12/08/2022 14:25:11 | Realizar la calibración de la balanza analítica marca Denver, BP 620765 capacidad máxima 410 gr. Se adjunta certificado de la última calibración. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado parcialmente dentro de suas características. Devida as flutuações de leitura causadas pela movimentação do ar a incerteza de medição passa a ser considerada 50mg. Solicitante ciente e de acordo. Instrumento liberado para o uso nestas condições.
202217557 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 11:54:34 | Fabricación de dos carreteles de los disyuntores SSA 202213806 y 202216085. El modelo ya fue entregado a Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202217554 | STE |  | S002A002 | MULTIMETROS ANALOGICOS BANCADA VARIOS | 0711.002-2 | 202232 | 12/08/2022 11:54:20 | Fabricación de 2 soportes para el Multímetro Philips BP N° 603591, en la impresora 3D. El modelo ya se encuentra con el colaborador Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202217518 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202232 | 12/08/2022 15:06:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2202111), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-04 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L4). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202233 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217479 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202232 | 10/08/2022 16:49:40 | Realizar la calibración de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Se adjunta certificado de la última calibración. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217449 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 10:40:11 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - Tapón para buje del eje de las paletas del distribuidor. (4 unidades) | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202217268 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202232 | 08/08/2022 09:47:56 | REALIZAR COLECTA DEL DIAGRAMA FASORIAL DE LOS MEDIDORES DE LA LI IPU 60HZ FI4 POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223431. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI IPU 60Hz FI4. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Ruptura de lacres realizada pela SSA 2022-16712. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202216617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 28/07/2022 10:41:34 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de dispositivo de bloqueio de seccionadoras dos painéis do Sistema de Serviço Auxiliar, conforme modelo entregue pelo sr. Marcelo (AT-50Hz) ao sr. Valdinei. | OUO1 | ILA3 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202216571 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 27/07/2022 15:34:08 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA ENDRESS+HAUSER, SERIE Nº.: N600229109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 mA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor de pressão apresenta medição incoerente e não aceita ajustes, aberto SSA relacionada 202216915 para ILA2 solicitando manutenção.
202216318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 14:05:41 | Confeccionar na impressora 3D, 200 unidades do dispositivo para trava da mola do mecanismo de bloqueio dos disjuntores da ventilação. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202234 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202216280 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:41 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S1001A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202232 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216279 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:47 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: S7000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202232 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216236 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:56:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300029109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202232 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216195 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:58:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: U309908, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202215715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 20/07/2022 15:48:06 | Confeccionar conforme diseño en anexo, utilizando impresora 3D, 10 Unidades de "Regulador de flujo de vapores" de las tapas de los depósitos de aceite del accionamiento de los Interruptores ELK de la GIS. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202232 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS / UN.
202215469 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202228 | 12/07/2022 15:21:00 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FORNO METROHM 860 KF THERMOPREP, S/N 1860001049024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066282 OC 4500065151, SMDTC-1199. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada entrega técnica conforme ATA AR SMI DT 0037 23. Instrumento atende os requisitos da ReqC 10066282. Aceitação recomendada.
202215459 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202228 | 12/07/2022 15:23:10 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de julho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de agosto. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO A COLETA DA MEMÓRIA DE MASSA DO MEDIDOR E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. NÃO NECESSARIO REALIZAR AJUSTE DO HORÁRIO DO MEDIDOR. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202215458 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202228 | 12/07/2022 15:21:27 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de julho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de agosto. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO A COLETA DA MEMÓRIA DE MASSA DO MEDIDOR E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. NÃO NECESSARIO REALIZAR AJUSTE DO HORÁRIO DO MEDIDOR. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202215322 | STE | 202214865 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:40:51 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 115, IB 3678. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202215321 | STE | 202214864 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:41:10 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1798. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202215309 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202227 | 08/07/2022 16:10:29 | Calibración anual del multímetro de referencia marca Fluke modelo 8508A, NS 906651996 y con BP 650263. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 15:39:40 | Confeccionar na impressora 3D, suporte para abrigar um sequencímetro e seus cabos com pino banana para entrada das 3 fases, de modo a impedir a desconexão acidental dos mesmos, conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS / UN.
202215144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:08 | Fabricación de unos engranajes para el motor reductor del sistema de control del deposito (Almoxarifado). Muestra entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202215126 | STE | 202214293 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:53 | Calibrar transductor Siemens M08213, Nr S5-95. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215079 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 08/07/2022 08:55:41 | CONFECCIONAR MANOPLA PARA CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA (CM 526886), CONFORME MODELO A SER ENTREGUE (FOTO EM ANEXO) UTILIZANDO A IMPRESSORA 3D. QUANTIDADE: 02 PEÇAS. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202232 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS / UN.
202215054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:30:35 | Confeccionar dispositivo para suporte para vara de manobra e antena, para medição de corrente de fuga nos para raios! conforme conversado com o senhor Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2930 GRAMAS / UN.
202215051 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:31:02 | Confeccionar dispositivo para suporte da antena, para medição de descargas parciais conforme conversado com o senhor Valdinei! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2750 GRAMAS / UN.
202214944 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:19:14 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-220kV-MD-IRY e respaldo, após a manutenção periódica (SSP 20221646), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214943 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202227 | 04/07/2022 09:20:19 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-220kV-MD-IRY e respaldo, após a manutenção periódica (SSP 20221646), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214873 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202226 | 01/07/2022 14:01:01 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DA LI IPU 60HZ FI2 APÓS A EXECUÇÃO DA SSP 2022/3430. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202228 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-IPU-60HZ-F12-GIS, após a manutenção periódica (SSP 2022/3430), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada FURNAS. Equipamento liberado para o uso.
202214858 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202227 | 05/07/2022 10:50:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214856 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:47:27 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214855 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 11:47:40 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2215/3215 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214854 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:48:08 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas sus pilas.
202214848 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202227 | 05/07/2022 10:52:37 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214844 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202226 | 01/07/2022 10:15:53 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO DIGITAL BP.651249, IB 1674, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-6"PS, N SERIE 06046874, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO R:9182. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214842 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 10:16:04 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214839 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 10:16:17 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214820 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202226 | 30/06/2022 17:10:03 | Romper lacres para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal SSP 2022/3430, previsto para el día 11/07 al 12/07. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases A, B e C para a realização de manutenção periódica (SSP 2022/3430). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada Furnas. Equipamento liberado para o uso.
202214802 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:18:28 | Solicitamos fabricação de 7 peças em condição de testes de uma trava para tomada de alimentação de um protótipo de banco de resistores de aquecimento provisório para as UGs, em desenvolvimento na SSA 202214358. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202214801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 08:39:48 | CALIBRAR/AJUSTAR NÍVEL DE PRECISÃO 200MM COM ESCALA DE 0,02MM/M, MARCA DIGIMESS (BP:0636611). NÍVEL ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. El laboratorio no posee patrones para calibración del mismo, ni para realización de reparo/ajuste. Verificado presupuesto de verificación externa, pero el mismo es solo para calibración y no incluye el servicio de ajuste. Conforme SSA 202217781 del equipamiento se recomienda la Baja del equipo y la sustitución del mismo.
202214800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 08:40:05 | CALIBRAR/AJUSTAR NÍVEL DE PRECISÃO 200MM COM ESCALA DE 0,02MM/M, MARCA MITUTOY0 (PV105H003). NÍVEL ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. El laboratorio no posee patrones para calibración del mismo, ni para realización de reparo/ajuste. Verificado presupuesto de verificación externa, pero el mismo es solo para calibración y no incluye el servicio de ajuste. Conforme SSA 202217784 del equipamiento se recomienda la Baja del equipo y la sustitución del mismo.
202214772 | STE |  | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202226 | 30/06/2022 16:42:42 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R, S e T para a realização de manutenção periódica (SSP 20221646). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214771 | STE |  | E019A026 | CAIXA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.021-8 | 202226 | 30/06/2022 16:42:50 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R, S e T para a realização de manutenção periódica (SSP 20221646). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214768 | STE |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202226 | 30/06/2022 09:36:17 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande.
202214766 | STE |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202226 | 30/06/2022 09:36:31 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande.
202214729 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 29/06/2022 15:59:39 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL MULTÍMETRO DIGITAL DE REFERENCIA, MARCA FLUKE, MODELO 8508A CON BP 709813. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214302 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 22/06/2022 15:13:25 | Confeccionar um dispositivo para simular descargas parciais conforme conversado com o Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1635 GRAMAS / UN.
202214300 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202225 | 22/06/2022 15:09:41 | A fim de testar os sensores para o sistema de detecção de arrasto, fabricar na impressora 3D um conjunto de peças conforme desenhos anexos. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 490 GRAMAS / UN.
202214111 | STE | 202213987 | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 21/06/2022 09:51:55 | Solicitamos fabricar pieza en 3D para el soporte de sensor ultrasónico Siemens "PROBE 7ML5221-2AA11" a ser insertado en un caño de 100mm. En Anexo, diseño de la pieza. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202213990 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 24/06/2022 10:12:01 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213915 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 20/06/2022 11:46:26 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202213460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 14/06/2022 07:27:43 | Solicito la fabricación en la impresora 3D, el "HASTA" del relé auxiliar marca Siemens. El modelo fue entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202213393 | STE | 202213290 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:06 | Solicito apoio para calibração de válvula de alivio. Valor esperado de Atuação: 9,7 Bar. Componente entregue no setor ILA3. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado. Atuação de abertura em 9,7 bar. Realizados ensaios de abertura e estanqueidade acompanhado pelo solicitante. Atribuído código de identificação: ID-1742 Lacre: 0002166
202213345 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202223 | 08/06/2022 14:53:04 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 02 unidades de peça conforme arquivo em anexo. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202213123 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 07/06/2022 08:07:00 | Confeccionar na impressora 3D 4 dispositivos tipo empunhadura para proteção das mãos e manuseio de batedor de chumbador para concreto. O chumbador está sendo utilizado na modernização da iluminação das unidades geradoras na cruzeta inferior.O chumbador já foi disponibilizado ao Sr. Valdinei para realizar a confecção da empunhadura. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 180 GRAMAS / UN.
202212960 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202222 | 03/06/2022 17:20:55 | Solicitamos confecção de 20 adaptadores na impressora 3D para conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos substitutos utilizados por MMU2 na central hidráulica. Amostras entregues ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202212899 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 03/06/2022 17:01:59 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00089109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR PARA MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213419 solicitando manutenção para ILA2.
202212898 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 03/06/2022 17:02:07 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00079109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR PARA MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213302 solicitando manutenção para ILA2.
202212875 | STE | 202212795 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202224 | 13/06/2022 15:24:55 | Confeccionar dispositivo com labirinto (chicana) para aplicação em conjunto respiro de óleo do redutor da translação. Fabricar 16 peças/Conjuntos. Observação: Realizado parecer favorável pela engenharia IME3 - SSA 202213319. Será necessário tratamento superficial após confecção das peças. | MAM2 | ILA3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 16 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / CJ.
202212845 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 02/06/2022 08:17:51 | Conforme solicitação de IME3 na SSA 202205563, ajustar transdutores Presys ECTR-500-6-M-1-2 (Nº de série: 121.07.21, 122.07.21, 123.07.21 e 017.03.20) para a faixa de medição de 0 a 35bar. Caso não seja possível realizar o ajuste, registrar motivo da impossibilidade em fotos ou vídeos. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Não foi possível ajustar os transdutores para faixa solicitada. Registrado em vídeo. Eduardo (IME3) acompanhou o processo.
202212752 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 16:32:43 | Imprimir pieza 3D - Adaptador para dispensador de silicona. Modelo y formatos anexado. Obs.: Valdinei en conocimiento. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202228 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS / UN.
202212693 | STE | 202210090 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202222 | 01/06/2022 08:08:24 | Solicitamos fabricar tres muestras en la impresora 3D, como prototipo del material aislante sugerido conforme anexo, que servirá para análisis/validación en la instalación envuelto al busduct que posee diámetro externo de 142,5 cm y circunferencia de 450 cm en el recinto de la celda del TU. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202212688 | STE | 202212135 | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202222 | 31/05/2022 09:50:40 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 10 unidades suporte de acionamento conforme amostra já entregue ao Sr. Magin Benitez. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202212551 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:48:38 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U612498, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202212549 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:48:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U311732, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202212547 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:03 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00BA1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202212546 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AB1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202212333 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 25/05/2022 16:57:38 | Realizar calibración del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212219 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:42 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J00219109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. OBS: NS do instrumento é J900219109C.
202212218 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:32 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9002A9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202211948 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 08:42:36 | Solicitamos confecção de Suportes e Adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UGs. Lista com materiais necessários em anexo. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202225 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4570 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 29,75 GRAMAS / UN.
202211897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 18/05/2022 11:37:17 | Solicito la fabricación de cinco (5) engranaje en la impresora 3D, para el motor humificador. Las medidas y modelo ya se encuentra con Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202211801 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:35 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado na semana 22/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 10° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 01/06/2022 as 10:00h. Lacres utilizados: 0002169, 0002170 0002196, 0002197, 0002198, 0002199 e 0002200.
202207335 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:52 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante Endress Hauser - N° Série T2295619000. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento avaliado e parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso.
202207249 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202219 | 11/05/2022 16:22:33 | Solicitamos a confecção de 01 peça referente a sinalização de posição do disjuntor Emax 3200A. Amostra entregue ao executor. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202207234 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R702301509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración, conforme pedido del solicitante. dentro de sus características. liberado para uso.
202207233 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:15 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E71509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración, conforme pedido del solicitante. dentro de sus características. liberado para uso.
202207232 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:32 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E51509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202207231 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207230 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207229 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:57 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01391509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202207228 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207226 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207224 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207206 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 09:05:32 | Efectuar levantamiento de medidas de accesorios a ser utilizados en la elaboracion de Testador de contador de operaciones de pararrayos Ref. SSA 201702527 para su posterior impresion en impresora 3D ( En conocimiento de Poletto y Valdinei) | ILA2 | ILA3 | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 880 GRAMAS / UN.
202207183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:47:15 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B01516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207179 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:48:55 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301731516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207176 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:49:02 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AA1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202207174 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:49:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00B71516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202207094 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202219 | 09/05/2022 15:51:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MOD. 35, SN 2016020770 FAB. AKSO. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202207013 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.012-0 | 202219 | 09/05/2022 08:55:02 | Realizar sustitución de medidor NEXUS 1500+ por conveniencia del mantenimiento. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202219 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado sustitución de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor retirado 0229098838 NS del medidor colocado 0157102521.
202206325 | STE | 202205847 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202217 | 25/04/2022 16:19:15 | Confeccionar via impressão 3D peça para suporte do relé Pextron URPF 4000 (código 640913). Dimensões: 15 x 27 x 15 mm. Em anexo a figura com dimensões aproximadas. Um suporte será enviado para referência. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS / UN.
202206206 | STE |  | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202216 | 22/04/2022 06:02:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ION-7300 APRESENTA PERDA MOMENTÂNEA DE INFORMAÇÃO DE GRANDEZAS NO SCADA (VALORES ZERO DE MW, freq. e MVar), CONFORME ANEXOS. | OUO6 | ILA3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202221 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR ION 7300 NS PA-9807A248-06, O QUAL ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA RELATADO NESTA SSA (DE PERDA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA SCADA) FOI RESOLVIDA COM A INSTALAÇÃO DESTE MEDIDOR EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDIDOR PA-0001A681-08 PELA SSA 202206259 QUE FOI ABERTA COM PRIORIDADE DE URGÊNCIA E EM ATENDIMENTO PELO PLANTÃO DA SMIL.DT. |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202206104 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202216 | 20/04/2022 16:58:35 | CALIBRAR CAIXA FREJA 300; NS: 3501045; BP 604459. Equipamento veio para reparo em ILA2 com SSA 2020/01046A. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento apresentou falha na medição das correntes. Instrumento retornara para ser reparado (SSA 2020/01046A).
202205456 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 07/04/2022 15:37:54 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 208.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor com conexão elétrica avariada, aberto SSA 202205699 para manutenção.
202205455 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 07/04/2022 15:37:17 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-I, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 206.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202205451 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 10:15:12 | Solicitamos confecção de Suportes e adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UG-05. Dispositivos: Proteção de conector com tampa: 30 un., adaptador 3/4" com furo simples: 60 un., adaptador 3/4" com furo alongado: 15un., adaptador tampa 1.1/2": 15 un., adaptador tampa 1": 15 un., adaptador tampa 3/4": 20 un., suporte para trava de luminária: 120 un. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 275 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202205125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:27 | Confeccionar na impressora 3D 20 unidades do dispositivo para trava da mola do mecanismo de bloqueio dos disjuntores da ventilação. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 70 GRAMAS / UN.
202205085 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:57 | Confeccionar na impressora 3D 2 coletores de limalha de ferro adaptados para a furadeira de base magnética.A furadeira será apresentada no laboratório para retirar as medidas. Detalhes conforme combinado com o Sr. Valdinei. Contato Cleber R:9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS / UN.
202205042 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 15:52:13 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102C90109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204824 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:35 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900119109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204822 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:42 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900079109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204709 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 15:35:30 | Confeccionar 42 dispositivos de bloqueio conforme prototipo em anexo. | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 42 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS / UN.
202204575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:36 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600219109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR P/ MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor de pressão apresenta medição incoerente, aberto SSA 202204886 para ILA2 e relacionada.
202204574 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001E9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204573 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204545 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:34 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador 23 CCAR, número de série 14047 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "77" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,9 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 77 bar. NS: 14047 Lacre: 0002264
202204543 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:48 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N3, número de série 14042 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,1 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14042 Lacre: 0002267
202204542 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:54 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N2, número de série 14049 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14049 Lacre: 0002180
202204541 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:59 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N1, número de série 14048 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Valv apresenta pequeno vazamento, aberto SSA 202206147 para manutenção.
202204518 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U0610348, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204517 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U310941, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor de pressão apresenta medição saturada de pressão, aberto SSA 202204878 para ILA2 e relacionada .
202204423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:47 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P2067I0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:56 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:ACQ0231, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Aberto SSA 202205114 para reparo.
202204421 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:01 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:M401760109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204420 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:06 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066C0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:LCOBE901052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 25/03/2022 16:40:17 | "KIT TURBINA". AFERIR FLUXÔMETRO 80LW-SMAR SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 L/MIN (0A500MBAR). APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA INFERIOR. NS: U236283. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204416 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:P200CE01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:LA0C4D01052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:10:05 | Efetuar a confecção, em impressora 3D, de um protótipo para melhoria, conforme esboço/croqui anexo, de um defletor de óleo para respiro das caixas de velocidades dos conjuntos de acionamento dos truques de translação das Pontes Rolantes N09 e N10. | MAM2 | ILA3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 210 GRAMAS / UN.
202203918 | STE | 202100525 | N023A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202211 | 17/03/2022 10:13:29 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202214 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203916 | STE | 202100524 | N022A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:35 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202214 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203915 | STE | 202100523 | N018A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202211 | 17/03/2022 10:13:40 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203914 | STE | 202100522 | N017A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:46 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202217 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203913 | STE | 202100521 | N016A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202211 | 17/03/2022 10:13:51 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203910 | STE | 202100520 | N015A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202211 | 17/03/2022 10:13:57 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202217 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203909 | STE | 202100519 | N011A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202211 | 17/03/2022 10:14:02 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203908 | STE | 202100518 | N010A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202211 | 17/03/2022 10:14:07 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202219 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203904 | STE | 202100517 | N009A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202211 | 17/03/2022 10:14:12 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202219 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203902 | STE | 202100516 | N008A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202211 | 17/03/2022 10:15:18 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203859 | STE | 202100515 | N007A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202211 | 17/03/2022 10:16:36 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203692 | STE |  | G074L003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI 220KV MD-ACY1 (M07B) | 1037.060-8 | 202211 | 14/03/2022 08:24:42 | O medidor apresentou erro de medição em alguns horários nos dias 12 e 13 de Março de 2022, conforme imagens em anexo. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M07B Nexus 1500 NS 157111319, que apresentou falhas de medição, pelo Medidor Nexus 1500+ NS 157103623. O novo medidor foi configurado, calibrado e está dentro de suas características sendo liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Serviço realizado concomitante com a SSP 2022/0590.
202202432 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202207 | 18/02/2022 10:12:29 | Solicitamos confecção, na impressora 3D, de 5 peças à nível de protótipo para avaliação, de um suporte de proteção de conector. Obs. Será utilizado em luminárias na região da cruzeta inferior das UGs. Contato com Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202200067 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 04/01/2022 10:15:58 | Projeto arquitetônico 3D com detalhamento de suporte para fixação do dispositivo de medição acústica que será acoplado na embarcação Paranazão pertencente a OPSH.DT (Hidrologia de Campo). Contato JORGE LUIZ DE CASTRO - RAMAL 3863 | OSH1 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202207 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Execução de projeto conforme solicitação. Em anexo detalhamento do projeto.
202200037 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202201 | 03/01/2022 14:11:33 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirados os dados da memória de massa e disponibilizado ao solicitante. dados em anexo a esta ssa. Realizado também a atualização da agenda do medidor. Instrumento liberado para uso.
202200036 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202201 | 03/01/2022 14:11:20 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirados os dados da memória de massa e disponibilizado ao solicitante. dados em anexo a esta ssa. Realizado também a atualização da agenda do medidor. Instrumento liberado para uso.
202100429 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 15:46:22 | Confecção de projeto e de dispositivo para aplicação de lubrificante tipo GBA em cabos de aço de elevação das Pontes e Pórticos Rolantes. Qtd : 02 unidades | MAM2 | ILA3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202204 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202100298 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202151 | 21/12/2021 14:19:54 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113661B) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en los higrostatos y ajustados conforme lo solicitado. Higrostato T91: Actuación: 47% H.R. Desactuación: 38% H.R. Higrostato T92: Actuación: 49% H.R. Desactuación: 45% H.R. Instrumentos liberados para uso.
202602347 | SPG |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202608 | 19/02/2026 12:27:36 | Realizar estudo fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI MD FI2 após a execução da MP-4A (SSP 20262572) e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602250 | SPG | 202224602 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202607 | 13/02/2026 15:42:43 | Calibrar el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) el cual vino de reparo externo. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602221 | SPG |  | E010C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.002-9 | 202607 | 13/02/2026 17:00:03 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para permitir la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) VANO DE LI-MD-FI2-SEMD , previsto para los dias 23 a 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602136 | STE | 202601294 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:08 | Calibrar modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6578/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602135 | STE | 202601252 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:13 | Calibrar modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6848/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602134 | STE | 202601251 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:18 | Calibrar modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6761/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602133 | STE | 202601249 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:23 | Calibrar conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6569/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602093 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202607 | 11/02/2026 16:50:14 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. Obs: Termostato provehído en sustitución del ensayado en la SSA 202600470. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Temperatura: Atua em 30,2°C / Retorna em 38,2°C Humidade: Atua em 60,2% / Retorna em 52,9%
202602089 | SEE | 202600154 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202607 | 12/02/2026 14:02:29 | Calibrar indicador digital Presys 2036 serie 3700620 entradas 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión diferencial de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202602030 | STE | 202601483 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:26 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24283/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602029 | STE | 202601482 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:32 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24225/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602028 | STE | 202601481 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:38 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24211/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602027 | STE | 202601480 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202607 | 11/02/2026 06:40:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24390/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602026 | STE | 202601479 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202607 | 11/02/2026 06:40:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601889 | SEE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202607 | 09/02/2026 11:18:33 | Realizar aceptación del Contador de partículas de la marca Mahle, modelo PIC 9300 VP, NS-AMF 20993, adquirido por medio de la AS-4500082288. Este suministro cuenta con entrega técnica a ser coordinada con el sector de ILA4. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2458. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601839 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:26:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142820MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601838 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142822MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601837 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142819MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078150.
202601835 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142818MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601834 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:28:05 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142823MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601833 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:28:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142821MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202608 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078150.
202601830 | SEE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202606 | 06/02/2026 15:46:59 | Realizar la impresión 3D del material solicitado conforme a los anexos, de acuerdo con el requerimiento de la SGTI.AE. A tal efecto, se adjunta: Diseño en formato STL; Dimensiones: 28 mm de alto, 57 mm de ancho y 8 mm de profundidad; Cantidad requerida: 60 unidades. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202601662 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:24 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822087. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601661 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:42 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822102. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601660 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202606 | 04/02/2026 14:07:55 | Realizar ensaio de aceitação do termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1320, NS 4822100. Adquirido por meio da OC 4500082376 - RC:SM.DT/10078108. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 ítem 00070. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601656 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 04/02/2026 14:08:11 | Realizar ensaio de aceitação do multímetro digital portátil, marca Kyoritsu, modelo KEW 1062, NS 8498471. Adquirido por meio da OC 4500079497 - RC:SM.DT/10076446. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme ReqC:4500079497.
202601655 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 04/02/2026 14:08:39 | Realizar ensaio de aceitação do multímetro digital portátil, marca Kyoritsu, modelo KEW 1062, NS 8498470. Adquirido por meio da OC 4500079497 - RC:SM.DT/10076446. Obs.: Confirmar acessórios. Prazo: 13/02/2026. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500079497.
202601562 | STE | 202601115 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:08 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con serie 6715/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601558 | STE | 202601113 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:14 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6691/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601544 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202606 | 02/02/2026 13:54:35 | Calibrar TP - Fabricante Instronic, Modelo kV 200CA/280CC, Número de série 124 A/B (relação de transformação 1000/1). Ricardo Ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada calibração do divisor de tensão. obs.: -Não foi realizada análise de conformidade devido a indisponibilidade de informações sobre o erro máximo. -O equipamento não é um TP.
202601540 | STE | 202601118 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:20 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601516 | STE | 202601117 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:25 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601490 | STE | 202601114 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601487 | STE | 202601119 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601486 | STE | 202601116 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601455 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:32 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO AMPERIMETRO DIGITAL DA MARCA KYORITSU, MOD: SNAP 2033, IB: 4284. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizada a substituição das baterias.
202601447 | STE | 202601217 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 30/01/2026 10:45:46 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601405 | STE | 202601111 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:14 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601404 | STE | 202601095 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:19 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6568/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601403 | STE | 202601092 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:24 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601402 | STE | 202601087 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:30 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601335 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202605 | 29/01/2026 10:34:15 | Efetuar testes de aceitação no oscilógrafo digital yokogawa modelo DL950 S/N: 9031C9992 e respectivos acessórios. O equipamento foi adquirido com a OC4500082439 e SMDTC-2561 e ficará sob responsabilidade de Evandro Bubiak. | MEL2 | ILA3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizaron los ensayos funcionales de aceptación del oscilógrafo digital de la marca Yokogawa modelo DL950, S/N: 9031C9992 con sus respectivos accesorios. El instrumento se encuentra liberado para uso, aceptación recomendada conforme OC4500082439, SMDTC-2561.
202601223 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 07:59:55 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5737.
202601222 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:00:16 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5738.
202601221 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:01:12 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5736.
202600989 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202604 | 23/01/2026 08:55:29 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado via email ao solicitante. Dados também anexos a esta SSA.
202600987 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202604 | 23/01/2026 08:55:18 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de ENERO de 2026, de ser posible el día 02 de FEBRERO. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado via email ao solicitante. Dados também anexos a esta SSA.
202600829 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202604 | 22/01/2026 06:42:36 | Realizar análisis del certificado de calibración del TERMOHIGROMETRO DIGITAL ESPELHO RESFRIADO, MOD. S800R, MARCA MICHELL, NS-158167, BP-710301, instrumento que retorna de calibración externa realizada por medio de la AS-4500080681. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2447. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202605 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação funcional do equipamento e análise do certificado de calibração. Constatada tendência elevada para medições de ponto de orvalho, realizar correções pertinentes. Liberado para uso.
202600775 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 20/01/2026 10:22:31 | Solicitamos realizar verificación/aceptación del manómetro patrón recibido conforme documentación anexa. Manómetro disponibilizado en laboratorio. Marca Fluke, Modelo 700g07, Nro de serie 7032171. | MAM1 | ILA3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078350. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600715 | STE | 202600290 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202604 | 19/01/2026 06:43:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600714 | STE | 202600289 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202604 | 19/01/2026 06:43:37 | Solicitamos apoyo para la calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600713 | STE | 202600288 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202604 | 19/01/2026 06:43:43 | Solicitamos apoyo para la calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600703 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:44 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 1587fc, BP 723847, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600702 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:55 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690029, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600701 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:05 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70460056, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600700 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:13 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70700051, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078999. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600699 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:22 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690028, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078999. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600698 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:31 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750071, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082679.
202600697 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:40 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690034, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082679.
202600696 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:27:05 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70700054, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada conforme a solicitação de compra nº 10078999. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600695 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:54 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690010, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a solicitação de compra nº 10078999. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600694 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:27:13 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750069, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600693 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:34 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750067, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202605 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600672 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 16/01/2026 10:16:07 | Solicito el diseño e impresión de prototipo de vertedero en modelo reducido 3D a pedido de la SM.DT. (Magín Benítez en conocimiento) | ILA0 | ILA3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Piezas confeccionadas e impresa conforme solicitado, utilizado aproximadamente 3500 gramos de material PA12 en total.
202600619 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:43:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470051MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10078150 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600618 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:02 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470004MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082389.
202600617 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:18 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470034MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600616 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:43 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470014MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10078150 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600595 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202603 | 15/01/2026 14:54:50 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4189. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600593 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202603 | 15/01/2026 14:55:01 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, MODELO I200, MARCA FLUKE, IB4059. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600591 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202603 | 15/01/2026 14:55:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3186. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 15/01/2026 14:54:37 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3193 | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202600574 | STE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202603 | 15/01/2026 06:30:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-12-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Processo de aceitação realizado conforme SSA 202600957.
202600512 | STE | 202600082 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:38:55 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600505 | STE | 202600083 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:10 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600504 | STE | 202600085 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:03 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600503 | STE | 202600086 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:15 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600502 | STE | 202600087 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:21 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600472 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:14:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B92 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 29,6°C retorna: 42,9°C. Umidade: Atua: 60,2% retorna: 52,2%.
202600471 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:09 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 30,3°C retorna: 45,1°C. Umidade: Atua: 60% retorna: 52,1%.
202600470 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:23 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ajuste, ensayo y verificación del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360, el mismo en cuanto a temperatura actúa a los 29,5 °C (bajando) pero en condiciones de humedad no está respondiendo, el caso fue conversado con el colega solicitante, quién procederá a retirar para providencia.
202600469 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:22:59 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIE-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado dentro de sus características y liberado para uso. Temperatura de actuación 29,4°C retorna: 43,1°C. Humedad de actuación: 60,2% retorna: 52,2%.
202600421 | STE | 202600277 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202603 | 12/01/2026 08:18:14 | Realizar coleta de memória de massa dos medidores M19A e M19B para analisar as diferenças de medição de energia horária reportadas na SSA 202600277. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada coleta da memória de massa dos medidores M19A (EIG Nexus 1500, NS 157088534) e M19B (EIG Nexus 1500+, NS 229099233) de 20/10/2025 a 13/01/2026. Dados coletados em anexo.
202600419 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202603 | 12/01/2026 09:50:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo 971, marca FLUKE, Nº serie: FLK-012001009, adquirido pela OC:4500081552. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5696 y NS 68720911.
202600391 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202603 | 13/01/2026 06:36:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO RESISTÊNCIA PADRÃO DE PLATINA MOD. 5699 FAB. FLUKE S/N 1000, IB-5473. REF. AS 4500080716 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2436. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202600301 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202602 | 09/01/2026 08:43:05 | Solicitamos apoio para análise e correção da informação de desvio de capacitância exibida nas IHMs do painel SMT-09. Observamos que as fases R e T apresentam um desvio aproximado de -1% mesmo com tensões equilibradas, conforme imagem em anexo. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para análise e correção da informação de desvio de capacitância exibida nas IHMs do painel SMT-09. Replicado valor de ajuste da fase S para a fases R e T. Equipamento liberado pra uso.
202600300 | STE | 202600088 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:34 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600299 | STE | 202600089 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:40 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: O instrumento se trata de um transdutor de temperatura, modelo 2384A.
202600298 | STE | 202600091 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:46 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600297 | STE | 202600093 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:51 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600296 | STE | 202600094 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:57 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600293 | STE | 202600095 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:32:03 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600291 | STE | 202600116 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 09/01/2026 06:32:08 | Calibrar TPA Yokogawa modelo: 2285 A, S/N: 24813/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del instrumento es ID 3014.
202600287 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202602 | 09/01/2026 16:04:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518068 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600277 | STE |  | G074M002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-IRY (M19A) | 1037.055-3 | 202602 | 08/01/2026 10:02:00 | Verificar motivo pelo qual o medidor M19A apresentou erros (próximos a 2,5%) intermitentes em relação ao medidor M19B (verificado nos dias 28.12.2025 e 07.01.2026). | OSO0 | ILA3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizó la verificación solicitada, el medidor de energía EIG Nexus 1500 con NS 157088534 en la posición M19A presentó fallas en la medición de energía y fue sustituido por el medidor de energía EIG Nexus 1500+ con NS 229098939 en la misma posición, el nuevo medidor M19A se encuentra calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El servicio fue acompañado por la interconectada ANDE.
202600210 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:16:01 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664767, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600209 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:20 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664785, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600208 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664758, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600207 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664789, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600206 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:26:54 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47787, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600205 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:04:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47795, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600204 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:01:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47796, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600183 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 07:03:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47788, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600103 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 07/01/2026 09:22:28 | CALIBRAR E PARAMETRIZAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COD:712549 CONFORME: - RANGE DE MEDIÇÃO: 0 - 500MBAR; - SAIDA: QUADRÁTICA; - INDICAÇÃO NO DISPLAY: 0 - 452M³/H. INSTRUMENTO DIPONIBILIZADO NO LABORATORIO | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. NS: X600029119A
202600037 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202602 | 05/01/2026 06:34:18 | Realizar análise do certificado de calibração de multímetro de referência marca Fluke, modelo 8508A, BP-709813, IB-3853, NS 392272422 . O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081419. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2443 | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202602 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada nas escalas de 100 mVDC e 1 VDC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nessas escalas. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202520192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:08 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520191 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:43 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020010) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento foi calibrado e ajustado, porém permanece fora das especificações. O solicitante optou por não realizar tentativa de reparo e utilizará o instrumento ciente de que, em alguns pontos, o erro de medição excede o limite especificado pelo fabricante.
202520190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:58 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020004) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento foi calibrado e ajustado, porém permanece fora das especificações. O solicitante optou por não realizar tentativa de reparo e utilizará o instrumento ciente de que, em alguns pontos, o erro de medição excede o limite especificado pelo fabricante.
202520187 | STE | 202518941 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 05/01/2026 06:34:30 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202520163 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202601 | 29/12/2025 15:18:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2510514336), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso. OBS: Alterada a saída k8-k9 para entrada de tensão Vab conforme ordem de ajuste. Programa fornecido estava divergente. Área solicitante ciente e de acordo.
202520118 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:44:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49821, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5673.
202520117 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:43:57 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49810, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5674.
202520105 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:38:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514333 SAIDA K2/3 Frequencia, 45Hz - 4mA 55Hz - 20mA; Saída K4/5 VRS para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519973 | STE | 202518937 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519972 | STE | 202518939 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519971 | STE | 202518940 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:36 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519970 | SCA | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:41 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519968 | STE | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:47 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519967 | STE | 202518943 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:54 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519966 | STE | 202518944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:49:00 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519952 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:10 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42532, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519952 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40984, 902A40990, 902A40993, 902A40998, 902A41000) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41006).
202519951 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:15 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42531, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519951 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40988, 902A40991, 902A40999, 902A41003, 902A40997) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41005).
202519950 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:20 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42530, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519950 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40996, 902A41002, 902A40995, 902A40992, 902A40986) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41007).
202519949 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:26 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42529, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519949 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40985, 902A40987, 902A40989, 902A40994, 902A41001) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41004).
202519931 | STE | 202519220 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:24:56 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2527.
202519930 | STE | 202519219 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:11 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2951.
202519929 | STE | 202519218 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2950.
202519928 | STE | 202519217 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:21 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2639.
202519927 | STE | 202519216 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:26 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2549.
202519912 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:43 | Realizar ensayos funcionales de aceptacion de Megometro marca Instronic Mod. MEG 10KV con numero de Serie :2505353361. Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353361 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519910 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:52 | Realizar ensayos funcionales de aceptación de Megohmetros marca Instronic Mod.Meg 10KV con Numero de Serie 2505353360 . Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353360 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519837 | STE | 202519457 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:53:02 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. Registrar en el campo de observación el valor mínimo de tensión indicado en el display del instrumento. Planilla de ensayo en anexo. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. En el documento anexado se encuentran los resultados obtenidos conforme la solicitud recibida. Instrumento fuera de clase, no liberado para uso. Obs: El instrumento lográ indicar una lectura para valores mayores de 0,56 V en su entrada (ver fotos en el anexo).
202519825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 19/12/2025 06:25:41 | Solicito la confección y diseño de la arandela de vedación. (ANILLO DE SELLADO). 10 unidades. Modelo entregado a Valdinei | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS / UN.
202519777 | STE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202551 | 17/12/2025 06:24:33 | Realizar pruebas de aceptación del Tensiometro automático, de la marca LAUDA, modelo TD 5, NS: S257000094. Adquirido por medio de la AS-45000812227. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2260. Coordinar con el sector de ILA4 fecha prevista de la realización de la Entrega Técnica. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Verificado items entregados y realizado acompañamiento de la entrega técnica del equipo. Realizado test de aceptación en conjunto con personal de ILA4, con resultados satisfactorios. Se recomienda la aceptación del equipo.
202519739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 16/12/2025 06:22:31 | Realizar pruebas de aceptación del Manómetro Digital de la marca ZURICH, modelo Z.10.B 4A 12B, NS-ID/13228/12/2025. Adquirido por medio de la OC-4500082329. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Aceitação recomendada.
202519697 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:35 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5670.
202519696 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:43 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5808.
202519693 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202551 | 15/12/2025 09:07:54 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025 de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 60 Hz.
202519692 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202551 | 15/12/2025 09:08:02 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025, de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz.
202519640 | STE |  | S008B003 | TESTADORES DE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | 1800.001-4 | 202550 | 12/12/2025 09:47:31 | Solicito análisis y verificación de certificados de calibración del Multimedidor TRAX 280 y su complemento TDX120 (medidor de factor de potencia), fabricante MEGGER - Contrato 4500080323. SMMT.DT/SMIE.DT realizó la verificación inicial (inspección clase 3) en el almoxarifado y fueron realizadas test de funcionamiento con ensayos de transformador de potencia y TC durante entrega técnica. Anexo Certificados de calibración Lab. externo y demás documentos contractuales. | IEQ3 | ILA3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada a verificação de fornecimento do sistema de testes TRAX-280. Também foram analisados os certificados de calibração externa dos equipamentos, os quais atendem os requisitos da solicitação de compra. Equipamento liberado para uso. obs.: o fornecedor já realizou o treinamento e entrega técnica aos solicitantes e usuários do equipamento na semana 2025/49.
202519541 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE RETAGUARDA | 1134.014-1 | 202550 | 11/12/2025 15:07:55 | De modo a possibilitar a conexão dos cabos H29093 (6459-DC-15277) e H29097 (6459-DC-15274), solicitamos abertura e posterior fechamento dos lacres existentes no painel 2TCL14R. | MET2 | ILA3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizó la apertura de los lacres del panel 2TCL14R para permitir la conexión de los cables H29093 (6459-DC-15277) y H29097 (6459-DC-15274) destinados a la alimentación de los nuevos TIs. Finalizado el trabajo, se procedió al relacrado de la caja común. No fueron realizados otras alteraciones. Obs: El servicio fue acompañado por la interconectada ANDE.
202519378 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202549 | 06/12/2025 17:41:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el reloj interno del medidor multifunción "ION 8600" se encuentra indicando aproximadamente 16 minutos atrasado al horario usina y al medidor retaguardia M20B. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor de energia, conforme solicitado. Equipamento liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519327 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:34:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBG74, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Fueron substituidas las pilas y el instrumento fue asigando con la identificación IB 5668.
202519324 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:38:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBA16, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El instrumento fue asigando con la identificación IB 5667.
202519113 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:30 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2953.
202519111 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:49 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2952
202519110 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:56 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2956.
202519076 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:32:03 | Realizar pruebas de aceptación del Sistema de limpieza y acabado de piezas fabricadas por la Impresora 3D, marca/modelo AMT PostPro DP, NS-EP83063, adquirido por medio de la AS-4500079067. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2301. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202549 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Entrega técnica concluída com equipamento em pleno funcionamento. Realizada a montagem e treinamento durante os dias 02 a 04/12/2025. Aceitação do equipamento recomendada.
202518953 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:30 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515951, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077.
202518952 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515987, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077.
202518929 | STE | 202518665 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:29 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518928 | STE | 202518664 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:45 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518927 | STE | 202518663 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:51 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518926 | STE | 202518662 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:57 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518925 | STE | 202518661 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:03 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202518924 | STE | 202518660 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:08 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518915 | STE | 202518761 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:16 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2944.
202518906 | STE | 202518654 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 28/11/2025 06:36:13 | Realizar del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518893 | STE | 202518659 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:04:52 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518874 | STE | 202518658 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:21 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518872 | STE | 202518655 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:27 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518832 | STE | 202518689 | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 27/11/2025 14:22:41 | Realizar calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 45,11°C, retorna em 43,51°C.
202518831 | STE | 202518688 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:48 | Realizar calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,99°C, retorna em 43,91°C.
202518830 | STE | 202518687 | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:54 | Realizar calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,93°C, retorna em 43,32°C.
202518829 | STE | 202518657 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:23:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518776 | STE | 202511550 | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202548 | 25/11/2025 16:45:36 | Realizar impresion de pieza de repuesto para valvula de 3 vias que alimenta la UMA de la PB del EM, conforme muestra dejada. | MAM3 | ILA3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202548 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202518711 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202548 | 24/11/2025 14:48:00 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2025 de ser posible el día 01 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada a coleta de memória de massa do mês de novembro, correspondente as medições de energia das unidades geradoras de 60 Hz. Obs: não foi necessário realizar o ajuste de relógio.
202518710 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202548 | 24/11/2025 14:48:19 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2025, de ser posible el día 01 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada a coleta de memória de massa do mês de novembro, correspondente as medições de energia das unidades geradoras de 50 Hz. Obs: não foi necessário realizar o ajuste de relógio.
202518373 | STE |  | E114C023 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.071-3 | 202547 | 18/11/2025 11:54:25 | Acompanhar instalação de TCs para medição de energia para faturamento de ITAIPU na LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202549 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el acompañamiento durante la instalación de los TCs para medición de energía para facturación de ITAIPU en la línea LI 500KV MD YZU1. Obs: El servicio fue realizado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202518369 | STE |  | E114C024 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.040-6 | 202547 | 18/11/2025 11:54:50 | Acompanhar instalação de TPCs para medição de energia para faturamento de ITAIPU na LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202549 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el acompañamiento durante la instalación de los TPCs para medición de energía para facturación de ITAIPU en la línea LI 500KV MD YZU1. Obs: El servicio fue realizado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202518368 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:46 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29S026. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5804, el número de serie del instrumento es HK29SA026.
202518303 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:51 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29SA025. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5803.
202518276 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202547 | 17/11/2025 07:23:32 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M3A e M3B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518272 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202547 | 17/11/2025 07:23:56 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518271 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202547 | 17/11/2025 07:25:00 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518010 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202546 | 12/11/2025 08:50:36 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2025 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202546 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia da Itaipu e Eletrobras (Axia). Instrumentos dentro das especificações e liberados para realização do serviço. Serviço realizado em conjunto pelas duas empresas.
202517880 | STE | 202517579 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:52 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517863 | STE | 202517501 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7254/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2896.
202517862 | STE | 202517500 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:08 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2894.
202517860 | STE | 202517499 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:12 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7197/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2893.
202517859 | STE | 202517498 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:17 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7250/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2891.
202517858 | STE | 202517496 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:23 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7205/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2897.
202517857 | STE | 202517495 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:28 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7252/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2898.
202517856 | STE | 202517494 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:33 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7256/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2899.
202517855 | STE | 202517493 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:40 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7204/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2889.
202517854 | STE | 202517492 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:46 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7193/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2890.
202517852 | STE | 202517490 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:50 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7202/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2892.
202517851 | STE | 202517489 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:53 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7260/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2895.
202517850 | STE | 202517488 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:59 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7261/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2888.
202517848 | STE | 202517487 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:43:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7249/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2887.
202517847 | STE | 202517245 | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202545 | 07/11/2025 16:43:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517715 | STE | 202516645 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 06/11/2025 08:24:07 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 031.05.15. Entrada 4-20mA indicación de 0-100. Salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2619.
202517393 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 03/11/2025 06:52:17 | Realizar pruebas de aceptación del Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a aceitação do equipamento, conforme descrito pela equipe usuária, na baixa da SSA derivada.
202517150 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518103 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517149 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518057 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517148 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:51 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518062 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517147 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:56 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518081 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517146 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518061 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517145 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:08 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518147 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517144 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:18 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518151 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517142 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:24 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518101 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517141 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518066 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517140 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:36 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518149 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517139 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518150 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517138 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518143 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517137 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:55 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518110 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517136 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:16:01 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518084 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517135 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202544 | 28/10/2025 10:33:29 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 50 UNIDADES DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA RELÉ, UTILIZANDO O MESMO ARQUIVO DA SSA 2023/18810 ONDE O PROJETO TEVE SUAS MEDIDAS ALTERADAS. AS PROTEÇÕES SERÃO UTILIZADAS EM REPAROS DOS RELÉS PERTENCENTES AOS QUADROS KT DOS TUS. | MET1 | ILA3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 346 GRAMAS / UN.
202516751 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:29:18 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-16. El mismo será entregado el día 20/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 28/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9°C.
202516724 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202543 | 20/10/2025 08:14:45 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de OCTUBRE de 2025 de ser posible el día 3 de NOVIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202545 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta SSA.
202516723 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202543 | 20/10/2025 08:14:32 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de OCTUBRE de 2025, de ser posible el día 3 de NOVIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta SSA.
202516620 | ADM |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202542 | 17/10/2025 10:24:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M65A y M65B de la LI 500kV IPU-FI 3 presentan valores de mediciones luego de la desconexión de la línea. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada inspeção no painel 2m60-2 estando este dentro de suas condições normais. Após foi constatado que a falha era proveniente em contatores do painel CSP-02 de responsabilidade da SMME. DT mel-1. Aberto SSA derivada para verificação e reparo da falha.
202516619 | STE | 202515088 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 17/10/2025 10:25:20 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202516548 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 16/10/2025 15:27:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518082 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516459 | STE | 202515106 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:02 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516456 | STE | 202515105 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516454 | STE | 202515104 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:13 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516450 | STE | 202515091 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:36 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516447 | STE | 202515089 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:12:43 | Solicitamos calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516444 | STE | 202515087 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 16/10/2025 07:13:01 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202516262 | STE | 202515489 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:07 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-18A. El mismo será entregado el día 14/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 07/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,2°C.
202516260 | STE | 202515675 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:19 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18A posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 03/11/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C.
202516164 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518085 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516163 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518079 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516162 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518074 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516161 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:28 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518097 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516160 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:35 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518092 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516159 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518067 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516158 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:53 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518128 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516127 | STE | 202515928 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 09/10/2025 15:44:44 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1891. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202516052 | STE | 202515750 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 08/10/2025 16:11:49 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 175 CON IB 3045. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516024 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202541 | 08/10/2025 16:11:56 | Realizar testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação com apoio com ILA-4, do jogo de termômetros de mercúrio marca ASTM, adquirido por meio da OC-4500080805. Termômetros verificados e liberados para uso. Aceitação recomendada.
202516022 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202541 | 08/10/2025 16:12:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DO GERADOR DE PRESSÃO DA MARCA ZURICH, MODELO 800-D, NS-2224/09/2025. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500081058-NF154. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2433. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078246. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202516008 | STE | 202503911 | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202541 | 07/10/2025 16:32:15 | Dar apoyo para la configuración y verificación del ION 7700 sobresaliente que será instalado en la UG-06. | MEL1 | ILA3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração do medidor de energia ION 7700 NS PM-0002B011-06 (50 Hz), seguida de sua calibração, constatando-se que o equipamento está dentro das especificações e liberado para uso. Também foi realizado o acompanhamento do medidor após a partida da UN-06 pela AT 202509210. Medidor substituído foi o ION 7700 NS. PM-0403B013-06(60Hz).
202516002 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 08/10/2025 16:12:11 | Realizar testes de aceitação do equipamento Manômetro Digital para verificação de Transdutores em campo, da marca VICAL, ID-2848 modelo VICPRESS 2000, número de série MR-7832.1.1, adquirido por meio da OC-4500081064. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação não recomendada. O instrumento não atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos na ReqC 10078258. Foram identificadas as seguintes não conformidades: Item 9: Ausência de iluminação configurável no indicador/display. Item 11: Não contempla as unidades de engenharia mbar, mmH₂O e mH₂O. Item 13: Não possui funcionalidade de desligamento automático configurável.
202515762 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202540 | 02/10/2025 10:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA FLUKE, MODELO 381, DE IB 4296 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR CLAUDIO PIVA 2215/ 9194 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi realizada a substituição das pilhas de alimentação.
202515760 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 10:36:32 | Solicito calibração do instrumento Multímetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada.
202515759 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 02/10/2025 10:36:44 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 5 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202515496 | STE | 202416973 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202540 | 29/09/2025 09:01:05 | Solicito apoyo para calibración del instrumento Fluke 5720A (BP 690380), proveniente de reparo externo a traves de la SMDTC 2443. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202541 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise de certificado. Liberado para uso.
202515491 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202540 | 29/09/2025 07:44:12 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de SETEMBRO de 2025 de ser posible el día 01 de OUTUBRO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 60 Hz. Obs: No fue necesario el ajuste de horario.
202515490 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202540 | 29/09/2025 07:44:19 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de SETEMBRO de 2025 de ser posible el día 01 de OUTUBRO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz. Obs: No fue necesario el ajuste de horario.
202515409 | STE | 202214735 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 29/09/2025 06:40:19 | Calibrar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 . IB 3073. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202515311 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202539 | 24/09/2025 15:09:54 | Verificar calibração e substituir bateria do paquímetro Mitutoyo IB1717. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Realizo também a substituição de sua bateria.
202515302 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202539 | 25/09/2025 10:17:41 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 381 IB4144. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202515215 | STE | 202224679 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202539 | 23/09/2025 09:55:23 | Solicito calibrar el instrumento marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837, con retorno de reparo externo a través de la AS 450008025; SMDTC-2443 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso.
202515213 | STE | 202215563 | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202539 | 23/09/2025 09:55:29 | Solicito realizar calibración del multímetro de bancada padrón, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. El cual ha retornado de reparo externo a través de la AS 4500080525 SMDTC-2443. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso.
202515022 | STE | 202514719 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:47:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515021 | STE | 202514717 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6569/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515020 | STE | 202514713 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515019 | STE | 202514712 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:18 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6848/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515018 | STE | 202514710 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:23 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515017 | STE | 202514709 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:29 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515016 | STE | 202514708 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515015 | STE | 202514706 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:39 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6841/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515014 | STE | 202514704 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:44 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6824/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515013 | STE | 202514703 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:49 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515012 | STE | 202514702 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N11 e com número de série: 6797/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515010 | STE | 202514806 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202538 | 19/09/2025 10:48:58 | Calibrar Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL NS:24831/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202538 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514937 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:07:58 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518094 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514936 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518096 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514935 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518105 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514934 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518077 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514933 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:10:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518060 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514932 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:10:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518130 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514931 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:11:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518138 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514930 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:11:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518059 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514838 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202538 | 16/09/2025 14:28:39 | Realizar coleta de diagrama fasorial para verificação do sistema de medição de faturamento da LI MD FI1 após a manutenção preventiva da linha (SSP 20253380). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de diagrama fasorial conforme solicitado após a manutenção preventiva da linha (SSP 20253380), estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514826 | STE | 202212088 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202538 | 16/09/2025 11:22:22 | Realizar calibración de Megohmetro con BP-661685. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202539 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514824 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202538 | 16/09/2025 11:04:01 | Confeccionar, na impressora 3D, 2 conjuntos de espaçadores para uso entre reator e capacitor de acoplamento, conforme modelo anexo. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 6175 GRAMAS / UN.
202514721 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 12:59:04 | Solicito grabar a láser, ID N° 2758 al manómetro marca Ashcroft. SSA N° 202514638 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202514716 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202538 | 15/09/2025 09:17:02 | SOLICITAMOS ABERTURA E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DE LACRE DE MODO A ATENDER ITEM DE PIC DA SSP 20253380. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada dos lacres do SMF da linha, com posterior recolocação de novos lacre após termino dos trabalhos da PIC SSP 20253380 realizada pela SMMT. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514715 | STE |  | E009C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.001-1 | 202538 | 15/09/2025 09:17:21 | SOLICITAMOS ABERTURA E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DE LACRE DE MODO A ATENDER ITEM DE PIC DA SSP 20253380. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada dos lacres do SMF da linha, com posterior recolocação de novos lacre após termino dos trabalhos da PIC SSP 20253380 realizada pela SMMT. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514698 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 15/09/2025 10:00:16 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518065 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202538 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514585 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202537 | 11/09/2025 14:52:07 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-x-11-0,001 con BP 694825. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514460 | STE | 202514319 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 09/09/2025 16:37:47 | Solicito el grabado de ID N° 2740 en el manómetro Willy de 0 a 100 bar. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202538 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202514301 | STE | 202513900 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:03 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514300 | STE | 202513901 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:19 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514299 | STE | 202513903 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24239/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514297 | STE | 202513904 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:33 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24224/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514296 | STE | 202513908 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24250/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514295 | STE | 202513909 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202537 | 08/09/2025 08:12:47 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24341/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202514294 | STE | 202513910 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202537 | 08/09/2025 08:12:54 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24368/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514197 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202536 | 03/09/2025 16:49:30 | CALIBRAR MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L7067I E IB3075/BP657619. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514172 | STE | 202513851 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:15:07 | Calibrar multímetro FLUKE 179 IB-3978. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514132 | STE | 202509561 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202536 | 02/09/2025 15:50:07 | Calibrar instrumento MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514096 | STE | 202513933 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202536 | 02/09/2025 09:25:56 | Realizar calibración del indicador analógico ( 0-10mA )- 0-18MW ) | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514078 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:37:12 | Verificar calibração do Termo-higrômetro digital TES 1360, BP 625330. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514076 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202536 | 02/09/2025 07:37:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3187 | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas sus puntas de prueba.
202514075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202536 | 02/09/2025 07:37:35 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3192. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514074 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202536 | 02/09/2025 07:37:52 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4187. | MEG1 | ILA3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas e fusível de entrada.
202513917 | STE | 202513667 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:32:27 | Realizar calibración del transductor yokogawa N17 modelo 2384A con serie 6720-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513907 | STE | 202513669 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:40 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N19 modelo 2381A con serie 6777-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513905 | STE | 202513664 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:44 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N14 modelo 2381A con serie 6739-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513898 | STE | 202513671 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:49 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N21 modelo 2381A con serie 6663-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513895 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 14:05:39 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 73, FLUKE IB-1623 BP-614508 N/S 73790124. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202537 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, mas fora de suas características técnicas para medição de resistência (ver certificado). obs.: aguarda tentativa de reparo via SSA 202514409.
202513894 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202535 | 28/08/2025 14:05:47 | Verificar calibración de instrumento TERMOHIGROMETRO DIGITAL, MOD. MTH-1365, MINIPA IB-4132 N/S MTH1365000004J | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513893 | STE | 202513668 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:54 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N18 modelo 2381A con serie 6743-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513892 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202535 | 28/08/2025 14:05:57 | Verificar calibración de instrumento VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, MOD. 381 , FLUKE IB-4297 N/S 60550083MV | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513890 | STE | 202513666 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:59 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N16 modelo 2381A con serie 6670-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513889 | STE | 202513665 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:04 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N15 modelo 2381A con serie 6700-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513883 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 07:43:04 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY720, YOKOGAWA IB-4292 N/S JKQCE29. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas.
202513882 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 07:43:11 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY720, YOKOGAWA IB-4152 N/S JKQB205. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las puntas de prueba y las baterías.
202513880 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 28/08/2025 14:06:04 | Verificar calibración de instrumento MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 73, FLUKE IB-1620 BP-614507 N/S 73790122 | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202537 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi realizada a substituição da bateria.
202513874 | STE | 202513659 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202535 | 28/08/2025 09:03:09 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N11 modelo 2381A con serie 6856-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513873 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202535 | 28/08/2025 07:43:20 | Verificar calibración de instrumento CALIBRADOR DE PROCESSO, MOD. 726, FLUKE IB-4312 BP-719462 N/S 62940369MV. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202513872 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202535 | 28/08/2025 07:43:27 | Verificar calibración de instrumento MEDIDOR DE RESISTENCIA MOD. MIT2500, MEGGER. IB-4182 BP-717139 N/S 102206591. | MEG1 | ILA3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de suas pilhas.
202513870 | STE | 202513660 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:15 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N12 modelo 2381A con serie 6741-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513869 | STE | 202513429 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202535 | 28/08/2025 09:03:20 | Calibrar transdutor Yokogawa, modelo 2381A, número de série 7246/02, com especificação de entrada 0 a 10 V e saída 4 a 20 mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513860 | STE | 202513662 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:26 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N13 modelo 2381A con serie 6798-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513859 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202535 | 27/08/2025 15:32:20 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512911; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD2), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. (Alterações conforme verificações de campo). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor configurado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202513840 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:11 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485487, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513839 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:22 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485482, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513837 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:32 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485481, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação não recomendada. O instrumento apresentou erros de medição de resistência na escala de 500 ohms acima da tolerância solicitada (ver relatório em anexo).
202513835 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:16:43 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485480, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação não recomendada. O instrumento não foi capaz de realizar leituras de capacitância em valores próximos ao fundo de escala da faixa de medição de 50 mF (ver vídeo em anexo).
202513832 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:17:04 | Realizar ensayos de aceptacion del multimetro digital marca KYORITSU, modelo KEW 1062, n°serie 8485479, adquirido mediante OC:4500079497 - RC:SM.DT/0010076446 conforme anexo. Plazo 03/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con los requisitos técnicos de la solicitud de compra 10076446 ítem 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513805 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 27/08/2025 08:07:13 | Realizar verificação / calibração da câmera Termográfica Flir T660 - BP 707656 , em conjunto com as lentes:13,1mm S/N 56901496, 41,3mm S/N 56703374, 88,9mm S/N 58400757, carregador de baterias, e duas (02) baterias. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513782 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 26/08/2025 16:31:28 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serie 6734/00. SSA de origen | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513776 | STE | 202513678 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202535 | 26/08/2025 16:31:35 | Calibrar (TPA) Modelo 2285A. serie 24829/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513681 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 14:01:00 | Conforme deliberado pelo departamento da SM, solicitamos apoio para o desenvolvimento do TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. estoque 491071) utilizado no sistema de excitação. O desenvolvimento inclui a confecção do invólucro plástico na impressora 3D, no bobinamento, testes funcionais, resinamento e testes de isolação. OBS: ssa emitida na U01 apenas para referência da localização onde o TC é utilizado. Será aplicado a todas as UGs. | IEE2 | ILA3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | - Desenvolvimento de protótipo de Transformador de Corrente (TC) de pulso, incluindo projeto 3D, execução do bobinamento, blindagem e resinagem do protótipo. Foram verificadas as características elétricas de resistência, indutância e propriedades dielétricas, bem como realizada a verificação funcional do conjunto, com resultados satisfatórios. - Peças 3D confeccionadas conforme projeto desenvolvido. Produzidos 20 conjuntos para testes e prototipagem. Utilizado aproximadamente 200 gramas/un.
202513645 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 09:10:05 | Realizar verificación de calibración de cámara: * Termográfica Flir T530 - BP 712904 (2), en conjunto con sus dos lentes de 10 (2) y 17 (2) mm. Obs: Lente 10mm - Ns T199104 77705153 Lente 17mm - Ns T199105 77810920 | OUO6 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513509 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202534 | 21/08/2025 08:04:16 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de AGOSTO de 2025 de ser posible el día 01 de SEPTIEMBRE. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de 60 Hz.
202513508 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202534 | 21/08/2025 08:04:08 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de AGOSTO de 2025 de ser posible el día 01 de SEPTIEMBRE. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz.
202513487 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:10 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59375, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513486 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:29 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59358, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513485 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:40 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59372, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513484 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:48 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59361, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513483 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:54:59 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59368, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento não atende todos os requisitos da solicitação de pedido 10071586 artigo 00030. A área solicitante está ciente das discrepancias encontradas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento nessas condições.
202513482 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:55:06 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59359, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O instrumento não atende todos os requisitos da solicitação de pedido 10071586 artigo 00030. A área solicitante está ciente das discrepancias encontradas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento nessas condições.
202513481 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202534 | 21/08/2025 07:55:14 | Realizar ensayo de aceptacion del termohigrometro marca HOMIS, modelo 104D, n°serie 59369, adquirido mediante OC:4500077961 - RC: SM.DT/0010076370 conforme anexo. Plazo 29/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10071586 item 00030. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202513369 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:49 | Verificar a calibración do termo-higrometro digital IB- 5683, marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | MEG1 | ILA3 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Intrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513368 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:38:50 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24208/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513367 | STE | 202511823 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:38:55 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24270/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513366 | STE | 202511824 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:00 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24195/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513363 | STE | 202511826 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202534 | 19/08/2025 10:39:05 | Solicitamos calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24338/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513361 | STE | 202511827 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:09 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24207/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513360 | STE | 202511828 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:14 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24256/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513359 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202534 | 20/08/2025 17:35:09 | Solicitamos calibración en presostato ref: PS-9706, con rango de presión de trabajo de 0-20 kgf/cm2. El mismo actúa en los siguientes sets: 10,5 y 11,6 kgf/cm2. Nro de serie: R801B0016D, modelo: PTP31B de Endress Hauser. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513353 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202534 | 20/08/2025 17:35:47 | Solicitamos calibración en presostato ref: PS-9704, con rango de presión de trabajo de 0-20 kgf/cm2. El mismo actúa en los siguientes sets: 15,3 y 16,7 kgf/cm2. Nro de serie: R801AF0116D, modelo: PTP31B de Endress Hauser. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513352 | STE |  | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSÃO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202534 | 20/08/2025 17:35:57 | Solicitamos calibración en presostato ref: PS-9702, con rango de presión de trabajo de 0-20 kgf/cm2. El mismo actúa en los siguientes sets: 5,6 y 6,6 kgf/cm2. Nro de serie: R801AE0116D, modelo: PTP31B de Endress Hauser. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513301 | STE | 202512411 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 19/08/2025 06:26:55 | Calibrar MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. OBS: En instrumento vino sin estuche y sin puntas de prueba. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513300 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202534 | 18/08/2025 15:53:40 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-18. El mismo será entregado el día 18/08/2025. Necesidad de utilización día viernes 19/09/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 27,7°C.
202513280 | STE | 202511830 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202534 | 18/08/2025 13:09:19 | Solicitamos calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24365/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202513178 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 18/08/2025 14:21:45 | Solicito calibración del multimetro Fluke modelo 177, BP 1895. | MEL4 | ILA3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a troca do fusível de 10A, que estava aberto.
202513168 | STE | 202512663 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202533 | 15/08/2025 13:39:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 22/08/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 27,6 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 32,4 °C.
202513156 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202533 | 15/08/2025 13:40:22 | Favor efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202512959 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202533 | 13/08/2025 11:37:16 | Solicitamos verificación y calibración de sensor de nivel correspondiente a la posición LC-9701 del SAI de la SEMD. | MAM1 | ILA3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Calibración no realizada. Actualmente, ILA3/SMIL.DT realiza solamente calibraciones de transductores de nivel que tienen principio de funcionamiento por diferencial de presión. Debido a la necesidad de reinstalación de equipamiento para ejecución da SSP 20250901, fue acordado con el solicitante retirar el equipamiento para su reinstalación.
202512937 | STE |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202533 | 13/08/2025 16:51:06 | Solicito a gravação de 5 unidades de bandeirolas da cor vermelha (processo a laser), para os anunciadores GUS da CCR, conforme modelo e proporções em anexo, que serão substituídos gradualmente. OBS: Serão fornecidas as bandeirolas: 5 unid. 72x24 mm, cor vermelha. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202512932 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:12 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432051 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: o instrumento apresentou histerese superior em relação aos outros sensores calibrados (SSAs 202512927, 202512928, 202512929, 202512930, 202512931).
202512931 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:20 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432032 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512930 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432035 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512929 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432038 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512928 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432050 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512927 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:25:31 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432044 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512837 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202533 | 11/08/2025 13:20:50 | Realizar verificación de aceptación de 2 unidades de Rack para servidor de la marca CWB METAL, modelo 19" 20U P670. Atiende al proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2418. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las verificaciones de las 2 unidades de Rack para servidor de la marca CWB METAL, modelo 19" 20U P670. Los mismos atienden lo solicitado en la SMDTC-2418 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2418).
202512784 | STE | 202512421 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202532 | 08/08/2025 15:00:01 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-17 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/09/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C.
202512687 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202532 | 07/08/2025 14:00:46 | Solicitamos realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-17. El mismo será entregado el día 08/008/2025. Necesidad de utilización día viernes 25/08/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,6 °C.
202512551 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 08/08/2025 07:50:18 | Solicitamos el apoyo, para la realización de grabado del ID asignado al manómetro con faja de 0-6 bar, marca: Ashcroft, conforme solicitado en la SSA 202512133. La identificación asignada al instrumento es el ID - 2658 | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512450 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202532 | 05/08/2025 15:26:30 | Efetuar calibração do indicador digital Presys DMY 2030 light, SN: 056.09.23 (SSA origem 202509802) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1 : 0 → 1.000 UE ● Display 2 : 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitud del cliente, el instrumento se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento calibrado es el indicador digital Presys DMY 2036 con número de serie 056.09.23. Entrada canal 1: Bornes 1(+) y 3(-) de 4 a 20 mA. Entrada canal 2: Bornes 4(+) y 6(-) de 4 a 20 mA. Salida retransmisora: Bornes 8(+) y 9(-) de 4 a 20 mA. Display Superior: Indicación de 0 a 20 bar. Display Inferior: Ind. diferencia de presión
202512446 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 15:13:38 | Calibrar el transductor de presión WIKA n° de série 1A02S6J8C2E en el rango 0 a 15 bar, con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado conforme solicitação e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202512442 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 15:14:35 | Calibrar el transductor de presión WIKA n° de série 1A02S6JB8IE en el rango 0 a 15 bar, con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado conforme solicitação e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202512377 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 07/08/2025 16:23:43 | Solicito grabado del ID-2592 al manómetro con faja de actuación de 0-6 bar, marca: Ashcroft. Referencia SSA 202510536. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512375 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 07/08/2025 16:23:49 | Solicito grabado del ID-2596 al manómetro con faja de actuación de 0-25 bar, marca: Ashcroft. Referencia SSA 202510541 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512013 | STE | 202511207 | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202531 | 29/07/2025 08:02:15 | Realizar análise de certificado calibração do medidor de rigidez dielétrica Baur DTA 100 (IB-4047). Calibração realizada conforme AS 4500080165. SSA de referência: 202511207. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada análise do certificado de calibração CC2507-299. O serviço realizado atende os requisitos da ET 70402019224P. Liberado para uso.
202511988 | STE |  | S017A025 | MEDIDOR DE FATOR DE DISSIPAÇÃO | 1630.001-5 | 202531 | 29/07/2025 08:02:29 | Realizar análise de certificado calibração do medidor de fator de dissipação Baur DTL C (IB-4113). Calibração realizada conforme AS 4500080165. SSA de referência: 202511207. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada análise do certificado de calibração CC2507-298. O serviço realizado atende os requisitos da ET 70402019224P. Liberado para uso.
202511918 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:08 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 202119595, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511917 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241150075, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202532 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511916 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:26 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157897, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511915 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:35 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157906, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511914 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:43 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157911, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511791 | STE |  | A002L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.002-8 | 202530 | 24/07/2025 00:07:00 | Corregir descriptivo de la banderola 115, que actualmente menciona "Falla del sistema". Corregir por lo siguiente: "SVP Falla del sistema", conforme se detalla en el pedido de la SSA 202509875. Fotos en anexo de banderola actual. | OUO5 | ILA3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la corrección de la banderola 115, de "Falla del sistema" a "SVP Falla del sistema", conforme lo solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202511774 | STE | 202511574 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:10 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6839-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511773 | STE | 202511573 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:15 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6643-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511772 | STE | 202511572 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:19 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6831-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511769 | STE | 202511571 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:23 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6756-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511768 | STE | 202511570 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:29 | Calibrar transdutor de temperatura, marca Yokogawa, modelo 2384A e NS: 6707-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511766 | STE | 202511569 | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202530 | 23/07/2025 16:28:34 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6652-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511765 | STE | 202511568 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:39 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6684-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511764 | STE | 202511567 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:44 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6835-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511761 | STE | 202511565 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:51 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6812-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511760 | STE | 202511564 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:57 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6803-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511758 | STE | 202511563 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:29:01 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6837-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511757 | STE | 202511694 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202530 | 23/07/2025 16:29:06 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca yokogawa, modelo 2285A, NS: 24814/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025-0787 corresponde a la calibración realizada después del ajuste.
202511736 | STE | 202511611 | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202530 | 23/07/2025 13:14:35 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F214 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,1 ºC. Desactivación de la alarma: 43,77 ºC
202511735 | STE | 202511610 | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202530 | 23/07/2025 13:14:41 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F213 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,79 ºC. Desactivación de la alarma: 43,28 ºC
202511734 | STE | 202511609 | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202530 | 23/07/2025 13:14:47 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F212 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44.98 ºC. Desactivación de la alarma: 43.9 ºC
202511725 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL 18 MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado e parcialmente dentro de suas características.
202511724 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme solicitado y dentro de sus características técnicas.
202511556 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202530 | 21/07/2025 08:14:28 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de JULIO de 2025 de ser posible el día 01 de AGOSTO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Colecta de datos de memoria de masa del WHG 60 Hz correspondientes al mes de Julio 2025. Obs: No fue necesario realizar el ajuste de horario.
202511555 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202530 | 21/07/2025 08:14:20 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de JULIO de 2025 de ser posible el día 01 de AGOSTO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Colecta de datos de memoria de masa del WHG 50 Hz correspondientes al mes de Julio 2025. Obs: No fue necesario realizar el ajuste de horario.
202511514 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202530 | 22/07/2025 08:51:01 | Realizar ensayo de aceptación del equipo EVAPORADOR ROTATIVO marca BUCHI, modelo R-300 EL, SN-1100208666, conforme proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2273. Documento de suministro AS-4500078944. Se anexa ET. Día de entrega previsto: martes 22/07/2025. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202530 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación conforme proceso SMDTC-2273, con resultados satisfactorios. Equipo entregado atiende los requisitos solicitados en la especificación técnica. Se recomienda la aceptación del mismo.
202511409 | STE | 202511218 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 18/07/2025 06:17:04 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 24257/07. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el numero de série correcto es 24257/01.
202511207 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202529 | 15/07/2025 13:35:14 | Acompanhar o processo de calibração dos medidores de rigidez dielétrica e fator de dissipação da marca BAUR conforme AS 4500080165 e ET anexa, assegurando a conformidade com os requisitos técnicos. Validar os certificados de calibração emitidos pelo técnico responsável. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202529 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado acompanhamento das calibrações do medidor de rigidez dielétrica Baur DTA 100 e do medidor de fator de dissipação Baur DTL C realizadas via conforme AS 4500080165. Análises de certificados de calibração através das SSAs 202511998 e 202512013. Serviço executado em conformidade com a ET 70402019224. Equipamentos liberados para uso.
202511142 | STE | 202509944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:21 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24179/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511140 | STE | 202509946 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:27 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32574/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511139 | STE | 202509947 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:32 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24282/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511137 | STE | 202509948 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:37 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24280/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511135 | STE | 202509949 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202529 | 14/07/2025 16:24:42 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24377/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511131 | STE | 202509951 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202529 | 14/07/2025 16:24:52 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24351/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511023 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202529 | 14/07/2025 13:35:14 | REALIZAR TESTE DE ACEITAÇÃO EM : SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 6921014. Conforme SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202530 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação não recomendada. Realizados testes funcionais que demonstraram que o equipamento entregue não realiza a purga de pressão. Também foram realizados testes adicionais orientados pelo fabricante, comprovando o problema com o fornecimento.
202510781 | STE |  | K010J004 | MEDIDOR PRINCIPAL - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 (M73A) | 1037.078-6 | 202528 | 10/07/2025 08:25:01 | Verificar motivo por el cual el medidor M73A presenta intermitencias con relación al medidor M73B. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202529 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Se realizó la verificación en el servidor, constatándose un problema de comunicación entre el equipo M73A y los servidores. Se abrió la SSA 202510993 para verificar el inconveniente. Se identificó una falla en el puerto del switch, la cual fue solucionada mediante el cambio de puerto (ver SSA). La comunicación quedó restablecida.
202510753 | STE | 202510231 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202528 | 10/07/2025 09:00:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-07 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 28/07/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,1°C.
202510614 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202528 | 09/07/2025 06:49:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-07. El mismo será entregado el día 11/07/2025. Necesidad de utilización día viernes 25/07/2025. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme lo solicitado en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,6 °C.
202510561 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:34 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0011 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510560 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:27 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0009 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a ReqC 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202510559 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:41 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0017 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510465 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202528 | 07/07/2025 09:33:34 | Solicito a gravação de bandeirolas (processo a laser), para o anunciador do ASP 60 Hz / TB02, conforme modelo e cores em anexo. OBS: Serão fornecidas bandeirolas reservas: 4 brancas e 2 vermelhas. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202510464 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202528 | 07/07/2025 09:33:42 | Solicito a gravação de bandeirolas (processo a laser), para o anunciador do ATLP 02/01, conforme modelo e cores em anexo. OBS: Serão fornecidas bandeirolas reservas: 4 brancas e 2 vermelhas. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202510446 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:08:42 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512908; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD3), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202510444 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:11 | Solicito a calibração do Transdutor Multimedidor SICAM T (Marca: SIEMENS; Modelo: 7KG9661-2FA00-1AA0/CC; N/S: GF2407512899; cód. Almox.: 703899; identificação TBP-02: TD1), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510443 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202527 | 04/07/2025 15:09:24 | Solicito a calibração do Medidor Digital PM8000 (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM8240; N/S: ME-1905B603-02; cód. Almox.: 713175; identificação TBP-02: MD), conforme dados em anexo, para instalação no retrofit do painel TBP-02. Enviado junto dois módulos adicionas de Saídas Analógicas (Marca: Schneider; Modelo: METSEPM89M0024; N/S: EAV91014-01 e EAV91014-00; cód. almox.: 718275), identificados respectivamente como A e B. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Fue necesario actualizar el template, además el firmware del medidor, del display y de los módulos correspondientes al medidor PM8000 (Ver en anexo).
202510406 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:17 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0016 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509889 | STE | 202509665 | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202526 | 26/06/2025 06:42:33 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F214 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,93 ºC. Desactivación de la alarma: 43,87 ºC.
202509888 | STE | 202509664 | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 26/06/2025 06:42:38 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F212 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,7 ºC. Desactivación de la alarma: 43,38 ºC.
202509887 | STE | 202509666 | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 26/06/2025 06:42:44 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F213, S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,11 ºC. Desactivación de la alarma: 43,70 ºC.
202509849 | STE | 202509651 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:01 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6649/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509846 | STE | 202509650 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:06 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6776/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509845 | STE | 202509649 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6748/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509844 | STE | 202509648 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:15 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6864/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509843 | STE | 202509647 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:20 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6721/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509842 | STE | 202509646 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:26 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6651/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509841 | STE | 202509645 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:31 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509840 | STE | 202509644 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6790/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509839 | STE | 202509643 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:41 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509838 | STE | 202509642 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:47 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6780/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509837 | STE | 202509641 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:51 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6862/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509785 | STE | 202509730 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202526 | 25/06/2025 06:44:19 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca Yokogawa, modelo: 2285A, NS: 24817/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509768 | STE | 202508213 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202526 | 24/06/2025 10:37:06 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6704/00 (SSA origem: 202508213) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509566 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202525 | 18/06/2025 15:05:41 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de JUNIO de 2025 de ser posible el día 01 de JULIO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202527 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la colecta de memoria de masa del WHG conforme solicitado, archivo enviado al emisor vía correo y en anexo a esta SSA. No fue necesario el ajuste del horario.
202509565 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202525 | 18/06/2025 15:05:56 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de JUNIO de 2025 de ser posible el día 01 de JULIO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa del WHG conforme solicitado, archivo enviado al emisor vía correo y en anexo a esta SSA. No fue necesario el ajuste del horario.
202509151 | STE |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 13/06/2025 08:01:13 | Realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Se envia el equipo junto con los accesorios adquiridos y pendrive suministrado. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202525 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado test de aceptación: verificado entrega de items, realizado verificación de funcionamiento en conjunto con ILA4, con resultados satisfactorios. Se constató que el equipo no realiza medición de la mezcla/humedad en ppmw conforme manual. Fue solicitado al fabricante la actualización del mismo. El 8/08/25 proveedor envia nueva versión de firmware del equipo, fue realizado actualización y verificado funcionalidad de la misma con resultados satisfactorios. Aceptación del equipo recomendada
202509087 | STE | 202508100 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:35 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24290/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509086 | STE | 202508102 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24241/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509085 | STE | 202508103 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24216/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202525 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509084 | STE | 202508104 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:57 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24183/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509082 | STE | 202508106 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:44:03 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24205/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202525 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509080 | STE | 202508108 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202524 | 12/06/2025 08:44:20 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24355/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509079 | STE | 202508109 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202524 | 12/06/2025 08:44:28 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24343/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509047 | STE |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202524 | 11/06/2025 15:29:03 | Acompanhar troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição, realizar testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202527 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Se realizó acompañamiento de la sustitución del medidor ION 7700 por el ION 9000. Tras la sustitución se realizaron las siguientes pruebas: funcionales del medidor; de indicación local de variables; de entradas analógicas; de comunicación con la UTR, de totalización con WHG; y demás pruebas necesarias. Todas las pruebas fueron satisfactorias. El servicio fue realizado en conjunto con la SSP 20251349. El medidor fue calibrado y esta dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202509042 | STE | 202508211 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:44:37 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828 (SSA: 202508211). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509041 | STE | 202508220 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:44:45 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6656 (SSA 202508220). ● Entrada: -0.18V → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509040 | STE | 202508324 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202524 | 12/06/2025 08:45:00 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6689 (SSA 202508324). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509039 | STE | 202508598 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202524 | 12/06/2025 08:45:48 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6863 (SSA: 202508598). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509036 | STE | 202508210 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:45:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6850 (SSA 202508210). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509033 | STE | 202508212 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6657 (SSA: 202508212). ● Entrada: -0.18V → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509031 | STE | 202508215 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6767 (SSA: 202508215). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509029 | STE | 202508216 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6683 (SSA 202508216). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509028 | STE | 202508219 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:20 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6939/01 (SSA: 202508219). ● Entrada: -0.18 → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509027 | STE | 202508322 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202524 | 12/06/2025 08:46:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6686 (SSA: 202508322). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202508997 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 11/06/2025 13:42:48 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D/TL-1D/BL-1D FAB. ROTRONIC SERIE NO: A25010264. PROCESSO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compra 10076634, ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508996 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 11/06/2025 13:42:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D/TL-1D/BL-1D FAB. ROTRONIC SERIE NO: A2500265. PROCESSO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compra 10076634, ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508977 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 15:52:52 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-02 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 29°C.
202508890 | STE |  | S031A007 | MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER | 1669.001-3 | 202524 | 10/06/2025 14:05:19 | Realizar testes de aceitação do extrator de fumaça da marca TRANSLASER, modelo EXTRATOR-925KFZFFR- FILTER -RKJGCEK5N + ZQMB6AA8D, equipamento a ser utilizado na máquina de gravação a laser. O extrator foi adquirido através da OC-4500079685. Siga o processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2227. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las verificaciones y pruebas de funcionamiento correspondientes conforme lo solicitado, equipo aceptado. Referencia OC-4500079685.
202508746 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:29 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508745 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:39 | Calibrar indicador de frecuencia marca SIEMENS código de material 614548 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 55 a 65 Hz. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202508743 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:50 | Calibrar indicador de tensión marca ENGRO codigo de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202508742 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:42:56 | Calibrar indicador de tensión marca SIEMENS código de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra liberado para uso.
202508741 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 09/06/2025 07:43:04 | Calibrar indicador de tensión marca SIEMENS codigo de material 614545 con entrada de 0 a 20 mA e indicación de 0 a 600 kV. Ref. SSA:202408766. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508707 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202524 | 09/06/2025 07:37:10 | Solicitamos realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-02. El mismo será entregado el día 11/06/2025. Necesidad de utilización día viernes 27/06/2025. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,4 °C.
202508684 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202523 | 06/06/2025 15:11:04 | En función del comisionamiento del panel TS-UPS SSA:202508229, planilla 6928-83-19046-E, solicito calibración/certificación del termostato marca finder 7T.81.0.000.2403 con rango de ajuste de 0-60°C (orden de ajuste según planilla es de 40°C). | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado conforme lo solicitado, temperatura de actuación: 39 °C.
202508469 | STE | 202507105 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202523 | 04/06/2025 06:51:59 | Realizar ajuste del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C decreciente. Termostato referente al nuevo panel PSDF-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (borne 3). Temperatura de accionamiento: 30,4°C.
202508448 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:25:32 | En función del comisionamiento del panel QD-UPS planilla 6928-83-19044-E, solicito calibración/certificación del termostato marca finder 7T.81.0.000.2403 con rango de ajuste de 0-60°C. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado ajuste e verificação do termostato para a temperatura de acionamento: 39,1°C.
202508420 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546647, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508419 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:28 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102545000, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508417 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:55 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546634, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508416 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:13:04 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546650, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508161 | STE | 202507869 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 15:49:52 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6944/01. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508118 | STE | 202507872 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 11:30:16 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2384A Serie Numero: 6710/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202508117 | STE | 202507885 | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 29/05/2025 11:30:26 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,04ºC (SUBIDA) E 43,81ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508115 | STE | 202507884 | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 29/05/2025 11:30:30 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,99ºC (SUBIDA) E 43,53ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508114 | STE | 202507887 | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.015-0 | 202522 | 29/05/2025 11:30:36 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,91ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508061 | STE | 202507875 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 08:38:01 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6845/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508058 | STE | 202507880 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 08:38:05 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6936/01. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508037 | STE | 202507936 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202522 | 28/05/2025 13:41:15 | Realizar calibración del TPA transductor de potencia activa marca Yokogawa 2285 nro 24816/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508032 | STE | 202507877 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:12 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6570/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508031 | STE | 202507862 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:18 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6844/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508014 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202522 | 28/05/2025 09:15:28 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641799 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202522 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202507994 | STE | 202507867 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:46 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6687/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507993 | STE | 202507865 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6574/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507992 | STE | 202507866 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:55 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6771/00. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507967 | STE | 202507879 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 27/05/2025 14:49:33 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6833/00. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507966 | STE | 202507861 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 27/05/2025 14:49:38 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6575/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507730 | STE | 202505655 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 23/05/2025 16:40:45 | Realizar calibracion de transductor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicion N19 . Numero de serie 6827/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507628 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 09:59:47 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0504 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507627 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 09:59:55 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600 kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0500 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507625 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202521 | 21/05/2025 10:00:04 | Solicitamos calibración de voltímetro analógico Clase de presición: 1,5% Rango de medición: 0-600kV Corriente de operación: 0-20 mA Material nuevo adquirido con OC 4500076928 Código de stock del material: 614645 | MEL1 | ILA3 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0496 corresponde a la calibración realizada antes del ajuste.
202507555 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432031 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507453 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202522 | 28/05/2025 16:58:08 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de MAYO de 2025 de ser posible el día 02-JUNIO-2025. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202523 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletado os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta ssa.
202507451 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202522 | 28/05/2025 16:58:14 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de MAYO de 2025 de ser posible el día 02-junio-2025. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202523 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletado os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta ssa.
202507394 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 13/05/2025 14:00:14 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA 202507262. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Vincular el certificado de calibración al activo descripto en la SSA 202507262.
202507389 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 13/05/2025 13:43:50 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA 202507260. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada vinculación del certificado 20250476 al activo de la SSA 202507260.
202507387 | STE | 202506636 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 13/05/2025 14:05:36 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA matriz. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada vinculação do certificado 20250471 ao ativo da SSA 202506636
202507061 | STE | 202506439 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202519 | 07/05/2025 16:24:07 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24339/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507059 | STE | 202506444 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:13 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24219/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507058 | STE | 202506441 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:19 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24264/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507057 | STE | 202506446 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24235/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202521 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507055 | STE | 202506442 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:33 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24254/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507054 | STE | 202506445 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24204/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507047 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202519 | 07/05/2025 14:17:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-05 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541. Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,6°C.
202507038 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202519 | 07/05/2025 13:25:35 | Realizar verificación y análisis de certificados de calibración de los módulos GE/DRUCK del CALIBRADOR GE DPI612-HFP, BP-715155, enviados para calibración externa por medio de la AS-4500078748, proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2334. - MODULO GE/DRUCK PM620-165A (100 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-20A (350 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-22A (700 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-23A (1000 BARG) | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada verificação e análise dos certificados de calibração dos módulos de pressão do calibrador portátil GE/DRUCK modelo DPI612-HFP, BP-715155, e estão em conformidade com a AS-4500078748 e SMDTC-2334. Executados testes funcionais. Liberado para uso.
202507028 | STE | 202505414 | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202519 | 07/05/2025 15:50:36 | Prestar Apoyo durante la Parametrización del SMT-15, luego de la Sustitucion del Transformador TU-15 Fase "B" | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202520 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Apoyo concluido, se realizaron los ajustes de parámetros en la fase B del transformador TU-15 utilizando como referencia la tensión de 100V conforme lo solicitado.
202506640 | STE | 202209132 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202518 | 28/04/2025 15:40:35 | CALIBRAR INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK204E BP 704219 IB 1732. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506614 | STE | 202506488 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202518 | 28/04/2025 11:05:30 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 66KV 50HZ MD IPU após a manutenção prevista na SSP 20253782 e energização da linha. Realizar acesso aos medidores da LI 66KV 50HZ MD IPU através do switch localizado no painel 2ML0910. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a coleta de diagrama fasorial e a verificação do sistema de faturamento da LI 66KV 50HZ MD IPU após a sua manutenção. O SMF da linha encontra se dentro de suas características e liberado para uso.
202506606 | STE | 202506382 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202518 | 28/04/2025 11:27:19 | Calibrar conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, NS 6767/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506493 | STE |  | E031D010 | TP 66 KV FASE R | 0300.004-4 | 202517 | 25/04/2025 08:04:38 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para posibilitar la realizacion de la SSP:20252184 (MP 4A - BAY DE LA LT-66 KV-50 HZ MD-IPU - EL.144,00) , prevista para la fecha 28 al 29/04/2025 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506489 | STE |  | E031A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.046-0 | 202517 | 25/04/2025 08:04:44 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales para posibilitar la ejecución de la SSP: 20253782 prevista para la fecha 28 al 29/04/2025. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506488 | STE |  | E031A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.001-7 | 202517 | 25/04/2025 08:04:52 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales para posibilitar la ejecución de la SSP :20253782, prevista para la fecha 28 al 29/04/2025. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506350 | STE | 202506229 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:12 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506349 | STE | 202506227 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:18 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6853/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506348 | STE | 202506226 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:24 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6850/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506347 | STE | 202506225 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:30 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6765/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506346 | STE | 202506224 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), com numero de série: 6704/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202506345 | STE | 202506222 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:41 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506344 | STE | 202506221 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:47 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6683/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506343 | STE | 202506219 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6832/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202506342 | STE | 202506218 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6762/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506341 | STE | 202506217 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:01:05 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6828/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506332 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202517 | 22/04/2025 16:14:38 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão da caixa espiral (TFX SMAR). Saída quadrática de 4 a 20mA. Obs: Faixa de medição 0 a 1000mbar, indicação no visor valores de 4 a 20mA Número de série: U641963. | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202521 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202506105 | STE | 202505631 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202517 | 21/04/2025 06:10:50 | Realizar calibração do módulo Digital Position Indicator TD200/SU. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506089 | STE |  | S025A001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TCS PADROES | 0760.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:24 | Realizar pruebas de aceptación de equipo de pruebas y calibración de transformadores de corriente de la marca OMICRON, modelo CT Analyzer advanced + CT SB2. NS-102568351, adquirido por medio de la OC-4500078180. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2256. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado pruebas de aceptación del equipo entregado. Instrumento entregado conforme requerimientos de la especificación técnica. Se recomienda la aceptación del mismo. Obs.: Certificados de calibración y licencia del equipo anexo a esta SSA.
202505948 | STE | 202505285 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:14 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24255/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505947 | STE | 202505287 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:20 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24191/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505946 | STE | 202505289 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:27 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24244/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505943 | STE | 202505290 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:32 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24198/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505942 | STE | 202505291 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:37 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24258/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505940 | STE | 202505292 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202516 | 14/04/2025 07:23:42 | Realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24387/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505939 | STE | 202505293 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202516 | 14/04/2025 07:23:47 | Realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24373/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202515 | 11/04/2025 14:22:17 | Verificar calibração do miliamperímetro IB-1607, marca Fluke, modelo 773, número de série 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505704 | STE | 202505422 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:17:46 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-15 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,2 °C.
202505683 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:24 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 65340033 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas da solicitação de compra SM.DT/0010076389. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505682 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:31 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 65340034 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas da solicitação de compra SM.DT/0010076389. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505680 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:36 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke i30s n° de série 66530028 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10076389. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505673 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202515 | 09/04/2025 13:47:42 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500078861 - SM.DT/0010076389 (Doc. Fiscal n° 003-001-0001140 de 01.04.2025). Fluke I30s n° de série 65970015 + case C150. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10076389. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505554 | STE | 202209600 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 09/04/2025 06:21:31 | CALIBRAR MEGOMETRO MARCA MEGGER MOD. MIT 520 (IB-3072 / BP-658009). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505485 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:50:59 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes amperímetros (modelo CIDC-TC): posição PA1 - NS 112063; posição PA2 - NS 112065; posição PA4 - NS 112064; posição PA5 - NS 112066; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumentos parametrizados e calibrados conforme projeto e liberados para uso.
202505481 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:50:46 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes voltímetros (modelo CIDT-TP): posição PV1 - NS 112067; posição PV2 - NS 112068; posição PV4 - NS 112070; posição PV5 - NS 112069; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumentos calibrados conforme projeto e liberados para uso.
202505325 | STE | 202505006 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202515 | 07/04/2025 08:25:28 | Calibrar transdutor de temperatura, Marca: Yokogawa, Modelo: 2379A, NS: 22721/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505323 | STE | 202504926 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202515 | 07/04/2025 08:25:34 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa 2379A. Número de série 22737/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202505322 | STE | 202505032 | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202515 | 07/04/2025 08:25:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2384A (CONVERSOR DE TEMPERATURA SENSOR PT100 SAÍDA DE 4-20mA) NS:6717/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505221 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202514 | 04/04/2025 10:10:00 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900149109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202523 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202505218 | STE | 202504811 | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 04/04/2025 06:10:17 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 44,99°C. Retorno em 43,68°C. Utilizado contato dos bornes 1 e 2.
202505217 | STE | 202504810 | A001C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.026-6 | 202514 | 04/04/2025 06:10:23 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 45,00°C. Retorno em 44,04°C. Utilizado contato dos bornes 1 e 2.
202505215 | STE | 202504809 | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202514 | 04/04/2025 06:10:29 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 44,99°C. Retorno em 43,68°C. Utilizados contato dos bornes 1 e 2.
202505179 | STE | 202502144 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:23:54 | Realizar calibración del transductor Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O mesmo necessitou de ajuste.
202505175 | STE | 202503780 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202514 | 03/04/2025 10:24:01 | Realizar calibración del transductor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas característica e liberado para uso.
202505156 | STE | 202504754 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:11 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6654/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505155 | STE | 202504748 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:24 | Realizar calibración de conversor de temperatura yokogawa modelo 2384A N° 6713/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202514 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505154 | STE | 202504746 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:45 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6658/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505136 | STE | 202504753 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:54 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6774/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505135 | STE | 202504752 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:25:05 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6767/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505134 | STE | 202504751 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:34 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6761/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505118 | STE | 202504745 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 06:15:47 | Realizar calibración del conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6695/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505114 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202514 | 03/04/2025 06:15:42 | Realizar pruebas de aceptación y acompañamiento en la entrega técnica del Circulador de refrigeración/calefacción con rango de temperatura de -20 a 150 ºC, capacidad de 7 litros, tensión de alimentación de 240V y frecuencia de 50 Hz, adquirido por medio de la AS-4500077698. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2131. Entrega técnica a ser realizada en fecha 07/04/2025. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación en los equipos solicitados. Verificado que el termómetro entregado no estaba calibrado conforme especificado. El proveedor retiró el termómetro y realizó la calibración del termómetro conforme requerido. Actas y certificado en anexo a esta SSA. Equipo entregado conforme a los requerimientos, se recomienda su aceptación.
202505109 | STE | 202419927 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 07/04/2025 07:48:57 | Realizar ajuste tensão e demais parâmetros após substituição do ION 7700. | MET1 | ILA3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado: 1- Parametrização antes da energização. Utilizando valores de ajuste configurado do medidor substituído. 2- Verificação do ajuste da tensão da UN-01 no retorno da parada da unidade. Não foi necessário realizar ajustes no momento da energização. Valores ficaram dentro dos parâmetros esperados.
202505089 | STE | 202504744 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 06:15:53 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6792/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505086 | STE | 202504743 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:30 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6732/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste no mesmo.
202505075 | STE | 202504742 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:42 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6573/99 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505073 | STE | 202504740 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:56 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N6843/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504977 | STE | 202504749 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 02/04/2025 16:09:41 | Realizar calibración del módulo TPA (transductor de potencia activa) Yokogawa modelo 2285A, NS: 24810/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202515 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202504955 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:19:51 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR1. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 29,8°C e retorno em 39,9°C.
202504954 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:19:59 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR2. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 30,0°C e retorno em 40,3°C.
202504953 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:20:09 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR2. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 29,9°C e retorno em 38,7°C.
202504951 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:20:21 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR1. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 30,0°C e retorno em 40,1°C.
202504950 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:20:42 | Em função do comissionamento do painel, realizar calibração/certificação do multimedidor modelo ABB M1M 15 2TAZ661012R2000. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado conforme planilha de comissionamento. Liberado para uso.
202504937 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:21:04 | Em função do comissionamento do painel, realizar calibração/certificação do multimedidor modelo ABB M1M 15 2TAZ661012R2000. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado conforme planilha de comissionamento. Liberado para uso.
202504935 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202514 | 01/04/2025 16:21:14 | Em função do comissionamento do transformador, realizar calibração/certificação do relé de proteção térmica modelo TH104BUS SN#023911. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: O equipamento veio para calibração sem seus respectivos bornes.
202504934 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202514 | 01/04/2025 16:21:24 | Em função do comissionamento do transformador, realizar calibração/certificação do relé de proteção térmica modelo TH104BUS SN#023907. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504540 | STE | 202503958 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 27/03/2025 14:11:02 | Solicitamos apoio para ensaio de comissionamento nos canais de entrada do SVP-01, itens 3.6.6 "Supervisão de pressão" da planilha de comissionamento anexo. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado o apoio para a injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202504443 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202513 | 25/03/2025 10:28:16 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de Marzo de 2025 de ser posible el día 01-abril-2025. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202514 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado, así como el ajuste del horario. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y documento en anexo a esta SSA.
202504442 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202513 | 25/03/2025 10:24:40 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de Marzo de 2025 de ser posible el día 01-abril-2025. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202514 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado, así como el ajuste del horario. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y documento en anexo a esta SSA.
202504102 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512908), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202504099 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512900), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U2'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U2). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U2, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202504098 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202512 | 19/03/2025 14:02:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2407512904), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U1'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento configurado conforme template fornecido. Calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: Foi acordado com a área solicitante a alteração no template fornecido, do valor da tensão primária, de 500kV(ph-ph) para 525kV(ph-ph).
202504053 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202512 | 18/03/2025 16:34:36 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERIMETRO CC, modelo KEW-2033, marca KYORITSU, N° serie: E42242, adquirido pela OC:4500077141 - RC: SM.DT/0010075398. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202512 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077141.
202504050 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202512 | 18/03/2025 16:34:47 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERIMETRO CC, modelo KEW-2033, marca KYORITSU, N° serie: E42240, adquirido pela OC:4500077141 - RC: SM.DT/0010075398. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202512 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077141.
202504043 | STE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202512 | 18/03/2025 15:33:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-03-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC 10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202512 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación en el equipo suministrado. verificado no conformidades con respecto a los solicitado en la ReqC conforme al correo anexo a esta SSA. Se recomienda el rechazo del instrumento.
202503979 | STE | 202503731 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:46:16 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24357/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0280 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0283 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503978 | STE | 202503730 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:46:32 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24392/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0279 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0281 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503976 | STE | 202503729 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:46:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24289/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503975 | STE | 202503728 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:00 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24233/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503974 | STE | 202503727 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:08 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24215/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0278 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0282 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503972 | STE | 202503726 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:18 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24173/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0277 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0284 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503971 | STE | 202503725 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:26 | Solicitamos calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24196/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202513 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503957 | STE | 202503524 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202512 | 18/03/2025 08:57:49 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-01 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado y ensayado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,4 °C.
202503845 | STE | 202503473 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:06 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6660 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503844 | STE | 202503470 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:10 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6799 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503841 | STE | 202503469 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:16 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6827 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503840 | STE | 202503468 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:21 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6788 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503838 | STE | 202503467 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:26 | Realizar calibración de conversor de temperatura , Marca: Yokogawa , Modelo : 2384A , Sn: 6702 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503819 | STE | 202503133 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 17/03/2025 06:17:42 | Realizar calibración en el módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con número de serie: 6816/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503813 | STE | 202500807 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202512 | 17/03/2025 06:17:47 | Realizar calibración al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503763 | STE | 202503396 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 09:11:46 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6840/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503761 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 17/03/2025 10:14:35 | EFETUAR ENSAIOS / CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 177 (N° SÉRIE: 19940161; IB N° 3984; PATRIMÔMIO N°692124),INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO DA SMME.DT( FLUKE 177/ CONJUNTO DE CABO/ ESTOJO N° IB 3984) | MEL3 | ILA3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202503736 | STE | 202503466 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 09:12:07 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6648 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503680 | STE | 202503394 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 13:40:54 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6794/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503673 | STE | 202503465 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 13:41:00 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503652 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 12/03/2025 17:23:28 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202512 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503649 | STE | 202503464 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 07:54:04 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6786/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503646 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202511 | 12/03/2025 16:43:46 | Calibrar el transductor de presión WIKA con número de serie i#: 1A03CJRZT3S ; en el rango de 0 a 15 bar con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202503640 | STE | 202503463 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 07:58:24 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6737/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503635 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360827, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8% para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH).
202503633 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:50 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360821, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8% para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH).
202503630 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:24:05 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360814, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH)
202503629 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:24 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360826, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 es ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 es ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH)
202503628 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4359919, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 es ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 es ±5%RH (20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH
202503622 | STE | 202503460 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 13/03/2025 07:55:48 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A nro 24808/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503231 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202510 | 06/03/2025 10:03:04 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HP32 FAB. ROTRONIC S/N 5241869, CONFORME SMDTC-2145. RC 10075515 OC 4500078123. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compras 10075515 ítem 00010.
202503125 | STE | 202420260 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202509 | 28/02/2025 11:35:12 | A partir de ensayos. dejar marcado en el termostato marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA la posición de 30°C en bajada. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202512 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado conforme solicitado. Temperatura de atuação 29,6 °C.
202503117 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 28/02/2025 10:21:30 | Favor efectuar Calibración del multímetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizado a trocas das pilhas.
202503093 | STE | 202502423 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202509 | 27/02/2025 15:42:16 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24358/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503092 | STE | 202502422 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202509 | 27/02/2025 15:41:56 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24184/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503091 | STE | 202502421 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202509 | 27/02/2025 15:41:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24240/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503071 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202509 | 27/02/2025 15:54:40 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CHIPMASTER COMPACT DIGITAL IC TESTER, S/N CMCPU-48584, FAB. ABI ELECTRONICS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2237, RC-10075514 OC 4500077534. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizados testes funcionais com êxito. Aceitação recomendada.
202503033 | STE | 202406326 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202509 | 27/02/2025 08:17:09 | Calibrar transdutor de potência ativa marca ARDETEM, modelo 353-ANN, NS:0482-133. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor parametrizado e calibrado para ser usado na unidade geradora 50Hz UN 9A. O instrumento está dentro de suas características e liberado para uso.
202503031 | STE | 202406324 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202509 | 27/02/2025 08:16:52 | Calibrar transdutor de potência ativa marca ARDETEM, modelo 353-ANN, NS:2411-88. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor parametrizado e calibrado para ser usado na unidade geradora 60Hz UN 18A. O instrumento está dentro de suas características e liberado para uso.
202503028 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202509 | 28/02/2025 08:41:41 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 07/03/2025. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 22° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202510 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 07/03/2025 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004834, 0004835, 0004836, 0004837, 0004838.
202503016 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202509 | 26/02/2025 16:26:07 | Verificar calibração do Forno para teste de termômetros modelo 9103, Fabricante FLUKE, SN: B89995, IB-3924, BP 710873. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503012 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 26/02/2025 16:26:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503007 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202509 | 26/02/2025 16:26:20 | Verificar calibração do Ohmímetro DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:101957898, IB-4087, BP 714608. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503002 | STE | 202502145 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202509 | 26/02/2025 10:43:33 | Realizar calibração no módulo UN331 Indicator No T1L309757 109. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202510 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502998 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 2991.037-7 | 202509 | 26/02/2025 09:55:41 | Medidor M21A se encuentra sin lacre de la ANDE. Flex-test BT1 se encuentra con lacre de la ANDE roto. | OUO7 | ILA3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Conforme relatório em anexo, o medidor M21A não foi lacrado pela ANDE durante as calibrações periódicas de 2024 (SSP 20243999). A abertura parcial do lacre (ANDE) da chave BT1 deve-se provavelmente ao desgaste natural e qualidade do lacre, visto que não houve intervenção no painel e que as portas frontal e interna permanecem lacradas. Os lacres do medidor M21A e da chave BT1 serão recolocados durante a calibração de medidores de energia com ANDE, com início previsto para semana 13/2025. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202502988 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202509 | 26/02/2025 08:21:47 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de FEBRERO de 2025 si es posible en la mañana del día 06 de marzo. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202510 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexos a esta ssa.
202502987 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202509 | 26/02/2025 08:21:56 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de FEBRERO de 2025 si es posible en la mañana del día 06 de marzo. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexos a esta ssa.
202502985 | STE |  | S011B005 | CAMARAS PARA DETECCAO DE CORONA | 3048.001-4 | 202509 | 26/02/2025 09:47:38 | Realizar pruebas de aceptación de la Cámara Acústica de la marca Fluke, modelo II910, NS-58649502, adquirida por medio de la AS-4500077456. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2067. Obs: entrega técnica a ser realizada el día 26/02/2025 en el período de la tarde. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado satisfactoriamente el acompañamiento durante las pruebas realizadas para aceptar la cámara acústica de la marca Fluke, modelo II910, NS-58649502, adquirida por medio de la AS-4500077456. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2067.
202502943 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 25/02/2025 16:16:25 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3619, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pra uso.
202502941 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 25/02/2025 16:16:31 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4300, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 60550089MV. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502624 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202508 | 20/02/2025 06:23:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PM600-A20M FAB. FLUKE, S/N 6612201; CHASSI PARA CALIBRADOR MODULAR 6270A-NPT FAB. FLUKE S/N 6626005; E SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 6634022. CONFORME SMDTC-2152 E SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação parcialmente recomenda. Realizados testes funcionais, Itens 10 (CHASSI CALIB. PRESSAO FLUKE 6270A-NPT) e 30 (MODULO MEDICAO PRESSAO FLUKE PM600-A20) da ReqC:10075518 apresentaram resultado satisfatório (recomendada a aceitação dos mesmo). Item 20 (SIST. PREV. CONTAMIN. FLUKE CPS-40M-HC4) da ReqC:10075518 apresentou falha de acionamento durante o processo de purga automático (Aceitação não recomendada).
202502594 | STE | 202502334 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202508 | 20/02/2025 06:23:42 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24380/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502593 | STE | 202502333 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 20/02/2025 06:23:47 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24236/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502589 | STE | 202502332 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 12:56:34 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24251/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502588 | STE | 202502331 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 12:56:40 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24182/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502587 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:52:48 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45347. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502586 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:52:56 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45081. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502584 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:03 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45335. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502582 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:11 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45346. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC 4500077141.
202502581 | STE | 202502275 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202508 | 19/02/2025 12:56:48 | Calibrar transductor de corriente yokogawa modelo 2381A, Nº 6669/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502580 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:24 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45071. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502579 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:32 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45083. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502578 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:40 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45072. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502577 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:49 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45334. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075398 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502576 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:53:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45333. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075398 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502574 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:09 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45075. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada. Conforme a solicitação de pedido 10075398, o instrumento NS E45075 não está cumprindo as suas características na faixa de medição de corrente CC e também não está realizando medições na faixa de corrente CA. Relatório da calibração e vídeo em anexo esta SSA.
202502573 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:17 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45079. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada. Conforme a solicitação de pedido 10075398, o instrumento NS E45079 não está cumprindo as suas características na faixa de medição de corrente CC e também não está realizando medições na faixa de corrente CA. Relatório da calibração e vídeo em anexo esta SSA.
202502572 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202508 | 19/02/2025 14:54:29 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento - Alicate Amperímetro CC, marca Kyoritsu, modelo KEW 2033, N° Série: E45076. Adquirido por meio da OC 4500077141 - RC:SM.DT/10075398. Prazo: 28/02/2025. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075398 . Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502553 | STE | 202502352 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 09:08:28 | Solicitamos calibración de transductor de tensión con alteración de escala de operación (cód. estoque 636975) número de serie: 31100/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Instrumento utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disjuntores 52.1 e 52.2 del cuadro UMCC de las UG’s convencionales. Previsión de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202502551 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 09:08:34 | Solicitamos calibración de transductor de tensión con alteración de escala de operación (cód. estoque 636975) número de serie: 31099/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Instrumento utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disjuntores 52.1 e 52.2 del cuadro UMCC de las UG’s convencionales. Previsión de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502549 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 10:38:54 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:P200CF01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado de almox para reposición de kit de instrumentos). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202510 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202502488 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202508 | 18/02/2025 09:26:37 | Calibrar amperímetro analógico CM:614343 el cual fue modificada la escala por ILA2 en la SSA:202502476 con los siguientes valores: Entrada: 4 a 20 mA. Salida: -500 a 4000 A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502297 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 13/02/2025 14:35:45 | Efetuar calibração no multímetro medidor de processos FLUKE 789, patrimônio 718580. | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502295 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 13/02/2025 14:35:56 | Efetuar calibração no multímetro digital portátil FLUKE 289, patrimônio 718574 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502293 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202507 | 14/02/2025 09:30:08 | Realizar ensayos de calibración del medidor portátil de relación de transformación, Marca: Megger, Modelo: TTR25, NS: 300160, IB: 3649. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizado também a troca de pilhas do equipamento.
202502283 | STE | 202502011 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6667/(SSA origem: 202502011). ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502282 | STE | 202502006 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:44 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6945/01 (SSA origem 202502006). ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502281 | STE | 202502010 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:49 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6730/00 (SSA origem 202502010). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502280 | STE | 202502003 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6803/00 (SSA origem: 202502003). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502279 | STE | 202502005 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6696/00 (SSA origem: 202502005). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502278 | STE | 202502007 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:08 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 6709/00 (SSA origem: 202502007) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el modelo del instrumento es 2184A.
202502277 | STE | 202502008 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6820/00 (SSA origem: 202502008). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502276 | STE | 202502009 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6851/00 (SSA origem: 202502009). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502263 | STE | 202502002 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:27 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6754/00. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502262 | STE | 202502000 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:32 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6806/00. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502261 | STE | 202501999 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:37 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6572/99. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502237 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 09:48:04 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102527533 adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202508 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme OC:4500077420.
202502235 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 07:54:49 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102437772, adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202508 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Aceptación recomendada, conforme OC:4500077420.
202502234 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 13/02/2025 07:55:00 | Realizar ensayo de aceptacion conforme manual del fabricante del medidor de resistencia de aislamiento, marca MEGGER, modelo MIT2500, n° de serie 1004-745/102526508, adquirido por la OC:4500077420 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: Confirmar tambien los accesorios. Plazo 20/02/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077420.
202502181 | STE | 202502016 | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.036-3 | 202507 | 12/02/2025 11:09:51 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,07 ºC. Desactivación de la alarma: 43,52 ºC
202502180 | STE | 202502015 | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.035-5 | 202507 | 12/02/2025 11:09:56 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,94ºC (SUBIDA) E 43,60ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202502179 | STE | 202502014 | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 12/02/2025 11:10:02 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,95 ºC. Desactivación de la alarma: 43,73 ºC
202502122 | STE | 202501998 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202507 | 11/02/2025 14:45:32 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U10 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El número de serie del intrumento es 24827/01
202502060 | STE | 202501724 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202507 | 11/02/2025 07:18:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY-2012 SN: 045.04.15 (SSA origem : 202501724) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão 1: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. El instrumento fue calibrado conforme los parámetros ya establecidos en él, los cuales son: Entrada: 4 a 20 mA. Salida retransmisora: 4 a 20 mA. Display: 0 a 100 UE.
202502050 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 241007290, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a RC 10075634 posterior a aprovação do usuário. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502049 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:10 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 240827480, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075634. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502037 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202507 | 10/02/2025 11:20:12 | Realizar calibração de mais 3 canais do equipamento RPVOT BP 711747 para que a mesma possa usar os transdutores de pressão da bomba rotatória (RPVOT) antiga ( BP 615547) | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202508 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O comportamento do equipamento BP 711747, que gerencia o conversor de sinal e os transdutores de pressão, foi insatisfatório. Devido a problemas de comunicação entre os instrumentos citados, não foi possível realizar o ajuste e a posterior calibração dos transdutores de pressão da bomba rotatória BP 615547.
202501949 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:47:43 | Calibrar o transdutor de potência reativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 530/H, número de série U3-415 conforme seus dados de placa: -1500 - 0 - 1500Mvar Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202508 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501948 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:47:51 | Calibrar o transdutor de potência reativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 530/H, número de série U3-414 conforme seus dados de placa: -1500 - 0 - 1500Mvar Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501946 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:48:13 | Calibrar o transdutor de potência ativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 520/H, número de série U3-408 conforme seus dados de placa: -2500 - 0 - 2500MW Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501945 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:48:35 | Calibrar o transdutor de potência ativa Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUP 520/H, número de série U3-406 conforme seus dados de placa: -2500 - 0 - 2500MW Entrada 111,11V 5A saída -20 - 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501943 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:49:15 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série P10-710 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202501941 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:49:32 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-464 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202501940 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:12 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-472 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Certificado 2025-0193 antes do ajuste. Certificado 2025-0194 após do ajuste.
202501939 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:22 | Calibrar o transdutor de tensão Siemens (código estoque a ser criado) modelo GMUUeff/H, número de série U3-467 para: entrada 0 - 111,11V saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501935 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:44 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série V3-201 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501933 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:50:58 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série P10-723 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado conforme datos de placa y manual, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501932 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:51:36 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série P10-793 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. OBS. Realizada também a calibração da entrada 0-1 A saída 0-20mA.
202501931 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202506 | 07/02/2025 15:52:36 | Calibrar o transdutor de corrente Siemens (código estoque 509051) modelo GMUIeff/H, número de série RD-533 para: entrada 0 - 5A saída 0 - 20mA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme datos de placa y manual, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202501863 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202506 | 07/02/2025 09:43:07 | Realizar ensaios e ajustes necessários para renovar o selo de calibração do multimetro digital marca Yokogawa modelo TY710, IB 1698, sob a responsabilidadde do senhor Michel R. Calcagno SMMG/MEG3 R:9182. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feito a substituição de suas pilhas.
202501732 | STE |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202506 | 06/02/2025 09:36:20 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:003.07.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202508 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202501720 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202506 | 05/02/2025 16:52:25 | Realizar calibración del MEGOHMETRO DIGITAL (MEGGER - MIT2500). IB: 4258. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus característica y liberado para uso.
202501718 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202506 | 05/02/2025 16:52:34 | Realizar calibración de la pinza amperométrica digital FLUKE T6-1000. IB: 4303. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202501678 | STE | 202500916 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202506 | 05/02/2025 10:12:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 045.05.15 (SSA origem 202500916) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501676 | STE |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202506 | 05/02/2025 14:09:53 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:004.07.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202507 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202501443 | STE | 202501195 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7194-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501429 | STE | 202501191 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:18 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7191-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501428 | STE | 202501194 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:23 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7257-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501404 | STE | 202501197 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:28 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7243-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202506 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501402 | STE | 202501192 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:35 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7239-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501400 | STE | 202501198 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:40 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7241-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501391 | STE | 202501184 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7258/02 (SSA 202501184) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501390 | STE | 202501185 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7247/02 (SSA 202501185) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501389 | STE | 202501190 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7240/02 (SSA 202501190) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501387 | STE | 202501182 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:05 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7201/02 (SSA 202501182) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501386 | STE | 202501187 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:10 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7268/02 (SSA 202501187) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501384 | STE | 202501188 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7245/02 (SSA 202501188) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501383 | STE | 202501189 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7248/02 (SSA 202501189) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501355 | STE | 202501252 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 30/01/2025 06:57:34 | Realizar calibración del TPA02 ARDETEM modelo 353-ANN, NS:0482-134 . SSP de referencia: 20252108. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Conector de entrada de corrente substituído devido a elevada temperatura nos contatos.
202501347 | STE | 202501251 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 29/01/2025 15:11:10 | Realizar calibración del TPA01 ARDETEM modelo 353-ANN, NS: 2411-89. SSP de referencia: 20252108 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Conector de entrada de corrente substituído devido a elevada temperatura nos contatos.
202501328 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202505 | 29/01/2025 15:11:54 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO LPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 1KPA(10mbar). MARCA: INVENSYS, 043 REGULATOR ID (FAVOR IDENTIFICAR). | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conferida a atuação do redutor de pressão LPR conforme solicitado, seguem os dados e fotos: • Pressão de entrada: 3 psi • Saída em circuito parcialmente aberto: 09-10 mbar • Saída em circuito fechado: 26 mbar • Atribuído: ID-2229 Nota: Simulação do circuito com o LPR e o HPR (SSA 202501327) executada, seguem os dados e fotos: • Pressão de entrada: 8 bar (informada pelo solicitante) • Saída em circuito parcialmente aberto: 09-10 mbar • Saída em circuito fechado: 38 mbar
202501327 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202505 | 29/01/2025 15:12:02 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO HPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 3PSI. MARCA: CASH VALVE, TYPE: A360, NS: 8359 CE. | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conferida a atuação do redutor de pressão HPR conforme solicitado, seguem os dados e fotos: • Pressão de entrada: 8 bar (informada pelo solicitante) • Saída em circuito parcialmente aberto: 3,0 - 3,3 psi • Saída em circuito fechado: 114 psi Nota: Simulação do circuito com o HPR e o LPR (SSA 202501328) executada, seguem os dados e fotos: • Pressão de entrada: 8 bar (informada pelo solicitante) • Saída em circuito parcialmente aberto: 09 - 10 mbar • Saída em circuito fechado: 38 mbar
202501322 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202505 | 29/01/2025 15:12:19 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2". NºS: 1130807-01 2. | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula não permite ajuste em 30 mbar. Valor de primeira atuação em 150 mbar e posteriores 35 mbar. Lacres: 0004890 Nota: Recomendamos novamente a substituição (SSAs 202203835 e 202221130) devido à baixa repetibilidade.
202501282 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 28/01/2025 11:03:18 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MILIAMPERIMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, N° serie: 67090232WS, adquirido pela OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 11/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075169. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501281 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 28/01/2025 14:57:12 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MILIAMPERIMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, N° serie: 67090234WS, adquirido pela OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 11/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202506 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075169 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202501221 | STE | 202500292 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202505 | 27/01/2025 15:20:14 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6858/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202501169 | STE | 202500342 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:15:40 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS 24218/01 (SSA origem: 202500342). ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501168 | STE | 202500343 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:15:47 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS NS 24214/01 (SSA origem: 202500343) . ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501167 | STE | 202500344 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:16:02 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS 24279/01 (SSA origem: 202500344) . ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501140 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202505 | 27/01/2025 07:34:00 | Acompanhar a manutenção descrita na (OISE) 4500077761 que será realizada na impressora 3D ProX500 pela empresa 3DSystems. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202505 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | OISE 4500077761 executada conforme pela empresa contratada (3D Systems), conforme itens solicitados para execução na impressora 3D ProX500.
202501113 | STE |  | K010J004 | MEDIDOR PRINCIPAL - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 (M73A) | 1037.078-6 | 202504 | 24/01/2025 11:11:17 | Verificar motivo por el cual el medidor presenta valores inconsistentes desde las 00h00 del día 22/1/25. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que o medidor estava com falha no seu processamento interno. Realizado seu reinício via desligamento de alimentação. Após o reinício, este voltou a operar normalmente não sendo necessário substituir o medidor. Equipamento liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberado via MO.
202501068 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202504 | 24/01/2025 07:48:21 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 67111023MV, adquirido pela OC:4500077447 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 07/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075169. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501067 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202504 | 24/01/2025 07:48:31 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 67111025MV, adquirido pela OC:4500077447 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 07/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 0010075169. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501020 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:14 | Realizar análisis del certificado de calibración del Paralelo óptico de la marca Mitutoyo, modelo 157.904, IB-5431, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501018 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:27 | Realizar análisis del certificado de calibración del Plano óptico de la marca Mitutoyo, modelo 158.120, IB-5429, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501016 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:35 | Realizar análisis del certificado de calibración del Medidor de inclinación, marca Digimess, modelo 272.300, IB-5428, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501015 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:42 | Realizar análisis del certificado de calibración del Nivel de presición de la marca Digimess, modelo 272.204, IB-4323, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501007 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202504 | 24/01/2025 08:34:31 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de Enero de 2025 de ser posible el día 03 de Febrero. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexos a esta ssa.
202501005 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202504 | 24/01/2025 08:34:22 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de Enero de 2025 de ser posible el día 03 de Febrero. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexos a esta ssa.
202501000 | STE |  | S012B005 | RELOGIOS COMPARADORES E CALIBRADORES | 0729.005-5 | 202504 | 23/01/2025 14:19:48 | Realizar análisis del certificado de calibración del Calibrador de relog comparador marca Starret, modelo 716M, BP-690553, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500999 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202504 | 23/01/2025 14:19:55 | Realizar análisis del certificado de calibración del Padrón escalonado para paquímetro marca Mitutoyo modelo 515-555, BP-687254, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500998 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202504 | 23/01/2025 14:20:03 | Realizar análisis del certificado de calibración del conjunto de bloque estándar marca TESA modelo M10, BP-616296 que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500996 | STE | 202500682 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 23/01/2025 14:20:12 | Realizar calibração no transdutor de corrente SIEMENS GMUI M08213-C1429 Nr. P10-789 54713/4104. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado conforme datos de la placa de identificación y manual. Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Entradas: Bornes 1 y 3: 0 a 1 A. Bornes 1 y 2: 0 a 5 A. Salida: Bornes 8 y 9: 0 a 20 mA. Frecuencia: 50 Hz.
202500951 | STE | 202500347 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202504 | 22/01/2025 15:25:36 | Calibrar el transductor de Corriente yokogawa 2283 (Cod. Stock 639683) NS 24374/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, el mismo se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500903 | STE | 202500345 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202504 | 22/01/2025 07:47:50 | Calibrar Transductor de Tensión yokogawa 2283(Cod. Stock 636975) NS 24248/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500900 | STE | 202500346 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202504 | 22/01/2025 07:48:07 | Calibrar Transductor de Corriente yokogawa 2283 (Cod. Stock 639683) NS 24382/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500820 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:31:44 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520392), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U3). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U3, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202500819 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:31:55 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520391), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U2', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado, conforme el archivo en anexo (96_U2). Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El documento orden de ajuste difiere a la información del archivo 96_U2, por lo cual no fue considerado para la parametrización conforme se consultó al solicitante.
202500818 | STE | 202319683 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 07:32:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2403520390), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-03 EM SUBSTITUIÇÃO AOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME ORDEM DE AJUSTE ANEXADA (TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U1', PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202506 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado, conforme o arquivo em anexo (96_U1). Dentro de suas características técnicas e liberado para uso. Observação: O documento ordem de ajuste difere da informação do arquivo 96_U1, pelo qual não foi considerado para a parametrização conforme se consultou o solicitante. Utilizada a tensão secundária 116,67V.
202500816 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202504 | 20/01/2025 16:44:56 | Calibrar indicador analogico marca ENGRO con escala de -500A/5000A y entrada de 4mA/20mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración, dado de baja por el sector ILA2 mediante la SSA 202500932 (D) .
202500813 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:31:22 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 289 True RMS, BP 690516, IB 1513. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202505 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202500812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:20:24 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124564, IB 1512. Obs: lacre vencido. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202504 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202500811 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:30 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a que su escala es distinta a la solicitada en la SSA, el solicitante se encuentra en conocimiento y el instrumento será devuelto para él conforme lo acordado.
202500810 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:41 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas, sin posibilidad de ajuste por lo que fue enviado para mantenimiento correctivo (ILA2) donde fue dado de baja por la imposibilidad de reparación (SSA 202500921).
202500809 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 20/01/2025 16:45:50 | Calibrar indicador de potencia reactiva marca siemens con escala -8000/5000 MVAR y entrada de -20 mA/12,5 mA. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202500772 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 09:15:20 | Realizar calibración del multímetro digital YOKOGAWA. IB: 4290 | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202500711 | STE | 202500085 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202503 | 17/01/2025 14:15:02 | Realizar calibración del amperímetro mod DP0207, posición "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mVcc , resolución de 0 a 600A. numero de serie 54.460, que está presentando discrepancia de medición. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del amperímetro modelo DP0207, posición "A1" del QACC-4, entrada 0 a 60mVcc , indicación de 0 a 600A, con número de serie 54.460, el instrumento se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500709 | STE | 202419725 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202503 | 17/01/2025 15:07:57 | Calibrar multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a que su selector se encuentra con falla, devuelto para mantenimiento correctivo.
202500707 | STE | 202500458 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6809/00 (SSA origem 202500458) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500706 | STE | 202500382 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6816/00 (SSA origem 202500382) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500705 | STE | 202500383 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6822/00 (SSA origem 202500383) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500704 | STE | 202500384 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:18 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6785/00 (SSA origem 202500384) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500703 | STE | 202500288 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202503 | 17/01/2025 15:08:25 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6940 (SSA 202500288) ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500600 | STE | 202500392 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:06:40 | Realizar calibración del transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6797/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500598 | STE | 202500386 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:07:22 | Realizar calibración del transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6857/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500596 | STE | 202500385 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:07:56 | CAlibrar transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6776/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500475 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202503 | 14/01/2025 08:05:04 | Solicitamos apoio para ajuste das tensões do sistema de monitoramento de capacitância das buchas do TU-08. Previsão para liberar a energização do TU em vazio 24/01/2025. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado o ajuste dos valores de tensão do sistema de monitoramento de capacitância do SMT TU-08, conforme solicitado. Em anexo os valores encontrados e inseridos.
202500441 | STE | 202500126 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:59:15 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500440 | STE | 202500125 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:59:22 | Realiza calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500439 | STE | 202500124 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:58:00 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500403 | STE | 202500131 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:04 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6935/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500402 | STE | 202500130 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:26 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6818/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500401 | STE | 202500129 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:53 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6800/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500400 | STE | 202500128 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:14:20 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6801/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500338 | STE | 202500123 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:16:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6783 (SSA origem: 202500123) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500336 | STE | 202500122 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:17:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6778 (SSA origem: 202500122) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500335 | STE | 202500121 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:17:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6738 (SSA origem: 202500121) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500329 | STE | 202500112 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202502 | 09/01/2025 10:06:37 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#08. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500327 | STE | 202500127 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 09:50:30 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2384A Serie Nro: 6718/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202503 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.- Número de serie do instrumento 6717/00.
202500322 | STE |  | J097A003 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE TRATADO ROI-3102 | 0334.002-3 | 202502 | 09/01/2025 08:28:25 | [Contrato 4500077371] - Instalar lacre com rastreabilidade em carga de óleo, após carregamento através da SSA 202420014 (MET-1). Óleo pertencente ao TU SIEMENS 4004139, a ser descartado pela contratada WEG. Processo previsto para ser realizado no dia 14/01/2025. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na NFe. | IEQ3 | ILA3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202503 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 16/01/2025 as 15:00h. Lacres utilizados: 0004091, 0004092, 0004093, 0004094 e 0004095.
202500217 | STE | 202420292 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202502 | 08/01/2025 08:39:32 | Calibrar modulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A nº serie 6753-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberad para uso.
202420256 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202452 | 26/12/2024 10:21:31 | Realizar pruebas de aceptación del SHUNT de la marca Guildline Instruments, modelo 9711B DC Current Shunt, número de serie 74941, adquirido por medio de la OC-4500075669. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1868. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202452 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da especificação técnica 7040-20-19204. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202420159 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202451 | 20/12/2024 09:54:33 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de DICIEMBRE de 2024 de ser posible en la tarde del día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202501 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada colecta de datos de memoria de masa del WHG 60 Hz correspondientes al mes de diciembre 2024, ademas realizado ajuste de horario.
202419887 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202451 | 16/12/2024 16:13:09 | Efetuar verificação do oscilógrafo DL950 S/N: 901B22456 e dos seguintes acessórios: 1) 1 unidade de Módulo de entrada de alta tensão [720268]. 2) 1 unidade de Módulo de entrada de frequência – 2 canais isolados [720281]. 3) 6 (seis) unidades de Módulo isolado de entradas analógicas [720256]. 4) 1 unidade de ponteira diferencial de alta tensão 7000V, 100:1 e 1000:1 [701977]. Materiais adquiridos através da SMDTC-2311 e OC 4500077278 em anexo. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075872 item 00010 y su anexo "descripción técnica". Fueron realizadas pruebas funcionales en el atenuador de alta tensión marca Yokogawa modelo 701977 con NS 491180. Instrumento calibrado juntos con los módulos descriptos en esta ssa, dentro de sus características y liberados para uso.
202419790 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202451 | 16/12/2024 07:43:49 | Solicitamos apoyo para la verificación del punto de actuación del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA referente al nuevo panel CTM-05, ajustado con la SSA 202419023. Durante las acciones finales de liberación del tablero se encontró que el mismo permanece con los contactos 1-2 abiertos. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de ajuste debido a que los contactos 1 y 2 no cierran durante el ensayo realizado.
202419758 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 13/12/2024 16:16:58 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQ9004, adquirido por la OC:4500077173 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo. Plazo 20/12/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10075398 ítem 30. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419757 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 13/12/2024 16:17:10 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQC162, adquirido por la OC:4500077173 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo. Plazo 20/12/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características técnicas e liberado para uso. Aceitação recomendada conforme as especificações de solicitação de pedido.
202419714 | STE | 202418223 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202450 | 12/12/2024 13:04:06 | Calibrar megóhmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de serie: 7055; IB 3173. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202419707 | STE | 202419689 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202450 | 12/12/2024 11:28:33 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-10 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202501 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado y ensayado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 31,6 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 29,5 °C.
202419681 | STE | 202419121 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202450 | 11/12/2024 16:28:18 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, S/N: 6773/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419548 | STE |  | S025A001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TCS PADROES | 0760.001-1 | 202450 | 10/12/2024 10:26:11 | Realizar pruebas de aceptación de la Bobina para calibración de alicates amperímetros com correntes de até 6000 A, instrumento de la marca Fluke, modelo 52120A/COIL6KA, NS-666985163. Adquirido por medio de la OC-4500077089. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2147. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme solicitud de 10075350, realizados ensayos funcionales.
202419546 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202450 | 10/12/2024 07:43:53 | Calibrar o indicador de potencia ativa GMW GOSSEN SN:G1015168 CM:583740 para entrada de 4 a 20 mA e saída de 0 a 7888 MW | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso
202419532 | STE | 202419152 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202450 | 10/12/2024 07:03:50 | Solicitamos apoyo para inyectar señal senoidal en el sistema de supervisión (SVP) , item 3.6.6- Supervisión de Presión, conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19040-P, | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202419508 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202450 | 09/12/2024 16:15:28 | Solicito la calibración del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419496 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202450 | 10/12/2024 07:50:34 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 13/12/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na documentação de envio – 21° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 13/12/2024 as 14:00h. Lacres utilizados: 0004755, 0004756, 0004757, 0004758, 0004759.
202419308 | STE | 202418073 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202450 | 09/12/2024 06:34:26 | Calibrar transdutor Yokogawa MODELO 2381A +/- 1VCC , número de série 6809/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6809-00.
202419208 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202449 | 04/12/2024 14:30:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D FAB. ROTRONIC, S/N A23011180, CONFORME SMDTC-2145; OC 4500077565 - RC 10075515. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compras 10075515 item 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419110 | STE | 202418919 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:16:57 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24249/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419109 | STE | 202418918 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:02 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24180/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419108 | STE | 202418917 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:07 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24226/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419107 | STE | 202418916 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:13 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24172/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419106 | STE | 202418915 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:19 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24199/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202451 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419105 | STE | 202418914 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202449 | 03/12/2024 06:17:25 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24397/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419104 | STE | 202418913 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202449 | 03/12/2024 06:17:30 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24356/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202419054 | STE |  | S031A007 | MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER | 1669.001-3 | 202449 | 02/12/2024 08:50:18 | Realizar pruebas de aceptación del Extractor de humo de la marca TRANSLASER, modelo EXTRATOR-925KFZFFR- FILTRO -RKJGCEK5N +ZQMB6AA8D, equipo a ser utilizado en la máquina grabadora a láser. El extractor adquirido por medio de la OC-4500077504. Atiende al proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2227. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Extrator de fumo não cumpre com os requisitos da ReqC:10075704. Faltou a entrega de acessórios (conjunto de filtros extras e da caixa de proteção compatível) conforme solicitado na ReqC:10075704. Aceitação não recomendada.
202419041 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202448 | 29/11/2024 15:44:36 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA0407404. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento atente aos requisitos das RC:10075484. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas.
202419032 | STE | 202411986 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202448 | 29/11/2024 13:59:32 | Calibrar indicador de potencia activa GMW GOSSEN SN:G1015168 CM:583740 con entrada de 4 a 20 mA y salida de 0 a 7888 MW conforme solicitud de la IEE1. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso
202419024 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202450 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso. Obs: Temperatura de actuación 29.3 °C.
202419023 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:25 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado, temperatura de actuación 31,3 °C.
202419021 | STE | 202418144 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202448 | 29/11/2024 13:09:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-08 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Termostato ajustado e ensaiado conforme solicitado. -Contato (11-12) fechando em 31°C na descida. -Contato (23-24) fechando em 31°C na subida.
202418990 | STE | 202418736 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:35 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6678-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202418989 | STE | 202418735 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:40 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6811-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418988 | STE | 202418734 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:44 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6857-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6825-00.
202418987 | STE | 202418732 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:49 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6717-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6858-00.
202418986 | STE | 202418730 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:54 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6672-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202418985 | STE | 202418729 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:59 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6941-01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6672-00.
202418984 | STE | 202418728 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:03 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6822-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6941-00.
202418983 | STE | 202418727 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:09 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6816-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6822-00.
202418982 | STE | 202418726 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:14 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6755-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6816-00.
202418981 | STE | 202418724 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:18 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6857-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6755-00.
202418980 | STE | 202418733 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:23 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6858-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6857-00.
202418870 | STE |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202448 | 27/11/2024 10:45:39 | Solicito apoio para ajustar e testar válvula de segurança do reservatório de pressão da cabine de jato para abertura com 7.7 kgf/cm2 em atendimento ao comissionamento do equipamento (SSA 202412506). Solicito identificar válvula com número ID. Solicito indicar valor de rearme. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Pressão de atuação ajustada para 7,7 kgf/cm², conforme solicitado, com pressão de rearme em 7,2 kgf/cm². Válvula identificada com ID-2189. Obs.: Pressão nominal de atuação original da válvula é de 125 psi.
202418868 | STE |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202448 | 27/11/2024 10:45:45 | Solicito apoio para ajustar e testar válvula de segurança do reservatório de pressão da cabine de jato para abertura com 7.7 kgf/cm2 em atendimento ao comissionamento do equipamento (SSA 202412506). Solicito identificar válvula com número ID. Solicito indicar valor de rearme. | MAM2 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Pressão de atuação ajustada para 7,8 kgf/cm², conforme solicitado, com pressão de rearme em 7,1 kgf/cm². Válvula identificada com ID-2188. Obs.: Pressão nominal de atuação original da válvula é de 125 psi.
202418821 | STE | 202418626 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202448 | 26/11/2024 16:00:31 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA Yokogawa modelo 2285A, nº de série: 24826/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418812 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202448 | 26/11/2024 14:07:46 | Realizar ensayos y análisis de certificado de calibración del Multímetro de referencia marca Fluke, modelo 8588A, BP-717994, el cual retorna de calibración externa por medio de la AS-4500075992. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2022. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202449 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202418777 | STE |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202448 | 26/11/2024 08:35:37 | Solicitamos apoio para testar Válvula de segurança do Reservatório de pressão da Cabine de jato, em atendimento a planilha de comissionamento em anexo. "3.7- C Correto funcionamento da válvula de segurança (abertura com 7.7 kgf/cm2)" | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202448 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a desativação do equipamento conforme a SSA derivada. O instrumento não apresentou resultados satisfatórios nos testes realizados.
202418742 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202448 | 25/11/2024 16:49:21 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 10. Ref. SSA:202417107. | MEL1 | ILA3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202449 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso
202418738 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 16:30:59 | Realiza pruebas de aceptación del multímetro digital de la marca Fluke, modelo 87V MAX, NS-67040044, adquirido por medio de la OC-4500076900. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2148. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075457, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202418640 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202448 | 25/11/2024 09:59:03 | Realizar ensaios de aceitação no medidor de ponto de orvalho VAISALA, N/S W4333480 e W4333881. SMDTC- 2170 / OC 4500077175 | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10075574 posterior a la aprobación del cliente . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418611 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202448 | 25/11/2024 13:34:15 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2024 de ser posible en la mañana del día 02 de DICIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202449 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202418333 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202447 | 18/11/2024 15:48:15 | Realizar pruebas de aceptatación en la Lente de 7 grados para el termovisor Flir T1020 modelo T199745, adquirida por medio de la OC-4500076473 en la modalidad de marca/modelo. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2077. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lente atende aos requisitos da SMDTC-2077. Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais e calibração com auxilio de ILA1. Obs.: Câmera utilizada solicita contato com a FLIR para utilização com a lente T199745.
202418331 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202447 | 18/11/2024 15:48:23 | Realizar pruebas de aceptación del Sistema de medición de descargas parciales POWER DIAGNOSTIX by MEGGER ICMmonitor, NS-018. Adquirido por medio de la OC-4500075717. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1812. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10073471. Testes funcionais realizados conforme SSA 202418691, com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202418305 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202446 | 16/11/2024 17:01:44 | Verificar e solucionar informação referente à tensão do gerador apresentado falha de telemetria de forma intermitente. | OUO5 | ILA3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202447 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Foram verificados problemas de processamento interno no medidor ION 7700 96MF1, sendo necessária a substituição do equipamento. Foi aberta uma SSA derivada para SMME.DT MEL-1 e realizada a substituição pelo medidor NS PM-0403B013-06, que foi parametrizado e calibrado, estando parcialmente dentro de suas características. O medidor instalado possui frequência nominal de 60Hz, diferente da frequência da UN. Este foi o último equipamento disponível em estoque. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202418273 | STE | 202417927 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:33 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31100/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características conforme solicitado.
202417921 | STE | 202417836 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202446 | 11/11/2024 07:44:37 | Realizar inclusión y parametrización del medidor de facturación M61B en los tres servidores de totalización, debido a sustitución. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202447 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização do medidor de faturamento M61B nos três servidores do SMF. Inclusão realizada devido a substituição do medidor. Servidores liberados para uso.
202417632 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202445 | 05/11/2024 13:11:04 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba pneumática de alta presión portátil, de la marca Fluke, modelo 700HPPK-NPT, NS-6572002, adquirida por medio de la OC-4500077266. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2153. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202446 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10075440. Foram realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. A aceitação é recomendada.
202417549 | STE | 202417222 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 04/11/2024 10:39:32 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A, número de série 6716/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pata o uso.
202417525 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202444 | 01/11/2024 17:17:55 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2024 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada comparación entre patrones Itaipu y Eletrobras (Furnas). Instrumentos dentro de las especificaciones y liberados para realización del servicio.
202417478 | STE |  | S005A001 | SEQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.001-0 | 202444 | 01/11/2024 10:49:44 | Realizar ensayo de aceptacion del secuencimetro de rotacion de fases marca POLITERM modelo POL-29B n° serie: 200308402 adquirido por la OC:4500077136 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 11/11/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende integralmente aos critérios requeridos na ReqC:10075398. Aceitação não recomendada. - O instrumento não possui cabos fixos. - Não há evidencias de atendimento a norma IEC 61326-1. - Dimensões excedem as dimensões máximas solicitada.
202417374 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202444 | 30/10/2024 14:53:02 | Solicitamos romper lacre de la caja común e individual en las Fase A y B Para posibilitar ensayos conforme solicitado en la SSA 202416043/4. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Serviço realizado pela MET-2 sem a necessidade de ruptura de lacres da caixa comum. Tarbalho não foi acompanhado pela empresa Copel.
202417346 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:26 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,9 °C. Lacre número 20673
202417343 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:39 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,6 °C. Lacre número 20672
202417342 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:59 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-06. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,7 °C. Lacre número 20671
202417279 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 29/10/2024 13:41:30 | Realizar ensaio e calibração do termostato pos. TM3 conforme folha 49 da planilha de comissionamento 6256-83-19008E. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Termostato ensaiado. Relatório contendo o resultado em anexo.
202417278 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 28/10/2024 16:38:00 | Em virtude do comissionamento do painel CBC-02 (SSA 202417068), realizar ensaio e calibração do higrômetro pos. HG1. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Não foi possível realizar testes de atuação. Solicitante ciente.
202417272 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202444 | 28/10/2024 16:32:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA DE INSPEÇÃO DE EFEITO CORONA MOD. LUMINAR-HD S/N LH34377312 FAB. OFIL SYSTEMS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1898; RC-10073128 OC 4500075854. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10073128. Aceitação recomendada. Testes funcionais e entrega técnica realizadas conforme SSA: 2024-17272.
202417206 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202444 | 28/10/2024 08:21:48 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA, MODELO MIT430/2, MARCA MEGGER, IB4189. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202417203 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202444 | 28/10/2024 08:22:06 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGOHMETRO DIGITAL, MODELO 1035X, MARCA MEGABRAS, IB3170. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417202 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202444 | 28/10/2024 08:22:19 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL, MODELO TY710, MARCA YOKOGAWA, IB3193. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417200 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202444 | 28/10/2024 08:22:36 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, MODELO I200, MARCA FLUKE, IB4059. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417198 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202444 | 28/10/2024 08:22:49 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, MODELO 376, MARCA FLUKE, IB3186. | MEG1 | ILA3 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202417185 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:32:58 | Efectuar calibración y cambio de pilas del miliamperimetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 773, Código de identificación: IB - 3196. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:34:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS DA MARCA FLUKE, MOD. 726 IB-3942; | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417182 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:34:22 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3191. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado parcialmente para o uso(Leitura de 1A AC na escala de 10A ficou fora do esperado). Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417180 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202443 | 25/10/2024 15:35:59 | Realizar calibración y cambio de pilas del alicate amperímetro digital marca FLUKE, modelo 376 cod de identificacion IB-3181. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202417150 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202443 | 25/10/2024 14:39:57 | Solicito a confecção na impressora 3D, de 15 dispositivo para isolação nos aterramentos do para - raios do TA01! Conforme conversado com o Sr. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202417130 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:12 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,7 °C. Lacre número 20651
202417129 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:21 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,6 °C. Lacre número 20649
202417128 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202443 | 25/10/2024 07:49:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-01. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,5 °C. Lacre número 20648
202417046 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202443 | 24/10/2024 09:07:05 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2307518989, posição U1, para: K2-K3 0-800A 0-10V; K4-K5 -0-800A 0-10V; K6-K7 0-800A 0-10V de acordo com anexo. | MEL4 | ILA3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202416921 | STE | 202416626 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 06:26:13 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA, modelo 2381A, com numero de série: 6789/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416919 | STE | 202416625 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 06:26:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA, modelo 2381A, com numero de série: 6768/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416890 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:42:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329070. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | A câmera apresenta falha de sobreposição entre as imagens térmica e ótica. Não foi possível realizar de forma satisfatória o ajuste de paralaxe da imagens geradas. Instrumento calibrado dentro de suas característica. Aceitação não recomenda.
202416888 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:42:51 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329087. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme a la especificación técnica de la solicitud de pedido 10075484. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202416885 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:43:07 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329089. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202443 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, conforme a la especificación técnica de la solicitud de pedido 10075484. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202416876 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:29 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334627 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416873 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:37 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334626 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202443 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con las especificaciones técnicas de la RC:10075398 ítem 20. Fueron realizados ensayos de aceptación conforme la SSA 202417102.
202416872 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:45 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334623 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con las especificaciones técnicas de la RC:10075398 ítem 20. Fueron realizados ensayos de aceptación conforme la SSA 202417102.
202416871 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:30:54 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334622 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416870 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 22/10/2024 09:31:02 | Realizar ensayo de aceptacion del Detector de Tension MINIPA HV138, n° serie: 4334621 adquirido por la OC: 4500077174 - RC: SM.DT/0010075398 conforme anexo - plazo 31/10/2024. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. O instrumento cumpre os requisitos da ReqC:10075398. Realizados testes funcionais, com resultado satisfatório.
202416852 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202443 | 21/10/2024 13:51:07 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de OCTUBRE de 2024 de ser posible en la mañana del día 01 de NOVIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202444 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 60 Hz correspondiente al mes de octubre 2024.
202416851 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202443 | 21/10/2024 13:51:19 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de OCTUBRE de 2024 de ser posible en la mañana del día 01 de NOVIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202444 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 50 Hz correspondiente al mes de octubre 2024.
202416717 | STE | 202416413 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:07 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416715 | STE | 202416412 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:11 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6576/99. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416714 | STE | 202416701 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202442 | 18/10/2024 13:53:00 | Prestar apoio à MET1 na investigação da causa do alarme de desvio de capacitância da bucha H1 do Transformador da fase A. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio necessário para a investigação de da causa do alarme no painel do SMT. A MET1 realizou a substituição da caixa do divisor capacitivo fase A. Após giro a vazio da UN, e a pedido da MET1, não foi alterado o nível de ajuste da tensão proveniente da bucha no painel no SMT.
202416709 | STE | 202416410 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:17 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6642/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416708 | STE | 202416409 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:22 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6785/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416706 | STE | 202416408 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:28 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6821/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416705 | STE | 202416407 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:34 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416642 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202442 | 17/10/2024 11:14:27 | Substituir bateria e Verificar Calibração do multímetro/alicate amperímetro IB--2040, fabricante Fluke, modelo 376, número de série: 19180748. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202416641 | STE | 202416417 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N21 e com número de série: 6949/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416640 | STE | 202416416 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:31 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N20 e com número de série: 6773/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416639 | STE | 202416415 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:38 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N19 e com número de série: 6817/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416637 | STE | 202416414 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:43 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N18 e com número de série: 6769/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416634 | STE | 202416406 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:49 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N11 e com número de série: 6834/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416633 | STE | 202416404 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202442 | 17/10/2024 12:55:57 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA Yokogawa modelo 2285A, NS: 24828/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202416559 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202442 | 16/10/2024 11:12:32 | Solicitamos realizar calibración en megohmetro marca: MEGGER, modelo: MIT430/2, IB:3200. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202416557 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 11:12:42 | Solicitamos realizar calibración del termohigrometro marca: HOMIS, modelo: HTH-426A, IB1659. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas y enviado para mantenimiento correctivo dando como resultado que su reparación es inviable, fue dado de baja.
202416550 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 08:25:49 | Calibrar termo-higrometro Rotronic HP32 (NS 5220612). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202416549 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 08:26:00 | Calibrar termo-higrometro Rotronic HP32 (NS 5220615). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202416464 | STE |  | S017A014 | MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 1615.001-0 | 202442 | 15/10/2024 07:33:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO MOD. ORBISPHERE PORTABLE µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Medidor de oxígeno disuelto modelo Orbisphere Portable µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 ensayado y aceptado conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. Obs: Verificaciones realizadas con el acompañamiento de ILA4 (SSA 202416576(D)), acta en anexo.
202416321 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 14/10/2024 08:06:52 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S7000B9109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202416319 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 14/10/2024 08:06:57 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: S700169109D | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202416290 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202441 | 10/10/2024 16:11:10 | Realizar pruebas de aceptación en el instrumento pinza amperimétrica de marca Fluke, modelo 378 FC, NS-62370014. Objeto adquirido por medio de la OC-4500076900, referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2148. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10075457. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202416259 | STE | 202416150 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202441 | 10/10/2024 07:47:48 | Calibrar transductor de corriente marca SIEMENS modelo GMUIeff/H a ser utilizado en el tablero XC-01 posición 96A1-1 (CM:509051) de acuerdo a los datos de la placa. | MEL1 | ILA3 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202416184 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202441 | 08/10/2024 15:40:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FORNO DE BLOCO SECO MODELO 9173 FAB. FLUKE S/N C49770, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1867 , RC-10073344 OC 4500075818. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202442 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC-RC-10073344. Realizado testes funcionais com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202416163 | STE | 202415402 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202441 | 08/10/2024 15:40:16 | Efetuar calibração do transdutor de tensão marca Siemens, modelo GMUUeff/H e Nr. U8-825. 0 - 100 V 0 - 20 mA | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202415894 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202440 | 02/10/2024 16:14:43 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512902, de la posición 502aU1 para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2024/0850 substituye al certificado 2024/0835 de la SSA 2024/15509.
202415890 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202440 | 02/10/2024 16:14:52 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512910, de la posición 502aU1P, para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2024/0849 substituye al certificado 2024/0838 de la SSA 2024/15505.
202415887 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202440 | 02/10/2024 16:14:59 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512906, en la posición 503U1, para: K2-K3 0-400MW 4-20mA; K4-K5 -100-300MVar 4-20mA; K6-K7 IS 0-900A 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202440 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso. Obs.: O certificado de calibração n ° 2024/0848 substitui o certificado de calibração n° 2024/0839 presente na SSA 2024/15495.
202415567 | STE | 202310367 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202439 | 27/09/2024 11:23:56 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512901, da posição 507aU1 para: K2-K3 IS 0 - 1700A 4-20mA; K4-K5 -100 - 300MVAr 4-20mA; K6-K7 Urs 0- 300KV 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202440 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415566 | STE | 202310365 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202439 | 27/09/2024 11:24:09 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512905, da posição 503aU4 para: K2-K3 IS 0 - 1700A 4-20mA; K4-K5 -100 - 300MVAr 4-20mA; K6-K7 Urs 0- 300KV 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202440 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415539 | STE | 202414511 | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202440 | 30/09/2024 09:44:50 | Solicitamos apoio para alimentação elétrica em campo do transdutor de pressão diferencial E+H modelo PMD75 de modo a permitir a medição de pressão diferencial na válvula NV104, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202441 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Apoio realizado em campo na UG03, no sistema de água pura, com a instalação e disponibilização para uso da fonte da marca Phoenix Contact, modelo NS 3012486348. Foram acompanhadas as medições de pressão diferencial com o transmissor E+H, modelo PMD75, na válvula NV104.
202415510 | STE | 202310364 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202439 | 27/09/2024 11:24:28 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512903, da posição 506aU3 para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202440 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415509 | STE | 202310364 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202439 | 27/09/2024 11:24:37 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512902, da posição 502aU1 para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415507 | STE | 202310361 | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202439 | 27/09/2024 11:24:48 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512909, da posição 506aU3P, para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202440 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415505 | STE | 202310361 | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202439 | 27/09/2024 11:24:59 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512910, da posição 502aU1P, para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415495 | STE | 202310360 | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202439 | 27/09/2024 17:34:06 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512906, a posição 503U1, para: K2-K3 0-400MW 4-20mA; K4-K5 -100-300MVar 4-20mA; K6-K7 IS 0-900A 4-20mA de acordo com anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415459 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:19 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800104. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415457 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:28 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800103. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415446 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 26/09/2024 10:10:50 | Solicitamos apoio para confecção em impressora 3D de 5 conjuntos de clips para TMR marca Alcatel-Lucent modelo 8254. Modelos entregue na oficina de ILA3. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202442 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Peças confeccionadas conforme solicitado. Produzidos 6 conjuntos de clips para TMR. Os conjuntos são compostos pela base de fixação na carcaças e o suporte móvel. Produzidas 6 unidades. Utilizado aproximadamente 12,5 gramas / un. (9 gramas suporte móvel e 3,5 gramas na base).
202415442 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:37 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800102. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415439 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202439 | 25/09/2024 14:03:13 | Face detecção de distribuição térmica distinta neste equipamento em relação aos TPs das demais fases (cfe. SSA 202415410/412/414), solicita-se medição da carga secundária conectada em todos os enrolamentos utilizados, bem como nos TPs das demais fases, de forma a permitir uma avaliação mais adequada. Comunicar esta SMIE.DT quanto a data de programação do serviço para acompanhamento, preferencialmente para a semana 202440 (dias 03 e 04 de outubro). | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202440 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a medição de carga imposta no secundário dos TPs fase A, B e C conforme solicitado. Os dados coletados encontram se anexados a esta SSA. Serviço realizado com apoio de ILA-1. A Copel não acompanhou os trabalhos mas liberou sua execução. Foram removidos 2 lacres da Copel nº (21C03492961) e (21C03492973). Foram recolocados 2 lacres da Itaipu nº (0004601) e (0004630).Em outro momento a Copel irá fazer a regularização de seus lacres.
202415280 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202439 | 24/09/2024 16:00:38 | Indicación de tensión en el IHM incorrecto entre fases R y T en el SMT-03. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202439 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a injeção de sinais em conjunto com a SMMT e constatado inversão de sinais na tensão V1 com V3 no painel SMT. A SMMT realizou a normalização da conexão. Realizado novos ensaios e constatado funcionamento correto, sendo o equipamento liberado para uso.
202415225 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202439 | 23/09/2024 08:28:04 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Proporcionar los registros del mes de SEPTIEMBRE de 2024, de ser posible en la mañana del día 01 de OCTUBRE. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202440 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de memória de massa das unidades geradoras 60 Hz correspondente ao mês de setembro de 2024 e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202415223 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202439 | 23/09/2024 08:28:15 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Proporcionar los registros del mes de SEPTIEMBRE de 2024, de ser posible en la mañana del día 01 de OCTUBRE. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 50 Hz correspondiente al mes de septiembre 2024.
202415169 | STE | 202414873 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 10:52:50 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6770 (SSA origem: 202414873). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415139 | STE | 202414876 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:15 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6705/00 (SSA origem: 202414876) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415135 | STE |  | S012B006 | CALIBRADORES DE ACELEROMETRO | 0729.006-3 | 202438 | 20/09/2024 06:53:24 | Realizar análisis de certificado de calibración del Acelerometro patrón marca Bruel Kjaer, modelo 8305, NS-1777429, BP-127636, el instrumento regresó de calibración externa realizada por medio de la AS-4500076398. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2060. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada analise do certificado de calibração e testes operacionais. Certificado atende aos requisitos solicitados por meio da SMDTC-2060.
202415124 | STE | 202414902 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:30 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6807 (SSA origem: 202414902). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415123 | STE | 202414875 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:35 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6814 (SSA origem: 202414875). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415122 | STE | 202414897 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:40 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6657 (SSA origem: 202414897). ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415121 | STE | 202414898 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6795 (SSA origem: 202414898). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415120 | STE | 202414874 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:52 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6568 (SSA origem: 202414874). ● Entrada: -± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415119 | STE | 202414872 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6655 (SSA origem: 202414872). ● Entrada: - 0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415101 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202438 | 19/09/2024 11:21:19 | Calibrar termohigrómetro marca instrutherm, modelo htr-159, Numero de serie 010907104. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de reparación y con recomendación de descarte conforme SSA derivada 202415428.
202415091 | STE | 202414899 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:01 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6797/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415090 | STE | 202414903 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:07 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 7192/02 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415089 | STE | 202414901 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:13 | Realizar y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6776/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415088 | STE | 202414900 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:19 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6805/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415064 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 19/09/2024 09:41:28 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: W701851509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado do almoxarifado). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202415063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 19/09/2024 09:41:40 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: W7018A1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado do almoxarifado). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202438 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202415059 | STE | 202414863 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 19/09/2024 06:33:28 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,23 ºC. Desactivación de la alarma: 43,9 ºC.
202415058 | STE | 202414862 | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 19/09/2024 06:37:17 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,02 ºC. Desactivación de la alarma: 43,59 ºC.
202415056 | STE | 202414861 | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 19/09/2024 06:33:38 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,40 ºC. Desactivación de la alarma: 44,11 ºC.
202415050 | STE | 202411116 | A003L009 | MEDIÇÃO | 0052.003-9 | 202438 | 18/09/2024 16:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96MF1 se encuentra presentando manchas en la parte inferior del display conforme se muestra en el anexo de la SSA matriz. | MEL1 | ILA3 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202439 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a verificação da tela e constatado defeito no display. Solicitado reparo para ILA2 pela SSA 2024-15245. Instrumento foi reparado e reinstalado pela Mel-1. Equipamento liberado para uso.
202415030 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202439 | 23/09/2024 10:08:40 | Realizar calibración y sustitución de bateria del Multimetro Fluke 365 (IB 3762). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202439 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Trocado suas baterias.
202415029 | STE | 202414739 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202438 | 18/09/2024 10:46:09 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A serie 24811/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2.
202414934 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202438 | 17/09/2024 07:58:34 | Solicito la calibración del termómetro resistivo de platino marca Fluke, modelo 5609 con número de serie 08669. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202414725 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202437 | 13/09/2024 07:05:31 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE SOLDA DA MARCA WELLER, MODELO WR 3M, NS-080 40/23 0307. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500076311. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/smdtc-1502. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC-4500076311. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Realizado as provas de funcionamento do equipamento, que se encontra dentro de suas caraterísticas e liberado para uso.
202414672 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202437 | 12/09/2024 11:25:09 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUIR BATERIA DO MEGOHMETRO MEGGER MIT430/2 IB-3841. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202414671 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202437 | 12/09/2024 11:25:18 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUIR BATERIA DO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB-3812. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202414670 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202437 | 12/09/2024 11:25:25 | VERIFICAR CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE 376 IB-3798. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202414557 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:20 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29,4 °C.
202414556 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:27 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, temperatura de accionamiento 29 °C.
202414555 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:35 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-10. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación: 30,9 °C.
202414553 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:43 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación: 29,8 °C.
202414551 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:51 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08 | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento verificado e ajustado para temperatura de acionamento 30,5 °C.
202414550 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202437 | 11/09/2024 09:08:57 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-08. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,6 °C.
202414540 | STE | 202414371 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 11/09/2024 07:04:49 | Solicitamos apoyo, para realizar el Grabado a Laser, del ID - 2147, al instrumento con SSA 202414371; en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202438 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravada em válvula utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202414456 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202437 | 10/09/2024 11:09:58 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 13/09/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 19° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202437 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 13/09/2024 as 14:05h. Lacres utilizados: 0004614, 0004615, 0004616, 0004617, 0004618.
202414390 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202437 | 09/09/2024 10:35:11 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 con BP 623030. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202437 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202414389 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202437 | 09/09/2024 10:35:18 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-x-11-0,001 con BP 694825. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202414388 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202437 | 09/09/2024 10:35:25 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley, modelo 2002 con BP 615563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Calibrado parámetro de corriente en la entrada rear.
202414344 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202437 | 09/09/2024 06:51:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE SOLDA DA MARCA WELLER, MODELO WR 3M, NS-080 30/23 0425. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500076311. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/smdtc-1502. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC-4500076311. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Realizado as provas de funcionamento do equipamento, que se encontra dentro de suas caraterísticas e liberado para uso.
202414251 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202436 | 05/09/2024 15:51:43 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202414103 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 04/09/2024 09:04:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. ***ENTREGA DOS ITENS FALTANTES DA SSA 202408925***. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO OS TESTES DE ACEITAÇÃO DO EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. FORAM ENTREGUES OS ITENS FALTANTES CONFORME RELATADO NA SSA 202408925. EQUIPAMENTO COM ACEITAÇÃO RECOMENDADA.
202414000 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 03/09/2024 07:43:04 | Grabar ID N° 2120 En la Valvula de alivio. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202436 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravada em válvula utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413870 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202436 | 02/09/2024 08:54:35 | Realizar calibración del Termohigrómetro Digital de la marca EXTECH (IB 3872 e ID 857). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento fuera de sus características técnicas en las medidas de humedad relativa, fue enviado para mantenimiento correctivo (ILA2) donde se constato la inviabilidad de su reparación conforme la SSA 202414324. El instrumento fue descartado, conservándose en la SMIL para el futuro reaprovechamiento de sus componentes.
202413867 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202436 | 02/09/2024 08:54:44 | Realizar calibración y sustitución de bateria del Multimetro Fluke 179 (IB 1761). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído as baterias do multímetro.
202413819 | STE | 202413041 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202435 | 29/08/2024 13:52:52 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 y número de serie 39800023WS. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413812 | STE | 202413516 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:05 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6733-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413811 | STE | 202413520 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:12 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6661-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413810 | STE | 202413523 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:18 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6690-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413763 | STE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 29/08/2024 15:04:46 | Solicitamos apoio na fabricação de 10 unidades de engrenagens para o sistema de excitação conforme projeto inicial feito na SSA 202409274 e alterações passadas in loco. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202413762 | STE | 202413527 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:39 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6791-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413761 | STE | 202413526 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:45 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6823-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413760 | STE | 202413525 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:52 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6744-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413759 | STE | 202413524 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:59 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6859-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413755 | STE | 202413507 | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 29/08/2024 07:02:06 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,90ºC (SUBIDA) E 44,03ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202413753 | STE | 202413506 | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 29/08/2024 07:02:14 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,06ºC (SUBIDA) E 43,80ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202413752 | STE | 202413505 | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,83 °C. Desactivación de la alarma: 43,8 °C.
202413750 | STE | 202413514 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:28 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6784/00 (SSA 202413514) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413749 | STE | 202413512 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6808/00 (SSA 202413512) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413748 | STE | 202413511 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:43 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6646/00 (SSA 202413511) ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413746 | STE | 202413141 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202435 | 29/08/2024 07:02:53 | Realizar calibración del Transductor de Potencia Activa TPA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413685 | STE | 202310370 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202435 | 27/08/2024 16:33:59 | Calibrar el transductor SIEMENS SICAM T modelo 7KG9661-2FA00-1AA0/CC número de serie GF2212509601 de la posición 503U1 para medición de corriente de acuerdo con las marcaciones en rojo de la tabla en anexo. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202435 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202413683 | STE | 202310370 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202435 | 27/08/2024 16:33:32 | Calibrar el transductor SIEMENS SICAM T modelo 7KG9661-2FA00-1AA0/CC número de serie GF2212509602 de la posición 507U1 para medición de corriente de acuerdo con las marcaciones en rojo de la tabla en anexo. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202435 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202413434 | STE | 202411856 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202434 | 23/08/2024 15:52:02 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, ENTRADA -1 A +1 VCC SALIDA 4 A 20MA. NS:6829/00. REF. SSA 202411309. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413385 | STE | 202413132 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 23/08/2024 08:50:34 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Voltímetro V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Voltímetro analógico marca Kron modelo FM96PC 600V, con número de serie 002100224.
202413383 | STE | 202411799 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202434 | 23/08/2024 12:03:02 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6664-00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413382 | STE | 202411800 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202434 | 23/08/2024 12:03:19 | Realizar calibraión del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6796-00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413360 | STE | 202411562 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202434 | 22/08/2024 15:26:31 | Calibrar transdutor de temperatura, Marca: Phoenix Contact, Modelo: MCR-PT100/I-DC, SN: 2810337. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El número de serie correspondiente al instrumento es el 010-230292.
202413321 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202434 | 22/08/2024 09:24:24 | Verificar motivo por el cual las lecturas colectadas de los servidores SMF-1/SMF-2 y SMF-3 no presentan valores de las 24 horas. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Puerto de comunicación verificado, reparo correspondiente mediante la SSA 202413364 (D) .
202413298 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202434 | 22/08/2024 11:06:17 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de AGOSTO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de SEPTIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202436 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de memória de massa das unidades geradoras de 60 Hz correspondente ao mês de agosto de 2024.
202413297 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202434 | 22/08/2024 11:05:49 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de AGOSTO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de SEPTIEMBRE. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 50 Hz correspondiente al mes de agosto de 2024.
202413129 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202434 | 19/08/2024 11:01:09 | Realizar pruebas de aceptación de la Estación de soldadura de la marca Weller, modelo WR 3M, NS-080 01/23 0004. Adiquirido por medio de la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202413128 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202434 | 19/08/2024 11:01:17 | Realizar pruebas de aceptación de la Estación de soldadura de la marca Weller, modelo WR 3M, NS-080 01/23 0002. Adiquirido por medio de la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202413122 | STE | 202412720 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202434 | 19/08/2024 12:03:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.01.12 (SSA origem 202412720) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 4 → 20.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Indicación de display de 0 a 20 UE, calibrado en esa condición conforme solicitud del cliente.
202413001 | STE | 202310370 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202433 | 15/08/2024 16:51:53 | Calibrar o transdutor SIEMENS SICAM T, modelo 7KG9661-2FA00-1AA0/CC número de série GF2212509601, da posição 503U1, para medição de corrente, de acordo com tabela em anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412997 | STE | 202310370 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202433 | 15/08/2024 16:52:02 | Calibrar o transdutor SIEMENS SICAM T, modelo 7KG9661-2FA00-1AA0/CC número de série GF2212509602, da posição 507U1, para medição de corrente, de acordo com tabela em anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412987 | STE | 202411793 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202433 | 15/08/2024 16:53:48 | Calibrar o transdutor SIEMENS modelo 7KG600-8AB/KK número de série BF9708058957, da posição 507U2, para medição de potência ativa e reativa, de acordo com tabela em anexo. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202434 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412881 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202433 | 15/08/2024 10:10:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FAB. HIOKI S/N 240608650 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1929; RC 10073639 OC 4500075386. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la ReqC 10073639. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412880 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202433 | 15/08/2024 10:10:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FAB. HIOKI S/N 240626443 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1929; RC 10073639 OC 4500075386. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas de la ReqC 10073639. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412845 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:21:45 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: NS 140.09.13.
202412778 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202433 | 15/08/2024 11:21:51 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS:336.11.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412543 | STE |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202432 | 09/08/2024 08:24:31 | Solicitamos la confección de 10 tapas, a ser fabricadas en la impresora 3D. Será utilizado durante los próximos mantenimientos periódicos del servomotor de la compuerta de servicio en los PD 9A. Diseños en adjuntos. | MMU2 | ILA3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1535 GRAMAS / UN.
202412537 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 17:03:18 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0774, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412535 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:24 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0768, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412534 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:14 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0767, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412533 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 17:02:51 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0761, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412531 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:04 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0758, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412530 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:58:51 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0757, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412457 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 07/08/2024 17:18:25 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste y manual en anexo. Servicio referente al comisionamiento del TR-UPAC-02 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202433 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado parametrização, ensaio e calibração do controlador de temperatura TH104BUS. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Parametrizado somente a temperatura de atuação alarme (120ºC) e trip (130ºC) para SI, S2 e S3. Demais seguem inalterados.
202412394 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 07/08/2024 15:24:09 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Multimedidor Trifasico MED1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.6 de la planilla 3238-83-19027-P referente al comisionamiento del panel QGBT-460 SSA 202411003. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412360 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 06/08/2024 15:25:45 | Calibrar transductor de tensión Yokogawa modelo 2381 con serie 7202/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412355 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202432 | 07/08/2024 15:24:35 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Multimedidor Trifasico MED1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19030-P referente al comisionamiento del panel QGBT-220 SSA 202411007. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme suas características e liberado para o uso.
202412345 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 06/08/2024 16:58:33 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del voltímetro posición V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19029-P, referente al comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características, se observaron errores dentro de la región de duda, ver anexo. Obs: Indicador analógico de tensión marca Kron, modelo FM96PC 600V y número de serie 2203889.
202412344 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 06/08/2024 16:58:50 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del amperímetro posición A1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19029-P, referente al comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características, se observaron errores dentro de la región de duda, ver anexo. Obs: Indicador analógico de corriente marca Kron, modelo FM96PC 250/5A y número de serie 2203977.
202412313 | STE | 202411870 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202432 | 06/08/2024 09:13:01 | Realizar parametrización de medidor ION 7700 del TABLERO DE MONITOREO SMT-11. Numero de série P7700R0R0A1B5F0E0k. (Solicitud de Julio Benitez int 9750) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202432 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a parametrização do medidor ION 7700 do SMT da UN11 conforme solicitado. Medidor testado e liberado para uso.
202412282 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 11:00:20 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Voltímetro V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento esta com tela quebrada. Sem condições de calibração.
202412281 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 11:00:32 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del amperímetro A1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El instrumento es un indicador analógico de corriente de la marca Kron modelo FM96PC 250/5 A con número de serie 2203978.
202412167 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202432 | 05/08/2024 08:09:56 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC: 4500073277; RC: SM.DT/0010071938. SVERKER 650 230V (NS: 2405920). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, conforme las especificaciones técnicas de la ReqC 10071938. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412166 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202432 | 05/08/2024 08:09:43 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC: 4500073277; RC: SM.DT/0010071938. SVERKER 650 230V (NS: 2405914). | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme las especificaciones técnicas de la ReqC 10071938. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412076 | STE | 202411847 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 12:05:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6671/00. SSP 20243790 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202412038 | STE | 202411842 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:02 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6950/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412037 | STE | 202411841 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:08 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 5697/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412036 | STE | 202411840 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:12 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6751/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412034 | STE | 202411839 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:19 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6571/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411998 | STE | 202411843 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:17 | Calibrar transductor de temperatura yokogawa modelo 2384A serie 6706/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411997 | STE | 202411844 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:24 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6750/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411996 | STE | 202411838 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:30 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6854/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411995 | STE | 202411837 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:35 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6743/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411988 | STE | 202411845 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 10:49:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6860/00 (SSA origem: 202411845). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411987 | STE | 202411846 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 10:49:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6782/00 (SSA origem: 202411846). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411946 | STE | 202411853 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202431 | 31/07/2024 06:19:37 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca: Yokogawa, modelo: 2285A S/N: 24824/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411939 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 30/07/2024 14:27:03 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste en anexo. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202432 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características. Obs: S1 y S2: accionamiento de Alarma temp 120°C , de Trip temp 130°C .Valor patrón inyectado 121°C y 131°C respectivamente. S3 accionamiento de Alarma temp 120°C , de Trip temp 130°C , valores iguales en el patrón inyectado.
202411741 | STE | 202411252 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202430 | 26/07/2024 12:04:33 | Calibrar Alicate amperímetro marca Fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411637 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202430 | 25/07/2024 09:14:47 | Realizar calibración del Termohigrómetro digital de la marca Fluke, modelo 971, NS-012001009, conforme solicitado por la SOCM.DT (email en anexo). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas. Observación: El instrumento presenta daños en la protección del sensor conforme fotos en anexo.
202411631 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202430 | 25/07/2024 07:26:15 | Fabricación de soporte (base) en impresora 3D, para transductor de desplazamiento LASER ( BANNER LE550) espesor 10mm . Medidas largo- 160 mm y ancho de 56mm. Diseño disponible en el sector ejecutor. | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 235 GRAMAS / UN.
202411584 | STE |  | S016B007 | RUGOSÍMETROS | 1675.001-4 | 202430 | 25/07/2024 06:58:44 | Realizar pruebas de aceptación del Rugosímetro de la marca Mitutoyo, modelo SJ-210, NS-518032308, adquirido por medio de la OC-4500074740. Atiende al https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1938. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado testes e provas de aceitação do Rugosímetro da marca modelo SJ-210, adquirido pela OC-4500074740. O equipamento entregue cumpriu todos os itens da ET e juntamente com os testes de funcionamento, que se saíram de forma satisfatória. Aceitação recomendada.
202411500 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202430 | 23/07/2024 09:51:02 | Calibrar medidor de energia patrón Schlumberger SM3050, BP 621096, el equipo pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la calibración del padrón de energía SM3050 , se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Certificado anexo a esta SSA.
202411467 | STE | 202410992 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 22/07/2024 15:13:23 | Realizar ensayo y calibración del termostato TT1-1 conforme planilla de comisionamiento 3238-83-19027-P "Hoja 12" (a ser ajustado en 30°C). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado conforme solicitado en el anexo, temperatura de actuación 30°C.
202411466 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202430 | 24/07/2024 10:18:25 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de JULIO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de AGOSTO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de memória de massa conforme solicitado. Disponibilizado os dados para o solicitante via e-mail. Documento também em anexo a esta SSA.
202411465 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202430 | 24/07/2024 10:18:00 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de JULIO de 2024 de ser posible en la mañana del dia 01 de AGOSTO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y documento en anexo a esta SSA.
202411305 | STE | 202411079 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:54:04 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 7244-02 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411304 | STE | 202411081 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:54:46 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6666-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411302 | STE | 202411082 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:55:19 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6810-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411300 | STE | 202411083 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:55:47 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6747-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411293 | STE | 202411091 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:56:30 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6758-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411292 | STE | 202411090 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:57:48 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6952-99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411291 | STE | 202411089 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:59:29 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6708-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento é um conversor de temperatura PT100, modelo 2384A.
202411290 | STE | 202411088 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:59:51 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6861-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411272 | STE | 202411087 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:29:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6731/00 (SSA origem: 202411087). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411271 | STE | 202411086 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:03 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6819/00 (SSA origem: 202411086). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411270 | STE | 202411085 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6688/00 (SSA origem: 202411085). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411269 | STE | 202411084 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:58 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6736/00 (SSA origem: 202411084). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 19/07/2024 11:30:51 | CALIBRAR/AJUSTAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CO2 TPHL_06, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS: 121.07.21, FAIXA DE CALIBRAÇÃO (AJUSTAR): 0 A 35KGF/CM², SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202431 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado conforme suas características. Liberado para uso. Nota: O instrumento não permite ajuste de 0 a 35 kgf/cm². Calibrado de 0 a 16 kgf/cm², conforme alinhado com o solicitante.
202411215 | STE | 202411021 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:21:27 | Em virtude do comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021), realizar ensaio e calibração do higrômetro pos. H19. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado a 59 % de humedad relativa, conforme solicitud del cliente. Observación: El ensayo fue realizado a una temperatura de 30 °C.
202411213 | STE | 202411021 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:21:42 | Realizar ensaio e calibração do termostato pos. TM2 conforme folha 42 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado. Indicação apresenta desvio do valor de fechamento do contato. Atuação ajustada em 58,8 °C.
202411189 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202429 | 17/07/2024 08:58:21 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_07, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/5285/06/2024. FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO:20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202429 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Nota: A análise de conformidade considerou, a pedido do solicitante, uma tolerância de 0,5% do fundo de escala.
202411185 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:23:28 | Solicitamos apoio para verificar o funcionamento/programação dos módulos ÍON do SMT-13 durante a atuação do alarme de falha de monitoramento das buchas. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202430 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT MET1 para verificação de funcionamento do alarme de falha de monitoramento das buchas, Verificado que o alarme de falha de monitoramento é inibido quando a tensão da fase A é menor que 20V nos três sistemas de monitoramento R S T. A SMMT vai verificar juntamente com a engenharia de manutenção, se será necessário realizar alguma modificação no programa do SMT. Se for necessário alterações será aberta uma nova SSA.
202411181 | STE | 202411113 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:51:50 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A) NS 24825/01. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411145 | STE | 202411096 | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 16/07/2024 14:52:21 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,35ºC (SUBIDA) E 44,21ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202411144 | STE | 202411094 | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 16/07/2024 14:52:52 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,17 ºC (SUBIDA) E 43,90 ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202411142 | STE | 202411093 | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 14:53:16 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,82ºC (SUBIDA) E 43,61ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202410946 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202428 | 11/07/2024 14:44:20 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento referente a este equipo, conforme MP-2A, SSP 2024/0900, previsto para el día 15/07/2024. Obs: aprovechamiento de AI 2024/5428 de Furnas ) | MET3 | ILA3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada de lacres dos TCs do SMF da linha para execução manutenção preventiva e após o término da manutenção foram recolocados novos lacres. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberado sua execução via email e MO.
202410930 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 16:27:20 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,7 °C.
202410913 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 09:18:01 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C419072159, adquirida mediante la orden de compra OC-4500075073. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1926. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizadas provas funcionais da balança MS3002TS e acompanhado a calibração realizada pelo técnico do fornecedor (in loco), a qual cumpriu todos os pontos de calibração solicitados na ET. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme a SMDTC-1926/OC-4500075073.
202410911 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202428 | 11/07/2024 08:41:16 | REALIZAR TESTE DE AÇEITAÇÃO DO CALIBRADOR MULTIPRODUTO MARCA FLUKE, MOD 5560A, SN-6501606, ADQUIRIDO POR MEIO DA OC-4500074960. REFERENÇIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1931. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202429 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la ET 7040-20-19209-E R1. Realizado el análisis del cerificado de calibración y pruebas funcionales en el equipo.
202410887 | STE |  | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202428 | 10/07/2024 15:07:25 | Solicito inspección de medidor de energía ION 7300 con número de serie PA-0001A770-08 reparado por ILA2 a través de SSA 202409709. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Medidor de energía ION 7300 con número de serie PA-0001A770-08 verificado, el mismo se encuentra dentro de clase y liberado para uso. Obs: Conforme acordado con MEL1, el medidor en cuestión quedará en ILA3.
202410401 | STE | 202409370 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202427 | 03/07/2024 15:29:30 | Calibrar indicador de posição de TAPs CM:0269468 marca Litcht SN:4.971. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202410208 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:28:00 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C414877895, adquirida mediante la orden de compra OC-4500074857. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1908. La entrega técnica está programada para los días 2 y 3 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202427 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação da balança analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo e verificado que o fornecedor não cumpriu requisitos da ET item 4.2 (pontos de medição) na execução da calibração realizada em entrega técnica nas dependências da ITAIPU. Não recomendamos a aceitação do equipamento. Ata complementar da decisão em anexo a esta SSA.
202410207 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:28:07 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C419072159, adquirida mediante la orden de compra OC-4500075073. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1926. La entrega técnica está programada para los días 2 y 3 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202427 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação da balança semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo e verificado que o fornecedor não cumpriu requisitos da ET item 4.2 (pontos de medição) na execução da calibração realizada em entrega técnica nas dependências da ITAIPU. Não recomendamos a aceitação do equipamento. Ata complementar da decisão em anexo a esta SSA.
202410191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:14:50 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 28,8 °C.
202410190 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:15:06 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202427 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,8 °C.
202410189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 14:15:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8°C.
202409851 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:01:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 30 °C.
202409850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:02:23 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 29,6 °C.
202409849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:02:32 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado temperatura de actuación 29,5 °C.
202409381 | STE | 202409145 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202425 | 17/06/2024 09:13:44 | Solicito la impreción de 10 carreteles para el CREEP DETECTOR. Muestra entregado al compañero Magin Benitez. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202425 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMOS / UN.
202409336 | STE | 202409033 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 14/06/2024 10:38:52 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. Obs (terminales de contacto ajustados.) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,01ºC (SUBIDA) E 43,74ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202409233 | STE | 202408997 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:16 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6653-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202409231 | STE | 202408995 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:28 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6813-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409228 | STE | 202408994 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:34 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6787-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409226 | STE | 202408993 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:40 | Calibrar modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa com numero de serie 6715-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202409225 | STE | 202408992 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:45 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6647-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado.
202409224 | STE | 202408991 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:51 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6696-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409222 | STE | 202408990 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:56 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6843-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409221 | STE | 202408989 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:01 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6729-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409220 | STE | 202408988 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:06 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6789-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202409219 | STE | 202408987 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:11 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6846-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409181 | STE | 202409035 | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:01 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,92ºC (SUBIDA) E 43,67ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202409180 | STE | 202409033 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:06 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem condições de calibração/ajuste. apresenta elevada resistência de contato durante a abertura/fechamento do contato. Vídeo em anexo com temperatura do banho (indicação em verde) e resistência de contato (indicação do multímetro) durante o aquecimento e resfriamento do termostato. Não liberado para uso. Reparar pela SSA 202409033.
202409179 | STE | 202409032 | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 12/06/2024 11:44:14 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y ensayado, liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,25 °C. Desactivación de la alarma: 43,87 °C.
202409175 | STE | 202408879 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:20 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A serie 24813/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409039 | STE | 202408932 | F004G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-08 | 0205.012-9 | 202424 | 11/06/2024 14:20:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388743 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-08 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L8). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408925 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202424 | 10/06/2024 07:20:28 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Fue realizado comprobación de los ítems entregados, no fueron atendidos los puntos siguientes: - "2 matraces de evaporación giratorio de vidrio borosilicato"; fue entregado 1 (un) matraz - "2 matraces colectores de vidrio borosilicato;" fue entregado 1 (un) matraz Por lo que se sugiere el rechazo del equipo. Ver anexo email para mas detalles. Obs.: favor aclarar al proveedor que una vez entregados los faltantes se realizaran las pruebas funcionales caso sean entregados.
202408921 | STE |  | S017A012 | BANHO ULTRASSÔNICO | 3055.001-0 | 202424 | 10/06/2024 07:20:37 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO ULTRASSÔNICO MOD. SONOREX DIGITEC DT 510 H-RC, FAB. BANDELIN, S/N 3091.00172895.001 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1907; RC 10073411 OC 4500074605. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Fue realizado comprobación de los ítems entregados, no fueron atendidos los puntos siguientes solicitados en la especificación: - "Soporte para Erlenmeyes de 250 y 500 ml." - "Tener por lo menos 2 ubicaciones de memoria para programas de operación"; Por lo que se sugiere el rechazo del equipo. Ver anexo email para mas detalles. Obs.: favor aclarar al proveedor que una vez entregados los faltantes se realizarán las pruebas funcionales caso sean entregados.
202408828 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:04 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA PADRÃO MODELO PRS600.3, FAB. MTE, S/N 103584, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1900; RC 10072878 OC 4500074065. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada verificação do fornecimento. Testes funcionais e calibração do medidor padrão. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202408554 | STE | 202406983 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202423 | 03/06/2024 08:39:00 | Calibrar vatímetro, modificado para 66000/115V, 100/5A. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408415 | STE | 202221808 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202422 | 28/05/2024 16:04:25 | Solicitamos calibrar o indicador de TAP marca Treetech, código de estoque 269468, número de série 337970, conforme anexos. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado e dentro de suas características. O instrumento não reproduz a saída analógica solicitada conforme o anexo. Solicitante informado sobre condição. Verificar relatório de calibração e documento complementar em anexo a esta SSA.
202408414 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202422 | 29/05/2024 16:40:51 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MANÔMETRO DIGITAL MODELO 700RG27 FAB. FLUKE, S/N 6507413 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1855; RC 1007334 OC 4500074500. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202423 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10073374. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202408412 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202422 | 29/05/2024 16:40:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MANÔMETRO DIGITAL MODELO 700RG29 FAB. FLUKE, S/N 6507529 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1855; RC 1007334 OC 4500074500. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202423 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10073374. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202408173 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202421 | 24/05/2024 11:14:38 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Poner a disposición los registros del mes de MAYO de 2024 de ser posible en la mañana del día 03 de JUNIO. Ajustar horario si necesario. | OUE0 | ILA3 | QUINTANA ROCABADO ROMINA ISELA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202423 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y en anexo a esta SSA.
202408169 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202421 | 24/05/2024 11:17:43 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del mes de MAYO de 2024 de ser posible en la mañana del día 03 de JUNIO. Ajustar horario si necesario. | OUE0 | ILA3 | QUINTANA ROCABADO ROMINA ISELA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202423 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada a coleta de memória de massa conforme solicitado. Disponibilizado os dados ao solicitante através de email. Dados também em anexo a esta SSA.
202408122 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202421 | 23/05/2024 16:38:09 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL MEGOHMETRO DE LA MARCA SONEL, MODELO MIC-10K1, NS-M10627, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500073783. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Posterior a la verificación de los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936) se constató de que el equipamiento recibido (MEGOHMETRO DE LA MARCA SONEL, MODELO MIC-10K1, NS-M10627) no cumple todos los requisitos que son necesarios para el uso del sector solicitante. Ante esta situación se sugiere el rechazo del equipo. Obs: Se adjunta el correo de rechazo del sector solicitante.
202408119 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202421 | 23/05/2024 16:38:15 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL OSCILÓGRAFO DIGITAL DE LA MARCA YOKOGAWA, MODELO DL950, NS-9014D4523, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500074344. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1946. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada a verificação do fornecimento da ordem de compra, testes funcionais do conjunto e calibração dos módulos de entrada de forma individual conectados ao equipamento Yokogawa DL950. Instrumentos calibrados, dentro de suas características e liberados para uso.
202408016 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202421 | 22/05/2024 06:40:36 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA PARA DRONE MOD. ZEMUSE H20T, FAB. DJI, S/N 1W9DLBC001FC7M CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1928; RC 10073504 OC 4500074708. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202423 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El equipo cumple con las especificaciones de la RC 10073504. Realizadas pruebas funcionales por el cliente conforme SSA derivada. Equipo calibrado y liberado para uso. Aceptación recomendada.
202407754 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202420 | 17/05/2024 14:29:23 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM PONTE RLC MODELO E4980A, FAB. KEYSIGHT, S/N MY46625790, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1455. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:7040-20-19054-R3. Aceitação recomendada.
202407626 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202407623 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:41 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202407489 | STE |  | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202419 | 10/05/2024 10:38:42 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2388748 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-02 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y2-L2). | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202420 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202407475 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 14:39:06 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 23/05/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 18° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202421 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 23/05/2024 as 14:05h. Lacres utilizados: 0004666, 0004667, 0004668, 0004669, 0004670.
202407240 | STE | 202406870 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 14:40:55 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2384A S/N: 6720/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407237 | STE | 202406869 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 14:41:03 | Realiza calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6677/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407235 | STE | 202406868 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202419 | 06/05/2024 14:41:07 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6943/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407172 | STE | 202406871 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:29 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407171 | STE | 202406872 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:36 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6836/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407169 | STE | 202406873 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:42 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6755/01. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Obs: El número de serie del instrumento es 6753/00.
202407168 | STE | 202406874 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:47 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6669/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407162 | STE | 202406864 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:19 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6775/00 (SSA origem: 202406864). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407161 | STE | 202406865 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:24 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6772/00 (SSA origem: 202406865). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407160 | STE | 202406862 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:29 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6746/00 (SSA origem: 202406862). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407156 | STE | 202406867 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6802/00 (SSA origem: 202406867). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202406528 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202417 | 23/04/2024 11:10:05 | Realizar calibración en transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6691. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406527 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202417 | 23/04/2024 11:10:11 | Realizar calibración en transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6796. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406526 | STE | 202405174 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202417 | 23/04/2024 11:10:16 | Realizar calibración de transductor yokogawa N15 modelo 2381A numero de serie 6685. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406413 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202417 | 25/04/2024 14:45:22 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de ABRIL de 2024 de ser posible en la mañana del dia 02 de MAYO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y en anexo a esta SSA.
202406412 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202417 | 25/04/2024 14:45:39 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Disponibilizar los registros del més de ABRIL de 2024 de ser posible en la mañana del dia 02 de MAYO. Ajustar horario si necesario. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa conforme lo solicitado. Disponibilizados los datos al solicitante a través de correo y en anexo a esta SSA.
202406322 | STE | 202405988 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:09 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7205/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406321 | STE | 202405987 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:14 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7246/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406320 | STE | 202405986 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:20 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7256/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406319 | STE | 202405985 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:30 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7204/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406318 | STE | 202405992 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:39 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7267/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406317 | STE | 202405993 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:46 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7254/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406305 | STE | 202405991 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:53 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7197/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406304 | STE | 202405989 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:59 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7250/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406303 | STE | 202405984 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:06 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7193/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406300 | STE | 202405983 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:14 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7252/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406299 | STE | 202405981 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:23 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7260/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406192 | STE | 202405979 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 17/04/2024 17:30:52 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7261/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406191 | STE | 202405977 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 17/04/2024 17:30:56 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7249/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406177 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202416 | 17/04/2024 14:43:48 | Verificar motivo por el cual el servidor SMF-1 no presenta lecturas del día 16/04/24, conforme adjunto. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202416 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación del servidor, realizado reinicio del mismo (sin resultado satisfactorio), posterior fue realizado finalización de todos los procesos del Meter Manager y posterior reinicio vía comando con resultado satisfactorio. Servidor en funcionamiento normal, servicio acompañado por el solicitante.
202406169 | STE | 202406064 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 17/04/2024 11:32:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR TPA02 DE POTÊNCIA ATIVA TRP03. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406168 | STE | 202406063 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 17/04/2024 11:32:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR TPA01 DE POTÊNCIA ATIVA TRP03. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406128 | STE | 202405239 | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202416 | 17/04/2024 08:35:54 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para su uso. Observación: El número de serie correspondiente al equipo es 010-230292.
202406090 | STE | 202405744 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202416 | 16/04/2024 16:59:08 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 063.12.11 (SSA origem 202405744) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202406083 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202416 | 16/04/2024 15:17:12 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 250 mbar. NS U566947. | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406081 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202416 | 16/04/2024 15:17:18 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão dos trocadores de calor. Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS U255476. | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202406039 | STE | 202405417 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202416 | 16/04/2024 09:55:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 056.09.23 (SSA origem 202405417) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1 : 0 → 1.000 UE ● Display 2 : 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405906 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:05:49 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,9 grados celcius.
202405905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:06:34 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30 grados celcius.
202405904 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 12/04/2024 10:06:45 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM | MEG1 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,5 grados celsius.
202405746 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202415 | 10/04/2024 12:07:44 | Realizar medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial (PCI) ciclo 2023/2024 energia. Padrão de energia Radian, modelo RD-31, NS: 301105. Instrumento pertencente ao programa PCI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202415 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial para as grandezas de energia, potência e fator de potência. Certificados de calibração em anexo.
202405733 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:00:48 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6804/00. SSA de origen 202405350. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202405732 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:00:30 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6739/00. SSA de origen 202405349. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202405731 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:01:46 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6804/00. SSA de origen 202405348. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Número de serie 6842-00.
202405396 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202414 | 04/04/2024 11:28:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-4139, FABRICANTE FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 54850211WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso
202405371 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:44:42 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-197-0229098939 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-197-0229098939. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405370 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:01 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0157058935 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0157058935. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405369 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:13 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157101823 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157101823. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405368 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:27 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157070626 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157070626. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405364 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:53 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157111319 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157111319. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405361 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:08 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 60 HZ, NS-2307-2101-0253475632 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 60 HZ, NS-2307-2101-0253475632. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: este medidor foi cedido pela Arteche (Contrato 4500030729/2014) devido ausência de placa de comunicação via fibra ótica e não será utilizado como sobressalente, nem será contabilizado para fins de resolução de RNCs. O mesmo permanecerá na SMIL.DT.
202405359 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:39:41 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO LIQ-KIT-IE TESTADOR DE CABO E REDE S/N 24090373. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00030. Realizadas pruebas funcionales.
202405358 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157069028 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157069028. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405357 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:01 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO LIQ-KIT-IE TESTADOR DE CABO E REDE S/N 24090378. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00030. Realizadas pruebas funcionales.
202405356 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:17 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO FI2-7000 INT FIBER INSPECTOR PRO S/N 24043142. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da da ReqC:10072335. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais.
202405355 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:34 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO FI2-7000 INT FIBER INSPECTOR PRO S/N 24043088. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende aos requisitos da da ReqC:10072335. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais.
202405354 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:39:18 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO DSX2-8000 CERTIFICADOR DE COBRE S/N 24023374. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00010. Instrumento liberado para uso.
202405352 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:33:00 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO DSX2-8000 CERTIFICADOR DE COBRE S/N 24023326. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10072335 item 00010. Aceitação recomendada.
202405351 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:31 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-153-0157115020 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de funcionamento do medidor, que está dentro de suas características e liberado para uso. Medidor calibrado pelo LACTEC conforme certificado de calibração em anexo.
202405343 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:47:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0152237020 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas pruebas funcionales al medidor de energía EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0152237020. Instrumento calibrado externamente en Lactec. Certificado de calibración y análisis de certificado en anexo. Liberado para uso.
202405302 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202414 | 03/04/2024 09:38:05 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Acompañamiento realizado a la interconectada ANDE en la calibración anual de los medidores de energía de facturación M08A y M08B en la central hidroeléctrica de Acaray.
202405300 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202414 | 03/04/2024 09:38:14 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Acompañamiento realizado a la interconectada ANDE en la calibración anual de los medidores de energía de facturación M06A y M06B en la central hidroeléctrica de Acaray.
202405291 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202414 | 03/04/2024 08:31:06 | Realizar comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores de SMF de la interligación Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores del SMF, la calibración fue realizada en las escalas de 1A y 5A. Los Medidores patrones se encuentran dentro de sus características y liberados para uso.
202405218 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202414 | 02/04/2024 15:24:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DE 4 CANAIS MODELO PICOSCOPE 5443D; FAB. PICO TECHNOLOGY; S/N KU705/0180; RC 10073521 OC 4500074457; https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1965. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10073521. Compra por marca e modelo. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202405213 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202414 | 02/04/2024 15:22:28 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DE 4 CANAIS MODELO PICOSCOPE 5443D; FAB. PICO TECHNOLOGY; S/N KU705/0188; RC 10073521 OC 4500074457; https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1965. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la OC 4500074457. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405177 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202414 | 02/04/2024 10:41:27 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-P de 1 H con BP 650268. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405176 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202414 | 02/04/2024 10:41:32 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-H de 10 mH con BP 650266. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404745 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202412 | 21/03/2024 13:56:40 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MARÇO de 2024 se possível na manhã do dia 01 de ABRIL de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 60 Hz correspondiente al mes de marzo 2024. Obs.: El reloj fue ajustado.
202404742 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202412 | 21/03/2024 13:56:20 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MARÇO de 2024 se possível na manhã do dia 01 de abril de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa de las unidades generadoras de 50 Hz correspondiente al mes de marzo 2024. Obs: El reloj fue ajustado.
202404732 | STE |  | M086C009 | BARÔMETRO | 1483.006-7 | 202412 | 22/03/2024 16:37:53 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB e série B00428, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Equipamento já está de posse de Sr. Fernando Lima dos Santos Neto (SMIL.DT) | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202413 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202404420 | STE | 202404049 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 15/03/2024 15:41:12 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22811/04 (SSA origem: 202404049) ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202404418 | STE | 202404050 | B015C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.023-1 | 202411 | 15/03/2024 15:41:18 | Realizar calibración (45°C) en el sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,00ºC (SUBIDA) E 43,89ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404417 | STE | 202404048 | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202411 | 15/03/2024 15:41:23 | Realizar calibración (45°C) en el sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,99ºC (SUBIDA) E 43,84ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404416 | STE | 202404052 | B015C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.024-0 | 202411 | 15/03/2024 15:41:28 | Calibrar sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,20ºC (SUBIDA) E 44,04ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404397 | STE | 202404032 | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 15/03/2024 15:41:36 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22786/04 (SSA origem: 202404032) ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404376 | STE | 202404036 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:35 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404375 | STE | 202404037 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:39 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6692/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404374 | STE | 202404038 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:44 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6673/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404372 | STE | 202404039 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:50 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6711/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404334 | STE | 202404035 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 11:41:03 | Calibrar transductor de tensión Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6763/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404310 | STE | 202404044 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6680/00 (SSA 202404044) . ● Entrada: -0,22 → 1,74 V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404309 | STE | 202404043 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:18 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6830/00 (SSA 202404043) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404308 | STE | 202404042 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:23 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6733/00 (SSA 202404042) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404307 | STE | 202404040 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:29 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6766/00 (SSA 202404040) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404264 | STE | 202404033 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 06:26:53 | Realizar calibración del transductor YOKOGAWA modelo 2381A, número de serie: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404261 | STE | 202404034 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 06:26:58 | Realizar calibración del transductor YOKOGAWA modelo 2381A, numero de serie: 6781/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404193 | STE | 202403934 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202411 | 13/03/2024 08:00:01 | Calibrar (TPA yokogawa 2285A) serie 24832/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403626 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:09:07 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 08/03/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 17° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 08/03/2024 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004935, 0004936, 0004937, 0004938, 0004939.
202403596 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202410 | 05/03/2024 14:31:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DE CERTIFICADOS DE PADRÃO DE ENERGIA RADIAN RD-33 N/S 301031, OBJETO DA REQC 10073011 E SMDTC-1849 RECEBIDOS DO INMETRO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202403512 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:36:27 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 62171029. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403511 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:36:38 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 61871114. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403509 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:36:45 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 62171010. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a la OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403506 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:36:53 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 63680139. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a la OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403504 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:37:03 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 59370063. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da OC:4500073601. Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas.
202403502 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 04/03/2024 11:20:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T701171516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202415 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202403501 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:37:12 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 63570033. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso.
202403500 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 04/03/2024 08:37:19 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 010 da OC:4500073601 - SM.DT/0010072338 (Doc. Fiscal N° 003-001-0000016 de 05.01.2024). Fluke 377 FC n° de série 61050025. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC:4500073601. Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso.
202403451 | STE | 202402137 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202409 | 29/02/2024 10:35:58 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC208, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4893/10/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202410 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e configurado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas especificações. Liberado para uso.
202403425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:29:53 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 31,3 °C
202403424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:01 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,9 °C.
202403423 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 29,9 °C.
202403422 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 07:30:24 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8 °C
202403421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 16:29:17 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202410 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação 30,5 °C.
202403419 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 16:29:44 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 31,6 °C
202403370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 13:56:15 | Solicito confecção de um dispositivo na impressora 3D para ensaio de EPI e EPC. conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202403340 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202409 | 28/02/2024 08:25:56 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de FEVEREIRO de 2024 se possível na manhã do dia 04 de março de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Ajustado o relógio do medidor que estava 2 minutos atrasado. Equipamento liberado para uso. Dados coletados em anexo a esta SSA.
202403339 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202409 | 28/02/2024 11:29:30 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), código de identificação: IB-4143. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202403338 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202409 | 28/02/2024 08:26:10 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de FEVEREIRO de 2024 se possível na manhã do dia 04 de março de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Ajustado o relógio do medidor que estava 3 minutos atrasado. Equipamento liberado para uso. Dados coletados em anexo a esta SSA.
202403337 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202409 | 28/02/2024 11:29:40 | Efectuar calibração do Megômetro IB-4184 modelo MIT2500, marca Megger. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de sias características. Liberado para uso. Realizada também a substituição das pilhas do equipamento.
202403336 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202409 | 28/02/2024 11:29:49 | Efetuar calibração do Termo-higrômetro IB-4133 modelo MTH-1365, marca MINIPA. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403335 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202409 | 28/02/2024 11:30:01 | Realizar calibração no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720 - IB4153 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de sias características. Liberado para uso.
202403310 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202409 | 27/02/2024 15:53:54 | Solicitamos calibrar o transdutor SIEMENS SICAM T 7KG9661, (cód. est. 0703899), com número de série GF2212509603 de acordo com anexo. Referente a SSA 202310368. O referido transdutor será utilizado para regulador R01. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403179 | STE | 202402696 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 26/02/2024 10:13:08 | Calibrar transductor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), con número de serie: 6704/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403050 | STE | 202402560 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 23/02/2024 06:40:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 056.09.23 (SSA origem 202402560) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 1.000UE ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 2: 0 → 300.0UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202409 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El indicador digital recibido es de la marca Presys, modelo DMY 2036 con número de serie 056.09.23.
202403037 | STE | 202402700 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:43 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403036 | STE | 202402699 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:48 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6804/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403035 | STE | 202402698 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:53 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6739/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403032 | STE | 202402562 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202408 | 22/02/2024 16:16:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 059.12.11 (SSA origem 202402562) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403021 | STE | 202402694 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:04 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6683/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403019 | STE | 202402697 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:09 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6850/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403017 | STE | 202402695 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:15 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403016 | STE | 202402693 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:19 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6855/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202402995 | STE | 202402703 | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202408 | 22/02/2024 11:08:33 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,45 °C. Desactivación de la alarma: 44,06 °C.
202402994 | STE | 202402701 | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202408 | 22/02/2024 11:08:39 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,9 °C. Desactivación de la alarma: 43,47 °C.
202402993 | STE | 202402704 | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202408 | 22/02/2024 11:08:45 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,15 °C. Desactivación de la alarma: 43,74 °C.
202402968 | STE | 202402687 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:47 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6762/00 (SSA 202402687) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402955 | STE | 202402691 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:54 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6762/00 (SSA 202402691) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El número de serie del instrumento es 6765-00
202402954 | STE | 202402690 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6853/00 (SSA 202402690) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402908 | STE | 202402750 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202408 | 21/02/2024 14:10:10 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA YOKOGAWA NS 2885-A-039/WZZ/AL. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 24831/01
202402866 | STE | 202402147 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202408 | 20/02/2024 15:41:44 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN 063.12.11 (SSA origem 202402147) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202402772 | STE | 202402362 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202408 | 20/02/2024 08:41:16 | Realizar calibración del vatímetro de 0 - 800MW. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202409 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202402771 | STE | 202402363 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202408 | 20/02/2024 08:41:21 | Realizar calibración del Vatímetro de 0 - 800 MW. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202402534 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202407 | 15/02/2024 15:55:33 | Projetar um protótipo da frontal do módulo 6EV5000 para que seja possível a adaptação dos novos micro disjuntores E-T-A. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202402493 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202407 | 15/02/2024 15:55:12 | Realizar pruebas de aceptación de una Impresora de Termotransferencia de la marca PHOENIX CONTACT, modelo Thermomark Roll 2.0, NS-2305150760, adquirido por medio de la OC-4500073908 (SMDTC-1826). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la OC-4500073908. Realizados ensayos funcionales.
202402274 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202406 | 08/02/2024 12:31:58 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-T de 10 H con BP 700178. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202402236 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202406 | 08/02/2024 09:20:36 | Realizar calibração do Alicate amperímetro marca FLUKE 376, BP: 700910, IB: 1672 . Obs.: O mesmo apresentando mau contato nas pontas de prova. A identificação do instrumento, BP e IB está inelegível . | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202407 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído jogos de ponteiras do equipamento.
202401884 | STE | 202219185 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202405 | 01/02/2024 15:29:28 | Prestar apoio no ajuste dos valores de tensão das buchas H1 dos transformadores TU-17. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajustes realizados conforme a lo solicitado, valores de las tensiones dentro del rango esperado, equipos liberados para uso.
202401866 | STE | 202401591 | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 01/02/2024 09:35:39 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,83 ºC (SUBIDA) E 43,21 ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202401865 | STE | 202401590 | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 01/02/2024 09:35:45 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,91ºC (SUBIDA) E 43,43ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202401859 | STE | 202401588 | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202405 | 01/02/2024 09:35:50 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,08 °C. Desactivación de la alarma: 43,94 °C.
202401749 | STE | 202401625 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202405 | 31/01/2024 13:39:15 | Calibrar TPA do TGC -17; marca: Yokogawa; S/N: 24829/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202401719 | STE | 202401586 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401718 | STE | 202401585 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:16 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6841/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401717 | STE | 202401584 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:25 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401716 | STE | 202401583 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:31 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6824/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401715 | STE | 202401582 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El conversor es del modelo 2384A.
202401714 | STE | 202401581 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:42 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberando para uso.
202401713 | STE | 202401580 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:48 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401712 | STE | 202401579 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:54 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6848/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401711 | STE | 202401577 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:00 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6569/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401709 | STE | 202401574 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:05 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6847/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401708 | STE | 202401575 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:10 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401682 | STE | 202401272 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202405 | 31/01/2024 06:27:08 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 079.12.11 (SSA origem 202401272) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a la falta de estabilidad en las mediciones del instrumento a pesar de los ajustes realizados.
202401643 | STE | 202401275 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202405 | 30/01/2024 14:24:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.01.12 (SSA origem 202401275) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401635 | STE |  | S019B001 | RESISTORES PADROES PRIMARIOS | 0744.001-4 | 202405 | 30/01/2024 14:09:30 | Solicito la calibración del resistor patrón marca Guildline modelo 9334 con BP 143239, número de serie 63216. Este instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Liberado para uso. Obs.: Utilizar dados do certificado de calibração.
202401528 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202405 | 29/01/2024 08:00:29 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de ENERO de 2024 se possível na manhã do dia 01 de FEBRERO. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202405 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Adquiridos los datos solicitados y enviados via mail al solicitante, equipamiento liberado para uso. Obs: Fue necesario ajustar el horario del equipo, el mismo presentaba un atraso 5 minutos.
202401527 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202405 | 29/01/2024 08:00:55 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de ENERO de 2024 se possível na manhã do dia 01 de febrero. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202405 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Adquiridos los datos solicitados y enviados via mail al solicitante, equipamiento liberado para uso.
202401419 | STE | 202400772 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202404 | 26/01/2024 06:32:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 057.09.23 (SSA origem 202400772) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 100.0 UE ● Display 2 :0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401319 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202404 | 24/01/2024 14:46:49 | Reimprimir na impressora 3D um suporte de apoio para bastões isolantes e varas de manobras, conforme modelo de referência já utilizado anteriormente. Magin ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202406 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMOS.
202401291 | STE |  | M085A009 | BARÔMETRO | 1483.012-3 | 202404 | 24/01/2024 15:07:54 | Calibrar barômetro com faixa de medição de a 0 a 1100hPa, marca Dualbase, modelo BaroDB e série B00388, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202407 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202401061 | STE | 202400282 | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202403 | 19/01/2024 15:54:27 | Calibrar Indicador digital Yokogawa UM33A SN (SSA origem: 202400282) ● Entrada: 0 → 4 V (pinos 202, 203) ● Saída: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202404 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de serie T1LB05417.
202401005 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 19/01/2024 08:25:46 | Imprimir 02 conjuntos base e miniatura de turbina das UGs. A pedido da SM. | ILA0 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 850 GRAMOS / CONJUNTO.
202400991 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:53:07 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 24/01/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 16° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres com rastreabilidade da carga de óleo para envio ao processo de regeneração conforme solicitado. Número lacres utilizados: 0004693; 0004691; 0004692; 0004694 ;0004695.
202400700 | STE | 202400323 | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202403 | 18/01/2024 10:27:22 | Solicito apoyo para corrección del dato de la relación de transformación del TC en la placa de datos del transformador TI-01 conforme anexo mediante el grabado a láser. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Corrección en la indicación de la relación de transformación del TC en la placa de datos del transformador TI-01mediante grabación láser conforme a lo solicitado.
202400658 | STE | 202320450 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202403 | 15/01/2024 07:12:20 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 059.12.11 (SSA origem: 202320450) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202403 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202400575 | STE | 202400382 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 10:02:14 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serial N° 6798/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400552 | STE | 202400393 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6809/00 (SSA 202400393) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400551 | STE | 202400394 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6740/00 (SSA 202400394) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400550 | STE | 202400390 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:40 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6734/00 (SSA 202400390). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400542 | STE | 202400386 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:47 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2384A serial N° 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400537 | STE | 202400385 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 16:07:24 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6856/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400535 | STE | 202400384 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 16:07:29 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400530 | STE | 202400380 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 15:42:00 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serial N° 6741/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400502 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202402 | 11/01/2024 10:47:00 | Calibrar el sensor de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en lo siguiente punto: Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la presión mencionada arriba. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202404 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas especificações. Liberado para uso.
202400493 | STE | 202400326 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202402 | 11/01/2024 10:07:07 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). serie 24814/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400490 | STE | 202400389 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:16 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6777/00 SSA vinculada: 202400389 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400489 | STE | 202400388 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:27 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6700/00 SSA vinculada: 202400388 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400487 | STE | 202400387 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:35 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6942/01 SSA vinculada: 202400387 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400486 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202402 | 11/01/2024 10:08:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63200057, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. OBS: equipamento enviado em substituição ao anterior reprovado pela SSA 202316660. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El equipo reprobado en la SSA 202316660 fue sustituido por el proveedor debido a estar dañado, conforme el relatorio de servicio.
202400483 | STE | 202320745 | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202402 | 11/01/2024 10:07:46 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22807/04 (SSA origem: 202320745) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202404 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202400450 | STE | 202400112 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202402 | 11/01/2024 06:39:39 | Calibrar conversor CC-CC Marca: yokogawa Modelo:2381 S/N°:6663. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400435 | STE | 202400150 | K077A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-19 60 HZ 2000 KVA | 0326.004-6 | 202402 | 10/01/2024 15:48:55 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 137.10.13 (SSA origem: 202400150) ● Entrada: 0 → 200º C ● Display: 0.0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400252 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202401 | 06/01/2024 11:42:55 | Verificar/solucionar motivo por el cual el reloj interno del medidor multifunción "ION 8600" se encuentra indicando aproximadamente 7 minutos atrasado al horario usina, conforme anexos. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202319604. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202402 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor M20A conforme solicitado. Medidor liberado para uso. Obs. O medidor não está conectado a GPS para atualização automática de horário. O sistema de medição é de propriedade da ANDE. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400228 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202402 | 08/01/2024 07:57:02 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4073, MARCA FLUKE, MODELO T6-1000, NÚMERO DE SÉRIE 40530276/17. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202403 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202400227 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3620 MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 30440153WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400225 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:15 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1607 MARCA FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 26580065. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202403 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202400223 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 07:57:22 | Verificar calibração do multímetro digital IB-4154, marca Yokogawa, modelo TY720, número de série JKQB298. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400218 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 07:59:12 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO IB-3951, MARCA MEGGER, MODELO BM5200, NÚMERO DE SÉRIE 1018050. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição de pilhas e a calibração do instrumento, estando este dentro de suas características e liberado para uso.
202400217 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 07:59:52 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-1603, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101506360. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reeemplazadas.
202320783 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202352 | 29/12/2023 08:15:41 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 04/01/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 15° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202401 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrada a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 04/01/2024 as 13:40h. Lacres utilizados: 0004696, 0004697, 0004698, 0004699, 0004700.
202320660 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202352 | 26/12/2023 15:16:26 | Realizar comparação interlaboratorial do multímetro Fluke 8846A (NS 9406001). Padrão circulante do PCI eletricidade. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Enviado resultado de medição para comparação interlaboratorial.
202320593 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202352 | 26/12/2023 14:00:22 | Realizar calibración y cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:01:15 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH3, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,8 °C.
202320590 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202352 | 26/12/2023 14:01:45 | Efectuar Calibración del multimetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202402 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a troca de pilhas e a calibração do instrumento, que está dentro dento de suas características e liberado para uso.
202320589 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202352 | 26/12/2023 14:02:28 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperimetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202402 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Pilhas substituídas. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202320588 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:03:26 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH2, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação 29,3 °C.
202320587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 26/12/2023 14:04:13 | Relizar calibracion y ensayo del termostato posicion TH1, marca SIEMENS, modelo 8MR 2170-1BA. Ajustar en 30°C descendiendo Termostato referente al nuevo panel CTM. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,7 °C.
202320580 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202352 | 26/12/2023 08:41:29 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de DEZEMBRO de 2023 se possível na manhã do dia 02 de janeiro de 2024. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado. Disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA. Equipamento liberado para uso.
202320413 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202352 | 27/12/2023 07:18:03 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 20 da ReqC 10072338, SMDTC-1923 (Fluke PTi120). 020 / Pocket Thermal Imager, numero de série:PTi120HT-23050681, (OC:4500073683 - SM.DT/0010072338). | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202402 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC 10072338. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202320412 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202352 | 27/12/2023 07:18:16 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 20 da ReqC 10072338, SMDTC-1923 (Fluke PTi120). 020 / Pocket Thermal Imager, numero de série:PTi120HT-23050626, (OC:4500073683 - SM.DT/0010072338). | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC 10072338. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202319998 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202350 | 12/12/2023 14:17:33 | Verificar calibração do multímetro FLUKE 376 IB 3627. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202352 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202319997 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202350 | 12/12/2023 14:17:49 | Verificar calibração do MEGGER MIT430/2 IB 4190. | MEG1 | ILA3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319864 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:12 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1123, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319863 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:19 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1124, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319862 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:25 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1125, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319861 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:31 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1120, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319860 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1121, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319859 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1122, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319852 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202350 | 11/12/2023 06:48:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO RESISTÊNCIA PADRÃO DE PLATINA MOD. 5699 FAB. FLUKE S/N 0294, IB-845. REF. AS 4500072403 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1849. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202319649 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:27 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940367MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la RC: SM.DT/0010068724. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202319646 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940369MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la RC: SM.DT/0010068724. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202319604 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202348 | 03/12/2023 18:00:02 | Verificar/solucionar reloj interno del medidor multifunción "ION 8600" que se encuentra indicando aproximadamente 13´12´´ atrasado al horario usina, conforme anexo. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202349 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ajuste de horário do medidor M20A. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319552 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202348 | 01/12/2023 13:49:21 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--2034, fabricante Fluke, modelo 771, número de série: 15200136. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319475 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:17 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30,4 °C.
202319474 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:27 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,2 °C.
202319472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 15:28:37 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29,8 °C.
202319421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 29/11/2023 14:53:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO DE VISCOSIDADE CINEMÁTICA MOD. K23377, FAB. KOEHLER, S/N K2337710109F CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1135. OC-4500068832; RC-10066858. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202349 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación de la entrega. Constatado la no entrega de todos los certificados de calibración solicitados en la especificación. Se recomienda el rechazo del equipo. Obs.: Fue solicitado la entrega de los certificados al proveedor. El proveedor solicitó el envío nuevamente del instrumento para la regularización de la entrega.
202319153 | STE | 202317961 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202348 | 27/11/2023 10:06:48 | Efetuar calibração do transdutor de tensão Yokogawa, modelo 2283A e N° 24239/01. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202319152 | STE | 202317956 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202348 | 27/11/2023 10:06:56 | Efetuar calibração do transdutor de tensão Yokogawa, modelo 2283A e N° 24220/01. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202319126 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202347 | 23/11/2023 09:49:45 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de NOVEMBRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao usuário via email. Dados também anexo a esta SSA. Medidor liberado para uso.
202319125 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202347 | 23/11/2023 09:49:33 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de NOVEMBRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao usuário via email. Dados também anexo a esta SSA. Medidor liberado para uso.
202318973 | STE | 202318732 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 21/11/2023 08:09:28 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6842/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318972 | STE | 202318725 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 21/11/2023 08:09:32 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6831/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318968 | STE | 202318724 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 16:26:42 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6837/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318961 | STE | 202318723 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 16:27:13 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6812/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318942 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202347 | 20/11/2023 15:35:28 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso. Observação complementar na folha de calibração.
202318941 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202347 | 20/11/2023 15:35:44 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318940 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202347 | 20/11/2023 15:36:01 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318939 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202347 | 20/11/2023 15:36:12 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318938 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202347 | 20/11/2023 15:37:34 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202350 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318937 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202347 | 20/11/2023 15:38:40 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318936 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202347 | 20/11/2023 15:38:52 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318935 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202347 | 20/11/2023 15:39:06 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318934 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202347 | 20/11/2023 15:39:21 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318933 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202347 | 20/11/2023 15:39:41 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD-FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M03A e M03B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318932 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202347 | 20/11/2023 15:39:50 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2023 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Furnas da SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da comparação dos padrões de energia entre Furnas e Itaipu, estando os equipamentos dentro de suas características e liberado para uso. Relatório anexo a esta ssa.
202318888 | STE | 202318729 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 10:10:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2384A SN 6707 (SSA origem: 202318729) ● Entrada: 0ºC→ 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318887 | STE | 202318731 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 10:11:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6839 (SSA origem: 202318731) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318885 | STE | 202318728 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:25 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6643/00 retirado de la posición N16. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318884 | STE | 202318733 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:31 | Realizar calibración de modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6863/00 retirado de la posición N20. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318882 | STE | 202318734 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:37 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6652/00 retirado de la posición N21. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318881 | STE | 202318726 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:42 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6835/00 retirado de la posición N14. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318880 | STE | 202318727 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:47 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6940/01 retirado de la posición N15. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318719 | STE | 202318230 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202346 | 17/11/2023 09:12:37 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A com N°S 6832/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318678 | STE | 202318313 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:31:39 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A serie 24817/01). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318654 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:31:51 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940367MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende los requisitos establecidos en la RC SM.DT/0010068724 como se detalla en el correo anexo a esta SSA.
202318653 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:31:57 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940369MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202346 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação não recomendada, o fornecimento não atende os requisitos da ReqC SM.DT/0010068724, conforme email em anexo. Não foram fornecidos: carregador de pilhas, pilhas recarregáveis e estojo de transporte.
202318652 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202346 | 14/11/2023 07:32:04 | Realizar ensayo de aceptacion del calibrador de proceso marca FLUKE, modelo 726 nro. de serie 62940366MV adquirido por la OC: 4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs: confirmar funcionamiento de los accesorios. Plazo: 20/11/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende los requisitos establecidos en la RC SM.DT/0010068724 como se detalla en el correo anexo a esta SSA.
202318401 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202345 | 09/11/2023 10:59:58 | Solicito test/calibracion del higrostato pos -B1. Conforme planilla de comisionamiento 6273-83-19018E item 2.7 pos 8. Solicitando un ajuste del 60%. SSA comisionamiento 202317429 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado a la humedad relativa de 62% a 22 °C. Liberado para uso.
202318350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 08/11/2023 16:38:16 | Realizar impressão de 7 unidades de peças a serem utilizadas na premiação do "Premio CIER de Innovación 2023". | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1750 GRAMAS / UN.
202318172 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202345 | 06/11/2023 11:27:50 | REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL MARCA MINIPA, MODELO ET-2507A, NS-EB507A000510. PERTENECIENTE A LA MTSI.DF, CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Instrumento apresenta não conformidade de medição nas leituras de tensão e resistência.
202318018 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:29 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 30.7 °C.
202318017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:37 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y ensayado. Temperatura de actuación 29.4 °C.
202318016 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 06:59:47 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30°C descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado. Temperatura de atuação em 29,4 °C.
202317814 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202344 | 01/11/2023 10:21:49 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR DE PRECISIÓN POR IR, MODELO 4180, BP-707120, SN-B68873, EL EQUIPO RETORNA DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500069197, | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202345 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202317654 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202344 | 01/11/2023 07:00:46 | Sustituir batería y realizar calibración de la pinza amperimétrica Minipa ET-3960. IB 1581. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condiciones de calibración. Recomendado dar baja conforme a la SSA derivada.
202317312 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202343 | 25/10/2023 07:54:20 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57908. El sensor pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317311 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202343 | 25/10/2023 07:54:26 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS NS B57907. El sensor pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317276 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:38 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051115, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Aceptación recomendado conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317274 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:48 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051111, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317273 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:56 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051105, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317149 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202343 | 23/10/2023 13:49:20 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de OCTUBRE de 2023 se possível na manhã do dia 01 de noviembre. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202344 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados também anexo a esta SSA.
202317148 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202343 | 23/10/2023 13:49:12 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de OCTUBRE de 2023 se possível na manhã do dia 01 de noviembre. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | GONZALEZ RECALDE DANIEL ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202344 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados também anexo a esta SSA.
202317109 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202342 | 20/10/2023 15:25:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM VIDEOSCÓPIO MOD. IPLEX GX-IV9000G FAB. OLYMPUS, S/N Y304822 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1586, OC 4500072186 RC-10069679. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202343 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación: - verificado la entrega de todos los items solicitados - Pruebas funcionales en conjunto con ILA1 SSA 201317428 con resultados satisfactorios. Se recomienda la aceptación del instrumento.
202317089 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:01 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550083MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317088 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:09 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550088MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317087 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:18 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550090MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068724. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202317086 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:25 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550089MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724 Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317085 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:34 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 58390078MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202343 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068724.
202317083 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:42 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 60550086MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317081 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:51 | Realizar ensayo de aceptacion de la pinza amperometrica con visor removible FLUKE-381, N°serie: 58390071MV adquirido por la OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724 conforme anexo - plazo 30/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la SOLPE:10068724. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317072 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 10:33:59 | Realizar ensayo de aceptacion del Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000, N° de série: 61390137, adquirido por la OC:4500072527 - RC: SM.DT/0010071598 conforme anexo. Plazo 27/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202343 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010071598. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202317058 | STE | 202316896 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:03 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6651-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317057 | STE | 202316892 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:32 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6748-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317056 | STE | 202316895 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:58 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6694-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317055 | STE | 202316893 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:45:18 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6735-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202317051 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:25:47 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad de marca Fluke modelo 2626H con NS B79246. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317048 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:26:04 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626A con NS B57921. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317032 | STE | 202316903 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:45:49 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6649-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202317031 | STE | 202316901 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:46:17 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6644-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317027 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 09:40:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MOD. 378 FC FAB. FLUKE, S/N 62690149 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1452 ; RC-10069760 OC 4500070276. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10069760.
202317024 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 09:40:48 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MOD. 378 FC FAB. FLUKE, S/N 59070084 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1452 ; RC-10069760 OC 4500070276. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10069760. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316995 | STE | 202316899 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:28:50 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6864-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202316994 | STE | 202316898 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:29:29 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6790-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316993 | STE | 202316897 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:29:56 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2384A. COM NUMERO DE SERIE 6707-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202316992 | STE | 202316894 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:30:36 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6780-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316984 | STE | 202316900 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:31:24 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6862-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316981 | STE | 202316891 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:31:36 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6793-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316916 | STE | 202316750 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202342 | 18/10/2023 07:05:40 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN:24816/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202316664 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63110011, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos a todos os requisitos da ReqC:10069655. Solicitante ciente das divergências e de acordo com a aceitação. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202316663 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63290048, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316662 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:38 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63290028, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316660 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:11 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63250007, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento apresentou falha de medição. Instrumento indicou valores aleatórios para medição de resistência, capacitância e indutância. Vídeos com as medições em anexo.
202316590 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202341 | 10/10/2023 15:39:16 | Configurar servidor SMF-1 para posibilitar colecta de registros horarios de medición para facturación. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202343 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada re-parametrização da coleta e integração horária de energia ativa no servidor totalizador SMF1. Servidor monitorado por um período de 5 dias. Sem relatos de problemas de coleta pelo emissor. Liberado para uso.
202316539 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:26 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQB880, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068726.
202316538 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:43 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQCE31, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202342 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068726.
202316536 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:52 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQCE29, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316535 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:28:01 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQAF14, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202341 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316523 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 09/10/2023 07:31:59 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T601771516A 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202344 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Liberado para uso.
202316307 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202340 | 03/10/2023 07:17:40 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202341 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316304 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202340 | 03/10/2023 07:17:51 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 2 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Observaciones: 1. Calibración realizada hasta 1 kV debido a la falta de los cables de prueba para 2,5 kV. 2. Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202316262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:12 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH3, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 43,3 °C. Inferior: 30,7 °C.
202316260 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:19 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH2, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 41,1 °C. Inferior: 30,3 °C.
202316259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:29 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao novo painel CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202342 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado , ajustado e liberado para uso. Temperaturas de atuação: Superior: 41,5 °C. Inferior: 30,3 °C.
202316258 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 11:05:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato posição TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1BA. Ajustar em 30° descendo. Termostato referente ao Painel Móvel do CTM. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación: Superior: 45,7 °C. Inferior: 30,0 °C.
202315991 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:12 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39488 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315987 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:21 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39483 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315985 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:31 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39468 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315983 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:43 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39454 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315982 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202339 | 27/09/2023 10:16:50 | Realizar ensayo de aceptacion del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39453 adquirido por la OC:4500071301 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202340 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento atiende los requisitos da ReqC: 10068726. Aceptación recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202315967 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202339 | 27/09/2023 10:47:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EM PONTE RLC MODE E4980A BP-714540. CONFORME A.S 4500071414 SMDTC- 1702. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202339 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202315936 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202339 | 26/09/2023 11:33:30 | Realizar ensayo de aceptacion del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N° de série: JKQAT77, adquirido por la OC:4500072489 - RC: SM.DT/0010071586 conforme anexo. Plazo 06/10/2023. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202339 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos ReqC:10071586. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202315912 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202339 | 26/09/2023 08:32:05 | Solicitamos a fabricação de suportes e tampas cegas para possibilitar a troca das tomadas auxiliares 220V do recinto das UG`s pelo novo padrão da casa de força (16A), conforme arquivo anexo, Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 530 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS / UN.
202315904 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202339 | 25/09/2023 16:38:37 | Solicito la impresión 3D de 3 cajas con lacre conforme levantamiento e impresión realizada en la SSA 202011293B. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202315676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 16:34:35 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo.. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto, acompañado del tamaño de placa a ser utilizada en cada caso. Ref: Cantidad de placas solicitadas: 100 unidades. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202342 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PLACAS GRAVADAS ATRAVES DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER CONFORME SOLICITADO.
202315460 | STE | 202314738 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202338 | 18/09/2023 10:00:01 | Solicitamos calibración del indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Offset de 0,6 °C.
202315407 | STE | 202315123 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:38:05 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315406 | STE | 202315121 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:38:35 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de série 6771/00.
202315403 | STE | 202315120 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:20 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6688/00. REF SSP 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315402 | STE | 202315118 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:36 | Realizar calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. Ref. SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315400 | STE | 202315127 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:51 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSP 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315398 | STE | 202315129 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:40:10 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315397 | STE | 202315130 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:01 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315396 | STE | 202315132 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:40:32 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315371 | STE | 202315114 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:05 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315370 | STE | 202315112 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:10 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315368 | STE | 202315109 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:15 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315305 | STE | 202315068 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 14/09/2023 09:57:06 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) serie 24810/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315260 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 14/09/2023 09:08:35 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 16 bar, saída de 4 a 20 mA. Número:8334. obs: Este trandutor sera reinstalado na unidade 01, previsao 18/09/2023. | MMU2 | ILA3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202337 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe. Não liberado para uso. Obs.: Solicitante pediu para devolver instrumento.
202314851 | STE | 202314791 | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202336 | 06/09/2023 17:10:51 | Realizar calibração do Indicador Digital de Resistência RST Instruments MA7. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT (Nº19; BP-704372). SSA origem: (20231479) SSA calibração anterior (202224900) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314804 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 16:43:47 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DRONE MOD. MAVIC 3 PRO, FAB. DJI, S/N 1581F67QC236F014TZGS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1650, RC- 10069823 AS 4500071457. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Equipamento atende aos requisitos da ReqC 10069823. Aceitação recomendada.
202314800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 16:43:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DRONE MODELO MATRICE 300 RTK FAB. DJI, S/N 1ZBJBK00C000U, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1641, RC-10069823 AS 4500071457. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento comprado por marca e modelo e atende aos requisitos da ReqC-10069823. Aceitação condicionada a realização realização de treinamento conforme item 40 da ReqC.
202314670 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202336 | 04/09/2023 11:11:17 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DE BANCADA, MARCA ROHDE & SCHWARZ, MODELO RTB2004+B243+K1+K2+K3+K15+K36+B1+P6022(KIT), NS-205853-NU. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070158 Y ET-704020119200-R1. ESTE PROCESO ATIENDE AL< https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1448 >. **CAMBIO DE LAS PUNTAS DE PRUEBAS ** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ET-704020119200. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314629 | STE | 202305778 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202336 | 04/09/2023 10:14:37 | Prestar apoio para verificar/solucionar a discrepância na indicação de tensão de fase no instrumento 96MF2 (ION 7400). No momento da inspeção foram observados os seguintes valores: Fase "A"=10274V, Fase "B"=9983V e Fase "C"=10795V. Os valores de tensão de linha encontram-se mais equilibrados (Vab=17882V, Vbc=17875V, Vca=17929V). Conforme SSA 202305778. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202337 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado mala conexión del neutro en terminal de la bornera, en conjunto con MEL. Terminal fue reapretado, lo que normalizó el funcionamiento.
202314627 | STE | 202225118 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202336 | 04/09/2023 10:14:25 | Prestar apoio para verificar/solucionar as oscilações na indicação de frequência do instrumento 25F, em discrepância com a indicação do Instrumento 96MF1, conforme SSA 202225118. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Emitida SSA 202315272 para realizar reparo. Posterior al reparo realizado calibración del instrumento, quedando dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202314562 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202335 | 31/08/2023 09:42:05 | Calibrar gerador de umidade Fluke 5128A BP 712879. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202335 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202314185 | STE | 202313871 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:39 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7268/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314184 | STE | 202313872 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:44 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7194/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314183 | STE | 202313873 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:50 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7241/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314181 | STE | 202313874 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:55 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7257/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314180 | STE | 202313875 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:00 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7240/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314179 | STE | 202313877 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:06 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7248/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314178 | STE | 202313866 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:17 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7191/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314177 | STE | 202313878 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:11 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7201/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314175 | STE | 202313879 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:16:54 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7245/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314174 | STE | 202313881 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:19:45 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7258/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314173 | STE | 202313869 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:24 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7247/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314172 | STE | 202313870 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:30 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7243//02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314170 | STE | 202313868 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:09 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7239/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314123 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202334 | 24/08/2023 11:20:08 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 61390164, adquirido pela OC:4500071538 - RC: SM.DT/0010068824 conforme anexo - prazo 01/09/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos do item 00270 da ReqC 10068824. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314106 | STE | 202313800 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 24/08/2023 11:18:16 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03 SERIE 0482-134. REF MP3S-U09A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314103 | STE | 202313799 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 24/08/2023 11:18:24 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU09A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314020 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202334 | 22/08/2023 15:55:17 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de AGOSTO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de setembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202335 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202314018 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202334 | 22/08/2023 15:55:41 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de AGOSTO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de setembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202335 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa e disponibilizados ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202313785 | SCA | 202313206 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202333 | 18/08/2023 14:47:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 00.00.00 (SSA origem 202313206) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335
202313740 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202333 | 18/08/2023 09:30:08 | Realizar análisis de certificado de calibración del termohigrómetro de espejo resfriado de la marca Michell Instruments, modelo S8000 Remote, NS-158167, BP-710301, el equipo retorna de calibración externa realizada conforme a la AS-4500071212. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202335 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação funcional do equipamento e análise do certificado de calibração. Constatada tendência elevada para medições de ponto de orvalho e umidade, realizar correções pertinentes. Liberado para uso.
202313584 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202333 | 16/08/2023 14:02:18 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO MOD. MSO24, FAB. TEKTRONIX, S/N C015281, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202335 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Observadas discrepancias en la especificación y los ítems entregados, los mismos fueron aceptados por el área usuaria. Realizado test funcionales y calibración en el equipo, con resultados satisfactorios. Aceptación recomendada según criterios del usuario. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161.
202313583 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202333 | 16/08/2023 14:02:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO MOD. MSO24, FAB. TEKTRONIX, S/N C015280, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202334 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Observadas discrepancias en la especificación y los ítems entregados, los mismos fueron aceptados por el área usuaria. Realizado test funcionales y calibración en el equipo, con resultados satisfactorios. Aceptación recomendada según criterios del usuario. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161.
202313547 | STE | 202313108 | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202333 | 16/08/2023 14:02:50 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 94.12.17 (SSA origem 202313108) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313545 | STE | 202313107 | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202333 | 16/08/2023 14:02:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 073.12.17 (SSA origem 202313107) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313544 | STE | 202313267 | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202333 | 16/08/2023 14:03:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 083.12.17 (SSA origem 202313267) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313494 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4604914, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313493 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605070, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313492 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:43 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605155, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313491 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605131, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313490 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4604938, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313489 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:37 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605211, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313488 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:10 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605189, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313487 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605145, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atendo todos os requisitos da ET 7040-20-19073. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e está de acordo com o email em anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313486 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:54 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605196, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atendo todos os requisitos da ET 7040-20-19073. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e está de acordo com o email em anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313479 | STE | 202313208 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 076.12.17 (SSA origem 202313208) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313478 | STE | 202313205 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202333 | 16/08/2023 14:04:29 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 100.12.17 (SSA origem 202313205) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313477 | STE | 202313207 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 093.12.17 (SSA origem 202313207) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313476 | STE | 202313207 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:01 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 105.12.17 (SSA origem 202313207) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313475 | STE | 202313203 | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 135.10.13 (SSA origem 202313203) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313474 | STE | 202313204 | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202333 | 16/08/2023 14:04:46 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 88.12.17 (SSA origem 202313204) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado según su parametrización. ● Entrada: 0 °C a 200 °C. ● Display: 0 UE a 200 UE. ● Retransmisión: 4 a 20mA. Dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313284 | STE | 202312314 | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202332 | 10/08/2023 14:19:04 | Calibrar AMPERIMETRO DIGITAL 0/100A 220V Yokogawa modelo 2353C S/N 2897 (SSA origem: 202312314) ● Entrada: 0 → 5A RMS ● Display: 0 → 100.00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313271 | STE | 202312502 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 10/08/2023 09:11:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 272.03.20 (SSA origem 202312502 ) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313270 | STE | 202312501 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202332 | 10/08/2023 09:11:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 32.01.12 (SSA origem 202312501) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313186 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 07:51:39 | Realizar a impressão de 5 modelos de cunha conforme desenho em anexo. As cunhas devem ser impressas aos pares. As cunhas 2,3,4 teriam prioridade de impressão e as cunhas 1 e 5 prioridade secundária. Dúvidas contato Mário 9640/Victor 4964. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202333 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1340 GRAMAS / UN.
202313180 | STE |  | G073Q001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  | 202332 | 08/08/2023 17:13:43 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. obs.: o painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) foi migrado da localização G073X001 para fins de manutenção de histórico.
202313113 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202333 | 15/08/2023 16:10:24 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM TRANSMISSOR DE PRESSÃO REF.: PIT- 9705. RANGE DE ATUAÇÃO: 10,8 - 11,4KGF/CM2. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202334 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Saída retransmissora de 0-20bar (4-20mA). Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313111 | STE |  | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSÃO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202333 | 15/08/2023 16:10:34 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM TRANSMISSOR DE PRESSÃO REF.: PIT-9701. RANGE DE ATUAÇÃO: 6,0 - 6,2KGF/CM2. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Saída retransmissora de 0-20bar (4-20mA). Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313110 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202333 | 15/08/2023 16:10:43 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO EM TRANSMISSOR DE PRESSÃO REF.: PIT-9703. RANGE DE ATUAÇÃO: 15,6 - 16,4KGF/CM2. | MAM1 | ILA3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202335 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento indica pressão em bar. Saída retransmissora de 0-20bar (4-20mA). Efetuados testes de atuação do pressostato que se encontra junto ao certificado de calibração em anexo.
202313079 | STE |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 08/08/2023 08:41:38 | Verificar panel SMT-06, falla en el MGT con el mensaje MGT-7700 Comm Problem. | MET1 | ILA3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202332 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación de ION 7700, constatado problema y enviado al sector ILA2 para reparo (SSA 202313210). Posterior al reparo, fue realizado configuración y parametrización del equipo, y ademas fue acompañado a la MET en la energización para verificación del correcto funcionamiento del mismo. Equipamiento liberado para uso.
202312947 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:43 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DE BANCADA, MARCA ROHDE & SCHWARZ, MODELO RTB2004+B243+K1+K2+K3+K15+K36+B1+P6022(KIT), NS-205853-NU. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070158 Y ET-704020119200-R1 (EN ANEXO). ESTE PROCESO ATIENDE AL SMDTC-1448. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento não atende integralmente aos requisitos da ET-704020119200-R1. Solicitado 4x ponteiras com atenuação comutáveis 1:1 e 1:10. Modelo entregue apresenta atenuação fixa em 1:10.
202312937 | STE | 202312609 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:50 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6573/99. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312935 | STE | 202312607 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:56 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6829/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312933 | STE | 202312606 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:01 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6732/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312932 | STE | 202312605 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:06 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6713/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312931 | STE | 202312603 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6658/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312930 | STE | 202312602 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:16 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6695/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312929 | STE | 202312601 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:22 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6792/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312927 | STE | 202312600 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:28 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6761/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312926 | STE | 202312612 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6654/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312925 | STE | 202312597 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:42 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6767/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312924 | STE | 202312596 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:48 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6774/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312793 | STE | 202312396 | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202331 | 03/08/2023 09:01:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 170.03.16 (SSA origem 202312396) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312792 | STE | 202312400 | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202331 | 03/08/2023 09:02:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 140.10.13 (SSA origem 202312400) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312791 | STE | 202312398 | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202331 | 03/08/2023 09:02:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 134.10.13 (SSA origem 202312398) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312790 | STE | 202312397 | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:37 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 171.03.16 (SSA origem 202312397) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312789 | STE | 202312395 | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202331 | 03/08/2023 09:02:45 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 154.03.16 (SSA origem 202312395) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312787 | STE | 202312393 | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202331 | 03/08/2023 09:02:57 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 149.10.13 (SSA origem 202312393) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312721 | STE | 202312495 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202331 | 01/08/2023 11:19:04 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa, modelo 2285A, (SN: 24808/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202312719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 11:10:32 | Solicito um projeto para bancadas e mobilidade, para o sala de ensaios de alta tensão! Conforme conversado com o Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202333 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO, OS DESENHOS EM ANEXO SERÃO UTILIZADOS PARA REFERÊNCIAS APROXIMADAS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE ILA1.
202312709 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202331 | 01/08/2023 11:54:30 | Realizar desinstalação virtual do painel 2ML1314 e desativação da localização G073X001. O painel 2ML1314 será instalado posteriormente na localização o G073Q001. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do painel 2ML1314 (2992.002-1) e envio para a localização transitória S097A001.
202312642 | STE |  | A006C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.005-3 | 202331 | 31/07/2023 17:24:32 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,01ºC (SUBIDA) E 43,63ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202312641 | STE |  | A006C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.006-1 | 202331 | 31/07/2023 17:24:38 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,18ºC (SUBIDA) E 43,82ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202312640 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202331 | 31/07/2023 17:24:44 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,93 °C. Desactivación de la alarma: 43,01 °C.
202312518 | STE | 202312136 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202330 | 28/07/2023 11:17:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202312136) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas característica e liberado para uso.
202312347 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202330 | 26/07/2023 14:52:14 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA TRIPLE, MARCA KEYSIGHT, MODELO E36313A, NS-MY610005313, ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA OC-4500070810 Y REQC-10069744. ESTA ADQUISICIÓN ATIENDE AL SMDTC-1444. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la ReqC 10069744. Realizadas pruebas funcionales con resultados satisfactorios.
202312051 | STE | 202311751 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:06:58 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N15, +-2V, numero de serie 6764/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202312050 | STE | 202311750 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:03 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N14, +-1V, numero de serie 6786/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312049 | STE | 202311748 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:08 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N13, +-1V, numero de serie 6737/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312047 | STE | 202311747 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:13 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N12, +-1V, numero de serie 6840/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312046 | STE | 202311745 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:19 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311985 | STE | 202311760 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:44 | Calibrar transdutor Yokogawa, N21, -0,22+1,74V, numero de serie 6664/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311984 | STE | 202311759 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:48 | Calibrar transdutor Yokogawa, N20, +-1V, numero de serie 6799/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311983 | STE | 202311758 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:53 | Calibrar transdutor Yokogawa, N19, +-1V, numero de serie 6827/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311982 | STE | 202311756 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:58 | Calibrar transdutor Yokogawa, N18, +-1V, numero de serie 6788/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311981 | STE | 202311755 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:07:03 | Calibrar transdutor Yokogawa, N17, PT100, numero de serie 6702/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311980 | STE | 202311753 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:07:09 | Calibrar transdutor Yokogawa, N16, -0,22+1,74V, numero de serie 6667/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311975 | STE | 202311600 | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202329 | 20/07/2023 07:07:16 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 156.03.16 (SSA origem 202311600) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311974 | STE | 202311595 | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202329 | 20/07/2023 07:07:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 099.12.17 (SSA origem 202311595) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311930 | STE | 202311599 | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202329 | 19/07/2023 11:42:10 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 167.03.16 (SSA origem 202311599) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311928 | STE | 202311601 | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202329 | 19/07/2023 11:43:09 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 153.10.13 (SSA origem 202311601) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311927 | STE | 202311596 | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202329 | 19/07/2023 11:43:14 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 147.10.13 (SSA origem 202311596) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311925 | STE | 202311594 | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202329 | 19/07/2023 11:43:24 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 595.12.13 (SSA origem 202311594) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311923 | STE | 202311598 | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202329 | 19/07/2023 11:43:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 147.03.16 (SSA origem 202311598) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202311899 | STE | 202302698 | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202329 | 19/07/2023 14:05:53 | Solicitamos fabricar 15 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311896 | STE | 202302699 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:02 | Solicitamos fabricar 10 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311894 | STE | 202302701 | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:19 | Solicitamos fabricar 14 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 14 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311881 | STE | 202311607 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202329 | 19/07/2023 07:18:59 | Efetuar calibração no transdutor de tensão marca Siemens, modelo GMUUeff/H - 7KG2106-3ZK19-OA e N.série: UD-610. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311862 | STE | 202302713 | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202329 | 19/07/2023 14:07:16 | Solicitamos fabricar 15 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311843 | STE | 202213962 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202329 | 18/07/2023 14:19:38 | Dar apoyo en la solución de problema relacionado al display del instrumento 96MF1. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202330 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o fornecimento de um display reparado (reserva), de uso de ILA3, para a substituição do display danificado. Substituição realizada pela SMME (MEL1). Após a substituição equipamento liberado para uso.
202311836 | STE | 202311650 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202329 | 18/07/2023 12:03:20 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A), (SN: 24827/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311810 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202329 | 18/07/2023 10:56:32 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL DOFIFICADOR ACOPLABLE DE LA MARCA BRAND, MODELO DISPENSETTE S ORGANIC, REF. 4630171, NS-23D05987. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA REQC-10069228_R1, OC-4500069486, CORRESPONDE AL SMDTC-1482. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do equipamento. Constatado atendimento dos critérios técnicos solicitados. Aceitação recomendada.
202311809 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202329 | 18/07/2023 10:57:34 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL DOSIFICADOR ACOPLABLE DE LA MARCA BRAND, MODELO DISPENSETTE S ORGANIC, REF. 4630171, NS-23D06018. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA REQC-10069228_R1, OC-4500069486, CORRESPONDE AL SMDTC-1482. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do equipamento. Constatado atendimento dos critérios técnicos solicitados. Aceitação recomendada.
202311803 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202329 | 18/07/2023 10:11:57 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 28/07/2023. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 14° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202330 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 28/07/2023 as 14:00h. Lacres utilizados: 0002506, 0002507, 0002508, 0002509, 0002510.
202311734 | STE |  | G073Q005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-YZU2 (M33B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:24 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q005, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 157117527) na localização G073Q005.
202311733 | STE |  | G073Q003 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:28 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q003, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 229099031) na localização G073Q003.
202311732 | STE |  | G073Q002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU1 (M31A) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:33 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q002, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 253475733) na localização G073Q002.
202311644 | STE |  | D001J003 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI IPU 60Hz FI1 (M63B) | 1037.075-0 | 202328 | 14/07/2023 09:45:24 | O medidor apresentou erros de medida nos dias 09, 10 e 13 do 07/23, conforme anexos (telas do aplicação SPI-Web). | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202331 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada substituição do medidor EIG Nexus 1500 (NS 157102925) pelo medidor EIG Nexus 1500+ (NS 249788846). O novo medidor foi configurado, calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço liberado por Furnas.
202311623 | STE | 202311616 | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 14/07/2023 07:33:37 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento da SEMD após a energização da LI 220KV MD ACY1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberada para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202311622 | STE | 202311618 | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202328 | 14/07/2023 07:33:55 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento da SE-ACY após a energização da LI 220KV MD ACY1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberada para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço realizado pela interligada ANDE e Itaipu.
202311618 | STE |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202328 | 13/07/2023 17:14:56 | Conforme solicitado en la SSA 202304270, romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A. Además serán sustituidos TCs 220kV de las 3 Fases - ACY1 en cumplimiento a las SSAs 202311081/202311083/202311084. Previsto p/ el 17/07 al 19/07. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs. Durante a realização da MP4A dos equipamentos da linha, os TCs das fase R,S e T foram substituídos conforme solicitação da SMIE.DT, devido estarem em final de vida útil. Após substituição os equipamentos foram verificados e lacrados novamente, estando liberados para uso. Serviço realizado pela interligada ANDE e Itaipu.
202311616 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 13/07/2023 17:15:19 | Conforme solicitado en la SSA 202304152, romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A. Además serán sustituidos DCPs 220kV de las 3 Fases - ACY1 en cumplimiento a las SSAs 202311059/202311060/202311061. Previsto p/ el 17/07 al 19/07. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos DCPs. Durante a realização da MP4A dos equipamentos da linha, os DCPs das fase R,S e T foram substituídos conforme solicitação da SMIE.DT, devido estarem em final de vida útil. Após substituição os equipamentos foram verificados e lacrados novamente, estando liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202311443 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202328 | 12/07/2023 07:46:39 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA ION 9000, MARCA SCHNEIDER POWERLOGIC, MODELO METSEION92030, NS: MZ-2303A981-01, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: MODULO DE EXPANSIÓN, PANTALLA REMOTA PARA MEDIDOR ION 9000, KIT PARA MONTAGE DE LA PANTALLA. MATERIALES ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC4500069310 Y LA SMDTC-1584. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202328 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do medidor e acessórios. Entregues itens 10, 20, 40 e 50 da OC 4500069310. Fornecimento em conformidade com o solicitado. Aceitação recomendada.
202311424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 16:24:40 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION EN UN MEDIDOR DE ESPESURA DE TINTA, MARCA FISCHER, MODELO DELTASCOPE FMP10, NS-10018879. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500071201 Y CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS INFORMADAS EN EL SMDTC-1466. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10069401. Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo de medidor de espesura marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10 por parte del área solicitante, donde se constató que el equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada SSA 202311559.
202311383 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202328 | 11/07/2023 15:01:52 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Alicate Amperímetro de Processo, modelo 773, marca FLUKE, N°SERIE: 61700659WS. Adquirido pela OC 4500070575 - RC:SM.DT/0010068724. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 21/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10068724 y su anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311351 | STE |  | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) | 2991.032-8 | 202328 | 10/07/2023 17:02:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor M33A de la LI 500kV MD-YZU 2 no presenta lecturas de intercambio. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que o motivo pelo qual o medidor M33A da LI 500kV MD-YZU não apresenta leituras no SMF é devido a problemas de comunicação no swicth do painel 2ML0910. O medidor não apresenta defeito. Foi aberta SSA para área responsável pelo swicth (MEL-4) providenciar as ações necessárias. SSA 202313027
202311346 | STE |  | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) |  | 202328 | 10/07/2023 16:26:55 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q004, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.032-8, NS 157069331) en la localización G073Q004.
202311133 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.032-8 | 202327 | 06/07/2023 11:55:20 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157069331 en la nueva localización G073Q004. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311132 | STE |  | G073X003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) | 1037.046-1 | 202327 | 06/07/2023 11:55:38 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157117527 en la nueva localización G073Q005. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311131 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL – LI-MD-YZU1 (M31A) | 2991.031-6 | 202327 | 06/07/2023 11:56:51 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0253475733 en la nueva localización G073Q002. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311128 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.013-2 | 202327 | 06/07/2023 11:57:17 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 197-0229099031 en la nueva localización G073Q003. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202310924 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 04/07/2023 09:48:46 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL DUROMETRO DE LA MARCA MITUTOYO, MODELO 811-338-11, NS-200162205, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070324 (RECQ-10069844) Y CORRESPONDIENTE AL SMDTC-1477. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10069844. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada. Liberado para uso.
202310904 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:31:59 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323701. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068620.
202310903 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:07 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102324082. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068620. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características.
202310902 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:15 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323715. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068620. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de sus características.
202310901 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 04/07/2023 08:32:24 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102323718. Adquirido pela OC 4500069747 - RC:SM.DT/0010068620. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 14/07/2023. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068620.
202310860 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 03/07/2023 14:09:25 | Solicito calibrar o termo-higrômetro, marca Minipa, modelo MTH-1361, IB1740. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo, sin condiciones de reparación conforme SSA 202311052.
202310858 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 03/07/2023 11:17:51 | Solicito calibrar o alicate volt-amperímetro, marca Fluke, modelo 376, IB1741. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310853 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 03/07/2023 11:11:21 | Solicito calibrar o megohmetro, marca Megger, modelo MIT430, IB1737, BP 701289. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310816 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202327 | 03/07/2023 10:33:35 | REALIZAR ENSAYOS DE ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE VIBRACIÓN VIBXPERT II BASIC PACKAGE DE LA MARCA PRUFTECHNIK, MODELO VIB53101E, NS-040559 Y NS-40555, Y DEMÁS ACCESORIOS/SOFTWARE LISTADOS EN EL CONTRATO, ESTOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA AS-4500070805 (EN ANEXO) Y CORRESPONDEN AL SMDTC-1565. DEBIDO A QUE EL CONTRATO FUE EMITIDO COMO AUTORIZACION DE SERVICIO (AS) LOS FISCALES NOMINADOS FUERON EL ING. HUGO VILLASANTI Y EL ING. TACIO FONSECA DEMARCHI. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las características técnicas detalladas en la AS-4500070805, ensayos realizados conforme a la SSA 202310926.
202310778 | STE | 202310382 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202326 | 30/06/2023 16:41:28 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 131.05.12 (SSA origem 202310382) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Saída: 4 → 20mA (retransmissão da entrada 1, pino 9 e 8) ● Display 1: 0.0 → 100.0 UE ● Display 2: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas caractericascas e liberado para o uso.
202310718 | STE | 202310505 | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202326 | 30/06/2023 14:17:16 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 401.06.12 (SSA origem 202310505) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310697 | STE | 202310575 | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202326 | 30/06/2023 07:57:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 122.10.13 (SSA origem 202310575) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310683 | STE | 202310574 | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202326 | 29/06/2023 11:11:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 123.10.13 (SSA origem 202310574) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310649 | STE | 202310573 | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202326 | 28/06/2023 17:02:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 166.10.13 (SSA origem 202310573) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310648 | STE | 202310470 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:14 | Realizar calibração no módulo transdutor Yokogawa N21 modelo 2381A com numero de série 6936/01. SSA de referencia: 202309775. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310647 | STE | 202310472 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:19 | Realizar calibração no módulo transdutor Yokogawa N13 modelo 2381A com numero de série 6820/00. SSA de referencia: 202309775. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310646 | STE | 202310468 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:23 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N18 modelo 2381A com numero de série 6806/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310645 | STE | 202310467 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:28 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N11 modelo 2381A com numero de série 6803/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310644 | STE | 202310466 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:33 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N12 modelo 2381A com numero de série 6730/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310643 | STE | 202310465 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:38 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N20 modelo 2381A com numero de série 6572/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310642 | STE | 202310464 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:42 | Calibração no módulo transdutor Yokogawa N19 modelo 2381A com numero de série 6754/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310640 | STE | 202310462 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:47 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N14 modelo 2381A com numero de série 6851/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310639 | STE | 202310458 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:51 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N17 modelo 2384A com numero de série 6716/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310638 | STE | 202310455 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:55 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N16 modelo 2381A com numero de série 6660/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310636 | STE | 202310453 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:03:02 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N15 modelo 2381A com numero de série 6684/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310562 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202326 | 28/06/2023 11:23:06 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900109109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202310561 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202326 | 28/06/2023 11:23:11 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000A9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202310508 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:19:23 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202310496 | STE | 202309799 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 07:08:15 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,9 °C. Desactivación de la alarma: 43,6 °C.
202310495 | STE | 202309798 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:59:48 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,02 °C. Desactivación de la alarma: 43,55 °C.
202310492 | STE | 202309796 | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202326 | 27/06/2023 07:08:26 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,06 °C. Desactivación de la alarma: 43,45 °C.
202310459 | STE | 202309801 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202326 | 26/06/2023 15:35:34 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN: 24815/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310456 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202326 | 27/06/2023 07:34:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:TC012501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Retirado de almox, para completar kit.) | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202326 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202310454 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202326 | 26/06/2023 15:05:51 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF (ITAIPU) após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI 500KV MD YZU1 e YZU2, estando os SMFs (ITAIPU) das linhas dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310452 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202326 | 26/06/2023 15:06:39 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF (ANDE) após a energização da LI 500KV MD YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI 500KV MD YZU1 e YZU2, estando os SMFs (ANDE) das linhas dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310451 | STE |  | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202326 | 26/06/2023 15:07:16 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310449 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202326 | 26/06/2023 15:08:53 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310446 | STE |  | E113C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202326 | 26/06/2023 15:09:15 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU2 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310445 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202326 | 26/06/2023 15:08:10 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU2 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310387 | STE | 202309492 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202326 | 26/06/2023 15:35:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 44.05.22 (SSA origem 202309492) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310363 | STE | 202310352 | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202325 | 23/06/2023 15:10:45 | Romper lacre de la caja común de los DCPs para sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | ILA3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura, com posterior colocação de lacres no SMF da LI 500kV MD VHA. Realizada as modificações necessárias pela empresa contratada RIEDER, e o equipamento foi liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Folha de controle de lacres anexo a esta SSA.
202310362 | STE | 202310197 | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202325 | 23/06/2023 15:11:00 | Romper lacre de la caja común de los TCs para sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | ILA3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura, com posterior colocação de lacres no SMF da LI 500kV MD VHA. Realizada as modificações necessárias pela empresa contratada RIEDER, e o equipamento foi liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Folha de controle de lacres anexo a esta SSA>
202310345 | STE | 202310168 | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202325 | 23/06/2023 15:00:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 141.10.13 (SSA origem 202310168) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310339 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202325 | 23/06/2023 11:48:57 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de JUNHO de 2023 se possível na manhã do dia 03 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA. Equipamento liberado para uso.
202310338 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202325 | 23/06/2023 11:48:50 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de JUNHO de 2023 se possível na manhã do dia 03 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA. Equipamento liberado para uso.
202310329 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 23/06/2023 15:18:18 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E BATERIA DO ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL , IB-4144, FABRICANTE FLUKE , MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621417MV. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202310323 | STE | 202310171 | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202325 | 23/06/2023 08:56:19 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 121.10.13 (SSA origem 202310171) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310305 | STE | 202310170 | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202325 | 22/06/2023 17:17:31 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 128.10.13 (SSA origem 202310170) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310276 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 22/06/2023 17:13:37 | Efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202310275 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 17:13:49 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310253 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 11:07:02 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3816) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310247 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 17:14:04 | Realizar calibração no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720 - IB4153 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310198 | STE | 202309771 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202325 | 22/06/2023 10:26:13 | Realizar calibração do transdutor de Corrente GMMUIeff/H Nr.N08-1628 37989/1140 conforme informações de placa. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus carcaterísticas, liberado para uso.
202310194 | STE | 202220623 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202325 | 22/06/2023 15:21:44 | Prestar apoyo a MET1 para el ajuste de los valores de tensión de los Aisladores H1 de los Transformadores TU-14 . | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202325 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a MET-1, para o ajuste dos valores de tensão dos isoladores dos TUs no SMT da UN-14. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso.
202310148 | STE | 202308842 | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202325 | 21/06/2023 09:36:30 | Efetuar calibração no transdutor de temperatura marca Siemens, modelo M08221-D1719 e N.série: TO-174 32875/4108. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del instrumento dentro de sus características, liberado para uso.
202310092 | STE | 202309715 | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202325 | 21/06/2023 09:36:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 373.12.11 (SSA origem 202309715) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310040 | STE | 202309716 | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202325 | 21/06/2023 09:36:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 158.10.13 (SSA origem 202309716) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309858 | STE | 202309321 | B014C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.057-6 | 202324 | 16/06/2023 14:28:42 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,81ºC (SUBIDA) E 43,27ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309857 | STE | 202309318 | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202324 | 16/06/2023 14:28:47 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,86ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309853 | STE | 202309320 | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202324 | 16/06/2023 14:28:52 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,92ºC (SUBIDA) E 43,32ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309822 | STE | 202309239 | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202324 | 15/06/2023 17:29:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 706.11.12 (SSA origem 202309239) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309787 | STE | 202309240 | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202324 | 15/06/2023 15:45:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 133.10.13 (SSA origem 202309240) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309783 | STE | 202309291 | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202324 | 15/06/2023 15:45:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 145.10.13 (SSA origem 202309291) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309750 | STE | 202309540 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:37 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6945/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pata o uso.
202309749 | STE | 202309538 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:43 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6783/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309748 | STE | 202309536 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 15/06/2023 15:50:15 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6778/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309747 | STE | 202309535 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6800/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309745 | STE | 202309534 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6718/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modelo 2384A
202309744 | STE | 202309532 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:07 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6663/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309743 | STE | 202309531 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:13 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6701/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309742 | STE | 202309529 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6818/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309741 | STE | 202309527 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:25 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6742/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309740 | STE | 202309525 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:30 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309739 | STE | 202309522 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:35 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6801/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309735 | STE | 202309292 | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202324 | 14/06/2023 16:24:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 591.12.13 (SSA origem 202309292) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309714 | STE | 202309293 | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202324 | 14/06/2023 14:09:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 143.10.13 (SSA origem 202309293) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309675 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202324 | 14/06/2023 08:02:12 | Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado inclusión de los medidores de energía M33A y M33B de la LI 500KV MD YZU2 , en los servidores SMF1, SMF2 y SMF3.
202309642 | STE | 202309316 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202324 | 13/06/2023 15:07:14 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN:24826/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado. dentro de sus características y liberado para uso.
202309620 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202324 | 13/06/2023 10:45:48 | Acompanhar a ANDE e RIEDER no comissionamento do painel 2ML1314R e calibração dos medidores de faturamento. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento do painel 2ML1314R de propriedade da ANDE, no qual todos os medidores foram configurados, calibrados, estando dentro de suas características e liberado para uso. Também dado apoio a empresa Rieder na conexão desde painel aos TIs e caixas de junção das linhas LI 500kV YZU1 e YZU2. Relatório em anexo a esta SSA. Serviço acompanhados pela interligada ANDE
202309501 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202324 | 12/06/2023 11:34:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DIGITAL 0 A 100 BAR, MARCA RÜCKEN, S/N 126378, PERTENCENTE A SOCM.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado. Ver certificado e fazer correções das medições caso necessário.
202309389 | STE | 202308860 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202324 | 12/06/2023 11:23:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 31.05.15 (SSA origem 202308860) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309383 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202323 | 07/06/2023 15:10:07 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641734 | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202325 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309382 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202323 | 07/06/2023 15:10:13 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U641807. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202325 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202309340 | STE | 202309140 | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202323 | 06/06/2023 14:57:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 86.12.11 (SSA origem 202309140) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309269 | STE | 202308908 | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202323 | 05/06/2023 16:57:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 375.12.11 (SSA origem 202308908) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202309258 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202323 | 05/06/2023 18:14:49 | AJUSTAR RELOJ INTERNO DEL "ION 8600" QUE SE ENCUENTRA INDICANDO 3´40´´ ATRASADO A LOS DEMAS. VER ANEXO. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado ajuste do relógio interno do medidor conforme solicitado. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202309246 | STE | 202308909 | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202323 | 05/06/2023 16:57:16 | .Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 79.12.17 (SSA origem 202303954) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309213 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202323 | 05/06/2023 15:59:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067D01167,FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. (Durante MP y normalización de la U12 , fue constatado oscilaciones en la medición de presión del sistema de agua bruta - 63RWI, y fue necesario sustituir el instrumento). | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202309212 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:38:45 | Realizar impressão de 9 unidades de peças a serem utilizadas na premiação do "Premio CIER de Innovación 2023". | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 9 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1750 GRAMAS / UN.
202309185 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202323 | 05/06/2023 11:19:10 | Solicito a calibração do termohigrómetro marca Tes, modelo 1360, IB 1667, devido ao mesmo estar indicando valores de umidade relativa do ar maiores que 100%. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo, sin condiciones de reparación conforme SSA 202309310.
202309181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 09:58:08 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 61020155 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10069382. Aceitação recomendada. Realizado ensaios funcionais e a calibração do instrumento. Resultados satisfatórios. Obs.: Instrumento acompanha pilhas do Tipo AA. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309180 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:01:16 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 61020153 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10069382. Aceitação recomendada. Realizado ensaios funcionais e a calibração do instrumento. Resultados satisfatórios. Obs.: Instrumento acompanha pilhas do Tipo AA. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309179 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:01:42 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 61020151 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10069382. Aceitação recomendada. Realizado ensaios funcionais e a calibração do instrumento. Resultados satisfatórios. Obs.: Instrumento acompanha pilhas do Tipo AA. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309178 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:03 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 60970056 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: El instrumento utiliza pilas AA.
202309177 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:12 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 60970048 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: El instrumento utiliza pilas AA.
202309175 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:28 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 60970043 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202324 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: El instrumento utiliza pilas AA.
202309174 | STE | 202307095 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202322 | 02/06/2023 16:30:42 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170. Entrada 0-100C° salida 0-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado. Obs.: Numero de série 05878170
202309173 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:37 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 60970042 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202325 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: El instrumento utiliza pilas AA.
202309172 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:45 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 60970011 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características técnicas. Aceitação recomendada conforme a as especificações da ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: O instrumento utiliza pilhas AA.
202309171 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:51 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 56110074 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características técnicas. Aceitação recomendada conforme a as especificações da ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616 Obs.: O instrumento utiliza pilhas AA.
202309170 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:02:57 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 020 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 289 n° de série 55080150 + TL71 + AC175 + TLK289 (conjunto composto de: AC220 + AC285 + TL224 + TP175 + 80BK-A + C116) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10069382. Aceitação recomendada. Realizado ensaios funcionais e a calibração do instrumento. Resultados satisfatórios. Obs.: Instrumento acompanha pilhas do Tipo AA. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309166 | STE | 202308824 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202322 | 02/06/2023 16:32:07 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309165 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:03:03 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 030 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 789 ProcessMeter n° de série 60920063 + Acessórios TL71, TL932, AC175 e C125. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309164 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:03:09 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 030 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 789 ProcessMeter n° de série 60900101 + Acessórios TL71, TL932, AC175 e C125. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202324 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309163 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:03:16 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 030 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 789 ProcessMeter n° de série 60870037 + Acessórios TL71, TL932, AC175 e C125. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la ReqC:10069382. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309162 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202323 | 05/06/2023 10:03:26 | Solicitamos a realização de ensaios de aceitação do item 030 da ReqC 10069382, SM.DT/0010069382. Fluke 789 ProcessMeter n° de série 53270186 + Acessórios TL71, TL932, AC175 e C125. | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10069382. Aceitação recomendada. Realizado ensaios funcionais e a calibração do instrumento. Resultados satisfatórios. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1616
202309122 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202322 | 02/06/2023 11:24:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309100 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202322 | 02/06/2023 07:56:46 | Acompanhar a contratada 3DSystems na manutenção corretiva da impressora 3D. Referencia SMDTC-1385. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202322 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | SERVIÇO REALIZADO CONFORME ATA E RELATÓRIO DO FABRICANTE EM ANEXO
202309028 | STE | 202308585 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 02/06/2023 07:43:47 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6857/00 (SSA origem: 202308585) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309026 | STE | 202307097 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202322 | 02/06/2023 07:44:02 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439. Alimentación 24vcc y entrada 0-100C°. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309025 | STE | 202307098 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202322 | 02/06/2023 07:44:08 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194. Alimentación 24vcc entrada 0-100C°. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202324 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308986 | STE | 202308584 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 02/06/2023 07:43:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575/99 (SSA origem: 202308584) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308976 | STE | 202308728 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202322 | 31/05/2023 14:47:54 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 161.12.15 (SSA origem 202308728) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308942 | STE | 202308358 | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202322 | 31/05/2023 14:47:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 373.12.11 (SSA origem 202308358) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308917 | STE | 202308324 | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202322 | 30/05/2023 17:06:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 159.12.15 (SSA origem 202308324) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308904 | STE | 202308325 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202322 | 30/05/2023 14:55:54 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 166.03.16 (SSA origem 202308325) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202308880 | STE |  | G074L005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI 220KV MD-ACY2 (M09B) | 1037.062-1 | 202322 | 30/05/2023 11:38:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentran los siguientes valores en el medidor M09B en la pantalla de diagrama Fasorial: Tensiones: Fase R: 0V; Fase S: 240V; Fase T: 120V; Corriente: Fase R: 2A; Fase S: 243A ; Fase T: 124A; Verificada medición normal en el SCC. Foto en anexo. | OUO7 | ILA3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Devido o medidor estar em alternância de telas, os valores apresentados no diagrama fasorial indicam medições de ângulos da linha, e não os valores das magnitudes de tensão e corrente como descrito na SSA. O equipamento está em condições operacionais normais. Equipamento liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308832 | STE | 202300355 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202322 | 29/05/2023 15:24:34 | Prestar apoyo para el ajuste de salida de Tensión del SMT-12 en la fase "FA" que esta discrepante de las fases "FB" y "FC" | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para configurar os ajuste necessários nas tensões calculadas do SMT UN12, após a substituição da capacitância da bucha Fase A. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso.
202308815 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202322 | 29/05/2023 11:29:42 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MODELO CM-25CG, S/N 1002374, FAB. KONICA MINOLTA CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1480, RC-10069428 OC -4500069270. EQUIPAMENTO VOLTOU DE CALIBRAÇAO, SSA ANTERIOR 202304054. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizada nova calibração em laboratório acreditado ISO 17025 conforme Ata AR SMI.DT 0020 23.
202308782 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202321 | 26/05/2023 17:00:18 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MAIO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202308781 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202321 | 26/05/2023 17:00:25 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de MAIO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexo a esta SSA.
202308771 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202321 | 26/05/2023 15:16:06 | Sustituir batería y verificar calibración del meghometro portátil marca Megger modelo MIT 430/2 - IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus baterías.
202308770 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202321 | 26/05/2023 16:18:47 | Calibrar termohigrómetro marca Rotronic modelo Hygropalm con NS 60044874. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308769 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202321 | 26/05/2023 15:16:22 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, numero de serie: 38621027WS, IB-3808. Contacto Milciades Acosta R. 4911 | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs: As pilhas foram substituídas.
202308767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202321 | 26/05/2023 15:16:48 | Sustituir batería y verificar calibración del multímetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308750 | STE | 202209662 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202321 | 26/05/2023 15:58:56 | Solicito gestão junto a Furnas para aprovação da proposta de alteração nos cubículos A4, B3 e B4, de forma a retirar o lacre do cubículo através da instalação de uma caixa lacrável sobre a régua XA. Essa proposta foi enviada para análise da ENE.DT pelo memorando 018992/21 e respondida pelo memorando 043275/21. | IEQ2 | ILA3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202322 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Proposta enviada a Furnas em 12/04/23. Resposta e aprovação das modificações propostas recebida em 06/09/2023. A interligada Furnas solicitou que, se possível, as intervenções e alterações propostas sejam feitas em ao longo do mês 11/2023.
202308745 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 26/05/2023 09:51:43 | Calibrar Transmissor de pressão manométrico SMAR modelo LD291 número de série 36274-07 / sensor de pressão numero de série L409203, nos pontos 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130 bar. Parametrizar o instrumento para indicação em bar, com resolução de 0,1 bar. Transmissor será utilizado como padrão no setor do RV | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202321 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso.
202308666 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202321 | 25/05/2023 10:14:25 | Realizar pruebas de aceptación de la Fuente de portencia CA/CC de la marca Chroma, modelo 61509, NS 96150900010295. Adquirido por medio de la OC-4500070188 y ET-70402019186R0. Referencia SMDTC-1332. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ET-70402019186. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório (SSA: 202308776).
202308609 | STE |  | E016C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.021-5 | 202321 | 23/05/2023 16:53:07 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de conexões e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 (vão L16). Equipamentos dentro de suas características e liberados para uso. Documentações complementares SSA 2023-07805. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE
202308608 | STE |  | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202321 | 23/05/2023 16:53:42 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 após a energização da linha. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta e polaridade da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308588 e 202308606 Relatório em anexo a esta SSA.
202308607 | STE |  | E116C008 | DCP 500 kV - FASE R | 1502.076-3 | 202321 | 23/05/2023 16:58:01 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de conexões e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 (vão L16). Equipamentos dentro de suas características e liberados para uso. Documentações complementares SSA 2023-07805. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE
202308606 | STE |  | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202321 | 23/05/2023 16:59:30 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos DCPs da LI 500KV MD VHA1 após a energização da linha. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta e polaridade da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308588 e 202308608 Relatório em anexo a esta SSA.
202308520 | STE | 202308184 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:19:58 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6755/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308518 | STE | 202308185 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:04 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6941/01. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308517 | STE | 202308186 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:11 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6672/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308516 | STE | 202308188 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:17 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6717/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El instrumento es el modelo 2384A.
202308462 | STE | 202308183 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:26:58 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6825/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308460 | STE | 202308181 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6811/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308458 | STE | 202308180 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6567/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308456 | STE | 202308193 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:15 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, numero de série: 6678/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308454 | STE | 202308192 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A serie 6858/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308452 | STE | 202308191 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:26 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A serie 6822/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308450 | STE | 202308189 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:31 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Numero de Serie 6816-00.
202308321 | STE | 202307905 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202320 | 18/05/2023 13:40:26 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN: 24828/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308200 | STE |  | B012C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.042-8 | 202320 | 18/05/2023 09:55:22 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F214. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,02ºC (SUBIDA) E 43,59ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308198 | STE |  | B012C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.041-0 | 202320 | 18/05/2023 09:55:33 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F213. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,04ºC (SUBIDA) E 43,75ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308197 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202320 | 18/05/2023 09:55:41 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F212. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,09ºC (SUBIDA) E 43,74ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308069 | STE | 202222591 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202320 | 16/05/2023 08:08:01 | Realizar calibración del transductor de tensión Marca: SECON Modelo: 115V420ALF-UNIV, Nro de serie 575, a fin de comprobar el error máximo garantizado por el fabricante en el manual del equipo. Tensión de entrada: 0 - 115Vca (50 y 60Hz) Señal de salida: 4 - 20mA Obs: Alimentación auxiliar 125Vcc. | IEQ1 | ILA3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202320 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202307655 | STE |  | G073O003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) |  | 202319 | 09/05/2023 13:29:44 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073O003, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073003, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307654 | STE |  | G073O002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) |  | 202319 | 09/05/2023 13:30:29 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073O002, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073002, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307653 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 |  | 202319 | 09/05/2023 12:52:54 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073O001, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307626 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202319 | 09/05/2023 08:22:40 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Adquirido pela OC:4500068557 - RC: SM.DT/0010068528. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 17/05/2023. Obs.: Foram aceitas duas baterias de 5,2Ah no lugar de uma de 7Ah, conforme email em anexo. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068528. Aceitação recomendada. Baterias de 5,2Ah foram aceitas previamente pelo solicitante conforme e-mail em anexo. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202307482 | STE |  | G099K003 | MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29B) | 2991.017-0 | 202318 | 05/05/2023 12:09:37 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.017-0) da localização G099K003 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307481 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.030-4 | 202318 | 05/05/2023 12:09:46 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.030-4) da localização G099K002 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307462 | STE |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202318 | 05/05/2023 09:55:18 | REALIZAR DESINSTALACIÓN VIRTUAL DEL PANEL 5MHER CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação do painel 5MHER e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este painel será posteriormente utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307385 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202318 | 04/05/2023 14:19:49 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 09/05/2023. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 13° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 09/05/2023 as 14:00h. Lacres utilizados: 0003011, 0003012, 0003013, 0003014 e 0003015.
202307302 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202318 | 03/05/2023 12:23:07 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718). | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306861 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202317 | 24/04/2023 17:08:04 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de ABRIL de 2023 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados em anexo a esta SSA.
202306859 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202317 | 24/04/2023 17:07:46 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de ABRIL de 2023 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado a coleta dos dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados em anexo a esta SSA.
202306834 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202317 | 24/04/2023 16:00:41 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL, MODELO 5720A, MARCA FLUKE NS 4716339 BP 690380 REFERENTE A. SERVIÇO 4500069197(INMETRO). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202317 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 1100 VAC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202306833 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202317 | 24/04/2023 16:00:50 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DEL MULTIMETRO DIGITAL DE REFERENCIA, MODELO 8508A, MARCA FLUKE NS 392272422 BP 709813 REFERENTE A. SERVIÇO 4500069197(INMETRO). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202317 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada no início da escala de 100 mVDC e na escala de 2 MOhm. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202306700 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202317 | 24/04/2023 11:13:40 | Verificar el certificado de calibración entregado en el suministro del instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH1O27, de manera a validar y registrar en el instrumento para control de su calibración. El certificado se encuentra en adjunto. El instrumento fue entregado en la recepción del laboratorio. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada análise do certificado, atendendo as especificações do instrumento. Executado testes funcionais com resultados insatisfatórios. Instrumento apresentou erro “Error de sensor. Erro E3002” de forma intermitente. Não liberado para uso.
202305933 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.013-2 | 202315 | 10/04/2023 15:04:13 | Realizar a regularização de lacres do medidor M31B, que foi substituído no fia 09/03/2023 sem o acompanhamento da da Interligada Ande. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor M31B em energia ativa com acompanhamento da interligada Ande e em seguida realizada a regularização de lacres do SMF. Medidor dentro de suas características e liberado para uso. Relatório anexo a esta SSA.
202305410 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202313 | 31/03/2023 15:42:11 | Solicitamos ensaios de aceitação do item 010 da ReqC 10069382 (Fluke 190-104 série III NS: 59298403). 010 / OSCILOSCÓPIO PORTÁTIL (OC:4500069611 - RC: SM.DT/0010069382) | MEL1 | ILA3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos dos requisitos da ReqC:10069382. Aceitação recomendada. Realizados teste funcionais. Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Não foi testado o software (licença de uso em um computador). Entregue com um conjunto de ponteiras com de atenuação 100:1 (VPS421) que não consta na ReqC 10069382.
202305273 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 30/03/2023 10:08:07 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA Número serial: U616839 | MMU2 | ILA3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202313 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202305155 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202313 | 28/03/2023 09:15:22 | Realizar calibración del microohmímetro Megabras mpk204e BP 707244 IB 3216. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202305129 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 28/03/2023 08:30:53 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento do instrumento 80PW retirado da U03 por meio da SSA 202305112 e com o seguinte alarme: B>Error checksum en el historial de la EEPROM (A133). Posteriormente, calibrar/parametrizar instrumento. Parametrização: saída quadrática de 0 a 400mbar e display para indicação local em L/s de 0 a 1,385L/s. Instrumento E+H, modelo PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102CD0109D. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta falha de leitura. Sem condições de reparo conforme SSA 202306190. Dar baixa.
202305123 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202313 | 27/03/2023 17:06:53 | Calibrar Shunt, marca Guildline, modelo 9211A; BP 89725. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Usar tabela com resultados fixada ao instrumento.
202305089 | STE | 202304629 | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202313 | 27/03/2023 10:02:21 | Realizar configuración y ensayo del ION 7700 de la Fase T del Panel SMT-03. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202313 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado programación y parametrización del ION 7700 para utilización en la fase T del SMT.
202305080 | STE | 202304235 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202313 | 27/03/2023 10:02:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828/00 (SSA origem: 202304235) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202305027 | STE | 202304669 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 14:19:42 | Realizar calibración del conversor Marca: Yokogawa modelo: 2384A S/N:6709. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304968 | STE | 202304679 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:10:15 | Realizar calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6834. Ref.SSA: 202304348 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304967 | STE | 202304680 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:11:00 | Realizar calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6779. Ref.SSA: 202304348 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304964 | STE | 202304677 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:11:09 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6785 (SSA origem: 202304677) ● Entrada: -1.0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304953 | STE | 202304675 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:19:28 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6642. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304952 | STE | 202304674 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:19:57 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6656. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304951 | STE | 202304673 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:30 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6759. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304950 | STE | 202304672 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:39 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6648. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304949 | STE | 202304670 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:50 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6769. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304842 | STE |  | K002J002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENTADOR COPEL 69 KV (M71A) | 1037.047-3 | 202312 | 22/03/2023 16:30:32 | Verificar motivo por el cual el medidor M71A de la LI 69kV FI-IPU no presentó lecturas durante la operación en carga de la línea. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Verificado problema en la comunicación con medidor M71A. Fue emitido SSA 202304868 para MEL4 verificar y solucionar el problema. Verificado en conjunto con Mel4 problema en el Switch 1, fue cambiado los puertos de comunicación en el switch lo que normalizó la comunicación. Medidor liberado para uso.
202304621 | STE | 202304565 | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202312 | 20/03/2023 15:26:10 | Realizar lectura de memoria de masa de medidor M20A para comparar con medidor M21A que presenta aparente error de lectura, conforme SSA 202304565. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado lectura de memoria de masa de medidor de energía M20A y enviado a OPSO.DT para computo de energía suministrada, para utilización como respaldo del medidor M21A.
202304057 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202310 | 10/03/2023 16:08:55 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO E TESTES FUNCIONAIS DO PADRÃO DE ENERGIA MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO RD-33 DYTRONIC; BP-698261, NS-301031, MATERIAL DE RETORNO DE CALIBRAÇÃO EXTERNA NO INMETRO ATRAVÉS DO AS-4500069197. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1481. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202303771 | STE |  | S026B002 | PONTES MEDIÇÃO TEMPERATURA E ACESSÓRIOS | 0763.002-6 | 202310 | 07/03/2023 13:29:10 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL SCANNER DE TEMPERATURA DE LA MARCA FLUKE, MODELO 1586A/2HC 120C, NS-58865010, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500069297 (SMDTC-1457), PROCESO REALIZADO EN LA MODALIDAD MARCA/MODELO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10069158 (comprado na modalidade de marca e modelo). Realizados testes funcionais com resultado satisfatório.
202303764 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202310 | 07/03/2023 13:28:14 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN EL CALIBRADOR DE TEMPERATURA MARCA FLUKE, MODELO 9143, NS-C26285, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500069297 (SMDTC-1459). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende integramente os requisitos da 10069192. Instrumento não atende os seguintes itens: . Debe contar con termómetro de referencia. . Debe contar con resistencia de referencia. Área solicitante ciente da ausência de acessórios. Realizado teste funcionais com resultados satisfatório. Aceitação não recomendada.
202303704 | STE | 202303411 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:30 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6805. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303702 | STE | 202303413 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:38 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6568. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303700 | STE | 202303415 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:46 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6797. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303698 | STE | 202303412 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:53 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6807. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303697 | STE | 202303335 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202310 | 06/03/2023 14:15:01 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A; SN: 24812/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303628 | STE | 202303418 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:14 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6657. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303627 | STE | 202303416 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:18 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6795. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303605 | STE | 202303427 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:10 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6655. Retirado da posição N21 (Med Uf CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303603 | STE | 202303424 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:17 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6770. Retirado da posição N20 (Balanço CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303602 | STE | 202303421 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:22 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6776. Retirado da posição N19 (Pot Manual CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303588 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202309 | 03/03/2023 09:35:12 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO MODELO BRM600-BA200K, FAB. FLUKE, S/N 6041102 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463. RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202303587 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202309 | 03/03/2023 09:35:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO MODELO PM600-A200K, FAB. FLUKE, S/N 6017102 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463. RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202303487 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202309 | 01/03/2023 16:41:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. Adquirido pela OC:4500068408 - RC: SM.DT/0010068721. Obs.: Confirmar os demais acessórios. Prazo: 17/03/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10068721. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais, com resultados satisfatórios.
202303225 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202308 | 24/02/2023 10:28:52 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de FEVEREIRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de marzo. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202309 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirado os dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Equipamento liberado para uso. Dados também anexo a esta SSA.
202302948 | STE | 202302263 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202307 | 16/02/2023 10:26:27 | Efetuar parametrização e verificação de funcionamento do medidor ION 7700 (SN:P7700R0A1B5F0E0K) que passou por processo de reparo onde foi necessário substituir as memórias de dados. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a descarga de software e parametrização do medidor 7700 (SN:P7700R0A1B5F0E0K) para ser utilizado no SMT da UN 11 fase C. Realizado testes de funcionamento, estando o medidor dentro de suas características e liberado para uso.
202302673 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202307 | 14/02/2023 08:02:32 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277258, referente al comisionamiento del panel CFP-CF50. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O instrumento foi entregue sem a proteção plástica dos contatos elétricos.
202302596 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202306 | 11/02/2023 17:57:04 | Verificar/solucionar acionamento dos alarmes em anexo com posterior rearme. Constatou-se que os valores de grandezas elétricas da Unidade ficaram sem informação no SCADA por, aproximadamente, um minuto. Enviado Operador para inspeção no painel, não encontrando nada de anormal no local. Obs.: informações provenientes do ION 7400. | OUO6 | ILA3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação do medidor que não apresentou nenhum LOG de falha e também inspecionado a conexão da comunicação que está de forma íntegra. Juntamente com operadores da CCR foi monitorado a reincidência do alarme, fato que não aconteceu durante período em que a AT estava aberta. Equipamento está liberado para uso.
202302505 | STE | 202301943 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202306 | 10/02/2023 09:52:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7196 (SSA origem: 202301943) ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302503 | STE | 202301944 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202306 | 10/02/2023 09:52:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6950 (SSA origem: 202301944) ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de de série 7202/02.
202302462 | STE |  | S017B002 | ANALISADORES DE TRACO UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202306 | 09/02/2023 15:56:35 | Realizar escaneamento 3D do adaptador da linha de nitrogênio do forno Thermoprep 860 da Metrohm | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202307 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO.
202302410 | STE | 202301289 | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202306 | 09/02/2023 11:03:26 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 1783 (SSA origem: 202301289) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202302409 | STE | 202301286 | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202306 | 09/02/2023 11:03:36 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 3657 (SSA origem: 202301286) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202308 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302406 | STE | 202302120 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 11:03:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828 (SSA origem: 202302120) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302398 | STE | 202302123 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:24 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6749 (SSA origem: 202302123) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302397 | STE | 202302126 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:30 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6949/01 (SSA origem: 202302126) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302395 | STE | 202302127 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:35 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6703/00 (SSA origem: 202302127) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA (obs.: tempo de warmup 20min) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302379 | STE | 202302133 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 08:42:48 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6576 (SSA origem: 202302133) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302360 | STE | 202302124 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:00:50 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6791 (SSA origem: 202302124) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302359 | STE | 202302121 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:00:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6744 (SSA origem: 202302121) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302357 | STE | 202302130 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6857(SSA origem: 202302130) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302356 | STE | 202302132 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6808 (SSA origem: 202302132) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302354 | STE | 202302128 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:12 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6784 (SSA origem: 202302128) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302353 | STE | 202302125 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:19 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6690 (SSA origem: 202302125) ● Entrada: -2,0 → 2,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302340 | STE | 202301766 | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202306 | 08/02/2023 15:25:30 | Realizar calibración del termostato F212 a 45°c. con identificación F212. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,71ºC (SUBIDA) E 43,44ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302339 | STE | 202301768 | B011C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.038-0 | 202306 | 08/02/2023 15:25:35 | Realizar calibración del termostato F213 a 45°c. con identificación F213. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,75ºC (SUBIDA) E 43,63ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302336 | STE | 202301770 | B011C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.039-8 | 202306 | 08/02/2023 15:25:40 | Realizar calibración del termostato F214 a 45°c. con identificación F214. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,66ºC (SUBIDA) E 43,32ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302295 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202306 | 09/02/2023 07:07:29 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U11 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900299109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202302294 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202306 | 09/02/2023 07:08:08 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U11 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J90013E9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. NS correto: J9001E9109C.
202302282 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202306 | 08/02/2023 16:44:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Adquirido pela OC:4500068557 - RC: SM.DT/0010068528. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 17/02/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068528. Aceitação não recomendada: Solicitada bateria com capacidade mínima de 7 Ah. Entregue com 5.2 Ah; Solicitado 02 Pontas de prova; tipo Kelvin [...]. Entregue apenas 01.
202302247 | STE | 202301772 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202306 | 07/02/2023 17:03:32 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). serie 24824/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302181 | STE | 202302035 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202306 | 07/02/2023 08:01:20 | Realizar calibração do transdutor de temperatura RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100, SN: RIN-03081813-H (SSA origem:202302035) ● Entrada: 0 → 100º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302173 | STE | 202301708 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202306 | 07/02/2023 08:01:11 | Calibrar Multimetro FLUKE 175 IB 2067 (SSA origem: 202301708) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202302148 | STE | 202301702 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202306 | 06/02/2023 14:21:47 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 2277/04 (SSA origem: 202301702) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características
202301630 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202305 | 31/01/2023 07:06:36 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277257, referente al comisionamiento del panel CFP-CF60. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301235 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202304 | 24/01/2023 09:46:13 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de JANEIRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202305 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado colecta de datos de la memoria de masa WHG 60Hz conforme a los solicitado. Registro del mes de enero enviado por email.
202301234 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202304 | 24/01/2023 09:46:19 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de JANEIRO de 2023 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202305 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a colecta de datos de la memoria de masa WHG 50Hz conforme a los solicitado. Registro del mes de enero enviado por email.
202301153 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202304 | 23/01/2023 13:55:32 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277256, referente al comisionamiento del panel CFP-PP50. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202301152 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 23/01/2023 13:55:44 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277259, referente al comisionamiento del panel CFP-PP60. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202300981 | STE | 202300830 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 20/01/2023 14:00:49 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6706/00 (SSA origem: 202300830) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202304 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300846 | STE | 202300420 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 15:03:46 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6823. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300787 | STE | 202300525 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 16/01/2023 10:41:20 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6854 (SSA origem: 202300525) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300773 | STE | 202300417 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 16/01/2023 08:47:49 | Realizar calibración al modulo Conversor de temperatura modelo PT100 Serie Nro: 6708. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus caracteríticas y liberado para uso.
202300683 | STE |  | E020G003 | MEDIDOR RETÁGUARDA SECUNDÁRIO -LI-220KV-MD-PIH - M20B | 3205.004-6 | 202302 | 12/01/2023 17:49:22 | Medidor encontra-se com horário discrepante com o horário usina. Ver anexo. | OUO7 | ILA3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202303 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o ajuste do relógio do medidor M20B conforme horário usina. Medidor liberado para uso. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300630 | STE | 202300419 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:04 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6750. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300629 | STE | 202300418 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:09 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6743. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300628 | STE | 202300415 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:13 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300625 | STE | 202300416 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:18 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6670. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300622 | STE | 202300421 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:26 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6751. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300600 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:44 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6782 (SSA origem: 202300426) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA Obs.: Cod. Localização origem: Z*99 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300598 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6950 (SSA origem: 202300428) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA Obs:. Localização origem: Z*99 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300596 | STE | 202300423 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6571/99 (SSA origem: 202300423) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300595 | STE | 202300424 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6860 (SSA origem: 202300424) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300594 | STE | 202300425 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:08 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6671 (SSA origem: 202300425) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300593 | STE | 202300422 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:14 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6777 (SSA origem: 202300422) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300466 | STE | 202300256 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202302 | 10/01/2023 10:42:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6821 (SSA origem: 202300256) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300433 | STE | 202300147 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202302 | 10/01/2023 10:42:27 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24825 (SSA origem: 202300147) ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202300294 | STE | 202300087 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 06/01/2023 14:03:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292264 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.A4). | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202225010 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202252 | 28/12/2022 11:20:12 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO E ANÁLISE DE CERTIFICADO EM MÓDULO DE PRESSÃO MODELO PM600-G100K, FAB. FLUKE, S/N 5793034 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463, RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202225008 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202252 | 28/12/2022 11:20:19 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO E ANÁLISE DE CERTIFICADO EM MÓDULO DE PRESSÃO MODELO PM600-A10M, FAB. FLUKE, S/N 5796031 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463, RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202224839 | STE | 202224485 | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202251 | 22/12/2022 14:35:25 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7240/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202251 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202224838 | STE | 202224484 | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202251 | 22/12/2022 14:35:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202251 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202224767 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202251 | 21/12/2022 13:30:54 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2022 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada colecta de memoria de masa del WHG conforme solicitado, archivo enviado al emisor vía email y además en anexo a esta SSA.
202224653 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202251 | 20/12/2022 09:20:42 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO ANUAL DO CALIBRADOR DE POTÊNCIA ELÉTRICA TRIFÁSICA MARCA FLUKE, MODELO 6003A CON BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202224192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202250 | 13/12/2022 13:52:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-SMAR SERIAL NºU616877). SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICAÇÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. | MMU2 | ILA3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202250 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202224057 | STE | 202224014 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202249 | 07/12/2022 15:57:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292266 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.A3). | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado, dentro de suas características e liberado para o uso.
202223834 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202249 | 07/12/2022 14:34:39 | Realizar calibração do multímetro Fluke 189 True RMS. IB 1801 BP 630556 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202223741 | STE | 202205337 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202248 | 02/12/2022 12:03:46 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado conforme solicitado. Instrumento dentro de suas características e liberado para o uso.
202223732 | STE | 202217815 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202248 | 02/12/2022 12:04:41 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado. Instrumento dentro de suas características, liberado para o uso.
202223730 | STE | 202204278 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202248 | 02/12/2022 12:04:51 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado. Instrumento dentro de suas características, liberado para o uso.
202223496 | STE | 202223376 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 28/11/2022 15:45:57 | Calibrar Conversor yokogawa 2381A s/n: 6647/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223495 | STE | 202223374 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 28/11/2022 15:46:02 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6653/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223397 | STE | 202222866 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202247 | 25/11/2022 15:49:10 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6661 ● Entrada: -0,18 → 1,76V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223387 | STE | 202222865 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202247 | 25/11/2022 15:49:16 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6937 ● Entrada: -0,18 → 1,76V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223350 | STE | 202223002 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:25 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6706/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223348 | STE | 202223001 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6646/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223346 | STE | 202222998 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:35 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6685/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223323 | STE | 202223003 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 06:38:56 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N18 con numero de serie: 6747/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223322 | STE | 202223004 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 06:39:01 | Realizar calibración de módulo transductor YOKOGAWA N19 con numero de serie: 6854/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223321 | STE | 202223006 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:40:54 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N20 con numero de serie: 6731/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202247 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223320 | STE | 202223008 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:40:59 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N21 con numero de serie: 6645/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223318 | STE | 202222996 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:11:13 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6810/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223316 | STE | 202222995 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:09:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6861/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223286 | STE | 202222992 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 08:22:08 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6736 ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223284 | STE | 202222993 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 08:22:14 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6819 ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223278 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202247 | 24/11/2022 07:31:13 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de novembro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DOS DADOS CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202223277 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202247 | 24/11/2022 07:31:26 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de novembro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DOS DADOS CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202223263 | STE | 202222907 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 24/11/2022 08:22:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO EN EL TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ACTIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202247 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202223159 | STE | 202222750 | B012J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-12 | 0011.120-9 | 202247 | 24/11/2022 14:46:09 | Solicitamos apoyo para realizar la parametrización de los valores de referencia de tensión en el SMT-12 del Aislador Pasante H1 de la Fase A del TU-12 luego de la instalación de los accesorios para Monitoreo de Descargas Parciales PDx. | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio no ajuste dos valores de tensão referente ao desvio de capacitância do painel SMT-UN12. O ajuste não levou em conta valores anteriormente ajustados. Equipamento liberado para uso.
202222900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 18/11/2022 07:35:48 | Acompanhar a empresa conectada COPEL na intervenção a ser realizada no painel de faturamento de sua propriedade, localizado na antiga subestação SAME. MO 0755/2022. O painel de medição está sem comunicação impossibilitando leitura remota. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202246 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a acompanhamento da empresa Copel (Ligga Telecom) que realizou a verificação da comunicação remota com seus medidores, aonde foi localizado problemas de conversores fibra p/ ethernet e swicth. Após a intervenção da empresa, restabeleceu os conversores fibra/ ethernet e o switch será restabelecido em outra oportunidade. Somente o medidor M72A ficou com a comunicação remota ativa.
202222423 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202245 | 09/11/2022 09:55:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO MODELO 8588A, FAB. FLUKE, S/N 590880574, ADQUIRIDO SEGUNDO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1267, RC 10066488 OC 45000265684. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da especificação 7040-20-19192. Aceitação recomendada. Obs.: Certificado em anexo. Realizados testes funcionais.
202222329 | STE | 202222042 | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202245 | 07/11/2022 15:20:29 | Realizar calibración del termostato F212 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,16ºC (SUBIDA) E 44,13ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222327 | STE | 202222044 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202245 | 07/11/2022 15:20:33 | Realizar calibración del termostato F213 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,89ºC (SUBIDA) E 43,23ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222326 | STE | 202222045 | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202245 | 07/11/2022 15:20:39 | Realizar calibración del termostato F214 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,12ºC (SUBIDA) E 43,57ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222282 | STE | 202221652 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202245 | 07/11/2022 09:14:45 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC_08, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:P3/4852/09/2022.FAIXA DE CAL.: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20,5KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM².AJUSTAR P/ ERRO MÍN. ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202245 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202222188 | STE | 202221829 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 04/11/2022 09:21:49 | Realizar calibración del transductor yokogawa 2381A s/n: 6952/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222161 | STE | 202221837 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:44 | Calibrar transdutor yokogawa 2384A s/n: 6715/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222159 | STE | 202221835 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:49 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6666/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222158 | STE | 202221833 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:54 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6768/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222155 | STE | 202221832 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:00 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6813/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222154 | STE | 202221831 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:05 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6787/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222146 | STE | 202221828 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:11 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222145 | STE | 202221827 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:38 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n:6843/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222144 | STE | 202221826 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:43 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6729/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222143 | STE | 202221825 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:47 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6789/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222141 | STE | 202221824 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:52 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6846/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221722 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202243 | 28/10/2022 08:04:30 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de outubro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de novembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. NÃO FOI NECESSÁRIO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. MEDIDOR LIBERDO PARA USO. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202221721 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202243 | 28/10/2022 08:04:44 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de outubro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de novembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIA EMAIL. NÃO FOI NECESSÁRIO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. MEDIDOR LIBERDO PARA USO. DADOS TAMBÉM ANEXO A ESTA SSA.
202221612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 11:24:39 | Solicita-se inspeção da aceitação técnica da câmera térmica A700f, fabricante FLIR, fornecida cfe. Contrato 4500066820, seguindo-se as premissas da Especificação Técnica 60382019005P(1)R1 (vide anexo). A câmera e acessórios foram retirados no almoxarifado ME na data de 25/10/2022 (NF n°000.001.150 série 001 - Alpes Automação) e entregues no Laboratório. Software de interface e manual enviados por e-mail p/ Ricardo Kobayashi (ILA3). Para suporte, contactar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizada análise do certificado de calibração e testes funcionais da câmera e do software. A contratada realizou múltiplas atualizações/correções do software para atender os requisitos técnicos da ET. Certificado de calibração, análise do certificado e software em anexo.
202221598 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 09:17:24 | SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL FABRICANTE DE "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (BP: IB 2006)" QUE RETORNO DE REPARO EXTERNO CORRESPONDIENTE A LA SSA 202208802 (PABLO PRIETO EN CONOCIMIENTO) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Analisado o certificado de calibração. Erros dentro dos limites aceitáveis. Instrumento liberado para o uso.
202221543 | STE | 202221381 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202244 | 31/10/2022 09:56:53 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21381. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221542 | STE | 202221368 | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 202244 | 31/10/2022 09:57:00 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21368. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221541 | STE | 202221367 | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202244 | 31/10/2022 09:57:07 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21367. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221434 | STE |  | E020G003 | MEDIDOR RETÁGUARDA SECUNDÁRIO -LI-220KV-MD-PIH - M20B | 3205.004-6 | 202242 | 23/10/2022 16:29:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor se encuentra con horario desajustado. | OUO7 | ILA3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio conforme solicitado. Ajuste de relógio realizado concomitante ao serviço realizado pela AT 202209496 e SSA 202221456. Medidor dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221364 | STE | 202220915 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202242 | 21/10/2022 10:55:13 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA02 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221319 | STE | 202221006 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:47:48 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7249 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221297 | STE | 202221025 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:08 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7254 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221296 | STE | 202221021 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:41 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7197 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221295 | STE | 202221018 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:58 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7205 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221294 | STE | 202221014 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:49:27 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221293 | STE | 202221010 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:49:51 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7252/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221290 | SCA | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:50:13 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202221253 | STE | 202220913 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202242 | 20/10/2022 06:57:48 | Calibrar transductor de potencia marca ARDETEM serie 0482-132 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221252 | STE | 202221007 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:58:15 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7261/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221238 | STE | 202221024 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:58:46 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7202/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221234 | STE | 202221020 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:59:11 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7250/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221225 | STE | 202221017 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:59:43 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7246 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221224 | STE | 202221016 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:04:32 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7256 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221218 | SCA | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:05:24 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202221217 | STE | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:06:23 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221215 | STE | 202221008 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:07:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7260 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 18/10/2022 16:01:41 | Realizar retirada do sistema de monitoramento do RV da UG18A. Retirada do sistema condicionada a inspeção da válvula distribuidora, conforme ata AR/SMI.DT/0087/2022. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos sensores, cabos e painéis do sistema de monitoramento do RV da UN18A conforme acordado na ata AR/SMI.DT/0087/2022. Serviço realizado com apoio da SMMU (202220426 ) e SMMG
202219496 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202237 | 16/09/2022 14:52:48 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 21/09/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 12° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 21/09/2022 as 14:00h. Lacres utilizados: 0002391, 0002392, 0002393, 0002394 e 0002395.
202219349 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:11 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102248671. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219348 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:18 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102258801. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219347 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:26 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102255766. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10062709. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202219346 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 10:09:37 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento, modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102248673. Adquirido pela OC 4500064850 - RC:SM.DT/0010062709. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 23/09/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceptación recomendada, el instrumento atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062709. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202219331 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202237 | 14/09/2022 08:59:43 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de setembro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de outubro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202240 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados e enviado ao solicitante via email, e os dados também estão em anexo a esta ssa. Equipamento liberado para uso.
202219329 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202237 | 14/09/2022 08:59:58 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de setembro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de outubro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202240 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada a coleta dos dados e enviado ao solicitante via email. Dados também estão em anexo a esta ssa. Equipamento liberado para uso.
202219300 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202237 | 14/09/2022 08:37:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA00A01516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202237 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202219297 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202237 | 14/09/2022 08:37:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009E1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202237 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202219266 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:54 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1029 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202238 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,3 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1029 Lacre: 0002194
202219265 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:59 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1016 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202238 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,2 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1016 Lacre: 0002193
202219262 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:28:04 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1030 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202238 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,3 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. ID-1030 Lacre: 0002144
202219261 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:28:09 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1028 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202238 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,9 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1028 Lacre: 0002192
202218832 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:53:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CONJUNTO TERMO-HIGRÔMETRO MOD. HP32, FAB. ROTRONIC, S/N 5220615 + SONDA MOD. HCA-S S/N 20558958 + CABO EXTENSOR MOD. E2-02A CONFORME SMDTC-1119 ** https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1119 **. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202236 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202218831 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:53:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CONJUNTO TERMO-HIGRÔMETRO MOD. HP32, FAB. ROTRONIC, S/N 5220612 + SONDA MOD. HCA-S S/N 20558945 + CABO EXTENSOR MOD. E2-02A CONFORME SMDTC-1119 ** https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1119 **. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202236 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202218774 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202235 | 01/09/2022 15:32:26 | Efetuar calibração do voltímetro VOLTS metrix Modelo: PX241A SN: 6867. (SSA origem: 202217098) ● Entrada: -100 a +100 V ● Saída display: ± 100.00 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218759 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:08 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-197-0229106929 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: O medidor testado nesta SSA possui frequência nominal 50 Hz, não se tratando de um medidor 60 Hz como indicado no texto de emissão.
202218757 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-2206-152-0157110419 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218755 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:26 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-152-0157087230 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218753 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:39 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-197-0229099233 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218745 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-197-0229099031 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218741 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 01/09/2022 14:19:25 | Solicito calibracion de termohigrometro marca INSTRUTHERM HT-260, BP 657618, Ns: 07083094 | MEG1 | ILA3 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento dado de baja por ILA2. Sin condiciones de calibración.
202218739 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:50 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-151-0152236524 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado no Lactec. Certificado de calibração e análise do certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: O medidor apresentava pendência quanto a fixação de parte metálica da porta de comunicação ótica frontal, conforme constatado na inspeção (BI 6044BI2J0372P). Reparo realizado pela Arteche antes do envio a Itaipu. Constatada fixação satisfatória da parte metálica sem alterações das características do medidor.
202218736 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:34 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-2206-151-0152243118 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218711 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202235 | 01/09/2022 08:22:53 | REALIZAR NOVOS TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134. *** ENTREGUE AS TAMPAS DOS TUBOS PELO FORNECEDOR, MOTIVO DO RECHAÇO DA SSA 202215544 *** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente os requisitos da ReqC-10066398. Aceitação recomendada.
202218702 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 10:18:03 | Solicitamos verificacao da calibracao do multimetro digital fabricante YOKOGAWA modelo TY710 IB-3813. Contato Osvaldo ramal 4924 | MEG1 | ILA3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218701 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202235 | 01/09/2022 10:18:13 | Solicitamos verificacao da calibracao do MEGOHMETRO fabricante Megger modelo MIT430/2 IB-3829. Contato com Osvaldo 4924. | MEG1 | ILA3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218699 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 16:53:10 | Calibrar transductor de temperatura yokogawa modelo 2384 serie 6720/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218684 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:13 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6943/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218682 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:18 | Calibrar transductor yokogawa 2381 serie 6669. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218676 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:23 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6677/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218674 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:29 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6775 (SSA origen 202218087). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218673 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:36 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6826 (SSA origen 202218090). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218672 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:41 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6772 (SSA origen 202218089). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218624 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:43 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6859 (SSA origem 2022180917). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218623 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6831 (SSA origem 202218091). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218622 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6802 (SSA origem 202218093). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218621 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 31/08/2022 14:14:52 | Realizar inspeção e calibração. IB-3659 Patrimônio: 614513 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218620 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6746 (SSA origem 202218096). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrao, dentro de sus características y liberado para uso.
202218605 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202235 | 30/08/2022 10:11:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE ENSAIO VLF EM CONDUTORES BLINDADOS MODELO FRIDA FAB. BAUR, S/N 2246349004, CONFORME SMDTC-1327. OC 4500066579 RC 10067071. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10067071. Aceitação recomendada. Instrumento liberado para o uso. Obs.: Testes funcionais realizados pelo setor ILA1 (SSA 202218697).
202218528 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202235 | 29/08/2022 10:07:54 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19313, do amperimetro modelo "ABB 2CNM512221R0600" posicion A1. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218526 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202235 | 29/08/2022 10:08:03 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19313, do multimedidor modelo DHC-96 CPM, posicoes CM1. (parametros en anexo). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202218525 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202235 | 29/08/2022 09:20:28 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19314, do multimedidor modelo DHC-96 CPM, posiccion CM1. (parametros en anexo) | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202218449 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202235 | 30/08/2022 10:11:17 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO 381 FAB. FLUKE, S/N 57400746MV, CONFORME SMDTC-1126. RC 10064992 OC 4500066491. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202236 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a la RC 10064992.
202218447 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202235 | 30/08/2022 10:11:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO 381 FAB. FLUKE, S/N 56400274MV, CONFORME SMDTC-1126. RC 10064992 OC 4500066491. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202236 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a la RC 10064992.
202218430 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202234 | 26/08/2022 10:48:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO RESISTÊNCIA PT-100 MODELO 5622-16 FAB. FLUKE, S/N 5102535-004 conforme SMDTC-1268. RC 10066344 OC 4500065329. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202235 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando-se o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado em fábrica, dentro de suas características e liberado para uso.
202218429 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202234 | 26/08/2022 10:48:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO RESISTÊNCIA PT-100 MODELO 5622-10 FAB. FLUKE, S/N 5106471-002 conforme SMDTC-1268. RC 10066344 OC 4500065329. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202235 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando-se o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado em fábrica, dentro de suas características e liberado para uso.
202218404 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202235 | 29/08/2022 09:50:11 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:384.08.12, PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO DA U15.- | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202218368 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202234 | 25/08/2022 10:14:56 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de agosto de 2022 se possível na manhã do dia 01 de setembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirado os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexos a esta SSA. Não foi necessário ajuste de relógio interno. Medidor liberado para uso.
202218367 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202234 | 25/08/2022 10:15:11 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de agosto de 2022 se possível na manhã do dia 01 de setembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirado os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também anexos a esta SSA. Não foi necessário ajuste de relógio interno. Medidor liberado para uso.
202218166 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 23/08/2022 13:15:26 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24832 (SSA origem: 202217924) ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202218151 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202234 | 23/08/2022 11:02:56 | CALIBRAR PADRÃO DE ENERGIA SCHLUMBERGER SM3050, BP 621096. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia SM3050 , que está dentro de suas características e liberado para uso. Certificado anexo a esta ssa.
202217881 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 17/08/2022 15:45:19 | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA INTERLIGADA COPEL NA SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO (M72A E M72B), DE PROPRIEDADE DA COPEL E LOCALIZADOS NA SAME. CONCOMITANTE A ESTE TRABALHO, TAMBÉM SERÁ REALIZADO O APOIO NO RESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA QUE ESTA DANIFICADA, IMPOSSIBILITANDO A COMUNICAÇÃO REMOTA COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202233 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a acompanhamento da empresa Copel que realizou a substituição dos medidores de faturamento M72A e M72B de sua propriedade. Realizado também o apoio a empresa Copel no restabelecimento da comunicação remota com seus medidores, aonde foi localizada a fibra óptica rompida próxima a caixa junção dos TPs de medição, sendo em seguida realizada sua emenda. Após a intervenção da empresa Copel os equipamentos voltaram a funcionar dentro de sua normalidade.
202217878 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202233 | 17/08/2022 15:07:39 | Calibrar Indicador digital marca Yokogawa, modelo UM 331 (SSA origem: 202217022) ● Entrada: 0 → 100ºC ● Saída Display: 0,0 → 100,0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Fora de classe não liberado para o uso. Solicitado o reparo.
202217762 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 17/08/2022 08:01:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SERIE Nº.: 196394-04, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202235 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217714 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 16/08/2022 11:37:07 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:P201800109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217590 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:01:12 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206680109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217589 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:02:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217588 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:02:34 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:T7006801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217587 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:04:32 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006E01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217586 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:04:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006A01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217585 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:04:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202217579 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:05:01 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:166.05.12, PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO DA U15.- | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202234 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202217575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 15/08/2022 09:05:11 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. Nota: transdutor apresentou corrente abaixo de 4MA, sendo substituído por outro similar, SSA calibração anterior 202216275. | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202235 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor não responde a nenhum estímulo de pressão, aberto SSA 202217903 (relacionada) para ILA2.
202217559 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202232 | 11/08/2022 16:54:24 | Calibrar multímetro Agilent, modelo 34410A, número de serie MY47007022. (SSA origem 202216859) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217459 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202232 | 11/08/2022 10:39:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL. SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICACÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. NS U611371 | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217454 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202232 | 11/08/2022 10:40:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSAO DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-SMAR SERIAL NºU566921). SAIDA QUADRÁTICA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, INDICAÇÃO NO VISOR VALORES DE 4 A 20 MA. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202217412 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 09:24:29 | Realizar medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial (PCI) eletricidade conforme documento em anexo. Multímetro Fluke, modelo 8846A, NS: 1426001. Instrumento pertencente ao programa PCI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202232 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Medições realizadas. Resultados serão enviados para PCI.
202217355 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202232 | 09/08/2022 11:15:34 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22771/04 (SSA origem: 202216750) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202233 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202217353 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202232 | 09/08/2022 11:15:39 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22714/04 (SSA origem: 202216754) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202233 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202217350 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202232 | 09/08/2022 11:15:43 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22802/04 (SSA origem: 202216756) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202217348 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202232 | 09/08/2022 11:15:29 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22775/04 (SSA origem: 202216758) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202217276 | STE |  | S023A | CALIBRADORES/MEDIDORES DE ENERGIA PADROES |  | 202232 | 09/08/2022 11:14:58 | Realizar pruebas de aceptación del Analizador de calidad de energía marca HIOKI, modelo PQ3198/6000, NS-220513178. Adquirido por medio de la OC-4500066359. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19198. El área solicitante está al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexado a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217275 | STE |  | S023A | CALIBRADORES/MEDIDORES DE ENERGIA PADROES |  | 202232 | 09/08/2022 11:15:08 | Realizar pruebas de aceptación del Analizador de calidad de energía marca HIOKI, modelo PQ3198/6000, NS-220446845. Adquirido por medio de la OC-4500066359. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19198. El área solicitante está al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexado a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217181 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202231 | 05/08/2022 13:32:08 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PADRON ESCALONADO DE HASTA 500 mm, MARCA MITUTOYO, MODELO 51, BP-687254, NS-1100049. EL INSTRUMENTO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202232 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202217179 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202231 | 05/08/2022 13:32:43 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DEL CONJUNTO DE BLOQUES MARCA TESA, EL MISMO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202232 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202217177 | STE |  | S012B005 | RELOGIOS COMPARADORES E CALIBRADORES | 0729.005-5 | 202231 | 05/08/2022 13:31:55 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL CALIBRADOR DE RELOG COMPARADOR, MARCA STARRET, MODELO 715M, BP-690553. EL INSTRUMENTO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202232 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202217088 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202231 | 04/08/2022 09:57:14 | Ajustar reloj internos de los medidores M20A y M20B. | OUO7 | ILA3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202231 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ajuste de los relojes de los medidores de energía M20A y M20B conforme solicitado. Instrumentos liberados para uso.
202217044 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:03 | Calibrar transductor De temperatura yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217043 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:08 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217042 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:12 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6687/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217041 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:17 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217040 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:23 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6758/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217039 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:29 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6753/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217038 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:34 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6796/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217037 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:39 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217036 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:45 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y ajustado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217035 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:50 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6742/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217034 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:56 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6836/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217033 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202231 | 03/08/2022 17:21:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado conforme documento adjuntado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Obs.: El modelo del instrumento es 2285A y con número de serie correspondiente a 24831-01.
202216997 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202231 | 03/08/2022 10:54:38 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 372.12.11 (SSA origem: 202215879) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos. Cabos adaptadores pino-banana serão fornecidos (devolver na sala 121 após execução) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características técnicas debido a la inestabilidad de sus mediciones y no liberado para uso. Fue abierta una SSA para su reparación 202217435.
202216978 | STE | 202216643 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202231 | 03/08/2022 09:34:38 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H M08213-B1419 Nr. S5-99 50320/4139 conforme solicitado na SSA: 202216643. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216976 | STE | 202216641 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202231 | 03/08/2022 09:34:45 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H M08213-B1419 Nr. S5-98 50320/4139 conforme solicitado na SSA: 202216641. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216746 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202231 | 01/08/2022 15:04:31 | Calibrar multímetro marca Fluke, modelo 189 con BP 630552. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202216712 | STE |  | D063A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L8) CXTC | 1134.006-1 | 202230 | 29/07/2022 11:01:33 | Realizar ruptura de Lacre y posterior colocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento periódico bienal SSP: 20223431, previsto para el día 22/08/2022 al 23/08/2022. | MET3 | ILA3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres, com posterior colocação no SMF da LI 500 kV IPU FI4, para possibilitar a execução da manutenção bienal realizada pela SMMT. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Realizado também coleta de fasorial no retorno da linha pela SSA 2022-17268.
202216611 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202230 | 28/07/2022 15:42:57 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3198, BP: 707513. | MEG3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216494 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202230 | 26/07/2022 14:26:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO IB-4085, MARCA MEGGER, MODELO DLR10X, NÚMERO DE SÉRIE 101985500 | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216493 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202230 | 26/07/2022 14:27:21 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL BP-625330, MARCA TES, MODELO 1360, NÚMERO DE SÉRIE 010110892. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216491 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202230 | 26/07/2022 14:27:50 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-3183, MARCA FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370159WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de las características y liberado para uso.
202216490 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202230 | 26/07/2022 14:27:39 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4109, MARCA FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 51280102WS. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202216457 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 09:41:44 | Calibrar Indicador Digital de Resistencia Nº 19, BP-70437 (SSA origem: 202215889) obs: número de calibração anterior: 22/0232 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202216394 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202230 | 25/07/2022 16:35:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6766 (SSA origem: 202215737) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202216343 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 25/07/2022 11:23:31 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante Endress Hauser - N° Série T2295719000. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a avaliação do certificado de calibração, instrumento dentro de suas características. Instrumento parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso. Avaliação da calibração interna ou externa do instrumento será realizada pela SMIL.DT após a aprovação do protótipo.
202216327 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202230 | 25/07/2022 10:05:31 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 28/07/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 11° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 28/07/2022 as 14:00h. Lacres utilizados: 0003596, 0003597 0003598, 0003599 e 0003600.
202216316 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA2 (M27B) | 2991.012-0 | 202229 | 24/07/2022 16:55:42 | Verificar y solucionar medidor con horario desajustado | OUO7 | ILA3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202230 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O MEDIDOR M27B NÃO ESTÁ REALIZANDO MEDIÇÕES, POIS É DESTINADO PARA FUTURA LINHA DE TRANSMISSÃO. ESTE MEDIDOR NÃO ESTÁ CONFIGURADO E NEM INSERIDO NA REDE ETHERNET QUE ATUALIZA OS HORÁRIOS VIA CLOCK DO GPS. COMO MEDIDOR ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO NÃO FOI NECESSÁRIO REALIZAR INTERVENÇÃO NO MESMO. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202216300 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:15 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009A1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216299 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216282 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:27 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: T304780116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216281 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:34 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: T304940116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216278 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:50:32 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C71509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216277 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:50:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067601167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216276 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:50:48 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216275 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:50:56 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216274 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:51:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216273 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:51:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202216264 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:51:16 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:R301251509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202230 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216242 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:30 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1007 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Válvula de segurança ID 1007, apresenta ruído anormal durante ensaios. aberto SSA relacionada 202217467 para ILA2 solicitando manutenção.
202216241 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:36 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1006 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,3 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1006 Lacre: 0002173
202216240 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:42 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1002 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1002 Lacre: 0002172
202216238 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:48 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1001 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202232 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1001 Lacre: 0002171
202216237 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:55:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001D9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202232 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202216092 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 25/07/2022 08:51:24 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 161.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U17. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202231 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202216025 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202229 | 20/07/2022 14:28:18 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22757/04 (SSA origem: 202215518) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216012 | STE |  | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202229 | 20/07/2022 11:43:33 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22745/04 (SSA origem: 202215517) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215978 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202229 | 20/07/2022 09:16:02 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22754/04 (SSA origem: 202215514) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215918 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202229 | 19/07/2022 09:24:58 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22763/04 (SSA origem: 202215515) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215733 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202228 | 15/07/2022 11:02:52 | Calibrar indicador digital marca Yokogawa modelo UM331 NO. T1F512668624 ● Entrada 0 → 100ºC (PT100 - medição a 3 fios) ● Saída Display 0,0 → 100,0 UE ● Saída retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215702 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202228 | 15/07/2022 16:55:25 | Solicitamos repetir los mismos ensayos y procedimientos adoptados en la SSA 202203803, posterior al reparo por garantía del controlador Presys DMY-2030 Light, N° serie 057.12.14, referente a la AS 4500064513 y SMDTC-1209. Solicitamos realizar dicha actividad hasta la semana 2022/30. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Ensaios realizados conforme solicitado, resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215582 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:53 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6704 (SSA origem: 202215397) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202215573 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:59 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6853 (SSA 202215398) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215571 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:45 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6675/00. Ref. SSA 202215396. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215570 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:51 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6683/00. Ref. SSA 202215394. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215569 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:57 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6855/00. Ref. SSA 202215391. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215568 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:11 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6765 (SSA origem 202215399) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215565 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6762/00. Ref. SSA 202215389. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215564 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:10 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6804/00. Ref. SSA 202215388. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215562 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6850/00. Ref. SSA 202215387. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215560 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:17 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6739 (SSA origem 202215400) . ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215558 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:06 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6679 (SSA origem 202215402) ● Entrada: --0.22 → 1.741 V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215546 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202228 | 13/07/2022 14:27:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM UM MULTÍMETRO DIGITAL DE 6,5 DÍGITOS MODELO 34465A, FABRICANTE KEYSIGTH, S/N MY60041521. RC-10066240 OC 4500064684. SMDTC-1152. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10066240. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215544 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:59 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134 | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC-10066398. Foi detectada a ausência das tampas dos 20 tubos de 100ml, conforme solicitado no item 3.1 da ReqC. Os demais itens foram atendidos. Aceitação não recomendada. Condicionada a entrega dos itens faltantes.
202215477 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:30:00 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P2066F0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202229 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202215474 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 15:21:14 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, NS:24829/01; REF SSA 202215211. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El modelo del instrumento es 2285A.
202215353 | STE |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202228 | 11/07/2022 08:43:36 | O registro de medição deste medidor ficou zerado a partir das 22h do dia 10/07. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202228 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Fue verificado intermitencia en la comunicación Servidor-Medidor. Temporalmente la fibra CF01-003A fue conectada en otro punto disponible del switch que normalizó la comunicación servidor-medidor. El medidor esta realizando las lecturas normalmente. Emitida SSA 202216512 para verificación del problema de comunicación.
202215284 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202227 | 08/07/2022 11:09:00 | CALIBRAR MICROHMIMETRO MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218 QUE RETORNOU DE REPARO EXTERNO. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202215217 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:47:49 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1518. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215216 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:03 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1507. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202215215 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:14 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1505. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características de liberado para o uso.
202215204 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202227 | 07/07/2022 08:48:17 | CALIBRACIÓN ANUAL DE LA DÉCADA RESISTIVA MARCA IET, MODELO HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV,CON BP 694824, EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215156 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202227 | 06/07/2022 16:29:29 | Calibrar um sensor de temperatura duplo tipo PT100 para o mancal guia da turbina, modelo Consistec 004510-006-03C, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1310. Realizar ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). Repetir a calibração após os ensaios dielétricos. Pontos de calibração: 20, 60 e 100 °C. Prazo para envio de parecer à DF: 15/7/2022. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Calibração realizada antes e após os ensaios de tensão aplica e medição da resistência de isolamento. Testes de tensão aplicada e resistência de isolamento realizados pela ( SSA:202215314). Instrumento liberado para o uso.
202214963 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MODELO 726, FAB. FLUKE, S/N 56821809MV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066462 OC 4500065667. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC: 10066462. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214887 | STE | 202214415 | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202226 | 01/07/2022 16:20:41 | Confeccionar na Impressora 3D botão da Manete Remota da Ponte N15 conforme amostra entregue ao executor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202214871 | STE | 202214849 | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 01/07/2022 14:52:15 | Prestar apoyo para el ajuste de la salida de tensiones de las buchas referente al "Desvío de Capacitancia" del sistema de Monitoreo de los Transformadores. | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para o ajuste dos valores de tensão referente ao desvio de capacitância do painel SMT-UN07 conforme solicitado pela SMMT.DT. Realizado o ajuste sem levar em conta valores anteriormente ajustados. Equipamento liberado para uso.
202214860 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 01/07/2022 11:00:11 | Calibrar multímetro Fluke 289 (código IB 3657) (SSA origem: 202214454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214799 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 30/06/2022 14:50:30 | Realizar calibración del transductor Siemens GMUF 2/H, Nr. RD-252 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214788 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:23 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C31509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202214787 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214786 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:33 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214785 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:41 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01381509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214784 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007001167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214783 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:52 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214782 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:01:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214780 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202226 | 30/06/2022 10:41:58 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M25A E M25B DA LI-MD-VHA1 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD 2022-0126. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M25A e M25B. Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande acompanhou a coleta do diagrama fasorial.
202214748 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:21 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 06/07/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O equipamento foi calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Apesar de não cumprir integralmente os requisitos da REC 0010064480, a área solicitante está de acordo com as características técnicas do equipamento fornecido(ver anexo da emissão da SSA). Aceitação do equipamento recomendada.
202214743 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202226 | 29/06/2022 16:56:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2012. SN: 095.04.15 (SSA origem: 202214346) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 99.99UE ● Saída: 4 → 20mA (pino 8 e 9 retransmissão) obs: Tempo de warmup: 10 minutos. Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver ao final do serviço no ILA2 - sala 121 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: La entrada del instrumento es de 4 a 20 mA.
202214699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 15:36:14 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 6,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4082, SN: 2072CDA. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. SMDTC-791. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento conforme especificação técnica. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação do equipamento recomendada.
202214679 | STE |  | A005L009 | MEDIÇÃO | 0052.005-5 | 202226 | 28/06/2022 19:37:16 | Verificar y solucionar accionamiento de forma intermitente de la alarma " UTR505 COMM ION 7700 U05 COND. ANORMAL". Obs. Anomalía reincidente conforme AT 202201991. | OUO5 | ILA3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE COMUNICAÇÃO DO MEDIDOR ION 7700 E TAMBÉM ACOMPANHADO O EQUIPAMENTO POR UM PERIODO DE 5 DIAS APÓS A SUBSTITUIÇÃO. DURANTE O ACOMPANHAMENTO O SISTEMA NÃO APRESENTOU MAIS NENHUMA ATUAÇÃO DO ALARME. EM SEGUIDA O EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA USO.
202214675 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202226 | 29/06/2022 16:24:15 | Verificar e solucionar ajuste incorreto dos relógios internos dos medidores M20A E M20B. | OUO7 | ILA3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno dos medidores M20A e M20B, através de comunicação ethernet via notebook. Não foi necessário ruptura de lacres do painel. O medidor ficou sem alimentação elétrica o que ocasionou o atraso no relógio interno. Instrumento liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214667 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:29:03 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 156.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U07. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202214588 | STE | 202214286 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:50 | Para el transdutor de frecuencia GMUF 2/H, nr. RD-242, se solicita calibración del mismo. Calibrar con tensión de entrada de 115 V/60Hz; Frecuencia de entrada 65 Hz, salida de 20 mA; Frecuencia de entrada 57 Hz, salida 4 mA. Documentación de origen: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 y CM 509000. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie correcto del instrumento es RD-259 39238/4134.
202214578 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202226 | 28/06/2022 08:11:09 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de junho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202226 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também em anexo a esta ssa.
202214577 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202226 | 28/06/2022 08:11:16 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de junho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202226 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também em anexo a esta ssa.
202214564 | STE | 202214295 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:55 | Realizar Calibração do Transdutor GMUF 2/H M08217-E5939 Nr. RD-242 39238/4134 conforme solicitado na SSA: 202214295. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214476 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:19 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 289, IB 1035. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214475 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:29 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1921. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214399 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:25 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202214007. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214396 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:31 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214006. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 6733-00.
202214395 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:03 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214005. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214394 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:24 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202214003. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214393 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:37 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202214002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214391 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:48 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202214001. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214390 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:00 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202214000. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214389 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:04 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213999. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214388 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:09 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213998. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214387 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:42:42 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213997. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214382 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:55 | Calibrar do módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213996. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 11:48:32 | Acompanhar a empresa conectada COPEL na intervenção a ser realizada no painel de faturamento de sua propriedade, localizado na antiga subestação SAME. O painel de medição está sem comunicação impossibilitando leitura remota. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202225 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da empresa Copel que realizou seus trabalhos, e não conseguiu restabelecer a comunicação remota. Nova intervenção será realizada pela empresa. Foi necessário a ruptura dos lacres das portas do painel de medição. Porta frontal (IB 0001308 e COPEL 0082226510) e porta traseira (IB 0001350 e COPEL 0082226517). Após término dos trabalhos foram recolocados os lacres na porta frontal (IB 0003590 e COPEL 0203430052), porta traseira (IB 0003589 e COPEL 0203430096).
202214340 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 23/06/2022 16:57:59 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 23/06/2022 16:58:07 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900159109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214326 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 09:56:09 | Efetuar ensaios de aceitação do Calibrador de Processos Yokogawa CA550 (n° série HKY3TA019), identificar com código IB e BMP. Instrumento de uso da SMME.DT (Yokogawa CA550 + acessórios modelos: 98020, 98035, 99045, 99046, A1421WL, B8080FQ, 4 pilhas recarregáveis, carregador bivolt Duracell para pilhas recarregáveis e maleta de transporte). Entregar para Aldo Rojas da MEL4. | MEL1 | ILA3 | ESCURRA MEZA JULIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la Solpe 10065508.
202214323 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 09:56:25 | Efetuar ensaios de aceitação do Calibrador de Processos Yokogawa CA550 (n° série HKY3TA020), identificar com código IB e BMP. Instrumento de uso da SMME.DT (Yokogawa CA550 + acessórios modelos: 98020, 98035, 99045, 99046, A1421WL, B8080FQ, 4 pilhas recarregáveis, carregador bivolt Duracell para pilhas recarregáveis e maleta de transporte). Entregar para Marcos Kasprzak da MEL2. | MEL1 | ILA3 | ESCURRA MEZA JULIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la Solpe 10065508.
202214301 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 22/06/2022 15:35:40 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1902. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración, enviado para mantenimiento correctivo. SSA de referencia 202214724.
202214247 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202225 | 21/06/2022 17:02:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 090.12.17 (SSA origem: 202213804) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214205 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202225 | 21/06/2022 11:33:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 059.12.14 (SSA origem: 202213479) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214110 | STE | 202213299 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:09 | Realizar calibração do transdutor GMUF 2/H M08271-E5939 RD-256 39238/4134 conforme: 55Hz-65Hz > 0mA-20mA (2mA/1Hz). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214108 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, SN:24814/01. REF. SSA 202213820. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214013 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:30 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F213. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,96 °C (subida) y 43,68 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214012 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202225 | 21/06/2022 15:20:44 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F214. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,89 °C (subida) y 43,58 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214011 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202225 | 21/06/2022 15:20:57 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F212. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,17 °C (subida) y 44,02 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214004 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:09:07 | SOLICITAMOS A CALIBRAÇÃO DO INDICADOR ANALÓGICO (SIEMENS) POSIÇÃO 96FA-6 PARA UMA ENTRADA DE CORRENTE DE 4 ATÉ 20 mA QUE CORRESPONDA A UMA INDICAÇÃO DE (-500 A) ATÉ (+5000 A) . DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: AT 202205362 E SSA 202213494. | MEL1 | ILA3 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento enviado para reparo (SSA: 202214046). Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202213992 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:58 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213991 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:25 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213989 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:51 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202213879 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202224 | 15/06/2022 10:09:37 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, posição " U2" do painel 5F1, conforme valores de Relação dos TC's e saída em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213637 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202224 | 14/06/2022 07:28:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213535 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:05 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213533 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:14 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596240. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213530 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596241. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213526 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:38 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596238. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213525 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:50 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596239. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213476 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:01 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C51509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202224 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213475 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:10 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E41509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202224 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213474 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:44 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C61509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transmisor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213472 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:44:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018D01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213471 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:44:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213469 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:00 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA012D1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213468 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, não ajustável. Aberto SSA 202213864 solicitando manutenção para ILA2.
202213466 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213465 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213449 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:28 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE TENSÃO MARCA SIEMENS, MODELO M08206-W1429 E N° P12-742. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213447 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:06 | Realizar calibración del transductor siemens Nr RD-257 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213420 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202223 | 09/06/2022 09:54:21 | Solicito calibração e troca de bateria do paquímetro digital marca Mitutoyo modelo Absolute IB 1717. Contato Valdecir Pimentel ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202223 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição da bateria do paquímetro e em seguida realizada sua calibração com medição de blocos dimensionais padrões. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202213386 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:15 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER AC/DC, S/N:95130740, BP:654212. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213381 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:33 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 73 III AC/DC, IB 2012, S/N:73790269. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213334 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 09/06/2022 09:30:17 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC407, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:- (ID1546).FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM². AJUSTAR P/ ERRO MÍNIMO ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213642 solicitando manutenção para ILA2.
202213201 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. REF. SSA: 202209722. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213199 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:08 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202209669. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213196 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 15:32:26 | Calibrar transductor de temperatura, Loefer TRU-TT Nº 2284 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202213195 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:40:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E805G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM31 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado y calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202213194 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:39:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E905G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM21 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213190 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 16:30:21 | Calibrar transductor de temperatura 2379, Yokogawa Nº 22812/04 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213102 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:20:44 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203952 | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro das características da classe de exatidão B. Instrumento reprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213431). Instrumento não liberado para o uso.
202213101 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:21:22 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203950. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Instrumento aprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213433). Instrumento liberado para o uso.
202212982 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 03/06/2022 16:56:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 593.12.13 (SSA origem 202212582) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver para ILA2 ao terminar obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212968 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-869 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212967 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-882 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212966 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:52 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-833 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212965 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202222 | 03/06/2022 17:20:41 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 08/06/2022. | MEG2 | ILA3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento entregue distinto do modelo de referência e não atende aos requisitos da ReqC:10064480. Aceitação não recomendada. (Itens divergentes em anexo).
202212908 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:57 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5939 E N° RD-249 39238/4134. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212572 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 27/05/2022 16:17:08 | Calibrar novamente o indicador digital Presys DMY 2030 light (reajustado). SN: 59.12.11 (SSA origem 202212324, relacionadas: 202212212, 202206888) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212541 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202221 | 27/05/2022 15:47:01 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de maio de 2022 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DADOS DE MEMÓRIA DE MASSA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIAL EMAIL. FOI REALIZADO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. DADOS EM ANEXO TAMBÉM A ESTA SSA.
202212540 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202221 | 27/05/2022 15:46:22 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de maio de 2022 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DADOS DE MEMÓRIA DE MASSA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIAL EMAIL. FOI REALIZADO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. DADOS EM ANEXO TAMBÉM A ESTA SSA.
202212463 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:24 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 159.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U02. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización del indicador digital conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202212417 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202221 | 26/05/2022 16:04:13 | Calibrar indicador digital modificado de posição de TAPs Licht (SSA origem 202207208) ● Entrada 1: 0 → 360 Ω ● Entrada 2: 360 → 0 Ω (TAP/centro em comum com entrada 1) ● Saída: 1 → 19mA ● Display: 1 →19 POS | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:01:42 | Solicito calibración de los módulos Fluke 750PD4 de 1 Bar ID N° 3749347, de 100 Bar ID N° 3721103 y de 700 Bar ID N° 3784230 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202223 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos 750P09 NS: 3721103 e 750P31 NS: 3784230 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo 750PD4 NS: 3749347 atende parcialmente suas características, ver certificado.
202212328 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:54 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 237.03.20 (SSA origem 202211910) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212288 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA2 (M27B) |  | 202221 | 24/05/2022 16:16:56 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energía NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0229098838.
202212287 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA2 (M27A) |  | 202221 | 24/05/2022 16:17:06 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0253475733.
202212273 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 15:42:14 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 44.05.12 (SSA origem 202211909) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso dentro de sus características.
202212251 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21119, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212248 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21117, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212244 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202221 | 24/05/2022 15:42:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM IMPRESSORA DE TERMOTRANSFERÊNCIA MOD. THERMOMARK ROLL 2.0, S/N 2210138628, FAB. PHOENIX CONTACT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066332, OC 4500065553. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202222 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Liberado para uso.
202212240 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 10:08:06 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20 (SSA origem 202211718) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Saída 1: 4 → 20mA (retransmissão da entrada 1, pino 9 e 8) ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y no se encuentra liberado para uso. Fue enviado a ILA 2 para su mantenimiento correctivo.
202212214 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202221 | 24/05/2022 08:41:22 | Calibrar el multímetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212212 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:37 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 59.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y enviado para mantenimiento correctivo. No liberado para uso.
202212131 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:03 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590073, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212129 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:19 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56130065, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212127 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:33 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590084, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212126 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:46 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56120207, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212125 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:47:26 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590074, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212124 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:48:17 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 55970013, adquirido con :OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212064 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:48 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202211761. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212063 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:37:47 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212062 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:38:09 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212061 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:53 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202211764. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212060 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:58 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202211766. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212059 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:45:02 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202211765. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212058 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202220 | 19/05/2022 15:41:26 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212057 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:41:48 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212056 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:42:01 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1874/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211974 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218645. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211973 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218641. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211972 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218635. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211971 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:16 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218643. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211970 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:23 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201919. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211969 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:34 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201914. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211967 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:42 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211966 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201915. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211964 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206591. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC:4500063155 y RC: SM.DT/0010064464. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211962 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211950 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:39 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6719 (SSA 202211756) . ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211946 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:45 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6824 (SSA 202211760) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211945 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6647 (SSA 202211757) . ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211943 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:57 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6686 (SSA 202211758) . ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211941 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:18:03 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6740 (SSA 202211759) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211923 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 | 18/05/2022 16:30:06 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,02ºC (SUBIDA) E 43,57ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211922 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 | 18/05/2022 16:30:17 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,97ºC (SUBIDA) E 43,73ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211921 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 | 18/05/2022 16:30:23 | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,84ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211905 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202220 | 18/05/2022 11:17:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, ns: 24817/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211855 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202220 | 17/05/2022 15:40:04 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M25A. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M25A. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202211820 | STE | 202207308 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 09:18:28 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA WIKA, MODELO: S-20. SERIE: 1A01XHKQKJL, ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] . | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202211819 | STE | 202207308 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 09:18:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA WIKA, MODELO: S-20. SERIE: 1A01XHKRJJL, ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] . | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202211816 | STE | 202207311 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 17/05/2022 10:47:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA IFM, MODELO: PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atribuído NS: ID-1741. OBS: Selo de Calibração não foi colado no instrumento por falta de espaço, colocado dentro da caixa para se possível colar próximo onde será instalado.
202211815 | STE | 202207311 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 17/05/2022 10:47:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA IFM, MODELO: PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atribuído NS: ID-1740. OBS: Selo de Calibração não foi colado no instrumento por falta de espaço, colocado dentro da caixa para se possível colar próximo onde será instalado.
202211769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202220 | 16/05/2022 15:55:21 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N1, número de série 14048 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. SSA ref. 202204541 e 202206147. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202220 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14048 Lacre: 0002176
202207384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:05 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6942 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207248 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202219 | 11/05/2022 17:09:15 | Calibración de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Verificadas las grandezas de tensión y corriente de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. V: 9,999945 V I: 20,00089 mA. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202207184 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:22 | Calibrar termômetro padrão marca Ecil (PT100, NS SP0005103). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207182 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:32 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 0294). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207177 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:41 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 1000). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207160 | STE | 202206546 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202219 | 11/05/2022 08:22:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6809 ● Entrada: ±1,0V ● Saída: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207150 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202219 | 10/05/2022 11:53:29 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Licht, CM:640379 y SN:4.970 conforme planilla en anexo. En caso de ser necesario modificar el circuito ver SSA:200008495A y SSA:200113197A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Solicitada modificação do circuito ao setor de ILA2 (SSA:202207208). Após a modificação, instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202207089 | STE | 202206772 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202219 | 09/05/2022 15:51:33 | Configurar ION associado a fase S do TU-05. N° serie P7700R0A1B6F0E0K. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la configuración, parametrización y pruebas en el medidor ION 7700 de la SMT-UN05 fase S. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202207008 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:24 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202207005 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:47 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202206983 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:47:31 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Philips con BP N° 603591 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado solo en la función de tensión contínua, la calibración de las demás funciones no fue posible debido a que los botones de selección presentan fallas. Enviado para mantenimiento correctivo.
202206980 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202219 | 09/05/2022 07:47:51 | Solicito la calibración del Horno Jupiter 650B, con BP N° 614016. Lectura en los puntos de 40 a 300 C° de 20 en 20 C° | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso.
202206970 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:48:04 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Agilent 34401A con BP N° 659132 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206935 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202219 | 09/05/2022 07:48:43 | Solicita apoyo para realizar ensayo y calibración si es necesario en el instrumento Druck DPI 610 BP N° 614379 y los modulos con SN° 1098512 de 10 psi, SN° 1815734 de 35 psi, SN° 961118 de 50 psi, SN° 1175672 de 100 psi y SN° 1168656 de 1000 psi, en las instalaciones del Laboratorio. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | O sensor interno do Druck 610, BP 614379 e os módulos PDCR 2200-A145 com NS: 1168656, 1175672, 1098512 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 961118 atende parcialmente suas características, ver certificado. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 1815734 apresentou falha, aberto SSA 202212436 (ILA2).
202206874 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202218 | 05/05/2022 10:41:14 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 29 PESOS PADRÓN CÓD. LM-F-CC20, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise de certificado do conjunto de massas. Detectada deriva acentuada no conjunto de 500 g. Realizar correções pertinentes. Conjunto liberado para uso.
202206873 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202218 | 05/05/2022 10:41:24 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 11 PESOS PADRÓN CÓD. LM-E2-CC10, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizadas análises de certificado e testes funcionais. Liberado para uso.
202206857 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202218 | 05/05/2022 10:41:35 | Realizar análisis de certificado y pruebas de funcionamiento del Termómetro de Resistencia de platina, PT25, marca Fluke, modelo 5699, NS-114, material retorno de calibración externa en el Inmetro por medio de la AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas análise de certificado e verificação funcional do instrumento. Liberado para uso.
202206840 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:20:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804F205G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206838 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:21:26 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804E905G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206834 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202218 | 06/05/2022 07:51:31 | Configurar transdutor Siemens, posição U2, conforme parecer técnico (SSA 202205682). | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Verificado configuración de dos transductores U1 y U2 en apoyo a la AT 202203864, constatándose que un transductor no estaba acorde a la solicitud actual, se encontraba con salida de tensión, este transductor deberá ser enviado (MEG2) al laboratorio para nueva configuración en la próxima intervención. Posteriormente, fue realizado inyección de corriente en campo simulando las salidas de ambos transductores (4 a 20mA) de modo a MEL4 configurar los parámetros para indicación en el sistema SCADA
202206832 | STE | 202206371 | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202218 | 05/05/2022 10:41:45 | Calibrar termohigrómetro BP 628517 SERIE 221107799 marca Traceable . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206803 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:50 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 154.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U05. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202206790 | STE | 202205813 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:03 | Calibrar Fluke 376FC IB4071 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206762 | STE | 202206449 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:16 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6839/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206760 | STE | 202206450 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:41 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206759 | STE | 202206451 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:46 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6812/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206758 | STE | 202206448 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:52 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6863/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206757 | STE | 202206461 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:01 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6643/00 ● Entrada: -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206754 | STE | 202206455 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:06 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6835/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206753 | STE | 202206456 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:11 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6940/00 ● Entrada: -2,0→2,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206752 | STE | 202206453 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:29 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6837/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206751 | STE | 202206458 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:34 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6652/00 ● Entrada -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206750 | STE | 202206464 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:39 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2384A PT100 , número de série 6721/00 ● Entrada: 0→60ºC ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206746 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:39 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900249109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206745 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:49 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001D9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206724 | STE | 202205812 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:48 | Calibrar multímetro Yokogawa IB 4099. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206715 | STE | 202205788 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202218 | 03/05/2022 10:39:26 | Calibrar transductor PT100 marca Phoenix Contac serie 2810337. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206637 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 02/05/2022 09:13:51 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 208.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. (SSAs relacionadas: 202205699, 202206454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206628 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 02/05/2022 08:23:37 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A. SN 6842 Entrada: ±1.0V Saída: 4-20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206585 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202217 | 29/04/2022 17:51:02 | Verificar/Solucionar horario incorrecto en los medidores M20A y M20B. | OUO7 | ILA3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor M20A E M20B de acordo com horário "Usina". Medidor liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206533 | STE | 202206070 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202218 | 02/05/2022 08:23:48 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. 055.05.12 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206505 | STE | 202206069 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202218 | 02/05/2022 08:24:03 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. SN 95.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206494 | STE | 202205663 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202218 | 03/05/2022 10:43:58 | Calibrar Calibrador Yokogawa CA11E BP 663924. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206489 | STE | 202206238 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202217 | 28/04/2022 10:49:58 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2285 nro 24816/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206483 | STE |  | S021A | CALIBRADORES DE TENSÃO PADROES SECUNDARIOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:07 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 5720A, NS-1831204, BP-690380. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 1100 VAC (55 Hz). Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206482 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202217 | 28/04/2022 10:50:12 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 8508A, NS-346671030, BP-707319. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 20 ADC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206477 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:42 | Realizar calibración termostato F214, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,10 °C (subida) y 43,86 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206476 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:53 | Realizar calibración termostato F213, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,99 °C (subida) y 43,64 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206474 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:49:01 | Realizar calibración termostato F212, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,25 °C (subida) y 43.79 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:23 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697458. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02069D05 no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697458 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:33 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697459. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02068D7C no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697459 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206333 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202217 | 25/04/2022 17:20:12 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de abril de 2022 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante. Dados também anexo a esta SSA.
202206332 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202217 | 25/04/2022 17:20:23 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de abril de 2022 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante. Dados também anexo a esta SSA.
202206331 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202217 | 25/04/2022 17:31:58 | Realizar comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF da interligação Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COMPARAÇÃO ENTRE PADRÕES ITAIPU E ANDE, AONDE AMBOS EQUIPAMENTOS COMPARADOS ENCONTRAM SE DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADOS PARA USO. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE. RELATÓRIOS EM ANEXO A ESTA SSA.
202206291 | STE | 202205674 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202217 | 25/04/2022 16:19:40 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 103.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 10:46:04 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de divisórias de caixas de organização na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202206283 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:19 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suporte na impressora 3D de acomodação de Válvulas de Seg. ETNA. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 385 GRAMAS / UN.
202206282 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:34 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suportes para lacre das Válvulas de Seg. ETNA na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202206187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:29 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:46 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206185 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E11509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206184 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:15:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068601167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:15:48 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206182 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:09 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01571509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206181 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:25 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206180 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006901167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206179 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013901167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206157 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO VWR TRACEABLE S/N 221107799 BP 628517. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo. Obs: O isolamento do cabo da sonda de medição apresenta degradação.
202206156 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:19 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO MOD. 319 FAB. ELCOMETER, BP 665840. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo.
202206080 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202216 | 20/04/2022 11:07:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202206078 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206077 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202217 | 25/04/2022 09:51:25 | VERIFICAR CALIBRACIÓN DEL MEGOHMETRO DIGITAL IB-3211, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101554939. | MEG1 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202206076 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3180, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370155WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:34 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202206074 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1637, FABRICANTE FLUKE, MODELO 771, NÚMERO DE SÉRIE 15200128. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206073 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202216 | 20/04/2022 11:07:44 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3820, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101666780. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202205824 | STE | 202205509 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202215 | 13/04/2022 08:58:08 | Calibrar Indicador Digital Presys TY 2030 Light (versão display Remoto) SN 49.11.12 ● Entrada: 4→20mA (pinos 5 e 6) ● Saída: 4→20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205811 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202215 | 13/04/2022 08:03:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGROMETRO DIGITAL PORTATIL IB-4056, MARCA INSTRUTHERM, MODELO HTR-157, NÚMERO DE SÉRIE 181206736 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fue sustituída su batería.
202205810 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202215 | 13/04/2022 08:03:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-4064, MARCA MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102001810 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202216 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiadas sus pilas.
202205737 | STE | 202205684 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202215 | 11/04/2022 16:38:17 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT segun SSP 20223861. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a traves de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT, en anexo hoja de resultados del ensayo de fasorial y control de lacres. Sistema de medición con funcionamiento normal, liberado para uso. Servicio acompañado por la interconectada ANDE
202205707 | STE | 202204601 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202215 | 13/04/2022 08:58:01 | Calibrar Indicador Digital Presys DMT 2030 Light SN 059.12.14 ● Entrada 0 → 100ºC (PT100 RTD 3 fios) ● Display 0 → 100,0 UE ● Saída 4 → 20mA (retransmissão - pinos 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205691 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202215 | 11/04/2022 10:48:18 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205689 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 10:48:33 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205688 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202215 | 11/04/2022 10:48:44 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205684 | STE |  | E018A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.042-3 | 202215 | 11/04/2022 10:48:56 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205614 | STE | 202205088 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202215 | 13/04/2022 08:58:16 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 066.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205604 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 16:59:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804ED05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG 2022. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101211A. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205599 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 09:57:02 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, nº série: BF0807044211, posição "U1", saída CH2 4-20mA range 0-3000 kVar, saída CH3 4-20mA range 0-3500 kW. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205575 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202214 | 08/04/2022 17:00:01 | Efetuar os ensaios necessários para renovar o certificado de calibracao do multimetro digital marca Yokogawa, modelo 734-02, IB 1560, sob responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado parcialmente dentro de suas características. Liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202205559 | STE | 202205233 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202215 | 13/04/2022 08:57:55 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY 2036 SN 368.06.20 ● Entrada 1: 4→20mA ● Display 1: 0 → 0.400 UE ● Entrada 2: 4→20mA ● Display 2: 0 → 300 UE ● Saída 1: 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão, pino 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha na saída retransmissora. Não calibrado. Devolvido para ILA2 avaliar possibilidade de reparo.
202205410 | STE |  | E020A024 | CAJA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0028.019-4 | 202214 | 06/04/2022 16:45:17 | Solicitamos romper lacres de la Caja Comun y de las Cajas Individuales Fases R,S, T para ejecucion del Mantenimiento Preventivo Cuadrienal MP4A (SSP N° 20221648) | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202205408 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202214 | 06/04/2022 16:12:01 | Realizar pruebas de aceptación y análisis de certificado de calibración de la Omicron CMC 356, BP 706083, equipo que fue encaminado para reparo y calibración externa por medio de la AS-4500064770. SSA de referencia 202005452A (SMA antiguo). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais, verificação de funções e análise de certificado. Instrumento liberado para uso.
202205405 | STE | 202204885 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202214 | 06/04/2022 15:42:52 | Realizar estudo fasorial e verificação do SMF da LI-220KV-MD-PIH após a execução da SSP 20221648 e retorno da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el estudio fasorial y verificación del SMF de la línea LI-220KV-MD-PIH, posterior a la ejecución de la SSP 20221648 y retorno de la línea.
202205333 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 16:05:16 | Confeccionar dispositivo para fixar antena do equipamento LCM, na vara de manobra, conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS / UN.
202205301 | STE | 202204967 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 06/04/2022 16:12:11 | Se solicita configuración y ensayo de ION 7700 con su IHM correspondiente del cuadro SMT-01 fase T. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202214 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração, parametrização e testes no medidor ION 7700 do SMT-UN01 fase T . Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202205256 | STE | 202204697 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:27 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205255 | STE | 202204684 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:34 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205254 | STE | 202204681 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:43 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205253 | STE | 202204683 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:48 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205252 | STE | 202204696 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:53 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205251 | STE | 202204695 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:58 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205211 | STE | 202203057 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202214 | 04/04/2022 14:50:02 | Calibrar indicador analógico de Potencia activa. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205193 | STE | 202204689 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202214 | 05/04/2022 15:04:34 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205192 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202214 | 05/04/2022 15:04:23 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205191 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:07 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205181 | STE | 202204693 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:49:46 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6937/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205180 | STE | 202204679 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:29 | Calibrar transductor yokogawa 2381, serie 6790/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205178 | STE | 202204680 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202214 | 04/04/2022 14:50:35 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381, serie 6780/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205174 | STE | 202203844 | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:25 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205160 | STE | 202204701 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7196/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus caracetriscas e liberado para o uso.
202205159 | STE | 202204698 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 6653/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205158 | STE | 202204702 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:44 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA PT100 MODELO 2384A; NS: 6707/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205115 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 01/04/2022 16:51:13 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 51920384MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500064667 - RC: SM.DT/0010062461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 08/04/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10062461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202205083 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:21 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 168.01.15, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U01 | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202205045 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:43 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P206730109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202205043 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:50 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206700109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202205022 | STE | 202204571 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202213 | 31/03/2022 16:56:36 | Calibrar Pinza amperométrica marca Fluke modelo 773 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205002 | STE | 202204482 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 31/03/2022 16:58:56 | Calibrar conversor CC-CC Modelo: 2381A. SN 7251/02 ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204885 | STE |  | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202213 | 30/03/2022 10:02:45 | SOLICITAMOS ROMPER LACRES DE LA CAJA COMUN Y DE LAS CAJAS INDIVIDUAL FASES R/S/T PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A (SSP:20221648) OBS: FECHA PREVISTA 09/04/2022 HASTA 10/04/2022. | MET2 | ILA3 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202204823 | STE | 202204437 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202213 | 31/03/2022 16:59:53 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24810 ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204796 | STE | 202203132 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:25 | Calibrar Termohigrómetro marca Tes modelo 1360 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204760 | STE | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 29/03/2022 10:43:40 | REALIZAR CALIBRACIÓN/CERTIFICACIÓN CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMIENTO 6616-83-19314-E , DEL TRANSDUCTOR ABB MOD ETI-50, POSICIÓN TV1, ENTRADA 0 A 200VCC Y SALIDA 4 A 20mA. NUMERO DE SERIE 16050681. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204758 | STE | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 29/03/2022 10:43:56 | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DEL TRANSDUCTOR ABB MODELO ETI-50,POSICAO TV1, ENTRADA 0 A 200VDC, SALIDA 4 A 20MADC S/N 16050680. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204746 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:14 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171692MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204744 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:21 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171689MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204742 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:28 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171688MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204741 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:36 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592298. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO: 04/04/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202204738 | STE | 202204406 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:59 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr. 28 10 33 7 • Entrada: 0 → 100 ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204710 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:22 | Realizar calibracao termostato F214, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,90ºC (SUBIDA) E 43,64ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204707 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:35 | Realizar calibracao termostato F213, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,05ºC (SUBIDA) E 43,83ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204705 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:48 | Realizar calibracao termostato F212, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,14ºC (SUBIDA) E 43,88ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204700 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202213 | 30/03/2022 10:23:47 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de limite inferior "GENERADOR FACTOR DE POTENCIA -1". Obs.: Fabricio MEL-1 em conhecimento. | OUO5 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202214 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a reconfiguração de parâmetros de fator de potência do medidor ION 7400, que estava com a configuração programada pela norma IEEE, sendo alterada para norma IEC. Com a alteração o medidor começou a apresentar os valores do fator de potência como o medidor anterior (MGE) substituído na ultima parada 3S da unidade. Realizado monitoramento do alarme do sistema SCADA por um período de 48h, não sendo mais verificado seu acionamento. Medidor liberado para uso.
202204675 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:19:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705719, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202204674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:21:35 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 704372, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204673 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:22:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204577 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202212 | 25/03/2022 16:25:41 | REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 8021 B, IB: 1807. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204477 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:21 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U2 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF0807044211, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-02. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204459 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:35 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U1 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF9708058950, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-01. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 07:08:13 | Confeccionar suportes para fixar os alicates amperímetros Modelo CT7736(600A) e CT7731(100A) na extremidade dos bastões isolantes, conforme tipo de conector disponibilizado para a confecção das peças. Fabricar 3 unidades para cada modelo de alicate amperímetro. Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202215 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202204379 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:07:06 | "KIT TURBINA". AFERIR FLUXÔMETRO 80LW-SMAR SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 L/MIN (0A500MBAR). APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA INFERIOR. NS: 162484. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204365 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:26 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300D60116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204364 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DC0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204363 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DB0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204362 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DD0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204360 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:07:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D90116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204359 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300C30116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202214 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204357 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:09:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800651516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202214 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204355 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:09:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B31516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202214 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204326 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:39 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 53310061WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante esta de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204324 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:28 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 54640062WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante está de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204311 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:57:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESIÓN 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75-AAJ7L112AAU, NÚMERO DE SERIE: RA01671509D, FAJA DE CALIBRACIÓN / PARAMETRIZACIÓN: 0-10 bar, SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204306 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11-AA1U1HJWBJA, NÚMERO DE SERIE: PC018001167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 bar, SALÍDA:4 A 20mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204304 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:28 | REALIZAR CALIBRAÇÃO E AJUSTES NO MANÔMETRO PADRÃO UTILIZADO PELO SETOR DE MAM1. MANÔMETRO 0-25BAR, PRECISÃO 0,1BAR, CLASSE A2, MARCA FAMABRAS. MANOMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Manômetro calibrado dentro de suas características e liberado para uso nas condições de ensaio.
202204299 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11-AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: PC018A01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204298 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: RA028C01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204295 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA028B01167 , FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204290 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:59:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA028501167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204286 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202212 | 22/03/2022 14:59:22 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA: E+H, MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS: RA01C01509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55 m³/h. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204282 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 15:00:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01DF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0 - 1,385 L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204271 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 15:00:28 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: RA01E01509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6 L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204228 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202212 | 21/03/2022 16:18:49 | REALIZAR A CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M07B. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202217 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M07B. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202204125 | STE |  | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202212 | 22/03/2022 09:37:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONANDO LA ALARMA "GERADOR FREQUENCIA ION-1 - LIMITE INFERIOR 45HZ", EN FORMA INTERMITENTE | OUO6 | ILA3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificação local e remota através do SCADA do medidor ION 7300 com apoio da MEL4 (SSA 202204439). Não foram constatadas anormalidades no equipamento. Equipamento liberado para uso.
202204104 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 18/03/2022 15:38:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804DC05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204096 | STE | 202203624 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 2411-89. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204095 | STE | 202203625 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 0482-134. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204054 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202211 | 18/03/2022 07:42:56 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de março de 2022 se possível na manhã do dia 01/04. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202213 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados aos solicitante via email. dados também anexo a esta ssa. Atualizado o relógio que estava 7 minutos adiantado em relação ao horário usina. Medidor liberado par uso.
202204053 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202211 | 18/03/2022 07:42:38 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de março de 2022 se possível na manhã do dia 01/04. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202213 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados aos solicitante via email. dados também anexo a esta ssa. Atualizado o relógio que estava 8 minutos adiantado em relação ao horário usina. Medidor liberado par uso.
202204027 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:19:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO RESERVA, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MILIAMPERE, N.S. 1364493656. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204026 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:18:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA, N.S. 1364493845. SSA DERIVADA DA 202113545B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204025 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 17/03/2022 16:18:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA N.S. 1364493649. SSA DERIVADA DA SSA 202115352B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204022 | STE | 202203708 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7243/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204021 | STE | 202203704 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:57 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204020 | STE | 202203713 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7268/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204019 | STE | 202203707 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204018 | STE | 202203709 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7194/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204017 | STE | 202203714 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204016 | STE | 202203710 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:22 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7240/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202204011 | STE | 202203706 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7258/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204003 | STE | 202203717 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7251/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204000 | STE | 202203705 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7239/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203999 | STE | 202203712 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:42 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7257/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203997 | STE | 202203716 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7248/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203996 | STE | 202203715 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203987 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 17/03/2022 08:57:03 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203974 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E205G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI3 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203973 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETROS FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E405G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI2 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203965 | STE | 202203525 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202211 | 16/03/2022 16:48:09 | Calibrar indicador digital Presys, modelo DMY 2030 LIGHT. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: En anexo se encuentra la tabla de parametrización utilizada.
202203955 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 15:24:27 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1709.
202203954 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:41 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1708.
202203953 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:32 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1707.
202203952 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:26 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1705.
202203951 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:48 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1706.
202203950 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:54 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1704.
202203922 | STE | 202100529 | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202211 | 17/03/2022 10:12:54 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202212 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203921 | STE | 202100528 | N021A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202211 | 17/03/2022 10:13:04 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202212 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203920 | STE | 202100527 | N025A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202211 | 17/03/2022 10:13:10 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203919 | STE | 202100526 | N024A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202211 | 17/03/2022 10:13:18 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203901 | STE |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202211 | 16/03/2022 15:14:54 | Calibrar/parametrizar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: D5044B0109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202211 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203854 | STE | 202202730 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202211 | 15/03/2022 15:06:12 | Solicito calibrar conversor de temperatura Yokogawa 2379A, con Nro de serie: 22739/04. codigo: 653810. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203835 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:37 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2". NºS: 1130807-01 2. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202211 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | A válvula não permite ajuste em 30 mbar. Foi utilizado o menor ajuste possível que garantisse a estaqueada da válvula. Valor médio da atuação 121 mbar (5 leituras), incerteza 18 mbar. Lacre:0002280.
202203833 | STE | 202203202 | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202211 | 16/03/2022 10:48:03 | Romper lacre para permitir ensaios no DCP da fase T e após manutenção instalar novo lacre. Previsão para o dia 26 a 27/03/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada, acompañamiento y posterior colocación del lacre en el DCP de facturación SEACY conforme lo solicitado.
202203803 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:09 | m virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 057.12.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado e calibrado. Instrumento apresentou defeito na atuação do alarme 3. Não liberado para uso. Devolvido a IEQ1 para verificar possibilidade de reparo por meio da garantia.
202203802 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:57 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 032.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203801 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:35 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 016.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203800 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:40:04 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 044.05.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203742 | SCA |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 | 14/03/2022 15:06:21 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não
202203609 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202210 | 11/03/2022 13:41:19 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202211 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem possibilidade de calibração. Instrumento apresentou falha no display. Enviado para reparo em ILA2 (SSA: 20223798). Não foi possível realizar os reparos e recomendado o descarte.
202203600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202210 | 11/03/2022 15:18:46 | Realizar la calibración anual del instrumento de medición de aislación marca Fluke modelo 1507, con IB 4162. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203530 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202210 | 10/03/2022 10:16:35 | Solicitamos apoio na atividade de substituição do medidor MDGE pelo ION 7400. Referente a SSA 201707246D e SSA 201608313A. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio ao setor solicitante. Realizado a configuração, testes de funcionamento com o sistema scada e também a calibração do medidor de energia ION 7400 NS MR-2006B378-02. Este está dentro de suas características e liberado para uso. Calibração realizada pela SSP 20220369.
202203444 | STE | 202203216 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 10/03/2022 14:14:31 | Calibrar indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT. Numero de série: 055.05.12; ●Entrada: 4→20mA (pino 5 e 6) ●Saída de retransmissão: 4→20mA (pino 8 e 9) ●Saída Display: 0→25,0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203438 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:14:40 | Calibrar multímetro yokogawa modelo TY710 IB 1669. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203425 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 08:59:51 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 045.12.13, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U06. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202203423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:41 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206640109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:46 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Não foi possível parametrizar em saída quadrática. Instrumento enviado para reparo SSA 202205113.
202203420 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:53 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066B0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:59 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: D601B41509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:06 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS: ACQ0223, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H, modelo PMP235. Instrumento parametrizado na faixa de calibração de 0 a 8 bar, conforme pedido do solicitante.
202203417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS: ACJ0123, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203416 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: ACJ0119, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H modelo PMC-131.
202203412 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: D518B601052 , FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H, modelo PMC-131.
202203409 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202210 | 08/03/2022 15:04:24 | Realizar parametrización y calibración de transductor de corriente PHOENIX CONTACT MCR-UI-UI-UP-SP-NC NS 1366432811, a ser utilizado en la UN09A con medidor de energia ION7400. IN: 0 a +20 mA OUT: -20 a +20mA | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração do transdutor, e este se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202203395 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:17 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB169. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203393 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:24 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB300. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203357 | STE | 202203105 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:07 | Calibrar transdutor Rinck Electronic, Modelo TYP PT100 (alimentação 24Vcc); Numero de série: RIN-03131843-P. • Entrada: 0 → 100ºC • Saída1: 4 → 20mA • Saída2: 2 →10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203299 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:16:39 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO SIMATIC FIELD PG M6, MODELO 6ES7718-1DC14-2BC1, MARCA SIEMENS, N°SERIE: VPND951164. ADQUIRIDO PELA OC4500063354 - RC SM.DT/10064639. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E VALIDAÇÃO DAS LICENÇAS. PRAZO: 11/03/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O equipamento atente aos requisitos da ReqC:10064639. Obteve resultado satisfatório nos testes realizados pela SSA: 202203377. Obs.: A pasta de transporte foi substituída, pelo fornecedor, para a mochila modelo 6ES7798-0DA02-0XA0 conforme solicitado na ReqC.
202203286 | STE | 202203262 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202210 | 07/03/2022 09:03:40 | Apoyo para solucionar problema del display del instrumento 96MF2 que presenta una línea horizontal apagada. | MEL1 | ILA3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202211 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada sustitución de medidor de energía ION 7300 por ION 7400 aprovechando parada de la UG. Ver SSA 202214825.
202203281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:30 | Calibrar multímetro digital marca Fluke modelo 73lll con BP 614467 , el cual pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203277 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:40 | CALIBRAR MULTÍMETRO MARCA FLUKE, MODELO 73III CON BP 615543. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202202842 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202208 | 24/02/2022 13:54:39 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE PATRÓN DE ENERGIA RADIAN RD-33, NS-301031. EL MISMO REGRESO DEL INMETRO DE CALIBRACIÓN EXTERNA REALIZADA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202208 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação, testes funcionais e análise de certificado. Equipamento liberado para uso.
202202803 | STE | 202202291 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202208 | 24/02/2022 13:55:01 | Calibrar mircrohomímetro marca Megabras modelo MPK253 con BP nro 664926. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202794 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202208 | 22/02/2022 16:32:30 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113663B). | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos ajustados conforme solicitado e liberados para o uso. Atuação no avanço:T91 em 54% e T92 em 54%. Atuação no retorno:T91 em 48% e T92 em 48%.
202202782 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202208 | 22/02/2022 14:00:22 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na tarde do dia 03/02. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos dados solicitados e disponibilizado ao solicitante. Dados também anexo a esta ssa. Instrumento liberado para uso.
202202780 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202208 | 22/02/2022 14:01:32 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na tarde do dia 03/02. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos dados solicitados e disponibilizado ao solicitante. Dados também anexo a esta ssa. Instrumento liberado para uso.
202202702 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:22 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U249713), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202701 | STE | 202202127 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:19 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6649/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202700 | STE | 202202125 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:24 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6771/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:13 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U585464), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202698 | STE | 202202124 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:29 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6570/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202697 | STE | 202202123 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:34 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6735/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202696 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:26:59 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U485976), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202695 | STE | 202202122 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:38 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202694 | STE | 202202121 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:42 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6748/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202692 | STE | 202202120 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:47 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6574/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202690 | STE | 202202119 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:54 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6833/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202688 | STE | 202202117 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:51:00 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6864/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202662 | STE | 202202130 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 10:26:11 | Calibrar transdutor Yokogawa 2384A SN 6710 • Entrada: 0 → 60ºC (PT100) • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202645 | STE | 202202136 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 21/02/2022 16:36:27 | Solicito fabricar com a impressora 3D cinco (5) peças conforme SSA: 201913033B e cinco (5) peças conforme SSA:201915698B (manopla de disjuntor). Sr. Valdinei ciente. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202202582 | STE | 202201283 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6668 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202576 | STE | 202202128 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:20:32 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202558 | STE | 202201434 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:50 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6793 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202540 | STE | 202201431 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6862 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202437 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 18/02/2022 14:17:44 | Calibrar alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202202409 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 17/02/2022 14:03:19 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 55710042, adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 24/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atente a todos os requisitos da ReqC:10062939. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202404 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:37:41 | Fabricar a través de impresora 3D, 5 (cinco) selectores de escala del MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710. La pieza para su posterior modelado ya se encuentra con en ILA3. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202210 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS / UN.
202202311 | STE | 202201264 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 17/02/2022 16:37:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6578 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202273 | STE | 202201918 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202207 | 17/02/2022 16:37:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) NS: 24808/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202202252 | STE | 202200470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:38:04 | Calibrar multímetro Kyuritsu modelo KEW 1062 IB 1583. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202049 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 14/02/2022 09:49:48 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53120017 adquirido pela OC:4500063661 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo - prazo 18/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10064629. Instrumento calibrados dentro de suas características e liberado para o uso.
202202008 | STE | 202201639 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 14:57:45 | Realizar calibração do indicador digital Presys DMY-2036 SN 130.05.12 • Entrada 1: 4→20 mA; Display: 0→ 0.400 UE • Entrada 2: 4→20 mA; Display: 0→ 300.0 UE • Saída de retransmissão: 4→20 mA (entrada 2) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Salida de retransmisión entrada 1.
202201992 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202206 | 11/02/2022 16:54:33 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGGER MODELO MIT430, IB:3830 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Sustituidas las baterías del instrumento.
202201990 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 11/02/2022 16:54:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKP8147, IB: 3814 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201986 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 3940, BP: 712381 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201984 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:52 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 38621030WS, IB: 3803. | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201899 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202207 | 15/02/2022 16:46:52 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 018.01.15, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U10. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202201893 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 10/02/2022 09:21:00 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA: E+H, MODELO: PMD75- AAJ7H112AAU, NS: R701BF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0 - 400mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. Conforme lo solicitado en la SSA: 202115295A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201868 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 15:46:34 | Solicito fabricação de 1 unidade de conector de mangueira/aspirador industrial, para utilização no aspirador do setor MEG2. A peça modelo será fornecida para ser escaneada. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202207 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 160 GRAMAS / UN.
202201818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 10:19:41 | Verificar calibração dos 15 transdutores PMP-21 Endress Hauser, recebidos em garantia para disponibilização em estoque. Prazo 25/02/2022. N° série: SC00AD1516A / SC00AB1516A / SC00AE1516A / SC00B01516A / SC00AF1516A / SC00AA1516A / SC00AC1516A / SC00B71516A / SC00B51516A / SC00BA1516A / SC00BB1516A / SC00B81516A / SC00A91516A / SC00B61516A / SC00B91516A. | IME0 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos verificados e dentro de suas características.
202201788 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202206 | 09/02/2022 15:05:22 | Realizar calibração do miliamperímetro Fluke 773 (IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS) ◦ Medição Corrente: 0→100mA ◦ Geração Corrente: 0→ 24mA ◦ Medição Tensão: 0→30V ◦ Geração Tensão: 0→10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201771 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800601516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201770 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S8005F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201768 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:34 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: S8005E1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201767 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:52 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: S301B21516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201766 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:15 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600169109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR P/ MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA solicitando manutenção para ILA2. Conforme baixa da SSA derivada 202202769, reparo do instrumento é inviável com relação custo-beneficio. Solicitado dar baixa.
202201764 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:19 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201763 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300239109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201744 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:29:59 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA008F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201743 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA00B61516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201742 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201741 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE:RA00951516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201740 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:18 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,9 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1702 Lacre: 0002265
202201739 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:23 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1703 Lacre: 0002178
202201736 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:38 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, ID-1427 . VALOR DE ATUAÇÃO 78 À 80 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 76 BAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar.
202201734 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:31:19 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, NÚMERO DE SÉRIE: 16986. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 65 bar. Código de Identificação: ID-1417 Lacre: 0002243
202201726 | STE | 202200491 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202206 | 08/02/2022 14:18:26 | Realizar Calibração no Transdutor de corrente SIEMENS GMUIeff/H, M08213-C1429, Nr. P10-795 54713/4104. Informações de placa no próprio transdutor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201725 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:32:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U310941, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201697 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:32:38 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 78 À 80 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 76 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Actuación de abertura en 79,79 bar. La presión fue reducida en por lo menos 10% y confirmada la estanqueidad a 76 bar. ID - 1681 Lacre: 0002269
202201695 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:32:47 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Actuación de abertura en 67,94 bar. La presión fue reducida en por lo menos 10% y confirmada la estanqueidad a 65 bar. ID - 1680 Lacre: 0002268
202201693 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:32:55 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U612500, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201605 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:11:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1HJWBJA, NS: RA003101167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 1 bar, SALÍDA:4 A 20mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201598 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:12:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA013401167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201596 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:12:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA007801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201558 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA13301167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 a 20mA. Solicitud conforme SSA: 202104892A / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201556 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:11 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA006201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. Solicitud proveniente de SSA: 202104892A / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201553 | STE |  | S | LABORATORIOS/OFICINAS/ALMOXARIFADO |  | 202205 | 04/02/2022 15:13:19 | Calibrar Transmisor de presión 63PW4, Marca E+H, Modelo Cod: PMD75-AAJ7L112AAU, NS: RA01301509D, faja de calibración/parametrización: 0 – 10 bar / Salida: 4 – 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201550 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:26 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, NS: R7022E1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0 - 4,095 L/S. / Solicitud proveniente de la SSA: 202115305A. / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201524 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:07:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EB05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201523 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:06:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EC05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201509 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:34 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: R701BE1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S / SSA Matriz: 202104892A. Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201507 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202205 | 04/02/2022 15:48:36 | Realizar calibração do calibrador de processo digital Yokogawa CA11E BP:663925 ID:IB-1894 SN:T1H7017 (SSA origem: 202200461). ▶ Modo Gerador: Tensão 0→5V; Corrente 0→24mA ▶ Modo Medição: Tensão 0→30V; Corrente 0→20mA (fused 100mA) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituídas sus baterias.
202201459 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:35:33 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2604750. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, fora de suas características. Aceitação não recomendada.
202201458 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:33:38 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592290. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202201442 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202205 | 03/02/2022 08:02:18 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, numero de serie: 38621027WS, IB-3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201440 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202205 | 02/02/2022 16:55:48 | Sustituir bateria y verificar calibracion del multimetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201438 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202205 | 02/02/2022 16:55:36 | Sustituir bateria y calibrar meghometro portatil marca megger modelo MIT 430/2 IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las baterías conforme lo solicitado por el cliente.
202201411 | STE | 202100546 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 04/02/2022 15:48:51 | Fabricar a través de impresora 3D conectores de multímetro Yokogawa IB3817. La muestra del conector ya fue dejada en Ila3 (Valdinei). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201398 | STE | 202201175 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 02/02/2022 07:51:17 | Solicito apoyo para ajuste de termostato conforme SSA 202201175 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a verificação e ajuste no termostato Acros; número de serie: 2923030921. Atuação em 18°C Descendente e 59°C Ascendente.
202201351 | STE | 202201104 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202205 | 02/02/2022 07:17:13 | Realizar calibración del wattimetro analógico 50Hz, ajustado para 191,667 V, 2,5 A. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Fora de sus características e não liberado para o uso.
202201347 | STE | 202201289 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:22:42 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox 700517, NS: 06031376). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201346 | STE | 202201288 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:00 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox: 700517, NS: 06031360). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201295 | STE | 202100542 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:17:00 | Confeccionar 8 conectores de bornera para multímetro yokogawa serie JKR 9061. La pieza fue entregada a ILA3 para su modelado. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201274 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202205 | 02/02/2022 07:17:28 | Realizar confecção via impressão 3D da peça do alicate amperímetro Fluke 773 conforme arquivo em anexo. A peça será fornecida para escaneamento 3D. • Dimensões: 8,0×1,5×0,9 cm • 2 Unidades | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202201215 | STE | 202200893 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6774. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201214 | STE | 202200891 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:46 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6695/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201213 | STE | 202200896 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:51 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6732. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201210 | STE | 202200894 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:06 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6946. ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201205 | STE | 202200903 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:13 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6829. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201201 | STE | 202200898 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:18 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6573. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201197 | STE | 202200900 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6761. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201189 | STE | 202200904 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:07:56 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6767. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201186 | STE | 202200888 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:02 | Calibrar transductor yokogawa 2381 serie 6844/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201185 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:41:08 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB277, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB287, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201183 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:50 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB205, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:39 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB298, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201180 | STE | 202200889 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:09 | Calibrar transductor yokogawa 2384 serie 6713/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201176 | STE | 202200906 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:14 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6756/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201173 | STE | 202200886 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:50:04 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6664/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201165 | STE | 202200890 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:48 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6792/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201162 | STE | 202200887 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:58 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6845/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201142 | STE | 202200775 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202204 | 28/01/2022 11:20:34 | Realizar calibração do indicador Metrix. Tensão 0 - 199V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201087 | STE | 202200728 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 28/01/2022 08:01:40 | Calibrar transductor de potencia activa Yokogawa modelo 2585A serie 24827/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201077 | STE | 202200966 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 27/01/2022 09:06:45 | Apoyo para instalación y configuración del multimedidor ION 7400 - 96MF2. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202204 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para instalação e configuração do multimedidor ION 7400 - (96MF2), o qual substituiu o ION 7300 que estava com defeito em seu display. O relatório de calibração foi anexo a SSP 20220364. Instrumento liberado para uso.
202201067 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:17:12 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:046.12.13,PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO U08.- | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización del indicador conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. liberado para uso.
202201011 | STE | 202100333 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202204 | 28/01/2022 08:01:49 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2384A serie 6702/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200995 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 26/01/2022 07:45:23 | Calibrar indicador de potencia activa CM:526479 SN:S 1 003 9394. Relación TP y TC en anexo. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Calibração não realizada. O instrumento entregue possui relação de transformação (RTP=2500, RTC=600) diferente da relação necessária (RTP=1200, RTC=400), tornando-o inadequado para medição na posição descrita no anexo de emissão.
202200978 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 16:30:12 | Confeccionar link de fixação dos TC´s do sistema de supervisão de condução da U10, conforme modelo entregue ao laboratório. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202204 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202200939 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:18:48 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900149109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200938 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:18:58 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900259109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200861 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:03 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY6144005, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200860 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:18 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY61400034, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200857 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202204 | 24/01/2022 07:45:14 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR MARCA FLUKE, MODELO 5520A, CON BP:660837. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200724 | STE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202203 | 19/01/2022 08:46:57 | Calibrar banho de temperatura Hart 7102 (BP 613673). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200699 | STE | 202200654 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202203 | 18/01/2022 14:42:08 | Realizar catastro de medidor M67B en los tres servidores (SMF1, SMF2 y SMF3), debido a sustitución del medidor. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M67B que foi substituído.
202200697 | STE | 202200377 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6788. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200694 | STE | 202200374 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:48 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6840. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200689 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:38:43 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS: P102C60109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,5L/S | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. Liberado para uso.
202200688 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:39:00 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7L112AAU, NS: RA01561509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION: 0-10 bar SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200687 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA028701167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200686 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA028A01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:05 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1HJWBJA, NS: RA002C01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200683 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: R9068201167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200681 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA012C01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200680 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:46 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS:P102D30109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-4,095L/S. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. liberado para uso.
202200679 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:56 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, NS: P206690109D,PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor de presión, conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. Liberado para uso.
202200675 | STE | 202200375 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:23 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6827. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202200654 | STE |  | D001K005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI IPU 60 Hz FI4 (M67B) | 1037.051-6 | 202203 | 17/01/2022 16:11:41 | Medidor apresenta erros nas leituras registradas quando da comparação como o medidor principal M67-A. | OSO0 | ILA3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202204 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M67B modelo Nexus 1500 NS 0157070626, que apresentou erros de leituras. Colocado em seu lugar o medidor Nexus 1500+ NS 0152224723 que foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela Interligada Furnas, mas liberado sua execução via email. Lacres serão regularizados em data ainda a definir.
202200652 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:18 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53760280 adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10063939. Calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200651 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:29 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 41620124WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10062939. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento. Instrumento calibrado, dentro de suas características.
202200649 | STE | 202200383 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6799. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200643 | STE | 202200297 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 17/01/2022 11:13:51 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Licht, CM:640379 y SN:4.971 conforme planilla en anexo. En caso de ser necesario modificar el circuito ver SSA:200008495A y SSA:200113197A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modificações e ajustes realizados pela SSA: 202200817.
202200624 | STE | 202200379 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:58 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2384A serie 6716. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202200623 | STE | 202200381 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:17 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381A serie 6764/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200621 | STE | 202200373 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:34 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 nro de serie 6737. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200606 | STE | 202200372 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:55 | Realizar calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200588 | STE | 202200382 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:14:08 | Realizar calibración del conversor Yokogawa CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200515 | STE | 202200378 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:20:54 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6786. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200511 | STE | 202200380 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:21:32 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6942. ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200507 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:44:47 | Calibrar forno de bloco seco Hart 9103 (BP 614254). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e posteriormente calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200504 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:45:00 | Calibrar gerador de umidade Fluke 5128A BP 712879. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200479 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:43 | Solicito calibração e troca de pilhas do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa com manual, duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas sus pilas.
202200477 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:49 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200474 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 13/01/2022 09:09:00 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200472 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:05 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo, duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200467 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:27 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200464 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:41 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200463 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202202 | 12/01/2022 16:16:52 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Se realizó la sustitución de las pilas del instrumento.
202200454 | STE | 202200398 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 13/01/2022 09:11:41 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24815. ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} SAÍDA 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200354 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202202 | 10/01/2022 13:53:29 | Calibración anual del nanovoltímetro digital, marca Agilent modelo 34420A, con BP 659136. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 07/01/2022 16:06:16 | Realizar gravação a laser de identificações de usuário em 8 caixas suporte plataformas genie, modelo em anexo. Conversado com Valdinei. (duvidas Edson R.9533) | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO LESEIRE POLETTO | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado gravação a laser em suportes conforme solicitado.
202200279 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202201 | 07/01/2022 09:01:43 | Calibração anual do Multicalibrador marca Fluke, mod. 5522A BP 700585. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202202 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200261 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 16:50:13 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS con BP 694825. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200192 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 07:52:41 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 CON BP: 623030. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200112 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:36:31 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento CIBANO 500 (Volumes 1 a 11), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019001PR1 encontra-se em anexo, assim como a proposta comercial aprovada na licitação. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação do fornecimento e análise do certificado de calibração do conjunto. Entrega técnica e treinamento realizado pela contratada aos usuários do equipamento. Constatado atendimento do requisitos técnicos descritos na especificação técnica 60382019001PR1. Obs: Foram entregues todos os acessórios faltantes descritos na baixa parcial. Pendente regularização documental da contratada.
202200111 | STE |  | S025B001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TPS PADROES | 0761.001-7 | 202201 | 05/01/2022 09:36:49 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento VOTANO 100 (Volume 12), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019004PR0 encontra-se disponível no SATedms. A proposta comercial aprovada na licitação segue em anexo. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais, verificação do fornecimento e análise de certificados, constatando o cumprimento dos critérios técnicos do equipamento fornecido. Equipamento liberado para uso. Obs.: -Fornecimento recebido pela SMIL.DT em 05/01/2022 e regularizado em 06/05/2022; -Testes funcionais realizados através das SSAs 2022-05174, 2022-05191, 2022-05192 e 2022-05193.
202200104 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202201 | 05/01/2022 08:10:45 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202201 | 04/01/2022 15:15:34 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:162.05.12,PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO U14.- | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202203 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100559 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:42 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044152 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100558 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:49 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044277 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100557 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:56 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044167 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100555 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:40:02 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044148 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100541 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202152 | 29/12/2021 09:37:13 | Realizar acompañamiento en SE-Furnas para colocación de lacres de la LI 13,8kV IPU60Hz-FI conforme MO 361 de Furnas. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres no cubículo CD4 da LI 13,8kV IPU FI 60Hz situado na SEFI, que haviam sido retirados durante intervenção da interligada Furnas . Verificado as caraterísticas normais da linha, com a coleta de diagrama fasorial nos medidores de energia M70A e M70B. Relatórios anexos a esta SSA. Serviço realizado pela interligada Furnas e acompanhado pela Itaipu SMIL.DT- Ila3.
202100445 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202152 | 27/12/2021 10:31:34 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE BATERIAS MOD. BT521, FAB. FLUKE, S/N 54080154WS, conforme ET em anexo. RC 10063953 OC 4500063742. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19187-R0. El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo anexo a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202100441 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:27:11 | REALIZAR CALIBRACION Y CAMBIO DE BATERIA DEL TERMO-HIGROMETRO DIGITAL ICEL; MOD: HT-7030; NRO SERIAL: H7030.0038. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características y no liberado para uso. Fue enviado para mantenimiento correctivo a Ila 2, donde se procedió a su descarte con reaprovechamiento de sus componentes ante la imposibilidad de reparación conforme SSA 202200057.
202100439 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:27:22 | Realizar calibracion, cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Foram substituídas suas baterias previamente, conforme solicitado.
202100438 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:27:33 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO DIGITAL (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC, CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | INSTRUMENTO CALIBRADO DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.
202100437 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:27:49 | Cambiar batería y realizar calibración y verificar borne de puntera (V.Ω) del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: as pilhas foram substituídas.
202100431 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202151 | 23/12/2021 14:28:04 | REALIZAR AFERICAO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100422 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:28:26 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100421 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:28:43 | REALIZAR AFERICAO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100420 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:28:54 | REALIZAR AFERICAO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202100419 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:03 | REALIZAR AFERICAO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202100418 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:14 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100417 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:29:25 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100416 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202151 | 23/12/2021 14:29:38 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE MILIAMPERIMETRO FLUKE MODELO 773, NS:45330320WS, IB: 3943, BP:712377 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100362 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 10:32:27 | Realizar calibração do indicador Presys DMY 2030 Light. Número de série: 032.05.15. Entrada: 4 → 20mA (0 até 200 UE no display). Saída Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100267 | STE | 202100205 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202151 | 20/12/2021 15:01:23 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES SMF1; SMF2 E SMF3 PARA REALIZAR LEITURAS DO NOVO MEDIDOR DE FATURAMENTO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO NA POSIÇÃO M05A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M05A que foi substituído.
202100205 | STE |  | G076J002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 66KV MD-FI (M05A) | 1037.039-3 | 202150 | 17/12/2021 21:53:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MEDIDOR PRINCIPAL M05A SE ENCONTRA REINICIANDO CONSTANTEMENTE. | OUO7 | ILA3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substitução do medidor M05A que estava reiniciando constantemente. Retirado o medidor EIG Nexus 1500 (NS 157101823) e instalado o medidor EIG Nexus 1500+ (NS 152236625). Medidor configurado, calibrado e dentro de suas características e liberado para uso. Execução autorizada por Furnas, sem acompanhamento da interligada na substituição, com posterior regularização de lacres dia 29/12/2021. Devido a condição do medidor retirado, não foi realizado sua calibração de descomissionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100200 | STE |  | S005A003 | FREQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.003-7 | 202150 | 17/12/2021 14:20:36 | Calibrar frecuencímetro digital marca Agilent modelo 33120A BP nro 628622. Obs: La SSA de reparo en SMA antiguo es 202114779A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202151 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100117 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202150 | 16/12/2021 13:40:09 | Calibrar transductor Siemens 7KG2113-3EK19-0A CM:233625 entrada 0-5 A y salida 0-20 mA. El transductor será utilizado en la SSA:202115489B. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202151 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100081 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202150 | 16/12/2021 09:32:25 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE MOTORES ELÉTRICOS composto de: STATIC MOTOR ANALIZER MOD. DX6-ZDS3RC, FAB. MEGGER, S/N 302009220821; e DINAMIC MOTOR ANALIZER MOD. EXP4000RC, S/N 3030009280921; conforme especificação em anexo. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação, análise e testes funcionais do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na ET 7040-20-19179 conforme consulta realizada por ILA3. Área solicitante ciente e favorável à aceitação dos instrumentos nas condições fornecidas. Testes funcionais realizados com apoio de ILA1 conforme SSA 2022/00028. Treinamento e entrega técnica realizadas de 08/02/22 a 10/02/22 conforme Ata SMI 0014/22. Instrumento liberado para uso.
202100076 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:31 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: P102C40109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,5L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100073 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:36 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7L112AAU, NUMERO DE SERIE: RA01661509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION: 0-10 bar SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100072 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202150 | 15/12/2021 14:50:59 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2021 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Também realizado o ajuste do relógio interno do medidor, que estava aproximadamente10 minutos adiantado. Instrumento liberado para uso. Dados também em anexo a esta ssa.
202100070 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202150 | 15/12/2021 14:50:39 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2021 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Também realizado o ajuste do relógio interno do medidor, que estava aproximadamente 10 minutos adiantado. Instrumento liberado para uso. Dados também em anexo a esta SSa.
202100068 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:54 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: RA012F01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100066 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: RA012D01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1HJWBJA, NÚMERO DE SERIE: RA002D01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100062 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NÚMERO DE SERIE: RA013601167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100058 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, Número de Serie: RA007601167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100056 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:25 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS:P2066D0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-4,095L/S. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100051 | STE |  | S032 | TRANSDUTORES |  | 202150 | 15/12/2021 14:29:04 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, Numero de Serie: P102D20109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100047 | STE |  | S022A001 | CALIBRADORES DE WATTIMETROS | 0751.001-2 | 202150 | 15/12/2021 14:03:02 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR DE POTENCIA ELÉCTRICA TRIFÁSICA MARCA FLUKE, MODELO 6003A CON BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602210 | SCD |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202608 | 19/02/2026 11:18:02 | Romper lacre de la Caja Común y de la caja individual de las fases R,S,T, para facilitar la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) del VANO DE LA LI-MD-FI2-MD , previsto para 23 y 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202600181 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 |  | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável |  | Não
202518805 | SCA |  | D001K005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI IPU 60 Hz FI4 (M67B) | 2991.027-3 | 202548 | 26/11/2025 08:29:32 | Verificar/solucionar pela qual o medidor M67B da LI IPU 60Hz-FI4 apresenta medição zerada entre 09h e 14h no dia 25/11. | OSO1 | ILA3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Não
202518804 | SCA |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202548 | 26/11/2025 08:29:46 | Verificar/solucionar pela qual o medidor M65A da LI IPU 60Hz-FI3 apresenta medição zerada entre 11h e 16h no dia 25/11. | OSO1 | ILA3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Não
202512126 | SCA |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202531 | 30/07/2025 11:24:47 | Realizar verificación de calibración de cámara: * Termográfica Flir T530 / BP 717845, en conjunto con sus lentes de 10, 17 y 19mm. Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta) | OUO5 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável |  | Não
202512125 | SCA |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202531 | 30/07/2025 11:35:09 | Solicito calibración del anemómetro termo higrómetro modelo ITAN 700(N°1); Obs: * Necesario calibración para medición solamente de las variables de humedad relativa y temperatura. * Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta) | OUO5 | ILA3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável |  | Não
202509687 | SCC | 202509451 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 |  | Calibrar multímetro FLUKE 73 III IB:4227, (SSA origem: 202509451). | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202507388 | SCC | 202507260 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 |  | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA matriz. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável |  | Não
202505484 | SCC | 202505072 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 |  | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes amperímetros (modelo CIDC-TC): posição PA1 - NS 112063; posição PA2 - NS 112065; posição PA4 - NS 112064; posição PA5 - NS 112066; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável |  | Não
202502841 | SCC |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202509 |  | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414912 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 |  | Realizar confecao de suporte/base para carregamento de tablets na impressora 3D. Fabricar 2 unidades conforme ideia em anexo. Entrar em contato com Patrick para esclarescer duvidas e medidas. Patrick ramal 9537. | MEG3 | ILA3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável |  | Não
202405402 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 |  | Imprimir en 3D prototipo de bisagra 180 grados para la escotilla del acceso la anillo colector. En anexo imágenes y video del funcionamiento. 2 Unidades de cada archivo con extensión .stl. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável |  | Não
202314406 | SCC | 202313200 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202335 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 059.12.11 (SSA origem 202313200) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314116 | SCC | 202313732 | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 160.03.16 (SSA origem 202313732) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314115 | SCC | 202313756 | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 163.03.16 (SSA origem 202313756) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314114 | SCC | 202313755 | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 155.03.16 (SSA origem 202313755) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202311940 | SCC | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311939 | SCC | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311938 | SCC | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311201 | SCA | 202311198 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202328 | 10/07/2023 15:15:27 | Prestar apoio a MET1 na realização de ajustes e configurações no sistema de monitoramento das buchas dos transformadores TU18A. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável |  | Não
202302031 | SCA |  | T008H001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - PSF-1 | 2490.010-1 | 202305 | 03/02/2023 08:37:06 | Incluir medidores de facturación M31A y M31B correspondientes a la nueva línea de interconexión LI 500kV MD-YZU 1. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202301291 | SCA | 202224675 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202304 | 25/01/2023 07:26:31 | Calibrar Amperímetro FLUKE 773 IB 3943 (SSA origem: 202224261, SSA referência: 202224261) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202223722 | SCC |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202248 |  | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202223380 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 |  | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 10 LUVAS/ABRAÇADEIRAS PARA UNIR O CONECTOR DE ELETRODUTO GIRATÓRIO 3/4 QUANDO SE ROMPE. ESTE MODELO DE LUVAS/ABRAÇADEIRAS JÁ FOI PRODUZIDO CONFORME SSA 202013518A . REALIZAR AS DEVIDAS MODIFICACOES CONFORME COMBINADO COM SR. VALDINEI. CONTATO CLEBER/9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável |  | Não
202221438 | SCA |  | G074M005 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21B) | 1037.058-9 | 202243 | 24/10/2022 04:59:15 | Falta de informação de tensão na fase "C" do respectivo medidor. | OUO7 | ILA3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218936 | SCC |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 |  | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, IB 3902. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202218935 | SCC |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 |  | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376, IB 1644. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202218185 | SCC |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202234 |  | Realizar calibración de megohmetro Megabras modelo MD 1035X IB 3172. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202215625 | SCA | 202215240 | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202228 | 14/07/2022 14:34:09 | Realizar a aferição dos sensores de temperatura TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27. | MAM3 | ILA3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202215624 | SCA | 202215245 | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202228 | 14/07/2022 14:34:16 | Realizar as aferições dos sensores de temperatura TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26. | MAM3 | ILA3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202211904 | SCC | 202211774 | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 |  | Realizar e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211903 | SCC | 202211773 | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 |  | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211902 | SCC | 202211775 | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 |  | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211811 | SCC |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 |  | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA ifm, PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável |  | Não
202211809 | SCC |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 |  | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA ifm, PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável |  | Não
202210887 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202136 | 10/09/2021 16:18:00 | SOLICITO CALIBRACION DEL CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE 774, N/S: 7755010, IB3282, BP 628629. INSTRUMENTO YA ENTREGADO AL SR. SILVIO EN LABORATORIO. | MEG1 | ILA3 | DIAZ ISASI RUBEN | S2.5 | Programável |  | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202449 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202210810 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202133 | 20/08/2021 09:17:00 | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA BALANZA METTLER TOLEDO BP 650766, SN 1127353774. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condição de reparo, conforme SSA 2022/10811, enviada para descarte.
202210783 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L70681 E IB1651/BP657620. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S2.5 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202209368 | STE | 202209367 | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:43:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Medidor verificado en fabrica donde fue encontrado componente falsificado, por lo que fueron sustituidas las placas según informe anexo. Posterior a esto, la contratada envió el medidor para ensayo en la NANSEN, ver ensayos y boletin de inspeccion en anexo. Finalmente el medidor fue enviado a Itaipu, y ya esta siendo utilizado normalmente en la posición M25A. La contratada deberá regularizar emitiendo un informe de solución a la RNC para dar de baja la RNC.
202209366 | STE | 202209365 | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:42:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202330 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Medidor verificado en fabrica donde fue encontrado componente falsificado, por lo que fueron sustituidas las placas según informe anexo. Posterior a esto, la contratada envió el medidor para ensayo en la NANSEN, ver ensayos y boletín de inspección en anexo. Finalmente el medidor fue enviado a Itaipu, y ya esta siendo utilizado normalmente en la posición M07B. La contratada deberá regularizar emitiendo un informe de solución a la RNC para dar de baja la RNC.
202208745 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 20/11/2018 13:11:00 | REALIZAR ENSAIOS DE CALIBRAÇÃO NO MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS: ME70581 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202208715 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 201844 | 02/11/2018 16:56:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA EM PARA-RAIOS LCM 500 DOBLE BP 705838. | ILA1 | ILA3 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202501 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento verificado após reparo, conforme SSA 2022-08716. Apresentou resultado satisfatório.
202208326 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202148 | 30/11/2021 11:24:00 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO IB-1617, MARCA FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 2682123 | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202237 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de calibración ni de reparación conforme la SSA derivada. Se procederá a su descarte.
202208293 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202138 | 20/09/2021 14:18:00 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202208268 | STE | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202125 | 24/06/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA SALIDA DIGITAL "FALTA TENSÃO CC" DEL 5MFU(CD-01). EL PUNTO SE ENCUENTRA ALARMADO EN EL SISTEMA SCADA. PREVER ENSAYO DE LA CONDICIÓN DEL PUNTO CUANDO SEA PROPICIO. | MEL4 | ILA3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado em conjunto com a MEL-4, a necessidade de retirada do relé 27F2 (falta de tensão da fonte CC nº2). Essa fonte auxiliar não foi implantada na instalação do painel, deixando o alarme acionado de forma contínua. Solicitado o parecer da SMIN.DT , que concordou com a ação descrita acima conforme email em anexo. Após a retirada do relé, a condição de alarme acionado no sistema escada foi cessada.
202208257 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202117 | 27/04/2021 09:24:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1855/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 202000792A. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Não foi possível o reparo (Ver SSA's relacionadas).
202208256 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202116 | 23/04/2021 16:07:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1857/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 201815401C. EQUIPAMENTO ENTREGUE PARA ILA0. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Não foi possível o reparo (Ver SSA's relacionadas).
202208255 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202116 | 23/04/2021 16:07:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1874/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 201805152D. EQUIPAMENTO ENTREGUE PARA ILA0. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento enviado para reparos (SSA: 202208255). Instrumento calibrado dentro de suas características. Não observadas oscilações anormais após os reparos. Instrumento liberado para o uso.
202207743 | STE |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202123 | 07/06/2021 08:49:00 | CONFECCIONAR SUPORTE EM IMPRESSORA 3D CONFORME DESENHO. | OSH1 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE DO DISPOSITIVO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 9980 GRAMAS / UN.
202203402 | SCC |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2 , ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493649. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202203400 | SCC |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2, ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493845. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não