## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202511601 | AMP |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202530 | 22/07/2025 16:03:09 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202511600 | AMP |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202530 | 22/07/2025 16:03:03 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202603026 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202610 | 02/03/2026 14:54:54 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B79233 e IB 5759, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611
202603024 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202610 | 02/03/2026 14:55:04 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B98180 e IB 5760, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611
202602976 | SPG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202610 | 02/03/2026 15:23:48 | Solicitamos a fabricação de 25 suportes para luvas conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202618
202602972 | SPG | 202414304 | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202610 | 02/03/2026 15:25:25 | Fabricar 300un de adaptadores para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina. Modelo para confecção entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo do adaptador. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202618
202602879 | SPG |  | A004E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.011-2 | 202609 | 27/02/2026 15:54:52 | Solicitamos la confección de tapas a ser fabricadas en la impresora 3D. Será utilizado durante los próximos mantenimientos periódicos del servomotor de la compuerta de servicio en los PD 9A. Diseños en adjuntos. Cantidad: *Diseño N°1: 2 UNIDADES, *Diseño N°2, 3 y 4: 1 UNIDAD. | MMU2 | ILA3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202617
202602759 | SEE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202609 | 26/02/2026 11:24:57 | Solicitamos a fabricação, na impressora 3D, de 33 protótipos de terminais de acabamento para eletrodutos flexíveis 1", conforme desenho em anexo. Obs. Amostra entregue o Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202617 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202602751 | SPG |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202609 | 27/02/2026 09:24:51 | Realizar a impressão dos suportes para baterias e para esmerilhadeira. A amostra de referência encontra‑se com o colaborador Valdinei, devendo ser utilizada como padrão para verificação dimensional e conferência visual antes da produção. Duvidas falar com Leonardo 9646. | MMU2 | ILA3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202618
202602685 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 25/02/2026 13:46:39 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U11 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900129109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202616
202602684 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 25/02/2026 13:46:44 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U11 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900239109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202616
202602613 | SPG |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202609 | 24/02/2026 10:10:19 | Realizar a comparação anual entre os padrões de energia da Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF no intercambio de energia Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202610
202602472 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 23/02/2026 10:22:18 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SMAR, MODELO:D2, SERIE Nº.: U612498 , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202617 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202602464 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:01 | Solicito la calibración del termohigrómetro marca Rotronic modelo HL-1D con NS A23011180 e IB 5426, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609
202602462 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:15 | Solicito la calibración de la sonda de temperatura y humedad marca Rotronic modelo HC2A-S con NS 0024103383 junto con el termohigrómetro marca Rotronic modelo HP32 con IB 5498 y NS 5241896, los cuales pertencen al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602459 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:24 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57893 e IB 5452, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602458 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:29 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B79235 e IB 5451, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202602457 | SAD |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:38 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57923 e IB 5450, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202602455 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:08:44 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57892 e IB 5453, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602454 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:08 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B79218 e IB 5454, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202610 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202602453 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:13 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B79216 e IB 5455, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202610 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202602450 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:21 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57920 e IB 5457, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202610 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202602449 | SEE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:27 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57909 e IB 5456, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202610 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202602446 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:33 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57906 e IB 5459, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611
202602445 | SPG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:40 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57905 e IB 5458, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202611
202602439 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202608 | 20/02/2026 18:10:58 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57921 e IB 5462, el cual pertence al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202602005 | SAD |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:23:06 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1669, fabricante YOKOGAWA, modelo TY710. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202601962 | SEE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202607 | 10/02/2026 09:25:59 | Solicito modificação nos IONs das três fases do SMT-11, incluindo a medição dos parâmetros do novo sensor de gases MINITRANS. Ver documentos em anexo. | IEQ3 | ILA3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202601922 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 07:04:54 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304780116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601921 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 07:05:01 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: T304940116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601919 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:17 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S800591516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601918 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:23 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005D1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601915 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009A1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601914 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 10/02/2026 08:42:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009D1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202614 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601911 | SEE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:45 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1006, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601910 | SEE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202607 | 10/02/2026 08:42:50 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1002, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601876 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202607 | 09/02/2026 08:39:47 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X900109119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202615 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601638 | SEE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202606 | 04/02/2026 07:51:32 | Confeccionar caixa na impressora 3D para alocar um indicador digital, um transdutor e um secundário ajustável do novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), a medida dos componentes e modelo da caixa estão disponíveis no local de instalação (ILA1 - Sala AT). Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202614 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202601469 | SAD |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 02/02/2026 07:32:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734-02 ;IB-962. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Durante calibração, o multímetro apresentou leituras fora do padrão(certificado em anexo). O instrumento foi para reparo e o setor responsável recomendou descarte devido a impossibilidade de ajuste e alta deterioração do equipamento(a carcaça está soltando material).
202601464 | ASL |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202605 | 30/01/2026 14:34:41 | SOLICITO CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO DIGITAL MODELO MPK256,FABRICANTE MEGABRAS BP 712398 IB 3946. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202601462 | ASL |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101682501; IB3831. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aguardando reparo.
202601457 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:13 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710; IB-3815. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202600448 | SEE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202603 | 12/01/2026 16:48:55 | Verificar posibilidad de fabricación de ventilador perteneciente al modelo DCF301 marca MAKITA. Obs: Muestra disponible en el laboratorio. Datos de placa en archivo adjunto. | MAM1 | ILA3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202611 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202519778 | AAT |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado inspección de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033, aguardando finalización de servicio de terceros en cuanto a la calibración del mismo.
202518570 | SEE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202547 | 21/11/2025 10:27:41 | Confeccionar na Impressora 3D um protótipo de base magnética, para acomodar 2 lâmpadas 24vcc, conforme modelo combinado com Sr. Valdinei. A base magnética será aplicada na melhoria da iluminação provisória durante atividades de cavitação. Após protótipo aprovado será solicitado a confecção de 20 unidades. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202515231 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:43 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1674, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1674 apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. Foi aberta a SSA derivada 2025-15588 para ILA2, solicitando manutenção.
202515229 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1670, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1670, apresenta vazamento indevido. Foi aberta a SSA derivada 2025-15427 para ILA2, solicitando manutenção.
202513600 | SEE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202535 | 28/08/2025 10:15:48 | Imprimir en 3D 16 unidades con extensión .sldprt, componente para base de transporte de tapas reservas de los intercambiadores de calor correspondientes al cojinete combinado de las UG's. Obs.: En anexo imagen de aplicación de dicho componente para analisis de orientación de impresión. | MMU1 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202510436 | SEE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 04/07/2025 12:03:49 | Projetar e fabricar com a impressora 3D dispositivo para isolação de chave de teste (flex-test, cód. 522996) para uso em calibrações de medidores de energia instalados em painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1150 GRAMAS / UN.
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación.
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2.
202412045 | SEE |  | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202431 | 01/08/2024 14:17:24 | Realizar impressão 3D de 12 nichos organizadores de baterias, conforme croqui entregue para ILA3. | MAM2 | ILA3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202439 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado.
202602800 | SAD | 202602539 | B011C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.039-8 | 202609 | 26/02/2026 14:48:19 | Realizar calibración a 45° C al Termostato Marca JUMO Tipo: AMFR-23 S/N (F214) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202610 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,68°C Retorna em 43,32°C
202602799 | SAD | 202602538 | B011C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.038-0 | 202609 | 26/02/2026 14:48:28 | Realizar calibración a 45° C al Termostato Marca JUMO Tipo: AMFR-23 S/N (F213) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202610 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 45,02°C Retorna em 43,8°C
202602797 | SAD | 202602537 | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202609 | 26/02/2026 14:48:38 | Realizar calibración a 45° C al Termostato Marca JUMO Tipo: AMFR-23 S/N (F212) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202610 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,73°C Retorna em 43,3°C
202601889 | SEE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202607 | 09/02/2026 11:18:33 | Realizar aceptación del Contador de partículas de la marca Mahle, modelo PIC 9300 VP, NS-AMF 20993, adquirido por medio de la AS-4500082288. Este suministro cuenta con entrega técnica a ser coordinada con el sector de ILA4. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2458. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601830 | SEE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202606 | 06/02/2026 15:46:59 | Realizar la impresión 3D del material solicitado conforme a los anexos, de acuerdo con el requerimiento de la SGTI.AE. A tal efecto, se adjunta: Diseño en formato STL; Dimensiones: 28 mm de alto, 57 mm de ancho y 8 mm de profundidad; Cantidad requerida: 60 unidades. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202516620 | ADM |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202542 | 17/10/2025 10:24:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M65A y M65B de la LI 500kV IPU-FI 3 presentan valores de mediciones luego de la desconexión de la línea. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada inspeção no painel 2m60-2 estando este dentro de suas condições normais. Após foi constatado que a falha era proveniente em contatores do painel CSP-02 de responsabilidade da SMME. DT mel-1. Aberto SSA derivada para verificação e reparo da falha.
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2.
202602980 | ADI |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202610 | 02/03/2026 10:15:17 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-11 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602886 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 15:54:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: k300209109d FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602862 | APL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202609 | 27/02/2026 09:23:17 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 14046, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602861 | APL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202609 | 27/02/2026 09:23:23 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1005, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602860 | APL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202609 | 27/02/2026 09:23:29 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número série: 14044, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602842 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:23:58 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102D10109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602839 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:05 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102CS0109D . PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U11). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602838 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:12 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R7022F1509D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado DE U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602835 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006B01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA (Retirado U11). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602834 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:23 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA002A01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1 BAR, SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602833 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:29 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA013B1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602832 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067A01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. (retirado de U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602831 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067B01167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202602829 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202609 | 27/02/2026 09:24:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068301167, FAIXA DE CALIBRAÇÃO:0 A 20 BAR,SAÍDA:4 A 20MA. (Retirado de U11) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável |  | Não