## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202413362 | SES |  | R055K001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.005-1 | 202434 | 22/08/2024 17:22:49 | Verificação do sistema de filtragem de óleo vegetal do transformador novo da WEG, que está sendo instalado na SEMD de 66 KV , contrato 4500048979-02. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Visitou-se o local, e a terceirizada estava filtrando o óleo que estava dentro do transformador. Segundo informações dos funcionários, o óleo complementar que estava em tambores, o processo de filtragem ainda não havia começado. Passaram informações sobre pontos de coleta de óleo do filtro e do trafo. De cortesia forneceram ao lab. de química dispositivo de coleta de óleo. Fotos em anexo.
202202526 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 18/02/2022 16:21:11 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM12 SCEEP 43 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA CODIGO SCCEP 43 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202202114 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:32 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-15, S/N 990320, SCCEP 37, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 37 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202202112 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:38 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM74 SCCEP 25 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 25 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201585 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:40 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 186, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 186 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201583 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:46 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 219 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201578 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:52 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 231 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRNET
202201576 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:58 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 260, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 260 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201575 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:50:57 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 165 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201574 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:32 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 185,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 185 ENSAYADO Y ARPOBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201573 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:37 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 175,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 175 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201572 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:16 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 1936252, SCCEP 16, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 16 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201571 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:34 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 990318, SCCEP 38, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 38 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201570 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:20 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-36/SB, S/N 1936251, HEE6757, SCCEP 17, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 17 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201569 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:05 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622978, SCEEP 61. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 61 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201568 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:50 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622977, SCEEP 49. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 49 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201567 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:46:40 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282002, SCEEP 20, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 20 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201566 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:10 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282001, SCEEP 19, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 19 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201565 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:17 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM77 SCEEP 36 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 36 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201564 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM65 SCEEP 23 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 23 ENSAYADA Y APROBADAPARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201563 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:42 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM64 SCEEP 31 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 31 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201562 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:54 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM73 SCEEP 26 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO
202201561 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 24 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 24 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES E EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201560 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 22 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 22 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202100031 | SES |  | Z | DIVERSOS |  | 202150 | 15/12/2021 09:27:08 | Apoio de sua equipe para realizar testes de funcionamento da máquina de ensaios Time Group 1000KN, conjunto computador, módulo de aquisição e sensores/ cabos localizados no Laboratório de Concreto, conforme solicitação da SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado atendimento no laboratório de concreto. Inspeção e depuração de hardware. Simulação de comandos da eletroválvula. Placa de adaptação confeccionada.
202601443 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202605 | 30/01/2026 11:26:30 | Solicito a realização da pintura da fachada do laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517198 | APV |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202544 | 28/10/2025 11:30:39 | Solicitamos a reposição de 1 unidade, 707328 - VÁLVULA ESF MONOB BSP 1000 1/4", material com política de reposição ZD. Conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202517196 | APV |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 11:29:57 | Solicitamos a reposição de 02 unidades do item 718067 - NOBREAK UPS 2200VA 2U 230V, material com política de reposição ZD. Previsão de utilização em 90 dias, conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202516591 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202544 | 28/10/2025 11:29:21 | Realizar inspeção e correção de infiltração no telhado do setor SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado correção da impermeabilização danificada com aplicação de membrana impermeabilizante, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202515818 | APV |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202541 | 06/10/2025 11:36:38 | Solicitamos a reposição de estoque de 3 unidade do material código 720663 – Hidróxido de Potássio Isopropanol. O item não possui política de reposição definida, solicitamos a atribuição da política ZD (sob demanda). A previsão de utilização é de aproximadamente 80 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202514485 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202537 | 10/09/2025 11:54:33 | Solicitamos la reposición de stock de 1 unidad del material código 717509 – Aceite lubricante para bomba de vacío Edwards, 4 L, ítem con política de reposición ZD (sobre demanda). La previsión de utilización es de aproximadamente 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 717509 (ACEITE LUBRIC BOMB VAC EDWARDS 4L) el 26/11/25. Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1911
202514367 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 16:35:13 | Solicitamos proveer alimentación tifásica para la máquina de bobinado que fue transladada de la sala 138 para sala 125, en el LQEE. Sigue en anexo características del motor. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi instalado alimentacao trifasica para para a maquina de bobinagem. Resistencia de isolacao dos cabos: R=60G ohms / S=70G ohms / T=80G ohms / RS= 90G ohms / RT= 60G ohms / ST= 70G ohms R=218V / S=219V / T=218V. Emitido SSA 202516664 para atualizacao de desenhos.
202514366 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 08/09/2025 16:49:57 | Solicitamos mejora de la iluminación en la sala donde se encuentra el equipo baño ultrasonico (Sala 125), localizada en el LQEE. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a substituição de 6 spots de iluminação bulbo led 9W por luminária led quadrada de embutir 24W. Deixada em condições normais de operação. Emitida SSA202517273 para IEQ2 atualizar desenho.
202513567 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202535 | 25/08/2025 14:16:24 | Solicitamos la reposición de los siguientes materiales con política de stock sobre demanda (ZD): . 4 unidades del Código stock: 640263 - Resistor 1MΩ (DaleRox-3 1M FH 0345); . 2 unidades del Código stock: 434248 - Contador con bobina para 220V (A0380 220V 50Hz 220-240V 60Hz). Solicitud en atención a la SSA 202206889 y conforme email en solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202512359 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202532 | 04/08/2025 17:33:19 | Solicitamos a compra com prioridade urgente dos materiais com política de stock ZD. Código - 714985 – Padrão Karl Fischer 1000 ppm – 1 caixa ( 10 ampolas de ml) - Utilizado para verificação da calibração dos medidores semestralmente; Código - 716577 – Indicador Paranaftolbenzeína – 1 frasco – Utilizado para análise de acidez em amostras de óleo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202512211 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202531 | 31/07/2025 17:08:28 | Solicitamos compra con prioridad urgente del material código 266329 - GRASA LUBRIC SILICO 100G, material utilizado para realizar ensayos de bomba rotatoria para determinar estado de oxidación de aceite lubricante. Previsión de uso: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 266329 (GRASA LUBRIC SILICO 100G) el 20/10/25. Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO-1832.
202510779 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202528 | 11/07/2025 14:27:57 | confeccionar placas identificação salas laboratório, | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | WALDIR RINALDI | Foi solicitado a confecção através do SGINFRA
202509957 | APV |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 01/07/2025 17:29:58 | Solicitamos la reposición del stock máximo del material código 256188 - CIRCUITO INTEG NE 555 T, con prioridad urgente. En atención a mantenimientos de los módulos UN0031 del Cúbiculo Electrónico del Regulador de tensión. Conforme solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509795 | APV |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202526 | 25/06/2025 09:51:43 | Solicitamos la adquisición del material Código 720213 que se encuentra con política de stock "ZD" (Sobre demanda), se pide la compra de 1 litro con previsión de uso en 60 días. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202506966 | APV |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202519 | 06/05/2025 14:58:33 | Solicitamos la reposición de stock con prioridad de los materiales códigos 714336, 714337 y 714338. Plazo de utilización previsto en 45 días. Solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202504920 | SCA |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202514 | 02/04/2025 17:49:36 | Se solicita la reposición del material con código de stock 719882 – 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol 100 g, conforme a la solicitud del sector usuario en anexo. El material se encuentra bajo la política de stock ZD (sobre demanda). La previsión de uso es de 120 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202504891 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202514 | 02/04/2025 17:49:18 | Se solicita con prioridad la reposición del material con código de stock 720167 – KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 3D ProX 500 PM, conforme a lo indicado en el correo electrónico del sector usuario en anexo. Aplicación inmediata. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 720167 (KIT MANT PREV IMPRES 3D ProX 500 PM) el 21/08/25 (4500080211/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202504510 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 26/03/2025 15:13:25 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE 20 UNIDADES DO CÓDIGO 200255 - CIRCUITO INTEG LM 723 CH, QUE ENCONTRA-SE ZERADO E COM POLÍTICA DE REPOSIÇÃO ZD - SOB DEMANDA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202526 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 200255 (CIRCUITO INTEG LM 723 CH) el 24/06/25 (4500079909/20). Saldo actual en stock 20 un. Política ZD=6/20. Creada reserva nro. 510219 de 20 un. valida hasta el 24/06/2027. OBS: DEMPRO-1725.
202502363 | APV |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202508 | 17/02/2025 14:19:44 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 715941, alterar para política ZM, stock mínimo 1 Un. y máximo 2 Un. También se solicita la adquisición con prioridad del material por ser utilizado en la PIC.LA.0140 con periodicidad 1A. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12260 para alterar política. DEMPRO 1755 para adquisición de 800ml
202500901 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202504 | 22/01/2025 09:58:30 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DO MATERIAL DE CÓDIGO 717550 - SOLUCAO PAD CONDUT 1400/1500 µS/CM – 1 frasco. PREVISÃO DE USO PARA 90 DIAS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 0,6L del material cod. 717550 (SOLUCION ESTAN COND 1400/1500µS/CM 60ML) el 15/04/25 (4500078750/10). Saldo actual en stock 0,6L. Política ZD. Creada reserva nro. 505395 de 0,5L valida hasta el 14/04/2027. OBS: DEMPRO-1584.
202500210 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202502 | 10/01/2025 11:15:49 | SOLICITA-SE REPOSIÇÃO DE UMA UNIDADE DO RAGENTE CÓDIGO 719882 - 2,6 DI TERT BUTYL 4 METHYLPHENOL 100GR - COM PREVISÃO PARA USO EM 90 DIAS. | ILA0 | IMA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 719882 (2,6 DI TERT BUTYL 4 METHYLPHENOL 100GR) el 06/05/25 (4500079443/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD=1. Creada reserva nro. 506552 de 1 un valida hasta el 06/05/2027. OBS: DEMPRO-1563.
202418590 | STE |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202448 | 26/11/2024 16:10:32 | Solicitamos la reposición de 1 unidad del material código 717362 con política de stock ZD, utilización prevista en 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 717362 (ESTANDAR PUNTO FULG ASTM D-92 3X80ML) el 16/07/25 (4500079406/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1521.
202417931 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202446 | 11/11/2024 17:57:27 | Solicitamos alteración del texto de pedido, política de stock ZM máximo/mínimo y compra con prioridad del material código 678899, conforme solicitud del sector usuario (en anexo). - TEXTO DE PEDIDO: . Retención de partículas: 8 micras . Espesor de papel: 0.17 mm . Filtración Herzberg (s): menor a 150 segundos . Gramatura: 76 g/m2 . Diametro: 15 cm - POLITIVA DE STOCK ZM: Máximo 10 / Mínimo 5 - PREVISIÓN DE USO: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 678899 (PAPEL FILT CUANTI 76G/M2 8MICRA MEDIO BL) el 23/01/25 (4500078136/10). Saldo actual en stock 15 un (5 un libre utilizacion). Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 498428 de 10 un. valida hasta el 23/01/2027. Texto de pedido de compras alterado conforme solicitado mediante MTDFS-11886. OBS: DEMPRO-1495.
202417631 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202445 | 05/11/2024 15:18:06 | Solicitamos la alteración del max/min del material código de stock 719365 - ANEL VED O-RING SILIC 5X51MM KOEHLER, alterar para máximo 50 y mínimo 25, conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material cod. 719365 alterada a ZM=26/50 conforme solicitado mediante MTDFS-11882.
202416441 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 15/10/2024 12:31:10 | SOLICITAMOS REATIVAÇÃO E COMPRA DO COMPONENTE DE CÓD. 179507 - CAPACITOR, FIXO; TIPO TANTALO; 33 µF; 35 VCC. SOLICITAMOS REATIVAÇÃO DO REFERIDO CÓDIGO DE ACORDO COM NOVA REFERÊNCIA ANEXA(PN - T322E336K035AS). ESSES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS UN0077 DO CONJUNTO PSS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS, MÓDULOS CIN273 E DEMAIS MÓDULOS DO CONJUNTO REGULADOR DE VELOCIDADE DAS UNIDADES GERADORAS. SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES, NA MODALIDADE SOB DEMANDA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202414870 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202438 | 17/09/2024 07:49:51 | Solicitamos reposición de 1 (un) caja del material código 719351, material con política de reposición ZD. Previsión de utilización en 90 días conforme email del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202414868 | STE |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 17/09/2024 07:49:36 | Solicitamos reposición de 1 (un) frasco de los materiales códigos 714792 y 714791, materiales con política de reposición ZD. Previsión de utilización en 90 días conforme email del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 714791 (PADRON ACEITE SMA-900 SPECTROIL 200G) el 08/09/25 (4500078043/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 516581 de 1 un. valida hasta el 08/09/27. -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 714792 (PADRON ACEITE 0PPM SPECTROIL 500G) el 08/09/25 (4500078043/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 516580 de 1 un. valida hasta el 08/09/27. OBS: DEMPRO-1411.
202413938 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 02/09/2024 17:10:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO COM BREVIDADE DE 18 LITROS DE TOLUENO CÓD. 222909 UTILIZADO NOS ENSAIOS DE ÓLEO MINERAL DO LABORATÓRIO QUÍMICO DA SMIL.DT. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 l del material cod. 222909 (TOLUENO PA 1L) el 04/10/2024 (4500076933/30). Saldo actual en stock 20 l. Política ZM=16/34. Creada reserva nro. 490557 de 18 l valida hasta el 04/10/2026. OBS: DEMPRO 1386.
202413606 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202435 | 27/08/2024 11:31:55 | SOLICITAMOS COMPRA MEDIANTE ATUALIZAÇÃO DE DESCRITIVO DOS PADRÕES DE ANÁLISE DE COBRE E SÓDIO CONFORME NECESSIDADE DO SETOR ILA4 NO E-MAIL EM ANEXO. 717821 patrón cobre 25 ppb (25 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717953 patrón cobre 50 ppb (50 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717954 patrón cobre 100 ppb (100 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717957 patrón sodio 50 ppb (50 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717958 patrón sodio 100 ppb (100 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717960 patrón sodio 200 ppb (200 ug/L), 4 fr. de 250 mL. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202517 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivos actualizados conforme solicitado mediante MTDFS-11636. Materiales adquiridos y reservados mediante DEMPRO-1397 (OC-4500078714/10)
202410079 | STE |  | S017A027 | ESPECTROFOTÔMETRO DE REFLECTÂNCIA PARA ANÁLISE DE VERNIZ | 1658.001-0 | 202426 | 28/06/2024 10:03:16 | SOLICITAMOS LA REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE 12 LITROS DEL MATERIAL ÉTER DE PETRÓLEO (COD.217760), POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS EN EL EMAIL DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. PREVISIÓN DE UTILIZACIÓN EN 30 DÍAS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202441 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 L del material cod. 217760 (ETER PETROLEO 30-60°C PA.ACS) el 07/08/24 (4500076192/10). Saldo actual en stock 6 L. Política ZM=5/6. Creada reserva nro. 484712 de de 6 L (ya utilizada). OBS: DEMPRO 1292.
202409017 | SCA |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202424 | 10/06/2024 14:28:06 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DE LACRES DE INSPEÇÃO DE EPIS CÓD. 715744. O MESMO É UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS EPIS ENSAIADOS PELO LABORATÓRIO DA SMIL.DT | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202408189 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202422 | 27/05/2024 12:14:08 | SOLICITAMOS LA REPOSICIÓN DE STOCK CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 715578, EN ATENCIÓN AL CORREO EN ANEXO A ESTA SSA. PREVISION DE NECESIDAD = 30 DIAS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 25 un. del material cod. 715578 (ELEMENTO IMPRES 3D DURAFORM PROX 7,5KG) el 05/06/24 (4500074284/10).
202406690 | STE |  | R025D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0988.001-8 | 202417 | 26/04/2024 11:59:40 | VERIFICAR INFILTRAÇÃO/GOTEIRA NO TELHADO DO EDD, EM FRENTE AO LABORATÓRIO SMIL.DT | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202536 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura com membrana liquida impermeabilizante (Cana tech) em local com fissura na telha de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202406408 | STE | 202310532 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202417 | 22/04/2024 16:22:52 | Solicitamos la reposición de 28 unidades de la batería código de stock 680249 en atención de la SSA 202310532, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202445 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock. OBS: DEMPRO-1202
202406094 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202416 | 16/04/2024 17:06:41 | Confeccionar dispositivo para desmontagem/montagem de válvula de segurança dos acumuladores de ar e ar/óleo do setor de regulação de velocidade. Charles ciente. | ILA0 | MMU3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202445 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado conforme solicitado pelo emitente dispositivo para auxiliar e realizar com segurança a desmontagem e montagem de válvulas de segurança dos acumuladores do sistema regulador de velocidade.
202405808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 17:58:23 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DO MATERIAL - 715288 - REAGENTE QUIM ACIDO NITRICO PA 1000ML - UTILIZADO NA ANÁLISE DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DAS UGS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 715288 (REACTIVO QUIM ACIDO NITRICO PA 1000ML) el 17/07/24 (4500075356/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=3.
202404933 | SCA |  | A032 | EQUIPAMENTOS COMUNS AS UNIDADES GERADORAS U01 A U9A |  | 202413 | 25/03/2024 14:03:36 | Coleta de dados para o relatório 6331-50-19003. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S3.6 | Programável |  | Não
202404667 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 15:03:11 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA DE CAPACITOR FIX POLIE 3,3µF 5% 63V - CÓD. 179450. UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MÓDULO UN0025. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 179450 (CAPACITOR FIJ POLIE 3,3µF 5% 63V) el 30/09/2024 (4500076142/10). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=51/100.
202400852 | SCA |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202403 | 17/01/2024 14:03:28 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA DO ITEM 513431 - KIT REP VALV 7147 78 BAR ETNA; UTILIZADO NO REPARO DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA DOS VASOS DE PRESSÃO. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202400750 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202403 | 16/01/2024 14:04:27 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DO MATERIAL 180211 - ACIDO SULFURICO PA FRAS 1L - UTILIZADO PARA RETIRAR O VERNIZ DO CABO DE COBRE, INSUMO DA BOMBA ROTATÓRIA DO LABORATÓRIO QUÍMICO DA SMIL.DT. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 litros del material cod. 180211 (ACIDO SULFURICO PA FRAS 1L) el 22/03/24 (4500074572/10). Saldo actual en stock 5 litros. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 1064.
202319456 | SEE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202349 | 05/12/2023 07:52:50 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão das alimentações de todas as tomadas das salas 203,204, 205 e212 à saída da UPS. | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en los tableros de distribución CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución.
202319454 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202349 | 05/12/2023 07:52:16 | Solicita-se elaboração de projeto para conexão da saída da UPS na alimentação da impressora 3D | ILA0 | IEQ2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Marcación de diseños para emisión de SSA de modificación en el tablero de distribución CDCE-1P-50. Emitidas SSAs 202408200 y 202408202 para modificaciones en los tableros de distribución. Emitidas SSAs 202511518 y 202511521 para lanzamiento y conexión de los cables de alimentación p/ la impresora 3D. Alimentación de la impresora 3D conectada a través de la UPS.
202318946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 22/11/2023 13:34:05 | SOLICITAMOS GESTÃO DE COMPRA DO MATERIAL: 718023 - FIO ELET CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER, DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO QUÍMICO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 718023 (HILO ELECT CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER) el 07/03/25 (4500077372/10). Política ZM=3/4.
202310884 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 12:06:15 | REALIZAR GESTION DE SUMINISTRO ESPECIFICO DE 84 UNIDADES DEL CODIGO 680249 EN ATENCION A LAS SSAs 202310528, 202310531 Y 202310532, CONFORME SOLICITUD DEL SECTOR DE ILA2 EN ANEXO. PRIORIDAD DE UTILIZACIÓN PROGRAMABLE. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 215 un. del material cod. 680249 (BATERIA ELECT RECTANG 5AH 12V) el 14/12/23 (4500072283/20). Saldo actual en stock 197 un: -84 un reservadas para la SMIL.DT (reserva nro 467742 valida hasta el 13/12/2025). -110 un reservadas para otras áreas. -3 un de libre utilización. Política ZM=11/20. OBS: DEMPRO 772.
202308535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 16:42:08 | Solicitamos gestionar la reposición de stock de 2 cajas (20 unidades) del material codigo 714985, con politica de stock ZD (sobre demanda). Previsión de utilización de 90 días conforme email y justificación en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en el stock el 19/07/2023 (4500071188/10).
202302160 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 14:32:09 | Solicitamos reposición de stock de los códigos 714338, 714337 y 714336, conforme solicitud del sector usuario ILA4 en anexo. Verificar si existe la necesidad de alteración de texto de pedido según solicitud de adquirir estos materiales por lote y adecuación en el volumen de los cilindros conforme solicitud en anexo. Volume dos Cilindros: 0.860 metros cúbicos a 21 graus Celsius a 1 ATM Pressão: 140 Kgf/cm2 | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -Cod. 714337 el 08/02/24 mediante OC-4500070549/20. -Cod. 714336 el 08/02/24 mediante OC-4500070549/10. -Cod. 714338 el 08/02/24 meidante OC-4500070549/30. OBS: DEMPRO 554.
202302037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 12:18:05 | Solicitamos compra de 4 litros del código de stock 701535 y alteración de política de stock para ZM. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 L del material cod. 701535 (METANOL PA UV/HPLC 1L) el 14/07/23 (4500071375/10). Saldo actual en stock 2 L. Política alterada a ZM=2/4. OBS: MTDFS-8767.
202301927 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 16:13:59 | Solicitamos gestionar compra de una unidad de los siguientes códigos de stock: 240389, 240362 y 240370; Incluir al centro de costo del Laboratorio (30324) para el consumo de estos materiales y modificar política de stock para ZE stock mínimo = 1. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado (OC-4500071518 Items 10 al 30). Incluida a la SMIL como usuario exclusivo. Alteradas políticas a ZE=1. OBS: MTDFS-8729/30/31
202301898 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 01/02/2023 16:18:09 | Solicitamos gestionar la modificación del texto de pedido de material código 228958, conforme se detalla a continuación: JERINGA; TIPO PICO CONEXION LUER LOOK; GRADUACION PRECISA Y LEGIBLE; VIDRIO TRANSPARENTE; CAPACIDAD 50 ml; GRADUACION CON INTERVALO DE 1 mL, ENUMERADO DE 5 EN 5 mL. ABERTURA MAXIMA 25 cm. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 228958 (JERINGA VID TRANSP PICO LUER LOOCK 50ML) el 16/09/24 (4500076645/30). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=16/30. OBS: Fueron disponibilizados jeringas con graduación cada 2 ml dado que no se hallaron de 1 ml en el mercado conforme MTDFS-8723 y GCSMIT-1996.
202301038 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 15:51:11 | SOLICITAMOS REPOSICION DE STOCK DEL CODIGO DE MATERIAL 717509 - OLEO LUBRIF BOMB VAC EDWARDS, NECESIDAD DE 4 LITROS. PREVISION DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES EN 60 DIAS. POLITICA DE STOCK ZD. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 717509 (ACEITE LUBRIC BOMB VAC EDWARDS 4L) el 27/06/23 (4500070928/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO 536.
202206937 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 09/05/2022 13:54:13 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE MATERIAL CÓDIGO 171158 - CAPACITOR ELETROL AL RAD 1µF 20% 100V - UTILIZADO PARA REPARO DOS MÓDULOS DE REGULAÇÃO DAS UG. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 171158 (CAPACITOR ELECTROL AL RAD 1µF 20% 100V) el 23/09/22 (4500066900/90). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=50/100. OBS: MTDFS-7440.
202205288 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 15:05:39 | Solicitamos alteración de texto de pedido de los códigos 717822, 717823, 717961 y 717959, alterar la capacidad del embalaje para 250 mL. Se solicita reposición de los materiales con política ZD, reposición de 1 litro de cada código. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivo alterado conforme solicitado (MTDFS-7254). Materiales disponibilizados conforme solicitado mediante OC-4500068578 el 08/02/2024.
202602326 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202608 | 20/02/2026 10:09:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK ,HEWLETT PACKARD 6730B CNU8292194 , BP-663444 , IB-3036 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202602321 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202608 | 19/02/2026 09:20:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK , MARCA DELL MOD - PP01L 4F264A02 , BP-629366 , IB-3043. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202602222 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS-1702208000199 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-659216 , IB-4607. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602216 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 702204000001 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-635204 , IB-4605. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602208 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 01702206000292 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-651277 , IB-4606. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602198 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 13/02/2026 13:40:01 | Realizar ensaio de isolação nas luvas isolantes, classe 2, referência ME nº 23215029 e MD nº 23215030, nº SCEEP 471 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202608 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 471, (código de registro do ensaio 914). Liberado para uso.
202602196 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 13/02/2026 13:40:07 | Realizar ensaio de isolação nas luvas isolantes, classe 0, referência ME nº 137073 e MD nº 137074, nº SCEEP 472 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202608 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 472, (código de registro do ensaio 912). Liberado para uso.
202602050 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202607 | 11/02/2026 11:16:10 | Realizar readecuación en miniatura de turbina y base impresas en filamento. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202615 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada a adequação do modelo de turbina impressa em filamento utilizando um inserto para sustentação da turbina na base.
202602023 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SOLDADOR DIGITAL , NS- 09210/102280 , MARCA WELLER , MOD- DW1 , BP-687129 , IB-1061. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602022 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 0170221000211 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-687256 , IB-4602. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602018 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 170221000212 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-687257 , IB-4603. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602016 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 00170220800201 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-659218 , IB-4609. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602012 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 1702210030101 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-685278 , IB-4610. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602010 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:41:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PENTIUN IV, MOD-BSI E15GN , NS1025605 , BP-641389 , IB-3496. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602009 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL INDUSTRIAL , MARCA PANASONIC , MOD- CF19 , BP-658907 , IB-4860. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602001 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL INDUSTRIAL , MARCA PANASONIC , MOD- CF19 , BP-670650 , IB-4861. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202601986 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL SATTELLITE , MOD- 6100 SB, MARCA TOSHIBA BP-628899 , IB-3499. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601981 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , PENTIUM P54 AMS NS , 54N31386 BP-134989 , BP-526256, IB-3494. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601974 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 26099240Q , MOD- PSAA1U-003002, MARCA TOSHIBA BP-650375 , IB-3497. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601971 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 18749738017 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660847 , IB-4867. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601961 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 20866054117 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660848 , IB-4868. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601955 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 20986986529 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660849 , IB-4869. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601945 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 10/02/2026 06:27:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 7926292513 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660851 , IB-4871. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202607
202600284 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:21 | calibração 1 Manômetro Digital marca Zurich, modelo: Z.10.B 3A 14N faixa de 0 a 100 BAR, N° S: 8824/06/2021 para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparación ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-3007 Se constato durante el cambio de baterías del instrumento, corrosión y oxidación de las baterías y sus terminales. Se procedió al cambio por un nuevo soporte de baterías y luego se solicitó apoyo para parametrización y calibración al sector de ILA3. Instrumento liberado para uso.-
202600279 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:27 | Realização calibração 1 Manômetro Digital 0 a 100 bar, n°série 157576, para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3006 Instrumento liberado para uso.-
202600232 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:06 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 20, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282002. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio no detector de tensão Ritz, SCEEP 20, Ensaio 217. Liberado para uso, detector de posse da ODMS.CD.
202600231 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:12 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETECTOR DE TENSÃO SCEEP 77, PERTENCENTE A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão por aproximação, SCEEP 77, Ensaio 218. Liberado para uso, detector de posse da ODMS.CD.
202600229 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 220 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 220, (código de registro do ensaio 895). Liberado para uso.
202600228 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:05 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 185 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 185, (código de registro do ensaio 892). Liberado para uso.
202600227 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:10 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 260. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 260, (código de registro do ensaio 894). Liberado para uso.
202600226 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:17 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 186. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 186, (código de registro do ensaio 899). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600225 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:34 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 212. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 212, (código de registro do ensaio 893). Liberado para uso.
202600224 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:40 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 3 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 165. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 165, (código de registro do ensaio 905). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600223 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:01 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 233. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 233, (código de registro do ensaio 903). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600221 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:28 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 187. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 187, (código de registro do ensaio 904). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600220 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:15:06 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ VM73 01/01, SCCEP 26. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 26 (código de registro do ensaio 258) . Liberado para uso, VM utilizada pela ODMS.CD.
202600218 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:12 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 175, | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 175, (código de registro do ensaio 901). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600217 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:14:52 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689002 SCCEP 46. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 46 (código de registro do ensaio 259), durante o ensaio, o elemento inferior (VT-7) apresentou corrente de fuga média de 41,75 uA. Após a secagem em estufa, foi realizado novo ensaio, no qual se obteve corrente de fuga média de 8,17 uA. Equipamento liberado para uso. Vara de manobra utilizada pela ODMS.CD.
202600191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 08/01/2026 06:29:24 | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D a pedido de la SM.DT. (Magín Benítez en conocimiento) | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Pieza confeccionada e impresa conforme solicitado, utilizado aproximadamente 145 gramos de material PA12.
202520175 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:34 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Medidor de alta resistência marca Agilent, modelo 4339B, BP- 616858. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado R1 se encuentran parcialmente dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Medidor de alta resistencia. 2- Corregir los errores en los puntos 10MOhm y en 100Gohm, para la utilización del equipo.
202520174 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:40 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Contador universal marca Keysight, modelo 53220A, BP-712326. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Contador universal.
202520173 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202601 | 30/12/2025 06:40:51 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de potencial marca Yokogawa, modelo 2261, BP- 129645. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de potencial
202520172 | STE |  | S025A002 | TRANSFORMADORES CORRENTE PADROES | 0760.002-0 | 202601 | 30/12/2025 06:40:58 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de corrente marca Knopp, modelo P5000, BP- 77734. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno con CT Analyzer, ver ensayos funcionales en anexos. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de corriente
202519778 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519284 | STE |  | S011A001 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA/CC | 0726.001-6 | 202550 | 09/12/2025 06:36:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA , CC MARCA HARFELY MOD- TRIGATRON 92 BP-89347 , IB-5330 E CONTROL MODULE 232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519283 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS -TABJE1003517 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519281 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS TABJE1001134 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519183 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202549 | 04/12/2025 06:31:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE IMPULSO , MARCA HAEFELY , MOD 711 , NS KO-711-080258-08-80 , BP-89350 , IB-4899. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519161 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202549 | 04/12/2025 06:31:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TESTE RELEÇÃO DE TRANSFORMADOR , MARCA INSTRONIC, MOD-TTR-130,12 , NS 113, BP84675. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: Hoja de descarte en anexo con número de TBPM 1732/2025.
202519151 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR DE RESISTENCIA PT-100 SIEMENS : 100448809. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519145 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72675 , SIEMENS ,NS.100448808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519144 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72677 , SIEMENS ,NS.100449276 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519140 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 04/12/2025 06:31:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MARCA LANDIS E GYR , MOD - CA3 , NS - 9500012, BP-634981 , IB-1808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519135 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202549 | 04/12/2025 06:31:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CALIBRADOR DE ENERGIA , MARCA LANDIS & GYR , MOD -TVH2.32 , Nr .49739563 , BP-89955 ,IB-4435. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1731/2025.
202519103 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202549 | 04/12/2025 06:31:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPARADOR AUTOMATICO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, MARCA - KNOPP , MOD-KATC-V , NS-89316 , BP-526323 . IB-4518 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202519092 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202549 | 04/12/2025 06:31:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-OHMIMETRO , MOD-E102B, MARCA ALSTOM , NS-113. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202518808 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202548 | 26/11/2025 13:28:45 | REALIZAR TESTE DE ACEITAÇÃO EM : SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 704001 . Conforme SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foram realizados testes de aceitação utilizando o calibrador Fluke 6270A, número de série 4701001, com revisão 1.08 e interface do usuário 1.07, apresentando resultados satisfatórios.
202518481 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202547 | 20/11/2025 07:18:30 | Prezados, Solicitamos a pintura da sala de reunião MOKOY e da copa (Espaço de Alimentação) do Laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202552 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes internas de la sala de reuniones y copa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202518292 | STE |  | S033A001 | VOLTIMETROS | 0930.001-5 | 202547 | 17/11/2025 10:52:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRODE PICO IMPULSO, MARCA -HAEFELY, NS-65 SV65080263-15-80 , BP-89346, IB-0000001302. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202518289 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202547 | 17/11/2025 10:52:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE RUIDO & GOLTERMANN, MARCA - WANDEL , NS-BN64350 , BP-78156 ,BP-525404 , IB-1312. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1644/2025.
202518247 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST , BP-526417 ,BP112300 , IB-3023. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1632/2025.
202518246 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST 208 , BP-526422 ,BP112299 , IB-3022. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1633/2025.
202518240 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE RUIDO BRACOM, MARCA - WANDEL , MOD-RS50 , NS-BN542/5 , BP-78155 , IB-1313. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1634/2025.
202518236 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78159 , IB-4743. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1635/2025.
202518234 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78157 , IB-4677. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1636/2025.
202518228 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 50HZ , BP-79123 , 526342 , IB-3012. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1637/2025.
202518227 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:35:56 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 -51 BP-134836 ,BP-524966 , IB-5075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1638/2025.
202518225 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134835 ,BP- 524965, IB-5074. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1639/2025.
202518223 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134838 ,BP- 524963, IB-5076. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1640/2025.
202518219 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , BP-134834 , IB-4721. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1641/2025.
202518214 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , NS-45VC0047 BP-134833 , IB-4722. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1642/2025.
202518203 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 BP-134837 , IB-5073. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1643/2025.
202518183 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202547 | 17/11/2025 06:36:38 | Verificar testar o funcionamento do retificador da Marca Tetrol ,modelo TCKR 180-60PR1A NS68458, para Reposição de estoque , (Obs: código de material 708744 ) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202612
202517887 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-59330655 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517886 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-65170126 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517844 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202545 | 07/11/2025 16:43:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DOCKING STATION , MOD-ARMADA7300, MARCA-COMPAQ , NS 220280-002. BP604461, IB-3130 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1596/2025.
202517836 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202545 | 07/11/2025 16:43:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MATRICAL , MARCA - CONTROLTEC GENERICO , BP-100503 , IB-3107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1597/2025.
202517803 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202546 | 10/11/2025 08:37:42 | Solicitamos instalação de molas nas 3 portas de acesso a sala 133 . | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202602 | ADELAR FRONZA | instalar molas hidráulica nas portas.
202517406 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:51:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE HEAVY DUTY, BP-78923 ,IB-3061 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1544/2025.
202517401 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:52:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE GENERICO, BP-525819 , BP-100549. IB-3062 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1545/2025.
202517394 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202545 | 03/11/2025 06:52:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO INDUTOR RESSONANTE MOD-C-LOK ,MARCA DOBLE, IB-4697 , BP-79011, BP-525998. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1546/2025.
202517372 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO MOD-QZW415 ,MARCA BBC, NS- 1159571, IB-1140 , BP-86763. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202517369 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO E CORRENTE AC MOD-CB BBC , NS 1161285 , IB-1141 , BP-86751. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202517302 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:39 | Realizar teste de isolação na vara de manobra RITZ VM64/01 SCCEP 31. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 31 (código de registro do ensaio 255) . Liberado para uso
202517301 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:45 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689001 SCCEP 45. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 45 (código de registro do ensaio 256) . Liberado para uso
202517292 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:06:49 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403, NS 16114432MÃO ESQUERDA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403 , NS16114486. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 403, (código de registro do ensaio 880). Liberado para uso.
202517290 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:07:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174, MÃO ESQUERDACLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 174, (código de registro do ensaio 877). Liberado para uso.
202517288 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:07 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KA ; NS: LO1N0524F0110; . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 76 Código de registro do ensaio 213. Liberado para uso.
202517283 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:12 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KB ; NS: LO1N0801F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 80 Código de registro do ensaio 214. Liberado para uso.
202517282 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:18 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de aceitação no detetor marca CAAS , MOD: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 onde o mesmo não passou nas condições de ensaios especificados por norma. Reprovado para uso.
202517279 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:23 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 19, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282001. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 19 Código de registro do ensaio 215. Liberado para uso.
202517272 | STE |  | S017B009 | MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS | 1645.001-7 | 202544 | 29/10/2025 10:59:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DETETOR DE FUGA DE GAS , MOD-37000 , BP-89228 , IB-1121. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517265 | STE |  | S005A002 | CICLOMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.002-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CICLOMETRO DIGITAL - MARCA-TRIEL , MOD.CDT-04 154 , BP-525388, 30827, IB-3148. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1547/2025.
202517247 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RIGIDEZ DIELETRICA P/OLEO ISOLANTE, MARCA - ELEN , MOD-E-60/2 , BP-86778, IB-5207. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517243 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77207 , IB-3011. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1548/2025.
202517242 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77196 , IB-3018. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1549/2025.
202517201 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE SINAIS DIGITAL MARCA SCIENTIFIC ATLANTA , MOD.CD380CX-4-53068 , NS 3068, BP-525522 , IB-4374. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1504/2025.
202517132 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 10:58:06 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 156, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831752 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831778 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JOCELITO DE AMORIM JAQUES, MATRÍCULA 3322-7. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 156, (código de registro do ensaio 879). Liberado para uso.
202517106 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:13 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA FAMABRAS BP-665547 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 665547 Instrumento liberado para uso.-
202517104 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:18 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA IB-1576 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1576 Instrumento liberado para uso.-
202517102 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA WIKA IB-1589 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1589 Instrumento liberado para uso.-
202517101 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA NS-2R02SCD , 115013 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el NS° 2R02SCD Instrumento liberado para uso.-
202517099 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690318, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690318 Instrumento liberado para uso.-
202517096 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690319, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690319 Instrumento liberado para uso.-
202517095 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA BP690302 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690302 Instrumento liberado para uso.-
202517094 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:12 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690321, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690321 Instrumento liberado para uso.-
202517093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:35 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 10 KGF, MARCA WIKA, ID-1595, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1595 Instrumento liberado para uso.-
202517092 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:10:52 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-1456, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1456 Instrumento liberado para uso.-
202517088 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-978, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 978 Instrumento liberado para uso.-
202517087 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690329 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690329 Instrumento liberado para uso.-
202517086 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690328, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690328 Instrumento liberado para uso.-
202517085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA, ID-1593, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1593 Instrumento liberado para uso.-
202517084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690311 , IB-1579 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1579 Instrumento liberado para uso.-
202517082 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690305, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690305 Instrumento liberado para uso.-
202517081 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:54 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP-690337, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690337 Instrumento liberado para uso.-
202517080 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690325, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690325 Instrumento liberado para uso.-
202517078 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1592, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1592 Instrumento liberado para uso.-
202517077 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:04 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690313, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690131 Instrumento liberado para uso.-
202517076 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690314, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP-690314 Instrumento liberado para uso.-
202517075 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1591, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio . Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-1591 Instrumento liberado para uso.-
202517074 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690327, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza Instrumento con el BP-690327 Instrumento liberado para uso.-
202515640 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202541 | 08/10/2025 16:12:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-COMPUTADOR, MOD.MTC2 , MARCA DELL, BP-636170, IB-4764. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1245/2025.
202515636 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202541 | 06/10/2025 06:23:54 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRIFASICO , MOD.2750L , MARCA CALIFORNIA INSTRUMENTS, BP-614019, IB-4644. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1196/2025 en anexo.
202515629 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD.7071 , MARCA SOLARTRON, NS 10828 BP-112243, IB-4795. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1197/2025 en anexo.
202515625 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202541 | 06/10/2025 06:24:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO , MOD.QZW415 , MARCA BBC, NS 1159569, BP-86752, IB-1142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202515612 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202541 | 08/10/2025 16:12:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE DESCARGAS PARCIAIS , ASSESOÓRIOS , MOD.4918A , MARCA HP, NS 82295, BP-, IB-4737. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202515610 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202541 | 06/10/2025 06:24:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO, MOD.FG-60MT , MARCA MULTI AMP, NS 30145, BP-79630, IB-3109. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1198/2025. BP nuevo 525564.
202515605 | STE |  | S008B002 | MAQUINAS DE CORRENTE | 0720.002-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MOD-CA1, NS 8010164, BP-604460, IB-3142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1192/2025.
202515599 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202541 | 06/10/2025 06:24:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE 02 CANAL C/ MEMORIA, MOD.1741A , MARCA HP, NS 2017A07748 BP-83410, IB-3039. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1193/2025.
202514394 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 08/09/2025 16:28:01 | Gostaríamos de solicitar a verificação do sensor LM325B, pois ele não está funcionando corretamente. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MEL4 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reinicio y ajustes en la misma. Verificada correcto funcionamiento del acceso para permitir/denegar la entrada. Emitiida SSA 202514558 a SMMC.DT para realizar ajustes en la puerta (ajustes de carpinteria y de sistemas de cierre).
202514388 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:16:55 | REALIZAR TESTES NAS VARAS MANOBRAS ALTA DE TENSÃO SCEEP 35 E RITZ , VM76 01/02 ; VM 76 02/02, PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 35, VM76 01-02 (código de registro do ensaio 253) . Liberado para uso
202514387 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:16:48 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA ORION , SCEEP 263 , CLASSE 0 TIPO 2 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 263, (código de registro do ensaio 865). Liberado para uso.
202514385 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:03 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 222, (código de registro do ensaio 862). Liberado para uso.
202514382 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:19 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 219, (código de registro do ensaio 863). Liberado para uso.
202514380 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:24 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 231, (código de registro do ensaio 867). Liberado para uso.
202514379 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:29 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 201, (código de registro do ensaio 866). Liberado para uso.
202514378 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:12 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA LEAL , SCEEP 232 , CLASSE 2 TIPO 1 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 232, (código de registro do ensaio 868). Liberado para uso.
202514376 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:35 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 223, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 223, (código de registro do ensaio 870). Liberado para uso.
202514371 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:11:16 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES , MARCA ORION CLASSE 0 TIPO II , LUVA CÒDICO SCEEP 221 REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 221 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 221 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 221, (código de registro do ensaio 864). Liberado para uso.
202514325 | SCA |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202537 | 08/09/2025 08:11:54 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-2180A , MARCA FLUKE , BP-89524 , IB-5146 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202514308 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:12:11 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 469, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 136287 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 136288 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO FABRICIO MARCATO , MATRÍCULA 4274-6. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 469, (código de registro do ensaio 869). Liberado para uso.
202514290 | STE |  | S013A003 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 0732.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MOD-OF-61169,2 MARCAEASA IB-2053 , BP 78115 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514261 | STE |  | S008D002 | RESISTENCIAS | 0722.002-2 | 202537 | 08/09/2025 08:13:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS 12 UNIDADES RESISTENCIAS DE PLATINA 150°C. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Componentes obsoletos y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514253 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/220V 500VA MOD-TR6200, MARCA ITAVOLT BP-78174. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514248 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE , MOD-KEW SNAP 8 , MARCA -KYORITSU , BP-86108 , IB-5346 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514244 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE ANALOGICO , MOD-AOV-300 , MARCA -ENGRO , BP-99965 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514241 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202537 | 08/09/2025 08:13:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADORDE CORRENTE AC/DC ALICATE , MOD-MD500 , MARCA -AEMC INSTRUMENTS , BP-134455 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514233 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO-OHMIMETRO ALICATE DIGITAL , MOD-SNAP777 , MARCA -KYORITSU , IB-886 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514230 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-652 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514189 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL, MOD- 8021B MARCA FLUKE ,BP-85967 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514187 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL ,MOD- 8020A MARCA FLUKE ,BP-79449 , IB-1056. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:14:05 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL NS 55460230 ,MOD 87 MARCA FLUKE BP-124561 IB-1402. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514181 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/12V+12V 1KVA MARCA ULTRASINUS BP-78594 IB-5314 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514180 | STE |  | S013A003 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 0732.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:14:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MOD-OF-61169,2 MARCAEASA IB-5305 BP 79158 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514179 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-653. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514178 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-654 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514177 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-657 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514174 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202537 | 08/09/2025 14:24:19 | Prezado(a), Gostaríamos de solicitar a instalação de divisórias no depósito localizado na sala de instrumentação SMIL.DT, com o objetivo de criar uma nova sala no mesmo espaço. Essa mudança visa otimizar o uso do ambiente e melhorar a organização do local. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202538 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de paneles de MDF para cubrir una zona de 7.80m de largo y 2.50m de alto.
202514154 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202536 | 03/09/2025 05:47:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO , MOD-OS-300 , MARCA GOLD , NS3461 ,IB-3531 BP-89119 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514142 | STE |  | S006A003 | REGISTRADORES RETILINEOS E ACESSÓRIOS | 0932.003-2 | 202537 | 08/09/2025 08:15:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR GRAFICO COM 2 CANAL CG , BP-85874F . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514127 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1030, BP-79591. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514124 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1029, BP-89535. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514123 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1027, BP-89533. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514122 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1028, BP-89534. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514121 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1026, BP-89531. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514120 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1025, BP-89530. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514119 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-5080, BP-89532. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514112 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202536 | 02/09/2025 10:57:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA MAQUINA DE CORRENTE , MOD-TF2512/1000A , MARCA KELDIAN , IB-4729 , BP-88160 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 920/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202514107 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:57:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-588, IB-5273. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514105 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-587, IB-5272. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514104 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-585, IB-5271. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514102 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-584, IB-5270. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Testes de verificação. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514101 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-575, IB-5269. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514100 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-574, IB-5268 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514099 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-573, IB-5267 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514098 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:39 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-572, IB-5266 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514097 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-570, IB-5265 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado testes de funcionalidade. Instrumento obsoleto e em desuso. Proceder descarte. Obs.: BP inativo
202513730 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202535 | 26/08/2025 15:51:35 | Solicito trocas peças forro salas laboratório SMIL.DT, Sala 212 - 3 peças ,sala ensaio química 1 peça ,sala secretaria superintendente PY ,2 peças, sala 206 1 peça ,corredor enfrente a copa 2 peças. Solicitamos a fabricação de dois bancos para banheiro feminino , Banheiro térreo medida banco 1,40 cm. Banheiro 1° piso medida 0.60 cm. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | ADELAR FRONZA | Foram trocados dez peças de foro e fabricado dois bancos como solicitado.
202513426 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202534 | 20/08/2025 09:06:35 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 468, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 137071 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 137072 , A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JOSUE CLEMENTINO MATRÍCULA 4785-8. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 468, (código de registro do ensaio 861). Liberado para uso.
202512897 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202533 | 12/08/2025 17:20:28 | Solicito Instalação molas nas portas dos banheiros SMIL.DT. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | ADELAR FRONZA | Instalação quatro molas nas portas dos banheiros SMIL.DT.
202512392 | STE |  | N077A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.024-3 | 202532 | 05/08/2025 17:04:53 | Solicitamos troca borracha Elevador E28 Laboratório SMIL.DT | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202534 | ADELAR FRONZA | Foi trocado a borracha do piso do elevador E28
202512286 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202532 | 04/08/2025 17:32:49 | Solicitando a compra com prioridade de 8 unidades do material código 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM, material utilizado para O NOBREAK (UPS). Previsão de uso: 45 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 85 un. del material cod. 706880 (BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) el 11/08/25 (4500079996/10). Saldo actual en stock 73 un. Política ZM=30/103.
202511989 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 28/07/2025 15:20:21 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 135, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 867652 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 867654 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO ALEX LEMES GUEDES, MATRÍCULA 4792-6. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 135, (código de registro do ensaio 851). Liberado para uso.
202511813 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202530 | 24/07/2025 13:39:30 | Solicitação de Retirada de Vidros – Sala 201 (2º Piso – Laboratório SMIL.DT) Prezados, Solicito a remoção dos vidros localizados na sala 201, no segundo piso do laboratório da SMIL.DT. Para viabilizar o transporte para descarte, será necessário desprender as camadas entre eles com o devido cuidado. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202533 | FABIANO INACIO DO PRADO | Fueron retirados los vidrios solicitados, previamente despedazados los mismos debido al peso propio.
202511726 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado e dentro de suas características.
202510389 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 04/07/2025 13:37:38 | Aberturas de armários e troca de miolos ,banheiro masculino térreo. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | ADELAR FRONZA | Foi trocado 36 fechaduras de ports de armários do banheira.
202509990 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 30/06/2025 11:58:40 | Se solicita las siguientes modificaciones en el predio del Laboratorio de mantemiento - SMILDT: 1- Adelantar 70 cm la pared debajo de la escalera, cerca del ascensor. Objetivo: Mejorar el espacio de almacenamiento de las bicicletas. 2- Remover el mostrador y adelantar la pared y la puerta de la sala 132. Objetivo: Mejorar y aumentar la disponibilidad de puestos de trabajo. En anexo imagenes y planos corespondientes. | ILA0 | ISI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619
202509196 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL COM TRANSFORMADOR TERMOPAR , MOD-TMDT2 , MARCA -SKF, BP 134457. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509195 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL COM TRANSFORMADOR TERMOPAR , MOD-TMDT2 , MARCA -SKF, BP 134458. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509188 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202525 | 16/06/2025 07:17:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR DE VIBRAÇÃO EM CABOS , MARCA ROCTEST , NS 7P01 BP-142702 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 582/2025 en anexo.
202509177 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO ELET , DE CONTATO , MOD-THERMOPHILL 4444B , MARCA ULTRAKUST SIMENS , BP-86671 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509172 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-CDJ-10 , MARCA JONHIS , BP-100424 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202507359 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202521 | 20/05/2025 06:31:33 | SOLICITAMOS REALIZAR REPARO DA PLACA ELETRONICA DA BALANÇA RODOVIARIA, PERTENCENTE AO SETOR MTAA.DF, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Encontrado batería de memoria RAM descargada. Realizada adaptación para instalación de una nueva batería. Realizado cambio de capacitores electrolíticos. Medición de voltajes internos correctos. Liberado para uso.
202507253 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202520 | 12/05/2025 11:40:41 | Realizar o reparo da furadeira marca Bosch, modelo OSB13RE, número de patrimônio BP-679962, pertencente ao setor MTAA.DF, conforme solicitação em anexo. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El selector de giro se encontraba inoperante por estar mal posicionado. Fue repuesto en posición de actuación. Ensayos ok. Liberado para uso.
202507077 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202519 | 08/05/2025 15:07:49 | Realizar cambio de cable de alimentación de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves. Conforme informe técnico y solicitud en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la confección de un nuevo terminal de alimentación con cable de 4x16mm2 y conector industrial 3p+T de 32A. Realizada sustitución de terminal en campo ok. Liberado para uso.
202506864 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202519 | 05/05/2025 13:09:58 | Realizar análisis del certificado de calibración del Patrón de potencia y energía trifásico, marca Radian, modelo RD-33-434, N° de serie: 301031, BP-698261, instrumento retorna de calibración externa por medio de la AS-4500078498. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2248. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las pruebas funcionales y análisis del Certificado Calibración del Patrón de potencia y energía trifásico, marca Radian, modelo RD-33-434, N° de serie: 301031, BP-698261. El documento analizado cumple con los requisitos solicitados. El equipo se encuentra liberado para uso.
202506711 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202518 | 29/04/2025 13:06:23 | Realizar pruebas de aceptación del Transformador trifásico 10 kVA, de la marca Tamura, tipo STP, modelo 2891.005, N° de serie: 14453701001, adquirido por medio de la OC-4500076752. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2156. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El equipo atiende los requisitos de la OC-4500076752. Equipo ensayado conforme SSA 202506735. Aceptación recomendada.
202506627 | STE |  | S025B001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TPS PADROES | 0761.001-7 | 202518 | 28/04/2025 15:40:43 | Realizar pruebas de aceptación del Equipo para pruebas y calibración de transformadores de potencial, de la marca OMICRON, modelo Votano 100, N° de serie: MN197L/102541644 , adquirido por medio de la OC-4500077962. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2203. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação do equipamento modelo Votano 100, N° de serie: MN197L/102541644 , adquirido pela ordem de compra OC-4500077962. O equipamento atendeu todos os requisitos, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. Em anexo a esta SSA, estão os certificados de calibração externa do equipamento e relatório de verificação com TP padrão realizado com equipamento entregue.
202506626 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202518 | 28/04/2025 15:40:48 | Realizar pruebas de aceptación del Patrón de relación de transformación, de la marca Vanguard, modelo ATRT Checj Box, Part Number: Vanguard 9129-UC, N° de serie: TB-110041, adquirido por medio de la OC-4500078495. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2198. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação do medidor de relação de transformação padrão conforme a OC-4500078495. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação do equipamento recomendada.
202506306 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202517 | 22/04/2025 14:30:42 | Solicito realização de manutenção e troca das borrachas de fixação dos vidros das janelas do laboratório SMIL.DT , conforme anexo. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202506304 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202517 | 22/04/2025 14:30:01 | Necessitamos pintura sala 127 Laboratório ,SMIL.DT, Sala será utilizada pelo supervisor: Davalos Solaeche, Carlos Javier. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202522 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura da sala, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202506139 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 21/04/2025 06:10:43 | solicito reparo do alicate amperimetro marca Fluke Modelo ns 56400274mv , IB 4216 . Obs: El instrumento da indicação de erro no display. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error se debía a que la batería de la pinza se encontraba agotada, en tanto que la del display wireless estaban recién sustituidas. Ensayos en bancada en todas las escalas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202505969 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202516 | 15/04/2025 13:43:43 | Solicitamos a substituição dos seguintes interruptores nas salas do laboratório da SMIL.DT, uma vez que os atuais apresentam falhas intermitentes durante o acionamento: Sala 133: 5 interruptores Sala 131: 1 interruptor Sala 129: 1 interruptor Sala 110: 1 interruptor Depósito: 1 interruptor Sala Impressora 3D: 3 interruptores Sala 111: 1 interruptor Sala 114: 1 interruptor Sala 103: 1 interruptor Sala 104: 1 interruptor Sala 105: 1 interruptor | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a substituição dos interruptores danificados por outros novos solucionando o problema.
202505653 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202515 | 09/04/2025 15:09:26 | Solicito a troca das cortinas sala 129 -laboratório SMIL.DT | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202517 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución de dos cortinas defectuosas, en medidas de 120cm x120cm, en la sala 129 del la SMIL.DT
202505611 | STE |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202515 | 09/04/2025 06:21:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DOBLE , MOD - M2H-10KV , BP-86776 , 525997. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505445 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202515 | 09/04/2025 06:21:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO KILOVOLTIMETRO ELETROSTATICO , NS 17785 , MOD -ESH MARCA - DANGER , BP-142988 E 525232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 368/2025.
202505440 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202515 | 09/04/2025 06:21:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE BANCADA DE RIGIDEZ DIELÉTRICA DE OLÉO NS 82255015 , MOD -A-6832 SULZ MARCA - BAUR , BP-85449 E 525655. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 367/2025.
202505429 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202515 | 09/04/2025 06:21:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA DE OLÉO , MOD - 11Y8454 MARCA - GE , BP-86088. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505311 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 04/04/2025 14:39:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , BP-100305 , (525818). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505277 | STE |  | S006A004 | GRAVADORES FITA MAGNETICA E ACESSÓRIOS | 0932.004-0 | 202514 | 04/04/2025 14:39:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VIDEO CASSETE GRAVADOR VHS , MOD - G38MV-J38 MARCA - PANASONIC BP-107696. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505266 | STE |  | S006A003 | REGISTRADORES RETILINEOS E ACESSÓRIOS | 0932.003-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR POTENCOOMETRO , MOD -305723 , MARCA YOKOGAWA NS 44PJ0714 BP 129639 , 525535 , IB-3002. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 329/2025 en anexo.
202505222 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202514 | 04/04/2025 06:10:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOGRAFO REGISTRADOR , MOD - SM VISILIGHT , SAN-EI , BP-89070 ( 525555) , IB 1200 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505214 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202514 | 04/04/2025 06:10:42 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE LINHA TELEFONICA , MOD - 3770B , MARCA HP , BP-79112 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 328/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505210 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202514 | 04/04/2025 06:10:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 07 (SETE) EXAUSTOR DE FUMAÇA PORTATIL . MOD TS-193 , MARCA DEKEL , CONFORME LISTA EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumentos obsoletos y en desuso. Descartar todos. Obs.: BP's inactivos.
202505201 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202514 | 03/04/2025 16:26:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 15 (QUINZE) PARAFUSADEIRAS A BATERIA , MOD- PD500CK-BR, MARCA - BLACK & DECKER .CONFORME LISTA EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumentos obsoletos y en desuso. Descartar todos. Obs.: BP's inactivos.
202505200 | STE |  | S006A005 | GRAVADORES DIGITAIS E ACESSÓRIOS | 0932.005-9 | 202514 | 03/04/2025 15:15:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA DIGITALIZADORA DE IMAGEMREAL , MOD- DC50 , MARCA KODAK , NS EKA63200127 ,( BP-.143477) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 327/2025 en anexo.
202505199 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202514 | 03/04/2025 15:15:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE GERADORA DE CALOR , MOD- RE6 , MARCA CERBERUS , NS RE 6T 368027 ,( IB-1144.) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505198 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202514 | 03/04/2025 15:16:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE SIMULADORA DE HUMO , MOD- RE6 , MARCACERBERUS , NS 1611350 ,( IB-3681.) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505172 | STE |  | S012D003 | ANEMOMETROS | 0731.003-0 | 202514 | 03/04/2025 15:16:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANEMOMETRO , MOD- 6000P , MARCA ALMOR , BP-83504 . IB 3155. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 326/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505169 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:13 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 87 , NS 55460306 , MARCA FLUKE , BP-124563. . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505166 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:42 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8022B , MARCA FLUKE , BP-85875. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505163 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-89257. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505162 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:53 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-112589. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505123 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 06:15:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 820 , MARCA ENGRO , BP-99302. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505120 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 06:15:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-112586. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505088 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:07:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85652. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505087 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:07:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85653. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505083 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:07:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-85968. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505082 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:07:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86708. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505081 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86716. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505077 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86707. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505074 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86717. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505070 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86710. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505069 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86713.. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505068 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:08:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85658. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505054 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:08:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85655. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505046 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 02/04/2025 11:15:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PA-151 MARCA - HWHESTINGHOUSE , BP-85775. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 325/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505034 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 03/04/2025 06:15:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PFA.0,5 MARCA - H&B , BP-79606. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505033 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 02/04/2025 16:08:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PFA.0,5 MARCA - H&B , BP-79607. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505028 | STE |  | S033A001 | VOLTIMETROS | 0930.001-5 | 202514 | 02/04/2025 16:09:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO AC , MOD - PFV MARCA - H&B , BP - 79609. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505017 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:09:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO , MOD - PBA.05 MARCA - H&B , BP-85072. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505015 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202514 | 02/04/2025 16:09:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO , MOD - PX-151 MARCA - WHESTINGHOUSE , BP-85795. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202504990 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM MEDIDOR DE VIBRAÇÃO MODELO VIBSCANNER VIB-5.400 S/N 03759, IB-4003, BP 704122 . | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 324/2025 en anexo.
202504987 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM MEDIDOR DE VIBRAÇÃO MODELO VIBSCANNER VIB-5.400 S/N 03752, IB-1793, BP 704119 . | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 323/2025 en anexo.
202504827 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690374 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2247 Instrumento liberado para uso.-
202504826 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:19 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690367 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2246 Instrumento liberado para uso.-
202504825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:24 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA NS110796 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2245 Instrumento liberado para uso.-
202504824 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA ID-1580 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1580 Liberado para uso.-
202504822 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:36 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP-690366 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2244 Liberado para uso.-
202504805 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:42 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS-110805 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2243 Liberado para uso.-
202504803 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0347 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0347 Liberado para uso.-
202504800 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS-110936 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2242 Liberado para uso.-
202504780 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:58 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1107 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1107 Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado, por desgaste sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso.- Dar de baja el instrumento.
202504776 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:04 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1087 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1087 Instrumento liberado para uso.-
202504774 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-0337 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 0337 Instrumento liberado para uso.-
202504771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:12 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1106 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. ID N° 1106. Dar baja. No liberado para uso.-
202504769 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1105 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio., Verificación y ajuste. ID N° 1105 Liberado para uso.-
202504767 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-0335 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0335 Liberado para uso.-
202504766 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:27 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-981 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 981 Liberado para uso.-
202504758 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-984 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 984 Liberado para uso.-
202504757 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-977 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberador para uso. ID N° 977 Liberado para uso.-
202504755 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:59 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA NS-110924 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202504750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-0339 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0339 Liberado para uso.-
202504747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:10 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0349 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0349 Liberado para uso.-
202504741 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA ID-1581 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°1581 Liberado para uso.-
202504738 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690371 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. BP N° 690371 Liberado para uso.-
202503847 | STE |  | S005A006 | DEFASADOR FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.006-1 | 202512 | 17/03/2025 06:16:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DEFASADOR STATES DE 220 VA. BP-79033. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 214/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503837 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202512 | 17/03/2025 06:17:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DELAY-LINE , BP-89352 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503820 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202512 | 17/03/2025 06:17:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO PARA TESTE DE ALTA TENSÃO MOD HSW3/1 MARCA-SEBA . BP-85970 , 526250. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503811 | STE |  | S033A003 | WATTIMETROS | 0930.003-1 | 202511 | 14/03/2025 13:31:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO MEDIDOR DE POTENCIA MOD-437B , MARCAHP NS 3125U22897 BP-142783 , IB-3042. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 213/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503807 | STE |  | S009B003 | ANALISADORES DE FREQUENCIA/CIRCUITO | 0724.003-1 | 202511 | 14/03/2025 13:31:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDORDE MODULAÇÃO , AM , FM , MOD-52304 , MARCA MARCONI NS 169960-004 BP-127809 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 212/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503803 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 14/03/2025 13:31:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD 1002 MARCA SIMENS BP- 100882. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503801 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202511 | 14/03/2025 13:31:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO CA , MARCA HB BRASIL BP 57884 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503800 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202511 | 14/03/2025 13:32:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO CA , MARCA HB BRASIL BP 83645 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503770 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202511 | 14/03/2025 13:32:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR POTENCOOMETRO , MOD -305723 , MARCA YOKOGAWA NS 47PJ1252 BP 100158 525589 IB-3600. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 211/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503765 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:32:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE SWR , MOD - 415E MARCA - HP BP-79117 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 210/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503760 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202511 | 14/03/2025 13:32:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OHMIMETRO DIGITAL , MOD - ODI-5 MARCA - NANSEN BP-112579 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503750 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202511 | 14/03/2025 13:32:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PA-151 MARCA - WHESTINGHOUSE BP-85776 . 525233 IB-3163 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 209/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503744 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202511 | 14/03/2025 13:32:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEL BP-86891 , 526443 ,IB-3124. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503739 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:32:53 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE POTENCIA , MOD - 435B MARCA HP BP-79115. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 208/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503733 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202511 | 14/03/2025 13:32:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - NULL BALANCE BIDDLE BP-79695. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 207/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503712 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 13:40:05 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO ANALOGICO , MOD - 260 , MARCA -SIMPSON (BP-83520) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503705 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314 , MARCA -DRANETZ (BP-79001) IB-3121. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 206/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503704 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314 , MARCA -DRANETZ (BP-79000) (525561) IB-3120 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 205/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503700 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202511 | 13/03/2025 13:40:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO , MOD - 4244 , MARCA -HP (BP-85947) (525280) IB-3116. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 204/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503698 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:26 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - MA-8D , MARCA -NANSEN (BP-112143) (525276) IB-3119 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 203/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503695 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO ELETRONICO , MOD - PM-SA 5000V MARCA-PHENIX (BP-614859). IB-3056. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 202/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503684 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314-60 , MARCA -DRANETZ (BP-79094) IB-3118 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 197/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503682 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314-50 , MARCA -DRANETZ (BP-78167) IB-3119 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 196/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503677 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 13:40:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC , MOD - 2014 , MARCA -YEW (BP-127455) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503647 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 07:54:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO , MOD - METRAVO 3 , MARCA - BBC METRAWATT (BP-85983) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503644 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202511 | 13/03/2025 07:54:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MILIAMPERIMETRO AC CLASSE 0,5 , MOD - PFA , MARCA - HB (BP-85074) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503642 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202511 | 13/03/2025 07:54:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO NS 1183 , MOD - M497 , MARCA -VIBRO PORT (BP-86651) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503639 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202511 | 13/03/2025 07:55:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO NS 1182 , MOD - M497 , MARCA -VIBRO PORT (BP-86650) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503627 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202511 | 13/03/2025 07:56:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO ANALOGICO , MOD - 410C , MARCA HP (BP-79107).(525423) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 195/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503590 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202511 | 12/03/2025 11:32:47 | Realizar verificación de funcionamiento y reparo del equipo Baño Maria, BP 700925, marca Ethik Technology, modelo 314-4D, NS-36876/13, perteneciente a la SOCC.DT. Conforme solicitud en email anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202519 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral de la placa de control, actuadores y conexiones eléctricas. El defecto, un fusible abierto, el cual fue sustituido. Reaprieto de conexiones de potencia. Ensayos a plena carga. Liberado para uso.
202503099 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202509 | 28/02/2025 08:11:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA ROMPIMENTO DE MESAS DE CONCRETO E MÁRMORE NO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. MESAS SERÃO DESCARTADAS. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202513 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de dos mesadas de la sala de química, de acuerdo al pedido del solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202502839 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202509 | 24/02/2025 14:45:58 | REALIZAR TESTES NAS VARAS MANOBRAS ALTA DE TENSÃO SCEEP 26 E RITZ , VTT-3HD/9 , NS 290868900 , PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 26 e VTT-3HD/9 , NS 290868900 com SCEEP 46 (código de registro do ensaio 232 e 233) . Liberado para uso!
202502837 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202509 | 24/02/2025 14:46:04 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 20 E DETECTOR CAAS , NS LO1N0524F0111 , PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detetor SCEEP 20 e SCEEP 77 Código de registro do ensaio 195 e 196! Liberado para uso
202502631 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202508 | 20/02/2025 07:34:20 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 134, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831750 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831775 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JEFERSON ESLABÃO DE QUADROS, MATRÍCULA 3298-6. - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 144, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831762 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831782 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO LAERTI ALVES QUADRADO, MATRÍCULA 3167-6. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 428, SCEEP 429(código de registro do ensaio 787 a 788). Liberado para uso.
202502349 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202507 | 14/02/2025 16:24:49 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 716553, alterar para política ZE, stock mínimo 2 unidades. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Nivel ajustado a ZM 2/2 por una cuestión de definición y por tratarse de material de bajo valor. Mecanismo igual a ZE 2.
202502073 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 10/02/2025 16:56:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EXCITADOR DINÂMICO DE VIBRAÇÃO MODELO 8921B02 FAB. KISTLER S/N 6446488, CONFORME SMDTC-2205; RC 10075500 OC 4500077696. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC10075500. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório (SSA 202502110). Aceitação recomendada.
202501889 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:21:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE AUDIO , MOD-209A , MARCA HP, BP-79105. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 73/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202501885 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:21:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE NIVEL DIGITAL , MOD-PM-10 , MARCA WGB , NS- P395 , BP-78158. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 74/2025 en anexo.
202501879 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:21:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-83658. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501878 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:21:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-83657. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501875 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:22:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-79010. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501874 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:23:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-79009. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501848 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 10/02/2025 10:23:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - EARTH TESTER , EVERSHED& VIGNOLES , NS -963374 , BP-79063. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 81/2025 en anexo.
202501839 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:23:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , BP-127799 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 82/2025 en anexo.
202501828 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:23:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , NS_ 08292 BP-127798 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 83/2025 en anexo.
202501825 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:24:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , NS_ S8902120 BP-127797 , (525534). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 84/2025 en anexo.
202501802 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 10/02/2025 10:25:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO E RUIDO , MOD-308MIRD , MARCA MACHANALESIS , NS_ S8902120 BP-112568 , (525371). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 93/2025 en anexo.
202501779 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202507 | 10/02/2025 10:25:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MESA CONTROLADORA , MARCA SAMSUNG, MOD-SPC6000 , NS KHCA6V2G0002JF BP-706100. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 94/2025 en anexo.
202501759 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 10/02/2025 10:26:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - NULL BALANCE BIDDLE BP-78922. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 99/2025 en anexo.
202501756 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:26:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLARIMETRO, CLASSE 0,5% H&B BP-86077. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202501750 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:26:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 2502A , MARCA YEW, NS- S00496 , BP-85898. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 95/2025 en anexo.
202501749 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:27:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO , MOD- 3310A , MARCA HP, BP-85948. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 100/2025 en anexo.
202501743 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:28:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE NIVEL SELETIVO , MOD- 3581 , MARCA HP, BP-79116. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 101/2025 en anexo.
202501737 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202507 | 10/02/2025 10:30:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OHMIMETRO DIGITAL PARA BAIXA RESISTENCIA MOD -HM100 , MARCA INSTRUMENTS , NS IN30605013328 , BP-630069. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 114/2025 en anexo.
202501735 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202507 | 10/02/2025 10:31:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA PONTE KELVIN , MOD 4287-3B , MARCA LEEDS AND NORTHRUP, BP-85051. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 115/2025 en anexo.
202501733 | STE |  | S005A002 | CICLOMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.002-9 | 202507 | 10/02/2025 10:31:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CICLOMETRO DIGITAL , MOD-CDT-02 , MARCA TRIEL , BP-78723 , (525281). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 116/2025 en anexo.
202501726 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202506 | 06/02/2025 07:59:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO MOD1707B , MARCA HP, NS 1348A BP-11147. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 123/2025 en anexo.
202501628 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202506 | 04/02/2025 15:40:31 | Realizar pruebas de aceptación en el Micro-ohmimetro digital de la marca MEGABRAS, modelo MPK-204e, NS-25A0909, adquirido por medio de la OC-4500077587. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2253. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 10075680. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501510 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202506 | 03/02/2025 15:05:09 | Solicitamos troca de dobradiças dos armários da copa SMIL.DT. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202509 | ADELAR FRONZA | Foi trocado dobradiças das portas de armários da cozinha.
202501019 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:21 | Realizar análisis del certificado de calibración del Paralelo óptico de la marca Mitutoyo, modelo 157.903, IB-5430, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500695 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 17/01/2025 15:08:42 | Realizar impressão 3D de dois modelos de casas que serão construídas pelo Projeto Moradias conforme solicitação da SGI.AD. | ILA0 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 CONJUTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1175 GRAMAS / UN.
202418745 | STE |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSÃO CA | 0748.001-6 | 202448 | 25/11/2024 16:30:40 | Realizar pruebas de aceptación de la Unidad de prueba para probadores eléctricos Fluke T6000, de la marca Fluke, modelo PRV240FS, adquirido por medio de la OC-4500077055. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2149. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10075350. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatórios.
202418741 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 16:30:45 | Realizar pruebas de aceptación del Alicate amperimétrico de la marca Fluke, modelo 369 FC, NS-66320019WS, adquirido por medio de la OC-4500077465. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2254. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202449 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC:1007553. Área solicitante ciente das discrepâncias e de acordo com a aceitação do item. Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas.
202418740 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 16:30:54 | Realizar pruebas de aceptación del Alicate amperimétrico de la marca Fluke, modelo 369 FC, NS-66320021WS, adquirido por medio de la OC-4500077465. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2254. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202449 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10075553. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme correo anexo.
202418459 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202447 | 19/11/2024 11:19:44 | Calibrar Multimetro Digital Marca Yokogawa , mod Ty-710 , BP-703968 , N/S JKL4203 | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202417825 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202445 | 08/11/2024 06:18:16 | Realizar analisis de certificados de calibración de los pesos patrones que retornan de calibración externa realizada por medio de la AS-4500075945. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2021. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas análises de certificado e testes funcionais. Liberado para uso.
202417435 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202444 | 31/10/2024 14:34:43 | REALIZAR MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DE TORNEIRAS DA COPA DA SMIL.DT NO 1º PISO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Derivación y montaje de tuberías del servicio de alimentación de agua, con un sistema de Filtrado. Para uso en la Copa, perteneciente a la SMIL.DT
202417162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 14:15:02 | SOLICITAMOS MODIFICAÇÃO DO DESCRITIVO DO CÓD. 179124 PARA O CAPACITOR AXIAL DE 1 µF 100VDC CUJA REF. É MKT1813510014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivo alterado conforme solicitado mediante MTDFS-11863.
202416915 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202443 | 22/10/2024 10:51:27 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,MEDIDOR DE PH marca METTLER TOLEDO, modelo 340 , NS-M4385 , BP-142744. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1533/2024
202416911 | STE |  | S010A004 | MILIVOLTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.004-5 | 202443 | 22/10/2024 10:51:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,MILIVOLTIMETRO DE RF marca ROHDE & SCHWARZ, modelo URV4 , NS-29501204 , BP-86906. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1532/2024
202416910 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202443 | 22/10/2024 10:51:38 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,OSCILOGRAFO C/PENATERMICA marca SAN-EI, modelo 8K20 , NS-4050875 , BP-89628. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1534/2024
202416906 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202443 | 22/10/2024 10:51:48 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 220V60HZ, marca KARCHER HD7/13 MAXI, modelo <BR/> HD7/13 MAXI , BP-7076 24. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM 1500/2024.
202416899 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202443 | 22/10/2024 08:27:26 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,COLETOR DE DADOS MICROLOGCMVA40, marca SKF, modelo T/X , NS-4285 , BP-134454. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1426/2024 en anexo.
202416897 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202443 | 22/10/2024 08:27:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,PALM, marca BSI, modelo T/X , NS-PN70M956V01A , BP-651129. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1425/2024 en anexo.
202416894 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202443 | 22/10/2024 08:27:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,NOTEBOOK INDUSTRIAL marca BSI, modelo R912-15 , NS-101736 , BP-631562. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1424/2024 en anexo.
202416887 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202443 | 22/10/2024 06:43:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,OSCILOGRAFO C/PENATERMICA marca SAN-EI, modelo 8K20 , NS-4050874 , BP-89627. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1437/2024 en anexo.
202416884 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202443 | 22/10/2024 06:43:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FRECUENCIMETRO DIGITAL, marca PHILIPS, modelo PM6662 , NS-1276 , BP-127826. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1438/2024 en anexo.
202416883 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202443 | 22/10/2024 06:43:19 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL, marca FLUKE, modelo 8050A , NS-1276 , BP-30796. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1535/2024
202416877 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202443 | 22/10/2024 06:43:25 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTA DE PROVA LOGICA P/TESTE DE MICRO-SISTEMA marca FLUKE, modelo 9000A , NS-NÃO TEM , BP-89739. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1536/2024
202416865 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 22/10/2024 06:43:45 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO marca TEKTRONIX, modelo 7104 , NS-NÃO TEM , BP-85186. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1537/2024
202416864 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202443 | 22/10/2024 06:43:55 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo TESTADOR DIGITAL DE ENROLAMENTO marca BAKER, modelo DS212 , NS-NÃO TEM , BP-615971. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado1538/2024
202416862 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202443 | 22/10/2024 06:44:04 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo TURBIDIMETRO DIGITAL marca LAMOTTE, modelo 2020e , NS-ME11557 , BP-650256. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1423/2024 en anexo.
202416859 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202443 | 21/10/2024 14:47:36 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo KILOVOLTIMETRO marca HIPOTRONICS, modelo KVM200D , NS- 006379 , BP-112948. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1422/2024 en anexo.
202416858 | STE |  | S010A001 | ATENUADORES/PONTAS DE PROVA E DISPOSITIVOS | 0725.001-0 | 202443 | 21/10/2024 14:47:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ATENUADOR marca WANDEL GOLTERMANN, modelo 334601002 , NS- NÃO TEM , BP-86797. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1439/2024 en anexo.
202416855 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202443 | 21/10/2024 14:47:47 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PSOFOMETRO DIGITAL marca WANDEL GOLTERMANN, modelo PMP-20 , NS-BNS876/01, BP-78160. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1440/2024 en anexo.
202416854 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202443 | 21/10/2024 14:11:39 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo COLETOR DE DADOS MICROLO G CMVA10 marca SKF, modelo 7150 , NS-5273, BP-134453. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1421/2024 en anexo.
202416849 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 14:11:47 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-304040, BP-89952. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1420/2024 en anexo.
202416848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 11:18:20 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-303905, BP-89951. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1419/2024 en anexo.
202416843 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 11:18:30 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-304077, BP-89953. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1418/2024 en anexo.
202416839 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202443 | 21/10/2024 11:18:36 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTE DIGITAL RLC DE PRESIÇÃO marca QUADETECH, modelo 760 , NS-7295292, BP-145528. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1417/2024 en anexo.
202416838 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202443 | 21/10/2024 11:18:43 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTISCOPE DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo THS710A , NS-B02021, BP-604922. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1416/2024 en anexo.
202416836 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202443 | 21/10/2024 11:18:51 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FONTE DE ALIMENTAÇÃOESTABILIZADA DC marca TEKTROL, modelo TCA200/-05XR1A , NS-45850, BP-142796. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1441/2024 en anexo.
202416832 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202443 | 21/10/2024 11:19:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FONTE DE ALIMENTAÇÃOESTABILIZADA DC marca TEKTROL, modelo TCA150-05XR1A , NS-47254, BP-143047. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1442/2024 en anexo.
202416829 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 21/10/2024 11:19:07 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIODE 02 CANAIS C/MEMORIAS DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo 2230 , NS-B024226, BP-96821. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1443/2024 en anexo.
202416826 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 21/10/2024 11:19:21 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIODE 02 CANAIS C/MEMORIAS DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo 2230 , NS-B024323, BP-96822. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1444/2024 en anexo.
202416823 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 21/10/2024 11:19:13 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo CALIBRADOR DE MULTIMETROS marca FLUKE, modelo 760A , NS-3250008, BP-89374. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1415/2024 en anexo.
202416774 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202443 | 21/10/2024 08:05:44 | Realizar calibración del equipo Probador de reles de la marca Omicron, modelo CMC156, NS-QL544N, perteneciente al PTI. Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202443 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo.
202416772 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202443 | 21/10/2024 07:43:44 | Realizar calibración del equipo Probador de reles de la marca Omicron, modelo CMC356, NS-CB095D, perteneciente al PTI. Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme solicitado. Saída de tensão do canal 4 apresenta falha de funcionamento.
202415801 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202440 | 02/10/2024 17:17:17 | Solicitamos la reposición de stock de 200 unidades con prioridad del material codigo 609781, conforme solicitud en anexo. Previsión de utilización en 30 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 609781 (FRASCO PLAST RECT BL C/TAPA 1000ML) el 25/11/24 (4500077577/10). Saldo actual en stock 800 un. Política ZM=350/600. Creada reserva nro. 494338 de 200 un. valida hasta el 25/11/2026. OBS: DEMPRO-1444.
202415313 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA KARTEM ID-0678 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0678 Liberado para uso.-
202415312 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS110933 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2152 Liberado para uso.-
202415311 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0346 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0346 Liberado para uso.-
202415309 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS110792 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste SN° 110792 Liberado para uso.-
202415306 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM DIAMETRO 100 MILIMETROS SEM NUMERO , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2150 Liberado para uso.-
202415303 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA HOMIS DIAMETRO 100 MILIMITROS , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2153 Liberado para uso.-
202415300 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0342 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 342 Liberado para uso.-
202415298 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:33 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0343 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0343 Liberado para uso.-
202415296 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0344 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0344 Liberado para uso.-
202415293 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0345 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0345 Liberado para uso.-
202415291 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:56 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0937, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 937. Liberado para uso.-
202415290 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:02 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0932, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°0932 Liberado para uso.-
202415288 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:10 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0934, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°0934 Liberado para uso.-
202415281 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:16 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA ID- 1822, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1822 Verificación. Sin condiciones de ajuste, instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.
202415278 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 0331, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 331. Liberado para uso.-
202415277 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 972, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0972 Liberado para uso.-
202415275 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:35 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 0332, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0332 Liberado para uso.-
202415274 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 973, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0973 Lectura realizada de acuerdo a la escala del instrumento. Liberado para uso.-
202415273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID- 0334, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0334 Liberado para uso.-
202415272 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 976, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0976 Liberado para uso.-
202415268 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS- 110807, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID-2151. Liberado para uso.-
202415231 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 23/09/2024 08:54:11 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0938, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0938 Liberado para uso.-
202414723 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202437 | 13/09/2024 07:04:13 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTE KELVIN, marca LEED NORTHRUP, modelo 4287, NS-2025A05904, BP-79343. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1044/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414722 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202437 | 13/09/2024 07:04:19 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MEDIDOR DE DISTORCION, marca HP, modelo 339A, NS-2025A05904, BP-99030. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1043/2024 en anexo.
202414721 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:27 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO DIGITAL 04 CANALES, marca HP, modelo 54501A, NS-3049A15089, BP-114843. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1047/2024 en anexo.
202414719 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:05:02 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO DIGITAL 04 CANALES, marca HP, modelo 54501A, NS-3049A15069, BP-114842. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1048/2024 en anexo.
202414718 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:46 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO, marca TEKTRONIX, modelo 7603, NS-B375727, BP-89107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1050/2024 en anexo.
202414717 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202437 | 13/09/2024 07:05:08 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL, marca HP, modelo 3490, , BP-85954. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1051/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414716 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202437 | 13/09/2024 07:04:38 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FASIMETRO DIGITAL, marca NANSEN, modelo MA-8D, NS-052, BP-112142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1052/2024 en anexo.
202414707 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:05:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO DE DUPLO TRAÇO, marca HTEKTRONIX, modelo 475, NS-B02499, BP-85187. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1053/2024 en anexo.
202414703 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:56 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO DE DUPLO TRAÇO, marca HTEKTRONIX, modelo 465B, , BP-85185. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1054/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414686 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202437 | 13/09/2024 07:05:20 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ponte kelvin marca yokogawa, modelo 2769 , BP-84686. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1077/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414681 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202437 | 12/09/2024 11:55:53 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MEDIDOR DE POTENÇIA DIGITAL TRIFASICO marca POWER , modelo 3720ACM , NS514411 BP-145527 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1076/2024 en anexo.
202414677 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETR0 AC/DC marca HB, modelo ELFMV2, , BP-85180. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1075/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414676 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:09 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETR0 AC/DC marca HB, modelo ELFMV2, , BP-85179. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1074/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414667 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:17 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO AC, marca WHESTINGHOUSE , modelo PA-151 , BP-85940. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1073/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414665 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:25 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO AC, marca WHESTINGHOUSE , modelo PA-151 , BP-85941. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1072/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414661 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 10:30:52 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2014, , BP-127813. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1071/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414659 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202437 | 12/09/2024 10:31:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2012, , BP-127816. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1070/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414656 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 10:31:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2012, , BP-127815. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1069/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414653 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202437 | 12/09/2024 10:31:54 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo modem via radio, marca BLACK BOX, modelo RF115, NS-30305901A9904006, BP-614191. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1068/2024 en anexo.
202414650 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202437 | 12/09/2024 10:32:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo modem via radio, marca BLACK BOX, modelo RF115, NS-30305901A9904009, BP-614192. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1067/2024 en anexo.
202414647 | STE |  | S006A004 | GRAVADORES FITA MAGNETICA E ACESSÓRIOS | 0932.004-0 | 202437 | 12/09/2024 10:32:05 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo Grabador de cinta magnetica, marca KYOWA, modelo RTP- 670A, NS-02340002, BP-112891. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1041/2024 en anexo.
202414031 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202436 | 03/09/2024 15:12:43 | SOLICITAMOS VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPEZA VIA ULTRASSOM LOCALIZADA NA SMIL.DT QUE ESTÁ DESARMANDO CONSTANTEMENTE O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DO QD. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202436 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi substituído o cabo de alimentação de 2,5 para 4,0 mm², alterado o circuito de alimentação do QF-TE-01 do disjuntor 52.19 (20 A) para o 52.20 (25 A) e substituída a tomada de 16 A por 32 A. Após o redimensionamento, foram realizados ensaios de resistência de isolamento, tensão e corrente, com resultados satisfatórios. O circuito 52.20 foi deixado em condições normais de funcionamento. Emitida a SSA 202601239 para atualização dos desenhos.
202413647 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202435 | 28/08/2024 08:37:59 | REALIZAR TROCA DE PLACAS DO FORRO FALTANTES E DANIFICADAS DO TETO DAS SALAS E CORREDORES DA SMIL.DT: Sala 206, 211, auditório. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202440 | ADELAR FRONZA | foi trocado 8 placas de forro
202412332 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:12:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEGÔHMETRO MODELO MIT1525, FAB. MEGGER S/N 101970258 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936; RC-10072877 OC 4500073783. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC 10072877 . El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo, así también realizaron pruebas funcionales, detallados en el certificado de calibración en anexo. El instrumento fue calibrado durante la aceptación y se encuentra dentro de sus características técnicas. Liberado para uso.
202412075 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202431 | 01/08/2024 10:07:13 | Verificar e solucionar problema de acesso eletrônico das portas do LQEE (prédido da SMIL.DT). Nenhuma porta com acesso liberado via crachá está funcionando. | ILA0 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sistema "colgado", lo que generaba un problema funcional de las lectoras. Realizado reseteo del panel CCO y verificación de ltodos los accesos por parte de la contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411029 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202429 | 15/07/2024 14:24:43 | SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE FIXO NA SALA 121, DO LQEE ( SMIL.DT) PARA O EMPREGADO FELIPE GOLSALEZ HONORIO | ILA0 | MEL3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada no local, foi constatado que infraestrutura de linhas na sala já está ocupada. Foi decidido, de comum acordo, que seria mais viável um TMR pois o usuário trabalha em 3 salas diferentes. Dessa forma, foi emitida a SSA 202411407 solicitando a programação de um aparelho.
202411000 | AAT |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202428 | 12/07/2024 10:41:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE LAS GOMAS DE VEDACION DE LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DEL PREDIO DE LA SMIL.DT. FOTOS DE REFERENCIA EN ANEXO. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202436 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizad la inspección del local, será realizado un contrato para resolver el problema.
202410914 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 09:11:48 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C414877895, adquirida mediante la orden de compra OC-4500074857. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1908. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizadas provas funcionais da balança MS304 e acompanhado a calibração realizada pelo técnico do fornecedor (in loco), a qual cumpriu todos os pontos de calibração solicitados na ET. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme a SMDTC-1908 /OC-4500074857.
202409071 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202424 | 11/06/2024 14:37:16 | Realizar verificación y de ser necesario cambio de 4 duchas higienicas ubicadas en los baños masculinos de la planata baja y del primer piso del predio del Laboratorio de Mantenimiento. Las duchas higienicas presentan perdida de agua. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202443 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de 4 duchas higiénicas en los baños solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202408347 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202422 | 29/05/2024 17:38:06 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA PORTA DA SALA 129 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202427 | ADELAR FRONZA | foi trocado a fechadura e feito lubrificação nas dobradiças.
202408184 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202422 | 27/05/2024 06:59:56 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL MEDIDOR DE PH MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO ORION STAR A325, NS-G19177, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500074676. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1953. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202423 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | As sondas de condutividade ID 11020 utilizam conector 8 pin DIN, que é incompatível com o medidor ORION STAR A325 (conector 8 pin MiniDIN). Conforme SMDT-1953 "Obs: los electrodos de este equipo deben ser compatibles e intercambiables con el pHmetro/conductivimetro Thermo modelo ORION STAR A325." Aceitação não recomenda da sonda ID 11020 devida a incompatibilidade. Os demais itens atendem aos requisitos da ReqC:10073440 e obtiveram resultados satisfatórios nos testes funcionais.
202407965 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202421 | 21/05/2024 09:30:14 | Solicitamos reposición con prioridad urgente de 12 litros del material código 222895 por los motivos mencionados por el sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 L del material cod. 222895 (N-HEPTANO 99,5 PA 97/99°C 1L) el 19/06/2024 (4500075569/10). Saldo actual en stock 12 L. Política ZM=12/24. Creada reserva nro. 481690 de 12 L valida hasta el 19/06/2026. OBS: DEMPRO 1242.
202407722 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:18 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240220889, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202421 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407721 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240211058, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202407720 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202420 | 16/05/2024 16:47:30 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO CT7742 FAB. HIOKI S/N 240220892, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1947. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202421 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento atiende los requisitos de la ReqC 10073222. Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada.
202407625 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202421 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202407116 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202418 | 03/05/2024 09:14:57 | Realizar pruebas de aceptación de la Cámara Termográfica de la mara FLIR, modelo T865, NS-89203798, adquirido por medio de la OC-4500073949 y ReqC-10069136. Proceso de referencia en el JIRA: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1560. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202419 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC 10069136. El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo, así también realizaron pruebas funcionales, detalladas en la SSA derivada 202407287. El instrumento fue calibrado nuevamente durante la aceptación y se encuentra dentro de sus características técnicas. Liberado para uso.
202406929 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 06:52:52 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO, DIÂMETRO 160 MM, ESCALA 0 A 15 KGF/CM2, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2100 Liberado para uso.-
202406928 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 09:22:12 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO PADRÃO, ESCALA 0 A 25 BAR, BP 89839, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406927 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 09:22:23 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE PRECISÃO, ESCALA 0 A 5000 PSIG, FAB. ASHCROFT, S/N A4A-135555, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202421 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202406597 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202417 | 24/04/2024 13:49:41 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM MÓDULO DE TESTE EM CI LINEAR, MOD. 178, FAB. TECTRONIX, S/N B042535, BP 78741 PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto (41 años), sin aplicación en la SMIL.DT. Dar de baja. TBPM 599/2024.
202406093 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202416 | 16/04/2024 16:59:20 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE NOTEBOOK MOD. SATELLITE A75-S125, FAB. TOSHIBA, S/N 85251199K, BP 649998. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | O notebook está funcionando normalmente conectado a rede de energia (bateria interna ausente), porém possui um processador Pentium 4 (ano de 2005), e 512MB de RAM, o que permite rodar no máximo um sistema operacional Windows XP ou anterior. Recomenda-se a substituição por um equipamento atual, a fim de atender as necessidades de ILA2.
202405631 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202415 | 10/04/2024 17:59:34 | REALIZAR CORREÇÃO NA PORTA DE VIDRO DE ACESSO AO TERRAÇO(3º PISO) DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT; A MESMA ENCONTRA-SE ARRASTANDO NO PISO. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202416 | ADELAR FRONZA | foi desmontado as dobradiças e feito a correção necessária e feito pequeno desbaste no piso onde a porta raspava com lixadeira de disco.
202405365 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202414 | 04/04/2024 15:21:27 | Verificar/reparar perdida de agua en el accionador de los mictorios instalados en el baño de la planta baja del laboratorio - SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202537 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de tres mingitorios en el baño masculino de la planta baja del laboratorio Químico. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405121 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202414 | 02/04/2024 15:51:50 | REPARO DA PORTA DO DEPÓSITO DO AUDITÓRIO NO PISO 2 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. ADELAR CIENTE. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202416 | ADELAR FRONZA | Foi trocado tres dobradiças e colocado uma tranca com cadeado.
202404194 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0706, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0706. Liberado para uso.-
202404191 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0291, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0291. Liberado para uso.-
202404190 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0924, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0924. Liberado para uso.-
202404189 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:34 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0912, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0912. Liberado para uso.-
202404176 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0908, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0908 Liberado para uso.-
202404167 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0917, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0917. Liberado para uso.-
202404163 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS-110808 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. SN° 110808. Liberado para uso.-
202404157 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:55 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0909, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0909. Liberado para uso.-
202404093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:02 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0907, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0907. Liberado para uso.-
202404085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:08 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0925, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0925. Liberado para uso.-
202404084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0929, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0929. Liberado para uso.-
202404078 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:20 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0298, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0298. Liberado para uso.-
202404077 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:25 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0294, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0294. Liberado para uso.-
202404072 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0288, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0288. Liberado para uso.-
202403268 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202409 | 27/02/2024 15:15:22 | SOLICITAMOS APOIO PARA ROMPIMENTO DE MESA DE CONCRETO E MÁRMORE NO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. MESAS SERÃO DESCARTADAS. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202411 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição e descarte das bancadas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL
202403260 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202409 | 27/02/2024 08:23:54 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA FOTOGRAFICA TIPO REFLEX,M/CANON AV-1,N.616078, P/LENTES INTERCAMBIABLES DE ENCAJE BAYONETA,C/LENTE, BP-85424 (IB-3509). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Equipo de tecnología obsoleta en desuso en el sector. Dar baja. Tbpm: 213/2024.
202403231 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202409 | 26/02/2024 15:21:22 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA LIQ.S/106,ARD.90.05,M/MULT-TES, BP-88140. EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 231/2024 en anexo.
202403229 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202409 | 26/02/2024 15:21:28 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESSORA LAZER, MARCA HP, MOD. LAZERJET 5M, SERIE N. US1S040033, BP-142402. EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 207/2024 en anexo.
202403224 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:38 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1072, BP-79089 (IB-3311). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 230/2024 en anexo.
202403223 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5347, BP-79031 (IB-3309). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 229/2024 en anexo.
202403222 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:52 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5343, BP-79027 (IB-3110). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 223/2024 en anexo.
202403220 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:58 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1067, BP-79084 (IB-3137). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 222/2024 en anexo.
202403219 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:04 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1069, BP-79086 (IB-3136). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 220/2024 en anexo.
202403218 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5345, BP-79029 (IB-3139). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 219/2024 en anexo.
202403217 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:25 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5346, BP-79030 (IB-3138). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 218/2024 en anexo.
202403216 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:48 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5344, BP-79028 (IB-3140). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 215/2024 en anexo.
202403215 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:54 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1068, BP-79085 (IB-3141). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 212/2024 en anexo.
202403214 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:12 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1070, BP-79087 (IB-3135). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 209/2024 en anexo.
202403211 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:59 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1071, BP-79088 (IB-3312). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 208/2024 en anexo.
202402672 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 20/02/2024 13:14:29 | REALIZAR SOLDADURA DE ESTRUCTURA METÁLICA UTILIZADA EN LIMITACIÓN DEL TRÁNSITO FRENTE A LA SMIL.DT. FOTOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN ANEXO. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202417 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo reparación y pintura de las estructuras metálicas con apoyo de personal de ST SRL.
202402669 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 12:41:56 | REALIZAR PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA UTILIZADA PARA SOPORTE DE BICICLETAS ESTACIONADAS FRENTE A LA SMIL.DT, IMAGEN DE LAS ESTRUCTURAS EN ANEXO. | ILA0 | MCI4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202416 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202402657 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202408 | 19/02/2024 06:25:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO DE VISCOSIDADE CINEMÁTICA MOD. K23377, FAB. KOEHLER, S/N K2337710109F CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1135. OC-4500068832; RC-10066858. ***EQUIPAMENTO RETORNOU DE CALIBRAÇÃO PELO FORNECEDOR*** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende parcialmente a ReqC:10066858. O termômetro ASTM 121C (100°C) não foi entregue. Recomenda-se a aceitação parcial do fornecimento, devido a necessidade da área usuária pelo equipamento e posterior regularização da entrega pendente.
202402543 | STE |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202408 | 19/02/2024 12:42:28 | Fabricar canaletas e instalar en las bases de los equipos de aire acondicionado, conforme conversado con Samuel Vieira. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202417 | SAMUEL VIEIRA | Realizado corte, dobragem e instalação de canaletas nas bases de ar condicionado e direcionamento para o dreno, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202402374 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202406 | 09/02/2024 09:37:53 | Realizar ensayos eléctricos funcionales en un Estabilizador de Tensión, adquirido recientemente por la División de Telecomunicaciones SGIT.AE | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un Estabilizador de Tensión 220V/10kVA, alimentando una carga resistiva de 3,5kVA. Fueron simuladas variaciones de tensión en la entrada registrándose el comportamiento en la salida. Detalles en el archivo anexo.
202401477 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202405 | 29/01/2024 08:10:10 | SOLICITAMOS INSTALAÇÃO DE BATENTES NAS PORTAS DAS SALAS:109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 221, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213(2), 102, 103, 104, 106, 131, 130, 127, 121. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202414 | ADELAR FRONZA | foi executado a instalação com os batentes repostos no almoxerifado.
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas.
202400289 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202402 | 08/01/2024 09:23:26 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 20 E SCEEP 37 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de tensão aplicada no detetor de tensão SCCEP 37 para verificar os níveis de atuação, onde o mesmo foi reprovado nos testes, enviado para descarte, detetor de tensão SCCEP 20 nos testes realizado foi aprovado. Liberado para uso
202400287 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202402 | 08/01/2024 09:23:31 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM73 SCCEP 26; E VM17 SCEEP 24 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas SCCEP 24 , reprovado nos testes realizados submetido para descarte e vara SCCEP 26 testado e liberado para uso.
202320460 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202352 | 26/12/2023 06:37:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA MODELO 34465A, FAB. KEYSIGHT, S/N MY60074782, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1888, OC-4500073296 Ítem 10 y 20. Corresponde a la RC-10072398 Ítem 10 y 20. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da SMDTC-1888 (Compra por marca e modelo). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202319404 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202348 | 29/11/2023 15:19:17 | REALIZAR TROCA DE PLACAS DO FORRO FALTANTES E DANIFICADAS DO TETO DAS SALAS E CORREDORES DA SMIL.DT: Sala 218, 217, 203, 206, 211, 101 (sala blindada de ensaios), corredor da área de química, auditório, hall do primeiro piso. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202406 | ADELAR FRONZA | Com o conserto das goteiras feito pela MCI1 foi possível concluir o trabalho conforme solicitado.
202319403 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202348 | 29/11/2023 15:19:27 | REALIZAR PINTURA DOS CORREDORES DA SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202403 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura das paredes dos corredores do prédio da SMIL.DT, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202319402 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202348 | 29/11/2023 15:19:34 | REALIZAR PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS DA SMIL.DT: Lista de salas para pintura: 219, 221, 225b, 227, 213, 209, 211, 110, 112, 132, 130, sala da impressora 3D, salas blindadas de padrões, hall primeiro piso, sala da copa. OBS: COMBINADO COM A MCI DE REALIZAR DURANTE O RECESSO 2023/2024. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202401 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura das paredes das salas do prédio da SMIL, conforme identificadas na solicitação, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202319372 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S, 112013 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2031. Liberado para uso.-
202319371 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,O KGF, MARCA WIKA ID-0928 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manómetro sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202319370 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:28 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-0922 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 0922. Liberado para uso.-
202319369 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:34 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-932 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 0932. Liberado para uso.-
202319368 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:40 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S - 112025 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2036. Liberado para uso.-
202319367 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S - 112017 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2039. Liberado para uso.-
202319364 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA ID-1578 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1578. Liberado para uso.-
202319363 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:55 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP - 690316, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2032. Liberado para uso.-
202319362 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:06 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA N/S - 110882 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2044. Liberado para uso.-
202319361 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690342, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2045. Liberado para uso.-
202319360 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:19 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690341, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2041. Liberado para uso.-
202319358 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA WIKA BP - 690358, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2035. Liberado para uso.-
202319310 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690340, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2043. Liberado para uso.-
202319279 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:37 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA S/N 110799, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2038. Liberado para uso.-
202319276 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP 690372, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2040. Liberado para uso.-
202319273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA S/N 110795, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2033. Liberado para uso.-
202319272 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:17:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110716, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2042. Liberado para uso.-
202319269 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:52 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110804, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2037. Liberado para uso.-
202319268 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:56 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110713, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2034. Liberado para uso.-
202319267 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:20:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110937, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2024. Liberado para uso.-
202314599 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202335 | 31/08/2023 16:44:48 | VERIFICAR CERRADURA DE LA PUERTA DE LA SALA 110 PLANTA BAJA DEL LABORATORIO - SMIL.DT, LA MISMA SE ENCUENTRA SIN ACCIONAMIENTO DEL CERROJO. | ILA0 | MCI2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202344 | ADELAR FRONZA | Foi retira a fechadura da porta executado limpeza, lubrificação e recolocada novamente.
202314083 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202334 | 23/08/2023 10:39:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MOD. CA500 FAB. YOKOGAWA S/N HKYCSA002, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1443. RC 10069273. COM ACESSÓRIOS. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende os requisitos da ReqC 10069273. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202313880 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202334 | 21/08/2023 15:29:29 | Realizar reparo y/o cambio de ventana de puerta correspondiente a la sala 131 de la SMIL.DT, en anexo imágenes. | ILA0 | MCI2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202343 | ADELAR FRONZA | foi colado os perfis de alumínio com cilicone que prendia o vidro.
202312808 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:03 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13716 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202312807 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13719 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202312803 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:16 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MOD. MTH-1300, FAB. MINIPA, S/N 13717 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1645. RC-10069871 OC 4500071447. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la Solpe 10069871.
202308320 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202320 | 18/05/2023 13:40:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO CELLA CLASSE A3 ESCALA 0 A 160 BAR NS 705-8; NOS PONTOS 0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100;110;120;130;140;150 E 160 BAR. EFETUAR ALINHAMENTO DO PONTEIRO. MANÔMETRO SERÁ UTILIZADO PELA SMMU PARA TESTE HIDROSTÁTICO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verficacion y ajuste. Instrumento fuera de clase en A3. Ver anexo. No liberado para uso.-
202308095 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202320 | 16/05/2023 10:31:13 | EFETUAR MANUTENÇÃO EM PONTE RLC MOD. 889B FAB. BK PRECISION, IB-3957, BP 712841. INSTRUMENTO APRESENTA VALORES ALEATÓRIOS NAS MEDIÇÕES. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Instrumento apresenta medições incertas e aleatórias. O equipamento foi verificado e, após várias tentativas, não foi possível identificar a causa do defeito, que é reincidente. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202307995 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:36:57 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-0930, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 930. Liberado prar uso.-
202307993 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:08 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA S/N 115014, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. Liberado para uso.-
202307992 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:14 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110721, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202307991 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:20 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 6,0 KGF, MARCA WIKA BP 690338, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste del manometro. Liberado para uso.-
202307989 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:26 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690320, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. BP N° 690320 Liberado para uso.-
202307987 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:38 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA S/N 112028, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficicación y ajuste. Liberado para uso.-
202307986 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:44 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110715, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202307985 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:33 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA S/N 112008, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. Liberado para uso.-
202307500 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202319 | 08/05/2023 15:33:12 | REALIZAR PINTURA DE LAS PAREDES Y APLICACIÓN DE BARNIZ AL PISO DE LA SALA DE ALTA TESION (405) DEL SECTOR DE ILA1 - SMIL.DT. CONFORME SOLICITUD EN ANEXO A ESTA SSA. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202327 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura das paredes e nos marcos das portas e janelas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202307232 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202318 | 02/05/2023 10:13:49 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MOD. CA500 FAB. YOKOGAWA S/N HKYCSA002, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1443. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada. El instrumento no cumple con la totalidad de accesorios requeridos en la solicitud de pedido 10069273, los cuales son un par de puntas de clip de agarre color negro/rojo y adaptadores para la aplicación de señal para la calibración de RTD y termopares; . El solicitante esta en conocimiento de estas faltas conforme el correo en anexo.
202307230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 02/05/2023 10:14:00 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DURÔMETRO MOD. HARDMATIC FAB. MITUTOYO, S/N 200162205, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1477. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202319 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento não atende os seguintes itens solicitados na ReqC:10069844: - Acompanhado de estojo de transporte; - Acompanhado de certificado de calibração rastreável. Aceitação não recomendada.
202306570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 20/04/2023 06:52:06 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA FOTOGRÁFICA MOD.EOS REBEL T100 FAB. CANON, S/N 572072004574 + LENTE EF 75-300 MM CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1512. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El equipo cumple parcialmente los requisitos de la ReqC 10069836. El solicitante está de acuerdo con la aceptación pese a las discrepancias encontradas conforme el correo adjunto. Realizadas las pruebas funcionales con resultados satisfactorios.
202306454 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:46:48 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA ID-0905, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202306453 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:46:54 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690308, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202306452 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA BP 690354, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado pára uso.-
202306450 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:06 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690323, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficación y ajuste. Liberado para uso.-
202306447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:11 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA BP 690352, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. Liberado para uso.-
202306446 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690309, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboartorio. Veficación y ajuste. Liberado para uso.-
202306142 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202315 | 13/04/2023 08:38:07 | Realizar calibración del Megohmetro de la marca Megabras, modelo Mi5500e, BP-683315, NS-MM6265E. Servicio a ser realizado conforme solicitud en anexo por tratarse de equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado de suas características e liberado para o uso.
202306141 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202315 | 13/04/2023 08:38:15 | Realizar calibración del Micro-ohmímetro de la marca Metrel, modelo MI3250, BP-697770, NS-13030093. Servicio a ser realizado conforme solicitud en anexo por tratarse de equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202305701 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 03/04/2023 16:46:33 | SOLICITAMOS REPOSICION CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 217760, CANTIDAD NECESARIA 10 LITROS, PLAZO DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA 30 DIAS. SE SOLICITA TAMBIEN ALTERACION DE POLITICA DE STOCK PARA MAXIMO 18 LITROS Y MINIMO 12 LITROS. LOS PEDIDOS SE REALIZAN CONFORME EMAIL DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 L del material cod. 217760 (ETER PETROLEO 30-60°C PA.ACS) el 19/05/23 (4500070463/10). Política alterada a ZM=5/6 mediante MTDFS-9107. Tamaño minimo del lote 6 L (saldo maximo virtual 10 L). OBS: DEMPRO 631.
202305590 | STE |  | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 03/04/2023 10:56:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 36192 IB-1707. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta a carcaça danificada. Não foi possível realizar o reparo conforme SSA 202305840. Dar baixa.
202305589 | STE |  | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 03/04/2023 10:56:28 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 30681 IB-1696; INSTRUMENTO NÃO LIGA. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de C.I TC7116 y resoldadura de componentes SMD, ajustes de trimpot´s conforme manual en las diferentes escalas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202304630 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:45:25 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202304628 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:45:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304222 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202311 | 14/03/2023 13:18:02 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768209, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. OBS: COM ACESSÓRIO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10067301. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Foram entregues os alicates para medição de corrente marca Fluke, Modelo i400s. Este acessório não atende aos requisitos da ReqC, porém foram previamente aceitos durante o processo licitatório (Ver anexo "Aceitação 2.pdf").
202304221 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202311 | 14/03/2023 13:17:54 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768208, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. OBS: COM ACESSÓRIO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10067301. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Foram entregues os alicates para medição de corrente marca Fluke, Modelo i400s. Este acessório não atende aos requisitos da ReqC, porém foram previamente aceitos durante o processo licitatório (Ver anexo "Aceitação 2.pdf").
202304054 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202310 | 10/03/2023 16:09:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MODELO CM-25CG, S/N 1002374, FAB. KONICA MINOLTA CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1480, RC-10069428 OC -4500069270. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. O certificado de calibração do Instrumento não atende integralmente aos requisitos do o item 4.5 da E.T 7040-20-1920. Pendente a realização de nova calibração em laboratório acreditado ISO 17025 conforme Ata AR SMI.DT 0020 23. Realizado treinamento e testes funcionais com resultado satisfatório.
202303790 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202310 | 07/03/2023 14:08:16 | REALIZAR INSTALACION DE DUCHA EN EL BAÑO MASCULINO UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO - SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202311 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la sustitución de la ducha eléctrica con su soporte. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202302929 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202307 | 16/02/2023 09:09:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DOSIFICADOR MOD. DISPENSETTE FAB. BRAND S/N 22K76945 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1482; RC-10069228 OC 4500069486. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Conforme ReqC10069228, o equipamento deve suportar a utilização com Tolueno. No entanto para o modelo entregue sua utilização com Tolueno não é recomendada pelo fabricante.
202302928 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202307 | 16/02/2023 09:09:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DOSIFICADOR MOD. DISPENSETTE FAB. BRAND S/N 22K76946 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1482; RC-10069228 OC 4500069486. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Conforme ReqC10069228, o equipamento deve suportar a utilização com Tolueno. No entanto para o modelo entregue sua utilização com Tolueno não é recomendada pelo fabricante.
202301367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 14:15:30 | SOLICITAMOS REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 714428 CONFORME SOLICITADO EN EMAIL EN ANEXO, MATERIALES DISPONIBLES EN ALMACENES NO CONFORME AL TEXTO DE PEDIDO, LACRES EN STOCK NO SON MAGNETICOS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202308 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 714428 (LACRE MAG CRIMP VIAL 20MM) el 09/02/23 (4500069575/10). Saldo actual en stock 800 un (reservadas 200 un para descarte). Política ZM=500/1000. Creada reservas nro. 444079 y 444080 validas hasta el 08/01/2025. OBS: DEMPRO 544.
202300734 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 13/01/2023 15:17:55 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE PESCA PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202311 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado defecto en interruptor principal, se procedió al desmontaje de mismo para su posterior ajuste y limpieza de terminales internos. Verificación general de conexiones eléctricas encontrándose además conector de cargador de batería con deterioro, se procedió a la resoldadura del ambos terminales. Liberado para uso.
202300554 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:31 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 25,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. NS 110797 , ID 1850. LIBERADOMPARA USO.
202300553 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:42 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1859. LIBERADO PARA USO.
202300551 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:48 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1848. LIBERADO PARA USO.
202300550 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:53 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1860. LIBERADO MPARA USO.
202300548 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:58 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1858. LIBERADO PARA USO.
202300547 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:03 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1845. LIBERADO MPARA USO.
202300546 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:08 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1856. Liberado para uso.-
202300545 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:13 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1857. Liberado para uso.-
202300544 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:19 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1863. Liberado para uso.
202300543 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:24 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 979. Liberado para uso.-
202300542 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:30 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1855 Liberado para uso.-
202300540 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:36 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1851. Liberado para uso.-
202300539 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:40 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro ID N° 1854. Liberado para uso.-
202300538 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:45 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1853. Liberado para uso.-
202300330 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202301 | 06/01/2023 15:11:29 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL PROBADOR DE RELES, MARCA OMICRON, MODELO CMC 356, NS-102251642. ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500066936 Y SMDTC-1331. MODALIDAD DE ADQUISICIÓN MARCA/MODELO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento comprado por marca e modelo
202300322 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 06/01/2023 11:15:31 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE LA CAMARA TERMOGRAFICA, MARCA FLUKE, MODELO TiX580, NS-Tix58022100010. ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA OC-4500067828 Y ET-7040-20-19199-R0 (EN ANEXO). SMDTC-1325. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ET-7040-20-19199-R0. Área solicitante ciente das divergências e está de acordo com a aceitação do instrumento. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório.
202224918 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202252 | 26/12/2022 11:03:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768208, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento necessita de acessório, não incluso, para efetuar leituras de correntes na faixa de 1uA a 10A de corrente conforme consta especificação técnica 7040-20-19072.
202224916 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202252 | 26/12/2022 11:03:14 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DIGITAL MODELO 190-202, FAB. FLUKE, S/N 59768209, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1330, RC-10067301; OC-4500067916. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento necessita de acessório, não incluso, para efetuar leituras de correntes na faixa de 1uA a 10A de corrente conforme consta especificação técnica 7040-20-19072.
202224795 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202251 | 22/12/2022 16:37:56 | SOLICITAMOS AJUSTE NA MOLA DE FECHAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO DE ACESSO A SMIL.DT, COTA 144, MONTANTE E JUSANTE. ELAS ESTÃO BATENDO COM MUITA FORÇA AO FECHAR. AJUSTE ANTERIOR REALIZADO PELA SSA 202221162 EM OUTUBRO. | ILA0 | MCI2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202302 | ADELAR FRONZA | AJUSTE NA MOLA DE FECHAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO DE ACESSO
202224793 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202251 | 22/12/2022 16:37:34 | SOLICITAMOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE/APERTURA DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL LABORATORIO SMIL.DT. | ILA0 | MEL4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202252 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SOLUCIONADO MEDIANTE RESTART DEL MODULO PRINCIPAL DEL LABORATORIO. TESTADO, EN CONDICION NORMAL
202224266 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 06:33:47 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº19 (BP-704372). AS LEITURAS OSCILAM NO VISOR DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, de alimentación y de medición. Ensayos funcionales ok. Enviado para calibración a través de la SSA 202224900. Liberado para uso.
202224265 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 06:33:55 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718), NÃO É POSSÍVEL LIGAR O EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, de alimentación y de medición. Ensayos funcionales ok. Enviado para calibración a través de la SSA 202224899. Liberado para uso.
202223811 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:33 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1827.- Liberado para uso.-
202223810 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:43 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 1826. Liberado para uso.-
202223809 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:54 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°1828. Liberado para uso.-
202223808 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:59 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1805. Liberado para uso.-
202223805 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:05 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, id-980, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO . ID 980. LIBERADO PARA USO.
202223804 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:18 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1822. LIBERADO PARA USO.
202223802 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:41 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, BP-690304, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 0823. LIBERADO PARA USO.
202223800 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:32:13 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, 1D-975, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID N°: 975. LIBERADO PARA USO.
202223344 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202247 | 25/11/2022 13:26:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE BAIXA FREQUÊNCIA ADQUIRIDO CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-960. RC 10066883 OC 4500066443 ITEM 10. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202248 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO OS TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE BAIXA FREQUÊNCIA MARCA YOKOGAWA MOD. GM10 E SEUS MÓDULOS ADICIONAIS, ADQUIRIDO CONFORME RC10066883 OC 4500066443. O EQUIPAMENTO ATENDEU TODAS AS ESPECIFICAOES TECNICAS SOLICITADAS. REALIZADOS TESTES DE FUNCIONAMENTO EM GERAL SENDO ATENDIDO TODOS REQUISITOS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO. ACEITACAO RECOMENDADA.
202222747 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202246 | 17/11/2022 08:45:31 | Soliciamos troca da válvula de descarga do banheiro da sala 218 (gerência) no laboratório da SMIL.DT em função de vazamentos. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202247 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de la válvula de descargas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202221896 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 01/11/2022 08:46:36 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE LA FUENTE DE ALTA TENSION HIPOT AC DE HASTA 100 kV, MARCA HIGH VOLTAGE, MODELO PFT-1003CMF, NS-411. OBJETO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500066234 Y ESPECIFICACION TECNICA EN ANEXO. ESTA ADQUISICIÓN FUE REALIZADA POR MEDIO DE LA SMDTC-1328. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da Especificação Técnica 7040-20-19194. Aceitação recomendada. Obs.: Realizado testes funcionais com apoio de ILA1.
202221162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 19/10/2022 15:37:04 | SOLICITAMOS AJUSTE NA MOLA DE FECHAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO DE ACESSO A SMIL.DT, COTA 144, MONTANTE E JUSANTE. ELAS ESTÃO BATENDO COM MUITA FORÇA AO FECHAR. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202243 | ADELAR FRONZA | AJUSTE NA MOLA DE FECHAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO DE ACESSO A SMIL.DT
202219141 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202236 | 09/09/2022 16:31:36 | Visando a retirada da instalação elétrica feita pela SMMG.DT em atendimento à demanda do projeto de modernização do SOM, solicita-se análise para readequação da sala 223 da SMIL.DT (serviço similar à SSA 202216894). | ILA0 | IEQ2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202219314 para SMMG.DT para la desconexión y desinstalación de los circuitos pertenecientes a las tomas de las mesas de la sala 223 del edificio del LQEE. Las instalaciones de la sala 223 fueron readecuadas conforme solicitado.
202218365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 25/08/2022 10:49:46 | Verificación y reparo del Rugosimetro, marca TESA, modelo RUGOSURF 20, BP 715160. Conforme solicitud en anexo. Equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202241 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se encuentra con alto nivel de corrosión debido a batería interna descompuesta afectando partes de las pistas de conexión del microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202218193 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202234 | 24/08/2022 08:32:58 | SOLICITAMOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE/APERTURA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL LABORATORIO SMIL.DT, FRENTE AL ASCENSOR E29, EL MISMO NO ES ACIONADO Y A CONCECUENCIA EL ACCESO QUEDA CERRADO DE FORMA CONTINUA. | ILA0 | MEL4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE CERRADURA ELECTROMAGNETICA. TESTADO, EN CONDICION NORMAL
202217770 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202233 | 16/08/2022 10:35:58 | SOLICITAMOS AJUSTE NA MOLA DA PORTA DE VIDRO QUE NÃO ESTÁ FECHANDO LOCALIZADA NA ENTRADA DO LABORATÓRIO EM FRENTE AO ELEVADOR. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202235 | ADELAR FRONZA | AJUSTE NA MOLA DA PORTA DE VIDRO
202217251 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 11:15:21 | Solicitação de apoio da SMIL.DT para testes de resistência de isolação e de relação de transformação de transformador de 500kVA em fase de instalação do canteiro de obras do Data Center – ME | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada (TA) en Transformador 13,8kV-1000kVA NS 640647: - TA 25kVac en el devanado de AT por 1 minuto (corriente de fuga de 80mA) - TA 7,5kVac en el devanado de BT por 1 minuto (corriente de fuga de 36mA) Resistencia de Aislación antes del Ensayo de TA: - AT/BT+Tierrra: 271MOhm - BT/AT+Tierra: 254MOhm Resistencia de Aislación después del Ensayo de TA: - AT/BT+Tierrra: 240MOhm - BT/AT+Tierra: 204MOhm Equipo aprobado al ensayo que fue sometido.
202216894 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202231 | 02/08/2022 14:39:45 | Visando a retirada da instalação elétrica feita pela SMMG.DT em atendimento à demanda da SI.AA, solicita-se projeto para readequação da sala 215 da SMIL.DT. | ILA0 | IEQ2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202218409 para SMMG.DT para la desconexión y desinstalación de los circuitos pertenecientes a las tomas de las mesas de la sala 215 del edificio del LQEE. Las instalaciones de la sala 215 fueron readecuadas conforme solicitado.
202216534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 17:18:15 | Solicitação de apoio da SMIL.DT para testes de resistência de isolação e de relação de transformação de transformador de 500kVA em fase de instalação do canteiro de obras do Data Center – ME | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202230 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados ensaios em 2 transformadores de 13,8 KV, 1000 MVA com o intuito de verificar as condições Dielétricas/ Elétricas
202215889 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 16:57:35 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19, BP-704372, COM LEITURAS OSCILANDO. PEDIDO REALIZADO PELA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202231 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado ensaios e testes de indicadores e estabilidade (conforme arquivos em anexo). Limpeza, reparo e reaperto. Liberado para calibração (SSA: 202216457)
202215469 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202228 | 12/07/2022 15:21:00 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FORNO METROHM 860 KF THERMOPREP, S/N 1860001049024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066282 OC 4500065151, SMDTC-1199. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada entrega técnica conforme ATA AR SMI DT 0037 23. Instrumento atende os requisitos da ReqC 10066282. Aceitação recomendada.
202213882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110933 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110933, LIBERADO PARA USO.
202213881 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690370 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690370, LIBERADO PARA USO.
202213880 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110791 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110791, LIBERADO PARA USO.
202213878 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690375 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690375, LIBERADO PARA USO.
202213877 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110935 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110935, LIBERADO PARA USO.
202213875 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690369 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690369, LIBERADO PARA USO.
202213873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690368 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BPN°: 690368, LIBERADO PARA USO.
202213867 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:25 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, FAMABRAS NS-356452 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO SERIE N°: 356452, LIBERADO PARA USO.
202213865 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:30 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA ID-1099 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N: 1099, LIBERADO PARA USO.
202213859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110932 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110932, LIBERADO PARA USO.
202212913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 17:16:33 | REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS EN EL EDIFICIO DEL AMBULATORIO CENTRAL CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR DATOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PREDIO. SOLICITUD ATIENDE A LA ENCC.DT CONFORME ANEXO. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202225 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição de ruído conforme solicitado e combinado com o solicitante (ENCC.DT). Resultados em relatório anexo.
202212909 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 09:50:43 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN DEL MATERIAL CÓDIGO 715861, ALTERAR PARA MÁXIMO=60 Y MÍNIMO=30. SOLICITUD CONFORME ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política de reposición del material cod. 715861 alterada conforme solicitado de ZM=15/30 a ZM=31/60. OBS: MTDFS-7655.
202212638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 15:23:59 | Solicitamos la compra de 1 paquete conteniendo 1000 unidades con prioridad urgente del material Cod. 714790. Conforme solicitud en anexo del sector usuario. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 BOL. del material cod. 714790 (PORTA MUESTRA DESCART SPECTROIL 1.000UN) el 29/06/22 (4500066424/10). Saldo actual en stock 3 BOL. Política ZM=1/2. Creada reserva nro. 426693 de 1 BOL. valida hasta el 29/06/2024. OBS: DEMPRO 123.
202207094 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202219 | 09/05/2022 15:51:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MOD. 35, SN 2016020770 FAB. AKSO. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202206604 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110780 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SN°:110780 LIBERADO PARA USO.
202206603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690344 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690344 LIBERADO PARA USO.
202206602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690348 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690348 LIBERADO PARA USO.
202206601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110896 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110896 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202206599 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110893 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110894 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202206598 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110879 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 110879 LIBERADO PARA USO.
202206597 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110886 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°. 110886 LIBERADO PARA USO.
202206594 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110789 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110789 LIBERADO PARA USO.
202206592 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP-690350 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N: 690350 LIBERADO PARA USO.
202206591 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:45:13 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110783 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110783 LIBERADO PARA USO.
202206590 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110788 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110788 LIBERADO PARA USO.
202206589 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110881 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110881 LIBERADO PARA USO.
202205398 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202214 | 06/04/2022 16:18:14 | Realizar verificación y posterior reparo de la cañería del inodoro del baño de personas con necesidades especiales ubicado en la planta baja del laboratorio SMIL.DT, se verifica perdida de agua en el local. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202218 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la demolición de la pared, reparación de la perdida de agua que presentaba la cisterna embutida y posterior reparación de la pared con colocación de azulejos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202601889 | SEE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202607 | 09/02/2026 11:18:33 | Realizar aceptación del Contador de partículas de la marca Mahle, modelo PIC 9300 VP, NS-AMF 20993, adquirido por medio de la AS-4500082288. Este suministro cuenta con entrega técnica a ser coordinada con el sector de ILA4. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2458. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202601830 | SEE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202606 | 06/02/2026 15:46:59 | Realizar la impresión 3D del material solicitado conforme a los anexos, de acuerdo con el requerimiento de la SGTI.AE. A tal efecto, se adjunta: Diseño en formato STL; Dimensiones: 28 mm de alto, 57 mm de ancho y 8 mm de profundidad; Cantidad requerida: 60 unidades. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202601798 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202606 | 06/02/2026 15:47:21 | Acompanhamento dos terceirizados da empresa contratada pela SMMC.DT, na limpeza dos forros e rodapés no laboratório (SMIL.DT) | ILA0 | ILA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | 202608
202601690 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 05/02/2026 06:37:16 | Realizar ensaio de isolação na luvas isolante, Marca LIGHTBURY ,Classe 0, Tipo 2 ,SCEEP 470 ,Referencia Mão direita 137068 , Referencia Mão esquerda 137067. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 470, (código de registro do ensaio 907). Liberado para uso.
202601689 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 05/02/2026 06:37:23 | Realizar ensaio de isolação na luvas isolante, Marca ORION ,Classe 2, Tipo 2 ,SCEEP 369 ,Referencia Mão direita 2277886 , Referencia Mão esquerda 22277885. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 369, (código de registro do ensaio 909). Liberado para uso.
202600829 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202604 | 22/01/2026 06:42:36 | Realizar análisis del certificado de calibración del TERMOHIGROMETRO DIGITAL ESPELHO RESFRIADO, MOD. S800R, MARCA MICHELL, NS-158167, BP-710301, instrumento que retorna de calibración externa realizada por medio de la AS-4500080681. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2447. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202605 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação funcional do equipamento e análise do certificado de calibração. Constatada tendência elevada para medições de ponto de orvalho, realizar correções pertinentes. Liberado para uso.
202600672 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 16/01/2026 10:16:07 | Solicito el diseño e impresión de prototipo de vertedero en modelo reducido 3D a pedido de la SM.DT. (Magín Benítez en conocimiento) | ILA0 | ILA3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Piezas confeccionadas e impresa conforme solicitado, utilizado aproximadamente 3500 gramos de material PA12 en total.
202600574 | STE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202603 | 15/01/2026 06:30:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-12-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Processo de aceitação realizado conforme SSA 202600957.
202600391 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202603 | 13/01/2026 06:36:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO RESISTÊNCIA PADRÃO DE PLATINA MOD. 5699 FAB. FLUKE S/N 1000, IB-5473. REF. AS 4500080716 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2436. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202600037 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202602 | 05/01/2026 06:34:18 | Realizar análise do certificado de calibração de multímetro de referência marca Fluke, modelo 8508A, BP-709813, IB-3853, NS 392272422 . O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081419. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2443 | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202602 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada nas escalas de 100 mVDC e 1 VDC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nessas escalas. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202519952 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:10 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42532, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519952 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40984, 902A40990, 902A40993, 902A40998, 902A41000) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41006).
202519951 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:15 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42531, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519951 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40988, 902A40991, 902A40999, 902A41003, 902A40997) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41005).
202519950 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:20 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42530, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519950 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40996, 902A41002, 902A40995, 902A40992, 902A40986) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41007).
202519949 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:26 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42529, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519949 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40985, 902A40987, 902A40989, 902A40994, 902A41001) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41004).
202519777 | STE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202551 | 17/12/2025 06:24:33 | Realizar pruebas de aceptación del Tensiometro automático, de la marca LAUDA, modelo TD 5, NS: S257000094. Adquirido por medio de la AS-45000812227. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2260. Coordinar con el sector de ILA4 fecha prevista de la realización de la Entrega Técnica. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Verificado items entregados y realizado acompañamiento de la entrega técnica del equipo. Realizado test de aceptación en conjunto con personal de ILA4, con resultados satisfactorios. Se recomienda la aceptación del equipo.
202519739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 16/12/2025 06:22:31 | Realizar pruebas de aceptación del Manómetro Digital de la marca ZURICH, modelo Z.10.B 4A 12B, NS-ID/13228/12/2025. Adquirido por medio de la OC-4500082329. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Aceitação recomendada.
202519076 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:32:03 | Realizar pruebas de aceptación del Sistema de limpieza y acabado de piezas fabricadas por la Impresora 3D, marca/modelo AMT PostPro DP, NS-EP83063, adquirido por medio de la AS-4500079067. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2301. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202549 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Entrega técnica concluída com equipamento em pleno funcionamento. Realizada a montagem e treinamento durante os dias 02 a 04/12/2025. Aceitação do equipamento recomendada.
202518922 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR DE TENSÂO VARIAVEL , MOD - VME -056 MARCA VARIVOLT , NS- 005 , BP 100410 , IB-2075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202518921 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR VARIADOR DE VOLTAGEM , VARIVOLT GENERICO , NS-002 , BP-89363 , IB-1052. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202518368 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:46 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29S026. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5804, el número de serie del instrumento es HK29SA026.
202518303 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:51 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29SA025. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5803.
202517393 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 03/11/2025 06:52:17 | Realizar pruebas de aceptación del Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a aceitação do equipamento, conforme descrito pela equipe usuária, na baixa da SSA derivada.
202516024 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202541 | 08/10/2025 16:11:56 | Realizar testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação com apoio com ILA-4, do jogo de termômetros de mercúrio marca ASTM, adquirido por meio da OC-4500080805. Termômetros verificados e liberados para uso. Aceitação recomendada.
202516022 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202541 | 08/10/2025 16:12:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DO GERADOR DE PRESSÃO DA MARCA ZURICH, MODELO 800-D, NS-2224/09/2025. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500081058-NF154. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2433. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078246. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202516002 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 08/10/2025 16:12:11 | Realizar testes de aceitação do equipamento Manômetro Digital para verificação de Transdutores em campo, da marca VICAL, ID-2848 modelo VICPRESS 2000, número de série MR-7832.1.1, adquirido por meio da OC-4500081064. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação não recomendada. O instrumento não atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos na ReqC 10078258. Foram identificadas as seguintes não conformidades: Item 9: Ausência de iluminação configurável no indicador/display. Item 11: Não contempla as unidades de engenharia mbar, mmH₂O e mH₂O. Item 13: Não possui funcionalidade de desligamento automático configurável.
202514524 | STE |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-LOGBOOK/360 , MARCA-IOTECH BP-627117 , IB-5146 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 969/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202514523 | STE |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-WAVEBOOK 512H , MARCA-IO TECH BP-628890 , IB-1502 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514488 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202537 | 10/09/2025 10:16:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-2180A , MARCA FLUKE , BP-89524 , IB-5199 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 968/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202514183 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202537 | 08/09/2025 08:14:20 | O acompanhamento da instalação de molas nos banheiros localizados no térreo e no 1º piso do laboratório SMIL.DT. Essa melhoria é importante para garantir maior segurança e funcionalidade nesses ambientes. | ILA0 | ILA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | 202538 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | A atividade realizada exclusivamente de acompanhamento, não vislumbrando riscos médios ou alto.
202512837 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202533 | 11/08/2025 13:20:50 | Realizar verificación de aceptación de 2 unidades de Rack para servidor de la marca CWB METAL, modelo 19" 20U P670. Atiende al proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2418. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las verificaciones de las 2 unidades de Rack para servidor de la marca CWB METAL, modelo 19" 20U P670. Los mismos atienden lo solicitado en la SMDTC-2418 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2418).
202512071 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202531 | 29/07/2025 16:24:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO , AJUSTE E VERIFICAÇÃO DO MANÔMETRO DIGITAL RUCKEN DE 0 A 100 BAR. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de Clase, según especificaciones técnica del instrumento. Sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar baja el Instrumento.
202511725 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL 18 MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado e parcialmente dentro de suas características.
202511724 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202530 | 23/07/2025 13:15:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme solicitado y dentro de sus características técnicas.
202511514 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202530 | 22/07/2025 08:51:01 | Realizar ensayo de aceptación del equipo EVAPORADOR ROTATIVO marca BUCHI, modelo R-300 EL, SN-1100208666, conforme proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2273. Documento de suministro AS-4500078944. Se anexa ET. Día de entrega previsto: martes 22/07/2025. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202530 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación conforme proceso SMDTC-2273, con resultados satisfactorios. Equipo entregado atiende los requisitos solicitados en la especificación técnica. Se recomienda la aceptación del mismo.
202511512 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202529 | 18/07/2025 16:35:57 | Solicitamos la inclusión del centro de costo 30324 para el uso del material con código 703063, así como la modificación de la política de stock, estableciendo un máximo de 5 unidades y un mínimo de 2 unidades, conforme a la previsión de consumo estimada en 2 unidades por año. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Centro de costo 30324 asociado al cód de stock 703063. Niveles de reposición alterados a ZM 2/5
202511023 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202529 | 14/07/2025 13:35:14 | REALIZAR TESTE DE ACEITAÇÃO EM : SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 6921014. Conforme SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202530 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação não recomendada. Realizados testes funcionais que demonstraram que o equipamento entregue não realiza a purga de pressão. Também foram realizados testes adicionais orientados pelo fabricante, comprovando o problema com o fornecimento.
202510606 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202528 | 08/07/2025 14:43:00 | Solicito a realização das análises das amostras de óleo referentes ao óleo do reator, conforme indicado pelo setor de Química. As análises necessárias são as seguintes: • Antes do enchimento do reator: Cromatografia e Análise Físico-Química. • Após o enchimento do reator: Cromatografia e Análise Físico-Química. • 24 horas após a energização: Cromatografia. | ILA0 | ILA4 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202528 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise fisico quimica e cromatografica de óleo isolante. Resultados em anexo
202510014 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202527 | 01/07/2025 07:18:24 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KA; NS: LO1N0524F0109 E , MODELO: DTT001K035KA , NS-LO1N0524F0108. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação dos detectores, marca CAAS , MODELO: DTT001K035KA; NS: LO1N0524F0109, apresenta defeito de alerta luminoso e sonoro intermitente MODELO: DTT001K035KA , NS-LO1N0524F0108 o equipamento não realiza a função básica de detectar tensão elétrica conforme verificado em testes práticos . Reprovado para uso .
202510011 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202527 | 01/07/2025 07:18:33 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , MODELO: DMU-15; NS: 990318, DMU-36/SB ,NS-1936251. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detector SCEEP 38 Código de registro do ensaio 198. Liberado para uso.
202510007 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202527 | 01/07/2025 07:19:02 | Realizar ensaios de isolação em vara de manobra VM 74 07/07 SCEEP 25, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202529 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 25, VM 74 07/07 (código de registro do ensaio 237) . Liberado para uso
202510003 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202527 | 01/07/2025 07:19:08 | Realizar ensaios de isolação em vara de manobra VM65 ,03/03 SCEEP 23 , VM 65 02/03 SCEEP 23 , VM65 01/03 SCEEP 23 E SCEEP-43, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202529 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 23, VM65 ,03/03, VM 65 02/03, VM65 01/03 com SCEEP 43 (código de registro do ensaio 238 e 239) . Liberado para uso
202509989 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202527 | 01/07/2025 07:19:14 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME SCEEP 165, MD SCEEP165 FAB. NORTH CLASSE 3 TIPO I , E ME SCEEP175, MD SCEEP 175 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II , ME SCEEP 186, MD SCEEP186 FAB. NORTH CLASSE2 TIPO 1 , ME SCEEP 233 , MD SCEEP233 FAB. SALISBURY CLASSE 2 TIPO 1. ME SCEEP 260, MD SCEEP 260 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , ME SCEEP 185, MD SCEEP 185 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , ME SCEEP 212, MD SCEEP 212 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , OBS PERTENCENTE A ODMS.CD | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes , SCEEP 185, 260, 212, 175, 186, 233, 165, (código de registro do ensaio 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844). Liberado para uso.
202508997 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 11/06/2025 13:42:48 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D/TL-1D/BL-1D FAB. ROTRONIC SERIE NO: A25010264. PROCESSO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compra 10076634, ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508996 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202524 | 11/06/2025 13:42:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D/TL-1D/BL-1D FAB. ROTRONIC SERIE NO: A2500265. PROCESSO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2378. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compra 10076634, ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508890 | STE |  | S031A007 | MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER | 1669.001-3 | 202524 | 10/06/2025 14:05:19 | Realizar testes de aceitação do extrator de fumaça da marca TRANSLASER, modelo EXTRATOR-925KFZFFR- FILTER -RKJGCEK5N + ZQMB6AA8D, equipamento a ser utilizado na máquina de gravação a laser. O extrator foi adquirido através da OC-4500079685. Siga o processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2227. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas las verificaciones y pruebas de funcionamiento correspondientes conforme lo solicitado, equipo aceptado. Referencia OC-4500079685.
202508647 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202524 | 10/06/2025 06:42:50 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 143, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831761 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831769 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO EVANDRO JOSE TEIXEIRA, MATRICULA 4582-8 | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202524 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 143, (código de registro do ensaio 832). Liberado para uso.
202508646 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202524 | 10/06/2025 06:42:56 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 137, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831751 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831769 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO LUCAS DA SILVA CAMARGO, MATRICULA4710-3 | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202524 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 137, (código de registro do ensaio 833). Liberado para uso.
202507038 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202519 | 07/05/2025 13:25:35 | Realizar verificación y análisis de certificados de calibración de los módulos GE/DRUCK del CALIBRADOR GE DPI612-HFP, BP-715155, enviados para calibración externa por medio de la AS-4500078748, proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2334. - MODULO GE/DRUCK PM620-165A (100 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-20A (350 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-22A (700 BARG) - MODULO GE/DRUCK PM620-23A (1000 BARG) | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada verificação e análise dos certificados de calibração dos módulos de pressão do calibrador portátil GE/DRUCK modelo DPI612-HFP, BP-715155, e estão em conformidade com a AS-4500078748 e SMDTC-2334. Executados testes funcionais. Liberado para uso.
202506969 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202519 | 06/05/2025 15:00:42 | Solicito troca de linha telefone ramal 2641 da sala 131, Supervisor Davalos Solaeche, Carlos Javier ,para sala 127 laboratório SMIL.DT, | ILA0 | MEL3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202519 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado troca de ramais no CDTE do laboratório, constatado que telefone apresentava mau funcionamento, foi substituído por novo, realizado os testes e liberado para uso. Substituído telefone de mesa com SM: 506702 e DM: 70038184
202506263 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202517 | 21/04/2025 15:37:37 | Realizar reparo de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves. Conforme solicitud de la SE.AE en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202520 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa. Encontrado cortocircuito. Realizado reparación. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202506102 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:10:56 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134819, MD N.S 134820 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215437, MD N.S 23215438 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. RENATO DO CARMO ALVES MAT. 4724-4 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 466, SCEEP 467, (código de registro do ensaio 827 e 828). Liberado para uso.
202506099 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:02 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 136253, MD N.S 136254 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215425, MD N.S 23215426 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN.EDVALDO FERREIRA LUIZ MAT. 4700-0 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 456, SCEEP 457, (código de registro do ensaio 817 e 818). Liberado para uso.
202506097 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:08 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18283342, MD N.S 18283425 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215011, MD N.S 23215012 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. DORIVAL FERNANDES CAMARA Jr. MAT. 4107-9 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 454, SCEEP 455, (código de registro do ensaio 815 e 816). Liberado para uso.
202506094 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:14 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18354239, MD N.S 18354268 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215009, MD N.S 23215010 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. ALEX FISCHODER PRIEBE MAT. 4688-6 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 462, SCEEP 463, (código de registro do ensaio 823 e 824). Liberado para uso.
202506089 | STE |  | S025A001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TCS PADROES | 0760.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:24 | Realizar pruebas de aceptación de equipo de pruebas y calibración de transformadores de corriente de la marca OMICRON, modelo CT Analyzer advanced + CT SB2. NS-102568351, adquirido por medio de la OC-4500078180. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2256. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado pruebas de aceptación del equipo entregado. Instrumento entregado conforme requerimientos de la especificación técnica. Se recomienda la aceptación del mismo. Obs.: Certificados de calibración y licencia del equipo anexo a esta SSA.
202505975 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:27:44 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134811, MD N.S 134812 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23059803, MD N.S 23059804 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. RAFAEL DOUGLAS BASSO , MT. 4181-7 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 460, SCEEP 461, (código de registro do ensaio 821 e 822). Liberado para uso.
202505968 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:27:59 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134803, MD N.S 134804 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215439, MD N.S 23215440 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ MAT. 4280-2 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 458, SCEEP 459, (código de registro do ensaio 819 e 820). Liberado para uso.
202505964 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:28:05 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18354252, MD N.S 18354273 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215441, MD N.S 2321542 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. ANDERSON PHILIOPE DE MORAIS MAT. 4689-8 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 464, SCEEP 465, (código de registro do ensaio 825 e 826). Liberado para uso.
202505961 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:13:52 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22283167, MD N.S 22283168 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. AQUINO IVAN RODOLFO MAT. 106709 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202516 | JOAO RICARDO TEODORO | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 452, (código de registro do ensaio 813). Liberado para uso.
202505957 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:13:57 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22258069, MD N.S 22258070 Q FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GGALEANO L , VICENTE GABRIEL MAT. 705896 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202516 | JOAO RICARDO TEODORO | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 453, (código de registro do ensaio 814). Liberado para uso.
202505956 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:03 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22272363, MD N.S 22272364 Q FAB. ORION CLASSE 2 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GGALEANO L , VICENTE GABRIEL MAT. 705896 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 449, (código de registro do ensaio 810). Liberado para uso.
202505954 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:10 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 24175631, MD N.S 24175632Q FAB. ORION CLASSE 2 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GONZALEZ S, HERMES DANIEL MAT. 705847 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 450, (código de registro do ensaio 811). Liberado para uso.
202505952 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:16 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 23258471, MD N.S 23258472 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GONZALEZ S, HERMES DANIEL MAT. 705847 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 448, (código de registro do ensaio 809). Liberado para uso.
202505949 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 07:23:07 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 24233001, MD N.S 24233002 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. BAEZ C CHRISTIAN A MAT. 205527 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 451, (código de registro do ensaio 812). Liberado para uso.
202505180 | STE |  | S016C003 | MAQUINAS OPERATRIZES E ACESSÓRIOS | 0739.003-3 | 202514 | 03/04/2025 10:23:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA GUILHOTINA BP-526850/89225. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505114 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202514 | 03/04/2025 06:15:42 | Realizar pruebas de aceptación y acompañamiento en la entrega técnica del Circulador de refrigeración/calefacción con rango de temperatura de -20 a 150 ºC, capacidad de 7 litros, tensión de alimentación de 240V y frecuencia de 50 Hz, adquirido por medio de la AS-4500077698. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2131. Entrega técnica a ser realizada en fecha 07/04/2025. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación en los equipos solicitados. Verificado que el termómetro entregado no estaba calibrado conforme especificado. El proveedor retiró el termómetro y realizó la calibración del termómetro conforme requerido. Actas y certificado en anexo a esta SSA. Equipo entregado conforme a los requerimientos, se recomienda su aceptación.
202505044 | STE |  | S016C003 | MAQUINAS OPERATRIZES E ACESSÓRIOS | 0739.003-3 | 202514 | 02/04/2025 11:15:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOBRADEIRA MANUAL BP-526840. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 330/2025 en anexo.
202504948 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 14:57:11 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) SCEEP 217 PERTENCENTE A SEDC AD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 217, (código de registro do ensaio 808). Liberado para uso.
202504947 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 14:57:19 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) SCEEP 308 , SCEEP184 , PERTENCENTE A SEDC AD | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no pares de luvas isolantes, SCEEP 308, SCEEP 184(código de registro do ensaio 805 e 806). Liberado para uso.
202504645 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202513 | 28/03/2025 16:55:06 | Se solicita la modificación del máximo y mínimo del material Cod. 718023 - FIO ELET CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER, pasar para Max=8 y Min=6. Conforme solicitud y justificativa del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Niveles de reposición alterados de acuerdo a lo solicitado. ZM 8/6 Stock actual 02un.
202504449 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 25/03/2025 13:07:44 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) FAB. PROTS/MINIPA CLASSE 3 TIPO II, MD 2005576 ME 2005575 ; 2) FAB. ORION CLASSE 3 TIPO II, MD 21190812 ME 21190811. SOLICITAÇÃO DO RHSS.AE (JULIO CESAR MERELES VAZQUES). | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, PROTS/MINIPA CLASSE 3 TIPO II, MD 2005576 ME 2005575 SCEEP 431 e FAB. ORION CLASSE 3 TIPO II, MD 21190812 ME 21190811, SCEEP 432 (código de registro do ensaio 800 e 801). Liberado para uso.
202504240 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202512 | 21/03/2025 06:31:13 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 831749, MD N.S 831773 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. JAIR FORQUIM MAT. 33215 DA SMMG.DT. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME N.S 831749, MD N.S 831773, SCEEP 430, (código de registro do ensaio 799). Liberado para uso.
202504043 | STE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202512 | 18/03/2025 15:33:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DIVISOR RESISTIVO NÃO INDUTIVO, CLASSE 100 KV, 1%, RELAÇÃO 1000:1, LS/N 25-03-0125-0000-0069-0001, CONFORME SMDTC-2242. RC 10075544 OC 4500078378. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202512 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación en el equipo suministrado. verificado no conformidades con respecto a los solicitado en la ReqC conforme al correo anexo a esta SSA. Se recomienda el rechazo del instrumento.
202503288 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:12 | Sala 219 (Gerencia SMIL.DT) encontra-se sem refrigeraçao, verificaçao inicial realizada pela "SMMA.DT", informou que controlador encontra-se inoperante. | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202512 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando termostatos digitales de las salas 215, 217, 219, 220 y 221 Inoperantes. Inhibidos los mismos dejando el control de todas las salas sobre el termostato de la sala 218. Durante ejecución de SSA 202416474 (Sala 219 y 220) fue verificada ausencia de termostatos sobresalientes en almacén y fue solicitada la compra de los mismos a IMA0 en SSA 202416744. Configuración temporal en PLC en Anexo.
202503235 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202510 | 06/03/2025 10:01:54 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: SCEEP 232, SCEEP 201, SCEEP 222, SCEEP 220, SCEEP 187, SCEEP 221, SCEEP 263, SCEEP 223 PERTENCENTES A ODMS.CD EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 232, SCEEP 201, SCEEP 222, SCEEP 220, SCEEP 187, SCEEP 221, SCEEP 263, SCEEP 223 (código de registro do ensaio 789 a 796). Liberado para uso.
202503231 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202510 | 06/03/2025 10:03:04 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HP32 FAB. ROTRONIC S/N 5241869, CONFORME SMDTC-2145. RC 10075515 OC 4500078123. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de compras 10075515 ítem 00010.
202503071 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202509 | 27/02/2025 15:54:40 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CHIPMASTER COMPACT DIGITAL IC TESTER, S/N CMCPU-48584, FAB. ABI ELECTRONICS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2237, RC-10075514 OC 4500077534. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizados testes funcionais com êxito. Aceitação recomendada.
202502985 | STE |  | S011B005 | CAMARAS PARA DETECCAO DE CORONA | 3048.001-4 | 202509 | 26/02/2025 09:47:38 | Realizar pruebas de aceptación de la Cámara Acústica de la marca Fluke, modelo II910, NS-58649502, adquirida por medio de la AS-4500077456. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2067. Obs: entrega técnica a ser realizada el día 26/02/2025 en el período de la tarde. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado satisfactoriamente el acompañamiento durante las pruebas realizadas para aceptar la cámara acústica de la marca Fluke, modelo II910, NS-58649502, adquirida por medio de la AS-4500077456. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2067.
202502624 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202508 | 20/02/2025 06:23:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PM600-A20M FAB. FLUKE, S/N 6612201; CHASSI PARA CALIBRADOR MODULAR 6270A-NPT FAB. FLUKE S/N 6626005; E SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 6634022. CONFORME SMDTC-2152 E SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação parcialmente recomenda. Realizados testes funcionais, Itens 10 (CHASSI CALIB. PRESSAO FLUKE 6270A-NPT) e 30 (MODULO MEDICAO PRESSAO FLUKE PM600-A20) da ReqC:10075518 apresentaram resultado satisfatório (recomendada a aceitação dos mesmo). Item 20 (SIST. PREV. CONTAMIN. FLUKE CPS-40M-HC4) da ReqC:10075518 apresentou falha de acionamento durante o processo de purga automático (Aceitação não recomendada).
202502050 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 241007290, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a RC 10075634 posterior a aprovação do usuário. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502049 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:10 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 240827480, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075634. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501744 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:19:13 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 04 LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 219; SCEEP 174, SCEEP 231, SCEEP 403, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 219, SCEEP 174, SCEEP 231, SCEEP 403 ) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 782, 783, 784, 785). Liberado para uso.
202501742 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202507 | 10/02/2025 10:18:59 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 02 DETETORES DE TENSÃO DENOMINADOS DETETOR DE TENSÃO MOD. DTT001K035KA S/N LO1N0524F0110 FAB. CAASTECH; DETETOR DE TENSÃO CÓD. SCEEP 19, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 76, SCEEP 19 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 193, 194. Aprovado e liberado para uso.
202501738 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:19:33 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 2 VARAS DE MANOBRAS DENOMINADAS VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA CÓD. SCEEP 31; VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA MOD. VTT-VHD/9 S/N 2908689001 FAB. RITZ, , PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra SCCEP 45, SCEEP 31(código de registro do ensaio 230 e 231). Liberados para uso.
202501020 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:14 | Realizar análisis del certificado de calibración del Paralelo óptico de la marca Mitutoyo, modelo 157.904, IB-5431, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501018 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:27 | Realizar análisis del certificado de calibración del Plano óptico de la marca Mitutoyo, modelo 158.120, IB-5429, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501016 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:35 | Realizar análisis del certificado de calibración del Medidor de inclinación, marca Digimess, modelo 272.300, IB-5428, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501015 | STE |  | S016B004 | NÍVEIS | 1671.001-6 | 202504 | 23/01/2025 14:19:42 | Realizar análisis del certificado de calibración del Nivel de presición de la marca Digimess, modelo 272.204, IB-4323, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202501000 | STE |  | S012B005 | RELOGIOS COMPARADORES E CALIBRADORES | 0729.005-5 | 202504 | 23/01/2025 14:19:48 | Realizar análisis del certificado de calibración del Calibrador de relog comparador marca Starret, modelo 716M, BP-690553, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500999 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202504 | 23/01/2025 14:19:55 | Realizar análisis del certificado de calibración del Padrón escalonado para paquímetro marca Mitutoyo modelo 515-555, BP-687254, que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202500998 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202504 | 23/01/2025 14:20:03 | Realizar análisis del certificado de calibración del conjunto de bloque estándar marca TESA modelo M10, BP-616296 que retorna de calibración externa por medio de la AS-4500077679. Referencia proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2278. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202505 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Certificado atende aos requisitos da SMDTC-2278 com resultado satisfatório. Instrumento liberado para o uso.
202420256 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202452 | 26/12/2024 10:21:31 | Realizar pruebas de aceptación del SHUNT de la marca Guildline Instruments, modelo 9711B DC Current Shunt, número de serie 74941, adquirido por medio de la OC-4500075669. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1868. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202452 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da especificação técnica 7040-20-19204. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202419548 | STE |  | S025A001 | COMPARADORES AUTOMÁTICOS DE TCS PADROES | 0760.001-1 | 202450 | 10/12/2024 10:26:11 | Realizar pruebas de aceptación de la Bobina para calibración de alicates amperímetros com correntes de até 6000 A, instrumento de la marca Fluke, modelo 52120A/COIL6KA, NS-666985163. Adquirido por medio de la OC-4500077089. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2147. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme solicitud de 10075350, realizados ensayos funcionales.
202419208 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202449 | 04/12/2024 14:30:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO-HIGRÔMETRO MODELO HL-1D FAB. ROTRONIC, S/N A23011180, CONFORME SMDTC-2145; OC 4500077565 - RC 10075515. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, el instrumento cumple con la solicitud de compras 10075515 item 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419057 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202449 | 02/12/2024 08:49:45 | Realizar pruebas necesarias para la energización de los cables de alimentación de media tensión 23kV CINTESC MD (resistencia óhmica, resistencia de aislamiento y tensión aplicada). Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202449 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado mediciones de Resistencia de Aislación, Resistencia Óhmica y Ensayo de Tensión Aplicada VLF al tramo de conductores de media tensión 23kV que alimenta el Transformador CINTESC MD con una longitud aproximada de 80m hasta la toma de derivación.
202419054 | STE |  | S031A007 | MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER | 1669.001-3 | 202449 | 02/12/2024 08:50:18 | Realizar pruebas de aceptación del Extractor de humo de la marca TRANSLASER, modelo EXTRATOR-925KFZFFR- FILTRO -RKJGCEK5N +ZQMB6AA8D, equipo a ser utilizado en la máquina grabadora a láser. El extractor adquirido por medio de la OC-4500077504. Atiende al proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2227. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Extrator de fumo não cumpre com os requisitos da ReqC:10075704. Faltou a entrega de acessórios (conjunto de filtros extras e da caixa de proteção compatível) conforme solicitado na ReqC:10075704. Aceitação não recomendada.
202419041 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202448 | 29/11/2024 15:44:36 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA0407404. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento atente aos requisitos das RC:10075484. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas.
202418857 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202448 | 27/11/2024 13:19:03 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, SCEEP 290 , classe 0 , tipo II, SCEEP 301 , classe 0 tipo II, SCEEP 267 , classe 0 , tipo II SCEEP 291 , classe 0 , tipo I ,SCEEP 292 , classe 0 ,tipo I SCEEP 309. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202449 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, Classe 0, tipo II, SCEEP 290 , classe 0 , tipo II, SCEEP 301 , classe 0 tipo II, SCEEP 267 , classe 0 , tipo II SCEEP 291 , classe 0 , tipo I ,SCEEP 292 , classe 0 ,tipo I SCEEP 309. Liberado para uso.
202418812 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202448 | 26/11/2024 14:07:46 | Realizar ensayos y análisis de certificado de calibración del Multímetro de referencia marca Fluke, modelo 8588A, BP-717994, el cual retorna de calibración externa por medio de la AS-4500075992. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2022. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202449 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202418738 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 16:30:59 | Realiza pruebas de aceptación del multímetro digital de la marca Fluke, modelo 87V MAX, NS-67040044, adquirido por medio de la OC-4500076900. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2148. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075457, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202418333 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202447 | 18/11/2024 15:48:15 | Realizar pruebas de aceptatación en la Lente de 7 grados para el termovisor Flir T1020 modelo T199745, adquirida por medio de la OC-4500076473 en la modalidad de marca/modelo. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2077. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Lente atende aos requisitos da SMDTC-2077. Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais e calibração com auxilio de ILA1. Obs.: Câmera utilizada solicita contato com a FLIR para utilização com a lente T199745.
202418331 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202447 | 18/11/2024 15:48:23 | Realizar pruebas de aceptación del Sistema de medición de descargas parciales POWER DIAGNOSTIX by MEGGER ICMmonitor, NS-018. Adquirido por medio de la OC-4500075717. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1812. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10073471. Testes funcionais realizados conforme SSA 202418691, com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202417632 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202445 | 05/11/2024 13:11:04 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba pneumática de alta presión portátil, de la marca Fluke, modelo 700HPPK-NPT, NS-6572002, adquirida por medio de la OC-4500077266. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2153. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202446 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10075440. Foram realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. A aceitação é recomendada.
202417272 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202444 | 28/10/2024 16:32:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA DE INSPEÇÃO DE EFEITO CORONA MOD. LUMINAR-HD S/N LH34377312 FAB. OFIL SYSTEMS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1898; RC-10073128 OC 4500075854. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202445 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10073128. Aceitação recomendada. Testes funcionais e entrega técnica realizadas conforme SSA: 2024-17272.
202416968 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202443 | 23/10/2024 11:33:27 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO DEFICIENTE DO 1º PISO LABORATÓRIO DA SMIL.DT QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202445 | ADELAR FRONZA | Foi Substituído a fechadura e feito manutenção nas dobradiças da porta.
202416890 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:42:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329070. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | A câmera apresenta falha de sobreposição entre as imagens térmica e ótica. Não foi possível realizar de forma satisfatória o ajuste de paralaxe da imagens geradas. Instrumento calibrado dentro de suas característica. Aceitação não recomenda.
202416888 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:42:51 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329087. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme a la especificación técnica de la solicitud de pedido 10075484. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202416885 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202443 | 22/10/2024 06:43:07 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA MODELO HM-TP41-3AQF/W-POCKET1, FAB. HIKMICRO S/N EA1329089. CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2150. RC 10075484 OC 4500077042. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202443 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada, conforme a la especificación técnica de la solicitud de pedido 10075484. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202416869 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202443 | 22/10/2024 06:43:32 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 08 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 212; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 221; PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO CLAUDINEI GUILHERME R. 6751. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes SCEEP 165; SCEEP 212; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 221. Liberado para uso!
202416867 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202443 | 22/10/2024 06:43:38 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 02/02 SCCEP 35, CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM76 01/02, SCEEP 35. Liberado para uso!
202416464 | STE |  | S017A014 | MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 1615.001-0 | 202442 | 15/10/2024 07:33:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO MOD. ORBISPHERE PORTABLE µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Medidor de oxígeno disuelto modelo Orbisphere Portable µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 ensayado y aceptado conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. Obs: Verificaciones realizadas con el acompañamiento de ILA4 (SSA 202416576(D)), acta en anexo.
202416290 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202441 | 10/10/2024 16:11:10 | Realizar pruebas de aceptación en el instrumento pinza amperimétrica de marca Fluke, modelo 378 FC, NS-62370014. Objeto adquirido por medio de la OC-4500076900, referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2148. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10075457. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202416244 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202441 | 09/10/2024 14:23:04 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVAÇÃO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 3, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 22288703; MAO DIREITA - 22288704. LUVAS SERÃO ENCAMINHADAS PARA VERO SANCHEZ. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 3, tipo II, número de série da esquerda 2288703 e direita 2288704, SCEEP 426. Liberado para uso.
202416243 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202441 | 09/10/2024 14:23:17 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVAÇÃO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 3, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 2288701; MAO DIREITA - 2288702. LUVAS SERÃO ENCAMINHADAS PARA EDUARDO FLECHA. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 3, tipo II, número de série da esquerda 2288701 e direita 2288702, SCEEP 425. Liberado para uso.
202416184 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202441 | 08/10/2024 15:40:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FORNO DE BLOCO SECO MODELO 9173 FAB. FLUKE S/N C49770, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1867 , RC-10073344 OC 4500075818. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202442 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC-RC-10073344. Realizado testes funcionais com resultado satisfatório. Aceitação recomendada.
202415135 | STE |  | S012B006 | CALIBRADORES DE ACELEROMETRO | 0729.006-3 | 202438 | 20/09/2024 06:53:24 | Realizar análisis de certificado de calibración del Acelerometro patrón marca Bruel Kjaer, modelo 8305, NS-1777429, BP-127636, el instrumento regresó de calibración externa realizada por medio de la AS-4500076398. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2060. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada analise do certificado de calibração e testes operacionais. Certificado atende aos requisitos solicitados por meio da SMDTC-2060.
202415101 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202438 | 19/09/2024 11:21:19 | Calibrar termohigrómetro marca instrutherm, modelo htr-159, Numero de serie 010907104. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de reparación y con recomendación de descarte conforme SSA derivada 202415428.
202414795 | STE |  | S016B007 | RUGOSÍMETROS | 1675.001-4 | 202438 | 17/09/2024 06:45:47 | REALIZAR ENSAIOS DE MEDIÇÃO EM RUGOSÍMETRO MOD. SURFTEST SJ-210 FAB. MITUTOYO BP 718872 IB-4339. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizada ensaios para atestar o funcionamento do RUGOSÍMETRO MOD. SURFTEST SJ-210 FAB. MITUTOYO BP 718872 IB-4339. O equipamento está liberado para uso.
202414725 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202437 | 13/09/2024 07:05:31 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE SOLDA DA MARCA WELLER, MODELO WR 3M, NS-080 40/23 0307. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500076311. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/smdtc-1502. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202438 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC-4500076311. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Realizado as provas de funcionamento do equipamento, que se encontra dentro de suas caraterísticas e liberado para uso.
202414344 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202437 | 09/09/2024 06:51:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE SOLDA DA MARCA WELLER, MODELO WR 3M, NS-080 30/23 0425. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500076311. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/smdtc-1502. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a OC-4500076311. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Realizado as provas de funcionamento do equipamento, que se encontra dentro de suas caraterísticas e liberado para uso.
202414103 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 04/09/2024 09:04:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. ***ENTREGA DOS ITENS FALTANTES DA SSA 202408925***. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO OS TESTES DE ACEITAÇÃO DO EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. FORAM ENTREGUES OS ITENS FALTANTES CONFORME RELATADO NA SSA 202408925. EQUIPAMENTO COM ACEITAÇÃO RECOMENDADA.
202413315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 22/08/2024 11:46:28 | REALIZAR ENSAIOS EM CALÇADOS DE SEGURANÇA CONFORME SOLICITAÇÃO DO RHSS.AD. PAR DE BOTINAS FAB. ESTIVAL; CA 45.932 SI; Nº 40; EN10143S2; LOTE 06/24 PAR DE TÊNIS FAB. ESTIVAL; CA 50.124 SI; Nº 40; EN10023S2; LOTE 06/24 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202435 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada conforme solicitado pelo RHSS.AD em dois pares de calçados de segurança, um par de botinas marca Estivel e um par de tênis marca Estivel. Onde os mesmo passaram pelos teste! Assim o lote 06/24 esta liberado para uso.
202413129 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202434 | 19/08/2024 11:01:09 | Realizar pruebas de aceptación de la Estación de soldadura de la marca Weller, modelo WR 3M, NS-080 01/23 0004. Adiquirido por medio de la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202413128 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202434 | 19/08/2024 11:01:17 | Realizar pruebas de aceptación de la Estación de soldadura de la marca Weller, modelo WR 3M, NS-080 01/23 0002. Adiquirido por medio de la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202412881 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202433 | 15/08/2024 10:10:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FAB. HIOKI S/N 240608650 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1929; RC 10073639 OC 4500075386. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la ReqC 10073639. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412880 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202433 | 15/08/2024 10:10:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FAB. HIOKI S/N 240626443 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1929; RC 10073639 OC 4500075386. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme as especificações técnicas de la ReqC 10073639. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202411637 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202430 | 25/07/2024 09:14:47 | Realizar calibración del Termohigrómetro digital de la marca Fluke, modelo 971, NS-012001009, conforme solicitado por la SOCM.DT (email en anexo). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas. Observación: El instrumento presenta daños en la protección del sensor conforme fotos en anexo.
202411584 | STE |  | S016B007 | RUGOSÍMETROS | 1675.001-4 | 202430 | 25/07/2024 06:58:44 | Realizar pruebas de aceptación del Rugosímetro de la marca Mitutoyo, modelo SJ-210, NS-518032308, adquirido por medio de la OC-4500074740. Atiende al https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1938. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado testes e provas de aceitação do Rugosímetro da marca modelo SJ-210, adquirido pela OC-4500074740. O equipamento entregue cumpriu todos os itens da ET e juntamente com os testes de funcionamento, que se saíram de forma satisfatória. Aceitação recomendada.
202411388 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202429 | 19/07/2024 10:35:04 | Verificação dos resultados das leituras dos gases do medidor de gás online instalado no TU 15 fase B, a fins de comparação com dados das leituras do gás por cromatografia, para emitir parecer químico sobre o transformador. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202429 | MIRES LUCI PELISSER | O Transfix , equipamento que mede gás online, apresentou concentrações diferenciadas da cromatografia do laboratório, é normal esse tipo de equipamento ser menos preciso. Um fator relevante nas concentrações de medição dos hidrocarbonetos, foi a presença de < 0,5 ppm de acetileno. Nem sempre detectável no cromatógrafo em forma de traços.
202410913 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 09:18:01 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C419072159, adquirida mediante la orden de compra OC-4500075073. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1926. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizadas provas funcionais da balança MS3002TS e acompanhado a calibração realizada pelo técnico do fornecedor (in loco), a qual cumpriu todos os pontos de calibração solicitados na ET. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme a SMDTC-1926/OC-4500075073.
202410911 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202428 | 11/07/2024 08:41:16 | REALIZAR TESTE DE AÇEITAÇÃO DO CALIBRADOR MULTIPRODUTO MARCA FLUKE, MOD 5560A, SN-6501606, ADQUIRIDO POR MEIO DA OC-4500074960. REFERENÇIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1931. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202429 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la ET 7040-20-19209-E R1. Realizado el análisis del cerificado de calibración y pruebas funcionales en el equipo.
202410650 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202428 | 08/07/2024 11:17:17 | REALIZAR ENSAIOS EM DOIS DETECTORES DE TENSÃO RITZ S/N 990318 E 1936251, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 2 detectores de tensão (SCEEP 38 e 17) para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 190 e 191. Ambos foram aprovados e liberados para uso.
202410607 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202427 | 05/07/2024 14:08:34 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 7 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187; SCEEP 201; SCEEP 220; SCEEP 222; SCEEP 223; SCEEP 232; SCEEP 263; PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada e todos os pares de luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP conforme os códigos de registro do ensaio correspondentes aos números das luvas cadastradas(741/739/736/735/738/740/737). Luvas liberadas para uso.
202410562 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:24:59 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM74 07/07 SCCEP 25, CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM74 07/07 - SCCEP 25(código de registro do ensaio 222). Os 7 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410561 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:25:05 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM65 01/03 SCCEP 23; E VM65 02/03 SCCEP23 ,VM03/03 SCEEP23 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM65 03/03 - SCCEP 23(código de registro do ensaio 223). Os 3 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410556 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:25:11 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM77 01/02 SCCEP 36; E VM77 02/02 ,VM12/01 SCEEP43 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM77 01 e 02 / SCCEP 36 e 43(código de registro dos ensaios 218 e 225). Ambos os segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410208 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:28:00 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C414877895, adquirida mediante la orden de compra OC-4500074857. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1908. La entrega técnica está programada para los días 2 y 3 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202427 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação da balança analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo e verificado que o fornecedor não cumpriu requisitos da ET item 4.2 (pontos de medição) na execução da calibração realizada em entrega técnica nas dependências da ITAIPU. Não recomendamos a aceitação do equipamento. Ata complementar da decisão em anexo a esta SSA.
202410207 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:28:07 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C419072159, adquirida mediante la orden de compra OC-4500075073. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1926. La entrega técnica está programada para los días 2 y 3 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202427 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado os testes de aceitação da balança semi-analítica, modelo MS3002TS, marca Mettler Toledo e verificado que o fornecedor não cumpriu requisitos da ET item 4.2 (pontos de medição) na execução da calibração realizada em entrega técnica nas dependências da ITAIPU. Não recomendamos a aceitação do equipamento. Ata complementar da decisão em anexo a esta SSA.
202410075 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202426 | 27/06/2024 15:47:50 | REALIZAR ENSAYO EN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, NS-23072435 Y NS-23072436, MARCA ORION. UNA VEZ FINALIZADOS LOS ENSAYOS, LOS GUANTES SERÁN RETIRADOS POR CHRISTIAN ALFREDO BAEZ CAMARAZA (OPUO.DT), MATRICULA 020552-7. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202427 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23072435 e direita 23072436, SCEEP 423. Liberado para uso.
202410071 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202426 | 27/06/2024 15:47:55 | REALIZAR ENSAYO EN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, NS-23057674 Y NS-23057673, MARCA ORION. UNA VEZ FINALIZADOS LOS ENSAYOS, LOS GUANTES SERÁN RETIRADOS POR IVAN RODOLFO AQUINO (OPUO.DT), MATRICULA 010670-9. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202427 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057673 e direita 23057674, SCEEP 422. Liberado para uso.
202409590 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202425 | 19/06/2024 14:19:51 | realizar instalação de um purificador IBBL Bp-698281 na cantina do laboratório. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Instalación del Purificador IBBL con BP 698281. Colocacíon de electroduto para alimentacion 220V del Bebedero. Modificación y adaptación, para la alimentación de agua al bebedero.
202409186 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202424 | 12/06/2024 14:13:08 | REALIZAR ENSAIO EM PAR DE LUVAS ISOLANTES CLASSE 00, REF. ME 874303, MD 874313. AS LUVAS SERÃO RETIRADAS POR LUDIERRYE VILLAS BOAS MAT. 4175-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202424 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874303 e direita 874313, SCEEP 421. Liberado para uso.
202408925 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202424 | 10/06/2024 07:20:28 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. RC 10073464 OC 4500074817. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Fue realizado comprobación de los ítems entregados, no fueron atendidos los puntos siguientes: - "2 matraces de evaporación giratorio de vidrio borosilicato"; fue entregado 1 (un) matraz - "2 matraces colectores de vidrio borosilicato;" fue entregado 1 (un) matraz Por lo que se sugiere el rechazo del equipo. Ver anexo email para mas detalles. Obs.: favor aclarar al proveedor que una vez entregados los faltantes se realizaran las pruebas funcionales caso sean entregados.
202408921 | STE |  | S017A012 | BANHO ULTRASSÔNICO | 3055.001-0 | 202424 | 10/06/2024 07:20:37 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO ULTRASSÔNICO MOD. SONOREX DIGITEC DT 510 H-RC, FAB. BANDELIN, S/N 3091.00172895.001 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1907; RC 10073411 OC 4500074605. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Fue realizado comprobación de los ítems entregados, no fueron atendidos los puntos siguientes solicitados en la especificación: - "Soporte para Erlenmeyes de 250 y 500 ml." - "Tener por lo menos 2 ubicaciones de memoria para programas de operación"; Por lo que se sugiere el rechazo del equipo. Ver anexo email para mas detalles. Obs.: favor aclarar al proveedor que una vez entregados los faltantes se realizarán las pruebas funcionales caso sean entregados.
202408828 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:04 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA PADRÃO MODELO PRS600.3, FAB. MTE, S/N 103584, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1900; RC 10072878 OC 4500074065. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada verificação do fornecimento. Testes funcionais e calibração do medidor padrão. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202408414 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202422 | 29/05/2024 16:40:51 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MANÔMETRO DIGITAL MODELO 700RG27 FAB. FLUKE, S/N 6507413 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1855; RC 1007334 OC 4500074500. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202423 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10073374. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202408412 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202422 | 29/05/2024 16:40:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MANÔMETRO DIGITAL MODELO 700RG29 FAB. FLUKE, S/N 6507529 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1855; RC 1007334 OC 4500074500. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202423 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10073374. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202408122 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202421 | 23/05/2024 16:38:09 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL MEGOHMETRO DE LA MARCA SONEL, MODELO MIC-10K1, NS-M10627, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500073783. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Posterior a la verificación de los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1936) se constató de que el equipamiento recibido (MEGOHMETRO DE LA MARCA SONEL, MODELO MIC-10K1, NS-M10627) no cumple todos los requisitos que son necesarios para el uso del sector solicitante. Ante esta situación se sugiere el rechazo del equipo. Obs: Se adjunta el correo de rechazo del sector solicitante.
202408119 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202421 | 23/05/2024 16:38:15 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL OSCILÓGRAFO DIGITAL DE LA MARCA YOKOGAWA, MODELO DL950, NS-9014D4523, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500074344. PROCESO DE REFERENCIA https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1946. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada a verificação do fornecimento da ordem de compra, testes funcionais do conjunto e calibração dos módulos de entrada de forma individual conectados ao equipamento Yokogawa DL950. Instrumentos calibrados, dentro de suas características e liberados para uso.
202408016 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202421 | 22/05/2024 06:40:36 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CÂMERA TERMOGRÁFICA PARA DRONE MOD. ZEMUSE H20T, FAB. DJI, S/N 1W9DLBC001FC7M CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1928; RC 10073504 OC 4500074708. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202423 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El equipo cumple con las especificaciones de la RC 10073504. Realizadas pruebas funcionales por el cliente conforme SSA derivada. Equipo calibrado y liberado para uso. Aceptación recomendada.
202407754 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202420 | 17/05/2024 14:29:23 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM PONTE RLC MODELO E4980A, FAB. KEYSIGHT, S/N MY46625790, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1455. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:7040-20-19054-R3. Aceitação recomendada.
202407626 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 17 BP-705719 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202407623 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202420 | 16/05/2024 11:20:41 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19 BP-704372 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406691 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202418 | 01/05/2024 17:07:31 | SOLICITAMOS SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO DAS SALAS 225B, 221, SALA 217 E SALA 220. NO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. OS MESMOS ESTÃO COM FUNCIONAMENTO INTERMITENTE. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202419 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | CONFORME AL PARECER TÉCNICO DE LA IEQ2 SSA 202315150 FUE REALIZADA LA SUTITUCIÓN DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DE LAS SALAS SOLICITADAS POR INTERUPTORES NUEVOS DE ILUMINACIÓN TIPO SIMPLES BIPOLARES. ILUMINACIÓN EN LAS SALAS DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202405607 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202415 | 08/04/2024 11:08:35 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES TRIFASICO, MODELO.F3-C DOBLE, BP- 89464 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto en el laboratorio, ya se cuenta con otros instrumentos que suplen la necesidad de ILA2. Dar de baja. TMPB 495-2024
202405599 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202415 | 08/04/2024 11:08:47 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOBOMBA PARA OLÉO, MODELO D08AD13A LEYBOLD-HERAEUS, BP-30791 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Motobomba en desuso. Sin aplicación en la SMIL.DT. Presenta deterioro en su estructura (conexiones eléctricas, pintura, soportes). Descartar. TBPM 496/2024.
202405371 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:44:42 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-197-0229098939 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-197-0229098939. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405370 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:01 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0157058935 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0157058935. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405369 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:13 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157101823 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157101823. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202405368 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:27 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157070626 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157070626. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405364 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:45:53 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157111319 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157111319. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405361 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:08 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 60 HZ, NS-2307-2101-0253475632 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do medidor de energia EIG Nexus 1500+, 60 HZ, NS-2307-2101-0253475632. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: este medidor foi cedido pela Arteche (Contrato 4500030729/2014) devido ausência de placa de comunicação via fibra ótica e não será utilizado como sobressalente, nem será contabilizado para fins de resolução de RNCs. O mesmo permanecerá na SMIL.DT.
202405358 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-152-0157069028 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en el medidor de energía marca EIG, modelo Nexus 1500+, 50 Hz, con número de serie 2307-152-0157069028. Instrumento calibrado externamente en Lactec, certificado de calibración y análisis del certificado en anexo a esta SSA. El instrumento se encuentra liberado para uso.
202405351 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:46:31 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-153-0157115020 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de funcionamento do medidor, que está dentro de suas características e liberado para uso. Medidor calibrado pelo LACTEC conforme certificado de calibração em anexo.
202405343 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202414 | 03/04/2024 16:47:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0152237020 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202415 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizadas pruebas funcionales al medidor de energía EIG Nexus 1500+, 50 HZ, NS-2307-151-0152237020. Instrumento calibrado externamente en Lactec. Certificado de calibración y análisis de certificado en anexo. Liberado para uso.
202405218 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202414 | 02/04/2024 15:24:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DE 4 CANAIS MODELO PICOSCOPE 5443D; FAB. PICO TECHNOLOGY; S/N KU705/0180; RC 10073521 OC 4500074457; https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1965. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10073521. Compra por marca e modelo. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202405213 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202414 | 02/04/2024 15:22:28 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO DE 4 CANAIS MODELO PICOSCOPE 5443D; FAB. PICO TECHNOLOGY; S/N KU705/0188; RC 10073521 OC 4500074457; https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1965. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la OC 4500074457. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405191 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:57:22 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF MARCA KARTEM ID - 0320 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0320. Liberado para uso.-
202405189 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:57:43 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0920 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0920 Liberado para uso.-
202405187 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:58:08 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0919 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0919. Liberado para uso.-
202405185 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:58:27 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0918 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0918. Liberado para uso.-
202405184 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:02:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0923 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0923. Liberado para uso.-
202405181 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:02:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0911 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202415 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0911. Liberado para uso.-
202405178 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:03:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0910 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0910. Liberado para uso.-
202405175 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:04:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0915 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboarotorio. Verificación y ajuste. ID N° 915. Liberado para uso.-
202405171 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:04:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM ID-0328 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 328. Liberado para uso.-
202405128 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:05:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM IB-0329 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 329 Liberado para uso.-
202405127 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:05:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM IB-0317 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0317. Liberado para uso.-
202404915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 13:56:50 | Montagem e desmontagens de prateleiras na sala de instrumentações de apoio tecnico . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDOMIRO FRANCISCONI | 202414 | VALDOMIRO FRANCISCONI | foi realizado a desmontagem e montagem de prateleiras na sala de instrumentaçâo.
202404878 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202413 | 25/03/2024 14:04:33 | REALIZAR TROCA DE INTERRUPTOR DE LUMINÁRIAS DAS SALAS 101, 124, 201, 212, 219 e 405 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202414 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o Parecer Técnico da SSA 202315150, foi realizada a substituição dos sensores de presença das salas solicitadas por interruptores novos tipo simples bipolares. Deixado sistema de iluminação das salas em condições normais de operação.
202404837 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202412 | 22/03/2024 13:46:11 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM DISPOSITIVO DE CERCA ELÉTRICA PERTENCENTE A MARP.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202413 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo debido a alto nivel de corrosión en todos los componentes y conectores por ingreso de agua e insectos. Descartar. Ver anexo
202404079 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202411 | 11/03/2024 17:25:54 | REALIZAR TROCA DE INTERRUPTOR DE LUMINÁRIAS DA SALA 218 DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. PINO CIENTE. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202412 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 2 sensores com defeito da iluminação principal do laboratório da SMIL.DT por interruptores bipolares, conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202315150), localizados nas sala 218 e na sala 405. Deixado a iluminação das salas em condições normais de operação.
202403596 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202410 | 05/03/2024 14:31:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DE CERTIFICADOS DE PADRÃO DE ENERGIA RADIAN RD-33 N/S 301031, OBJETO DA REQC 10073011 E SMDTC-1849 RECEBIDOS DO INMETRO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202402493 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202407 | 15/02/2024 15:55:12 | Realizar pruebas de aceptación de una Impresora de Termotransferencia de la marca PHOENIX CONTACT, modelo Thermomark Roll 2.0, NS-2305150760, adquirido por medio de la OC-4500073908 (SMDTC-1826). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la OC-4500073908. Realizados ensayos funcionales.
202401005 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 19/01/2024 08:25:46 | Imprimir 02 conjuntos base e miniatura de turbina das UGs. A pedido da SM. | ILA0 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 850 GRAMOS / CONJUNTO.
202400486 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202402 | 11/01/2024 10:08:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63200057, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. OBS: equipamento enviado em substituição ao anterior reprovado pela SSA 202316660. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El equipo reprobado en la SSA 202316660 fue sustituido por el proveedor debido a estar dañado, conforme el relatorio de servicio.
202320446 | AAT |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202351 | 21/12/2023 15:52:08 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202351 | JORGE QUANDT | Encontrada temperatura de 26,4ºC na sala 227, verificou-se que a válvula de água gelada permanecia fechada. Emitida SSA derivada para MEG3.
202319852 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202350 | 11/12/2023 06:48:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO RESISTÊNCIA PADRÃO DE PLATINA MOD. 5699 FAB. FLUKE S/N 0294, IB-845. REF. AS 4500072403 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1849. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202319421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 29/11/2023 14:53:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM BANHO DE VISCOSIDADE CINEMÁTICA MOD. K23377, FAB. KOEHLER, S/N K2337710109F CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1135. OC-4500068832; RC-10066858. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202349 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación de la entrega. Constatado la no entrega de todos los certificados de calibración solicitados en la especificación. Se recomienda el rechazo del equipo. Obs.: Fue solicitado la entrega de los certificados al proveedor. El proveedor solicitó el envío nuevamente del instrumento para la regularización de la entrega.
202318291 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 08/11/2023 10:00:13 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 16 E SCEEP 19 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizados ensaio de tensão aplicada nos detetores de tensão para verificar a funcionalidade, SCCEP 19, liberado para uso, SCCEP 16, Reprovado nos testes.
202318172 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202345 | 06/11/2023 11:27:50 | REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL MARCA MINIPA, MODELO ET-2507A, NS-EB507A000510. PERTENECIENTE A LA MTSI.DF, CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Instrumento apresenta não conformidade de medição nas leituras de tensão e resistência.
202317976 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 10:18:26 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO EM DOIS PARES DE LUVAS ISOLANTES, SENDO UM CLASSE 00 E OUTRO CLASSE 2, RESPECTIVAMENTE REFERÊNCIA ME Nº 867648 /MD Nº 86659, E ME Nº 23057679 / MD Nº 23057680. AS LUVAS JÁ FORAM LANÇADAS NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO FABIO SCHERER, MATRÍCULA 3820-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202344 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 867648 e direita 867659, e Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057679 e direita 23057680. Com atualização do SCEEP 416 e 417. Liberado para uso.
202317814 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202344 | 01/11/2023 10:21:49 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR DE PRECISIÓN POR IR, MODELO 4180, BP-707120, SN-B68873, EL EQUIPO RETORNA DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500069197, | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202345 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202317279 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202343 | 26/10/2023 08:54:32 | REALIZAR TESTES DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRAS VM74 E VM64 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado teste de tensão aplicada nas varas de manobras SCCEP 25 , VM71 e SCCEP 31, VM64. Liberado para uso.
202317278 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 08:54:37 | REALIZAR TESTES DE ISOLAÇÃO EM 09 PARES DE LUVAS ISOLANTES: SCEEP 233; SCEEP 212; SCEEP 165; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 260; SCEEP 175; SCEEP 220; SCEEP 187. CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202344 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes SCEEP 233; SCEEP 212; SCEEP 165; SCEEP 415; SCEEP 186; SCEEP 260; SCEEP 175; SCEEP 220; SCEEP 187. Liberado para uso
202317109 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202342 | 20/10/2023 15:25:56 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM VIDEOSCÓPIO MOD. IPLEX GX-IV9000G FAB. OLYMPUS, S/N Y304822 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1586, OC 4500072186 RC-10069679. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202343 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayos de aceptación: - verificado la entrega de todos los items solicitados - Pruebas funcionales en conjunto con ILA1 SSA 201317428 con resultados satisfactorios. Se recomienda la aceptación del instrumento.
202317027 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 09:40:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MOD. 378 FC FAB. FLUKE, S/N 62690149 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1452 ; RC-10069760 OC 4500070276. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10069760.
202317024 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 09:40:48 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MOD. 378 FC FAB. FLUKE, S/N 59070084 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1452 ; RC-10069760 OC 4500070276. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10069760. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316664 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63110011, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos a todos os requisitos da ReqC:10069655. Solicitante ciente das divergências e de acordo com a aceitação. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202316663 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63290048, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316662 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:38 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63290028, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10069655. El solicitante esta al tanto de las divergencias encontradas y de acuerdo con su aceptación conforme correo anexo. Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316660 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202341 | 10/10/2023 08:19:11 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MEDIDOR LCR PORTÁTIL MOD. U1731C FAB. KEYSIGHT S/N MY63250007, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1451. RC 10069655 OC 4500071187. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento apresentou falha de medição. Instrumento indicou valores aleatórios para medição de resistência, capacitância e indutância. Vídeos com as medições em anexo.
202316312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 07:26:46 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 07 PARES DE LUVAS ISOLANTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202340 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada em 7 pares de luvas isolantes (ORION CLASSE 00), correspondes aos seguintes códigos cadastrados no sistema: SCEEP 406; SCEEP 407; SCEEP 408; SCEEP 409; SCEEP 410; SCEEP 411; SCEEP 412. Material pertencente à SMMG.DT, códigos SCEEP atualizados. Luvas liberadas para uso.
202315967 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202339 | 27/09/2023 10:47:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EM PONTE RLC MODE E4980A BP-714540. CONFORME A.S 4500071414 SMDTC- 1702. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202339 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202314839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 14:54:22 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES ORION, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 18366658 E MD Nº 18366705; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO MAT. 003935-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202337 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 18366658 e direita 18366705, Com atualização do SCEEP 405. Liberado para uso.
202314804 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 16:43:47 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DRONE MOD. MAVIC 3 PRO, FAB. DJI, S/N 1581F67QC236F014TZGS, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1650, RC- 10069823 AS 4500071457. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Equipamento atende aos requisitos da ReqC 10069823. Aceitação recomendada.
202314800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 16:43:53 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM DRONE MODELO MATRICE 300 RTK FAB. DJI, S/N 1ZBJBK00C000U, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1641, RC-10069823 AS 4500071457. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento comprado por marca e modelo e atende aos requisitos da ReqC-10069823. Aceitação condicionada a realização realização de treinamento conforme item 40 da ReqC.
202314797 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202336 | 04/09/2023 16:44:04 | REPARO DE UN PUENTE RLC MARCA BK PRECISION CON IB-1403 N. SERIE 81705008891 POR MOTIVO DE INOPERANCIA DEL MISMO (NO REALIZA NINGUNA LECTURA). | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de dos resistores de 100 ohmios abiertos por sobre tensión. Realizado ensayos de funcionamiento ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202314791 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202336 | 04/09/2023 16:44:10 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO INDICADOR DE RESISTÊNCIA Nº19 BP 704372, EQUIPAMENTO ESTÁ COM LEITURAS COM AS LEITURAS OSCILANDO. PEDIDO REALIZADO PELA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Efetuado reparo. Enviado para calibração (SSA: 202314851). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202314670 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202336 | 04/09/2023 11:11:17 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DE BANCADA, MARCA ROHDE & SCHWARZ, MODELO RTB2004+B243+K1+K2+K3+K15+K36+B1+P6022(KIT), NS-205853-NU. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070158 Y ET-704020119200-R1. ESTE PROCESO ATIENDE AL< https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1448 >. **CAMBIO DE LAS PUNTAS DE PRUEBAS ** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ET-704020119200. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314596 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202335 | 31/08/2023 16:44:34 | VERIFICAR ILUMINACION DE LA SALA 130 (PLANTA BAJA) Y SALA 203 (PRIMER PISO) DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO - SMIL.DT, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN SIN ILUMINACION. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202336 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202315150, foram substituídos sensores de presença de parede por interruptores bipolares nas salas 130, 203, 211 e 224, normalizando a iluminação das salas.
202314531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 08:53:27 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 10 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 201; SCEEP 219; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 223; ORION CLASSE 00 ME 16114432 MD 16114486; ORION CLASSE 2 Nº 48; SCEEP 263; SCEEP 231; SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 6399 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 10 pares de luvas isolantes, SCEEP 201; SCEEP 219; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 223; ORION CLASSE 00 ; SCEEP403 ; ORION CLASSE 2 Nº 174; SCEEP 263; SCEEP 231; SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD, com os SCEEP atualizados. Liberado para uso!
202314530 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202335 | 31/08/2023 08:53:33 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 SCCEP 35 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaios de tensão aplicada na vara de manobra VM76, SCEEP 35. Liberado para uso.
202314527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 08:53:38 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 861250 E MD Nº 861276; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A ISAIAS SANSÃO LINS NETO MAT. 4137-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, Marca Orion, Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861250 e direita 861276, Com atualização do SCEEP 404. Liberado para uso.
202313964 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 16:41:57 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM PARES DE LUVAS ISOLANTES: SCEEP 227; SCEEP 112. PERTENCENTES A SGII.AD CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202334 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 2 pares de luvas isolantes Classe 00, marca ORION, tipo II, SCEEP 112 e SCEEP 227 . Liberado para uso.
202313740 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202333 | 18/08/2023 09:30:08 | Realizar análisis de certificado de calibración del termohigrómetro de espejo resfriado de la marca Michell Instruments, modelo S8000 Remote, NS-158167, BP-710301, el equipo retorna de calibración externa realizada conforme a la AS-4500071212. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202335 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação funcional do equipamento e análise do certificado de calibração. Constatada tendência elevada para medições de ponto de orvalho e umidade, realizar correções pertinentes. Liberado para uso.
202313584 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202333 | 16/08/2023 14:02:18 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO MOD. MSO24, FAB. TEKTRONIX, S/N C015281, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202335 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Observadas discrepancias en la especificación y los ítems entregados, los mismos fueron aceptados por el área usuaria. Realizado test funcionales y calibración en el equipo, con resultados satisfactorios. Aceptación recomendada según criterios del usuario. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161.
202313583 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202333 | 16/08/2023 14:02:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILOSCÓPIO MOD. MSO24, FAB. TEKTRONIX, S/N C015280, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202334 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Observadas discrepancias en la especificación y los ítems entregados, los mismos fueron aceptados por el área usuaria. Realizado test funcionales y calibración en el equipo, con resultados satisfactorios. Aceptación recomendada según criterios del usuario. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1335. RC-10067290 OC-4500070161.
202313494 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4604914, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313493 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:26 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605070, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313492 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:43 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605155, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313491 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:01 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605131, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313490 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:09 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4604938, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ET 7040-20-19073-E. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e concorda com a aceitação conforme e-mail anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313489 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:37 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605211, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313488 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:10 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605189, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19073-E. El área solicitante se encuentra al tanto de las discrepancias encontradas y esta de acuerdo con la aceptación conforme el correo en anexo. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313487 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:15 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605145, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atendo todos os requisitos da ET 7040-20-19073. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e está de acordo com o email em anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313486 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:03:54 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO DE BANCADA MOD. DMM6500, FAB. KEITHLEY, S/N 4605196, CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1333 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1445. RC-10067290 OC-4500070161. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | O instrumento não atendo todos os requisitos da ET 7040-20-19073. A área solicitante está ciente das discrepâncias encontradas e está de acordo com o email em anexo. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202313180 | STE |  | G073Q001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  | 202332 | 08/08/2023 17:13:43 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. obs.: o painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) foi migrado da localização G073X001 para fins de manutenção de histórico.
202312947 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:43 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DE BANCADA, MARCA ROHDE & SCHWARZ, MODELO RTB2004+B243+K1+K2+K3+K15+K36+B1+P6022(KIT), NS-205853-NU. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070158 Y ET-704020119200-R1 (EN ANEXO). ESTE PROCESO ATIENDE AL SMDTC-1448. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação não recomendada. Instrumento não atende integralmente aos requisitos da ET-704020119200-R1. Solicitado 4x ponteiras com atenuação comutáveis 1:1 e 1:10. Modelo entregue apresenta atenuação fixa em 1:10.
202312539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 15:57:22 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 861243 E MD Nº 861269; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA MAT. 4529-9. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202332 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861243 e direita 861269, Com atualização do SCEEP 400. Liberado para uso.
202312347 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202330 | 26/07/2023 14:52:14 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA TRIPLE, MARCA KEYSIGHT, MODELO E36313A, NS-MY610005313, ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA OC-4500070810 Y REQC-10069744. ESTA ADQUISICIÓN ATIENDE AL SMDTC-1444. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la ReqC 10069744. Realizadas pruebas funcionales con resultados satisfactorios.
202311814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 11:17:20 | SOLICITAMOS GESTIONAR ALTERACION DE MAX/MIN DE LOS CÓDIGOS DE STOCK 714427 Y 714248, ALTERAR AMBOS PARA MAXIMO=1500 Y MÍNIMO=800, CONFORME SOLICITUD DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política de los códigos 714427 y 714428 alterada a ZM=801/1500 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9636/37.
202311810 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202329 | 18/07/2023 10:56:32 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL DOFIFICADOR ACOPLABLE DE LA MARCA BRAND, MODELO DISPENSETTE S ORGANIC, REF. 4630171, NS-23D05987. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA REQC-10069228_R1, OC-4500069486, CORRESPONDE AL SMDTC-1482. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do equipamento. Constatado atendimento dos critérios técnicos solicitados. Aceitação recomendada.
202311809 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202329 | 18/07/2023 10:57:34 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL DOSIFICADOR ACOPLABLE DE LA MARCA BRAND, MODELO DISPENSETTE S ORGANIC, REF. 4630171, NS-23D06018. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA REQC-10069228_R1, OC-4500069486, CORRESPONDE AL SMDTC-1482. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do equipamento. Constatado atendimento dos critérios técnicos solicitados. Aceitação recomendada.
202311784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 15:58:11 | REALIZAR DE ENSAYOS DE 2 BOMBAS DE 25 CV DEL SISTEMA ANTI-INCENDIO DEL MERCADO PUBLICO (MERCOBAL) CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. LOS ENSAYOS SOLICITADOS SON LOS SIGUIENTES: - Calidad de energia; - PDMA; - Ensayo de vibración. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202329 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Devido aos problemas apresentados pelos equipamentos, não foi possível realizar todos testes previstos inicialmente. Os resultados dos ensaios realizados encontram-se descritos no relatório em anexo. Como medida corretiva, recomenda-se uma revisão no quadro de comando e uma manutenção ou substituição das motobombas que integram o sistema anti-incêndio.
202311734 | STE |  | G073Q005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-YZU2 (M33B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:24 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q005, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 157117527) na localização G073Q005.
202311733 | STE |  | G073Q003 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:28 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q003, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 229099031) na localização G073Q003.
202311732 | STE |  | G073Q002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU1 (M31A) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:33 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q002, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 253475733) na localização G073Q002.
202311443 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202328 | 12/07/2023 07:46:39 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA ION 9000, MARCA SCHNEIDER POWERLOGIC, MODELO METSEION92030, NS: MZ-2303A981-01, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: MODULO DE EXPANSIÓN, PANTALLA REMOTA PARA MEDIDOR ION 9000, KIT PARA MONTAGE DE LA PANTALLA. MATERIALES ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC4500069310 Y LA SMDTC-1584. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202328 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do fornecimento e testes funcionais do medidor e acessórios. Entregues itens 10, 20, 40 e 50 da OC 4500069310. Fornecimento em conformidade com o solicitado. Aceitação recomendada.
202311424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 16:24:40 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION EN UN MEDIDOR DE ESPESURA DE TINTA, MARCA FISCHER, MODELO DELTASCOPE FMP10, NS-10018879. EQUIPO ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500071201 Y CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS INFORMADAS EN EL SMDTC-1466. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10069401. Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo de medidor de espesura marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10 por parte del área solicitante, donde se constató que el equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada SSA 202311559.
202311346 | STE |  | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) |  | 202328 | 10/07/2023 16:26:55 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q004, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.032-8, NS 157069331) en la localización G073Q004.
202311310 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202328 | 10/07/2023 11:34:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA ABRIR PUERTA DE LA SALA 110 QUE SE ENCUENTRA LLAVEADA. | ILA0 | MCI2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202328 | ADELAR FRONZA | Con el fin de realizar la apertura de la puerta fue utilizado el método de ganzuado consiguiendo un giro del rotor del cilindro, pero durante el trabajo el solicitante consiguió la llave y realizó la apertura de puerta.
202310924 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 04/07/2023 09:48:46 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL DUROMETRO DE LA MARCA MITUTOYO, MODELO 811-338-11, NS-200162205, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500070324 (RECQ-10069844) Y CORRESPONDIENTE AL SMDTC-1477. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202327 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10069844. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada. Liberado para uso.
202310816 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202327 | 03/07/2023 10:33:35 | REALIZAR ENSAYOS DE ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE VIBRACIÓN VIBXPERT II BASIC PACKAGE DE LA MARCA PRUFTECHNIK, MODELO VIB53101E, NS-040559 Y NS-40555, Y DEMÁS ACCESORIOS/SOFTWARE LISTADOS EN EL CONTRATO, ESTOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA AS-4500070805 (EN ANEXO) Y CORRESPONDEN AL SMDTC-1565. DEBIDO A QUE EL CONTRATO FUE EMITIDO COMO AUTORIZACION DE SERVICIO (AS) LOS FISCALES NOMINADOS FUERON EL ING. HUGO VILLASANTI Y EL ING. TACIO FONSECA DEMARCHI. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las características técnicas detalladas en la AS-4500070805, ensayos realizados conforme a la SSA 202310926.
202310419 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 15:35:42 | REALIZAR ENSAYO DE UN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, CODIGO SCEEP 132, MANO IZQUIERDA 863569 Y MANO DERECHA 86362, USUARIO SAMOEL SCHWEITZER. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 132. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309501 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202324 | 12/06/2023 11:34:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DIGITAL 0 A 100 BAR, MARCA RÜCKEN, S/N 126378, PERTENCENTE A SOCM.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202324 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado. Ver certificado e fazer correções das medições caso necessário.
202308856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 17:18:38 | Realizar mantenimiento preventivo de dos (2) motorreductores pertenecientes a la MTAA.DF, conforme solicitud en enexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202322 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sustitución de engranaje y engrasado del mismo. Liberado para uso.-
202308853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 16:24:52 | Realizar extracción de muestra de aceite de los Transformadores y Conmutadores en Yguazu para realización de los siguientes análisis conforme el email en anexo: 1 Análisis físico químico 2 Análisis Cromatográfico (DGA) 3 Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308815 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202322 | 29/05/2023 11:29:42 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MODELO CM-25CG, S/N 1002374, FAB. KONICA MINOLTA CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1480, RC-10069428 OC -4500069270. EQUIPAMENTO VOLTOU DE CALIBRAÇAO, SSA ANTERIOR 202304054. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizada nova calibração em laboratório acreditado ISO 17025 conforme Ata AR SMI.DT 0020 23.
202308666 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202321 | 25/05/2023 10:14:25 | Realizar pruebas de aceptación de la Fuente de portencia CA/CC de la marca Chroma, modelo 61509, NS 96150900010295. Adquirido por medio de la OC-4500070188 y ET-70402019186R0. Referencia SMDTC-1332. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ET-70402019186. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório (SSA: 202308776).
202308405 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 14:18:28 | Realizar extracción de muestra de aceite de los tanques 1,2 y 3 en la subestación de Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 22/05/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202321 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202308376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:45:56 | Coleta e análise cromatográfico de óleo em tratamento de óleo isolante pela máquina de termo vácuo, para estabelecer parâmetros mínimos e máximos de gás nitrogênio e Oxigênio em óleo tratado por esse procedimento. | ILA0 | ILA4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202413 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados em anexo
202307788 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 10/05/2023 11:28:27 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM INDICADOR DIGITAL Nº 18 (BP 705718) PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-AMIL ANEXO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Reparado. Liberado para uso.
202307302 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202318 | 03/05/2023 12:23:07 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718). | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 09:50:20 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, Nº 52 PERTENCENTE AO RODRIGO CORISCO DE ILA1. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 1, tipo II, código da esquerda 52 e direita 52. Atualização do código SCEEP 176. Liberado para uso.
202306915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 25/04/2023 10:35:54 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, Nº 261 PERTENCENTE AO RODRIGO CORISCO DE ILA1. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202317 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no par de luva SCEEP 261, Liberado para uso.
202306834 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202317 | 24/04/2023 16:00:41 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL, MODELO 5720A, MARCA FLUKE NS 4716339 BP 690380 REFERENTE A. SERVIÇO 4500069197(INMETRO). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202317 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 1100 VAC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202306833 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202317 | 24/04/2023 16:00:50 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DEL MULTIMETRO DIGITAL DE REFERENCIA, MODELO 8508A, MARCA FLUKE NS 392272422 BP 709813 REFERENTE A. SERVIÇO 4500069197(INMETRO). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202317 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada no início da escala de 100 mVDC e na escala de 2 MOhm. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202306490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 16:15:55 | Realizar extracción de muestra de aceite de los tanques 1, 2 y 3 en Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 18/02/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202316 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202306443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 13:47:25 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 308; SCEEP 184; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES AOS BOMBEIROS. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas SCEEP 308 e SCEEP 184. Luvas liberadas para uso.
202306442 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 13:47:41 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SENDO UM PAR MARCA ORION Nº 166 E OUTRO DA MARCA ORION Nº 60; LUVAS SERÃO ENTREGUES AOS BOMBEIROS. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada nos pares de luvas SCEEP 166, 60 onde ambas os pares sofreram rupturas. Luvas reprovadas e descartadas
202305488 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202313 | 31/03/2023 15:53:30 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, SCEEP 38; SCEEP 49; SCEEP 17; SCEEP 61; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202315 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Los detectores de tensión con códigos SCEEP 17/38/49/61 fueron ensayados y liberados para uso. Datos de ensayos disponibles de aplicativo SCEEP.
202305486 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202313 | 31/03/2023 15:53:40 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA SCCEP 22; SCCEP 36; SCCEP 23; SCCEP 46; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202315 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Las varas de maniobra con códigos SCEEP 22/23/36/46 fueron ensayados y liberados para uso. Datos de los ensayos disponibles en aplicativo SCEEP.
202304808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 10:50:49 | Realizar ensaio de tensao aplicada em par de luvas SCEEP 168, sceep 288 NS 861705, NS 861609. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Par de guantes SCEEP 168 y 288 ensayados y aprobados, liberados para uso.
202304627 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:44:47 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 18 BP-705718 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. O aparelho está funcionando normalmente (vídeo em anexo). Foi calibrado 29/12/2022 nº 22/914. Liberado para uso.
202304057 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202310 | 10/03/2023 16:08:55 | REALIZAR ANÁLISE DE CERTIFICADO E TESTES FUNCIONAIS DO PADRÃO DE ENERGIA MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO RD-33 DYTRONIC; BP-698261, NS-301031, MATERIAL DE RETORNO DE CALIBRAÇÃO EXTERNA NO INMETRO ATRAVÉS DO AS-4500069197. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1481. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise do certificado. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202303962 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202310 | 09/03/2023 11:36:27 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM17 SCCEP 24; VM73 SCCEP 26; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Forem realizados ensaios de tensão aplicada nas varas de manobras! liberado para uso
202303960 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202310 | 09/03/2023 11:36:33 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, NS-1741282002 SCEEP 20; NS-990320 SCEEP 37; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada para verificar a atuação dos detectores! liberado para uso.
202303955 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 09/03/2023 11:36:39 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 10 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 231; SCEEP 212; SCEEP 219; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; PAR LUVA ORION N/S 16114486 E 161144432, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram ensaiadas 10 pares de luvas isolantes, liberado para uso!
202303771 | STE |  | S026B002 | PONTES MEDIÇÃO TEMPERATURA E ACESSÓRIOS | 0763.002-6 | 202310 | 07/03/2023 13:29:10 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL SCANNER DE TEMPERATURA DE LA MARCA FLUKE, MODELO 1586A/2HC 120C, NS-58865010, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500069297 (SMDTC-1457), PROCESO REALIZADO EN LA MODALIDAD MARCA/MODELO. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10069158 (comprado na modalidade de marca e modelo). Realizados testes funcionais com resultado satisfatório.
202303764 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202310 | 07/03/2023 13:28:14 | REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN EL CALIBRADOR DE TEMPERATURA MARCA FLUKE, MODELO 9143, NS-C26285, ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA OC-4500069297 (SMDTC-1459). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende integramente os requisitos da 10069192. Instrumento não atende os seguintes itens: . Debe contar con termómetro de referencia. . Debe contar con resistencia de referencia. Área solicitante ciente da ausência de acessórios. Realizado teste funcionais com resultados satisfatório. Aceitação não recomendada.
202303588 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202309 | 03/03/2023 09:35:12 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO MODELO BRM600-BA200K, FAB. FLUKE, S/N 6041102 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463. RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202303587 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202309 | 03/03/2023 09:35:21 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO MODELO PM600-A200K, FAB. FLUKE, S/N 6017102 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463. RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202302880 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 15:16:32 | Realizar extracción de muestra de aceite del transformador de reserva en Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 16/02/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202302370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 09/02/2023 07:16:19 | Realizar colecta de aceite aislante en la Subestación de Yguazu para realización de análisis finales. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202306 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202302217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 07/02/2023 11:29:14 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 09 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 232; SCEEP 220; SCEEP 223; SCEEP 263; SCEEP 201; MAIS PAR DE LUVAS ORION Nº 48, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos nas luvas isolantes, liberado para uso.
202302213 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202306 | 07/02/2023 11:29:19 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, NS-1741282001 SCEEP 19; NS-1936252 SCEEP 16; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão nos detectores de tensão, liberado para uso.
202302208 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202306 | 07/02/2023 11:29:25 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM64 SCCEP 31; VM74 SCCEP 25; VM11 SCCEP 42; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos nas varas de manobras, liberado para uso.
202301322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 25/01/2023 11:13:49 | Realizar verificación y pruebas en 60 unidades de Conversores de Tensión CC/CC 43-160V/15V de la marca Traco Power, código de stock 715861, adquiridos por medio de la OC-4500068223. Esta solicitud atiende un pedido de apoyo de la MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202304 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos a los 60 conversores, todos fueron sometidos a 125Vcc de entrada, con carga de 180 ohmios (plena capacidad). Tensiones de salida acorde a la especificación. Liberado para uso.
202300730 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202302 | 13/01/2023 14:06:59 | Verificar condición de instalación que alimenta las tomas de la sala (228) Copa del predio de la SMIL.DT. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202303 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as tomadas da sala 228 (copa do prédio da SMIL.DT) se encontram em condições normais de funcionamento e operação. Efetuado ensaio do DR-2 do painel QLF-1P-GE (proteção diferencia das tomadas da sala 228) com apoio da ILA1 (SSA: 202301062). Resultado dos ensaios em anexo.
202300710 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 13/01/2023 13:54:23 | Realizar colecta de aceite aislante en la Subestación de Yguazu para realización de análisis finales conforme solicitud en anexo, colecta a ser realizada el 16/01/2023. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202303 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202300708 | STE |  | A001D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.003-0 | 202302 | 13/01/2023 14:03:44 | Coleta de óleo lubrificante dos Tanques sem Pressão, dos Reguladores de Velocidade das UGs 01, 02 e 03, para análise físico-química. SSA emitida conforme solicitud del sector ejecutor. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202303 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Amostras coletadas conforme previsto
202300315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 11:16:24 | Realizar colecta de aceite correspondiente a los transformadores de la nueva Subestación de Yguazu para posterior ensayo | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202302 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202225010 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202252 | 28/12/2022 11:20:12 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO E ANÁLISE DE CERTIFICADO EM MÓDULO DE PRESSÃO MODELO PM600-G100K, FAB. FLUKE, S/N 5793034 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463, RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202225008 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202252 | 28/12/2022 11:20:19 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO E ANÁLISE DE CERTIFICADO EM MÓDULO DE PRESSÃO MODELO PM600-A10M, FAB. FLUKE, S/N 5796031 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1463, RC 10068829 OC 4500068701. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e análise de certificado. Obs.: Equipamento foi adquirido na modalidade marca/modelo, sendo acompanhado de certificado de calibração acreditado.
202223971 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 06/12/2022 16:35:55 | Realizar colecta de aceite correspondiente a los transformadores de la nueva Subestación de Yguazu para posterior ensayo. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202249 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado. Resultados en Anexo.
202223789 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 05/12/2022 10:29:27 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES,MARCA ORION, PERTENCENTES A RHSS.AD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO EDWIN R. 6626 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202249 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Ensayados y aprobados los pares de guantes solicitados. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP.
202223610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 09:43:42 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MOTOR ELETRICO DO SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO PERTENCENTE A MTAA.DF. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202248 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Realizada la sustitución del engranaje y aplicación de grasa.realizado ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorios. Liberado para uso.
202223526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 29/11/2022 09:53:30 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados anexo
202223317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 24/11/2022 16:09:23 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu, muestras recibidas en el día 24/11/2022. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202247 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202222869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 17/11/2022 15:06:47 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202246 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202222497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 11:08:19 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202222423 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202245 | 09/11/2022 09:55:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM MULTÍMETRO MODELO 8588A, FAB. FLUKE, S/N 590880574, ADQUIRIDO SEGUNDO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1267, RC 10066488 OC 45000265684. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da especificação 7040-20-19192. Aceitação recomendada. Obs.: Certificado em anexo. Realizados testes funcionais.
202221078 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 18/10/2022 16:48:37 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM MICRO-OHMÍMETRO DA MARCA METREL MI3250 QUE APRESENTA UMA FALHA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. EQUIPAMENTO PERTENCE A MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Placa de fuente se encontraba con defecto. Diodo rectificador tipo puente en corto circuito, causo daño en filtros y además hizo actuar la protección (fusible 1A 250Vac). Sustituidas las piezas. Test en bancada. Ensayos de algunos valores resistivos, coherentes. Liberado para uso. Obs: El instrumento cuenta con alojamiento para baterías recargables, pero las mismas no estaban presentes, no obstante, también funciona alimentada por tensión de red.
202220817 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202241 | 13/10/2022 08:02:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 25 KGF/CM2, WIKA NS-110794, ID-902, PERTENCENTE A SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , SERIE N°: 110794 , ID N°: 902. LIBERADO PARA USO.
202220162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 28/09/2022 17:02:09 | REALIZAR ENSAYO EN 14 GUANTES AISLANTES: SCEEP 288; SCEEP 302; SCEEP 290; SCEEP 291; SCEEP 292; SCEEP 301; SCEEP 309; SCEEP 293; SCEEP 308; SCEEP 276; SCEEP 279; SCEEP 281; SCEEP 296; SCEEP 297. PERTENECIENTES A LA RHSS.AE. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202239 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaios e aprovado para uso as seguintes luvas: SCEEP 288; SCEEP 302; SCEEP 290; SCEEP 291; SCEEP 292; SCEEP 301; SCEEP 309; SCEEP 293; SCEEP 308; SCEEP 276; SCEEP 279; SCEEP 281; SCEEP 296; SCEEP 297. Os resultados obtidos foram registrados no aplicativo SCEEP.
202220116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 27/09/2022 16:49:43 | Confección de 1 cable de conexión RS232 de 5 metros de largo conforme solicitud de la ODRA.CE en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Con los materiales proveídos por personal de ODRA.CE, se procedió a confección de un cable conector "RS2322" extensor, por lo cual no se realizó el cruzamiento de los pines "2 y 3". Test de continuidad ok. Liberado para uso.
202220115 | AIM |  | P093B004 | FAN-COIL FC-2P-121 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.010-7 | 202239 | 27/09/2022 17:08:34 | Verificar y solucionar motivo de ruido excesivo en conductos de salida de aire acondicionado en la Sala 121 de la SMIL.DT conforme Relatorio Técnico de Seguridad del Trabajo RTST 14/2022 (en anexo). | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202218832 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:53:13 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CONJUNTO TERMO-HIGRÔMETRO MOD. HP32, FAB. ROTRONIC, S/N 5220615 + SONDA MOD. HCA-S S/N 20558958 + CABO EXTENSOR MOD. E2-02A CONFORME SMDTC-1119 ** https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1119 **. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202236 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202218831 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:53:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CONJUNTO TERMO-HIGRÔMETRO MOD. HP32, FAB. ROTRONIC, S/N 5220612 + SONDA MOD. HCA-S S/N 20558945 + CABO EXTENSOR MOD. E2-02A CONFORME SMDTC-1119 ** https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1119 **. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202236 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202218771 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202235 | 01/09/2022 15:32:34 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 SCCEP 35 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202237 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 76 - 01/02 y 02/02; RITZ; ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202218770 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 15:32:41 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 07 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 231; SCEEP 175; SCEEP 219; SCEEP 260; SCEEP 186; SCEEP 185, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202238 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - ORION: CLASE 00, TIPO II, NS 845 261 (IZQ), NS 845278 (DER), SCEEP 185; - ORION: CLASE 0, TIPO II, NS 16 064 894 (IZQ), NS 16 606 4970 (DER), SCEEP 260; - NORTH: CLASE 0, TIPO I, NS 38 721, SCEEP 219; - ORION: CLASE 2, TIPO II, NS 1 383/94, SCEEP 175; - NORTH: CLASE 2, TIPO I, NS E 720, SCEEP 186; - SALISBURY: CLASE 2, TIPO I, NS 2 654 259, SCEEP 231; - NORTH: CLASE 3, TIPO I, SCEEP 165; ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN SCEEP
202218759 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:08 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-197-0229106929 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: O medidor testado nesta SSA possui frequência nominal 50 Hz, não se tratando de um medidor 60 Hz como indicado no texto de emissão.
202218757 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-2206-152-0157110419 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218755 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:26 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 60 HZ, NS-152-0157087230 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218753 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:39 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-197-0229099233 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218745 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-197-0229099031 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218739 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:50 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-151-0152236524 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado no Lactec. Certificado de calibração e análise do certificado em anexo. Liberado para uso. Obs.: O medidor apresentava pendência quanto a fixação de parte metálica da porta de comunicação ótica frontal, conforme constatado na inspeção (BI 6044BI2J0372P). Reparo realizado pela Arteche antes do envio a Itaipu. Constatada fixação satisfatória da parte metálica sem alterações das características do medidor.
202218736 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202235 | 01/09/2022 12:06:34 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR PARECER TECNICO PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA MARCA NEXUS MODELO 1500, 50 HZ, NS-2206-151-0152243118 MATERIAL QUE RETORNO DEL FABRICANTE DE REPARO EN GARANTIA. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais do medidor de energia Nexus 1500+. Instrumento calibrado externamente no Lactec. Certificado de calibração e análise de certificado em anexo. Liberado para uso.
202218711 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202235 | 01/09/2022 08:22:53 | REALIZAR NOVOS TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134. *** ENTREGUE AS TAMPAS DOS TUBOS PELO FORNECEDOR, MOTIVO DO RECHAÇO DA SSA 202215544 *** | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente os requisitos da ReqC-10066398. Aceitação recomendada.
202218605 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202235 | 30/08/2022 10:11:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE ENSAIO VLF EM CONDUTORES BLINDADOS MODELO FRIDA FAB. BAUR, S/N 2246349004, CONFORME SMDTC-1327. OC 4500066579 RC 10067071. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10067071. Aceitação recomendada. Instrumento liberado para o uso. Obs.: Testes funcionais realizados pelo setor ILA1 (SSA 202218697).
202218449 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202235 | 30/08/2022 10:11:17 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO 381 FAB. FLUKE, S/N 57400746MV, CONFORME SMDTC-1126. RC 10064992 OC 4500066491. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202236 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a la RC 10064992.
202218447 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202235 | 30/08/2022 10:11:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MODELO 381 FAB. FLUKE, S/N 56400274MV, CONFORME SMDTC-1126. RC 10064992 OC 4500066491. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202236 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a la RC 10064992.
202218430 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202234 | 26/08/2022 10:48:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO RESISTÊNCIA PT-100 MODELO 5622-16 FAB. FLUKE, S/N 5102535-004 conforme SMDTC-1268. RC 10066344 OC 4500065329. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202235 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando-se o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado em fábrica, dentro de suas características e liberado para uso.
202218429 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202234 | 26/08/2022 10:48:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM TERMO RESISTÊNCIA PT-100 MODELO 5622-10 FAB. FLUKE, S/N 5106471-002 conforme SMDTC-1268. RC 10066344 OC 4500065329. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202235 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento, constatando-se o atendimento dos requisitos técnicos solicitados. Instrumento calibrado em fábrica, dentro de suas características e liberado para uso.
202217817 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202233 | 16/08/2022 17:12:36 | Solicitamos apoio para instalação de tomadas para veículo elétrico Renault Twizy. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202235 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio a ODMS.CD para substituição de tomada 2P+T,16A/220V por eletroposto do carro Twizy, nas imediações do laboratório-MD.Após implantação do eletroposto medido tensão:R/terra=125Vca, S/terra=125Vac, R/S=221Vac.Emitido SSA 202219009 para IEQ2 atualizar desenho.
202217600 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202233 | 15/08/2022 12:22:44 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO NA MAÇANETA DA PORTA DA SALA 130 (PISO TERREO) DO EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202235 | ADELAR FRONZA | Foi executada a substituição da fechadura nova adquirida.
202217460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 15:48:08 | Solicitamos la compra con prioridad urgente de 4 paquetes de 100 unidades del material código 714427, previsón de utilización en 30 días, material utilizado en los ensayos de cromatografía relacionado a la seguridad de los transformadores de la usina, conforme email en anexo. Solicitamos también modificación de máximo/mínimo para 10 y 6 paquetes conforme análisis de utilización del material. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 714427 (SEPTO VIAL 20MM AG5191-5632 AGILENT) el 24/11/22 (4500067793/10 y 4500067274/10). Saldo actual en stock 800 un. Política alterada a ZM=501/1000. OBS: MTDFS-7981, DEMPRO 257.
202217276 | STE |  | S023A | CALIBRADORES/MEDIDORES DE ENERGIA PADROES |  | 202232 | 09/08/2022 11:14:58 | Realizar pruebas de aceptación del Analizador de calidad de energía marca HIOKI, modelo PQ3198/6000, NS-220513178. Adquirido por medio de la OC-4500066359. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19198. El área solicitante está al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexado a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217275 | STE |  | S023A | CALIBRADORES/MEDIDORES DE ENERGIA PADROES |  | 202232 | 09/08/2022 11:15:08 | Realizar pruebas de aceptación del Analizador de calidad de energía marca HIOKI, modelo PQ3198/6000, NS-220446845. Adquirido por medio de la OC-4500066359. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19198. El área solicitante está al tanto de las discrepancias encontradas y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexado a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217181 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202231 | 05/08/2022 13:32:08 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PADRON ESCALONADO DE HASTA 500 mm, MARCA MITUTOYO, MODELO 51, BP-687254, NS-1100049. EL INSTRUMENTO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202232 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202217179 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202231 | 05/08/2022 13:32:43 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DEL CONJUNTO DE BLOQUES MARCA TESA, EL MISMO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202232 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202217177 | STE |  | S012B005 | RELOGIOS COMPARADORES E CALIBRADORES | 0729.005-5 | 202231 | 05/08/2022 13:31:55 | REALIZAR ANALISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL CALIBRADOR DE RELOG COMPARADOR, MARCA STARRET, MODELO 715M, BP-690553. EL INSTRUMENTO REGRESO DE CALIBRACION EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500066053. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202232 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Certificado de calibração analisado. Resultado satisfatório. Instrumento liberado para uso.
202216148 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202229 | 21/07/2022 16:29:59 | SOLICITAMOS VERIFICAÇÃO DA TRAVA DA PORTA DO LABORATÓRIO EM FRENTE AO ELEVADOR QUE NÃO ESTÁ ABRINDO COM O COMANDO DO CONTROLE DE ACESSO. | ILA0 | MEL4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202229 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RETIRADA LA CERRADURA CON DEFECTO, COLOCADA NUEVA CERRADURA EN SU REEMPLAZO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202215546 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202228 | 13/07/2022 14:27:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM UM MULTÍMETRO DIGITAL DE 6,5 DÍGITOS MODELO 34465A, FABRICANTE KEYSIGTH, S/N MY60041521. RC-10066240 OC 4500064684. SMDTC-1152. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10066240. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215544 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:59 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134 | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC-10066398. Foi detectada a ausência das tampas dos 20 tubos de 100ml, conforme solicitado no item 3.1 da ReqC. Os demais itens foram atendidos. Aceitação não recomendada. Condicionada a entrega dos itens faltantes.
202215065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:15:54 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE MOTO REDUTOR DO SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO (MTAA.DF). | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Realizada sustitucion de engranaje con diente quebrado, ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorio. Equiapamiento liberado para uso. Pieza sustituida elaborada en impresora 3D por ILA3 a travez de la SSA 202215144.
202214963 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MODELO 726, FAB. FLUKE, S/N 56821809MV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066462 OC 4500065667. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC: 10066462. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 15:36:14 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 6,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4082, SN: 2072CDA. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. SMDTC-791. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento conforme especificação técnica. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação do equipamento recomendada.
202213993 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 16:27:23 | Solicitamos la inclusión del centro de costo 30324 para la retirada del material Cod. 715315, y cambio de política de stock para ZM max=2/min=1, en atención a que el material será compartido por dos áreas. Este material será utilizado por la Impresora de etiquetas por termotransferencia adquirida por medio de la OC-4500065553. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZD=1 a ZM=1/2 mediante MTDFS-7704. Agregado a la SMIL.DT como usuario del material cod. 715315 (SMMG y SMIL usuarios exclusivosl) Emitimos DM-70028059 de modo a incluir al stock 1 un. de la cinta cod. 715315 (material adquirido por la SMIL.DT mediante SMDTC-1265 OC-4500065553). Saldo actual en stock 2 un.
202212679 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 07:31:47 | REALIZAR REPARO DEL FRECUENCÍMETRO, MARCA GEONOR, MODELO P-520N, NS-N- 1050, BP-700202, FALLA INFORMADA ES EL APAGADO REPENTINO DEL EQUIPO. SOLICITUD DE LA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202222 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de un cable conductor de batería, deterioro debido a corrosión, preparación de soporte de batería para evitar vibración de piezas internas, ensayos ok. Liberado para uso.
202212251 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21119, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212248 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21117, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212244 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202221 | 24/05/2022 15:42:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM IMPRESSORA DE TERMOTRANSFERÊNCIA MOD. THERMOMARK ROLL 2.0, S/N 2210138628, FAB. PHOENIX CONTACT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066332, OC 4500065553. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202222 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Liberado para uso.
202212054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 19/05/2022 17:21:13 | Solicitamos modificación de política de stock, pasar para máx= 4 y mín= 3 el material código 718023, conforme solicitado en el archivo en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Niveles de política de stock del material cod. 718023 (HILO ELECT CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER) alterada de ZM=1/2 a ZM=3/4. OBS: MTDFS-7553
202211777 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:14:52 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. Liberado para uso.
202211776 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:15 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. ID N° 1739 Liberado para uso.
202207065 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202219 | 10/05/2022 16:17:09 | SOLICITAMOS REPARO NAS TRAVAS DAS PORTAS DO CONTROLE DE ACESSO AO LABORATÓRIO SMIL.DT QUE FICARAM INOPERANTES APÓS PICO DE ENERGIA. | ILA0 | MEL4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DE FECHAMENTO DAS PORTAS, PLACAS DE COMANDO E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE, VOLTANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL.
202206874 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202218 | 05/05/2022 10:41:14 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 29 PESOS PADRÓN CÓD. LM-F-CC20, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise de certificado do conjunto de massas. Detectada deriva acentuada no conjunto de 500 g. Realizar correções pertinentes. Conjunto liberado para uso.
202206873 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202218 | 05/05/2022 10:41:24 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 11 PESOS PADRÓN CÓD. LM-E2-CC10, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizadas análises de certificado e testes funcionais. Liberado para uso.
202206857 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202218 | 05/05/2022 10:41:35 | Realizar análisis de certificado y pruebas de funcionamiento del Termómetro de Resistencia de platina, PT25, marca Fluke, modelo 5699, NS-114, material retorno de calibración externa en el Inmetro por medio de la AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas análise de certificado e verificação funcional do instrumento. Liberado para uso.
202206483 | STE |  | S021A | CALIBRADORES DE TENSÃO PADROES SECUNDARIOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:07 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 5720A, NS-1831204, BP-690380. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 1100 VAC (55 Hz). Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206482 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202217 | 28/04/2022 10:50:12 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 8508A, NS-346671030, BP-707319. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 20 ADC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:23 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697458. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02069D05 no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697458 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:33 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697459. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02068D7C no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697459 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206371 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:47:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABO DE TERMO-HIGRÔMETRO (Traceable Hygrometer vwr )QUE ENCONTRA-SE COM A ISOLAÇÃO RESSECADA. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capa aislante de la sonda medidora. Resoldadura de conexiones eléctricas internas de sensores. Ensayos en bancada ok. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202206157 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO VWR TRACEABLE S/N 221107799 BP 628517. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo. Obs: O isolamento do cabo da sonda de medição apresenta degradação.
202206156 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:19 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO MOD. 319 FAB. ELCOMETER, BP 665840. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo.
202205408 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202214 | 06/04/2022 16:12:01 | Realizar pruebas de aceptación y análisis de certificado de calibración de la Omicron CMC 356, BP 706083, equipo que fue encaminado para reparo y calibración externa por medio de la AS-4500064770. SSA de referencia 202005452A (SMA antiguo). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais, verificação de funções e análise de certificado. Instrumento liberado para uso.
202204770 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202213 | 29/03/2022 14:29:34 | SOLICITAMOS REPARO DE DUAS PORTAS DO BOX DOS CHUVEIROS DO BANHEIRO MASCULINO DO PISO TÉRREO DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de herrajes y ajuste de puertas de box de ducha del baño.
202204675 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:19:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705719, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202204674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:21:35 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 704372, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204673 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:22:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204649 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 08:53:51 | Medição de resistência de contato de uma chave de um religador da Eaton. O equipamento encontra-se armazenado no Almoxarifado, sendo possível o acesso a qualquer tempo, podendo o trabalho ser programado conforme a disponibilidade da vossa equipe. O parâmetro informado pelo fabricante é de no máximo 125 µohms. Pedido de Alan Jones Carlos da ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202213 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medicón de resistencia de contacto de las tres fases del religador EATON Tipo NOVA15, Corriente Nominal de 800A, NBI 110kV, Capacidad de Interrupción Nominal 16kA, 50-60Hz, N° de Serie CP1503S03979-KC; cuyo valores medidos son los siguientes: - Fase R: 112,6microOhm - Fase S: 93,3microOhm - Fase T: 103,2microOhm
202204292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 11:07:50 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 04 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 04 PARES DE GUANTES CODIGO SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202203398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:49 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 232. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203397 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:56 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP : 201 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203396 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:33 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 222 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202203394 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:12 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 187 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:21 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 220,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO. PAR DE GUANTES SCEEP 220. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203391 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:28 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 263,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 263. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202202842 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202208 | 24/02/2022 13:54:39 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE PATRÓN DE ENERGIA RADIAN RD-33, NS-301031. EL MISMO REGRESO DEL INMETRO DE CALIBRACIÓN EXTERNA REALIZADA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202208 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação, testes funcionais e análise de certificado. Equipamento liberado para uso.
202201755 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202206 | 09/02/2022 08:20:48 | SOLICITAMOS REPARACION DEL INODORO UBICADO EN EL BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PLANTA BAJA DEL LABORATORIO SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202206 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Reparación de inodoro con apoyo de personal de ST SRL.
202200861 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:03 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY6144005, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200860 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:18 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY61400034, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200807 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 24/01/2022 10:05:32 | Se solicita mantenimiento correctivo de la Máquina de ensayos electrohidráulica, capacidad 1000KN, marca Time Group, modelo WAW-1000C, NS-L3194, BP-694823. Esta SSA se emite conforme solicitud de la SOCC.DT en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado engenharia reversa do módulo. Depuração de hardware e software do computador e controlador. Confecção de novos cabos para conexão dos comandos do sistema hidráulico. Estudo de caso. Reparo de hardware. Documentação. Máquina liberada para uso.
202100445 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202152 | 27/12/2021 10:31:34 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE BATERIAS MOD. BT521, FAB. FLUKE, S/N 54080154WS, conforme ET em anexo. RC 10063953 OC 4500063742. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19187-R0. El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo anexo a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202100081 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202150 | 16/12/2021 09:32:25 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE MOTORES ELÉTRICOS composto de: STATIC MOTOR ANALIZER MOD. DX6-ZDS3RC, FAB. MEGGER, S/N 302009220821; e DINAMIC MOTOR ANALIZER MOD. EXP4000RC, S/N 3030009280921; conforme especificação em anexo. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação, análise e testes funcionais do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na ET 7040-20-19179 conforme consulta realizada por ILA3. Área solicitante ciente e favorável à aceitação dos instrumentos nas condições fornecidas. Testes funcionais realizados com apoio de ILA1 conforme SSA 2022/00028. Treinamento e entrega técnica realizadas de 08/02/22 a 10/02/22 conforme Ata SMI 0014/22. Instrumento liberado para uso.
202602209 | APL |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202607 | 13/02/2026 14:00:02 | Solicitamos la gestión de compra del material Código 712855 – Cinta de impresión ERC 09/22 EPSON PT, con carácter de prioridad urgente. La previsión de consumo del material es de aproximadamente 30 días, conforme a lo informado por el sector usuario en el correo electrónico adjunto. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202417377 | SCC |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202444 | 30/10/2024 17:23:50 | Aparelho de ar-condicionado está fora de operação desde de a retirada do termostato das salas 219 e 220 (SSA202416474). Painel com sinalizador vermelho aceso permanente, válvula de agua 100% fechada e ventilação parada | ILA0 | MEG3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável |  | Não
202414658 | SCC |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202437 |  | SOLICITA-SE RETIRADA PARA MANUTENÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO LOCALIZADA NA SALA 215 (Sala Petêi) QUE ENCONTRA-SE COM MOTOR AVARIADO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável |  | Não
202405634 | SCC |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202415 |  | REALIZAR MONTAGEM DE CANALETAS DE DRENAGEM DO CONDENSADO DOS FCUS (AR-CONDICIONADO) LOCALIZADO NO TERRAÇO(3 PISO) DO LABORATÓRIO; A NECESSIDADE SE JUSTIFICA PELO FATO DE QUE A ÁGUA EMPOSSADA INFILTRA PARA DENTRO DAS SALAS DO 2 PISO DO PRÉDIO. | ILA0 | MCI1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável |  | Não
202301900 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 16:07:53 | Solicitamos gestionar alteración de política de stock del material código 180114, cambiar para reposición ZM máximo = 2 y mínimo = 1, conforme solicitud del sector de química ILA4 . SSA será cancelada. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202211418 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 15:03:00 | SOLICITAMOS REPOSICION DE STOCK DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: 717547, 717548, 717549, 717550, NECESIDAD DE 1 FRASCO DE 500 ML CADA UNO. PREVISION DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES 60 DIAS.POLITICA DE STOCK ZD. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202502 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los siguientes materiales fueron disponibilizados conforme solicitado 717548, 717549 y 717550 mediante los contratos 4500072639, 4500072610 y el 4500064743 respectivamente. OBS: no hizo falta adquirir el cod. 717547 conforme correo en anexo (por lo que no fue comprado).
202210869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202135 | 01/09/2021 11:07:00 | SOLICITAMOS REATIVAR POLÍTICA DE ESTOQUE DO CÓD.704472 CONVERSOR CC/CC 100/180VCC 12VCC 100W - UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS FONTES DO GRUPO DIESEL. SUGERIMOS MÍNIMO 5 E MÁXIMO 10 PEÇAS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada a ZM=5/10 conforme solicitado. Material disponibilizado en el stock. Saldo actual 10 un. OBS: 4500068829/10, GCSMIT-1206 y MTDFS-5806.
202210726 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 17:20:00 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN, PART NUMBER DE REFERENCIA Y ADQUISICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS CAPACITORES MENCIONADOS EN PLANILLA EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas las políticas conforme solicitado. Referencias actualizadas. Materiales adquiridos conforme solicitado. OBS: MTDFS-5649
202210626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202129 | 22/07/2021 10:24:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DE LOS COMPONENTES COD.668435 Y 668575 PARA MAX 150/MIN 75, Y REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS MISMOS, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas de los materiales cod. 668435 y 668575 alteradas a ZM=75/100. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668435 (CAPACITOR FIJ POLIE 330NF 5% 100V) el 13/06/22 (4500063183/10). Saldo actual en stock 150 un. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668575 (CAPACITOR FIJ FILM POLIE 220NF 100V) el 14/06/22 (4500066098/10). Saldo actual en stock 150 un. OBS: MTDFS-5585 y 5586.
202210570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202127 | 07/07/2021 14:14:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DEL COD.668478 PARA MAX 150 / MIN 75, Y LA REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Política del material alterado a ZM=76/150. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668478 (capacitor 470nF) el 17/05/22 (4500063183/50). Saldo actual en stock 150 un. OBS:MTDFS-5460
202209696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202045 | 04/11/2020 15:29:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DE 20 UNIDADES DO CAPACITOR DE 1MF CÓD. 545600, QUE É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RELÉS DE FREQUÊNCIA(CÓD. 501590) DOS GERADORES DIESEL. SSA REF. 202012138A | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 545600 (CAPACITOR POLIP 1MF 5% 1000VCC 600VCA) el 23/09/22 (4500066900/140). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=1/10. OBS: MTDFS-3921.
202209048 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 201936 | 05/09/2019 09:42:00 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y/O REPARAR EL CALIBRADOR, MARCA: FLUKE, MODELO: 5500A, BP: 600227. | ILA0 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El modulo A6 encargado de generar las tensiones CC y CA completamente dañada (componentes abiertos y en corto circuito). Instrumento con más de 26 años de antiguedad, lo que dificulta su reparo y garantía de operatividad de otros módulos internos. Reparo inviable. Dar baja.