202204330 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:30:01 | Calibrar presostato diferencial PRS7 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato retirado de almacenes. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato, diferencial de 1.4 bar, de 12 bar a 1.06 bar de actuación. ID N° 1711 Liberado para uso.
202204241 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 08:22:48 | Actualización del Sistema Operacional y el antivirus del Sistema en la computadora de la Bomba Rotatoria, BP 716483. | ILA4 | ILA2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Efetuada escaneamento dos arquivos do disco em equipamento externo; Atualizado e ativado antivírus nativo do sistema operacional (Windows Defender); Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202204201 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:37 | Calibrar presostato diferencial PRS5 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Presostato sustituido conforme ejecución de ssa 202203721. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato a 1 bar de diferencia, 12 bar, actuación en 11 bar. ID N° 1191. Tomar la debida providencia para el cambio del instrumento. Liberado para uso.
202204199 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:52 | Calibrar presostato diferencial PRS7 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Presostato sustituido conforme ejecución de ssa 202203721. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación diferencial 1.4 bar, (10.6 bar) de 12 bar. ID N° 1643. Liberado para uso.
202204157 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:34:23 | REALIZAR MANUTENÇÃO/REPARO E CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE DESCARGA PARCIAL MARCA HP, MODELO MD-4918A (IB:3741) . INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO EM SISTEMA CO2 DE COMBATE INCÊNDIO DOS TU'S. MEDIDOR ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en los conectores de sonda acústica y cableado de los auriculares. Se procedió a la sustitución de dos conectores XLR y su cableado correspondiente, además fueron reparados los cordones eléctricos del auricular. Sustituidas tres pilas tipo D, ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202204114 | STE | 202204087 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 10:35:48 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01 BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en placa fuente (ver anexo), debido a un pico de tensión. La misma fue sustituida por otra semejante, pero por lo mencionado se constató, además, defecto en la placa "main" microprocesada. Sin condiciones de reparo. Dar baja. El instrumento quedará en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202204060 | STE | 202202444 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 18/03/2022 11:14:49 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE COD. DE ALMACÉN 709009. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no bloco intermediário entre o conversor Ω/mV para o conversor mV/mA (amplificador e isolador elétrico). Trilhas SMD multicamadas danificadas. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte (o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202204037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 18/03/2022 07:23:19 | Transdutor Yokogawa 2381A (S/N 6942) apresentou erro percentual elevado durante ensaio de carga. Valores chegaram a -22,6% de erro para carga nominal. Segue anexo resultado do ensaio realizado no laboratório do SMME.DT. Obs: Equipamento sobressalente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que un conversor de tensión estaba con defecto, realizada la sustitución del mismo, además, se realizaron ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos con registros (ver anexo) a plena carga (500ohmios) con mas de 28000 muestras y una variación máxima en la salida de 19uA. Calibrado conforme 202207384. Liberado para uso.
202203993 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 18/03/2022 08:03:03 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA HOMIS , SEM NºS (IDENTIFICAR) . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Manómetro dentro de clase, ID N° 1689. Liberado para uso.
202203946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 15:14:04 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2002100362, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202203699). BOMBA PAROU DE INJETAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO MESMO RECEBENDO SINAL PARA ISSO. DISPLAY FUNCIONANDO NORMALMENTE. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Bomba para de funcionar luego de sobrecalentar la fuente. Reparo de fuente mediante modificación de circuito de activación de bomba y ensayo en modo manual satisfactorio. Ensayo en modo automático realizado en bancada y en campo en la U18A con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202203944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:53:31 | Verificar motivo do teclado do medidor de tensão de correia por frequência, não estar respondendo adequadamente a atuação das teclas, impossibilitando a parametrização do instrumento. Instrumento marca SKF, modelo PHL FM 10/400. BP 709843. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparo de conexión del cable flex entre la membrana de teclado y la placa principal del equipo. Avería persistente, sin condición de reparo. No liberado para uso, dar baja.
202203923 | STE | 202203891 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:52:30 | Efectuar reparo del carton electronico "32U2" que se encuentra con defecto, pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador. Detectado con SSA 202203891. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 22uF/40v, (2) 10uF/63v, (2) 4.7uF/63v. Resolado de terminales y test de componentes. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202203903 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 16/03/2022 15:14:38 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro, ajuste en los puntos 2 inH2o y en 8 inH2o, ID N° 1690 Liberado para uso.
202203847 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:49:44 | Verificar y Solucionar el motivo por el cual el modulo RPV311, no se enciende, referencia SSA202203250 | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que equipo se encontraba con el módulo de fuente averiado, fue sustituida por otra de mismas características técnicas. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202203845 | STE | 202203789 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 14:55:27 | Solicitamos reparo de cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885. El mismo fue encontrado con defecto durante atendimiento de la SSA 202203517. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202212 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203842 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:17 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, MANÔMETRO CON DEFECTO EN LAS CONECCIONES ELECTRICAS. SIN CONDICIONES DE REPARO. EL MANOMETRO QUEDA PARA REPUESTO. DADO DE BAJA. NO LIBERADO.
202203838 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:29 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA HOMI , SEM NºS (IDENTIFICAR) . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. MANÓMETRO SIN CONDICIONES DE LECTURA. NO LLEGA A 10 KPA Y SU BAJADA A 1 KPA. DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202203798 | STE | 202203609 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202211 | 15/03/2022 09:13:10 | Solicito reparación del termohigrómetro marca Minipa modelo MTH-1365 con NS MTH1365000038J, el cual no registra ninguna medición al encenderlo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202212 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no display. Substrato do LCD danificado permanentemente. Não é possível a substituição de componentes, pois o visor está acoplado na PCB. Impossível reparo. Recomenda-se o descarte. (O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202203717 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7251/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204003(D).
202203716 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7248/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203997(D).
202203715 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7247/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203996(D).
202203714 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7241/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204017(D).
202203713 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7268/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204020(D).
202203712 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7257/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203999(D).
202203710 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7240/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204016(D).
202203709 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7194/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203708 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7243/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204022(D).
202203707 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7267/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204019(D).
202203706 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7258/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204011(D).
202203705 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7239/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203704 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7191/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204021(D).
202203650 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202210 | 11/03/2022 16:53:20 | Verificar/solucionar o erro de calibração das massas E, N, Z do sismômetro CMG-40T, Serial: T43880. O sistema de observação mostra erro de calibração de 100% em todas as massas. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada, luego de ajustes "calibración" vía software no se repitió el defecto inicial. Limpieza externa. Liberado para uso.
202203640 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:17 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203639 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:24 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203637 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:31 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203625 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:55:54 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3A-U09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204095(D).
202203624 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:56:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3AU09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204096(D).
202203594 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:38:53 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203593 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:39:04 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202224 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203525 | STE | 202203468 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 10/03/2022 10:28:18 | Solicitamos reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)100uF/25v, (3)22uF/50v, (2)220uF/16v, 1000uF/25v, 100uF/50v. Reemplazo de placa de oscilación. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA: 20223965D. Liberado para uso.
202203469 | STE | 202203466 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222831 | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 4.7uF/63v, (2) 10uF/35v, (2) 22uF/35v. Test de sus componentes y ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202203447 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202210 | 09/03/2022 07:26:22 | Reparar módulo fonte, Fabricante VERO Eletronics, Modelo Trivolt EC50-B, Serial Number 623244. Equipamento não liga. Ciente Juan José. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Con ayuda de cámara térmica, detectado dos componentes con defecto. Sustitución de un Diodo ultrarrápido modelo FEP30DP y un capacitor de 220uF 50V. Limpieza de placa, verificación de componentes generales. Ensayos a plena carga de todas las salidas. Liberado para uso
202203406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 08/03/2022 14:05:54 | Realizar reparo de display parcialmente apagado y salida digital D1 con falla del ION 7300 NS PA 9807A248-06. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202212 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display y de puerto de salidas digitales. Test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202203374 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:50 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V, do foto acoplador 4N32 (TIL113), do transistor T5 BC557 e do relé de 24Vcc. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203373 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:59 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 100uF/100v; (2)transistor BC547, Relé Schrak 24V. Test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202203372 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:10 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V e do transistor T5 BC557. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203371 | STE | 202203324 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:59 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido a reparos sucesivos y deterioro de la placa impresa el mismo carece de confiabilidad. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar como material reaprovechable.
202203370 | STE | 202203318 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:08 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/63V e (8) 22uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202203366 | STE | 202203323 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:29 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 10uF/63v, 100uF/63v. Reconexión de varias pistas cortadas debido a sobrecalentamiento. Test de sus componentes, ok. Liberado para uso.
202203349 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:37 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 680nF/63V; 3,3uF/63V e 220nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203347 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:46 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203346 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:07 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203345 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:56 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203344 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:11 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203343 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:21 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203342 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:30 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203341 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203340 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:47 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección , medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, 4,7Mf 35vcc, 220nf 63vcc y 100nf 100vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203339 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:54 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, capacitor de 4,7 Mf 35vcc, capacitor de 220nf 63vcc y 2 capacitores de 100nf 100vcc ). prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203309 | STE | 202203212 | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 15:46:17 | Solicitamos reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202203298 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203297 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:49 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203296 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:58 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203295 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:28:04 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 08:24:53 | Se requiere inspeccionar los sensores de final de carrera de la rectificadora de superficies planas de la oficina mecanica MMU3. La falla del sensor no permite centrar la mesa magnetica. Segun el manual el sensor es: Sensor de proximidad Telemecanique XS1D08PA140 PNP 8mm Favor contactar al 9642 con Ever Ramirez. | MMU3 | ILA2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202210 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de cabezales de sensores. Mediciones de voltajes de alimentación en la caja metálica de comandos. Encontrado falla en alimentación de sensores, se midió 6V donde debería ser 24V lo que causaba que el PLC de la máquina no detecte ningún sensor. Fue adaptado una alimentación externa al sistema para normalizar lectura de sensores. Realizado test con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202203236 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:08:17 | Manutenção corretiva do banho ultrassónico, marca Elma, modelo Elmasonic xtra ST. BP 709858. Equipamento trava após iniciado o banho. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo se encontraba con falla intermitente, desactivándose al poco tiempo de dar orden de inicio. Se encontró falla en el conector de alimentación, el cual estaba con una fase sin el apriete correcto, se procedió a la sustitución del conector industrial de cuatro puntos 16A, debido a que el anterior quedó dañado por arcos de corriente elevados.
202203226 | STE |  | S012B006 | CALIBRADORES DE ACELEROMETRO | 0729.006-3 | 202209 | 04/03/2022 16:32:20 | Balança calibradora de acelerômetros tipo 4291 (IB 89178) e BP 525002 não está funcionando. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato defecto en la alimentación del instrumento, realizada limpieza de los contactos eléctricos y sustitución de un piloto testigo. Liberado para uso.
202203216 | STE | 202203189 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 07/03/2022 15:46:34 | Solicitamos reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo no bloco de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Dispositivo calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 10:21:45 | Verificar y solucionar problemas de encendido del medidor de fugas de aire comprimido LD 500 No enciende con el botón, solo inicia cuando su cargador es conectado a la red eléctrica. | MMU2 | ILA2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Reemplazo de batería modelo LI 18650 2S 7.4V/2.6Ah y modificación de conectores internos para adaptación. Ensayo de carga y retención de baterías instaladas en el equipamiento con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202203154 | STE | 202202880 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:09:52 | Solicito reparo do módulo de alarme de Fuga à Terra , que não está permitindo ajuste. Constatado durante atendimento à SSA:202202880. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test en bancada y detección de fallas. Reposición de 1 transistor BC 547. Realizado ensayo en bancada y campo, ok. Liberado para uso.
202203143 | STE | 202202957 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202209 | 03/03/2022 16:10:55 | REPARAR APARATO TMR G566 NS 0003403000797 CON FALLA FUNCIONAL DESPUÉS DE UNA CAÍDA. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202203124 | STE | 202203004 | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202209 | 03/03/2022 14:55:43 | SOLICITAMOS REPARO A MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, EL MISMO SE ENCUENTRA INOPERANTE. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202211 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Em conjunto com MEL1, foram realizados ensaios de atuação e ajustes, objetivando menor distância possível da curva solicitada. Liberado para uso.
202203105 | STE | 202203030 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202209 | 03/03/2022 14:55:58 | Solicitamos reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes próximo ao módulo de alimentação. Ajuste de Offset e fundo de escala. Aparelho calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203057 | STE | 202202761 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202209 | 03/03/2022 14:56:22 | SOLICITAMOS REALIZAR REPARO/CALIBRAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ATIVA QUE ESTA FORA DA TOLERÂNCIA E ENVIAR PARA ESTOQUE CM:706856 . SSA DE ORIGEM: 201815888A | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022/05211.
202203056 | STE | 202202857 | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.037-0 | 202209 | 03/03/2022 14:56:30 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE MP3S (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). CÓD. ALMOXARIFADO 207241. REFERÊNCIA SSA 202202856. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 diodo zener 24V e 1 diodo zener 10V. Liberado para uso.
202203000 | STE | 202201739 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:46 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202998 | STE | 202201740 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:55 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio.Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202991 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202209 | 03/03/2022 13:54:02 | CALIBRAR CONTATO ELÉTRICO DO PRESSOSTATO N SÉRIE 127786920 ("PR5" DA TOMADA DA ÁGUA) PARA ATUAÇÃO NA DESCIDA EM 25 BAR E REARME NA SUBIDA. FOI VERIFICADO DURANTE AJUSTE NO PD 3S/2022 UG 08 SEM SUCESSO. | MMU2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 25.351 Bar. Liberado para uso.
202202989 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202209 | 03/03/2022 13:54:11 | CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID 1604 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON EL PUNTERO TRABADO Y EL MANOMETRO ES LACRADO. SIN CODICIONES DE AJUSTE NI REPARO, NO LIBERADO PAR USO. DAR BAJA.
202202963 | STE | 202202734 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:19 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-476). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202962 | STE | 202202733 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-478). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202961 | STE | 202202732 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:52 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS;7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-475). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202959 | STE | 202202729 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:13 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-451). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V. DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202958 | STE | 202202728 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:39 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-452). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202956 | STE | 202202726 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:24 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-11 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U9-879). PARA TENSAO; ENTRADA(S) 0 - 115 V (60HZ);SAIDA(S) 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202910 | STE | 202202826 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 24/02/2022 10:52:26 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/40v, 100uF/25v, 220uF/250v. Ensayo en bancada, ok.
202202831 | STE | 202202406 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:23:38 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". SOLICITAMOS REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica e limpeza. Detecção de falha. Troca do borne 5 e substituição de capacitor eletrolítico de 47uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202829 | STE | 202202408 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:24:43 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. SOLICITAMOS REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: (3) 4,7uF/63V, (2) 47uF/63V e 100uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202828 | STE | 202202802 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:10:42 | Solicito reparo do modulo de alarme de retificador anormal , que não esta atuando constatado durante a SSA:202202802. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 24Vcc. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202769 | STE | 202201766 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:29:16 | Reparar transdutor de pressão Nº SÉRIE: N600169109D que apresenta problema de leitura. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202202765 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:57 | EM COMPLEMENTO A SSA 202202717, PARAMETRIZAR PRESSOSTATO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791515, NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO DO KIT DE PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ USADO NA SUBST. DO 63BK1(Nº SÉRIE 125F296072) DO SIST. DE FRENAGEM DO CIRC. 1 DE FREIOS DA U09A,EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A CONF. PUG/2022; 3) DISPONIBILIZAR PRESSOSTATO ATÉ O DIA 07/03/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del instrumento NS-028F00791515. Liberado para uso.
202202730 | STE | 202202145 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 23/02/2022 08:26:02 | Solicitamos solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)47uF/25v, 100uF/35v. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA 202203854D. Liberado para uso.
202202709 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:49 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296071, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202211 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE DE PRESSOSTATO, DE O A 10 BAR, MARCA HIDAC, MODELO EDS 3000, SERIE N°: 125F296071,ACTUACION EN 0.78 BAR Y REARME EN 0.60 BAR.LIBERADO MPARA USO.
202202707 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:36 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202211 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACION Y AJUSTE DE PRESOSTATO SERIE N°: 125F296072,LIBERADO PARA USO.
202202513 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:15 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363M. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE GLISERINA DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202202511 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:21 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 154855. INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. SERIE NUMERO: 154455. ID1684. OBS.: MANOMETRO CLASE B. LIBERADO PARA USO.
202202509 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:26 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363D. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO, SERIE N°:8200363D, LIBERADO PARA USO.
202202508 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202207 | 18/02/2022 16:23:40 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363P. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO DEL MANOMETRO CON NS 8200363P. LIBERADO PARA USO.
202202506 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363H. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO SERIE N°: 8200363H, LIBERADO PARA USO.
202202505 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 82001NZO. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO.VERIFICACCION DEL INSTRUMENTO,SERIE N°: 82001NZ, LIBERADO PARA USO.
202202504 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº821139. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202202502 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:51 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR. Nº821130. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DEL INSTRUMENTO, SERIE N°. 821130, LIBERADO PARA USO.
202202501 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR. Nº821132. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. SERIE N° 821132 LIBERADO PARA USO.
202202499 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. LOTE 420142. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ID N° 1687. VER ANEXO. LIBERADO PARA USO.
202202497 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0. Nº1442923. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO (TRANSDUCTOR). VER ANEXO. LIBERADO PARA USO.
202202496 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:20 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. ID 1282. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato. Actuaciones 7.050 bar, subida y 4.521 bar, bajada. ID N° 1282. Liberado para uso.
202202495 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:38 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. Nº 68547. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, 8 bar, actuación diferencial 0.5 bar, ID N° 1710. Liberado para uso.
202202494 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-533. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE. ID N° 1700 LIBERADO PARA USO.
202202435 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:50 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de la laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 7.5 bar, de 8 bar. Diferencial (0.5bar) ID N° 1713 Liberado para uso.
202202429 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:32 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO(ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 6.11 bar y rearme en 5.31 bar. ID N° 1717 Liberado para uso.
202202426 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:46:56 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORAORIO, VERICACION DEL MANOMETRO, EL INSTRUMENTO SE ECUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICION AJUSTE, VER ANEXO,NO LIBERADO PARA USO.
202202425 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:47:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N° 1685. LIBERADO PARA USO.
202202390 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:04 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla sin posibilidad de ser rearmado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do transistor V166. testes em bancada. Liberado para uso.
202202388 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:11 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla en la supervision de S+. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos transistores relativos ao canal da fase S de monitoramento de pulsos. Liberado para uso.
202202387 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:17 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202386 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:24 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202385 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:52 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL( 3,3Mf 63vcc, 1Mf 63vcc y 1,5Mf ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202384 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202383 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:39 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV. 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202381 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:48 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202378 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202377 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:06 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202376 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:12 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202375 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:20 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202374 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:28 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202347 | STE | 202201827 | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202207 | 17/02/2022 14:22:57 | Solicitamos reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reemplazo de sus capacitores electrolíticos, y 1 termistor NTC. Luego de análisis se concluye que el CI controlador está con falla. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Dar de baja. Dejar como material reaprovechable.
202202346 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 16/02/2022 16:47:21 | Solicito reparo no cabo de transferência de dados do Battery Tester TMC2001E Cellizer Systems, NS:211504048, o qual apresenta erro intermitente de comunicação. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue detectada avería interna del cable, se procedió al reemplazo de los mismo y verificación de puntos internos y externos de conexiones eléctricas. test de funcionamiento ok. liberado para uso.
202202345 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:15 | Solicitamos reparo de 4 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos (4) 1uF/100v, (4)4.7uF/63v; (2) CI CD4001. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202344 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:29 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202343 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:44 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolítico (5x) 4,7uF/63V e (5x) 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202291 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:38 | Verificar o motivo pelo qual o micro-ohmmímetro digital nao segura a carga da bateria. IB1690, fabricante Megabras modelo MPK253. Obs: contato 9198 c/Eduardo. | MEG1 | ILA2 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de todas las conexiones eléctricas y componentes pasivos de la fuente. Comprobado que circuito de carga se encontraba inoperante. Fue reemplazado capacitor electrolítico de etapa de oscilación de la fuente llaveada "C48" de 100uF 25V, además se encontró batería principal agotada, fue sustituida por una de 12V; 7,2Ah plomo ácida. Ensayos de carga ok. test de funcionalidades ok. Calibrado a través de SSA 202202803. Liberado para uso.
202202223 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202207 | 17/02/2022 08:07:48 | Realizar reparo e substituição de capacitores eletrolíticos do módulo UN0053 (canal manual) HEIR 318757 R1 // HE 903587-312/14, o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202202056. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 3 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso.
202202207 | STE | 202202089 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 15/02/2022 15:03:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Solicitmos reparo del relé de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar na faixa de operação indicado. Equipamento antigo, com sucessivos reparos realizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas e conexões. Não liberado para uso. Dar baixa.
202202205 | STE | 202202095 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:33 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 transistores BRY 39. Ensayo en bancada y monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202204 | STE | 202202096 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:52 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não encontrado defeito informado. Limpeza do módulo. Ensaio em bancada e monitoramento OK. Liberado para uso.
202202203 | STE | 202202097 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:04:25 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de sus componentes. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8) 22uF/25v; (2) 100uF/25v, 220uF/25v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202202 | STE | 202202092 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:05:20 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado test en bancada y posterior monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202135 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202207 | 14/02/2022 16:49:45 | Reparar el desprendimiento de piezas del baño de la bomba rotatoria BP 711747 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACION DE LA BOMBA ROTATIBA, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. LIBERADO PARA USO
202202134 | STE | 202202090 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 09:17:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTAO CCI 4237 NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição diodo zener 1N4752 - 33V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202130 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso.
202202128 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:08:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medición de tensión en conversores Tracopower ok. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración a través de la SSA 202202576(D).
202202127 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:04:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202701(D).
202202125 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6771/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202700(D).
202202124 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202698(D).
202202123 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6735/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202697(D).
202202122 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6694/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202695(D).
202202121 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6748/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202694(D).
202202120 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202692(D).
202202119 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202690(D).
202202117 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6864/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202688(D).
202202107 | STE |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:08:35 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Foram realizados ensaios de comportamento dos circuitos e ajustes de PickUp e Slope com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202106 | STE |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:02 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE T, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Foram realizados ensaios de comportamento dos circuitos e ajustes de PickUp e Slope com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202104 | STE |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:26 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE S, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substittuição de capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 330nF/63V; 150nF/63V. Realizados ensaios para análise do comportamento do circuito. Realizados ajustes no circuito de PickUp e no circuito de SLOPE com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202102 | STE | 202201641 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:22 | Solicitamos verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB.Código de almacen 685704. referencia SSA 202100415. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação de nova membrana do sensor. Ensaios eletroeletrônicos e químico (202220237), dentro dos parâmetros de operação e tolerância. Liberado para uso.
202202100 | STE | 202201810 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202207 | 15/02/2022 07:57:42 | SOLICITAMOS REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e transistor Q2 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202099 | STE | 202201493 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:12 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Enciende led de falla. Borrado y regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202202098 | STE | 202201492 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:34 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202202009 | STE | 202201251 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202206 | 11/02/2022 11:18:51 | Verificar TMR 4803 del Senior sector 60Hz está con el display inoperante. S nr. P100400301142. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202202004 | STE | 202201695 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:31 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, CAMBIO DEL KIT DE REPARO. ID N° 1680. LIBERADO PARA USO.
202202003 | STE | 202201697 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:41 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 78 a 80 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | CAMBIO DE LOS REPAROS DE LA VÁLVULA DE ALIVIO. LIBERADO PARA USO.
202202001 | STE | 202200526 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202206 | 11/02/2022 10:42:13 | Solicitamos calibrar os manômetros dos 4 estágios do compressor conforme valores de referência indicados no anexo B da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Manómetros de compresor calibrados conforme referencia. Observación Manómetro de 400 bar fuera de clase. Los otros se encuentran dentro de clase. Liberados para uso.
202201931 | STE | 202201921 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 11/02/2022 07:27:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cartão, modelo 4237-NIFE, pos. E1 da BT3 do CN-01 não atua. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: transistores (3)BC557, (3)BC 547; CI LM723. Test de sus componentes, ok. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201918 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:12:28 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A). EM ATENDIMENTO A SSA202201917. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202273(D).
202201901 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202207 | 15/02/2022 16:46:45 | Calibrar Transductor de Presión 63PW6, Marca PRESYS, modelo ECTR- 500-9M-1-2, Número de Serie: 016.01.15, Faja de Calibración: 0 a 300 bar, Salida: 4 a 20 mA. Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DEL INSTRUMENTO., LIBERADO PARA USO
202201851 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 10/02/2022 09:22:31 | Calibrar Presostato PSAH__04, Marca: Zurich, Modelo: ZPU 12N, confirmar actuación con 10 kgf/cm2. No posee número de serie / Identificar. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PRESOSTATO. ACTUACIÓN EN 10.02 KGF. ID N° 1686 LIBERADO PAR USO.
202201822 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202206 | 09/02/2022 11:31:05 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10842), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de São Clemente (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202200149). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez realizados los ensayos en campo, se constata que el defecto fue resuelto. Liberado para uso.
202201787 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:06:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO EN 86.684 BAR. ID N° 1691. LIBERADO PARA USO.
202201786 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:14:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, sin actuación en los puntos de 81 a 95 bar. No liberado para uso. Dar baja.
202201785 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 17.790 BAR, ID N° 1695. LIBERADO PARA USO.
202201784 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 18.190 BAR. ID N° 1933. LIBERADO PARA USO.
202201783 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 4.818 BAR. ID N° 1694 LIBERADO PARA USO.
202201782 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 2.93 BAR. NO LIBERADO PARA USO. DAR BAJA.
202201762 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:16:29 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VD2. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO, SERIE N°: 82007VD2, LIBERADO PARA USO.
202201761 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:28:47 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VD1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO. SERIE N°: 82007VD1, LIBERADO PARA USO.
202201759 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:28:58 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VCZ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE, SERIE N°: 82007VCZ, LIBERADO PARA USO.
202201757 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:02 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE, ID N°: 1683, LIBERADO PARA USO.
202201754 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82007VCY. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN. LIBERADO PARA USO.
202201753 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82006XSO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202201752 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:16 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82006XSL . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACÓN Y AJUSTE, SERIE N°: 82006XSL, LIBERADO PAR USO.
202201751 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:21 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82007VD0 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio, NS N° 82007VDO Liberado para uso.
202201750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1661 Liberado para uso
202201748 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:35 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. ID N°: 1688. LIBERADO PARA USO.
202201747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:40 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, INSTRUMENTO LACRADO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE,SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA, NO LIBERADO PÁRA USO. OBS: SUSTITUIR MANOMETRO POR SIMILAR ENCONTRADO EN ALMACENES CON CODIGO DE MATERIAL (CM) 509370
202201721 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:53:10 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201719 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:52:06 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201718 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:03 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V e CI05 4001. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201717 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:44 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 1 capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201703 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202206 | 08/02/2022 09:30:36 | SOLICITAMOS REPARAR OU REBOBINAR BOBINA DO CREEP DETECTOR QUE ENCONTRA-SE AVARIADA. PREVISÃO PARA REINSTALAÇÃO NO PRÓXIMO PD 3S DE ACORDO COM PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/15189A. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACIÓN DE LA BOBINA DEL CREEP DETECTOR QUE SE ENCUENTRA QUEMADO, REFERENTE A LA SSA 2021/15189A.
202201701 | STE | 202201684 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 08/02/2022 08:55:11 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, Marca Alstom, retirada del lado derecho, N° de Serie: 1122013/9, Código de Alm.: 705978. La misma se encontraba apagada, y no enciende. SSA de referencia: 202201648 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da fonte. Verificado componentes oxidados, com sobreaquecimento. Substicuídos capacitores: (6x) 470uF/400W; (2x) 3300uF/16V; 1000uF/63V; (5x) 100uF/25V; (2x) 22uF/100V. Um resistor com defeito, devido ao sobreaquecimento, de 47 Ohms. Realizado verificação das tensões com carga de 1A. Liberado para uso.
202201691 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:33:04 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ID 1669. LIBERADO PARA USO.
202201689 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:39:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SÉRIE: 497758. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamento en bancada de laboratório, verificacion y ajuste NS: 497758 Liberado para uso.
202201686 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:40:38 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE SÉRIE: NÃO HÁ. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICION Y AJUSTE, ID N°:1698 LIBERADO PARA USO
202201683 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:40:44 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ZURICH, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANÓMETRO DE 0 A 6 bar. LIBERADO PARA USO.
202201652 | STE | 202201577 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202206 | 08/02/2022 08:56:19 | SOLICITAMOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento apresenta erro de memória e falha na ROM do sistema microprocessado. Dispositivo não tem confiabilidade no sistema digital. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte. (Equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças/componentes)
202201651 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 07/02/2022 14:27:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CHAVE SELETORA E BLOQUEIO DOS BORNES DE CORRENTE DANIFICADOS; MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710, NO.:JKJ7008. MULTIMETRO ENTREGUE COM PONTAS DE PROVA E ESTOJO. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que selector de escalas, protector de borneras de corriente y cobertor de plugs se encuentran rotos. A través de impresora 3D SSA 202202404, se procedió a la fabricación de piezas mencionadas. El instrumento se encuentra nuevamente operativo post reparo. Derivada abierta para calibración de instrumento. Liberado para uso.
202201650 | STE | 202201441 | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202206 | 08/02/2022 08:56:46 | Solicitamos reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/63v, 1000uF/25v, (2)4.7uF/63v. Test de sus componentes y ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201639 | STE | 202201549 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 08/02/2022 08:57:01 | SOLICITAMOS REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. CÓDIGO ALM 711606. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado substituição de componentes do bloco de regulação. Reconstrução de jumper. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201604 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202205 | 04/02/2022 15:11:51 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº FAVOR CRIAR ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIUENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTRUMENTO, ID-1667,LIBERADO PARA USO.
202201603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:06:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 735285. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, limpieza, ajuste y cambio de glicerina. liberado para uso.
202201602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:06:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363R. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE. SERIE N°:8200363R , LIBERADO PARA USO.
202201601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202205 | 04/02/2022 15:12:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 585328. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202206 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, SN°: 585328, INSTRUMENTO FUERA DE CLASE SIN CODICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA,NO LIBERADO PARA USO.
202201600 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:10 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº756006. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamento en bancada de laboratório, ajuste y cambio de glicerina. Liberado para uso.
202201599 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº422961. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACION Y AJUSTE,SERIE N° 422961, OBS: LA SSA 202201599 SE ENCUENTRA EN KGF/CM² Y NO EN BAR,VER ANEXO,LIBERADO PARA USO.
202201597 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:23 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. FAVOR CRIAR ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PUNTOS DE ACTUACIÓN EN 6.013 BAR Y 4.316 BAR. ID N°1697 LIBERADO PARA USO.
202201595 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:33 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR; TOLERÂNCIA 1%. Nº407998. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACION Y AJUSTE, SERIE N°:407998,LIBERADO PARA USO.
202201593 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE. Nº4562 | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, SN°: 4562, INSTRUMENTO FUERA DE CLASE, SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202201591 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:52 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. Nº942584. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACIÓN AJUSTE,SERIE 942584, LIBERADO PARA USO.
202201590 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:08:01 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. Nº 08092. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PRIMERA LECTURA 8 BAR, DIFERENCIAL, 7.1 BAR. AJUSTADO EN (1.5) BAR DIFERENCIAL. AJUSTE DE REARME EN 6.5BAR. ID N° 1696 LIBERADO PARA USO.
202201587 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:08:11 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX-08 DIFERENCIAL DE VAZÃO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-0X) SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 MBAR, MEDIÇÕES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº- W11-917. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | AJUSTE Y CALIBRACION DEL TRANDUCTOR DE PRESIO (TFX).
202201554 | STE | 202201548 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202205 | 04/02/2022 15:24:38 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 68559 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 cooler 120mm/24VDC e 1 capacitor eletrolítico 100uF/100V. Liberado para uso.
202201532 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 16:28:33 | CALIBRAR PRESSOSTATO HERION PRS7 (ATUAÇÃO LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO) FAIXA TOTAL -1 A 16BAR. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,4BAR, ENTRE 10,6BAR E 12,0BAR. PRESSOSTATOS SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200883. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PRIMERA LECTURA 12 BAR, DIFERENCIAL, 10.1 BAR. AJUSTADO EN (1.4) BAR DIFERENCIAL. AJUSTE DE REARME EN 10.6 BAR. ID N° 1692 LIBERADO PARA USO.
202201530 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 16:28:51 | CALIBRAR PRESSOSTATO HERION PRS5 (ATUAÇÃO LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO) FAIXA TOTAL -1 A 16BAR. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,0BAR, ENTRE 11,0BAR E 12,0BAR. PRESSOSTATOS SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200883. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL PRESOSTATO EN 12 BAR Y ACTUACIÓN EN 11 BAR. ID N° 1699 LIBERADO PARA USO.
202201528 | STE | 202201450 | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 04/02/2022 15:25:34 | SOLICITAMOS REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201474 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor Samsung P242470HN no enciende. | MEL4 | ILA2 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | O EQUIPAMENTO APRESENTA DEFEITO EM SUA PLACA PRINCIPAL. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202201446 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202206 | 10/02/2022 16:14:36 | Modulo IKC está sinalizando atuação do instantâneo com a máquina parada e não aceita rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio do módulo. Atuação correta da partida, instantâneo e temporizado. Inspeção nos componentes do circuito de atuação instantânea. Módulo ficou energizado com alimentação de+24V por 4 horas. Liberado para uso.
202201434 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:00 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6793 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201431 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:27 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6862 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201413 | STE | 202201359 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 03/02/2022 15:59:44 | SOLICITAMOS REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito en placa multicapa. Reemplazo de capacitores electrolíticos de montaje superficial. Realizado limpieza profunda. Persiste cortocircuito. Sin posibilidad de reparo por falta de documentación técnica. No liberado para uso.
202201408 | STE |  | A006D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.039-9 | 202205 | 02/02/2022 15:33:33 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 2 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PEREBA Y FUNCIONAMENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VALOR AJUSTADO 269.0°C. ID N°: 1676. VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201406 | STE |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202205 | 02/02/2022 15:33:19 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 1 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE, ACTUACIÓN EN 269.7°C, ID N°:1675 VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201391 | STE | 202200657 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202205 | 02/02/2022 14:15:23 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. P100400300239, com ramal 9307. Aparelho apresenta ruídos e chiados na transmissão, possível solda trincada nos microfones/alto-falantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem dos terminais do microfone e dos autofalantes; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202201283 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:14 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION AL MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A SERIE NRO: 6668. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201266 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:11:55 | Realizar sustitución de los capacitores electroliticos del circuito volt-herz al modulo UNITROL UN2010 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizado substituição de 10 capacitores 1uF/63V que comumente são substituídos por apresentarem elevadas alterações na capacitância. Liberado para uso.
202201264 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:03 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6578. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Corrigido problema de regulação de tensão e no bloco de circuito de condicionamento de sinal. Realizado ajuste de offset e fundo de escala. Calibrado, dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201179 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202205 | 02/02/2022 10:12:10 | Realizar verificacion de la tensión de salida presenta una forma de onda diente de sierra del cartón CI 244. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do Circuito integrado AD563JD. Realizados ensaios de funcionalidade, verificado que a rampa não sofre mais a forma dente de serra, porém o sinal de saída reseta automaticamente. Não foi possível identificar outros defeitos. Módulo apresenta várias modificações. Realizar descarte. Manter na sucata da SMIL.DT.
202201178 | STE |  | B010L021 | RELÉ DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202204 | 28/01/2022 15:19:41 | Providenciar ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados ensaios do Relé. Ajustado em R20. Injeção de corrente S3=0,25A; S5=0A, atuação correta. Injeção de corrente S3=0A; S5=0,25A. Bu2=87mV. Injeção de corrente S3=S5=2,5A. Bu2=0V, sem atuação do relé. Injeção de corrente S3=2,5A; S5=2,2A e 2,8A, com diferença de + e - 0,3A e a tensão de Bu2=0,11V ambos casos. verificado comportamento correto do relé. Liberado para uso.
202201175 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 31/01/2022 15:29:00 | REALIZAR CALIBRACIÒN Y ENSAYO DEL TERMOSTATO ACROS; NUMERO DE SERIE: 2923060921; CON AJUSTE PARA 17°C DESCENDENTE SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT-3533 / 2019, CONFIRMAR ACTUACIÓN Y REARME DEL CONTACTO NA . | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202205 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Inspección, ensayo de funcionalidad de termostato, emitida SSA 202201398 (D) para ejecución del servicio por parte de ILA3. Equipamiento liberado para uso
202201169 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202204 | 28/01/2022 15:20:02 | providenciar ajuste no modulo 7TT1020-1/DD o qual durante MP-3A da U10 foi encontrado com desempenho de tempo fora da tolerância mesmo com ajuste de R1 | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202205 | FRETES ARANDA ARSENIO | inspección, medición y cambio de componente dañado ( capacitor 6,8Mf ). Limpieza. Liberado para uso.
202201140 | STE | 202200996 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 14:24:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 capacitor electrolítico 1uF/100v y 4.7uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201104 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 27/01/2022 13:50:12 | Alterar si es posible relación de TC y TP de indicador de potencia activa (0-400 MW) conforme documento anexo. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202205 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y sin posibilidad de ajustar de acuerdo a los valores solicitados. No liberado para uso.
202201081 | STE | 202201016 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:26:46 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 090086, Cod. de Material 706985. SSA de Referencia: 202200935. El mismo presenta signos de cortocircuito en la placa de la fuente. El punto 6 de la primera placa de anunciador inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Placa de control y de microprocesador dañado por sobrecarga. Sugerimos dejar el equipo en laboratorio, como material reaprovechable. Dar baja
202201080 | STE | 202201017 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:28:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 140059, Cod. de Material 706985. El mismo fue retirado de almacenes para atender la SSA 202200935, pero no fue posible configurarlo mediante el puerto serie. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de la placa del microprocesador. Prueba en bancada pudiéndose configurar el anunciador. Limpieza general. Liberado para uso.
202201078 | STE | 202201010 | B010L021 | RELÉ DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202205 | 31/01/2022 08:41:40 | Solicitamos ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual, durante MP-3A da UG10, foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | foi realizado substituição de capacitores que apresentaram alteração em suas capacitâncias. 470nF/63v (x3); 1uF/63V (x1); 330nF/63V (x2); 15nF/63V (x2). Liberado para uso.
202201068 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:20 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del módulo S0010b V.1 (relé K1) SN. Niveles de actuacion fuera de lo permitido (121,3 V) y (219,7 V) respectivamente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, AJUSTES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 1 RESISTOR 68KOHMS/1W E 1 RESISTOR 22KOHMS. LIBERADO PARA USO.
202201013 | STE | 202200985 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 26/01/2022 16:19:09 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição do transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200982 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:41 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808. No enciende uno de los led. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 11 transistores que estaban oxidadas y sulfatadas. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200981 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:47 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808 . Al insertar el carton en el rack encienden R+, S+ y T+ sin que exista falla. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, y cambio de todos los transistores BCY59 , BCY 79 y 2N3019, 6 resistencia de 300kohm , prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200980 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:54 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : HE903291-312/74. Falla en la fase S - no enciende | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | inspección, medición, y cambio de 19 transistores, 2 capacitores de 10Mf 35v, 6 resistores de 330kohm. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200979 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:05 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N : HI915102-312/21 el led S+ no enciende. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 3 transistores BCY59. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200977 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:18 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N: HE903291-312/09. No encienden todos los led en la prueba de sensibilidad del cartón. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de transistores, diodo Zener y resistencias. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200944 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202204 | 25/01/2022 16:47:36 | Realizar marcación de rosca con macho de roscar de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC (SSA 202200405) conforme conversado con el Sr. Pedro Garcete. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202204 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Realizada fabricación de rosca de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC. Liberado para uso
202200906 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encontrado que conversor de tensión estaba defectuoso, se procedió a la sustitución de mismo, ensayos de tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de 202201176. Liberado para uso.
202200904 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6767 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200903 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6829 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado
202200900 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6761 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200898 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6573 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200896 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6732 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200894 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6946 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200893 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6774 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Resolvido
202200891 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6695 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201214. Liberado para uso.
202200890 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6792 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200889 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor de temperatura modelo: 2384A SN: 6713 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme 202201180. Liberado para uso.
202200888 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, dos capacitores electrolíticos de 47uF 63V, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la SSA 202201186. Liberado para uso.
202200887 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201162. Liberado para uso.
202200886 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6664 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200807 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 24/01/2022 10:05:32 | Se solicita mantenimiento correctivo de la Máquina de ensayos electrohidráulica, capacidad 1000KN, marca Time Group, modelo WAW-1000C, NS-L3194, BP-694823. Esta SSA se emite conforme solicitud de la SOCC.DT en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado engenharia reversa do módulo. Depuração de hardware e software do computador e controlador. Confecção de novos cabos para conexão dos comandos do sistema hidráulico. Estudo de caso. Reparo de hardware. Documentação. Máquina liberada para uso.
202200775 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202203 | 21/01/2022 09:27:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del indicador de magnitudes de la marca metrix con serie 2707, que presenta un error de 0,3 en la indicacion. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Ajustes de fundo de escala e offset. Substituição de componentes. Realizado ensaio. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200728 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:27:20 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U10 A SER REALIZADO SEMANA 04/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones auxiliares, de filtros, conexiones internas, ensayos a plena carga, ajuste de inicio y fondo de escala. Calibrado a través de la SSA 202201087.
202200632 | STE | 202200413 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:52:26 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin caída de tensión en la entrada. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200631 | STE | 202200412 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:54:42 | solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200628 | STE | 202200339 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:54 | Solicitamos reparación y calibración de 1 un. TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (CM: 652466 SN: 1861/2002), que presenta falla de comunicación intermitente. REF. SSA 202006531B. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Realizado programa en lenguaje Python para leer registros y detectar falla de comunicación. Ensayado por 24hs sin ninguna interrupción ni problema en la comunicación serial. Liberado para uso.
202200626 | STE | 202200414 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:56:32 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida, S/N: 521-0104-10A-149793. OBS: Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Cód. 708645. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200604 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202203 | 17/01/2022 07:16:55 | Realizar mantenimiento del modulo CIN 244 LO limitador de abertura, que en la salida presenta una saturación de -9.95 . Siendo esperado una salida de -10Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas diversas tentativas para solucionar o defeito. Chegou-se a conclusão que o AD563JD e os AmpOp estavam funcionando corretamente. Descobriu-se que a limitação da tensão de saída ocorreu pela alteração das características resistivas do limitador de tensão mínima (negativa). Foi substituído o resistor R218 de valor 475 Ohms por 450 Ohms. Dessa forma a tensão Máxima que corresponde a 100% de abertura do distribuidor ficou em -10,18V.
202200599 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:42 | Cartão em falha permanente. Cartão UN 0025 não passou no ensaio de sensibilidade mínima (<= 1V) | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200597 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:53 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 1. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 1 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e ensaio.
202200595 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:12 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2, 4 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2, 4 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200593 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:00 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 3. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 3 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e Ensaios
202200585 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:22 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento dos leds. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que nenhum dos leds operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200582 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:32 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200581 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:42 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 1, 2, 3 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 1, 2, 3 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200579 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:52 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes.
202200576 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:02 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento nos leds 5 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que os leds 5 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado Manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200572 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:14 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 2. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultanea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 2 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200546 | STE | 202200508 | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202202 | 14/01/2022 10:59:49 | Apoyo en el ensayo en relé de protección de 64 SB. | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202200508.
202200513 | STE | 202200384 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 13/01/2022 14:54:56 | Solicitamos reparo de 9 Un. Carton anunciador, FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). Ref. (SSA 2022/00355) | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5x) 1uF/100V e (5x) 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200470 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:14 | Solicito reparo nos borne COM e V.(Tensão) danificados do multimetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580. Entregue com estojo e duas ponteiras de prova. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202205 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conector de bornera averiado. Se procedió a la sustitución de los mismos. Ensayos en bancada ok. Liberado para Calibración. Calibrado conforme 202202252. Liberado para uso.
202200461 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 13/01/2022 07:20:50 | Proveer reparo y luego calibración a instrumento calibrador de proceso digital Yokogawa CA11E BP:663925 ID:IB-1894 SN:T1H7017, el mismo no mide entrada de corriente 4-20 mA y no funciona su salida en tensión. Verificar además la salida de corriente de 4-20 mA. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado manutenção corretiva. Substituição de componente do circuito de proteção. Calibrado e dentro dos parâmetros (202201507). ✅Liberado para uso
202200398 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 08:56:58 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U08 A SER REALIZADO SEMANA 02/2022 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; calibrado e dentro de suas caraterísticas (202200454). Liberado para uso
202200383 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6799 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; Substituição de componentes, trimpots e capacitores. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200382 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Liberado para uso.
202200381 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6764 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200623. Liberado para uso.
202200380 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6942 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de capacitor eletrolítico. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200379 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:58:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6716 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200624. Liberado para uso.
202200378 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6786 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de Entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200377 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6788 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200375 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6827 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte e trimpots. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200374 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6840 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200373 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6737 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200621. Liberado para uso.
202200372 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 09:28:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6944 ref. SSA NRO: 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conversor de tensión, ajustes de inicio de escala a plena carga. Ensayos. Calibrado conforme SSA 202200606 liberado para uso.
202200305 | STE | 202100442 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202202 | 10/01/2022 09:33:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitores eletrolíticos (3x) 470uF/100V, (2x) 47uF/40V, 100uF/100V e 47uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200057 | STE | 202100441 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202201 | 04/01/2022 09:13:50 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Icel, modelo HT-7030 con número de serie H7030.0038. El cual presenta no conformidad en algunos puntos de las mediciones de humedad relativa, conforme el certificado de calibración en anexo a esta SSA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha grave no Circuito integrado microcontrolado. Dispositivo não inicia corretamente impedindo a confiabilidade. Não há componentes de reposição no mercado devido a ROM única presente no microcontrolador. Recomenda-se o descarte. O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202200034 | STE | 202100443 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202201 | 04/01/2022 09:35:03 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202204 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica, detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100v.220uF/100v, (2)100uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202200029 | STE |  | S040B014 | TORNO PARALELO UNIVERSAL 1500 mm | 0580.007-7 | 202201 | 04/01/2022 08:11:45 | Verificar sistema de protección eléctrica/electrónica de accionamiento del Torno Paralelo Universal de 1500 mm, entrar en contacto con Charles: 2276 / Alex:2242. Equipo ubicado en la cota 108.00 AMD. Nota: El sistema de protección desenergiza el torno en el momento del arranque del mismo. | MMU3 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202201 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica que efectivamente actúa una de las protecciones del sistema impidiendo el inicio de la operación de la máquina. Se evalúa los parámetros que activan la protección a través del esquema eléctrico y de comandos proveído por el operador de la máquina. Luego de varios ensayos y pruebas se detecta que un contacto no cerraba el circuito por presencia de restos de material. Se procedió a la limpieza y normalización del equipamiento. liberado para uso.
202100542 | STE | 202100420 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 13:54:38 | SOLICITO REPARO DOS BORNES COMUM E TENSÃO DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3193 E NS.: JKR9061. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de estado general ok, se constata defecto de conectores. Derivada abierta para ILA3 para confección de pieza en impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100509 | STE | 202100493 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 28/12/2021 15:15:37 | Solicito reparo do relé de sobretensão modelo Pextron PLE-H (59-B) que não rearma após atuação de sobretenção. (ajuste de atuação 55,7Vcc) | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202152 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Retorno del ensayo en campo con resultado satisfactorio.
202100497 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202152 | 30/12/2021 15:32:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL EQUIPO DVR-10 MARCA HONEYWELL MODELO COMERCIAL FUSION IV, NO ENCIENDE, SIN NINGUNA SEÑAL A LA SALIDA DE VIDEO REF. SSA: 202100395 | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | PLACA MADRE CON DEFECTO; SIN POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN CON RESULTADO FAVORABLE DEBIDO A QUE EL DVR NO PERMITE MODICICAR EL HARDWARE DEL EQUIPO (VER SSA 201914960B (SMA)); DAR BAJA.
202100399 | STE | 202100169 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:21 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR CON NS. P080701900975 CON DEFECTO. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202203 | MAYCON LAZAROTTO | Aparelho não liga; Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem do conector da bateria e CI BGA controlador de energia sem efeito; Defeito na placa principal; sem condições de reparo; dar baixa.
202100333 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202201 | 03/01/2022 14:01:10 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2384A função PT100 número de série 6702/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202100206. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la ssa 2022001011. Liberado para uso.
202100254 | STE | 202100190 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 14:02:54 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico (3x) 100uF/63V e resistor externo de 470 ohms /10W. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202100199 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100196 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se detecta luego de un análisis y varias pruebas un amplificador operacional con falla y se procede al reemplazo del mismo. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100195 | STE |  | A009R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:38:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN D20-PS REINICIA CONSTANTEMENTE. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202115488A. OBSERVACIÓN, CÓDIGO DE MATERIAL 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo de prende y apaga intermitentemente. Efectuado reemplazo de capacitores y optoacopladores. Falla persiste. Equipo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202100194 | STE |  | A001R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado 4 intentos de regrabado de memoria EEPROM sin resultado favorable debido a que en el proceso el módulo se reiniciaba y se perdían los datos. Problema en el protocolo interno de booteo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202100193 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100191 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza de la placa. Reemplazo de capacitores electrolíticos y reparación de soldadura fría. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202100146 | STE | 202100120 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 17/12/2021 10:36:49 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202151 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 200uF/250v, 100uF/25v, 470uF/40v; diodo led. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202100145 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:42:49 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICO NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADOS COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A. SSA MATRIZ MG2 202115592A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202203 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico 100uF/63V e 10uF/63V e resistor de 1Kohms/10W (3x). Reconstrução das trilhas de circuito impresso e limpeza do módulo. Liberado para uso.
202100144 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:43:41 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICOS NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADO COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A SSA MATRIZ 202115592A MEG2 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-conexión de las pistas de la placa impresa que fueron alteradas por sobre-calentamiento. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: 100uF/100v, 10uF/63v. Test de sus componentes, ok. Liberado p/ uso.
202100055 | STE |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202150 | 15/12/2021 15:22:17 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269C° ID N°1668. LIBERADO PARA USO.
202100054 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202150 | 15/12/2021 15:22:36 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269,8C° ID N°1667. LIBERADO PARA USO.
202100036 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202150 | 15/12/2021 10:23:24 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82006XSQ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202201 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACION Y CALIBRACION DEL INSTRUMENTO, SN. 82006XSQ, LIBERADO PARA USO
202602405 | ASE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202608 |  | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ( COLOCAR NUMERO DE ID). VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602381 | APL | 202602375 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202608 | 20/02/2026 08:43:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o funcionamento do anunciador de alarmes do painel está diferente do esperado: quando acionados os alarmes "água de refrig temp alta/ Gener cocinete alta temp/ genereador subtensão" eles não aceitavam o rearme, "água de refrig temp alta" não pisca no teste de lâmpadas e ao retirar e voltar com a alimentação, fica atuado indevidamente o alarme "falla pre calentamiento". | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202602374 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202608 | 20/02/2026 08:36:04 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82009AQX . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602322 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202608 | 20/02/2026 07:13:59 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202602257 | APL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202608 | 19/02/2026 09:21:47 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0990. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602256 | APL |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202608 | 19/02/2026 08:47:55 | Solicito o reparo em laboratório do switch RS2 (Marca: Hirschmann; Modelo: RS2-FX/FX; Alimentação: 24Vcc), que apresentou falha, sendo encontrado apagado e inoperante. Referente a SSA 202601787. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202602255 | APL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202608 | 19/02/2026 09:21:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0989. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável |  | Não
202602223 | APL |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202607 | 13/02/2026 16:53:46 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. SU106825219), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202517427. | MEL3 | ILA2 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202602204 | APL |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202607 | 13/02/2026 16:58:08 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. SU17212929), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202517425. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não
202602200 | ADI | 202601982 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 |  | Solicitamos reparo sensor aquaoil com NS 0703682310. Sensor foi retirado do TU13 fase B durante execução da SSA 202601980. Codigo de estoque 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602195 | APL |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202608 | 20/02/2026 09:59:40 | Realizar reparo e substituição de capacitores eletrolíticos do módulo UN0053 (supervisor de pulsos canal manual) SN - HE903587-312/05, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202601946. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202602194 | ADI |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202607 |  | Realizar reparo módulo UN0053 (supervisor de pulsos da barra) SN - HE903587-312/17, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202602032. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202602193 | ADI |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202607 |  | Realizar reparo módulo UN0004 (amplificador intermediário do canal automático) SN - HI915066-312/05, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202602032. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202602044 | ADI | 202601940 | K079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.062-5 | 202607 |  | Solicitamos reparo do rele de proteção 51GS-C (Marca: Inepar, Modelo: STt, Cod. Stock: 583146) do disjuntor 52-C de interligação ( painel QJ-09) que estava com defeito, não aceitando rearme do bloqueio. Encontrado durante atendimento a SSA 202601892. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602040 | ADI | 202601975 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202607 |  | Durante atendimento da SSA 202601736 encontrado com o defeito que não funciona o teste lógico no cartão eletrônico código 234885 - CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602038 | ADI | 202601999 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202607 |  | Durante atendimento da SSA 202601966 encontrado com o defeito que aciona simultaneamente e indevidamente todas as bandeirolas do anunciador, cartão eletrônico código 114375 - MODULO ELETRO FONTE AUX FREQ 24V 600MA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601942 | ADI | 202601907 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 |  | Solicitamos reparo de 1 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351)- problema: não estabiliza a tensão de flutuação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601939 | ADI | 202601907 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 |  | Solicitamos reparo de 1 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351) - problema: limitando corrente geral em no máximo 80 A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202519430 | SCA | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:29 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202518818 | SCC |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 |  | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-1. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável |  | Não
202511642 | SCA |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 22/07/2025 09:28:01 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN0025a-P Serie Nro: HI900372-312/46. Ref SSP: 20253325 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável |  | Não
202507767 | SCC |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202521 |  | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC ; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável |  | Não
202419685 | SCC | 202419635 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202450 |  | Solicitamos reparo de fuente POWERTRONIC modelo D-8086 SN:49096-65.140-20230 CM:114383, la misma se encontraba con el led apagado dando falla en el anunciador. Ref SSA:202419632. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202417513 | SCA |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202444 | 01/11/2024 16:08:57 | Repara Indicador analógico de tensão Siemens, apresentou defeito ficando sem indicação de valores mesmo com sinal de corrente na sua entrada. SSA referencia: 202417107 | MEL1 | ILA2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável |  | Não
202414749 | SCA | 202414740 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 11:14:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202414748 | SCA | 202414740 | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202437 | 13/09/2024 11:15:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202414747 | SCA | 202414740 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 11:15:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202414658 | SCC |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202437 |  | SOLICITA-SE RETIRADA PARA MANUTENÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO LOCALIZADA NA SALA 215 (Sala Petêi) QUE ENCONTRA-SE COM MOTOR AVARIADO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável |  | Não
202413431 | SCC |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202434 |  | Solicitamos a substituicao das lampadas de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) por LEDs de alto brilho, se as lampadas originais já estao descontinuadas no mercado. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202408799 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 13:58:30 | Solicito revisión del dinamómetro utilizado para prueba de abertura de la válvula de aireación con Bp 708773. No enciende.- | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável |  | Não
202407606 | SCC | 202407342 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202420 |  | Solicitamos reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202407310 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 15:51:14 | Solicito apoyo para la verificacion y reparo de un terminal de carga TMR de la marca Alcatel-Luncent, NS: RTA213503282, la misma presenta fallas intermitentes a la hora de cargar el dispositivo. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável |  | Não
202407290 | SCA | 202405037 | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202419 | 08/05/2024 08:53:01 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado. Verificado baixa tensão no banco de baterias, indicando falha do inversor. Modelo: Active 2000-19 Fabricante: MasterGuard S/N: 6A12146421 | MEL4 | ILA2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202400585 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 11:06:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 8,5KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202320495 | SCC |  | J035A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA | 0121.038-6 | 202351 |  | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 122.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável |  | Não
202315062 | SCC |  | A001D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.002-0 | 202337 |  | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. RETIRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202315061 | SCC |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202337 |  | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. RETIRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202311744 | SCA |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 10:23:53 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não
202309396 | SCA |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 07/06/2023 15:39:29 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID: 1618 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável |  | Não
202308617 | SCC |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 |  | Realizar reparo do Voltímetro Analógico pos V2 (saida do carregador) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possivel regular o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202308111 | SCC |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 |  | Monitor de Carga apresentado falha na leitura de tensão. Efetua a leitura sempre com limite máximo programado (saida VB). | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202300963 | SCA |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202303 | 20/01/2023 16:45:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202300961. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202300923 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 |  | Equipamento com carcaça trincada, deposito de graxa travando e sem bateria original. Solicitamos apoio para reparo da carcaça, adquirir nova bateria e depósito de graxa completo. - Bomba de graxa Bozza modelo 7029 Premium 75 g/mim; - Bateria 12 V; - Conjunto depósito de Graxa, Item 59 | MAM2 | ILA2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável |  | Não
202221233 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 |  | Reparar fonte de alimentação 90/260V 48VCC danificada por sobretensão de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável |  | Não
202218072 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 |  | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PRESSOTATO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 8,5KGF/CM². PRESSOSTATO DISPONIBILIZADO NO LABORATÓRIO. OBS: PRESSOSTATO DECORRETENTE DE SUBSTITUIÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA SEMD. | MAM1 | ILA2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.10 | Programável |  | Não
202215911 | SCC |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202229 |  | Reparar el espectrofotómetro infrarrojo marca JASCO SN 141361016, BP 674185. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável |  | Não
202211911 | SCA | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:28:09 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202211427 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202149 | 07/12/2021 09:05:00 | CAMARA ACUSTICA INDUSTRIAL FLUKE II900 NO ENCIENDE, APARENTE PROBLEMA DE BATERIA. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de cargador modelo U85104 y baterías del tipo BP291 a través de OC nro 4500076714. Realizados ensayos de carga y funcionalidades ok. Liberado para uso. Obs: Las baterías necesariamente deben ser cargadas después del uso (intensivo o no) ya que guardarlas sin carga suficiente disminuye críticamente la vida útil de las mismas.
202211411 | STE | 202211410 | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202107467A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202211409 | STE | 202211408 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202109606A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202211407 | STE | 202211406 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITMAOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202111614A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202211400 | STE | 202208326 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202149 | 06/12/2021 07:18:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 726 CON IB 1617. EL MISMO PRESENTA DAÑOS EN LA BORNERA DE LAS PILAS Y ERROR ELEVADO PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto principal reside en la escala de tensión, la electrónica del instrumento está concentrada en una sola placa, no se logra identificar las etapas por ser electrónica completamente integrada de alta precisión. El reparo consistiría en la sustitución de toda la placa, lo cual lo hace inviable por los años de antigüedad con que ya cuenta el equipo. Se procederá al descarte con TBMP nro 342/2025 (en anexo). Obs: El usuario ya cuenta con nuevo equipo de calibración de proceso.
202210920 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202137 | 16/09/2021 08:22:00 | SOLICITAMOS REPARO NAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO DO COLETOR DE VIBRAÇÃO PRUFTECHNIK, BP:704118 E TESTE NA BATERIA DO APARELHO. MAIKON CIENTE. | ILA1 | ILA2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de teclado con daños. Equipo sin posibilidad de reparo. Proceder a descarte. Emitida TBPM Nro. 1904 - 2022.
202210888 | STE | 202210887 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202138 | 22/09/2021 14:05:00 | SOLICITO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BATERÍA DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 774 CON BP 628629. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202449 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería y su respectivo ensayo de carga. Batería del tipo NI-MH 7.2V 3500mA BP 7235. Ensayos en bancada ok. Ssa liberada para sector emisor.
202210870 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202135 | 02/09/2021 07:53:00 | REPARAR CALIBRADOR DE PROCESSOS FAB.FLUKE MODELO FLUKE-744. NUMERO SERIAL: 9408030.(BP:653413) E IB2030. CUJA ECRÃ (DISPLAY) NÃO ESTÁ LEGÍVEL. CONTATO COM ROGÉRIO R.9547. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra con el display dañado. Fue solicitado el reparo externo. El servicio técnico autorizado declaró que ya no cuentan con la pieza. (ver anexo). Debido a no contar con la pieza de repuesto el equipo será dado de baja. TBPM nro 12/2025. No liberado para uso.
202210811 | STE | 202210810 | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202138 | 22/09/2021 17:14:00 | REPARAR BALANZA MARCA METTLER TOLEDO MODELO AB304-S,PERTENECIENTE A ILA 4, LA CUAL PRESENTA INESTABILIDAD EN MEDICIONES SUPERIORES A 100G. OBS.: CONTRATAR CALIBRACIÓN ACREDITADA EN CASO DE REPARACIÓN EXTERNA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, ya no cuenta con repuestos, instrumento obsoleto y discontinuado según fabricante ( ver adjunto de ejecución). Hoja de descarte con TBPM 228/2023.
202210788 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202133 | 19/08/2021 07:46:00 | TROCA DA COLUNA E PENEIRA MOLECULAR DO CROMATÓGRAFO THERMO S/N 320080246 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S3.7 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación y diagnostico del equipo. Gestión de proceso de compra de las columnas realizado con éxito. A pedido del sector solicitante las columnas del cromatógrafo no serán instaladas debido a que el equipo quedo obsoleto por el motivo del cambio de metodología en los análisis, se verifica en archivo anexo a la ejecución.
202210784 | STE | 202210783 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 18/08/2021 17:19:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MEGÓHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO 5075X CON BP-657620, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON SU PUNTA DE PRUEBA ROJA CON DEFECTO. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido el kit de cables de prueba, realizado ensayos funcionales a plena carga 5kv ok. Liberado para ser calibrado.
202210777 | STE | 202210776 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS RPARACION 01 UN. PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO. (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA) OBS.: CÓD. 702475. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Realizada inspeção e verificação do equipamento. Sem condições de reparo na SMIL.DT. Reparo externo inviável em razão do sistema ESAI encontrar-se em fase final de atualização tecnológica (TAF), equipamento ficará obsoleto e sem utilização. Proceder descarte.
202210603 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202128 | 15/07/2021 14:16:00 | IDENTIFICAR Y REPARAR EL DEFECTO DEL DETECTOR DE METALES, MARCA SPECTROIL, MODELO M/C-W, SN 10148/13 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202246 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido transformador y capacitor principales, ensayos de cambio de frecuencia y tensión, verificación de carga máxima. Liberado para uso.
202210542 | STE | 202210541 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202127 | 05/07/2021 11:20:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios. Enviado para análise química (SSA:202223022), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202210498 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202125 | 22/06/2021 08:30:00 | REALIZAR REPARO DO FIBROSCÓPIO IPLEX NX OLYMPUS IB-3860 QUE NÃO PROJERA A IMAGEM DA SONDA NA TELA. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Instrumento con retorno de reparo externo a traves de la SMDTC-1597 emitida SSA derivada 202310469 a ILA1 para realizacion de ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorio. Liberado para uso
202210493 | STE | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 15/07/2021 10:52:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202210466 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202124 | 15/06/2021 17:21:00 | SOLUCIONAR PROBLEMA NO DISPLAY (N/S 28502881220) DA UPS 2 DO SISTEMA SCADA, O MESMO APRESENTA TELA ESCURECIDA, DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. O MESMO FOI RETIRADO EM ATENDIMENTO À SSA 202011673A. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Display reparado externamente mediante SMDTC-2450. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202210377 | STE | 202210376 | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202124 | 14/06/2021 10:29:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202210335 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202121 | 25/05/2021 15:53:00 | REPARAR MULTIMETRO DIGITAL HP 34401A (BP 604398) COM FALHA NA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento ya descartado a través de la SSA 202106115A.
202210278 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 17/05/2021 07:50:00 | SOLICITAMOS APOIO DO LABORATÓRIO NA IDENTIFICAÇÃO E OU CONSERTO DA TALHA EDSON RAMAL 9585. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado mantenimiento integral del polipasto, lubricación de cadena, limpieza externa e interna, verificación de caja reductora, ensayos del control y parada de emergencia. Sustitución de la placa de control. Ensayos en bancada ok. Confección de nueva extensión de alimentación de 25m con cable 4x4mm2 Obs: La tensión de alimentación del motor es 575VCA, su uso prolongado en 460VCA disminuye la vida útil del mismo. Liberado para uso.
202210087 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202111 | 18/03/2021 10:11:00 | TERRÓMETRO DE ALTA FRECUENCIA MODELO TM-25M, BP 687761 / IB 1824, APRESENTA MENSAGEM DE FALHA "EARTH VOLTAGE IS TOO HIGH" MESMO COM TESTE EM BANCADA QUANDO PRESSIONADA TECLA TEST. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202240 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | REVISIÓN DE CONEXIONES INTERNAS DE BORNERAS. LIMPIEZA DE PLACA. TENSION DE ALIMENTACIÓN DE DISTINTAS ETAPAS DEL CIRCUITO OK. COMANDO DE ACTIVACIÓN DE RELÉ PROVENIENTE DEL PROCESADOR NO ACCIONA LA LECTURA DE VOLTAJE EN BORNERA H. REALIZADO REPARO EXTERNO POR MEDIO DE LA AS-4500067027. VERIFICACIÓN DE ILA3 MEDIANTE SSA DERIVADA 202220403. Liberado para uso.
202210073 | STE | 202210072 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202112 | 22/03/2021 08:28:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor (membrana). Substituição de componentes. Efetuados ensaios eletroeletrônicos. Enviado para análise química (SSA 202223054), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202209963 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202106 | 08/02/2021 16:44:00 | FOI SOLICITADO AO SETOR ILA2 FAZER UMA REVISÃO NA MAQUINA DE SOLDA ORIGO TIG 3000I QUE AO SER LIGADA HOJE APRESENTOU UM FORTE CHEIRO DE QUEIMADO | MMU3 | ILA2 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de ocho capacitores "PME261JC", dos IGBTs del tipo “SKM200GB125D”, Un triodo del tipo “SKD 82/16”. Reconstrucción de pistas de control dañadas. Ajustes de todos los terminales de potencia, incluidos los de la toma eléctrica. Ensayos en bancada y de uso en el taller por parte del usuario solicitante. Liberado para uso.
202209930 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202104 | 25/01/2021 09:55:00 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2002100351, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202100250A). BOMBA PAROU DE INJETAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO E SEU DISPLAY NÃO LIGA MAIS. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable debido a que el C.I generador de pulsos al quemarse, dañó la placa multicamada, pistas y puntos eléctricos pasantes. Dar baja. OBS: El equipo quedará en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202209924 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202103 | 20/01/2021 09:02:00 | SOLICITAMOS REPARAR CABO DE SENSOR DE COLETA DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIBSCANNER UTILIZADO NA VENTILAÇÃO/MAM3. CABO DEIXADO EM ILA0 COM ANDERSON BRITO. | MAM3 | ILA2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El sensor no puede ser reparado, terminal de conexión sellado. Dar baja.
202209863 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202051 | 15/12/2020 11:16:00 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO OSCILOSCÓPIO MARCA FLUKE, MODELO 196C DE DOIS CANAIS. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO IB 1834. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería del tipo BP190. Realizado ensayos de carga y descarga. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202209848 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202049 | 02/12/2020 16:54:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER SOBRE EL DEFECTO DE LA MÁQUINA LAVADORA MARCA MIELE, MODELO PG8583CD, NS 018420994. SE ADJUNTA FOTO DEL DISPLAY CON EL CÓDIGO DE LA ANOMALÍA. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado anillo de goma dentro de la bomba de agua de recirculación totalmente dañado. Reemplazo de la bomba adquirida a través de la SMDTC-1358. Funcionamiento correcto con respecto al código de anomalía descrito en la SSA.
202209841 | STE |  | N073I001 | MONTACARGAS | 3247.005-3 | 202049 | 01/12/2020 15:53:00 | DURANTE INSPECCIÓN ENCONTRADO INDICACIÓN DE ERROR EN EL CONTROLADOR DC DEL MOTOR(CURTIS/MODELO 1243-4320)DE LA EMPILADERA PALETRANS PT1654. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Controlador DC del motor inoperante, batería del elevador con defecto en varias celdas. Encaminado para reparo externo a través de la SMDTC-2029. (NE0778-24 / 4500075654 ) Orden de Inicio de Servicio – AS 4500075654. Realizado reparo externo. Recepción y ensayo del montacargas. Liberado para uso.
202209732 | STE | 202209731 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202048 | 24/11/2020 07:15:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios eletroeletrônicos. Reparado módulo de fonte. Enviado para análise química (SSA: 202223176), dentro dos parâmetros na faixa típica de operação do sensor. Liberado para uso.
202209724 | STE | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 17/11/2020 07:54:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e de componentes do módulo no bloco da entrada do sinal de comunicação e sincronismo. Realizada substituição de um circuito integrado fotoacoplador. Teste em campo ok. Liberado para uso.
202209722 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202047 | 16/11/2020 10:58:00 | REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213201.
202209709 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202046 | 12/11/2020 08:10:00 | VERIFICAR FUNCIONALIDADE DO RELE DE RUPTURA DE MEMBRANA TREETECH N/S 309116. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos integrados TOP224PN y CNY 174-2, verificación de tensiones internas ok. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202209669 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202043 | 19/10/2020 16:01:00 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN AL CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202011564A. | MEL2 | ILA2 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213199.
202209660 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331172), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER,POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato que circuito de preoscilación se encuentra con defecto por transformador de alta frecuencia dañado , sin condiciones de reparo. Dar baja. Obs: Instrumento se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202209655 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331101), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER, POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de ci TOP 224PN, CNY17-2, dos diodos 4007, un fusible de 1A rápido. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202209645 | STE | 202209644 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 02/10/2020 17:18:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202209633 | STE | 202209632 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 23/09/2020 10:15:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios ele. Enviado para análise química (SSA: 202222782), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202209625 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202037 | 11/09/2020 11:36:00 | ENGRAXADEIRA A BATERIA DE USO NO SETOR MAM2 ESTÁ COM PROBLEMA NA BATERIA. MARCA BOZZA MODELO 7029 PREMIUM (75G/MIN 420BAR, 12VDC). | MAM2 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202432 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Baterías sin condición de reparo. Fue solicitada compra de baterías nuevas. El fabricante respondió que ya no cuentan con ese modelo ya que fue discontinuado (correo en anexo). No liberado para uso. Proceder descarte.
202209619 | SCA |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202037 | 08/09/2020 13:55:00 | REPARAR CALIBRADOR FLUKE MOD 5500A SN 6890003 PATRIMONIO 600227, EL CUAL NO ENTREGA TENSIONES EN CA, ADEMÁS EL ELECTROVENTILADOR SE ENCUENTRA CON FALLA. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209613 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202036 | 02/09/2020 14:48:00 | REALIZAR REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK256, BP 712397, IB 3948, QUE APRESENTA FALHA (NÃO LIGA). | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el procesador central, los componentes de la fuente primaria se encuentran operativas. En instrumento será dado de baja debido a que la placa del procesador no es reparable. Número de TBPM 21/2025.
202209600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202034 | 19/08/2020 15:59:00 | VERIFICAR Y REPARAR UN MEGOMETRO MARCA MEGGER MOD. MIT 520 (IB-3072 / BP-658009), LA MISMA NO ESTA CARGANDO LA BATERIA. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de una batería de 12VCC 7Ah, un capacitor de aceite PW171C, conectores de batería. OBS: Los cables que requerían ser sustituidos fueron proveídos por el sector emisor de la SSA. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202209573 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202032 | 03/08/2020 10:00:00 | REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E AFERICAO DO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00 INDICANDO FORA DE ESCALA E LED DE ALIMENTACAO PISCANDO. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213637.
202209468 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202021 | 22/05/2020 14:50:00 | PROVIDENCIAR REPARO DO EQUIPAMENTO OMICRON CMC356, BP N°706083, QUE APRESENTA FALHA DE HARDWARE NA INICIALIZAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O MESMO DE HABILITAR SUAS FUNÇÕES. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S1 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Equipamento enviado para reparo externo, ref: SSG-3538/2021. Verificado por ILA3 com SSA n° 2022/05408. Realização de testes das funcionalidades. Liberado para uso.
202209443 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202021 | 18/05/2020 07:53:00 | REALIZAR REPARO TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO2381A +/- 2VCC N15, O MESMO ESTA EM CURTO CIRCUITO POIS QUANDO INCERIDO NO RACK ALARMA FALHA A TERRA NO QB. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no transformador de sinal isolador entre entrada e saída. Sem possibilidade de reparo pois não há informações sobre o componente. Dar baixa.
202209427 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202018 | 29/04/2020 14:02:00 | NO-BREAK SMART-UPS RT 5000, MARCA APC, BP 664692 DESLIGOU DE FORMA INESPERADA E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo presenta defecto en placa principal de procesamiento (CPU). Debido a la dificultad para adquirir la pieza y mismo así no garantizar el reparo (debido a que para ensayar las demás etapas se necesita de la CPU) y a que ya fue sustituido el equipo a partir de dos nuevas adquisiciones del sector emisor SMDTC 843, se concluye el servicio con la baja de la UPS. Ref. TBPM 717/2022 y Hoja de descarte en anexo de ejecucion.
202209420 | STE |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202017 | 22/04/2020 13:56:00 | SOLICITO ENCAMINHAR P/ REPARO EM GARANTIA O HARDWARE PDTECT, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE (VER EMAIL ANEXO). HARDWARE SERÁ RETIRADO DO PAINEL DE MONITORAMENTO PELA ILA1 VIA SSA 2020/04537A. | IEQ3 | ILA2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202348 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | REALIZADO ENCAMINAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA REPARO EXTERNO POR ESTAR EN GARANTIA, EJECUATADO A TRAVES DE LA SMDTC-872
202209417 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202019 | 05/05/2020 16:14:00 | VERIFICAR E REPARAR MICROHMIMETRO MEGGER DLRO-600 (IB-3695 / BP-700584), NÃO ESTÁ APLICANDO CORRENTE, INICIA-SE O ENSAIO, PORÉM NÃO APLICA CORRENTE, SEM MENSAGEM DE ERRO. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo por falta de piezas de reposición. Enviado para reparo externo. Equipo descartado por obsolescencia. Ver anexo.
202209331 | STE | 202209330 | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202009 | 26/02/2020 15:34:00 | REPARAR IED RET670 SN:T1018119 REFERENTE AL PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRAFO T5/TX DE LA SEMD (SIN GARANTÍA)EL MISMO PRESENTA FALLA EN PLACA DE SALIDAS BINARIAS BOM9,BOM10 Y BOM11 CONFOME ANEXO. EN SSA MATRIZ | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202350 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Sin posibilidad de reparo, no se cuenta con esquema electrónico. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes. Proceder descarte.
202209254 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202004 | 21/01/2020 09:12:00 | REPARAR INSTRUMENTO MEGGER CON CÓDIGO IB-2018 Y BP 672952, QUE SE ENCUENTRA SIN POSIBILIDAD DE RECARGAR LA BATERIA INTERNA. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Toda la placa de control se encuentra comprometida por filtraciones de ácido de batería, por lo que la recuperación de la placa es inviable. El instrumento ya fue reemplazado por otro en el sector emisor. TBPM nro 179/2025. Descartar.
202209225 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 201952 | 27/12/2019 14:34:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA PLACA "MGU" (TDM/IP), ENCARGADA DE FUNCIONAR COMO GATEWA DEL SISTEMA COTEL, EL CUAL PRESENTA DEFECTO DE CONEXIÓN INTERMITENTE EN LA RED. OBS: RETIRADO CON SSA 201914060B. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | OXIDAÇÃO PRESENTE NOS CONTATOS DOS CONECTORES RJ-45 (FOTOS EM ANEXO). REALIZADA LIMPEZA EM TODOS OS CONECTORES DA PLACA; TESTES DE COMPONENTES DE ENTRADA DE SINAL DE REDE OK; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA TESTE EM CAMPO SSA 202209226, PORÉM O MÓDULO CONTINUA COM PROBLEMA; SEM CONDICOES DE REPARO. MODULO PARA DESCARTE CONCORDADO COM A MEL3.VER ANEXO DE EXECUCÃO
202209218 | STE |  | S098T009 | FONTES | 1118.002-0 | 201952 | 23/12/2019 07:44:00 | REPARAR INVERSOR DE LA UPS18A, CON FALLA INDETERMINADA. REFERENCIA SSA 201913586A. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en placa generadora de PWM. A pesar del reemplazo de los transistores IGBTs y el mantenimiento de la placa de DRIVERs en la placa principal (ver anexo) se generan pulsos indeseados que activan los transistores a destiempo, provocando daños en las etapas posteriores. No es posible ajustar los tiempos ni sincronismo debido a no contar con manual de reparo. Dar baja. Obs: Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202209132 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201943 | 25/10/2019 13:32:00 | REALIZAR REPARO DEL INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK204E BP 704219 IB 1732, BAJO RESPONSABILIDADE DEL SR. LUDIERRYE TMR: 9201, QUE PRESENTA FALLA (QUEMA FUSIBLE AL CONECTAR). | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento fue reparado externamente a través de la SMDTC-2375. El mismo fue ensayado en ILA2 exitosamente. Enviado para ser calibrado en ILA3. Conforme a los resultados de calibración, liberado para uso.
202209131 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 201943 | 24/10/2019 11:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MULTÍMETRO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE LEITURA DE TENSÃO, RESISTÊNCIA E CONTINUIDADE. MULTÍMETRO FLUKE, BP 648545, IB 1991. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo. Sin disponibilidad de manual de reparo. Toda la electrónica esta embebida en un microprocesador específico. Dar de baja. Obs: BP inactivo. Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (garra, terminal de batería, carcaza entre otros).
202209129 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 30/10/2019 08:45:00 | VERIFICAR CAPACITÂNCIA DOS CAPACITORES DE PARTIDA DOS INSUFLADORES DE AR BP?S:710937,710938 E 710939 UTILIZADOS EM ESPAÇOS CONFINADOS, POIS OS MESMOS QUEIMAM QUANDO LIGADOS EM 50HZ. | MCI3 | ILA2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202322 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do capacitor de uso contínuo de 35uF/400Vac por 35uF/440Vac e do capacitor de partida de 340uF/250Vac por 432uF/330Vac; Um dos insufladores está com o motor e contator de partida danificados (BP 710937), e deverá ser enviado para o setor responsável pelo reparo; Testes funcionais de partida em 50 e 60Hz OK; Liberado para uso.
202209127 | STE | 202209126 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 201944 | 30/10/2019 13:30:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELOJ GPS RT420 (SN: 70761 / COD.ALM: 715057) COM FALHA INTERMITENTE NAS SAÍDAS ÓPTICAS. REFERENTE A SSA 201811799A, 201816047B E 201816347C. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa principal SMD seriamente danificada apresentando diversos pontos em curto circuito, impossível reparo. Proceder desc4rte (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202209048 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 201936 | 05/09/2019 09:42:00 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y/O REPARAR EL CALIBRADOR, MARCA: FLUKE, MODELO: 5500A, BP: 600227. | ILA0 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El modulo A6 encargado de generar las tensiones CC y CA completamente dañada (componentes abiertos y en corto circuito). Instrumento con más de 26 años de antiguedad, lo que dificulta su reparo y garantía de operatividad de otros módulos internos. Reparo inviable. Dar baja.
202208995 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 201936 | 04/09/2019 07:38:00 | REPARAR CABO DE HV DANIFICADO, PERTENCENTE AO EQUIPAMENTO DOBLE M4100 COM BP 654081. | MET1 | ILA2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202506 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El cable para uso en alta tensión, por seguridad, no es reparable. Se realizó la compra de uno nuevo a través de la SMDTC-2210. Liberado para uso.
202208956 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201927 | 05/07/2019 15:07:00 | REALIZAR TESTES FUNCIONAIS E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MEGÔHMETRO DIGITAL DA MEGABRAS, MOD. MD1035X, IB 3172.DE USO DA SMMG.DT MEG1. TAMBÉM APRESENTA PROBLEMAS COM CARREGADOR. | MEG1 | ILA2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales. Detectado que placa microcontrolada de carga de batería está con defecto. No se cuenta con esquemas ni información para reparar la placa. El usuario mencionó que ya cuenta con nuevo megohmetro . Dar baja.
202208939 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 201926 | 27/06/2019 09:29:00 | INSTRUMENTO IDA200 NÃO APRESENTA IMAGEM NORMAL NO DISPLAY (SCREEN: 16 CM (6.4") TFT COLOR MONITOR), SOMENTE APRESENTA TRAÇOS HORIZONTAIS. BP 650028. IB 3304. | ILA1 | ILA2 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con más de 17 años de uso, presenta deterioro por uso continuo en accesorios y conexiones eléctricas. El instrumento ya fue sustituido por otro con mejores prestaciones en el sector emisor. Dar baja. TBPM 696/2023 Ver anexo.
202208935 | STE | 202208934 | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 26/06/2019 07:54:00 | REPARAR RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE COD. 710834 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202245 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado inviabilidad de reparo externo del equipamiento debido a que el sistema se encuentra actualmente en vías de desactivación por obsolescencia (en funcionamiento desde el 2007). Solicitado analisis/parecer sobre modernización por parte de MEL3 a través de la SSA 202208890. Dar de baja. No liberado para uso. Observación: equipamiento quedará en dependencias de la SMIL.DT para reutilización de sus partes en mantenimientos posteriores.
202208923 | SCA | 202208922 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3288.001-7 | 202108 | 25/02/2021 07:42:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO DO COOLER DO PROCESSADOR DO COMPUTADOR FABRICANTE SDC NUMERO DE SERIE 2411.001-1, UTILIZADO COMO ESTACAO DE ENGENHARIA NO SISTEMA DE CONTROLE MICROSCADA VHA - LINHA 13 | MEL4 | ILA2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202208894 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 201921 | 23/05/2019 14:11:00 | REPARAR CONEXÃO DE CORRENTE 1,2 (TERMINAL DO CABO E DO INSTRUMENTO) DA UNIDADE INDIVIDUAL (NS 0026) DO DCM. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Conector quebrado, sin posibilidad de reparo. Realizada la solicitud de presupuesto para la compra de dicho conector a la fábrica en dos ocasiones no se obtuvo respuesta. Conversado con el cliente el equipo se encuentra funcional para ensayos en disyuntores simples, para disyuntores complejos se realiza más de un ensayo para obtener el resultado esperado. Equipo liberado para uso en las condiciones mencionadas.
202208830 | STE | 202208829 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 201914 | 01/04/2019 11:36:00 | SOLICITAMOS REPARO DO MÓDULO CPU DO CE2000 (UTC129C-1; CÓD. ALMOX.: 705980) QUE REPORTA FALHA AO SDSC. DM 70017244. REF. SSA 201712481A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições nos componentes discretos. Realizada substituição de um foto transistor na entrada do sinal de sincronismo. Ausência de documentação técnica para efetuar outras verificações e alimentação do módulo para uma possível verificação de sobre aquecimento de algum circuito integrado. Proceder descarte do módulo. Manter na sucata da SMIL.DT para reutilização de componentes.
202208815 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 201908 | 22/02/2019 15:41:00 | REPARAR O AMPLIFICADOR DE CORRENTE FLUKE, MOD. 5725A, BP 112607. OBS.: APRESENTA INDICAÇÃO DE "FALHA" NO LED AO LIGAR O INSTRUMENTO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable por obsolescencia, enviado a reparo externo, pero debido al costo elevado del reparo y al uso limitado del mismo en sector emisor, no se justifica el mantenimiento. Equipo con mas de 30 años de uso, ya reemplazado por otros con mejores prestaciones. Dar baja.
202208808 | STE | 202208807 | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 19/02/2019 15:07:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. DM 70016935 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado defecto en los microcontroladores, se procedió a la regrabación del mismo, soldando conductores directamente a los pinos del CI para tal efecto. Se confirma que no se consigue reestablecer en sus funciones al microcontrolador. Dar de baja. La placa se quedará en laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes periféricos aún funcionales.
202208802 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201906 | 06/02/2019 14:14:00 | EL INSTRUMENTO DE "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (BP: IB 2006)" AL ENCENDER QUEDA CON LA PANTALLA EN BLANCO IMPOSIBILITANDO LA REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y LA LECTURA DEL MISMO. | MET3 | ILA2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Instrumento retorno de reparo externo por medio de la OISE-4500061964. Realizada prueba en campo con acompañamiento del sector solicitante. Funcionamiento normal del equipo. Enviado a ILA 3 para verificar calibración del fabricante mediante SSA 202221598.
202208800 | STE | 202208799 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 201918 | 29/04/2019 16:23:00 | PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO FILTRO RC DANIFICADO DE FORMA A RESTABELECER O CIRCUITO DE PROTEÇÃO ORIGINAL (SUPRESSOR) DOS RELÉS 30X1 E 30X2 DO TAC516. REF: 201900995A E 201900995C. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Componente adquirido por meio do GCSMIT-1456. Obs: Componente sob código de estoque n°214071.
202208786 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201902 | 11/01/2019 16:13:00 | PROCEDER REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO IB 3591, QUE APRESENTA FALHA NA RESOLUÇÃO, DESLIGA DURANTE ENSAIOS E CONECTOR DA PONTEIRA DE PROVA SOLTOU, TAMBÉM SUBSTITUIR PONTEIRAS POR DESGASTE. | MEG1 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo en laboratorio. Enviado a Instronic para reparo, el cual es inviable debido al costo que representa en función al valor de compra. Dar baja.
202208783 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201851 | 18/12/2018 15:47:00 | MICROHMIMETRO (MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218) QUANDO LIGADO FICA COM O VISOR INOPERANTE (ANEXO). | MEG2 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE 2 TRANSISTORES IRGP20B120UD, 2 MOSFETS IXTH11P50, 1 DIODO MUR1660CT E 1 FUSÍVEL DE 10A; APÓS ALGUNS MINUTOS EM TESTE, O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR; CONSTATADA A QUEIMA DOS COMPONENTES TROCADOS ANTERIORMENTE MAIS OS TRANSISTORES DE POTÊNCIA; EM 10/08/2021 ENVIO PARA REPARO EXTERNO SSG 40122021; EQUIPAMENTO RETORNOU DO REPARO EXTERNO E OS TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA FORAM BEM SUCEDIDOS; ENVIADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215284.
202208759 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201849 | 06/12/2018 10:20:00 | CONFECCIONAR 10 UNIDADES DA PLACA DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS PAINÉIS PAI, CONFORME MODELO ENTREGUE AO SETOR ILA2. | MET1 | ILA2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación y modificación de esquema para adecuar los pines de los relays disponibles. Elaboración de placas en prototipadora ProtoMat S64. Retrabajo de pistas en cortocircuito. Limpieza y pulida de placa. Soldadura de componentes. Liberado para uso.
202208746 | STE | 202208745 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 22/11/2018 14:17:00 | REPARAR O MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS ME70581 PARA POSTERIOR CALIBRAÇÃO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, limpieza de plaza, sustitución de batería interna, ensayos en bancada. OBS: Informado al usuario sobre limitaciones del instrumento y relata que atiende sus necesidades. Liberado para uso.
202208716 | STE | 202208715 | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202047 | 17/11/2020 11:17:00 | VERIFICAR MENSAGEM DE FALHA NO MÓDULO "MEASUREMENT TEST" DO EQ. DOBLE LCM500. O MESMO SUGERE CONTATAR O FABRICANTE CONFORME FOTO EM ANEXO. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado que la pinza amperométrica se encontraba con defecto. Realizada sustitución de la misma a través de la compra realizada con la SMDTC 2012. Realizado ensayos de funcionalidad con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202208709 | STE | 202208708 | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | REPARAR UPS CHLORIDE ACTIVE 2000-19 S/N: 6A12146452. UPS SOMENTE OPERA EM MODO BY-PASS. VERIFICADO RUIDO DE CENTELHAMENTO QUANDO EM MODO NORMAL DE OPERAÇÃO. UPS RETIRADA NA SSA. 201813870A. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | sustituido un capacitor de 10uF 50/60Hz 350VCA. Realizada inspección general de componentes y conexiones internas. Ensayos simulando batería y fuente principal ok. Liberado para uso. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202208703 | STE | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 201842 | 18/10/2018 09:45:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB MARCA SENIOR CON SN.8290-04 220VCA 50HZ 3KVA NO POSEE TENSIÓN DE SALIDA ESTANDO LA MISMA EN LINE. | MEL4 | ILA2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron reemplazadas las piezas con defecto (fusible 20A cerámico, diodo RHR15120, MOSFET 38N30, relé secundario). comprobado defecto en placa de CPU, el equipo no responde a los comandos de partida. Dar baja.
202208622 | STE | 202208621 | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 201830 | 23/07/2018 14:00:00 | DURANTE PD-3A U#04, CONSTATADO DEF MOD. ELETRÔN. SIEMENS 7TD3211-1/CE COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R (SLOPE E HARMÔNICO). SOLICITAMOS REPARO. DM:70014906, SSA REF 201808814A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202234 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores de 150nF/63V; 220nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 1uF/63V. Realizados ensaios para ajuste. Não foi possível realizar ajuste do módulo dentro da curva de atuação conforme informações de sua PIC. Proceder descarte do módulo. Será utilizado como sucata para reparo de módulos similares.
202208443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201711 | 14/03/2017 10:53:00 | MONTAR TESTADOR DE CONTADOR DE OPERACIONES DE LOS PARARRAYOS CONFORME MODELO IB 780. (CONFORME CONVERSADO CON SR. TACIO) | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.9 | Programável |  | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Montagem do testador de contador de descargas de para-raios de acordo com o projeto elétrico e utilizando as melhores práticas de instalação elétrica para garantir desempenho com total segurança. Todas as conexões são plugadas com identificação da tensão de operação, dos bornes, das chaves, fusíveis, botoeira e cabos. Para transporte deve ser utilizada uma mochila para acomodar o equipamento e os acessórios. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202208302 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | FAVOR VERIFICAR/REPARAR CALENTADOR DE RODAMIENTOS A INDUCCION(SKF-TMBH1) CON RUPTURA EN LA CONEXION DE CABLE DEL INDUCTOR SEGUN FOTO EN ANEXO, Y MENSAJE DE ERROR DURANTE FUNCIONAMIENTO.ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA MISMA | MAM3 | ILA2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falla en el inductor, aguardando compra.
202208274 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. SSA MATRIZ 202107432A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificada la falla de comunicación. Medición de alimentaciones internas de la placa ok. Problema persiste. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Proceder a descarte de equipamiento.
202208271 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 16/06/2021 09:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HIDRO LAVADORA M/KARCHER SEM PRESSÃO E SEM MANGUEIRA. BP 705775. | MAM3 | ILA2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202248 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Bujes (REPAROS) sin reposición de repuesto. No liberado para uso. Se solicita que la hidrolavadora quede en la dependencia de laboratorio, para aprovechamiento de los accesorios. Dar baja.-
202208267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 17/05/2021 09:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR QUEIMA DO MOTOR ELÉTRICO DA HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO M/KARCHER MOD/HDS-12/184S BP 705323. JÁ EFETUADO MEGGER PELO SETOR MEG3 E CONSTATADO BOBINA ABERTA. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202252 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Equipamiento reparado a través de la SMDTC-1363. Efectuado ensayos de funcionalidad en campo con resultados satisfactorio. Liberado para uso.-
202208237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 18/11/2020 07:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SENSOR DO AQUECEDOR DE ROLAMENTOS SKF BP615892. | MAM3 | ILA2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Reposición vía compra de 1 pinza TMBH 1-2 SKF. Test en bancada, Ok. Liberado para uso.
202208208 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202005 | 29/01/2020 11:14:00 | CAIXA FREJA 300 NUM SÉRIE 3501045, BP 604459 DURANTE EXECUÇÃO DE TESTE DE INJEÇÃO DE CORRENTE EXALOU ODOR DE COMPONENTE QUEIMADO E PAROU DE FUNCIONAR. | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202321 | MAYCON LAZAROTTO | Módulo conversor CC/CC de 600W com defeito. Este componente está obsoleto e não é mais encontrado no mercado. Devido à falta de espaço interno não é possível adaptar outro módulo. Dar baixa.
202208100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 01/12/2021 13:48:00 | VERIFICAR/REPARAR COMPUTADOR DESKTOP (ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO SDSC - CONTROCAD/INTERACTX) UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS 9A/18A (MARCA DELL, MODELO: DHM, SN: 6NP3331), QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | Placa-mãe com defeito. Sem possibilidade de reparo. Componente obsoleto (Pentium 4 slot 478), sem reposição no mercado. Dar baixa
202208084 | STE | 202211356 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202149 | 07/12/2021 08:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Regrabado de memoria EEPROM. Configuración de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202208027 | STE | 202211251 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202208026 | STE | 202211250 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202208021 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202144 | 03/11/2021 13:52:00 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO MARCA THERMO, MODELO ICE 3000, BP 711999 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado satisfactoriamente. El equipo está en condición operativa. Ver listado anexo. Liberado para uso. obs: Los ítems marcados en rojo en los anexos no pudieron ser realizados a falta de material de recambio.
202207991 | STE | 202211091 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207990 | STE | 202211090 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica cortocircuito en pistas internas de la placa debido a corrosión (PCB multicapas). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207989 | STE | 202211089 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores dañados. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Ensayo de accionamiento de cada salida digital con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202207988 | STE | 202211088 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa multicapas con daños debido a corrosión sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207987 | STE | 202211087 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202239 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Parte de la placa con daños por oxidación de las pistas. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207963 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108012 SSA 202110903A | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207962 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108013 SSA 202108013. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207954 | STE | 202208293 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202140 | 05/10/2021 06:53:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. INSTRUMENTO FORA CLASSE. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento fue enviado a reparo externo (ver anexos). El mismo ya se encuentra operativo y fue calibrado conforme SSA matriz. Liberado para uso.
202207949 | STE | 202210931 | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202137 | 17/09/2021 16:37:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELE SIEMENS 7VK5122 (S/N: BF9804047536 C/M: 683140) APRESENTA CONDIÇÃO "STORUNG/BLOCKED" DE FORMA INTERMITENTE. REF. SSA'S 202109820A, 202111063A, 202111344A E 202111427A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de alimentação internas OK; Interface de teclado e display OK; O processador central trava randomicamente; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas suficientes para realizar a manutenção; Dar baixa.
202207916 | STE | 202210775 | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN CAMARA DOMO COD. 684520 (NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA) EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificao equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, reparo externo inviable debido a que el sistema ESAI se encuentra en fase final de actualización tecnológica (TAF) al día 02/11/2022; equipamiento quedara obsoleto y sin utilidad. Dar baja: No liberado para uso.
202207915 | STE | 202210773 | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202134 | 23/08/2021 11:03:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. MODULO RPV-311 SN:141403 COD. 715419 (SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202239 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componente emisor de haz HFBR-1414Z. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207829 | STE | 202210679 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. FUENTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W COD. 708645 (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA). EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de fuente interna con código de stock 708036. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207772 | STE | 202210540 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202316 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na fonte de alimentação principal; Sem condições de reparo pois não há dados técnicos suficientes para a manutenção e o fabricante não fornece somente a fonte para reposição; Recomenda-se que o equipamento permaneça no Laboratório pois a placa de processamento e demais periféricos podem ser utilizados no reparo de outros equipamentos semelhantes; Dar baixa.
202207768 | STE | 202210536 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 15:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD.ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [SSA migrada de 202107731B] Falha no firmware e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo, está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207749 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | REALIZAR REPARO FREJA-300 A MESMA NAO LIGA. BP615972 IB1598. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da unidade de processamento principal que estava com defeito; Limpeza interna de placas, ventiladores e dissipadores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202224674 (D).
202207741 | STE | 202210394 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202124 | 14/06/2021 10:16:00 | PROVIDENCIAR REPARO DE IHMP-09A, QUE PRESENTA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA" AL NAVEGAR POR LAS PANTALLAS DE OPERACION. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202252 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 7 capacitores eletrolíticos, dois FETs SMD e troca da ventoinha do processador; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202207715 | STE | 202210314 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 20/05/2021 17:35:00 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no firmware, na placa principal e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo e sequer responde (conforme em anexo). Está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207687 | STE | 202208257 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202117 | 27/04/2021 11:54:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1855/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA: 20200/0792A). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212058.
202207684 | STE | 202208256 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1857/2002). INSTRUMENTO APRESENTA OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201815401C). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212057.
202207683 | STE | 202208255 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1874/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201805152D). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212056.
202207673 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202114 | 07/04/2021 15:25:00 | APOYO PARA SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LED INDICADOR "EN SERVICIO" DEL RECTIFICADOR DE LA UPS-18A NO SE ENCIENDE CUANDO EL MISMO ESTÁ OPERANDO. JUAN NUÑEZ EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | MAYCON LAZAROTTO | REALIZADO VERIFICACIÓN DEL RECTIFICADOR. REALIZADO ANÁLISIS Y REPARO DEL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN DE "SERVICIO". DETECTADO DEFECTO EN PLACA DE FUENTE CONMUTADA "IP750C" EL CUAL FUE REPARADO POR SMIL.DT CON SSA 202103783A. REALIZADO AJUSTE DE TENSIÓN DE FLOTACIÓN CONFORME SOLICITADO; VALOR AJUSTADO: 205 VCC. NORMALIZADO. LIBERADO PARA USO.
202207672 | STE | 202210132 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202116 | 23/04/2021 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado pantalla con defecto. Reemplazo de pantalla de cristal líquido. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207668 | STE | 202210105 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202114 | 05/04/2021 10:23:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA MATRIZ. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Compra de componentes inviable (ver anexo). Se recomienda mantener el equipamiento en dependencias de la SMIL para reaprovechamiento de sus componentes.
202207651 | STE | 202209991 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 COD. 717205. EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202315 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do módulo de alimentação sem efeito; Defeito constatado na placa de processamento (inserida em outro módulo PXI onde o defeito foi replicado); Sem condições de reparo, pois não há informações técnicas sobre a placa; Dar baixa.
202207649 | STE | 202209979 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, COD. 717206 EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | CONECTOR RJ45 SEM OXIDAÇÃO E COM FUNCIONAMENTO NORMAL; FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO OK; CONECTOR DA PLACA COM O RACK OK; DEFEITO NO CI CONTROLADOR ETHERNET; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POR SE TRATAR DE COMPONENTE BGA; DAR BAIXA.
202207629 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202102 | 14/01/2021 09:46:00 | REPARAR MODEM MMO 4E1 MARCA ASGA, EL CUAL PRESENTÓ DEFECTO LUEGO DE DISTURBIO METEOROLÓGICO EN LA ZONA (COPACO HERNANDARIAS). MANUAL EN ANEXO. OBS: FUE RETIRADO CON SSA 202100358A. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; remoção de oxidação de circuitos integrados e conectores ópticos e elétricos; Fonte interna de alimentação OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202203912 | SCC |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 |  | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222827. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202203907 | SCC | 202203803 | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 |  | Reparo no indicador modelo DMY-2030-LIGHT, marca Pressys, Número de série: 057.12.14 que apresenta defeito. O alarme 3 não esta atuando (canais 17 e 18). Temperatura de fechamento do contato em 140°C e abertura 139°C . | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Não
202203884 | SCA | 202203676 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202211 | 16/03/2022 09:09:34 | PROVIDENCIAR ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DEL FILTRO RC DAÑADO (CÓDIGO DE STOCK 214701). REF: 201900995E. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202203488 | SCC |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202210 |  | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não