## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202100031 | SES |  | Z | DIVERSOS |  | 202150 | 15/12/2021 09:27:08 | Apoio de sua equipe para realizar testes de funcionamento da máquina de ensaios Time Group 1000KN, conjunto computador, módulo de aquisição e sensores/ cabos localizados no Laboratório de Concreto, conforme solicitação da SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado atendimento no laboratório de concreto. Inspeção e depuração de hardware. Simulação de comandos da eletroválvula. Placa de adaptação confeccionada.
202100024 | SES |  | S016 | INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  | 202150 | 15/12/2021 08:08:13 | SOLICITAMOS APOYO PARA CALIBRAR MANOMETRO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS MARCA WIKA, NºS: 71003YDj. FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 40 mbar. AJUSTAR Y VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LOS CONTACTOS DE BAJA EN 2 mbar Y EN ALTA EN 7 mbar. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, MANOMETRO DE 0 A 40 MBAR. VERIFICAR EN LOS PUNTOS 10, 20, 30 Y 40 MBAR, ACCIONAMIENTO DE LOS CONTACTOS DE BAJA EN 2 MBAR Y EN ALTA EN 7 MBAR. ID N° 1658 LIBERADO PARAUSO
202515854 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:13:07 | Solicitamos reparo do relê de frequência código 640913 devido a inexistência de sobressalente no almoxarifado. A falta do relê acarreta na indisponibilidade da Bomba 2 de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé, sustitución preventiva de capacitores, 2 de 22μF/50V, 1 de 220μF/50V, 1 de 100μF/100V y 1 de 220μF/400V. Posteriormente realizado ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510237 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:08:13 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509866 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 25/06/2025 13:52:02 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509761 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202526 | 24/06/2025 11:22:03 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509678 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 23/06/2025 14:21:36 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202509677 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 23/06/2025 14:21:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202509412 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:20:11 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202525 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202508963 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202524 | 11/06/2025 07:38:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202508320 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202523 | 02/06/2025 07:54:15 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado en la posición 30D3, por otro microdisjuntor con las mismas características, que será entregado con el módulo. SSA Ref. 202508282. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507989 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202522 | 27/05/2025 16:21:51 | Realizar mantenimiento correctivo del modulo electrónico del sistema anti incendio, SFP 512/S, durante ensayo presento deterioro de componentes, apagandose completamente. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual. Foi verificado que o módulo apresentou carbonização, em circuito integrado, danificando a placa de circuito impresso e resistores adjacentes. O dano causou descolamento e rompimento de trilhas. Não será possível reparo. Proceder descarte. Manter na sucata local para aproveitamento de componentes.
202414807 | STE | 202414793 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202437 | 13/09/2024 23:15:01 | Efetuar a substituição preventiva de todos os capacitores dos módulos UN0014, Un0031 e UN0077 em virtude de perturbações relatadas na SSA202414793, | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. -UN0014: substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V. -UN0031: 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,22uF/63 e 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V. -UN0077: 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,68UF/63V, 3 capacitores alumínio 22uF/63V, 2 capacitores tântalo 100uF/20V e 1 capacitor tântalo 33uF/35V. Liberados para uso.
202414806 | STE | 202414790 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202437 | 13/09/2024 23:15:08 | Efetuar a substituição preventiva de todos os capacitores dos módulos UN0014, Un0031 e UN0077 em virtude de perturbações relatadas na SSA202414790, | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. -UN0014: substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V. -UN0031: 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,22uF/63 e 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V. -UN0077: 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,68UF/63V, 3 capacitores alumínio 22uF/63V, 2 capacitores tântalo 100uF/20V e 1 capacitor tântalo 33uF/35V. Liberados para uso.
202316675 | STE | 202316668 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202341 | 10/10/2023 09:53:35 | verificar y solucionar falla de inversor correspondiente a UPS de la U09A. Referência SSA 202316668. | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202341 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa de driver con defecto en un canal de disparo, reemplazados diodos zener 1n4746, cap elect 100uF 35V. Sustituido un IGBT "semikron SKM145GB 063DM" y placa de alarma inhibidora IK350C. Verificación de cap elec de pre carga ok. Ensayos en vacío y con carga con apoyo de ILA1 a través de SSA 202316746. Ensayos funcionales en campo en condiciones normales ok. Liberado para uso.
202315504 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202338 | 18/09/2023 10:28:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SALIDA DEL MÓDULO XZ9434 SE ENCUENTRA CON VALORES DISCREPANTES EN LA SALIDA. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaio com injeção de tensão e medição no secundário. Foi verificado, que aplicando as tensões trifásicas sem Neutro, o secundário apresenta sinal senoidal completamente distorcido, e usando o Neutro o sinal senoidal medido apresenta senoide correta. Liberado para uso.
202224144 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202250 | 12/12/2022 09:47:49 | Reparar y calibrar voltimetro indicador de balance entre canal Auto -manual. Ref SSA: 202212588 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Urgente | Urgente | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202250 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de cero y tensión + - 10vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218779 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 16:06:07 | Solicitud de apoyo para reparar RECTIFICADOR correspondiente a UPS 18A, en FALLA. Ref: SSA 202218600 verificado con la AT202208001 | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de transformador reductor 460-20 V, puente rectificador y capacitor electrolítico 1000uF/50V de la fuente de alimentación auxiliar interna. Test en bancada y en campo ok. Liberado para uso.
202218370 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202234 | 25/08/2022 10:26:13 | Solicitud de apoyo para reparar RECTIFICADOR correspondiente a UPS 18A, en FALLA. Ref: SSA 202218347 | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectada falta de alimentación en placa de control, regulación de corriente y voltaje. Encontrado desperfecto en placa de alimentación auxiliar interna. Realizado aislación de dicha placa con el chasis y posteriormente resoldado de pines del trafo auxiliar. Normalizado funcionamiento. Test en bancada y en campo satisfactorio. Liberado para uso.
202216861 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 01/08/2022 18:15:30 | Apoyo para verificación/reparo del modulo LLAVE ESTÁTICA 7,5kVA de la unidad de alimentación (UPS-18A). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ajuste de conexiones eléctricas ante sospechas de mal funcionamiento. Ensayos de sub/sobre-frecuencia, además, ensayos de selector de entrada según pre-ajuste. Todas las condiciones de uso y alarma se encuentran según el manual, operativos y en situación de normalidad. Ensayado además en campo (por MEL3) con todo el sistema de la UPS integrado. Liberado para uso.
202216860 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 01/08/2022 18:15:50 | Apoyo para verificación/reparo del modulo Estabilizador 7.5kVA de la unidad de alimentación (UPS-18A). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202231 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Posterior a una inspección general fue encontrado un capacitor de película de polipropileno quemado (ver documento en anexo) y un cortocircuito en la placa del varistor, realizado reemplazo de capacitor por otro de similares características. Mantenimiento general y reemplazo de pasta térmica del tiristor SCR. Ajuste de tensión de salida en 230VAC. Test en bancada ok. Test en campo ok. Liberado para uso.
202415851 | STE | 202413111 | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202440 | 02/10/2024 11:50:08 | Verificar y solucionar UPS APC-SMART 3000 alarmada conforme anexo, la UPS fue sustituida temporalmente en la ejecución de la SSA 202413111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202446 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en la placa CPU de la UPS, debido a la falta de información técnica y material el reparo es inviable. Proceder al descarte del equipo. No liberado para uso.
202311973 | STE |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202330 | 24/07/2023 15:17:54 | Verificar la posibilidad de reparar el cooler del procesador. Fabricante SDC (SN: 2411.001-1), equipo utilizado como estación de operación de las líneas L15 y L16 (YZU1 y 2). Reemplazo de la SSA 202208923. | MEL4 | ILA2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | Cooler travado causou dano no processador central; O componente está obsoleto e sem disponibilidade no mercado; seria necessário trocar a placa-mãe, processador, memória e fonte de alimentação para se adequar as tecnologias atuais o que torna o reparo inviável; Dar baixa.
202310826 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202327 | 03/07/2023 09:36:49 | Verificar funcionamiento y reparar impresora 3D, marca 3D Systems, modelo Prox 500, conforme recomendación del fabricante, ver anexos. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere de piezas y mano de obra especializada debido a la complejidad del servicio, para lo cual se requirió contratar uno externo a través de SMDTC-2266. El mantenimiento incluyó sustitución de piezas, configuraciones y ajustes como así también limpiezas específicas. Liberado para uso.
202215897 | STE | 202215869 | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202229 | 19/07/2022 07:21:44 | SOLICITAMOS VERIFICACION/REPARACON LA CAMARA TERMICA MARCA PELCO COD. STOCK: 713498. S/N: ABD-7644 OBS: AL SUMINISTRAR ALIMENTACION INTENTA INICIAR PERO NO COMPLETA EL CICLO. REF. SSA: 202208490 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, reparo externo inviable debido a que el sistema ESAI se encuentra en fase final de actualización tecnológica (TAF) al día 01/11/2022; equipamiento quedara obsoleto y sin utilidad. Dar baja: No liberado para uso.
202206889 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 08:19:53 | SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE DOS UNIDADES (02) DE GENERADOR DE IMPULSOS, DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CONTADORES DE DESCARGAS DE PARARRAYOS DE LA GIS. ESTE PEDIDO TIENE ORIGEN EN EL SECTOR EJECUTOR MET3 (GIS), DONDE SE REQUIERE DE UNA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES UTILIZADOS ACTUALMENTE. SE ENCUENTRA EN ADJUNTO EL ESQUEMÁTICO DE REFERENCIA, O CASO CONTRARIO, UTILIZAR VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL ESQUEMÁTICO. EN CASO DE APOYO CONT. IEQ3. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202626 | MAYCON GREIM DE BOMFIM
202205495 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202214 | 07/04/2022 11:51:20 | Reparar a câmera termográfica Flir T660, BP 707656. A câmera está com diversos pixels queimados, vide a imagem em anexo. Incluir no pedido de reparo a calibração em fábrica com cada uma três lentes que acompanham a câmera: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm. Itens da câmera: Câmera Flir T660, três lentes (: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm), duas baterias, carregador de baterias com fonte de alimentação e maleta para transporte. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202349 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento fue enviado para reparo externo (ReqC 10069191 ítem 10 y AS-4500072194 item10) debido a la alta complejidad del defecto y la información limitada con la que se cuenta por tratarse de un equipo visión térmica. Abierta derivada para ensayos comparativos con lectura de cuerpo negro (ila3). Según consta en la derivada la cámara térmica se encuentra en óptimas condiciones. Liberado para uso.
202205443 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202214 | 07/04/2022 08:12:32 | Reparar impressora 3D prox 500. O diagnóstico do defeito está no arquivo "Ata Diagnostico PROX.pdf". Ele foi realizado pelo fabricante entre 15/62021 e 18/6/2021. O orçamento para a troca das peças mencionadas está no arquivo: "Work Order Estimate_Itaipu Binacional_WO-00038354_202241.pdf". O pedido do orçamento está em anexo, nele está o contato do representante da 3D Systems para a América Latina. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Servicio ejecutado con la SSA 202309100. Ref. SMDTC-1385 (ver anexo de ejecución Acta de Reunión AR SMI.DT 0036 23)
202602326 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202608 | 20/02/2026 10:09:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK ,HEWLETT PACKARD 6730B CNU8292194 , BP-663444 , IB-3036 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202602321 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202608 | 19/02/2026 09:20:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK , MARCA DELL MOD - PP01L 4F264A02 , BP-629366 , IB-3043. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202602305 | SAD |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202608 | 19/02/2026 08:44:05 | Verificar funcionamiento y si fuese necesario sustituir capacitores u otros componentes de la fuente POWERTRONIC GmbH (Cod. almacén:114383) N° serie: 41444-64.280-02948 SSA referencia N°202600734. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202609 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no módulo. Foi encontrado um capacitor de 1uF/50V com defeito. Foram substituídos capacitores de 1uF/50V (6x) e 4,7uF/50V (4x). Realizada verificação com carga. Liberado para uso.
202602301 | SPG |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202608 | 20/02/2026 07:30:02 | Realizar reparo no Trasndutor Yokogawa modelo 2381A de (+1/-1Vcc). Número de Série:6571/99. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA:202602272. | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202602249 | SEE | 202601469 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 15:55:42 | Instrumento fora da faixa de leitura em todas as medições. As leituras de corrente marcam zero, mesmo com circuito do multímetro fechado. Certificado de calibração em anexo para consulta. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202610 | MAYCON GREIM DE BOMFIM
202602239 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 13/02/2026 16:59:54 | Alicate amperímetro IB 3693 para reparo, não está ligando já foi substituída a bateria e não resolveu. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202609 | MAYCON GREIM DE BOMFIM
202602225 | SPG | 202602002 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 10:52:53 | Reparar multímetro Yokogawa modelo 734-02 (IB-1579) que não liga. Equipamento está com corrosão no contato das pilhas e na placa. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609
202602222 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS-1702208000199 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-659216 , IB-4607. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602216 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 702204000001 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-635204 , IB-4605. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602208 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 13/02/2026 13:39:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 01702206000292 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-651277 , IB-4606. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202616
202602192 | SPG | 202602005 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 07:45:34 | Solicito manutenção no multímetro YOKOGAWA, modelo TY710, Número de Série JKJ7008, patrimônio IB‑1669. Foi constatada a perda do isolamento do terminal (borne) da entrada COM. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609
202602023 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SOLDADOR DIGITAL , NS- 09210/102280 , MARCA WELLER , MOD- DW1 , BP-687129 , IB-1061. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602022 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 0170221000211 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-687256 , IB-4602. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602018 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 170221000212 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-687257 , IB-4603. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602016 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 00170220800201 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-659218 , IB-4609. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602012 | SPG |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202607 | 11/02/2026 06:41:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO RETRABALHO SMD , NS- 1702210030101 , MARCA HAKKO , MOD- 702B , BP-685278 , IB-4610. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602010 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:41:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PENTIUN IV, MOD-BSI E15GN , NS1025605 , BP-641389 , IB-3496. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602009 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL INDUSTRIAL , MARCA PANASONIC , MOD- CF19 , BP-658907 , IB-4860. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202602001 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL INDUSTRIAL , MARCA PANASONIC , MOD- CF19 , BP-670650 , IB-4861. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202611
202601989 | SPG |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202607 | 10/02/2026 13:39:17 | Solicito a troca da bateria do Fluke 196 Scopemeter (BP: 624972; cód. IB 1893). Está sendo entregue junto ao instrumento uma bateria nova adquirida e os acessórios, conforme fotos em anexo. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202610
202601986 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL SATTELLITE , MOD- 6100 SB, MARCA TOSHIBA BP-628899 , IB-3499. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601981 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , PENTIUM P54 AMS NS , 54N31386 BP-134989 , BP-526256, IB-3494. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601974 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 26099240Q , MOD- PSAA1U-003002, MARCA TOSHIBA BP-650375 , IB-3497. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601972 | STE | 202601469 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 09:40:17 | Reparar multímetro Yokogawa modelo 734-02 (IB-0962) que não liga. Equipamento está com corrosão no contato das pilhas e na placa. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202608 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Reemplazado el soporte y borneras de alimentación de las baterías, los cuales se encontraban deteriorados. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202601971 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 18749738017 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660847 , IB-4867. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601961 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 20866054117 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660848 , IB-4868. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601955 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:42:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 20986986529 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660849 , IB-4869. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202612
202601945 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202607 | 10/02/2026 06:27:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO NOTEBOOK PORTATIL , NS 7926292513 , MOD- PP22L, MARCA DELL BP-660851 , IB-4871. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202607
202601897 | SPG |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202607 | 09/02/2026 14:30:58 | Verificar/Reparar radio transceptor FREEWAVE SERIAL#: 841-5623, el mismo presenta defectos en sus puertos Ethernet y puertos seriales y no es posible acceder a la configuración mediante dirección IP (utilizada puerta ETH1, última IP configurada: 10.0.0.32). | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202601832 | SPG | 202601457 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 06/02/2026 15:53:00 | Realizar reparo do multímetro yokogawa modelo TY-710, IB 3815 e NS JKP8715, que apresenta mal contato em seu seletor de grandezas. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202615
202601819 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 09/02/2026 08:28:27 | Solicitamos verificar y subsanar, de ser posible, motivo por el cual la selectora de función presenta funcionamiento intermitente. En MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY710, YOKOGAWA IB-1712 N/S JKP4139. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202615
202601766 | SPG | 202601464 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202606 | 05/02/2026 15:33:33 | Solicito o reparo do equipamento micro ohmmimetro modelo MPK256 marca megabrás, IB 3946 e BP 712398, o qual não está ligando para realizar as medições. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613
202601673 | STE | 202601473 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 04/02/2026 14:47:51 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate miliamperímetro de proceso marca Fluke modelo 773 con IB 1655 y BP 704839 el cual presenta daños en sus terminales de conexión a las baterías. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202607 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el terminal de conexión de batería el cual se encontraba dañado. Realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202601650 | SPG | 202601462 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 04/02/2026 14:47:32 | Reparar megômetro Megger MIT430/2 (IB-3831) que apresenta medições fora de especificação conforme certificado em anexo. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202614
202601641 | SPG | 202601621 | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 05/02/2026 16:06:14 | Solicitamos reparo de Bobina referente a trava mecânica da seccionadora 89-1, código do almox. 582794, que encontra-se com os cabos de ligação danificados. Defeito verificado durante atendimento da SSA 202601598. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202611
202601622 | SPG |  | S017B008 | CROMATÓGRAFO GASOSO 03 | 1633.003-2 | 202606 | 04/02/2026 07:51:02 | Verificar as interfaces adquiridas para o cromatógrafo da marca Finnigan (equipamento já descartado), pois as mesmas estão obsoletas no laboratório. Imagem dos equipamentos anexa. Equipamentos disponíveis na sala 203 - Cromatografia. BPs: 704051 - Marca Analítica 706972, 706973 e 706974 - Marca Agilent | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202614
202601603 | STE |  | S034A002 | PRESSOSTATOS | 1689.001-1 | 202606 | 03/02/2026 15:11:44 | Solicito apoio para realizar calibração de pressostato modelo SAUTER DFC 0 a 2,5 Bar - disponibilizado na SMIL.DT. Atuação na elevação de pressão com valor de 0,3 Bar. Atuação no rebaixamento de pressão com valor de 0,1 Bar. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3067 Actuación ajustada conforme solicitado: presión de elevación 0,30 bar y descenso de presión en 0,10 bar. Instrumento liberado para uso.-
202601483 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:36 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24283/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601482 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:44 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24225/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601481 | SPG |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202606 | 02/02/2026 07:30:53 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24211/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601480 | SEE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:01 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24390/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso
202601479 | SPG |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202608
202601451 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202606 | 02/02/2026 07:49:34 | Realizar verificación de funcionamiento de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves ( la tensión de la fuente no esta manteniendo en 28 V una vez que se da partida a la aeronave, bajando hasta aprox. 15 V). | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez realizada la verificación se constató que el mecanismo externo de encendido se encontrada con un pino de acople flojo, lo que ocasionaba que el disyuntor principal quedara a medio recorrido dando arranque con contacto eléctrico deficiente. Realizado ajuste del mecanismo; ensayado a plena carga con aeronave. Liberado para uso.
202601400 | STE | 202601232 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202606 | 05/02/2026 16:06:23 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202607 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202601384 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:16:53 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1796 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1796 Instrumento liberado para uso.-
202601382 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:16:59 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. N° Serial 8971TJS1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3063 Instrumento liberado para uso.-
202601381 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:04 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID-1810 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1810 Instrumento liberado para uso.-
202601380 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:09 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID-1811. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1811 Instrumento liberado para uso.-
202601379 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:15 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° Serie 8200363X | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3066 Instrumento liberado para uso.-
202601377 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:28 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A con ID-1972 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1972 Instrumento liberado para uso.-
202601369 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202605 | 29/01/2026 14:40:25 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1830 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202601368 | STE |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 29/01/2026 14:40:41 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-04. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202606 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1831 Actuación encontrada en 267,4 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202601366 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:34 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1359 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1359 Instrumento liberado para uso.-
202601365 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:41 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1821 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1821 Instrumento liberado para uso.-
202601364 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 30/01/2026 10:59:31 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N°Serial 8200363R | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202608 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3065 Instrumento liberado para uso.-
202601362 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:46 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar con ID-1759. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1759 Actuación ajustada conforme solicitado. Instrumento liberado para uso.-
202601361 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:51 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar con ID-1738. Verificar travamento de ajuste conforme a imagen en anexo. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1738 Ajuste del Trip de 0,48 a 0,62 bar Instrumento liberado para uso.-
202601360 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:19:56 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar con ID-2851. Verificar travamento de ajuste conforme a la imagen en anexo. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2851 Ajuste del Trip de 0,48 a 0,62 bar Instrumento liberado para uso.-
202601358 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:21:27 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1813. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1813 Instrumento liberado para uso.-
202601357 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:21:32 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N°155552 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1753 Instrumento liberado para uso.-
202601311 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 29/01/2026 09:55:45 | Solicitamos verificar posibilidad de reparo de porta-pilas roto de miliamperimetro alicate digital, mod. 773, Fluke IB-3797 BP-708466 n/s 38470201WS. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el soporte de plástico presenta daños severos e irreversibles haciendo inviable la reparación del mismo, además que no se cuenta con material de repuesto por lo que se procede al descarte del equipo. El Equipo será descartado. Observación: Hoja de descarte en anexo y número de TBPM.
202601294 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:07 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6578/01 que apresenta leitura fixa de -0,370. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601252 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:35 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6848/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601251 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:42 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6761/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601249 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:50 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6569/99 que apresenta leitura fixa de -0,512. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601247 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:09 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HE903502-312/65. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202601246 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:17 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HI915102-312/49. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202601173 | SPG | 202601071 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 28/01/2026 07:28:21 | Solicitamos reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202601133 | STE | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202605 | 28/01/2026 07:29:00 | Solicitamos reparo del indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 1 capacitor electrolítico 100uF 50V relacionado a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601119 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601118 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601117 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Sustitución de trimpot de FE. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601116 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601115 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con serie 6715/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601114 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601113 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6691/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601111 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:48:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6849/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para com SSA de calibração 202601405(D).
202601095 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6568/99 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC que estava com a tensão de saída muito baixa; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para com SSA de calibração 202601404(D).
202601092 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6738/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para com SSA de calibração 202601403(D).
202601087 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6821/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202601402(D).
202601035 | SPG | 202600965 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 16:11:34 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202601030 | SPG | 202600894 | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 23/01/2026 16:12:33 | Solicitamos reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202600840 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 21/01/2026 15:24:26 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. ID-1764 . Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1764 Actuación del trip ajustada entre 0,48 bar y 0,62 bar. Instrumento liberado para uso.-
202600839 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 21/01/2026 15:24:31 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar . ID-1950. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1950 Actuación ajustada conforme solicitado. Instrumento liberado para uso.-
202600838 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 21/01/2026 15:24:36 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1795. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1795 Instrumento liberado para uso.-
202600837 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202604 | 21/01/2026 15:25:42 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1793. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1793 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajustes o de reparo (ver anexo). Se recomienda dar de baja el instrumento.
202600836 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:47 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3025 Instrumento liberado para uso.-
202600835 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:54 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3024 Instrumento liberado para uso.-
202600833 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:00 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. Marca WIKA N° Serial 82006XT4. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3027 Instrumento liberado para uso.-
202600832 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:09 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA N° Serial 8200739A. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3026 Instrumento liberado para uso.-
202600828 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:26:15 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006734. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3032 Instrumento liberado para uso.-
202600827 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:35 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 8200673G. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3030 Instrumento liberado para uso.-
202600826 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:29 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006739. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3031 Instrumento liberado para uso.-
202600825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:23 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N° Serial 82006XS8. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado el ID - 3028 Instrumento liberado para uso.-
202600824 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 21/01/2026 15:25:16 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA N°Serial 82006738 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3029 Instrumento liberado para uso.-
202600752 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 20/01/2026 09:42:45 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3018 Actuación ajustada 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202600751 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 20/01/2026 09:42:50 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3015 Instrumento liberado para uso.-
202600750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 20/01/2026 09:42:57 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3017 Instrumento liberado para uso.-
202600749 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202604 | 20/01/2026 09:43:01 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3016 Instrumento liberado para uso.-
202600671 | STE | 202600252 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202604 | 19/01/2026 09:11:34 | Verificar motivo pelo qual TMR Ramal 9728 não inicia e apresenta comportamento anômalo ao tentar ligá-lo. (Obs: modelo NEC G566 NS. 0003576200745). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202600670 | SCA | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 23/01/2026 16:13:30 | Solicito reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-04 (SSA 202413537). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202613
202600627 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 16/01/2026 09:13:51 | Realizar a substituição da bateria interna do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de las baterías internas además de proceder con los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600615 | SPG | 202600579 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202604 | 23/01/2026 16:14:03 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600614 | SEE | 202600515 | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202604 | 23/01/2026 16:14:13 | Solicitamos reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202605 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202600518 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202603 | 14/01/2026 16:57:54 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo supervisor de pulsos UN0025 SN(HEIR441987R1 - HE903503-312/56), el mismo fue sustituido en atendimiento de la SSA202600458 debido a actuación de la alarma "FALLA TIRISTORES G1.3" en la fase S+ de la unidad generadora 02. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos lo transistores, BCY79, BCY59 y 2N 3019. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600436 | STE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202603 | 12/01/2026 14:20:01 | Acompanhar a entrega técnica do Medidor de Tensão Interfacial, Marca Lauda, modelo TD5, conforme OC 4500081227. Serviço previsto para ser executado em 26 e 27/01/26. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de instalación y puesta en servicio del instrumento, además de recibir algunas orientaciones de uso. No fueron indicados procedimientos de mantenimiento eléctrico/electrónico debido a la simpleza del equipo. Liberado para uso.
202600359 | SPG | 202600307 | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 16:04:09 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600358 | SPG | 202600139 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Solicito realizar reparo del relé posición CLO cod. de stock 720719( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202611
202600353 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:33 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600351 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600350 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:58 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600343 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:05:07 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600305 | SCA | 202520191 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:42 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020010. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600304 | STE | 202518931 | S034A002 | PRESSOSTATOS | 1689.001-1 | 202602 | 09/01/2026 08:51:51 | Solicito apoio para realizar calibração de pressostato modelo SAUTER DFC 0 a 1 Bar - cód estoque 163040 disponibilizado na SMIL.DT. Atuação na elevação de pressão com valor de 0,3 Bar. Atuação no rebaixamento de pressão com valor de 0,1 Bar. | MAM2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3013 Valor de actuación con elevación de presión 0,3 bar Valor de actuación con descenso de presión 0,1 bar Instrumento liberado para uso.-
202600303 | SCA | 202520190 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:48 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020004. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600290 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202602 | 08/01/2026 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600289 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:38:39 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600288 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:08 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600286 | STE | 202410292 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:49 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 15/01/2026. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del instrumento, limpieza, fabricación de carretel y rebobinado. Montaje y ajustes. Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Instrumento liberado para uso.-
202600284 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:21 | calibração 1 Manômetro Digital marca Zurich, modelo: Z.10.B 3A 14N faixa de 0 a 100 BAR, N° S: 8824/06/2021 para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparación ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-3007 Se constato durante el cambio de baterías del instrumento, corrosión y oxidación de las baterías y sus terminales. Se procedió al cambio por un nuevo soporte de baterías y luego se solicitó apoyo para parametrización y calibración al sector de ILA3. Instrumento liberado para uso.-
202600279 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:27 | Realização calibração 1 Manômetro Digital 0 a 100 bar, n°série 157576, para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 3006 Instrumento liberado para uso.-
202600168 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 06/01/2026 16:01:33 | Realizar manutenção corretiva na fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823. A fonte apresentou falha de funcionamento, identificada pelo acionamento do LED de falha “P/S FAULT”. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico, componentes SMD), no liberado para uso. Dar baja.
202600156 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202602 | 06/01/2026 16:03:17 | Realizar reparo no Alicate amperímetro FLUK 376 (patrimônio 700909), conforme imagem em anexo. Maycon Lazarotto, ciente. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do contato do polo negativo das pilhas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202600740(D).
202600154 | SEE | 202600100 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 16:23:23 | Solicitamos reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600116 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 06/01/2026 16:03:31 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 069 / WZZ/AL S/N: 24813/01 SSAref: 202519508. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202600291(D).
202600095 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600293(D).
202600094 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600296(D).
202600093 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600297(D).
202600091 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600298(D).
202600089 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com tensão abaixo da especificação do módulo; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202600299(D).
202600088 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600300(D).
202600075 | SPG | 202520062 | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 06/01/2026 10:56:27 | Solicitamos reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202600013 | STE |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202601 | 02/01/2026 09:45:40 | Realizar mantenimiento correctivo del Radio control del puente N01 de la Marca Danfoss S/N: 05190255. El conector donde el chip correspondiente al puente N01 es instalado se encuentra desoldado. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo na conexão do chip. Realizada verificação funcional da manete. Liberado para uso.
202520156 | SEE | 202520072 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202602 | 06/01/2026 10:56:40 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202520155 | STE | 202520127 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202602 | 06/01/2026 10:58:34 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202520064 | SEE | 202519978 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:58:45 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación preventiva de fuente conversora, ajustes de parámetros de indicación y salida retransmisora. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202520063 | STE | 202519984 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202602 | 06/01/2026 10:58:55 | Solicitamos el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de varios componentes con defectos, capacitores de 220μF/100V, 100μF/100V, 47μF/100V y 100μF/63V. Además de un circuito integrado LM239. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202520027 | SPG |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:28 | Realizar manutenção corretiva. O módulo apresentava leitura de temperatura travada em 77 °C, com o LED 3 apagado. A saída N1/41 - N1/91 (Falha de equipamento) encontrava-se atuada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202608
202520018 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202552 | 22/12/2025 11:04:35 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00, retirado da posição N14 em atendimento a SSA 202520010. A saída do transdutor parou de oscilar e passou a ter um valor fixo com a maquina no sistema e após a sua parada (foto em anexo). Seu valor de leitura no monitor de saída era -0,25. O transdutor instalado no seu lugar tinha leitura de +0,29 no monitor de saída. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520162(D).
202519919 | SPG | 202519733 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 18/12/2025 15:52:36 | Solicitamos reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519916 | SPG | 202519735 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 18/12/2025 15:53:01 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519911 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:54:00 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Solicitamos reparo y reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519909 | SEE | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:56:22 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Cód. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519908 | SEE | 202519885 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 15:56:42 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. cod. 711606 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519862 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 09:51:55 | Verificar e substituir relés com mal funcionamento do módulo 7TR1201. COD. Material: 224472. Posteriormente, devolver para MEL 1. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202552 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202519776 | STE | 202518575 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 08:31:04 | Solicito manutenção do Pressostato Marca: ZURICH ¦ Modelo: P3.IR ¦ Nº de série: P3/5289/06/2024.Faixa de calibração: 0 a 30 kgf/cm². Foi realizado ajuste do equipamento. Entretanto, após ensaios prolongados, constatou-se que o pressostato perde as características ajustadas, deixando de atender à classe de precisão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Pressostato Digital con SN° P3/5289/06/2024. Instrumento con mecanismo sellado sin condiciones de reparo y o de ajustes. Dar de baja el instrumento.
202519734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:39 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFON | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2976 Instrumento liberado para uso.-
202519732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:45 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JB | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2977 Instrumento liberado para uso.-
202519731 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:50 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2026 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2026 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajustes o de reparo. Constatado desgaste en su mecanismo interno. No liberado para uso, dar de baja el instrumento.
202519729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 15/12/2025 14:24:58 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82001NZQ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2975 Instrumento liberado para uso.-
202519722 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202551 | 15/12/2025 14:11:19 | Verificação do micropipetador BP 714769. O joystick de comando se encontra travado na posição esquerda. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste y limpieza de dos potenciómetros de 100K, relacionados al comando de joystick, limpieza de toda la placa debido a presencia de humedad. Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202519712 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202551 | 18/12/2025 07:10:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00, retirado da posição N15 em atendimento a SSA 202519690. O transdutor entrou em curto circuito ocasionando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520160(D).
202519710 | STE | 202519619 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202551 | 18/12/2025 15:57:08 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. cod. 582980 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202552 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo no transdutor. Os capacitores eletrolíticos da fonte apresentaram alterações de características e foram substituídos. Os capacitores do circuito de medição apresentaram alterações em suas características e foram substituídos. A alimentação de +15 apresentou defeito e foi substituído um diodo zener. Realizado ajuste e liberado para calibração.
202519647 | STE | 202519442 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 12/12/2025 16:31:58 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615 | MAYCON LAZAROTTO | Diversos componentes carbonizados, inclusive a placa PCB; Remoção da carbonização da placa PCB dos dois lados, reconstrução das trilhas de conexão, substituição dos componentes danificados e capacitores eletrolíticos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202519626 | STE | 202519188 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 12/12/2025 08:35:26 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V801491509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Nota: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202519534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:12:54 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2970 Instrumento liberado para uso.-
202519528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:06 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca WIKA, rango de ajuste 1,6 - 10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2968 Actuación ajustada en 2,3 bar Instrumento liberado para uso.-
202519525 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:12 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-20/100K14KS. Numero de serie MNR: R90109551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2969 Actuación ajustada en 25 bar Instrumento liberado para uso.-
202519522 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202550 | 11/12/2025 10:36:06 | Realizar adaptación de la conexión de la antena del transceiver Excount II (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Realizado adaptación del cable coaxial de antena. Liberado para uso.
202519512 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202550 | 11/12/2025 09:05:49 | O equipamento requer intervenção corretiva. O controle apresenta comportamento intermitente na ativação (dificuldade em ligar, embora o status da bateria esteja validado). Há também reclamações relativas à resposta intermitente no movimento de translação para o lado esquerdo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e fixação da antena que estava solta e inspeção nas conexões entre módulos de controle. Liberado para uso.
202519492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:23 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2967 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202519491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:28 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: HOMIS, graduación 2 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2972 Instrumento liberado para uso.-
202519488 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:33 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2971 Instrumento liberado para uso.-
202519471 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 16:39:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1744. (retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento el ID-1744 Instrumento liberado para uso.-
202519469 | SPG | 202518828 | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:07 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202519439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 17 bar, graduación 0,66. Perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2171 Instrumento liberado para uso, conforme conversado con el solicitante.
202519438 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:24 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 185 Psi de la válvula de seguridad perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2966 Actuación ajustada a 185,32 PSI (12,7774 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519435 | SPG | 202517575 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202550 | 09/12/2025 16:53:29 | Solicitamos reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519434 | SPG | 202519336 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:54:07 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519433 | SPG | 202519332 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 16:54:39 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519432 | SPG | 202519335 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:01 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519431 | SPG | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:19 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519427 | SPG | 202519338 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:55 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615
202519353 | SPG | 202518959 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202550 | 09/12/2025 16:56:05 | Solicitamos reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202519315 | SPG | 202519172 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:16 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. Cód. 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202612
202519298 | SEE | 202519213 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:26 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202519295 | SAS |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202549 | 05/12/2025 14:23:50 | Verificar motivo por el cual miliamperimetro de la marca Fluke 733 con IB1643 no enciende. Problema reincidente. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | En la imagen en anexo se observa que la carcaza que sirve de soporte y aislante eléctrico se encuentra rota, por lo que tampoco puede sostener los terminales de batería adecuadamente. Por comprometer la seguridad del usuario el equipo será descartado y las piezas internas serán reutilizadas en otros servicios. TBPM 155/2026. Dar de baja.
202519293 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202549 | 05/12/2025 14:34:42 | Verificar motivo por el cual Megohmetro de la marca Megger MIT430 con IB 3208 muestra simbolo intermitente y cancela la medicion(ver fotografia en anexo). | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519284 | STE |  | S011A001 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA/CC | 0726.001-6 | 202550 | 09/12/2025 06:36:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA , CC MARCA HARFELY MOD- TRIGATRON 92 BP-89347 , IB-5330 E CONTROL MODULE 232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519283 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS -TABJE1003517 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519281 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS TABJE1001134 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519255 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:30 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1417 Actuación ajustada en 6,5 bar Instrumento liberado para uso.-
202519254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1719 Actuación del Trip ajustada en 1 bar. Entre 11 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.-
202519253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:45 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1806 Actuación del Trip ajustada en 1,4 bar. Entre 10,6 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.-
202519241 | SEE | 202519131 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202550 | 09/12/2025 16:56:37 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de placa fuente y módulo de tensión auxiliar, mantenimiento general de placa, ajustes de indicación y corriente de salida de retransmisión. Enviado para calibración, liberado para uso.
202519237 | STE | 202517776 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202550 | 09/12/2025 16:56:51 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. Remoción de las soldaduras de estaño en las pistas de cobre y reaprieto de los bornes de contacto de alimentación. Se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202519220 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:17 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6686/00. Después de un tiempo conectado presenta ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519931(D).
202519219 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:25 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6679/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519930(D).
202519218 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:39 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6675/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519929(D).
202519217 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:47 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6756/00. Al conectar despidió Humo y quedó con olor a quemado, dejando de funcionar. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519928(D).
202519216 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:56 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6793/00. Presenta Ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519927(D).
202519192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:53:58 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 0986. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza, Instrumento con el ID - 0986 Actuación ajustada en 10,04 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202519190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 172.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U16). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con NS°: 172.05.12. Se le asignó el ID - 2958 Instrumento liberado para uso.-
202519183 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202549 | 04/12/2025 06:31:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE IMPULSO , MARCA HAEFELY , MOD 711 , NS KO-711-080258-08-80 , BP-89350 , IB-4899. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519177 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 04/12/2025 16:25:57 | Verificar motivo pelo qual multímetro (fluke 189 IB-1798 e acessórios, conforme anexos) apresenta divergências ao realizar medições de continuidade e resistência. Solicita-se também realizar calibração e demais inspeções de funcionamento. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes en las diferentes escalas de resistencia, verificación integral de todo el instrumento, interno y externo. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202519174 | STE | 202518867 | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202549 | 04/12/2025 16:26:10 | Realizar apoio para ensaio em bancada, em atendimento à SSA matriz, devido à necessidade de adaptação da fonte conversora 24Vcc para aceitar as conexões elétricas fora do rack de montagem. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202549 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo de acordo com os critérios fornecidos pelo usuário. Realizada confecção de conectores para alimentação e atuação do relé conforme desenho de campo. Utilizada a caixa de teste Omicron para simular as condições de atuação do relé. Realizado ajuste de atuação em 130% de Un. Realizada limpeza de relé, contato 2 e 3. Liberado ara uso.
202519162 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202549 | 03/12/2025 15:49:57 | Durante la ejecución de Mantenimiento Preventivo 1A de Equipos comunes de Vertedero (Motobomba de Emergencia de las compuertas), se encontró que el manómetro no estaba funcionando. Solicitamos apoyo para el ensayo del manómetro marca Willy. Rango de medición de 0 a 20 Mpa, realizar el cambio de glicerina. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio- Verificación, ajustes y limpieza. Cambio y reposición de Glicerina. Asignado al instrumento el ID - 2949 Instrumento liberado para uso.-
202519161 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202549 | 04/12/2025 06:31:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TESTE RELEÇÃO DE TRANSFORMADOR , MARCA INSTRONIC, MOD-TTR-130,12 , NS 113, BP84675. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: Hoja de descarte en anexo con número de TBPM 1732/2025.
202519160 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:23 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2945 Actuación ajustada a 130 PSI (8.963 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519159 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:29 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2948 Actuación ajustada a 180 PSI (12.4106 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519158 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:36 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2946 Actuación ajustada a 130 PSI (8.96318 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519157 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:42 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2947 Actuación ajustada a 180 PSI (12.4106 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519154 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:48 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro (ID 2177) de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2177 Instrumento liberado para uso.-
202519153 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:53 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro (ID 2176) de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2176 Instrumento liberado para uso.-
202519151 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR DE RESISTENCIA PT-100 SIEMENS : 100448809. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519145 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72675 , SIEMENS ,NS.100448808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519144 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72677 , SIEMENS ,NS.100449276 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519140 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 04/12/2025 06:31:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MARCA LANDIS E GYR , MOD - CA3 , NS - 9500012, BP-634981 , IB-1808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519135 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202549 | 04/12/2025 06:31:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CALIBRADOR DE ENERGIA , MARCA LANDIS & GYR , MOD -TVH2.32 , Nr .49739563 , BP-89955 ,IB-4435. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1731/2025.
202519103 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202549 | 04/12/2025 06:31:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPARADOR AUTOMATICO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, MARCA - KNOPP , MOD-KATC-V , NS-89316 , BP-526323 . IB-4518 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202519092 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202549 | 04/12/2025 06:31:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-OHMIMETRO , MOD-E102B, MARCA ALSTOM , NS-113. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519040 | SPG |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:37 | Verificar o medidor de resistência a oxidação da marca Koehler BP 615547, pois o display de temperatura está apresentando valores muito abaixo do esperado. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202518958 | SPG | 202518918 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.006-3 | 202549 | 03/12/2025 10:42:00 | Proveer reparo para IED REC670 SN:B1138075 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202515199 con falla en la medición de corriente. OBS: El relé fue reparado anteriormente por ILA2 en la SSA:201815296A. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202618
202518957 | STE | 202518919 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.001-4 | 202549 | 03/12/2025 10:42:29 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018114 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202511953 en la posición del IED F06 con falla en el cartón MIM pos 12, ver correo de consulta al fabricante y log de eventos en anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Injetado sinais de corrente e confirmado o defeito no módulo MIM12; Substituição do módulo por um reaproveitado de outro IED; Injeção de corrente no novo módulo e testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202518944 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:27 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518943 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:33 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518942 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:42 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518941 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:52 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518940 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:32:00 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518939 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518937 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:16 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202518844 | SEE | 202518671 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202549 | 03/12/2025 10:43:19 | Solicitamos para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202610 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202518841 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:43:56 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518780 | STE | 202518653 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 25/11/2025 16:07:57 | Solicitamos reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518656 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202548 | 24/11/2025 09:22:44 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202518474. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido un conversor DC-DC, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, además se verificó el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518561 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:07:39 | Solicitamos reparo/testes de 04 (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas. Sustitución de componentes con defecto, 10 capacitores de 10μF/63V, 3 transistor BC337 y 23 circuitos integrados 4001. Equipo liberado para uso.
202518559 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:03:02 | Solicitamos reparo de 1 un (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 2 capacitores de 10μF/63V, 1 transistor BC337 y un circuito integrado 4001. Equipo liberado para uso.
202518496 | STE | 202518334 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202548 | 25/11/2025 16:08:07 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la etapa de oscilación en la fuente conmutada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202518479 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202547 | 19/11/2025 16:27:52 | REALIZAR PROCEDIMENTO DE DESCARTE NO VIRTUALMENTE VIA SISTEMA GL DE CROMATÓGRAFO FINNIGAN 9001 (BP 614012). REFERÊNCIA: SSA 202514871. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado descarte del instrumento debido a tecnología obsoleta (mas de 20 años). No se cuenta además con manual de reparo. TBPM 1646/2025 (ver anexo). Ssa relacionada a 202514871.
202518473 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202547 | 20/11/2025 08:16:23 | REPARAR E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-2060, FABRICANTE KYORITSU, MODELO 2004, NÚMERO DE SÉRIE 38359. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202551 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable debido a obsolescencia del instrumento (deterioro de aislación que compromete la seguridad del usuario, cobertura resecada, seguros rotos debido a antigüedad). No liberado para uso. Dar de baja. Ver anexo.
202518470 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202547 | 20/11/2025 08:16:33 | REPARAR SUPORTE DE BATERIAS E CALIBRAR MULTÍMETRO DIGITAL, IB-2057, BP-700149, FABRICANTE FLUKE, MODELO 1587. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Aguardando ejecución de servicio por parte de ILA3 por medio de la SSA 202518777
202518468 | SEE | 202518338 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202548 | 25/11/2025 16:08:16 | Solicitamos reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido dos capacitores electrolíticos de 100 y 200uF. Ensayos en bancada con entrada PT100 y 4-20mA. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: El instrumento no cuenta con módulo retransmisor.
202518367 | STE | 202518136 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202547 | 18/11/2025 09:32:46 | Solicitamos reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 potenciómetros de 100ohm, prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202518365 | STE | 202518290 | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 18/11/2025 09:32:56 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202603 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado el análisis e inspección del equipo, en el cual se detectaron varios componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, 3 capacitores de 10μF/50V, 2 capacitores de 47μF/25V y 3 capacitores de 100μF/50V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518292 | STE |  | S033A001 | VOLTIMETROS | 0930.001-5 | 202547 | 17/11/2025 10:52:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRODE PICO IMPULSO, MARCA -HAEFELY, NS-65 SV65080263-15-80 , BP-89346, IB-0000001302. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202518289 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202547 | 17/11/2025 10:52:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE RUIDO & GOLTERMANN, MARCA - WANDEL , NS-BN64350 , BP-78156 ,BP-525404 , IB-1312. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1644/2025.
202518247 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST , BP-526417 ,BP112300 , IB-3023. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1632/2025.
202518246 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST 208 , BP-526422 ,BP112299 , IB-3022. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1633/2025.
202518240 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE RUIDO BRACOM, MARCA - WANDEL , MOD-RS50 , NS-BN542/5 , BP-78155 , IB-1313. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1634/2025.
202518236 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78159 , IB-4743. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1635/2025.
202518234 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78157 , IB-4677. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1636/2025.
202518228 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 50HZ , BP-79123 , 526342 , IB-3012. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1637/2025.
202518227 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:35:56 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 -51 BP-134836 ,BP-524966 , IB-5075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1638/2025.
202518225 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134835 ,BP- 524965, IB-5074. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1639/2025.
202518223 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134838 ,BP- 524963, IB-5076. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1640/2025.
202518219 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , BP-134834 , IB-4721. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1641/2025.
202518214 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , NS-45VC0047 BP-134833 , IB-4722. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1642/2025.
202518205 | SPG |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202547 | 20/11/2025 07:36:42 | AVALIAR REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO/SENSOR OPTIVO DO VIBEXPERT PRUFTECHNIK BP:720043.CONFORME ENTREGUE NO LABORATÓRIO . | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202611
202518203 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 BP-134837 , IB-5073. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1643/2025.
202518183 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202547 | 17/11/2025 06:36:38 | Verificar testar o funcionamento do retificador da Marca Tetrol ,modelo TCKR 180-60PR1A NS68458, para Reposição de estoque , (Obs: código de material 708744 ) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202612
202518124 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202547 | 19/11/2025 07:52:05 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de alimentación auxiliar de backlight que se encontraban con síntomas de daño. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202518110 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202546 | 13/11/2025 09:03:35 | Gestionar reparo del relé de subtensión marca Pextron Limitronix (0-600Vca) que se encontraba actuando indebidamente. Detectado durante ejecución de la SSA:202518033. | MEG2 | ILA2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica. Placa totalmente deteriorada, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202518066 | STE | 202517982 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 13/11/2025 10:34:26 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección técnica, no detectándose ningún rastro de componente con defecto, se procedió a los ajustes de configuración pertinentes como la remoción de soldaduras de estaños de algunos componentes para mejor sujeción con la pista de cobre. Posteriormente se realizaron los ensayos de funcionalidad pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518029 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202546 | 12/11/2025 16:15:19 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MÓDULO UN0801A (POTENCIÓMETRO CANAL MANUAL) HEIR 448503 R01 NS 30008653/14 QUE SE ENCUENTRA CON FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo Zener 8,2v, verificación de los contactos del relé, medición de los capacitores. Liberado para uso.
202517992 | STE |  | N043A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.014-1 | 202546 | 12/11/2025 10:49:52 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del comando del movimiento de bajada y subida correspondiente al joystick, No responde a las maniobras realizadas. tanto en la elevacion auxiliar y principal. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção interna do controle, nos módulos eletrônicos e cablagem. Realizada inspeção nos conectores. A antena estava solta. Foi realizada fixação da antena com fita dupla face. Testado em campo e liberado para uso.
202517975 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202546 | 11/11/2025 10:08:43 | Solicitamos apoyo pata calibrar el manómetro cod 714043 retirado del almacén para ser utilizado en el panel PP de barras blindadas de la U18A. Marca HOMIS. Faja de calibración 0 A 10kPa. Obs. El manómetro no posee ID, favor generar. | MMU1 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2920 Liberado para uso.-
202517951 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202546 | 11/11/2025 08:02:31 | Calibrar manômetro de 0 a 6 kgf. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 kgf, graduação 0,5 bar; exatidão classe A; inserir ID. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2919 Instrumento liberado para uso.-
202517936 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:05:56 | Reparar os seguintes problemas na chave estática da UPS 18A (708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ NS. PI 10345-01-003-C15): - acionamento intermitente de sinalização de perda de sincronismo; - LED de sincronismo não acende; - Display ilegível, apresenta desgaste e caracteres escurecidos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517935 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:06:29 | Verificar motivo pelo qual retificador da UPS da U18A não efetua sinalização externa "Bateria em Descarga", tal condição deve ocorrer quando se perde a alimentação AC e o inversor é alimentado apenas pelo banco de baterias. (Obs: código de material 708744 - MODULO ELETRO RETIF 60HZ REF.: RET 180-60QR01P NS. PI11975-01-001C23) . | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517931 | SPG | 202517521 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202546 | 11/11/2025 10:16:00 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202517910 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202546 | 10/11/2025 13:42:48 | Realizar manutenção corretiva. Módulo não detecta velocidade e nem parada. SSA referencia: 202517891. Condição com maquina rodando e parada: D070 E D071 acesos e D072 apagado. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202546 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Verificado funcionamento correto do módulo com atuação do flip-flop na ausência e presença dos pulsos de DH e DI. Verificado atuação dos leds. Verificado a resistência ohmica dos contatos dos relés. Realizada substituição do zener de 12V por outro equivalente de 5W. Módulo mantido energizado com simulação de pulsos e monitoramento dos sinais internos por 2 dias conforme procedimento anexo. Liberado para uso.
202517887 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-59330655 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517886 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-65170126 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517876 | STE | 202517658 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 07/11/2025 14:57:27 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança conforme as especificações abaixo: • Marca: KUNKLE • Modelo: 6030DCM03ANM 1/2" • Lote: 583867-11 • Número de Série: 11319353 A válvula encontra-se constantemente atuada e sem possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de seguridad, se constato una anomalía en su mecanismo de estanqueidad . Deformación del obturador, sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar de baja el instrumento.
202517873 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:26:03 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID- 1723. (Retirado de U18A). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1723 Actuación ajustada en 10Kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202517844 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202545 | 07/11/2025 16:43:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DOCKING STATION , MOD-ARMADA7300, MARCA-COMPAQ , NS 220280-002. BP604461, IB-3130 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1596/2025.
202517836 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202545 | 07/11/2025 16:43:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MATRICAL , MARCA - CONTROLTEC GENERICO , BP-100503 , IB-3107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1597/2025.
202517740 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:18:24 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1736 Actuación ajusta en 1,4 bar entre 11 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.-
202517739 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:19:26 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1735 Actuación ajustada y confirmada en 1 bar, entre 11bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.-
202517737 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:23:02 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2915 Actuación ajustada en 6,5 bar. Instrumento liberado para uso.-
202517667 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:38 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA IOPE , ID-1791 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1791 Instrumento fuera de clase. Instrumento con mecanismo sellado (blindado) sin condiciones de ajuste. Instrumento no liberado para uso, dar de baja.
202517660 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:31 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. ID 1790. Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1790 Ajuste y confirmación de actuación en baja 2 inH2O y en alta 8 inH2O. Instrumento liberado para uso.-
202517588 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 04/11/2025 11:11:13 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202517582 | STE | 202517300 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202545 | 04/11/2025 10:45:39 | Solicito manutenção do multímetro Fluke, modelo 179, IB 2003. O equipamento apresenta falha na leitura de resistência e necessita verificação na função de medição de tensão, conforme indicado na SSA nº 202517300. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en microprocesador dedicado. No logra aceptar ajuste de parámetros. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Obs: El instrumento quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas mecánicas.
202517580 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:46 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202517579 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:53 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202517544 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 04/11/2025 10:01:16 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Referente SSA 202517486. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202517534 | STE | 202517335 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202545 | 03/11/2025 14:48:29 | Se solicita verificar/reparar aparato TMR 9726 ns-OY798299 que se encuentra con defecto en parlante receptor RX (inoperante intermitentemente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del aparato, detectado parlante con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo además se realizo la limpieza de la placa y los contactos de cobre, posteriormente se procedió al ensayo del mismo con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517509 | STE | 202517432 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:39:59 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, además de un diodo 1N4007 también con defecto, sustitución de los mismos. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517508 | STE | 202517431 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:40:08 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, sustitución del mismo. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517501 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7254/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios. Liberado para uso.
202517500 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7267/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517862(D). Liberado para uso.
202517499 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7197/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517860(D). Liberado para uso.
202517498 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7250/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517859(D). Liberado para uso.
202517496 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7205/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517858(D). Liberado para uso.
202517495 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7252/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517857(D). Liberado para uso.
202517494 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7256/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517856(D). Liberado para uso.
202517493 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7204/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517855(D). Liberado para uso.
202517492 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7193/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517854(D). Liberado para uso.
202517490 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7202/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517852(D). Liberado para uso.
202517489 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7260/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517851(D). Liberado para uso.
202517488 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7261/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517850(D). Liberado para uso.
202517487 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7249/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517848(D). Liberado para uso.
202517471 | SEE | 202517110 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202545 | 04/11/2025 16:40:16 | Solicitamos reparo para el sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202517470 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202545 | 04/11/2025 07:18:04 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo supervisor de lazo que presenta actuación indebida de lazo interrumpido. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Realizada ressoldagem nos bornes do módulo. Realizada verificação funcional e todas funções operando corretamente. Liberado para uso.
202517448 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202545 | 03/11/2025 12:33:00 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1; ID 2080. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2080 Instrumento liberado para uso.-
202517447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202545 | 03/11/2025 12:33:06 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão nos valores de -1 a 9 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A; ID 1308. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1308 Instrumento liberado para uso.-
202517446 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 31/10/2025 16:29:20 | Calibrar manômetro de 0 a 6 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A; ID 2092. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento con el ID-2092 Instrumento fuera de clase, ver anexo. Sin condiciones ajustes. Instrumento con mecanismo sellado. Dar de baja el instrumento.-
202517445 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 31/10/2025 16:29:26 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1. ID 1488. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1488 Instrumento liberado para uso.-
202517406 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:51:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE HEAVY DUTY, BP-78923 ,IB-3061 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1544/2025.
202517401 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:52:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE GENERICO, BP-525819 , BP-100549. IB-3062 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1545/2025.
202517394 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202545 | 03/11/2025 06:52:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO INDUTOR RESSONANTE MOD-C-LOK ,MARCA DOBLE, IB-4697 , BP-79011, BP-525998. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1546/2025.
202517372 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO MOD-QZW415 ,MARCA BBC, NS- 1159571, IB-1140 , BP-86763. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202517369 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO E CORRENTE AC MOD-CB BBC , NS 1161285 , IB-1141 , BP-86751. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202517305 | STE | 202515286 | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202544 | 29/10/2025 16:12:46 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517304 | STE | 202515285 | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202544 | 29/10/2025 16:12:39 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517303 | STE | 202515284 | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202544 | 29/10/2025 16:12:34 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517272 | STE |  | S017B009 | MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS | 1645.001-7 | 202544 | 29/10/2025 10:59:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DETETOR DE FUGA DE GAS , MOD-37000 , BP-89228 , IB-1121. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517265 | STE |  | S005A002 | CICLOMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.002-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CICLOMETRO DIGITAL - MARCA-TRIEL , MOD.CDT-04 154 , BP-525388, 30827, IB-3148. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1547/2025.
202517247 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RIGIDEZ DIELETRICA P/OLEO ISOLANTE, MARCA - ELEN , MOD-E-60/2 , BP-86778, IB-5207. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202517245 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202544 | 29/10/2025 15:16:59 | Realizar a manutenção corretiva e calibração do módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00, pois o mesmo perdeu as informações de temperatura conforme imagem em anexo. SSA de referência: 202517063 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202517847(D). Liberado para uso.
202517243 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77207 , IB-3011. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1548/2025.
202517242 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77196 , IB-3018. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1549/2025.
202517201 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE SINAIS DIGITAL MARCA SCIENTIFIC ATLANTA , MOD.CD380CX-4-53068 , NS 3068, BP-525522 , IB-4374. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1504/2025.
202517194 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202544 | 28/10/2025 11:14:42 | Inspección y reparación del modulo marca Fluke modelo 750P09 de 100 bar. BP N° 372103 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible realizar reparo debido a una fractura en la placa PCB multicamada, con componentes superficiales resinados (ver anexo). Descartar.
202517171 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202544 | 28/10/2025 07:47:00 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6731093), ENCONTRADA COM DEFEITO. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A (EL. 128). REF. SSA 202517045 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en la cual se detecto un capacitor quemado el cual fue sustituido, 1 capacitor de tantalo de 10μF/35V. Posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517156 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202544 | 29/10/2025 15:18:17 | Realizar manutenção corretiva no módulo reserva UN 0026, NS HI903661-312/05, que apresentou temporização alterada (3,04 ms) ao realizar o ensaio através da chave teste do módulo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tiempo en 5msg. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202517133 | STE | 202517028 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202544 | 28/10/2025 07:49:19 | Solicito o reparo do Módulo Conversor de Tensão 48V-5V (Cód. Almox.: 706011, Modelo: AL123, SN: 63001017), referente a alimentação da Barra 2 de comunicação da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo está apresentando falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes da Barra 2 de comunicação e ocasionam a falha de comunicação a todos os equipamentos conectados. Fotos em anexo. Referente a SSA 202516716. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa no detectado ningún componente con signos de desgaste, defectos u averías, sustitución por mantenimiento preventivo de 2 capacitores, uno de 220μF/63V y uno de 47μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517106 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:13 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA FAMABRAS BP-665547 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 665547 Instrumento liberado para uso.-
202517104 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:18 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA IB-1576 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1576 Instrumento liberado para uso.-
202517102 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA WIKA IB-1589 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1589 Instrumento liberado para uso.-
202517101 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA NS-2R02SCD , 115013 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el NS° 2R02SCD Instrumento liberado para uso.-
202517099 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690318, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690318 Instrumento liberado para uso.-
202517096 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690319, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690319 Instrumento liberado para uso.-
202517095 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA BP690302 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690302 Instrumento liberado para uso.-
202517094 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:12 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690321, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690321 Instrumento liberado para uso.-
202517093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:35 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 10 KGF, MARCA WIKA, ID-1595, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1595 Instrumento liberado para uso.-
202517092 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:10:52 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-1456, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1456 Instrumento liberado para uso.-
202517088 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-978, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 978 Instrumento liberado para uso.-
202517087 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690329 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690329 Instrumento liberado para uso.-
202517086 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690328, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690328 Instrumento liberado para uso.-
202517085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA, ID-1593, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1593 Instrumento liberado para uso.-
202517084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690311 , IB-1579 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1579 Instrumento liberado para uso.-
202517082 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690305, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690305 Instrumento liberado para uso.-
202517081 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:54 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP-690337, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690337 Instrumento liberado para uso.-
202517080 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690325, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690325 Instrumento liberado para uso.-
202517078 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1592, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1592 Instrumento liberado para uso.-
202517077 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:04 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690313, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690131 Instrumento liberado para uso.-
202517076 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690314, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP-690314 Instrumento liberado para uso.-
202517075 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1591, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio . Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-1591 Instrumento liberado para uso.-
202517074 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690327, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza Instrumento con el BP-690327 Instrumento liberado para uso.-
202517073 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202544 | 27/10/2025 08:50:28 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202544 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202517001 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 16:25:18 | Realizar manutenção preventiva no módulo reserva UN1024, NS HI903686-312/15, pois o mesmo apresenta um ruído interno quando é alimentado na bancada. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202544 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e verificação funcional no módulo. Encontrada solda fria no R1431. O módulo ficou energizado por três dias e não foi encontrado ruído nos sinais verificados (x7, x10 e x11). Não foi possível replicar nenhum outro ruído.
202516994 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:37:19 | Verificar posibilidad de reparo del Sensor de Campo Marca: Doble; Modelo: FP500; Part no: TN-25154; NS: 1040; 434MHz, utilizado con el medidor de corriente de fuga Doble LCM500 NS:205422, BP 713667. Obs: el sensor comunica con el equipo LCM500 pero en el intento de medir lanza el siguiente error "Bad Signal". | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. encontrado transceiver interno con defecto. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202516941 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 10:31:05 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°6867, el indicador no muestra los valores de medida inyectados en los bornes 25/26. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e verificado que havia falso contato em uma das PCB internas. Realizada ressoldagem e verificação funcional. Módulo liberado para calibração.
202516938 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:30:54 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°2067, el indicador presenta oscilaciones en la lectura (video anexado) SSA de ref.: 202516920 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção em um dos módulos internos, foi constatado que há uma falha intermitente que oscila a medição. Não foi possível reparar o instrumento, foram realizadas medições nos componentes com instrumento "frio", e não conseguindo estabelecer qual componente que apresenta fuga de corrente. Não há material técnico para analise do circuito. Proceder descarte do instrumento o mantendo no setor para utilização de componentes.
202516919 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:28 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2903 Actuación en 0.80 bar y rearme en 0.60 bar Instrumento liberado para uso.-
202516917 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:32 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2902 Actuación en 0.80 bar y rearme en 0.60 bar Instrumento liberado para uso.-
202516904 | STE | 202516554 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 27/10/2025 08:10:09 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202546 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el CI SMD "OP297" (VER ANEXO) encargado de las escalas de resistencia de entrada. Fue sustituido por otro semejante. Realizado además ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202516903 | STE | 202516825 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202544 | 27/10/2025 08:11:15 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, en el cual se detectaron varios capacitores con signos de desgastes por lo cual fueron reemplazados, 3 capacitores de 470μF/100V, 1 capacitor de 100μF/100V, 1 capacitor de 47μF/100V y 2 capacitores de 47μF/40V, además de sustituir un relé de 48V/5A el cual se encontraba con defecto, posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202516847 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202543 | 22/10/2025 09:14:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA PCI ROUTING HPE8S0-R40 REV:4.0 PERTENECIENTE AL UR02 NO PARTE, ENCENDIENDO UNICAMENTE EL LED DE 5VSB. REF SSA 202514355 y 202515472. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202545 | EDERSON ROSSATO | Realização de inspeção e testes funcionais em bancada. A unidade foi alimentada por uma fonte ATX convencional(127/220Vac), inicializando corretamente a placa mãe e seus periféricos, apresentando comportamento normal em todos os testes realizados. Liberado para uso.
202516839 | STE | 202515935 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202544 | 27/10/2025 08:12:24 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Testes funcionais em bancada (1 RTD 3-fios e testes dos contatos de saída dos alarmes) OK; Liberado para uso.
202516795 | SEE | 202515864 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202544 | 27/10/2025 08:13:39 | Solicitamos reparo para el modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516794 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202543 | 22/10/2025 09:15:12 | Realizar mantenimiento correctivo al Ventilador del panel (cooler) Modelo: DV 4650-470 Serie Nro: 325920. Ref SSA: 202516581 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202546 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado que a isolação de plástico está toda deteriorada sem peças de reposição, a fiação interna está oxidada sem condições de reparo. Proceder descarte.
202516785 | STE | 202516236 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:00:17 | Solicitamos o reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4. Realizada limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso.
202516784 | STE | 202516235 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:03:32 | Solicitamos reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4 e constatado que a parte mecânica estava travada. Realizada montagem correta e limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso.
202516781 | STE | 202516739 | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202543 | 21/10/2025 14:05:22 | Solicitamos reparo o relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. Referente SSA 202516000. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 10Mf 63vcc y potenciómetro de 1Mohm. Prueba en bancada, funcionamiento normal. liberado para uso.
202516728 | STE | 202516588 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202543 | 21/10/2025 14:06:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 77691, que presenta defecto en los LED "LIGA" y "SERVIÇO". Referencia SSA MEL1: 202501986 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção na fonte e constatado que ambos leds verdes não estavam emitindo luz. O Led cuja informação é "Serviço" foi substituído e polarizado com um resistor de 100K no lugar do jumper e o led, que está na linha do disjuntor frontal, foi substituído e o resistor de polarização de 68k por outro de 10k. Liberado para uso.
202516647 | SEE | 202516553 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:07:44 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15,cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516645 | STE | 202516552 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:09:00 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ajuste de salida analógica conforme a especificación de manual. Sustitución de teclado frontal debido a fallos aleatorios. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202516637 | STE | 202516551 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:10:07 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de entrada y salida, los circuitos internos se encuentran en pleno funcionamiento. Realizado ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202516608 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:29:39 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. O mesmo encontra-se com sua saída saturada em 32mA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202516966(D).
202516607 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:05 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516965(D).
202516605 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:13 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516964(D).
202516604 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:23 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516963(D).
202516603 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:34 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516961(D).
202516585 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 17/10/2025 15:31:43 | Realizar mantenimiento preventivo o correctivo del modulo electrónico UN 0025a-P V1, Actuación indebida correspondiente a la fase S+ y S-. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, física e funcional. Realizado reparo em uma trilha rompida e ensaios de funcionamento. Liberado para uso
202516563 | SPG |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202542 | 17/10/2025 15:31:56 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL IHM PROFACE MODELO:2780054-03 S/N:30504510015 REINICIA DE MANERA AUTOMÁTICA DE FORMA CONTÍNUA SIN EJECUTAR EL WINDOWS. DEFECTO VERIFICADO DURANTE INSTALACION DEL MISMO MEDIANTE SSA202503000 POSTERIOR A RETORNO DE REPARO DE DISPLAY MEDIANTE SSA202501254. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202516494 | STE | 202516323 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202543 | 21/10/2025 14:12:45 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202549 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos; Ressoldagem de cabos ressecados; Testes funcionais em bancada OK (não foi possível testar os alarmes de MIN e MAX pois não temos como simular o sensor); Liberado para uso.
202516492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:24 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: FARMABRAS, graduación 0.2 bar. Clase de exactitud B. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2708 Liberado para uso.-
202516491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:30 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2849 Instrumento liberado para uso.-
202516490 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:36 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2705 Instrumento liberado para uso.-
202516489 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:41 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2723 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202516467 | APV |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202542 | 15/10/2025 16:53:52 | Verificar motivo por cual el equipo PFA35 (IB 1790) no enciende. Verificar fuente de alimentación y batería del equipo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificavión visual y funcional. Encontrado batería con desperfecto. Cargador en buenas condiciones. Aguardando compra de reemplazo de baterías.
202516402 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202542 | 15/10/2025 14:00:41 | Ajustar a perfuração de uma rolha de borracha, de modo que possa ser utilizada como suporte para termômetro para controle de temperatura em banho de aquecimento. Obs: Materiais entregues para o colega Claudio Estigarribia. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ajuste del tapón de goma, de acuerdo a las especificaciones del solicitante. Liberado para uso.-
202516357 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:19:38 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2827. Instrumento fuera de clase, Instrumento liberado para uso, de acuerdo al valor de Tolerancia del proceso, indicada por el solicitante. Liberado para uso
202516355 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:19:48 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0 bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2850. Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Liberado para uso.-
202516354 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:19:57 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0 bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento ID - 2851 Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Instrumento liberado para uso.-
202516352 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:20:03 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JK agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2728 Instrumento liberado para uso.-
202516351 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:20:17 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFOK agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2729 Instrumento liberado para uso.-
202516350 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:20:23 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739C agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2701 Instrumento liberado para uso.-
202516349 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:18:58 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739I agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2702 Instrumento Liberado para uso.-
202516348 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:20:30 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2727 Instrumento liberado para uso.-
202516343 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 16/10/2025 10:00:02 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ (CÓD. ESTOQUE 5000224) ENCONTRA-SE SEM APRESENTAÇÃO DE IMAGEM. RETIRADO NA SSA. 202516316. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202544 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação dos componentes eletrônicos e inspeção geral. O monitor apresenta defeito no display LCD, a substituição da tela se faz necessária, inviabilizando o reparo em função do alto custo quando comparado a um equipamento similar novo. Proceder descarte.
202516278 | STE |  | S050A001 | BOBINADEIRA | 0701.001-0 | 202542 | 14/10/2025 09:09:45 | Solicitamos apoyo para evaluar la falla encontrada en la bobinadora BP 654233 DIGMOTOR. El equipamiento emite un ruido de relay, la pantalla muestra a la mitad y no acciona el motor. Contacto Alex 2318 - Ever 9642. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El inversor presenta mensaje de sobre carga una vez dado el comando de partida, es decir el motor se encuentra con la aislación comprometida, aun estando sin carga. El procesador de la placa central presenta corto circuito aleatorio entre el pin de alimentación y la masa (defecto interno). Tanto el procesamiento como la partida comprometida sumada a la antigüedad del equipo hacen inviable el reparo. No liberado para uso. Obs: El equipo cuenta con BP y será descartado por el sector responsable.
202516274 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202543 | 20/10/2025 11:39:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro patrón. Obs: Número de serie 407926, Marca Famabras, División 0.05kgf/cm2, precisión ±0.5%. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 407926 Instrumento fuera de clase, de acuerdo a las especificaciones de fabrica, sin condiciones de ajustes o de reparo. Ver Anexos. Mecanismo averiado por desgaste. Se recomienda la sustitución del instrumento. Dar de baja.
202516273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202543 | 20/10/2025 11:39:26 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro patrón. Obs: Número de serie 342721, Marca Famabras, División 0.1 bar, precisión ±0.5%. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 342721 Instrumento liberado para uso.-
202516233 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 11:19:01 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregarID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2725 Instrumento liberado para uso.-
202516225 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:40 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2726 Instrumento liberado para uso.-
202516223 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:50 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2731 Instrumento liberado para uso.-
202516221 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:56 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2829 Instrumento liberado para uso.-
202516220 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:02 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2828 Instrumento liberado para uso.-
202516217 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:07 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2730 Instrumento liberado para uso.-
202516215 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:13 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200672Y agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2707 Instrumento liberado para uso.-
202516213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:19 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A.Marca WIKA 82008KMH agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2706 Instrumento liberado para uso.-
202516212 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:25 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200C31R agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2703 Instrumento liberado para uso.-
202516210 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:31 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A.Marca WIKA 8200C31Q agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2704 Instrumento liberado para uso.-
202515995 | STE | 202515789 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 08/10/2025 09:37:37 | Solicitamos reparo para módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Display com defeito; o modelo original do display (OPTREX DMF5001N), já não é mais fabricado e o modelo similar ( modelo 160128B v2.0), não é compatível com o tamanho e espaçamento dos caracteres, fazendo com que a imagem fique desalinhada; Sem possibilidade de reparo; Dar baixa.
202515928 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 06/10/2025 09:28:25 | Solicito o reparo e posterior calibração do multímetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 189, SN: 87240019, Código de identificação: IB 1891). Apresentando mau contato após vazamento de baterias. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del multimetro, efectruado limpieza de los bornes de los contactos de la pilas de alimentación como así también la sustitución de las pilas de 1,5 VCC. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515923 | STE | 202515877 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202541 | 08/10/2025 09:39:39 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 cod. 711605 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Soloicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de cuatro filtros capacitivos de la fuente conversora primaria. Ajustes de escala de salida analógica mediante panel frontal (ver anexo estabilidad de retransmisión). Ensayos de funcionamiento ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202515889 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:01 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: FAMABRAS, graduación 1 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2847 Instrumento liberado para uso.-
202515888 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:07 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2846 Instrumento liberado para uso.-
202515887 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:13 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2845 Liberado para uso.-
202515875 | SEE |  | S050A011 | PRENSA HIDRAULICA ELÉTRICA | 0587.002-0 | 202540 | 03/10/2025 15:54:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante a tentativa de uso da Prensa hidráulica portátil, Fabricante RIDGID, Modelo RE6, número de série; AM14092, BP-710143. aciona bloqueio dos comandos e acende luz indicadora de bloqueio(amarela), impossibilitando a utilização do mesmo. Vídeo em anexo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202515862 | STE | 202515528 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 03/10/2025 10:58:18 | Verificar/reparar aparato TMR 9482 ns-0004571000325 con defecto en speaker Rx(inoperante). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del aparto, sustituido el speaker que estaba con defecto, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515832 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202541 | 06/10/2025 13:36:16 | Verificar y realizar mantenimiento preventivo del Radio control Portico limpa grades 50 HZ de la Marca Danfoss S/N:09195783D. El joystick en la posición "desce rastelo" y la llave "Translacao alta velocidad" presentan falla intermitente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202543 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção na fiação interna equipamento. Realizada ressoldagem nos terminais do conector do chip. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202515786 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 16:01:14 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. ID-1279. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1279 Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Instrumento liberado para uso.-
202515785 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 16:01:20 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar . ID-1717. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1717 Actuación ajustada en 4,5 bar Instrumento liberado para uso.-
202515779 | STE | 202515466 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:06 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la etapa de oscilación en la fuente conmutada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202515750 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 07:40:54 | Solicito reparación de multímetro FLUKE 175. BP: IB3045. | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del multimetro, efectruado limpieza de los bornes de los contactos de la pilas de alimentación como así también la sustitución de las pilas de 1,5 VCC. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515736 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:04:46 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2087 Instrumento liberado para uso.-
202515734 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:37 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2832 Instrumento liberado para uso.-
202515732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:42 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972TWI7, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2842 Instrumento liberado para uso.-
202515730 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:48 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972PMIQ, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2839 Instrumento liberado para uso.-
202515729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:55 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739F | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2841 Instrumento liberado para uso.-
202515728 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:01 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%.Marca WIKA 82006XT5 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2840 Instrumento liberado para uso.-
202515727 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:08 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82008KMQ. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2835 Instrumento liberado para uso.-
202515726 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:14 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XRZ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso. Solicito dejar el manómetro para repuesto.
202515725 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:21 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200673H | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2837 Liberado para uso.-
202515723 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:27 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200672Z | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2836 Liberado para uso.-
202515720 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:33 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006731, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2838 Liberado para uso.-.
202515716 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:39 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1 agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2833 Instrumento liberado para uso.-
202515714 | STE | 202515539 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 08/10/2025 09:40:15 | Solicitamos reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202543 | EDERSON ROSSATO | O conversor apresenta falha na placa do driver de controle do chaveamento na etapa primária, causando sobretensão nos componentes e filtros de entrada. Não foi possível detectar a causa dessa falha. Sem esquema eletrônico, sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O equipamento será mantido em ILA2 para eventual utilização futura de seus componentes.
202515640 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202541 | 08/10/2025 16:12:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-COMPUTADOR, MOD.MTC2 , MARCA DELL, BP-636170, IB-4764. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1245/2025.
202515636 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202541 | 06/10/2025 06:23:54 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRIFASICO , MOD.2750L , MARCA CALIFORNIA INSTRUMENTS, BP-614019, IB-4644. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1196/2025 en anexo.
202515629 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD.7071 , MARCA SOLARTRON, NS 10828 BP-112243, IB-4795. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1197/2025 en anexo.
202515625 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202541 | 06/10/2025 06:24:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO , MOD.QZW415 , MARCA BBC, NS 1159569, BP-86752, IB-1142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202515612 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202541 | 08/10/2025 16:12:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE DESCARGAS PARCIAIS , ASSESOÓRIOS , MOD.4918A , MARCA HP, NS 82295, BP-, IB-4737. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202515610 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202541 | 06/10/2025 06:24:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO, MOD.FG-60MT , MARCA MULTI AMP, NS 30145, BP-79630, IB-3109. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1198/2025. BP nuevo 525564.
202515605 | STE |  | S008B002 | MAQUINAS DE CORRENTE | 0720.002-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MOD-CA1, NS 8010164, BP-604460, IB-3142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1192/2025.
202515600 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202541 | 08/10/2025 15:16:43 | Verificar/reparar cabo do sensor de vibração. O referido sensor gera alerta no Vibxpert ao ser utilizado. O alerta apresentado é "Curto circuito LineDrive detectado". Sensor testado nos dois equipamentos do setor, apresentando mesmo erro. Também testado apenas o cabo, permanecendo o alerta. | MAM3 | ILA2 | EVANDRO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202549 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en sonda por corto circuito entre malla de tierra y pin de datos, debido a pérdida de aislación puntual en la zona de conector (ver anexo), realizada confección del terminal con el mismo conector original. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202515599 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202541 | 06/10/2025 06:24:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE 02 CANAL C/ MEMORIA, MOD.1741A , MARCA HP, NS 2017A07748 BP-83410, IB-3039. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1193/2025.
202515592 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202540 | 30/09/2025 09:03:13 | Detectar y solucionar la pérdida de argón de la linea que alimenta a cromatógrafos. Adjunto fotos de la prueba de estanqueidad realizada. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado pérdida de gas Argón en la conexión de la parte posterior del Cromatógrafo Agilent. Conducto de gas reparado. Liberado para uso.
202515588 | APV | 202515231 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202540 | 30/09/2025 08:57:13 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança ETNA, ID-1674, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar. O instrumento apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y sustitución de los componentes que conforman su mecanismo de estanqueidad. Instrumento con el ID - 1674
202515536 | STE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:25 | Solicitamos reparo del rele Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515535 | STE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Solicitamos reparo del rele de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515534 | STE | 202515451 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:44 | Solicitamos reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515531 | STE | 202515527 | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202541 | 08/10/2025 09:40:56 | Solicitamos el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de 2 capacitores por mantenimiento preventivo, 1 capacitor de 10μF/63V y 1 capacitor de 47μF/63V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515427 | APV | 202515229 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 25/09/2025 16:45:05 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1670, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202614 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la válvula, limpieza y sustitución de componentes
202515404 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:36:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OO2RXI . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2813 Liberado para uso.-
202515403 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:25 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VD1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2811 Liberado para uso.-
202515402 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:37 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82009AR3 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2812 Liberado para uso.-
202515401 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:43 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VCZ INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2810 Liberado para uso.-
202515400 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:48 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1701. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. ID N° 1701 Liberado para uso.-
202515397 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA.NUMERO SERIE: 82006XSO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2808 Liberado para su uso.-
202515396 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 82006XSL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada d3e laboratorio. Verificación ya ajuste. ID N° 2807 Liberado para uso.-
202515394 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID:966. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0966. Liberado para uso.-
202515393 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID:1688. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y saquete. ID N° 1688 Liberado para uso.-
202515336 | STE | 202512742 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202539 | 26/09/2025 16:46:17 | Reparar TMR ramal 9603 (Modelo Alcatel 8254 Ns. RTF243001304) que apresenta falhas no áudio durante chamadas, problema decorreu após o aparelho sofrer queda em água, conforme relatado pelo usuário. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección efectuada limpieza correspondiente y desarmado para secado de la placa, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515325 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1691 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 84.5 bar. ID N° 1691. Liberado para uso.-
202515323 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0827 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 94.5 bar. ID N° 0827. Liberado para uso.-
202515321 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1695. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.140 bar. Liberado para uso.-
202515320 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0822. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.172 bar. Liberado para uso.-
202515319 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1694. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.490 bar Liberado para uso.-
202515317 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y Funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 1.900 bar. Instrumento fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.
202515282 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:28:56 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82002RXG . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2745 Librado para uso.-
202515270 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:11 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1661. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1161 Liberado para uso.
202515268 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:28:27 | Solicitamos nova avaliação da lavadora de vidrarias que apresentou o erro 596 logo em seguida do encerramento da SSA 202507056. Segundo informações do técnico do representante, esse código se refere a um erro na placa de código EZL. Obs: Juan José ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A partir de orientaciones del técnico oficial de la marca en Brasil se procedió a buscar conforme al error conexiones defectuosas. El sistema de aterramiento de la CPU se encontraba con contacto pobre; el mismo fue ajustado. Realizado decenas de ensayos de funcionamiento no constatándose errores. Liberado para uso.
202515265 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:16 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SÉRIE: 82007VD0. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2762 Liberado par uso.-
202515262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1669 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1669 Liberado para uso.-
202515261 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:16 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT. NUMERO DE ID: 1633. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1633 Liberado para uso.-
202515260 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NUMERO ID: 1698 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1698 Liberado par uso.-
202515259 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NUMERO DE SÉRIE: 497758 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1373 Liberado para uso.
202515257 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID: 1148 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1148 Liberado para uso.-
202515256 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 23/09/2025 15:53:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, ID: 1373 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1373 Liberado para uso.-
202515245 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:53:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1644 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 94.0 bar ID N° 1644.- Liberado para uso.-
202515244 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1648 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 87.0 bar ID N° 1648.- Liberado para uso.-
202515242 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1646. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.190 bar. Liberado para uso.-
202515241 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:14 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1647. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.550 bar. Instrumento fuera de clase. Si condiciones de ajuste. Dar baja No liberado para uso.-
202515240 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1650. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202550 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.823 bar. Liberado para uso.-
202515239 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1649. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202546 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.010 bar. Liberado para uso.-
202515203 | STE | 202514831 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202539 | 24/09/2025 08:17:55 | Solicitamos reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 1 capacitor de 220μF/63V, 1 CI LM741 y 1 diodo led amarillo. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515193 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:40:50 | Se solicita mantenimiento preventivo al cargador de batería marca Thorton, Cap:800w. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202515160 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:26 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515159 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:40 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515109 | STE |  | J006J015 | RELÉ DE SUBFREQUENCIA 81 MIN | 0589.005-5 | 202538 | 19/09/2025 16:19:28 | Reparar relé FIR modelo KF número de série 83618/9/1 código almoxarifado 501603, função 81MIN. Encontra-se inoperante. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202540 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e ajuste. Foram substituídos capacitores para ajuste. A frequência de atuação ficou em aproximadamente 49Hz. Liberado para uso.
202515108 | STE |  | J006J015 | RELÉ DE SUBFREQUENCIA 81 MIN | 0589.005-5 | 202538 | 19/09/2025 15:45:32 | Reparar relé FIR modelo KF número de série 81176/10/1 código almoxarifado 501603, função 81MIN. O mesmo não permite ajustar o pick-up mínimo desejado em 49Hz. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202540 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores de ajuste em ambos lados da bobina de atuação. Realizada alimentação de 115Vac com 50Hz baixando para 49Hz e realizado ajuste fino com os parafusos do reator. Liberado para uso.
202515087 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202538 | 19/09/2025 13:59:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515004 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202538 | 19/09/2025 07:45:07 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI da ponte N15, o mesmo liga e aceita comandos como ligar a iluminação porém as manetes não funcionam quando acionadas. Número de série - 10180698. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no equipamento e constatado falso contato no conector que o chip e encaixado. Realizada ressoldarem nos terminais do conector. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202515002 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202538 | 19/09/2025 07:44:36 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI da ponte N16, o mesmo "NÃO LIGA" quando acionado (realizado teste com várias baterias). Número de série - 01190395. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no equipamento e verificado cabo solto. Foi realizada a soldagem de uma fiação da alimentação da bateria para a placa mãe. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202514971 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202538 | 19/09/2025 07:45:22 | Realizar reparo módulo RTMB - PT8153b - E R1, o mesmo com a máquina no sistema ocorre variações bruscas de temperatura e quando para a unidade geradora satura em 187 graus. Registro da falha em anexo. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202539 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha na placa de processamento de sinais, o processador 16 bits e as memórias EPROM's são componentes obsoletos, com fabricação descontinuada. Foram realizadas tentativas de reparo com a substituição de placas e componentes de módulos já descartados, porém, sem sucesso. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202514879 | STE |  | A009D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.022-4 | 202538 | 17/09/2025 10:34:55 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-09 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1746 Actuación encontrada en 272,8 °C Actuación ajustada en 270,3 °C Instrumento liberado para uso.-
202514878 | STE |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202538 | 17/09/2025 10:35:17 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-09 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1745 Actuación encontrada en 271,1 °C Actuación ajustada en 270,2 °C Instrumento liberado para uso.-
202514871 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202538 | 16/09/2025 17:01:42 | REPARAR EL DEFECTO DEL CROMATOGRAFO FINNIGAN 9001., APARENTEMENTE CON FUGA DE HELIO. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El detector TCD está parcialmente operativo, el defecto radica en la placa de procesamiento de la señal analógica, la cual no puede digitalizada para su análisis gráfico. Contamos con un manual técnico con información parcial, el cual da algunas sugerencias no aplicables. Por la antigüedad del equipo ya no se cuenta con repuestos ni información relevante al reparo. Descartar. VER ANEXO. TBPM 1646/2025.
202514842 | SPG | 202514666 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202609
202514684 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:36:52 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante investigacao referente a SSA 202514484, foi encontrado o controlador do compressor, modelo Control I Schulz atuando o contato 1/2 da régua X04 (R1) imediatamente após a energizacao do controlador, nao respondendo a lógica de programacao. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação das tensôes internas (3,3 5 e 12V), relés de acionamento OK; Defeito em um microcontrolador C8051F344; Sem possibilidade de reparo pois o mesmo possui um software interno que não pode ser replicado; Dar baixa.
202514682 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202538 | 15/09/2025 09:18:03 | Fuente 220Vca/24cc correspondiente al tablero PCSVD2 se encuentra inoperante. Sin codigo de Stock, referencia SSA 202514434. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fuente microprocesada en placa multicamada, no se dispone de esquema eléctrico que permita seguir la interconexión entre componentes BGA, posible deterioro de componentes debido a la exposición y contacto con agua, reparo inviable por lo que se procede al descarte del mismo.
202514644 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 13:25:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID NA LATERAL DO INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2759 Instrumento liberado para uso.-
202514643 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 13:26:05 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE 8200FIWE. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2761 Instrumento liberado para uso.-
202514640 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 13:26:11 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID NA LATERAL DO INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2760 Instrumento liberado para uso.-
202514638 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 13:26:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID NA LATERAL DO INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID grabado a láser 2758. Liberado para uso.-
202514637 | SEE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202537 | 12/09/2025 15:12:04 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4245 após algum tempo de funcionamento desliga e apresenta a mensagem "ERRO DE CALCULO" impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202514620 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202537 | 12/09/2025 10:16:29 | Acompanhar a 4a visita de manutenção do cromatógrafo da marca Agilent, que será realizada de 29 a 03/10, conforme AS 4500077685 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El trabajo fue realizado por el personal oficial de Agilent. Los detalles del servicio se encuentran en el acta en anexo. El instrumento se encuentra operativo y está en periodo de garantía por el servicio proveído. Liberado para uso.
202514550 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:07:29 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste.ID-1710 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1710 Actuación ajustada en 7,52 bar Instrumento liberado para uso.-
202514548 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:07:40 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar . ID-1645 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación confirmada en 4,5 bar. Instrumento con el ID - 1645 Instrumento liberado para uso.-
202514547 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:07:47 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Vical NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2748 Instrumento liberado para uso.-
202514545 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:07:53 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Vical NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2747 Instrumento liberado para uso.-
202514544 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:07:58 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE.Marca Wika 8972TWI9, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado el ID - 2750 Instrumento liberado para uso.-
202514542 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:08:04 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Wika 82001NZP | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2756 Instrumento liberado para uso.-
202514541 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:08:10 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1616 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1616 Instrumento liberado para uso.-
202514540 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:08:16 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca Wika 8200363H, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202538 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2754 Instrumento liberado para uso.-
202514536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:08:24 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1677 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1677 Liberado para uso.-
202514533 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:09:34 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. N° 796493 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2749 Liberado para uso.-
202514532 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:09:40 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca Wika 8972PMIR agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada e laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2755 Liberado para uso.-
202514531 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:09:47 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821130 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Pruebe y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2751 Liberado para uso.-
202514530 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:09:53 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821132 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2753 Liberado para uso.-
202514479 | STE | 202514418 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202539 | 22/09/2025 14:52:22 | Solicitamos reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustituido dos capacitores de 4,7μF/63V los cuales se encontraban con signos de desgaste. Verificado que los demás componentes no presentan defectos por lo que se procede a la liberación del equipo.
202514430 | STE | 202514407 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:14 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente con código de stock 137170, en la posición 8U4 inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica del equipo. Detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; 1 capacitor de 4700μF/40V, 1 capacitor de 220μF/250V, 1 transistor BUX48, 1 transistor BUX84 y un circuito integrado CA3085. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514429 | STE | 202514250 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:36 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto (no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Solicitamos el reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa electrónica, sin detección de componentes con defectos, se procedió al ensayo del mismo donde se realizaron algunos ajustes en los trimpots de accionamiento tanto para la corriente continua en alta (R54) y del mismo modo para la corriente alterna en alta (R52) obteniendo así resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514427 | STE | 202513846 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:54 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso.
202514426 | STE | 202513847 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:43:02 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso.
202514425 | SEE | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202514409 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 15:31:43 | Reparar multímetro Fluke 73 (IB-1623, BP-614508, NS 73790124). O instrumento encontra-se fora de classe para medições de resistência (ver certificado em anexo). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de RT1 (ver anexo) para ajustar escala de resistencia. Ensayos de funcionamiento con calibrador de bancada. Verificación de todas las escalas. Liberado para uso del sector emisor.
202514370 | STE | 202513614 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 10:17:24 | Reparar transdutor de pressão, marca Smar, modelo LD301 (Ns U311716). O equipamento encontra-se fora de classe e sem condições de ajuste. O transdutor apresenta indicação de pressão e saída de retransmissora saturadas. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202514368 | STE | 202514079 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 10:17:30 | Reparar do transdutor marca ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V8014B1509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. A saída do equipamento encontra-se saturada. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, REPARO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO (VER ANEXO DE EJECUCIÓN). TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202514325 | SCA |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202537 | 08/09/2025 08:11:54 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-2180A , MARCA FLUKE , BP-89524 , IB-5146 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202514321 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 08/09/2025 06:56:54 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 8200FHA2 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202537 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8200FHA2 Liberado para uso.-
202514319 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 08/09/2025 06:57:01 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. GRAVAR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202537 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2740 Liberado para uso.
202514290 | STE |  | S013A003 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 0732.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MOD-OF-61169,2 MARCAEASA IB-2053 , BP 78115 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514281 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:14 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: bloquea el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 3 capacitores: 1 de 10uF/63V, 1 de 100uF/100V y 1 de 0.01uF/400V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514279 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:23 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 2 capacitores: 1 de 10uF/63V e 1 de 100uF/100V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514278 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:31 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 3 capacitores: 1 de 10uF/63V, 1 de 100uF/100V e 1 de 10pF/400V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514261 | STE |  | S008D002 | RESISTENCIAS | 0722.002-2 | 202537 | 08/09/2025 08:13:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS 12 UNIDADES RESISTENCIAS DE PLATINA 150°C. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Componentes obsoletos y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514253 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/220V 500VA MOD-TR6200, MARCA ITAVOLT BP-78174. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514248 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE , MOD-KEW SNAP 8 , MARCA -KYORITSU , BP-86108 , IB-5346 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514244 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE ANALOGICO , MOD-AOV-300 , MARCA -ENGRO , BP-99965 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514241 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202537 | 08/09/2025 08:13:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADORDE CORRENTE AC/DC ALICATE , MOD-MD500 , MARCA -AEMC INSTRUMENTS , BP-134455 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514234 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202536 | 05/09/2025 07:43:08 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del módulo supervisor de lazo Wormald resmat modelo 4001 PCB 5006 que presenta accionamiento intermitente correspondiente al circuito de lazo interrumpido. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores eletrolíticos de 100uF e 220uF e ensaio funcional com verificações de laco interrompido e simulação de incêndio. Liberado para uso.
202514233 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202537 | 08/09/2025 08:13:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLT-AMPERIMETRO-OHMIMETRO ALICATE DIGITAL , MOD-SNAP777 , MARCA -KYORITSU , IB-886 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514230 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:13:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-652 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514225 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202536 | 04/09/2025 10:43:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual soldador de estaño de la marca milwaukee modelo m12 N/S: H97AB204300524A no calienta una vez encendido. Se entrega el soldador con una bateria y cargador. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El elemento calentador del soladador a betería no estaba recibiendo alimentación debido a la abertura de un fusible térmico de 192°C 15A. Fue realizada la sustitución del fusible y ensayos en bancada. Sistema de carga ok. Liberado para uso.
202514189 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL, MOD- 8021B MARCA FLUKE ,BP-85967 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514187 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:13:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL ,MOD- 8020A MARCA FLUKE ,BP-79449 , IB-1056. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:14:05 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL NS 55460230 ,MOD 87 MARCA FLUKE BP-124561 IB-1402. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514181 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/12V+12V 1KVA MARCA ULTRASINUS BP-78594 IB-5314 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514180 | STE |  | S013A003 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 0732.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:14:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MOD-OF-61169,2 MARCAEASA IB-5305 BP 79158 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514179 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-653. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514178 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:34 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-654 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514177 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202537 | 08/09/2025 08:14:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR AISLADOR 220V/220V 1000A MARCA TRAFOPAR IB-657 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: sem BP.
202514156 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202536 | 03/09/2025 14:46:29 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema(no retiene carga de batería). Obs: Problema reincidente | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202539 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica e ensaios de circuitos em bancada. Falha no processamento de gerenciamento de carga/descarga do aparelho, situado na placa principal SMD. Sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS.: O dispositivo ficará no SMIL.DT para reaproveitamento de peças
202514154 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202536 | 03/09/2025 05:47:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO , MOD-OS-300 , MARCA GOLD , NS3461 ,IB-3531 BP-89119 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514142 | STE |  | S006A003 | REGISTRADORES RETILINEOS E ACESSÓRIOS | 0932.003-2 | 202537 | 08/09/2025 08:15:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR GRAFICO COM 2 CANAL CG , BP-85874F . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514139 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202537 | 12/09/2025 15:12:37 | Foi verificado que a impressora PHOENIX CONTACT THERMOMARK ROLL (BP 708439) apresenta problemas no conector de alimentação de energia elétrica, conforme indicado na foto em anexo. O conector apresenta ruídos e falhas de contato na parte interna da impressora, comprometendo a alimentação elétrica. Faz-se necessária a correção para garantir o funcionamento adequado do equipamento. | MEG3 | ILA2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la resoldadura del conector de alimentación principal, además por mensaje en pantalla fue sustituida la batería CR2032 de la CPU (ver anexo), realizado ensayos en bancada. Liberado para uso.
202514127 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1030, BP-79591. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514124 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1029, BP-89535. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514123 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1027, BP-89533. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514122 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1028, BP-89534. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202537 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514121 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1026, BP-89531. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514120 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-1025, BP-89530. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514119 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202536 | 02/09/2025 10:57:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SELETOR MULTIPONTO P/RTD , MOD- Y2000 , MARCA FLUKE , IB-5080, BP-89532. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514112 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202536 | 02/09/2025 10:57:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA MAQUINA DE CORRENTE , MOD-TF2512/1000A , MARCA KELDIAN , IB-4729 , BP-88160 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 920/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202514107 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:57:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-588, IB-5273. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514105 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-587, IB-5272. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514104 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-585, IB-5271. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação de funcionamento. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514102 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 10:58:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-584, IB-5270. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Testes de verificação. Instrumento obsoleto e em desuso. Descartar. Obs.: BP inativo.
202514101 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-575, IB-5269. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514100 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-574, IB-5268 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514099 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-573, IB-5267 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514098 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:39 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-572, IB-5266 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514097 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202536 | 02/09/2025 09:25:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO 50MM , MOD-DI-505 , , MARCA VIBRO-METER , NS-570, IB-5265 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202538 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado testes de funcionalidade. Instrumento obsoleto e em desuso. Proceder descarte. Obs.: BP inativo
202514094 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 08:16:05 | Fabricación de punta de poliuretano para martillo modal de vibraciones (KISTLER), según muestra 40mm x 40 mm (fijación W5/16 x 5/16) | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202536 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Fabricación de una pieza conforme muestra y especificaciones indicadas.
202514047 | STE | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado que filtros de conversor de tensión primaria C20,18,21,19 estaban con desgaste, los mismos fueron sustituidos. Ajustes de escala de inicio y salida retransmisora. Ensayos a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202514046 | STE | 202513954 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:14 | Solicitamos reparación de 1 cartón de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513963 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 29/08/2025 15:04:28 | Apoyo para realizar conexiones y apantallamiento del prototipo de bobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202544 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Corte, moldura y montaje de las laminas de cobre, utilizadas para el apantallamiento de los carreteles del TC. Soldadura de cables y terminales del bobinado. Montaje de los componentes que conforman, el conjunto de Bobinas del TC.
202513946 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202535 | 29/08/2025 14:32:26 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202536 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2736 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202513910 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:21 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24368/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513909 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202535 | 28/08/2025 14:01:32 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24341/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513908 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:45 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24250/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513904 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:01:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24224/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513903 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:02:04 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24239/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513901 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:03:33 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513900 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202535 | 28/08/2025 14:04:37 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor con cambio de capacitores. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202513851 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:42:34 | Substituir fusível 10A do multímetro FLUKE 179 IB-3978. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fusible de 11A. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513850 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202535 | 27/08/2025 14:03:28 | Computadora marca: Doble, modelo: M4200C, S/N: 040601429, código: IB 1996, con BP 654081-Componente: A, correspondiente al "medidor automático microprocesado doble", se encuentra inoperante. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202543 | MAYCON LAZAROTTO | Disco rígido com estrutura de arquivos corrompidos; Realizado bloqueio de setores defeituosos do disco e reparo do cabeçalho da partição primária e setor de BOOT; Realizado backup do disco para futura restauração se necessário; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202513827 | STE | 202513603 | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202535 | 28/08/2025 10:59:24 | Favor providenciar reparo de la fuente CV1 (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC) de 24VCC con código en deposito 111384. Dicha fuente presenta un ripple de 3VCA a 8VCA lo cual imposibilita el correcto funcionamiento del circuito al cual alimenta. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202513011. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la fuente de alimentación, encontrándose con varios componentes con defectos, 1 capacitor de 220μF/250V, 1 capacitor de 2470μF/40V y 1 capacitor de 100μF/25V los cuales fueron reemplazados, también fue efectuado algunos ajustes en los potenciómetros de control de ganancia y tensión de salida. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513803 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202535 | 27/08/2025 09:01:58 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 559.03.25 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de almox). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202536 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 559.03.25 y se le fue asignado el ID-2724 Instrumento liberado para uso.-
202513792 | SPG | 202513549 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202535 | 28/08/2025 11:01:12 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, solicitamos reparo. Ref SSA 202513526. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202513733 | STE |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202535 | 26/08/2025 13:47:53 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-18 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1727 Actuación encontrada en 268,8 °C Actuación ajustada en 270,1 °C Instrumento liberado para uso.-
202513732 | STE |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202535 | 26/08/2025 13:48:07 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-18 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1728 Actuación encontrada en 268,3 °C Actuación ajustada en 270,1 °C Instrumento liberado para uso.-
202513697 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere mano de obra específica del fabricante/representante. Será enviado para reparo externo.
202513688 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 15:25:29 | Apoyo para desbobinado y bobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202540 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del conjunto de bobinado del TC. Bobinado de los carreteles, aplicación de barniz aislante y cinta aislante.
202513656 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:19 | Verificar posibilidad de reparo de la sonda flexible de corriente Marca PDMA, Modelo: 2128.15, de 300/3000A, NS: 12NN45745DV, utilizado con el analizador de motores eléctricos MCEMAX PDMA BP 706451. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal eléctrico se encontraba roto debido a debilitamiento de soldadura (ver anexo). Se procedió a reforzar la conexión, realizado ensayos de continuidad ok. Verificación de batería interna y conexiones auxiliares. Liberado para uso.
202513543 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:45:28 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca SAMSUNG, modelo UN65MU6103P, BP 709994, com número de série 07073CDJA00195D, conforme anexos. O equipamento está com manchas claras na tela. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado varios focos led quemados y otros con daños (ver imagen en anexo). Sin posibilidad de reparo. Proceder con descarte.
202513505 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 21/08/2025 10:25:23 | Realizar reparo e calibração multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, Identificação IB1821, Código de Barras 95570482. O mesmo não liga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constató contacto pobre en conector de alimentación. Además fue reforzada la soldadura de cableado principal. Ensayos funcionales de todas las escalas con calibrador de bancada. Instrumento enviado para calibración. Liberado para uso.
202513471 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202534 | 20/08/2025 16:14:11 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema. Obs: aparato se recalienta al cargar en la base. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202535 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuada inspeção nos componentes eletrônicos. Após a verificação que a bateria não carregava, ela foi substituída, apresentando funcionamento satisfatório no processo de carga. Obs: Quando o aparelho está conectado ao carregador, o indicador de carga sempre indicará "bateria 100%". Retirar o aparelho do carregador e verificar o percentual de carga. Liberado para uso.
202513429 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202534 | 20/08/2025 10:15:18 | Realizar manutenção corretiva no transdutor Yokogawa, modelo 2381A, número de série 7246/02, com especificação de entrada 0 a 10 V e saída 4 a 20 mA. O módulo apresentava-se completamente inoperante. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202535 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202513869(D).
202513303 | SEE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202610 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE
202513270 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202534 | 18/08/2025 10:57:58 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202535 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2709. Actuación ajustada en 2,3 kg/cm² Liberado para uso.-
202513269 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202534 | 18/08/2025 10:58:06 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202535 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2734 Liberado para uso.-
202513267 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202534 | 18/08/2025 10:58:15 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202535 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2733 Liberado para uso.-
202513262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202534 | 18/08/2025 10:58:21 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2732 Instrumento liberado para uso.-
202513254 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202534 | 18/08/2025 07:51:53 | Verificar o funcionamento do No-break instalado na cromatografia (BP 705584) que está apresentando um alarme sonoro e visual de funcionamento do banco de baterias. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, no encontrado anomalías de funcionamiento, se procedió con ensayos funcionales con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513251 | STE | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202534 | 18/08/2025 09:40:15 | Favor reparar del amperímetro PA4 del tablero SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064). El amperímetro no indica la corriente medida y acciona de forma intermitente el relé 1 sin motivo aparente. Falla encontrada durante la ejecución de la SSA 202512482. | MEG2 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202541 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões internas começam a oscilar depois de um tempo em funcionamento. Defeito em um CI controlador do chaveamento da fonte. Sem possibilidade de reparo pois não é possível identificar o modelo do CI para substituição (código raspado). Dar baixa.
202513208 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202534 | 18/08/2025 14:39:47 | REALIZAR REPARO DE TRANSDUCTOR PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-UP NS: 1115165624 QUE PRESENTA DEFECTO EN LA SALIDA ACTIVA DE 0-10 V. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, falta de esquema eléctrica, componentes SMD y señal de corto circuito en la carcaza ,no liberado para uso. Dar baja.
202513109 | SEE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202533 | 15/08/2025 09:11:24 | Instalar o software Chromileon no novo notebook fornecido pela Informática, para operação do cromatógrafo gasoso da marca Thermo. Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Enviado email para o CAI9955 para mudar o tipo de acesso da máquina, removendo-a do domínio Itaipu e habilitando um usuário local (Administrador), para realizar a instalação dos softwares.
202513026 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202533 | 15/08/2025 07:34:59 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2012 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202534 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2012 Instrumento liberado para uso.-
202513025 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 15/08/2025 07:35:06 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID-1967 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202535 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1967 Instrumento liberado para uso.-
202513024 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 15/08/2025 07:35:12 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2203 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202534 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2203 Liberado para uso.
202512960 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202534 | 18/08/2025 07:51:38 | Verificar o funcionamento do No-Break marca APC, modelo SURT6000XLI, BP-705583, instalado no setor de Cromatografia, o qual não está inicializando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada sustitución de 32 baterías las cuales se encontraban con baja carga de tensión. Equipo liberado para uso.
202512885 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:02 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, no estabiliza tension y corriente. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa electrónica con múltiples daños irreversibles en las pitas de cobre como en las conexiones entre componentes, además de desgastes propios de los componentes. Equipo sin condiciones de reparo, se procede al descarte. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202512884 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:11 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, no estabiliza la tension. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en el cual se detecto un transistor BRY39 con defecto con lo cual se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se ejecutaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512871 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202533 | 15/08/2025 08:09:34 | Realizar manutenção corretiva no controle da ponte N13, fabricante Ikusi (Danfoss), modelo IK3 e NS05190252. Verificado que manete de elevação principal e auxiliar (sobe e desce) não está acionando. Realizado o teste em outro controle e os comandos de elevação principal e elevação da talha funcionaram normalmente. O controle está sendo enviado com duas baterias carregadas e com o chip referente a Ponte N13. SSA de referencia: 202510318 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo verificado que a manete estava com encaixe extraviado. Revisado a conexão das ligações da placa de controle da manete com a placa principal e encaixes. Liberado para uso.
202512855 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:21 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, conduce una sola fase (T). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en el cual se detecto un trimpot de 100KΩ con defecto con lo cual se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se ejecutaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512841 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 11/08/2025 15:29:36 | Solicitamos apoyo para ensayo del manómetro patrón marca Famabras. Rango de medición de 0 a 160 Bar. Clase A3. Número de serie 762456. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202534 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2689 Instrumento liberado para uso.-
202512840 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 11/08/2025 15:30:09 | Solicitamos apoyo para ensayo del manómetro patrón marca Burdex. Rango de medición de 0 a 250 Bar. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202534 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Inserido el ID - 2690. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste o de reparo. Conforme conversación previa con el solicitante, se recomienda la sustitución del instrumento.
202512838 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:46 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: no ajusta fluctuación. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, encontrándose con algunos desajustes de los trimpots, por lo que se procedió a un reajustes de los mismos con los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512773 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 11/08/2025 12:59:23 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO SERIE:8200FIWG. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202533 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2680 Instrumento liberado para uso.-
202512770 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202533 | 11/08/2025 12:59:29 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. GRAVAR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202534 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2687 Liberado para uso.-
202512743 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 08/08/2025 13:55:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202533 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID-1718 Actuación ajustada en 6,5 bar Instrumento liberado para uso.-
202512565 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202532 | 07/08/2025 17:24:14 | Solicito a avaliação do módulo eletrônico do Guindaste Grove RT530E-2, marca HIRSCHMANN, modelo IFLEX E2/0001, número de série 606949000210104319, com o objetivo de verificar a causa da falha apresentada. Obs.: A atividade consiste na verificação do estado dos componentes e na identificação de possíveis causas do defeito, não sendo necessário o reparo do equipamento. | MAM2 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada verificación de módulo. Fusibles de protección sin evidencias de actuación. Encontrado un capacitor electrolítico y un inductor smd quemados (ver imagenes en anexo). Batería interna del procesador en buen estado. Posible falla encontrada es un cortocircuito con la placa metálica situada debado de la placa electrónica debido a vibraciones. Se recomienda agregar un material aislante entre ambas superficies.
202512495 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:48 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202512477 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:03:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202512476 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:45 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202512475 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:30 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512474 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:04:21 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512472 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202532 | 05/08/2025 16:05:09 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202512411 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202532 | 05/08/2025 15:01:12 | VERIFICAR CHAVE SELETORA DAS FUNÇÕES INOPERANTE, MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La llave selectora se encontraba rota, la misma fue reparada. Sustituida batería interna, limpieza exterior y ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202512390 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 16:53:06 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202533 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID-1729 Actuación ajustada en 11,04 bar. Instrumento liberado para uso.-
202512389 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 16:53:17 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202533 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID-1730 Actuación ajustada en 10,6 bar. Liberado para uso.-
202512352 | STE | 202510853 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202532 | 04/08/2025 17:13:39 | Solicito la reparación del anemómetro-termo higrómetro marca Instrutemp modelo ITAN 700 con IB 5647, el cual fue enviado para la calibración de las magnitudes de humedad relativa y temperatura, las cuales se encuentran fuera de sus características técnicas como consta en el certificado de calibración en anexo. El sector emisor OUO6 se encuentra de acuerdo con el envío del instrumento para reparación. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible el reparo, debido a que no existen puntos de ajuste manual. No hay información disponible sobre ajuste digital. Descartar.
202512270 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:04:20 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0005 HI903655-312/08. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O transistor V221 apresentava falha, ocasionando distorção nos pulsos de saída do canal S+. Foi substituído 1 transistor 2N2219. Liberado para uso.
202512269 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:04:37 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0006 – código HE903538-312/48. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1) e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2). Liberado para uso.
202512218 | STE | 202512207 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202532 | 05/08/2025 11:24:03 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se comprobó variación en la lectura para la configuración definida, no obstante la salida de retransmisión requirió ajustes en el fondo de escala, el cual fue hecho digitalmente. Funcionamiento pleno ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202512202 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 01/08/2025 07:44:52 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 1732. (Retirado de U07). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202532 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste. ID-1732 Actuación en 10,0 KGF/CM² Liberado para uso.-
202512201 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202531 | 01/08/2025 07:45:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 178.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U07). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202532 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste . Instrumento con N°S: 178.05.12 Ver anexo. Liberado para uso.-
202512181 | STE | 202512069 | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202532 | 05/08/2025 11:25:06 | Solicitamos reparo de la placa eletrónica E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que no deja el cargador entrar en carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202512066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202533 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa electrónica en la cual se detectaron varios capacitores defectuosos los cuales fueron reemplazados, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 4 capacitores de 10μF/25V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V y otro de 220μF/25V. Posteriormente se procedo a realizar los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512175 | STE | 202511775 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202532 | 05/08/2025 11:27:47 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado mediciones de verificación con la placa energizada simulando las condiciones de operación habitual, encontrando una caida de voltaje de 2.6V menor a la esperada en el diodo zener de 15V. Realizado reemplazo de Diodo Zener de 1n4744 a 1n5352 a raiz de un redimensionamiento de las tolerancias del circuito debido al desgaste. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202512164 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:57 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202512134 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202531 | 01/08/2025 07:47:08 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 8200FH9W . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202532 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del instrumento. Instrumento con N°S: 8200FH9W Liberado para uso.-
202512133 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202531 | 01/08/2025 07:47:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202532 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirada del instrumento. Asignado el ID- 2658 al instrumento. Liberado para uso.-
202512055 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202531 | 29/07/2025 15:44:40 | Fabricar 2 bobinas de abertura para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Código de estoque: 497550. Obs: componente descontinuado. Características: Fio: AWG 30 Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 14 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão: 125Vcc | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202539 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Se solicito apoyo para la fabricación de los carreteles según especificaciones indicadas por el solicitante. Rebobinado de los dos carreteles. Liberado para uso.-
202512044 | STE | 202511833 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202531 | 30/07/2025 14:14:32 | solicitamos reparación de 4 cartones de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentran con defecto, referentes a SSA:202511831 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionadas las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE, capacitores de 4,7µF/63V y otros de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511967 | STE | 202511674 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202531 | 30/07/2025 14:14:45 | Gestionar reparo de cartõen eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, dos circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V y otro de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511965 | STE | 202511674 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202531 | 30/07/2025 14:14:53 | Gestionar reparo de cartõen eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V y otro de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511837 | STE | 202510430 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202530 | 24/07/2025 14:47:11 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca ICEL modelo HT-208 con IB 3714, el cual no mide temperatura a través de la sonda externa y los valores de humedad se encuentran fuera de su especificación. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento presentaba defecto en el cordón eléctrico del sensor externo. El sensor interno de humedad relativa presenta desgaste natural por tratarse de un sensor capacitivo. La placa electrónica no presenta puntos de ajuste físico o digital. Descartar.
202511830 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202530 | 24/07/2025 15:53:32 | Solicitamos apoyo para la inspección, reemplazo preventivo de componentes y calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24365/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511828 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 25/07/2025 09:11:14 | Solicitamos apoyo para la inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24256/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511827 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 25/07/2025 09:11:22 | Solicitamos apoyo para la inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24207/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511826 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:11:31 | Solicitamos apoyo para la inspección, reemplazo preventivo de componentes y calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24338/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511824 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:55 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24195/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA derivada a ILA3. Liberado para uso.
202511823 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:49:03 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24270/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA 202513367 por ILA3. Liberado para uso.
202511822 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202530 | 24/07/2025 15:49:13 | Solicitamos apoyo para inspección/substitucion preventiva de componentes y calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24208/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado mantenimiento preventivo en transductor. Ensayo y ajuste en bancada en inicio y fondo de escala. Calibrada mediante SSA 202513368 por ILA3. Liberado para uso.
202511750 | SEE | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2, batería de cpu y display. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo, no obstante, la calibración del instrumento es inviable en las instalaciones del laboratorio por método directo (humidificación de aceite de prueba), se desconoce si existe otro método debido a que el fabricante no ofrece información técnica al respecto.
202511728 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202530 | 23/07/2025 09:48:49 | Se solicita verificar el Equipo de Absorción Atomica debido a un comunicado del panel "Flujo del regriferante muy bajo" | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza de filtro de entrada, fluxómetro y agua del radiador activo; Verificación y ajuste de conexiones hidráulicas y eléctricas. El defecto se encontraba en una manguera obstruida (la de línea principal), el cual fue sustituido y posicionado para mejor prestación a través de un conector doble metálico. Ensayos de flujo ok. Liberado para uso.
202511640 | STE | 202511469 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202530 | 22/07/2025 08:31:11 | Solicitamos reparo de del relé (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica. Placa totalmente deteriorada, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202511602 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202530 | 23/07/2025 10:41:54 | Verificar porque megometro Fluke1550B não está carregando. Dispositivo com bp 664702 | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a una soldadura debilitada en un pin del tranformador principal de alta frecuencia se generaban arcos y un punto caliente. Un circuito integrado (TNY266PN) generador de pulsos se vio afectado y fue sustituido. Ensayos de carga ok. Liberado para calibración.
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202511495 | STE | 202511441 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202530 | 22/07/2025 08:31:34 | Solicitamos la reparación de una bobina de abertura de 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código stock 217590), que se encuentra abierta imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor 52E. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202511382. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso
202511493 | STE | 202511469 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202530 | 22/07/2025 08:31:51 | Solicitamos reparo de del relé (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada placa del relé con componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, 1 capacitor 10μF/63V, 1 capacitor 100μF/63V, 1 capacitor 2,2μF/63V y 1 capacitor 470μF/40V. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511492 | STE | 202511471 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202530 | 23/07/2025 17:02:48 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Solicitamos reparo. Cód. 709247 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé detectándose varios componentes dañados y quemados, con lo que resulta difícil de identificar los valores exactos para su reemplazo ademas que tienen soldaduras SMD en una placa de doble capa lo cual dificulta aún más el reparo del equipo sin causar daños a la pista y componentes que lo rodean; en anexo se puede apreciar la condición actual del equipo. Proceder al descarte del mismo.
202511474 | STE |  | S017A025 | MEDIDOR DE FATOR DE DISSIPAÇÃO | 1630.001-5 | 202529 | 18/07/2025 15:39:42 | Verificar sensor de temperatura do equipamento de medição de dissipação. O mesmo não reconhece o sensor de temperatura não permitindo que a célula de medição seja calibrada | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sensor y relé interno en buenas condiciones. Falta de reconocimiento del sensor se debe a incompatibilidad del mismo. Liberado para uso.
202511439 | STE |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202529 | 18/07/2025 15:40:02 | Acompanhar a manutenção do espectrofotômetro de emissão atômica (Spectroil M) a ser realizada dos dias 18 a 21/08 por empresa contratada conforme AS 4500079471. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Durante el trabajo de mantenimiento fueron realizadas; limpieza, sustituciones preventivas y correctivas de piezas con desgate, así también las calibraciones correspondientes. Piezas sustituidas: Electrodo de tungsteno, junta (referencia M32403), electrodo de disco y correa dentada de propulsión de electrodo circular. OBS: El trabajo fue realizado por personal tercerizado.
202511418 | STE | 202510344 | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202529 | 18/07/2025 08:24:58 | Evaluar la posibilidad de reparo del embrague electromagnetico p/llave seccionadora motorizada, codigo almox. 143650, reemplazada con SSA 202319534 por no aceptar comando de cierre. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y desmontaje del conjunto del embrague electromagnético. Marca BINDER - Tipo 86 - 053 Se constato que el devanado de excitación o inductor, se encuentra dañado. Sin condiciones de reparo, debido a que el conjunto inductor se encuentra aislado y sellado. Ver anexo.
202511373 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 17/07/2025 10:57:46 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZOT0JF. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Asignado el ID - 2624 Durante dicho proceso, fue constatado una avería en el mecanismo de accionamiento (Deformación del Resorte espiral) ver anexo. Lo que no permitió realizar las mediciones de lectura. Instrumento sin condiciones de ajuste o reparo. Dar baja.
202511363 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:19:49 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511362 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:20:00 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202614
202511297 | STE | 202510815 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 18/07/2025 08:25:41 | Solicitamos reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um fusível e um diodo supressor SMD; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202511218 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 15/07/2025 10:56:32 | Solicitamos reparo do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 24257/07 que não apresenta sinal de saída. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Obs.: Transdutor retirado do UMCC-12 com a SSA 202419050. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de dos capacitores de 22uF/100V y dos transistores C2688 correspondientes a la placa de la fuente interna de 30Vac. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511209 | STE | 202510291 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 17/07/2025 07:06:56 | Reparar TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, o aparelho não toca ao receber chamadas. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511125 | STE | 202511040 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202529 | 18/07/2025 08:25:30 | En atendimineto de SSA 202510063 sustituido indicador digital YOKOHAWA UM331 cod. almox. 0711374. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Ajustes de zero e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202511986(D).
202511095 | SPG | 202509551 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202529 | 14/07/2025 17:01:01 | Solicita-se auxílio para a SSA em questão, por reparo no terminal oxidado conforme foto em anexo. Salienta-se que o pino de encaixe da carcaça do multímetro se encontra quebrado, conforme foto. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613
202511055 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:25 | VERIFICAR/CONSERTAR A TV MARCA TCL, MODELO 55P725 E NÚMERO DE SÉRIE CONFORME ANEXO. A TV ESTAVA EM FUNCIONAMENTO E PAROU DE FUNCIONAR DE REPENTE. ESTÁ DISPONÍVEL NA SALA DE REUNIÃO MOKÔI - PISO TÉRREO DO SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado bloque de alimentación de iluminación led con desperfecto. Realizado cambio de componentes dañados. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202511046 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202529 | 14/07/2025 16:46:51 | Verificar/Reparar fuente de alimentación para etiquetadora Brother. El mismo se encuentra con el cable dañado. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado empalme de cables mediante soldadura con estaño. Realizado recubrimiento con termocontraible. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202511036 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202529 | 14/07/2025 13:48:07 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. NS° 8973RAOT | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8973ROAT Instrumento liberado para uso.-
202511034 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 13:48:12 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2108 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 2108 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste o de reparo. Mecanismo averiado. Instrumento sellado. No liberado para uso, dar baja el instrumento.
202511033 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 13:48:17 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1618 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, desmontaje, ajuste, limpieza, montaje y cambio de glicerina. Instrumento con el ID - 1618 Instrumento liberado para uso.-
202510946 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202529 | 14/07/2025 10:37:33 | Realizar manutencao corretiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6729/00, que se encontra com o valor de saída oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação dos conversores DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202511581(D).
202510935 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 07:39:00 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2612 Actuación ajustada en 2,3 kg/cm² Instrumento liberado para uso.-
202510934 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 07:39:05 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2614 Instrumento liberado para uso.-
202510933 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 07:39:11 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2611 Instrumento liberado para uso.-
202510932 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202529 | 14/07/2025 07:39:16 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el N°S: 82002RV5 Instrumento fuera de clase sin condiciones de reparo, mecanismo averiado por desgaste. No liberado para uso, dar de baja el instrumento.
202510876 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202529 | 14/07/2025 07:39:23 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar.ID-1652 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1652 Actuación 4,52 bar Instrumento liberado para uso.-
202510871 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202529 | 14/07/2025 07:39:28 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-2251 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2251 Actuación 4,53 bar Instrumento liberado para uso.-
202510870 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202529 | 14/07/2025 07:39:34 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1954 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1954 Actuación 4,53 bar Instrumento liberado para uso.-
202510824 | STE | 202510778 | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202529 | 14/07/2025 15:38:43 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sonda aislada internamente con resina de protección que imposibilita el acceso a la placa para la reparación de la misma sin comprometerla estructuralmente. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202510773 | SEE | 202510607 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:52 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510772 | SEE | 202510608 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:37 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510692 | APV | 202510633 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 15:45:02 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510688 | APV | 202510635 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:47 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510686 | APV | 202510636 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202529 | 14/07/2025 15:45:15 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510631 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202528 | 08/07/2025 14:03:36 | VERIFICAR/CONSERTAR A TV MARCA TCL, MODELO 55P725 E NÚMERO DE SÉRIE CONFORME ANEXO. A TV ESTAVA EM FUNCIONAMENTO, FOI DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA E APÓS CONECTÁ-LA NOVAMENTE PAROU DE FUNCIONAR. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Encontrado capacitores de fuente de alimentación de backlight led defectuosos. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202510556 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202528 | 08/07/2025 07:44:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1114 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202528 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1114 Actuación 90,02 bar Liberado para uso.-
202510555 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202528 | 08/07/2025 07:44:33 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1129. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202528 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1129 Actuación 4,120 bar Liberado para uso.-
202510542 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:44:39 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID: 1469. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202528 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1469 Liberado para uso.-
202510541 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:44:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. GRAVAR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2596 Liberado para uso.-
202510540 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:44:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Retirada de glicerina. ID N° 2594. Liberado para uso.-
202510538 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:44:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Retirada de glicerina. ID N° 2593. Liberado para uso.-
202510536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:45:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202533 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2592 Liberado para uso.
202510518 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:03:33 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0056, NS HI960103-312/05, pois o mesmo está atuando indevidamente. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de 12 pulsos. Realizada simulação de falha de cada pulso e o módulo obteve atuação nas ausências de pulso. Liberado para uso.
202510517 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:03:15 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS HE903538-312/30. pois o mesmo está fazendo o módulo UN 0056 atuar indevidamente. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas substituições de componentes: um capacitor de 1000uF/250V; um capacitor de 470yF/250V; dois transistores 2N3767; três zener 24V; um zener de 6V2; um zener de 3V; um transistor 2N3019.
202510516 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:02:37 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/17, que está apresentando uma forma de onda pequena na sua saída. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Foram usados pulsos gerados pelo módulo 1007 e inserido na entrada do amplificador. Foram usados sinais de tensão Ut e UH de 64V e -80V. Foi verificado que os pulsos assumiram as tensões simuladas e todos os pulsos amplificados apresentaram amplitude e período iguais. Liberado para uso.
202510515 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparada la tapa del equipo, además fue corregida la presión de la bisagra, razón por la cual fue sobre exigida la tapa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202510513 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:35:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202510512 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:36:06 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510500 | STE | 202509234 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202528 | 07/07/2025 07:55:29 | Verificar posibilidad de reparo del relé de seguridad Schneider XPSDMB1132. Cuando el relé es energizado en A1-A2 con 24VCC y está en condiciones operativas* el LED de Fault queda encendido y los relés internos no accionan (sin salida en Y44, 13-14 y 23-24) El manual indica: Defecto del aparato - Cortocircuito de una entrada con +24V / Eliminar el cortocircuito, volver a encender. *OBS: Para simular condiciones operativas hacer puente entre S11-S13, S21-S23 e Y1-Y2. Manual en anexo. | IEQ2 | ILA2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202536 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na porta P0.2 do microcontrolador P87LPC764; Sem possibilidade de reparo pois o CI possui um software interno que não pode ser copiado; Dar baixa.
202510441 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 07/07/2025 08:33:40 | Reparar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de série 39800023WS. O dispositivo apresenta danos no conector da bateria. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de batería, limpieza integral de instrumento, ensayos a plena carga en bancada con calibrador de procesos. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202510405 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:49:42 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 965. (Retirado de U02) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202528 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID-965 Actuación ajustada en 10,020 bar Instrumento liberado para uso.-
202510404 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202528 | 07/07/2025 08:49:49 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 176.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U02). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202528 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 176.05.12 Liberado para uso.
202510352 | AAT |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202527 | 04/07/2025 14:17:30 | Verificar o equipamento ponto de fulgor CLA 5 da marca Anton Paar, pois durante os ensaios apareceu o seguinte erro: FPNoGas, FInoGas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error es debido al quiebre de un sensor de temperatura PT100 embutido en una ampolla de vidrio de uso específico del fabricante. El sector ILA4 tenía previsto un mantenimiento preventivo para el mismo equipo, por lo tanto se añadirá el ítem del sensor al contrato a ser ejecutado por personal autorizado. Se aguarda el servicio de terceros.
202510289 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 02/07/2025 10:04:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0005, NS HE903537-312/08, pois ele está derrubando a protecao do modulo UN 0056. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional e constatada falha na tensão positiva do pulso T-. Realizada substituição de dois transistores 2N2219 (V621 e V622) do circuito relativo à falha. Liberado para uso.
202510279 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:24 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 5 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510278 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:32 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202531 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510277 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:44 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202531 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510276 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:36:57 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ y otro de 5KΩ, además fueron reemplazados dos CI, LM723 y un 3046 como también fue realizado un ajuste de divisor de tensión por medio de un conjunto de resistencia de 10Ω y un capacitor en paralelo de 220μF/63V. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510275 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:06 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510242 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:10:08 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510238 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202527 | 01/07/2025 16:10:14 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202510078 | STE | 202508523 | K096B001 | TUB/VALV./ACCESORIOS DE ÁGUA POTÁVEL | 0127.341-7 | 202527 | 30/06/2025 14:55:52 | CALIBRAR PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DA UPAC. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 3,3BAR E DESLIGAMENTO EM 4,4BAR. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202527 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: PK203313 Actuación ajustada 3,2 bar Conforme, conversado con el solicitante. Instrumento liberado para uso.-
202510073 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 30/06/2025 13:59:19 | Fabricación de disco de acero- 1045 o similar para micrómetro digital- Mesa de verificación de sensores de proxímidad. | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Confección de pieza, según muestra y ajuste del soporte, para encaje del micrómetro digital. En el dispositivo de verificación y medición del sensor de proximidad.
202510047 | STE | 202509043 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202528 | 08/07/2025 14:37:14 | Solicitamos reparo el controlador de temperatura ABB MIT 144 N004021231 con numero de serie 1002312115070886, el controlador fue retirado del transformador regulador R4 durante ejecución de la SSA: 202508909, el mismo se encontraba dañado, sin encenderse. Cod. 712797 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202536 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna das placas (vazamento de fluido eletrolítico); Substituição dos capacitores eletrolíticos que estavam fora de suas faixas de tolerância; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202510046 | AAT |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação inerna OK; Interface de saída de corrente e tensão OK; Defeito no processamento do módulo da fase B; Sem condições de reparo local por falta de informações técnicas da placa com defeito; Proceder envio para reparo externo pelo fabricante.
202510043 | SEE | 202509986 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202528 | 08/07/2025 14:37:23 | Solicitamos reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202530 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Iniciando inspeção técnica... Enviado para calibração (SSA: 202511365) 16T07 14h → 16h20
202510040 | APV |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación e inspección de adaptador SC. Sin posibilidad de reparo. Aguardando compra del componente.
202509992 | SEE | 202509876 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:32 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202533 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada]
202509951 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202526 | 26/06/2025 17:03:19 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24351/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509949 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202526 | 26/06/2025 17:03:26 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24377/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509948 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:34 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24280/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509947 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:42 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24282/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509946 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:51 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32574/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509944 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202526 | 26/06/2025 17:03:59 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24179/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de forma preventiva. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202509927 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:02 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509926 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:12 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509925 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:23 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509924 | SPG |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:34 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202611
202509923 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:43 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509921 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:16:05 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202509868 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 16:17:03 | Realizar verificación en la actuación del led2 del modulo electronico UN 0025a-P, durante el ensayo no acciono. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Não apresentou defeito. Porém esse módulo está retornando com o mesmo defeito várias vezes. Realizar o DESCARTE e manter no estoque de sucata da SMIL.DT.
202509867 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 16:17:12 | Realizar verificación en la actuación del led2 del modulo electronico UN 0025a-P, que presenta encendido intermitente o falso contacto | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo e identificado que o LED R- encontrava-se com um terminal oxidado e rompido. Foram substituídos dois transistores durante a pesquisa da falha e todos LEDs. Ensaios de ausência de pulso e duty realizados. Liberado para uso.
202509802 | STE | 202509769 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 26/06/2025 10:29:20 | Durante execução da SSA 202509727 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada a troca dos capacitores C18, C20 e C21. Verificada as tensões no FC1, todas normais após as trocas dos capacitores. Efetuados os testes em bancada de 4 a 20mA, as leituras sem oscilações. Liberado para uso conforme SSA 202512450.
202509798 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 24/06/2025 17:11:19 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2556 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.-
202509797 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 24/06/2025 17:11:27 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202526 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1714. Actuación ajustada en 10.6 bar. Liberado para uso.-
202509796 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 24/06/2025 17:11:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1715 Actuación ajustada en 11, 01 bar Liberado para uso.-
202509784 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202526 | 24/06/2025 15:22:10 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1276. (retirado de U02) | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1276 Instrumento liberado para uso.-
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202509713 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202526 | 24/06/2025 06:37:56 | O instrumento ABI Linear IC tester, BP-698829, não liga e apresenta sinais de oxidação em função de vazamento do fluído das pilhas. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, ressoldagem de condutores internos, limpeza da placa, conexões e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202509698 | STE | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y ensayo en bancada por 12 horas. Display funcionando correctamente. Liberado para uso.
202509667 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202526 | 24/06/2025 16:52:35 | Verificar ruido anormal en cargador de baterías luego de conectar una carga a la misma. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ruido anormal se daba en cargas con consumo mayores a 1.5A. Se procedió a verificar la etapa de oscilación, se encontraron tres capacitores de 10uF con valores fuera de rango, se procedió a la sustitución de las mismas. Ensayos en bancada a plena carga (5A). Liberado para uso.
202509663 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:39:33 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores viejos al módulo UN 1024 C-P Serie Nro: HE903465-312/47. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de poliéster: 470nF/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. Liberado para uso.
202509651 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:48:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6649/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509849(D).
202509650 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:48:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6776/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509846(D).
202509649 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:55 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6748/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509845(D).
202509648 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6864/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509844(D).
202509647 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6721/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509843(D).
202509646 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6651/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509842(D).
202509645 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6694/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509841(D).
202509644 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6790/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509840(D).
202509643 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6793/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509839(D).
202509642 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6780/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509838(D).
202509641 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6862/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509837(D).
202509561 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202525 | 18/06/2025 16:15:31 | Solicito realizar reparo nas ponteiras do MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084), ao serem testadas em outro medidor de resistência de contato, foi constatado que as ponteiras apresentam defeito, não permitindo realizar as medições. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento con los accesorios provistos por el usuario. Las puntas de prueba se encuentran en optimas condiciones. Sí fue encontrado un defecto en el microventilador integrado al módulo de la batería, el cual no esta funcionando. El mismo fue sustituido por otro semejante. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202509451 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 16:44:53 | Solicito realizar la calibración y cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB-1769), se entrega con punteras. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada de prova. Efetuada substituição da bateria. Limpeza dos contatos e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202509687 [cancelado], SSA: 202509688) [23M6.3]
202509407 | STE | 202509399 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202525 | 17/06/2025 15:31:01 | Favor realizar reparo del relé 50/51 Fase R del CM-01 (MODELO CDG 23AF, COD AMOX: 484016, RELE SOBRECOR ELETROMAG 1F 5A 50/60H 2NA), el relé ocasiona falla a tierra CC cuando es inserido en su nicho y presenta además accionamiento indebido de su protección sin motivo aparente. falla encontrada durante la ejecución de la SSP 20250818 (4A). | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202531 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica, ensaios elétricos em bancada e tentativa de engenharia reversa. O artefato eletromecânico apresenta peças e mecanismos deteriorados, as informações sobre este dispositivos são escassas, sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte.
202509374 | STE | 202509317 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202526 | 26/06/2025 10:30:08 | Solicitamos reparo del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07, el mismo fue retirado del cuadro UMCC 11 , posición B01 que se encuentra inoperante, fue en atendimiento de la SSA 202415862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de dos capacitores de 22uF/100V y dos transistores C2688 correspondientes a la placa de la fuente interna de 30Vac. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509235 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202524 | 13/06/2025 16:06:19 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0005b-P serie Nro: HI903782-312/50. Problemas en la Amplificación de los pulsos, causa la actuación del supervisor de etapa Final de pulsos UN0056. Módulo de reserva testado en la PD de la Unidad 05 ref. SSP:20253323 . | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202525 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção e verificação funcional do módulo. Foi identificado que o módulo está amplificando corretamente o pulso que recebe com o pico de menor período correto. Liberado para uso.
202509196 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL COM TRANSFORMADOR TERMOPAR , MOD-TMDT2 , MARCA -SKF, BP 134457. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509195 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL COM TRANSFORMADOR TERMOPAR , MOD-TMDT2 , MARCA -SKF, BP 134458. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509193 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:16 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Cambio de carretel y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202509192 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:23 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Cambio de carretel y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202509191 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:31 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202509189 | STE | 202509003 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202526 | 26/06/2025 10:30:41 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Conexão elétrica entre o módulo conversor DC/DC e placa principal com falso contato; Confecção de conexões de cabo rígido de cobre para substituição de todos os contatos entre o módulo e a placa principal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202509188 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202525 | 16/06/2025 07:17:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR DE VIBRAÇÃO EM CABOS , MARCA ROCTEST , NS 7P01 BP-142702 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 582/2025 en anexo.
202509187 | STE | 202509136 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:49 | Solicitamos reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no módulo de tensões de referência do transdutor; Sem possibilidade de reparo pois o módulo é encapsulado em resina e o acesso aos componentes não é possível sem danificá-los; Dar baixa.
202509177 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO ELET , DE CONTATO , MOD-THERMOPHILL 4444B , MARCA ULTRAKUST SIMENS , BP-86671 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509172 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202525 | 16/06/2025 07:17:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-CDJ-10 , MARCA JONHIS , BP-100424 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202532 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202509171 | STE | 202508746 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 13/06/2025 08:05:25 | Ajustar indicador de frequência marca SIEMENS ID-2520 com entrada de 0 a 20mA e indicação de 55 a 65Hz. Seu relatório de calibração com os resultados fora de conformidade encontra-se em anexo, para apoio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202509168 | STE | 202508742 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 13/06/2025 08:05:33 | Ajustar indicador de tensão marca SIEMENS ID-2518 com entrada de 0 a 20mA e indicação de 0 a 600kV. Seu relatório de calibração com os resultados fora de conformidade encontra-se em anexo, para apoio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202509090 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 12/06/2025 11:14:05 | Solicitamos realizar de reparo de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo no tiene piezas reemplazables debido a que toda la electrónica se encuentra sumergida en resina epóxica, aún la batería no es reemplazable, así lo consta en su manual de usuario (ver adjunto). Descartar.
202509037 | STE | 202508881 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202526 | 26/06/2025 10:31:12 | Solicitamos reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202527 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada a troca dos capacitores C18, C20 e C21. Verificada as tensões no FC1, todas normais após as trocas dos capacitores. Efetuados os testes em bancada de 4 a 20mA, as leituras sem oscilações, liberado para calibração. SSA derivada 202510951
202509026 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 11/06/2025 15:52:11 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Terminal de alimentación de batería quebrado. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparado el terminal de batería dañado. La causa del defecto fue debilitamiento por corrosión. Ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para ser calibrado. Liberado para uso.
202508972 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 11/06/2025 14:02:19 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202525 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1716 Actuación ajustada en 6,50 bar Instrumento liberado para uso.-
202508971 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 11/06/2025 14:02:27 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202525 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1711 Actuación ajustada en 10,65 bar. Instrumento liberado para uso.-
202508970 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 11/06/2025 14:02:34 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202525 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento con el ID 1356. Actuación ajustada en 11 bar. liberado para uso.-
202508940 | STE | 202508747 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 10/06/2025 15:46:33 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de frecuencia marca Siemens con ID 2516, el cual no permite su ajuste certero. Entrada: 0 mA a 20 mA Indicación: 55 Hz a 65 Hz. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Reparo corretivo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202508936 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202524 | 11/06/2025 10:43:24 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID:1100. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202527 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1100 Actuación 19,030 bar Liberado para uso.-
202508877 | STE | 202508744 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202524 | 09/06/2025 17:06:13 | Solicitamos reparo do cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontra-se inoperante. Detectado durante a execução da SSA:202508480. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202527 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos,un trimpot de 100KΩ, un trimpot de 5KΩ, un CI3046 y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508827 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no estaba realizando mediciones debido a fusible de salida abierto, sustituido por otro semejante (1000V 500mA). Sustituidas además 6 pilas AA y reposición de dos tornillos de tapa trasera. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202508826 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202524 | 10/06/2025 09:17:32 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal del multímetro se encuentra floja. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza de terminal de batería que se encontraba contaminada por filtraciones de batería. Sustitución de pilas. Ajuste de conexiones internas y tapa frontal. Ensayos en bancada a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202508825 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:18:59 | Efectuar calibración y cambio de pilas de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías AA, limpieza de alojamiento, ensayos en las escalas disponibles con método de contacto y de aproximación. Verificación de estado de cables de prueba ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202508823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:39 | Efectuar calibracion del alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que conectores de batería ya se encontraban comprometidos por corrosión debido a filtraciones de batería. Se procedió a la limpieza integral del instrumento, además se realizó la sustitución de 5 pilas, dos de ellas del display inalámbrico. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202508816 | STE | 202508380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202524 | 09/06/2025 14:02:32 | El multímetro de la marca Fluke, modelo 73III con BP 615543 no enciende, al conectar la batería comienza a elevarse la temperatura en la misma. Solicitamos la inspección y reparación del instrumento. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el circuito de protección de tensión inversa, por lo que el instrumento quedó con averías en el C.I analógico encargado de manejar las escalas de lectura. Si bien la etapa de protección fue reparada, el daño al CI fue irreversible, no es reemplazable. Descartar. OBS: el instrumento queda en lab para reaprovechamiento de piezas.
202508777 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 10/06/2025 09:27:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1213. (retirado de U05) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1213 Instrumento liberado para uso.-
202508772 | STE | 202506134 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202524 | 09/06/2025 10:14:55 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1634, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202525 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación y desmontaje. Limpieza (baño ultrasónico) y reacondicionamiento de la válvula ETNA (cambio del Kit de reparo). Instrumento con ID - 1634 Liberado para uso.-
202508769 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:19 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 1212. (Retirado de U05). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1212 Actuación ajustada en 10,030 Kgf/cm² Liberado para uso.-
202508767 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202524 | 10/06/2025 09:27:26 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 179.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U05). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 179.05.12 Liberado para uso.-
202508733 | STE | 202508686 | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202524 | 10/06/2025 08:03:10 | Durante atendimiento de SSA 202508580 fue sustituido conversor de tensión 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX y DTPX con código de almacén 137170. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la verificación técnica de la placa encontrándose con varios capacitores de 47μF/63Vcon defectos, los cuales fueron reemplazados y posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508728 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202524 | 11/06/2025 14:56:55 | Verificar funcionamento e revisar a câmara climática Visomes VCC150 (BP 673290) localizada na sala 119. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202525 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuados testes com o range de temperatura indicados pelo usuário. Ver o anexo da SSA. Liberado para uso com restrição e acompanhamento, conforme acordado com solicitante.
202508717 | STE | 202506132 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202523 | 06/06/2025 15:41:58 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1671, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1671 Liberado para uso.-
202508701 | STE | 202508650 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202524 | 10/06/2025 08:03:18 | Solicitmaos reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-07, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508304. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de inicio e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509766), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508698 | STE | 202508578 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202524 | 10/06/2025 08:03:28 | Solicitamos reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-09, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508060. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Ajuste de inicio e fundo de escala. Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509767), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508648 | STE | 202508621 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 10/06/2025 10:42:12 | Verificar/solucionar múltiples fallas de aparato TMR: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales y centrales sin funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202526 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado mecanicamente e eletricamente.. Falha no circuito integrado do processamento de sinal e barramentos de circuitos SMD. Não há peças de reposição para este modelo. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202508643 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:26 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.3 Kg/cm². ID N° 2523. Liberado para uso.
202508642 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:36 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2524 Liberado para uso.
202508641 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:49 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202531 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2530 Liberado para uso.-
202508639 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:59 | KIT TA- Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduação 0,5 bar. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2524 Liberado para uso.
202508634 | STE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y ensayo en bancada por 12 horas. Display funcionando correctamente. Liberado para uso.
202508617 | STE | 202508527 | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202524 | 10/06/2025 08:03:51 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección integral del instrumento. Se constató que la placa de procesamiento se había quedado sin alimentación debido a un mal contacto entre la placa de fuente. Realizada resoldadura de componente. Ensayos de operación en bancada. Liberado para uso.
202508616 | STE | 202508577 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202524 | 10/06/2025 08:04:01 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030 , código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17 , posición 63RWI-1, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202508195. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF), reconstrução de trilhas e conexões elétricas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509765), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508598 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202523 | 06/06/2025 07:28:14 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6863/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202508149. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuada substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509039), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508574 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202523 | 06/06/2025 10:56:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MÁQUINA DE SOLDA "ESAB LHN 150". EQUIPAMENTO PERMANECE COM LED LIGADO CONFORME FOTO ANEXO. OBS: INSTALAR PLUG TOMADA ADEQUADO PARA O EQUIPAMENTO. | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se ha encontrado defecto en la electrónica del equipo, la luz encendida indicaba sobretemperatura por uso continuo. Fue sustituida la tomada al padrón industrial 2P+T 16Ah cod almc 712779. Liberado para uso.
202508488 | STE | 202508087 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202523 | 04/06/2025 08:56:58 | Reparar TMR Modelo G566 (NS. 3576800323) com ramal 9150, foi constatado que o aparelho não carrega a bateria pelo conector USB e apresenta problemas no alto-falante, não sendo possível ouvir o interlocutor durante ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202524 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efetuado a troca do alto-falante e do microfone pois o mesmo estava com o fio cortado, o telefone carregou normal.
202508454 | STE | 202508150 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 03/06/2025 16:55:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9521 NS RTF183502353 presenta problemas de teclado y falla de display. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202528 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Impossível reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202508439 | STE | 202508335 | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202524 | 10/06/2025 08:04:09 | Se solicita el reparo del módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202525 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Os componentes apresentavam alta resistência de contato, os relés A, B, C , D, F e G foram substituídos preventivamente. Foram substituídos 7 relés 24VDC-8A/250VAC. Liberado para uso.
202508404 | STE | 202506066 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202523 | 02/06/2025 16:36:24 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série R7022D1509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Observações: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, REPARO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO (VER ANEXO DE EJECUCIÓN). ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202508219 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:26 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6939/01. Verificado led ALIM apagado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Enviado para calibração (SSA 202509028), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508213 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:49 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor de temperatura modelo 2384A Serie Nro: 6734/00. Verificado que el led ALIM queda oscilando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506224. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes, módulos fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509768), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508156 | STE | 202507971 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 30/05/2025 15:46:51 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202507970, Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 1 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer favor o reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, un capacitor de 4,7µF/63V como así también un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508154 | STE | 202508121 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202522 | 30/05/2025 15:47:09 | Solicitamos reparo do Voltimetro do Quadro QT-03 codigo de stock 414590 (VOLTIMETRO ANALO F/M 0/600V 144MM) apresenta defeito (apresentando fundo de escala) encontrado na SSA 202507794. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202523 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, perdida de elasticidad de la mola, por el tiempo de vida útil, imposibilitando su calibración. Dar baja.
202508127 | STE | 202502749 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202522 | 29/05/2025 11:17:14 | Solicito a manutenção da válvula da marca GROFE, modelo SAA-40 1" NPT, nº de série 97203/03. O instrumento foi ajustado até o limite máximo de seu curso. Contudo, mesmo nessas condições, não foi possível atingir a pressão de acionamento especificada de 24,6 kgf/cm². Nota: A válvula inicia o processo de abertura a partir de 21 kgf/cm². | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la válvula con N°Serie:97203/03. Fue constatado un desgaste en el mecanismo de estanqueidad de la válvula, (conjunto obturador) ver anexo. Instrumento sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso, dar baja el instrumento.
202508108 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:17:19 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24355/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509080. Liberado para uso.
202508106 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:31 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24205/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509082. Liberado para uso.
202508104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:47 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24183/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509084. Liberado para uso.
202508103 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:17:56 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24216/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509085. Liberado para uso.
202508102 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:18:05 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24241/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509086. Liberado para uso.
202508100 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202522 | 29/05/2025 11:18:18 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24290/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509087. Liberado para uso.
202508080 | STE | 202507996 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202524 | 10/06/2025 08:05:01 | Solicitamos reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202532 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Inspección, medición, posterior desmontaje y limpieza de los componentes del Motor Black & Decker Modelo 7204.(Cod.: 256277) Se constato que la caja reductora se encontraba atascada, se procedió al desmontaje del mismo y se observó que su mecanismo de engranajes estaba dañado. (Ver anexo) Motor sin condiciones de reparo, dar baja el equipo. Obs.: Se sólita conservar el equipo, en oficinas de laboratorio para aprovechamiento de sus componentes.
202508078 | STE | 202507712 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202524 | 10/06/2025 08:05:22 | Durante atendimento da SSA 202507515 constatado defeito no cartão mod. 80AM-1 (cod. 234885), não aceitando rearme da bandeirola. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 1 unidade. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508033 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:15 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo IF3 correspondiente al interface EC-DFR con serie Nro: IF3 0081/437. Presenta daño visible en resistencias de la placa y la salida +- 15 V está con defecto. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202523 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição, e adaptação, do conversor original por um conversor Pico com características compatíveis. Realizada substituição de 3 resistores de 4k75 que apresentaram sobreaquecimento. Realizada verificação do módulo com alimentação de 125Vcc.
202507904 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202522 | 28/05/2025 15:57:46 | SOLICITAMOS ANÁLISE QUANTO A INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR TOUCHSCREEN DA CÂMERA ACÚSTICA. CÂMERA BP:718874. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la prueba de funcionamiento general. No presenta problemas de batería ni cargadores, como así también en la inicialización del equipo, sí presenta defecto intermitente en la mayor parte de la zona que debería ser sensible al tacto, por lo que el instrumento no puede ser operado. El instrumento se encuentra en garantía por lo que no puede intervenirse en ILA2. Se libera en las condiciones en la que vino.
202507778 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:27:25 | Solicito reparo do modulo de fuga a terra, posição MI1, que se encontra com fuga a terra no polo negativo (CN8). Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. A causa de una sobretensión, en la placa se encontraron varios componentes inoperantes; relés quemados, diodo supresor de picos en corto, resistencia abierta, ocasionando daño total de la placa por lo que se procede al descarte del módulo. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para la baja.
202507774 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 16:58:40 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 master, posição MF2, que foi encontrado com a tela apagada que tem alimentação proveniente do modulo MF1 ver SSA: 202507772. Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efectuado inspección técnica del módulo display sin detección de anomalías, posteriormente se procedió al ensayo de funcionalidad obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507772 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:31:17 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 basic, posição MF1, que se encontra com fuga a terra pela porta de comunicação /alimentação "CAN". Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa, efectuado la rehabilitación del módulo de alimentación del puerto CAN por medio del relé ATX204/24VDC el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se realizó el ensayo correspondiente obteniendo resultado favorable conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507762 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202521 | 23/05/2025 09:31:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507656 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202521 | 23/05/2025 07:19:53 | Verificar correcto funcionamiento de presostato con ID-2060. Intervalo de presión de trabajo: 0.7-7 bar. Confirmar actuación en 6,5 bar (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2060 Actuación ajusta a 6,5 bar Liberado para uso.-
202507622 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:25 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos UN0025 SN(HEIR441987R1 - HE902951-312/39), o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202418322. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202507506 | STE | 202507472 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 22/05/2025 09:32:59 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 5KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507470 | STE | 202507096 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202521 | 22/05/2025 09:33:10 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202507460 | STE |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202521 | 20/05/2025 16:15:55 | Realizar manutenção corretiva no controle do Pórtico CF 50 Hz do fabricante Ikusi (Danfoss), modelo IK3 e NS: 10180697. O controle não está ligando. O controle está sendo enviado com duas baterias carregadas e com o chip referente ao Pórtico CF 50 Hz. SSA de referencia: 202507124 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, inspeção de conexão e da solda botão de emergência. Após a inspeção e fechamento da carcaça com o chip, o controle funcionou. Ligou e foi reconhecido com o botão start. Foi realizada uma nova inspeção nas mesmas conexões, e foi refeita a solda do diodo mais próximo do chicote do botão de emergência. A solda apresentou oxidação. Liberado para uso.
202507414 | STE | 202507397 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202521 | 22/05/2025 09:33:19 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do módulo de alimentação sem efeito; Defeito constatado na placa de interconexão principal; Sem condições de reparo, pois não há informações técnicas sobre a placa; Dar baixa.
202507396 | STE | 202507374 | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 16:30:43 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-13 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202507269. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202528 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el anunciador, el cual se encontró con fusibles quemados los cuales fueron sustituidos, además de conectar correctamente los terminales del relé con el transformador. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507395 | STE | 202507229 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202520 | 13/05/2025 16:30:58 | Solicitamos reparo del conversor de tensión POWERTRONIC. modelo S 354, Codigo 137170, el mismo fue retirado del cuadro PWB 11, posición 8U4 que se encontraba inoperante, el mismo fue atendido con la SSA 202507224. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202522 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la verificación técnica de la placa encontrándose con varios capacitores de 1μF/100V y 47μF/50Vcon defectos, transistores BC337 y BC547 además de un diodo zener de 18V también en estado defectuoso, los cuales fueron reemplazados y posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507381 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202521 | 19/05/2025 09:29:44 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OO35Y4 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el N°S: 820035Y4 Liberado para uso.-
202507379 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202521 | 19/05/2025 09:34:02 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1627. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1627. Instrumento liberado para uso.-
202507377 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202521 | 19/05/2025 09:34:50 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1631. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1631. Instrumento liberado para uso.-
202507376 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202521 | 19/05/2025 09:34:56 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1628 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1628. Instrumento liberado para uso.-
202507359 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202521 | 20/05/2025 06:31:33 | SOLICITAMOS REALIZAR REPARO DA PLACA ELETRONICA DA BALANÇA RODOVIARIA, PERTENCENTE AO SETOR MTAA.DF, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202529 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Encontrado batería de memoria RAM descargada. Realizada adaptación para instalación de una nueva batería. Realizado cambio de capacitores electrolíticos. Medición de voltajes internos correctos. Liberado para uso.
202507324 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:32:56 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO SERIE: 82009AQZ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el N°S: 82009AQZ Instrumento liberado para uso.-
202507323 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:33:01 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE SERIE: 82002RXD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el N°S: 82002RXD Instrumento liberado para uso.-
202507322 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:33:06 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO SERIE: 82002RXF. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82002RXF Instrumento liberado para uso.-
202507318 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:59:17 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1286. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje, para reparo del sistema de estanqueidad del instrumento, montaje y cambio de glicerina. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1286. Liberado para uso.-
202507317 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:59:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 0837. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento nen bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0837 Liberado para uso.-
202507315 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:59:28 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82009AQY . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82009AQY Liberado para uso.-
202507314 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 13/05/2025 07:59:32 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82002RV6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82008RV6 Liberado para uso.-
202507313 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 12/05/2025 15:44:57 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82002RV8. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82002RV8. Liberado para uso.-
202507307 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 12/05/2025 15:45:08 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:WILLY, NUMERO DE ID 1183. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID 1183. Instrumento fuera de clase, liberado para uso, de acuerdo al valor de tolerancia de proceso indicada por el solicitante.
202507305 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202520 | 12/05/2025 15:45:19 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:FAMABRAS, NUMERO DE ID 1148. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1148 Instrumento fuera de clase, se libera para uso de acuerdo al valor de tolerancia de proceso, indicada por el solicitante.
202507290 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:45:30 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0828 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 0828 Actuación 87,30 bar Liberado para uso.-
202507289 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:45:36 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1756 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1756 Actuación 93,40 bar Liberado para uso.-
202507280 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:45:54 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID:0824. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 19.28 bar. ID N° 0824 Liberado para uso.-
202507279 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:46:00 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1763. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.85 bar. ID N° 1763. Liberado para uso.-
202507278 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:49:21 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1761. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.115 bar. ID N° 1761. Liberado para uso.-
202507277 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202520 | 12/05/2025 15:49:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0825. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202523 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.93 bar. ID N° 0825. Liberado para uso.-
202507253 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202520 | 12/05/2025 11:40:41 | Realizar o reparo da furadeira marca Bosch, modelo OSB13RE, número de patrimônio BP-679962, pertencente ao setor MTAA.DF, conforme solicitação em anexo. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El selector de giro se encontraba inoperante por estar mal posicionado. Fue repuesto en posición de actuación. Ensayos ok. Liberado para uso.
202507233 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 08:46:24 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual o multimetro digital portátil marca Yokogawa, modelo TY710, IB1698, de responsabilidade do senhor Michel R. Calcagno R:9182, nao esta medindo tensao nem na escala contínua nem na alternada. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue constatado que selector de escalas se encuentra roto, es de material plástico por lo cual se encontraba reseco. El reparo el inviable por los años de uso y múltiples reparaciones anteriores. Descartar. Obs: El instrumento se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas saludables.
202507211 | STE | 202507207 | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202520 | 13/05/2025 08:57:00 | SOLICITAMOS REPARO O CALIBRACIÓN DEL AMPERÍMETRO ANALÓGICO (CM 549550) DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202303711. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202521 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial (0) y fondo de escala (21,43 mA). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 08:58:25 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797. Ref. SSA 202507004 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encuentra en el microprocesador central, el mismo no reacciona a cambios en su entrada, ni de configuración ni de alteración de componentes discretos. Sin condiciones de reparo. Descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (fuente y display).
202507165 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 09/05/2025 09:59:46 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202522 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Montaje y reparación del instrumento. Instrumento con el ID - 1094 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.-
202507164 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 09/05/2025 09:59:53 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202522 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1191 Actuación ajustada en 10,6 bar. Liberado para uso.-
202507163 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 09/05/2025 09:59:59 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202522 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. 1 bar diferencial. ID N°1643. Liberado para uso.
202507105 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202519 | 08/05/2025 16:03:52 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-05. El mismo será entregado el día 13/05/2025. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo en termostato electrónico, en donde consta su funcionamientoa temperatura de ambiente (23°). Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación a 30°C en ambiente con temperatura y humedad controlados. Liberado para uso.
202507097 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 08/05/2025 14:44:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. Sin numero de serie, favor identificar. Retirado de almox para completar kit de instrumentos. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2503 Liberado para uso.-
202507077 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202519 | 08/05/2025 15:07:49 | Realizar cambio de cable de alimentación de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves. Conforme informe técnico y solicitud en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la confección de un nuevo terminal de alimentación con cable de 4x16mm2 y conector industrial 3p+T de 32A. Realizada sustitución de terminal en campo ok. Liberado para uso.
202507074 | STE | 202506984 | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202520 | 13/05/2025 08:59:37 | Solicitamos reparo/ajuste o relé FIR, modelo PLG 1, número de série 81176/28/2, código do almoxarifado 502383. Esperado resistência de operação em 170 ohms (de 153 a187 tolerável) e de não operação em 230 ohms (de 217 a 253). Referente a SSA 202407505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con ajuste de la resistencia de operación, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507056 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202519 | 07/05/2025 16:02:52 | Reparar lavadora Miele Profesional el cual se encuentra con problema en la inicialización. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a un evento con la puerta automática, ocurrió un error aleatorio, el cual no pudo ser interpretado por la CPU y terminó bloqueando cualquier intento de inicio. Se procedió a desconectar de la red eléctrica, así que todos los componentes que pudieran almacenar energía, terminen disipándola y forzar a un reinicio total luego de semanas de estar inactiva. Realizada energización del equipo. Operando con normalidad. Liberado para uso.
202507010 | STE |  | M044G005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.007-4 | 202519 | 08/05/2025 09:07:32 | Verificar y de ser posible reparar cable de dispositivo GPS que se encuentra dañado. Obs. El dispositivo GPS se encuentra embutido en un extremo del cable. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Cable quebrado. Realizado empalme mediante soldadura cubierta con cinta termocontractil de cada uno de los 8 conectores internos. Observación: Cable con vida útil reducida, se recomienda gestionar la adquisición de uno nuevo. Liberado para uso.
202506993 | STE | 202506502 | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202519 | 09/05/2025 07:41:05 | Verificar motivo por el cual la UPS no conmuta/asume la carga con su banco de baterías. Reparar y realizar ensayos de funcionamiento. SSA surgida a partir de la SSP 20251111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506971 | STE | 202506116 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 08/05/2025 09:07:13 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9154, modelo G566 ns. OY-798314, que apresenta intermitência no funcionamento do teclado, em especial a tecla SEND (verde) atrapalhando a realização e o atendimento de chamadas. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato con detección de defectos en la placa de contacto del teclado, como así también en el micrófono y parlante por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506943 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 07/05/2025 07:44:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:184.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. Obs: sin señalización, posible reincidencia de problema según ssa 202415750, ver posibilidad de reparación o descarte. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Reparación de la parte electrónica. Liberado para uso.-
202506935 | STE | 202506849 | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 07/05/2025 10:35:40 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo.
202506934 | STE | 202506886 | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 07/05/2025 10:35:48 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo.
202506932 | STE | 202506888 | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 07/05/2025 10:35:56 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé FIR, efectuado ajuste de precisión en el inductor electromagnético el cual permitió operar el relé dentro del rango esperado de corriente alterna en las 3 fases conforme a los ensayos realizados en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso.
202506929 | STE | 202506898 | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 07/05/2025 10:36:04 | Durante ejecución de la SSA: 202506741, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-07 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente, su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el anunciador, el cual se encontró con capacitor defectuoso el cual fue sustituido por uno de mejor condición, 4700μF/50V, además de conectar correctamente los terminales del relé con el transformador. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506917 | STE | 202506802 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202519 | 07/05/2025 10:36:12 | Durante execução da SSA 202506569 encontrado com defeito cartão marca ENGISTREL modelo 80AM1 cod.234885. Solicita-se reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202520 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V como así también un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506894 | STE | 202505844 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202519 | 05/05/2025 12:10:43 | Realizar o reparo do medidor de isolação megger modelo MIT430/2, SN101506360 e BP706187 que apresenta em seu display mensagem de LO BAT, mesmo com as pilhas novas. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez abierto el instrumento, fue detectado desprendimiento de núcleo de un transformador interno con piezas metálicas sueltas, provocando contactos indebidos en los circuitos internos. No es posible determinar la zona afectada por falta de información técnica. Descartar. TBPM 517/2025.
202506869 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:18:28 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar.ID-1757 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Rearme en 6 bar. ID N° 1757 Liberado para uso.-
202506868 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:18:36 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. ID-1768. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Trip diferencial en 0.6 bar. Actuación en 7.4 bar. Presión 8 bar. Liberado para uso.-
202506867 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:18:42 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1394 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1394 Liberado para uso.-
202506866 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:18:47 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2011 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2011 Instrumento fuera de clase. Sin condiciones de ajuste Dar baja. No liberado para uso.-
202506865 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:18:52 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° SERIE 407998 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N° S: 407998 Liberado para uso.-
202506862 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:18:58 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. AGREGAR ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2252 Liberado para uso.-
202506861 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:04 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200C31S | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200C31S Instrumento liberado para uso.-
202506860 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:16 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° SERIE 735285 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 735285 Instrumento liberado para uso.-
202506859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:21 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82001NZ0 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82001NZO Instrumento liberado para uso.-
202506858 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:26 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A.Marca WIKA 8200C31C | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200C31E Instrumento liberado para uso.-
202506857 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:32 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200363C | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200363C Instrumento liberado para uso.-
202506855 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:38 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XS4 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82006XS4 Instrumento liberado para uso.-
202506854 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:19:45 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. marca WIKA 89734QTS | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 98734QTS liberado para uso.-
202506853 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 09:19:50 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1938 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1938 Liberado para uso.-
202506852 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:19:56 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1751 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1751 Liberado para uso.-
202506848 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202519 | 06/05/2025 09:20:02 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1754 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1754. Liberado para uso.-
202506842 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE
202506790 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 16:09:30 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2254 Liberado para uso.-
202506786 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 16:09:37 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: FAMABRAS, graduación 1 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2255 Liberado para uso.-
202506784 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 11:09:04 | KIT TA- Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário de manômetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduação 0,5 bar. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2253 Liberado para uso.-
202506782 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 11:09:10 | KIT TA- Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário de manômetro de 0 a 25 bar. Marca: FAMABRAS, graduação 2 bar. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento fuera de clase. El instrumento se encuentra con el mecanismo dañado y atascado (ver anexo adjunto). Sin condiciones de ajuste o de reparo, debido a que el instrumento se encuentra sellado. No liberado para uso. Dar de baja el instrumento.
202506745 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202518 | 30/04/2025 08:47:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor de 1A. Liberado para uso.
202506743 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 08:34:23 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OOFIWI . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202506742 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 08:34:29 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82006XSP. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Glicerina retirada. Liberado para uso.-
202506740 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 08:34:34 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82006XSQ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Glicerina retirada. Liberado para uso.-
202506739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 09:50:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:WILLY NUMERO DE ID 1626. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. (RETIRAR A GLICERINA) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1626 Liberado para uso.-
202506737 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 08:34:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:FAMABRAS, NUMERO DE ID 1562. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. (RETIRAR A GLICERINA) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1562 No liberado para uso. Dar baja.
202506726 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202518 | 30/04/2025 08:34:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OOFIWF . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202506710 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:15:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID:1621. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1621 Actuación 17,7 bar. Liberado para uso.-
202506708 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:26:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1622. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1622 Actuación 5,020 bar. Liberado para uso.-
202506707 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:26:47 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1642 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1642 Actuación en 93,09 bar Liberado para uso.-
202506706 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:26:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1641 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1641 Actuación en 91,03 bar Liberado para uso.-
202506705 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:26:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1639. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1639 Actuación 16,290 bar. Liberado para uso.-
202506703 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202518 | 29/04/2025 14:27:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1638. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1638 Actuación 17 bar. Liberado para uso.-
202506667 | STE | 202506641 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:09 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506666 | STE | 202506642 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:15 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506665 | STE | 202506643 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:24 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se detectaron defectos, oscilaciones ni intermitencias, equipo ensayado a plena carga. Todos los valores medidos fueron los esperados (en la fuente). Para fines prácticos el indicador fue programado de 0-100°C y alarmas de actuación a 25,50,75 y 85°C y fue activada la retransmisión de 4-20mA. Fueron ajustadas las escalas de entrada para mejor precisión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506630 | STE | 202504591 | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202518 | 28/04/2025 14:45:49 | Apoio para fixar suporte do aerador em estrutura de equipamento. Realizar furação e utilizar parafusos para fixação. Sr. Marcos ciente. | ILA3 | ILA2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Instalación del soporte fabricado por ILA3, en el equipo de ensayos Químicos, según indicaciones del solicitante.
202506521 | STE | 202505851 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 25/04/2025 10:43:52 | Solicito el mantenimiento correctivo para el alicate volt-amperímetro marca Fluke modelo 381 con IB 4109, el cual presenta daños en los contactos de las baterías. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de batería deteriorados por filtraciones de ácido de pila. Realizada limpieza de conectores y y sustitución un par de ellos. Pruebas de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202506520 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202517 | 25/04/2025 10:11:21 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202518 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V. Liberado para uso.
202506519 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202517 | 25/04/2025 10:11:06 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC, CM: 114456; Sustituir micro-disyuntores SIEMENS por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202518 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220mF/63V; um capacitor de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202506490 | STE | 202506431 | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202517 | 25/04/2025 16:21:51 | Solicitamos reparo y calibração o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 305401, código almoxarifado 714925, de forma que com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. O transdutor apresenta erro na faixa inicial de sua escala. Referente SSA 202505773 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Transdutor com valores de saída alterados; Ajuste de zero e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202506481 | STE | 202505846 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 24/04/2025 17:24:51 | Solicito la reparación del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY720 con IB 4154 debido a que la aislación de su terminal común se encuentra quebrado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un terminal de plástico por otro de características semejantes. Realizada además sustitución de baterías y ensayos de funcionamiento de todas las escalas. Liberado para calibración.
202506465 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202517 | 25/04/2025 14:17:46 | Verificar e, se possível, reparar avaria em carregador de baterias de ferramentas BOSCH. Carregador não está carregando as baterias. Modelo carregador: GAL 18V-20. Carregador entregue em laboratório. | MAM1 | ILA2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conforme se aprecia en anexo, dos resistores de entrada se encuentran quemados, por la intensidad de la corriente y el daño no se logra determinar el valor de los componentes para ser sustituidos. Reparo inviable. Descartar.
202506446 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:23 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24235/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506445 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:30 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24204/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506444 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:39 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24219/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506442 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:47 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24254/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506441 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202517 | 24/04/2025 10:51:58 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24264/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506439 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202517 | 24/04/2025 10:52:06 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24339/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 26/05/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202506399 | STE | 202506323 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 25/04/2025 16:22:56 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 4,7µF/63V y 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506398 | STE | 202506323 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 25/04/2025 16:23:03 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506382 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202517 | 23/04/2025 14:05:15 | Realizar a manutencao corretiva do conversor CC-CC, modelo 2381A, NS 6767 que ao ser energizado oscilou entre o maximo e o minimo durante 30 segundos antes que o mesmo ficasse estavel. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506606(D).
202506362 | STE | 202505848 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 22/04/2025 18:01:00 | Solicito reparo do miliamperímetro de processo Fluke 773 (NS 26580065). O mesmo apresenta oscilações na leitura de corrente através da garra, mesmo a vazio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La oscilación se debía a un contacto pobre entre conector de la pinza amperométrica y la placa procesadora. Realizado reapriete. Ensayos en bancada ok. Liberado para ser calibrado por el sector emisor.
202506358 | STE | 202506028 | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202517 | 22/04/2025 16:48:52 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Icel modelo HT-7020 con NS 06052935 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas conforme el certificado de calibración en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible el reparo del instrumento, la celda capacitiva que mide la temperatura con el tiempo se degrada. El equipo no presenta puntos de ajuste ni digital ni a través de potenciómetros. Descartar.
202506356 | STE | 202506249 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 23/04/2025 10:27:37 | Solicitamos reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202506353 | STE | 202506003 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 08:03:42 | Verificar/Reparar aparato TMR NS. RTF183502234, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202506340 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202517 | 23/04/2025 13:34:55 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202518 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento ne bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Trip en 0.50 bar. ID N° 2236. Liberado para uso.-
202506338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202517 | 23/04/2025 13:35:04 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202518 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2235. Actuación en 6.5 bar. Liberado para uso.-
202506241 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202517 | 21/04/2025 11:28:31 | Ampliar as aberturas do equipamento de banho de demulsibilidade para acomodar as novas provetas de vidro cilíndricas, que são mais largas e não encaixam nas aberturas atuais. Obs: Claudio ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Ampliación de las aberturas para los tubos de vidrio cilíndricos en el equipó de baño. Liberado para uso.-
202506209 | STE | 202506075 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202517 | 23/04/2025 10:27:46 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202506139 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 21/04/2025 06:10:43 | solicito reparo do alicate amperimetro marca Fluke Modelo ns 56400274mv , IB 4216 . Obs: El instrumento da indicação de erro no display. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error se debía a que la batería de la pinza se encontraba agotada, en tanto que la del display wireless estaban recién sustituidas. Ensayos en bancada en todas las escalas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506059 | STE | 202505955 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:01 | Solicitamos reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 1KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506057 | STE | 202505796 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202517 | 23/04/2025 10:28:09 | Solicitamos reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. En la tensión esperada de 48Vac a la salida del transformador se obtiene 43Vac. Sin posibilidad de ajuste. Fuente no liberada para uso.
202505916 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:16 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1640 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1640 Actuación ajusta en 4,5 bar. Liberado para uso.-
202505915 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:20 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1101 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1101 Actuación ajustada en 6,5 bar Instrumento liberado para uso.-
202505914 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:24 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1572 Actuación ajustada en 6,5 bar instrumento liberado para uso.-
202505913 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:30 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1654 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1654 Actuación ajustada en 6,5 bar instrumento liberado para uso.-
202505912 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:36 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1697 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1697 Actuación ajustada en 4,5 bar. Liberado para uso.-
202505910 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:41 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1652 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1652 Actuación, ajustada en 4,50 bar Liberado para uso.-
202505909 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:46 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 2061 Actuación ajustada en 6,5 bar Instrumento liberado para uso.-
202505906 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202516 | 14/04/2025 09:26:52 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. N°: XMLA020A2S11 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2251 Actuación, ajustada en 4,50 bar Liberado para uso.-
202505869 | STE | 202505790 | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202517 | 23/04/2025 10:28:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202521 | EDERSON ROSSATO | O conversor não apresenta confiabilidade operacional em função do alto grau de deterioração dos componentes eletrônicos, com sinais de superaquecimento nos transformadores. Mesmo após a realização da substituição preventiva dos capacitores do circuito de controle e de saída da tensão, o módulo não apresentou funcionamento satisfatório. Proceder descarte. Obs: O conversor será mantido no laboratório para eventual futura utilização de seus componentes.
202505862 | STE | 202505774 | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:47 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos do módulo ; Reaperto e limpeza dos suportes dos soquetes das lâmpadas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202505861 | STE | 202505818 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202517 | 23/04/2025 10:28:59 | Durante atendimento da SSA 202505386 encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG código 234885 com defeito que não rearma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505860 | STE | 202504400 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 11/04/2025 11:22:40 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série P2066D0109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento foi reiniciado aos padrões de fábrica e ajustado, mas o erro persiste. A corrente de saída fica saturada em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202505813 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202515 | 11/04/2025 09:01:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IED SIEMENS MOD 7UT85 Ver. Firmware 6.0. presenta los siguientes problemas de forma recurrente, generando que el IED entre en modo fallback, en anexo logs de falla. SSA REf.: 202504184 *PCB LINK FALLA. *Hardware failure at module 3. *Internal firmware failure. * Problema al iniciar boteo (luego de reiniciar el IED). | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação interna com valores de saída normais e capacitores em bom estado; Limpeza dos barramentos de contato externos e internos do equipamento; Defeito intermitente na placa de processamento interno; Sem condições de reparo por não existir informações técnicas para realizar o reparo; Dar baixa.
202505793 | AAT |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202515 | 10/04/2025 16:04:48 | Solicitamos envio do VIBREC500 VR-500WT 820033 (BP-710138) para reparo em fábrica pois não está funcionando. Conforme descrição das cópias dos e-mails com o fabricante, o equipamento não está funcionando e precisa ser reparado em fábrica. Além disso, a comunicação remota com o dongle não funciona, localiza o dispositivo, mas perde a comunicação instantes depois. Anexo está o orçamento preliminar de reparo em fábrica e o e-mail de contato com o representante (fabricante) e descrição do problema | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202524 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Conforme a ensayos realizados e información proveída por el usuario y fabricante el equipo será enviado para reparo externo.
202505791 | STE |  | S017A026 | VISCOSÍMETRO - ASTM D7042 | 1631.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:27:05 | O viscodensímetro da marca Anton Paar, Modelo SVM 3001, não está ligando. Atenção: Possível contaminação com óleo mineral e solvente tolueno. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue detectada avería en un conector de alimentación secundaria, daba tensión pero al momento de exigir corriente no lograba iniciar el sistema por contacto deficiente. Realizada confección y sustitución del chicote de alimentación. Verificación de conexiones, borneras y placas desmontables. Limpieza externa. Liberado para uso.
202505785 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:52:14 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-15. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo en termostato electrónico, en donde consta su funcionamiento. Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación a 30°C en ambiente con temperatura y humedad controlados. Liberado para uso.
202505771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:15:52 | KIT TA - Realizar verificação e ajuste do pressostato hidroelétrico marca ZURICH, faixa de ajuste 0 - 100 psi na conversão de medida 0 - 7 kg/cm², valor de atuação 2,3 kg/cm² com subida de pressão. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202524 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2250 Actuación ajusta en 2,3 Kgf/cm² Liberado para uso.-
202505767 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:16:09 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202517 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2233 Liberado para uso.-
202505766 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:16:14 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202517 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2232 Liberado para uso.-
202505765 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:16:19 | KIT TA- Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário de manômetro de 0 a 25 bar. Marca: FAMABRAS, graduação 2 bar. Favor criar ID. Obs.: perda de glicerina na região da tampa do manômetro (ver fotos em anexo). | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202517 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Tapa de goma reparada. ID N° 2234. Liberado para uso.-
202505760 | STE | 202505407 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202517 | 23/04/2025 10:29:17 | Solicitamos reparo de cartón electrónico de alarma cód. almox. 234869, que se encuentra defectuoso. El mismo no encendió la bandera correspondiente durante ensayo de actuación de alarmas. Detectado durante ejecución de la SSA:202505452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios circuitos integrados en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, CI4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505725 | STE | 202505699 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 10/04/2025 08:09:08 | Verificar y de ser posible reparar aparato TMR marca alcatel, modelo 8242, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202505689 | STE | 202502853 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 09/04/2025 17:03:53 | Solicito a manutenção da válvula de segurança ETNA, ID-1636, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido a um vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1636 Liberado para uso.-
202505655 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicao N19 . Numero de serie 6827/00 o mesmo nao apresenta sinal na saida. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno. Realizado reemplazo de conversor con defecto. Ensayo de transductor en inicio y fondo de escala con el respectivo ajuste. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202507730. Liberado para uso.
202505635 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505634 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:51 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505611 | STE |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202515 | 09/04/2025 06:21:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DOBLE , MOD - M2H-10KV , BP-86776 , 525997. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505604 | STE | 202502855 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 08/04/2025 16:52:44 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, ID-1637, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. Instrumento con ID N° 1637 Liberado para uso.-
202505602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 09/04/2025 08:26:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: IB - 1569. (retirado de U01) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1569 Instrumento fuera de clase. Instrumento sellado, sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso.- Dar baja el instrumento.-
202505599 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:26:57 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 1553. (Retirado de U01) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1553 Actuación ajustada en 10 Kgf/cm² Liberado para uso.-
202505594 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 09/04/2025 08:27:05 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:016.01.15, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U01). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 016.01.15 Liberado para uso.-
202505533 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:02 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso.
202505532 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:16 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso.
202505445 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202515 | 09/04/2025 06:21:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO KILOVOLTIMETRO ELETROSTATICO , NS 17785 , MOD -ESH MARCA - DANGER , BP-142988 E 525232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 368/2025.
202505440 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202515 | 09/04/2025 06:21:52 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE BANCADA DE RIGIDEZ DIELÉTRICA DE OLÉO NS 82255015 , MOD -A-6832 SULZ MARCA - BAUR , BP-85449 E 525655. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 367/2025.
202505429 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202515 | 09/04/2025 06:21:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA DE OLÉO , MOD - 11Y8454 MARCA - GE , BP-86088. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202505324 | STE | 202505108 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:03:16 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Componentes e placa de circuito impresso carbonizados (trilhas e ilhas danificadas). Sem condições de reparo. Dar baixa.
202505311 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 04/04/2025 14:39:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , BP-100305 , (525818). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505307 | STE | 202420241 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202515 | 07/04/2025 14:41:57 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, ns. 0003576200730, com ramal 4790. Aparelho apresenta desligamento intermitente, falha no carregamento da bateria, e perda de sinal de comunicação. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202505277 | STE |  | S006A004 | GRAVADORES FITA MAGNETICA E ACESSÓRIOS | 0932.004-0 | 202514 | 04/04/2025 14:39:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VIDEO CASSETE GRAVADOR VHS , MOD - G38MV-J38 MARCA - PANASONIC BP-107696. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505276 | STE | 202505268 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202514 | 04/04/2025 13:59:27 | Solicitamos reparo y calibración en laboratorio de Vatímetro analógico 96V (CM: 706856). El mismo está fuera de tolerancia. SSA referencia 202504631. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202505266 | STE |  | S006A003 | REGISTRADORES RETILINEOS E ACESSÓRIOS | 0932.003-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR POTENCOOMETRO , MOD -305723 , MARCA YOKOGAWA NS 44PJ0714 BP 129639 , 525535 , IB-3002. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 329/2025 en anexo.
202505222 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202514 | 04/04/2025 06:10:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOGRAFO REGISTRADOR , MOD - SM VISILIGHT , SAN-EI , BP-89070 ( 525555) , IB 1200 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505214 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202514 | 04/04/2025 06:10:42 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE LINHA TELEFONICA , MOD - 3770B , MARCA HP , BP-79112 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 328/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505210 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202514 | 04/04/2025 06:10:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 07 (SETE) EXAUSTOR DE FUMAÇA PORTATIL . MOD TS-193 , MARCA DEKEL , CONFORME LISTA EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumentos obsoletos y en desuso. Descartar todos. Obs.: BP's inactivos.
202505201 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202514 | 03/04/2025 16:26:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 15 (QUINZE) PARAFUSADEIRAS A BATERIA , MOD- PD500CK-BR, MARCA - BLACK & DECKER .CONFORME LISTA EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumentos obsoletos y en desuso. Descartar todos. Obs.: BP's inactivos.
202505200 | STE |  | S006A005 | GRAVADORES DIGITAIS E ACESSÓRIOS | 0932.005-9 | 202514 | 03/04/2025 15:15:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA DIGITALIZADORA DE IMAGEMREAL , MOD- DC50 , MARCA KODAK , NS EKA63200127 ,( BP-.143477) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 327/2025 en anexo.
202505199 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202514 | 03/04/2025 15:15:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE GERADORA DE CALOR , MOD- RE6 , MARCA CERBERUS , NS RE 6T 368027 ,( IB-1144.) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505198 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202514 | 03/04/2025 15:16:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE SIMULADORA DE HUMO , MOD- RE6 , MARCACERBERUS , NS 1611350 ,( IB-3681.) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505172 | STE |  | S012D003 | ANEMOMETROS | 0731.003-0 | 202514 | 03/04/2025 15:16:08 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANEMOMETRO , MOD- 6000P , MARCA ALMOR , BP-83504 . IB 3155. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 326/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505170 | STE | 202504952 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:00:44 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202505169 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:13 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 87 , NS 55460306 , MARCA FLUKE , BP-124563. . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505166 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:42 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8022B , MARCA FLUKE , BP-85875. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505165 | STE | 202504962 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:03:08 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202505163 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-89257. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505162 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 15:16:53 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-112589. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505123 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 06:15:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 820 , MARCA ENGRO , BP-99302. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505120 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202514 | 03/04/2025 06:15:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 8021B, MARCA FLUKE , BP-112586. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505088 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:07:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85652. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505087 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:07:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85653. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505083 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:07:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-85968. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505082 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:07:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86708. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505081 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86716. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505077 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86707. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505074 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86717. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505070 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86710. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505069 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:08:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC/DC , CLASSE 0,2% , MARCA - H&B , BP-86713.. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505068 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:08:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85658. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505054 | STE |  | S030D002 | WATTIMETROS CA/CC | 0776.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:08:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO ANALOGICO AC/DC , MARCA - H&B , BP-85655. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505046 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 02/04/2025 11:15:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PA-151 MARCA - HWHESTINGHOUSE , BP-85775. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 325/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202505034 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 03/04/2025 06:15:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PFA.0,5 MARCA - H&B , BP-79606. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505033 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202514 | 02/04/2025 16:08:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PFA.0,5 MARCA - H&B , BP-79607. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505028 | STE |  | S033A001 | VOLTIMETROS | 0930.001-5 | 202514 | 02/04/2025 16:09:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO AC , MOD - PFV MARCA - H&B , BP - 79609. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505017 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202514 | 02/04/2025 16:09:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO , MOD - PBA.05 MARCA - H&B , BP-85072. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505015 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202514 | 02/04/2025 16:09:15 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO , MOD - PX-151 MARCA - WHESTINGHOUSE , BP-85795. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505008 | STE | 202504888 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:27:57 | Solicitamos realizar mantenimiento y calibración a Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505472(D).
202505006 | STE | 202504890 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:28:20 | Solicitamos realizar mantenimiento y calibración al Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505325(D).
202505004 | STE | 202504804 | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 02/04/2025 08:29:05 | Solicitamos el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202522 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, verificado los componentes discretos sin encontrar desperfectos, identificado el error en la etapa de oscilación donde los componentes se encuentran con soldadura SMD lo cual hace inviable la remoción de los mismos sin causar daños a la pista. Se procede al descarte del mismo.
202505001 | STE | 202504897 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 02/04/2025 08:29:55 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255 cod. 712797. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Os três displays LCD estavam com visibilidade reduzida por conta do tempo de utilização. Foi adaptado um circuito de controle de contraste para melhorar a visualização. Substituição da frente e moldura do indicador que estavam deteriorados. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202505000 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202514 | 02/04/2025 09:14:10 | Verificar/Reparar radio transceptor SERIAL#: 841-6265, el mismo presenta defectos en sus puertos Ethernet y no es posible acceder a la configuración mediante dirección IP (ultima IP configurada: 10.0.0.0.32). Obs. Entregado con accesorios (fuente de alimentación, cable ethernet, cable serial) | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas Ethernet monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa.
202504990 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:02 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM MEDIDOR DE VIBRAÇÃO MODELO VIBSCANNER VIB-5.400 S/N 03759, IB-4003, BP 704122 . | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 324/2025 en anexo.
202504987 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202514 | 04/04/2025 14:39:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM MEDIDOR DE VIBRAÇÃO MODELO VIBSCANNER VIB-5.400 S/N 03752, IB-1793, BP 704119 . | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 323/2025 en anexo.
202504958 | ADM |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. Ensayo en bancada ok. Aguardando test en campo.
202504927 | STE | 202419572 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202514 | 02/04/2025 08:30:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22774/04. SSA de referência 202205761 e código de estoque 684244. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos e um potenciômetro multivoltas de 200Ω; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505471(D).
202504926 | STE | 202419570 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202514 | 02/04/2025 08:37:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22737/04 e SSA de referência 202205761. Código de estoque 684244. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505323(D).
202504923 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 04/04/2025 10:06:37 | Realizar reparo em relé temporizador da marca COEL. O mesmo encontra-se inoperante. O relé foi retirado do painel de comando da bomba do filtro do comutador do R3. (SSA202504922) | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido al envejecimiento de piezas, el transformador de la fuente y filamentos sufrieron una rotura, el reparo es inviable (ver anexo). Descartar. Obs: El temporizador quedará en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202504879 | STE | 202504834 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 01/04/2025 15:36:05 | Durante o teste de carregamento, o aparelho aqueceu a bateria e não a carregou. Realizado o teste com bateria nova, o problema persistiu. TMR- Modelo Alcatel Lucent - 8242 dect handset; RTF:184302823 Ramal: 9699 | MEL3 | ILA2 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202504827 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690374 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2247 Instrumento liberado para uso.-
202504826 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:19 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690367 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2246 Instrumento liberado para uso.-
202504825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:24 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA NS110796 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2245 Instrumento liberado para uso.-
202504824 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA ID-1580 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1580 Liberado para uso.-
202504822 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:36 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP-690366 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2244 Liberado para uso.-
202504805 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:42 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS-110805 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2243 Liberado para uso.-
202504803 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0347 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0347 Liberado para uso.-
202504800 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS-110936 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2242 Liberado para uso.-
202504780 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:58 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1107 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1107 Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado, por desgaste sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso.- Dar de baja el instrumento.
202504776 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:04 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1087 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1087 Instrumento liberado para uso.-
202504774 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-0337 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 0337 Instrumento liberado para uso.-
202504771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:12 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1106 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. ID N° 1106. Dar baja. No liberado para uso.-
202504769 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-1105 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio., Verificación y ajuste. ID N° 1105 Liberado para uso.-
202504767 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID-0335 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0335 Liberado para uso.-
202504766 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 13:27:27 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-981 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 981 Liberado para uso.-
202504758 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-984 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 984 Liberado para uso.-
202504757 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID-977 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberador para uso. ID N° 977 Liberado para uso.-
202504755 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:25:59 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA NS-110924 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202504750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-0339 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0339 Liberado para uso.-
202504747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:10 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0349 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0349 Liberado para uso.-
202504741 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA ID-1581 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°1581 Liberado para uso.-
202504738 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 31/03/2025 16:26:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP690371 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. BP N° 690371 Liberado para uso.-
202504663 | STE |  | N047A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.024-5 | 202513 | 28/03/2025 15:22:02 | Realizar manutenção corretiva no rádio controle do pórtico do vertedouro. O joystick da direita(sobe e desce) não envia sinal ao receptor. Realizado teste com outro controle o pórtico respondeu normalmente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado Inspeção visual, limpeza e start da manete. Realizada limpeza de contatos do hardkey. Liberado para uso.
202504657 | STE | 202504598 | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 28/03/2025 10:34:53 | Solicitamos reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202521 | EDERSON ROSSATO | Reparo com substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores 2N3439, 1 transistor BSX46/10, 1 resistor 470Ohms e 1 diodo zener 39V/1W. Liberado para uso.
202504650 | STE | 202504603 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 28/03/2025 10:37:09 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do Circuit Breaker e testes da fonte de alimentação OK; Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202504648 | STE | 202504611 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 28/03/2025 10:36:28 | Solicitamos el reparo del multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Obs: el mismo mostraba valores discrepantes de corriente respecto a los valores reales medidos. SSA: 202504520. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202521 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de filtros smd y discretos electrolíticos. Ajustes de escala. Reaprieto de conexiones y limpieza de placa. Ensayos de funcionalidad ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202504647 | STE | 202504612 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 28/03/2025 10:37:50 | Solicitamos el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 470μF/50V, un capacitor de 100μF/25V, dos diodos zener de 55V, un transistor TIP49 y dos transistores MJ10005. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202504477 | STE | 202504451 | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 16:39:39 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Solicitamos el reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa con defecto en los componentes y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos están con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202504476 | STE | 202504450 | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:16 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Solicitamos el reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrándose con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202504454 | STE | 202504435 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:30 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno e o fabricante não disponibiliza para venda a placa; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202504447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:31 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: ASTA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202514 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2219 Liberado para uso.-
202504446 | STE | 202504044 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202513 | 25/03/2025 16:42:28 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202503388. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um supressor de surto da saída de corrente; Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202506384(D).
202504445 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:39 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202521 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kgf/cm². Inserido al instrumento el ID - 2248. Liberado para uso.-
202504441 | STE | 202504225 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202513 | 25/03/2025 16:49:54 | Solicitamos reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fuente interna con desperfecto. Realizado reemplazo de fuente interna por otra de similares características. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202504440 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:53 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202514 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2231 Liberado para uso.-
202504439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:31:00 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202514 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2230. Liberado para uso.
202504345 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202513 | 24/03/2025 13:36:19 | Durante instalação (SSa202418267) da válvula atuadora de 3 vias (marca TA, modelo EM42) foi verificado que o ponto de conexão do borne pos."G1" está apresentado falha de contato. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron reemplazados dos borneras de tres pines y un capacitor electrolítico de 100uF 63V. Ensayos Ok .Liberado para uso.
202504264 | STE | 202504159 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202513 | 25/03/2025 16:50:03 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de início e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509763), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202504208 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202512 | 20/03/2025 15:22:00 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-01. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento, verificándose la actuación esperada en los contactos del relé en comparación a los ajustes hechos. Enviado a ILA3 para realizar el ajuste de temperatura solicitado en ambiente de temperatura y humedad controlado. Conforme a SSA derivada de esta, liberado para uso.
202504152 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:59 | Verificar motivo de funcionamiento intermitente y disminución de torque en llave de impacto a bateria. Obs: Marca Makita modelo DTW1001RFJ. Ferramenta pertencente a Hugo Pineda. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el potenciómetro del gatillo, el mismo presenta desgaste en la pista de carbono interna, por lo cual la transmisión de fuerza no es homogénea. La pieza no es desmontable/reparable. Reparo inviable, piezas mecánicas comprometidas por desgaste. Dar baja.
202504133 | STE | 202419492 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202512 | 21/03/2025 07:42:55 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor encontra-se inoperante. Código de estoque do material 703035. SSA de referência 202418942. Numero de série do sensor 0701682288 modelo aquaoil. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento opera con normalidad, en la lectura, visualización y retransmisión de señal. No presenta signos de daños en componentes. Fue realizado preventivamente mediciones de carga en la placa fuente y no se encuentran averías. Puntos calientes sospechosos no son visibles. La lectura de humedad y temperatura indicados son compatibles con las del ambiente (no es viable la calibración del instrumento en laboratorio) . Liberado para uso.
202504132 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:40:53 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1652 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación , ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1652 Actuación ajustada en 6 bar, previa conversación con el solicitante. Liberado para uso.-
202504131 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 15:50:29 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1697 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1697 Actuación ajusta en 6 bar, previa conversación con el solicitante. Liberado para uso.-
202504130 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:00 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1640 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. Instrumento con ID - 1640 Instrumento averiado, sin condiciones de ajuste o de reparo. No atiende a las especificaciones de actuación, indicadas por el solicitante. Dar baja
202504128 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 15:50:34 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1654 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1654 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.-
202504127 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:12 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 2061 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.-
202504126 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 15:50:39 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1572 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.-
202504125 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:21 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1101 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1101 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.-
202504123 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 20/03/2025 08:41:46 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XS5 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento de bancada d laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento trabado en el punto 3.8 bar. Sin condiciones de ajuste . Dar baja. Dejar el manómetro para repuesto. No liberado para uso.-
202504121 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:52 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972PMIO | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202504120 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 20/03/2025 08:41:58 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID-2107 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2107 Liberado para uso.-
202504116 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:23 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200673B. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2217 Liberado para uso.-
202504113 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%.Marca WIKA 82006XT9. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2216 Liberado para uso.-
202504112 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:35 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID-1968 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1968 Liberado para uso.-
202504111 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:41 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 82006XT0. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2218 Liberado para uso.-
202504110 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:47 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2213 Liberado para uso.-
202504109 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 13:45:53 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8971UJ2Y. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2215 Liberado para uso.-
202504108 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:46:00 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200673A. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. inserido al instrumento el ID - 2214. Liberado para uso.-
202504106 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:46:06 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. N° Serie 105382 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1619 Liberado para uso.-
202504105 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:46:11 | KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, desmontaje y limpieza. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de reparo o ajuste. Dar de baja el instrumento.
202504103 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:46:16 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82008KMC. Agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento ID - 2220 Liberado para uso.-
202504100 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:46:22 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA NBR 14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N° S: 82006XS1 Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de reparo o ajuste. Dar de baja.
202504073 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 19/03/2025 14:05:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el aparato de medición portátil marca FLUKE 175, no enciende y no mide corriente. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202517 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada. Substituição de componentes, reparado. Enviado para calibração (SSA: 202504406), dentro de suas características. Liberado para uso.
202503942 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202512 | 18/03/2025 14:49:32 | Verificar motivo de funcionamiento intermitente y disminución de torque en llave de impacto a bateria. Obs: Marca Makita modelo DTW1001RFJ. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202520 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata desgastes en piezas mecánicas por uso intensivo del taladro. Además presenta desgate en potenciómetro de presión que regula la corriente administrada por el driver de potencia. Reparo inviable. Descartar.
202503892 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 17/03/2025 09:52:15 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6803/00. QUE PRESENTÓ DEFECTO AL SER ENERGIZADO(LED ALIM. APAGADO, SALIDA DE CORRIENTE NULA). | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 1 conversor de tensión con defecto de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503889 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202512 | 17/03/2025 09:51:53 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CAPACITORES DE MÓDULO UN0510 NS: BBC AR 303460R4¦HE903223-312/20. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Realizada substituição de três capacitores de 4,7uF/63V e um de 10uF/63V. Verificado a banda morta e ajustado para o mínimo que ficou em aproximadamente 75mV e a largura do pulso em 238ms. Liberado para uso.
202503888 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202512 | 17/03/2025 09:51:29 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO UN 1011 BBC EIR 315346 R1¦ HE903035-312/06 QUE PRESENTA VALOR ATENUADO DE TENSIÓN EN SALIDA N1/33. REF. SSA202503443. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores de 3,3uF que apresentaram alterações em suas características. Realizada verificação funcional do circuito eletrônico com alimentação da eletrônica e relé e verificação do comportamento dos ampOp. Liberado para uso.
202503877 | STE | 202503402 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202512 | 18/03/2025 15:42:19 | Durante atendimento de SSA 202503403 constatado mal funcionamento de 2 unidades de cartones del anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202503847 | STE |  | S005A006 | DEFASADOR FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.006-1 | 202512 | 17/03/2025 06:16:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DEFASADOR STATES DE 220 VA. BP-79033. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 214/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503837 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202512 | 17/03/2025 06:17:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DELAY-LINE , BP-89352 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503820 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202512 | 17/03/2025 06:17:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO PARA TESTE DE ALTA TENSÃO MOD HSW3/1 MARCA-SEBA . BP-85970 , 526250. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503811 | STE |  | S033A003 | WATTIMETROS | 0930.003-1 | 202511 | 14/03/2025 13:31:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO MEDIDOR DE POTENCIA MOD-437B , MARCAHP NS 3125U22897 BP-142783 , IB-3042. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 213/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503807 | STE |  | S009B003 | ANALISADORES DE FREQUENCIA/CIRCUITO | 0724.003-1 | 202511 | 14/03/2025 13:31:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDORDE MODULAÇÃO , AM , FM , MOD-52304 , MARCA MARCONI NS 169960-004 BP-127809 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 212/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503803 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 14/03/2025 13:31:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD 1002 MARCA SIMENS BP- 100882. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503801 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202511 | 14/03/2025 13:31:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO CA , MARCA HB BRASIL BP 57884 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503800 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202511 | 14/03/2025 13:32:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO WATTIMETRO CA , MARCA HB BRASIL BP 83645 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503789 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 15:31:00 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores antiguos del modulo UN 0025a-P BBC HEIR435401P1 SSP de referencia 20253324 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 3,3MF 63vcc, 1,5MF 63vcc y 1MF 63vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503788 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 15:28:07 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores antiguos del modulo UN 0025a-P BBC HEIR43540IPI1 SSP de referencia 20253324 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 3,3MF 63vcc, 1,5MF 63vcc y 1MF 63vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503770 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202511 | 14/03/2025 13:32:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO REGISTRADOR POTENCOOMETRO , MOD -305723 , MARCA YOKOGAWA NS 47PJ1252 BP 100158 525589 IB-3600. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 211/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503768 | STE | 202503572 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202512 | 18/03/2025 15:42:29 | Solicitamos reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando en estado de deterioro, verificado componentes con obsolescencia y en estados defectuosos como conexiones de pistas, borneras y conectores resultando sin condiciones de reparo en el laboratorio por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re aprovechamientos de algunos componentes.
202503767 | STE | 202503478 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202512 | 18/03/2025 15:42:42 | Solicitamos reparo do relé temporizado 48.1, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295, encontrado com defeito durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202503476. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202513 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 100MF 30Vcc, 1MF 63Vcc y 150NF 63Vcc. Ajuste y prueba en bancada. Liberado para uso.
202503765 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:32:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE SWR , MOD - 415E MARCA - HP BP-79117 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 210/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503760 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202511 | 14/03/2025 13:32:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OHMIMETRO DIGITAL , MOD - ODI-5 MARCA - NANSEN BP-112579 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503750 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202511 | 14/03/2025 13:32:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPERIMETRO AC , MOD - PA-151 MARCA - WHESTINGHOUSE BP-85776 . 525233 IB-3163 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 209/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503744 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202511 | 14/03/2025 13:32:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEL BP-86891 , 526443 ,IB-3124. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503739 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:32:53 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE POTENCIA , MOD - 435B MARCA HP BP-79115. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 208/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503733 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202511 | 14/03/2025 13:32:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - NULL BALANCE BIDDLE BP-79695. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 207/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503712 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 13:40:05 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO ANALOGICO , MOD - 260 , MARCA -SIMPSON (BP-83520) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503705 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:11 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314 , MARCA -DRANETZ (BP-79001) IB-3121. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 206/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503704 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314 , MARCA -DRANETZ (BP-79000) (525561) IB-3120 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 205/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503700 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202511 | 13/03/2025 13:40:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO , MOD - 4244 , MARCA -HP (BP-85947) (525280) IB-3116. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 204/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503698 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:26 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - MA-8D , MARCA -NANSEN (BP-112143) (525276) IB-3119 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 203/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503695 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO ELETRONICO , MOD - PM-SA 5000V MARCA-PHENIX (BP-614859). IB-3056. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 202/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503684 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314-60 , MARCA -DRANETZ (BP-79094) IB-3118 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 197/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503682 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202511 | 13/03/2025 13:40:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FASIMETRO DIGITAL , MOD - 314-50 , MARCA -DRANETZ (BP-78167) IB-3119 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 196/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503677 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 13:40:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC , MOD - 2014 , MARCA -YEW (BP-127455) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503647 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202511 | 13/03/2025 07:54:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO , MOD - METRAVO 3 , MARCA - BBC METRAWATT (BP-85983) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503644 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202511 | 13/03/2025 07:54:50 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MILIAMPERIMETRO AC CLASSE 0,5 , MOD - PFA , MARCA - HB (BP-85074) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503642 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202511 | 13/03/2025 07:54:55 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO NS 1183 , MOD - M497 , MARCA -VIBRO PORT (BP-86651) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503639 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202511 | 13/03/2025 07:55:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO NS 1182 , MOD - M497 , MARCA -VIBRO PORT (BP-86650) | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202503627 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202511 | 13/03/2025 07:56:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRO ANALOGICO , MOD - 410C , MARCA HP (BP-79107).(525423) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 195/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202503625 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 18/03/2025 08:15:05 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "T", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1722. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1722 Liberado para uso.-
202503613 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:28 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "R", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1725. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1725 Liberado para uso.-
202503608 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:38 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "S", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1724. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202512 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1724 Liberado para uso.-
202503590 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202511 | 12/03/2025 11:32:47 | Realizar verificación de funcionamiento y reparo del equipo Baño Maria, BP 700925, marca Ethik Technology, modelo 314-4D, NS-36876/13, perteneciente a la SOCC.DT. Conforme solicitud en email anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202519 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral de la placa de control, actuadores y conexiones eléctricas. El defecto, un fusible abierto, el cual fue sustituido. Reaprieto de conexiones de potencia. Ensayos a plena carga. Liberado para uso.
202503509 | STE |  | N033A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:11:40 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del radio control , que presenta inconvenientes en los movimiento de traslación del puente y del carro (frente/ atrás , Izquierda /derecha). El joystick no responde a esos movimientos. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202513 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, teste de liga e desliga em bancada. Limpeza na conexão do decodificador. Liberado para uso.
202503506 | STE |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202511 | 11/03/2025 10:37:37 | Solicitamos apoyo para revisión de componentes electrónicos del aparejo TIRAK XE1020P y reparación en caso de ser posible. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reemplazado el relé de subtensión, además realizado el ajuste correspondiente a la tensión nominal de alimentación. Realizada verificación de cada elemento del tablero de control, ajustes de borneras. Ensayos en campo en 50 y 60Hz. Liberado para uso.
202503502 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202511 | 11/03/2025 10:37:43 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTESDE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE 14571 ID-1864. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202512 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1864 Liberado para uso.-
202503496 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202511 | 11/03/2025 10:37:48 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. N°: XMLA020A2S11 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202512 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. Actuación del presostato en 4.5 bar. SN° XML020A2S11. Liberado para uso.-
202503494 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 11/03/2025 10:37:57 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202512 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2087 Liberado para uso.-
202503491 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 09:59:39 | Realizar revisao geral no CI249-2 e substituicao do resistor R312 de 4,99k ohms que encontra-se com sinais de sobreaquecimento e encapsulamento de porcelana trincado. SN2331 B2/2 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio del resistor R312 de 4,99Kohm. Liberado para uso.
202503484 | STE |  | B017D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.034-8 | 202511 | 11/03/2025 10:34:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1676 Actuación encontrada 269,8 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202503483 | STE |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202511 | 11/03/2025 10:34:53 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1675 Actuación encontrada 270,8 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202503359 | STE | 202503271 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 11/03/2025 16:23:45 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe); Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa.
202503356 | STE | 202503312 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202511 | 11/03/2025 16:23:58 | Solicitamos el reparo del "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 220μF/250V, un capacitor de 470μF/50V y un capacitor de 100μF/25V. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202503355 | STE | 202503312 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202511 | 11/03/2025 16:24:10 | Solicitamos el reparo del "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 220μF/250V, un capacitor de 470μF/50V y un capacitor de 100μF/25V. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202503279 | STE | 202503115 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202510 | 07/03/2025 08:31:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY 710 con número de serie JKPB186, IB 3817 debido a que no cuenta con la aislación de su terminal de tensión. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de aislación del polo positivo. Ajuste de placa y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga de todas las escalas. Sustitución de pilas. Liberado para ser calibrado.
202503261 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202510 | 07/03/2025 07:19:36 | Realizar reparo no oscilógrafo Marca - Reason -- Modelo: RPV311, Número de série ERPV311-0173 -- 90001114, o mesmo energiza porém não executa as funções do software e alarmando "falha no oscilógrafo". O mesmo foi retirado para reparo em atendimento a SSA202503228. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos da placa mãe. Verificado que a fonte ATX da mini-box.com apresenta defeito, sem possibilidade de reparo. Foi usada fonte ATX para teste, portanto foi possível recuperar a configuração. Não foi possível reparar o equipamento. Proceder descarte, manter na sucata da SMIL.DT.
202503243 | STE | 202503054 | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202510 | 07/03/2025 07:19:46 | Verificar e corrigir itermitência na atuação do maneta da translação e direção do carro. Rádio controle da ponte rolante N04 SN 09196446D. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza na carcaça e limpeza nos contatos do codificador da manete. Liberado para uso.
202503159 | STE | 202503098 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202510 | 07/03/2025 14:10:16 | Solicitamos reparo del Amperímetro analógico (salida del CN-02) código almox: 110710, que se encuentra con error en la indicacion de corriente. Referente al atendimento de la SSA2025002558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del amperímetro perdió elasticidad, imposibilitando el ajuste. Dar baja.
202503157 | STE | 202503147 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202510 | 07/03/2025 14:10:23 | Solicitamos reparo del "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que posee Tensión 0Vcc en su salida cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202511 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes e conectores. Reconstrução de ligações, trilhas e cabos jumpers. Efetuado ajuste de tensão para o valor nominal. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202503138 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202510 | 07/03/2025 07:15:56 | Realizar uma revisão geral no transdutor TPA. O módulo não entregava a corrente esperada em sua saída. Feito um ensaio em bancada porém não foi possível replicar a falha. ARDETEM TRP-3 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de las conexiones internas, circuitos de fuente, componentes discretos. Realizado ensayos en la placa de señal analógica de salida. No se encontraron defectos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503133 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202510 | 07/03/2025 07:14:52 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6816/00, pois a sua saida está apresentando transdução incorreta (valor de saída do módulo foi comparado com outros de mesmo modelo +/- 1Vcc). Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503060 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 27/02/2025 15:10:11 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1692 Actuación ajustada en 10,6 bar Liberado para uso.-
202503059 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 27/02/2025 15:10:20 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1568 Actuación ajustada en 10,6 bar Liberado para uso.-
202503058 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 27/02/2025 15:10:31 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1699 Actuación ajustada en 11 bar Liberado para uso.-
202503057 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 27/02/2025 15:10:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1567 Actuación ajustada en 11 bar Liberado para uso.-
202503021 | STE | 202502944 | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202510 | 07/03/2025 14:10:32 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del relé defectuoso, realizada prueba de funcionalidad ok. Ensayos del transmisor ok. Liberado para uso.
202502958 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 25/02/2025 15:28:09 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZOS4JI. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del instrumento. Inserido al Instrumento el ID - 2212 Realizado el ensayo de Resistencia Óhmica en los valores de actuación: (10% = 0 Ω) y (25% = 0 Ω) Liberado para uso.-
202502957 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 25/02/2025 15:28:17 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZOT0JF. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. No fue posible realizar el ensayo, por que se constato una avería en su mecanismo. Instrumento con mecanismo averiado (resorte espiral dañado) ver anexo. Sin condiciones de ajuste o reparo, dar baja el instrumento.-
202502954 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 25/02/2025 15:28:29 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZOQQK2. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del instrumento. Inserido al Instrumento el ID - 2211 Realizado el ensayo de Resistencia Óhmica en los valores de actuación: (10% = 0 Ω) y (25% = 0 Ω) Liberado para uso.-
202502908 | STE | 202502620 | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202510 | 07/03/2025 14:11:29 | Solicitamos reparo del modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 debido a que no actuó en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica). SSA ref. 202502619 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores BCY59 y BCY79; todos los capacitores MLK ( 1,5MF, 470NF y 100NF 63vcc y los capacitores de 10NF y 2,2NF 100vcc. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202502868 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:48:33 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1599, VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1599 Valor de actuación 85,45 bar. Liberado para uso.-
202502867 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:48:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1565 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1565 Valor de actuación 94,20 bar. Liberado para uso.-
202502866 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:48:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1600. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1600 Actuación ajustada en 16,4 bar Liberado para uso.-
202502864 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:48:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1598. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1548 Actuación ajustada a 15,5 bar Liberado para uso.-
202502863 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:49:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1564. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1564 Actuación ajustada a 4,7 bar Liberado para uso.-
202502862 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202509 | 25/02/2025 07:49:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1546. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202510 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1546 Actuación ajustada a 4,6 bar Liberado para uso.-
202502849 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:20 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID- 1091. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. MANOMETRO SEM A PROTEÇÃO DE BORRACHA NA PARTE DE TRAS DO MESMO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PROVIDENCIAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1091. Instrumento sin condiciones de lectura. Puntero trabado. Dar baja. No liberado para uso.-
202502848 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:28 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1555. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1555 Liberado para uso.-
202502847 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:34 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1632. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1632 Liberado para uso.-
202502845 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:02:40 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1556. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1556 Liberado para uso.-
202502844 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OOFV7C . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200FV7C Liberado para uso.-
202502842 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 16:04:11 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO ID: 1667 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento con ID - 1667 Instrumento fuera de clase, con mecanismo blindado sin condiciones de ajuste o reparo. No liberado para uso, dar de baja.
202502834 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 14:31:01 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLY, NUMERO DE SERIE: 0108364. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 108364 Liberado para uso.-
202502832 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 14:31:06 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:FAMABRAS, NUMERO DE ID 1373. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. (RETIRAR A GLICERINA) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202511 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Glicerina retirado del Instrumento. Instrumento con ID - 1373 Instrumento fuera de clase, liberado para uso de acuerdo a las especificaciones de Tolerancia de Proceso, indicadas por el solicitante.
202502827 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 14:31:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ZURICH. NÚMERO DE ID: 1571. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1571. Instrumento sin condiciones de lectura, puntero averiado. Dar baja. No liberado para uso.-
202502824 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 10:44:16 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: HOMIS. NÚMERO DE ID: 1371. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1371. Liberado para uso.-
202502795 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 25/02/2025 09:51:40 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID- 1526. (Retirado de U10). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1526 Actuación ajustada a 10 kgf/cm² Liberado para uso.-
202502794 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202509 | 24/02/2025 09:25:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID - 1554. (retirado de U10) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1554 Liberado para uso.-
202502793 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202509 | 24/02/2025 09:25:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:170.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U10). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 170.05.12 Liberado para uso.-
202502779 | STE | 202502256 | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202509 | 24/02/2025 08:08:01 | Favor verificar y solucionar banco de baterías que se encontró con nivel de tensión por debajo del nivel operativo. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202511 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizo la sustitución de los mismos y ensayos funcionales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para uso.
202502757 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 21/02/2025 13:33:55 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 PARA A POS. _00PI. MARCA: WIKA. Nº SÉRIE: ID- 0663 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM². | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0663 Liberado para uso.-
202502755 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 21/02/2025 13:34:01 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA.NºS: 110FJCN. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO,AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 110FJ7CN Liberado para uso.-
202502739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 21/02/2025 13:35:17 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento.Serial 82001NZT marca Wika | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1836 Liberado para uso.-
202502738 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 21/02/2025 13:35:23 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 RETIRADO DA POS. _00PI. MARCA:WIKA. IDENTIFICADOR: 82007LBF. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM².AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 18 A 21KGF/CM². | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82007LBF Liberado para uso.-
202502737 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 13:35:27 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir ID. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida) =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2209 Actuación ajusta a 4,5 bar Liberado para uso.-
202502736 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 21/02/2025 13:35:32 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA. NºS:ID-1499. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO, AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1499 Liberado para uso.-
202502734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 14:46:19 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. Número serial: U641734. Inserir ID | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202502730 | STE | 202502515 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202510 | 07/03/2025 14:12:23 | Solicitamos reparo indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. O mesmo encontra-se indicando valor fora da tolerância. Referencia SSA:202502161. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste, enviado a calibración con la SSA 2025/04079, y liberado por dicha SSA. Liberado para uso.
202502711 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:11 | Solicitamos apoio para reparo e calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Instrumento apresentou 7mA na escala de saída onde se esperava 5mA. Contato com Rogério. ramal 9547. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituidos todos los filtros capacitivos electrolíticos. El defecto se encontraba en la fuente llaveada. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso.
202502700 | STE | 202502291 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202508 | 20/02/2025 17:58:39 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca ICEL modelo HT-7030 con número de serie H7030-0037 el cual se encuentra fuera de sus características técnicas para la medición de humedad relativa conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no ajustable, no reparable. Defecto en un microchips que concentra mediciones duales de temperatura y humedad. Descartar.
202502674 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202508 | 21/02/2025 08:54:36 | Durante ejecución de la SSA: 202502397, fue encontrado el Multimedidor Entrada B (modelo DH96CPM - COD. ALMOX: 711323) pos. AXU del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado. Solicitamos reparación del mismo. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conversor de fuente principal se encuentra con defecto, el mismo no puede ser reparado. El indicador presenta componentes discretos deteriorados (instrumento antiguo) y plásticos resecos. El reparo es inviable. Descartar.
202502656 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202508 | 20/02/2025 11:27:01 | Reparar furadeira/parafusadeira,18V, marca BOSCH, modelo GSR 18V EC/FC2, série 802000054, ao apertar o gatilho não funciona. Acompanha 2 mandrils, 1 bateria 18V e 1 punho de apoio. | MEG3 | ILA2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Presenta defecto en driver del motor DC. El driver no es reparable debido a que se encuentra sumergida en resina que impide inspeccionar o reemplazar componentes. Dar baja.
202502563 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 19/02/2025 14:10:36 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca ZURICH, rango de ajuste 0-10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2208 Actuación ajustada a 2,3 bar. Liberado para uso.-
202502555 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202509 | 24/02/2025 08:08:15 | Solicito reparo no servidor SUN SERVER X3-2L (SN 1333FM500G), utilizado no Sistema SCC, denominado SDM1. O dispositivo liga, mas não chega a finalizar o processo de boot e torna a reiniciar, repetindo este processo. Não apresenta imagem. Obs. Os HDs possuem sistema operacional SOLARIS SUN 5.1 que estavam operacionais no hardware SDM3). Equipamento deverá retornar ao sistema como servidor reserva (posição SDM3). Ref SSA 202501502. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Remoção de poeira dos ventiladores, dutos de ventilação e demais componentes internos; Limpeza dos contatos dos pentes de memória, conexão dos terminais de alimentação da fonte e slots PCI; Correção de erros e verificação de integridade das unidades de disco utilizando o Oracle System Assistant; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202502550 | STE | 202501960 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 07:59:51 | Solicitação de Manutenção do Transdutor de Pressão Marca: Endress+Hauser Modelo: PMD75 Número de Série: D5044B0109D Descrição do Problema: O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Após algumas horas de operação, o transdutor perde as referências de ajuste, ficando fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202511 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA DE LA ENDRESS HAUSER DEL AÑO 2020, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202502548 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 10:39:00 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 8575. Retirado de Almox para reposición de kit de instrumentos. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 8575 Actuación ajustada en 10 Kgf/cm² Liberado para uso.-
202502547 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 10:39:05 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 8572. Retirado de Almox para reposición de kit de instrumentos. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 8572 Actuación ajustada en 10 Kgf/cm² Liberado para uso.-
202502519 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202508 | 18/02/2025 13:51:08 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Trabajo ejecutado con apoyo de ILA 3. Conforme solicitado en la derivada 202502591. Liberado para uso.-
202502500 | APV | 202502470 | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 11:02:24 | Solicitamos reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202513 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada... Aguardando aquisição de componentes, circuito integrados.
202502497 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202508 | 18/02/2025 14:12:30 | Transdutor apresenta oscilações em sua saída de corrente e LED frontal quando exposto a temperaturas mais elevadas do painel EC (sistema de excitação). Quando ensaiado em laboratório a 25 graus não apresenta a oscilação. Referência: SSA 202502173 Transdutor N20 6735/00 +- 1 Vcc | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a verificação funcional do transdutor e exposto a temperatura de 50ºC. Não foi possível replicar a oscilação. Nas medições realizadas foi encontrada tensão de alimentação, convertida, em toro de ±11,2V. Realizada substituição de um conversor traco power. Liberado para calibração.
202502495 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 18/02/2025 14:13:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6778. O transdutor passou a oscilar na sua saída e no led frontal após algumas horas em funcionamento. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue requerida la sustitución de un conversor de tensión de la fuente primaria, además se realizó la inspección de los filtros capacitivos, tensiones auxiliares y cableados internos. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502467 | STE | 202502436 | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 18/02/2025 11:02:35 | Solicitamos reparo del módulo 7TU1510-0/CB - SIEMENS con código de stock: 115134 (función 95 - sobreflujo) el mismo no envía señal después del accionamiento. SSA de referencia: 202502405 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202509 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores de 10uF, 1uF e 2,2uF. Realizado ensaio funcional com injeção de sinal de 24V na entrada do circuito, simulando o sinal AC, e constatado atuação correta do circuito. Realizado simulação do sinal AC com caixa de teste Omicron e verificado atuação correta do circuito. Realizado ajuste para atuação em 150Vac. Liberado para uso.
202502447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 18/02/2025 07:57:26 | KIT TA - Durante o manuseio do pressostato hidroelétrico da marca MERCOID ID - 2158 teve uma queda ao piso. Por favor verificar se teve avaria do pressostato e constatar a confiabilidade. Faixa de ajuste 0-7 kg/cm², valor de atuação 2,3 kg/cm² com aumento de pressão. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje,Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kg/cm². Instrumento con el ID - 2158. Liberado para uso.-
202502443 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 18/02/2025 07:57:36 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kg/cm². Inserido al instrumento el ID - 2207. Liberado para uso.-
202502441 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 18/02/2025 07:57:42 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro ID - 1195 de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. OBs.: fecha de calibración no identificada en la etiqueta. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1195 Liberado para uso.-
202502440 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 18/02/2025 07:57:48 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2205. Liberado para uso.-
202502439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202508 | 18/02/2025 07:57:53 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2206 Liberado para uso.-
202502423 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202508 | 17/02/2025 11:14:55 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24358/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502422 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24184/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502421 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:17 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24240/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502352 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 13:41:20 | Solicitamos alteração da escala de operação do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 31100/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Também corrigir a placa de dados e realizar calibração do mesmo. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Teniendo en cuenta que el transformador de entrada interno es diferente para los modelos de transductores, el cálculo para modificación lineal de escala de 0-150 a 0-110 VCA da como resultado una impedancia de entrada de 33kOhm. Para variar la impedancia de entrada original de 45kOhm se añadió una en paralelo de 150kOhm dando como resultado un valor próximo al esperado. Realizado ajuste de fondo de escala mediante potenciómetro interno. Emitida SSA 202502553 a ILA3 para calibración.
202502351 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 13:41:29 | Solicitamos alteração da escala de operação do transdutor de tensão (cód. estoque 636975) numero de série: 31099/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Também corrigir a placa de dados e realizar calibração do mesmo. Instrumento utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Teniendo en cuenta que el transformador de entrada difiere para los modelos de transductores, el cálculo para modificación lineal de escala de 0-150 a 0-110 VCA da como resultado una impedancia de entrada de 33kOhm. Para variar la impedancia de entrada original de 45kOhm se añadió una en paralelo de 150kOhm dando como resultado un valor próximo al esperado. Realizado ajuste de fondo de escala mediante potenciómetro interno. Emitida SSA 202502551 a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502334 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202507 | 14/02/2025 09:27:56 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24380/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502333 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:03 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24236/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502332 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:17 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24251/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502331 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24182/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502312 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:03:07 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502311 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:04:48 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202509 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502310 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:03:16 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502288 | STE |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202507 | 13/02/2025 15:22:34 | Solicitamos apoyo para revisión de componentes electrónicos del aparejo TIRAK XE1020P y reparación en caso de ser posible. | MMU2 | ILA2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto encontrado en el relé de falta de fase, el cual inhibía la operación del aparejo. Fue realizada la sustitución del relé (SM 501884; cod almac 709247) y posterior ajuste a las condiciones nominales de uso del equipo (460VCA). Ensayos en bancada del todo de circuito de control y protección ok. Liberado para uso.
202502260 | STE | 202501968 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202508 | 18/02/2025 11:04:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada de pruebas. Identificado alta tasa de deterioro en los circuitos. Sin condiciones de reparo en el laboratorio. Proceder al descarte. observación: el equipamiento quedará en el sector de ILA2 para aprovechamiento de las piezas.
202502225 | STE | 202500785 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:05 | Solicitamos reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de CI 4118R-1-RC. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202502223 | STE | 202502200 | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202508 | 18/02/2025 11:05:14 | Durante atendimento da SSA 202415215 encontrado MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 código 701330 com display esmaecido. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrándose con el modulo display con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502218 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 15:58:58 | Realizar modificações no módulo UN1043, HI903686-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. Módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a inserção dos dois resistores de 2M7 na entrada do ampOp A173 e substituído o resistor R122 pelo valor 1M8. Realizada análise das resistores e capacitores indicados na tabela anexa. Liberado para uso.
202502211 | STE | 202502127 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202508 | 18/02/2025 11:06:05 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso.
202502209 | STE | 202501950 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:45 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos solicitamos reparo. Ref SSA 202501663. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizadocambio de capacitores en fuente de alimentación, un diodo zener de 24V y reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso.
202502207 | STE | 202501959 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202508 | 18/02/2025 11:05:54 | Solicitamos para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) falta de calibración. Ref SSA : 202411212. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección y ensayo integral del transductor a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: Transductor ajustado para entrada PT100 a tres cables; 0-100°C; salida 4-20mA.
202502145 | STE | 202501914 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202507 | 11/02/2025 16:08:12 | Solicitamos reparo de indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado durante atendimento de SSA 202501151 por defecto de oscilación en la retransmisión, código de stock 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual do módulo, ensaio funcional. Realizada substituição do estanho do sensor de temperatura. Módulo com funcionamento correto. Emitida SSA para calibração. Liberado para calibração.
202502144 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 14:48:24 | Realizar manutenção corretiva e calibração. Transdutor inicia um processo de oscilação em sua saída e no led frontal. O transdutor apresentou um funcionamento normal nos seus primeiros 30 minutos, após o aquecimento ele entra num processo oscilatório conforme vídeo em anexo. Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, dos conversores sustituidos, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502121 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 12/02/2025 14:48:40 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-P, que presenta fallas en el potenciómetro de RESET/TESTS. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | A chave seletora dos canais 0/Reset/1 apresenta deterioração do material da carcaça e mecanismo interno danificado. Componente com fabricação descontinuada, sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização futura de seus componentes.
202502016 | STE |  | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.036-3 | 202507 | 10/02/2025 10:54:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202502015 | STE |  | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.035-5 | 202507 | 10/02/2025 10:54:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202502014 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 10/02/2025 10:54:59 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202502004 | STE | 202501884 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202507 | 11/02/2025 16:08:19 | Solicitamos reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202510 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa encontrándose con defecto en el microprocesador el cual tiene una soldadura SMD lo que dificulta y pone en riesgo el daño significativo de la placa al intentar extraer por lo que se procede a la baja del mismo. Observación: El equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de las partes útiles.
202502001 | STE | 202501895 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202507 | 11/02/2025 16:12:09 | Durante ejecución de SSA: 202500971 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19,C20) e restauração de trilhas elétricas. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202503043) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501990 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 08:10:41 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-ID- 1563. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1563 Actuación ajustada a 10 kg/cm² Liberado para uso.-
202501913 | STE | 202501032 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202507 | 11/02/2025 16:12:41 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202501912 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 07:21:52 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. FAVOR INSERIR ID . | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.- Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2200 Actuación ajustada en 4,5 bar. Liberado para uso.-
202501911 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 07:21:58 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1418. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1418 Actuación ajustada a 4,5 bar Liberado para uso.-
202501910 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 07:22:04 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID - 1321 Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1321 Actuación ajustada a 4,5 bar Liberado para uso.-
202501909 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:09 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID para la identificacion del mismo. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2204 Liberado para uso.-
202501908 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:14 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Serial 82008 marca Wika. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2202 Liberado para uso.-
202501907 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:20 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Serial 82000363 marca Wika. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2203 Liberado para uso.-
202501906 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:25 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento.Serial 82000673 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202501905 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 07:22:31 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID - 1101 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.5 bar. ID N° 1101. Liberado para uso.-
202501904 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:37 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Serial 82006731 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202501902 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:42 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. IB - 1570 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1570. Liberado para uso.-
202501898 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:48 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° XXX Instrumento fuera de clase y puntero trabado en diferentes putos. Dar baja. No liberado para uso.-
202501889 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:21:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE AUDIO , MOD-209A , MARCA HP, BP-79105. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 73/2025 en anexo. Equipo sin número de serie.
202501885 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:21:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE NIVEL DIGITAL , MOD-PM-10 , MARCA WGB , NS- P395 , BP-78158. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 74/2025 en anexo.
202501879 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:21:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-83658. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501878 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:21:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-83657. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501875 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:22:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-79010. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501874 | STE |  | S033A004 | FREQUENCIMETROS | 0930.004-0 | 202507 | 10/02/2025 10:23:16 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FREQUENCIMETRO ANALOGICO , MOD-2038 , MARCA YOKOGAWA, BP-79009. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar.
202501862 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:54 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 388339 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202501860 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:59 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. ID-1616 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de lavatorio. Verificación y ajuste. ID N° 1616 Liberado para uso
202501859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:23:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. EN 817-1 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202512 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de ajuste o reparo. Instrumento sellado. Dar baja, no liberado para uso.-
202501857 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:03 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. ID-2112 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 2112 Liberado para uso.-
202501856 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:11 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 388340 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento N° S: 388340 Liberado para uso.-
202501855 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 08:11:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 0,2 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. 897293 marca Wika, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2201 Liberado para uso.-
202501854 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202507 | 10/02/2025 08:11:26 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTESDE 0,5 BAR. CLASSE 1,0 FE 89729 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 897229WAL Liberado para uso.-
202501849 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:33 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca ELLA, rango de ajuste 1,6 - 10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Actuación en 2.3 bar. ID N° 2199. Liberado para uso.-
202501848 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 10/02/2025 10:23:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - EARTH TESTER , EVERSHED& VIGNOLES , NS -963374 , BP-79063. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 81/2025 en anexo.
202501841 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:39 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 5 kgf/cm², clase de exactitud A. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200326R Liberado para uso.-
202501840 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:45 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8971U1NE Liberado para uso.-
202501839 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:23:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , BP-127799 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 82/2025 en anexo.
202501837 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 08:11:52 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8200C0YE Liberado para uso.-
202501828 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:23:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , NS_ 08292 BP-127798 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 83/2025 en anexo.
202501825 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:24:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD-820 , MARCA -ENGRO , NS_ S8902120 BP-127797 , (525534). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 84/2025 en anexo.
202501810 | STE | 202501755 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202507 | 11/02/2025 16:14:28 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202501717 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202510 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un transistor BC557, un transistor BC547, un CI4011, dos diodos zener de 55V, dos transistores BF549. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202501802 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 10/02/2025 10:25:37 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE VIBRAÇÃO E RUIDO , MOD-308MIRD , MARCA MACHANALESIS , NS_ S8902120 BP-112568 , (525371). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 93/2025 en anexo.
202501779 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202507 | 10/02/2025 10:25:57 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MESA CONTROLADORA , MARCA SAMSUNG, MOD-SPC6000 , NS KHCA6V2G0002JF BP-706100. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 94/2025 en anexo.
202501759 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 10/02/2025 10:26:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO DE TERRA, MOD - NULL BALANCE BIDDLE BP-78922. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 99/2025 en anexo.
202501756 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:26:33 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO POLARIMETRO, CLASSE 0,5% H&B BP-86077. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Observación: BP inactivo
202501750 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:26:48 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD- 2502A , MARCA YEW, NS- S00496 , BP-85898. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 95/2025 en anexo.
202501749 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:27:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO , MOD- 3310A , MARCA HP, BP-85948. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 100/2025 en anexo.
202501743 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 10:28:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE NIVEL SELETIVO , MOD- 3581 , MARCA HP, BP-79116. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 101/2025 en anexo.
202501737 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202507 | 10/02/2025 10:30:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OHMIMETRO DIGITAL PARA BAIXA RESISTENCIA MOD -HM100 , MARCA INSTRUMENTS , NS IN30605013328 , BP-630069. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 114/2025 en anexo.
202501735 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202507 | 10/02/2025 10:31:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA PONTE KELVIN , MOD 4287-3B , MARCA LEEDS AND NORTHRUP, BP-85051. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 115/2025 en anexo.
202501733 | STE |  | S005A002 | CICLOMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.002-9 | 202507 | 10/02/2025 10:31:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CICLOMETRO DIGITAL , MOD-CDT-02 , MARCA TRIEL , BP-78723 , (525281). | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 116/2025 en anexo.
202501726 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202506 | 06/02/2025 07:59:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO MOD1707B , MARCA HP, NS 1348A BP-11147. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 123/2025 en anexo.
202501724 | STE | 202501618 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 16:33:02 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Solicitamos reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202502060), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501627 | STE | 202501398 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202506 | 05/02/2025 10:38:08 | Solicitamos el reparo de conversor de tensión 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, Código de stock: 705975, NS 68541), el cual se encuentra con el ventilador invertido. SSA de referencia 202418813. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Invertido el flujo del aire del ventilador, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado par uso.
202501624 | STE | 202501532 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 05/02/2025 10:38:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ, un trimpot de 100KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202501507 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 03/02/2025 09:37:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1843 Liberado para uso.-
202501505 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 03/02/2025 09:37:56 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 20 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. Número de serie:M4045A01052. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202507 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Trabajo ejecutado con apoyo de ILA 3. Conforme solicitado en la derivada 202501505. Liberado para uso.-
202501444 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 14:23:53 | Reparar indicador digital LCD marca: ABB model: UNS0885 S/N: 3BHB006943R0001 con un segmento del display quemado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202506 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, desmontagem, pesquisa do display LCD e não foi possível repará-lo. Realizar o descarte do material. Mantê-lo na SMIL.DT.
202501405 | STE | 202501146 | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202505 | 31/01/2025 09:07:21 | Verificar a possibilidade de reparo no indicador analógico SIEMENS (corrente de entrada 4 a 20 mA com fundo de escala de -500A a 4000A) retirado do painel GUS12(CCR), posição -96PL1. Ao aplicar 4 mA, o mesmo indica aproximadamente -2500A | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202506 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202501324 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202505 | 29/01/2025 15:12:07 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. ID 1690. Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1690. Actuación en baja ajustada en: 2 inH2O Actuación en alta ajustada en: 8 inH2O Liberado para uso.-
202501323 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202505 | 29/01/2025 15:12:14 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA HOMIS , ID 1689. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1689 Liberado para uso.-
202501317 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202505 | 29/01/2025 15:04:00 | Reparo no sensor trifásico. Número Serial#:0151486 | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, reparo e verificação funcional do módulo. Substituição dos capacitores eletrolíticos: 100uF/10V; 100uF/25V; 1000uF/10V; 10uF/400V. Liberado para uso.
202501316 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 29/01/2025 15:04:10 | Reparar sensor trifásico. Número serial#:0151399 | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico), con componentes SMD, se sugiere dejar el sensor al laboratorio. Dar baja.
202501277 | STE |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202505 | 28/01/2025 10:23:58 | Verificar funcionamiento y si necesario sustituir capacitores u otros componentes de la fuente POWERTRONIC GmbH (Cod. almacén:114383 ) N° serie: 32494/63.052/02584. SSA referencia N°202500141. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 capacitores de 1MF 50vcc y 3 capacitores de 4,7MF 35vcc. Ajuste de la tensión de salida. Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501254 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:18 | Realizar manutenção corretiva no monitor Pro-face, modelo 2780054-03 (PL6921-T41), NS: 30504510015 que está apresentando descoloração em sua parte superior. SSA de referencia: 202420250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202513 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Display del IHM reparado externamente mediante SMDTC-2450. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202501247 | STE | 202500781 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202505 | 30/01/2025 08:59:39 | Verificar/Reparar aparato TMR NS 0003576200747 el mismo presenta defectos intermitentes en carga de la batería y bajo volumen en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202501245 | STE | 202419059 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202505 | 30/01/2025 09:15:17 | Verificar/Reparar aparato TMR NS0003804300765 con defecto en micrófono. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202501229 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 16:41:17 | Solicito sustitución de pilas recargables del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048), debido a que el instrumento no acepta recarga. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías recarbables NIMH 1.2V, realizado ensayos de carga y de medición de tensión del instrumento. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501219 | STE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:05 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202508 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado alta taxa de deterioração nos circuitos. Também não há componentes de reposição disponível no mercado. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.[Sala 130] (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [20M02] [REPARE]
202501218 | SEE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada... Aguardando disponibilidade do computador para uso do ABI tester. [Sala 130/131] [06T02.3] [27M02.3]
202501137 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:23 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501136 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:31 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 115 CON IB 3653, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202515 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada eletrônica. Substituição de componentes. Enviado para Calibração (SSA: 202504169). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501135 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501126 | STE | 202500739 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202505 | 31/01/2025 15:10:42 | Solicitamos reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un capacitor discreto de 33uF por uno SMD de las mismas capacidades. El capacitor estaba asociado a la etapa de procesamiento de señal de entrada con el operacional smd 842. Verificación de tensiones auxiliares (+5 y -5). Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202501094 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:14:44 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm2, valor de actuación 2,3 kg/cm2 con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kg/cm². Inserido al instrumento el ID - 2196. Liberado para uso.-
202501090 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:14:51 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 100 bar. Marca: KARTEM, graduación 1 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2194 Liberado para uso.-
202501088 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:40:01 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202505 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación diferencial 1 bar. ID N° 2198. Liberado para uso.-
202501087 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:40:08 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2197 Actuación ajustada a 1,0 bar, entre 11,0 bar y 12,0 bar. Liberado para uso.-
202501086 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:15:59 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202505 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2195 Liberado par uso.-
202501069 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202504 | 23/01/2025 16:22:35 | Verificar computador ligado a ao RPVOT de BP 711747. O programa que controla a bomba nao aceita a calibração dos canais ligados aos transdutores de pressão. A mensagem de erro diz que nao é possível realizar a calibração pois os canais ja estão sendo usados mesmo nao havendo nenhum canal instalado no momento. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202506 | MAYCON LAZAROTTO | Remoção do Oxidata e todos os arquivos e entradas de registro pertencentes à ele; Reinstalação do programa Oxidata e dos softwares adicionais para seu funcionamento (Java, Access Runtime, .NET Framework, etc); modificação das propriedades dos campos da base de dados da calibração; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202501034 | STE | 202501026 | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 24/01/2025 09:37:54 | Solicito reparo del relé inepar 521-06 COD AMOX: 583120, dicho relé no presenta actuación alguna presentándose inoperante en todos los rangos de ensayos (verificar OA.0177-R00). Defecto encontrado bajo la ejecución de la SSA 202501026. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM 324, pistas abiertas, soldadura fría. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501012 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202504 | 23/01/2025 10:50:32 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. IB-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza Instrumento con ID - 1572 Actuación a ajusta a 6,5 bar. Liberado para uso.-
202501011 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202504 | 23/01/2025 10:50:39 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202505 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza Instrumento con ID - 2061 Actuación ajustada a 6,5 bar. Liberado para uso.-
202500980 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 24/01/2025 09:49:27 | Solicitaos reparo de una bobina de cierre 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código almacén 217689), que se encuentra con los cables de alimentación con la aislación visiblemente dañada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel, rebobinado, sustitución de cables y terminales. Liberado para uso.-
202500932 | STE | 202500816 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202504 | 22/01/2025 10:40:49 | Solicito la reparación del indicador analógico de la marca ENGRO, entrada 4/20 mA y indicación -500/5000A, el mismo no responde a las indicaciones correspondientes a la entrada. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, imposibilitando ajustar. Dar baja.
202500925 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202504 | 22/01/2025 08:52:17 | Verificar e solucionar problema no micro-disjuntor do módulo Siemens 6EV5101-OAC, localizado na posição 30SUB1-51 do TAC 535. SSA ref. 202500915. Durante o período de reparo, o anunciador do painel GUS da U04 ficará indisponível e com ''Falla Anunciador o Falla Alimentación Control''. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202504 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores de 3,3MF y de 220NF, colocación de una llave, mas un fusible de 4A, limpieza. Liberado para uso.
202500921 | STE | 202500810 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 22/01/2025 08:29:25 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de potencia reactiva marca Siemens con la identificación -96VAR2 el cual no cuenta con modelo ni número de serie. Instrumento sin condición de ajuste certero. Entrada: -20 mA a 12,5 mA Salida: -8000 MVAR a 5000 MVAR. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, imposibilitando ajustar. Dar baja.
202500916 | STE | 202500782 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202504 | 24/01/2025 10:01:23 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacenes: 711605, retirado del panel PWB-14, posición 63PW1-1. El mismo presentaba mensaje "BREAK" de forma intermitente. Conforme SSA 202500754. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no circuito de regulação de tensão proveniente do sistema microcontrolado. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos 220µF e 100µF). Reinstituição de trilhas e conexões. Enviado para calibração, (SSA: 202501678), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500808 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:20:16 | Verificar posibilidad de reparo del multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124562, IB 1514. Obs: El instrumento no enciende. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conector de batería, además fue constatado que el display tenia baja legibilidad, por lo que fue realizado limpieza y reapriete de los soportes de sujeción. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500807 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202504 | 21/01/2025 09:38:46 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. Presenta fallas en la salida de corriente. Ref SSA: 202500529 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión, el mismo fue reemplazado. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500684 | STE | 202500634 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202504 | 21/01/2025 10:50:42 | Solicitamos reparo do Amperímetro analógico A1 (entrada do QN-03) código almox: 110680, que encontra-se com erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA202500209. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Perilla de ajuste del ( 0 ) roto, plástico frontal indicador de las corrientes, roto y resecado con cargas estáticas, indicando cualquier valor de corriente, condiciones que dificulta ajustar. Sin condiciones de reparo. Dar baja
202500682 | STE | 202500516 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 10:50:50 | Reparar e calibrar transdutor da pos. 96A2-1 (SIEMENS; M08213-C1429; N/S: P10-789, C/M: 509051), que apresenta discrepância na corrente de saída. Componente substituído para atender a SSA 202419750 (derivada da 202419473). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição dos capacitores da fonte e do circuito de baixa tensão. Valores de 200uF, 10uF, 4,7uF e 1uF. Verificado funcionamento do transdutor com alimentação de 115V em UH, injeção de 0-1(A) e medição da saída de 0-20(mA). Foi verificado a linearidade do módulo. Emitida derivada para calibração. SSA 202500996. Liberado para uso.
202500436 | STE | 202500137 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202504 | 21/01/2025 10:50:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), não aceira rearme. SSA202500081 de execução. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y cambio de los micro-disyuntor, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202500435 | STE | 202500248 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202504 | 21/01/2025 10:51:23 | Solicitamos reparo del amperímetro analógico referente a la corriente de salida del cargador CB-02 (Código: 110760) que presenta indicación fuera del valor esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202419929. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Amperímetro con perdida de elasticidad de la mola, por el tiempo de vida útil, imposibilitando cualquier ajuste. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202500434 | STE | 202500257 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202504 | 21/01/2025 10:51:33 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de CPU, batería de CPU y sensor 201. Ajustes de configuración, parametrización. Ensayos de relés de alarma y salida analógica de corriente ok. Enviado a ILA4 para análisis comparativo de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 en SSA derivada liberado para uso.
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo.
202420292 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202501 | 30/12/2024 06:49:10 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A con serie 6753-00 que presenta valores incorrectos de indicacion en su salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202501 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202500217(D).
202420274 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202452 | 26/12/2024 16:39:28 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1¦HI903241-312/27 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores)REF.SSA202418465. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202501 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y modificación de acuerdo al pedido del solicitante. Cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202420260 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202452 | 27/12/2024 07:33:26 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El termostato no presenta punto de ajuste en su escala, no es desmontable. Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación de punto de actuación del relé. Liberado para uso.
202420228 | STE |  | A007L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.007-9 | 202452 | 23/12/2024 09:28:38 | Solicitamos reparo da Fonte (Marca: POWERTRONIC, Modelo: D-8086, SN: 19623-613360257, CM: 114383). Fonte apresentou defeito, sendo verificado LED de supervisão apagado e ocasionando falha no anunciador. Referente a SSA 202420219. SSA emitida diretamente à ILA2 devido a falta de sobressalente de mesmas características em estoque, sendo solicitada a devida prioridade para futuras necessidades de substituição imediata. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202420135 | STE | 202420118 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202452 | 23/12/2024 09:07:04 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Según relatos en la emisión, el instrumento en un lapso de 8 meses reincidió en un defecto de retrasmisión el cual no pudo ser verificado, por ser inviable el tiempo de ensayo. Fueron revisados todos los componentes discretos sin hallar anomalías, realizada además inspección termográfica sin detectar temperaturas que indiquen defecto. Debido a la reincidencia del defecto y la pérdida de fiabilidad se recomienda descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202420134 | STE | 202419917 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202452 | 23/12/2024 09:07:13 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-96013 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla de comunicación led de RUN apagado. Ref: SSA 202409390. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de diodo zener dañado. Encayo en bancada ok. Liberado para uso.
202420035 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:03:48 | Solicito reparo do alicate amperimetro Marca Kyoritsu , modelo KEW SNAP 2004, IB2077 (Serial. NO 36193) que encontra-se quebrado na carcaça. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Carcaza no reparable, instrumento obsoleto. Con el uso en esas condiciones no se garantiza aislación eléctrica. No liberado para uso. Descartar. Ver anexo.
202420016 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:54:34 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2192 Liberado para uso.-
202420015 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:13 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2193 Liberado para uso.-
202420013 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:21 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2191 Liberado para uso.-
202420012 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:29 | KIT TA- solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2190 Liberado para uso.-
202420010 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:38 | KIT TA- solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202502 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2183 Liberado para uso.-
202420009 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:47 | KIT TA- solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202502 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2182 Liberado para uso.-
202420007 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:56:54 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: ASHCROFT, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202502 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2181 Liberado para uso.-
202420006 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:57:00 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: ASHCROFT, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202502 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2180 Liberado para uso.-
202420005 | STE | 202419448 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:20:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1534, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de los componentes del kit de reparo de la válvula de alivio. Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Sin condiciones de ajuste, desgaste en su conjunto de estanqueidad. Dar de baja el instrumento. Se solicita conservar dicho instrumento para re aprovechamiento de sus componentes.
202420004 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202451 | 20/12/2024 10:57:08 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: ASHCROFT, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202502 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2179 Liberado para uso.-
202420003 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202451 | 20/12/2024 14:29:21 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores de los filtros resaltados en la figura en anexo al módulo UN0031a-P Serie Nro: HEIR443599P1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202452 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los 4 capacitores de 100Nf 100vcc que están conectados en la alimentación de los C.I. A509 y A510, los otros capacitores fueron medidos y están con 0% del factor de disipación, con valores dentro de la tolerancia +- 1,25%. Liberado para uso.
202420002 | STE | 202419447 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:09 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1128, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. Instrumento con ID N° 1128 Liberado para uso.-
202419998 | STE | 202419446 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:29 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1532, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202419997 | STE | 202419445 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1531, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparos. Liberado.
202419996 | STE | 202419979 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202452 | 23/12/2024 09:07:21 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202506 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação interna e interfaces de entrada e saída OK; Defeito no microcontrolador do relé; Sem possibilidade de reparo pois não há como acessar a memória de programa do CI para fazer a cópia; Dar baixa.
202419990 | STE | 202419946 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:07:29 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202508 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição do resistor de entrada de sinal de corrente que estava com valor alterado; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504833(D).
202419955 | STE | 202419930 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:10 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. O indicador está inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202508 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição de uma ponte de diodos retificadora; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504847(D).
202419942 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:14 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4234 não liga a ventilação interna impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202517 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reparación en conector de ventiladores y del cable de parada de emergencia. Limpieza de placa. Realizado ensayo en campo con resultado favorable. Liberado para uso.
202419906 | STE | 202419438 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:31 | Solicitamos reparo módulo WESDAC D20S SN: 507-0101-19A-159114 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) el mismo presenta fallas de alarmas intermitentes . Se observa un capacitor cerámico dañado y placa base quemada/dañada. Ref: SSA 202419047. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202519 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componentes (capacitor y diodo) quemados y resoldado de pistas dañadas. Sin posibilidad de reparo debido a daño profundo en placa multicapas resultando en un corto directo en los buses de tierra y VCC. No liberado para uso. Proceder a descarte.
202419888 | STE | 202419761 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:38 | Solicitamos reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202504 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Identificado vários pontos de oxidação permanente e alta taxa de deterioração dos circuitos e trilhas de contato. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [Sala 131]
202419880 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202451 | 16/12/2024 15:18:05 | Realizar manutenção corretiva IHM Windows Pro face digital Modelo 2780054-03. Equipamento não liga. SSA referência: 202419834. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação, tela e demais periféricos OK; Defeito na placa-mãe da IHM; Sem condições de reparo pois não há peça de reposição no mercado; Dar baixa.
202419872 | STE |  | S034B002 | INDICADORES E TRANSMISSORES | 1696.001-7 | 202451 | 16/12/2024 15:45:54 | Realizar verificación de funcionamiento del reloj termo higrometro de la marca minica MT-241, que no se encuentra funcionando. Ya fue realizado sustitución de bateria. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento presenta defecto en la pantalla LCD debido a prolongada exposición a la luz solar o caída. El termo higrómetro logra encender pero no se consigue distinguir los caracteres alfanuméricos. No liberado para uso. Descartar. Ver anexo.
202419868 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202451 | 16/12/2024 15:45:31 | Realizar mantenimiento preventivos y correctivo del radio control perteneciente al puente N02, que se encuentra sin funcionamiento o respuesta en la manete de movimiento de subida y bajada. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202503 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202419847 | STE | 202418459 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 16/12/2024 08:19:35 | Realizar manutenção no Multimetro Digital Marca Yokogawa , mod Ty-710 , BP-703968 , N/S JKL4203. Falha de contato no borne de tensão. | ILA3 | ILA2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do borne de tensão (confeccionado na impressora 3D). Liberado para calibração (SSA: 202418459)
202419814 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202451 | 17/12/2024 07:45:57 | Solicitamos análise do estado dos componentes do divisor capacitivo retirado do TU-17 fase A. O divisor foi substituído devido ao aumento do desvio de capacitância da Fase A. SSA de referência 202419651. Após análise, solicitamos a substituição da régua de terminais e dos demais componentes. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202504 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da régua borne que estava com a rosca do conector espanada; Substituição dos capacitores do filtro que estavam com valores fora da tolerância; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202419810 | STE | 202419542 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 13/12/2024 17:27:35 | Solicito a manutenção do transdutor SMAR, modelo LD301, nº de série U312584. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O transdutor não responde a nenhum estímulo de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 13/12/2024 13:18:43 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2187 Liberado para uso.-
202419746 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 13/12/2024 13:19:39 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute.ID N° 2186 Liberado para uso.-
202419745 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 13/12/2024 13:19:49 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2184 Liberado para uso.-
202419744 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 13/12/2024 13:20:03 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm2, valor de actuación 2,3bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.3 bar. ID N° 2185. Liberado para uso.-
202419730 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202450 | 12/12/2024 11:18:07 | Solicitamos reparo da Fonte (Marca: POWERTRONIC, Modelo: D-8086, SN: 49096-65.140-20230, CM: 114383). Fonte apresentou defeito, sendo verificado LED de supervisão apagado e ocasionando falha no anunciador. Referente a SSA 202419632. SSA emitida diretamente à ILA2 devido a falta de sobressalente de mesmas características em estoque, sendo solicitada a devida prioridade para futuras necessidades de substituição imediata. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202451 | FRETES ARANDA ARSENIO | Realizada inspeção, teste de funcionamento e testes em componentes discretos. Realizada substituição de capacitores eletrolíticos de 2200uF, 100uF, 1uF, 47uF, transistor de potência BUX48, ajuste de tensão de saída. Liberado para uso.
202419725 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 12/12/2024 11:27:35 | Solicito reparo no instrumento multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580, que apresenta falha durante a medição de continuidade e borne de conexão da ponteira positiva danificado. Necessário calibração pós reparo. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202501 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos funcionais em bancada. Efetuada a substituição dor bornes confeccionados na impressora 3D. sem condições de calibração (SSA: 202500709). Mecanismo das chaves seletoras corrompido e circuitos danificados, possivelmente devido a queda, não é possível reparar no local. Proceder descarte. (Obs.: o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202419724 | STE |  | S005A001 | SEQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.001-0 | 202450 | 12/12/2024 11:27:51 | Solicito reparo do sequencimetro IB1765 marca HB(Brasil) 100 a 660V 3f, que apresenta inoperância devido a falha na fase S. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal de bobina de fase S se encontraba rota, se procedió a la reparación de las misma y al refuerzo de todos los terminales. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202419711 | STE | 202419383 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202452 | 23/12/2024 09:09:11 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC, la lectura de temperatura por lapsos de tiempo presenta variaciones bruscas ( Código de material: 709009), Solicitamos reparo. Ref: SSA 202219821. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202505 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um diodo supressor de surto; Verificação da fonte interna, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202500949(D).
202419710 | STE | 202419311 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:27 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202419709 | STE | 202419310 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:36 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202519 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202419683 | STE | 202419614 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202452 | 23/12/2024 09:09:46 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 03, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202419178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19,C20). Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202500585) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202419652 | STE | 202417960 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 11/12/2024 11:36:34 | Solicito a manutenção do transdutor SMAR, modelo LD301, nº de série U314980. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado, perdendo as referências ajustadas. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419627 | STE |  | S011B006 | SISTEMA MOVEL DE DETECCAO DE DESCARGAS PARCIAIS | 3094.001-1 | 202450 | 10/12/2024 16:17:46 | Verificar y reparar motivo por el cual no enciende el procesador de señales del PDTect 4 Explores instalado en la camioneta BR (Juan José Nuñez en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en las conexiones eléctricas de alimentación. Se procedió a la sustitución del conector principal y acondicionamiento de uso. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso
202419617 | STE | 202417761 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 14:43:43 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série RA01E41509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419609 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:38:44 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 185 Psi de la válvula de seguridad perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 185 bar. Liberado para uso.-
202419608 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:39:00 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 17 bar, graduación 0,66. Perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202452 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2171 Liberado para uso.-
202419604 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:12 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1536 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Trip en 0.5 bar. Diferencia de presión 8 bar. ID N° 1536. Liberado para uso.
202419603 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:20 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1640 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.5 bar. ID N° 1640. Liberado para uso.
202419602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:39:27 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A.N°SERIE 802170 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado y fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.-
202419601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:39:33 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 1881 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con ID - 1881 Liberado para uso.-
202419593 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:54 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. N° SERIE 8971TJS0 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 8971TJS0 Liberado para uso.-
202419592 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:40:01 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. IB-1573 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1573. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado por desgaste. Sin condiciones de ajuste o de reparo. Dar baja.
202419591 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:40:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° SERIE 821128 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 821128 Liberado para uso.-
202419590 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:40:15 | KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. N° SERIE 82006XS9 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 455360 Liberado para uso.-
202419589 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:03 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. N° SERIE 82006XT6 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 82006XT6 Liberado para uso.
202419588 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:10 | KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. PI-24 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8200363P Liberado para uso.-
202419585 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 1516 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202419584 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:34 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A.SERIAL: NBR 14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcio0namiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82006XS9 Liberado para uso.-
202419582 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:48 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° Serie 802167 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 802167 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202419581 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:54 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bacada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2087. Liberado para uso.-
202419568 | STE | 202417080 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 09:11:59 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série R7022C1509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419553 | STE | 202419421 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202452 | 23/12/2024 09:09:54 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos foram expostos a tensão elevada e estão carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202419511 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 07:04:07 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1471. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1471. Liberado para uso.-
202419500 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 07:04:12 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: FAMABRAS NÚMERO SÉRIE: 566414 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 566414. Liberado para uso.-
202419498 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 07:04:18 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO SERIE: 433239 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 433239. Liberado para uso.-
202419495 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 07:04:24 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NÚMERO ID:1502 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1502 Liberado para uso.-
202419490 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:49:45 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS, NUMERO ID: 1053 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1053 Liberado para uso.-
202419487 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:49:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO SÉRIE: 315388. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. (INSTRUMENTO FOI RETIRADO DE UNIDADE COM PONTEIRO TRAVADO). | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 315388 Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado por desgaste, por el tiempo de uso, sin condiciones de ajuste y de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202419486 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:49:57 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SÉRIE: 82006XSM. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S. 82006XSM Glicerina retirado del instrumento. Liberado para uso.-
202419482 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:50:05 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SÉRIE: 82006R15. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82006R15 Glicerina retirado del instrumento. Liberado para uso.-
202419481 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:50:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:WILLY, NUMERO DE ID 1537. ( RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1537 Glicerina retirado del instrumento. Liberado para uso.-
202419480 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:50:26 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1509. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202451 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpiezas. Instrumento con ID - 1509 Glicerina retirado del instrumento. Liberado para uso.-
202419462 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:18:23 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1506 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 87.4 bar. ID N° 1506. Liberado par uso.-
202419460 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:18:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1505 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. ID N° 1505. Actuación en 88.06 bar. Liberado para uso.-
202419457 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:18:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1507. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.83. Liberado para uso.-
202419453 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:18:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1504. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.60 bar. Liberado para uso.-
202419450 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:04 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1508. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.55 bar. Liberado para uso.-
202419449 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:16 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1529. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202450 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.80 bar. Liberado para uso.-
202419388 | STE | 202419279 | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202450 | 09/12/2024 11:26:21 | Durante ejecución de la SSA: 202418781, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-56 (cod. almox: 238279) con defecto (dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado la fuente por la entrada de 120 Vca, su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la fuente de alimentación, detectado relé electromagnético 127VCA con falla con lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la colocación de fusibles de 1A y 2A de protección en la entrada de tensión. Posteriormente se procedió a ensayos funcionales y eléctricos con cargas en la bancada de pruebas, con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202419351 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 13:26:04 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202506 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 13 Psi Liberado para uso.-
202419350 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 13:28:36 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula. Actuación 180 Bar. Liberado para uso.-
202419349 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 13:28:48 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2177 Liberado para uso.-
202419320 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 07:48:30 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula. Actuacion en 130 Bar Liberado para uso.-
202419319 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 07:48:36 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la valvular. Actuación en 180Bar. Liberado para uso.-
202419317 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 07:48:42 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2176 Liberado para uso.-
202419275 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:54:17 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, indicador tipo Bourdon, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417325, habiéndose detectado un error de lectura de -40 kPa. | MET3 | ILA2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manómetro fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202419222 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202449 | 04/12/2024 15:33:19 | Solicitamos o conserto da válvula atuadora de 3 vias , marca TA, modelo EM42, código do almoxarifado 523925 (descontinuado), encontrada inoperante durante atendimento a SSA 202418267. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo integral de la placa, con presencia de humedad en componentes integrados, además se realizó la resoldadura de un transistor de potencia el cual presentaba defecto en su fijación a la placa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202419058 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202449 | 03/12/2024 08:50:04 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1525. (Retirado de almox, revisar estado de conexión eléctrica, se encuentra floja). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202450 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con ID - 1525. Instrumento fuera de clase, mal funcionamiento de su mecanismo de presión, por desgaste. Sin condiciones de regulación o ajuste. Dar baja. No liberado para uso.
202419056 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202449 | 03/12/2024 08:50:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:043.12.13, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado de almox). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202450 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con N°S: 043.12.13 Liberado para uso.-
202418886 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:11 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418885 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:18 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418884 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:25 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418813 | STE | 202418706 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202448 | 27/11/2024 10:07:26 | Solicitamos el reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, cód. almox. 705975, NS 68541), que apresenta defeito em seu ventilador. Ventilador encontrado desligado. SSA de referência 202417740. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del ventilador, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202418755 | STE | 202418687 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 27/11/2024 10:07:36 | Solicitamos reparo de 01 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. Cod. 482870 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección y pruebas de continuidad del TP, como así también ensayos eléctricos en la bancada de pruebas con resultados no favorables con lo esperado, el devanado se encuentra con defectos según mediciones por lo que se procede al descarte del equipo. Equipo no liberado para uso.
202418753 | STE | 202418687 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 27/11/2024 10:08:02 | Solicitamos reparo de 01 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. Cod. 482870 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección y pruebas de continuidad del TP, como así también ensayos eléctricos en la bancada de pruebas con resultados no favorables con lo esperado, el devanado se encuentra con defectos según mediciones por lo que se procede al descarte del equipo. Equipo no liberado para uso.
202418578 | STE | 202418517 | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202448 | 27/11/2024 10:08:31 | Solicitamos reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, además de varios ensayos funcionales en la bancada de pruebas. Los circuitos presentan indicios de carbonización y alto grado de deterioro. Sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El equipamiento quedara en el sector ILA2 para aprovechamiento de las piezas.
202418479 | STE | 202418221 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202447 | 20/11/2024 18:08:01 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico de alarmes do anunciador cód. almox. 577510, que apresenta defeito. Detectado durante atendimento a SSA 202417872. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202503 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa el cual se encontraba con un transistor BC 337 en estado defectuoso el cual se sustituyo, además de adaptar 4 diodos LEDs con sus respectivos resistores de 1KΩ en reemplazo de los focos que tenia la placa. Posteriormente fueron realizados los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418438 | STE | 202418134 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 19/11/2024 13:36:38 | Efetuar reparo do Higrostato (TLZ 605) realizando a troca do fusível interno, conforme parecer técnico SSA202418158. Após reparo necessário verificar funcionamento e calibração por ILA3. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202450 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un fusible de acción normal de 10A axial, Verificación de filtros pasivos y semiconductores de accionamiento del relé. Ensayos en bancada ok. Realizado ensayos con ayuda de ILA3 para verificar accionamiento conforme a %RH en ambiente controlado (ver tabla de anexo).
202418400 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 19/11/2024 10:33:36 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-7891 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.0 bar Liberado para uso.-
202418399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 19/11/2024 10:34:45 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1503 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1503 Actuación en 6.0 bar. Liberado para uso.-
202418398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 19/11/2024 10:34:50 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1758 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1758 Actuación en 6.0 bar. Liberado para uso.-
202418397 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 19/11/2024 10:34:56 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1388 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1388. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202418396 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:01 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 388341 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 388341 Liberado para uso.
202418395 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:06 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 422967 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2173 Liberado para uso.-
202418393 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:11 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID A1 ABTN | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2178 Liberado para uso.-
202418390 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:15 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82006732 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 82006732 Liberado para uso.-
202418388 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:21 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 472173 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202418387 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:26 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 821129 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. ID N° 821129 Liberado para uso.-
202418386 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:38 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1524 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento con desperfecto en el bourdon, perdida de fluido y sin condiciones de lectura. Dar baja. No liberado para uso.-
202418385 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 15:06:14 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KMG | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con NS°: 82008KMG Liberado para uso.-
202418384 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KMI | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 82008KMI Liberado para uso.-
202418383 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:13 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID EN 837-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento Modelo EN 837-1 Instrumento fuera de Clase. Instrumento con mecanismo averiado, sin condiciones de ajustes o de reparo. No liberado para uso, dar de baja.
202418382 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:18 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82002YZ9 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82002YZ9 Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado, sin condiciones de ajuste y de reparo. Baja confiabilidad, no liberado para uso, dar de baja.
202418380 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:23 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 821139 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 821139 Liberado para uso.-
202418379 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:28 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE SÉRIE:(GRAVAR NÚMERO DE SÉRIE). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Gravado ID N° 2169 Liberado para uso.-
202418378 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:34 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE SÉRIE:(GRAVAR NÚMERO DE SÉRIE). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2175 Liberado para uso.-
202418263 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 14/11/2024 16:44:24 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca ZURICH, modelo ZPU.14N, rango de ajuste 0-10 bar, tolerancia1%, diferencial ajustable 35%, valor de actuación 2,3bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID-2164 Actuación 2,3 bar. Instrumento liberado para uso.-
202418261 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 14/11/2024 16:44:16 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: FARMABRAS, graduación 0.2 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2168 Liberado para uso.-
202418259 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 14/11/2024 16:44:10 | KIT TA- solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: HOMIS, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2166 Liberado para uso.-
202418258 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 14/11/2024 16:44:03 | KIT TA- Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2174 Liberado para uso.-
202418244 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 18/11/2024 07:47:31 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1038. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1038 Liberado para uso.-
202418243 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 18/11/2024 07:46:13 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1416. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1416 Liberado para uso.-
202418242 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 18/11/2024 07:47:38 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS. NÚMERO DE ID- 1462. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1462. Liberado para uso.-
202418223 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 14/11/2024 11:28:15 | Solicito manutenção corretiva/calibração do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; devido a ponta de prova se encontrar com ponta de prova preta com defeito. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202452 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en dos terminales de prueba. Todos los cables fueron reemplazados por nuevos. Verificación de carga de batería. Ajustes de placa de botonera debido a defecto aleatorio. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202418203 | STE | 202417802 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 14/11/2024 08:40:20 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1435, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1435 Liberado para uso.-
202418190 | STE | 202418120 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202447 | 20/11/2024 18:08:27 | VERIFICAR/ REPARAR MÓDULO D20C (CÓD. 707462), S/N. 540-0166-09A-59572 QUE SE ENCONTRA FALHADO. HÁ CAPACITOR COM AVARIA. SUBSTITUIDO NA SSA. 202418119. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202418176 | STE | 202417801 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 17:06:49 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1433, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202452 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación y desmontaje. Limpieza (baño ultrasónico) y reacondicionamiento de la válvula ETNA (cambio del Kit de reparo). Instrumento con ID - 1433 Liberado para uso.-
202418164 | STE | 202417800 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:33:14 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1426, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202501 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1426 Liberado para uso.-
202418163 | STE | 202418051 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202447 | 20/11/2024 18:08:36 | Solicitamos reparo no indicador retirado da U18 e enviar para estoque. Cod. material: 114308. SSA de origem: 202217788 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202448 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza con limpia contacto, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora
202418140 | STE | 202417798 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 09:53:52 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1431, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1431 Liberado para uso.-
202418123 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:29 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS. NÚMERO DE ID- 1463. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1463 Liberado para uso.-
202418114 | STE | 202418064 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202447 | 20/11/2024 18:08:44 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 004.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 10, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202417531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202449 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202418964), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202418106 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:42 | KIT RV - VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82002RXJ. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8200RXJ. Liberado para uso.-
202418102 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:47 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:ASHCROFT, NUMERO DE ID (GRAVAR NUMERO DE ID). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2167. Mediante el proceso de Gravado a Láser, conforme a lo solicitado. Liberado para uso.-
202418100 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:15 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID-1325 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1325 Liberado para uso.-
202418099 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:20 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2170 Liberado para uso.-
202418098 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:25 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de ajuste o de reparo. Instrumento no liberado para uso. Dar baja.
202418097 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:53 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID NBR 14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2172 Liberado para uso.-
202418096 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:38:00 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SÉRIE:. 697369. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, Ajuste y limpieza. Instrumento con N° S : 697369 Liberado para uso.-
202418095 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:31 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID-1307 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1307 Liberado para uso.-
202418094 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 16:40:37 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. ID: 89729WAN | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 89729WAN Liberado para uso.-
202418093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:44 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 kgf/cm2. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 kgf/cm2 , graduação 0,5 kgf/cm2; exatidão classe A. ID NBR14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202501 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 802169 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202418092 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:50 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 8971ULJU | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8971ULJU. Liberado parra uso.-
202418091 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 16:41:02 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. N°020733-0 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Rearme en 6 Bar. Liberado para uso.-
202418090 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:41:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KME | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y cambio de glicerina. SN° 82008KME. Liberado para uso.-
202418089 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 16:41:13 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,2 a 1,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. IB-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1572 Actuación ajustada a 6,5 bar. Liberado para uso.-
202418087 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 16:41:22 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID: 1190173 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202418086 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:41:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 5432860215 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento Modelo EN 837-1 Instrumento fuera de Clase. Instrumento con mecanismo averiado, sin condiciones de ajustes o de reparo. No liberado para uso, dar de baja.
202418085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:42:40 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID 82006XT2. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82006XT2 Liberado para uso.-
202418084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:42:46 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82009BQN | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 82009BQN Liberado para uso.-
202418053 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:38:07 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO SERIE: 697371. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA MANÔMETRO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N° S : 697371 Liberado para uso.-
202418050 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:38:12 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO ID: 1106. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1106 Liberado para uso.-
202418049 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:38:19 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID 1120. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1120 Liberado para uso.-
202418040 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:38:30 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:FAMABRAS, NUMERO DE ID 1468. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. (RETIRAR A GLICERINA) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1468. Liberado para uso.-
202418037 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 07:38:36 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1475 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1475. Actuación en 93.41 bar. Liberado para uso.-
202418036 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 07:38:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1476 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1476. Actuación en 93.13 bar. Liberado para uso.-
202417930 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:46:43 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24394/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418269. Liberado para uso
202417929 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:46:53 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24360/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418270. Liberado para uso.
202417928 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:06 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 32569/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418272. Liberado para uso.
202417927 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:14 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31100/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418273. Liberado para uso.
202417925 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:47:28 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31099/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202418274. Liberado para uso.
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio.
202417876 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 11/11/2024 08:37:49 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 0.1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID .82006XT7 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202446 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con SN° 82006XT7 Liberado para uso.-
202417818 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 11/11/2024 08:37:55 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202446 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N° de Fabrica: 1192743 Instrumento fuera de clase. Instrumento lacrado sin condiciones de ajuste. Dar baja.
202417816 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 11/11/2024 08:38:03 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.5 bar. ID N° 2061. Liberado para uso.-
202417814 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 11/11/2024 08:38:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 8972PMIP. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202446 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con SN° 8972PMIP Instrumento liberado para uso.-
202417812 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 11/11/2024 08:38:15 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1423. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1423. Actuación en 19.11 bar. Liberado para uso.-
202417811 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 11/11/2024 08:38:31 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KML | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8200KML. Liberado para uso.-
202417810 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:25:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1422. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°1422 Actuación en 17.94 bar Liberado para uso.-
202417809 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 13:25:51 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202446 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID-2165 Liberado para uso.-
202417808 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:25:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1498. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.0 Bar. ID N° 1498 Liberado para uso.-
202417806 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 12/11/2024 13:26:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1421. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.7 Bar. ID N° 1421. Liberado para uso.-
202417803 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202445 | 08/11/2024 16:10:44 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID 1803. | MMU2 | ILA2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202446 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6 bar ID N° 1803. Liberado para uso.-
202417655 | STE | 202417380 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202445 | 07/11/2024 07:45:53 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de corriente siemens GMUI (cod. alm.:509051) según los datos de placa. Ref. SSA:202416150. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202446 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 470MF 63vcc, un capacitor de10MF 63vcc, un capacitor de 4,7MF 63vcc y un capacitor de 1MF 63vcc. Prueba en bancada y enviado a Patrones para calibración con la SSA 2024/18381 ( dentro de los parámetros ) y liberado para uso por dicha SSA.
202417654 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202445 | 05/11/2024 15:13:05 | Solicitamos apoio para verificar e solucionar o motivo pelo qual a esmerilhadeira marca Bosch modelo GWS 18-125 V-LI não está ligando. | MAM2 | ILA2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Driver del motor DC se encuentra averiado y sin condiciones de ser reparado debido a que la placa y componentes se encuentran sumergidos en resina tipo epóxica (ver anexo). Reparo inviable. Descartar.
202417603 | STE | 202417568 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202445 | 05/11/2024 09:09:42 | Solicitamos reparo do Transdutor de corrente, Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24371/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 17, em atendimento da SSA202412525, por não indicar o valor de corrente da fonte externa antes do 52.2 no SCADA. Cod. 636983 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | MAYCON LAZAROTTO | Placa da fonte de alimentação carbonizada devido a sobreaquecimento; Substituição da placa da fonte por outra utilizando um conversor CC/CC da TracoPower; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202418616(D).
202417578 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202445 | 04/11/2024 16:34:19 | Realizar mantenimiento correctivo a la unidad de radio control Danfoss Serie Nro: 05190252. No funciona el Joystick de subida ni de bajada. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual. Não há informações técnicas para inspeção funcional em bancada. Realizado intercâmbio dos módulos internos das manetes. Emitida SSA derivada para teste em campo: 202418327. Liberado para uso, pois teste em campo obteve sucesso.
202417576 | STE | 202417503 | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 05/11/2024 09:09:56 | SOLICITAMOS REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202501 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos foram expostos a tensão elevada e estão carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202417546 | SEE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202445 | 04/11/2024 10:02:38 | Verificar o notebook marca Dell Dell GeForce GTX, vinculado ao cromatógrafo gasoso da marca Thermo, Modelo Trace 1310 - BP 715127. O equipamento as vezes fica bastante lento e a estrutura da tela está danificada, conforme fotos anexas. Obs: Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO | Aguardando liberação do equipamento pelo solicitante.
202417514 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202444 | 01/11/2024 16:29:35 | Solicito el mantenimiento correctivo de la notebook marca ACER modelo travelmate 2700 con BP 646469, la cual presenta falla en el disco duro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO
202417495 | STE | 202417416 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202445 | 05/11/2024 09:10:23 | Solicitamos reparo del cartón electrónico de alarma con COD AMOX:0234877 (cartón 48VCC anunciador del QBN-05 que no acepta rearme ). Referente a la ejecución de la SSA 202417370 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Como así también se encontraban con dificultades de funcionamiento los circuitos integrados CD4001BE los cuales fueron sustituidos. Equipo liberado para uso.
202417493 | STE | 202417419 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202445 | 05/11/2024 09:10:32 | Solicitamos reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado alta taxa de deterioração na placa de circuito impresso, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202417444 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202445 | 04/11/2024 08:24:39 | Confeccionar circuito electrónico conforme esquema en anexo. Circuito referente al proyecto para ensayos del Acoplador Capacitivo de los Aisladores Pasantes de los TU´s. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación y modificación de esquema para adecuar los pines de las borneras disponibles. Elaboración de placa en prototipadora ProtoMat S64. Retrabajo de pistas en cortocircuito. Limpieza y pulida de placa. Soldadura de componentes. Liberado para uso.
202417435 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202444 | 31/10/2024 14:34:43 | REALIZAR MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DE TORNEIRAS DA COPA DA SMIL.DT NO 1º PISO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Derivación y montaje de tuberías del servicio de alimentación de agua, con un sistema de Filtrado. Para uso en la Copa, perteneciente a la SMIL.DT
202417426 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202444 | 31/10/2024 14:46:45 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173). referencia SSA 202417409 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173. Liberado para uso.
202417425 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202444 | 31/10/2024 14:46:54 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173). referencia SSA 202417408 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 e instalação das resistências na entrada do AmpOp A173. Realizadas substituições dos capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 3,3uF/63V; 220nF/63V; 470nF/63V e 47uF/100V. Liberado para uso.
202417414 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 10:54:33 | Verificação do painel frontal do equipamento de bomba rotatória BP 615547. A chave de acionamento do motor principal solta fumaça quando pressionada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se detectaron dos puntos de potencia con los terminales comprometidos, los del relé de estado sólido, así también el interruptor del motor de la bomba se encontraba defectuosa. Fueron reemplazados los conectores y ajustados todos los tornillos de fijación, así también el interruptor fue sustituido por otro semejante. Ensayos de uso ok. Liberado para uso.
202417394 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 09:03:06 | Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 03 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido sensor de presión debido a rotura mecánica. Nuevo sensor adquirido a través de OC-4500076465, Ensayos ok. Liberado para uso.
202417341 | STE | 202417327 | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 30/10/2024 07:54:23 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé de sobrefrecuencia 81 MAX (COD. Almacén: 0501590) que se encuentra con valores fuera de tolerancia. SSA Referencia: 202417329. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202445 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes no ponto de atuação e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 0,5uF/630V. A variação na capacitância desses componentes não permitia a correção do ponto de atuação por meio dos parafusos de ajuste. Liberado para uso.
202417318 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202445 | 05/11/2024 07:43:33 | El fibroscopio de marca EXTECH, modelo BR250, con BP: 692220 se encuentra inoperante. | MET3 | ILA2 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que el defecto se encuentra en la sonda BR-5CAM, el cual presenta corto circuito, lo que provoca que la batería se descargue rápidamente impidiendo su uso. El reparo de la sonda es inviable porque es una pieza no desmontable.
202417303 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202444 | 30/10/2024 10:16:49 | Verificar/solucionar aparato telefónico de la marca VIVION correspondiente al R:3497, la misma se muestra inoperante al conectar a la red telefónica. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202452 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna do equipamento; Substituição da campainha que estava com som muito baixo; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202417261 | STE | 202417225 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 28/10/2024 15:32:11 | Solicitamos reparo do indicador de pressão, posição 63PW3-1, modelo DMY-2036, número de série 062.12.14, fabricante Presys, código almoxarifado 711606, o qual foi retirado do painel PWB12 durante atendimento a SSA202417193, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Efetuado substituição de componentes, capacitores eletrolíticos C21, C20 e C19. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Instrumento calibrado (SSA: 202417335). Liberado para uso.
202417251 | AAT | 202414991 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202444 | 28/10/2024 12:22:12 | Solicito manutenção dos módulos modelo PDCR 2200-A145: O módulo NS 1168656 está parcialmente fora de classe. Os módulos NS 1815734 e NS 961118 apresentam variações aleatórias nas medições. Nota: Os módulos não possuem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los módulos transductores serán enviados para revisión externa junto en el instrumento de lectura CALIBRADOR DRUCK DPI 610 con IB 2064 (que también se encuentra con defecto aleatorio y cuenta con SSA de servicio 202413068), ya que forman parte del mismo.
202417238 | STE | 202417153 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202444 | 28/10/2024 15:32:46 | Reparar relé de supervisión de tensión , retirado del TU-12 cuadro común del KT, con número de serie 10.236. cod. 100994 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado a reconstrução de trilhas na placa base do relé. Substituição de capacitor 100μF 63V e do relé 24V 6A. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202417223 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202444 | 28/10/2024 07:39:11 | Reparar conversor CC-CC modelo 2381A, número 6684/00, retirado da Unidade 10 durante execução da SSA 202417195. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417548(D).
202417222 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202444 | 28/10/2024 07:39:20 | Reparar conversor de temperatura modelo 2384A, número 6716/00, retirado da Unidade 10 durante execução da SSA 202417195. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417549(D).
202417196 | STE | 202417145 | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202444 | 30/10/2024 07:55:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há 24vcc na saída da fonte. SSA de referência 202417043. Código de estoque 544019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando varios componentes carbonizados y en estado de deterioro lo que dificulta su reparo y además viendo la obsolescencia del equipo que compromete su buen funcionamiento; por lo que se procede al descarte del mismo.
202417190 | STE | 202416964 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202444 | 28/10/2024 15:08:29 | Reparar aparato TMR 9519 con SN. RTF183502196, el mismo se encuentra con el display roto. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202417183 | STE | 202417161 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 14:19:25 | Solicitamos reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha nos circuitos DSP na camada SMD. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202417134 | STE | 202416965 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202444 | 30/10/2024 07:55:49 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA : 202411212. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202445 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Limpeza interna e verificação do conversor DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202418067(D).
202417115 | STE | 202416557 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202443 | 24/10/2024 15:00:20 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Homis modelo HTH-426A con IB 1659 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas para la medición de humedad relativa conforme certificado de calibración en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202449 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ajuste. La celda capacitiva, que mide humedad relativa se encuentra deteriorada. Reparo inviable. Dar de baja.
202417114 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 24/10/2024 16:09:29 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6814/00, pois o seu led de alimentação está apagado. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417507(D).
202417093 | STE | 202415582 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 24/10/2024 11:37:08 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: RA01E81509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo debido a que las placas principales se encuentran bañadas en resina lo cual impide acceder a los componentes. Las placas que no están bañadas en resina son de uso dedicado. Dar baja.
202416973 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 23/10/2024 09:53:53 | Reparar calibrador Fluke 5720A (BP 690380). O equipamento encontra-se fora de especificações e seu auto diagnóstico reportou os seguintes erros: * A11: -11V DC Range Fault; * A11: -22V DC Range Fault; * A8: Relay Fault; * A7: Dummy Load Current Fault; * A7: Current Magnitude Fault; * A7: Current Compliance Fault; e * A15: Dc HV Amp offset Fault. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo. Posterior al servicio externo SMDTC 2443, enviado para ila3 para verificación de certificado de calibración y ensayos funcionales con equipo patrón. Liberado para uso.
202416943 | STE | 202416893 | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202444 | 30/10/2024 07:55:58 | Durante ejecución de la SSA: 202415642, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-72 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos fusível F1A, F1B e F2 de 1,0A, 1,0A e 0,5A respectivamente. Efetuada limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202416915 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202443 | 22/10/2024 10:51:27 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,MEDIDOR DE PH marca METTLER TOLEDO, modelo 340 , NS-M4385 , BP-142744. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1533/2024
202416911 | STE |  | S010A004 | MILIVOLTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.004-5 | 202443 | 22/10/2024 10:51:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,MILIVOLTIMETRO DE RF marca ROHDE & SCHWARZ, modelo URV4 , NS-29501204 , BP-86906. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1532/2024
202416910 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202443 | 22/10/2024 10:51:38 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,OSCILOGRAFO C/PENATERMICA marca SAN-EI, modelo 8K20 , NS-4050875 , BP-89628. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1534/2024
202416906 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202443 | 22/10/2024 10:51:48 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 220V60HZ, marca KARCHER HD7/13 MAXI, modelo <BR/> HD7/13 MAXI , BP-7076 24. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM 1500/2024.
202416905 | STE | 202416642 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 22/10/2024 11:50:20 | Solicito manutenção corretiva no equipamento marca Fluke, modelo 376, IB 2040, NS 19180748, devido a mau contato em seu terminal de alimentação(pilhas). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal de batería roto a causa de debilitamiento por corrosión (filtración de batería). Se procedió a la sustitución del terminal, limpieza de la placa. Ensayos en bancada con calibrador Fluke. Liberado para ILA3.
202416899 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202443 | 22/10/2024 08:27:26 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,COLETOR DE DADOS MICROLOGCMVA40, marca SKF, modelo T/X , NS-4285 , BP-134454. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1426/2024 en anexo.
202416897 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202443 | 22/10/2024 08:27:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,PALM, marca BSI, modelo T/X , NS-PN70M956V01A , BP-651129. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1425/2024 en anexo.
202416894 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202443 | 22/10/2024 08:27:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,NOTEBOOK INDUSTRIAL marca BSI, modelo R912-15 , NS-101736 , BP-631562. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1424/2024 en anexo.
202416887 | STE |  | S006A001 | OSCILOGRAFO DE IMPRESSÃO A ULTRA VIOLETA E ACESSÓRIOS | 0932.001-6 | 202443 | 22/10/2024 06:43:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ,OSCILOGRAFO C/PENATERMICA marca SAN-EI, modelo 8K20 , NS-4050874 , BP-89627. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1437/2024 en anexo.
202416884 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202443 | 22/10/2024 06:43:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FRECUENCIMETRO DIGITAL, marca PHILIPS, modelo PM6662 , NS-1276 , BP-127826. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1438/2024 en anexo.
202416883 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202443 | 22/10/2024 06:43:19 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL, marca FLUKE, modelo 8050A , NS-1276 , BP-30796. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1535/2024
202416882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202443 | 22/10/2024 14:38:03 | Solicitamos apoio na calibração do manômetro Wika NºS: 8200DBOK de 0 a 20kgf/cm². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202443 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con NS° 8200DBOK Liberado para uso.
202416881 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202443 | 22/10/2024 14:38:14 | Solicitamos apoio na calibração do manômetro Wika NºS: 8200DBOL de 0 a 20kgf/cm². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202443 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. S: N°: 8200DBOL Liberado para uso.-
202416877 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202443 | 22/10/2024 06:43:25 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTA DE PROVA LOGICA P/TESTE DE MICRO-SISTEMA marca FLUKE, modelo 9000A , NS-NÃO TEM , BP-89739. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1536/2024
202416865 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 22/10/2024 06:43:45 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO marca TEKTRONIX, modelo 7104 , NS-NÃO TEM , BP-85186. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado 1537/2024
202416864 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202443 | 22/10/2024 06:43:55 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo TESTADOR DIGITAL DE ENROLAMENTO marca BAKER, modelo DS212 , NS-NÃO TEM , BP-615971. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento sem condições de uso e obsoleto. Proceder descarte. TBPM gerado1538/2024
202416862 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202443 | 22/10/2024 06:44:04 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo TURBIDIMETRO DIGITAL marca LAMOTTE, modelo 2020e , NS-ME11557 , BP-650256. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1423/2024 en anexo.
202416859 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202443 | 21/10/2024 14:47:36 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo KILOVOLTIMETRO marca HIPOTRONICS, modelo KVM200D , NS- 006379 , BP-112948. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1422/2024 en anexo.
202416858 | STE |  | S010A001 | ATENUADORES/PONTAS DE PROVA E DISPOSITIVOS | 0725.001-0 | 202443 | 21/10/2024 14:47:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ATENUADOR marca WANDEL GOLTERMANN, modelo 334601002 , NS- NÃO TEM , BP-86797. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1439/2024 en anexo.
202416855 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202443 | 21/10/2024 14:47:47 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PSOFOMETRO DIGITAL marca WANDEL GOLTERMANN, modelo PMP-20 , NS-BNS876/01, BP-78160. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1440/2024 en anexo.
202416854 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202443 | 21/10/2024 14:11:39 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo COLETOR DE DADOS MICROLO G CMVA10 marca SKF, modelo 7150 , NS-5273, BP-134453. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1421/2024 en anexo.
202416849 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 14:11:47 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-304040, BP-89952. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1420/2024 en anexo.
202416848 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 11:18:20 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-303905, BP-89951. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1419/2024 en anexo.
202416843 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 21/10/2024 11:18:30 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL marca SOLARTRON/SCHLUMBERGER, modelo 7150 , NS-304077, BP-89953. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1418/2024 en anexo.
202416839 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202443 | 21/10/2024 11:18:36 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTE DIGITAL RLC DE PRESIÇÃO marca QUADETECH, modelo 760 , NS-7295292, BP-145528. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1417/2024 en anexo.
202416838 | STE |  | S007C001 | MULTIOSCILOSCOPIOS | 0933.001-1 | 202443 | 21/10/2024 11:18:43 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTISCOPE DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo THS710A , NS-B02021, BP-604922. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1416/2024 en anexo.
202416836 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202443 | 21/10/2024 11:18:51 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FONTE DE ALIMENTAÇÃOESTABILIZADA DC marca TEKTROL, modelo TCA200/-05XR1A , NS-45850, BP-142796. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1441/2024 en anexo.
202416835 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 23/10/2024 17:29:13 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202443 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10.6 bar. ID N° 1877. Liberado para uso.-
202416834 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 23/10/2024 17:29:22 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202443 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1884 Liberado para uso.-
202416832 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202443 | 21/10/2024 11:19:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FONTE DE ALIMENTAÇÃOESTABILIZADA DC marca TEKTROL, modelo TCA150-05XR1A , NS-47254, BP-143047. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1442/2024 en anexo.
202416831 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 23/10/2024 17:29:30 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202443 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 2160. Liberado para uso.-
202416830 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 23/10/2024 17:29:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202443 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2125 Liberado para uso.-
202416829 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 21/10/2024 11:19:07 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIODE 02 CANAIS C/MEMORIAS DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo 2230 , NS-B024226, BP-96821. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1443/2024 en anexo.
202416827 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202443 | 23/10/2024 17:29:48 | Verificar motivo de funcionamiento intermitente y disminución de torque en llave de impacto a bateria. Obs: Marca Makita modelo DTW1001RFJ. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202451 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção eletroeletrônica. Realizada Inspeção técnica, ensaios funcionais na bancada e testes do mecanismo. Lubrificação. Desmontagem e montagem da estrutura. Substituição de componentes.
202416826 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202443 | 21/10/2024 11:19:21 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIODE 02 CANAIS C/MEMORIAS DIGITAL marca TEKTRONIX, modelo 2230 , NS-B024323, BP-96822. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1444/2024 en anexo.
202416823 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 21/10/2024 11:19:13 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo CALIBRADOR DE MULTIMETROS marca FLUKE, modelo 760A , NS-3250008, BP-89374. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202444 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1415/2024 en anexo.
202416741 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202443 | 22/10/2024 09:31:50 | Solicitamos reparo de 3 termostatos digitales inoperantes DISTECH CONTROLS PDIVI-4000W10X0. Alimentación: 24VCC; T1 (+) T2 (-). | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto común en microcontrolador PIC16F648, el cual no permite inicializar el instrumento. Reparo inviable. Descartar los módulos.
202416732 | STE |  | S012D003 | ANEMOMETROS | 0731.003-0 | 202442 | 18/10/2024 10:33:46 | Avaliar/calibrar parâmetros de funcionamento do anêmometro "TESTOVENT 4200". | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202444 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable debido a tecnología obsoleta (más de 34 años), TBPM 1488/2024 (Ver anexo) Descartar.
202416729 | STE |  | N074A012 | CARRO ELETRICO | 3248.027-9 | 202443 | 22/10/2024 10:13:15 | Solicitamos apoio para solucionar problema no carregador de baterias do carrinho elétrico do regulador de velocidade que não está carregando a bateria. O equipamento será disponibilizado na recepção da SMIL. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202451 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Um artefato metálico foi identificado no local do fusível, o que provocou um curto-circuito. Trafo e placa de controle danificada permanentemente, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças).
202416643 | STE | 202415341 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 17/10/2024 10:42:56 | Solicito a manutenção do transdutor de pressão da marca SMAR, modelo LD301, NS.: U314917. O transdutor está fora de classe e não permite ajuste. Nota: O instrumento perde o ajuste ao ser desligado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202416638 | STE | 202416484 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 20/10/2024 17:07:05 | Solicitamos reparo de 02 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416635 | STE | 202416484 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 20/10/2024 17:07:23 | Solicitamos reparo de 02 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416630 | STE |  | G097D003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 03T04 | 0890.001-9 | 202442 | 17/10/2024 10:18:20 | Providenciar reparo no relé de sincronismo 25 que se encontrava com falha intermitente de acionamento do "Blocked" e não tem sobressalente. Número de série: BF9804047536. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202451 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de alimentação internas OK; Interface de teclado e display OK; O processador central trava randomicamente; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas suficientes para realizar a manutenção; Dar baixa.
202416628 | STE |  | G097D003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 03T04 | 0890.001-9 | 202442 | 17/10/2024 10:18:45 | Providenciar reparo no relé de sincronismo 25 que se encontrava inoperante e não tem sobressalente, conforme SSA: 202416590. Número de série: BF9804047538. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202451 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da fonte de alimentação que estava com defeito. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202416626 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202442 | 17/10/2024 09:12:06 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6789/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC danificado; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202416921(D).
202416625 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202442 | 17/10/2024 09:12:21 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6768/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC danificado; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202416919(D).
202416519 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202442 | 17/10/2024 09:12:32 | Solicito reparo do notebook modelo HP Zbook 17 G3 (SN#CND81229Z8), utilizado no PDS como ferramenta de teste do sistema SCADA NMR5. O dispositivo não liga e seus leds (power, hd e etc) também não acendem, indicando algum problema relacionado a fonte de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificado que a bateria estava totalmente descarregada, e a BIOS impedia o equipamento de ligar; Foi percebido que a bateria perdia mais de 10% da carga em 24 horas, mesmo com o notebook desligado; O teste de vida útil da bateria retornou excelente e não havia recall do número de série pelo fabricante; Foi atualizada a BIOS do notebook da versão 1.31 para a versão 1.62 e a partir desse procedimento a perda de carga da bateria normalizou; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202416482 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202442 | 16/10/2024 15:17:48 | Favor verificar placa Giga de Test y dos placas de estado, las cuales se encuentran con defecto en sus comandos y estados de la misma. En adjunto se encuentra el esquema de conexión. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 14 led de color verde y 7 resistencia de 270kohm, por 7 resistencia de 56kohm. Prueba en bancada y limpieza, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416471 | STE | 202416411 | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 20/10/2024 17:07:34 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe), conforme foto em anexo; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa.
202416470 | STE | 202416152 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202442 | 20/10/2024 17:07:46 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-99769) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 28 lectura de la señal analógica quedo congelado, solicitamos reparo. Ref SSA 202415692. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202444 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Problema en lectura de señal multiplexada. Placa sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202416469 | STE | 202400808 | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202442 | 16/10/2024 15:17:36 | Providenciar reparo del display del ION 7300 | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display por otro de reserva en buenas condiciones. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202416466 | STE |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202442 | 15/10/2024 09:45:37 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U14. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202442 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1601 Valor Encontrado 268°C Valor Ajustado 270°C Liberado para uso.-
202416459 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202442 | 15/10/2024 09:45:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento Marca Megger modelo MIT430/2, IB 1596, SN 101505526, não liga. | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de alimentación de placa base rotos a consecuencia de debilitamiento por corrosión (filtraciones de batería). Terminales sujetadores de baterías con impurezas. Se procedió a la sustitución de terminales, limpieza de placa y sustitución de 6 pilas AA. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202416430 | AAT |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 15/10/2024 13:56:41 | Verificar motivo pelo qual o medidor de vazão portátil BP705187 não aceita comando para mudar os parâmetros. | MMU1 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | MAYCON LAZAROTTO | A mudança de parâmetros está bloqueada por um código de autorização criado acidentalmente. Segundo informações do fabricante, o código só pode ser removido mediante o envio do medidor ao representante autorizado para executar o procedimento. Proceder com o envio para reparo externo.
202416417 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6949/01. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416641(D).
202416348 | STE | 202416273 | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202442 | 20/10/2024 17:07:56 | Solicitamos reparo o conversor CC/CC Powertronic GmbH, D-8086, código de estoque 137170, a mesma encontra-se inoperante. Referente SSA 202416229. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202444 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 1uF/50V, 2 capacitores eletrolíticos 4,7uF/50V, e 1 capacitor eletrolítico 2200uF/35V. Liberado para uso.
202416333 | STE | 202416266 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 11/10/2024 14:15:41 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual, el teclado del aparato TMR de la marca NEC correspondiente al colaborador Oscar Oviedo R:4902 no responde. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202442 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto TMR mediante una inspección técnica detectándose el alto parlante en un estado defectuoso por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también de la carcasa que tenia algunos daños, posteriormente se realizaron algunos ensayos con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416327 | STE | 202416230 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 11/10/2024 14:15:53 | Verificar / Solucionar motivo que a campainha apresenta volume muito baixo, quase inaudível. RAMAL: 9151: Derivada da SSA: 202416230. Marca: NEC Modelo: G566 S/N: 0004027000805 | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202442 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202416144 | STE | 202416070 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202441 | 09/10/2024 16:23:36 | Solicitamos reparo del CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado recebimento de campo. Proceder o descarte do módulo. Não há informação técnica para realizar o reparo. Proceder com o descarte. Mantê-lo no setor para reutilização de componentes.
202416140 | STE | 202416068 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 09/10/2024 16:24:46 | Solicitamos Reparo de voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fuer encontrado voltimetro de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202441 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416139 | STE | 202416068 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 09/10/2024 16:25:02 | Solicitamos Reparo de voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fuer encontrado voltimetro de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416033 | STE | 202413561 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 04/10/2024 12:04:17 | Solicito a manutenção do pressostato digital com as seguintes especificações: • Marca: ZURICH • Modelo: P3.IR • Nº de Série: P3/5288/06/2024 O pressostato está apresentando um erro aleatório, conforme SSA 202413120, que o deixa fora de operação, com a indicação de erro "S. S01" no display. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Pressostato Digital, sin condiciones de realizar ajustes, instrumento Lacrado. SN° P3/5288/06/2024 Dar baja el Pressostato.
202415996 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202441 | 10/10/2024 08:52:26 | Realizar reparo no soprador térmico modelo HL-1800E STEINEL, BP 636340 IB -1615, o mesmo apresenta ruído diferente do normal. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202444 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El eje de turbina se encontraba desbalanceado debido a que el cabezal de posicionamiento estaba desajustado. Se procedió al ajuste, ensayos fuera y dentro placa, resoldadura de conexiones eléctricas de potencia. Liberado para uso.
202415920 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 03/10/2024 15:31:22 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2060 Liberado para uso.-
202415883 | STE | 202415757 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202440 | 02/10/2024 15:51:39 | Solicitamos reparo de la sonda de nivel de aceite capacitiva modelo LC500, código almacén: 711746, retirado del cojinete guia superior del generador por presentar defecto relatado en la SSA 202415249. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El transductor/conversor interno se encuentra con defecto de saturación en tanto que la sonda capacitiva se encuentra operativa. No se puede acceder a la placa del transductor/conversor debido a que está sumergida en una resina epóxica (ver anexo). No liberado para uso.
202415845 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 11:54:42 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES DE 10nF y 100uF DEL MÓDULO CIN 238 NS:2335/K1/. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 2 capacitores de100uF y 8 capacitores de 10nF . Liberado para uso.
202415843 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 09:28:37 | Efetuar reparo no módulo SCHAEFER M 350.2 - 37.1 - fonte de alimentação que apresenta falha em U3. S/N:1107 - 254169 / PO7036 / 7200586. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202440 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 6 capacitores eletrolíticos 4,7uF/50V, 1 capacitor eletrolítico 1 uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 22uF/25V. Liberado para uso.
202415842 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 09:28:50 | REALIZAR REPARO EN MÓDULO 244 CF NS:H1/R2327RM1/CF QUE NO RESPONDE A COMANDO DE AUMENTAR/DISMINUIR VALOR DE SALIDA DE CF. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio 9 capacitores de 10nF, 4 capacitores de 100nF y 1 capacitor de 150nF. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202415840 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202440 | 02/10/2024 11:53:48 | Efetuar manutenção preventiva no módulo UN0031 - Transdutor de variação de frequência e de potência, . S/N: HI900010 - 312/08. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202441 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 10uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,1uF/250V e 1 capacitor poliéster 0,068uF/250V. Liberado para uso.
202415835 | STE | 202415671 | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202440 | 02/10/2024 15:51:49 | Solicitamos reparo del relé sensor de tierra posición 523-04 (Código: 583120) del panel QI-06 que presenta actuación fuera del tiempo de esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202415535. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectándose potenciómetro de 4.7 KΩ con defecto con lo cual fue sustituido, reconstrucción de pistas de cobre y contactos. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415798 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:51:48 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca ZURICH, modelo ZPU.12N, rango de ajuste 0-10 bar, tolerancia1%, diferencial ajustable 35%, valor de actuación 2,3bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.3 bar. ID N° 2159 Liberado para uso.-
202415791 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:51:54 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm2, valor de actuación 2,3bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.3 bar. ID N° 2158. Liberado para uso.-
202415772 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:51:59 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2154 Liberado para uso.-
202415771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:52:05 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2155 Liberado para uso.-
202415769 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:52:12 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2156 Liberado para uso.-
202415768 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 02/10/2024 10:52:19 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: RUCKEN, graduación 5, clase de exactitud A. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID - 2157 Liberado para uso.-
202415750 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 01/10/2024 09:30:32 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:184.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U04). Obs: instrumento dañado durante desconexión eléctrica, ver posibilidad de reparación. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del Transdutor de Presión PRESYS con N°S: 184.05.12. Constatado el daño sufrido durante su desconexión, reparación y ajuste de sus componetes. Montaje del instrumento. Prueba y ensayo en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202415741 | STE | 202415690 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 01/10/2024 14:52:44 | Verificar y de ser posible reparar TMR alcatel modelo 8254 NS:RTF222401035 que no enciende luego de sufrir un golpe, conforme informado en SSA matriz por el usuario PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202415735 | STE | 202415675 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:00:41 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta impossibilidade de ajuste da tensão de flutuação através do potenciômetro R75. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 soquetes de conexión, además fue reemplazado un CI CA3046 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415732 | STE | 202415674 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:01:08 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta falha intermitente na condução da ponte retificadora do carregador. Observado componentes soltos e trilha do circuito impresso danificada. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 trimpots de 5KΩ y 100KΩ, además fue reemplazado un CI LM723 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415731 | STE | 202415679 | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202440 | 01/10/2024 09:01:16 | Sensor de gases Hydran S/N 0905416895 se encuentra con display apagado, código de stock: 685704. Referencia SSA 202402079. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de conversor de tensión, sensor 201 y batería de CPU. Parametrización, ensayos de calentamiento, de relés y salidas analógicas ok. Enviado a ILA4 para ensayos de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 el transmisor es liberado para uso.
202415591 | STE | 202415460 | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202440 | 01/10/2024 09:01:50 | Solicitamos reparo del termostato marca: TRANE, modelo: TVC ND1 22 (cod. almox: 714222) encontrado inoperante durante atendimiento de la SSA: 202414922. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202441 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto por desgaste mecánico del potenciómetro de ajuste, además requirió la sustitución de dos CIs lm324N y tres capacitores encargados del retardo de activaciones. La rueda de ajuste estaba quebrada por lo que se requirió la confección de una nueva por parte de ILA3. Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202415590 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202440 | 30/09/2024 16:59:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1530. (retirado de U03) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1530 Liberado para uso.-
202415589 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:25 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1439. (Retirado de U03). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202445 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1439. Actuación ajustada a 10 kgf/cm². Liberado para uso.-
202415587 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:180.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U03) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con N°S: 180.05.12. Lectura del instrumento realizada en los valores de presión, pero sin transmisión de señal eléctrica de salida. Circuito electrónico sellado. Instrumento sin condiciones de reparo o ajustes. Dar baja.-
202415489 | STE | 202410589 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202440 | 01/10/2024 09:02:00 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase S con número de serie11.532. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé sin encontrar anomalías, posteriormente se realizo una limpieza de la placa y re soldadura de los contactos, además de efectuar los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415487 | STE | 202410589 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202440 | 01/10/2024 09:02:07 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase R con número de serie 9.764. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé sin encontrar anomalías, posteriormente se realizo una limpieza de la placa y re soldadura de los contactos, además de efectuar los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415485 | STE | 202410406 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202440 | 01/10/2024 09:02:17 | Realizar reparo de la placa de válvula de diluvio actuada, con código 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un CI UA 471 y un capacitor de 220uF. Resoldadura de puntos deteriorados. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202415454 | STE |  | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202439 | 27/09/2024 07:40:49 | Reparar sensor limnímetro de range de 0 a 50mca, marca dualbase e serial LC00134. Apresentando falha de comunicação. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, pieza no desmontable. Debido a la naturaleza de exposición de la sonda no se puede removerse ningún componente a excepción del cable. Ver anexo. No liberado para uso. Dar de baja.
202415433 | STE | 202415199 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 27/09/2024 07:40:36 | Solicita-se reparo do TMR ramal 9213 (modelo g566), pertencente a IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO SMMU.DT, o usuário relata problemas no alto-falante após o aparelho cair na água. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica y sustitución del altavoz. Posteriormente se realizaron ensayos con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415428 | STE | 202415101 | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202439 | 25/09/2024 11:19:20 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Instrutherm modelo HTR-159, con NS 010907104, debido a que presenta fallas en la medición de la humedad relativa conforme certificado en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, debido al defecto del sensor HS1101, que aunque se adquiera un nuevo sensor, no se tiene información técnica de ningún tipo sobre los potenciómetros de ajuste (son siete). Dar baja.
202415420 | STE | 202414775 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202439 | 27/09/2024 07:40:28 | Solicita-se reparo do TMR do empregado Alexandre Buzanello (9332) NºS P080900700765, modelo g355. O teclado não funciona corretamente, principalmente as teclas 1, 4 e 7. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada limpieza de los contactos y la pista de cobre, posteriormente fueron realizados ensayos con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415419 | APV | 202414993 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 25/09/2024 11:18:50 | El termohigrómetro marca Extech modelo 445815 con IB 3873 se encuentra fuera de sus características técnicas en las mediciones de humedad relativa conforme certificado en anexo. Solicito el mantenimiento correctivo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor capacitivo, los ajustes manuales no logran compensar el deterioro del sensor CL - M53R, se requerirá la compra de un sensor para dar continuidad al servicio.
202415402 | STE | 202414742 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202439 | 25/09/2024 17:09:20 | Reparar Transdutor Siemens GMUUeff/H (Nr.U8-825), que apresenta defeito intermitente na saída de sinal. Sinais de entrada e saída conforme dados de placa do equipamento. Ref. SSA: 202413028. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202440 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletroliticos 220uF/50V da fonte interna. Liberado para uso conforme SSA n° 202416163.
202415336 | STE | 202415294 | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 25/09/2024 17:09:27 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el medidor mediante una inspección técnica. Módulo de procesamiento con averías (Circuito Integrado con fallas), sustitución del mismo con altas probabilidades de daño a la placa debido a que tiene una soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para el reaprovechamiento de sus partes.
202415313 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA KARTEM ID-0678 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0678 Liberado para uso.-
202415312 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS110933 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2152 Liberado para uso.-
202415311 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 07:59:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID-0346 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0346 Liberado para uso.-
202415309 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA NS110792 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste SN° 110792 Liberado para uso.-
202415306 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM DIAMETRO 100 MILIMETROS SEM NUMERO , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2150 Liberado para uso.-
202415303 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA HOMIS DIAMETRO 100 MILIMITROS , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2153 Liberado para uso.-
202415300 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0342 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 342 Liberado para uso.-
202415298 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:33 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0343 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0343 Liberado para uso.-
202415296 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0344 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0344 Liberado para uso.-
202415293 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA KARTEM ID- 0345 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0345 Liberado para uso.-
202415292 | STE | 202415191 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202439 | 23/09/2024 17:28:49 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa apresentou falha, não detectando circuito interrompido. SSA de referência 202415110. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor y circuito integrado LM741. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202415291 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:56 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0937, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 937. Liberado para uso.-
202415290 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:02 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0932, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°0932 Liberado para uso.-
202415288 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:10 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 0934, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°0934 Liberado para uso.-
202415281 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:16 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA ID- 1822, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1822 Verificación. Sin condiciones de ajuste, instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.
202415278 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:00:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 0331, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202440 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 331. Liberado para uso.-
202415277 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 972, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0972 Liberado para uso.-
202415275 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:35 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 0332, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0332 Liberado para uso.-
202415274 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA KARTEM ID- 973, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0973 Lectura realizada de acuerdo a la escala del instrumento. Liberado para uso.-
202415273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID- 0334, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 0334 Liberado para uso.-
202415272 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA ID- 976, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0976 Liberado para uso.-
202415268 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 27/09/2024 08:01:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS- 110807, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID-2151. Liberado para uso.-
202415245 | STE | 202415050 | A003L009 | MEDIÇÃO | 0052.003-9 | 202439 | 23/09/2024 10:21:38 | Realizar substituição do display do MGT do medidor ION 7700 da UN03. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202443 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202415234 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 23/09/2024 14:58:33 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202439 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1086. Actuación ajustada a 11 bar. Liberado para uso.-
202415233 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 23/09/2024 14:58:40 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202439 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1089. Actuación ajustada a 10,6 bar. Liberado para uso.-
202415232 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202439 | 23/09/2024 14:58:48 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202439 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2149. Actuación ajustada a 6,5 bar. Liberado para uso.-
202415231 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202439 | 23/09/2024 08:54:11 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0938, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 0938 Liberado para uso.-
202415129 | STE | 202414964 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202439 | 23/09/2024 17:28:57 | Solicitamos reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415128 | STE | 202414964 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202439 | 23/09/2024 17:29:05 | Solicitamos reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V; como así también 1 circuito integrado CD4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415127 | STE | 202415062 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 23/09/2024 17:29:13 | Solicitamos reparo transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), se encontró anomalía en la lectura, lectura por encima de valores normales y posterior estabilización. Ref: SSA 202413409. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202415470(D).
202415126 | STE | 202415060 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 23/09/2024 17:29:53 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), Solicitamos reparo. Ref: SSA 202413414. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202415469(D).
202415115 | APV | 202414995 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:03 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Um par de transistores darlington de potência estão danificados; Solicitado a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202415106 | STE | 202414984 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202439 | 23/09/2024 17:30:14 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação das tensões de alimentação internas e interfaces de entrada e saída de sinal OK; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas necessárias sobre microcontroladores, processadores de sinal, memórias e demais semicondutores do módulo; Dar baixa.
202415066 | STE | 202415046 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:22 | Solicitamos reparo do relé Presys modelo DMY-2030(cód.711176) que apresenta falha de leitura do sensor RTD, apresentando alarme "B.OUT" de forma intermitente. Detectado durante atendimento a SSA202414982. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202417313) dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202415042 | STE | 202413909 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 18/09/2024 11:41:45 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P2066A0109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367.
202414903 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 7192/02 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414902 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6807/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415124), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414901 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6776/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414900 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6805/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414899 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6797/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414898 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6795/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415121), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414897 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6657/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415122), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414876 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor de temperatura PT100 modelo: 2384A Serie Nro: 6705/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202415139), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414875 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6814/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415123), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414874 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6568/99 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415120 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414873 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6770/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415169), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414856 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202438 | 16/09/2024 14:36:34 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202438 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 8973XHCJ Liberado para uso.-
202414853 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202438 | 16/09/2024 14:36:40 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 160 kgf/cm2. Marca: RUCKEN, graduación 2 kgf/cm2, clase de exactitud A. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202438 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2148 Liberado para uso.-
202414850 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202438 | 16/09/2024 14:36:45 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 5, clase de exactitud A. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202438 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 8200FH9X
202414798 | STE | 202414566 | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202439 | 23/09/2024 17:30:32 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 224472) que presenta defecto en el relé ''C''. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de los 7 relés de 24vcc. Liberado para uso.
202414797 | STE | 202414618 | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202439 | 23/09/2024 17:31:48 | Solicitamos a substituição dos reles auxiliares (reles A, B, C, D, E, F e G) do módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 224472). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de los 7 relés de 24vcc. Liberado para uso.
202414777 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202438 | 17/09/2024 14:20:17 | Solicitamos reparo en fuente de GPS Marca: OMICRON Modelo: FK421L, la misma presenta defecto en la tensión de salida. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa quemada sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder con descarte.
202414750 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 13/09/2024 10:56:58 | VERIFICAR O GATILHO DE ACIONAMENTO DA ESMERILHADEIRA A BATERIA MARCA MAKITA, MODELO DGA455. O GATILHO APRESENTA FALHA QUANDO PRESSIONADO, NAO MANTEM A ESMERILHADEIRA EM FUNCIONAMENTO. CONTATO: MARCEL R.4926/3301. | MEG1 | ILA2 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata que el driver de activación se encuentra con defecto (quemado), el reparo es inviable debido a que la placa electrónica se encuentra sumergida en una resina rígida, lo que imposibilita acceso a los componentes (ver anexo). Dar baja.
202414723 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202437 | 13/09/2024 07:04:13 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo PONTE KELVIN, marca LEED NORTHRUP, modelo 4287, NS-2025A05904, BP-79343. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1044/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414722 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202437 | 13/09/2024 07:04:19 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MEDIDOR DE DISTORCION, marca HP, modelo 339A, NS-2025A05904, BP-99030. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1043/2024 en anexo.
202414721 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:27 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO DIGITAL 04 CANALES, marca HP, modelo 54501A, NS-3049A15089, BP-114843. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1047/2024 en anexo.
202414719 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:05:02 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OSCILOSCOPIO DIGITAL 04 CANALES, marca HP, modelo 54501A, NS-3049A15069, BP-114842. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1048/2024 en anexo.
202414718 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:46 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO, marca TEKTRONIX, modelo 7603, NS-B375727, BP-89107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1050/2024 en anexo.
202414717 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202437 | 13/09/2024 07:05:08 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MULTIMETRO DIGITAL, marca HP, modelo 3490, , BP-85954. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1051/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414716 | STE |  | S005A005 | FASIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.005-3 | 202437 | 13/09/2024 07:04:38 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo FASIMETRO DIGITAL, marca NANSEN, modelo MA-8D, NS-052, BP-112142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1052/2024 en anexo.
202414707 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:05:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO DE DUPLO TRAÇO, marca HTEKTRONIX, modelo 475, NS-B02499, BP-85187. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1053/2024 en anexo.
202414703 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:04:56 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo OCILOSCOPIO DE DUPLO TRAÇO, marca HTEKTRONIX, modelo 465B, , BP-85185. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1054/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414686 | STE |  | S029C001 | PONTES WHEATSTONE/KELVIN E ACESSÓRIOS | 0770.001-6 | 202437 | 13/09/2024 07:05:20 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo ponte kelvin marca yokogawa, modelo 2769 , BP-84686. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1077/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414681 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202437 | 12/09/2024 11:55:53 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo MEDIDOR DE POTENÇIA DIGITAL TRIFASICO marca POWER , modelo 3720ACM , NS514411 BP-145527 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1076/2024 en anexo.
202414677 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:01 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETR0 AC/DC marca HB, modelo ELFMV2, , BP-85180. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1075/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414676 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:09 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETR0 AC/DC marca HB, modelo ELFMV2, , BP-85179. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1074/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414667 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:17 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO AC, marca WHESTINGHOUSE , modelo PA-151 , BP-85940. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1073/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414665 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 11:56:25 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO AC, marca WHESTINGHOUSE , modelo PA-151 , BP-85941. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1072/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414661 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 10:30:52 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2014, , BP-127813. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1071/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414659 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202437 | 12/09/2024 10:31:33 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2012, , BP-127816. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1070/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414656 | STE |  | S030B002 | VOLTIMETROS CA/CC | 0774.002-6 | 202437 | 12/09/2024 10:31:42 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo VOLTIMETRO/AMPERIMETRO AC, marca YEW, modelo 2012, , BP-127815. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1069/2024 en anexo. Equipo sin número de serie.
202414653 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202437 | 12/09/2024 10:31:54 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo modem via radio, marca BLACK BOX, modelo RF115, NS-30305901A9904006, BP-614191. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1068/2024 en anexo.
202414650 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202437 | 12/09/2024 10:32:14 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo modem via radio, marca BLACK BOX, modelo RF115, NS-30305901A9904009, BP-614192. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1067/2024 en anexo.
202414647 | STE |  | S006A004 | GRAVADORES FITA MAGNETICA E ACESSÓRIOS | 0932.004-0 | 202437 | 12/09/2024 10:32:05 | Realizar verificación de funcionamiento del equipo Grabador de cinta magnetica, marca KYOWA, modelo RTP- 670A, NS-02340002, BP-112891. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1041/2024 en anexo.
202414574 | STE | 202414007 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202439 | 23/09/2024 17:31:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) retirado de almacenes para uso. El mismo no actúa y no puede ser ajustado mediante el potenciómetro. SSA referencia 202413958. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes no circuito de atuação e realização de ensaios funcionais em bancada. O potenciômetro R14, responsável pelos ajustes dos parâmetros de atuação, apresentava defeito. Foram substituídos 2 capacitores 0,47uF/63V e 1 capacitor 0,1uF/630V e 1 potenciômetro 10kOhms. Obs: O pino de parametrização frontal do ângulo de atuação não acompanhava o módulo. Essa seleção é necessária para habilitação da saída A1. Liberado para uso.
202414573 | STE | 202414006 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202439 | 23/09/2024 17:32:12 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) con rango de actuación fuera de la tolerancia, sin posibilidad de ajuste. SSA referencia 202413958. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes no circuito de atuação e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 0,47uF/63V e 1 capacitor 0,1uF/630V. Liberado para uso.
202414571 | STE | 202414005 | A004L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.007-8 | 202439 | 23/09/2024 17:32:20 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW8001-2/BB (Cód. Alm.:224790), el botón verde se queda pulsado. SSA de referencia 202414002 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del pulsador. Liberado para uso.
202414562 | STE | 202414160 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202439 | 23/09/2024 17:32:28 | Solicitamos reparo del modulo D20KR SN: 517-0143-002401 (Codigo de material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR). Llave local/remoto no esta efectuando conmutación de estado. Ref: SSA 202413886. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Módulo sin condición de reparo. Pista multicapas en corto. No liberado para uso.
202414522 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202437 | 10/09/2024 16:11:49 | Termohigrômetro não apresenta nenhuma leitura, ficando em -1 °F, -1 °C e 1%RH. Realizar verificação e possibilidade de reparo no termohigrômetro TES 1360 (BP-625328 / NS: 010110889). | ILA1 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento dejó de tomar las lecturas debido a una desconexión del sensor por probable caída de mismo. A pesar de que el termohigrómetro se encuentra operativo, por los años de uso, la carcaza se encuentra debilitada y rota en en algunas partes clave (soporte de tornillos y soporte de sonda), el reparo de plástico no es viable. Dar baja. Ver anexo. Instrumento queda en ILA2 para reaprovechamiento de placa. Obs: El BP está desactivado, ver anexo.
202414512 | STE | 202414398 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:32:35 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315477 del panel QCI-04 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de display y botoneras. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202414399 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202437 | 09/09/2024 10:56:59 | Providenciar reparo de display del instrumento 48PM2, que se encuentra con defecto. SSA referencia 202400208. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en los segmentos superiores de cada módulo. Fue requerida la sustitución de dos CIs; el MC14433 y el CD4511. Ensayos de ajuste de alarma ok. Liberado para uso.
202414378 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 09/09/2024 16:27:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO ID: 1182 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202438 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. ID N° 1182. Dar baja. No liberado para uso.-
202414374 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 09/09/2024 16:27:54 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: VICAL, NUMERO ID: 0994 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202438 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0994 Liberado para uso._
202414373 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 09/09/2024 16:28:00 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 8200FV7B. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202438 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificaión y ajuste. Liberado para uso.-
202414371 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 09/09/2024 16:28:05 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, (GRAVAR NUMERO DE ID). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202438 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido y grabado el ID - 2147 Retirado la glicerina del instrumento.- Liberado para uso.-
202414324 | STE | 202413870 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202436 | 06/09/2024 16:42:57 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Extech modelo 445815 debido a estar fuera de sus características técnicas conforme certificado en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La célula capacitiva, responsable de adquirir los valores de humedad se encuentra alterada en sus características, el instrumento posee un potenciómetro de ajuste, el cual no realiza los cambios para su calibración por un defecto en el Ci procesador. La placa principal no posee piezas intercambiables por lo cual el reparo es inviable. Descartar. Obs: el equipo queda en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202414322 | STE | 202413549 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 06/09/2024 16:43:04 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca GROFE, modelo SPR-41 1/4" NPT, NS: 202074/008, com pressão de abertura de 31,6 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de Seguridad GROFE, con SN° 202074/008. Constatado desgaste de su mecanismo de retención. Sin existencia, del conjunto de reparos, para su sustitución. Dar baja.
202414266 | STE | 202414176 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 06/09/2024 16:02:25 | Solicitamos reparo de indicador de temperatura marca: ABB, modelo: MIT 144 N004021231, N/S 16540711082528, código Stock: 712797, se encuentra con display apagado. Referencia SSA: 202414097. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto inicial en la fuente de alimentación. Sustituidos 6 capacitores electrolíticos, un CI TOP 224. Una vez reparada la fuente se constata además, que uno de los tres display LCD se encuentran con deterioro, no mostrando toda la información. El display no puede ser reparado. Descartar. No obstante, el instrumento queda en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202414186 | STE |  | S017C002 | ESTUFA DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202436 | 05/09/2024 09:40:34 | Reparar la estufa marca Fanem, BP 628652. Al programar para que llegue a 150°C apenas alcanza 107°C y luego baja la temperatura. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202437 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El mecanismo de protección de sobretemperatura, independiente al propio controlador, estaba limitando el accionamiento del contactor "k1" por lo que antes de llegar a la temperatura deseada, este desactivaba la resistencia de calentamiento. Se procedió al ajuste manual a "nivel 5" del limitador, conforme al ajuste del controlador digital. Reaprieto de todos los bornes de potencia. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202414165 | APV |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 09/09/2024 17:43:21 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La esmeriladora se encuentra funcional, el defecto radica en la batería que ya presenta desgaste por el uso continuo. Se aguarda la adquisición externa de la pieza.
202414055 | STE | 202413542 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 03/09/2024 16:24:49 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca GROFE, modelo SPR-41 1/4" NPT, NºS: 202074/009, com pressão de abertura de 31,6 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de Seguridad GROFE, con SN° 202074/009. Constatado desgaste de su mecanismo de retención. Sin existencia, del conjunto de reparos, para su susititución. Dar baja.
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente.
202413997 | STE | 202413974 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 04/09/2024 17:28:36 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel GGB-04 posición: 80UW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo (no enciende) | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrandosé con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413797 | STE | 202413735 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 04/09/2024 17:30:14 | Solicitamos reparo del indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código stock 711605, encontrado en la posición 71WMI1-A del PWB 0s4, que presenta oscilaciones en la indicación de nivel de agua pura del tanque de expanción, conforme SSA 202405551. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202437 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Identificado dano na carcaça frontal, substituído. Efetuado substituição de componentes, capacitores eletrolíticos C21, C20 e C19. Reconstrução de trilhas. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202414229), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413796 | STE | 202413737 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202436 | 04/09/2024 17:30:21 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico del anunciador AN-1 del painel TGA-04, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, código 234885. SSA de referencia 202413651. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V; como así también 3 circuitos integrados CD4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413795 | STE | 202413743 | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202436 | 04/09/2024 17:30:40 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico/anunciador del panel KK-04, código 576760. SSA de referencia 202413529. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202437 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do capacitor eletrolítico de 100μF e do circuito integrado CD4011. Reconstrução de trilhas e ligações. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202413745 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 202435 | 29/08/2024 07:48:52 | Evaluar correcto funcionamiento de la UPS ACTIVE CHLORIDE POWER PROTECTION S/N:6A121464650) que se encontraba guardado en almacenes. El mismo fue encaminado para reparo en fecha 10/06/2015 con DM número: 70005710 OBS: de ser necesario realizar las reparaciones requeridas para que el equipo esté disponible para ser utilizado. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo como así también los ensayos de funcionalidad correspondiente en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413702 | STE | 202413196 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202435 | 28/08/2024 17:11:04 | Solicitamos reparo del modulo "electro cont SCR 20V posición E1" codigo stock 307351, el mismo no estabiliza la corriente de carga. Encontrado durante la ejecucion de la SSA: 202412807. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 2 capacitores de 10μF/63V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413690 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202435 | 27/08/2024 17:13:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual caja de ensayos "Torkel 900" IB-4234 no reconoce pendrives, imposibilitando la retirada de datos de los ensayos de la memoria interna del dispositivo. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202436 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de filtro pasabanda dañado y recableado del bus usb. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202413630 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202435 | 27/08/2024 14:45:53 | Verificar y reparar, caso sea posible, el Megger MD DRLO600 con BP: 685264 el cual presento el mensaje " HOT Please Wait " durante el mantenimiento preventivo cuadrienal del interruptor 06LI4 - GIS 60 HZ. Observación: El instrumento no permitía realizar la medición solicitada en la PIC, quedando con el mensaje mencionado en su pantalla. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de sensor de temperatura interno. Falla persiste. Aguardando reparo externo.
202413572 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202435 | 27/08/2024 08:25:51 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 PARA A POS. _00PI. MARCA: WIKA. Nº SÉRIE: ID-0661 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM², retirado de tanque 2. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiacion y ajuste. ID N° 0661. Libeerado para uso.-
202413568 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202435 | 27/08/2024 08:25:56 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA.NºS: ID-0665. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO,AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202436 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 0665 Liberado para uso.-
202413463 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202435 | 26/08/2024 09:51:49 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual o relé posicao CLO (placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) atua mesmo sem a passagem de corrente pelo seu TC. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Encontrado componente carbonizado sendo impossível realizar sua identificação e aferir os parâmetros elétricos. Placa SMD danificada, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202413294 | STE | 202413016 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 14:32:48 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1424, com pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202437 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1424 Liberado para uso.-
202413283 | STE | 202413198 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202434 | 23/08/2024 15:29:32 | Solicitamos reparo del relé temporizado marca pextron 24Vcc posición MT2. El mismo no acepta ajuste de tiempo de temporización. Encontrado durante la ejecucion de la SSP: 20243757. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de varios capacitores los cuales se encontraban con defectos, 1 capacitor de 2,2 μF/63V, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 1 capacitor de 10 μF/63V; además de un trimpot de 100KΩ. Posteriormente se realizaron algunos ajustes y ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413281 | STE | 202413014 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:56:59 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1440, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo.- ID - 1440 Liberado para uso.-
202413280 | STE | 202413012 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:16:22 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1430, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1430 Liberado para uso.-
202413257 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202434 | 22/08/2024 10:11:24 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 273 AUX. NA.:B1/R4/. TENSIÓN EN T5 LLEGA CON AJUSTE AL MÁXIMO VALOR DE APROX. 3,5VAC. Y TENSIONES EN T1 Y T2 CON VALOR APROX. DE 0 VDC. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202434 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes nas tensões de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos o potenciômetro p1 470 Ohms do circuito de ajuste +15VCC e o conector terra frontal. Liberado para uso.
202413256 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202434 | 22/08/2024 10:11:37 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 273 N°S:2326-I-B. EL MISMO SE ENCUENTRA OPERATIVO CON L1 APAGADO. TENSIONES DE SALIDA EN CONDICIÓN NORMAL. REF. SSA 202319591. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202434 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o led L1 do circuito de indicação -24V. Liberado para uso.
202413250 | STE | 202412028 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 17:44:56 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102C80109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202413247 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202434 | 22/08/2024 10:16:54 | Verificar y solucionar problema de fuente de alimentacion de 54v, marca: cisco, s/n: DTH253401J8. Ref. SSA: 202413180 | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202436 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A consecuencia de un corto circuito algunos componentes se desintegraron, además de un daño irreversible en placa multicamada. Reparo inviable. Dar baja. Ver anexo.
202413225 | STE | 202413009 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 20/08/2024 12:35:25 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1428, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202439 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de reparo.- ID - 1428 Liberado para uso.-
202413224 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:11 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC K3MA-J, el indicador inicia con una medición de 0,8V de diferencia al realizar los ensayos. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Identificada falha no sistema microcontrolado e na placa principal SMD. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.
202413223 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:25 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°9707, el indicador presenta una variación de medición de 0,6V con respecto a la medición real. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado ajuste. Enviado para calibração (SSA: 202413623). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202413221 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:36 | Realizar mantenimiento correctivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°8823, indicador no enciende, retirado durante MP3S SSA 202406273 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada de prova. Identificada várias falhas críticas no circuito com alta taxa de deterioração. Sem condições de reparo no local visando a confiabilidade operacional do equipamento. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202413168 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:33 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°89729WAO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ensayo. Ver anexo. Liberado para uso.-
202413166 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 11:28:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 . DIVISAO: 0,2 bar; DIN 16006 marca Wika, N° SERIE: 897293VL. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202413164 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:28:43 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.DIVISAO: 0,1 BAR; FABRICANTE: WIKA; SERIE N° 82006XT1. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. Liberado para uso.-
202413162 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:28:48 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A.DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; N° SERIE: 585237. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. N°S: 585237 Liberado para uso.-
202413161 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:28:55 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; INSERIR N° ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2140 Liberado para uso.-
202413158 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:29:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO: 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. MARCA WIKA; SERIE: 8971ULJP. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. N°S: 8971ULJP Liberado para uso.-
202413157 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:29:08 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A; MARCA: BIMETAL; FAVOR INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inseridoel ID 2146. Liberado para uso.-
202413156 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 20/08/2024 11:29:14 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE A; MARCA: FAMABRAS; ID:1521. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1521 Instrumento fuera de clase, dar baja. Sin condiciones de ajuste, mecanismo deteriorado. No liberado para uso.-
202413072 | STE | 202412832 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202433 | 16/08/2024 16:44:56 | Solicitamos reparo do Transdutor de Tensão Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24278/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 02, em atendimento da SSA202410929, por não indicar o valor de tensão da fonte auxiliar no SCADA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202434 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en la placa de fuente y de procesamiento de señal. Fueron sustituidos dos transistores C2688, cuatro capacitores electrolíticos; 2 de 22uF 100V y dos de 47uF 60V. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202413068 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202434 | 22/08/2024 11:46:36 | Solicito el ajuste y calibración del calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado a Ila3 para calibración. En almacenes no contamos con el material para armar un nuevo banco de baterías. Instrumento fue calibrado a través de SSA 202414991 pero una vez realizado ensayos en bancada nuevamente se detecta falla aleatoria (ver anexo). Será enviado para reparo externo.
202413067 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 11:48:39 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1477 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 95 bar. ID N° 1477. Liberado para uso.-
202413066 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 11:49:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1385 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 85 bar. ID N° 1385. Liberado para uso.-
202413064 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 11:49:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1535. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.52 bar. ID N° 1535. Liberado para uso.-
202413062 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 11:49:50 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1473. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 16.77 bar. ID N° 1473. Liberado para uso.-
202413060 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 10:58:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1380. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. Actuación en 4.731 bar. ID N° 1380. Liberado para uso.-
202413059 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 16/08/2024 11:49:55 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1472. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. Actuación en 4.432 bar. ID N° 1472. Liberado para uso.-
202413041 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202433 | 16/08/2024 15:31:15 | Reparar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de série 39800023WS. O alicate não mede adequadamente a corrente na escala de corrente alternada. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202437 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el instrumento, la razón probable para las lecturas erróneas es la cercanía de la pinza de medición con el imán de izamiento usados en trabajos de campo. Se recomienda en tal caso extraer la pinza de medición de su soporte para efectuar las mediciones. Verificación integral de toda la placa interna. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202412996 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:40:35 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO ID: 1361 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1361 Liberado para uso.-
202412995 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:40:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE SERIE: 1360 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1360 Liberado para uso.-
202412994 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:41:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO ID:1392 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1392 Liberado para uso.-
202412991 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:41:15 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID: 1286 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1286 Liberado para uso.-
202412984 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:41:56 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE:. 82006GTJ . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202438 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. NS° 82006GTJ Instrumento sin condiciones de realizar el ensayo para su lectura. Desmontaje del instrumento, mecanismo averiado y desgastado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo, dar de baja.
202412970 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:42:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:. 82005SGG. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. S.N. 82005SGG Inserido el ID 2067. Liberado para uso.-
202412958 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:42:25 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:. 82006R17. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 82006R17 Liberado para uso.-
202412935 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:42:39 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: INGERSOLL RAND, NUMERO DE SERIE: 32127896 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. S N° 32127896 Lectura del manómetro hecha en psi. Liberado para uso.-
202412929 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:42:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1375. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1375. Glicerina retirado del instrumento. Instrumento fuera de clase. Liberado para uso. De acuerdo al valor de Tolerancia de Proceso, indicada por el solicitante.
202412890 | STE | 202412654 | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202433 | 15/08/2024 09:36:39 | Solicitamos el reparo del indicador de tensión, perteneciente al conjunto ((Siemens, 7KG2106-3ZK11-0B, entrada 0 a 115.47Vca 60Hz, salida 0 a 20mAcc, alimentación 24Vcc, CM: 560308) e indicador digital de tensión (Siemens, NS: 511716-10.2, entrada 0 a 20mAcc, indicación 0 a 500Kvca, alimentación 24Vcc, CM: 583685)), dicho indicador presenta fallas en el display. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202437 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Display 7 segmentos con falla en segmento C, sin condición de reparo por indisponibilidad de repuesto en el mercado. No liberado para uso. proceder baja.
202412870 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 15/08/2024 11:05:29 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 RETIRADO DA POS. _00PI. MARCA:WIKA. IDENTIFICADOR: 82007LBG. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM².AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 18 A 21KGF/CM². | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. S N°: 82007LGB Liberado para uso.-
202412869 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 15/08/2024 11:20:11 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA. NºS:ID-0724. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO, AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID - 0724 Liberado para uso.-
202412857 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:43:12 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 25 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 25 bar. ID N° 2141. Liberado para uso.-
202412855 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:43:18 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 1 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2145 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412849 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:43:23 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 37 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2144 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412847 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:43:31 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 34 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202435 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2143 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412844 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:24:36 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 7 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboraotorio. Verificación y ajuste. ID N° 2131. Actuación en 25 bar. Liberado para uso.-
202412842 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:24:41 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 21 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Actuación en 25 bar. ID N° 2129 Liberado para uso.-
202412839 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:26:20 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 30 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2139 Actuación y 25 bar. Liberado para uso.-
202412837 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:26:25 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 24 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2136 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412826 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202433 | 15/08/2024 08:05:54 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRRECTIVO Y PREVENTIVO DEL MÓDULO SUPERVISOR WORMALD RESMAT 4001 PCB 5006 QUE PRESENTA INCONVENIENTES EN LA DETECCION DE LAZO INTERRUMPIDO. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202434 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e eletrônica no módulo. Foram substituídos um capacitor de 220uF, um capacitor de 100uF e um transistor T2. Foi realizado solda nova nos bornes e realizado ensaio funcional do módulo com atuação correta quando simulado de incêndio e laço interrompido. Liberado para uso.
202412823 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:26:32 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 12 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2135 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412820 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:26:39 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 8 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2137 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412818 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 15:26:49 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 1 MNR: R901095551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2142 Actuación en 25 bar. Liberado para uso.-
202412775 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 08:34:45 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 18 MNR: R90109555, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2132. Actuación en 25 bar. Liberado para uso.-
202412774 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 08:35:36 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 26 MNR: R90109555, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 25 bar. ID N° 2126. Liberado para uso.-
202412771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 08:00:04 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 4 MNR: R90109555, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202434 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificaión y ajuste. Actuación en 25 bar. ID N° 2127. Liberado para uso.-
202412770 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 08:00:11 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 5 MNR: R90109555, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2138 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412767 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 14/08/2024 08:00:17 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-2X/100K14KS. Numero de serie 16 MNR: R90109555, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID - 2133 Actuación ajustada en 25 bar. Liberado para uso.-
202412724 | STE | 202411718 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202433 | 13/08/2024 10:41:54 | Solicitamos verificar operatividad de cartones LC1 y LC2 de modulo de carga del Montacargas AMD. Adjunto, diseño en anexo. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de circuitos integrados LM324, TIL111, capacitor de 22μF/50V los cuales se encontraban en estado de desgaste. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales electricos. Placas con funcionamiento dentro de los parametros esperados. Equipo liberado para uso. Observación: el diseño esquematico de la placa LC2 es diferente a la presentada en las documentaciones.
202412720 | STE | 202412666 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202433 | 14/08/2024 17:37:29 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 light, código de estoque 711605, que estava na posição 63RWI-1 e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202434 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202413122), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202412653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 12/08/2024 11:41:56 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. ( GRAVAR NÚMERO DE ID NO INSTRUMENTO). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID - 2125 Liberado para uso.-
202412599 | STE | 202412225 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202432 | 09/08/2024 17:36:54 | Solicitamos verificar motivo pelo qual o relé eletromecânico de sobre frequência tipo KF (81_MAX), retirado do KB_03, atua a baixo do seu valor de pick-up após certo tempo de operação. O relé, quando ensaiado em bancada, atua conforme seu ajuste (61 Hz de pick-up e tempo de atuação 10 segundos). A frequência de atuação do relé foi registrada, conforme o anexo. Ver documentação: SSA 202412150, 202412080, AT 202406568 e PIC 076.EE.29-R03. Reserva de material: 485037 Cód. Mat.: 501590 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202433 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do paralelo de capacitores do circuito de frequência. Realizada verificação da atuação com 61Hz. Realizado ajuste na bobina de frequência por seus parafusos. Liberado para uso.
202412598 | STE | 202412381 | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202432 | 09/08/2024 17:37:03 | Verificado transductor MCR-PT100/I-DC con errores de lectura. Favor encaminar para reparo (Código de material: 709009). Ref: SSA 202317001. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202434 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos a plena carga y ajustes de inicio y fondo de escala en transductor. Enviado a calibración. Liberado para uso. Transductor 0-100C° con salida de 0-100mA.
202412572 | STE |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202432 | 09/08/2024 14:56:42 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U12. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1561. Actuación encontrada 268 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202412571 | STE |  | B012D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.027-5 | 202432 | 09/08/2024 14:56:55 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U12. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1560. Actuación encontrada 268,7 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202440 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra"
202412520 | STE | 202412500 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 09/08/2024 17:37:25 | Solicitamos reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha na placa princpal do dispositivo, circuitos estão permanentemente danificados provando curtos circuitos, transientes e instabilidades na instrumentação. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202412356 | STE | 202410741 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 06/08/2024 15:23:39 | Solicito manutenção do transdutor de pressão marca SMAR, modelo LD301, NS: U530288. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento perde o ajuste ao ser desligado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202412307 | STE | 202407113 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202432 | 07/08/2024 17:11:01 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419378) con mensaje de "Replace sensor" , código de stock 685704.. SSA referencia 202306368. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conforme resultados de DGA emitidos por ILA4, transmisor HYDRAN se encuentra en condiciones de ser liberado para uso.
202412279 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:08:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual modulo perteneciente a la maleta "Megger BVM600", IB-4107. "power & signal conector" esta averiado. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica que el circuito integrado FT232RQ encargado de traducir protocolo RS232 a USB, está con desperfecto y la placa quemada en el pin 15 de entrada de datos USBDM (conforme imagen en anexo). Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte
202412257 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202432 | 05/08/2024 15:30:20 | Verificar actuación del presostato PR5, al momento de ajustar en la balanza manométrica presento inestabilidad, la misma fue retirado del almacén y no se había utilizado aun. Ajuste en 25 bar con descenso de presión. MARCA BOSCH REXROTH., REFERENCIA HED8 OA-2X/100 K14 + R901017012. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202412248 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202432 | 05/08/2024 15:30:26 | Durante el mantenimiento 3S de la UG11 el presostato P23, fue encontrado con resistencia alta en 2.3bar. Favor verificar actuación, marca MERCOID CONTROL, serie n°05841091, modelo DAW-FX6S9523-3. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Constatado resistencia alta, al actuar el presostato en el valor de 2,3 bar. Verificación del mecanismo del Instrumento, observado detieriodo por corrosión. Sin condiciones de ajuste y reparo. (Observar anexo). Dar baja. No liberado para uso.
202412201 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:08:41 | Verificar/Solucionar motivo por el cual caja de ensayos "Torkel 900" IB-4234, no acepta comandos desde el IHM touchscreen. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de concentrador USB del módulo procesador QMX6 con modificaciones externas (ver Reparación Torkel 900 en anexo). Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202412188 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 02/08/2024 15:56:47 | Reparar fuente de alimentación IF3 S/n: IF3 009/437 correspondiente a la interfaz EC - DFR del EC-11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de conversor de 125/ +15-15, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202412124 | STE | 202411583 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202432 | 05/08/2024 12:11:13 | Reparar aparelho TMR ramal 9340 (Modelo Alcatel 8242 NS. RTF180910133), o mesmo não liga, usuário informou que o TMR sofreu queda. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202412033 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202431 | 31/07/2024 17:01:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID - 1815 (Retirado de U13) | MMU1 | ILA2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bacada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1815. Liberado para uso.-
202412032 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:01:24 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 1437. (Retirado de U13). | MMU1 | ILA2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1437. Actuación en 10 KGF/CM. Liberado para uso.-
202412031 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202431 | 31/07/2024 17:01:32 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:175.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U13) | MMU1 | ILA2 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 175.05.12. Liberado para uso.-
202411962 | STE | 202411911 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:16:03 | Solicitamos reparo de 4 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411961 | STE | 202411852 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 31/07/2024 17:16:14 | Solicitamos reparo de 3 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202434 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411959 | STE | 202411915 | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 31/07/2024 17:17:08 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411909. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc y limpieza. Liberado para uso.
202411958 | STE | 202411911 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:17:18 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX137, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411908. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc y limpieza. Liberado para uso.
202411954 | STE | 202411910 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:18:34 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX161, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202411949 | STE | 202411922 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202431 | 31/07/2024 17:18:43 | Solicitamos o reparo do relé de temporização SPRECHER ENERGIE RZE 4-51P, cód. almox. 192309. Relé ficou inoperante durante MP3A. SSA de referência 202411496. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202432 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 relé 110VCC/250VCA/8A e 1 capacitor eletrolítico 1uF/350V. Liberado para uso.
202411940 | STE | 202406921 | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202431 | 30/07/2024 14:26:43 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta e contato auxiliar inoperante. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 05/08/2024 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparo, cambio de carretel, rebobinado y ensajo. Liberado para uso.-
202411870 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202431 | 30/07/2024 09:09:24 | Verificar funcionamento del medidor ION, las mediciones se encuentran inconsistentes . Numero de série P7700R0R0A1B5F0E0k, modelo 7700. Problema detectado durante ejecucion de la Ssp: 20243028. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de cambio de memoria. Emitida SSA 202412313 a ILA3 para parametrización. Liberado para uso.
202411849 | STE | 202411778 | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202431 | 31/07/2024 17:18:54 | Solicitamos reparo del inversor de frecuencia marca Danfoss modelo VLT, COD: 714958, que se encontraba inoperante. Encontrado durante ejecución de SSA:202411378. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202432 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El inversor presentaba defecto en la alimentación principal, debido a que el circuito encargado de la conmutación de alta frecuencia estaba inoperante. Se procedió a la sustitución de un mosfet K2225 y un capacitor electrolítico de 56uF 35V. Verificación de la etapa de potencia (triodos e IGBT), sustitución de pasta térmica y limpieza integral de radiadores. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202411833 | STE | 202411761 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202431 | 31/07/2024 17:19:01 | Solicitamos reparo del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Identificado alta taxa de deterioração nos circuitos chaveados e na placa principal. Componentes, trilhas e conexões carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no laboratório para reaproveitamento de peças)
202411767 | STE | 202411735 | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 26/07/2024 16:20:29 | Solicitamos reparo de motor Black&Decker modelo 7204 codido almox. 256277 con defecto constatado durante MP-3A, referente a la SSA 202411688. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202433 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamientpo en bancada de laboratorio. Verificado, sin condiciones de reparo de la bobina. Dar baja. No liberado para uso.-
202411754 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202430 | 26/07/2024 10:49:41 | PROVIDENCIAR REPARO DE IHMP-09A, QUE PRESENTA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA" AL NAVEGAR POR LAS PANTALLAS DE OPERACION. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202434 | MAYCON LAZAROTTO | Testes em bancada indicaram falha na transmissão de dados pela porta COM1; Após limpeza dos pinos do conector a porta voltou a comunicar sem erros; Recomenda-se limpeza ou substituição do conector DB9 fêmea do cabo serial que conecta a IHM; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202411732 | STE | 202410498 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 26/07/2024 16:41:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el altoparlante del TMR R.9620 NS3576200421 presenta funcionamiento intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202411722 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202430 | 26/07/2024 17:31:27 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2131. Actuación en 6.5 bar de 7.0 bar. Liberado para uso.-
202411721 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202430 | 26/07/2024 17:31:49 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1515 Actuación en 10.6 bar, de 12.0 bar. Liberado para uso.-
202411720 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202430 | 26/07/2024 17:31:57 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1501 Actuación en 11.0 bar, de 12.0 bar. Liberado para uso.-
202411719 | STE | 202411689 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202430 | 26/07/2024 16:21:43 | SOLICITAMOS EL REPARO DEL AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V COD. ALMOX: 626457 . OBS: CONSTATADA LA DISCREPANCIA EN LA LECTURA DE LA CORRIENTE, SSA: 202411059. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de fonte simétrica, (capacitores eletrolíticos C20, C26: 47uF 25V; C21, C25: 220uF 16V; C23 47uF 63V;C22 2.2mF 35V), reconstrução de trilhas e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202412042), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411655 | STE | 202411581 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 26/07/2024 16:21:59 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacén: 711605, retirado del panel GGB-13, posicion: 71TL-1 por presentar oscilaciones en la lectura conforme SSA 202411545. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202411876), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411605 | STE | 202411548 | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202430 | 24/07/2024 15:50:05 | Durante atendimento da SSA: 202411548 encontrado cartão 33U2 (supervisão de subtensão) atuando indevidamente. Realizar reparo e ajuste. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica de la placa. Sustituido 1 capacitor de 22μF/250V, 1 capacitor de 4.7μF/63V y un diodo zener 1N823 los cuales se encontraban con defecto; además de realizar resoldaduras de las pistas las cuales se encontraban destruidas en partes. Posteriormente fue realizado ensayos electricos y de contactos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411586 | STE | 202411530 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 26/07/2024 16:22:21 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202411874), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411562 | STE | 202411393 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202430 | 24/07/2024 10:40:57 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) indicación 0°C de temperatura , Solicitamos reparo. Ref: SSA 202410667. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação dos conversores DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202413360(D). Liberado para uso.
202411557 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202430 | 24/07/2024 15:34:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR.( GRAVAR NÚMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 91.87 bar. ID N° 2120 grabado a través de la SSA 202414000. Liberado para uso.-
202411556 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202430 | 24/07/2024 15:34:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR.( GRAVAR NÚMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 83.5 bar ID N° 2124.- Liberado para uso.-
202411511 | STE | 202408564 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202430 | 23/07/2024 12:53:20 | Reparar multímetro digital IB 1560, marca Yokogawa, modelo 734-02. Instrumento apresenta ponto de medição não conforme em tensão continua e carcaça danificada. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202432 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Carcaza completamente resecada, no puede ser recuperada. Protección mecánica y dieléctrica comprometida. En las condiciones actuales no se garantizan la clase de protección eléctrica. Descartar. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas internas.
202411453 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:10 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 02 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Gestionar reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411452 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:29 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411451 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:39 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 3 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411450 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:51 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 3 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411446 | STE | 202411346 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202430 | 24/07/2024 10:43:17 | Solicitamos reparo de la bobina BOBINA FECH DISJ DS-308 125VCC cod. almx.:217689 que durante la ejecucion de la SSA 202411232 fue detectada su inoperancia. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, cambio de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202411325 | STE | 202410560 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 14:28:13 | Reparar aparelho de TMR NS. P100400300954, sem ramal (antigo 4858), modelo G955. Aparelho apresenta travamentos frequentes ao ligar, e durante o uso, além de dificilmente ligar. Problema similar ao da SSA 202218665. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202410469 | STE | 202410338 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 04/07/2024 10:28:52 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Falha no barramento I/O da placa principal, erro no sistema microprocessado SMD, sem condições de manutenção. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410468 | STE | 202410358 | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202427 | 04/07/2024 10:06:48 | Solicitamos reparo do indicador Presys (Cod stock: 711176) que apresenta oscilação com valores negativos de leitura variando entre -98,9 ºC e -80,5 ºc, detectado durante a execução da SSA 202410153. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202410963), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202410334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 17:13:04 | Verificar motivo pelo qual o detector de vazamento LD500 não está armazenando carga: o dispositivo não permanece ligado, desliga logo após ser ligado. | OUO2 | ILA2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202433 | MAYCON LAZAROTTO | Bateria, circuito de carga e conversão de tensões OK; Defeito em CI BGA da placa principal do aparelho; O fabricante não comercializa essa peça e não há produtos compatíveis no mercado; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202410331 | STE | 202410219 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 02/07/2024 14:47:01 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo, así como indicar valor sin flujo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica realizada, detectando fuente de alimentación con defecto, el cual fue reemplazada por otra. Posteriormente realizado ensayos electricos en la bancada de pruebas obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202410294 | STE | 202410213 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 02/07/2024 13:00:20 | Durante atendimento da SSA 202410164 constatado funcionamento deficiente do cartão do anunciador posição 30XB3, código almoxarifado 114456. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección y sustitución del relé de 4A el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se procedió a las pruebas correspondientes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202410186 | SCA |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202427 | 03/07/2024 12:55:24 | Verificar el motivo por el cual el Dispositivo Excount II (n° serie 12200016) no esta conectando con el dispositivo Transciever (ID 2180600). Contacto : Sergio Sobreira (SMMT/Met2 ; int. 2826/9744) Obs: El dispositivo Excount II aun no tiene código de material. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435
202410180 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202427 | 01/07/2024 09:31:58 | Providenciar a verificação do agitador magnético Metrohm modelo 801, part number 1801001056344. O agitador apresenta um ruído constante durante operação. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202427 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de eje, engrasado y reensamble de motor sin resultado favorable. No liberado para uso. Proceder descarte.
202410093 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202426 | 28/06/2024 10:08:58 | Realizar reparo no MICROHMIMETRO MEGGER DLRO10X, BP 658000 - IB 1777, que apresenta defeito na bateria, não mantem carga mesmo após carregamento. Favor entrar em contato com Ludierrye 9201. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202430 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento presenta defecto en el módulo de carga de batería, la lógica de carga es comandada por un circuito integrado, el cual presenta identificación ilegible (ver anexo). Sin condiciones de reparo. Dar baja. TBPM: 852/2024 (ver anexo)
202410087 | STE | 202409718 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202426 | 27/06/2024 15:31:44 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202408012 variaciones abruptas de lectura, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | RESSOLDAGEM DOS BORNES DE ENTRADA E SAÍDA. VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202410602(D).
202410015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 27/06/2024 11:30:54 | Confecção de cabo coaxial para GPS. | OSH1 | ILA2 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202427 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada confección de cable terminal para gps con conectores BNC roscables. Realizado ensayos en bancada y en campo. Liberado para uso.
202410000 | STE | 202409750 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 27/06/2024 09:58:29 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P2066E0109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento apresenta saída de corrente saturada de 22 mA. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202409964 | STE | 202409562 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202426 | 27/06/2024 15:04:20 | Verificar / Solucionar motivo que a campainha apresenta volume muito baixo, quase inaudível. Derivada da SSA: 202409562. Marca: NEC Modelo: G566 S/N: 0004571000286. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202409943 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 16:17:38 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación encontrada en 7,320 bar. Actuación ajustada a 6,503 bar. Liberado para uso.-
202409926 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202426 | 25/06/2024 16:33:43 | Verificar pressao de ajuste da válvula de seguranca "B" (ID-2094) em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboarotorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2.5 bar. ID N° 2094. Liberado para uso.-
202409924 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202426 | 25/06/2024 16:33:49 | Verificar pressao de ajuste da válvula de seguranca "A" (ID-2095) em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboarotorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2.5 bar. ID N° 2095 Liberado para uso.-
202409886 | STE | 202409757 | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202426 | 25/06/2024 10:18:02 | Solicitamos reparo en laboratorio de ventilador (código de Material: 709538) que produce el disparo de su interruptor de alimentación. SSA referencia: 202409385 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202427 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de ventilador de 220V y limpieza. Prueba en bancada, liberado para uso.
202409884 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:22:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 183.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U09). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboartorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202409883 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 26/06/2024 08:22:39 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1440. (Retirado de U09). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202426 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1440. Actuación encontrada en 10,823 kgf/cm². Actuación ajustada a 10,002 kgf/cm². Liberado para uso.-
202409879 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202426 | 26/06/2024 08:22:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1203. | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202433 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1203. Liberado para uso.-
202409790 | STE | 202409744 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202426 | 27/06/2024 09:35:48 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificado carbonização permanente nos circuitos conforme anexo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILa2 para reaproveitamento de peças)
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra.
202409723 | STE | 202409515 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202426 | 26/06/2024 11:15:56 | Solicitamos reparo pois, durante a execução da SSA 202409471, foi verificado que o cartão NIFE 4224 pos. E4 (cod almox: 307335) não permite ajuste da atuação de CC ALTA/CC BAIXA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, reconstrucción de la pista próximo al relé RL6 además de limpiar los contactos de los componentes y los bornes de conexión de la placa. Posteriormente ejecutado ensayos electricos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409714 | STE | 202409618 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202426 | 26/06/2024 10:43:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4234 cod. almx. 307378 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, fueron sustituidos 1 capacitor de 1000μF/25V, 2 capacitores de 4.7μF/50V y 1 capacitor de 1μF/50V. Fue efectuada la limpieza de los contactos y de los bornes de la placa. Equipo liberado para uso.
202409713 | STE | 202409617 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202426 | 26/06/2024 10:42:44 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4231 cod. almx. 307351 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409709 | STE |  | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202425 | 21/06/2024 09:29:14 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REPARO DO MULTIMEDIDOR ION 7300 (SN: PA-0001A770-08) QUE APRESENTA FALHAS EM SEU DISPLAY. REFERENTE A SSA 202309410. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202427 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display lcd gráfico de 122x34 puntos modelo EW12A03FLY por otro con las mismas características. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso
202409671 | STE | 202409641 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202426 | 27/06/2024 15:29:51 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71TL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmisión al sistema SCADA conforme SSA 202409615. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202410229), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409668 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202425 | 20/06/2024 14:26:18 | Fabricar, com a protoripadora, 12 placas de circuito impresso para injeção de tensão e corrente para calibração de medidores de energia instalados nas ULPs-05, painel PMRL3 e painel e PMRL4. Fabricação em fenolite com 1 face em cobre. Arquivos de fabricação gerber em anexo. Maycon ciente. Contatar 9565 caso necessário. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202434 | MAYCON LAZAROTTO | Produzido na prototipadora, 12 unidades de placa PCB conforme o projeto do requerente. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso
202409645 | STE |  | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202425 | 20/06/2024 17:03:58 | Solicito o reparo em laboratório do voltímetro analógico (0-24 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96V. Referente a SSA 202404716. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202426 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del ( 0 ) inicial y fondo de escala ( 600KV ). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202409643 | STE |  | A009L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.011-2 | 202425 | 20/06/2024 17:03:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87U (CODIGO ALMOXARIFADO 115177) FASE "T" ESTA COM O TEMPO ELEVADO (79ms). PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). SSA REF. 202409505. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202426 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1X33nF/630V; 1X100nF/630V; 3X1uF/630V; 1X330nF/63V; 2X470nF/63V; 2X330nF/63V; 2X1uF/63V; 1X220nF/63V; 1X1,5uF/63V; 1X150nF/63V. Todos capacitores apresentavam valores fora de tolerância(Acima de 10%). Liberado para uso.
202409642 | STE |  | A009L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.011-0 | 202425 | 20/06/2024 17:14:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87V (CODIGO ALMOXARIFADO 115177) FASE "T" ESTA COM O TEMPO ELEVADO (82ms). PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). SSA REF. 202409498 | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202426 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e testes funcionais em bancada.. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1X33nF/630V; 1X100nF/630V; 3X1uF/630V; 1X330nF/63V; 2X470nF/63V; 2X330nF/63V; 2X1uF/63V; 1X220nF/63V; 1X1,5uF/63V; 1X150nF/63V. Todos capacitores apresentavam valores fora de tolerância(Acima de 10%). Liberado para uso.
202409530 | STE | 202409497 | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202425 | 19/06/2024 15:38:16 | Durante ejecución de la SSA 202408977 fue encontrado indicador digital (cód. alm. 711605) con defecto, lectura con oscilaciones intermitentes. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409969), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409524 | STE | 202409437 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:38:40 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71UL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmision al sistema SCADA conforme SSA 202409380. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19, C20). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202409953), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409523 | STE | 202409400 | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 19/06/2024 15:38:57 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202427 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor, transistor e integrado. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202409517 | STE | 202409376 | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:39:06 | Durante atendimiento de la SSA 202405542, encontrado transductor de tensión posición B1 de UMCC-09 con variaciones bruscas en su salida. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A-0Z9/VZZ/AK, Entrada: 0-110Vca, Salida: 0-5mA. Solicitamos reparo. Cod. 636975 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS. VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202410228(D).
202409431 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 15:16:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155) SSA REF. 202409428 | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas as substituições dos capacitores de 33nF/630V; 100nF/630V; 1uF/630V; 470nF/63V; 330nF/63V; 1uF/63V; 220nF/63V; 1,5uF/63V; 150nF/63V Pois todos apresentaram alterações em suas características de capacitância, que ultrapassou 30% de seus valores nominais. Liberado para uso.
202409430 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 15:17:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155) SSA REF. 202409427 | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202425 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores: 1X33nF/630V; 1X100nF/630V; 3X1uF/630V; 1X330nF/63V; 2X470nF/63V; 2X330nF/63V; 2X1uF/63V; 1X220nF/63V; 1X1,5uF/63V; 1X150nF/63V. Todos capacitores apresentavam valores fora de tolerância(Acima de 10%). Liberado para uso.
202409415 | STE | 202409374 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 17/06/2024 17:00:24 | Reparar aparato TMR 9709 con NS. 0003576200417, el mismo presenta defecto en pantalla y carga del dispositivo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema permanente no processamento de vídeo situado no chip BGA na placa principal. Impossível reparo no laboratório. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202409370 | STE | 202409292 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202425 | 19/06/2024 15:39:19 | Solicitamos reparo del indicador de posición de TAPs CM:0269468 marca Litcht SN:4.971, el mismo presentaba una variación de indicación entre el tap 15 y el 14 sin que exista una variación en campo. SSA de referencia 202221808. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos. Ajuste de início e fundo de escala da saída de corrente e tensão de referência do conversor A/D. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso com SSA de calibração 202410401(D).
202409366 | STE | 202409301 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202425 | 19/06/2024 15:40:30 | Solicitamos reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interfaces das portas OK; Defeito no CI Ethernet Transceiver; Sem condições de reparo pois não é possível adquirir o componente no mercado; Dar baixa.
202409363 | STE | 202409338 | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202425 | 19/06/2024 15:40:50 | Solicitmaos reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202426 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reparo de la bobina del Solenoide, cambio de cables, terminales y confección de un anillo aislante. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202409354 | STE | 202409304 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202425 | 19/06/2024 15:41:30 | Solicitamos reparo de 2 CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección de la placa, sustitución de componentes en estado de desgaste, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 capacitor de 1 μF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipos liberados para uso.
202409353 | STE | 202409304 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202425 | 19/06/2024 15:41:36 | Solicitamos reparo de 3 CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspección de la placa, sustitución de componentes en estado de desgaste, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 capacitor de 1 μF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipos liberados para uso.
202409307 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202424 | 13/06/2024 16:53:47 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11,0 bar y 12,0 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202426 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. Liberado para uso.-
202409305 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202424 | 14/06/2024 14:51:56 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202426 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 10,6 bar. ID 1438. Liberado para uso.-
202409299 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:25:49 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 5 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF) e de circuitos integrados CMOS 4001. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso. [2606T19]
202409298 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:20 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios de testes ensaios funcionais em bancada dos 5 cartões. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Substituição de circuitos integrados CMOS 4001. Efetuado limpeza dos contados e testes FSM, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409297 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:30 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409296 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:39 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409295 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:46 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Substituição do circuito transistorado (T1, T2). Efetuada limpeza dos contatos. Reconstrução de trilhas. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202409294 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:54 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Efetuada limpeza dos contatos. Reconstrução de trilhas. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202409293 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:28:16 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 7 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración.
202409267 | STE | 202408563 | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202424 | 13/06/2024 10:25:23 | REALIZAR REPARO NO CABO DE CONEXÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202425 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das duas ponteiras tipo banana. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202409261 | STE | 202408191 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202424 | 13/06/2024 14:28:16 | Reparar aparelho de TMR N.S. OY-801092, com ramal 9177, de Lucas Potier. Aparelho apresenta falha no display (chegou ilegível, melhorou durante verificações da SMME), falha nos teclados e nos contatos de carregamento. Favor realizar limpeza com álcool isopropílico e banho de ultrassom. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [ealizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Impossível reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202409218 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202424 | 12/06/2024 16:29:43 | SE SOLICITA EL REPARO DE NODOS ESCLAVOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS SF6 DE LA GIS, CONFORME ACUERDO PREVIO ENTRE LAS PARTES. EN ESTE PRIMER LOTE SE INDICAN LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NODOS, Y SON COMO SIGUEN: SMG17A108, SMG17A120, SMG17A497, SMG17A508 Y SMG17A594, QUE SE ENCUENTRAN CON DEFECTOS DE COMUNICACIÓN Y QUE NECESITAN DE ANÁLISIS DE LA ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE UN POSIBLE DIAGNÓSTICO Y VIABILIDAD (O NO) DE REPARO. EN AGUARDO POSTERIOR DE RESULTADOS A ESTE SECTOR. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202426 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa, reacondicionamiento y soldadura de conectores. Reemplazo de capacitores internos. Verificación de voltajes internos. Ensayo en campo sin éxito. Sin posibilidad de reparo debido a falla en Neuron chip. No liberado para uso.
202409152 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202424 | 12/06/2024 10:50:18 | Verificar motivo pelo qual rádios free wave estão inacessíveis por meio IP ou Serial (free wave tool suite), foi realizada tentativa pelos IP's da sismologia 10.0.0.23 e 10.0.0.25, também foi realizada tentativa no IP padrão 192.168.111.100. Problema ocorreu após desligamento de tensão. Os rádios são os gateways da Estação Central para São Miguel (NS. 8415609) e Piquiry (NS. 8415636). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202432 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa.
202409145 | STE | 202317566 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202424 | 11/06/2024 16:43:57 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 17/06/2024 | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202409142 | APV | 202408559 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202424 | 11/06/2024 16:09:20 | Solicito el mantimiento correctivo del miliamperímetro marca Fluke, modelo 773, con número de IB 1695 , número de BP 704837, el mismo no enciende y se encuentra con el conector de batería sulfatado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica. O substrato sulfuroso das baterias atingiu componentes críticos de ligação, dano permanente, não há possiblidade de conexões, sem condições de reparo no local. [1806T3.5] Necessário reparo externo.
202408982 | STE | 202408938 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202424 | 10/06/2024 14:06:55 | Solicitamos modificar 3 relês código 137421 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125VCC para operar em 120Vca, devido a obsolescência do relê código 251267 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ. Conforme modelo entregue para Maycon. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202425 | MAYCON LAZAROTTO | Alteração da placa PCI interna para acomodar uma ponte retificadora, duas resistências e um capacitor. O circuito agora fornece tensão de 110Vdc para a bobina com uma entrada de 120Vac 50/60Hz. Colocado adesivo para alteração dos dados de entrada do relé, identificando a nova faixa de alimentação. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202408961 | STE | 202408942 | A001L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.002-7 | 202424 | 10/06/2024 15:09:18 | Reparar cartão 7TR1201/BB que não está atuando devidamente e após enviar para estoque no código: 224472 SSA de Origem: 202408841 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés y limpieza. Liberado para uso.
202408920 | STE | 202408654 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202424 | 10/06/2024 15:09:30 | Reparar placa PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais de circuitos. Identificado 2 cartões PCB 5014 para manutenção. Recolocação e limpeza dos contatos do relé eletromagnético RL1. Reconstrução de trilhas danificadas. Substituição do capacitor eletrolítico 220μF (C1). Efetuado teste elétricos. Liberado para uso.
202408919 | STE | 202408654 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202424 | 10/06/2024 15:10:18 | Reparar placa PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reconstrução de trilhas e encaixes de componentes. Substituição do circuito integrado 741 (C1), substituição de diodos (D1, DZ2 e LD1). Limpeza dos contatos relés. Testes elétricos dentro dos parâmetros funcionais. Liberado para uso.
202408918 | STE | 202408888 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202424 | 10/06/2024 15:10:26 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais bem bancada. Circuito com alta taxa de deterioração, apresenta falha em circuito integrado que não há disponibilidade no mercado. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [2006T3.5]
202408917 | STE | 202408888 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202424 | 10/06/2024 15:10:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reconstrução dos contatos dos relés nas respectivas trilhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos C2, C3 e C102 (47μF 63V). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202408743 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202423 | 05/06/2024 08:56:58 | Em razão de problema ocorrido na UPS U18-A (ver SSA 202407167), solicita-se APENAS verificação (medir a saída) na fonte/conversor DC/DC interno da chave estática, conforme orientação do técnico responsável para não perder a garantia do equipamento. * Chave estática não mantém as cargas ao perder a tensão da fonte auxiliar, mesmo tendo a tensão principal do inversor e VCC auxiliar Obs: ver e-mail e esquemas em anexo | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202426 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa DP750C (conversor interno DC/DC) alimentada con tensiones de 180Vcc y 200Vcc en la entrada, led DL1 enciende pero no se detecta tensión de salida para ninguna de las tensiones de entrada mencionadas. Fusible F1 en buen estado. Conversor inoperante.
202408585 | STE | 202407713 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:23 | Reparar aparelho de TMR N.S. OY-798303, com ramal 9523. Aparelho apresenta avarias na carcaça, e falhas de TX e RX. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado. Falha no circuito integrado do processamento de sinal RF. Não há peças de reposição para este modelo. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408504 | STE | 202407848 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9339 presenta problemas de display y apagado intermitente. NS P100400300086 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo, como así también el módulo del dosplay; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202408503 | STE | 202406616 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9263 presenta apagado intermitente y perdida de red. NS RTF183502275 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202408501 | STE | 202406711 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9582 presenta altavoz defectuoso y tambien problemas en teclas 1, 4 y 7. NS RTF211700118 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Refeito o encaixe e a conexão dos alto-falantes. Substituição do teclado e do Speaker. Liberado para uso.
202408500 | STE | 202408303 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202423 | 04/06/2024 16:19:02 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do capacitor C1 (47μ63V). Reconstrução de trilhas, ligações entre componentes e jumpers. Efetuado ajuste. Liberado para uso.
202408499 | STE | 202406703 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:45 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9285 presenta problemas de alto parlante NS RTF183502284. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de alto falante e limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202408494 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202423 | 03/06/2024 16:46:45 | VERIFICAR/REPARAR FIREWALL S/N. FTX2150W0WU, MODELO ASA-5524, FABRICANTE CISCO, QUE SE ENCONTRA DESLIGANDO INTERMITENTEMENTE. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza dos componentes internos e slots de memória, processador, etc.; Fonte de alimentação com saídas normais mesmo sob carga; Aparelho ficou ligado por mais de dez dias sem desligar; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202408487 | STE | 202408433 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202423 | 04/06/2024 16:19:32 | Solicitamos reparo em uma bobina de disparo/trip do disjuntor 52-C do painel QG-05 (código almoxarifado 555100) que se encontra com defeito. Detectada durante manutenção 4 A SSP 20243122. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Reparo y rebobinado. Liberado para uso.-
202408484 | STE |  | N031A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.007-3 | 202423 | 03/06/2024 17:15:10 | Repara o botão "PONTE" do rádio controle da ponte N14. SN: 05190247. Obs. O botão foi quebrado e removido do rádio controle. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da Manete. Realizada a instalação da frontal da chave rotativa. Liberado para uso.
202408393 | STE | 202408317 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202423 | 04/06/2024 16:19:45 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 045.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 15, posición 63PW1-1, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202408287. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C16, C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409057) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408378 | STE | 202408054 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202422 | 28/05/2024 09:00:27 | Solicito mantenimiento correctivo del indicador digital de posición de TAPs, marca Therma, CM: 269468, el cual presenta defecto intermitente en la pantalla. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Ressoldagem das placas internas; Teste de funcionamento e diversas sequências de desenergização/energização OK; Liberado para uso.
202408369 | STE | 202408288 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202423 | 04/06/2024 16:19:54 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, Nº série: 360.07.14, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-07 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202407814. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409114) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408344 | STE |  | S011B006 | SISTEMA MOVEL DE DETECCAO DE DESCARGAS PARCIAIS | 3094.001-1 | 202422 | 27/05/2024 15:44:52 | Verificar y reparar motivo por el cual el hardware de procesamiento de señales del equipo PDTect4 Explorer (PN: DNE415; SN:0007) no enciende. Sr. Juan José Núñez en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidas conexiones eléctricas del porta fusible, ajustes de conexiones flexibles de placa principal, limpieza de contactos de pulsador de encendido, ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202408313 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202422 | 27/05/2024 17:11:43 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA. NºS:11OGZAHS. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO, AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202430 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba de funcionamiento en bancada de laboraotorio. Verificación y ajuste. S N° 110GZAHS Liberado para uso.-
202408312 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202422 | 27/05/2024 11:12:18 | Realizar reparo del conductor de alta tensión del equipo VLF Tester BAUR FRIDA con número de BP 717792 (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada reparación de cable suelto mediante soldadura nueva a conector. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408311 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202422 | 27/05/2024 17:11:50 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 RETIRADO DA POS. _00PI. MARCA:WIKA. IDENTIFICADOR: ID-0662. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM².AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 18 A 21KGF/CM². | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202424 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 0662. Liberado para uso.-
202408233 | STE | 202408203 | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202423 | 04/06/2024 16:20:27 | Solicitamos reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e tentativa de ensaios funcionais em bancada. Circuitos apresentam indícios de carbonização e alta grau de deterioração. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408230 | STE | 202408185 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202423 | 04/06/2024 16:20:38 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1704420475. SSA de referência 202319165, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en la fuente principal y CPU, sensor 201 deteriorado, display lcd con perdida de fluido; sin condiciones de reparo. Descartar.
202408229 | STE | 202408183 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202423 | 04/06/2024 16:20:50 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1308419380. SSA de referência 202405964, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería de CPU, parametrización del sensor 201, ajuste de conectores, ensayos de relés de alarma y salida retransmisora de corriente ok. Enviado a química para ensayo de DGA. Conforme a ensayos en ILA4 (ver derivada) el instrumento es liberado para uso.
202408227 | STE | 202408165 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202423 | 04/06/2024 16:20:57 | Solicitamos reparo de 1 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202407825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202408204 | STE | 202408046 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202423 | 04/06/2024 16:21:05 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A (CÓD. 707455) S/N. 511-0101-25A-25257 QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. RETIRADO NA SSA. 202407820. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202426 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reprogramación de memoria EEPROM del módulo mediante protocolo del fabricante. Calibración mediante software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408174 | STE | 202408166 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202423 | 04/06/2024 16:21:13 | Solicitamos reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 001CE (cód. almox. 705975), que apresenta defeito em seu LED frontal "Em serviço". LED encontrado desligado. SSA de referência 202403063. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos funcionais em bancada. Substituição do diodo emissor de luz no módulo sinalizador. Efetuado limpeza nos contatos. Liberado para uso.
202408170 | STE | 202408164 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:35:03 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación visual y funcional. Encontrado rastros de humedad en panel de membrana. Botonera de membrana sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202408168 | STE | 202408164 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:36:45 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202427 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación visual y funcional. IHM con carcasa rota y componentes sueltos. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202408158 | STE | 202408052 | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 16:15:13 | Solicitamos reparo del voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió flexibilidad, soporte plástico resecado y roto. Dar baja.
202408157 | STE | 202408052 | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 16:15:22 | Solicitamos reparo del voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió flexibilidad, soporte plástico resecado y roto. Dar baja.
202408154 | STE | 202408060 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 16:36:54 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito del indicador digitais, retirado do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Sériee 164.03.16. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica, ensayos funcionales en la bancada de pruebas, equipo no presenta confiabilidad sin posibilidad de reparo. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de ILA2 para el reaprovechamiento de las piezas.
202408151 | STE | 202408060 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 16:37:04 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito del indicador digitais, retirado do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica, ensayos funcionales en la bancada de pruebas, equipo no presenta confiabilidad sin posibilidad de reparo. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de ILA2 para el reaprovechamiento de las piezas.
202408150 | STE | 202408081 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202421 | 23/05/2024 16:37:27 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17, posición 71WMI-1A, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202407574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408691) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408146 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202422 | 27/05/2024 10:07:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔVACUOMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PURA(63PW7) FAIXA DE CALIBRAÇÃO -1 A 15 BAR. FAVOR EMITIDIR CODIGO PARA O INSTRUMENTO( IDENTIFICAÇÃO). OBS: NECESSARIO COMPLETAR GLICERINA E TROCAR VEDAÇÃO TRASEIRA. | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202408145 | STE | 202408126 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 16:37:36 | Solicitamos reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, identificado varios componentes en estado de deterioro con mulitples defectos de funcionalidad, placa totalmente corrompida y oxidada sin condiciones de reparo por lo que se procede a la baja del equipo y sin condiciones de uso. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechar las piezas.
202408121 | STE | 202407631 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 23/05/2024 08:46:42 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS 16985, com pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza interna, o banho ultrassônico, a inspeção e a substituição do reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. NS 16985. Liberado para uso.-
202408107 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202421 | 23/05/2024 08:50:01 | Favor verificar/reparar pantalla inoperante (no enciende) del videowall retirado como NUEVO de almoxarifado para ejecución del servicio 202407222. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación sin salida. Identificado dos capacitores de filtro de salida con apariencia hinchada. Reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408106 | STE | 202405942 | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202421 | 23/05/2024 07:55:37 | Solicito análise e apoio para fabricação de 10 unidades de componentes RC para uso no circuito de acionamento das eletroválvulas dos disjuntores ELK-3 da GIS. Ver modelo PMR-2026 de referência nas fotos em anexo (atualmente descontinuado pelo fabricante RIFA). | IEQ3 | ILA2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202425 | EDERSON ROSSATO | Descrição da análise, datasheet e orçamento de referência encontram-se nos anexos da execução.
202408098 | STE | 202407629 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 22/05/2024 17:48:28 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID 1441, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento e a rosca de dois tirantes está deformada. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo e tirantes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202429 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID 1441. Liberado para uso.-
202408088 | STE | 202407744 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:34 | Solicitamos reparo para el modulo D20A SN: 511-0101-25A-29776 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla, LED FAULT encendido. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo dos capacitores. Regrabado de memoria EEPROM y calibración de entradas analógicas. Ensayo en bancada durante 24hs ok. Liberado para uso
202408087 | STE | 202407741 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:43 | Solicitamos reparo para el modulo D20A SN: 511-0101-25A-53503 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y reprogramación de EEPROM. Realizado ensayo en bancada durante 24hs. No se detecta falla intermitente. Liberado para uso.
202408085 | STE | 202407746 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:52 | Solicitamos reparo para el modulo WESDAC D20AD SN: 517-0178-06A-31758 (Código de material: 707455 -MODULO ELECTRO WESDAC D20AD) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado resoldadura de puntos de soldadura fría. Limpieza de placa. Reemplazo de fusibles. Reemplazo de dos resistores shunt. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso
202408080 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:00 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sem condições de reparo: CI S182 com defeito e sem estoque no almoxarifado. Não há mais fabricação deste componente. Proceder descarte. (Obs.: O módulo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408079 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:09 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sem condições de reparo: CI S182 com defeito e sem estoque no almoxarifado. Não há mais fabricação deste componente. Proceder descarte. (Obs.: O módulo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408078 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:19 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo.
202408077 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:29 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo.
202408071 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202421 | 22/05/2024 14:13:58 | Solicitamos verificação do motivo pelo qual o instrumento LD500 (Detector de Fugas) não liga. Instrumento Marca CS Instruments modelo LD500 BP716086. Equipamento entregue na oficina da ILA2 na maleta com todos os acessórios. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Equipo enciende pero reinicia automáticamente. Se procedio a verificar tensión y termostato de baterías. Oscilador del procesador ok. Realizada verificación de botones de membrana y cable flex del mismo. Encontado que se reconocía como pulsado el boton de encendido en todo momento, lo que causaba el reinicio. Se procedió a verificar el cable flex y su conexión. Realizada limpieza de las conexiones. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408011 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 22/05/2024 09:18:43 | Solicitamos apoyo para calibración del nuevo manómetro 63PW7 (código 207101) a instalar en la U9A en la tubería de agua pura conforme SSA 202320638, calibrar de -1 a 5 bar. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2093. Liberado para uso.-
202408007 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 21/05/2024 17:08:34 | Realizar prova funcional em bancada/callibração do pressostato marca Allen-Bradley, catálogo nº 836-C9. Valor do ajuste 12bar (atuação em alta - desativação 12 bar). Indicar ajuste encontrado. ID 1483. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 12.06 bar. Desactivación en 10.80 bar. Liberado para uso.
202408006 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 21/05/2024 17:08:48 | Realizar prova funcional em bancada/calibração, do pressostato Marca Zurich. Valor do ajuste 0,5bar (atuação em baixa). Indicar ajuste encontrado. Posição: LS - Sistema de lubrificação do compressor. ID 1485. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación encontrada en 0,53 bar. Desactivación encontrada en 0,23 bar. Actuacion Ajustada a 0,50 bar. Desactivación en 0,15 bar. Liberado para uso.-
202407998 | STE | 202407812 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202421 | 23/05/2024 16:39:37 | Solicitamos reparo modulo D20A SN: 511-0101-218806 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A-277U-UUU-A). Modulo sustituido en la SSA 202406807. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de EEPROM y calibración de las 32 entradas analógicas. Ensayo en bancada por 24 hs. Liberado para uso.
202407947 | STE | 202405037 | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202421 | 22/05/2024 08:55:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado. Verificado baixa tensão no banco de baterias, indicando falha do inversor. Modelo: Active 2000-19 Fabricante: MasterGuard S/N: 6A12146421 | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, detectados funcionamiento deficiente de los mismos, sin documentación técnica. Dar baja baja al equipo.
202407902 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:10:04 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1339. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1339 Liberado para uso.-
202407901 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:10:28 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1364. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. ID N° 1364 Liberado para uso.-
202407900 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:10:42 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1348. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en la bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1348 Liberado para uso.-
202407892 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:10:48 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO ID: 1357 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1357. Liberado para uso.-
202407890 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:10:53 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE:. 82009AR1 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. N° S: 82009AR1 Liberado para uso.-
202407889 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:00 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO ID: 1376. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1376. Glicerina retirado del instrumento. Liberado par uso.-
202407887 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:08 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO ID: 969. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 969. Liberado para uso.-
202407886 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:16 | Calibrar manômetro de 0 a 6 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 bar, graduação 0,05 bar; exatidão classe B, marca Zurich. ID 1481. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1481. Liberado para uso.-
202407885 | STE | 202407514 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202421 | 20/05/2024 11:40:45 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY710 con IB 3816, debido a que la aislación del terminal de tensión se quebró durante la calibración. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del terminal por otro de idénticas características. Realizado, además, limpieza de terminal de baterías y ensayos de con calibrador de bancada. Liberado para calibración.
202407883 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:26 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A, marca Famabras. ID 1488. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de Laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1488. Liberado para uso.-
202407880 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:34 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:FAMABRAS, NUMERO DE ID 1355. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1355. Instrumento fuera de clase "B" Liberado para uso, conforme tolerancia de proceso por el solicitante.
202407879 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:11:40 | Calibrar manômetro de 0 a 4 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 4 bar, graduação 0,05 bar; exatidão classe B, marca Carlson. ID 1496. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1496 Liberado para uso.-
202407877 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:37:41 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:ASHCROFT, NUMERO DE ID 1890. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancadad e laboratorioVerificación y ajuste. ID N° 1890 Liberado para uso.
202407876 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202421 | 20/05/2024 16:37:47 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; marca Nuova Fima. ID 1482. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID-1482. Liberado para uso.-
202407864 | STE | 202407838 | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202421 | 21/05/2024 11:02:33 | Durante atendimento da SSA 202407822 encontrado com defeito o indicador código 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408857), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407852 | STE | 202407612 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 21/05/2024 11:03:01 | SOLICITAMOS REPARO MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-25243 (CÓD. 707455) QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. SUBSTITUIDO NA SSA. 202407535. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de EEPROM y calibración de las 32 entradas analógicas. Ensayo en bancada por 24 hs. Liberado para uso.
202407810 | STE | 202407751 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202421 | 21/05/2024 11:03:08 | Solicitamos reparo do indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 032.01.12, o qual foi retirado do PWB 18, posição 71WMI-A, por apresentar oscilações na leitura em atendimento a SSA202406920. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408803), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407803 | STE | 202406861 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 17/05/2024 18:34:48 | Solicito el mantenimiento correctivo del medidor de aislación y multímetro marca Fluke modelo 1587 con número de serie 24690087 e IB 3722, el cual enciende de manera intermitente, dando un mensaje de "batería", aún con las pilas nuevas, no permite la selección del rango de tensión para la medición de aislación imposibilitando su calibración para esta función, no obstante como multímetro sí funciona. Adjunto los parámetros calibrados en la función multímetro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el circuito de medición de batería. Energizando directamente a través de una fuete DC, el multímetro funciona con normalidad, pero usando pilas LR6 (AA), la recomendada, detecta batería baja. No se consigue identificar cuáles son los componentes asociados defectuosos; sin manual de servicio, componentes SMD con codificación propia. Dar baja. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas mecánicas (sin BP)
202407798 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202421 | 21/05/2024 11:03:18 | Solicitamos reparo del Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Durante execução da SSA202407596 não foi possível realizar a instalação do módulo pois o borne 7 não aperta. Material com código de estoque 217921. Obs. SSA origen 202407703 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica, sustitución de bornera de 4 pinos y remoción de soldadura de las pistas de cobre y algunos componentes como así también efectuada la limpieza de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407796 | STE | 202407701 | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202421 | 21/05/2024 11:03:28 | Solicitamos reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Módulo foi retirado durante execução da SSA202407596. Estava ocorrendo a indicação intermitente de falha de circuito interrompido. Material com código de estoque 217921. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica, sustitución de un capacitor de 220μF/16V y remoción de soldadura de las pistas de cobre y algunos componentes como así también efectuada la limpieza de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407789 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 17/05/2024 15:29:52 | Calibrar manômetro de 0 a 6 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A, marca WIKA. Inserir ID. Apresentou vazamento da glicerina. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202407788 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 17/05/2024 15:29:58 | Calibrar manômetro de 0 a 6 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 6 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A, marca WIKA. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2092 Liberado para uso.-
202407787 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 17/05/2024 15:30:04 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1, marca WIKA. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2091. Liberado para uso.-
202407786 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 17/05/2024 15:30:10 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A, marca Bimetal. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2090. Liberado para uso.-
202407728 | STE | 202407638 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202420 | 17/05/2024 10:42:02 | Durante atendimento da SSA 202407022 encontrado indicador digital posição 71TL, fabricante PRESYS, código 711605, com defeito intermitente na retransmissão. N série 059.12.11. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408877), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407725 | STE | 202407635 | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202420 | 17/05/2024 10:42:49 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento de disjuntor DIARC-DR que se encontra com o cabo de alimentação rompido ( código almox. 164836) Detectada na execução da SSA 202407059. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del disjuntor para acceso a la bobina Limpieza y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202407719 | STE | 202407277 | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202420 | 17/05/2024 10:42:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202422 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los relés. Funcionamiento normal, liberado para uso.
202407718 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202423 | 03/06/2024 08:21:47 | Radio comunicador (marca: Motorola) com defeito. | MCI1 | ILA2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no circuito transistorado e deterioração na placa principal. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) (0406T)
202407717 | STE | 202407280 | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202420 | 17/05/2024 10:43:10 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202422 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los relés. Funcionamiento normal, liberado para uso.
202407699 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202420 | 16/05/2024 15:19:51 | Realizar manutenção preventiva na placa UNS0017A-P acionamento crowbar. A placa sofreu um curto-circuito, porém esta com sua funcionalidade preservada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202422 | EDERSON ROSSATO | Reparo de solda, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi realizada ressoldagem do resistor da conexão 1001. Liberado pra uso.
202407691 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:10:23 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. FAVOR INSERIR ID . | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,506 bar. Inserido el ID 2118. Liberado para uso.-
202407689 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:10:30 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. FAVOR INSERIR ID . | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,505 bar. Inserido el ID 2117. Liberado para uso.-
202407687 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:10:35 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., FAVOR INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2119. Valor de Actuación 7,5 bar. Diferencial de 0.5 bar. Liberado para uso.-
202407684 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:10:41 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0. SERIE: 8973RAOY. FABRICANTE: WIKA | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. N°S: 8973RAOY Liberado para uso.-
202407680 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:10:16 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0. SERIE: 8973RAOX. FABRICANTE: WIKA | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202422 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8973RAOX Liberado para uso.-
202407676 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:15:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 8973SL5I. se solicita la colocacion de ID al instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202422 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2110. Liberado para uso.-
202407675 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202420 | 16/05/2024 14:15:19 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 8973SL5J. se solicita la colocacion de ID al instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202422 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifcaión y ajuste. ID N° 2113 Liberado para uso.-
202407672 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 14:15:24 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. FABRICANTE: WIKA; DIVISÂO: 0,1; SÉRIE:8200739D. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202426 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202407670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 14:14:48 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. FABRICANTE: WIKA; DIVISÂO: 0,1; SÉRIE:8200739E; BAR. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. N°S: 8200739E Liberado para uso.-
202407663 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 14:15:36 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200363Q. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. OBS: INTRUMENTO COM VAZAMENTO DE GLICERINA | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2111. Liberado para uso.-
202407660 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:49:16 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE 1.0; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, mecanismo dañado sin condiciones de ajuste y de reparo. No Liberado para uso. Dar de baja.-
202407659 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:49:21 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE 1.0; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limplieza. Inserido ID 2108. Liberado para uso.-
202407656 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:49:29 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82001NZS. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2116 Liberado para uso.-
202407655 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:49:59 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82002YZA. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2115 Liberado para uso.-
202407653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:50:05 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82006733. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202426 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2114 Liberado para uso.-
202407644 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1386 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ensayo. ID 1386. Actuación 85,61 bar. Liberado para uso.-
202407643 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1098 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1098. Actuación en 85,43 bar. Liberado para uso.-
202407640 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:24 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1474. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18,227 bar. ID N° 1747. Liberado para uso.-
202407637 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:33 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1414. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1414 Actuación en 19.033 bar. Liberado para uso.-
202407636 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1383. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.724 bar. ID N° 1383. Liberado para uso.-
202407634 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202420 | 16/05/2024 15:50:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1381. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202423 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 138. Actuación en 4.552. Liberado para uso.
202407632 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202420 | 16/05/2024 15:19:58 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa Modelo 2381A de -1vcc a +1cvv Número de série 6740/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202407536 devido a falha de indicação. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tension 125+-15V. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202407617 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:32:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2112 Liberado para uso.-
202407616 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:32:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,1 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202407615 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:31:43 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A. FABRICANTE: FAMABRAS; GRADUACAO 0,1 BAR; ID 1324. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1324 Liberado para uso.-
202407614 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:31:22 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A. FABRICANTE: FAMABRAS; GRADUACAO 0,1 BAR; ID 1325. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1325. Liberado para uso.-
202407609 | STE | 202407525 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202420 | 16/05/2024 10:50:45 | Solicitmaos reparo del relé FIR KF número de série 83618/8/1, código de almoxarifado 0501590. A unidade de sinalização está inoperante devido curto circuito em sua bobina. Referente SSA 202407486. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de la bobina de señalización, cambio de los capacitores de 2MF y 0,250MF, ajuste de sobre frecuencia en 61HZ. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202407607 | STE | 202407524 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202420 | 16/05/2024 10:50:53 | Solicitamos reparo del relé de bloqueio General Eletric, código de almoxarifado 0498025. O mesmo está com sua bobina em curto-circuito. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del rele de bloqueo, para accesar a la bobina. Limpieza y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202407506 | STE | 202407453 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:24 | Durante atendimento da SSA: 202406589, fue eoncotrado indicador digital posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. númerode série 049.12.14, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408944), dentro dos parâmetros. Aparelho reconfigurado. Liberado para uso
202407504 | STE | 202407453 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:35 | Durante atendimento da SSA: 202406589, fue encontrado indicador digitais posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. números de série 047.12.11, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408947), dentro dos parâmetros. Aparelho reconfigurado. Liberado para uso
202407481 | STE | 202407342 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202419 | 10/05/2024 16:17:49 | Solicitamos reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202407440 | STE | 202407381 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202419 | 10/05/2024 09:23:44 | Reparar aparelho TMR ramal 4818 (modelo Alcatel - Lucent NS. RTF180910070), o mesmo apresenta problema de forma intermitente no microfone, não sendo possível o interlocutor ouvir a mensagem. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202422 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el micrófono con defecto con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407435 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202419 | 09/05/2024 14:45:29 | Reparar sensor de campo magnético modelo FP500(SN-1168) del instrumento de medición de corriente de fuga de pararrayos(LCM500) que presenta mensaje de "BAD SIGNAL" en el display del equipo. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa, reemplazo de capacitor electrolítico de filtro de entrada de sintonizador. Detectado cortocircuito en alimentación de microcontrolador. Circuito de clock activo no enciende. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202407383 | STE | 202406541 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202419 | 09/05/2024 11:22:50 | Verificar motivo pelo qual TMR ramal 9174 (Modelo G566 NS. 3804300284) travou e não liga mais, usuário também relatava problemas no microfone e no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202422 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202407382 | STE | 202406390 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 09/05/2024 13:09:37 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16993 (ID 1445), com uma pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID 1445. Liberado para uso.-
202407369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202419 | 09/05/2024 07:32:57 | Solicitamos apoio para modificar a programação do inversor de frequência, da unidade de filtragem do regulador de velocidade, para instalação do comando do aumento de rotação do motor por pulsos nas entradas digitais em substituição ao sistema por potenciômetro analógico. Contato Mário 9640 MMU2. José Lorenzo ILA2 ciente. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202422 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Modificación de programación del inversor de frecuencia CFW-08 en los parámetros según manual P222: de 1 a 4; P265: de 10 a 5; P266: de 8 a 5. Instalada llave pulsadora en la tapa para variar velocidad (ver imagen). Variación de la rampa de aumento y disminución de velocidad mediante los parámetros P100 y P101. Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202407344 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202419 | 08/05/2024 17:15:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, após o reparo relatado na SSA 202406125, quatro unidades de cartões foram testados e queimaram imediatamente após a instalação, sendo que os cartões antigos testados nas mesmas posições funcionaram corretamente, com tensão medida na lampada de 23,2 Vcc. Obs.: Devolvidas para ILA2 10 un. do cartão cód. 560375 para verificações e reparo. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados( 10 capacitores 22nf, 20 capacitores 100nf, 25 circuito integrado CD4011, 8 CD4081 y 2 CD4066 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202407318 | STE |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202419 | 08/05/2024 08:39:02 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA ENTRADA +-1VCC, SALIDA 4-20MACC, MODELO 2381A NS: 6760/00. REF. SSA202407183 Y SSA202407193. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tension 125+-15V. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202407288 | STE | 202406415 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 07/05/2024 10:27:40 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16991, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. NS 16991. Liberado para uso.-
202407275 | STE | 202406522 | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202419 | 08/05/2024 15:19:00 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202421 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la fuente, sustitución de 2 fusibles de 1A y uno de 4A los cuales se encontraban quemados. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407264 | STE | 202406407 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 07/05/2024 10:27:47 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16994, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio Cambio de reparo. ID N° 16994 Liberado para uso.-
202407215 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:19 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; SÉRIE: 508131. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2100. Liberado para uso.-
202407214 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:23 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,1 BAR; FABRICANTE: VICAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Cambio de lente y reposición de Glicerina. Inserido el ID 2099. Liberado para uso.-
202407213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2097. Liberado para uso.-
202407212 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:34 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2096. Liberado para uso.-
202407211 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200673D. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamienro en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2101 Liberado para uso.-
202407210 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200363O. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2130 Liberado por uso.
202407209 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 KGF/CM2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 KGF/CM2, DIVISAO: 0,2 KGF/CM2; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; ID-1655 | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1655. Liberado para uso.-
202407208 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:54 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 KGF/CM2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 KGF/CM2, DIVISAO: 0,5 KGF/CM2; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; SÉRIE: 802169. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.- Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con NS° 802169, fuera de Clase. Instrumento con mecanismo averiado por desgaste debido al tiempo de uso. Sin condiciones de reparo y de ajuste.- No liberado para uso. Dar de baja.-
202407207 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:59 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 KGF/CM2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 KGF/CM2, DIVISAO: 0,2 KGF/CM2; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; SÉRIE: 575952. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2107. Liberado para uso.-
202407206 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WILLY; CLASSE A1; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2106. Liberado para uso.-
202407205 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:10 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: RUCKEN; CLASSE A; ID-1334. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° XXX. Dar baja. No liberado para uso.-
202407204 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:16 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboartorio. Verficación y ajuste. ID N° XXX. Dar baja. No liberado para uso.-
202407203 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:21 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE: 8971ULJO. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. ID N° 2084. Liberado para uso.-
202407202 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:35 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE: 8971ULJM. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2089 Liberado para uso.-
202407155 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:42 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. ID N° 2105 Liberado para uso.-
202407154 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:48 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manometro fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.-
202407153 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:06:54 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82003631. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2109 Liberado para uso.
202407152 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:07:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82008KMK. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2104 Liberado para uso.-
202407151 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:07:07 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200363N. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2088. Liberado para uso.-
202407149 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:07:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2087. Liberado para uso.-
202407148 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:07:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82006XRY. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Manómetro con SN° 82006XRY, instrumento fuera de clase. Sin condiciones de ajuste y de reparo. Mecanismo averiado por tiempo de uso, dar de baja. No liberado para uso.
202407139 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:07:35 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 897269Y9. ID 1963. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con ID 1963, con problemas eléctricos. Ver Anexo, sin condiciones de ajuste. Dar Baja. No liberado para uso.-
202407138 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:07:41 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 897293YG. se solicita la colocacion de ID al instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2086 Liberado para uso.-
202407137 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:07:46 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 8973SL5K. se solicita la colocacion de ID al instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2102 Liberado para uso.-
202407136 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:07:52 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, N° SÉRIE: 897293VJ. se solicita la colocacion de ID al instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Inserido el ID N° 2085. Liberado para uso.-
202407129 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:05 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0. SERIE: 8971UJ2W. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. . FABRICANTE: WIKA. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. inserido el ID N° 2083. Liberado para uso.-
202407128 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0. SERIE: 8971UJ2Z. ID 1205. FABRICANTE: WIKA | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2103 Liberado para uso.
202407127 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:18 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., ID 1328. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202420 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 7.4 Bar. ID N° 1328 Liberado para uso.
202407126 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:24 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., ID 1391. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202420 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condicones de ajuste, Dar baja. No liberado para uso.-
202407124 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:29 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID 1275. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,5 bar. ID N° 1275. Liberado para uso.-
202407114 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202418 | 03/05/2024 08:46:04 | Verificar o equipamento evaporador rotativo da Marca Buchi, Modelo RE120, BP 525645, que teve um princípio de incêndio na cuba aquecimento, com a queima do fluido de silicone. Obs.: Risco de contato com óleo mineral, silicone e solventes tolueno e álcool isopropílico. Recomenda-se a utilização de luvas nitrílicas e máscara para vapores químicos. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que el relé del termostato se encuentra averiado por sobretemperatura, es decir, los contactos eléctricos quedaron fusionados. El instrumento, por los años de uso (41 años), ya no ofrece garantía de seguridad para seguir operando. Descartar. TBPM 597/2024.
202406983 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202418 | 02/05/2024 11:04:28 | ANALISAR E, SE POSSÍVEL, MODIFICAR E CALIBRAR VARÍMETRO MODELO GTS 113 (S/N: S10039401 - C/M: 586161) PARA APLICAÇÃO NO CABO A OLEO DE 66 KV. CONSIDERAR RTC = 100/5A E RTP = 66000/115V. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202422 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajustado para 66kV/115. Enviado a calibración con la SSA 2024/08554 y liberado para uso por dicha SSA. Liberado para uso.
202406948 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202418 | 30/04/2024 14:15:53 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 . marca Wika, se solicita la colocacion de ID al instrumento. N° SÉRIE:8973SL5H. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2082 Liberado para uso.-
202406947 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 30/04/2024 14:16:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. MARCA: WIKA. N° SÉRIE:8200DEVI. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2080. Liberado para uso.-
202406945 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 30/04/2024 14:16:07 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. MARCA: WIKA. N° SÉRIE:8200C31J. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2079. Liberado para uso.-
202406944 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 30/04/2024 14:16:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. MARCA: WIKA. N° SÉRIE:82008KMS. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2078. Liberado para uso.-
202406942 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 30/04/2024 14:16:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISÃO: 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. MARCA: WIKA. N° SÉRIE:8200C321. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2077. Liberado para uso.-
202406938 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202418 | 30/04/2024 14:16:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTESDE 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; série:89729WAM marca Wika. Favor inserir ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2081 Liberado para uso.-
202406929 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 06:52:52 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO, DIÂMETRO 160 MM, ESCALA 0 A 15 KGF/CM2, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2100 Liberado para uso.-
202406915 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202418 | 30/04/2024 07:02:40 | Solicito la reparación del termohigrómetro rotronic HYGROPALM con número de serie 60044874, uno de los componentes del mismo se encuentra desprendido. Obs: El componente antes mencionado con número de etiqueta 7128w218 se encuentra adherido al equipo. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento obsoleto, não há disponibilidade de componentes de reposição no mercado, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças).
202406885 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:14:15 | Realizar backup e criar imagem do notebook Dell Vostro 1500 (BP 660848). Computador disponível na sala 116. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT; Liberado para uso. Link da imagem: https://itaipudigital.sharepoint.com/:f:/r/teams/SMIL/Documentos%20Compartilhados/ILA2/Imagens%20de%20HDs/ILA3/Dell%20Vostro%201500%20BP660848?csf=1&web=1&e=gK7yDB)
202406883 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:13:44 | Realizar backup e criar imagem do notebook Dell Vostro 1500 (BP 660847). Computador disponível na sala 116. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT; Liberado para uso.
202406882 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:14:28 | Realizar backup e criar imagem do computador Compaq Deskpro (NS 894CYH90065). Computador disponível na sala 113. Maycon ciente | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon e VMWare; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT. Liberado para uso.
202406844 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202418 | 29/04/2024 11:51:52 | Prover reparo para módulo SIEMENS 6EV5000-1BC CM:542563, utilizado para alimentar o anunciador do ASP-01 (possui contatos de alarme). Referencia: SSA 202405961. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202419 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois microdisjuntores. Foi necessário realizar adaptação pois a dimensão dos novos componentes são diferentes (maiores). Liberado para Uso.
202406843 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202418 | 29/04/2024 11:40:42 | Solicito reparo no instrumento multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580, que apresenta falha durante a medição de tensão. Testado com outras ponteiras mas defeito permanece. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de conectores e soldas refeitas na placa principal, valores de tensão indicados dentro dos parâmetros. Enviado para calibração (SSA: 202407291). Liberado para uso.
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo.
202406744 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202417 | 26/04/2024 15:05:27 | Solicito manutenção do módulo de pressão absoluta marca Fluke, modelo PM600-A20M de 20 MPa, Nº de Série 4079036. O módulo não comunica com o calibrador de pressão marca Fluke, modelo 6270A. Obs.: o módulo é utilizado no calibrador marca Fluke, modelo 6270A, BP 714041. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202421 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Reparo Externo] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema no barramento de dados no circuito SMD, sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo.
202406679 | STE | 202406609 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:33 | SOLICITAMOS REPARO DEL FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202418 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406676 | STE | 202406608 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:48 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202418 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406672 | STE | 202406607 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:56 | SOLICITMAOS REPARO DEL VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio ( 0 ) y fondo de escala ( 600KV ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406670 | STE | 202406606 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:05 | SOLICITAMOS REPARO DEL VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio ( 0 ) y fondo de escala ( 600KV ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406669 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 25/04/2024 15:30:03 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NÚMERO ID: 1327. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1327 Liberado para uso.-
202406667 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 25/04/2024 15:30:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NÚMERO ID: 1330. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1330.- Liberado para uso.-
202406666 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 25/04/2024 15:30:20 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO ID: 1365 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1365.- Liberado para uso.-
202406665 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 25/04/2024 15:30:26 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1151. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1151 Liberado para uso.-
202406664 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 25/04/2024 15:30:31 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE:. 82003LL3 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. NS° 82003LL3.- Liberado para uso.-
202406660 | STE | 202405592 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 25/04/2024 07:53:43 | Solicito manutenção do transdutor de pressão marca SMAR, modelo LD301, Nº DE SÉRIE: U309908. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não retém a parametrização ao ser desligado e, consequentemente, perde a referência de "0" mbar." | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202422 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção tecnica. Indentificado diafragma do sensor danificado permanentemente (em anexo), sem condicoes de reparo e parametrização. Proceder descarte.
202406610 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202417 | 24/04/2024 11:47:46 | Reparar sensor de campo modelo FP500(SN-1040) do instrumento de medição de corrente de fuga de para-raios(LCM500 - BP 713667). A característica do defeito apresentado pelo sensor está descrito no documento em anexo. OBS: Foram realizados testes e medições com resultados satisfatórios utilizando o sensor de campo do LMC500 "reserva" que se encontra em manutenção (SSA 202208716). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor de filtro de entrada de conversor de señal interno. Repaso de puntos de soldadura fria con estaño. Limpieza de placa. Ensayo con acompañamiento de ILA1 ok. Liberado para uso.
202406597 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202417 | 24/04/2024 13:49:41 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM MÓDULO DE TESTE EM CI LINEAR, MOD. 178, FAB. TECTRONIX, S/N B042535, BP 78741 PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto (41 años), sin aplicación en la SMIL.DT. Dar de baja. TBPM 599/2024.
202406507 | STE | 202406472 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:13 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) que não aceita ajuste de tensão de flutuação. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, ajuste y reparación. Cambio de circuito integrado LM723, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406501 | STE | 202406469 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:28 | solicitamos reparo del cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) inoperante. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido CI 3046 el cual se encontraba con defecto en una de sus salidas. Posteriomente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406498 | STE | 202406476 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:39 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307378 (FONTE AUX 4234 NIFE) que apresenta capacitores danificados. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada las sustituciones de los capacitores, 1 de 1000μF/25V, 2 de 4,7μF/63V y 1 de 10μF/50V; conforme lo solicitado. Equipo liberado para uso.
202406463 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 23/04/2024 07:31:19 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SERIE: 697369. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. N°S: 697369. Liberado para uso.-
202406461 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 22/04/2024 16:49:30 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO ID: 1331 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 1331. Liberado para uso.-
202406460 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 22/04/2024 16:46:44 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:ASHCROFT, NUMERO DE ID 1215. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 1215. Liberado para uso.-
202406459 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202417 | 23/04/2024 07:31:26 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:WILLY, NUMERO DE ID 1329. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 1329. Liberado para uso.-
202406456 | STE | 202406405 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 25/04/2024 11:25:46 | Solicitamos reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos SMD e impedimentos na inicialização de Firmware. Equipamento obsoleto, sem peças de reposição. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202406454 | STE | 202406416 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:25:56 | Solicitamos reparo do rele temporizado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Codigo:112801) que apresenta defeito na temporização (não permite ajuste). Defeito constatado na execução da SSA:202406226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica, fueron detectados varios componentes con signos de desgastes los cuales fueron sustituidos, 1 capacitor de 1,5μF/480V y 1 capacitor de 0.47μF/630V. Además de restaurar las soldaduras de las pistas de cobre los cuales estaban estropeadas y dañadas. Posteriormente se realizan ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406452 | STE | 202406414 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:04 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso.
202406450 | STE | 202406411 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:12 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso.
202406449 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:23 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1345 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 85.20 bar. ID N° 1345.- Liberado para uso.-
202406448 | STE | 202406422 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:20 | Solicitamos reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada. Realizada substituición de CI transistorizados LM3086 y sus respectivos slots de conexión. Sustitución de CI LM3046, LM723 y reconstrucción de las pistas en el bloque de comandos de señales. Posteriormente realizada el reemplazo de los semiconductores unijuncion TY1, TY4 e TY7 modelo BRY39. Reconstrucción de pistas de los canales A, B y C. Sustitución de capacitores de 10μF/63V, trimpots de 20KΩ y diodo de gemanio. Liberado para uso.
202406446 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1344 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 84.41 bar. ID N° 1344.- Liberado para uso.-
202406445 | STE | 202406339 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202417 | 25/04/2024 11:26:27 | Solicitamos rreparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405954. Ob: No conducen las fases B y C. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido componentes con defectos, circuito integrado LM3086, LM3046, 741 y LM723, potenciometro de 10 y 20 KΩ, un tiristor BRY39, reconstrucción de pistas con tramos cortados, limpieza de los contactos de los bornes. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con el osciloscopio obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202406444 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:34 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1379. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 16.990 bar. ID N° 1379. Liberado para uso.-
202406443 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1349. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 15,210 bar. ID N° 1349. Liberado para uso.-
202406442 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1378. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5,629 bar. ID N° 1378. Liberado para uso.-
202406440 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202417 | 22/04/2024 16:45:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1377. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.24 bar. ID N° 1377 Liberado para uso.
202406336 | STE | 202305464 | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202416 | 19/04/2024 16:31:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (Capacitores eletrolíticos C18, C20, C21). Efetuado reparo: reconstrução de trilhas (Segmento C21.N ↦ U2.4). Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406333 | STE |  | J025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.088-2 | 202416 | 19/04/2024 16:42:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 074.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406330 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202416 | 19/04/2024 16:42:49 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 153.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406292 | STE |  | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202416 | 19/04/2024 14:30:55 | Verificar y de ser posible reparar dos placas DCC-8(R), retiradas con SSA 202404957, en las que se observan capacitores con defecto, conforme anexo. Detalles de las placas: Placa Philips DCC-8(R) NS 9600 021 48101 2010 JQTL100024 Placa Philips DCC-8(R) NS 9600 021 48101 2010 JQTM100035 | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección y limpieza de placa. Analisis de componentes semiconductores y bloques de fuentes internas. Reemplazo de capacitores dañados. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202406287 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202417 | 24/04/2024 15:21:02 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación a la estación para soldar de la Marca: Weller Modelo: WESD51 Serie Nro: IB1839. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido CI PIC16F842 y capacitor de smd 2.2uF 50v (del disparo del triac). Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202406256 | STE | 202406235 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202417 | 25/04/2024 11:26:37 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Substituição do módulos relés 24V. Reconstrução de trilhas no bloco de regulação (D11.K ↦ D12.K). Substituição dos capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Enviado para calibração (202406907), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202406219 | STE | 202406167 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 18/04/2024 14:11:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 4933 presenta fallas de teclado que dificulta la realización de llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con la pistas cobres con daños de irreversibles y signos de oxidación lo que impide que se generen buenos contactos. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202406218 | STE | 202406155 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 18/04/2024 14:14:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 9120 presenta fallas de audio, micrófono y apagado intermitente. Las fallas se dieron posterior a una caída. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de sonido y micrófono con daños de irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA probablemente producto del golpe de caída. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación.
202406154 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202416 | 17/04/2024 16:28:43 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. MARCA WIKA; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO.. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Limpieza del manómetro y cambio de gliserina. ID N° 2076. Liberado para uso.-
202406152 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202416 | 17/04/2024 16:28:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA, N° 8973SL5G, FAVOR INSERIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2075 Liberado para uso.
202406125 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 09:49:14 | Realizar o conserto de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) encontrados inoperantes durante atendimento a SSP 20243733. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde se verificaron la inoperancia de las lamparas incandescente por defectos los cuales fueron reemplazados por diodos led con resistencias de protección, posterioremente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202406122 | STE | 202405469 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 16:32:52 | Repara TMR modelo 8242 DECT (SN RTF211700089), ramal 4939. O aparelho apresenta travamento de algumas teclas e falha constante no microfone. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo, realizada limpieza de los contactos y pistas de cobre del teclado. Posteriormente se procedio a los ensayos obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406093 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202416 | 16/04/2024 16:59:20 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE NOTEBOOK MOD. SATELLITE A75-S125, FAB. TOSHIBA, S/N 85251199K, BP 649998. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | O notebook está funcionando normalmente conectado a rede de energia (bateria interna ausente), porém possui um processador Pentium 4 (ano de 2005), e 512MB de RAM, o que permite rodar no máximo um sistema operacional Windows XP ou anterior. Recomenda-se a substituição por um equipamento atual, a fim de atender as necessidades de ILA2.
202406075 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202416 | 16/04/2024 09:32:01 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 164.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Efetuada tentativa de manutençao preventiva, equipamento fora de classe, necessario manutençao completa e calibraçao.Liberado para uso conforme pedido do usuario.
202406074 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202416 | 16/04/2024 09:34:09 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 149.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Efetuada tentativa de manutençao preventiva, equipamento fora de classe, necessario manutençao completa e calibraçao. Liberado para uso conforme pedido do usuario.
202406073 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202416 | 16/04/2024 09:33:59 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 131.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202406071 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202416 | 16/04/2024 09:33:50 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 155.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202406068 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202416 | 16/04/2024 09:33:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 159.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202405974 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202416 | 15/04/2024 10:33:18 | Solicito o reparo da fonte de alimentação 220Vca/125Vcc da marca MCE e número de série 14120763. Esta fonte é usada na plataforma de testes da SMIN.DT na El. 115. Ao aplicar tensão de 220 Vca na entrada não há 125 Vcc na saída conforme esperado e os coolers também não são acionados. | IEE1 | ILA2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado punto de soldadura fría (ver imagen en anexo) en bobina de filtro de salida. Restituida la soldadura ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202405937 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202415 | 12/04/2024 14:30:34 | Reparar multímetro digital Minipa, modelo ET-2507A, NS-EB507A000510. Instrumento pertence a MTSI.DF. Instrumento calibrado fora de classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | Equipamento sofreu danos causados por umidade, oxidando trilhas e resistências de precisão que possuem valores únicos, não podendo ser compradas no mercado. Sem condições de reparo. Dar baixa.
202405926 | STE | 202404411 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202415 | 12/04/2024 14:31:11 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P206740109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado, posteriormente, a corrente de saída satura em 22mA e exibe a mensagem de erro " Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202405900 | STE | 202405717 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202416 | 16/04/2024 08:24:19 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de la secuencia de los contactos del relé y posteriormente ejecutado ensayos en la banada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405899 | STE | 202405867 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202416 | 16/04/2024 08:24:28 | Solicitamos reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, encontrandose con pistas de cobre con signos de oxidación y falsos contactos entre los bornes de los componentes por lo que se procedió a la remoción y soldadura con estaño de los mismos. Equipo liberado para uso.
202405837 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202416 | 16/04/2024 08:24:36 | Solicitamos reparo para el rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. ref SSA origen 202405762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica observando que se encontraban varios contactos de bornes con falsos contactos y signos de oxidación por lo que procedio a una limpieza y resoldadura de los cables conectores, entre ellos los cables del potenciometro principal de 2 MΩ el cual se desprendio de su conexión. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405836 | STE | 202405794 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202416 | 16/04/2024 08:25:01 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontró varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405816 | STE | 202405801 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202416 | 16/04/2024 08:25:13 | Solicitamos reparo de placa FN3 cod: 0307394 subtituida durante atención de la SSA:202405480. Conforme discrepancia encontrada en la temperatura del resistor de la placa FN3 con relación a la FN1 y 2, medidas termograficas realizadas por el laboratorio con SSA:202401502. Anexo informe. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizados tests con y sin corriente en cada uno de los componentes, mediciones de parámetros dentro de lo esperado, resoldadura de puntos, inspección de pistas. Placa FN3 en buenas condiciones. Liberado para uso.
202405806 | STE | 202405761 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202416 | 16/04/2024 08:25:24 | Solicitamos reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica observando que se encontraban varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 2 capacitores de 470μF/100V, 1 capacitor de 4.7μF/50V, un CI 555 temporizador, 1 potenciometro de 2MΩ y algunos cables conectores que ya se encontraban en un estado de desgaste. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405803 | STE | 202405712 | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202416 | 16/04/2024 08:25:32 | Solicitmaos reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202417 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202405790 | STE | 202403142 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202415 | 10/04/2024 15:09:07 | Verificar posibilidad de alterar relación de TC de 400A/5A para 100A/5A de varimetro CM:586153 a ser utilizado en el tablero 4F1. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202416 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de alterar la relacion de TC del vatímetro de acuerdo al pedido del solicitante.
202405789 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:10 | Verificar o funcionamento do sistema de monitoramento de baterias "Megger BVM600", IB-3175. O módulo de fonte e comunicação ("Power & Signal connector") está avariado e foi descartado após tentativa de reparo (SSA 202306284). Detalhes em anexo. | MEG2 | ILA2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Posterior a varios ensayos se verifica que la interfaz BVM600 se encuentra operativa, el desperfecto se encontraba en el instrumento Torkel 930, al cual es conectada la interfaz. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202405744 | STE | 202405682 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202416 | 16/04/2024 08:25:44 | Durante ejecución de SSA: 202402459 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202406090), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202405725 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202415 | 09/04/2024 16:25:07 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82009AR0. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202416 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. SN°82009AR0. Liberado para uso.-
202405684 | STE | 202404958 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202415 | 09/04/2024 15:29:02 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación y conversores. Reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202405679 | STE | 202404961 | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202415 | 09/04/2024 15:29:17 | Solicitamos reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa con pistas calcinadas y levantadas, componentes sobrecalentados y transformador de tensiones auxiliares internas en cortocircuito interno. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202405487 | STE | 202405459 | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202415 | 08/04/2024 08:05:21 | Solicitamos reparo do inversor de frequência marca Danfoss modelo VLT, COD.: 714958, que se encontra com alarme ¨29¨ (sobre temperatura de placa de potencia) conforme encontrado durante a execução da SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mensaje de "alarma 29" debido a exceso de suciedad en todo el inversor, lo cual dificultaba la disipación de calor por ventilación forzada. Realizada limpieza integral del inversor, sustitución de pasta térmica del IGBT, ajuste de conexiones eléctricas. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202405421 | STE | 202405296 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202415 | 08/04/2024 08:05:29 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202405419 | STE | 202404962 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202415 | 08/04/2024 08:05:36 | Solicitamos reparo el transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) se encontró anomalía en la lectura, posible falta de ajuste en la calibración. Ref: SSA 202404091 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ajuste de DIP conforme a etiquetado de datos de placa de la siguiente manera. Salida de corriente de 0-20mA. Entrada de PT100 a 3 Cables. Rango 0-100C°. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405417 | STE | 202405168 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202415 | 08/04/2024 08:05:50 | Durante ejecución de SSA: 202404861, encontrado indicador posición 63PW5-1 marca PRESYS código 711606, presenta oscilaciones en la lectura de presión del cilindro. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202406039), dentro dos parâmetros. Lberado para uso
202405415 | STE | 202405054 | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202415 | 08/04/2024 08:05:59 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cua se encontro varios componentes en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitor de 4,7µF/63V y una resistencia de 470Ω. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404863 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:37 | Verificar o funcionamento do sistema de monitoramento de baterias "Megger BVM600", IB-3174. O módulo de fonte e comunicação ("Power & Signal connector") está avariado e foi descartado após tentativa de reparo (SSA 202306284). Detalhes em anexo. | MEG2 | ILA2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido el conector a través de la SMDTC-2307. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202404661 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202412 | 20/03/2024 16:44:08 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.03 que não permite ajuste de tempo (defeito : tempo de atuação 0,500s esperado0,05s) | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, fue sustituido un potenciometro de 470 KΩ y realizado ajustes en el potenciometro "H". Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202404569 | STE | 202403221 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202412 | 19/03/2024 16:21:00 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9199 presenta apagado intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202404567 | STE | 202404340 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202412 | 19/03/2024 16:20:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9640 presenta fallas en el teclado. Teclas 3,6,8 y 9. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato con defecto en el teclado y las pistas de cobre presentan corrosión y daños permanentes por lo que su reparo es inviable y no hay garantiás de buen funcionamiento. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202404551 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202412 | 19/03/2024 07:17:53 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo 244 CF Serie Nro: H1/R2327/M, el mismo presenta problemas a la hora de zerar Carga/frecuencia, no posiciona a 0 (posición Vacío) y no da respuesta al comando de rampa de subida ni de bajada por R21; R22. Anomalía detectada en la parada de la máquina SSA ref: 202403989 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202412 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado MC14490. Liberado para uso.
202404524 | STE |  | B040A002 | BOMBA DE VACUO 04 CAS - 60 Hz | 0372.004-5 | 202412 | 19/03/2024 16:22:10 | Encaminhar para reparo o conjunto indicador de vácuo: * Controlador de vácuo Edwards com NS096138971; * Sensor de vácuo Edwards com NS096115347; * Cabo; | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202417 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Error 25 en display correspondiente a rotura del filamento del sensor. Realizado reemplazo de sensor. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404510 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 20/03/2024 16:14:05 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación ajustado en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Liberado para uso.-
202404509 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 20/03/2024 16:13:30 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación ajustado en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Liberado para uso.-
202404442 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202411 | 15/03/2024 16:55:48 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) que não atua os contatos de trip. Relé retirado do almoxarifado para atendimento a SSA202402833. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, realizado ajustes y ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404440 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202411 | 15/03/2024 16:55:25 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.02 que não permite ajuste de pick up de autação, obtido 0,060A(esperado 0,050A conforme O.A 0174), e led de atuação não rearma após atuado. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, remoción de los contactos auxiliares del relé de NA (Normalmente Abierto) a NC (Normalmente Cerrado), además fue insertado en serie una resistencia de 2,2 KΩ con el diodo led indicador. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202404424 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202411 | 15/03/2024 15:41:05 | Solicitamos reparo no cartão de anunciador, modelo ST 018AL, Autel, código de estoque 557099. O mesmo apresenta sinalização frontal, no entanto não aciona a lâmpada do anunciador conectada em sua saída. Ref. SSA:202404400. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. cambio de componentes dañados ( Capacitor electrolítico de 22MF, 25vcc; 2 capacitores de 470Mf 100vcc; capacitor 100NF 100vcc ). Limpieza de los contactos del relés. Limpieza y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202404423 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202411 | 15/03/2024 15:41:14 | Solicitamos reparo no cartão de anunciador, modelo ST 018AL, Autel, código de estoque 557099. O mesmo apresenta sinalização frontal, no entanto não aciona a lâmpada do anunciador conectada em sua saída. Ref. SSA:202404400. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. cambio de componentes dañados ( Capacitor electrolítico de 22MF, 25vcc; 2 capacitores de 470Mf 100vcc; capacitor 100NF 100vcc ). Limpieza de los contactos del relés. Limpieza y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202404422 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202411 | 15/03/2024 15:41:22 | Solicitamos reparo no cartão de anunciador, modelo ST 018AL, Autel, código de estoque 557099. O mesmo apresenta sinalização frontal, no entanto não aciona a lâmpada do anunciador conectada em sua saída. Ref. SSA:202404400. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. cambio de componentes dañados ( Capacitor electrolítico de 22MF, 25vcc; 2 capacitores de 470Mf 100vcc; capacitor 100NF 100vcc ). Limpieza de los contactos del relés. Limpieza y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202404412 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:27 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 1341. (Retirado de U18). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1341. Actuación 10 kgf/cm² Liberado para uso.-
202404384 | STE | 202404260 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202412 | 19/03/2024 16:45:47 | Solicitamos reparo de MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC (cod:234869) que se encuentra con defecto, el mismo da señal contínua de alarma . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspercción técnica de la placa, sustitución de componentes con defectos; 2 capacitores de 10μF/40V, 1 transistor BC337, 1 transistor BD135 3 circuitos integrados 4001. Equipo electricamente funcionale, liberado para uso.
202404379 | STE | 202403205 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202411 | 15/03/2024 09:40:45 | Solicito manutenção do transdutor SMAR, LD301 NS.: U312574. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202404378 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202411 | 15/03/2024 09:14:48 | Solicitamos reparo na fonte autel ST018F COD. ALM: 560332, a mesma foi reparada através da SSA 201501397B, no entanto ao ser instalada no painel não aciona o LED V.OUTPUT e nem aciona as cargas associadas. Ref. SSA:202404108. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202411 | EDERSON ROSSATO | Reposição de componente, adequação do circuito de alimentação e sinalização, realização de testes funcionais em bancada. As conexões de alimentação do conversor DC-DC encontravam-se conectadas incorretamente. Foi reposto um resistor 10KOhms/5W. Liberado para uso.
202404373 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202412 | 18/03/2024 08:20:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:171.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U15) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del transductor. SN° 171.05.12 Liberado para uso.-
202404370 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 08:20:47 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID - 1295 (Retirado de U15) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID 1295. Liberado para uso.-
202404342 | STE | 202403645 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 14/03/2024 15:39:11 | Solicito o reparo do indicador de potência analógico, marca Siemens, ID-2052. O mesmo se encontra fora de classe (1%). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404331 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:38 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE902951-312/18, que apresentou falha nos led´s 3, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404330 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:48 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE903503-312/15, que apresentou falha nos led´s 2, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404326 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:57 | Realizar manutencao corretiva no módulo eletrônico UN0056 (supervisor de pulsos etapa final ) NS HEIR443619P2, pois foi constatado defeito nas duas micro chaves do cartao. SSP20243794. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado que as duas chaves estão danificadas internamente. Não há material de reposição. Não foi possível proceder com o reparo. Proceder com descarte do módulo. Manter na sucata ILA2.
202404324 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:09 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE903503-312/01, que apresentou falha nos led´s 2, 3, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404321 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:25 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HE903447-312/10 que não está funcionando corretamente (nao permite o ajuste da corrente de atuacao) SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: (2x) 1uF/63V; (2x) 470nF/63V; (2x) 680nF/63V; (2x) 150nF/100V e resistores de ajuste de tempo de 82k e 6,8k conforme desenho funcional do sistema de excitação. Realizado ensaio de funcionamento, tempo de atuação apresentou valor de 5,6ms com 13V em X2.
202404316 | STE | 202403689 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 14/03/2024 10:39:27 | Solicito la reparación del indicador analógico de presión con ID 2051, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 706858, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -800 a 500 Mvar Resolución: 20 Mvar Entrada: -20 a 12,5 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404275 | STE | 202403687 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 16:40:11 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2058, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614343, ya que el mismo no cuenta con la información de la marca ni el modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -500 a 5000 A Resolución: 50 A Entrada: 4 mA a 20 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. El indicador analógico de corriente perdió la elasticidad de la mola. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202404257 | STE | 202403691 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 15:14:34 | Solicito la reparación del indicador analógico de tensión con ID 2059, debido a que la aguja indicadora se encuentra con defecto, código de almacén 614440. Obs: Entrada de 0 a 23,33 mA, indicación de 0 a 21kV, resolución 0,2 kV, presición 1%. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404241 | STE | 202403649 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 10:57:54 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2053, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 706858, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -800 a 500 Mvar Resolución: 20 Mvar Entrada: -20 a 12,5 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404239 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202411 | 13/03/2024 10:58:24 | Reparar IHM que encontra-se inoperante. SSA referência 202404237. Problema detectado em cumprimento da SSP 20243047. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Display funcionando correctamente. Botonera de membrana con falla. Sin posibilidad de reparo debido a que la membrana no puede soldarse. No liberado para uso. Se recomienda dejar el IHM en dependencias del Laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes.
202404228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 15:25:09 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT, código do almoxarifado 711605, o qual apresentou oscilação na indicação conforme SSA 202403825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala, reparado. Enviado para calibração (SSA 202404664), dentro dos parâmetros; Liberado para uso
202404206 | STE | 202404145 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202411 | 13/03/2024 15:25:32 | Solicitamos reparo de relé marca Ward, modelo TXD-E4, 120 VCA, 60HZ, (COD. ALMOX:630284), con defecto en los contactos auxiliares, SSA de ref:202403440. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa del relé, encontrándose con un capacitor en estado de desgaste por lo que se procedió a la sustitución del mismo, con un valor de 47μF/63V; también fueron resoldadas algunas conexiones que presentaban falsos contactos además fue colocado una etiqueta indicadora de las respectivas conexiones, posteriormente se procedió al ensayo del mismo en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404194 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0706, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0706. Liberado para uso.-
202404191 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0291, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0291. Liberado para uso.-
202404190 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0924, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0924. Liberado para uso.-
202404189 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:34 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0912, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0912. Liberado para uso.-
202404176 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0908, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0908 Liberado para uso.-
202404167 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0917, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0917. Liberado para uso.-
202404163 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20 KGF, MARCA WIKA NS-110808 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. SN° 110808. Liberado para uso.-
202404157 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:31:55 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0909, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0909. Liberado para uso.-
202404140 | STE | 202403647 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 12/03/2024 16:02:27 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2054, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614343, ya que el mismo no cuenta con la información de la marca ni el modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -500 a 5000 A Resolución: 50 A Entrada: 4 mA a 20 mA | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicio de escala ( 4mA ) y fondo de escala ( 20mA ). Prueba en bancada, dentro de los parámetros de funcionamiento. Liberado para calibración.
202404132 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202411 | 12/03/2024 10:49:04 | Realizar reparo del modulo expansor de control que presenta avería. | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Substituição de um capacitor de 3,3uF/350V que apresentou alterações em suas características de capacitância. Liberado para uso.
202404122 | STE | 202403646 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 12/03/2024 09:41:56 | Solicito la reparación del indicador analógico de tensión marca Siemens con ID 2056, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614440, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1%; Indicación: 0 kV a 21 kV Resolución: 200 V Entrada: 0 mA a 23,33 mA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió elasticidad, por el tiempo de uso. Dar baja.
202404103 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202411 | 12/03/2024 09:43:32 | Verificar a possibilidade de reparo do No-Break APC SMART-UPS RT 3000 BP664704. Equipamento não liga. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202415 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 16 baterías que contiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202404093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:02 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0907, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0907. Liberado para uso.-
202404085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:08 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0925, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0925. Liberado para uso.-
202404084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA WIKA ID-0929, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0929. Liberado para uso.-
202404078 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:20 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0298, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0298. Liberado para uso.-
202404077 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:25 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0294, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0294. Liberado para uso.-
202404072 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 18/03/2024 09:32:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA KARTEM ID-0288, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202420 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0288. Liberado para uso.-
202404049 | STE | 202403876 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 13/03/2024 15:27:15 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22811/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202224067. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão, reparado. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202404420), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202404046 | STE | 202403879 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 13/03/2024 15:33:27 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos SMD de condicionamento de sinal danificados. Sem condições de reparo. O instrumento não apresenta confiabilidade para aplicações industriais, Proceder desc4rte (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202404041 | STE | 202403883 | B018K003 | QUADRO PAI-18 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.018-6 | 202411 | 13/03/2024 15:40:06 | Relé temporizado Marca: Digimec, modelo: MTD-233, numero de serie: 02/86M, con codigo de stock 208744, se encuentra inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa donde se detecto algunos componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, capacitores y trimpots, así también fueron resoldadas las conexiones entre los cables de alimentación, relé y pistas de cobre. Posteriormente el equipo fue sometido a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404032 | STE | 202403877 | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 13/03/2024 15:41:38 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22786/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão, reparado. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202404397), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404031 | STE | 202403868 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202411 | 13/03/2024 15:41:46 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202402828 falta ajuste en la calibración, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Dispositivo na configuração padrão com saídas 0-20mA. Enviado para calibração (SSA 202404562), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202403930 | STE |  | J028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.077-7 | 202410 | 08/03/2024 15:53:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403929 | STE |  | J028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.076-9 | 202410 | 08/03/2024 15:53:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403922 | STE | 202403553 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 08/03/2024 15:43:55 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-29776) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 13 presenta variaciones bruscas en la lectura de la señal analógica, solicitamos reparo. . Ref SSA 202403311. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reprogramación de memoria EEPROM. Calibración y ensayo. Liberado para uso.
202403918 | STE | 202403561 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 08/03/2024 15:46:01 | Encontrado con anomalía de funcionamiento el modulo D20A (SN:517-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), presentan fallas intermitentes de varios puntos analógicos desde el punto 5 hasta el 15, Solicitamos reparo. Ref SSA 202403475. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Regrabado de memoria, Calibración y ensayo. Liberado para uso.
202403901 | STE |  | J027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.075-0 | 202410 | 08/03/2024 14:04:38 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403889 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202411 | 11/03/2024 08:29:16 | Solicitamos apoio para aferição e identificação (ID) de 4 manômetros cod.almox. 162906 a serem utilizados nos reservatórios dos compressores de ar de serviço 50Hz. Material entregue na recepção da SMIL.DT. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202415 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste de los manómetros. ID 2070. ID 2071. ID 2072. ID 2073. Liberado para uso.-
202403878 | STE | 202403300 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 08/03/2024 16:30:36 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102D00109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado e, posteriormente, exibe a mensagem de erro "Erro de Checksum na História da EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202411 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202403854 | STE | 202403726 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 08/03/2024 15:48:27 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del transformador. Limpieza. Rebobinado. Liberado para uso.
202403852 | STE | 202403585 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:15 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente S 554 ( Cod. Alm.: 114383) la cual no asume carga al encenderse. SSA referencia 202402921 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (2x 100uF/350V, um deles em curto circuito franco, 2200uF/35V e 1uF/50V com características de capacitância alterada). Realizada alimentação da fonte em 125V com carga e com tensão de saída estável em 24,5Vcc. Liberado para uso.
202403839 | STE | 202401600 | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202410 | 08/03/2024 08:14:48 | Verificar funcionamento de display reparado pela SSA 202320759. Realizada reinstalação do display, sem sucesso em seu funcionamento. Ensaiar condições de operação e falha por variação na alimentação. Coordenar com MEL-3 para os ensaios. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verficado alto consumo de corriente al encender, lo que dificulta el buen funcionamiento del indicador. Instalada una resistencia de 200ohm/10W conectada en serie en la bornera numero 2 correspondiente a +VCC. Ensayo en campo con acompañamiento de MEL3 (Paulo Nesello) con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202403819 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202410 | 07/03/2024 14:09:50 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202311489 (APV) cuyo texto original es: "Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 01 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747" La SSA 202311489 debe ser cancelada Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A017) y la anterior (S017A007) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A través de la OC-4500076465 fue adquirido el sensor de presión MLH300PSB01A. Realizada la sustitución en la bomba rotatoria (ver anexo). Realizado ensayos. Liberado para uso.
202403808 | STE | 202403580 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:25 | Solicitamos reparo en Laboratorio del módulo 6EM3205 (Código de almacen: 114375) el cual presenta un defecto en su funcionamiento (no activa la bocina). SSA de referencia: 202403025 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do fusível. Realizados ensaios funcionais dos FLIP-FLOP, set e reset. Liberado para uso.
202403805 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:49 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202319914 (APV) cuyo texto original es: "Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala". La SSA 202319914 deberá ser cancelada. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202550 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instalación de un manómetro de presión en el cilindro de acetileno. Prueba y funcionamiento en ILA 4. Liberado para uso.-
202403803 | STE | 202403583 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:36 | Solicitamos reparo de módulo 6EV5101 (Cód Alm.: 114456), al insertarlo en el rack provoca cortocircuito, causando el desarme del interruptor que lo alimenta. SSA referencia: 202402442 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202411 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. O módulo apresentava defeito no capacitor C10 e o suporte do fusível não estava fixado corretamente. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 3,3uF/63V e 1 porta fusível. Liberado para uso.
202403800 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:10 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202317217 (AAT) cuyo texto original es: "Realizar inspeção no equipamento de absorção atômica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. O aparelho nao está detectando a presença dos gases que alimentam a camada de combustão". La SSA 202317217 se cancelará. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dado de baja. Se anexa adjuntos de la ejecución anterior | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A través del contrato AS-4500076093, la empresa tercerizada sustituyó la caja de válvulas que estaba con defecto, además de realizar las pruebas de funcionamiento y ajustes pertinentes. El equipo se encuentra operativo, liberado para uso.
202403799 | STE | 202403582 | B018L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.018-0 | 202410 | 08/03/2024 15:51:44 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TR1201 (Código de Almacén 224472) Posición 10EC139 relé E, el cual presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202403581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202411 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. O relé E apresentava alta resistência de contato, os relés A, B, C , D, F e G foram substituídos preventivamente. Foram substituídos 7 relés 24VDC-8A/250VAC. Liberado para uso.
202403755 | STE |  | K028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.116-1 | 202410 | 07/03/2024 08:45:51 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparo no bastidor frontal. Ajustes de início e fundo de escala. Substituição de componentes. Liberado para uso
202403754 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202411 | 12/03/2024 10:14:24 | Verificar la posibilidad de sustitución de componentes por piezas prefabricadas en ILA2. Durante el servicio puede ocurrir exposición a silicona líquida, se recomienda usar guantes. Puede haber botellas de solvente en el ambiente, pedir acompañamiento de personal químico. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento discontinuado, Reparo inviable. El sector emisor ha adquirido un nuevo evaporador rotativo y otro se encuentra próximo ser entregado (SMDTC 2273). Ver Autorización de servicio en anexo. TBPM 401-2025. Descartar.
202403725 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202410 | 06/03/2024 13:43:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2065. Liberado para uso.-
202403723 | STE | 202403484 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 06/03/2024 11:18:59 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID 1336, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparo. ID N°1336 Liberado para uso.-
202403721 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202410 | 06/03/2024 13:44:07 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: 8200DEVH | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2074. Liberado para uso.-
202403699 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202410 | 06/03/2024 09:33:40 | Realizar verificação no computador ligado ao equipamento RPVOT ( BP711747). O programa responsável por registrar os dados do ensaio fecha constantemente durante seu funcionamento. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um módulo de memória RAM DDR3 8GB 1333MHz; Correção de setores defeituosos do disco rígido; Restauração dos arquivos de sistema do Windows que foram corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202403697 | STE | 202403559 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 06/03/2024 16:41:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9648 presenta apagado intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202403673 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202410 | 06/03/2024 07:13:44 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID: (SEM NUMERO DE ID, COLOCAR NUMERO NO INSTRUMENTO) . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2069. Liberado para uso.-
202403651 | STE | 202403461 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 16:40:14 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15892, com uma abertura entre 78 e 80 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba en bancada de laboratorio. Desmontaje, limpieza y cambios de reparos. ID 1338. Liberado para uso.-
202403629 | STE | 202403465 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 10:54:55 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15888, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202411 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos y limpieza. Liberado para uso.
202403620 | STE | 202403470 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 10:55:02 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1335, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202411 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1335 Liberado para uso.-
202403589 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202410 | 05/03/2024 08:39:04 | Proveer reparo para modulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED CM:542555, el mismo es utilizado para alimentar el anunciador del GUS y posee además contacto de alarma. Referencia: SSA 202403015. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202411 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del relé a la placa. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202403558 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 15:59:54 | Solicitmaos reparo de 1 unidad de RELE AMPECTOR (COD:234540) que presenta fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguientes defect: No actúa pick up de corto retardamiento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, susituido un tiristor 106B TY1 el cual se encontraba con falla. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403557 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 16:02:10 | Solicitamos reparo de 1 unidad de RELE AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguient defecto: No actúa tiempo de longo retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, susituido un tiristor 106B TY1 el cual se encontraba con falla. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403555 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 16:04:12 | Solicitamos reparo de 1 unidades de RELES AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguiente defecto: No actúa pick up de corto retardamiento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, posteriormente fueron realizados ajustes en los potenciometros además de los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202403554 | STE | 202403306 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202410 | 08/03/2024 16:04:19 | Solicitamos reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403545 | STE | 202403051 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202410 | 04/03/2024 10:20:11 | Solicito manutenção do pressostato digital. Marca: ZURICH, Modelo: P3.IR, Nº de série: P3/4851/09/2022. Faixa de calibração: 0 a 30KGF/CM². O pressostato está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Pressostato, sin condiciones de realizar ajustes. SN° P3/4851/09/2022. Dar baja el Pressostato.
202403510 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202410 | 04/03/2024 07:40:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE:. 82006GTI .RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Glicerina retirado del manómetro. N° S: 82006GTI Liberado para uso.-
202403417 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:22 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1343 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 92 bar. ID N° 1343. Liberado para uso.-
202403416 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1115 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 90 bar. ID N° 1115. Liberado para uso.-
202403414 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1353. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 15,2 bar. ID N° 1353. Liberado para uso.-
202403411 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:43 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1693. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17,6 bar. ID N° 1693. Liberado para uso.-
202403409 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1243. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4,2 bar. ID N° 1243. Liberado para uso.-
202403407 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:53 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1351. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4,3 bar. ID N° 1351. Liberado para uso.-
202403398 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:34:59 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1312. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1312. Liberado para uso.-
202403395 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:05 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1313. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1313 Liberado para uso.-
202403393 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 13:54:50 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE- 82007VD2. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. S N° 82007VD2. Instrumento fuera de Clase A1. Liberado para uso, conforme a la tolerancia de proceso indicado por área solicitante ( ± 2 bar).
202403390 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 13:54:55 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1320. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1320 Liberado para uso.-
202403389 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202409 | 28/02/2024 15:31:26 | Fabricar 2 bobinas de abertura/fechamento para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Códigos de estoque: 217620/497550. Obs: componente descontinuado. Entregue como referência bobina fabricada com SSA 202400093 e testada com SSA 202400850. A bobina ficou com altura muito grande (38,7mm), não atendendo a aplicação. Características: Fio: AWG 30 Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 14 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão: 125Vcc | IEQ1 | ILA2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de 2 (dos) carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202403388 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE:. 82006GTH . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202403386 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:. 8200C0YF. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza del manómetro. Glicerina retirada del manómetro. ID 2068. Liberado para uso.-
202403382 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:22 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:. 82005SGG. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 2067. Liberado para uso.-
202403381 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:28 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:. 82005SGD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 2066. Liberado para uso.-
202403380 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202409 | 28/02/2024 14:38:25 | Solicito o reparo do Multimetro Fluke , Mod. 289, BP 690513, defeito não liga! | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Testes de nível tensão e substituições de pilhas. Limpeza dos contatos e ajuste de posição do suporte de bateria. Enviado para calibração (SSA: 202403759), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202403379 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202409 | 28/02/2024 14:35:39 | A prensa de ensaio térmica para circuito impresso está obsoleta no laboratório - Modelo Prima, Marca Ferragini, BP IB-1543 | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso en el sector, Descartar. Obs: no Cuenta con numero de BP.
202403378 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:33 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1223. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Glicerina retirado del manómetro. ID 1223. Manómetro deteriorado por tiempo de uso, sin condiciones de ajuste. Dar de baja.-
202403376 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 29/02/2024 07:35:37 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID 1305. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Glicerina retirado del manómetro. ID 1305. Liberado para uso.-
202403353 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202409 | 28/02/2024 09:53:45 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN244-2 QUE PRESENTA DEFECTO DE CONEXIONAMIENTO DEL CI 305. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202410 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio funcional, reparo e substituição de componentes. Substituído soquete do CI305 e realizada limpeza das soldas e restauração dos jumpers das entradas 3, 4, 12 e 13. Realizado ensaio final. Módulo liberado para uso.
202403342 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202409 | 28/02/2024 08:55:49 | Debido a lecturas atípicas, solicitamos revisión, y de ser posible, diagnóstico y reparación del Equipo ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO (Serie B 141361016). Imágenes de las lecturas típicas y atípicas adjuntados como anexo. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202417 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado el reparo externo (SMDTC-2013). El reparo incluyó la sustitución de un detector y material consumible desecante. Ver anexo. Equipo liberado para uso.
202403313 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202409 | 28/02/2024 09:17:55 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÓDULO CIN 258.1 NS:34C6142240 QUE PRESENTA DEFECTO EN EL CIRCUITO DE DETECCIÓN CORRESPONDIENTE AL D071. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202410 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. As portas lógicas do circuito contador e do circuito oscilador, juntamente com o circuito operacional da etapa final do canal de indicação de falha referente ao DO71 apresentavam defeito. Quatro transistores foram substituídos preventivamente em função do alto grau de oxidação. Foram substituídos 1 circuito integrado CD4071, 1 circuito integrado LM124 e 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202403304 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:05:47 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1194. (Retirado de U18). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1194. Actuación 10 kgf/cm² Liberado para uso.-
202403303 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202409 | 28/02/2024 08:05:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U18 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1415 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y Limpieza. ID 1415. Manómetro averiado por tiempo de uso, sin condiciones de reparo. Dar Baja.
202403302 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 28/02/2024 08:05:58 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 044.12.13, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U18). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202410 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del transductor. Liberado para uso.-
202403274 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202409 | 27/02/2024 09:17:39 | Reparar maquina de soldadura | MCI1 | ILA2 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto inducido debido a exceso de polvo y partículas metálicas sobre la placa de drivers. La placa de control no puede ser reparada debido a resina epóxica que cubre ambas caras de la placa, evitando la medición de componentes discretos e integrados. La placa de potencia en donde se alojan los IGBTs se encuentran operativos. Dar baja.
202403260 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202409 | 27/02/2024 08:23:54 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA FOTOGRAFICA TIPO REFLEX,M/CANON AV-1,N.616078, P/LENTES INTERCAMBIABLES DE ENCAJE BAYONETA,C/LENTE, BP-85424 (IB-3509). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Equipo de tecnología obsoleta en desuso en el sector. Dar baja. Tbpm: 213/2024.
202403231 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202409 | 26/02/2024 15:21:22 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA LIQ.S/106,ARD.90.05,M/MULT-TES, BP-88140. EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 231/2024 en anexo.
202403229 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202409 | 26/02/2024 15:21:28 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESSORA LAZER, MARCA HP, MOD. LAZERJET 5M, SERIE N. US1S040033, BP-142402. EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 207/2024 en anexo.
202403224 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:38 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1072, BP-79089 (IB-3311). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 230/2024 en anexo.
202403223 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:44 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5347, BP-79031 (IB-3309). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 229/2024 en anexo.
202403222 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:52 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5343, BP-79027 (IB-3110). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 223/2024 en anexo.
202403220 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:21:58 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1067, BP-79084 (IB-3137). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 222/2024 en anexo.
202403219 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:04 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1069, BP-79086 (IB-3136). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 220/2024 en anexo.
202403218 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:19 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5345, BP-79029 (IB-3139). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 219/2024 en anexo.
202403217 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:25 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5346, BP-79030 (IB-3138). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 218/2024 en anexo.
202403216 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:48 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-5344, BP-79028 (IB-3140). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 215/2024 en anexo.
202403215 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:54 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1068, BP-79085 (IB-3141). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 212/2024 en anexo.
202403214 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:12 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1070, BP-79087 (IB-3135). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 209/2024 en anexo.
202403211 | STE |  | S008D003 | CARGAS RESISTIVAS | 0722.003-0 | 202409 | 26/02/2024 15:22:59 | REALIZAR VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARGA RESISTIVA OHM-SPUN, MOD. 35201-E,M/MULTI-AMP, N. 82-1071, BP-79088 (IB-3312). EQUIPO EN DESUSO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 208/2024 en anexo.
202403164 | STE | 202403113 | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202409 | 27/02/2024 16:53:55 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38LQ del panel LIP-03 por presentar error en la entrada de RTD conforme SSA 202403062. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Limpeza dos contatos. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403742), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202403115 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 07:45:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE AR. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 6,5KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6,5 Kgf/cm. ID N° 2060 Liberado para uso.-
202403114 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 07:48:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE AR. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 2,8KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.8 Kgf/cm. ID N° 2058 Liberado para uso.-
202403108 | STE | 202403093 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202409 | 27/02/2024 16:54:04 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado modulo electro anunc AE-500 inepar cod. almox: 577685 con defecto (boton de test de lampara inoperante). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa encontrándose con con algunas soldaduras de los componentes y pistas con falso contacto los cuales resoldados además de efectuar limpieza. Posteriormente se procedio a los ensayos correspondientes en la bancada de purebas. Liberado para uso.
202403105 | STE | 202403095 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202409 | 27/02/2024 16:54:34 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado fuente de alimentacion tension 125Vcc/24Vcc. Cod. almox: 207250 con defecto (tension de salida 40 Vcc). Favor gestionar resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales de bancada de purebas. Reforzadas las pistas y las soldaduras de la placa, sustitución de capacitor electrolitico 470μF/100V y limpieza de la placa. Liberado para uso.
202403080 | STE | 202402943 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202409 | 27/02/2024 16:54:52 | Solicitamos reparo do transdutor de tensão 0-110Vca / 0-5mA, marca Yokogawa, código do almoxarifado 636975. O transdutor apresenta sinal de saída abaixo do esperado, referente a SSA 202402456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reconstruções de trilhas e e ligações, reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403648), dentro dos parâmetro. Liberado para uso
202403038 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202409 | 26/02/2024 09:36:25 | Verificar/Reparar monitor Samsung modelo LH55UDC, S/N: Y1ZTHXIF400066J. Monitor número 12 do Vídeo Wall da CCR foi substituído na SSA 202401191 "Monitor presenta pantalla negra de manera intermitente.". | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Entradas DVI y VGA funcionando correctamente, al conectar tanto las entradas HDMI1 y HDMI2 el monitor se apaga automaticamente luego de unos pocos segundos. Detectado multiplexor de entrada de video digital TMSD442 con evidencia de daño. Se procedió a reemplazar la placa de control completa. Ensayo satisfactorio. Liberado para uso.
202403022 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 23/02/2024 07:53:16 | Realizar manutenção corretiva no módulo IKC602/a228 sobressalente que apresentou um comportamento anormal durante o ensaio de atuação temporizada. HE888042-311/03 HESG112389. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202409 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção no módulo eletrônico e ensaio funcional do módulo. Realizado ajuste no circuito temporizado. Liberado para uso.
202403018 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 23/02/2024 08:28:00 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrado um comportamento anormal no ensaio de atuação temporizada. NS HE886030-311/70 SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202409 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, substituição dos transistores da fonte 24/15V, ensaio funcional do módulo. Identificado defeito no potenciômetro da fonte, que por conseguinte não fornecia os 15V para alimentação dos ampOp e defeito no potenciômetro do circuito temporizado que apresentou o mesmo defeito. Realizados ajustes no circuito temporizado de acordo com documento de ajuste do portal da manutenção SMME. Liberado para uso.
202402992 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202408 | 23/02/2024 11:21:20 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202409 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402973 | STE | 202402413 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202409 | 27/02/2024 16:55:31 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en la bancada de pruebas, el circuito presenta alta tasa de deterioridad con lo que no se obtiene garantia de funcionamiento. Equipo sin condiciones de reparo. EN anexo se puede observar el estado de la placa con los componentes en estado de deterioro. Proceder al descarte. Observación: el equipo pernanecerá en las isntalaciones de ILA 2 para re aprovechamiento de las partes.
202402971 | STE | 202402827 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202409 | 27/02/2024 16:55:42 | Solicitamos reparo de 1 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402970 | STE | 202402827 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202409 | 27/02/2024 16:57:09 | Solicitamos reparo de 1 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402935 | STE | 202402279 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 21/02/2024 14:21:48 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: NC03D00109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202402871 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:34:39 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) que não atua os contatos de trip. Relé retirado do almoxarifado para atendimento a SSA202402833. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | inspeccionada la placa en la cual se detecto un rele de 24VCC con defecto el cual fue sustituido, posteriormente fueron realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402870 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:34:56 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 522.06 que não permite ajuste do tempo de operação, esperado 0,05s (conforme O.A 0174). Detectado durante manutenção preventiva 20241322. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del circuito encontrandosé con un potenciometro VRI de 500KΩ con defecto el cual fue reemplazado como así también un trimpot de 50KΩ, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfacotrios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402869 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:35:10 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.02 que não permite ajuste do tempo de operação, esperado 0,05s (conforme O.A 0174). Detectado durante manutenção preventiva 20241322. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del circuito encontrandosé con un potenciometro VRI de 500KΩ con defecto el cual fue reemplazado como así también un trimpot de 50KΩ y un relé de 24 VCC, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfacotrios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402814 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202408 | 20/02/2024 09:00:17 | Reparar el defecto de la dosificadora marca metrohm, modelo 876 Dosimat plus, BP 714071. Puede haber contacto con KOH en alcohol isopropílico, utilizar guantes, gafas de protección y chaleco para su manipulación. Se anexa mensajes de error. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202410 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento a personal técnico tercerizado en la sustitución de placa contacto modular y chip de identificación. Además se realizó la calibración del instrumento. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202402698 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6739/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403035. Liberado para uso.
202402697 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6850/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402695 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6679/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402694 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6683/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, un conversor se encontraba con defecto, el mismo fue sustituido. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402691 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6765/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402955), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402690 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6853/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402954), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402687 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6762/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402968), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402634 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202407 | 16/02/2024 15:20:20 | Solicitamos apoyo para evaluar condiciones de la maquina de soldar ESAB WARRIOR MIG BP 708026. Fue enviado al laboratorio. Contactos: Cristiano 9354- Ever 9642. | MMU3 | ILA2 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Limpieza de contacto de relé RE1 a causa de contacto pegado por carbonilla . Sustitución de transistor Q5 (D30N); Q204 (BCP56) y fusible S2 (F10A) de la placa 15AP1. Sustitución de Q16 (D10N), Q15 (D10N), Ic23 (DCP12415D) y R207 (1K) de placa 20Ap1. Ensayos de actuación de protección de sobre corriente, sobre tensión y sub tensión. Ensayos en campo con personal de Mam3. Verificación de todas las etapas de baja y alta tensión en tiristores y semiconductores de potencia. Liberado para uso.
202402563 | STE | 202402397 | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202408 | 19/02/2024 09:22:38 | Solicitamos la reparación del relé temporizado, posición 27CC, modelo TMDE-6s 125DC, fabricante Pextron (Cod. Alm. 110116), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402318 por no permitir el ajuste de tiempo en la faja especificada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, encontrandose con un relé defectuoso, dos capacitores con defectos los cuales fueron reemplazados ( 47µF/350V) y un potenciometro trabado (470KΩ); además fue removidas las soldaduras de las pistas que se encontraban obstruidas y posteriomente se procedio a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso.
202402560 | STE | 202402502 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 19/02/2024 09:23:02 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 056.09.23, código do almoxarifado 711606. Indicador retirado do almoxarifado com defeito na medição do canal 1, referente a SSA 202402452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403050), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402532 | STE | 202401953 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202407 | 16/02/2024 08:42:27 | Verificar TMR com defeito (ramal 4810 modelo Alcatel 8242 NS. RTF174202184), o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202402531 | STE |  | K023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.123-4 | 202407 | 15/02/2024 16:52:58 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402530 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202407 | 15/02/2024 15:41:18 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 707.11.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402529 | STE | 202402187 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 16/02/2024 15:07:54 | Verificar TMR com defeito (ramal 9540 modelo Alcatel 8242 NS. RTF184306063), o aparelho teve contato com água e não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado del aparato con fallas severas en varios módulos por lo que el equipo queda sin posibilidad de reparo. Proceder a la baja del equipamiento. Observación: El equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202402486 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202407 | 15/02/2024 15:42:22 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de conexión eléctrica comprometidos por óxido, limpieza integral de los contactos como así también de placa principal, reparación de pulsador de calibración interna. Sustitución de baterías. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202402399 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202406 | 09/02/2024 16:17:13 | Reparar indicador analógico GTS0113 D2W S/N8207016. O mesmo encontra-se indicando valor fora da tolerância. Referencia SSA:202209588. | MEL1 | ILA2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202408 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, porque la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. Dar baja.
202402389 | STE |  | K076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.146-3 | 202406 | 09/02/2024 13:38:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 164.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402388 | STE |  | K076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.145-5 | 202406 | 09/02/2024 13:38:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 159.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada]
202402387 | STE |  | K076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.144-7 | 202406 | 09/02/2024 13:38:42 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 155.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402353 | STE | 202402322 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 08:56:56 | Solicitamos reparo do Minisonic 600, Nº Série 1994, código do almoxarifado 701330. Verificado variações conforme SSA 202307003. Após substituição do Minisonic foi observado que o ganho da Corda 1 reduzi-o de 47dB para 39dB. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustituidos 1 procesador y un trimpot, posteriormente fue realizado ensayos electricos en el circuito. Liberado para uso.
202402352 | STE | 202402329 | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202407 | 15/02/2024 08:57:07 | Durante la ejecución de la SSA : 202402301, fue encontrado relé de subtensión (cod. almox: 396338) posición 27.2 con defecto ( actúa fuera de los valores esperados). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa y ensayos funcionales en la bancada de pruebas obtneniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Efectuada limpieza de contactos y pistas de cobre como así también resoldadura de los componentes,. Equipo liberado para uso.
202402351 | STE | 202402330 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202407 | 15/02/2024 09:18:21 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa encontrandosé con pistas de cobre dañadas y varios componentes en estado de obsolescencia y sin confiabilidad de funcionamiento de temporización. Proceder al descarte del equipo.
202402331 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202406 | 08/02/2024 15:06:49 | Instalar dispositivo para redução da pressão de saída do cilindro de gás Hidrogênio, utilizado para os testes com os equipamentos sensores de gases. Obs.: Risco de acidente levantado durante inspeção da Segurança do Trabalho. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202412 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en la bancada de ILA4. Fabricación del soporte e instalación de dos valvúlas y un adaptador para extracción de gas Hidrogeno. Liberado para uso.
202402293 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202406 | 08/02/2024 14:50:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U17 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1720 | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202407 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202402292 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:22:28 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1273. (Retirado U17) | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202407 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10,30 Kgf/cm. ID N° 1273. Liberado para uso.-
202402291 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:22:39 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1267. NOTA: VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL CONTATO PERMANECE ATUADO MESMO SEM PRESSÃO. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202407 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Presostato con ID N° 1267, sin condiciones de ajuste y de reparo. No liberado para uso, dar baja.-
202402287 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202406 | 08/02/2024 09:22:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:186.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (retirado U17) | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202407 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del transductor. Liberado para uso.-
202402215 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202406 | 08/02/2024 07:19:01 | Realizar manutencao corretiva e preventiva(troca de capacitores). Módulo UN0053 nao detecta falha quando os pulsos estao em alta frequencia, atua somente para baixas frequencias. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 circuito integrado CD4093 e 1 circuito integrado CD4075. Liberado para uso.
202402212 | STE | 202402169 | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202407 | 15/02/2024 09:18:31 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento DR17,5-50/75 125Vcc do disjuntor 52-D2 (interligação dos QP’s), que foi encontrado durante atendimento a SSA 202402145 com defeito. (código almox. 0164836). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202408 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza y rebobinado. Liberado para uso.-
202402148 | STE | 202402125 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 09:19:29 | Solicitamos la reparación del módulo de monitoreo de vibración, posición 90VB2-1, modelo VBM010 (Cod. Alm. 271551), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202401947. Constatado relé 1 inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido CI Cd7104. limpieza de contactos de pulsador de bandera de bloqueo. Ensayo funcionales ok. Liberado para uso.
202402147 | STE | 202402110 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 09:20:22 | Solicitamos la reparación del indicador de nivel, posición 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-01, fabricante Presys (Cod. Alm 711605), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202402866), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402108 | STE | 202320693 | N034A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.002-4 | 202406 | 06/02/2024 15:28:15 | Verificado que manete de elevação (sobe e desce) do rádio controle da ponte N06 não está acionando. Reparar manete de elevação. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202407 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202402058 | STE | 202401890 | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202407 | 15/02/2024 09:20:32 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO ALARM FUGA TIER 125/24VCC (cod:112372) que se encuentra con defecto. Descripción: no reporta señal de falla a tierra. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Analizada e inspeccionada la placa del módulo en el cual se detectaron varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 2 transistores BF457, 1 diodo ZENER de 20V, 1 optoacoplador 4N25, 1 capacitor de 100µF/35V y 1 capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizó el ajuste correspondiente en el trimpot para que actue el relé en la faja de tensión adecuada. Equipo liberado para uso.
202402055 | APV | 202401970 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202407 | 15/02/2024 09:21:46 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202402053 | APV | 202401968 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:21:55 | Solicitmaos reparo del sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202402052 | STE | 202401975 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202407 | 15/02/2024 09:22:04 | Análsis y/0 reparo para el sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682323) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406965 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento.
202402051 | STE | 202401973 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:22:30 | Análisis y/o reparo del sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682321) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401250. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406685 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento.
202402024 | STE | 202401638 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202407 | 15/02/2024 09:23:01 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 3 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202407 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placsa en la cuaesl se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402023 | STE | 202401638 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202407 | 15/02/2024 09:23:12 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 3 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202407 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402006 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202405 | 02/02/2024 11:02:01 | Criação de uma arruela de Nylon para evaporador rotativo BP 4039. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Fabricación de una arandela de NYLON, para el evaporador rotativo. Liberado para uso.-
202401997 | STE | 202401914 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202407 | 15/02/2024 09:23:40 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38U1 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202401525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto de oscilación en la indicación ni en la retransmisión. Ensayado en bancada en condiciones ideales con calibrador de procesos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401994 | STE | 202401562 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202407 | 15/02/2024 09:23:50 | Solicitamos reparo fuente D20PS ( Cod: 7001053 - UTR FONTE ALIM 5820-0241 100/300VCC 24V) con tensión de salida +5V por encima de la tolerancia. REF SSA 202401445. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202412 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Tensión de salida +5V con 0,55 voltios por encima de lo esperado. Realizado reemplazo de Circuito integrado TDA1060 controlador de frecuencia de conmutación. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202401923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 02/02/2024 16:47:25 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202406 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso, sin condiciones de reparo. Actuación encontrada 2,5 bar. Dar baja. No liberado para uso.-
202401920 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 02/02/2024 16:47:41 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202406 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 2062. Liberado para uso.-
202401919 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 02/02/2024 16:48:07 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202406 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificaión y ajuste. Actuación en 10,6 bar. ID N° 2064. Liberado para uso.-
202401840 | STE | 202401644 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202405 | 01/02/2024 16:39:53 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2036, código de estoque 711606, que estava na posição 63PW3-1 e apresentava oscilações na indicação diferencial de pressão conforme SSA 202401520. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada, detectado alteração no circuito. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202402160), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202401776 | STE |  | K077A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.149-8 | 202405 | 31/01/2024 16:18:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 136.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401774 | STE |  | K077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.148-0 | 202405 | 31/01/2024 16:18:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 126.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401772 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202405 | 31/01/2024 16:18:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 125.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401618 | STE |  | S017B004 | VACUOMETRO E ACESSÓRIOS | 0741.004-2 | 202405 | 30/01/2024 08:53:00 | Instalar um T na bomba de vácuo de forma que o equipamento possa estar conectado com dois sistemas de extração diferentes ao mesmo tempo. Obs: Equipamento não tem número de BP, e está instalado na 3a capela, sendo utilizado atualmente para análise de sedimentos. Claudio e Marco cientes. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202406 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instalacion de una "T" con 2 llaves de paso para la bomba de vácuo. Prueba y funcionamiento en ILA 4. Liberado para uso.-
202401593 | STE | 202401526 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202405 | 01/02/2024 06:35:35 | Solicitamos del reparo para modulo electrónico puerta logica SIEMENS SIMATIC C1 (6EC1 040-3A) CM:559210, la misma fue encontrado con defecto en la SSA:202400026. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Alimentación de 24V sin sobrecorriente. El módulo consta de cuatro compuertas lógicas independientes NOR de dos entradas cada una; las cuales no poseen una salida coherente con el datasheet. La carcasa está rellenada internamente con resina epoxi que imposibilita la apertura y reparo de la placa electrónica. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202401558 | STE |  | S017A004 | MEDIDORES DE TENSÃO INTERFACIAL E PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202405 | 29/01/2024 10:24:31 | Retirar o Bico de Bunsen (mechero) da capela onde está instalado atualmente, e instalá-lo na mesma capela que o Medidor de Ponto de Fulgor - Marca Anton Paar, Modelo CLA5 (BP 705705). | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202405 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Colocación de un adaptador "T" e instalación del mechero.-
202401503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 06:35:49 | Realizar ensayo de funcionamiento en bancada del material 714896 SISMOMETRO 10/36VCC 30S 100HZ. Equipos con número de serie T4S02 y T4S05. Verificacion de funcionamiento para atender proceso de descarte de almacenes (GCSMIT-2127). | IMA0 | ILA2 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los ejes de posicionamiento y placa de procesamiento ( preamplificadores) se encuentran dañados/ comprometidos. Sin condición de reparo debido a la alta complejidad de la electrónica envuelta y su complicación en ajustes de calibración por su alta sensibilidad a perturbaciones eléctricas y mecánicas. Proceder descarte.
202401479 | STE | 202401308 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202405 | 01/02/2024 06:35:57 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22760/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA2023/16559 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401475 | STE | 202401309 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202405 | 01/02/2024 06:36:06 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22774/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA202401297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de inicio de escala (100K), filtros capacitivos de fuente regulada. Sustituido además un resistor de precisión de 50 ohmios asociado a pin intermedio del trimpot F.E por uno de 47 ohmios debido a que no era posible ajustar el fondo de escala. Ensayado a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401474 | STE | 202401310 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202405 | 01/02/2024 06:36:13 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22742/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEB durante execução da SSA202401298 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401473 | STE | 202401311 | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202405 | 01/02/2024 06:36:23 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22719/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEA durante execução da SSA202401299 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401461 | STE | 202401317 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 26/01/2024 14:50:58 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, apresenta problema na reprodução da voz durante a chamada, impossibilitando sua utilização. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202401402 | STE | 202401356 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202405 | 01/02/2024 06:36:33 | Solicitamos reparo CPU D20ME con led de falla encendido, al ingresar al terminal emulator no permite realizar ninguna acción (COD: 7001050 - UTR CPU D20ME GENERAL ELECTRIC). Ref SSA 202401140. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa. Baterías en buenas condiciones. Tensiones internas de 5V y +-12V presentes. Tension en pines de CPU correctas. No se registra alimentación auxiliar de cristal oscilador proveniente del microcontrolador impidiendo el booteo del sistema lo cual indica una falla en el micro. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el módulo en dependencias de la SMIL para reaprovechamiento de sus componentes.
202401399 | STE | 202401306 | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202405 | 01/02/2024 06:37:30 | Solicitamos reparo do módulo sinalizador luminoso do anunciador H104.8, encontrado inoperante durante manutenção 9M. SSA de referência: 202320848; Código de material: 704471. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202408 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Sin condiciones de reparo ( lampara led quemada ). Dar baja.
202401352 | STE | 202401288 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1530.002-9 | 202405 | 01/02/2024 06:37:40 | Solicitamos reparo para IED de protección de transformador CM:7000582 material sin garantía. El modo de falla es un reinicio constante. Sigue en anexo logs de falla SSA matriz | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa de control. Medición de tensiones internas y de batería en parámetros normales. Reinstalación del firmware con apoyo del área solicitante (Abner Turitich). Ensayo en bancada durante 72 horas sin presentar error. Liberado para uso.
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas.
202401315 | STE |  | K078A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.152-8 | 202404 | 24/01/2024 13:33:20 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 127.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401314 | STE |  | K078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.151-0 | 202404 | 24/01/2024 13:33:33 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 132.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401313 | STE |  | K078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.150-1 | 202404 | 24/01/2024 13:33:41 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 151.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401302 | STE |  | B020D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.043-3 | 202404 | 24/01/2024 13:34:01 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18A. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 270,8°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1316. Liberado para uso.-
202401300 | STE |  | B020D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.042-6 | 202404 | 24/01/2024 13:34:15 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18A. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 270,9°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1315. Liberado para uso.-
202401276 | STE | 202401160 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202404 | 24/01/2024 09:41:13 | Solicitamos reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202400888. Obs: Voltímetro indica 20KV, siendo que el recibe 115Vca y la indicación de el debería de ser 13800Vca, Relación de voltímetro= 13800/115 VCA. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202405 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ( 0 ) y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401275 | STE | 202401238 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 24/01/2024 09:41:22 | Solicitamos reparo do indicador de nível, posição 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202319451, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401643), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202401274 | STE | 202401153 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202404 | 24/01/2024 10:01:59 | Durante la ejecución de la SSA 202400684, detectado fonte CV2 apresentando alto valor de Ripple na saida (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (CÓDIGO ALMOX.:111384)). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de 470uF/40V, 100uF/63V e 220uF/250V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202401272 | STE | 202401228 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202404 | 24/01/2024 10:02:14 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys Modelo DMY-2030-LIGHT, NS 079.12.11 código do almoxarifado 711605, que apresenta oscilações na indicação conforme SSA 202320197. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202401682), Instrumento sem condições de calibração devido a falta de estabilidade. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202401257 | STE |  | K025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.127-7 | 202404 | 23/01/2024 16:03:36 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 280.02.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401256 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202404 | 23/01/2024 16:03:26 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 281.02.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Substituição de módulo de saída de corrente. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401254 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:01:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 085.12.17) de la POS.49 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 23/01/2024 10:16:13 | BP 703962 - Antena GPS Navcom modelo sf3040. Após queda dentro do rio o equipamento não esta mais ligando. Verificar e corrigir falha. | OSH1 | ILA2 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Limpieza integral de placa base. Resoldadura de soporte smd del cableflex relacionado al teclado de encendido. Reparación de cable/conector de alimentación. Liberado para uso.
202401201 | STE | 202401018 | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202404 | 24/01/2024 10:02:33 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1877, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202400987, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo e congelando a medição. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrandosé con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202401200 | STE | 202401033 | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202404 | 24/01/2024 10:02:41 | Solicitamos reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 202400372. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401816), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202401199 | STE | 202401049 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202404 | 24/01/2024 10:03:13 | Solicitamos reparo del relé de subtensión marca WARD, 115 VCA (COD. ALMOX: 565954 ), inoperante. SSA REF: 202400949. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de (3) 470uF/100V, 100uF/100V, (2) 47uF/63V e 47uf/100V. limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202401189 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 13:02:39 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS.: SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LAS BORNERAS PARA CONEXION DEL INSTRUMENTO. INSERIR NUMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.5 bar. ID N° 2057. Liberado para uso.-
202401187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 13:02:45 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS.: SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LAS BORNERAS PARA CONEXION DEL INSTRUMENTO. INSERIR NUMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7,5 Bar. ID N° 2061. Liberado para uso.-
202401186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 13:02:51 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS.: SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LAS BORNERAS PARA CONEXION DEL INSTRUMENTO. ID-1326. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuacion en 7,5 bar. ID N° 1326. Liberado para uso.-
202401185 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 13:02:57 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS.: SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LAS BORNERAS PARA CONEXION DEL INSTRUMENTO. ID-1281. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificaión y ajuste. Actuación en 7,5 bar ID N° 1281. Liberado para uso.-
202401183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 22/01/2024 16:49:47 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1274. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,5 bar. ID N° 1274. Liberado para uso.-
202401182 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 23/01/2024 16:35:11 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Num.: 1L2238. Inserir numero de ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,5 bar. ID N° 2056. Liberado para uso.-
202401180 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202404 | 22/01/2024 16:50:01 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Num.: 1L2212. Inserir numero de ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202404 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4,5 bar. ID N° 2055. Liberado para uso.-
202401060 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 22/01/2024 11:19:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual instrumento Presys DMY-2030, NS: 086.12.11 apresenta instabilidade na indicação e repique nos reles. Contato Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202401032 | STE | 202400866 | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 19/01/2024 15:44:51 | Durante la ejecución de la SSA 202400803, detectado rele de bloqueo pos 86-A1 con la bobina quemada. FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202400970 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202403 | 18/01/2024 14:20:50 | A estação de solda IB 1549 não está funcionando. Precisa manutenção. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con tecnología obsoleta, materiales de contacto térmico dañados, no existen piezas de repuesto. Dar baja.
202400925 | STE | 202400855 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 19/01/2024 09:25:03 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4706 no se enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202404 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202400918 | STE |  | K026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.129-3 | 202403 | 18/01/2024 07:28:19 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 404.06.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400916 | STE |  | K026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.128-5 | 202403 | 18/01/2024 07:35:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 403.06.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400896 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202403 | 17/01/2024 14:54:33 | Verificar y reparar si es posible el cargador de batería del carro eléctrico de 2 lugares de la SMIL.DT de N° de serie 45184. | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado resoldado de los cables de alimentación que se encontraban desconectados por causa del derretimiento de los mismos. Equipo liberado para uso.
202400864 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202403 | 17/01/2024 14:35:01 | Realizar reparo no detetor de tensão numero de série 1897234. | OUO2 | ILA2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202404 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa con lo cual se detecto que el circuito se encuentra sellado con un barinz el cual cubre completamente y removerlo causaría un daño permanente en la placa, equipo en condiciones inviables de reparo por lo que se procede al descarte del mismo. En adjuntos se pueden visualizar imagenes de la placa. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202400831 | STE | 202400659 | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202403 | 16/01/2024 16:37:43 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1977, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202320191, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202404 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do módulo fonte 24Vcc. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202400830 | STE | 202400817 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:38:27 | Solicitamos reparo de RELE AUXILIAR 120VCA, marca SIEMENS, modelo 7PA1133-9ZA-Z01, codigo almoxarifado 251267, posicion 27PW1X1, encontrado con defecto durante MP-3S. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Bobina do relé carbonizada. Sem condições de reparo. Não liberado para uso. Dar baixa.
202400828 | STE | 202400816 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:40:16 | Solicitamos reparo de RELE AUXILIAR 125VCC, marca SIEMENS, modelo 7PA 1033-4EF, codigo almoxarifado 137421, posicion 80PW2X, encontrado con defecto durante MP-3S. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del relé el cual se encontraba con un diodo 1N4007 quemado el cual fue sustituido; posteriormente se realizaron pruebas en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202400822 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202403 | 18/01/2024 07:35:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 169.12.15) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado; el mismo presenta sus contactos 21-20 sin conmutar y el display con mensaje "break" sin posibilidad de rearmar. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400821 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202403 | 18/01/2024 07:35:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 131.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400820 | STE |  | K079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.153-6 | 202403 | 18/01/2024 07:35:50 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 167.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400772 | STE | 202400590 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202403 | 16/01/2024 16:40:45 | Durante atendimento à SSA 202400561 encontrado indicador presys DMY-2036 (cod. 711606) pos. 63PW5-1 oscilando a indicação nos dois canais. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401419), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202400770 | STE | 202400705 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202403 | 16/01/2024 16:41:00 | Solicitamos reparo del módulo siemens 6EV5000-1BC MODIFIED (cod. almacén: 542563) que se encuentra con sus microdisyuntores con falla. SSA Referencia N° 202222922. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202404 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos microdisjuntores. Foi realizada adaptação dos novos modelos. Foi solicitado impressão 3D para um protótipo da frontal do módulo (SSA 202402534). Liberado para uso.
202400768 | STE | 202400729 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:41:14 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS; modelo DMY-2036; N°serie 187.06.14; posicion 63PW5-1; codigo almoxarifado 711606; con defecto constatado durante atendimiento de la SSA 202400583. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada, detectado alteração no circuito. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202401928), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202400639 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 11:05:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 8,5KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202403 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 8.5 Kgf/cm. ID N° 2053 Liberado para uso.-
202400633 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 11:06:03 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE ALARME DE INCÊNDIO. ACIONAMENTO EM ALTA COM 1,0KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202403 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 1.0 Kgf/cm. ID N° 2050. Liberado para uso.-
202400597 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202402 | 12/01/2024 16:04:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual instrumento Presys DMY-2036 apresenta discrepância na indicação do canal 1. Escala utilizada em questão: 4-20mA/0,000-1,000bar. Contato Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificada modificações na placa CPU diferentes dos parâmetros designados para o modelo DMY-2036 (em anexo). Equipamento não apresenta confiabilidade devido ausência de linearidade nas medições, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202400584 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 12/01/2024 15:49:13 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE AR. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 4,0KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202403 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.0 Kgf/cm. ID N° 2054. Liberado para uso.-
202400579 | STE | 202400235 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202402 | 12/01/2024 15:49:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE AR. ACIONAMENTO EM BAIXA COM 2,8KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202403 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 2.8 Kgf/cm. ID N° 2052. Liberado para uso.-
202400554 | STE | 202400070 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202403 | 16/01/2024 14:17:33 | Verificar/Solucionar mal funcionamiento del TMR ramal 4790 que presenta fallas intermitentes de teclado. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202403 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202400434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 10/01/2024 14:26:55 | Reparar furadeira /parafusadeira a bateria,14V, marca MAKITA, modelo DHP 444 RFE, série 015727, que apresenta baixa potência para executar a função. Acompanha maleta plástica, 2 baterias de 14V, 1 carregador de bateria e punho de apoio. | MEG3 | ILA2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202404 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Cortocircuito en la bobina del motor, imposible reparo con daño permanente. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de ILA 2 para reaprovechamiento de sus piezas.
202400421 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202402 | 10/01/2024 14:48:57 | Aferir calibração do sensor de nível de 50m Tecmes, série 15353 substituído durante execução da SSA: 202320190. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Como primera medida y por recomendación del manual del fabricante se procedió a realizar mediciones de impedancia entre los puntos (cuatro en total) externos del sensor piezoeléctrico, resultados que indican el mal estado del mismo. Sensor no puede ser reparado. Los valores entre los puntos deben arrojar medidas de entre 2,5K-5K ohmios, los encontrados discrepan tales referencias. Ver anexo. Dar baja.
202400383 | STE | 202400220 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 10/01/2024 11:16:33 | Reparar multímetro Yokogawa 734/02 con IB 1606.El instrumento no enciende. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202410 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no presenta daños en la placa electrónica. Se encuentra comprometida capacidad de protección mecánica y dieléctrica del instrumento debido a material externo e interno resecos (ver anexo), por la misma razón selector de escalas en medición de corriente no abre y cierra correctamente los terminales de prueba. Dar baja. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas electrónicas.
202400303 | STE | 202320453 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 16:10:02 | Reparar terminal comum do multímetro Yokogawa TY710 (IB 3188). A proteção do terminal encontra-se rompida. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Conectores substituídos. Liberado para calibração.
202400282 | STE | 202400205 | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202403 | 15/01/2024 11:28:35 | Durante atendimento da SSA 202400165 constatado indicador digital posição 63QF-LO inoperante, código almoxarifado 704722 . Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionas bem bancada. Substituição de módulo fonte da placa superior e módulos de instrumentação e condicionamento de sinais elétricos. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401061). dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202400244 | STE | 202320593 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 06:28:32 | Solicito mantenimiento correctivo del medidor de aislación marca Megger modelo MIT 430-2 con IB 3826 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição da placa de módulo I/O e proteção de circuito. Liberado para calibração (202320593)
202400213 | STE | 202320690 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 05/01/2024 13:51:22 | Reparar o multímetro fluke 1587 que está com falha na escala de medição de resistência de isolamento, mesmo após substituição de baterias. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica, ensaios funcionar em bancada. Substituição das baterias certificando a tensão nominal de cada pilha. Liberado para calibração. Obs.: Os cabos devem ser conectados antes de ligar o multímetro, girar rapidamente na função 'isolamento' para ativar sem apresentar erro.
202400172 | STE | 202400123 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 05/01/2024 16:35:21 | Solicitamos reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202320541. OBS. material retirado do stock com defeito. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en memoria RAM embutida, la cual impide inicialización del programa en el PIC. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202400148 | STE | 202320730 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202401 | 05/01/2024 16:35:35 | Solicitamos reparo del modulo D20C SN: 540-0162-01A-161862 (Codigo de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202320697. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202404 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores dañados. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202400127 | STE |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 04/01/2024 07:59:50 | Solicitamos inspección y/o reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987) perteneciente a la sala 224A, con error de lectura: "SENSOR INIT..." encontrado durante atendimiento de la SSA: 202320541. Anexo video. | MEG3 | ILA2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Dano permanente no sensor presente na placa SMD, impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor de ILA2 para reaproveitamento de peças)
202400118 | STE | 202320799 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202401 | 05/01/2024 16:35:50 | Durante atendimento da SSA 202320773 constatado fonte de alimentação posição 8U5, código almoxarifado 137170 com falha intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202403 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Preventivamente foram refeitas as soldas antigas, limpeza dos conectores e teste dos capacitores. Ensaio em bancada com e sem carga OK. Liberado para uso.
202400112 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202401 | 05/01/2024 08:02:50 | Reparar conversor CC-CC Marca: yokogawa Modelo:2381 S/N°:6663. El cual se encuentra con valor monitor de salida de 0 Vcc. Para cualquier variación de la tensión de entrada. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202403 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC E DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400450(D).
202400093 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202401 | 03/01/2024 13:57:59 | Fabricar 2 bobinas de abertura/fechamento para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Entregues como referência 2 bobinas (uma em bom estado e outra danificada). Códigos de estoque: 217620/497550. Obs: componente descontinuado. Características das bobinas: Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 13,5 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão nominal = 125 Vcc | IEQ1 | ILA2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202404 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202400082 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202401 | 04/01/2024 08:10:37 | Realizar reparo no emissor (TX) óptico do módulo de inter trigger que apresenta baixa intensidade. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202404 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico y transmisor HFR-1414TZ. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202400040 | STE | 202320595 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 02/01/2024 15:45:49 | Solicito el cambio de la aislación del terminal común del multímetro marca Yokogawa modelo TY710 con IB 3817. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionas em bancada. Substituição de componentes confeccionados na impressora 3D. Liberado para calibração.
202320759 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202352 | 28/12/2023 15:08:11 | Reparar display ED-6SU, retirado do painel HYP, na CCR. Display travou sem atualizar o número exibido. Retirado com SSA 202320563. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y reparación de soldadura fria. Ensayo en bancada ok (ver video en anexo). Liberado para uso.
202320746 | APV |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202401 | 02/01/2024 09:30:40 | Reparar IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN 81799625. A IHM foi substituída durante atendimento a SSA 202320216. Observa-se como defeito o fato da IHM não aceitar comandos por meio de seu display touch screen. Adicionalmente, por mais de uma ocasião a tela apresentou o erro: "FATAL 3A", como demonstra a imagem em ANEXOS. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202409 | MAYCON LAZAROTTO | Realizado novo orçamento da tela touch screen, agora com valores condizentes com o mercado. Solicitado a compra do mesmo.
202320744 | APV | 202320418 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 28/12/2023 16:28:23 | Solicitamos reparo del IED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de matriz de puntos de columnas roto en varios puntos de contacto, sin posibilidad de reparo. Display no puede ser reemplazado por otro generico del mismo tamaño debido a que no posee punto de soldadura estándar, los controladores de display y botones se encuentran en la misma placa. Se procederá a gestionar adquisición del módulo de la marca Siemens.
202320742 | STE | 202320518 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202352 | 28/12/2023 16:28:39 | PROVIDENCIAR REPARO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 82962 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 705975) REF.: SSA 202320192. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202402 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( ventilador de 24vcc, capacitores de 22MF 350v, 220MF 35v, 4,7MF50v). Limpieza, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320741 | STE | 202320662 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 28/12/2023 16:30:04 | Solicitamos reparo de de cartão retirado do almoxarido já com capacitor C2 solto (SM 468199). Código de stock 234885. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202402 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Terminal do capacitor eletrolítico C2 ressoldado. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202320740 | STE | 202320662 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 28/12/2023 16:31:19 | Durante la ejecución de la SSA 202320436 fue encontrado el cartón módulo anunciador de alarmas con defecto (cód. almacenes: 234885), actuación indebida e intermitente, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontró con un capacitor en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo del mismo, un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202320677 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:49:53 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627195, BP 882, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento se encuentra en desuso en ILA4 por obsolescencia. Se cuenta con equipos que realizan la misma tarea de forma más eficiente. No cuenta con BP. Dar baja.
202320676 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:09 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627193, BP 881, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento se encuentra en desuso en ILA4 por obsolescencia. Se cuenta con equipos que realizan la misma tarea de forma más eficiente. No cuenta con BP. Dar baja.
202320675 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:20 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627188, BP 880, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo, verificado con soporte de apoyo técnico.
202320672 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:35 | A chapa agitadora da marca Quimis, modelo 752, estão obsoleta no laboratório. Obs.: Não há número de BP aparente no equipamento. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso en ILA4. Descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo.
202320671 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:46 | A chapa agitadora/aquecedora da marca Quimis, modelo Q-261-22, BP 1536, está obsoleta no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso por parte de ILA4. Descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo.
202320658 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:32:26 | O cromatógrafo da marca Thermo e o robô de injeção, Modelos Trace Ultra GC e Triplus respectivamente, SN 20053927, BP 647488, não estão funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Cromatógrafo obsoleto, por los años de usos y múltiples reparaciones que limitan su capacidad y confiabilidad. Sustituido por otros de mejores prestaciones. Dar baja. Ver anexo.
202320657 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:33:12 | A chapa agitadora e aquecedora da marca Fisatam, Modelo 509D, SN 945664, BP 1530, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto. Sin condiciones de reparo. Reemplazado por otros de mejores prestaciones, parte del plan de modernización de instrumentales en ILA4. Dar baja. OBS: Instrumento sin BP.
202320656 | STE |  | S017A003 | MEDIDORES DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202352 | 26/12/2023 16:34:22 | O medidor de rigidez dielétrica, da marca Baur, Modelo DTA E, SN 972900013, BP 142877 e 525664, apresenta muita variação nos resultados | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202417 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en la fuente de alimentación, ni en la placa generadora de señal de prueba, el defecto reside en la cuba del transformador de alta tensión, la cual perdió parte del aceite aislante por el orificio de la membrana de expansión. No se puede acceder al transformador sin deteriorar el hermetismo de fábrica. Por tratarse de un instrumento de alta tensión y los años de uso (27 años) y la aislación comprometida. Dar baja. TBPM 357/2024.
202320654 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202352 | 26/12/2023 16:33:35 | O medidor de tangente delta, da marca Baur, Modelo DTL, SN 913724003, BP 142878 e 525653, não aceita mais calibração. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no acepta la calibración debido a que su referencia interna ya se encuentra alterada por los años de uso. Debido a su tecnología antigua y baja confiabilidad del estado de los demás componentes se dará de baja.
202320652 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202352 | 26/12/2023 16:30:43 | O banho ultrassônico da marca Quimis, Modelo G3350, SN 09075092, BP 1537, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso por parte de ILA4, se cuenta con otros sustitutos con mejor desempeño. Descartado por obsolescencia. Instrumento no cuenta con BP activo.
202320650 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202352 | 26/12/2023 16:35:15 | O equipamento Karl Fischer, para análise de água em óleo mineral, da marca Metrohm, Modelo 17.280.200, SN 19551, não está funcionando. Obs.: não há número de BP visível no equipamento. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. No cuenta con numero de BP.
202320648 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:31:36 | O equipamento para medição de espuma, da marca Julabo, modelo MD, SN 06203120912/ 06203120914, BP 142570/ 142570A e 525649, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto, reemplazado por otros de mejores prestaciones. Descartar. Número de TBPM: 91/2024 (ver anexo).
202320646 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202352 | 26/12/2023 16:34:53 | O cromatógrafo líquido da marca Gilson, Modelo 321 322 350, BP 3792, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. El instrumento no tiene aplicación en ILA4. Dar baja. TBPM 86/2024
202320643 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:30:01 | A balança com capacidade para 10 kg, da marca Toledo, modelo Exata 3 SC 3200, SN 36387, BP 89478, não está funcionando adequadamente. Emite um alarme ao ser ligada. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202407 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, equipo y tecnología obsoletos, ya reemplazado por otros de mejores prestaciones. Dar baja. En anexo hoja de descarte.
202320544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 27/12/2023 08:02:19 | Solicitamos apoio para reparo de conexão de acelerômetro que não encaixa no medidor (vibscanner). | MMU1 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202404 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de componentes para reensamblado de conector plug ODU Mini-Snap serie F de 7 pínes. No se cuenta con los componentes Half-Shells encargado de centrar y sostener a los pines solidariamente a la carcasa (ver anexo de ejecución). Sin posibilidad de reparo. Dar baja.
202320502 | STE | 202320488 | J035A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA | 0121.038-6 | 202351 | 22/12/2023 15:50:03 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 122.10.13) de la POS.49.1, reemplazado por presentar display dañado y actuación indebida sin posibilidad de rearme. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa da CPU danificada, microcontrolador e memórias avariadas, não há hardware de reposição para este módulo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202320501 | STE | 202320453 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 15:23:03 | Solicito el cambio de la aislación del terminal común del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY-710 con IB-3188 debido a que se encuentra roto. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionas em bancada. Substituição de componentes confeccionados na impressora 3D. Liberado para calibração.
202320365 | APV |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202351 | 20/12/2023 13:43:59 | Medidor portátil de relação de transformação marca MEGGER MOD. TTR20-1 NS:2016160518; BP712830/IB3954 está indicando medição discrepante (ver anexo). Obs.: realizado medições no transformador (440-0/220-0) com outro medidor (IB3953) e verificado indicação da medição sem anormalidade. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Placa principal danificada, sem condições de reparo no local.
202320280 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 19/12/2023 07:52:42 | Módulo UN0025 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Corrigir problema e realizar uma revisão funcional do módulo. Serial n° HE903660-312/26 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202351 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, funcional e substituição de 05 transistores que apresentaram sinais de oxidação e funcionamento incorreto. Liberado para uso.
202320279 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 19/12/2023 07:52:54 | Módulo UN0025 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Corrigir problema e realizar uma revisão funcional do módulo. Serial n°HE903291-312/03 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202351 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, funcional e substituição de 15 transistores que apresentaram sinais de oxidação e funcionamento incorreto. Liberado para uso.
202320275 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202351 | 19/12/2023 07:52:33 | Fazer uma revisão funcional e substituição dos capacitores do módulo UN0025, serial n°HI915102-312/36. O módulo gerava falhas intermitentes no sistema de excitação da unidade 04. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320274 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202351 | 19/12/2023 07:52:25 | Fazer uma revisão funcional e substituição dos capacitores do módulo UN0025, serial n°HI900372-312/38. O módulo gerava falhas intermitentes no sistema de excitação da unidade 04. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320125 | STE | 202318909 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202351 | 18/12/2023 12:02:34 | Solicitamos a manutenção do Transdutor de Pressão SMAR LD301, Série Nº.: U312601. Saída de corrente saturada de forma intermitente, sem condições de ajustes | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202320090 | STE | 202319906 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202350 | 15/12/2023 16:41:41 | Solicitamos reparo do Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 467351, para atender a SSA 202319876. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202351 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 1uF/50V e (2) 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202320045 | STE | 202319669 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 13/12/2023 14:47:25 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 9159, modelo alcatel 8254 que presenta sonido muy bajo en auricular durante llamadas, luego de sufrir una caída | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de sonido con daños de irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA probablemente producto del golpe de caída. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202320044 | STE | 202319675 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 13/12/2023 14:47:35 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 9174, Marca Nec Modelo G566 FCC ID: T7HCT8122 IC: 4979B-CT8122, que presenta los siguientes problemas: Ruído en auricular durante llamadas, volumen de timbre bajo, clip de carcasa con defecto, batería con rápida descarga, fallas en el vibrador de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también el motor vibrador y la batería que se encontraba agotada y no retenia más la carga; posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202320038 | STE | 202319552 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202350 | 13/12/2023 09:10:29 | Solicito la limpieza de los contactos con las baterías del alicate miliamperímetro marca Fluke modelo 771 con IB 2034. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202350 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza integral del instrumento, debido a que corrosión a causa filtraciones de pilas afectó además de los contactos eléctricos, la placa principal. Sustitución de baterías, ensayos en bancada. Liberado para uso.
202320013 | STE | 202319980 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 13/12/2023 15:11:34 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320420), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202320011 | STE | 202319979 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 13/12/2023 15:11:45 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320421), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202320004 | STE | 202319920 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 13/12/2023 15:13:01 | Solicitamos reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202320003 | STE | 202319912 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202350 | 13/12/2023 15:13:14 | Durante execução da SSA 202319688 foi detectado defeito no modulo de alarmas ( não permanece aceso durante teste de função), modelo 80AM1, código almoxarifado 234893. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa 80AM02 que presentaba signos de desgaste en dos capacitores de 10µF/40V los cuales fueron reemplazados como así también 4 circuitos integrados CD 4001. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202319977 | STE | 202319639 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:30:58 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15884, com uma abertura entre 78 e 80 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15884 Liberado para uso.
202319974 | STE | 202319634 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:31:15 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1210, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba en bancada de laboratorio. Cambios de reparos. ID 1210. Liberado para uso.-
202319973 | STE | 202319633 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:31:28 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1209, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1209 Liberado para uso.
202319927 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202350 | 11/12/2023 13:56:45 | Verificar posibilidad de reparo del No-break APC SMART-UPS RT 6000 Patrimonio 705582. El mismo señalizó de forma intermitente la alarma relacionada con defecto en la batería. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron reemplazadas unas 16 baterías de 12 V/7Ah las cuales se eencontraban agotadas. Posteriormente se realizaron pruebas en la bancada de ensayos, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319914 | SCA |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202350 | 11/12/2023 10:02:37 | Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Manometro trabado sin condicones de ajuste. Tomar las debidas providencia para la sustiticion del manometro. No liberado para uso.
202319908 | STE | 202319867 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 15:13:25 | Solicitamos reparo del material con cod. de stock 705975 - CONVERSOR TENS CC/CC 125/48VCC 10A - Obs. display que fica piscando, conforme SSA 202319594. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202351 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Reparado a conexão no pino de alimentação do CI 7107 do display que estava com mau contato. Teste em bancada, ok. Liberado para uso.
202319907 | STE | 202319814 | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202350 | 13/12/2023 15:13:48 | Durante atendimento a SSA 202319188 verificado amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20, com número de série 2698/2000, com indicação discrepante. Quando a entrada era de 0,02A indicava 1,41A, com 1A indicava 159A, com 1,19A na entrada indicava 189A e a partir de 1,2 A na entrada o instrumento para de indicar, sendo que a relação de entrada/ saída é de 0-5A/0-100A. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes, reconstrução de trilhas e demais reparos. Tentativa de ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320771), O instrumento apresentou baixa confiabilidade e erros de indicação superiores a sua especificação. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202319903 | STE | 202319721 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202350 | 13/12/2023 16:25:12 | Solicitamos reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202319895 | STE | 202319581 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202350 | 13/12/2023 16:27:30 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes tem bancada. Identificada falha na CPU e no barramento de dados, sem condições de reparo. O dispositivo não apresenta confiabilidade. Proceder o descarte.
202319894 | STE | 202319857 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 16:27:49 | Solicitamos reparo do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202403 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno de 5VC-5VC con consumo excesivo de corriente. Reemplazo de conversor y capacitor electrolítico de filtro de salida del conversor 24VC-5VC. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202319893 | STE | 202319858 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 16:28:18 | Solicitamos reparo do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202403 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno de 5VC-5VC con consumo excesivo de corriente. Reemplazo de conversor y capacitor electrolítico de filtro de salida del conversor 24VC-5VC. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202319825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 16:25:56 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID: (SEM NUMERO DE ID, COLOCAR NUMERO NO INSTRUMENTO) . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2046. Liberado para uso.-
202319793 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 15:40:28 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82009QBK . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2049. Liberado para uso.-
202319703 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 08:12:22 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:ASHCROFT, NUMERO DE ID 1290. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de la laborartorio. Verificación y ajuste. ID 1290. Liberado para uso.-
202319702 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 08:12:28 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID 1216. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1216. Liberado para uso.-
202319694 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 08:12:34 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SÉRIE: 309033 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de Laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2048. Liberado para uso.-
202319693 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 08:12:39 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1299 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1299. Liberado para uso.-
202319681 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 14:01:07 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID: 1285. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de la laborartorio. Verificación y ajuste. ID 1285. Liberado para uso.-
202319679 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 14:01:14 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID:. 1284. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de la laborartorio. Verificación y ajuste. ID 1284. Liberado para uso.-
202319678 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 14:01:20 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA NUMERO DE SÉRIE:.82003LL4. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2047. Liberado para uso.-
202319676 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:01:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID ) . VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4,2 bar. ID N° 2028. Liberado para uso.-
202319673 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 06/12/2023 14:01:33 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1683. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1683. Liberado para uso.-
202319671 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:01:39 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO ID: ( COLOCAR NUMERO DE ID). VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4,2 bar. ID N° 2027. Liberado para uso.-
202319627 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 04/12/2023 13:54:24 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID:. 1283 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1283 Liberado para uso.-
202319623 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 04/12/2023 13:54:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1298 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 89,5 bar. ID N° 1298. Liberado para uso.-
202319620 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 06/12/2023 14:06:10 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1297 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202401 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 89,6 bar. ID N° 1297. Liberado para uso.-
202319617 | STE | 202316936 | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202349 | 04/12/2023 10:04:19 | Verificar motivo por el cual la fuente de alimentación RS modelo MDR-100-24 no presenta señal de tensión en la salida (entrada 100-240Vac/salida 24Vdc). José Meza en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202349 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo zenner 15V/2A. Realizada mediciones de VH y VCC de controlador de disparo FA5640 con valores acordes a su hoja de características. Realizada inspección de imagen térmica del circuito con lecturas normales. Ensayo de fuente con carga resistiva a una corriente de salida constante de 2A por el lapso de una hora sin inconvenientes. Liberado para uso.
202319616 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 04/12/2023 10:06:05 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1293. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 16,9 bar. ID N° 1293. Liberado para uso.-
202319615 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 04/12/2023 10:06:11 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1287. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.5 bar. ID N° 1287. Liberado para uso.-
202319614 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 04/12/2023 10:06:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1294. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202349 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4,2 bar. ID N° 1294. Liberado para uso.-
202319613 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202349 | 04/12/2023 10:06:24 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1292. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202349 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 6 bar. ID N° 1292. Liberado para uso.-
202319586 | STE | 202319561 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202349 | 10/12/2023 19:11:35 | Durante ejecución de SSA:202319128 fue detectado el RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:112895) con defecto. Solicitamos reparación del mismo. Obs: presentó actuación indebida e intermitente de alarma de subtensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202350 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Reconstrução de trilha danificada. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202319491 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202348 | 30/11/2023 16:32:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID). VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.5 bar. ID N° 2030. Liberado para uso.-
202319486 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202348 | 30/11/2023 16:32:15 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO ID: ( COLOCAR NUMERO DE ID). VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.3 bar. ID N° 2029. Liberado para uso.-
202319482 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202348 | 30/11/2023 16:32:22 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202349 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID 2025. Liberado para uso.
202319425 | STE | 202317654 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202348 | 29/11/2023 17:45:16 | Reparar pinza amperimétrica Minipa ET-3960. IB 1581. lnstrumento con problemas en la tecla "Zero" y continua realizando mediciones fuera de sus características técnicas conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202350 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento ya intervenido en otras ocasiones, pérdida de referencia para lecturas en CC, defecto reincidente en microprocesador. Por baja confiabilidad dar baja.
202319413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 06:43:18 | Solicito apoyo al sector de electromecanica para realizacion de corte en una placa metalica correspondiente a bancada de reparos y ensayos del Sector de Servicios auxiliares. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202349 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Corte de una placa metelica de 25X15 de la mesa de bancada.
202319372 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:05 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S, 112013 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2031. Liberado para uso.-
202319371 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,O KGF, MARCA WIKA ID-0928 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manómetro sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202319370 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:28 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-0922 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 0922. Liberado para uso.-
202319369 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:34 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-932 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 0932. Liberado para uso.-
202319368 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:40 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S - 112025 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2036. Liberado para uso.-
202319367 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA N/S - 112017 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2039. Liberado para uso.-
202319364 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA ID-1578 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1578. Liberado para uso.-
202319363 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:18:55 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP - 690316, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202352 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2032. Liberado para uso.-
202319362 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:06 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA N/S - 110882 , PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2044. Liberado para uso.-
202319361 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:14 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690342, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2045. Liberado para uso.-
202319360 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:19 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690341, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2041. Liberado para uso.-
202319358 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA WIKA BP - 690358, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2035. Liberado para uso.-
202319317 | STE | 202318410 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202348 | 30/11/2023 14:40:50 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4957 (modelo G566 NS. 0004571000296), foi constatado que o mesmo não toca o alto-falante ao receber ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202349 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el altavoz con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319310 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP - 690340, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2043. Liberado para uso.-
202319283 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:09 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903291-312/68. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319282 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 27/11/2023 16:11:00 | Solicitamos calibração de pressostato de água, para atuação em 8,5 kgf/cm², pressostato de baixa pressão de água. Instrumento substituído no sistema anti-incêndio do transformador principal auxiliar TD-01 e reparado conforme SSA 202318851. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y actuación en 8,5 Kgf/cm². ID N° 2020. Liberado para uso.-
202319279 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:37 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA S/N 110799, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 2038. Liberado para uso.-
202319276 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16 KGF, MARCA WIKA BP 690372, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2040. Liberado para uso.-
202319273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:47 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 25 KGF, MARCA WIKA S/N 110795, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2033. Liberado para uso.-
202319272 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:17:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110716, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2042. Liberado para uso.-
202319269 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:52 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 20,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110804, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2037. Liberado para uso.-
202319268 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:19:56 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110713, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. ID 2034. Liberado para uso.-
202319267 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202349 | 05/12/2023 07:20:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 16,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110937, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202350 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2024. Liberado para uso.-
202319201 | STE | 202319037 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202348 | 29/11/2023 15:33:04 | Reparar conversor de temperatura entrada 0 a 150º y salida de 4 a 20mA cc, fue retirado del transformador principal TU-02 fase S, durante ejecución de la SSP 20230246. Código en stock 653810. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202349 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição decomponentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202319674), dentro dos parâmetro?. Liberado para uso.
202319200 | STE | 202319145 | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202348 | 29/11/2023 15:33:35 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KG-32 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202318770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202349 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa en la cual se detectaron varios componentes con defectos, los cuales fueron reemplazados; 2 fusibles de 3A de acción normal y 1 relé 125 VCA. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319198 | STE | 202319117 | A002B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.002-2 | 202348 | 29/11/2023 15:33:59 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80LW, modelo 300, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314540, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202349 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 display LCD 16x2 segmentos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202319104 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202347 | 22/11/2023 16:28:00 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICÃO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N° 8973RAOW. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202349 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO TRANSDUCTOR. ID N° 2012. LIBERADO PARA USO.
202319091 | STE | 202318679 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 22/11/2023 15:35:38 | Realizar reparo del conversor de tensión CC/CA 125Vcc , 2x24V, se encuentra con defecto. Con codigo en stock 100560. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202349 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Equipamento antigo, com vários componentes carbonizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes e transformador. Não liberado para uso. Dar baixa.
202319034 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202347 | 22/11/2023 14:48:48 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550961. Equipamento apresentou falhas de funcionamento, com reinícios frequentes. Não está ligando. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202351 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación dañada. Realizada adaptación de otra fuente con las mismas características (220Vac/12Vcc/1.2A). Ensayo en bancada ok. Conexión exitosa a su Web Interface de configuración (ver imagen en anexo). Liberado para uso.
202318988 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202347 | 21/11/2023 09:31:41 | Solicitamos apoio para verificação da correta aplicação de 75N.m de torque com o torquímetro Facom S313D utilizando a chave 50mm que o acompanha. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202349 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El torquimetro se encuentra muy deteriorado por el tiempo de uso, sin condiciones de ajuste y de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202318929 | STE |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202347 | 20/11/2023 15:38:32 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U07. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 271°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1252. Liberado para uso.-
202318928 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202347 | 20/11/2023 15:38:45 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U07. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 269°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1253. Liberado para uso.-
202318925 | STE | 202318825 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202347 | 22/11/2023 15:35:48 | Solicitamos reparo do Relé de tensão trifásico, SPECTRO UNX, cod almox 129674, número de série 2266. Referente a SSA 202318548 Relé está inoperante. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202348 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé, en el cual se detectó un transformador con falla, sin caracteristicas especificas lo cual lo hace inviable su reparo o sustitución. Equipo no liberado para uso, se procederá al descarte.
202318919 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:09 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A27/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202347 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de um capacitor de 220nF que apresentou alterações em suas características. Liberado para uso.
202318918 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:28 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A10/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202347 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de um capacitor de 220nF que apresentou alterações em suas características e transistores que apresentaram sinais de oxidação. Liberado para uso.
202318917 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:20 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A11/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202347 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, medições e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores 0,68uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202318916 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202347 | 20/11/2023 09:49:24 | Solicitamos manutenção MANÔMETRO DIGITAL 0-100,0 BAR (ID-1520) MARCA RUCKEN. Botões avariados. Obs.: Bateria trocada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202348 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Confección y sustitución de dos pulsadores; y batería de 9V. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202318908 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202347 | 21/11/2023 09:33:09 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. NÚMERO DE SERIE: ID-1721. (Retirado de la U02 por medio de la ssa 202318716) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1721. Liberado para uso.-
202318906 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202347 | 20/11/2023 09:45:16 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REPARO DA ESTAÇÃO/COMPUTADOR SUN BLADE 150 (SN: TT61640171 / CÓD ALMOX: 713952) QUE APRESENTA PROBLEMA NA PLACA MÃE E NÃO PARTE APÓS COMANDO DE LIGAR. REFERENTE A SSA 202318829. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202403 | MAYCON LAZAROTTO | Diversas trilhas corroídas (algumas fotos em anexo) encontradas na placa-mãe; Sem condições de reparo devido a ser uma placa multi-camadas; Dar baixa.
202318874 | STE | 202318784 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202346 | 17/11/2023 16:50:46 | Solicitamos reparo em laboratório do conversor RS485/RS232 (cód. estoque: 708493) que encontra-se inoperante, ocasionando falha de comunicação na rede modbus. Referente a SSA 202318129. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202401 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y reemplazo de resistor smd con valores fuera de rango. Implementación de un test de comunicación serial donde se envía un archivo de texto con filas numeradas a través de un terminal TeraTerm por COM5 y se lee en otro terminal conectado a COM1, luego se comparan fila por fila ambos archivos mediante un script en python. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202318818 | STE | 202318757 | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202346 | 17/11/2023 16:50:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202347 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318814 | STE | 202318756 | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202346 | 17/11/2023 16:51:08 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 171.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202347 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318735 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 20/11/2023 10:29:43 | Verificar Drone com Câmera M. DJI Mod. Phantom 4 Pro V 2.0 BP 710886 ingreso de liquido en el interior. | OSH1 | ILA2 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202347 | MAYCON LAZAROTTO | Encontrado oxidações em vários pontos de diversas placas do equipamento e da bateria ( fotos de exemplo em anexo); Realizada limpeza das placas e secagem em estufa; A bateria sofreu danos na placa de controle e não há possibilidade de reparo; Drone testado com a bateria reserva funcionou normalmente (sensores, GPS, calibração, teste de voo, camera, etc); Liberado para uso.
202318734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:18:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6652/00 retirado da posicao N21. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318711 | STE | 202200916 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202346 | 14/11/2023 13:33:11 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2157172.0001 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202348 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y modificación. Realizado modificación del vatímetro analógico, de acuerdo al pedido del solicitante. Enviado a calibración con la SSA 2023/19266, y liberado para uso por dicha SSA. Liberado para uso.
202318680 | STE | 202318634 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 17/11/2023 16:51:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202318476, fue encontrado la bobina de cierre del disy. DS (cod. almox: 217689) con daños en los cables que impedía el correcto funcionamiento de la bobina. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202403 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza; Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202318660 | STE | 202318636 | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202346 | 14/11/2023 09:33:07 | Se solicita reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1. El indicador requiere ser calibrado, debido a que el mismo muestra temperatura negativa intermitentemente. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202348 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202319121), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202318574 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202346 | 13/11/2023 11:18:06 | Solicitamos apoyo para inspección/reparación del conductivimetro con NS: NC058E05LC0 retirado de la U14( SSA: 202318277) por presentar oscilaciones bruscas y de gran amplitud en la medición. Obs: considerar la SSA: 202212235 para la inspección. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202348 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado desmontaje y limpieza integral de los electrodos y dieléctricos, ajustes de aterramiento y de borneras eléctricas. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202318489 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:15 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste del 0 inicial y fondo de escala 5A/100A. Prueba en bancada, funcionamiento normal y limpieza. Liberado para uso.
202318487 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:41 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste del 0 inicial y fondo de escala 5A/100A. Prueba en bancada, funcionamiento normal y limpieza. Liberado para uso.
202318486 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:50 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del 0 Inicial y fondo de escala 5A. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202318460 | STE | 202318346 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:03 | Solicitamos reparo de uma unidade do voltímetro código. 196266 escala 0/20kV tensão nominal 115V, que encontra-se travado conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de reparo ( las molas del puntero, perdieron elasticidad ). No liberado para uso. Dar baja.
202318430 | STE | 202317702 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202345 | 09/11/2023 17:32:03 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, MODELO:PMD75, NS.: NC00069109D. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202346 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202318406 | STE |  | J020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.025-4 | 202345 | 09/11/2023 14:18:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 157.12.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318404 | STE |  | J020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.021-1 | 202345 | 09/11/2023 14:18:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 486.04.14) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318403 | STE |  | J020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.020-3 | 202345 | 09/11/2023 14:18:26 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 160.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318337 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202345 | 09/11/2023 08:43:14 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1975. Liberado para uso.-
202318334 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202345 | 09/11/2023 08:43:19 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO DE ID: (COLOCAR NÚMERO DE ID NO INSTRUMENTO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1976. Liberado para uso.
202318262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 15:32:24 | Prestar apoyo para el reparo del cable de datos del Instrumento de Ensayo Doble 4100. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202346 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la conexión de los hilos conductores del mazo de cabo entre los conectores DB9 y el terminal de Doble 4100, posteriormente se procedió al ensayo correspondiente obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202318255 | STE |  | J021A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.023-8 | 202345 | 07/11/2023 15:23:55 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 099.09.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318254 | STE |  | J021A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.024-6 | 202345 | 07/11/2023 15:24:06 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 174.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318253 | STE |  | J021A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.046-7 | 202345 | 07/11/2023 15:24:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 163.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318230 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202345 | 07/11/2023 13:53:53 | Realizar MP y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con N°S 6832/00 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202346 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318719(D).
202318224 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202345 | 07/11/2023 09:27:31 | Verificar y reparar módulo MEINBERG LANTIME M600 Nro serie: 030111365720 . Ref SSA: 202317405 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Visualizado mensaje de CPU no responde en panel frontal. Sin respuesta a intento de conexión a través de puerto ethernet. Encontrado cortocircuito en la alimentación de 3.3V de procesador, sin posibilidad de reparo (ver archivos adjuntos). Proceder descarte.
202318189 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202345 | 06/11/2023 13:42:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 148.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes, el mismo presenta encendido y apagado interminente del display. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202318167 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 16:26:26 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DIFERENCIAL PRS5. EL EQUIPO DEBE ACTUAR AL PERCIBIR UNA DIFERENCIA DE 1,0 BAR. PRESIONES NORMALES DE TRABAJO DEL EQUIPO: 11,0 A 12,0 BAR. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 2007. Liberado para uso.-
202318165 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 16:26:39 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO (PRS7) . CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1.4 BAR. PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 10,6 E 12,0 BAR. PRESSOSTATO DISPONIBILIZADO EM LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10,6 bar. ID N° 2006. Liberado para uso.-
202318123 | STE | 202317535 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202345 | 10/11/2023 14:39:00 | Encaminar para reparo modulo que fue retirado de almoxarifado SM 462437 D20A (SN: 511-0101-25A-72353) que presento falla durante un test realizado para atender un problema de la SSA 202317464, fila de leds todo apagados y led de FAULT encendido ver anexo. COD. 707455 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Tensiones internas (+-15V, +-12V y +5V) ok. Realizado procedimiento de regrabado de memoria EEPROM. Realizado calibración de entradas analógicas vía software. Ensayo en bancada ok (ver video adjunto). Módulo normalizado. Liberado para uso.
202318070 | STE | 202317654 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202344 | 03/11/2023 11:24:41 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate volt-amperímetro marca Minipa, modelo ET-3960 con IB 1581. El instrumento tiene la pantalla rota y realiza mediciones fuera de sus características técnicas conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202345 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado sustitución de visor y baterías, ajustes de escalas de resistencia, tensión y corriente. Limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso a sector emisor.
202318013 | STE | 202317632 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:38:57 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 14041, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 14041 Liberado para uso.-
202318008 | STE | 202317628 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:03 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15887, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos. NS 15887. Liberado para uso.-
202317998 | STE | 202317627 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:16 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15891, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15891. Liberado para uso.
202317995 | STE | 202317536 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:09 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS ID-0830, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de labortorio. Cambio de reparos y mantenimiento en general. ID N° 0830. Liberado para uso.-
202317961 | STE | 202317888 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202344 | 03/11/2023 16:19:57 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317555, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24239/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). SOLICITAMOS REPARO DEL MISMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202346 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 22uF/160V, 2 capacitores 47uF/50V e 1 capacitor 100uF/40V. Liberado para uso, conforme SSA n° 202319153.
202317956 | STE | 202317883 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202344 | 03/11/2023 16:21:49 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317518, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24220/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). SOLICITAMOS REPARO DEL MISMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202346 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores C2688, 2 capacitores 22uF/160V, 2 capacitores 47uF/50V e 1 capacitor 100uF/40V. Liberado para uso, conforme SSA n° 202319152.
202317950 | STE | 202317775 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 03/11/2023 16:21:58 | Reparar placa de "Detección de Alarma e Incendio" PCI-12A-3, retirada del PAI-29. La misma presentó anomalía. Detectado durante SSP 20230538. cod. 217891 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202346 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um diodo zener e de um resistor que encontravam-se danificados. Trilhas reparadas. Liberado para Uso.
202317887 | STE |  | J015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 50 HZ 750 KVA | 0292.002-6 | 202344 | 01/11/2023 13:58:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 176.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317886 | STE |  | J015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 50 HZ 750 KVA | 0292.001-8 | 202344 | 01/11/2023 13:58:21 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 148.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317754 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:01:52 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,1 BAR; Marca ASHCROFT. ID-1308. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1308. Liberado para uso.-
202317753 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:01:59 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,1 BAR; Marca ASHCROFT. ID-1307. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1307. Liberado para uso.-
202317752 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:06 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca FAMABRAS N° de Serie 454277. Obs.: Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2021. Liberado para uso.-
202317751 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:12 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,1 BAR; Marca FAMABRAS N° de Serie 371905. ID-1240. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. ID N° 1240 Liberado para uso.-
202317750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:18 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca FAMABRAS N°124114. Obs.: Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1973. Liberado para uso.
202317749 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:23 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisão 0,1 bar. Exatidão classe A. Marca FAMABRAS N° 368941. ID-1523. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso, sin condiciones reparo. Dar baja, no liberado para uso.
202317748 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°8200363T. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1977. Liberado para uso.
202317747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:33 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca FAMABRAS N°124116. Obs.: Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2015 Liberado para uso.-
202317745 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:38 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA . Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2016. Liberado para uso.
202317743 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:44 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82006XS6. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2017. Liberado para uso.-
202317742 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:49 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82006737. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1972. Liberado para uso.
202317740 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:02:54 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82001NZR. Obs: Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1978. Liberado para uso.
202317736 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:03:00 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82001NZN. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1971. Liberado para uso.
202317735 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:03:06 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,1 bar. Exatidão classe A. Marca FAMABRAS, N° 105389. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1974. Liberado para uso.
202317734 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:03:11 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,1 bar. Exatidão classe A. Marca Bimetal. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 2018. Liberado para uso.-
202317733 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:03:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA A.B.C. ID-1234. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N°1234. Liberado para uso.
202317731 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 16:03:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA WILLY. OBS.: INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N°2019. Liberado para uso.
202317725 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:44:51 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,75 bar e rearme com 6 bar. Inserir numero de ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.00 bar. ID N° 2008. Liberado para uso.-
202317722 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:02:46 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0 BAR. OBS.: CONTATO PERMANECE ATUADO. ID-1804. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.4 bar. ID N° 1804. Liberado para uso.-
202317721 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:02:52 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0 BAR. ID-1280. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.4 bar. ID N° 1280. Liberado para uso.-
202317717 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:02:59 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. ID-1249. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7. 4 bar. ID N° 1249. Liberado para uso.-
202317716 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA DIN; N°1442918. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de la laborartorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202317714 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:11 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA DIN; N°1442930. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. SN°1442930. Instrumento fuera de Clase, por tiempo de uso, sin condiciones de reparo. No liberado para uso; dar de baja.-
202317713 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°8973RA0Z. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2023. Liberado para uso.-
202317712 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:26 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°8971UJ2X . ID 1206. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1206 Liberado para uso.-
202317711 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:31 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: DIN N° 1442905. INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. NS° 1442905. ID N° 2026 Liberado para uso.-
202317710 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA N° 8973EVE4. OBS.: INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1983 Liberado para uso.-
202317709 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 10:03:45 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA N° 1106MGYK. OBS.: INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamineto en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1982 Liberado para uso.-
202317696 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:45:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1217 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1217. Liberado para uso.
202317695 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:45:32 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS, NÚMERO DE ID 1225 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1225 Liberado para uso.-
202317694 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:45:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS, NÚMERO DE ID 1224 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1224. Liberado para uso.
202317681 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:46:02 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS, NUMERO DE ID:. 1226 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1226. Liberado para uso.
202317674 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:46:09 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1242. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manometro fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202317670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:46:20 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID 1228. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1228. Liberado para uso.
202317669 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:46:32 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE ID 1227. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1227. Liberado para uso.
202317667 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:46:38 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1233. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 86,6 bar. ID N° 1233 Liberado para uso.-
202317665 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:46:44 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1231. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 90,5 bar. ID N° 1231 Liberado para uso.-
202317662 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:46:50 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1232. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.264 bar. ID N° 1232. Liberado para uso.
202317655 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:46:55 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1056. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.754 bar. ID N° 1056 Liberado para uso.-
202317652 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:44:39 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1248. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuacion en 4,615 bar. ID N° 1248 Liberado para uso.-
202317651 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 31/10/2023 10:44:31 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1247. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 0,147 bar. ID N° 1247. Sin condicones de ajuste. OBS: Dejar la válvula para repuesto. Dar baja. No liberado para uso
202317625 | STE |  | K017A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR10 60 HZ 750 KVA | 0331.004-3 | 202344 | 30/10/2023 15:55:13 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 170.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317624 | STE |  | K017A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR9 60 HZ 750 KVA | 0331.003-5 | 202344 | 30/10/2023 15:55:30 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 165.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317614 | STE | 202317121 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 30/10/2023 14:07:57 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 4807, Número de Série: 0003519600725, modelo G566, que presenta los siguientes problemas: Se apaga de forma intermitente, problemas de display, problemas para cargar y carcasa dañada. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202344 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202317533 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:43:09 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:. FAMABRAS, NUMERO DE ID 1230, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1230. Liberado para uso.
202317532 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202344 | 31/10/2023 10:42:52 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1229, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202345 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1229. Liberado para uso.
202317525 | STE | 202317307 | A005L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.005-1 | 202344 | 30/10/2023 15:39:03 | Solicitamos reparo de un módulo de sinalização 24VCC, código de material: 0224472, o qual foi retirado do ULP12 UN05, posição 12EX153 (relé C) referente à proteção do relé 21, conforme a SSA 202317180. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202345 | FRETES ARANDA ARSENIO | Reparación con cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202317380 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 09:03:08 | Solicitamos apoyo para evaluar condiciones de la maquina de soldar ESAB WARRIOR MIG BP 708026. Será enviado al laboratorio. Contactos: Cristiano 9354- Ever 9642. | MMU3 | ILA2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que fusible S2 estaba abierto debido a que dos transistores mosfet (D10NF10; B30NF10)estaban en corto circuito, uno de la placa fuente y otro de la placa de control. Verificado todo el circuito de refrigeración y sus componentes de protección. Ensayado en campo y liberado para uso.
202317261 | STE | 202317197 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202344 | 30/10/2023 15:39:39 | Solicitamos reparo o rele supervisor de tensao WARD-UMX130 com NS10315 retirado do KT05 durante execução da SSA202313141. cod. stock. 100994 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202345 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 220uF/100V, 47uF/100V e (2) 100uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202316389 | STE | 202316150 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 04/10/2023 10:27:41 | Verificar problema en teclado de TMR Alcatel 8242 SN:RTF183502196 R:9519. El teclado se encuentra parcialmente fuera de la carcasa del dispositivo, por lo que gran parte de las teclas no funcionan. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202341 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato y sustituido el módulo del teclado además de realizar una limpieza de los contactos. Posteriormente se procedio al ensayo obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202316380 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:03:09 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca WIKA N° de Serie 8200C2SH. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2010. Liberado para uso.-
202316379 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:03:24 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,1 BAR; Marca WIKA N° de Serie 82006XT8. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2013. Liberado para uso.-
202316378 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:03:30 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,1 bar. Exatidão classe A. Marca FAMABRAS N°405328. ID-1615. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1615. Liberado para uso.-
202316377 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 03/10/2023 15:13:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°8200C31T. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2009 Liberado para uso.-
202316376 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 03/10/2023 15:13:34 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°8200C31K. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 2014. Liberado para uso.-
202316374 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 03/10/2023 15:14:09 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82008KMN. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1968 Liberado para uso.-
202316373 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:03:40 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°8200C31P. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1967. Liberado para uso.-
202316372 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202340 | 04/10/2023 08:03:46 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR, se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. ID-1221. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. Actuación diferencial de 1,5 bar de 8 bar y cambio de Borne. ID N° 1212 Liberado para uso.
202316371 | SCA |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:03:52 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca WIKA N° de Serie 8973RAOW. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343
202316370 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:04:02 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca WIKA N° de Serie 8973EVE7. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2011. Liberado para uso.-
202316369 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:05:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA WILLY; INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1965. Liberado para uso.-
202316367 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202340 | 04/10/2023 08:05:08 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA WIKA; INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1966. Liberado para uso.-
202316268 | STE | 202316157 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 03/10/2023 15:29:55 | Verificar TMR modelo G955 NS: P100400300192 con ramal 9680 perteneciente a colabrador Fabio Lugo, el aparato no se registra en la red. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202341 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo TX/RX y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202316152 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 29/09/2023 14:55:56 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA . OBS.: INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1964 Liberado para uso.-
202316151 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 29/09/2023 14:56:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA . OBS.: INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1963 Liberado para uso.-
202316146 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 29/09/2023 14:56:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA VICAL. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1961 Liberado para uso.-
202316145 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 29/09/2023 14:56:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA VICAL. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1960 Liberado para uso.-
202316144 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 29/09/2023 14:56:43 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA VICAL. OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1962 Liberado para uso.-
202316066 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202339 | 28/09/2023 11:44:43 | Verificar y reparar el CALENTADOR ELÉCTRICO que presenta un ruido anormal durante su funcionamiento, SSA de referencia 202315473. | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202341 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 cooler 230VAC. Liberado para uso.
202316024 | STE | 202315441 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 11:17:07 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1319, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID 1319. Liberado para uso.
202316017 | STE | 202315443 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 10:51:04 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1318, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1318 Liberado para uso.-
202315993 | STE | 202314681 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 10:51:12 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1261, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1261 Liberado para uso.-
202315938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 17:03:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Laser superior do Nível Laser de Linhas marca Bosch, modelo GLL 3-80, número de série 811000234 se encontra inoperante. Instrumento entregue na recepção do laboratório. fotos do instrumento em anexo. obs. Felipe e Meza cientes. | MEG3 | ILA2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202340 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Laser con positivo común se activan con 0V, se encontró falla en conexión del terminal positivo del laser superior. Realizado resoldado de pines. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315911 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202339 | 26/09/2023 09:12:02 | Verificar y reparar placa SMIL.DT ILA2 Modelo: 0634-07. Salida de 24 VCC = 0V. Ref SSA: 202315844 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202339 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do conversor, limpeza, troca de pasta térmica e verificação funcional com carga em bancada. Liberado para uso.
202315910 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:51:58 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE SERIE: 742265. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. Serie N° 742265. Liberado para uso conforme tolerancia de proceso dado por el área usuaria.
202315909 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:52:07 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1302. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 1302. Liberado para uso conforme tolerancia de proceso dada por el área usuaria.
202315889 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:54:39 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1245 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 89,76 bar. ID N° 1245 Liberado para uso.-
202315888 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:54:47 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1244 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 90,5 bar. ID N° 1244 Liberado para uso.-
202315866 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:55:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1239. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 19.823 bar. ID N° 1239 Liberado para uso.-
202315864 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:55:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1237. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17,431 bar. ID N° 1237 Liberado para uso.-
202315863 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:55:54 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1246. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Actuación en 5,546 bar. ID N° 1246 Liberado para uso.
202315862 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 26/09/2023 08:56:04 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1238. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1238. Actuación en 4.886 bar. Liberado para uso.
202315861 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:56:12 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82003LKD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. ID N° 82003LKD. Liberado para uso.
202315859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:56:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE: 82005SGE. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste serieN°82005SGE. Liberado para uso.-
202315858 | STE | 202314790 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 25/09/2023 09:59:05 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, NS.: K2000B9109D. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202315857 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:56:59 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SERIE: 82007VCY, Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manómetro NUMERO DE SERIE: 82007VCY Liberado para uso.-
202315855 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:57:07 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1311. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1311. Liberado para uso.-
202315853 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:51:31 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1300 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202315850 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:57:19 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1301 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1301. Liberado para uso.-
202315849 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:57:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 566415 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Manómetro sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202315830 | STE | 202315613 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 22/09/2023 17:47:53 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". Ao resetar a UTR verificou-se que o módulo WESDAC D20A não realizava o processo de inicialização como os demais módulos, mantendo-se em falha continuamente. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315421 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-53503 Código de material: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo zener VR7 y capacitor C14 debido a falla de alimentación de -12V en la comunicación con la CPU. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315822 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202339 | 26/09/2023 08:57:36 | Solicitamos apoio para verificação da correta aplicação de 75N.m de torque com o torquímetro Gedore Dremometer BZ Nº de série I131590 utilizando os dois modelos de chave de boca 50mm modificados: um de aço e um impresso. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El isntrumento frabricado en la impresora 3D no pasa la prueba de fuerza, NO LIBERADO PARA USO. Ver anexo. La llave de boca de 50mm de fabrica, actua en 78 N.m. Liberado para uso.-
202315725 | STE | 202315701 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 22/09/2023 17:49:39 | Após observação da operação a respeito de valores anormais em medidas analógicas da UG04 relativas a UTR-504-1, foi verificado que o módulo WESDAC D20A (S/N: 511-0101-26A-167718 Código de material: 70745) utilizado como sobressalente para correção da falha descrita na SSA 202315421 apresentava valores inferiores de contagem em relação aos sinais recebidos de campo. Na figura anexa é evidenciada a discrepância de medição com o novo sobressalente instalado. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla en alimentación de -15Vcc. Encontrado capacitor cerámico de filtro de entrada de CI multiplexor con baja impedancia (100ohm). Reemplazo de capacitor con falla. Regrabado de memoria EEPROM del módulo. Realizado calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315723 | STE | 202315573 | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202338 | 22/09/2023 17:49:48 | Reparar controlador de carregamento solar, modelo Morninstar SunSaver-10, número de estoque: 708485. O controlador não apresenta tensão de saída para a carga (terminais 6-5) e o carregamento de bateria (terminais 2-1) apresenta tensão elevada (19v) para baterias de 12v. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202339 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato defecto en controlador de carga, no suministra tensión de ninguna fuente (solar, batería). No se consigue acceder a la placa para verificación debido a que se encuentra totalmente sumergida en resina epóxica (ver anexo). Dar baja.
202315626 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:58:09 | SOLICITAMOS REALIZAR PRUEBA FUNCIONAL EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL MANÓMETRO DIFERENCIAL WIKA MODELO DPGS43HP.160. ACTUACIÓN ELÉCTRICA EN 0,6 MCA (10%) Y EN 1,5 MCA (25%). AGREGAR ID. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionaminento en bancada de laboartorio Verificación y ajusten. Actuacion en los puntos 0,6 MCA y en 1,5 MCA. ID N° 1981. Liberaado para uso
202315622 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202338 | 22/09/2023 09:11:28 | Sustitución de conjunto de Baterias, pertenecientes al Calibrador Fluke BP N° 707823. Previa conversación con el Sector de electrónica | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202338 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No presenta defecto en banco de baterías. El defecto se presenta en la fuente de alimentación en el sector de realimentación. No es viable el reparo de dicha fuente, no obstante, si fue sustituida por otra con código de almacén 0713967. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso
202315600 | STE | 202315184 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202338 | 22/09/2023 17:50:56 | Solicitamos reparo del MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V, Código almoxarifado 576760. Referente a SSA 202312740 O mesmo foi encontrado inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa del módulo, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, tres capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 1000 µF/35V y un transistor BC337. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315584 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:05 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro modulo D20A (SN:511-0101-25A-72367) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) con falla, comportamiento anormal en la secuencia de encendido de los leds frontales, inyectado corriente 4 a 20mA no se registro respuesta en la terminal del software. Solicitmos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de un resistor con valores fuera de tolerancia. Calibración mediante software. Regrabado de memoria EEPROM. Ensayo en bancada de todos los puntos de entrada analógica con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202315581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:18 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Solicitamos reparo. SSA Matriz 202315501 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de todos los capacitores. Pin de output enable conectado al común de la llave Local/Remoto en corto con tierra. Sin posibilidad de reparo debido a un cortocircuito en la pista multicapa. No liberado para uso.
202315580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:30 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro fuente de la alimentacion auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Solicitamos reparo. Ref. SSA matriz 202315502 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparado porta fusible de entrada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315575 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:04 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 205.05.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315574 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:13 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315572 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202338 | 19/09/2023 14:18:21 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 101.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315571 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202338 | 19/09/2023 14:18:30 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 069.12.17) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315570 | STE |  | K036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.141-2 | 202338 | 19/09/2023 14:18:39 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 139.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315569 | STE |  | K036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.140-4 | 202338 | 19/09/2023 14:18:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 144.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315567 | STE |  | K036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.139-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 152.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315562 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 09:09:39 | Verificar motivo pelo qual o tacômetro não retorna a sua posição de repouso conforme foto anexa. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Pruaba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje del instrumento, cambio de componentes y mantenimiento. Liberado para uso.-
202315546 | STE | 202315390 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202338 | 22/09/2023 17:54:04 | Solicitamos reparo del módulo electrónico de señalización de alarma (Código: 234869) del panel CBC-02 que no señaliza al realizar prueba de lámparas. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202314703. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 10 µF/40V, un transistor BC337 y tres ciruitos integrados (4001). Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315542 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:54:50 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. SSA ref. 202315408 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes iniciais. Circuitos de processamento de sinal estão danificados. Não há componentes no estoque ou peças de reposição para este dispositivo. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202315541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:55:07 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0408410916) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. SSA ref. 202315409 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química ILA4 (202316149), o equipamento está fora dos parâmetros, baixa correlação entre a amostra computada e o valor de tolerância. Dispositivo sem confiabilidade. Proceder descarte. Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202315538 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:56:40 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0407410782) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. Res. SSA matriz 202315410 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Enviado para análise química (SSA 202315978). Os resultados estão dentro dos parâmetros de tolerância de operação do equipamento. Liberado para uso
202315467 | STE | 202315423 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202338 | 22/09/2023 17:56:51 | Solicitamos reparo del módulo electrónico fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa de la fuente auxiliar, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 10 µF/40V y un capacitor de 1000 µF/25V. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315466 | STE | 202315423 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202338 | 22/09/2023 17:56:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa de la fuente auxiliar, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 10 µF/40V y un capacitor de 1000 µF/25V. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315433 | STE | 202315420 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 15:27:14 | Solicitamos reparo do módulo electrónico SCR (Código: 307351) do painel CN-09 que não entra em flutuação. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa electrónica, en la cual se constató que estaban con defectos dos capacitores los cuales fueron sustituidos, uno de 100 µF/50V y otro de 47 µF/63V. Posteriormente fues sometida a ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315432 | STE | 202315417 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202337 | 15/09/2023 15:27:49 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". O módulo foi encontrado em campo com as medidas analógicas zeradas e os leds de ANALOG SELECT apagados. Solicitamos reparo. ref. SSA Ref: 202315389 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-25251 Código de material: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado alimentación +-15V con anormalidades. Reemplazo de regulador de tensión ajustable LM117 con falla por LM317 de similares características. Regrabado de EEPROM y calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315418 | STE | 202315207 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202338 | 18/09/2023 10:27:24 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN:0003251702592, el mismo presenta reinicio intermitente. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315339 | STE | 202315226 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 14/09/2023 10:31:11 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4779, modelo Philips G955 e ns. P100400300713. Botão lateral Vol- se encontra danificado (switch frouxo), causando contatos indesejados e fazendo todo o teclado do aparelho não responder. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato para la sustitución del boton pero implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315219 | STE | 202315075 | B016L022 | RELÉ DIFERENCIAL DE TERRA RESTRITA 87TRG | 0081.016-9 | 202337 | 13/09/2023 15:06:53 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 9M da proteção 87TRG, posição 12EX145. Após reparo, o módulo. SSA de referência: 202315069; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202315217 | STE | 202314905 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202337 | 13/09/2023 15:07:25 | Solicitamos reparo de la fuente 110-220VCA/ 24VCC del anunciador del KH-80 (COD. ALMOX: 23827-9), que fue encontrado durante la ejecución de la SSA: 202314763 con defecto. OBS: la falla es la siguiente: ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202338 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do fusível F1 de 2A. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202315216 | STE | 202313020 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 10:43:48 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9601, modelo Alcatel 8242 e ns. RTF181100194, que apresenta mau funcionamento do alto-falante: com movimento e/ou impacto, este deixa de funcionar. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada reconfiguración de las funcionalidades de sonido en ajustes del TMR, posteriormente se procedió al ensayo del equipo obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315213 | STE | 202313976 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 10:43:58 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4885, modelo NEC G566 e ns. 0003576200885, que apresenta mau funcionamento do alto-falante, impossibilitando comunicação. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315170 | STE |  | A002D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.004-6 | 202337 | 12/09/2023 10:04:48 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.09 C°. Actuacion Ajustado en 270.05 C° Liberado para uso.-
202315169 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202337 | 12/09/2023 10:05:03 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.08 C°. Actuacion Ajustado en 270.07 C° Liberado para uso.-
202315166 | STE | 202315140 | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202337 | 12/09/2023 09:08:07 | Solicito reparo do rele PEXTRON, MOD. PLE-H, 0-100VCC, pos. "59-B" referente a supervisão de CC Alta da da barra "B" do painel QW-03. Rele atua fora da faixa e não permite ajuste. Obs.: Atuação do rele deve ser ajustado em 55,7Vcc e rearme em até 55Vcc conforme OA.0709-R00. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y análisis del sensor, en el cual se detecto 3 capacitores de 100µF/63V en estado defectuoso por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Posteriormente se realizaron ensayos de funcionalidad en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314988 | STE | 202314569 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 11/09/2023 15:55:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9642 se apaga de forma intermitente y en ocasiones no recibe llamadas (pierde señal). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo TX/RX y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202314984 | STE | 202314979 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202338 | 22/09/2023 17:57:09 | Foi verificada falha na medição do sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. A medição do ponto 10 permaneceu zerada mesmo após injeção de sinal 4-20mA. MODULO ELETRO WESTERM D20AD, S/N: 517-0178-06A-31780 Código de material: 707461. SOLICITAMOS REPARO. REF. SSA Ref: 202312736 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor en la posición A10. Reparación de pista levantada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202314970 | STE | 202314909 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202337 | 15/09/2023 15:23:16 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202314865 , CONSTATADO QUEIMA DA BOBINA DO RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza; Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202314969 | STE | 202314940 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202337 | 15/09/2023 15:24:17 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 2 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202338 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e do resistor de 470 ohms/1W. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202314968 | STE | 202314940 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202337 | 15/09/2023 15:25:33 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 2 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas, de las cuales una de ellas no presentaba anomalía ninguna, fue sometida a ensayos en la pruba de bancada obteniendo resultados satisfactorios; la otra placa si presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados como así también una resistencia de 470Ω/1W. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202314945 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202337 | 15/09/2023 15:18:25 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 146.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314919 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 16:38:29 | Solicitamos apoyo para la reparación de multimetro marca ICEL-MD6490 con BP 660519 de la oficina electrica MMU3 entregado a laboratorio. Fotos del equipo en anexo. Contacto con el señor Aponte 9141 | MMU3 | ILA2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata deterioro en la capa aislante externa del multímetro, además la carcaza a causa de materiales resecos se encuentra rota y el terminal de prueba común se encuentra reparado con resina epóxica (sin condición de retirar). El instrumento no cumple con las condiciones de seguridad para el usuario. Dar baja.
202314918 | STE | 202314863 | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202337 | 15/09/2023 11:19:34 | Solicitamos reparo da CPU modelo NFS-320E-PO, número de série 22A00523, código almoxarifado 716795, a qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314411 por apresentar dificuldade de leitura no display da mesma. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de cable flex que conecta al panel frontal. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202314908 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 09:41:02 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REPARO DO MONITOR (MARCA: ACER, MODELO: V173B, SN: ETLE10D0920080F4998503) QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. MONITOR UTILIZADO NA PLATAFORMA DE ENSAIOS 9A/18A EL.128 | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa fuente y soldadura de puntos fríos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202314906 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 08:46:24 | REPARAR MÚDULO G60 (CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 4.6A MAX. DC OUTPUT: 48 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 02063848. REF. SSA N°: 202314814. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 270uF/63V, 2 capacitores 1uF/50V, 1 capacitor 2,2uF/50V e 2 capacitores 1000uF/50V. Liberado para uso.
202314873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 05/09/2023 15:33:35 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE B. FABRICANTE : RUCKEN. N° ID: 1808. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, sin condiciones de ajuste, manómetro trabado. Dar baja. No liberado para uso.-
202314871 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 05/09/2023 15:28:26 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.5 bar. ID N° 1950. Liberado para uso.-
202314869 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202336 | 05/09/2023 15:33:26 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.5 bar. ID N° 1898. Liberado para uso.-
202314864 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 05/09/2023 14:51:42 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIllY, SEM NUMERO DE SERIE ( COLOCAR NUMERO DE SERIE NO INSTRUMENTO). Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. ID N° 1980 Liberado para uso.-
202314862 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 05/09/2023 14:52:12 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID). VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.10 bar. ID N° 1949. Liberado para uso.-
202314861 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 05/09/2023 14:51:34 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID) . VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 91 bar. ID N° 1895. Liberado para uso.-
202314858 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 05/09/2023 14:51:20 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE ID (COLOCAR NUMERO DE ID) . VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 93.3 bar. ID N° 1955. Liberado para uso.-
202314840 | STE | 202314807 | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202336 | 06/09/2023 09:25:58 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20S com sinalização no Scada de "UTR 532 COMM D20S1". O diodo D10 aparenta estar avariado. Solicitamos reparo. Ref. SSA Ref: 202314717 MODULO ELETRO WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202314778 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:16:20 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1199 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficiación y ajuste. Actuación en 82 bar ID N° 1199. Liberado para uso.-
202314777 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:16:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1268 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 85.5 bar. ID N° 1268. Liberado para uso.-
202314776 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:16:30 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1270. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 16 bar. ID N° 1270. Liberado para uso.-
202314775 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:16:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1266. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficiación y ajuste. Actuación en 16.8 bar ID N° 1266. Liberado para uso.-
202314772 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:15:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1197. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.9 bar. ID N° 1197. Liberado para uso.-
202314769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:15:54 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1271. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficiación y ajuste. Actuación en 4.79 bar ID N°1271. Liberado para uso.-
202314755 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:51:54 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID 1288. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1288 Liberado para uso.-
202314754 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:51:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SERIE 497759. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 497759 Liberado para uso.-
202314751 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:52:04 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID: 1214, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. ID N° 1214 Liberado para uso.-
202314750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:16:48 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLY, NUMERO DE ID 1190, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1190. Liberado para uso.
202314749 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:17:07 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1278. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con perdida de Glicerina, muy deteriorado por el tiempo de uso, sin condiciones reparo. Dar baja, no liberado para uso.
202314746 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:17:14 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: VICAL, SEM NUMERO DE SERIE/ID ( COLOCAR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO). Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1970. Liberado para uso.
202314745 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:17:00 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1198. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1198 Liberado para uso.-
202314744 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:52:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL2. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO.( NÃO É NECESSARIO COLOCAR NUMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. verificación y ajuste. SN°: 82003LL2 Liberado para uso.-
202314743 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:52:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL5. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO.( NÃO É NECESSARIO COLOCAR NUMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82003LL5 Liberado para uso.-
202314740 | STE | 202314586 | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202336 | 06/09/2023 09:27:12 | Durante la ejecución de la SSA 202314504 fue detectado defecto en el modulo de alarmas (Queda accionado y no acepta rearme) marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicito reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con dos capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, un capacitor de 1µF/100V y otro capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314739 | STE | 202314644 | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202336 | 06/09/2023 09:27:19 | Solicitamos reparo da fonte de alimentação 110-220VCA/ 24VCC do anunciador, código 23827-9, a qual a entrada 220VCA não funciona. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa de la fuente de alimentación, en la cual se detecto la falta de un fusible de 2A y otro de 1A por lo que se procedió al reemplazo de los mismos como así también se encontró con un rele de 127 VCA en un estado deteriorado por lo que se sustituyo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314738 | STE | 202314643 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202336 | 06/09/2023 09:27:50 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624), retirado do painel GGB, posição 38M1, da Unidade 05, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202313099. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto de oscilación en la indicación ni en la retransmisión de corriente. Indicador ensayo en condiciones ideales. En anexo se encuentra la captura de una medición a 50°C y salida de 12mA respectivamente y el número de muestras adquiridas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202314584 | STE | 202314564 | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202336 | 06/09/2023 09:28:01 | Solicitamos reparo de 01UN sonda de nível hidrostática; marca: ENDRESS HAUSERHAUSER; MOD:FMX21-AA211PGD15A+F1POPRPUPW; N°SÉRIE:N3031801122; COD.:715119. OBS. Constatada falha da sonda ( não envia sinal de 4 - 20 mA), detectado com a SSA 202314335. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condición de reparo debido a inaccesibilidad a componentes de placa estar sumergidos en resina. Dar baja.
202314583 | STE | 202314474 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202336 | 06/09/2023 09:29:12 | SOLICITAMOS REPARO DO CONVERSOR 125/48VCC (CÓD. ALMOX.: 705975, MARCA: TECTROL, MODELO: TCS 2271L-30, SN: 68538) QUE ENCONTRA-SE COM RUÍDO ANORMAL. REFERENTE A SSA 202309364. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios Limpeza, substituição de componentes eletromecânicos. Liberado para uso
202314582 | STE | 202314494 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202336 | 06/09/2023 09:29:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a saída analógica do sensor de gás hydran apresenta falha de leitura no Painel SMT(-500ppm). Número de série 0409410991 código de estoque 685704. SSA referência 202300098. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Reparado. Enviado para análise química (SSA 202314582), dentro dos parâmetros de tolerância do equipamento. Liberado para uso.
202314577 | STE | 202314568 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202335 | 31/08/2023 11:53:31 | SOLICITAMOS APOIO NA INSTALAÇÃO DOS FIOS DE CONTATO DE MANÔMETRO DE CONTATO ELÉTRICO NOVO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DO CIRC. 1 DE FREIOS DO GERADOR DA U09A. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Modificación y adaptación, del circuito eléctrico del manómetro de 0 a 16 bar. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.
202314478 | STE | 202314240 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 30/08/2023 14:23:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9559, se apaga de forma intermitente, generalmente al retirar de la base de carga. OBS: Este problema se mantiene igual si es reemplazada la batería por una nueva. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202314448 | STE | 202312457 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202335 | 29/08/2023 17:33:01 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1259, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1259 Liberado para uso.-
202314360 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 08:59:59 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0( cero ) y fondo de escala 100A/5A. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202314359 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:00:20 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0( cero ) y fondo de escala 100A/5A. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202314358 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:02:10 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202314355 | STE | 202314351 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:03:52 | Solicitamos reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecuciòn de la SSA: 202314282. Obs: voltímetro indica 6KV, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0 ( cero) y fondo de escala 20KV/115V. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202314323 | STE |  | A001D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.002-0 | 202335 | 28/08/2023 08:36:17 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202336 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor inicial encontrado 267C°. Valor de actuación en 270 C°. ID N° 1220 Liberado para uso.-
202314321 | STE |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202335 | 28/08/2023 08:36:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U01. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202336 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor incial encontrado 267C°. Valor de actruación en 270C° Liberado para uso.-
202314302 | STE | 202313330 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 25/08/2023 15:11:13 | Transductor Smar LD301 NS U312601 El transductor se encuentra con defecto / fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. Anexo planilla de calibración. | ILA3 | ILA2 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202314292 | STE |  | K031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-04 60 HZ 300 KVA | 0333.002-8 | 202334 | 25/08/2023 14:16:02 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 165.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314291 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202334 | 25/08/2023 14:16:11 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 387.08.14) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314266 | STE | 202314096 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202335 | 30/08/2023 09:04:01 | Solicitamos reparo do relé ampector, modelo LS, encontrado com defeito (sem ajuste do longo retardamento) durante a execução da SSP 20232095. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202336 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202314262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:45:18 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.GRADUACAO 0,2 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; INSERIR NUMERO DE IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1969 Liberado para uso.-
202314261 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:45:25 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.GRADUACAO 0,2 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; INSERIR NUMERO DE IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202314259 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:48:43 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.GRADUACAO 0,2 BAR; . INSERIR NUMERO DE IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, instrumento fuera de clase. sin condiciones de ajsute. Dar Baja. No liberado para uso.-
202314256 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:48:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de levantamiento de lectura y mucha perdida de gliserina. Dar baja. No liberado para uso.-
202314254 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:48:56 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en Bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. Manómetro fuera de clase sin condiciones de ajustes. Dar baja. No liberado para uso.
202314253 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202314251 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:08 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de levantamiento de lectura y mucha perdida de gliserina. Dar baja. No liberado para uso.-
202314250 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:15 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. FABRICANTE : BIMETAL. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1958 Liberado para uso.-
202314247 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:21 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. FABRICANTE : BIMETAL. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1959 Liberado para uso.-
202314246 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:26 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. FABRICANTE : BIMETAL. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1979 Liberado para uso.-
202314241 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:33 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 kgf/cm2. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 kgf/cm2, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. FABRICANTE: FAMABRAS, N° SERIE: 821141, INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Queda trabado en 10 bar. Dar baja. No liberado para uso.-
202314236 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. FABRICANTE:RUCKEN, N° ID: 1291. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, muy deteriorado por tiempo de uso. Ver anexo. Dar baja. No liberado para uso.
202314232 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:45 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE:WILLY, INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajustes. ID N° 1514. Liberado para su uso.
202314228 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE:WILLY, INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202336 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamientpo en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1956. Liberado para uso.-
202314195 | STE |  | K032E001 | QUADRO QR-10 | 0275.016-4 | 202334 | 24/08/2023 16:42:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 204.05.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314194 | STE |  | J031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-02 50 HZ 300 KVA | 0294.002-7 | 202334 | 24/08/2023 16:43:06 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314135 | STE | 202313950 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202335 | 30/08/2023 09:04:18 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC1. SSA de referência 202312898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202336 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual fue detectado un transistor BF548 con defecto en la ganancia lo cual dificultaba el correcto funcionamiento de la placa, por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula
202314118 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 23/08/2023 17:04:03 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. D- code B9414, Colocar ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.5 bar. ID N° 1948. Liberado para uso.-
202314117 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 23/08/2023 17:04:09 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. D- code C1036, Colocar ID | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.5 bar. ID N° 1947. Liberado para uso.-
202314112 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 23/08/2023 17:05:19 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir numero de ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.5 bar. ID N° 1954 Liberado para uso.-
202314110 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 23/08/2023 17:05:25 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID n°1222. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, actuación en 4,5 bar. ID N° 1222. Liberado para uso.
202314105 | STE | 202313555 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202334 | 23/08/2023 18:00:51 | CONSTATADO QUE APARELHO TMR TMR (NºS: P081000501172 RAMAL 4959) APRESENTA CAMPAINHA BAIXA EM CASOS ALEATORIOS, DESLIGA SOZINHO E A BATERIA CAI DO SUPORTE DEVIDO A DEFEITO NA TAMPA TRASEIRA. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202334 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato encontrandosé con defecto en el módulo amplificador de audio lo cual resulta inviable su reparo debido al encapsulamiento del circuito integrado; por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de SMIL.DT para el aprovechamiento de sus partes.
202314098 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202334 | 23/08/2023 15:19:54 | Verificar possibilidade de reparo do Drive Fita DAT (Marca: SUN, sem código de estoque, SN: 117S02A4) referente a SSA 202314073. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202335 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Lector magnético y componentes móviles del mecanismo desalineados y con desgaste debido al uso. Reparo inviable. No liberado para uso. Proceder a descarte.
202314097 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 23/08/2023 11:52:36 | Reparar cooler do inversor da UPS da unidade 9A, que apresenta ruído durante funcionamento, conforme SSA 202221799. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202335 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Eje del ventilador comprometido sin posibilidad de reparo. Reemplazado por material con código de stock 517402. Adaptaciones realizadas en conectores de alimentación del componente.
202314088 | STE |  | J031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-01 50 HZ 300 KVA | 0294.001-9 | 202334 | 23/08/2023 14:23:30 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314064 | STE | 202313953 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:10:21 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC8. SSA de referência 202312898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa encontrandosé con el relé de 110V con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314063 | STE | 202313954 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:13:36 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do almoxarifado para atendimento da SSA 202312898, porém foi observado danos na solda do resistor R6. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la remoción de la soldadura de estaños de varios componentes los cuales se encontraba con falsos contactos lo que generaban defectos en el correcto funcionamiento de la placa, posteriormente se realizaron ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314060 | STE | 202313958 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:13:47 | Reparar relé temporizador, marca DIGI mec, modelo MTD-11, com código de stock: 208787. O relé foi retirado do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação do relé no circuito: RT2. SSA de referência 202312897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección y verificado el equipo detectando problemas con defectos en el rele debido a la obsolecensia del mismo y observando la inviabilidad de reparo por lo que se procede al descarte del mismo.
202314057 | STE | 202313988 | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202334 | 23/08/2023 17:13:56 | Reparar conversor 125/48 VCC (N/S 68565) com falha no cooler, código de estoque 705975 . SSA referència 202309372. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del ventilador (cooler) el cual estaba con falla. Posteriormente se procedio al ensayo del equipo obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314027 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202334 | 23/08/2023 11:04:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor de corrente retirado na estação de Porto Capanema apresenta falhas de funcionamento. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitor de tántalo de 10uF 35V, diodo 1N4148 y 5 resistores de 0,47 1 W. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202313934 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202334 | 22/08/2023 08:28:36 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313926 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202334 | 22/08/2023 07:50:13 | Solicitamos reparación del computador con S/N 1801915714713, con número de patrimonio 716483. Equipo vinculado con el equipo de Bomba Rotatoria. El computador tiene problema con el arranque de Windows (no inicia). | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202350 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da fonte de alimentação; Disco rígido com setores corrompidos ( efetuado a recuperação do mesmo); Realizado Backup dos dados e foi necessário formatar o HD devido aos danos no sistema operacional; Instalação do Windows 10 Pro, drivers, Office 2007, leitor de PDF e software da bomba rotatória; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202313922 | STE | 202313384 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202334 | 23/08/2023 17:14:03 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202335 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202313917 | STE | 202313385 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202334 | 23/08/2023 17:14:15 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202335 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202313875 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7240/02. Transdutor -U15 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313768 | STE | 202313724 | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202334 | 21/08/2023 15:33:58 | Solicitamos reparo do relé de proteção posição 51GS-D, (código almox. 583138), sem aceitar ajuste de corrente de pick-up. Detectada durante execução da SSP 20232276. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa detectandosé un capacitor con desgaste, el cual fue sustituido con un valor de 3,3 µF/35V como así también se procedió al ajuste de dos potenciometros que determinan el nivel de referencia de actuación del relé. Posteriormente se ejecutaron varios ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202313756 | STE |  | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202333 | 18/08/2023 08:56:34 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Necessário conferir parametrização antes de instalar. Liberado para uso.
202313755 | STE |  | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202333 | 18/08/2023 08:56:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Liberado para uso.
202313732 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202333 | 18/08/2023 08:56:46 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Liberado para uso.
202313721 | STE | 202313612 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202334 | 21/08/2023 15:34:09 | Durante ensaios em bancada, encontrado indicador Presys código 711605 com defeito de falta de 24Vcc nos bornes 5 e 7 que alimentam transdutor. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e reconstrução de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313720 | STE | 202313454 | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202334 | 21/08/2023 15:34:18 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química (SSA 202314826). Conforme a resultados de análisis de DGA, equipo liberado para uso.
202313718 | STE | 202313455 | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202334 | 21/08/2023 15:34:32 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 0409410988) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Reparado. Enviado para análise química (SSA 202315346), dentro dos parâmetros de tolerância do equipamento. Liberado para uso.
202313702 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202333 | 18/08/2023 08:57:05 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313943), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202313701 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202333 | 18/08/2023 08:57:18 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313942), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202313699 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202333 | 18/08/2023 08:57:27 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313941), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313698 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202333 | 18/08/2023 08:57:37 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:20231394), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313697 | STE |  | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202333 | 18/08/2023 08:57:54 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313939). dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313696 | STE |  | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202333 | 18/08/2023 08:58:07 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313938), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313679 | STE | 202312525 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202333 | 17/08/2023 13:28:30 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, NS.: N600199109D. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202334 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313613 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202333 | 17/08/2023 07:23:21 | Efetuar reparo na conexão do adaptador e substituição de bateria da Câmera Termográfica Modelo T360 Marca FLIR, BP 660679. Felipe/Juan Ciente. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Efetuado reparo e substituição. Liberado para uso.
202313599 | STE |  | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202333 | 16/08/2023 15:30:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313937), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313554 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202333 | 15/08/2023 16:55:25 | Verificar condições de funcionamento de 2 placas de fonte PSU da central telefônica (Ns. 9562 000 79211 e 9562 000 79213) e, se necessário, substituir capacitores eletrolíticos (os maiores de cor azul). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa con nro. de serie 9562 000 79213 con tensiones de salida +-5Vcc, +-12Vcc y -48Vcc funcionando correctamente, realizado mantenimiento preventivo y limpieza de PCB (LIBERADO PARA USO). Placa con nro. de serie 9562 000 79211 con tensiones de salida -48Vcc funcionando correctamente, no así las salidas de +-5Vcc y de +-12Vcc que presentan problemas en la etapa de oscilación, sin posibilidad de reparo debido a que no se cuenta con esquema electrónico(NO LIBERADO PARA USO).
202313467 | STE |  | S017A002 | MEDIDORES PH E OXIGENIO DISSOLVIDO | 0740.002-0 | 202333 | 14/08/2023 14:17:30 | Se necesita la verificación del equipo BP 704173 Marca Mettler Toledo, no efectúa medición alguna. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el sensor principal. Fue solicitado presupuesto del repuesto, el costo del mismo supera al de todo el instrumento. Reparo inviable. Ver anexo. TBPM 144/2024. ver anexo
202313387 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202333 | 14/08/2023 07:35:07 | Realizar manutenção corretiva no módulo UU 8040a-E (transdutor retirado da posição N8 - corrente de campo If) que apresentou defeito durante o giro elétrico da manutenção 3A (saída do transdutor sem medição). NS HI901500-309/04 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202333 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 180 Ohms/0,5W, 3 transistores 2N2905, 1 circuito integrado LM205 e 6 capacitores poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202313362 | STE | 202312304 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 13:39:09 | Solicitamos manutenção do transdutor MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102D30109D. Transdutor fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313350 | STE | 202311697 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 15:57:21 | Solicitamos manutenção do transdutor SMAR LD301 SERIE Nº.: 641958.Transdutor apresentou histerese anormal, impossibilitando ajustes, conforme certificados. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313332 | STE |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202332 | 11/08/2023 11:02:24 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 268°C , ID 1940. ATUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202313331 | STE |  | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202332 | 11/08/2023 11:02:33 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO. LR/AF , RELATIVO AL COMPRESOR 1, El MISMO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIONES DE AJUSTE NI REPARO , DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202313328 | STE | 202313251 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202334 | 21/08/2023 15:34:49 | Solicitamos reparo del transductor 96VAR-2 Siemens retirado de la ULP 05 Cod. Mat. 115487 SSA Ref. 202222942 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202339 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores da fonte de 220uF. Não foi possível realizar o reparo do módulo. Foi identificado sobreaquecimento na placa selada com borracha, sem possibilidade de medições ou troca de componente. Não é possível reparar a placa emborrachada. Proceder descarte, manter na sucata da SMIL.DT.
202313325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 16:06:46 | Realizar reparo de indicador de medidor ION 7700, equipo MGT NS PH-0110B045-07, el mismo se encuentra con la parte inferior negra imposibilitando el uso adecuado. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202333 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display DMF-5001N. Ajuste de posición de pantalla mediante jumper J9. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202313304 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1256. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamientpo en bancada de laboratorio. Actuación en 90 bar, ID N° 1256. Liberado para uso.-
202313303 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:33 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1187. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202341 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratporio. Verificación y ajuste. Actuación en 82 bar. Liberado para uso.-
202313302 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1186. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Actuación en 17.46 bar. ID N° 1186. Liberado para uso.-
202313301 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1185. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 15.36 bar. ID N° 1185 Liberado para uso.-
202313300 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:30:20 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1254. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202334 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 1.34 bar. ID N° 1254. No liberado para uso. Dar baja.
202313298 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:30:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1255. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202334 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.15 bar. ID N° 1255 Liberado para uso.-
202313296 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:33:30 | O módulo CIN258(2) foi retirado do almoxarifado como uma peça nova, porém, estão faltando alguns componentes e pulsadores. Favor inserir esses componentes e realizar uma revisão geral de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e análise funcional do módulo. Substituição dos capacitores da fonte. Substituição dos dois AmpOp. Substituição dos dois transistores de ativação dos leds D070 e D071. Substituição do FlipFlop. E inclusão do MC14528 que estava ausente no circuito. Liberado para uso.
202313292 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:33:38 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN249(1) que apresenta uma oscilação na segunda saída, correspondente ao relé R15(Ligado/Desligado). Essa oscilação ocorre sem nenhum estimulo de tensão de forma aleatória e de alta frequência. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes dos valores de atuação e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores tântalo 100uF/20V e 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202313286 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:30:47 | Realizar a revisão/Manutenção do módulo CIN258(2). O módulo apresentou um ruído com uma oscilação incomum nos leds D070 E D071 (DH DI) no momento da energização do painel. Como forma de prevenção foi realizada a substituição por uma peça sobressalente. Favor executar uma manutenção preventiva com revisão geral de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e análise funcional do módulo. Realizada substituição dos três resistores de polarização dos leds, pois apresentaram sinais de sobreaquecimento, foram utilizados resistores de 1W. Substituição dos capacitores da fonte. Substituição dos dois AmpOp. Substituição dos dois transistores de ativação dos leds D070 e D071. E substituído o FlipFlop. Liberado para uso.
202313283 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202332 | 10/08/2023 16:43:22 | Solicito reparar el termohigrometro (Falla en el display), marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | MEG1 | ILA2 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reposicionamiento de conexiones de display, ajustes de conexiones eléctricas internas. Ensayos de funcionamiento ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313280 | STE | 202312458 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 10/08/2023 11:08:46 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1260, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1260 Liberado para uso.-
202313278 | STE | 202313247 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202334 | 21/08/2023 15:35:06 | Solicitamos reparo de 1 rele amptector (código stock 234540) el cual no acepta actuación de corto retardamiento. Detectado durante la ejecución de la SSP 20232277. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202335 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202313276 | STE | 202313247 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202334 | 21/08/2023 15:34:58 | Solicitamos reparo de 1 rele amptector (código stock 234540) el cual se encuentra quebrado en la conexión de la fase B. Detectada durante la ejecución de la SSP 20232277. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajuste de sus terminales y cambio del conector terminal de la fase B. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202313267 | STE |  | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202332 | 10/08/2023 08:40:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313544). Instrumento calibrado dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 16:44:07 | Realizar preventiva, troca de capacitores e ajuste da sensibilidade do canal do gerador em +/- 100mV, sensibilidade encontrada maior que 1vcc. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202333 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202313210 | STE | 202313079 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 09/08/2023 09:09:36 | Realizar reparo de medidor ION 7700 NS PM-0511B048-06 utilizado en el monitoreo del SMT-06. Medidor no inicia. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de memorias. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202313208 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202332 | 09/08/2023 14:25:57 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313479). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313207 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202332 | 09/08/2023 14:26:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313477). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313206 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202332 | 09/08/2023 14:26:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento retirado antes da calibração. Liberado
202313205 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202332 | 09/08/2023 14:26:32 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313478 ). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313204 | STE |  | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202332 | 09/08/2023 14:26:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313474). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313203 | STE |  | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202332 | 09/08/2023 14:26:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313475). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313200 | STE | 202313124 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202334 | 21/08/2023 15:35:33 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 06, que apresenta mensagem de erro ao energizá-lo, conforme SSA 202313086. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Reparado. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 16:44:53 | Realizar reparo módulo IKC602/a228, o mesmo não mantem ajuste do temporizado, verificado provável defeito no potenciômetro 1 e alteração característica dos capacitores. HE888042-311/03 HESG112389. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo. Realizada substituição dos componentes eletrônicos do circuito de temporização; dois 741; três BCY59; dois 1N4148; um capacitor de 15uF. Identificado zener com fuga. Substituição de três zener 1,5V e dois TAG. Realizadas diversas tentativas de reparo e ajuste. Liberado para uso.
202313108 | STE |  | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202332 | 08/08/2023 10:07:56 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313547). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313107 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202332 | 08/08/2023 10:08:03 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313545). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313080 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202332 | 07/08/2023 16:30:09 | Verificar as condiçoes do equipamento devido a um erro que indicado no momento da reinicialização do programa, conforme imagem em anexo | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Realizado um ScanDisk no HD para identificar e corrigir setores defeituosos; Confecção de um arquivo de imagem do HD para restauração em caso de falha do mesmo; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202313069 | STE | 202312370 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202332 | 07/08/2023 15:13:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR 9561 modelo Alcatel-Lucent 8242 con NS.: RTF180907669 no enciende. OBS(pantalla piscando antes de apagarse) | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202313061 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:38:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA FAMABRAS; ID 1180. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Manometro trabado en el punto 6, 10 y 12.5 bar. Ver foto de anexo. No liberado para uso. Dar baja.-
202313059 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:40:40 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca FAMABRAS N° de Serie 388333. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste ID N° 1944
202313056 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:41:02 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACÃO 0,2 BAR; Marca FAMABRAS N° de Serie 472168. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1945 Liberado para uso.-
202313050 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:41:09 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA Nº 82002YZ8. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1946 Liberado para uso.-
202313046 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:41:16 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca Bimetal. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, SIN CONDICIONES DE REPARO Y NI AJUSTES, DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202313044 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:41:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. NÚMERO DE SERIE: ID-1276. (Retirado de la U06). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202334 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1276 Liberado para uso.-
202313043 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:41:33 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ID-0829 (Proveniente de U06). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202334 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del presosotato. Sin condicones de ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiermpo de uso.- No liberado para uso. Dar baja.-
202313042 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:41:48 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:185.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U06). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202334 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio de transductor de presión con NS:185.05.12. Verificación y ajuste. Ver anexo. Liberado para uso.-
202313040 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:41:56 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA N°82008KMD. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1939 , SN 82008KMD. LIBERADO PARA USO.
202313002 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:44:43 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A. Marca WIKA Nº 82002YZ7. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202332 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. SN 82002YZ7 , ID 1953. LIBERADO PARA USO.
202313001 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202332 | 08/08/2023 08:44:50 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca Bimetal. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202332 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. ID 1952. LIBERADO PARA USO.
202312999 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:45:06 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: DIN N° 1442902. ID 1269. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202332 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , ID 1269. EL MANOMERO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIONES DE AJUSTE. NO LIBERADO PARA USO.
202312998 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:45:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°12813754 . OBS.:INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202332 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN °: 12813754 , ID 1938. LIBERADO PARA USO.
202312991 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:45:25 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR, se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. ID-1188. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuacion en 7.5 bar. ID N° 1188 Liberado para uso.-
202312990 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 08/08/2023 08:45:31 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir numero de ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.5 bar y rearme en 6 bar ID N°1937. Liberado pra uso.-
202312983 | APV |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202331 | 04/08/2023 16:37:48 | Realizar verificação e reparo do medidor de energia ION 7700 NS PM-0001B109-06 que apresenta leitura intermitente na entrada de corrente Fase A. Cientes (Maicon E Jose Meza). | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado falla en memorias internas de parámetros multiplicadores de corriente de entrada. Aguardando compra de memorias nuevas.
202312968 | STE | 202312827 | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202332 | 09/08/2023 07:51:14 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-06 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202304277. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el indicador en las condiciones de ensayo en Laboratorio. Indicador enviado a calibración. Liberado para uso.
202312878 | STE |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202331 | 04/08/2023 17:21:03 | Reparar monitor LG modelo: FLATRON W1942S-PF, número de série: 907SPNY93855 que não liga. Retirado para reparo na SSA 202311785. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202333 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación principal con falla. Reemplazo de 3 capacitores de la etapa de filtro de salida y un capacitor de la etapa de oscilación de la fuente llaveada. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202312849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 03/08/2023 14:36:08 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025a-P, NS HI915102-312/43 que apresentou defeito na rampa de descida durante o ensaio (leds 1 e 3 nao acionaram). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con algunos componentes fuera del rango de trabaho por lo que se procedió a la sustitución de los mismos; fueron reemplazados 3 transistores BCY59 y 1 transistor BCY79. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312841 | STE | 202312761 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 13:58:25 | Verificar motivo por el cual el TMR 9120, presenta problema de encendido y muchas veces deja de responder. Problema reincidente de SSA 202311330 (D) (Derivada de 202310969). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del equipo con ramal 9120 encontrándose con la batería en estado de desgaste y poca retención de carga, sustituyéndola por otra y posteriormente realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312838 | STE | 202312766 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 14:00:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9743 presenta los siguientes defectos: problema en pantalla, problemas de encendido, bornera con defecto y tapa rota. Una observación también constatada es que el mismo no retiene carga. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202312837 | STE | 202312764 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 14:00:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4946 presenta problemas de audio (sonido bajo) y también apagado intermitente durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312828 | STE | 202312424 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 03/08/2023 07:03:18 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V, de 100bar. BP 136115. Sensor sem condições de ajuste e fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202312795 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202331 | 03/08/2023 08:08:24 | Cargador de batería "LESTRONIC II" presenta falla en su funcionamiento. Correspondiente al carro eléctrico JACTO con BP 621205 | MET3 | ILA2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202332 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Realizada la inspección del cargador de baterías, sin condiciones de reparo debido al sobrecalentamiento detectado en la placa impresa como así también en los componentes, además de estar en estado de deterioro debido a la obsolesencia de los mismos por el degaste natural por el tiempo de uso. En adjuntos se pueden observar las imagenes que corroboran lo recientemente detallado.
202312760 | STE | 202312742 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 02/08/2023 08:06:39 | Durante atendimento da SSA 202312737 encontrado com defeito o cartão do anunciador do TGA modelo 80AM1, código de estoque: 234885 - ARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202332 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado cambio de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202312759 | STE | 202312749 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 02/08/2023 08:23:00 | Solicitmaos reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202332 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del voltímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312743 | STE | 202312157 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202331 | 01/08/2023 14:31:56 | Instrumento presenta fallas en la indicación de rangos de medición en su display. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Falha no sistema microprocessado e no DAC. Impossível reparo. Proceder descarte.
202312726 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 15:26:13 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.5 bar. ID N° 1943. Liberado para uso.-
202312725 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 15:26:21 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actiuación en 10.6 bar. ID N° 1942 Liberado para uso.-
202312724 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202331 | 02/08/2023 08:13:57 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. 9562 000 79211), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202312138. (ver imagens em anexo). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Salida 2 de -48Vc se encuentra en cortocircuito directo con tierra haciendo actuar el fusible de protección. Defecto en la placa multicapas. Sin posibilidad de reparo, no se cuenta con esquemas de la fuente. Se solicita que la placa quede en dependencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus componentes.
202312722 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 15:26:28 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 1941. Liberado para uso.-
202312718 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202331 | 02/08/2023 09:12:43 | Reparar telefone industrial substituído pela SSA 202312712, foi constatado que o aparelho está "matando" a linha telefônica, como se estivesse fora do gancho. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato telefónico industrial constatando que no cierra el circuito, la placa contiene doble capa de pista lo que dificulta realizar el seguimiento del circuito además de contar con componentes SMD que están raspados lo que dificulta su identicifación para el análisis correspondiente. Todo esto hace inviable el correcto diagnóstico de falla por lo que se hace inviable la reparación. Se procede a la baja del equipo. En adjuntos se anexa foto del circuito.
202312703 | STE | 202312451 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202331 | 01/08/2023 09:33:34 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1263, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1263 Liberado para uso.-
202312702 | STE | 202312565 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 02/08/2023 08:24:11 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Solicitamos reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Corto franco en líneas de alimentación de los CIs de la serie PEX (PCI Express switching) debido a falla de los mismos circuitos integrados, sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202312697 | STE | 202312587 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 02/08/2023 08:27:09 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (7) 10uF/50V, 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312696 | STE | 202312587 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 02/08/2023 08:27:25 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (7) 10uF/50V, 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312694 | STE | 202312681 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 02/08/2023 08:28:08 | Durante atendimento da SSA 202205228 encontrado com defeito o cartão posição 30XB141, código 114499 - MODULO ELETRO SENAL EVEN 24VCC 140MA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 10uF/50V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 07:54:50 | REPARAR NO-BREAK MODELO ALLSAIW6K PRO 6,5KVA 220V BP 716107, O MESMO NÃO ESTÁ CARREGANDO AS BATERIAS. | ILA1 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituidas 16 baterías las cuales no tenian más tensión de carga, posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312668 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202331 | 31/07/2023 14:54:43 | Solicitamos apoio para a retirada de coluna cromatográfica do cromtógrafo Thermo para podermos proceder a recuperação da peneira molecular. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada retirada y reconexión de columnas conforme a lo solicitado por el sector emisor para reacondicionamiento de columna. Liberado para realizar procedimiento propuesto.
202312667 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202331 | 31/07/2023 15:21:57 | Examinar o relé MPU-1 da marca Digimec para determinação do motivo pelo qual ocorre desligamento quando se tenta energizar esse. | IEQ1 | ILA2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayo en bancada con acompañamiento del sector solicitante. Liberado para uso.
202312649 | STE | 202312548 | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 02/08/2023 08:28:16 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202312616 | STE | 202311777 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202331 | 02/08/2023 10:48:45 | Verificar/reparar aparelho TMR modelo G955, com NS. P100400300024 e ramal 9704, que apresenta ruído (interferência) durante chamadas tanto para si quanto para o interlocutor. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones además se encontraba en deterioro el micrófono con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312609 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:24:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6573/99. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312937(D).
202312607 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6829/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312935(D).
202312606 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6732/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312933(D).
202312605 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:16 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6713/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312932(D).
202312604 | STE | 202311022 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202331 | 02/08/2023 10:48:56 | Verificar/reparar aparelho TMR, apresenta desligamento intermitente mesmo ao utilizar uma bateria nova. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202312603 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6658/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312931(D).
202312602 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6695/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312930(D).
202312601 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6792/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312929(D).
202312600 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:01 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6761/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312927(D).
202312594 | STE | 202312317 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202331 | 02/08/2023 08:28:27 | Durante atendimiento de ssa 202312042 encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 del panel UAM-10 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 716780 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. La placa alimentada con 3.3V y 5V a través de los fusibles F1 y F2 respectivamente presenta una baja impedancia en la alimentación de 3.3V proveniente de un cortocircuito entre los pines del DAQ-STC3 los cuales pueden verse en mediciones de los capacitores de filtro mostrados en la imagen en anexo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202312592 | STE | 202312550 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202331 | 02/08/2023 08:28:35 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202312590 | STE | 202312522 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202331 | 02/08/2023 08:28:51 | Solicitamos reparo de una (1) bobina de abertura del disjuntor tipo DS, código almoxarifado 217590. Bobina no acciona al recibir comando. Detectado durante atendimiento a la SSA 202312443. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.-
202312521 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 13:53:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLY, NUMERO DE ID 1183 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación. ID N° 1183. Liberado para uso.-
202312520 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 13:53:08 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1148. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1148. Liberado para uso.-
202312502 | STE | 202312441 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 02/08/2023 08:28:59 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estok 711605, encontrado en la posicion 71WMI1-A que presentaba oscilaciones en la indicacion conforme SSA 202311730. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202313271), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312501 | STE | 202312452 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202331 | 02/08/2023 08:29:06 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 71WMI1-A del panel PWB-12 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202311580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes e ajuste. Enviado para calibração (SSA: 202313270), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312489 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:02:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SERIE 315388 , INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO INSTRUMENTO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202331 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. SN° 315388 Liberado para uso.-
202312485 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:02:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE ID 1182. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202331 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcinamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1182 Liberado para uso.-
202312479 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:26 | Alterar fundo de escala do transdutor (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. Para reposição do estoque. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Troca dos resistores R36, R15, R38 e R32 e alteração do jumper A7 para atender a nova faixa de entrada; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202313551.
202312478 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:36 | Alterar fundo de escala do transdutor (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. ref. SSA:202309487. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Troca dos resistores R36, R15, R38 e R32 e alteração do jumper A7 para atender a nova faixa de entrada; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202313550.
202312475 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202331 | 31/07/2023 15:25:51 | Examinar o relé WDR-100 da marca Wirebus para determinação do motivo pelo qual ocorre desligamento quando se tenta energizar esse. | IEQ1 | ILA2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayos con acompañamiento del sector solicitante. El equipo presenta fallas y será reemplazado por otro semejante debido a que se encuentra en el periodo de garantía, será devuelto al solicitante. No liberado para uso.
202312474 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 08:16:20 | Desenvolver controlador de velocidade para o exaustor MCQ163 M2 (folha de dados em anexo) para ser utilizado na cabine dos elevadores. | IME3 | ILA2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | MAYCON LAZAROTTO | Solicitada a compra de dois controladores de potência (SRLP-2 e V12-40).
202312470 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:07 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID- 1272. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202331 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. ID N° 1272. Liberado para uso.-
202312467 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: VICAL, NUMERO DE ID 1192 . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202331 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Sin condiciones de ajuste. instrumento muy deteriorado. Dar baja. No liberado para uso.-
202312461 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1149 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202338 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DE MANOMETRO ID-1149. LIBERA PARA USO.
202312460 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:22 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1150. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202331 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1150. LIBERADO PARA USO.
202312459 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL8. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202331 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE 82003LL8. LIBERADO PÁRA USO.
202312455 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:54 | Alterar fundo de escala dos 2 transdutores (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. ref: SSA:202309487. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | SSA já executada através das SSAs 202312478 e 202312479.
202312400 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202330 | 27/07/2023 11:06:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312792). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312398 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202330 | 27/07/2023 11:06:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312791). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312397 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202330 | 27/07/2023 11:06:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312790). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312396 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202330 | 27/07/2023 11:07:05 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS. 49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312793). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312395 | STE |  | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202330 | 27/07/2023 11:07:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312518). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312394 | STE |  | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202330 | 27/07/2023 11:07:23 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312788). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312393 | STE |  | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202330 | 27/07/2023 11:07:31 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312787). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312369 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202330 | 26/07/2023 16:13:43 | Troca de elásticos tensionadores do amostrador do cromatógrafo Agilent. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos preventivamente los elásticos del inyector. Ensayos de operación ok. Liberado para uso.
202312352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 26/07/2023 16:08:29 | Módulo UN0025a-P Realizar manutenção corretiva. Led 6 (Fase T-) não esta acusando falha em regiões de funcionamento onde deveriam atuar. Placa: HI915102-312/48 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido 3 transistores BCY79 y 4 transistores BCY59 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 26/07/2023 16:08:36 | Módulo UN0025a-P Realizar manutenção corretiva. Leds 2 e 4 (Fase R- e S-) não estão acusando falha em regiões de funcionamento onde deveriam atuar. Placa: HI915102-312/44 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el transistor BCY59 el cual se encontraba con una corriente de fuga y operaba bajo el umbral de la zona de trabajo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312346 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 16:08:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo Unitrol 0006(Fonte de alimentação do amplificador final) ponte G1.6 - A19/U07. A fonte esta causando uma distorção nos pulsos dos tiristores. Em anexo segue uma imagem com distorção e uma imagem da forma de onda esperada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312345 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 16:08:56 | Realizar manutenção corretiva no módulo Unitrol 0006(Fonte de alimentação do amplificador final) ponte G1.5 - A18/U07. A fonte esta causando uma distorção nos pulsos dos tiristores. Em anexo segue uma imagem com distorção e uma imagem da forma de onda esperada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312323 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202330 | 26/07/2023 16:09:03 | Verificar Multímetro FLUKE 289 NS.19980095 (IB1782), el mismo presenta alertas de batería baja. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de baterías las cuales se encontraban sin tensión de carga, posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado; como así también se envió para calibración del mismo por medio de la SSA 202312636. Liberado para uso.
202312314 | STE | 202312087 | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202330 | 26/07/2023 11:52:43 | Solicitamos reparo de AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V 144X144 (cod: 626457) con defecto, el mismo se encuentra con la pantalla digital titilando y permanece con los valores en cero. Detectado durante ejecución de SSA: 202312045. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de fonte simétrica, troca de circuito integrado de regulação, reconstrução de trilhas e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202313284), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312297 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:52:53 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312295 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:27 | Soliciamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312294 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:36 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. Cod. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312293 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:43 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312269 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202330 | 25/07/2023 14:36:03 | Problemas con la histeresis en el punto de medición TP507 al realizar variación de referencia de potencia de 0% a 100% y 100% a 0 % con el SDD. Histeresis mayor a 250 mV mientras que lo aceptable es no mayor a 150 mV | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparo con cambio de componentes dañados ( capacitores de 10NF 100vcc, 100NF 100vcc y C.I. LM124 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312255 | STE | 202311829 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202330 | 25/07/2023 16:03:23 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciadores 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciadores (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202331 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312136 | STE | 202311995 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202330 | 25/07/2023 16:03:44 | Durante atendimento da SSA 202311903 encontrado INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312518). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312061 | STE | 202311996 | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202330 | 25/07/2023 16:04:33 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELAS ENTRADAS 220VCA OU 120 Vca. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230863. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202331 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Substituição de fusível de 1A e 1,5A. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202312058 | STE | 202311604 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202330 | 25/07/2023 16:04:43 | Solicito verificar a possibilidade de reparo do ventilador 230 VAC 45 W retirado do PES/PIB 9A-6, por apresentar ruído anormal, conforme relatado na SSA 202308796; Caso haja sucesso no reparo do ventilador, enviar para estoque de sobressalentes. SM 455422; Cód. Mat.: 707593. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del ventilador encontrándose con falla en el mecanismo rotatorio con lo cual es inviable el reparo sin causar daño al bobinado y estructura de soporte por lo que se procede al descarte del mismo.
202312028 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202329 | 20/07/2023 15:30:14 | Reparar placa eletrônica de telefone industrial, ao colocar o aparelho na linha telefônica, o mesmo mata o circuito do ramal na central. Em análise preliminar, foi constatado defeito na placa eletrônica (obs: circuito do diodo d8 com baixa impedância). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Circuito integrado en cortocircuito (Pin 7-8 en corto, no detectable en placa de otro teléfono descartado con anterioridad) causa sobrecorriente en diodo D8, anula la fuente de alimentación y actúa la protección de sobrecorriente PTC1 anulando la línea telefónica al ponerla en cortocircuito. Sin condición de reparo debido a que CI se encuentra con serigrafía borrada. No liberado para uso.
202312026 | STE | 202311610 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202329 | 20/07/2023 15:30:24 | Recuperar TMR 4985, N° DE SÉRIE 0002868300333, DEFEITOS: Bateria estufada, tela trincada e sinal de antena ruim. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202311986 | STE | 202311042 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202329 | 19/07/2023 17:58:21 | Reparar o microhmímetro 200A; MEGABRÁS; MPH204E; NºS MC1254I; IB3071. Instrumento não funciona na escala de 200A (0-2000uohm) e sua bateria não carrega. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado que placa de escala de 200A estaba inoperante. Se procedió a la sustitución de un IGBT GP20B1200DE, un rectificador ultra rápido C1015, un fusible 2AG T10A 250V y una batería plomo ácida de 12V 7Ah. Ensayos en bancada ok. Liberado para su posterior calibración.
202311965 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202331 | 01/08/2023 14:51:44 | Durante ejecución de SSA:202311588 se detectó el relé ampector del disyuntor proveniente de almoxarifado, instalado en la posición del disyuntor 52-E con defecto en su bobina superior, dando contacto intermitente. En caso no sea posible reparación del relé favor entrar en contacto con Marcos Rios ramal:9206. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajustes de sus conectores de entrada debido a que había falsos contactos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202311964 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202330 | 24/07/2023 15:18:26 | Reparar carton UNS0012 el cual presenta actuación indevida 1200Vcc. El cual debe ser 1900 Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202331 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foi substituído o diodo BOD 900V por um BOD 1000V, retirado do circuito não conectado da placa. Liberado para uso.
202311926 | STE | 202311672 | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202329 | 19/07/2023 08:23:04 | Reparar botón selector del sistema de anclaje ( 3 0 4 ), el mismo aparentemente esta quebrado o suelto | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da manete e reparo do botão do sistema de ancoragem. Liberado para uso.
202311914 | STE | 202311296 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202329 | 19/07/2023 10:18:17 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4937 NS P100400200719, se apaga de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202311783 | STE | 202311483 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202329 | 19/07/2023 10:05:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 4798 ns P100400300712 no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202311782 | STE | 202311318 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202329 | 17/07/2023 15:58:18 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 16990, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y reparo. SN° 16990 Liberado para uso.-
202311775 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202329 | 17/07/2023 16:47:24 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIllY, SEM NUMERO DE SERIE ( COLOCAR NUMERO DE SERIE NO INSTRUMENTO). Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202330 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1936 Liberado para uso.-
202311741 | STE | 202311391 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202329 | 19/07/2023 17:16:17 | Solicitamos reparo no Módulo Siemens 7TL4011/BB, Cód. Almox. 115274, devido o mesmo estar interferindo no circuito de tempo. Defeito descoberto durante a manutenção 3A, através da SSA 202310680. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,470uF/63V, 3 capacitores poliéster 0,100uF/63V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202311738 | STE | 202310751 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202329 | 19/07/2023 17:16:30 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé G, durante manutenção 3A da proteção 40. SSA de referência: 202311612; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Reposição do relé posição G e realização de testes funcionais em bancada. Foi reposto 1 relé 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202311737 | STE | 202310750 | A008L029 | RELÉ DE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. PRINCIPAL TU-08 51N | 0072.010-0 | 202329 | 19/07/2023 17:16:39 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 3A da proteção 51N, posição 10EX153. SSA de referência: 202311611; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202311689 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 11:09:05 | Verificar/solucionar falha no carregamento das baterias da furadeira MILWAUKEE. Inscrita no BP 717202 e numero de serie: D50GD 000259 e D50GD 000259. | MAM3 | ILA2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202330 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a obsolescencia y dificultad para adquirir nuevas baterías. Dar de baja. No liberado para uso. OBS.: En adjunto hoja de descarte del equipo.
202311670 | STE | 202311573 | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 14/07/2023 17:10:04 | Solicitamos reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado daños en la salida del sensor pt100 por lo cual se imposibilita la correcta lectura y retransmisión de la señal..No se cuenta con piezas de repuestos. Placa dañada. Dar baja.
202311668 | STE | 202310856 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 14/07/2023 17:31:18 | Reparar multímetro, marca Fluke, modelo 73III, IB1739. Instrumento não mede corrente no terminal de 10A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el multímetro encontrandosé con un falso contacto en los conectores de los terminales del amperímetro con lo cual se procedió a la remoción de la soldadura de estaño; además fue sustituida la batería de 9V. Posteriormente se procedió al ensayo del instrumento obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311657 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202328 | 14/07/2023 14:06:09 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE 8200C0YD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. ( NÃO É NECESARIO INSERIR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO). | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202329 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . MARCA WIKA , SN 8200COYD , RETIRO DE GLICERINA . LIBERADO PARA USO.
202311617 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 14/07/2023 09:02:47 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor marca Wika, com faixa de trabalho de 0 a 16 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Número de serie: 3374834. | MMU2 | ILA2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202329 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR DE 0 A 16 bar , MARCA WIKA , SERIE N° : 3374834. LIBERADO PARA USO.
202311607 | STE | 202311333 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202328 | 13/07/2023 16:05:13 | Reparar y calibrar transductor que está presentando salida encima de lo esperado. 0 - 111,11 V 0 - 20 mA | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202329 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V. Liberado para uso, conforme SSA nº 202311881.
202311602 | STE | 202311441 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:12:11 | Solicitamos reparo de la fuente del rack CE2000, lado izquierdo, CM: 705978, Nro de Serie: 1122013/4 con defecto. SSA Referencia: 202311442 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores de filtro de entrada y salida. Se identificó bloque de oscilación de alta frecuencia con rastros de quemadura en placa y varios componentes de montaje superficial. No se detecta llaveamiento de alta frecuencia en el osciloscopio. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311601 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202328 | 14/07/2023 09:05:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311928). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311600 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202328 | 14/07/2023 09:05:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311975) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202311599 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202328 | 14/07/2023 09:06:00 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311930). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202311598 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202328 | 14/07/2023 09:06:17 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311923), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311596 | STE |  | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202328 | 14/07/2023 09:06:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311927). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311595 | STE |  | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202328 | 14/07/2023 09:06:32 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311974 , dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311594 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202328 | 14/07/2023 09:06:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311925). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetro. Liberado para uso
202311568 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 13/07/2023 14:03:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o multimetro FLUKE 189 TRUE RMS, Nº Série 89740262, cód. interno laboratório IB 1907, não esta funcionando o circuito de corrente. Após reparo, encaminhar para calibração. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el multímetro encontrandosé con un fusible quemado el cual fue sustituido, además de otros componentes integrados a la placa lo cual hace poco viable su reparo posterior al ensayo y calibración efectuado por parte de ILA3 con SSA 202312157. Por lo que se procede a la baja del equipo. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de ILA2 para reaprovechamiento de sus partes para futuras reparaciones.
202311563 | STE | 202311514 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 14/07/2023 17:12:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química ILA4 (202312146), o equipamento está fora dos parâmetros, baixa correlação entre a amostra computada e o valor de tolerância. Dispositivo sem confiabilidade. Proceder descarte. Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202311562 | APV | 202311515 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 14/07/2023 17:16:05 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202330 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202311554 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:17:59 | Reparar/calibrar transdutor temperatura ambiente (22779.04), com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311551 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:18:11 | Reparar/calibrar transdutores de temperatura ambiente (S/N 22770.04) com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311550 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:19:03 | Reparar/calibrar transdutor de temperatura de óleo (S/N 22722.04) com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311546 | STE | 202311366 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:19:18 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 001CE, con código de material 705975 y número de serie 70185, que presenta defecto en el LED de servicio. Referencia SSA MEL1: 202305309 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el equipo encontrandosé con un capacitor de 470µF/25V en estado defectuoso como así también el diodo led del indicador de servicio por lo que se procedió a la sustitución de los mismos; posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311542 | STE | 202311437 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:20:10 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 68539, que presenta defecto en el voltimetro. Referencia SSA MEL1: 202311341 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la imspección del equipo y detectado un falso contacto entre los conectores del display del voltimetro debido a la oxidación y suciedad por lo que se procedió a la remoción de la soldadura y limpiezad de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202311526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 14/07/2023 09:30:12 | Realizar reparo e substituição capacitor eletrolítico módulo UN0801 (sobressalente) o mesmo apresenta alta resistência na bobina do relé identificado com etiqueta. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202329 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de componentes dañados ( 2 diodos zener 8,2v ). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202311525 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202328 | 14/07/2023 09:30:19 | Realizar reparo e substituição capacitor eletrolítico módulo UN0801 (posição A09 U10) canal automático o mesmo apresenta alta resistência na bobina do relé identificado com etiqueta. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202311449. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202329 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( relés de 12vcc, diodo zener de 8,2v ). Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202311505 | STE | 202311394 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202328 | 14/07/2023 17:21:36 | Durante atendimento da SSA 202310795 encontrado instrumento 71WMI1-A (nível do tanque de expansão) com oscilação anormal intermitente. Solicitamos reparo. cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312147). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202311502 | STE | 202310969 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 14/07/2023 07:34:36 | Reparar TMR SN. P100202101823 Ramal 4934 con defecto en pantalla. Obs. TMR ya fue entregado SSA Referencia 202311330 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa del aparato encontrandosé con humedad y rastros de oxidación en el bus conductor del módulo de imagen por lo que se inviable el reparo del mismo; se procede a la baja del TMR. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re utilización de sus partes para posibles reparos futuros de otros equipos de iguales caracteristicas.
202311491 | STE | 202311337 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 14/07/2023 07:34:45 | Verificar/Reparar aparato TMR NS. RTF183502500 ramal 9344 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también el parlante, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311489 | SCA |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202328 | 12/07/2023 15:13:22 | Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 01 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que sensor de presión de sonda del canal 1 está dañada, se requiere la adquisición de uno nuevo con las siguientes características..
202311488 | STE | 202311292 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202328 | 14/07/2023 17:21:50 | Solicitamos reparo del cartón NIFE 4234 (Cod. Almox: 307378) del CW-04 que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202311041. Obs: el cartón citado no hace llegar la señal de disparo a uno de los tiristores. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Ajuste del porta fusible y re-soldado algunos puntos con sospecha de soldadura fría. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202311487 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 09:55:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador de baterias do carrinho elétrico BP 650532 não esta funcionando. | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que la la placa de control de disparo del cargador se encuentra dañada. Dar de baja. No liberado. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable en dependencia de la SMIL.DT.
202311467 | STE | 202311379 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:06 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que varios componentes demuestran signos de deterioro por sobre-calentamiento. Dar de baja. No liberado para uso. Obs.: se solicita que el mismo quede en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202311462 | STE | 202311380 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:16 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 fica com os leds de sinalização e a tensão de saída pulsando. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202329 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V, 2200/50V, 1uF/100V e 4,7uF/63V. Teste em campo OK. Liberado para uso.
202311457 | STE | 202311381 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:27 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 apresenta falha intermitente no anunciador. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202329 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V, 2200/50V, 1uF/100V e 4,7uF/63V. Teste em campo OK. Liberado para uso.
202311426 | STE | 202310854 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 11/07/2023 16:09:26 | Solicito mantenimiento correctivo para el multimetro digital marca Yokogawa , modelo TY710 con IB 1736, el cual se encuentra con el borne de tensión dañado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del borne dañado por uno nuevo elaborado por la impresora 3D, con lo cual quedo en condiciones normales de funcionamiento posteriormente sometido a ensayos en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202311347 | STE | 202311144 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 16:42:52 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V. BP 660835. Pontos fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311334 | STE | 202311145 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 16:43:28 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V. BP 136116. Não responde a estímulos elétricos. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311330 | STE | 202310969 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 11/07/2023 16:00:53 | Reparar TMR SN. P100202101823 Ramal 4934 con defecto en pantalla. Reparar TMR SN. P100202101852 Ramal 9120 con defecto de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del equipo con ramal 9120 encontrándose con la batería en estado de desgaste y poca retención de carga, sustituyéndola por otra y posteriormente realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311328 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202328 | 11/07/2023 10:48:42 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82009AQV. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO.( NÃO É NECESSÁRIO COLOCAR ID NO INSTRUMENTO). | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202329 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANOMETRO , ID 1924. LIBERADO PARA USO.
202311298 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 11/07/2023 16:20:47 | Reparar falha na medição de corrente e aferir calibração. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del dusible del amperimetro de 11A, posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. El instrumento fue calibrado con la SSA 202311654. Equipo liberado para uso.
202311218 | STE | 202311031 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 17:19:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate amperímetro marca Kyoritsu, modelo 2004 con IB 1647, el cual registra mediciones erróneas de corriente tanto en ca y cc. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal SMD danificada. O dispositivo não apresenta repetividade nas medições e linearidade com valores próximos do fundo de escala, sem confiabilidade de operação. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202311190 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202328 | 10/07/2023 09:13:18 | Substituir capacitor em placa DCC-8, Número de série 0018270165E2, retirada de almoxarifado com SSA 202311056. Observado, antes de utilizar a placa, que um dos capacitores dela está rompido. Placa controladora de antenas e aparelhos TMR, integrada à central telefônica Sopho. Possível fabricante do capacitor: Nichicon. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Reemplazado capacitor electrolítico con daños visibles. Realizado ensayo de los demás capacitores con resultado favorable. Liberado para uso.
202311181 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:57:33 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ID-1267 (Proveniente de U08). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202331 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PRESSOSTATO MARCA ZURICH , VALOR ENCONTRADO 9,47 KGF/CM². ID 1247 , ACTUACIÓN 10,02 KGF/CM² , LIBERADO PARA USO.
202311156 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 09:58:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:181.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U08). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202331 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW6 MARCA PRESYS , SERIE 181.05.12 , MODELO ECTR 500. LIBERADO PARA USO.
202311149 | STE | 202311098 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202328 | 11/07/2023 08:19:12 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fusible en abierto por causa de un cortocircuito en la placa de control. Reemplazado fusible sin respuesta del procesador. Encontrado cable flex de comandos frontales rotos. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311148 | STE | 202311098 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202328 | 11/07/2023 08:19:28 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | verificación visual y funcional. Encontrado fusible en abierto por causa de un cortocircuito en la placa de control. Reemplazado fusible sin respuesta del procesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311139 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 07/07/2023 09:30:16 | Verificar y reparar cartón electronico Marca BBC modelo: UN 0025 S/N: HE 903502-312/04. Verificada falla en el led 3 y 4 quedan encedidos durante todo el ensayo sin rearme. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa detectandosé un falso contacto entre la soldadura de estaño y la pista de cobre de uno de los componentes correspondientes a la fase "S" por lo que se procedió a la remoción de la soldadura y posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes, obteniendo así los resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311082 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202328 | 10/07/2023 09:13:28 | Substituir capacitores eletrolíticos (os maiores de cor azul) de 1 placa de fonte PSU da central telefônica. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado mantenimiento preventivo en placa de fuente. Revisión de capacitores electrolíticos de filtro de salida operando correctamente y sin indicios de desgaste prematuro, no requiere reemplazo. Ensayo de fuente con carga. Realizada limpieza de placa y resoldado de puntos de soldadura fría. Liberado para uso.
202311066 | STE | 202311005 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202328 | 11/07/2023 08:20:09 | Solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202310877). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202328 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V e 2200/50V e substituição do transistor BUV23. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202311052 | STE | 202310860 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 06/07/2023 11:40:10 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Minipa modelo MTH-1361 con IB 1740, el cual registra errores elevados en las mediciones de humedad relativa. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha nos circuitos SMD no processamento de sensor. Sem informação técnica para proceder, não há pontos de ajuste na placa. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs.: O aparelho ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças
202311050 | STE | 202310854 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 06/07/2023 09:10:04 | Solicito mantenimiento correctivo para el multimetro digital marca Yokogawa , modelo TY710 con IB 1736, el cual se encuentra con el borne de tensión dañado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e verificação. Substituição de componente confeccionado por impressão 3D. Liberado para calibração (202310854)
202311006 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202327 | 05/07/2023 07:56:41 | Reparar medidor de energia padrão Schlumberger SM3050, BP 621096. Equipamento apresenta conectores de corrente soltos. Maycon ciente. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202334 | MAYCON LAZAROTTO | Restauração dos conectores utilizando cola instantânea; Adaptação das bobinas internas para não exercerem tensão mecânica sobre os conectores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202310897 | STE | 202310825 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 04/07/2023 08:21:17 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo y ajustes de inicio y fondo de escala (0 a 100°) a plena carga (500ohmios). Conforme ensayado equipo enviado para calibración. Liberado para uso.
202310893 | STE | 202310824 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 04/07/2023 08:21:27 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo y ajustes de inicio y fondo de escala (0 a 100°) a plena carga (500ohmios). Conforme ensayado equipo enviado para calibración. Liberado para uso.
202310885 | STE | 202310843 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 04/07/2023 08:21:48 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. cod. 712737 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Fonte de alimentação com todas as tensões dentro dos parâmetros (1,2; 1,8; 3,3; 7,5 e 12Vcc); Limpeza das placas internas e conectores; Sem condições de reparo no laboratório pois não é possível simular o defeito em bancada por ser intermitente e esporádico, sem acesso ao Firmware; Fabricante e representantes não prestam manutenção nesse modelo pois é obsoleto. Dar baixa.
202310876 | STE | 202310761 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 04/07/2023 08:22:00 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O mesmo atua com tempo acima do esperado, sem condições de ajuste em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e ajuste de temporização para 200ms. Substituição preventiva de um capacitor. Liberado para uso.
202310874 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:15 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310873 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:39 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V; (1) CI CD4001. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310871 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:49 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310870 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:23:02 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310868 | STE | 202310786 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 04/07/2023 08:23:21 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, sendo o mesmo retirado do estoque de sobressalentes, através da SM 454633 para substituir módulo detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O referido módulo não opera. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de transistores e ajuste da temporização de atuação para 200ms. Foi identificado que o transistor T2 apresentou defeito. liberado para uso.
202310789 | STE | 202310737 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202327 | 04/07/2023 08:23:45 | Solicutamos reparo em laboratório do módulo Siemens, modelo 6EV 5101-OAC, cód. almox.: 114456 que encontra-se com defeito, atuando indevidamente o micro disjuntor. Referente a SSA 202310625. OBS: Conforme já realizado em outros módulos reparados deste modelo, pode-se adotar a instalação de uma "chave/interruptor simples + fusível" em substituição ao micro disjuntor. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do microdisjuntor por uma chave em série com um fusível de 4A. Liberado para uso.
202310722 | STE | 202310581 | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202326 | 30/06/2023 11:03:51 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aparece a mensagem de "reaplace sensor" no visor do sensor de gás hydran. Numero de série 0408410924 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Efetuada análise química ILA4 (202311523), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310721 | STE | 202310583 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 30/06/2023 11:04:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado parcialmente reparo; substituição de componentes. Ajuste de offset e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311162), sem confiabilidade devido a alta taxa de deterioração do módulo SMD, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202310719 | STE | 202310682 | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 30/06/2023 11:04:26 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230858. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202328 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Substituição do capacitor de 5000uF/35V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202310694 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202326 | 30/06/2023 10:13:10 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SERIE, FAVOR IDENTIFICAR. Retirado de la U08. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202327 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1930 Liberado para uso.-
202310689 | STE |  | B010D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.024-0 | 202326 | 29/06/2023 16:47:26 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U10. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202327 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 268,7°C , ID 1934 . ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202310688 | STE |  | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.023-2 | 202326 | 29/06/2023 16:46:52 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U10. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202327 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 270,2°C . ID 1933. ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202310627 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 03/07/2023 08:39:09 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202327 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10.6 bar. ID N° 1932 Liberado para uso.-
202310626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 03/07/2023 08:39:15 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202327 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 1932. Liberado para uso._
202310620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 28/06/2023 15:15:54 | Confección de caja para ensayo del modulo UN0026. | ILA2 | ILA2 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202326 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE CAJA PARA ENSAYO DE MODULO UN 0026. LIBERADO PARA USO.
202310611 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 28/06/2023 15:19:04 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202327 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6.5 bar. ID N° 1929. Liberado para uso.-
202310588 | STE | 202309884 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202326 | 28/06/2023 11:51:11 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. P100400300076 , com ramal 9746. Aparelho desliga constantemente durante o uso, especialmente ao tentar efetuar uma ligação. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor/receptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Defecto reincidente con perdida de fiablilidad. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202310579 | STE | 202310507 | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202326 | 28/06/2023 15:23:13 | Durante la ejecución de la SSA 202204215 fue encontrado carton de vibracion pos. 90VB2-1 codigo almox.: 271551 con defecto (no rearma alarmas). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de circuitos integrados: CD4001 y CD4071. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310578 | STE | 202310389 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202326 | 28/06/2023 15:23:24 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030, substituído durante atendimento a SSA202310284 por apresentar oscilações bruscas na indicação de temperatura de água bruta. Código almoxarifado 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Recondicionado (SSA: 202205674 ), Verificação do desempenho do circuito, substituição de componentes e reparo de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311123), dentro de suas caraterísticas. Liberado para uso.
202310575 | STE |  | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:03 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310697), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310574 | STE |  | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202326 | 28/06/2023 10:12:08 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310683), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310573 | STE |  | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202326 | 28/06/2023 10:12:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310649), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310532 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:30:18 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01001 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada sustitución de 32 baterías las cuales se encontraban con baja carga de tensión. Equipo liberado para uso.
202310531 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:32:10 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01010 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 64 baterías quecontiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202310528 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:32:20 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01013 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 64 baterías quecontiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202310506 | STE |  | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202326 | 27/06/2023 10:40:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Recondicionado (SSA: 202205674 ), Verificação do desempenho do circuito, substituição de componentes e reparo de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311097), dentro de seus características. Liberado para uso.
202310505 | STE |  | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202326 | 27/06/2023 10:40:11 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Será Enviado para calibração (SSA: 202310718), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310476 | STE | 202309968 | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202326 | 27/06/2023 11:32:29 | Solicitamos reparo modem 5844-F-ST, con SN 00066265. cod. 708698 Componente retirado con SSA 202309932. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202327 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Diodo láser HFD 3859 con defecto (abierto), no se encuentran datos en internet sobre sus características ni reemplazo. Reparo inviable. Dar baja.
202310444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 16:18:39 | Realizar reparo no Carregador de bateria Advanced Lithium 18V modelo 4358 RIDGID, o mesmo esta com defeito (curto circuito). Código de identificação IB (707219). | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa la cual se encontraba completamente deteriorada y sin condiciones de ser reparada debido a que los componentes se encuentran cubiertos por una resina además de estar impresos por la misma placa. Observación: se procederá al descarte del equipo.
202310440 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 27/06/2023 09:00:32 | Verificar/reparar etiquetadora marca Brother modelo PT-1650 número de série: U60736-G8G337762. Etiquetadora não liga, fica com o display todo preto. Ver histórico SSA 202308409. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla intermitente en encendido de equipamiento. Placa PBC multicapa con problema de conexión interna de tierra. Sin posibilidad de reparo. Dar baja.
202310385 | STE | 202310344 | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202326 | 27/06/2023 11:32:37 | Solicitamos reparo del relé temporizado de Marca Pextron, modelo pextromatic PMDE, 125VCC, 0-5s en la desenergización con código de almacén 112836, que no conmuta sus contactos al momento de desenergizar su bobina. Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de SSA 202310067. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202326 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/40V, 100uF/63V, 10uF/63V, 2,2uF/63V e trimpot de 100Kohms. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202310383 | STE | 202310271 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202326 | 26/06/2023 15:28:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9354 NS:RTF183502276 se escucha muy despacio al hablante durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de sonido, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202310382 | STE | 202310349 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202326 | 27/06/2023 11:33:30 | Durante atendimento da SSA 202309950 constatado oscilação anormal na leitura de pressão de nitrogênio no instrumento 63PW5-1, marca Presys, modelo DMY-2036, número de série 131.05.12, código almoxarifado 711606. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reparo, substituição de componentes. Ajustes de offset e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310778), dentro de suas características. Liberado para uso
202310252 | STE | 202310205 | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202325 | 22/06/2023 11:07:33 | Favor realizar el reparo de 1 rele, Pos. "Relé de proteção – 50GS – Saída 4 da barra 1/Reserva " Fab. Inepar - Modelo STt. Obs. No permite ajuste de tiempo, no actúa con ningún valor de corriente, no cierra contactos. Faja de Operación 5 - 400A, Tension auxiliar 125 VCC. Datos de ajuste según OA.0170-R00. Rel. TC: 100-1A. TAPE 5A, Tiempo 0,05s. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo de actuación para sensibilidad de 50mA. Liberado para uso.
202310195 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202326 | 26/06/2023 11:30:25 | reparar e calibrar transdutor que está apresentando saída abaixo do esperado. 0 - 111,11 V 0 - 20 mA SSA de origem: 202309487 | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202327 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores da fonte de 220uF e de dois capacitores de 22uF/40V, e dois circuitos integrados. Não foi possível realizar o reparo do módulo. Continua sem sensibilizar a tensão de entrada. Foi identificado sobreaquecimento na placa selada com borracha, sem possibilidade de medições ou troca de componente. Não é possível reparar a placa emborrachada. Proceder descarte, manter na sucata da SMIL.DT.
202310185 | STE | 202309974 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:35:46 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-53527) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), varios puntos analógicos quedaron inválidos. Solicitamos reparo. Ref SSA 202309668 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de alimentación principal. Reemplazo de capacitores electrolíticos de manera preventiva. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202310184 | STE | 202309977 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:42:34 | En la SSA 202309668 fue utilizado modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) , fue normalizado panel después de un tiempo corto varios puntos analógicos quedaron inválidos ese comportamiento se repitió varias veces, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de alimentación principal. Reemplazo de capacitores electrolíticos de manera preventiva. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202310183 | STE | 202309983 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:44:39 | Se encontró fuente WESDAC DP20PS con nivel de tensión de salida inestable (+12V, -12V, +5V) (SPS 1018 4873 HEB0O) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Solicitamos reparo. Ref SSA 202309668 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Etapa de oscilación con cortocircuito en alimentación auxiliar. Sin posibilidad de reparo debido a que no se cuenta con datos técnicos de la placa de componentes de montaje superficial. No liberado para uso.
202310182 | STE | 202309981 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:01 | Durante la ejecucion de la SSA 202309668 se encontro nivel de tension de salida elevada (+5V) de la fuente WESDAC D20PS (SPS1018 4738 HEK99) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la fuente además de someterla a ensayos con carga en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202310171 | STE |  | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202325 | 21/06/2023 14:41:37 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310323), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310170 | STE |  | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202325 | 21/06/2023 14:41:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310305), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310168 | STE |  | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202325 | 21/06/2023 14:41:47 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310345 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310166 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202325 | 21/06/2023 16:38:57 | Solicitamos apoyo del laboratorio para sustitución de batería y calibración del manómetro padrón digital, Nº de série 138586, escala de 0 a 100 Bar, marca Vical. Contacto: Edson, Narvaja. Ramal 9585, 9648 | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Sustitución de las baterías, Verificación y ajuste del manómetro. SN° 138586. Liberado para uso.-
202310149 | STE | 202309821 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 21/06/2023 10:18:18 | Solicito el mantenimiento correctivo para el multímetro digital marca Yokogawa modelo 734-02 con IB 1671, debido a varios puntos de medición fuera de sus características. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de ajuste punto a punto con calibrador FLUKE 5500A conforme manual de usuario en todas las escalas del multímetro. Liberado para su posterior calibración.
202310090 | APV | 202310076 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:35 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202310053 | STE |  | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202325 | 20/06/2023 08:50:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310359), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 07:55:42 | REPARAR NO-BREAK APC 1,5KVA 220V BP 634149, O MESMO NÃO ESTÁ CARREGANDO E TAMBÉM, QUANDO CONECTADO A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (SEM CONEXÃO A CARGA ALGUMA), INDICA O SINAL DE "OVERLOAD". | ILA1 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | El equipo presenta defecto en placa principal de procesamiento (CPU). Debido a la dificultad para adquirir la pieza y mismo así no garantizar el reparo (debido a que para ensayar las demás etapas se necesita de la CPU), se concluye el servicio con la baja de la UPS. BP 634149 desactivado conforme anexo de ejecución.
202310038 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 19/06/2023 17:16:41 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1928 Liberado pra uso.-
202310037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 19/06/2023 17:16:15 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1927, Actuación en 10.6 bar Liberado pra uso.-
202309975 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:21:33 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/05, com falha nos leds 3 e 5. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309973 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:21:57 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/13, com falha no led 5. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309972 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:04 | Cartão UN0025, número de série HE903660-312/43, com falha nos leds 5 e 6. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309971 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:12 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/11, com falha nos leds 3 e 4. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309904 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:23 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrada um comportamento anormal no ensaio de atuação temporizada. (Com 1,8A o tempo esperado é 1,35 segundos e o módulo atuou com 13,45 segundos). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, substituição do capacitor de 100nF/100V do circuito temporizado de saída. O problema foi resolvido com a substituição do transistor de saída do circuito temporizado. Liberado para uso.
202309903 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:36 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrado a corrente de partida de 1,05A (o ideal é 0,99 e o máximo admitido na PIC é 1,04A) e a corrente de atuação instantânea encontrada foi de 3,83A (o ideal é 3,60A e o máximo admitido na PIC é 3,78A). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realização de ensaio no módulo e ajuste na função partida e na função instantânea. Módulo liberado para uso.
202309901 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:42 | Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores do módulo UN0026, pois durante o seu ensaio foi encontrado o tempo entre X3 e X5 de 9,2ms (o valor esperado é 5ms e o máximo admitido na PIC é 6ms). NS HI903790-312/26 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202325 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores MKT (470NF 63VCC, 680NF 63VCC y 150NF 63VCC ). Prueba en bancada y ajuste del tiempo. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202309839 | STE |  | K068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-06 | 0697.028-1 | 202324 | 16/06/2023 15:05:19 | Realizar mantenimiento preventivo de la placa de señalización Alarma General Local del PDA 06. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo y ajuste de frecuencia de bocina. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202309837 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: ID-1201 (Proveniente de U14). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del pressostato. Actuación en 10.01 Kgf/cm. ID N° 1201. Liberado pra uso.-
202309836 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 16/06/2023 08:34:34 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:182.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U14). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN , MARCA PRESYS , MODELO 500-9-M-1-2 , SERIE 183.05.12. LIBERADO PARA USO.
202309801 | STE | 202309778 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202324 | 16/06/2023 15:05:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202309778. MP3A U#08. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202325 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310459(D).
202309799 | STE | 202309777 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 16/06/2023 15:05:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309798 | STE | 202309777 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 16/06/2023 15:05:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 2 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309796 | STE | 202309777 | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202324 | 16/06/2023 15:05:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 2 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309789 | STE | 202309768 | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202324 | 16/06/2023 16:00:52 | Durante la ejecución de la SSA: 202309700, fue encontrado el relé de falla a tierra pos.PSVA (COD.ALMOX: 712615) del QACC-1 inoperante (apagado). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 47uF/50V, 10uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309781 | STE | 202220623 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202324 | 16/06/2023 11:25:03 | Verificar o funcionamento dos componetes da caixa do divisor capacitivo. Verificado durante MP3A. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado restos de aceite y un capacitor de 224nF con valor de capacitancia alterado a 164nF. Realizada limpieza de placa y sustitución de capacitor por otro de 229nF.
202309771 | STE | 202309666 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202324 | 16/06/2023 16:02:08 | Solicitamos reparo del transdutor SIEMENS modelo M08213-C1424, nrº N08-1628, retirado do ULP 04, posição 96A1-2 por apresentar oscilação no sinal de saída. SSA's de referência: 202304154 e 202304144; Cód. almox. 233625 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores da fonte de 220uF/63V com defeito, e 10uF/63V - 4,7uF/63V - 1uF/63V. Realizada verificação funcional. Emitida SSA derivada para calibração. Liberado para calibração.
202309769 | STE | 202309648 | B014L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-14 87TR | 0084.009-2 | 202324 | 16/06/2023 16:02:16 | Solicitamos reparo del cartão de sinalização 7TR1201/BB, associado à proteção 87TG, o qual foi retirado da posição 12EC147, por apresentar falha detectada no relé "B" durante ensaios de atuação da proteção. Código de material 022447-2. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202325 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc. Prueba en bancada y liberado para uso.
202309720 | STE | 202309213 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 14/06/2023 11:48:28 | Solicitamos manutenção do transdutor de pressão ENDRESS HAUSER PMC11, NS: R9067D01167. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202309715 | STE |  | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202324 | 14/06/2023 14:34:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310092), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309682 | STE | 202309580 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:28:50 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202332 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas rompidas, ajustes nos valores de saída de tensão e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 circuitos integrados TAA761. Liberado para uso.
202309681 | STE | 202309582 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:30:44 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202332 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes das tensões de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 trimpot 2.200 Ohms, 1 diodo zener 15V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202309680 | STE | 202309552 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 14/06/2023 10:30:53 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fue encontrado carton (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309679 | STE | 202309552 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 14/06/2023 10:31:01 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fue encontrado carton (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309660 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202324 | 15/06/2023 14:35:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual monitor de corriente retirado de la estacion Iate Clube presenta fallas de funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202331 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido diodo 1N4148, cap de tántalo 10uF 35V, Ci OP07. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202309650 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202324 | 13/06/2023 16:41:18 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR, NUMERO DE INSPECAO 189194, MARCA RUCKEN, MANÔMETRO SEM NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202325 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO . VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANOMETRO , ID 1926 LIBERADO PARA USO.
202309548 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202324 | 13/06/2023 07:59:49 | Evaluación del equipo de Espectrofotometros absosión Atómica. ( no lee los elementos análizados.-) | ILA4 | ILA2 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Detectado que sistema de excitación y alimentación auxiliar se encontraba inoperante. Se procedió a la sustitución de un fusible de 2.5A. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso. OBS: El instrumento intervenido fue el Espectroil.
202309526 | STE | 202309415 | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202324 | 13/06/2023 10:19:19 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 - Cod. 711374, retirado do painel GGB, posição U1, da Unidade 02, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202309197. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Substituição de componentes e depuração de hardware. Falha nos conversores AD, erros intermitentes no firmware - sem acesso. Medições errôneas e fora da faixa de tolerância. Não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202309491 | STE | 202309337 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202324 | 13/06/2023 10:19:53 | Solicito reparo de uma fonte conversora de 125/24 VCC ( IS 110-24 Nº 84040) retirada do quadro de controle KB01, por não apresentar 24 VCC na saída; Efetuar teste de funcionamento com simulação de carga; Fonte de uso específico para o Grupo Diesel; SSA de referência: 202309209; Cód. Mat.: 52727-0. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202324 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Ensaio com carga resistiva de 6R8 ohms, com tensão nominal de 110 VDC. O resultado ficou de acordo com as características técnicas do equipamento. Liberado para uso.
202309395 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 07/06/2023 15:39:35 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID: 1618 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1618 Liberado para uso.-
202309394 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 07/06/2023 15:39:41 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID: 82001NZQ | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 82001NZWQ. Liberado para uso.-
202309393 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 07/06/2023 15:39:46 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 8200673C | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 8200673C. Liberado para uso.-
202309391 | STE | 202308778 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202323 | 07/06/2023 15:44:56 | Solicitamos reparo do transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 652466. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202309390 | STE | 202308879 | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202323 | 07/06/2023 15:45:09 | Solicitamos reparo do modem FO/RS-232 5844-F-ST - DYMEC (Código de material : 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS) que esta inoperante . Ref SSA: 202308716. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Diodo láser HFD 3859 con defecto (abierto), no se encuentran datos en internet sobre sus características ni reemplazo. Reparo inviable. Dar baja.
202309354 | STE | 202309342 | J079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.057-9 | 202323 | 06/06/2023 16:37:59 | REPARAR 01 UN RELE DE SENSOR DE TERRA POS."50GS". OBS: SEM AJUSTE DO TEMPORIZADO. FAIXA DE OPERAÇÃO: 0,5-500 AMP, TENSÃO AUXILIAR 125 VCC, FAB.INEPAR. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo de actuación para sensibilidad de 50mA. Liberado para uso.
202309328 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 06/06/2023 15:32:45 | Verificar o correto funcionamento do manômetro de contatos elétricos durante a passagem do ponteiro pelos alarmes de baixa (2mbar) e alta(7mbar). Registrar teste em vídeo, conforme anexo. Caso esteja funcionando corretamente, calibrar o instrumento de 0 a 40mbar. Marca: Wika NºS: 7100FTN2 | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El manometro queda trabado en los puntos 2 y 7 mbar. Sin condiciones de calibración ni levantamiento de lectura. Ver anexo. Queda a criterio del usuario el uso.-
202309327 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 06/06/2023 15:32:51 | Verificar o correto funcionamento do manômetro de contatos elétricos durante a passagem do ponteiro pelos alarmes de baixa (2mbar) e alta(7mbar). Registrar teste em vídeo, conforme anexo. Caso esteja funcionando corretamente, calibrar o instrumento de 0 a 40mbar. Marca: Wika NºS: 7100G97V | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El manometro queda trabado en los puntos 2 y 7 mbar. Sin condiciones de calibración ni levantamiento de lectura. Ver anexo. Queda a criterio del usuario el uso.-
202309326 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202323 | 06/06/2023 15:32:57 | Verificar o correto funcionamento do manômetro de contatos elétricos durante a passagem do ponteiro pelos alarmes de baixa (2mbar) e alta(7mbar). Registrar teste em vídeo, conforme anexo. Caso esteja funcionando corretamente, calibrar o instrumento de 0 a 40mbar. Marca: Wika NºS: 7100G97U | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El manometro queda trabado en los puntos 2 y 7 mbar. Sin condiciones de calibración ni levantamiento de lectura. Ver anexo. Queda a criterio del usuario el uso.-
202309310 | STE | 202309185 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202323 | 06/06/2023 11:16:45 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Tes modelo 1360 con IB 1667, ya que el mismo indica valores mayores a 100% de humedad relativa. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202331 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento sin condiciones de reparo, debido a que la célula capacitiva del sensor de humedad no es reparable, además no cuenta identificación para adquisición de repuesto. Dar baja.
202309293 | STE |  | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202323 | 06/06/2023 10:04:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajuste de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202309714) dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309292 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202323 | 06/06/2023 10:04:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reparo no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309735), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309291 | STE |  | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202323 | 06/06/2023 10:04:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Ajustes de inicio e fundo d escala. Substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA: 202309783), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309266 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 16:54:21 | Instalar antivírus em 5 computadores que não estão conectados na Internet e são pertencentes a a equipamentos analíticos, Computador Bomba rotatória, computadores dos três cromatógrafos. Computador do absorção atômica. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | Escaneamento dos arquivos dos equipamentos através de Pendrive externo; Atualização da base de dados dos antivírus já existentes nos computadores (Microsoft Essentials e Defender). Liberado para uso.
202309240 | STE |  | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202323 | 05/06/2023 16:01:48 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309787), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309239 | STE |  | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202323 | 05/06/2023 16:01:58 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309822), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202309236 | STE | 202308459 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202323 | 05/06/2023 11:17:56 | Solicitamos manutenção do transdutor de pressão ENDRESS HAUSER, mod. PMC11, NS:PC018F01167. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202309221 | STE | 202308885 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:45:27 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 101 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza em todos os contatos do relé. Realizada medição dos contatos. Liberado para uso.
202309218 | STE | 202308887 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:45:38 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação (peça retirada do almoxarifado). Constatado que o relé k2 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza em todos os contatos do relé. Realizada medição dos contatos. Liberado para uso.
202309216 | STE | 202308888 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:46:51 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 87 ). Constatado que o relé k3 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202325 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202309214 | STE | 202308889 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:46:59 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 73 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202325 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202309140 | STE | 202309046 | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202322 | 02/06/2023 17:27:29 | Durante la ejecución de la SSA 202308039 constatado defecto en el indicador digital Presys modelo 2030 posición 71UL-1 (oscilación en la lectura, cód. de almacenes 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparo no bloco de regulação de tensão. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309340). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309138 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202323 | 05/06/2023 13:56:30 | Solicitamos reparo no módulo de entradas digitais IC694MDL660 (SN R009223). O módulo apresenta sinalização de mal contato com o bloco terminal. Obs.: Existe um microswitch ao lado do conector do módulo que sinaliza quando o bloco terminal está conectado. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202324 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, retirada da microswitch, limpeza e medição dos contatos. Liberado para uso.
202309136 | STE | 202308659 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202322 | 02/06/2023 17:27:47 | Durante atendimiento de SSA: 202308564, encontrado relé de subtensión posición 27TGA, marca METALTEX, código 140180 con defecto, consistente en atracar el relé aún con tensión normal. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202324 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 10uF/350V. Substituído resistor de 56 ohms e diodo 1N4007. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202309086 | STE | 202309008 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:28:17 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con problema en el borne 11. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V , 1 transistor BF458 e 12 bornes de conexão. Liberado para uso.
202309081 | STE | 202309005 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:29:01 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V e 1 transistor BF458. Liberado para uso.
202309080 | STE | 202309006 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:29:54 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V e 1 transistor BF458. Liberado para uso.
202309078 | STE | 202309060 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 02/06/2023 17:30:04 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa não aciona a saída de indicação de alarme ao receber sinal de entrada. SSA de referência 202308966. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, reparo de trilha rompida, ajuste no contato do relé e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V. Liberado para uso.
202309077 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202322 | 01/06/2023 16:07:35 | O equipamento Rotavapor RE120 da marca Buchi (BP 525645) está apresentando defeito no botão de Ligar/Desligar. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido interruptor principal por uno de dos polos 250V 15A. Reaprieto de conexiones de potencia.. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202309076 | STE | 202309070 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 02/06/2023 17:30:14 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa foi retirada do almoxarifado e apresentou defeito ao ser utilizada. O resistor R2 emitiu fumaça e ficou incandescente. SSA de referência 202308966. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 diodo zener 24V, 1 resistor 100Ohms e 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V. Liberado para uso.
202309062 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 17:22:07 | Calibra pressostato PS 9711 para atuação de baixa pressão de ar em 4kgf/cm2, FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO 6,5KGF /CM2. OBS: Pressostato utilizado no sistema anti-incêndio dos transformadores e reguladores da SEMD, | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202331 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fuincionamiento en bancada de llaboratorio, verificación y ajuste. Actuación en baja 4 kgf/cm. ID N° 1935. Liberado para uso.-
202309042 | STE | 202308777 | N037A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.018-9 | 202322 | 01/06/2023 11:40:08 | Solicitamos reparo do botão "Habilita sem carga" que está quebrado no rádio controle da ponte N07. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202324 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a Fixação do botão que estava solto. Liberado para uso.
202309035 | STE | 202307390 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202323 | 05/06/2023 10:03:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 9648 el altavoz se escucha bajo y no reproduce las melodias de llamadas entrantes. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308980 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202322 | 01/06/2023 08:06:32 | Solicito o reparo do megohmetro marca MEGGER, modelo MIT520/2, BP 664867. Conforme conversado com o SR. Juan | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería con desgaste. Retiro de filtros de linea y limpieza de placa. Normalización del instrumento. Ensayos en bancada con carga resistiva. Enviado para calibración a traves de la SSA derivada 202309368. Liberado para uso.
202308965 | STE | 202308831 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 01/06/2023 14:45:36 | Solicitamos reparo dos anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, n° série 12/b5055 não faz o reconhecimento e quitação de alarmes através das botoeiras externas do anunciador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el procesador de la placa de control. Dar de baja. No liberado para uso. A fin de utilizar como material reaprovechable dejar en dependencia de la SMIL.DT.
202308963 | STE | 202308831 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 01/06/2023 14:45:48 | Solicitamos reparo del anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, sendo que o defeito apresentado no anunciador n° série 201739019856 a bandeirola de "SOLENÓIDE NÃO ATUADOS" não rearma estando sem a condição de atuação cod. 692263 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de módulo de salida perteneciente al bloque con defecto. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308957 | STE | 202307405 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202322 | 31/05/2023 11:10:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9268 presenta falla de micrófono. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el micrófono con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308956 | STE | 202303980 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202322 | 31/05/2023 11:10:44 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9766 presenta problemas de audio. No se escucha al que habla y tampoco tiene sonido de llamada. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308909 | STE |  | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202322 | 30/05/2023 16:21:07 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202309246), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308908 | STE |  | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202322 | 30/05/2023 16:21:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios. Ajustes de escala e substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202309269), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308891 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 30/05/2023 10:05:09 | Cambiar soporte de bateria del manometro digitral marca Zürich Modelo: Z.10.B 4A 12B. ID N° 9095/09/2021 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202322 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos soporte de batería (material 654590) que estaban defectuosos por corrosión . Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202308860 | STE | 202308807 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202322 | 30/05/2023 09:06:54 | Solicitamos reparo do indicador digital Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura) cod. 711605, encontrado inoperante conforme descrito na SSA 202308758. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e reset de configuração. Enviado para calibração (SSA: 202309389). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308852 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 16:14:42 | Verificar a possibilidade de calibrar ou substituir componentes do material código 115509 (TRANSDUTOR TEMP 0/13,8 OHM 4/20MA) para substituir o material código 582980 (TRANSDUTOR TEMP 100/138 OHMS 4/20MA) cujo sinal entrada é de 100/138 Ohms. O material 582980 é utilizado nas ULPs, mas está com estoque zerado. O material 115509 tem 02 peças em estoque e não está atrelado a nenhum equipamento. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | MAYCON LAZAROTTO | Através de análise comparativa, foram substituídos os resistores R36, 15, 38 E 32 e alteração do jumper A7; Ajustes de início e fundo de escala OK; Transdutores liberados para uso com SSAs 202312063 e 202312064.
202308844 | STE | 202308816 | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202322 | 30/05/2023 09:07:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico Siemens 6EM 3105-OC, CÓD. ALM. 114499 esta funcionando parcialmente (faz teste lógico apenas nos três primeiros circuito). Módulo retirado do ULP19 posição 30D21. SSA ref. 202308525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202323 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de três capacitores. Realizado ensaio funcional em bancada. Todas foi realizada simulação dos seis circuitos com aceitação de rearme. Liberado para uso.
202308842 | STE | 202308817 | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202322 | 30/05/2023 09:11:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor 26TMT1 (SIEMENS GMUR/H M08221-D1719 *** Cód. almox. 582980) não responde a saída conforme a entrada. Defeito diagnosticado durante manutenção corretiva, conforme SSA 202308050. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202323 | EDERSON ROSSATO | Liberado para uso, conforme SSA 202310148.
202308824 | STE | 202308521 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202322 | 30/05/2023 09:12:38 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA :202224276. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500 ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308762 | STE | 202305316 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 26/05/2023 15:17:06 | Constatado que indicador de temperatura Presys (Número serie: 725.07.12) posee firmware / EPROM diferente al padrón que imposibilita su aplicación. Modificar firmware/ EPROM conforme al padrón de los indicadores de temperatura código: 0711176. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado depuração de hardware. Analisado memórias EEPROM e rotinas de Firmware. O hardware deste modelo é incompatível com o software e circuito microcontrolado dos modelos atuais (presentes no cod. de estoque 0711176). Impossível fazer upgrade no laboratório. Proceder descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202308736 | STE | 202308672 | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202322 | 30/05/2023 09:30:03 | Solicitamos reparo do Voltímetro Analógico pos. V1cod. 442380 (entrada CC do quadro QN-08) que foi substituído durante a execução da SSA 202308547 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202323 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ´´ 0´´ y fondo de escala ´´200Vcc´´. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308734 | STE | 202308713 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202322 | 30/05/2023 09:30:12 | Solicitamos reparo do Amperímetro Analógico pos. A4 cod. 110710 (saída carregador) que foi substituído durante a execução da SSA 202308548 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202323 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ´´0´´ inicial y fondo de escala ´´300A´´. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308728 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 25/05/2023 14:22:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308976), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308684 | STE | 202307578 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202321 | 25/05/2023 13:24:53 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 16982, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la valvula de alivio ID N° 16982. Liberado para uso.-
202308600 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202321 | 23/05/2023 14:00:40 | Verificar nuevamente el cartón 6EM3205-0C (CÓD. ALM. 011437-5), el mismo está con la salida z12 actuada sin accionamiento de ninguna entrada. Ref SSA 202305936. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202323 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Módulo liberado para uso.
202308585 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 23/05/2023 16:04:36 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa Modelo 2381A posicao N18 de -1 +1 Vcc , número de série 6857/00, o LED pulsa e nao varia a saída. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202309028), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308584 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 23/05/2023 16:04:45 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa Modelo 2381A posicao N14 de -1 +1 Vcc , número de série 6575/99, o mesmo apresentou falha ao ser inserido no Rack. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308986), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308554 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 08:46:50 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Actuación en 11.37 bar. No liberado para uso.-
202308553 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 08:46:57 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE PRESSOSTATO. ID 1904 , ACTUACIÓN EN 1.4 bar , ENTRE 10.6 bar y 12 bar. LIBERADO PARA USO.
202308532 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 22/05/2023 16:53:48 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: ID-1127 (Proveniente de U12). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESSOSTATO ,VALOR ENCONTRADO 9,74 KGF/CM². ID 1127 , ACTUACIÓN 10,00 KGF/CM². LIBERADO PARA USO.
202308527 | STE | 202308403 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202321 | 23/05/2023 08:14:26 | Solicitamos reparo del amperímetro posición " A1 entrada", ya que durante la ejecución de la SSA 202308025 fue encontrado con indicador travado en posición 150 A sin presencia de carga. Material con Código: 110680 en almox. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202322 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, las molas ya perdieron su rigidez por el tiempo de vida útil ( fuera de clase ). No liberado para uso. Dar baja
202308523 | STE | 202308400 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202321 | 23/05/2023 08:15:25 | Solicitamos reparo del amperímetro posición " A2, corriente HNDV 02", ya que durante la ejecución de la SSA 202308083 fue encontrado con indicación discrepante. Material con Código: 176850 en almox. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202322 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Ajuste de 0 y fondo de escala (60mA). Limpieza y prueba en bancada del amperímetro analógico, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308507 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202321 | 23/05/2023 07:42:22 | Corrigir falha de perda de configuração. Corrigir falha de transmissão de dados. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202329 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatada que pérdida de información es debida a batería de cpu agotada, en tanto la falla en la transmisión de datos no se relaciona a un defecto en componentes pasivos sino a defectos de comunicación entre unidades de procesos, para lo cuales no contamos con medio de ensayos ni de pruebas a causa información omitida por el fabricante. Dar baja.
202308499 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:56:02 | Realizar reparo fonte UN0901 DC/DC a mesma encontrava-se apagada sinalizando falha, foi substituída por fonte reserva SSA202308497. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202322 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de 2 conexões entre placas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202308493 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202321 | 22/05/2023 16:53:54 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SERIE, FAVOR IDENTIFICAR. Retirado de la U12. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1923 Liberado para uso.-
202308492 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202321 | 22/05/2023 16:53:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:173.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U12). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN , MARCA PRESYS , MODELO ECTR-500-9-M-1-2 ,NS: 173.05.12. LIBERADO PARA USO.
202308409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 08:57:11 | Verificar/reparar etiquetadora marca Brother modelo PT-1650 número de série: U60736-G8G337762. Etiquetadora não liga, verificado vazamento de pilhas. Fotos em anexo. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de soporte de baterías. Cambio de cables de alimentación internos. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202308358 | STE |  | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202320 | 19/05/2023 09:43:17 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202308942), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308325 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202320 | 18/05/2023 16:29:16 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202308904) e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308324 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202320 | 18/05/2023 16:29:25 | Reacondicionar y calibrar indicador de temperatura Presys (Código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308917), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308320 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202320 | 18/05/2023 13:40:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO CELLA CLASSE A3 ESCALA 0 A 160 BAR NS 705-8; NOS PONTOS 0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100;110;120;130;140;150 E 160 BAR. EFETUAR ALINHAMENTO DO PONTEIRO. MANÔMETRO SERÁ UTILIZADO PELA SMMU PARA TESTE HIDROSTÁTICO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verficacion y ajuste. Instrumento fuera de clase en A3. Ver anexo. No liberado para uso.-
202308300 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:15:53 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885.Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202322 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (6) 4.7uF/63V, (6) 1uF/100V e (3) CI CD4001. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202308299 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:00 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202323 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (6) 4.7uF/63V, (6) 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202308298 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:16 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308295 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:32 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 05 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308286 | STE | 202308099 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202321 | 23/05/2023 08:16:49 | Solicitamos reparo del relé de tiempo Pextron 1RV 5A 120V 0/5S, cod. almox: 112836, que se encuentra con defecto. detectado en la SSA 202307501. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 47uF/250V y 100uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308265 | STE | 202308249 | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202320 | 18/05/2023 11:01:22 | O rádio controle da ponte N11 (número série 06190389) está com o manete esquerdo, sentido esquerda e direita com falha de acionamento intermitente. Solicitamos reparo do manete. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202321 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202308251 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 10:28:54 | Efetuar Reparo no cartão eletrônico Nife 4231 queimado.(cartão de controle do simulador do carregador de baterias da sala da MEG2). | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: CI (2) CD 3086, (1) BRY39A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308195 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 | 18/05/2023 08:21:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento não realiza leituras. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos los CI´s OP07 y OP2241. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202308149 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202320 | 16/05/2023 17:23:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível ligar o osciloscópio Modelo Fluke 196C BP665346 . (S/N 10720009). Instrumento em maleta com duas pontas de provas e fonte de alimentação. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202332 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería BP 190. Ensayos de carga ok. Ensayos de funcionalidades ok con calibrador de bancada ok. Ajuste de conexiones eléctricas internas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308125 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202320 | 16/05/2023 16:58:01 | Reparar megômetro digital, modelo Megger MIT510 (BP 661683). Bateria do instrumento não retém carga(sem autonomia para realizar medições em campo). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería con código 680249( BAT 12V 4Ah). Se procedió a sustitución del mismo. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308115 | STE | 202308016 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 17/05/2023 16:56:11 | SOLICITAMOS REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.-
202308095 | STE |  | S024A001 | PONTES RLC PADROES | 0756.001-0 | 202320 | 16/05/2023 10:31:13 | EFETUAR MANUTENÇÃO EM PONTE RLC MOD. 889B FAB. BK PRECISION, IB-3957, BP 712841. INSTRUMENTO APRESENTA VALORES ALEATÓRIOS NAS MEDIÇÕES. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Instrumento apresenta medições incertas e aleatórias. O equipamento foi verificado e, após várias tentativas, não foi possível identificar a causa do defeito, que é reincidente. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202308011 | STE | 202307743 | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 12/05/2023 17:06:57 | Solicitamos reparo das fontes de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a fallas sucesivas por deterioro del transformador y componentes electrónicos, el mismo carece de confiabilidad. Dar de baja. No liberado para uso.
202308010 | STE | 202307743 | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 12/05/2023 17:08:09 | Solicitamos reparo de fonte de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 fusible de 3A-250V, 1 capacitor electrolítico: 5000uF/35V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307995 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:36:57 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-0930, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 930. Liberado prar uso.-
202307993 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:08 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA S/N 115014, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manometro. Liberado para uso.-
202307992 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:14 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110721, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202307991 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:20 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 6,0 KGF, MARCA WIKA BP 690338, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste del manometro. Liberado para uso.-
202307989 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:26 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690320, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. BP N° 690320 Liberado para uso.-
202307987 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:38 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA S/N 112028, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficicación y ajuste. Liberado para uso.-
202307986 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:44 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA S/N 110715, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202307985 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:37:33 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA S/N 112008, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro. Liberado para uso.-
202307983 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 12/05/2023 14:07:59 | REPARAR FURADEIRA ELÉTRICA , MARCA BOSCH, MODELO GSR 18V-ECFC2, SÉRIE 80200004, QUE APRESENTA FALHA, NÃO LIGANDO O MOTOR AO ACIONAR O GATILHO. FURADEIRA ACOMPANHA : CAIXA PLÁSTICA, MANDRIL PARA BROCA SDS, MANDRIL 90º, MANDRIL RETO , CARREGADOR DE BATERIA , BATERIA 18V, 3,0Ah, E PUNHO DE APOIO. | MEG3 | ILA2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que el engranaje reductor se encuentra trabado. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable. No liberado para uso.
202307955 | STE | 202307804 | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 12/05/2023 17:09:22 | Solicitamos reparo de carton eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307954 | STE | 202307804 | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 12/05/2023 17:09:31 | Solicitamos reparo de carton eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307953 | STE | 202307851 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:09:41 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado carton con defecto: - Cartón posición FN-2 (Cod.Amox:307394 ), no acciona la puerta de disparo del Tiristor. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado todos los puntos de soldadura del circuito impreso. También fueron verificados todos sus componentes. Liberado para uso.
202307952 | STE | 202307851 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:09:52 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado carton con defecto: - Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), defecto en el porta fusible de la salida de la fase B, no permite conducir la fase B del CN-13. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 portafusible 3AG. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202307945 | STE | 202307849 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:10:22 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado el carton de la posición E1 del CN-13 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V) No permite equilibrar la corriente entre las fases de la entrada. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI CD3046, capacitores electrolíticos: (4) 4.7uF/63V, (4) 10uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307944 | STE | 202307849 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:10:36 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado el carton de la posición E1 del CN-13 con defecto (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V) Tiene un componente desoldado y sin pista en uno de sus terminales. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de falla. Re-soldado componente y reconexión del terminal con la pista. Cambio de componentes: CI 3086, BRY39A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307801 | STE | 202307587 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202319 | 12/05/2023 17:13:25 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico CCI 4238 pos. “E6” (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC, Cod: 112372), que está atuado direto o alarme de "FUGA TERRA". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 100uF/50V, 4,7uF/50V. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202307800 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:13:37 | Gestionar reparo de 3 unidades da placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (4)4.7uF/63V, 100uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202307798 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:13:51 | Solicitamos reparo de placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos (4) 10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: LM723. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202307797 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:14:12 | Solicitamos reparo de placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202307785 | STE | 202307491 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202319 | 11/05/2023 09:46:56 | Solicito el mantenimiento correctivo para el termohigrómetro marca Icel modelo HT-7030 con NS H7030.0044. El instrumento esta fuera de sus características técnicas y con el display dañado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado que instrumento presenta daño irreversible en display. No es reparable. No posee ajustes para corrección de parámetros referenciales de lectura. Dar baja. Ver anexo
202307671 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:34 | Solicitamos reparo del chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306F84F | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Chassis presenta consumo excesivo de corriente en la alimentación de +12V debido a falla interna de la placa de procesamiento. Sin posibilidad de reparo. Dar baja.
202307670 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:41 | Solicitamos reparo de chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, números de serie: 3077E54 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Inspección visual y funcional. Sistema no responde. Se verifica cortocircuito en entorno del procesador. Fuente y placa de procesamiento sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202307669 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:52 | Solicitamos reparo de placa de comunicación NI Modelo: PXIe-8370, cod. almox.: 0717465, número de serie: 19E9B91 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado daño en placa y falta de componentes de montaje superficial por posible quiebre debido a sobretensión. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202307663 | STE | 202307608 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 10/05/2023 08:45:55 | Verificar y reparar TMR NS 0003519600715 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones además se encontraba en deterioro el estado de la carcasa con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307659 | STE | 202307405 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 10/05/2023 08:46:04 | Verificar y reparar TMR NS 3576200882 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, además se encontraba en deterioro el estado de la carcasa con lo cual se reemplazado por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307657 | STE | 202307406 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 10/05/2023 08:46:12 | Verificar y reparar TMR G566 NS 3403000778 con falla de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307634 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 09/05/2023 10:50:16 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO SERIE 820035Y5. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. ( NÃO É NECESSÁRIO COLOCAR NUMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio NÚMERO SERIE 820035Y5. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202307597 | STE | 202307161 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202319 | 09/05/2023 07:18:00 | Verificar/Solucionar motivo por el TMR R.4855 se apaga intermitentemente y también presenta problemas en el speaker durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307560 | STE | 202307390 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 09/05/2023 07:20:59 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9648 presenta problemas de speaker (se escucha muy bajo). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307558 | STE | 202307346 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 09/05/2023 07:21:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9329 NS:P100400300286 presenta falla de speaker(se escucha muy bajo). También realizar un cambio de carcaza si puede ser reparado dicho equipo. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307556 | STE | 202306990 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 09/05/2023 07:21:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.4853 NS: P100400300430 se apaga intermitentemente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307546 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202319 | 08/05/2023 11:14:00 | Realizar o reparo da carga MTE PPS 400.3 (BP 692477), que apresenta defeito na saída de corrente da fase C. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202327 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación funcional luego de reparo externo (Contrato número AS-4500075548). Enviado a calibración mediante SSA 202410174. Liberado para uso
202307439 | STE |  | T091F015 | MONITOR No. 15 E ACESSÓRIOS | 1013.040-4 | 202318 | 04/05/2023 17:13:39 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MONITOR S/N: Y1ZTHXIF400115K, MODELO LH55UDC, SAMSUNG, NÃO LIGA. EQUIPAMENTO NÃO POSSUI CÓDIGO DE ESTOQUE. FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202307438. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de cable de alimentación. Placa de controlador sin alimentación Standby 5.2V. Realizado mantenimiento correctivo a placa fuente, reemplazo de dos capacitores de filtro de salida. Test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202307399 | STE | 202306921 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202318 | 05/05/2023 14:12:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR ramal 9119 Ns:P100400200738 no tiene sonido al recibir llamadas (aparente falla de speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307374 | STE | 202307304 | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 04/05/2023 10:11:03 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento que se encontra com defeito. Detectada na execução da SSA 202307295 . (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202322 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado del disyuntor. Liberado para uso.-
202307372 | STE | 202307296 | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202318 | 04/05/2023 10:11:11 | Solicitamos reparo del módulo del anunciador 24 Vcc, cod de almacenes: 234893 encontrado con defecto durante la SSA: 202307253. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202320 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307329 | STE | 202306142 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202318 | 03/05/2023 16:57:35 | Reparar o Megohmetro da marca Megabras, modelo Mi5500e, BP-683315, NS-MM6265E. Bateria do instrumento não mantem a carga após carregada. Equipamento pertencente a MTSI.DF. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Batería deteriorada. Sustituida por otra de semejante característica (12V 2.2A cod 712698). Liberado para uso.
202307303 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202318 | 03/05/2023 14:02:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Efetuado ajuste de fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202307766). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307300 | STE |  | S017C002 | ESTUFAS DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202318 | 03/05/2023 09:40:26 | trocar tomada da mufla localizada na sala de limpeza. IB 1542 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de la tomada convencional por una industrial 3P+T de 16A. Liberado para uso.
202307262 | STE |  | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202318 | 02/05/2023 15:56:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202307668). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202307261 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202318 | 02/05/2023 15:56:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202307617). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307255 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202318 | 02/05/2023 11:37:49 | Confeccionar prendedor em chapa de zinco para evaporador rotativo para auxiliar na recuperação se solventes. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Confección de un dispositivo para el evaporador de recuperación de solvente. Liberado para uso.-
202307149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 16:58:58 | Solicitamos calibração de pressostato de água, para atuação em 1,0 kgf/cm², pressostato de alarme de incêndio. Instrumento substituído de sistema anti-incêndio do transformador principal da U17 e reparado conforme SSA 202306356. | MAM1 | ILA2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 3840497. Liberado para uso.-
202307116 | STE | 202305833 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 27/04/2023 17:40:34 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600279109D DE FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202307098 | STE | 202306952 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202317 | 27/04/2023 16:10:55 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202303740 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos a plena carga (500ohmios), ajustes de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202307097 | STE | 202306954 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202317 | 27/04/2023 16:11:02 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202301815 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ensayos funcionales de 0-100°C. No se constata defecto. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202307093 | STE | 202306946 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 27/04/2023 16:12:40 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo 2036 (cód almox 711606), retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 04, o mesmo apresenta oscilações na indicação de pressão, conforme SSA 202306689. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202307457). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202307058 | STE | 202304841 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202317 | 28/04/2023 07:57:00 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, com número de série 4027000474 e ramal 9532. Teclado com defeito, não registrando várias teclas. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el dispositivo y encontrandose con las pistas de conexión de cobre en la placa con oxidación lo cual dañaron profundamente y lo que lo hace inviable de reparo. Equipo descartado. Observación: El dispositivo quedará en la SMIL.DT para el aprovechamiento de sus componentes.
202306932 | STE | 202306800 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202317 | 27/04/2023 16:35:11 | Reparar relé supervisor de tensión marca: Ward, modelo: UMX-130, tensión: 120Vca, código de stock:100994 que se encuentra inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202318 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100V, (2)100uF/63V, 220uF/100V. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202306895 | STE | 202306074 | B013K003 | QUADRO PAI-13 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.015-1 | 202317 | 27/04/2023 16:35:20 | Verificar y/o reparar Módulo Electrónico fuente 125Vcc/24Vcc. Retirado del panel PAI-23, luego de verificación según SSA 202306001, encontrada con falla, sin salida de 24Vcc. Código del material 544019. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa, encontrandose con varías averías de los componentes y pistas carbonizadas por lo que se procedio a la sustitución de un nuevo conversor. Posteriormente se hicieron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202306889 | STE | 202305238 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 24/04/2023 16:22:04 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N6001C9109D DE FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe e impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202306862 | STE | 202306738 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 27/04/2023 16:39:16 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372 retirado del depósito se encuentra con indicación incorrecta de temperatura (fuera de ajuste). Ajuste esperado: INPUT: 0 - 100 °C; OUTPUT: 4 - 20 mA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el controlador a causa de mal funcionamiento en el conversor de tensión interno. Dar de baja. No liberado para uso.
202306860 | STE | 202306738 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 27/04/2023 16:39:26 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto (oscilación en la medición) transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el controlador por malfuncionamiento del conversor de tensión interna. Dar de baja. No liberado para uso.
202306839 | STE | 202305219 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:40:21 | Solicitamos reparo do Relé auxiliar temporizado 27CA2TF (temporização de subtensão de entrada CA) código almox: 112801, que foi encontrado inoperante no atendimento da SSA 202305178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 47uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202306838 | STE | 202305216 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:42:09 | Solicitamos reparo do Amperímetro analógico A4 (saída do carregador) código almox: 110701, que encontra-se inoperante. Referente ao atendimento da SSA202305107. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202318 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | No es posible ajustar el amperímetro dentro de su faja de actuación, el equipo es muy antiguo y ha perdido confiabilidad debido al estado de la bobina de excitación y el contra peso del galvanómetro. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202306836 | STE | 202305225 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:42:19 | Soliciramos reparo do Relé de subtensão 27CC2 (subtensão de barra) código almox: 112909, que foi encontrado inoperante durante o atendimento da SSA 202305178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3) 100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202306732 | STE | 202306457 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo Westerm D20CD presentaba comportamiento anormal. Al conectar el módulo wesdac D20C al mismo, éste terminaba dañando a los módulos. *MODULO ELETRO WESTERM D20CD S/N: 517-0180-06A-113645 - CÓDIGO 707463. REF: SSA 202306371. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y resoldado de pines. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202306730 | STE | 202306528 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:38 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-26581 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Etapa de alimentación con capacitores quemados. Microprocesador de etapa de control se encuentra quemado sin posibilidad de acceder a el para configuraciones. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202306726 | STE | 202306531 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:45 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reconfiguración de módulo periférico mediante procedimiento vía Configpro. Test funcionales realizado con apoyo de MEL4 mediante SSA 202308301 con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202306705 | STE | 202306615 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202317 | 27/04/2023 16:42:53 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante presys, modelo 2036 código 711606, retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 16, o mesmo apresenta BREAK na tela de forma intermitente, conforme SSA 202306525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202307503). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202306670 | STE | 202306388 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 20/04/2023 10:18:18 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado mantenimiento correctivo en la sustitución de filtros electrolíticos, resoldadura de componentes sospechosos, medición térmica en uso. Constatado que CI del tipo "pastilla resinada" de un display se encuentra con temperatura de trabajo anormal, lo que explica que el indicador pierde contraste a medida que toma temperatura de trabajo. No se cuenta con repuesto, el ci no puede ser sustituido. Dar baja. obs: Instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202306627 | STE | 202305706 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202316 | 20/04/2023 15:46:44 | Realizar manutenção corretiva do borne COM do multímetro Yokogawa TY-720 (IB 3901). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución y limpieza del borne de COM conforme lo solicitado además de una inspección general del equipo. Equipo en condiciones normales. Liberado para uso
202306614 | STE | 202306448 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 20/04/2023 10:21:52 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. Cod. 711374 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La oscilación aún se presenta incluso después de un mantenimiento preventivo-correctivo, tanto que el defecto se evidencia en el microcontrolador de la placa principal. No se cuenta con la programación del integrado para una eventual sustitución de la pieza. Contamos con más piezas semejantes del indicador UM331 ya descartados, pero todos tienen el mismo defecto. Reparo inviable. Dar baja.
202306612 | STE | 202306483 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202316 | 20/04/2023 10:21:59 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 120.05.12 CÓDIGO: 711606, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA CON EL DISPLAY INFERIOR APAGADO EN FORMA INTERMITENTE, REFERENTE A LA SSA 202219372. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Falha no barramento I/O da placa principal. Impossível reparo mantendo a confiabilidade do dispositivos. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202306562 | STE | 202306461 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202316 | 20/04/2023 10:22:12 | Durante la ejecucion de la SSA 202223784 se encontraron puntos analogicos invalidos referentes al modulo D20AD1 (Codigo de material: 707461 - MODULO ELECTRO WESTERM D20AD, Part number: 517-0178-06A-13623) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del módulo WESTERM D20AD sin posibilidad de reparo debido a daños irreparables detectados en las pistas de cobre de la placa. No liberado para uso.
202306561 | STE | 202306550 | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202316 | 20/04/2023 10:23:11 | Fue encontrado modulo D20A1 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A, Sn: 511-0101-25A-48609) con falla en los puntos 5 y 6, Solicitamos reparo. Rf: SSA 202305963. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del módulo analógico WESDAC D20A. Realizada limpieza de placa y regrabado de memoria EEPROM conforme procedimiento del manual además de realizar la calibración vía software de las entradas analógicas. Posteriormente realizado los ensayos pertinentes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202306526 | STE | 202303980 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202317 | 24/04/2023 09:56:41 | Verificar y realizar cambio de carcasa del TMR 9766 que presenta daños. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución y limpieza de carcasa el cual se encontraba con daños visibles. Equipo en condiciones normales y liberado para uso.
202306522 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 08:33:49 | Solicitamos reparo em inversor de tensão que não liga. | OSH1 | ILA2 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el módulo conversor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito presentaba bastantes averias y defectos con componentes obsoletos además de no contar un diseño esquematico del mismo. No liberado para uso.
202306454 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:46:48 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA ID-0905, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202306453 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:46:54 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690308, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202306452 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA BP 690354, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado pára uso.-
202306450 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:06 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690323, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Veficación y ajuste. Liberado para uso.-
202306447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:11 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 10,0 KGF, MARCA WIKA BP 690352, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. Liberado para uso.-
202306446 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202316 | 18/04/2023 13:47:17 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP 690309, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboartorio. Veficación y ajuste. Liberado para uso.-
202306439 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202316 | 18/04/2023 12:13:03 | Reparar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202304364). Instrumento apresenta queda na corrente da saída retransmissora. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando novamente a inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição do módulo da fonte de correte. Enviado para calibração (202306931). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306437 | STE | 202306333 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202316 | 18/04/2023 16:05:35 | Durante atendimento da SSA 202306023 constatado defeito de 1 unidade dos cartões do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202306436 | STE | 202305772 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202316 | 18/04/2023 09:37:32 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1177, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y cambio de reparos. ID N° 1177 Liberado para uso.-
202306384 | STE | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202316 | 18/04/2023 09:42:07 | REPARAR RELÉ TEMPORIZADO 220VCA MARCA COEL (SIN CÓDIGO DE STOCK) QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE, RETIRADO DEL CIRCUITO DEL FILTRO DEL COMUTADOR,. REFERÊNCIA SSA 202305925. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202318 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado defecto aleatorio debido precario estado de placa (cortes y levantamiento de pistas), dispositivo con reparaciones anteriores (modificación de proyecto y componentes). Potenciómetro con desgaste de película de carbón. Carcaza resecada. Reparo inviable por falta de confiabilidad. Dar baja.
202306358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 08:33:35 | Manutenção em multímetro, marca FLUKE. Solicitamos reparo no cabo que está rompido e verificação no vencimento de sua calibração. | OSH1 | ILA2 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de cables conectores, posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. El instrumento fue calibrado con la SSA 202307059. Equipo liberado para uso.
202306301 | STE | 202306177 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202315 | 14/04/2023 16:00:40 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 057.12.14 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA OSCILANDO REFERENTE A LA SSA 202305864. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes na placa superior. Enviado para calibração (SSA: 202306953). Calibrado, dentro de suas características. Liberado para uso.
202306284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 14/04/2023 10:52:29 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual as duas fontes do sistema BVM não conseguem estabelecer comunicação com as pinças de medição de tensão das baterias. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La placa de fuente como tal no presenta defecto. El usuario relata que intercambiando el cable sospechoso por otro semejante el problema fue resuelto en campo, el componente defectuoso para el caso es un ci convertidor USB-SERIAL "FT232RQ" smd. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202306189 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 14/04/2023 11:25:46 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. N°: XMLA020A2S11 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202317 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboaratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202306185 | STE | 202305652 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202315 | 14/04/2023 10:57:11 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con falla de sensor line. Ref SSA :202224908. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202318 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ensayos funcionales de 0-100°C. No se constata defecto. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202306121 | STE | 202305268 | P047A009 | FAN-COIL DAC-9A05 PROGRAM-TREINAM DUTOS/AGREG E ACESSORI | 0815.028-1 | 202315 | 12/04/2023 16:14:20 | SOLICITAMOS VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ATUADOR DA VÁLVULA ELETROMECÂNICA 3 VIAS ESTÁ INOPERANTE. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Resoldadura de regulador de tensión LM317, reconstrucción de pistas, verificación de conexiones eléctricas. A falta de información técnica por tratarse de una electroválvula antigua no se consigue ensayar en Lab. Abierta derivada para sector emisor a fin de realizar ensayos en campo. Liberado para uso.
202306120 | STE | 202305768 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 12/04/2023 17:49:17 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1176, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo en la válvula de alibio ID N° 1176. Liberado para uso.-
202306105 | STE | 202306080 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202315 | 14/04/2023 10:57:41 | Durante ejecución de la SSA: 202305972, fue encontrado el cartón posición E3 (COD. ALMOX: 307378, CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE) de la caja BT2 del panel CB-07 con defecto ( provocaba que el cargador dejara de conducir de manera intermitente). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202306092 | STE | 202304535 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 12/04/2023 12:05:09 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1152, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la válvula de alivio ID N° 1152. Liberado para uso.-
202306037 | STE | 202305969 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202315 | 14/04/2023 11:06:18 | Solicitamos reparo o cartão 6EM3205-0C (CÓD. ALM. 011437-5), o mesmo está com a saída z12 atuada sem acionamento de nenhuma entrada. Ref SSA 202305936. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202317 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional. O módulo ficou energizado por dois dias, com frequentes atuações do circuito cuja saída é z12. O circuito consiste num flip-flop com SET na entrada z28 e RESET na entrada b16. Injetando 24V na entrada SET, a saída z12 comuta de 0V para 23V. Injetando 24V na entrada RESET, a saída z12 comuta de 23V para 0V. Liberado para uso.
202306035 | STE | 202304534 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 11/04/2023 14:40:57 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1167, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento y cambio de reparo. ID N° 1167 Liberado para uso.-
202305915 | STE | 202305020 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202315 | 14/04/2023 11:07:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202321 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa y reemplazo de fusibles. Test en bancada sin resultado. Verificado problema en pistas internas de PCB multicapas. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202305895 | STE | 202305806 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202315 | 14/04/2023 11:07:18 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303073 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica e ensaio, efetuado reparo. Instrumento calibrado (SSA: 202306826) e dentro dos parâmetros.. Liberado para uso.
202305851 | STE | 202302970 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202315 | 10/04/2023 07:31:31 | Reparar estabilizador posição T7, fabricante ZAEL, o qual não estabiliza a tensão durante partida do compressor, tensão de entrada afunda e tensão de saída acompanha a queda, ensaios realizados com apoio da ILA1, (SSA 202304605), relatórios em anexo, retirado estabilizador e ensaiado em bancada variando tensão na entrada e observado a queda de tensão na saída( a vazio), sendo que o comportamento é o mesmo do campo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202319 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Ensaio com carga resistiva de 1KVA, variando a tensão de entrada de 460V A 360V. O resultado ficou de acordo com as características técnicas do equipamento. Liberado para uso.
202305840 | STE | 202305590 | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 05/04/2023 12:12:17 | Manutenção do alicate amperímetro Kyoritsu MOD. 2004 S/N 36192 IB-1707. Instrumento apresenta carcaça danificada e medição incorreta. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento sin condiciones de reparo. Placa electrónica en buen estado. Carcaza dañada compromete la aislación para mediciones eléctricas. Dar baja. obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202305836 | STE | 202304530 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 05/04/2023 12:12:48 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1137, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la válvula de alivio. ID N° 1137. Liberado para ILA 3
202305794 | STE | 202305496 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202315 | 14/04/2023 11:08:21 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajuste de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202307026). Sem condições de calibrar, sinais de saída muito instáveis, não há confiabilidade. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305793 | STE | 202305640 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202315 | 14/04/2023 11:08:30 | Durante ejecución de SSA: 202305574, encontrado indicador posición 71TL marca PRESYS modelo 2030 código 711605 presentando oscilaciones periódicas en la entrada/salida, dando alarma de falla de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes na placa superior. Substituição do bastidor frontal. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202306888), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202305792 | STE | 202305519 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202315 | 14/04/2023 11:09:23 | Solicitamos reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa PCB 5013 encontrandosé con un componente con defecto, con lo cual se procedió a la sustitución del mismo; fue reemplazado 1 capacitor de 220µF/16V. Posteriormente se efectuaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305791 | STE | 202305515 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202315 | 14/04/2023 11:09:31 | Solicitamos reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa PCB 5013 encontrandosé con varios componentes con defectos, con lo cual se procedió a la sustitución de los mismos; fueron reemplazados 1 capacitor de 220µF/16V y 1 diodo zener 1N4744 15V. Posteriormente se efectuaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305771 | STE | 202304095 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202314 | 04/04/2023 15:51:25 | Reparo do termômetro lazer marca 3M modelo IR-750CEXL2, IB 1619. Instrumento não liga após a troca de bateria. Obs.: Instrumento operacional com a bateria antiga (tensão inferior a 8V). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento solo operaba con pilas casi agotadas, no con pilas nuevas. Detectado CI smd "LA50" y capacitor 1uF de tántalo defectuosos. Se sustituyó el regulador por el ci smd "8L05A" y capacitor electrolítico discreto de 1uF 35V. Devuelto a patrones para calibración. No pasó la calibración conforme certificado de SSA 202304095. Instrumento no cuenta con puntos de ajuste. Dar baja. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202305764 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202314 | 04/04/2023 16:14:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Enviado para calibração (SSA 202306230). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202305763 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:09 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1169. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 89.15 bar. ID N° 1169. Liberado para uso.-
202305762 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:14 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1173. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuacion en 94.30 bar. ID N° 1173. Liberado para uso.-
202305761 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1175. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 19.20. ID N° 1175. Liberado para uso.-
202305760 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1174. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.20 bar. ID N° 1174. Liberado para uso.-
202305759 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:30 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1171. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifecación y ajuste. Actuación en 5.17 bar. ID N° 1171. Liberado para uso.-
202305758 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:17:36 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1170. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202317 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.90 bar. ID N° 1170 Liberado poara uso.-
202305751 | STE | 202305742 | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202315 | 14/04/2023 11:09:47 | SOLICITAMOS REPARO DE LA FUENTE DE TENSIÓN COD.ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA CUANDO ALIMENTADA POR LA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20230847. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en conjunto con los componentes, detectandosé el RELÉ electromagnético 3RV 10A 127VCC con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305721 | STE |  | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202314 | 03/04/2023 16:14:11 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202306491). Liberado para uso
202305720 | STE |  | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202314 | 03/04/2023 16:14:19 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios, equipamento já recondicionado (SSA 202205088). Instrumento calibrado (SSA:202306509), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202305719 | STE |  | J019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.093-9 | 202314 | 03/04/2023 16:14:26 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sinais elétricos ruidosos e errôneos, sem confiabilidade para aplicações industriais. Componentes e trilhas com indícios de deterioração, sem condições de reparo. Proceder Descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305718 | STE |  | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202314 | 03/04/2023 16:14:33 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Instrumento calibrado (SSA 202306123), dentro dos parâmetros. Liberado par uso.
202305717 | STE |  | J019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.091-2 | 202314 | 03/04/2023 16:14:41 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Identificado deterioração dos componentes elétricos internos. Não há confiabilidade nos circuitos de instrumentação do aparelho, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305699 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:08:43 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLI, NÚMERO ID 1161. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1161 Liberado para uso.-
202305687 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:08:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLI, NÚMERO ID: 1162. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1162 Liberado para uso.-
202305677 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:08:54 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 433237. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste de manómetro con SN 433237, instrumento liberado para uso.-
202305661 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:08:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLI, NUMERO ID :1665, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada da laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1665 Liberado para uso.-
202305656 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:05 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT NÚMERO DE ID 1163. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1163 Liberado para uso.-
202305648 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:11 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID 1513. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1513. Liberado para uso.-
202305644 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLI, ID: 1538, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1538 Liberado para uso.-
202305639 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1164. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202317 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID1164 . LIBERADO PARA USO.
202305637 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:48 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82009DG2. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202305632 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:09:53 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009DFZ. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste de manómetro con SN 82009DFZ. Liberado para uso.-
202305593 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 10:26:04 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. ID 1894. Liberado para uso.
202305591 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202314 | 03/04/2023 10:49:29 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento y bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1893. Liberado para uso.-
202305589 | STE |  | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 03/04/2023 10:56:28 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 30681 IB-1696; INSTRUMENTO NÃO LIGA. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de C.I TC7116 y resoldadura de componentes SMD, ajustes de trimpot´s conforme manual en las diferentes escalas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202305535 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:04 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID: (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202317 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Acuacion en 7,5 bar. Trip en 0,5 bar. ID N° 1892 Liberado para uso.-
202305533 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:10 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID: (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202322 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamineto en bancada de laboratorio. Actuación en 7.5 bar, diferencial de 8 bar. ID N° 1891. Liberado para uso.-
202305532 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:15 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009DG0. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio de manómetro SN 82009DGO. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202305528 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:21 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID: 1172 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1172. LIBERADO PARA USO.
202305526 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:27 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 455360 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , ID 455360. LIBERADO PARA USO.
202305525 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:32 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID: 1442904 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , ID 1442904. LIBERADO PARA USO.
202305524 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:38 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID: 0849 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , ID 0849. LIBERADO PARA USO.
202305523 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:43 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 821127 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 821127. Liberado para uso.-
202305521 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:48 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 1808 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1808 , EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202305520 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:54 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , ID 1900. LIBERADO PARA USO.
202305518 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:55:58 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1901 , LIBERADO PARA USO.
202305516 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:56:04 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 455360 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. ID 455360 , LIBERADO PARA USO.
202305514 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 16:56:09 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 1142 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1142 , LIBERADO PARA USO.
202305513 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:07:14 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 82002YZ5 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO CAMBIO DE GLICERINA , SN 82002YZ5. LIBERADO PARA USO.
202305512 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:09:37 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 455360 | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. CAMBIO DE GLICERINA , ID 455360 , LIBERADO PARA USO.
202305511 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:09:43 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 82009BQN | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 82009BQN. LIBERADO PARA USO.
202305510 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:09:49 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 8200363Y | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. CAMBIO DE GLICERINA , ID 8200363Y , LIBERADO PARA USO.
202305509 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:09:55 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 8200363E | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. SERIE 8200363E , LIBERADO PARA USO.
202305508 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:10:01 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1843 , LIBERADO PARA USO
202305507 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:10:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1842 , LIBERADO PARA USO.
202305506 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 11:10:14 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1841 , LIBERADO PARA USO.
202305505 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202313 | 31/03/2023 10:50:24 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. (NO POSEE ID) Obs.: Numero de SSA se encuentra colado por el manometro. | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO . VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1902 , LIBERADO PARA USO.
202305478 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202313 | 31/03/2023 08:53:21 | O Oscilógrafo YOKOGAWA DL850 BP 700376 após acionar o interruptor para ligar o equipamento, apenas os coolers (ventiladores) funcionam, a tela (display) não liga, nem o sistema inicializa. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de saída da fonte interna OK; Defeito na placa principal de processamento; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o equipamento. Dar Baixa.
202305365 | STE | 202304628 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202313 | 31/03/2023 10:38:17 | Manutenção do indicador digital de resistência Nº 17 BP-705719 pertencente a SOCC.DT. Instrumento não liga. Foi tentada a substituição das pilhas, porem sem sucesso. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo nas conexões e no mecanismo de encaixe das baterias. Realizado ensaios funcionais. Liberado para uso.
202305171 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202313 | 29/03/2023 14:54:15 | Verificacion de la IHM correspondiente a la fase T del panel SMT-03, presenta fallas de los botones de navegacion y de la iluminacion de la pantalla. | MET1 | ILA2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202316 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Cortocircuito en membrana de teclado. Sin posibilidad de reparo por ser conectores tipo flex. No liberado para uso.
202305125 | STE | 202305018 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:05:00 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4231 cod. almoxarifado: 0307351 con defecto. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202305082 | STE | 202304969 | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202313 | 29/03/2023 17:05:13 | Solicitamos reparo del módulo fuente NF92 (Cód. Alm.: 495174) con defecto en el contacto de vida. SSA de referencia 202304818 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202315 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos capacitores eletrolíticos. Substituição do relé. Verificação da atuação do relé e estado de seus contatos. Liberado para uso.
202305035 | STE | 202304993 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:06:41 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A4 "Salida de cargador" con indicación discrepante. Solicitamos Reparo. Cod. de stock. 110760 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar o amperímetro dentro da faixa de operação. Equipamento muito antigo que perdeu a confiabilidade devido ao estado da bobina de excitação e mola de amortecimento do galvanômetro. Não liberado para uso. Dar baixa.
202305034 | STE | 202304995 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:06:51 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A5 "Corriente de la bateria" con indicación discrepante. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar o amperímetro dentro da faixa de operação. Equipamento muito antigo que perdeu a confiabilidade devido ao estado da bobina de excitação e mola de amortecimento do galvanômetro. Não liberado para uso. Dar baixa.
202305033 | STE | 202304997 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:07:09 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4237 pos E1. "cargador anormal" no temporiza y no cierra contactos. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202304999 | STE | 202304944 | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202313 | 29/03/2023 17:09:30 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202304801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202304992 | STE | 202304809 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202313 | 29/03/2023 17:09:39 | Solicitamos reparo de 01 MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e resistor de 470ohms/1W. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304991 | STE | 202304809 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202313 | 29/03/2023 17:09:49 | Solicitamos reparo de 01 MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304840 | STE | 202304531 | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202313 | 29/03/2023 17:10:05 | Verificar motivo pelo qual o Indicador de Posição Lig/Desl/Def 125V trava. Defeito intermitente. Cód. Almox. 114308 - SSA Ref. 202303230. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202315 | EDERSON ROSSATO | O mecanismo de retorno do indicador de posição apresenta desgaste na força antagônica da mola. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202304364 | STE | 202304183 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:08 | Reacondicionar y calibrar los indicadores de temperatura Presys (13 unidades del código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado manutenção preventiva nas 13 unidades. Instrumentos calibrados. O equipo SN 082.12.17 está sem condições de calibração (SSA 202304640). Demais equipamentos estão liberados para uso (ver detalhes em anexo)
202304176 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202311 | 14/03/2023 14:34:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202314 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA. LIBERADO PARA USO CON TOLERANCIA DE PROCESO CONFORME ANEXO DADO POR EL USUARIO. ID-1890.
202304175 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202311 | 14/03/2023 14:34:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202314 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA. LIBERADO PARA USO CON TOLERANCIA DE PROCESO CONFORME ANEXO DADO POR EL USUARIO. ID-1889.
202304174 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202311 | 14/03/2023 14:35:07 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202314 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1888. LIBERADO PARA USO.
202304063 | STE | 202304008 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 14/03/2023 07:43:30 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2036 substituído durante atendimento a SSA202303979 por apresentar oscilações bruscas na indicação de pressão no canal 1 e no canal 2. Código almoxarifado 711606. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação; efetuado reparo. Enviado para calibração (SSA: 202304492), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202304061 | STE | 202303436 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202310 | 10/03/2023 14:28:31 | Reparar aparelho de TMR SN 0003576200732, modelo G566, com ramal 4787. Alto falante inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes. Efeituado reparo. Liberado para uso
202304059 | STE | 202303975 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202311 | 14/03/2023 07:44:38 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito um fluxômetro digital - Minisonic 600, Nº Série 1877. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303741. cod. stock 701330 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Resolado terminales de la fuente de alimentación, ajuste de conectores internos. Realizado ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304038 | STE | 202303105 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202310 | 10/03/2023 13:47:14 | Efetuar reparo do cartão eletrônico de alarme do anunciador ( posição reserva 'AL 09" ), que não aceita rearme. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202314 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI 40106 e do capacitor eletrolítico de 22uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303954 | STE | 202303579 | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202310 | 09/03/2023 13:56:56 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC cod:711176 com defeito. Descrição do defeito: variação da indicação de temperatura . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado substituição de componentes, ajustes e ensaios. Enviado para calibração (SSA: 202304362), não há conformidade com os parâmetros. Aparelho não apresenta confiabilidade e estabilidade na medição. Sem condições de reparo. Proceder descarte (o equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202303922 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202310 | 09/03/2023 09:57:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO CON NÚMERO DE SERIE 1517. Retirado de la U04. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202316 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y MANTENIMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1517. LIBERADO PARA USO.
202303901 | STE | 202303554 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202310 | 10/03/2023 08:16:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 9161 con NS 0003519600840 no enciende. Al emitir la SSA 202303554 el usuario solo informó que el TMR solo presentaba falla en el speaker y el micrófono, posterior a esto dicho equipo ya no se encendía. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito posee un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303899 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 11:13:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 258 B serie nro: 34C6142240. Problemas en el circuito de detección de falla, no detecta falla en la parada. Problema detectado aplicando el sistema de diagnóstico del TGC. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202311 | EDERSON ROSSATO | Reparo do contato auxiliar do relé R1 48V, reconstituição de trilha rompida e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202303868 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202310 | 08/03/2023 09:46:09 | Corrigir falha no manete da translação (esquerda/direita) do rádio controle da ponte N16. O manete da translação vinha apresentando falha em sua atuação eventualmente e por último parou de funcionar. SN do rádio controle: 01190395. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202303851 | STE | 202303798 | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 08/03/2023 08:55:22 | Solicitamos reparo del "RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC", COD:112909 con defecto. Descripción del defecto: Operación intermitente entre fajas 110 y 120 VCC. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202303694 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: puente rectificador BY164, (2) diodo Zener 1n5370B y BZX83c15. Ensayo y test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202303847 | STE | 202303739 | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 08/03/2023 08:25:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202316 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado varios test en campo y bancada con el sector solicitante. Sin condiciones de reparo por imposibilidad de ajuste del resorte mecánico debido a al tiempo de uso y obsolescencia de sus componentes. Dar de baja. No liberado para uso.
202303789 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:28:48 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do capacitor eletrolítico de 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303788 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:29:22 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303787 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:29:42 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303784 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:30:38 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso (CCI4231 cód. 307351) do controle do carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e (2) capacitores 47uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202303779 | STE | 202303726 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202310 | 08/03/2023 08:30:51 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 028.05.15 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA APAGADO. REFERENTE A LA SSA 202303658. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa da CPU danificada, processador avariado, não há hardware de reposição para este módulo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202303727 | STE | 202303616 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:41:34 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-1, que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303400. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202313 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé não permite ajuste de tempo de atuação longo retardamento. Substituído diodo 30 - 1N4148. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202303724 | STE | 202303617 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:41:53 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-2 que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303539. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202313 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202303719 | STE | 202303621 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:44:53 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-3 que não permite ajuste dos tempos de atuação. Detectado no atendimento a SSA202303539. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajuste de los conectores de entrada. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303706 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202310 | 06/03/2023 15:11:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Para completar kit de reserva, debido al descarte del manómetro con SSA 202302690.) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202315 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación del manómetro. ID N° 1877. Liberado para uso.-
202303518 | STE | 202303209 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202309 | 02/03/2023 09:53:08 | Realizar reparo na tela MGT do sistema WHG 60Hz, que apresenta mancha escura em seu display, impossibilitando visualização dos dados. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202316 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do display LCD da interface; Foi necessário cortar a trilha do jumper J9 e curto-circuitar a outra extremidade para diminuir o espaçamento entre os caracteres; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202303461 | STE | 202303177 | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202310 | 08/03/2023 08:41:09 | Solicito reparo do relé de tempo Haussener Ag Electronic, o qual encontra-se inoperante; Mesmo energizado, o relé não opera seus respectivos contatos; Após reparo, o mesmo deve ser enviado ao estoque de sobressalentes, no almoxarifado; Código de material: 192287; Reserva de Material utilizado 443754. SSA ref. 202302193. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/63V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303355 | STE | 202302258 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202309 | 28/02/2023 16:17:30 | Reparar voltímetro analógico, barra saída (posição V3), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202310 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del cero inicial y la tensión máxima ( 200 voltios ). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202303353 | STE | 202302258 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202309 | 28/02/2023 16:18:01 | Reparar voltímetro analógico, saída carregador (posição V2), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202310 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del cero inicial y tensión máxima ( 200 Voltios ). Prueba en bancada y limpieza . Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202303328 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202309 | 02/03/2023 10:42:52 | Reparar a placa que encontra-se com o Botão QS danificado. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 capacitor electrolítico 1uF/100V; 1 pulsador. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202303204 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202308 | 24/02/2023 16:28:41 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO DE ID ( COLOCAR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro ID N° 1879 Libardo para uso.-
202303172 | APV |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202309 | 28/02/2023 09:27:02 | Inspecionar e reparar instrumento Marca: DOBLE, Modelo M4100, SERIAL 060702452 e BP 654081. Ao ligar o instrumento este emitiu fumaça preta, sendo desligado imediatamente. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Realizado desarme de equipo y encontrado placa de alimentación con dos capacitores de 33uF/35V dañados. Reemplazo de capacitores, limpieza de placa.
202303162 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202308 | 24/02/2023 16:28:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA:ZURICH, SEM NUMERO DE SERIE( COLOCAR NUMERO DE SÉRIE NO INSTRUMENTO). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1868. LIBERADO PARA USO CONFORMRE TOLERANCIA DE PROCESO DEFINIDA POR EL USUARIO.
202302994 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:17:24 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:174.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente da unidade U11). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. SERIE N°: 174.05.12 , MODELO ECTR - 500. LIBERADO PARA USO.
202302993 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202308 | 23/02/2023 08:17:31 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ID - 1008 (PROVENIENTE DA UNIDADE U11). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202309 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCACDA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE PRESSOSTATO. MARCA ZURICH , MODELO ZPU 12N , ID 1008 , ACTUACIÓN 10 KGF/CM². LIBERADO PARA USO.
202302975 | STE | 202302914 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 15:39:17 | solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto.Descripción del defecto: ruído sen tension salida. Detectado durante ejecucion de SSP:20234867 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202309 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 200uF/250V, 1 soquete CI 14 pinos, 1 CI CD4011, 1 conector de saída 3 vias e 1 porta fusível 2AG. Liberado para uso.
202302974 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202307 | 16/02/2023 14:28:11 | Solicito a habilitação da IHM que foi adquirida como sobressalente para o SDSC da U9A mas que veio com Windows XP instalado ao invés do Windows NT. O anexo indica a possibilidade de instalar o InteractX em versões diferentes do Windows comprando uma licença específica. Caso seja possível habilitar a nova IHM para rodar o InteractX procederemos aos ajustes de alimentação auxiliar e fixação no painel. Equipamento já em posse da SMIL/Maycon | IEE1 | ILA2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MAYCON LAZAROTTO | O fabricante não fornece mais suporte para essa versão do InteractX para fornecimento de licença; A tentativa de cópia de licença da IHM da SSA 202207741 não foi realizada pois há o risco de perder a licença na IHM antiga e não ser possível restaurar. Sem possibilidade de instalação; Dar baixa.
202302973 | STE | 202302917 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 15:39:54 | solicitamos reparo de CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de carga. Detectado durante ejecucion de SSP: 20234867 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302969 | STE | 202302899 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202307 | 16/02/2023 15:40:03 | solicitamos reparo do rele temporizado Pextron (cód.112836) que encontra-se inoperante. Detectado durante atendimento a SSA202302019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa totalmente deteriorada, sem condições de reparo. Proceder descarte. (O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202302920 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202307 | 16/02/2023 15:27:21 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Para completar kit de reserva.) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202309 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1875. LIBERADO PARA USO.
202302918 | STE | 202302846 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 16/02/2023 16:00:51 | Solicitamos reparo del relé temporizado pos. "27CC" ya que este no temporiza, ni conmuta los contactos. Detectado en la SSA 202302764. Cód. 110116. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202310 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 capacitor electrolítico 100uF/250V. Test en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302889 | STE | 202302692 | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202307 | 16/02/2023 16:02:21 | Solicitamos reparo . Durante la ejecución de la SSA 202302609 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202310 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala. Efetuado reparo, substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA 202303489), dentro dos parâmetros Liberado para uso.
202302834 | STE | 202302767 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 14:04:33 | Solicito reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202302665 -CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE, cod 307378 , Pos E3, capacitor perforado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302833 | STE | 202302767 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 14:05:11 | Solicito reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202302665 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no permite que el cargador entre en carga manual. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de CI CA3046. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302829 | STE | 202302718 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202307 | 15/02/2023 14:04:57 | Solicito reparo del indicador de frequência engro, modelo 2300 número de série 064 código almoxarifado 0176885. O mesmo apresenta oscilações na indicação. Após reparo enviar para estoque. Referente SSA 202302614. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo, substituição de componentes e reconstrução das ligações PCB. Instrumento calibrado (SSA: 202303647), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202302772 | STE | 202224261 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202307 | 14/02/2023 17:08:46 | Realizar reparo e verificação no alicate amperímetro FLUKE 773 IB 3943, está com mau contato ao manusear influenciando suas medições. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202310 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | O instrumento apresenta custo de reparo inviável, CM/CNS > 40%, de acordo com IGM aplicável. Proceder descarte. TBPM-5/2025
202302769 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202307 | 15/02/2023 08:46:57 | Verificar/recuperar sensor limnimétrico 12VCC 25M defectuoso con tensión Vsal 0V. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202310 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se encontraron mediciones que evidencian el defecto del sensor piezoeléctrico, para lo cual no hay reparo por estar sellado. Dar baja.
202302690 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202307 | 14/02/2023 10:31:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Retirado de U11) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación del manómetro. Instrumento sin condiciones de ajuste debido al tiempo de uso. dar baja. No Liberado para uso.-
202302628 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202307 | 13/02/2023 09:01:46 | Realizar la inspección de electrodos y sensores del horno del equipo de absorción atómica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza del horno de grafito, del lente protector de cuarzo, sustitución de electrodos. Reposicionamiento de horno. Ensayos de funcionamiento y alineamiento vía software. Sustitución de membrana anti-explosión (PN 420216601851) y limpieza del pulverizador y todas las juntas del nebulizador (PN 9423 390 05151; 401316413761). Alineamiento del mechero. Liberado para uso. Obs: El trabajo fue realizado en presencia del técnico especialista.
202302617 | STE | 202301596 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202307 | 13/02/2023 14:12:23 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. 0003576200423, com ramal 9537. Aparelho apresenta intenso ruído no alto falante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Falha no DSP situado na placa principal, sem condições de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202302616 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 14:50:53 | Efetuar a conversão de 3 unidades do módulo "CONVERSOR TENS CC/CC -0,22/1,74VC 4/20MA", código do almoxarifado: 630993, para a configuração de tensão de entrada para faixa de de -0,18V a 1,79V, código do almoxarifado: 631000, descrição: "CONVERSOR TENS CC/CC -0,18/1,79VC 4/20mA", para restabelecer a quantidade mínima de reserva para esse modelo. Ref.: SSA202302580. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202310 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um resistor (R41) de 12k por um de 15k; Substituição dos capacitores eletrolíticos, dos conversores DC/DC e potenciometro do ajuste de fundo de escala; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSAs de calibração 202304184, 202304187 e 202304191.
202302571 | STE | 202302368 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202307 | 13/02/2023 15:45:41 | Favor gestionar reparo de carton electrónico retirado dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con el siguiente defecto - Cartón E4 (BT2), Posee el Relé de alarma RL3 con contacto cerrado y no rearma. cod. 307335 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé Christian Zettler 24Vcc. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302570 | STE | 202302368 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202307 | 13/02/2023 15:45:50 | Favor gestionar reparo de carton electrónico retirado dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con el siguiente defecto - Cartón E1 (BT2), No responde a colocación en carga ni a fluctuación. cod. 307351 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2) CA3086 e CA3046; (3) soquete 14 pinos. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302509 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 13/02/2023 16:40:49 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE PRESOSTATO. VALOR ENCONTRADO 6,47 bar. ID 1092. PRESIÓN DE Actuación 6,5 BAR , LIBERADO PARA USO.
202302508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 13/02/2023 16:45:14 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202312 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste, Actuación en 10.6 bar. ID N° 1884. Liberado para uso,-
202302507 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 13/02/2023 16:47:56 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 11 bar, Actuación diferencial de 1 bar. ID N°1877. Liberado para uso.-
202302464 | STE | 202302203 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:46:07 | Solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto. Descripción del defecto: ruído excesivo y ripple arriba de 9 V. Detectado durante ejecucion de SSA:202301965 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202309 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/63V, 100uF/50V. Ajuste de tensión de salida bajo carga. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302460 | STE | 202302202 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:46:16 | Solicitamos reparo de MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de fluctuación ni carga. Detectado durante ejecucion de SSA: 202301875 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 100uF/63V. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302326 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:37:09 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302325 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:37:56 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100v, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302324 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:18 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302323 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:27 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302322 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:36 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302320 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:50 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V , um transistor BC547 e um transistor BC337.Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302316 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:40:56 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302312 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:41:06 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302304 | STE | 202302141 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202306 | 08/02/2023 14:41:20 | Solicitamos reparo do cartão fabricante Siemens, modelo 6EM3105-0D, código almoxarifado 114499 referente a SSA 202204613, em que apresenta as bandeirolas esmaecido. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en CI procesador del módulo. Dar de baja. No liberado para uso.
202302264 | STE | 202214917 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202306 | 08/02/2023 08:32:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a IHM encontra-se apagada, ver anexo na SSA principal 202214917. Numero de série PH-0510B012-10. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | Processador com defeito; Substituição da placa de processamento; Limpeza dos contatos do Flat Cable do teclado; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202302263 | STE | 202204972 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202306 | 08/02/2023 08:32:39 | Verificar funcionamento do medidor ION, as medições estão inconsistentes. verificar anexo na SSA principal 202204972. Numero de série P7700R0A1B5F0E0K, modelo 7700. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das memórias SRAM não-voláteis da placa de processamento que estavam com a bateria interna esgotada; Limpeza dos soquetes dos módulos internos; Testes funcionais em bancada OK; Parametrização realizada por ILA3 (SSA 202302948 (D)); Liberado para uso.
202302199 | STE | 202302129 | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202306 | 08/02/2023 14:41:30 | Durante la ejecución de la SSA 20202081 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Solicitamos el reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Enviado para Calibração (SSA: 202302657), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202302198 | STE | 202302159 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202306 | 08/02/2023 14:41:43 | Na data 06/02/2023 foi retirado do almoxarifado um IED de controle REC670 da ABB embalado na caixa da Voith apresentando avarias e peças soltas internamente, registros fotográficos anexos en la SSA 202302159. Solicitamos verificación de funcionamiento. cod. stock 716057 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | carcaça avariada sem condições de recuperação; display LCD danificado; Substituição da carcaça metálica e display LCD de outro IED descartado; Testes funcionais da fonte e dos módulos de E/S com o software PCM600 OK; Liberado para uso.
202302163 | STE | 202302131 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 15:10:16 | Solicitamos reparar relê temporizador marca SYRELEC modelo BAS 12. Utilizado com alimentação 120VCA e ajustado para 30 minutos. Obs.: reparo necessário até dia 09/02/2023 para atender ao cronograma do PD da UG-11. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202306 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores 2.2uF/63V y 33uF/50V. Ensayo en bancada con acompañamiento del sector solicitante, Ok. Liberado para uso.
202302119 | STE | 202302068 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202306 | 08/02/2023 14:42:06 | Solicitamos ensayos y eventual reparo de 1 un relé electromecánico KF FIR, número de série: 81176/13/2 de sobre frecuencia (81 MAX), retirado del grupo diesel 03 por haber actuado indevidamente. Valor deseado de actuación 61 Hz. Utilizar el IM.EE.080 como referencia para los testes del relé. Cod. de stock 501590. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202307 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ensayo y ajuste de actuación en 61Hz y limpieza de los contactos del relé. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202302074 | STE | 202218319 | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202306 | 06/02/2023 07:30:09 | Realizar reparo/enmienda en cable de comunicación que conecta el sismómetro con el digitalizador. En anexo, pines del conector. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202314 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo de conexiones internas (24), ensayos de continuidad punto a punto ok. Liberado para uso.
202302069 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202306 | 06/02/2023 07:47:22 | Verificar/normalizar placa UTR de estación remota que se encuentra inoperante (no enciende). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202314 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en microprocesador de placa de CPU, sin condiciones de reparo. Dar baja.. Obs: La placa de I/O se encuentra operativa, por lo que el conjunto quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202302035 | STE | 202301736 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202305 | 03/02/2023 16:37:45 | Solicitamos reparo de 1 un de transdutor fabricante RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100; 4-2O mA; 24Vac/Dc; número de série RIN-03081813-H. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. referência SSA 202300759. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Efetuado ajustes de inicio e fundo de escala. Reparado, substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA:202302181). Dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202301994 | STE | 202301188 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:43 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1533, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado pra uso.-
202301993 | STE | 202301192 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:53 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1153, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1153 Liberado para uso.-
202301954 | STE | 202223325 | M066L037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA09 | 1354.007-8 | 202305 | 02/02/2023 16:41:08 | Durante la ejecucion de la SSA 202223325 se encontro banco de baterias con nivel de voltaje muy por debajo del minimo, solicito apoyo para verificacion y reparo. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de 8 baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se porcedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202301944 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202305 | 03/02/2023 11:18:46 | Realizar mantenimiento correctivo y calibracion del transductor yokogawa cc-cc modelo 2381A con serie 7202/02. Que presenta ruido en la salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Reparado Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301943 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202305 | 03/02/2023 11:18:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa cc-cc modelo 2381A con serie 7196/02. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301894 | STE | 202301184 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:54:49 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1127, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la Válvula Etna. ID N° 1127 Liberado para uso.-
202301869 | STE | 202301183 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:55:13 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1136, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la Válvula Etna ID N°1136 Liberado para uso.-
202301854 | STE | 202301046 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:57:25 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1839, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, instrumento sin condiciones de reparo, muy deteriorado por el tiempo de uso, dar de baja. No liberado para uso.-
202301766 | STE | 202301747 | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202305 | 31/01/2023 15:25:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202301747. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301723 | STE | 202301635 | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202305 | 03/02/2023 16:41:16 | SOLICITO REPARO EN LABORATORIO DE 1 UN MODULO ELECTRONICO SIEMENS 6EV5101-0AC (COD. ALM. 0114456) SIN POSIBILIDAD DE REARME DEL MICROINTERRUPTOR. REF.: SSA 202301559 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202306 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do microdisjuntor por uma chave liga/desliga em série com fusível; um capacitor de 220mF/63V; um capacitor de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202301713 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202305 | 02/02/2023 10:44:08 | Reparar pinza volt amperímetro dañada. Marca: KYORITSU. Modelo: 2004. N° Serie: 36302. | MET1 | ILA2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento destruído. Circuitos seriamente danificados. Sem condições de reparo (conforme figura em anexo). Proceder descarte.
202301708 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202305 | 02/02/2023 10:44:29 | Verificar y reparar multímetro con anomalía (no enciende). Marca: Fluke, Modelo: 175, N° Serie: 92260429. | MET1 | ILA2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de la batería de alimentación de 9VCC; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202301703 | STE | 202301488 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 31/01/2023 09:54:04 | Solicito reparo 1 um Transdutor de Temperatura, Marca: ABB, NS: N00325011351C e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202313 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202302010), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202301702 | STE | 202301491 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 31/01/2023 09:54:12 | Solicito reparo 1 um Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22771/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instrumento reparado. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipo calibrado (SSA 202302148) e dentro de suas características. Liberado para uso
202301701 | STE | 202301513 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202305 | 31/01/2023 09:54:27 | Durante la ejecución de la SSA: 202301415, fue encontrado el conversor de tensión (CC/CC 125VCC/24VCC 240W Cod. almox: 207250) del anunciador del QJ-08 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor cuando es alimentado por 125Vcc). Solicito reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202307 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la fuente, encontrándose con algunos componentes defectuosos, los cuales fueron sustituidos; 1 capacitor de 22µF/63V, un capacitor de 470µF/63V, un capacitor de 10µF/63V, un diodo 1N4744, un transistor MJ15004 y una resistencia de 15KΩ/1W. Posteriormente se procedió al ensayo en bancada con carga, obteniendo satisfactoriamente resultados conforme a lo esperado. Equipo liberado para uso.
202301698 | STE | 202301526 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:57:45 | Solicito reparo 1 um modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra com defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI MC14106. Test de sus componentes, Ok. Libreado para uso.
202301695 | STE | 202301525 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:57:54 | Solicito reparo 1 um modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI MC14106. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202301694 | APV | 202301530 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 31/01/2023 09:58:05 | Solicito reparo 1 un sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha no módulo fonte chaveada, sem regulação com a carga típica. Providenciar componente novo...
202301692 | STE | 202301512 | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202305 | 31/01/2023 09:58:16 | Solicito reparo 1 un de tarjeta electrónica modulo anunciador 24V, que presenta inoperancia cuando se activa en una prueba de funcionamiento. Detectado en la asistencia a SSA2022300852. Cod. Stock 234885 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos 4.7uF/63V, 1uF/100V; 2 CI CD4001. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202301690 | STE | 202301529 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:58:25 | Solicito reparo 1 un modulo electrónico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). El mismo se encuentra con defecto en el funcionamiento( teste lógico e teste de lámpara). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de um CI 4011. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202301688 | STE | 202301528 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:58:35 | Solicitamos reparo de 1 un modulo electrónico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). El mismo se encuentra con defecto en el funcionamiento (teste logico y teste de lampara). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de dois CIs 4011. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202301687 | STE | 202300905 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202306 | 06/02/2023 07:47:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4799 NS:P080900700081 presenta defectos, el TMR presenta fallas en el teclado y se apaga de forma intermitente. El usuario reportó que es un problema reincidente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202301685 | STE | 202301503 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 31/01/2023 15:42:18 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (modelo g566 ns. 0003251700358), constatado que não é possível ouvir o áudio durante uma conversa. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado. Falha no circuito integrado do processamento de áudio. Não há peças de reposição para este modelo. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202301616 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:44:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca Rücken. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , INSTRUMENTO FUERA DE CLASE. DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202301615 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 13:31:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. N° de serie 105383 marca famabras. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. SERIE N°: 105383. LEBERADO PARA USO.
202301613 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:44:53 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. wika 8200363K. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , CON CLASE A1, CONFORME AL INSTRUMENTO. ID 1865. LIBERADO PARA USO.
202301612 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. ID.: 1372 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202308 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , FERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1372. LIBERADO PARA USO.
202301611 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202305 | 30/01/2023 16:45:10 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTESDE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE 14571 marca Wika 4707. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1864. LIBERADO PARA USO.
202301610 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:18 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 620423 marca famabras | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1882. Liberado para uso.-
202301609 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:24 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. Marca famabras. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1139 Liberado para uso.-
202301608 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:30 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca willy. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación y ajuste, ID N° 1823. Liberado para uso.-
202301607 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Marca wika 8200673F, Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO CON CLASE A1 CONFORME EL INSTRUMENTO. SERIE N°: 8200673F , ID 1866. LIBERADO PARA USO.
202301605 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202305 | 30/01/2023 16:45:42 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. marca Wika 897293vk, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste, ID N° 1880. Liberado para uso.-
202301603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:47 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca fambras lote 368941, Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 368941. EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202301602 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202305 | 30/01/2023 16:45:54 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. ID.:1084 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, Actuación en 7.4 bar diferencial de 8 bar. ID N° 1084. Liberado para uso.-
202301600 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:46:03 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 8200363F, Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N°1881 Liberado para uso.-
202301598 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202305 | 30/01/2023 10:18:55 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID.: 1155 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en los puntos, 6.22 bar y 4.47 bar. ID N° 1155. Liberado para uso.-
202301501 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:18:36 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica 18 slot's (chassis) modelo NI PXIe-1075, con N° Serie 3075613 con código de stock 717205. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificacion visual y funcional. Equipo con CPU quemada a causa de cortocircuito en placa. Sin posibilidad de reparo. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes. No liberado para uso.
202301500 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:19:56 | Solicitamos reparo 1 un de PLACA Ethernet modelo NI PXI-8231, con N° Serie 1A2DFFB con código de stock 717206. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301499 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:06 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A07968 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado mal funcionamiento de la placa en ensayo en campo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301498 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:13 | Solicitamos reparo 1 una Placa electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA65 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301497 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:26 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA96 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado mal funcionamiento de la placa en ensayo en campo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301496 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:38 | Solicitamos reparo 1 una Placa electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384DE con código de stock 717489. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301495 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:47 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384ED con código de stock 717489. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301494 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:21:52 | Solicitamos reparo 1 un Placa electrónica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, con N° Serie 1A2F5CA con código de stock 717476. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Test en campo ok. Liberado para uso.
202301493 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:01 | Solicitamos reparo 1 un de Placa electrónica modelo NI PXIe-8374, con N° Serie 19C6314 con código de stock 717474. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301490 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:09 | Solicitamos reparo 1 un de Controlador Lógico modelo NI PXIe-8135, con N° Serie 3085F1A con código de stock 717472. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. CPU del módulo quemado por cortocircuito entre sus pines debido a la humedad. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202301487 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:19 | Solicitamos reparo 1 un de controlador lógico modelo NI PXle-8135, con N° Serie 302BABB con código de stock 717472. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301482 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:28 | Solicitamos reparo 1 un de fuente de 100-240Vca/24Vcc modelo NI PS-15, con N° Serie 12171382 con código de stock 717485. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202307 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible de 4A/250V, capacitor electrolítico 47uF/400V, resistor NTC. Limpieza de placa. Sin posibilidad de reparo, pistas dañadas por sobrecalentamiento debido a cortocircuito. No liberado para uso.
202301458 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 07:07:04 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1874. LIBERADO PARA USO.
202301456 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 07:07:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA:WIKA. NÚMERO DE SERIE:8200A8DO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200A8D0. LIBERADO PARA USO.
202301454 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 07:07:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO DE SERIE: 8200993A . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200993A. LIBERADO PARA USO.
202301452 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 30/01/2023 07:07:21 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE,, VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. IDENTIFICA-LA COM NUMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202308 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.10 bar. ID N° 1875 Liberado para uso.-
202301399 | STE | 202300291 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202304 | 26/01/2023 12:13:21 | REPARAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292267 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.B3). INSTRUMENTO APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÂO. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para uso e calibração (SSA: 202300291)
202301350 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202304 | 26/01/2023 10:53:40 | MULTÍMETRO DIGITAL IB-3617 CON DEFECTO (PROBLEMA INTERMITENTE EN LOS BORNES DE LAS PUNTERAS), MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, NÚMERO DE SÉRIE JKP4141. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instalação de peças e ensaio. O dispositivo apresenta muita deterioração nos componentes elétricos e no bastidor. Impossível encaixar novos componentes mantendo a confiabilidade, sem condições de reparo. Proceder descarte. (O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202301347 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202304 | 26/01/2023 10:53:53 | MULTÍMETRO DIGITAL IB-961CON DEFECTO, MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, NÚMERO DE SÉRIE T1HA002. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Enviado para calibração (202303212), conforme os parâmetros. Liberado para uso
202301289 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202304 | 25/01/2023 08:50:58 | Verificar Multimetro Fluke 289 IB-1783 el cual no está realizando medición de corriente. Posterior calibración de ser necesario. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de la batería de alimentación de 9VCC; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202301286 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202304 | 24/01/2023 16:27:26 | Verificar Multimetro Fluke 289 BP:658800 IB-3657 el cual no está realizando medición de corriente. Posterior calibración de ser necesario. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada la sustitución del fuisble de acción rápida de 1000V/11A; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo enviado para calibración por medio de la SSA derivada 202302409.
202301237 | STE | 202300337 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202304 | 24/01/2023 16:27:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR ramal 9390 del colaborador VIRGILIO GIMENEZ GALEANO no tiene tono de llamada. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de speaker. Liberado para uso.
202301233 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:56:25 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID 1106. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1106. LIBERADO PARA USO
202301227 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:56:35 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NÚMERO DE ID:1120. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1120. LIBERADO PARA USO CON TOLERANCIA DEL PROCESO PROPORCIONADO POR EL AREA USUARIA.
202301222 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE ID 1091. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1091. LIBERADO PARA USO.
202301221 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LKY. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN 82003LKY , ID 1887. LIBERADO PARA USO.
202301219 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:25 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1140. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1140. LIBERADO PARA USO.
202301216 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:32 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1118. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1118. LIBERADO PARA USO.
202301214 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:57:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR.IDENTIFICA-LA COM NUMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 88.37 bar. ID N° 1870. Liberado para uso.-
202301213 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:57:45 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1114. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 85.35 bar.ID N°1114. Liberado para uso.-
202301210 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:57:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR.IDENTIFICA-LA COM NUMERO DE ID | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 18.17 bar. ID N° 1869 Liberado para uso.-
202301209 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:58:00 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1100. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.90 bar. ID N° 1100 Liberado para uso.-
202301208 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:58:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE,, VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. IDENTIFICA-LA COM NUMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.25 bar. ID N° 1874 Liberado para uso.-
202301207 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202304 | 24/01/2023 14:58:15 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1129. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.67 bar, ID N°1129 Liberado para uso.-
202301157 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202304 | 24/01/2023 16:32:02 | Sustituir baterias AA y desulfatacion de conectores de la fuente de luz optica YOKOGAWA AQ4280 IB-3745 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202305 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de las baterías y efectuada la limpieza de los bornes de contacto de las borneras de alimentación las cuales se encontraban sulfatadas; posteriormente se procedio al ensayo funcional con un transceptor óptico obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202301065 | STE | 202300412 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202303 | 20/01/2023 16:35:53 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico WESDAC D20 A (Código: 707455), número de série 511-0101-26A-105440, não está lendo os valores analógicos. Módulo foi substituído durante atendimento da SSA: 202300362. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Verificación de voltajes internos. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202301064 | STE | 202301008 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202303 | 20/01/2023 16:36:33 | Solicitamos reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202300237. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Dano no sensor presente na placa SMD, impossível reparo. Proceder descarte. (O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202301044 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202303 | 20/01/2023 14:46:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE:82009938. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1852 Liberado para uso.-
202301029 | STE | 202300909 | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 20/01/2023 16:36:42 | Durante MP 3S constatado indicador 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto, SSA: 202300858. Marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Falha no circuito de processamento de sinal, sem condições de reparo. Não há confiabilidade para operar nos padrões industriais. Proceder descarte. (obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202300967 | STE | 202300621 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202303 | 19/01/2023 16:25:38 | Solicitamos apoyo para la compra de: Microdisyuntor Marca: E-T-A; modelo: 2210-S211-P1M1-Z11-1A (16 unidades). Referencias: SSA 202218808 y SSA 202200019. Adjuntamos correo de informaciones útiles como referencia. | IEE1 | ILA2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202305 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Realizada la adquisición de los componentes solicitados por medio de la OC-4500070964 y JIRA-1664. Los componentes fueron recibidos conforme a lo solicitado.
202300922 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202303 | 19/01/2023 10:16:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. Nº ID-1442 (Retirado de U13). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Manómetro liberado para uso. ID ° 1442. Liberado para uso.-
202300851 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202303 | 17/01/2023 13:53:56 | Acompanhamento da manutenção preventiva do cromatógrafo da Marca Thermo, Modelo Trace 1310 (BP IB-4097), junto ao técnico da empresa Nova Analítica. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202303 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de mantenimiento correctivo y preventivo del cromatógrafo (accionado por garantía), el mantenimiento consistió en la sustitución de la placa del robot inyector. Además, se procedió a la identificación, ubicación y desmontaje de las principales piezas internas del equipo, como son: Inyector, detectores, metanador, fuente de alimentación, horno y columnas. Liberado para uso.
202300734 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 13/01/2023 15:17:55 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE PESCA PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202311 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado defecto en interruptor principal, se procedió al desmontaje de mismo para su posterior ajuste y limpieza de terminales internos. Verificación general de conexiones eléctricas encontrándose además conector de cargador de batería con deterioro, se procedió a la resoldadura del ambos terminales. Liberado para uso.
202300610 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202302 | 12/01/2023 10:01:32 | Verificar y reparar Modulo de Sincronismo GPS marca GE REASON mod: RT430 S/N: 132974 ref: 202300377 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na inicialização do Firmware. Identificadas diversas falhas nos CIs BGA e problemas nas trilhas da placa multicamada SMD. Fabricante não oferece suporte para este modelo. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202300554 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:31 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 25,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. NS 110797 , ID 1850. LIBERADOMPARA USO.
202300553 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:42 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1859. LIBERADO PARA USO.
202300551 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:48 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1848. LIBERADO PARA USO.
202300550 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:53 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1860. LIBERADO MPARA USO.
202300548 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:46:58 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1858. LIBERADO PARA USO.
202300547 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:03 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1845. LIBERADO MPARA USO.
202300546 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:08 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1856. Liberado para uso.-
202300545 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:13 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1857. Liberado para uso.-
202300544 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:19 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1863. Liberado para uso.
202300543 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:24 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 979. Liberado para uso.-
202300542 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:30 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1855 Liberado para uso.-
202300540 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:36 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1851. Liberado para uso.-
202300539 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:40 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manometro ID N° 1854. Liberado para uso.-
202300538 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202302 | 12/01/2023 08:47:45 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1853. Liberado para uso.-
202300527 | STE | 202300391 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202302 | 12/01/2023 07:19:26 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 4966 presenta falla intermitente del speaker. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202305 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componente (speaker). Liberado para uso
202300525 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:20:17 | Conversor CC-CC Yokohama, modelo 2381A, N13 oscilando a saída e piscando o led. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202300787), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300473 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202302 | 10/01/2023 10:36:51 | O cromatógrafo gasoso da Marca Agilent BP 704151 , tem apresentado um deslocamento dos picos cromatográficos após segundo evento da válvula, deslocando CH4, CO no detector FID, e no detector TCD há deslocamento do gás N2. Verificar se a Limpeza da válvula e verificação do dispositivo atuador da válvula, poderá resolver esse problema. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a la complejidad del defecto fue contratada la empresa representante de la marca para realizar la labor de mantenimiento a través de la SMDTC 1878. La descripción del trabajo consta en la SSA 20240733. Liberado para uso.
202300312 | STE | 202300069 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 06/01/2023 10:23:25 | Reparo do multímetro, modelo 734-02, IB 1606 BP 654995. Instrumento apresenta problemas mal contato no seu suporte interno de baterias. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el portapilas de plástico el cual se encontraba roto lo que causaba un falso contacto entre los conectores de los bornes de las pilas de alimentación, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo los resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202300130 | STE | 202225091 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202301 | 05/01/2023 07:48:44 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN. 0003576200747 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes. Testado. Liberado para uso
202300076 | STE | 202224819 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 03/01/2023 11:33:26 | Manutenção do megôhmetro Megger MIT430/2, IB 3830. Instrumento apresentou falha nas medições de resistência nas escalas de 250V, 500V e1000V. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en la generación de tensiones de ensayo, componentes semiconductores en corto circuito a causa de circuitos de comando defectuosos, no se cuentan con los repuestos. Reparo externo inviable debido al alto costo. (ver anexo de ssa 2020/05902B (sistema antiguo)). Dar baja. Obs: Instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202300043 | STE | 202224778 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 02/01/2023 16:56:40 | Solicitamos manutenção do MULTÍMETRO FLUKE 73III IB1661 BP 614510. Carcaça está avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento danificado por queda, carcaça e bastidor comprometidos, não há peças de reposição para este modelo devido a obsolescência (descontinuado pelo fabricante). Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs: o aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202300035 | STE | 202224892 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202301 | 05/01/2023 15:46:55 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000376528 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202216590 probablemente falta ajuste en la calibracion, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação do módulo fonte DC-DC, capacitores e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Efetuado ajuste. Enviado para calibração (SSA 202300925), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300034 | STE | 202224895 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202301 | 05/01/2023 15:47:07 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000678140 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202223863 probablemente falta ajuste en la calibracion, solicitmaos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação do módulo fonte DC-DC, capacitores e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202300954), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202224965 | STE | 202224776 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202252 | 27/12/2022 13:44:39 | Solicitamos manutenção no alicate do MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB 3795. Garra de medição está avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipamiento con costo de reparación mayor al 40% del valor del equipo. Reparo inviable. Porceder descarte. TBPM-8/2025.
202224938 | STE | 202224599 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202252 | 26/12/2022 11:03:06 | Solicito a manutenção corretiva do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; Ponta de prova preta com defeito. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo de punta de prueba, verificación de conexiones internas del instrumento, batería de CPU ok. Carga de batería ok. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202224919 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202252 | 26/12/2022 11:10:56 | Reparo do calibrador de energia MTE, modelo PRS 122.3, número de serie 17709, BP 613916. Instrumento apresenta problemas no teclado e na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Tensiones +5V; +-15V no estaban presentes en placa principal. Se procedió al mantenimiento correctivo de fuente conversora, con la sustitución de 7 filtros de salida y uno de pre-oscilación. Enviado para calibración. No liberado según SSA 202304315. El instrumento presenta error aleatorio en la lectura de corriente fase A. Debido a los años de uso (23) y múltiples reparos hechos al equipo, ya no es confiable para el sector usuario. Dar baja.
202224913 | STE | 202224338 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202252 | 26/12/2022 11:11:50 | Executar reparo dos conectores da pilha do MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202304 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conector de batería y 4 pilas AA. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202224897 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202251 | 23/12/2022 10:22:41 | REPARAR Y CALIBRAR TRANSDUCTOR (U15) YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7251/02 QUE PRESENTA DISCREPANCIA EN LOS VALORES DE CORRIENTE DE SALIDA REF. SSA:202224400 . | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202301 | MAYCON LAZAROTTO | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202224891 | STE | 202224788 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202252 | 28/12/2022 08:31:29 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466), que apresenta atuação intermitente de alarme de frequência limite inferior. Referente a SSA 202224014. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202314 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202224889 | STE | 202224715 | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202252 | 28/12/2022 08:31:37 | Solicitamos reparo de un Transdutor de Temperatura, Marca: YOKOGAWA, NS: 22731/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202223566. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202300500 , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202224824 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202251 | 22/12/2022 10:54:34 | Verificar o não funcionamento do termohigrômetro Icel Manaus HT-7030. NS H7030.0045 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Display seriamente danificado, falha na placa principal SMD. Sem condições de reparo (anexo). Proceder descarte. (obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reposição de peças)
202224798 | STE | 202224482 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 17:03:05 | Realizar verificação e reparo no multímetro FLUKE 73 III IB1726, que apresenta mau contato no terminal comum. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Resoldadura de conexiones internas, limpieza de terminales. Verificación integral en bancada ok. Liberado para uso.
202224749 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202251 | 22/12/2022 09:43:17 | Realizar cambio de carcasa a TMR 4881 (Reserva MEL3) que sufrio caida. La placa del mismo sigue en funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202305 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de peças. Engate confeccionado na impressora 3D. (obs: não há carcaça nova para este modelo, reutilizado de outro serviço). Reparado efetuado. Liberado para uso.
202224723 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 20/12/2022 16:34:56 | VERIFICAR PROBLEMA NO CARREGADOR DE BATERIA DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170. MAYCON CIENTE. | MEG1 | ILA2 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Carregador não presente. Verificado circuito controlador de carga. Instrumento com bateria em boas condições e funcional. Liberado para calibração (SSA: 202302765), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202224687 | STE | 202223973 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202251 | 21/12/2022 08:46:34 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1075, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos. ID N° 1075 Liberado para su calibración.-
202224679 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 20/12/2022 12:34:05 | Reparar o calibrador marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837. Instrumento apresenta falha no teclado (teclas OPR e 0). Instrumento apresenta erro na realização da função "ZERO" de 7 dias. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo, a través de AS 450008025; SMDTC-2443. Posterior al reparo enviado a Ila3 para verificación del certificado de calibración y ensayos funcionales con instrumentos patrones. Liberado para uso.
202224677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 20/12/2022 10:25:09 | Verificar posibilidad de reparo de la Cámara Termográfica DJI ZENMUSE XT2 utilizado con el Drone DJI Matrice 210 RTK V2 NS: 17UDG7S013T8L5. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Base de soporte quebrada, lente y componentes internos de la cámara dañados debido a impacto. Sin posibilidad de reparo. Dar baja. Emitida TBPM-263/2023.
202224675 | STE | 202224261 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202251 | 21/12/2022 16:24:53 | Realizar verificação e reparo no alicate amperímetro FLUKE 773 IB 3943 ,que está apresenta mau contato ao manusear o cabo influenciando suas medições. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Ponteira e conexões reparadas, devolvida para calibração (202224261)
202224673 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:05:49 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. marca homis | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1841. LIBERADO PARA USO.
202224667 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:06:18 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Marca bimetal. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. CAMBIO DE GLICERINA , CONFECCIÓN DE TAPÓN DE GLICERINA , VER ANEXO , ID 1840. LIBERADOMPARA USO.
202224666 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:06:27 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 388334 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 388334. LIBERADO PARA USO.
202224665 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:06:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Marca WILLY | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1844. LIBERADO PARA USO.
202224664 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:06:46 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 472172 marca famabras. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 472172. LIBERADO MPARA USO.
202224662 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:06:54 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. DIN 16006 marca Wika, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID N°: 1832. LIBERADO PARA USO.
202224661 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:07:02 | "KIT TURBINA". Calibrar TFX diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-09) saída de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, medições na faixa de 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 mA. Nº de ID 1119 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del instrumento ID N° 1119. Liberado para uso.-
202224659 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:07:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 82001NZT Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , SERIE N°: 82001NZT , ID N°: 1836. LIBERADO PARA USO.
202224658 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:07:20 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca famabras lote: 436106 Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. SERIE N°: 436106 , ID -1837. LIBERADO PARA USO.
202224657 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:07:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 8200363U Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363U , ID 1833. OBS. Instrumento con clase A1. LIBERADO PARA USO.
202224655 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:07:36 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 8200363P Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363P. ID N°: 1835. LIBERADO PARA USO.
202224654 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:07:48 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca vical, lote: 455360 Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , FERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1861. LIBERADO PARA USO.
202224652 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:07:56 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor marca wika, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. Número de serie:1442920. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANOMETRO. SERIE N°: 1442920. LIBERADO PARA USO.
202224651 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202251 | 20/12/2022 11:08:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 8200363B. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. CAMBIO DE GLICERINA , ID N°:1834 , SERIE N°:8200363B. LIBERADO PARA USO.
202224650 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:08:09 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID: 1090 | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio. ID N° 1090. Liberado para uso.-
202224649 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:08:15 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID 1755. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Actuaciones en los puntos de 6.33 bar y 4.17 bar. Dar baja. No liberado para uso.-
202224648 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202251 | 20/12/2022 11:08:21 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. D- code B6363, Colocar ID | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. actuación diferencial de 8 bar en 7.4 bar, (0.6) bar. ID N° 1804. Liberado para uso.-
202224647 | STE | 202223862 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202252 | 28/12/2022 08:31:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo periférico D20A no esta presentando una correcta lectura en el punto analógico numero 25. Módulo retirado durante la ejecución de la SSP 20220850. Codigo material: 0707455. S/N:511-0101-25A-53516. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202224627 | STE | 202223972 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202251 | 19/12/2022 14:35:25 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1065, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1065 Liberado para su calibración.-
202224616 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202251 | 20/12/2022 08:12:09 | Reparar IHM com NS: PH-0001B098-07, retirada da fase R do painel SMT-09. A tela da IHM apresenta uma mancha que impede a visualização das informações. SSA de referência: 202214918. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Pantalla ennegrecida sin posibilidad de reparo. No se encuentra disponible repuesto viable debido a discontinuidad. No liberado para uso.
202224602 | SEE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202251 | 19/12/2022 14:08:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) no enciende. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento llegó de reparo externo, será enviado para calibración.
202224563 | STE | 202223372 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202251 | 19/12/2022 08:56:59 | Verificar posibilidad de reparo de la UPS de 6kVA, marca: EIE Senior, Tag: UPS 16. Obs: No enciende. REF reparo realizado en 2020: SSA 202011876A. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 20 baterías 12V 7Ah. Además fueron sustituidos dos botones (on-off). Limpieza integral. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202224559 | STE | 202223372 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202251 | 19/12/2022 08:57:13 | Verificar posibilidad de reparo de la UPS de 6kVA, marca: EIE Senior, Tag: UPS 15. Obs: No enciende. REF reparo realizado en 2020: SSA 202011853A. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 20 baterías 12V 7Ah. Además fueron sustituidos dos botones (on-off). Limpieza integral. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202224489 | STE |  | A019C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE POSITIVA | 0026.019-7 | 202250 | 16/12/2022 15:32:20 | VERIFICAR Y REPARAR MÓULO UNS0880A-P, NS: 3BHB005922R0001¦30064365/0011 QUE PRESENTA FALLA CONSTANTE SIN ACEPTAR REARME. REF. SSA:202221750. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202252 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha no circuito de processamento e, após verificação de seus componentes, não foi possível detectar o defeito. Sem suporte técnico, sem esquema eletrônico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo permanecerá no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202224485 | STE |  | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202250 | 16/12/2022 15:32:27 | REPARAR TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7240/02 QUE PRESENTA OSCILACIÓN EN EL NIVEL DE CORRIENTE DA SALIDA CON VALOR DE TENSIÓN DE ENTRADA CONSTANTE. REF. SSA: 202224400. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202302 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224839(D).
202224484 | STE |  | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202250 | 16/12/2022 15:32:35 | REPARAR TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:7267/02 QUE PRESENTA CORRIENTE DE SALIDA INCONGRUENTE CON LA TENSIÓN DE ENTRADA DEL MISMO. REF.SSA: 202205053. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202302 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224838(D).
202224481 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 16/12/2022 16:13:53 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1618 | MEG3 | ILA2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada Limpeza e colocação de baterias. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202224830). Liberado para uso.
202224480 | STE | 202223970 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202250 | 16/12/2022 15:05:31 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1054, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dejar como repuesto. Dar baja. No liberado para uso.-
202224425 | STE | 202223969 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202250 | 16/12/2022 09:00:06 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1055, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de diafragma y resorte. liberado para su calibración.-
202224364 | STE | 202223219 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:08 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680205 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento com sinais significativos de deterioração e obsolescência . Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224363 | STE | 202223218 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:15 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680204 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento com sinais significativos de deterioração e obsolescência . Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224341 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 15/12/2022 08:12:49 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL O MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA TY710, SN-JKJ7005 IB1688 NÃO MEDE NAS ESCALAS DE mA E 10A. | MEG1 | ILA2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha na placa SMD principal, circuito de proteção falhou causando dano nas trilhas e nos chips. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224303 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202250 | 14/12/2022 14:43:12 | Solicito reparo do modulo eletrônico MDA CC alta/baixa queimado no cartão de CC baixa. Detectado no atendimento a SSA202224107. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que la placa se encuentra carbonizada. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar el material en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202224301 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202250 | 14/12/2022 09:55:10 | Reparar y calibrar módulo de disparo de los tiristores del crowbar marca: BBC UNS 0012 S/N: HI903837-312/51. Valor esperado: 1900V ; Valor encontrado: 1100 V. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202302 | EDERSON ROSSATO | Realizada inspeção nos diodos. Realizada substituição do Diodo de 900V por outro da mesma placa de 1000V, que não faz parte do circuito. Liberado para uso.
202224300 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202250 | 14/12/2022 09:55:17 | Reparar y calibrar módulo de disparo de los tiristores del crowbar marca: BBC UNS 0012 S/N: HE903369-312/03. Valor esperado: 1900V ; Valor encontrado: 1739V. Ref: SSP 20224137 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202301 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos diodos. Realizada substituição do Diodo de 900V por outro da mesma placa de 1000V, que não faz parte do circuito. Liberado para uso.
202224297 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 14/12/2022 14:43:24 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1574; | MEG1 | ILA2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada Limpeza e colocação de baterias. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202224829) Liberado para uso.
202224266 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 06:33:47 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº19 (BP-704372). AS LEITURAS OSCILAM NO VISOR DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, de alimentación y de medición. Ensayos funcionales ok. Enviado para calibración a través de la SSA 202224900. Liberado para uso.
202224265 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 06:33:55 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718), NÃO É POSSÍVEL LIGAR O EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, de alimentación y de medición. Ensayos funcionales ok. Enviado para calibración a través de la SSA 202224899. Liberado para uso.
202224254 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 13/12/2022 15:38:16 | Solicito reparo do cartão eletrônico CCI4234 do controle do carregador (protótipo MEG2) que encontra-se com capacitor danificado. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V 10uF/63V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202224247 | STE | 202224206 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202250 | 14/12/2022 09:24:07 | Solicitamos reparo do cartão eletronico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), que apresenta atuações intermitentes do alarme de "Tensão CA Alta". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (10) 22uF/40V, (2) 100uF/50V, 220uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224244 | STE |  | S017A011 | CONTADORES DE PARTICULAS | 3054.001-5 | 202250 | 13/12/2022 16:30:41 | El equipo de contador de partículas marca MAHLE Pic 9300, Patrimonio: 705743 el botón de ON/OFF no responde. Se dio aviso a Juan Jose Nuñez. Favor verifcar el funcionamiento del mismo. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado que instrumento no encendía. Fueron verificados por etapas los conductores, fusibles, conversores, conexiones internas, filtros, reguladores y semiconductores de fuente todos en buenas condiciones (+-5V;+-3.3V; +-15V;+-24V). La placa de CPU contaba con 17 filtros de tántalo, de los cuales fueron sustituidos correctivamente 8 unidades 10/25V. Supercap de CPU ok, reconexión de los periféricos, ensayos en bancada y con muestras patrones por parte de ILA3 ok. Liberado para uso.
202224243 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202250 | 13/12/2022 16:31:02 | La maquina de lavado de materiales Marca Netzsh Mod LA 185, da una alerta durante el proceso de lavado, interrumpiendo así el programa de lavado. Se dio aviso a Juan Jose Nuñez. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto y mensaje de error en controlador de lavadora. Ver anexo. Se constató obstrucción del conducto de recirculación de agua. Se procedió a la liberación del conducto, además de forma preventiva se realizó limpieza de los dispersores de agua que se encontraban con partículas extrañas parcialmente obstruidas. Liberado para uso.
202224168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 15:56:20 | Verificar viabilidad técnica de reparo del dron DJI MATRICE 210 RTK V2 (NS 17UDG7S013T8L5). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo siniestrado con pérdida total. Sin posibilidad de reparo. Se encuentra en proceso la adquisición de uno nuevo para cumplir con la demanda. No liberado para uso. Dar baja. Emitida TBPM-269/2023.
202224143 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202250 | 12/12/2022 09:58:47 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82006GTG. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202302 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202224142 | STE | 202223063 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:07 | Solicitmos reparo de 01 relé de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. fuera del valor esperado (118VCC) sin aceptar ajuste. Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 capacitores electrolíticos 100uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224140 | STE | 202223794 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:42 | Solicitamos reparo do rele LIMITRONIX (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) COD:112909, rele apresentando atuação indevida constatada na SSA 202223199. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos . Ressoldagem dos terminais na placa de circuito impresso. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202224038 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202249 | 07/12/2022 13:47:11 | Verificar ou realizar reparo em alicate amperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 376 FC, IB 4071 com display com defeito que impede a leitura das medidas. | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202304 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificado dano no display causado por queda. Não há possibilidade de reparo, substrato do LCD trincado, esquemas de contato na placa principal danificados. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202223952 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:22:35 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE ID 1117. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202303 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1117. Liberado para uso.-
202223946 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:22:39 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1048. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202303 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1048. Liberado para uso.-
202223939 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:22:44 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1107. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202303 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. Liberado para uso.-
202223905 | STE | 202223846 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202250 | 12/12/2022 15:20:58 | Solicitamos reparo de 1 un temporizador PEXTROMATIC (RELE 27CTF) COD:112836. Relé inoperante en su temporización, referente a la SSA 202205539. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/350V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202223903 | STE | 202223846 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202250 | 12/12/2022 15:21:13 | Solicitamos reparo de 1 un temporizador PEXTROMATIC (RELE 27.2TF) COD:112836. Relé inoperante en su temporización, referente a la SSA 202205539. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/350V e um trimpot de 470Kohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202223899 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:22:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SERIE:82002RXK Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202303 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para el uso.-
202223884 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:22:59 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1050. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE . LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA DEL MANÓMETRO. ID N°: 1050. LIBERADO PARA USO.
202223876 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:23:04 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID 1102. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . RETIRO DE GLICERINA , LIMPIEZA DE MANÓMETRO. ID N°: 1102. LIBERADO MPARA USO.
202223875 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:23:09 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ZURICH. NÚMERO DE ID 1044. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO ROTO , SIN CODICIONES DE REPARO . DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202223873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 07/12/2022 09:23:14 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE: 742264. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. LIBERADO PARA USO CONFORME TOLERANCIA DEL PROCESO BRINDADO POR EL AREA USUARIA.
202223850 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202249 | 06/12/2022 16:29:42 | Reparar Transductor de corriente DC de Efecto Hall, Marca: SECON, Modelo: 05C020AACTRG3F-24VDC con Nro. de serie: 227. Retirado del tablero de mando central del interruptor 84LI3 (SSA:202209214). Funcionamiento del equipamiento conforme diseño 6491-20-G3301-P, páginas 09/10 y 6491-DF-G3301-P, páginas 26/27/28. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido a que la placa impresa y componentes de la parte de control se encuentran dañados por humedad disminuyendo la confiabilidad del transductor; dar de baja. No liberado para uso. Dejar como en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202223811 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:33 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1827.- Liberado para uso.-
202223810 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:43 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 1826. Liberado para uso.-
202223809 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:54 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N°1828. Liberado para uso.-
202223808 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:30:59 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1805. Liberado para uso.-
202223805 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:05 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, id-980, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO . ID 980. LIBERADO PARA USO.
202223804 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:18 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1822. LIBERADO PARA USO.
202223802 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:31:41 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, BP-690304, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 0823. LIBERADO PARA USO.
202223800 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 05/12/2022 13:32:13 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA, 1D-975, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID N°: 975. LIBERADO PARA USO.
202223745 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202249 | 05/12/2022 08:28:09 | Módulo PT 8153b-e(RTMB) apresenta falha de equipamento de forma intermitente, o led verde em sua face frontal oscila entre aceso e apagado refletindo uma falha oscilante também em sua saída N1/41 - N1/91(Falha de Equipo). A função de medição de temperatura do rotor está funcionando corretamente. Favor investigar e reparar o módulo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202304 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 150NF 50vcc, 2200MF 16vcc, 22MF 40vcc, 10MF 40vcc y 220MF 40vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223704 | STE | 202221522 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202248 | 02/12/2022 13:04:04 | Manutenção corretiva do termo higrómetro digital, Marca: Homis, Modelo: 426-A, NS: 130907398, IB: 3604. Instrumento fora de Classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, debido a que no presenta puntos de ajuste de parámetros ni información de condiciones de ajuste. Dar baja. OBS: Instrumento ya se encontraba con lacre amarillo.
202223669 | STE | 202223541 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 01/12/2022 10:38:05 | Verificar aparente problema de placa (TMR pierde señal de forma intermitente) y problemas en el teclado del ramal 9504 perteneciente a la colaborador BRITOS CACERES, RAMON ESTEBAN. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223651 | STE | 202223539 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 01/12/2022 10:38:14 | Verificar aparente problema de placa (TMR pierde señal de forma intermitente) y speaker de TMR 9503 perteneciente a la colaboradora RUIZ DIAZ GONZALEZ, FABIANA LETICIA. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223295 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 25/11/2022 15:49:01 | Verificar/solucionar falha no carregamento das baterias da furadeira DEWALT. | MAM3 | ILA2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202304 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Se ha intentado contactar con el fabricante y con proveedores quienes no dieron respuesta sobre el repuesto solicitado. Sin condiciones de reparo debido a la obsolescencia de los componentes. No liberado para uso. Dar de baja.
202223292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 24/11/2022 11:31:54 | Verificar/solucionar falha no carregamento das baterias da furadeira DEWALT. | MAM3 | ILA2 | JORGE QUANDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202304 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Se ha intentado contactar con el fabricante y con proveedores quienes no dieron respuesta sobre el repuesto solicitado. Sin condiciones de reparo debido a la obsolescencia de los componentes. No liberado para uso. Dar de baja.
202223283 | STE | 202223138 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202247 | 24/11/2022 09:52:03 | SOLICITAMOS REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5101-OAC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NO MINI DISJUNTOR. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 114456; REFERÊNCIA, SSA: 202222717. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202250 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada retirada do microdisjuntor com defeito e adaptado uma chave ON/OFF com fusível. Substituição de dois capacitores 220nF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202223230 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:41 | Realizar verificação funcionamento e possível reparo em Transdutor de Tensão ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 13010727). Retirado do painel de monitoramento devido não estar sinalizando valor correto de corrente continua, 59,8 Vcc ao invés de 125 Vcc (SSA 202210163). | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202301 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Pista multicapas con cortocircuito debido a sobrecalentamiento. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202223229 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:51 | Realizar verificação funcionamento e possível reparo em Transdutor de Tensão ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 12110578). Retirado do painel de monitoramento devido não estar sinalizando valor de corrente continua (SSA 202203414). | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202301 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. placa con pistas y componentes quemados, sin posibilidad de reparo, no liberado para uso.
202223207 | STE | 202221838 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202247 | 24/11/2022 07:09:10 | Solicitamos manutenção do transdutor modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS:K3000D9109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar. Transdutor apresenta deriva, estando fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202304 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223179 | STE | 202222945 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 24/11/2022 09:54:57 | Durante la ejecución de la SSA 202222794 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238287 ) que se encontraba con defecto. Solicitamos reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202250 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de un transistor BUY 69, fusible 3A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223165 | STE | 202222331 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202247 | 24/11/2022 11:29:59 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G355, ramal 9143, el usuario es ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA de SMMU.DT. Dicho usuario informó que el TMR no tiene sonido(problema en el speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202304 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção técnica. Substituição de componentes. Reparado e liberado para uso.
202222979 | STE | 202222348 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202247 | 22/11/2022 08:06:25 | Verificar/recuperar aparato TMR-9525 NS:OY-798274 que se encuentra con defecto en speaker del altavoz y sonido muy bajo de speaker RX (comparado con otro TMR del mismo modelo). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202252 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção técnica. Substituição de componentes. Reparado e liberado para uso.
202222978 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202247 | 22/11/2022 08:06:41 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO 25M QUE PRESENTA FALLA DE MEDICIÓN (ERROR EN LECTURA) OBS: RETIRADO CON SSA:202222299. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202316 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Son condición de reparo. No se puede acceder a la placa debido al sellamiento de la carcaza metálica, deteriorada por la humedad. Dar baja.
202222953 | STE | 202222936 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202247 | 21/11/2022 11:20:38 | Solicitamos reparo del Soft Starter marca DANFOSS modelo VLT MCD 100-011, codigo de stock 714951. Condición inoperante, constatado durante atendimiento de la SSA:202222842. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202303 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el CI controlador (PIC). Dar de baja. No liberado para uso.
202222929 | STE | 202217782 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202246 | 18/11/2022 14:58:10 | Verificar motivo por el cual el TMR 9348 del colaborador PENAYO FARINA, CESAR ANDRES no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202249 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Zinabre infiltrou gravemente na placa principal. Identificada várias ocorrências de corrosão e curto circuitos. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202222905 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202246 | 18/11/2022 09:04:47 | Cambiar el interruptor de encendido del equipo de bomba de vacío (IB1546) asociado al equipo de evaporador rotativo (N° de inventario 525645). Verificar también el interruptor de encendido del mismo evaporador rotativo. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202250 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado sustitución de interruptor. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202222885 | STE | 202222857 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 18/11/2022 14:34:21 | Solicitamos reparo del transductor de temperatura N12 cod. 709372 con defecto en la retransmisión. Nr. série: RIN-03131846-P. Defecto encontrado durante atendimiento de la SSA 202222377. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Ajuste de offset e fundo de escala. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202223166), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222624 | STE | 202222539 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202246 | 16/11/2022 14:51:36 | Durante ensayos de MP3A encontrado 1 un indicador digital presys 2030 posicion 71TL (cod. almox. 711605) referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste de fundo de escala. Aparelho calibrado e dentro de suas características (SSA: 202223236). Liberado para uso.
202222579 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:51:48 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Limpieza de sus contactos. Ajuste de operación según la tolerancia solicitada. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202222578 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:54:01 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Limpieza de contactos Realizado ajuste de operación según la tolerancia solicitada. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222577 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:54:12 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222576 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:56:01 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222548 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:57:45 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector modelo LSI 4- 36S (cod:636371) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de tiempo corto y largo retardo de actuación. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222547 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:58:07 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Encontrado pérdida de aislación entre espiras del transformador de entrada. Sin condiciones de reparo. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable.
202222546 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:58:21 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do circuito integrado CA3046. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222513 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 15:31:01 | Verificar a possibilidade de reparar a fonte Deutronic D-TOP modelo DPM60(S/N 03001354), não apresenta sinal de 12V na saída. Juan José ciente. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202251 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Circuito integrado generador de PWM se encuentra dañado (TOP225). No se cuenta con la pieza para reemplazo. Dar baja. Obs: En almacenes se encuentra la fuente con código 712244, la cual es semejante en características técnicas al enviado para reparo.
202222508 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202245 | 10/11/2022 15:09:12 | O Display Touch screen do medidor de água Karl Fischer, marca Metrohm, BP 700375 está apresentando problemas, impossibilitando a realização do ensaio. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202302 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Acompañamiento al técnico de metrohm en la instalación del panel touch. Panel instalado y calibrado correctamente. Liberado para uso.
202222467 | STE | 202222339 | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202245 | 10/11/2022 15:11:54 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación 127/220 50/60Hz 24Vcc, código almacén 238279. Obs.: Constatado su defecto al no conmutar la tensión de salida 24VCC con tensión de entrada 120VCA, durante ejecución de SSA 202221304. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 relé Schrack de 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222431 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 06:52:58 | Solicitamos apoio para reparo do aparelho Pruftechnik Vibscanner (IB-3739) que apresenta a seguinte mensagem de erro: "Error - Linedrive short circuit. - Cable or sensor defective?" Nota: Problema recorrente, vide SSA 202220866. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202251 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida sonda a través de REC 10072055 y OC 4500072981. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202222366 | STE | 202222002 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202245 | 08/11/2022 16:11:00 | Solicitamos verificar y solucionar el motivo por el cual el sensor hydran está presentando falla en la salida analógica de 0 a 20 mA. Numero de serie del hydran 0407410782, código de stock 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes, instalação de um novo módulo sensor, reparado. Modulo de processamento de sinal analógico está eletricamente operando dentro dos parâmetros. Enviado para análise química (SSA:202224854), dentro dos parâmetros de tolerância. Liberado para uso
202222365 | STE | 202222001 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202245 | 08/11/2022 16:11:51 | Solicitamos verificar y reparar el sensor hydran con NS 0905416890 que presenta mal funcionamiento. SSA de referencia 202202352, código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes iniciais. Circuitos de condicionamento de energia estão danificados. Não há componentes no estoque ou peças de reposição para este dispositivo. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202222301 | STE | 202221739 | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202245 | 08/11/2022 16:21:17 | Durante la ejecución de la SSA 202221623 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238279) que se encontraba con defecto (cortocircuito interno). Solicitamos reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de 2 porta fusíveis. Troca dos fusíveis de 1A e 1,5A. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222297 | STE | 202222215 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202245 | 08/11/2022 16:31:50 | Solicitamos reparo del Relé temporizado 27CATF (COD: 112836) realiza actuaciones indebidas sin motivo aparente, retirado en ejecución de la SSA 202221505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 470uF/40V, 2.2uF/63V, 100uF/100v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222295 | STE | 202222208 | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202245 | 08/11/2022 16:33:41 | Solicitamos reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202222009 Cod. 711297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el CI controlador. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202222216 | STE | 202221516 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202245 | 07/11/2022 09:20:47 | Solicito mantenimiento de la pinza volt-amperimetro, Marca: Kyoritsu, Modelo: 2004, NS: 44084, IB: 1764. Falla en la lectura de corriente en la escala de 20 A. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal SMD danificada. O dispositivo não apresenta repetividade nas medições e linearidade com valores próximos do fundo de escala, sem confiabilidade de operação. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202222176 | STE | 202221926 | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202245 | 07/11/2022 07:38:37 | Solicitamos reparo modulo D20C S/N:540-0166-09A-41346 (código de material: 707462), posible causa de falla se encontró un capacitor inflado en dicho modulo. Ref. SSA 202216255. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Regrabado de memoria EEPROM. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202221897 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 01/11/2022 09:15:20 | IHM U18A IHM totalmente funcional, avaliar a possibilidade de troca do display de LCD trincado. Na impossibilidade de troca favor NÃO encaminhar para descarte, realizar devolução ao setor MEL2. ABB HIEE200130R0002 30061742/0001 AF C094 AE02 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Repuesto de display ya no se encuentra en el mercado. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202221841 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 01/11/2022 07:52:38 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: SIN NUMERACION, FAVOR IDENTIFICAR (Proveniente de U18A). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESSOSTATO. ACTUACIÓN EN 10KGF/CM² , MODELO ZPU 12N , ID 1817. LIBERADO PARA USO.
202221820 | STE |  | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202244 | 02/11/2022 16:54:28 | Durante la ejecución de la SSA 202214960 se encontró anomalía en el funcionamiento del Datalogger CR10X S/N: X41911, verificar y solucionar motivo por el cual recibe datos de los sensores de campo pero no envía datos al servidor (pérdida de comunicación). | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202221700 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 27/10/2022 14:59:01 | Proveer reparo a multímetro modelo FLUKE 289 (SN:19980140 / ID:IB-3677 / BP:692122), el mismo se apaga con movimientos bruscos. Material entregado sin cables. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que contactos eléctricos de alimentación se encontraban contaminados por filtraciones de pilas defectuosas, por lo que, con el mínimo golpe se perdía continuidad de los mismos. Se procedió a la limpieza de todos los contactos. Ensayos funcionales ok. Liberado para calibración a través de SSA 2022/22025. Liberado para uso.
202221633 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202243 | 26/10/2022 14:36:45 | Se solicita verificación del computador del equipo de Bomba Rotatoria IB 3925, debido a una falla en cuanto a la utilización del programa para el ensayo, el mismo se suspende durante el proceso. Dicho inconveniente fue comunicado a Maycon Lazarotto para su revisión. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202251 | MAYCON LAZAROTTO | Log do sistema operacional mostra erro de "KERNEL-POWER", indicando que a máquina sofreu desligamento por uma oscilação na rede elétrica. Instalado uma UPS de 700VA para alimentar o computador. Testes funcionais OK. Liberado para uso.
202221366 | STE |  | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202244 | 02/11/2022 16:56:22 | Durante la ejecución SSA 202219195 se registro anomalía del Datalogger Campbell CR10X S/N: X41901, solicito verificar y solucionar motivo por el cual no envía datos al servidor. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202221198 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 09:59:33 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202251 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. AJUSTE DEL PRESOSTATO. ACTUACIÓN EN 11 BAR DIFERENCIAL 12 BAR. LIBERADO PARA USO.
202221197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 09:59:41 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202251 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 10.6 bar, diferencial de 12 bar. ID N° 1806. Liberado para uso.-
202220431 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202240 | 05/10/2022 08:15:59 | Realizar reparo calibrador YOKOGAWA modelo 2381A posição N13 de +1/-1vcc, o mesmo ao ser inserido no rack desequilibra a alimentação 125vcc proveniente do banco de baterias da usina alarmando falha a terra (provável curto circuito). foi substituído em atendimento a SSA202220405. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202245 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Calibrado e conforme seus parâmetros (SSA: 202220743). Liberado para uso.
202220408 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:05 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 8200363D. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363D. LIBERADO PARA USO.
202220407 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:10 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 82003639. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 82003639. LIBERADO PARA USO.
202220406 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:15 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 8200363J. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363J. LIBERADO PARA USO.
202220402 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 8200363X. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONA,MIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200363X. LIBERADO PARA USO.
202220338 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 04/10/2022 10:26:44 | Verificar Notebook ProBook 4320s con BP 683448 con problemas para iniciar sesión. | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202248 | MAYCON LAZAROTTO | Disco rígido com defeito no mecanismo de leitura/gravação; Sem possibilidade de recuperação dos dados; Substituido por um SSD de 320GB; Instalação do Windows 7 PRO SP1 64 bits, drivers, Office, PDF e navegadores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202220325 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:08 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9510413), não está saindo sinal no borne 10, retirado do almoxarifado com sm 434449. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220323 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:17 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 00971413), não está saindo sinal nos bornes 9 e 10, retirado do almoxarifado com sm 434416. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220322 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:26 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9070413), não está saindo sinal nos bornes 9 e 10, retirado do almoxarifado com sm 434048. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220321 | STE | 202220049 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202240 | 03/10/2022 14:37:01 | Verificar problema em aparelho TMR ramal 9173 (modelo g566 NS. 3804300771), o mesmo apresenta problema no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202243 | EDERSON ROSSATO | O APARELHO ENCONTRA-SE COM PLACA INTERNA OXIDADA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202220320 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:32 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9520413), não está saindo sinal no borne 9, retirado com ssa 2022/10864. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220279 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:36:59 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. D- code B9136, Colocar ID | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 7.4 bar diferencial de 8.0 bar. ID N° 1810. Liberado para uso.-
202220278 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202240 | 04/10/2022 07:37:05 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Se necessita inserir ID do instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 6.0 bar y rearme 4.5 bar. ID N° 1803 Liberado para uso.-
202220271 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:10 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. DIVISAO: 0,1 BAR; MARCA: HOMIS. INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1814. Liberado para uso.-
202220269 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:14 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. DIVISAO: 0,1 BAR; MARCA: HOMIS. INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancadas de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1811. Liberado para uso.-
202220266 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:18 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 kgf/cm2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 kgf/cm2, GRADUAÇÃO 0,5 kgf/cm2; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA: RUCKEN, SE SOLICITA INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1813. Liberado para uso.-
202220265 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:23 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 kgf/cm2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 kgf/cm2, GRADUAÇÃO 0,5 kgf/cm2; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA: RUCKEN, SE SOLICITA INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. ID N° 1812. Liberado para uso.-
202220238 | STE | 202220169 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202240 | 06/10/2022 07:49:12 | SOLICITAMOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL YOKOGAWA MODELO UM331-31 NO. T1F602611 625 CÓDIGO 711374 QUE APRESENTA OSCILAÇÕES NO VALOR INDICADO NO DISPLAY. REFERENTE SSA:202219998. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202220222 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 30/09/2022 07:53:35 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. DIVISAO: 0,1bar. MARCA SALVI CASAGRANDE, se solicita a colocacao de ID no instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1816. LIBERADO PARA USO.
202220221 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 30/09/2022 07:53:47 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO: 0,5 bar;. CLASSE 1,0; MARCA:WIKA; N° SERIE:220JLPZ. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202248 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 220JLPZ , ID 7598. LIBERADO PARA USO.
202220207 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 30/09/2022 07:54:09 | "KIT TURBINA" Calibrar manômetro de 0 a 16 bar Famabras. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar, divisao: 0,1 bar; exatidão classe A. n° serie:796491. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202248 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento trabado sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202220204 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 04/10/2022 07:28:40 | Evaluar viabilidad de reparación de dinamómetro digital (BP 691331). Obs: El equipo no enciende. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada sustitución de batería de 12VCC 2.2Ah el cual se encontraba con batería baja (5.8 Vcc) además de realizar la sustitución del cable de la llave de alimentación el cual estaba roto. Posteriormente se procedio al ensayo correspondiente, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado; equipo liberado para uso.
202220187 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:16 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carton con defecto: 3)Cartón posición E6 (Cod.Amox:307335), falla de manera intermitente el relé pos. R6. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Resoldado terminales de los componentes. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202220048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 27/09/2022 17:58:31 | Equipamento não atinge rotação normal de trabalho, percebe-se produção de fumaça durante o manuseio além do ruído anormal, solicitamos apoio de manutenção. Marca: MAKITA; Modelo: 9554NB Potência: 710 w Tensão: 220 volts | MAM2 | ILA2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el conjunto rotor/estator. Dar de baja.
202219946 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202238 | 23/09/2022 14:32:19 | Verificar posibilidad de reparo del No-break 600VA, Marca: NHS, Modelo: Mini III Bivolt, NS: 220590. Obs: el equipo no mantiene la carga ante la ausencia de alimentación en la entrada. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202247 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de batería de 12V/7,5Ah la cual se encontraba agotada sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se porcedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202219922 | STE | 202219262 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 23/09/2022 12:22:51 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1030 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula de alivio. ID N° 1030 Liberado para su calibración.-
202219876 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 12:05:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°8971TJS1. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . SERIE N°: 8971TJS1, LIBERADO PARA USO.
202219873 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 12:05:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°8970GYBW. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANOMETRO , SERIE N°: 8970GYBW. LIBERADO PARA USO.
202219869 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:05:50 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR; GRADUACAO 0,2 BAR; ID - 1047. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. CAMBIO DE GLICERINA , ID 1047. LIBERADO PARA USO
202219867 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:06:02 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1; DIVISAO 0,1 BAR; N° 82006XT3. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , SERIE N°: 82006XT3. LIBERADO PARA USO.
202219858 | STE | 202219265 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 22/09/2022 16:20:44 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1016 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula ETNA. ID N° 1016. Liberado para su calibración.-
202219854 | STE | 202219764 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202238 | 23/09/2022 07:35:45 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Emitida derivada 202220077 para calibração. Liberado para uso.
202219849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 27/09/2022 16:50:04 | Reparar Ponte RLC de Bancada M. B&K Precision Mod. 889B, BP-712841, NS-273K18103. O equipamento não liga. Display apagado. | ILA2 | ILA2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible de 500mA/250V. Test en bancada ok. Enviado para calibración con SSA 202222138.
202219808 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 11:09:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE A; MARCA: VICAL; ID:1359. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID N°: 1359. LIBERADO PARA USO.
202219776 | STE | 202219321 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202238 | 21/09/2022 13:15:52 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.: MC000F9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. Transdutor fora de classe e não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202240 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202219422 | STE | 202219307 | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 15/09/2022 17:20:39 | EFETUAR MELHORIA/ADAPTAÇÃO DOS CABOS E CONEXÕES DAS SONDAS ULTRASSÔNICAS MODELO 1515 E 1595 DO MEDIDOR PORTÁTIL DE FLUXO "ULTRAFLUX MINISONIC P", CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. JEFFERSON (RAMAL 4966) AO SR. NUÑEZ GADEA, JUAN JOSE (RAMAL 2729/9572), EM APOIO AS ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DE FLUXO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO GERADOR DA U12 (SSA 202219307). | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202246 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Montada la caja con los componentes y cables del sistema de medición. Liberado para uso.
202219238 | STE | 202219005 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 13/09/2022 16:58:24 | Verificar problemas con el TMR modelo 8242, ramal 9533, el usuario es EDSON FERREIRA de SMMG.DT. Dicho usuario informó que el TMR sufrió una caida, desde ahi se apaga y no enciende en algunas ocasiones. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | APARELHO APRESENTA DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202219236 | STE | 202218762 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202237 | 13/09/2022 16:58:29 | Verificar problemas con el TMR modelo 8242, ramal 4805, el usuario es BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO de OPUO.DT. Dicho usuario informó que el TMR presenta problemas de display (pantalla blanca) pero que el mismo puede emitir y recibir llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o display LCD. Liberado para uso.
202219124 | STE | 202219030 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202236 | 09/09/2022 09:54:01 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-18814 QUE APRESENTOU FALHA. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202219052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo periferico de salida, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito integrado poseé fallas y esto hace imposible repararlo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202219035 | STE | 202218890 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202236 | 09/09/2022 09:55:32 | SOLICITAMOS VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE AUXILIAR DE LA UTR ESTÁ CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN (NO ENCIENDE) VERIFICADO DURANTE SSP: 20220852, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708645 S/N: 521-0104-10A-54199. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fuente interna. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202219007 | STE | 202218929 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202236 | 09/09/2022 09:55:48 | Solicitamos reparo de la CPU (modulo de control de incendio 240V Es) marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 COD. ALMOX. 0714448. Que esta alterando caracteres ininterrumpidamente. CPU retirada en atendimiento de la SSA 202210801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de cable que conecta la pantalla a la placa madre. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202219001 | STE | 202218741 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202236 | 06/09/2022 15:45:07 | Solicito la reparación del termohigrómetro marca Instrutherm modelo HT-260 con BP 657618, el cual realiza mediciones fuera de sus características técnicas, conforme anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202243 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, instrumento no cuenta con puntos de prueba, puntos de ajuste, ni información técnica con la cual proceder. Sensor capacitivo se encuentra fuera de tolerancia. Dar baja. Obs: Instrumento queda el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202219000 | STE | 202218927 | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202236 | 06/09/2022 15:19:36 | CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38LQ, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202217882. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202218978 | STE | 202218976 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202236 | 06/09/2022 14:03:31 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) constatado módulo electrónico posición 33U4 con defecto, el mismo no efectúa conmutación al pasar para fluctuación, puesto que realiza interferencia en la corriente de fluctuación por parte de la limitación de corriente de batería. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado test de sus componentes y ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202218858 | STE | 202218808 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202235 | 02/09/2022 16:45:53 | REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5000-1BC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NOS DISJUNTORES. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 542563; REFERÊNCIA, SSA: 202218597. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202237 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado Inspeção no Microdisjuntor. Constatado defeito. Não há material para reposição. Proceder descarte. Manter na sucata da SMIL.DT.
202218838 | STE | 202218752 | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202235 | 02/09/2022 16:48:16 | Solicitamos reparo da placa eletrônica marca engistrel, mod.:80am1 (código: 234885), que encontra-se inoperante. detectado durante execução da SSA 202218068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218826 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 02/09/2022 14:23:43 | Realizar el reparo de la fuente del anunciador que presenta cortocircuito en la entrada. Detectado con la SSA 202218821. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202236 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Adaptado conversor de tensión 125/24Vcc marca Pico. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202218812 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:39:32 | Reparar bobina da solenóide de desbloqueio do comutador de Tap's do TU-15. Problema detectado em cumprimento de MP3S, emitida SSA 202218535. Obs.: Diferentemente do que consta na descrição de placa e no cadastro do almoxarifado com o código 523178, esta bobina é alimentada em 125VCC e não em 110VCA. Imagem em anexo. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202218806 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202235 | 02/09/2022 08:11:15 | Evaluar y solucionar defecto de la máquina lavadora Marca Miele, Modelo PG8583CD, NS 018420994 con código de Anomalía 480. Se adjunta foto del display con el código de la anomalía. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de aclaramiento propuesto por el fabricante mediante comunicación telefónica. Luego se procedió a realizar una prueba de lavado en modo rápido y en modo normal sin reincidencia de la falla 480. Liberado para uso.
202218803 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202235 | 02/09/2022 08:45:37 | Reparar 2 módulos de expansión DM8 230R retirados de la SES1 de la iluminación monumental , ( Quedan con falla solo durante el accionamiento ) REF SSA 202218606 | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202238 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitor de 100nF/ 630V dos dois módulos. Foi identificado um Capacitor de 4,7uF/400Vc com defeito. Realizado substituição do capacitor por valor de 3,3uF/350V. Realizados testes nos dois módulos. Atuação de todos relés. Liberado para uso.
202218769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202235 | 01/09/2022 11:52:16 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança NS 14044 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificación y cambio de reparos de la válvula ETNA SN°14044. Liberado para su calibración.-
202218758 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202235 | 01/09/2022 14:27:04 | Repara Indicador digital marca Yokogawa, modelo UM 331. Instrumento calibrado fora de classe (SSA 202217878). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instrumento fora da classe conforme SSA 202217878. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202218750 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 14:18:57 | Solicito reparo y calibracion de multimetro digital marca Yokogawa TY720, IB-3902, Ns: JKQCA52 no funciona correctamente Obs: Fusibles de corriente posiblemente quemados | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218939. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202218743 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 01/09/2022 14:19:08 | Solicito reparo y calibracion de multimetro digital marca Fluke 376, IB 1644, no enciende de manera intermitente. Obs: pila con rastros de fuga (basamento) | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REEMPLAZO DEL CONTACTO METALICO DE LA BORNERA DE BATERÍA EL CUAL SE ENCONTRABA ROTA A CAUSA DE LA CORROSIÓN. SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218938. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202218721 | STE | 202217591 | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202235 | 02/09/2022 16:48:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual cámara fija de acceso (Código 684686), no esta siendo procesada imagen por la camara, servicio atendido en la SSA 202207478 (vertedero cota 222 cámara 108). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución y reparo de placa de control y fuente interna de la cámara. Sintonización de la señal de imagen mediante potenciómetro interno. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202218689 | STE | 202218215 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202235 | 31/08/2022 13:39:13 | Durante la ejecución de la SSA 202218171, encontrado relé de subtensión de barra 27-3 inoperante (cód. de almacenes 396338), constatado que durante la desenergización del cuadro el relé no enviaba señal para scada. solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202237 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé finder 24Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218668 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 15:05:39 | Calibrar presostato Confirmar actuación en 8,5 kgf/cm2. Obs: Presostato sustituido durante modernización del sistema anti-incendio de la SEMD. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Pruebe y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en 8.5 Kgf/cm². ID N° 1783. Liberado para uso.-
202218667 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 15:05:46 | Calibrar presostato Confirmar actuación en 8,5 kgf/cm2. Obs: Presostato sustituido durante modernización del sistema anti-incendio de la SEMD. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en 8.581 Kgf/cm². ID N° 1784. Liberado para uso.-
202218656 | STE | 202218632 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202235 | 31/08/2022 13:40:09 | Durante atendimento a SSA 202218416, encontrado indicador digital presys, modelo 2030 energy, cod. almoxarifado 711605, com defeito na retransmissão. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste. Aparelho calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202219002). Liberado para uso.
202218638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 15:34:28 | Solicito a possibilidade de substituição do knob de ajuste de temperatura da estação de solda portátil Weller EC2002M (IB 1810). A estação esta funcionando, porém o knob quebrou durante o uso em campo. Foi emitida SSA 202218636, para reparo de outra estação de solda; e caso necessário, pode-se utilizar o knob da mesma como sobressalente. Obs.: Estação de solda enviada com: ferro de solda; suporte do ferro de solda; e manual. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o botão knob do ajuste de temperatura. Liberado para uso.
202218636 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 15:34:04 | Solicito a possibilidade reparo da estação de solda portátil Weller EC2002M (IB 4214), a qual liga, porém não aquece o ferro de solda. Obs.: A estação de solda foi retirada de ILA0 sem o ferro de solda. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Equipamento apresenta defeito no microcontrolador PIC, localizado no circuito de controle da temperatura. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS: O equipamento será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202218495 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202235 | 30/08/2022 09:15:46 | Reparar placa DCC-8, NS. JQNC 100108, retirada da central telefônica por SSA 202212914. Placa apresenta congelamento intermitente, impossibilitando uso de aparelhos TMR nela registrados. Placa eletrônica de múltiplas camadas com variados componentes miniaturizados. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual sin rastros aparentes de deterioro. Detectada impedancia de salida de fuente auxiliar con valor muy bajo. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Falla persistente. Posible cortocircuito entre el negativo y positivo de las placas internas. Sin condición de reparo. No liberado para uso.
202218365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 25/08/2022 10:49:46 | Verificación y reparo del Rugosimetro, marca TESA, modelo RUGOSURF 20, BP 715160. Conforme solicitud en anexo. Equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202241 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se encuentra con alto nivel de corrosión debido a batería interna descompuesta afectando partes de las pistas de conexión del microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202218318 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 25/08/2022 09:50:56 | A guia para conexão de ponta de prova do terminal comum (COM) do multímetro IB1669 encontra-se quebrada, estando a guia presa na ponta de prova de cor preta, além da sinalização de bateria fraca no display. Fabricante Yokogawa, modelo TY710, NO.: JKJ7008. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição/instalação de componentes confeccionados na impressão 3D e baterias. Calibrado e dentro dos parâmetros (202218904). Liberado para uso.
202218288 | STE | 202218216 | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202234 | 26/08/2022 15:07:19 | Solicitamos reparo do anunciador Mauel mod. ME3011 nº série 12/b5055, retirado no almoxarifado para instalação na U15 cod. 692263, que apresenta defeito no conector X12, não acionando nenhuma das bandeirola deste conector e impossibilitando seu uso em campo. Defeito no referido conector já foi motivo de reparo (SSA 202114928B). Em anexo de la ssa 202218216 diagramas de conexão do anunciador ao painel CTM | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Ajuste de sus conectores internos ya que presentaban falso contacto. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218263 | STE | 202218059 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202234 | 24/08/2022 14:23:02 | Reparar aparelho TMR ramal 9613 (modelo g566 NS. 3251702592) que sofreu queda e está com carcaça avariada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | Substituição da carcaça do aparelho e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202218257 | STE | 202218172 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 24/08/2022 14:22:25 | Durante atendimento da SSP 20220257 constatado mal funcionamento de 01 unidade do cartão do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitmos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202217887 | STE | 202217779 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202233 | 19/08/2022 16:22:17 | Solicitamos reparo do indicador SCHNEIDER PM 800 (código estoque 713175 ) que se encontra com falha em alguns segmentos do display. Ref. SSA 202207992. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Recolocação do display e reaperto. O display está funcionando (imagem em anexo). Liberado para calibração (SSA: 202218828)
202217846 | STE | 202217751 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:09 | Solicitamos reparo de 1 un do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Encontrado capacitor C6 con terminal abierto. Ensayo en bancada, Ok. Ajuste de posición de los potenciómetros externos. Liberado para uso.
202217845 | STE | 202217751 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:18 | Solicitamos reparo de 1 un do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Reparo do knob de longo retardamento - partida X Is. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217844 | STE | 202217761 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:27 | Solicitamos reparo do relé temporizado pextron 125Vcc (cód.251259) que não permite ajuste do tempo de atuação. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202235 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 2 capacitores electrolíticos 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217625 | STE | 202217520 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202233 | 17/08/2022 08:59:36 | SOLICITAMOS REPARO DO IED F19 - REC670 (ENTRADA BINÁRIA 13 NÃO PROCESSA A INFORMAÇÃO QUE RECEBE), SERIAL Nº B1138075 E ORDERING Nº 1MRK002814-AB. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO A MEL4/HITACHI, PARA VALIDAR O NOVO GATEWAY RTU INSTALADO NO PAINEL PGTWX. SSA REF. 202215995 E 202217453. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Microcontrolador do módulo 1MRK000508 com defeito. Substituição do módulo defeituoso. Testes funcionais com o software PCM600 OK. Liberado para uso.
202217467 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202232 | 10/08/2022 16:59:43 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID 1007 para abertura entre "78" bar a "80" bar. Apresenta ruído anormal durante ensaios. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202250 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula Etna. Liberado para su calibración.
202217255 | STE | 202217212 | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202232 | 09/08/2022 15:43:07 | SOLICITMAOS REPARO DEL RELÉ MARCA WARD MODELO TXD-E4,120VCA, 50HZ, CÓDIGO STOCK 565946. DEFECTO EN EL RELÉ (actuación intermitente), CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO DE LA SSA 202216669 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202234 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 470uF/100V, 100uF/100V, 47uF/100V e (2)47uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216920 | STE | 202216657 | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202231 | 02/08/2022 16:29:45 | Solicitamos a possibilidade de reparo do indicador de posição aberto/fechado, 48 VCC retirado do painel GUS 16/17. Dispositivo entre os terminais 1/3 apresenta resistência ôhmica infinita (aberto). Caso seja possível reparar o dispositivo, SSA referência: 202215638 código de material: 557218 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | Dispositivo apresenta bobina aberta, localizada em compartimento selado, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202216915 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202231 | 02/08/2022 14:43:25 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600229109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor apresenta medida incoerente e não aceita ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202216859 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202231 | 02/08/2022 07:21:10 | Manutenção preventiva do multímetro Agilent, modelo 34410A, numero de serie MY47007022. Instrumento apresenta ruído elevado no cooler. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado substituição de Cooler 12V. Liberado para Calibração (SSA 202217559)
202216841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 01/08/2022 16:44:33 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, S/N: 016935. Ao utilizar a hidrolavadora, usuário relata perda de pressão de agua. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. | MAM3 | ILA2 | DANIEL DIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de aceite y mantenimiento del motor. Liberado para uso.-
202216840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 01/08/2022 16:44:45 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, NºS: 2018010880. Ao utilizar a hidrolavadora, o usuário relata que ela não está ligando. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. | MAM3 | ILA2 | DANIEL DIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202235 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Sin condiciones de reparo por falla eléctrica y mecánica (engranado) del motor. Dar de baja. No liberado para uso.
202216836 | STE | 202216716 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 16:41:55 | Solicitamos reparo de 1 un rele de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos TP2 e TP3. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216835 | STE | 202216716 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:05 | Solicitamos reparo de 1 un rele de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de (3) 100uF/63V e potenciômetro de 500ohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216795 | STE | 202216610 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 18:31:44 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9190, el usuario es PRIETO VILLALBA ALEX DAVID de SMMG.DT. Dicho usuario informó que el TMR no tiene sonido(problema en el speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado inspeção técnica, reaperto e colocação de componentes. Liberado para uso.
202216773 | STE | 202216627 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:12 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 1 un. rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Solcitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de 47uF/63V, 1uF/100V, 2.2uF/63V, 10uF/63V e trimpot de 10K ohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216772 | STE | 202216627 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:21 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 1 un. rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Solcitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de 47uF/63V, 2.2uF/63V, 1uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216766 | STE | 202216628 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:33 | Durante la ejecucion de la SSA 202216372, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378), cargador no entra en carga, Capacitor C1 con defecto. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4,7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202216763 | STE | 202216629 | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:44 | Solicitamos reparo do material "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" , código almoxarifado 307378, que encontra-se com capacitor posição C1 danificado. Detectado durante atendimento à SSA 202216374. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202216761 | STE | 202216630 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:03 | Solicitamos reparo del cartón CCI 4240A COD ALMX:302139 encontrado con defecto. Durante la ejecucion de la SSA 202216373, constatado la no actuación de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (8) 22uF/25V, (2) 100uF/25V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216758 | STE | 202216510 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202231 | 01/08/2022 16:43:14 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22775/04, código de estoque 0653810. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão, reconexão de cabos. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217348)
202216756 | STE | 202216509 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202231 | 01/08/2022 16:43:46 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22802/04, código de estoque 0653810. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e de trimpot, Reconstrução de conexões. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217350)
202216754 | STE | 202216508 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202231 | 01/08/2022 16:43:53 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22714/04, código de estoque 0653810 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e de trimpot, Reconstrução de conexões. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217353)
202216750 | STE | 202216506 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202231 | 01/08/2022 16:44:04 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22771/04, código de estoque 0653810 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão, reconexão de cabos. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217355)
202216666 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 01/08/2022 08:57:25 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM SOPRADOR TÉRMICO MARCA BLACK DECKER, MODELO KX2000K, 2000W, QUE NÃO LIGA. FERRAMENTA IDENTIFICADA COM BP SMMA 0559. FERRAMENTA ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Sin condiciones de reparo debido a que el ventilador se encuentra con sobrecalentamiento general. Dar de baja. No liberado para uso.
202216660 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 28/07/2022 16:51:10 | Realizar reparo del indicador MGT del medidor de energía ION 7700, la misma se encuentre con falla. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display. Imagen visualizada correctamente. Detectado problema con teclado sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus piezas.
202216648 | STE | 202216644 | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202230 | 28/07/2022 16:27:43 | Solicitamos reparo no conjunto ventilador / painel. - Modelo: PFB 43.000 da PFANNEMBERG - Código de estoque: 709538 - SSA 202216298 ref. MEL1. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202231 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del ventilador de 220VAC 50/60hz. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216646 | STE | 202216525 | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 28/07/2022 16:27:57 | Solicitma reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 34379/63357/02666,2), cod. almox 137170. O mesmo não apresenta tensão nos terminais de saida (5,8). obs: Alimentação de entrada Terminas 20(+) e 29(-). referencia: SSA 202216426. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202231 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216645 | STE | 202216456 | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 28/07/2022 16:28:09 | Solicitamos reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 19646-61360-02068), Cod. de Almox 137170. referencia ssa 202216426. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202239 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores (3x) 1000uF/40V; (2x) 47uF/250V. Transistor 2N6544; BC237. Regulador de tensão CA3085. Fusível. Fiação que estava com sobreaquecimento e isolamento rompido causando curto circuito. Tensão de saída 24V estável. Liberado para uso.
202216634 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202230 | 29/07/2022 14:30:58 | Solicitamos para reparo dos relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que estão atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), reles referentes as posições reservas 521-03,521-04,523-03,523-04 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica de 4 relés. Ensayo bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según especificado. Liberado para uso.
202216549 | STE | 202216392 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:34 | Solicitamos reparo de 1 un del "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almox. 165360, que se encontraba con actuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216548 | STE | 202216392 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:48 | Solicitamos reparo de 1 un del "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almox. 165360, que se encontraba con actuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda de terminais com solda fria. troca de painel frontal. Ensaio em bancada, Ok. Realizado ajuste de tempo segundo PIC 082.EQ.01 e manual de instalação e manutenção. Liberado para uso.
202216529 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 16:32:46 | Teniendo en cuenta que la Máquina de grabación láser está con una falla de funcionamiento, solicitamos apoyo de ILA2, para la apertura de la carcasa superior de la salida del láser para una revisión del diodo. Este procedimiento no implica en pérdida de la garantía de la máquina debido a que se llevará bajo supervisión remota por parte de Mewin Ingeniería. Ref: Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | ILA2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada abertura de carcasa y detección de falla con apoyo del proveedor del equipo, el cual se encuentra dentro del periodo de garantía. Posterior a la detección de la posible falla en el diodo laser fue cerrada la carcasa y el equipamiento va a aguardar reparo por parte del proveedor.
202216528 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:55 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en banacada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216527 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:29:04 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado terminales con soldadura fría. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216526 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:29:15 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado terminales con soldadura fría. Reemplazo de carcaza frontal. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216476 | STE | 202216150 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202230 | 26/07/2022 11:39:30 | Solicitamos reparación de relé de subtensión posición 27CC2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: actuación de alarma indebida de manera intermitente, detectada con SSA:202215818 cod. 112909 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos TP2 e TP3. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216306 | STE | 202216198 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:42 | Solicitamos reparo de 01 bobina de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobina não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Disyuntor, sin condiciones de reparo. dar baja. No liberado para uso.-
202216305 | STE | 202216198 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:51 | Solicitamos reparo de 01 bobina de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobina não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202239 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento de la bobina. Liberado para uso.-
202216304 | STE | 202216193 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:59 | Solicitamos reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não permite ajuste do Pick-up de curto retardamento. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216303 | STE | 202215825 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202230 | 26/07/2022 11:40:06 | Solicitamos reparo para anunciador ANTRON II (Inepar) CM:0706985 Numero de serie:960006 que presenta una falla de reinicio constante accionando además la alarma falla de Vcc (columna 1, fila 1). SSA de referencia 202215809. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202234 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica ( esquema eléctrico ). Dar baja.
202216208 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. 913619 (homis) | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de de regulación. Dar Baja. No liberado para uso.-
202216207 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:58 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 316SS ID 1241 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 1241. Liberado para uso.-
202216083 | STE | 202215941 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 21/07/2022 09:45:23 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202215827, FOI ENCONTRADO FONTE POSIÇÃO 8U5 INOPERANTE. FABRICANTE POWERTRONIC, MODELO S354(COD. ALMOX. 137170). SOLICITMAOS REPARO DA MESMA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)1uF/100V, 4.7uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202215996 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202229 | 20/07/2022 09:16:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN GW INSTEK MODELO GPR-30H100 CON BP: IB1419 OSCILA LA TENSIÓN DE SALIDA. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que potenciómetro de ajuste fino, el cual está en serie con ajuste grueso de tensión, se encontraba con defecto. Se procedió al desmontaje del potenciómetro de 1K y la limpieza de pista con ajuste escobilla respectivamente. Test en bancada ok. Liberado para calibración del voltímetro y amperímetro integrado. Liberado para uso.
202215899 | STE | 202215873 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202229 | 19/07/2022 07:21:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DEL CHASIS ESTA CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN VERIFICADO DURANTE SSP: 20220854, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708641 Y S/N: E01-C-M116-0039 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla en placa de la fuente. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte.
202215889 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 16:57:35 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 19, BP-704372, COM LEITURAS OSCILANDO. PEDIDO REALIZADO PELA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202231 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado ensaios e testes de indicadores e estabilidade (conforme arquivos em anexo). Limpeza, reparo e reaperto. Liberado para calibração (SSA: 202216457)
202215880 | STE | 202215795 | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:00 | Solicitamos verificar e solucionar motivo pelo qual wattímetro SIEMENS (NR.: 511716-10.8), retirado do JCC-02 apresentava oscilações na indicação do seu display (indo para fundo de escala), quando se manobrava a chave 43JC, conforme as SSA's 202215186 e 202212319. Após manutenção do wattímetro, o mesmo deverá ser enviado ao almoxarifado para compor o estoque de sobressalentes. Código de Material: 0558710. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado problema no filtro EMI, o aparelho estava submetido a interferências eletromagnéticas provenientes de transientes na rede. Efetuado modificação do circuito para novo filtro EMI. Substituição de componentes e demais reparos. Realizado ensaios para verificar se há problemas de interferência na rede (imagem em anexo). Liberado para calibração (SSA: 202217822)
202215799 | STE | 202215747 | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:17 | Solicitamos reparo de rele en posicion "50/51 T" (cod:165344) que se encuentra con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento del mismo. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202215798 | STE | 202215747 | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:26 | Solicitamos reparo del rele en posicion "50/51 N"(cod:165336) que se encuentra con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento del mismo. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202215770 | STE | 202215551 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:32 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210282. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202243 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215769 | STE | 202215550 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:41 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210062. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215690 | STE | 202215652 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 08:26:13 | Solicitamos reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não envia comando de disparo para o disjuntor. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Reparo do knob de longo retardamento - partida X Is. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215669 | STE | 202215635 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202228 | 14/07/2022 14:46:24 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACION INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202215180. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202241 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215665 | STE | 202215572 | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 14/07/2022 14:46:33 | Solicitamos reparo del inversor de frecuencia cod. 714952. SSA de referencia 202215456. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el procesador. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede en dependencias de la SMIL.DT como material reaprovechable. No liberado para uso.
202215563 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202241 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento patrón enviado para reparo externo. A través de AS 4500080525 SMDTC-2443. Enviado a Ila3 para calibración. Liberado para uso.
202215447 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202228 | 13/07/2022 08:13:54 | El cromatógrafo no está encendiendo. Se solicita mantenimiento del mismo (revisión eléctrica). Marca Agilent Technologies 7890B_ IB 704151 | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202229 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado fusible abierto, sustitución de fusible 250V 8A. Verificación de placa fuente y conexiones, test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202215209 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a caixa de derivação de capacitância está com mau funcionamento, acionando alarme de desvio de capacitância. SSA de referência 202214924. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el instrumento, todos los componentes están en perfectas condiciones. Liberado para uso. (Fue reconectada la llave selectora en posición indicada en la placa).
202215177 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:25 | verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESTERM D20M no funciona. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificaciones de pistas, conectores, componentes y cableado del módulo WESTERM D20M utilizado en UTR de ensayos de la S MIL.DT encontrandose averias y falso contacto debido al uso del mismo, sin posibilidad de reparo, dar de baja. Mantener modulos en depencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de componentes. Instalado un nuevo chasis en Sala de ensayos a traves de la SM citada en el item "Documentos".
202215050 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:45 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215048 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:53 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215047 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:59 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215046 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:09 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215044 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:37 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215040 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:05:07 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215039 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:03 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215038 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:42 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO. OBSERVACIÓN: UNO DE ELLOS PRESENTO FALLA Y NO PUDO SER REPARADO POR LO QUE QUEDARÁ EN EL LABORATORIO PARA REAPROVECHAMIENTO DE LAS PIEZAS PARA FUTURAS REPARACIONES.
202215037 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:25 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215036 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:34 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215035 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:48 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215033 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:54 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215031 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:01 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215030 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:11 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215028 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:56 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214884 | STE | 202214798 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202227 | 04/07/2022 09:19:50 | Solicitamos reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: resistor 15kOhm/1W, (2) sócalos de 8 pines, test de sus componentes. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214882 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:31 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no tempo de acionamento curto retardamento. Substituição do diodo D25 - 1N4148. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214880 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:46 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído transistor T15 - 2N2907. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214735 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:30 | Reparar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 devido oscilações na medição. Necessário a substituição dos cabos de prova danificados e calibração. IB 3073. | MEG1 | ILA2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería 12V 5Ah, Además fue confeccionado un soporte para borne negativo, el cual estaba roto, por lo que el contacto entre terminales era deficiente y la lectura oscilante. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202214732 | STE | 202214593 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:11:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reposición de fusible. Ensayo en bancada ok. Realizada limpieza de la placa. Liberado para uso.
202214730 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:15 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. OBSERVACIÓN: NO CONTIENE LOS DOS FUSIBLES.
202214728 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:22 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO.
202214727 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:28 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. OBSERVACIÓN: NO CONTIENE LOS DOS FUSIBLES.
202214725 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:35 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO.
202214724 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 29/06/2022 16:00:29 | Solicito la reparación del multímetro marca Fluke, modelo 189 con BP 630552, el cual no enciende. Documento de origen SSA 202214301. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada limpieza y ajuste de contactos eléctricos, sustitución de baterías y conjunto de cables de prueba. Test en bancada ok. Instrumento será calibrado en ILA3.
202214723 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:41 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214722 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:48 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214721 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:55 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214720 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214719 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:07 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214717 | STE | 202214596 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:12 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REALIZADO VERIFICACIÓN Y ENSAYO DEL MÓDULO DISPLAY EN BANCADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. LIBERADO PARA USO
202214554 | STE | 202214315 | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202226 | 28/06/2022 10:57:44 | Solicitamos reparo del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 100uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214454 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202225 | 24/06/2022 16:21:25 | Realizar cambio de baterial y posterior calibración de ser necesario a Multimetro Fluke 289 BP:658800 IB-3657 | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Limpeza. Substituição de bateria e fusível. Efetuado testes. Liberado para calibração (SSA 202214860)
202214440 | STE | 202214406 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:31 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Solicitamos reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Realizado ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214439 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:40 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no energiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 470uF/50V e 47uF/63V. Correção do circuito interno onde o negativo da alimentação da placa estava ligado no conector "4" ao invés do conector "b". Pela análise do circuito, não é possível a alimentação do módulo diretamente com 125Vcc, por isso foi feita a alteração da informação da tensão de alimentação de 125Vcc para 48Vcc. Teste em bancada OK. Liberado para uso.
202214437 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:50 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214431 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202225 | 24/06/2022 09:02:48 | Verificar/ Reparar modulo electrónico IF-3 ( N°S - IF3-0101437) ; LOS LEDS DE +/-15 VCC DOS MÓDULOS IF1, IF2 E IF3 (INTERFACE EC-DFR) ESTÁN TOTALMENTE APAGADOS; REF SSA 202214392 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, ADAPTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS O CONVERSOR DC/DC 125V/+15-15V, RESISTORES 47KOHMS/5W E 2 FUSÍVEIS 1,5A 2AG. LIBERADO PARA USO.
202214378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 09:01:42 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA 3/4" MARCA MAKITA, MODELO:6906. A FERRAMENTA NÃO APRESENTA TORQUE. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido al desgaste mecánico de sus piezas internas el mismo ya no provee el torque requerido. Sin condiciones de reparo. Dar de baja. No liberado para uso.
202213904 | STE | 202213641 | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202225 | 20/06/2022 12:01:53 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.87uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110933 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110933, LIBERADO PARA USO.
202213881 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690370 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690370, LIBERADO PARA USO.
202213880 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110791 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110791, LIBERADO PARA USO.
202213878 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690375 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690375, LIBERADO PARA USO.
202213877 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110935 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110935, LIBERADO PARA USO.
202213875 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690369 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690369, LIBERADO PARA USO.
202213873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690368 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BPN°: 690368, LIBERADO PARA USO.
202213867 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:25 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, FAMABRAS NS-356452 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO SERIE N°: 356452, LIBERADO PARA USO.
202213865 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:30 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA ID-1099 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N: 1099, LIBERADO PARA USO.
202213859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110932 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110932, LIBERADO PARA USO.
202213650 | STE | 202213444 | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202224 | 14/06/2022 15:56:07 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Borracha da vedação ressecada e abertura na área que deveria estar selada (conforme figura em anexo). Ocorreu infiltração de água no circuito eletrônico, não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças - parte mecânica)
202213630 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202225 | 21/06/2022 08:08:24 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841). Após reparo do laboratório pela SSA 202206561, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha intermitente no processamento de áudio situado na placa principal. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202213627 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:08:46 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173. Após reparo do laboratório pela SSA 202212322, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Refeito o encaixe e a conexão dos alto-falantes. Testado. Liberado para uso.
202213588 | STE | 202213552 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:09:38 | Verificar aparelho TMR ramal 9150 (modelo g566 ns. 3576800323 de uso de MARIÑO CORONEL, ALEJANDRO JOSE SMMU.DT), o mesmo apresenta defeito no teclado, não toca ao receber chamadas, apenas vibra. O usuário também reclama que várias vezes o aparelho fica sem sinal. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso
202213436 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202223 | 09/06/2022 14:20:39 | Verificar posibilidad de reparo del No-break APC SMART-UPS RT 3000 BP705777. El mismo señalizó de forma intermitente la alarma relacionada con defecto en la batería. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Las baterías sufrieron desperfecto debido a falla de la propia UPS. Sustituido un JFET con sospechas de defecto, limpieza de placa, ensayos en bancada simulando batería llena, carga de batería y en condición de tensión de línea normales. La CPU no inicia conversión con todas las condiciones dadas, defecto de la misma. Dar de baja. Ver anexo.
202213429 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:31 | Realizar mantenimiento correctivo y sustitución del relé del módulo "4001 PCB 5006" correspondiente al sistema de alarma de incendio PS-14 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção, Substituição de um Capacitor de 100uF e Bornes. Realizada Limpeza dos Contatos dos Relés. Realizada Verificação Funcional do Módulo. Liberado para uso.
202213419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 09/06/2022 09:41:06 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00089109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213344 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202223 | 08/06/2022 14:05:40 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212057). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202213320 | STE | 202213252 | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 09/06/2022 11:42:22 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo. tecnología obsoleta. Dar baja.
202213302 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 08/06/2022 08:26:05 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00079109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213165 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202223 | 08/06/2022 07:11:06 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212058). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202213075 | STE | 202212969 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 07/06/2022 10:12:12 | Solicitamos reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202224 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 100uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202213021 | STE | 202212943 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202223 | 07/06/2022 10:12:54 | Solicitamos reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202241 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna com todas as tensões (5, 12, 3.3 e 1.8Vcc), OK; Processador não executa nem a inicialização do display; Falha no circuito de processamento principal; Sem condições de reparo pois os circuitos integrados desse bloco são todos BGA; Dar baixa.
202212981 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202223 | 07/06/2022 08:35:36 | Providenciar reparo do módulo anunciador (circ. comm.), posição 47AK /14, que, de forma intermitente, não estava aceitando comandos de conhecimento e rearme. Referente a SSA 202212923. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202231 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de circuito integrado CD 4011, prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso
202212971 | STE | 202212941 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 07/06/2022 10:13:57 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 22uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212940 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202225 | 21/06/2022 08:09:12 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro: CMG-T40-0008, Serial: T4S06, que apresenta status 0% em todas as direções. Estado das massas em anexo. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de "autocalibración" vía software con señal conocida con apoyo de MEL3, verificación general de conexiones, limpieza de exterior. En optimas condiciones. Liberado para calibración. Ver anexo.
202212867 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 15:14:03 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2010016883, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202203699). BOMBA APRESENTAVA FUNCIONAMENTO INTERMITENTE: MESMO COM O DISPLAY INDICANDO FUNCIONAMENTO NORMAL, NÃO ERA REALIZADA A INJEÇÃO EM ALGUMAS OCASIÕES. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202224 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa. Realizado procedimiento de modificación de fuente de alimentación para evitar paradas en el funcionamiento. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202212594 | STE | 202211823 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa quemada con pistas superficiales e internas comprometidas (ver anexo). Módulo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202212593 | STE | 202211782 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Regrabado de EEPROM. No responde microprocesador. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte.
202212436 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 15:00:17 | Solicitamos manutenção do Modulo PDCR 2200-A145, NS:1815734. Módulo não comunica com Calibrador Druck 610, BP 614379. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, modulo de una sola pieza, no hay condiciones de acceder a la parte electrónica sin dañar la pieza. Dar Baja. Ver anexo
202212325 | STE | 202212132 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202221 | 27/05/2022 11:25:44 | Reparar aparelho de TMR model G355, número de série P100100501111, com ramal 9177, do usuário Lucas Potier. Aparelho apresenta defeito na tela. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento muito avariado. Display danificado juntamente com a parte da placa principal, não há reposição para este modelo. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202212322 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:00 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173, do usuário Hugo Medina. Aparelho apresenta falhas ao pressionar as teclas 3, 6 e 9, campainha bastante baixa e carcaça avariada. Suspeita-se de queda do aparelho. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Adequações das conexões internas. Substituição da carcaça frontal. Liberado para uso
202212272 | STE |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSÃO CA | 0748.001-6 | 202221 | 24/05/2022 16:17:58 | Manutenção corretiva do calibrador Fluke, modelo 5700A, BP:112606. O instrumento não aplica tensão/corrente. O instrumento também apresenta baixa iluminação na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que CI UCN5801 y capacitores de tántalo estaban con defecto, fueron reemplazados y el módulo de tensión volvió a funcionar, en tanto el módulo de corriente necesita de un accesorio, el "5725A" el cual fue descartado por obsolescencia (ver SSA 202208815). Por las razones expuestas el calibrador 5700 ya no podrá operar en modo de corriente. El sector usuario del calibrador en su conjunto, ya cuenta con nuevas unidades en reemplazo de la misma. Dar baja.
202212211 | STE | 202207396 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:12 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. 3089900661, com ramal 9544. Aparelho apresenta falso contato no conector com bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado problema na rotina de inicialização do aparelho, firmware não inicia (o erro não era apenas por falso contato). Falha na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212204 | STE |  | M047J001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2325.003-4 | 202221 | 27/05/2022 11:26:22 | Reparar conversor eletro-óptico Fibersystem (G703 para IEEE C37.94) retirado com SSA 202207241. Conversor apresenta nível de transmissão inferior ao mínimo esperado (-21dBm comparado com -19dBm). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación interna en correcto funcionamiento. Medición de impedancia de entrada del circuito principal muy baja (100ohms). Reemplazo de transmisor de haz de luz para la fibra optica HFBR-1414. Equipo con placa multicapas sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202212100 | STE | 202207392 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:46 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de un capacitor de 220uf 50V. Ensayos con carga de 500 ohmios, ajustes de inicio y fondo de escala. Emitida SSA para calibración. Liberado para uso,
202212099 | STE | 202207391 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:55 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 6 capacitores electrolíticos de fuente, ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga (500ohmios) . Abierta SSA para calibración. Liberado para uso.
202212053 | STE | 202211957 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 16:19:05 | ION 7550, apresentou falha. Display com baixa visibilidade, (Contraste) foi possível ler a mensagem "Boot Error", fizemos um reset e continuou com a mesma falha e mensagem. Serial Number PI-0511A058-01 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Fontes de alimentação internas (12V, 5V e 3,3V), OK; Falha no circuito integrado programável FPGA; sem condições de reparo pois se trata de um CI com encapsulamento BGA e programação específica; dar baixa.
202212048 | STE | 202211920 | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 15:27:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC147, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO AO ALMOXARIFADO, COMO SOBRESSALENTE . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés de 24VCC. Liberado para uso.
202211984 | STE | 202211919 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 15:27:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, el cual no estabiliza corriente de carga. Defecto constatado durante la ejecución de la SSA202211717. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202211951 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202221 | 27/05/2022 16:09:29 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550960. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, gerando no sistema alarmes constantes "Falult in Switchyard". | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202211873 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202220 | 18/05/2022 11:04:22 | Solicito a manutenção do Forno Jupiter 650B, com BP N° 614016. Apresenta medição incorreta conforme SSA:202206980. Após reparo solicitar a calibração a ILA3. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202316 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo pero con algunas restricciones (ver ssa derivada 202302371). obs: Realizar corrección del valor medido con sonda externa. Liberado para uso, con restricción.
202207398 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:39 | Reparar o Módulo Terminal Gráfico (MGT) retirado do painel SMT-05 para atendimento da SSA 202101097A. O display foi substituído pois não responde aos comandos de navegação. NS: PH-0511B021-10. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza e reparo no cabo FLAT que conecta o teclado com a placa principal. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202207245 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 11/05/2022 14:30:37 | Solicito mantenimiento correctivo del multimetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591 debido a que los botones de selección de función presentan fallas. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de componentes internos, conexiones, limpieza, ajustes de terminales eléctricos, reconexión de cables flexibles. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración (ssa 202212214). Liberado para uso.
202207208 | STE | 202207150 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202219 | 11/05/2022 09:03:08 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.970. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/07150). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo). Liberado para calibração (SSA 202212417)
202207169 | STE | 202207030 | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 16:29:08 | SOLICITAMOS REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202230 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo con limpieza de los contactos de la llave. Liberado para uso.
202207100 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202219 | 10/05/2022 08:09:36 | Realizar el cambio de las 2 columnas del cromatógrafo Agilent modelo 7890B SN CN14103248 (BP 704151). ILA4 provisionará las columnas nuevas. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de dos columnas del cromatógrafo (HP-MOLESIEVE; HP-PLOT/Q), sustitución de todos los anillos metálicos (cod alm 0717067), colocación de trampa de partículas (cod alm 0716544), verificación de filtros de línea ok, realizado ensayos de fugas con TCD portátil marca AGILENT mod GS3388B. Liberado para uso.
202207081 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202219 | 12/05/2022 07:55:38 | VERIFICAR/RECUPERAR UTR V2 QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO EN PLACA CPU. NO SE CONSIGUE COMUNICAR CON LA PLACA VÍA CONECTOR SERIAL. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202240 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condición de reparo debido a defecto en el CI COP8SBR9LVA8, el cual guarda la programación de procesos. La placa I/O se encuentra en buenas condiciones, la cual podría reutilizarse para otros mantenimientos. Dar baja. Obs: El conjunto de la UTR se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202206984 | STE | 202205814 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:26 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202224 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado pistas de la placa sulfatadas. Realizado procedimiento de limpieza con alcohol isopropílico. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202206931 | STE | 202206557 | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:45 | Solicito reparo del módulo de rec. auto. 79 (cod. alm.:584746) la cual se encuentra con el led de supervición apagado SSA Ref.: 202206441. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha no circuito de contagem das operações, e não foi possível detectar a causa. Equipamento não dispõe de esquema eletrônico. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202206888 | STE | 202206823 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 06/05/2022 08:45:28 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Reparo no bloco de regulação de tensão. Efetuado ajustes. Parâmetros de entrada ajustados para configuração de fábrica (ver anexo) Liberado para calibração (SSA: 202212212)
202206690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 11:14:06 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, NºS: 2018010879. Ao utilizar a hidrolavadora, os usuários relatam choques elétricos. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. Fotos em anexo. | MAM3 | ILA2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202220 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Plug de tierra no conectado a carcasa, y bajo aislamiento entre fase y tierra. Separación y aislado de los conectores fase-tierra y reconexión del plug tierra a carcasa. Ensayo de aislación, Ok. Liberado para uso.
202206689 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 11:14:15 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, NºS: 2018010880. Ao utilizar a hidrolavadora, os usuários relatam choques elétricos. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. Fotos em anexo. | MAM3 | ILA2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202220 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Aislación de los conectores que están dentro de la caja de conexión. Verificada conexión plug tierra a carcasa. Ensayo de aislación, ok. Liberado para uso.
202206604 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110780 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SN°:110780 LIBERADO PARA USO.
202206603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690344 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690344 LIBERADO PARA USO.
202206602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690348 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690348 LIBERADO PARA USO.
202206601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110896 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110896 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202206599 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110893 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110894 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202206598 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110879 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 110879 LIBERADO PARA USO.
202206597 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110886 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°. 110886 LIBERADO PARA USO.
202206594 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110789 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110789 LIBERADO PARA USO.
202206592 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP-690350 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N: 690350 LIBERADO PARA USO.
202206591 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:45:13 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110783 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110783 LIBERADO PARA USO.
202206590 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110788 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110788 LIBERADO PARA USO.
202206589 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110881 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110881 LIBERADO PARA USO.
202206561 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202219 | 12/05/2022 07:54:13 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841) que apresenta problemas de funcionamento do microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso.
202206500 | STE | 202206110 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202219 | 12/05/2022 07:54:27 | Reparar aparelho de TMR NS. 0003576200401, com ramal 4781. Campainha não toca. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Liberado para uso.
202206155 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202218 | 03/05/2022 11:03:33 | Troca de plug do cabo de alimentação do medidor de demulssibilidade que se encontra danificado. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se realizó la sustitución del cordón y conector de alimentación tipo schuko, verificada temperatura de conductores ok (29 grados) y corriente total del equipo (9.3A) en condiciones normales. Ensayos de funcionamiento general ok. Liberado para uso.
202205842 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 19/04/2022 14:57:25 | Realizar substituição da régua de terminais da placa de interligação SMT - KT (MODBUCH4.PCB). Esta placa foi retirada do painel SMT-01, pois apresentava defeito nos terminais. SSA de referência 202205808. A placa foi entregue na recepção de materiais do laboratório. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de conector según solicitado. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202205813 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:36 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4071 MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, NÚMERO DE SÉRIE 46955167SV. | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:51 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E ENCAMINHAR PARA CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL IB-4099, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX58 | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205788 | STE | 202204156 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 12/04/2022 16:36:12 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constató defecto en el transductor. Se realizaron ajustes finos de inicio fondo de escala, verificación de placa interna. Ensayos bajo registro a plena carga (500ohmios). Ver anexo registro de ensayos por casi 100 horas simulando temperatura de 60C sin detectarse falla alguna.
202205663 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202215 | 11/04/2022 09:49:52 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A SSA. 202203488. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado error aleatorio debido a soldadura fría en diodo smd de la placa principal caracterizado en placa como D2. Realizada resoldadura de componentes smd como así mejoras en las conexiones eléctricas. Conforme resultados de SSA derivada, liberado para uso.
202205603 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:20:22 | Estação de engenharia para equipamentos da excitação da unidade U09A não liga. Nenhum dos led´s frontais acende. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com defeito; Pedido a compra da mesma em 22/04/2022, a qual não houve nenhuma oferta no mercado; Realizada a adaptação de uma fonte reaproveitada de outro computador; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202205331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 15:39:38 | Apoio para análise de furadeira radial KONE KR-50 localizada na oficina de caldeiraria. A furadeira apresenta problemas elétricos de funcionamento. Conversar com NERI. (senhor José Lorenzo ciente do trabalho) | MMU3 | ILA2 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202216 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado falla en una fase en la conexión de inversión de giro del motor de traba/destraba de la herramienta. Retiro de contactor defectuoso. Reparo de contactor respectivo para esa función en el laboratorio. Instalación del contactor reparado. Test con el operario satisfactorio. Liberado para uso.
202205260 | STE | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 05/04/2022 07:46:36 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual, durante ensaios em atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B, deixando de fazer a atuação por sobrecorrente nos valores setados. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de componentes y análisis térmico con termovisor, encontrado procesador con falla. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.
202204656 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:47 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY8, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009IY8. LIBERADO PARA USO.
202204655 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:52 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY6, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY6 LIBERADO PARA USO.
202204654 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:56 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY7, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY7, LIBERADO PARA USO.
202204653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:01 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IYA, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO. SERIE N°: 82009IYA LIBERADO PARA USO.
202204652 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:06 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY9, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY9, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, SIN CONDICIÓN DE AJUSTE DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202204650 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:10 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DFZ, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 82009DFZ. LIBERADO PARA USO.
202204647 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:22 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG0, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DEL MANOMETRO SERIE N°: 82009DG0, LIBERADO PARA USO.
202204646 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009DG2, LIBERADO PARA USO.
202204645 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:32 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AR2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009AR2. LIBERADO PARA USO.
202204644 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:42 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AQW, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009AQW, EL MANÓMERTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202203133 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202209 | 03/03/2022 16:10:15 | Solicito reparo para o soprador BP 660826. O soprador não liga. | MEG1 | ILA2 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falso contacto debido a desgaste de las escobillas de carbón. Reposición de 2 escobillas de carbón (previamente fueron gastadas/ajustadas al compartimento). Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203132 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202209 | 03/03/2022 16:10:27 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o termohigrometro modelo TES 1360, BP 636137 E IB1677, sob responsabilidade do senhor Michel R Calcagno (R:9182), está com indicação de bateria fraca no seu visor. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada batería agotada, fue sustituida, además se procedió a realizar limpiezas de contactos, verificación interna de estado de placa y soldaduras. Ensayos operativos en banca. Instrumento será enviado a ILA3 para realizar los ensayos correspondientes a otras escalas de temperatura y humedad para su posterior calibración. Liberado para uso (ver anexo de SSA derivada).
202203002 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202209 | 03/03/2022 11:03:40 | Verificar funcionamento de controlador de carga da estação de acelerometria ACL 07. O aparelho está fornecendo tensão baixa na saída para carga, causando desligamento dos demais equipamentos da estação. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se precedió a ajuste de terminales de salida, sustitución de diodo zéner 12V y resistor de base de "Q3". Test en bancada ok a plena carga. Liberado para uso.
202202960 | STE | 202202731 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:47:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-454). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202200817 | STE | 202200643 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 21/01/2022 15:56:41 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.971. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/00643). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo).
202200799 | STE | 202200766 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 21/01/2022 14:52:07 | VERIFICAR APARELHO TMR RAMAL 4968 NS. 4571000382, PERTENCENTE AO USUÁRIO JACKSON ALBRING. O MESMO TEVE CONTATO COM UMIDADE E APRESENTA PROBLEMAS NO TECLADO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Desoxidação dos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202200630 | STE | 202200411 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:22 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200545 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202203 | 17/01/2022 07:20:20 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO. OBS: NO REALIZA MEDICIÓN(SIN RESPUESTA AL SOLICITAR MEDICIÓN). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor piezoeléctrico (sin piezas de reposición), valores de medición se encuentran fuera de lo especificado por el fabricante. Salida saturada a causa de sensor con defecto. Dar baja.
202200527 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202203 | 17/01/2022 07:20:25 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO(INOPERANTE). OBS: LOS VALORES MEDIDOS NO CORRESPONDEN A LOS VALORES REALES QUE SON MEDIDOS CON LA UTR. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el sensor piezoeléctrico, por lo cual la salida se encuentra saturada, sin condiciones de reparo. Dar baja.
202200491 | STE | 202200451 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202202 | 13/01/2022 14:55:15 | Solicitamos reparacion y calibración a transductor CM: 233625 Marca SIEMENS, el mismo se encontraba con la salida a 0 mA. SSA de ref. 202115489B (SMA). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizada inspeção do módulo. realizada substituição de capacitores da fonte de 220uF/50V e um capacitor de 1uF/63V do circuito. Realizado ensaio funcional do módulo com injeção de corrente alternada e verificada a linearidade da conversão. Liberado para Calibração.
202200488 | STE | 202200292 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:55:52 | Prover ensaio funcional do cartão de sinalização 7 TR 1201 SIEMENS; código de material 224407. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 relés SCHRACK 24Vdc (contato - 8A/250Vca). Liberado para uso.
202200485 | STE | 202200287 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:56:20 | Realizar reparo do cartão de sinalização, a qual apresentou defeito nos relés A, B, C e D durante o ensaio de DAT do ULP 12, posição 12EX153; Código de material: 022447-2; Serviço executado conforme SSA 202200273; | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202200311 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202202 | 10/01/2022 14:27:32 | SOLICITAMOS REPARAR CABO DE SENSOR DE COLETA DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIBSCANNER UTILIZADO NA VENTILAÇÃO/MAM3. | MAM3 | ILA2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202209 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Cable con filamentos rotos, sin posibilidad de reparo (ver imagen adjunta). No liberado para uso.
202200275 | STE | 202200140 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202202 | 10/01/2022 09:34:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de zócalo. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Ensayo de Entradas digitales. Test en bancada por un día satisfactorio. Liberado para uso.
202200228 | STE |  | M044C005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.003-7 | 202202 | 10/01/2022 14:35:14 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10809), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Santa Terezinha (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202106795A). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo sufrió graves averías debido a filtraciones de agua, por lo cual todo el circuito de alimentación quedó comprometido y sin condiciones de reparo. La célula GPS podría ser reutilizada. componentes plásticos internos resecos a causa de exposición a intemperie. Dar baja. Obs: El instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202200197 | STE | 202100245 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202201 | 06/01/2022 07:40:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de conversor LM7805. Placa multicapa dañada. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202200196 | STE | 202100336 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202201 | 06/01/2022 07:41:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada por un día con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202200145 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202201 | 06/01/2022 07:45:32 | Verificar problema em aparelho TMR Reserva da MEL 3 (Modelo Alcatel 8242 NS. RTF184302615). Aparelho não liga, mesmo com bateria carregada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | O APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ UTILIZADO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES.
202200144 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202201 | 06/01/2022 07:45:54 | Verificar problema em rádio freewave (Modelo FGR2-PE Serial 841-6438), o aparelho liga mas não é possível se comunicar via ethernet e nem via serial. O rádio é o GATEWAY original da estação de sismologia de Santa Terezinha (fica localizado na central de sismologia). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OK; CIRCUITOS DE ENTRADA/SAÍDA DE SINAL OK; DEFEITO NA PLACA PRINCIPAL; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POIS NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE O CIRCUITO E OS SEMICONDUTORES POSSUEM ENCAPSULAMENTO BGA; DAR BAIXA.
202200141 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202201 | 06/01/2022 08:13:48 | Verificar possibilidade de reparo ou substituição da pinça removível do miliamperímetro IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS. A articulação da pinça encontra-se quebrada. | MEG1 | ILA2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encaixe da pinça do amperímetro está danificado, inviável reparo manual. Peça nova confeccionada via impressão 3D (202201788) Equipamento calibrado, dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202200027 | STE | 202100368 | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202201 | 04/01/2022 09:35:35 | Solicitamos reparo del carton 6EV5000-1BC con codigo de material 542563, referente a alimentação dos relés de interposição de alarmes do GUS-11, localizado no TAC 642. O cartão apresentou falha intermitente durante testes no GUS-11; No momento de retirada do cartão do circuito, houve rompimento do dispositivo para sacar o cartão e da alavanca para desligar o micro disjuntor a1. Ref. SSA 202100240. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. La llave del micro disyuntor roto. Sin condiciones de reparar. Dar baja
202100546 | STE | 202100437 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 16:58:01 | SOLICITO REPARO DO BORNE DE TENSÃO CONFORME SSA MATRIZ DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3817. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Borneras de cables de prueba se encuentran con defecto (rotos). derivada abierta a ILA3 para fabricación de pieza a través de impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100510 | STE | 202100499 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 30/12/2021 15:31:42 | Reparar aparelho de TMR modelo G355, com ramal 9177 e número de série P100100501111. Alto-falante de campainha/viva-voz inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do autofalante viva-voz; limpeza interna da placa e periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100432 | STE | 202100411 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202152 | 28/12/2021 10:41:54 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9129, modelo 8242 ns. RTF183502221, do usuário Alberto Villar. Aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202201 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100355 | STE | 202100178 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:40 | Constatado que TMR RAMAL 9194 apresenta desligamento intermitente, mesmo tendo carga de bateria (MODELO NEC G566 NS. 0003804300289). O aparelho é do colaborador CLÁUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA SMMG.DT. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100238 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202151 | 22/12/2021 11:07:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual fica piscando os leds do anunciador sem aceitar rearme. ssa de referencia 2015/11004C. segue em anexo o esquema do anunciador e desenhos de referencia do painel onde esta instalado o anunciador. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202201 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no rack, verificado que há módulos I/O, um de controle e uma fonte. Foi realizada inspeção na fonte e constatado que dois capacitores da saída apresentavam defeito. Foram substituídos dois capacitores de 470uF/35V. Foi realizada energização do rack. Liberado para uso
202100183 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202150 | 17/12/2021 11:09:12 | REALIZAR REPARO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA ETNA COM ATUAÇÃO DE 67 A 68 BAR. INSTRUMENTO NÃO RECEBENDO AJUSTE. SSA DE ORIGEM 202115120A. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202202 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICACION DE VALVULA, SUSTITUCION DEL REPARO, LIMPIEZA Y AJUSTE, REALIZADO ENSAYO DE FUNCIONALIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO. LIBERADO PARA USO
202100168 | STE | 202100022 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202150 | 17/12/2021 08:45:53 | Reparar aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, com ramal 9296, número de série RTF174202595, usuário Vicente Galeano. Microfone do aparelho está inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | limpeza interna da placa e periféricos; teste de microfone OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100156 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202150 | 17/12/2021 09:01:20 | Reparar sensor ótico do padrão de energia Schlumberger SM 3050. Juan ciente. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en los soportes de placa y en las conexiones eléctricas. Reparación de soporte y cableado, fijación de lente óptico. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100155 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 17/12/2021 09:01:41 | Manutenção corretiva do transdutor de pressão diferencial Endress Hauser N° série: N600179109D. Serviço derivado da SSA 2021/15131A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | VERIFICADO SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202100074 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:07:50 | Reparar IHM (Modelo: PX10-2T4-AF8-AE3 e SN: CX-00294-102) reserva do sistema de resfriamento dos transformadores principais das unidades 18A e 9A. É necessário substituir o cooler (Modelo: BS601012H DC 12V 0,21A 3-Fios). Em conhecimento o senhor Juan Gadea. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do cooler do processador; Cartão de memória com erro de I/O; Retirada da memória da IHM do KT-09A para restaurar os arquivos corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202602365 | SEE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202608 | 19/02/2026 16:49:15 | Realizar reparo no circuito do setor 2 da (PLACA DE SUPERVISÃO DE SETOR PCB5001A) do anti incêndio PAD 20S. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202608 | FRETES ARANDA ARSENIO
202602091 | SEE | 202602007 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 11/02/2026 16:39:19 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate miliamperímetro de procesos marca Fluke modelo 773 con IB 1667 y número de serie 26580066, el cual necesita limpieza debido a que sus baterías se encontraban vencidas y también cuenta con daños en su estructura que imposibilitan su calibración en esta condición. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el soporte de plástico presenta daños severos e irreversibles haciendo inviable la reparación del mismo, además que no se cuenta con material de repuesto por lo que se procede al descarte del equipo. El Equipo será descartado. Observación: Hoja de descarte en anexo y número de TBPM.
202601890 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202607 | 09/02/2026 09:42:45 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES EN MÓDULO CIN 238 NS:2326-I-K. ENCONTRADO VALOR MÁXIMO DE T3:10V PARA SERVOMOTOR TOTALMENTE ABIERTO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202607 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 CI LM124, 1 potenciômetro 2,2K Ohms e 2 capacitores tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202601879 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202607 | 09/02/2026 09:43:03 | Conforme solicitado por la OPSE.DT y definido en acta AR/OPS.DT/003/2026 en anexo, modificar los resistores del módulo CIN265 NS: 2338 que definen la ganancia no linear del integrador. Alterar los resistores R55 y R56 para 4,7kΩ (actual es de 1kΩ) y los resistores R57 y R58 para 10kΩ (actual es de 7,32kΩ). REF.: SSA202601822. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202607 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los resistores, de acuerdo al pedido del solicitante. Liberado para uso.
202601824 | SPG |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202607 | 09/02/2026 09:43:12 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A de -1/+1 vcc número de série - 6762/00. O mesmo foi substituído atendendo a SSA202601666. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202607
202601763 | SPG | 202601733 | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202606 | 05/02/2026 15:03:47 | Prestar apoio no ensaio do Relé 64SB (Falha a Terra no Estator 100%). Prevista para 23/02/2026 ÀS 7:00h. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202601707 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 05/02/2026 14:19:24 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MÓDULO CIN 244LO NS.: 2331/I1/2 QUE PRESENTA VALOR MÁXIMO DE -10,45V EN EL PUNTO TP507, VALOR MÁXIMO DENTRO DE LA TOLERACIA:-10,35V. CONFORME IMÁGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202607 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de nivel de tensión en 10,15 vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601606 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202606 | 03/02/2026 16:25:03 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 238 NS.: K1/R2 QUE PRESENTÓ DEFECTO DURANTE ENSAYOS REALIZADOS. VALOR DE T3= -10,62V PARA CUALQUIER VALOR DE T8 CON LA LLAVE KVP EN MANUAL. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e análise funcional do módulo. Verificado que as saídas T6, T7 e T10 apresentaram valores de saturação sem injeção de sinais externos. Realizada substituição do ampOp LM124. Foi preciso injetar um sinal externo em T8 para anular o sinal de -4,88V em T10, mantendo aproximadamente 100mV em T6 para ser possível medir o sinal de saída em T3, considerando o ganho de -40 no circuito de potência. Liberado para uso.
202601581 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 03/02/2026 16:23:34 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CI LM124J(A1) Y REPARO DEL MÓDULO CIN 238 NS:2335/K1/ ENCONTRADO CON DEFECTO DURANTE ENSAYOS CON T3=12V PARA CUALQUIER VALOR DE T8. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, substituição de componente e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído o CI LM124, que apresentava saída saturada em T3. Liberado para uso.
202601570 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202606 | 03/02/2026 16:24:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025a-P serie Nro: HEIR435401, pois o led 1 está aceso, derrubando o alarme "Falha Tiristores G1.1", sem aceitar o rearme. SSP 20264753 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de componentes 14 transistores (BCY59 y BCY79), capacitores de 3,3Mf 62vcc y 1Mf 62vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601431 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 02/02/2026 08:46:44 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-p , Al energizar el modulo presenta alarma de forma directa. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO
202601406 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:15:39 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO EN MÓDULO CIN 244 LO NS:;2326-I-I . QUE PRESENTA TIEMPO MENOR EN RAMPA DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE VALOR DE TENSIÓN DE SALIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados 4 capacitores de 100Nf 100vcc, ajuste de tiempo en rampa. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601399 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:47 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO DE MÓDULO CON 244 LO NS:I1/R3/LO. QUE PRESENTA MAYOR VALOR DE TIEMPO DE RAMPA DE SUBIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. REF. MP3S2026 U#13. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, verificação funcional e ajuste no módulo. Ajuste de 0V em TP507, ajustado a frequência do contador em 44,85Hz com substituição de capacitor para 133nF e realizada medição de tempo da rampa. Liberado para uso.
202601396 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:58 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 244CF NS:2338 , QUE PRESENTA VALOR DE RAMPA (TASA DE VARIACIÓN mV/s) DISCREPANTE DE LO ESPERADO DURANTE ENSAYO REALIZADO MP3S CONFORME IMAGENES EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Realização de inspeção geral, ajustes de zero e ensaios funcionais em bancada, apresentando taxa de variação dentro dos valores esperados, de acordo com registros anexos. Liberado para uso.
202601370 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202605 | 29/01/2026 13:46:14 | Enviar para reparo conversor Grandi Motori Trieste modelo IS 110-24 número de série 84040, código de almoxarifado 052727-0, por apresentar funcionamento intermitente, zerando a tensão de saída e normalizando após alguns instantes. Referente a SSA 202601346. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo e verificado rompimento de trilha. Realizado reparo e análise de comportamento da tensão de saída. Liberado para uso.
202601217 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 27/01/2026 15:49:06 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01 SSA ref: 202600803. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, primarias y secundarias, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600946 | STE |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202604 | 22/01/2026 16:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o rele temporizador Haussener Electronic não temporiza corretamente. Rele retirado do Almoxarifado, através da SM 526300, para atender a ensaios, conforme a SSA 202600161. Cód, Almoxarifado 192287. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202605 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 potenciômetro 270°/1 Mohm( P1) e 1 capacitor eletrolítico 10 uF/63V( C1). Liberado para uso.
202600762 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202604 | 20/01/2026 09:06:53 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202605 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación de los 2 micro disyuntores Siemens. Liberado para uso.
202600647 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:33 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN0053 que durante el ensayo se encontró inoperante. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 6,8Mf 63vcc, 1Mf 63vcc, 680Nf 63vcc, 100Nf100vcc, 470Pf 100vcc ), transistor BCY79 y circuito integrado MC14538. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600646 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:42 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo UN 0006, que presenta inconvenientes en su funcionamiento . Distorsiona la forma de onda del amplificador UN0056 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202604 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1), 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2) e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202600599 | STE |  | N044A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.015-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:50 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI (Ponte Rolante N03), S/N 06190388. Falha relatada: Equipamento não inicializa (não liga) ao ser acionado. (SSA 202600473) Observação: Foram realizados testes com múltiplas baterias carregadas, descartando falha na fonte de alimentação externa. O controle está sendo enviado com uma bateria. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, testes de continuidade no botão vermelho e na chave Start. Foi verificado que a chave Start faz continuidade da alimentação da bateria com o botão vermelho, que precisa estar na posição 1. Liberado para uso.
202600527 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 14/01/2026 16:58:15 | Realizar mantenimiento del modulo electrónico UN 0025a-P, que presenta inconvenientes con el encendido y accionamiento del led 3. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos 3 capacitores de 3,3uF e 1uF. Realizada inspeção nos transistores do circuito do Led3 e realizada inspeção funcional do módulo. Realizada simulação de falha na fase S e o Led3 iluminou corretamente. Liberado para uso.
202600526 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 14/01/2026 16:58:06 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN0026a-P, durante el ensayo el modulo quedo desligado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 transistores BCY59, C.I. TBA221 y 2 capacitores de 470Nf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600152 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:01:45 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0056a-P HI903665-312/47. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100Nf 100vcc y un capacitor de 1,5Mf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600151 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:08 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0006b-P HI915152-312/10. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 1000MF 100vcc y 470MF 250vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600149 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:42 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1820 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202600147 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:24 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1819 Actuación encontrada en 268,5 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202600145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903655-312/06 debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba de funcionamiento del modulo UN0005, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600087 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com tensão abaixo da especificação do módulo; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202600502(D).
202600086 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600085 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600083 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600082 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519806 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202551 | 16/12/2025 18:44:45 | Manutenção em cabo rompido. Cabo utilizado para comunicação NMEA entre GNSS e ADCP RS5. OBS.: Maycon está ciente da situação. | OSH1 | ILA2 | LUCAS DALSOTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | MAYCON LAZAROTTO | Reparo em uma emenda no cabo que estava rompida; Isolcação da emenda com fita autofusão para proteção contra dobras e água; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202519724 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202551 | 15/12/2025 13:54:56 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A (entrada +/-2 Vcc), com numero de série: 6694/00, que se encontra com o valor de saída incorreto. Trata-se de um módulo reserva. Obs.: Esse módulo possui resistência de entrada de 100k e outro módulo igual com leitura correta possui entrada de 20k. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520159(D).
202519645 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202551 | 15/12/2025 13:54:32 | Modificar módulo SIEMENS modelo 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A), CM: 542563, para o modelo 6EV5000-1BC "Modified" (2 x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Retirado do TAC-533 através da SSA 202519637 (D) | MEL1 | ILA2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202551 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del relé en la placa, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202519519 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202551 | 15/12/2025 09:02:52 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo UN0510b-P NS: HIER 319619¦ HI900043-312/09 retirado con la SSA 202519503, no comanda al potenciómetro de canal manual para aumentar o disminuir. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizados ensaios básicos de funcionamento e não foi encontrado o problema relatado. Os ensaios foram baseados em injetar sinal de entrada positivo e negativo e verificar atuação dos relés. Foi verificado que o sinal mínimo para os relés atuarem de 60mV e o pulso de aproximadamente 250ms. Liberado para uso.
202519223 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:04 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P serie Nro: HI915102-312/41. Led 1 y 2 quedan encendidos y no rearma. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202550 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo en bancada. Funcionamiento normal, limpieza. Liberado para uso.
202518922 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR DE TENSÂO VARIAVEL , MOD - VME -056 MARCA VARIVOLT , NS- 005 , BP 100410 , IB-2075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202518921 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR VARIADOR DE VOLTAGEM , VARIVOLT GENERICO , NS-002 , BP-89363 , IB-1052. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202518851 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202548 | 27/11/2025 15:43:50 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2936 Instrumento liberado para uso.-
202518843 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:42:14 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518788 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:25 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-1. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de dois resistores de 4,99k Ohms que fazem parte do circuito dos leds D071 e D070 e dois resistores de 340 Ohms que fazem parte do circuito de entrada dos captores DI e DH. Liberado para uso.
202518787 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:36 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( 3 resistencia de 499 ohm ). limpieza. Liberado para uso.
202518761 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:46 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01 SSAref: 202518302. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conversor DC-DC, filtros pasivos de salida. Ajustes de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518689 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 25/11/2025 07:24:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518688 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202518687 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202518670 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:16 | Realizar mantenimiento preventivo , sustitución de capacitores y ajuste de curva de actuación en aproximadamente 5 ms, del modulo electronido UN 0026a-P. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores de 680nf,470nf, 150nf y de 1Mf, prueba en bancada, ajuste de actuación en 5msg, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202518667 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:33 | realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores del modulo UN 1011. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada manutenção preventiva com a substituição de dois capacitores de filme de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202518666 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:44 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al modulo UN 2010b-P Serie Nro: HI903820-312/32 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202548 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 4.7uF/100V. Liberado para uso.
202518665 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:20:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518664 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:03 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518663 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518662 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518661 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518660 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518659 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Un conversor sustituido. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518658 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518657 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518655 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518654 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:23:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala (un trimpot de FE sustituido), incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518453 | STE | 202518301 | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 20/11/2025 07:17:07 | APOYO PARA ENSAYO DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202518301. Liberado para uso.
202518018 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202546 | 12/11/2025 10:50:19 | Realizar inspeccion y verificación de funcionamiento del modulo UN 0040, que presenta eventualmente oscilasciones. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202546 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 transistores BCY59 y un capacitor de 100Nf 100vcc. Liberado para uso.
202516271 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202542 | 14/10/2025 07:59:21 | VERIFICAR/REPARAR PROJETOR MARCA EPSON, Nº DE SÉRIE VA9K5607033 (ANEXO) QUE ESTAVA INSTALADO NO AUDITÓRIO DA SMIL.DT. OBS.: O PROJETOR PAROU DE FUNCIONAR DE REPENTE. POR TRATAR-SE DE UM ITEM UTILIZAÇÃO FREQUENTE PELOS USUÁRIOS DO AUDITÓRIO, SOLICITA-SE ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Protecciones abiertas por a corto circuito en toda la placa central de la fuente, el sistema de ventilación forzada estaba obstruido por filtro deteriorado. Reparo inviable. Ver anexo. Proceder a descarte. Obs: Instrumento sin BP.
202516248 | STE | 202516127 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 15:17:38 | Solicito la verificación y reparación de los bornes de los fusibles de intensidad de corriente del multímetro Fluke 189, con IB 1891. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202542 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o múltímetro, foi encontrado duas bases de fusíveis soltas. Foram limpas e ressoldadas, pois uma delas estava com zinabre. Liberado para calibração.
202516153 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202541 | 10/10/2025 09:07:59 | Alterar rango de entrada de transductor de tensión SIEMENS modelo GMUUeff/H M08206-W1429 Nr. P12-757 CM:579262. de 0 - 129,326 V Para 0 -115V Calibrar luego de la modificación. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202542 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Substituição de capacitores de 1μF/63V, 4,7μF/63V e 10μF/63V. Foi possível alterar o range de entrada com substituição de resistor de entrada R1 e R2. A soma das resistências é 68kΩ. Portanto Resistor 1 (R1) foi substituído por um jumper (0Ω) e o Resistor 2 (R2) foi mantido o valor de 68KΩ. Realizados ajustes de ganho. Liberado para uso conforme derivada 202516397.
202515670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:08 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +50 kPa. - Número de serie 8200D71Y | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202609 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2825 Instrumento liberado para uso, previa conversación con el solicitante.-
202515668 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:22 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +55 kPa. - Número de serie 8200D71Z | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2824 Liberado para uso.-
202515472 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202540 | 29/09/2025 14:02:54 | REALIZAR REPARO DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. NS:20100531P601488 26C1050574. REF. SSA202514355. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202540 | EDERSON ROSSATO | A fonte apresenta falha intermitente no circuito de controle do chaveamento, não foi possível detectar a causa. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202515191 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202539 | 23/09/2025 13:43:46 | Realizar manutenção corretiva no modulo UN 0006 NS HI960088-312/06, retirado da posição A19 - U07 que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202515106 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:03:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515105 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:03 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515091 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515089 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:28 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202515088 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202539 | 22/09/2025 07:04:41 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202514917 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 18/09/2025 09:12:02 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900372-312/09 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores de 3,3Mf, 1,5Mf y 1Mf 100Vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514915 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 18/09/2025 09:11:28 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900372-312/34 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores de 3,3Mf, 1,5Mf y 1Mf 100Vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514901 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 16:51:51 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202538 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202514900 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 16:52:00 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202538 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do micro disjuntor por modelo ETA fornecido pelo usuário; um capacitor de 220nF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202514899 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 16:52:19 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202538 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202514806 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202538 | 17/09/2025 07:17:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de Transductor de Potencia Activa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL NS:24831/01 en atención a MP3S TGC#18.SSA de referencia: 202514373. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202515010(D).
202514725 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:06:16 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores no modulo UN 0077, NS HI900416-312/15. Realizar conferencia de resistores e capacitores conforme planilha em anexo. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202538 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção e substituição de capacitores de 1uF e 680nF. Foi realizada verificação da configuração relativa ao anexo encontrando valores divergentes às medições em x3 e x4 (x3=4,986V e x4=-4,974V), demais informações foram encontradas conforme indica o esperado. Liberado para uso.
202514722 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:06:23 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores antigos do módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HI960013-312/12. Realizar conferencia de resistores e capacitores conforme planilha em anexo. SSP de referencia: 20253331. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202538 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 10 capacitores de 1MF 100Vcc, diodo zener 1N3155. Verificación de resistores y capacitores (C1008 y C1009 de 4,7 MF; C1010 de 0,68Mf)conforme planilla. Liberado para uso.
202514719 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515022(D).
202514717 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6569/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515021(D).
202514713 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:47 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515020(D).
202514712 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6848/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515019(D).
202514710 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515018(D).
202514709 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:15 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515017(D).
202514708 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515016(D).
202514706 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6841/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515015(D).
202514704 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6824/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515014(D).
202514703 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515013(D).
202514702 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:08:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6797/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515012(D).
202514524 | STE |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-LOGBOOK/360 , MARCA-IOTECH BP-627117 , IB-5146 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 969/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202514523 | STE |  | S015A003 | AQUISIÇÃO DE DADOS E ACESSÓRIOS | 0735.003-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE DADOS , MOD-WAVEBOOK 512H , MARCA-IO TECH BP-628890 , IB-1502 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202514488 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202537 | 10/09/2025 10:16:58 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TERMOMETRO DIGITAL P/RTD , MOD-2180A , MARCA FLUKE , BP-89524 , IB-5199 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 968/2025 en anexo. Equipo sin S/N.
202514428 | STE | 202514264 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202537 | 09/09/2025 14:42:44 | Solicitamos reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de stock 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514240 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202536 | 05/09/2025 07:44:09 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MODULO UN0006 NS HE903444-312/47, QUE PRESENTÓ UNA DISTORSIÓN DE PULSOS EN LA ETAPA FINAL. REFERENCIA: SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202537 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1), 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2) e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202514239 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202536 | 05/09/2025 07:43:45 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MODULO UN0025 QUE PRESENTA ACTUACIÓN INDEBIDA DE LOS LED´S 2,4 Y 6. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202537 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 transistores BCY79, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514166 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202536 | 03/09/2025 16:30:44 | Realizar revisão geral e instalação do micro interruptor de "teste" no módulo sobressalente UN0053 (HEIR318757 R1 // HE903026-312/14). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202537 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, substituição do botão "Test" e inspeção funcional do módulo. Liberado para uso.
202514109 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202536 | 02/09/2025 14:17:02 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos canal manual UN0053, foi substituído atendendo a SSA202514082, o mesmo atua alguns segundos após ser rearmado com a máquina em carga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 100MF 16vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514045 | STE | 202513977 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 03/09/2025 14:18:31 | Solicitamos reparo do conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202537 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores electrolíticos (2 capacitores, 1MF 50vcc; 2 capacitores, 100MF 25vcc; capacitor 2200MF,16vcc; capacitor 1000MF 16vcc; capacitor 220MF16vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202513990 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202536 | 01/09/2025 07:54:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso.
202513933 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202536 | 01/09/2025 07:54:41 | Solicito a reparação e posterior calibração do indicador analógico 48x48mm TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW) encontrado com defeito. Está sendo entregue, junto a este, um indicador sobressalente de mesmas características (COD. ALM: 672130) para possível adequação e substituição da base da escala. Referente a SSA 202513862. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de ´´0´´ y fondo de escala ´´10mA´´ y enviado para calibración con la SSA 2025/14096 y liberado para uso con dicho SSA.
202513865 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 27/08/2025 15:51:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202536 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202513864 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 27/08/2025 15:51:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202536 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor, ETA 4A, fornecido pelo usuário. Realizada substituição preventiva de dois capacitores de poliéster de 200nF e 3,3uF. Liberado para uso.
202513678 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202535 | 25/08/2025 13:43:25 | Realizar manutenção preventiva e calibração Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A. SSA de referencia: 202513022. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de los filtros de fuente conversora y filtros de tratamiento de señal de entrada. Verificación de conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513671 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N21 modelo 2381A con serie 6663-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513670 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N20 modelo 2381A con serie 6734-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Abierta SSA para ILA3 (calibración). Liberado para uso.
202513669 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N19 modelo 2381A con serie 6777-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513668 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N18 modelo 2381A con serie 6743-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513667 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa N17 modelo 2384A con serie 6720-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513666 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N16 modelo 2381A con serie 6670-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513665 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N15 modelo 2381A con serie 6700-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513664 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:33:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N14 modelo 2381A con serie 6739-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513662 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:32:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N13 modelo 2381A con serie 6798-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513660 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:31:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N12 modelo 2381A con serie 6741-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. Un conversor sustituido. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513659 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202535 | 25/08/2025 14:31:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N11 modelo 2381A con serie 6856-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. . Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513579 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202534 | 22/08/2025 14:05:03 | Adaptar módulo SIEMENS 6EV5003 modificado (2 x 0,5 A) para prover sobressalente para o módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513498 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:42 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0025, NS HE902951-312/13, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Realizada simulação de pulsos com sinal senoidal e duty. Liberado para uso.
202513497 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:51 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo e verificação funcional. Realizada resolda em diodo zener. A verificação funcional consistiu em aplicar pulsos de entrada e saída do amplificador final e simular perda individual de cada pulso. Liberado para uso.
202513496 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:59 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HI915152-312/13, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada troca de componentes e verificação funcional do módulo. Substituição de capacitores eletrolíticos de 470uF e 1000uF. Medições das tensões corretas. Liberado para uso.
202513495 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:26:08 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/31, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202513494 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202534 | 21/08/2025 10:26:23 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/17 que está apresentando o pulso menor na fase S-, conforme foto em anexo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo zener 18vcc y diodo 1N4004, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202513478 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202534 | 20/08/2025 15:31:23 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio y adaptación del micro-disyuntor de la marca ETA. Liberado para uso.
202513477 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:32 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio y adaptación del micro-disyuntor de la marca ETA. Liberado para uso.
202513476 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:40 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202535 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513475 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202534 | 20/08/2025 15:31:48 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202535 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202513381 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202534 | 19/08/2025 11:11:15 | Efetuar manutenção preventiva (troca de todos os capacitores ) e testes no módulo UN2010 S/N: HE903470-312/17. Ref.: SSA202513253 e SSA202510088. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202534 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Verificación de todos los capacitores que ya fueron sustituidos, cambio de un diodo Zener 1N3155 y limpieza. Liberado para uso.
202512874 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202533 | 11/08/2025 16:01:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202533 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del micro disyuntor a la placa de circuito impreso. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202512873 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202533 | 11/08/2025 16:01:16 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202533 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del micro disyuntor a la placa de circuito impreso. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202512693 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202532 | 07/08/2025 16:24:39 | Acompanhar a sequência de manutenção do cromatógrafo da marca Agilent, a ser realizada de 11 a 14/08/2025 (Contrato AS 4500077685). | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento quedó operativo. La aparición de un pico en respuesta de humedad/agua en las muestras fueron minimizadas. Detalles de procedimientos y piezas sustituidas constan en el acta de anexo. Liberado para uso en las condiciones mencionadas.
202512271 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:03:50 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0056 HI903665-312/60. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 13 capacitores cerâmicos 100nF/100V. Liberado para uso.
202512213 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:00:56 | Efetuar desmontagem, embalar e encaminhar ao almoxarifado o Smart Board Smart, mod.UX60, BP 694724 e Ativo SI.GG 058/0008-0. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202532 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Desmontado, embalado e encaminhado ao almoxarifado(G6) TBPM 752/2025.
202512212 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:01:03 | Efetuar desmontagem, embalar e encaminhar ao almoxarifado o Smart Board Smart, mod.UX60, BP 698613 e Ativo SI.GG 058/0010-2. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202532 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Desmontado, embalado e encaminhado ao almoxarifado(G6) TBPM 733/2025.
202512071 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202531 | 29/07/2025 16:24:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO , AJUSTE E VERIFICAÇÃO DO MANÔMETRO DIGITAL RUCKEN DE 0 A 100 BAR. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de Clase, según especificaciones técnica del instrumento. Sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar baja el Instrumento.
202511969 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:01:51 | Realizar mantenimiento preventivo en el modulo UN 0006 a-P HE903538-312/30 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202511968 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:02:02 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903782-312/50 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511966 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:02:09 | Realizar mantenimiento preventivo en el modulo UN0056 HE903575-932/07 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511930 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202531 | 28/07/2025 07:49:05 | Realizar manutenção preventiva no módulo CIN 273 AUX e ajustar as saídas +/-15 Vcc (T3 e T4). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión +-15vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202511929 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202531 | 28/07/2025 07:49:15 | Realizar manutenção preventiva no módulo CIN 273 AUX. O módulo foi retirado para atender a SSA 202511673. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión +-15vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202511812 | STE |  | S034B008 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (PLC) | 1700.001-6 | 202530 | 24/07/2025 10:33:43 | Verificar/ Reparar modulo expansor de CLP - DM8 230R con falla intermitente de comunicación | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | O módulo de expansão apresenta falhas intermitentes no circuito de comunicação com o CLP, sem relação com os níveis de tensão na fonte e, de acordo com testes realizados em bancada. Durante as inspeções, não foi possível detectar a origem dessas falhas no hardware. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202511811 | STE |  | S034B008 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (PLC) | 1700.001-6 | 202530 | 24/07/2025 10:33:58 | Verificar/ Reparar modulo expansor de CLP - DM8 230R con falla intermitente de comunicación | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | O módulo de expansão apresenta falhas intermitentes no circuito de comunicação com o CLP, sem relação com os níveis de tensão na fonte e, de acordo com testes realizados em bancada. Durante as inspeções, não foi possível detectar a origem dessas falhas no hardware. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202511743 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:05 | Realizar reparo, ajustar tempo do circuito de falha do captor DH e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.1 ref. C2/R1/1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202537 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O circuito oscilador apresentava defeito no circuito integrado IC060, alterando a frequência nominal e gerando discrepância no tempo de atuação na falha. Foram substituídos 1 CI MC14528 e 2 resistores de 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso.
202511742 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:25 | Realizar reparo e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.2 ref. D2/R2327/M1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso.
202511741 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 16:15:37 | Realizar modificações no módulo UN1043, HE903688-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foi substituído o resistor R122(1,8MOhms ) e inseridos 2 resistores 2,7MOhms, conforme solicitado. Liberado para uso.
202511737 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202530 | 23/07/2025 13:45:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1733. (retirado de U07) | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1733 Instrumento liberado para uso.-
202511727 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202530 | 23/07/2025 10:58:44 | Acompanhar o reparo externo a ser executado pelo técnico da empresa Agilent de modo a finalizar o contrato AS 4500077685. Serviço será executado nos dias 28, 29 e 30/07. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al técnico del servicio oficial de Agilent. Fueron revisados varios puntos de filtración de gases y resueltos en la mayoría de los casos. No obstante el defecto continua, en la separación de gases y la aparición de picos desconocidos. El técnico se retiró sin resolver el problema.
202511694 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:51:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A). MP3AU07 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202511757(D).
202511649 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:23 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, NS HI960074-312/19, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor de poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202511648 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:32 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI960425-920-003, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511647 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:43 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HI900155-312/03, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202511644 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 22/07/2025 09:27:52 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN0025a-P Serie Nro: HI900372-312/46. Ref SSP: 20253325 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202511639 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 22/07/2025 09:28:16 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS: HI900155-312/20 que apresenta oscilações na saída de 24V (varia entre 11Vcc e 24Vcc) durante os primeiros minutos de energização. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 transistor 2N3767(V350) e 1 diodo zener 24V/5W(G327), circuito de saída do sinal 24VCC. Liberado para uso.
202511611 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202530 | 21/07/2025 17:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F214 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511610 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202530 | 21/07/2025 17:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F213 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511609 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202530 | 21/07/2025 17:15:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F212 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511574 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N20 modelo 2381A con serie 6839-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511774(D).
202511573 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N21 modelo 2381A con serie 6643-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511773(D).
202511572 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:03 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N19 modelo 2381A con serie 6831-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511772(D).
202511571 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N18 modelo 2381A con serie 6756-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511769(D).
202511570 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N17 modelo 2384A con serie 6707-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511768(D).
202511569 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202530 | 21/07/2025 17:17:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N16 modelo 2381A con serie 6652-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511766(D).
202511568 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N15 modelo 2381A con serie 6684-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511765(D).
202511567 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N14 modelo 2381A con serie 6835-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511764(D).
202511565 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N13 modelo 2381A con serie 6812-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511761(D).
202511564 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N12 modelo 2381A con serie 6803-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511760(D).
202511563 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N11 modelo 2381A con serie 6837-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511758(D).
202511507 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511506 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:40 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511505 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202529 | 18/07/2025 17:00:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Para atendimento durante MP3A da UG. | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202511359 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202529 | 16/07/2025 16:20:10 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202511230 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202529 | 15/07/2025 14:22:16 | Durante la ejecución de la SSP 20255133 4A de la Centrales Oleodinámicas 1/2, se encontró que el manómetro ID-1889 está con medición errónea. Verificar/solucionar. Foto del manómetro ID-1889 en anexo. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza, ajustes y montaje. Cambio de Glicerina. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1889 Liberado para uso.-
202511068 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 14/07/2025 16:46:32 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo UN0510s-P Serie Nro: HI915107-312/26. presenta falla intermitente, Ref SSA: 202509800 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, substituição dos capacitores de 10uF/63V; 3,3uF/63V; 4,7uF/63V e 1uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com alimentação de ±15V e injeção de ±15V nos pontos N1-35 e N1-37 para verificar atuação dos relés. Ajuste da banda morta em 54mV (estava em 900mV com capacitores originais). Tempo de largura de pulso está ajustado em 0,398s conforme t2. Liberado para uso.
202511067 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 14/07/2025 16:46:42 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos al módulo UN 1011a-P V2 Serie Nro: HE915114-312/02 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores de 3,3uF que apresentaram alterações em suas características. Realizada verificação funcional do circuito eletrônico com alimentação da eletrônica e relé e verificação do comportamento dos ampOp. Liberado para uso.
202511065 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202529 | 14/07/2025 13:48:04 | Acompanhar o técnico da empresa Baur que realizará a manutenção e calibração dos equipamentos Rigidez Dielétrica e Fator de Dissipação conforme contrato AS 4500079471. Serviço será realizado no dia 15/07/2025. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202529 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado el acompañamiento de calibración y limpieza ambos equipos, además de de recibir orientación sobre posibles defectos futuros. Los instrumentos están liberados para uso. Ver anexo.
202511063 | STE | 202510959 | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202529 | 14/07/2025 13:41:45 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#07. PREVISTO 21/07/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202510959.
202510511 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 07/07/2025 09:36:15 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202510304 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202527 | 02/07/2025 13:43:31 | Verificar y reparar carton electronico Marca Neyrpic modelo: 253. El cual presenta salida de corriente =0 mA. Para la teleindicación de la señal de velocidad de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção do módulo e ensaio funcional no circuito de velocidade. Foi utilizado um calibrador YOKOGAWA para simular a velocidade e dois amperímetros para medição das duas saídas de corrente (4 e 7). Foi verificado que o circuito está com resposta correta. Foi realizado ajuste de offset e ganho priorizando o melhor ajuste na saída para o SCADA. Liberado para uso.
202510301 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202527 | 02/07/2025 13:43:44 | Verificar y reparar carton electronico Marca Neyrpic modelo: 253. El cual presenta salida de corriente =0 mA. Para la teleindicación de la señal de velocidad de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção do módulo e ensaio funcional no circuito de velocidade. Foi utilizado um calibrador YOKOGAWA para simular a velocidade e dois amperímetros para medição das duas saídas de corrente (4 e 7). Foi verificado que o circuito está com resposta correta. Foi realizado ajuste de offset e ganho priorizando o melhor ajuste na saída para o SCADA. Liberado para uso.
202509891 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 26/06/2025 08:01:48 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS 001462-0) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição, e adaptação, do conversor original por um conversor Pico com características compatíveis. Realizada substituição de 3 resistores de 4k75 que apresentaram sobreaquecimento. Realizada verificação do módulo com alimentação de 125Vcc. Liberado para uso.
202509730 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202526 | 24/06/2025 08:20:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A). | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202509785(D).
202509666 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 23/06/2025 15:39:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F213, S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Sustitución de bornera. Liberado para uso.
202509665 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202526 | 23/06/2025 15:39:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F214 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509664 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 23/06/2025 15:39:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F212 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509655 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:39:40 | Realizar manutencao preventiva no modulo UN 0077, NS HE903588-312/07 e fazer a verificacao do rele k176, pois o mesmo atuou de forma indevida na parada da máquina. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V160 e V161 foram substituídos preventivamente, componentes do ramo do circuito de atuação do relé K176. Foram substituídos 1 transistor BCY59 e 1 transistor 2N2905. Liberado para uso.
202509654 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:40:01 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e verificar se o circuito integrado SE555 foi substituido por um circuito integrado da série CA555F no módulo UN0031, NS HI903734-312/18. Código de referencia no desenho (em anexo) "A507". SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Não foi possível substituir o circuito integrado CA555T pois o componente está em processo de compra. Substituído capacitor de 10nF. O módulo está com o sinal de 300Hz quadrado simétrico e com 9,03V. Liberado para uso.
202509484 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 18/06/2025 16:02:07 | Modificar módulo SIEMENS 6EV5003-0AC (2 x 4A) para (2 x 0,5 A), de forma a prover sobressalente para o módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro-disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509415 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509414 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:26 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202509413 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202525 | 17/06/2025 15:22:34 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202509347 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202525 | 17/06/2025 06:12:34 | Verificar o motivo da Fragmentadora Secreta AT 201 XCD não estar ligando corretamente. | ILA2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202525 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação dos sensores, inspeção visual da placa eletrônica e testes em componentes eletrônicos, sem evidência de defeito encontrado. O equipamento foi testado e apresentou funcionamento satisfatório. Liberado para uso.
202509238 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202525 | 17/06/2025 10:03:01 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0056a-P Serie Nro: HI903665-312/27. Presenta actuación indebida intermitente, verificado en la PD de la unidad 05. Ref. SSA: 202415400 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O capacitor C206 apresentava defeito, ocasionando subtensão no circuito lógico. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 100nF/100V e capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202509224 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 13/06/2025 16:05:59 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/12. Tensión en el punto X5 con valores fuera de lo aceptable, Valor medido 9.2 Vcc, valor esperado: 8,7 Vcc +-2% | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Substituição de capacitor de 10nF e verificação do sinal de frequência quadrado de 300Hz. Verificado que o sinal de tensão de x5 está correto (9,04V) com queda de tensão de 7,7V no diodo zener do circuito. O sinal apresenta simetria correta. Liberado para uso.
202509024 | STE | 202508966 | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202524 | 11/06/2025 14:10:22 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#02. PREVISTO 23/06/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202408966.
202508958 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202524 | 11/06/2025 07:41:09 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 1A), CM: 542563; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-1A. | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202508579 | STE | 202508380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 05/06/2025 08:32:38 | El multímetro de la marca Fluke, modelo 73III con BP 615543 presenta porblemas de contacto en las borneras de la batería, solicitamos el mantenimiento y la reparación del intsrumento. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202524 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | realizado limpieza de bornes de contacto los cuales presentaba signos de oxidación. Equipo liberado para uso.
202508398 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202523 | 02/06/2025 16:37:07 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-2A. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202524 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202508395 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202523 | 02/06/2025 16:37:17 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Sustituir micro-disyuntor adaptado de la marca ETA 2210-S211-P1M1-Z111-2A. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202524 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois microdisjuntores. Foi necessário realizar adaptação pois a dimensão dos novos componentes são diferentes (maiores). Liberado para Uso.
202508324 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202523 | 02/06/2025 09:05:51 | Realizar Mantenimiento preventivo y calibración al modulo Yokogawa con N°S 5689/00. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado a substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509040), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508322 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202523 | 02/06/2025 08:01:33 | Reparar modulo yokogawa con N°S 6686/00 el mismo se encuentra con falla indicando fondo de escala. REF SSA 202508294 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Enviado para calibração (SSA 202509027), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508319 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202523 | 02/06/2025 08:01:43 | Verificar/reparar modulo UN0056a-P con N°S HI903665-312/40 el mismo estaba accionando alarma. Ref SSA 202508300 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202524 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e substituição de capacitores. Substituídos doze capacitores de 100nF/100V e um capacitor de 1,5uF/63V. O ensaio consistiu em aplicar pulsos de entrada R+S+T+R-S-T- e r+s+t+r-s-t- e tirar pulso por pulso, simulando uma falha, e verificando atuação visual pelo led frontal e reset. Liberado para uso.
202508220 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:19 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6656/00. Verificado led ALIM apagado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo fonte. Reparado Enviado para calibração (SSA 202509041), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508216 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:34 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6683/00. Verificado oscilaciones en la salida. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506221. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509029), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508215 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:41 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6767/00. Verificado el led ALIM apagado . Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506382. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509031), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508212 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:57 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6657/00. Verificado que el led ALIM queda oscilando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202414897. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de modul9o fonte, reparado. Enviado para calibração (SSA 202509033), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508211 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:57:04 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6828/00. Presenta oscilaciones en la salida. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506217. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição dos módulos fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509042), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508210 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:57:12 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6850/00. Presenta ruido en la salida y y el led ALIM queda piscando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506226. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de módulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509036), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508175 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:57 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0025a-P Serie Nro: HE 903502-312/04. Presenta actuación indebida en el circuito del led 3. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V, 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 transistores BCY59 e 6 transistores BCY79. Liberado para uso.
202508173 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:49 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al Módulo UN 0026a-P Serie Nro: HI903661-312/17. Presenta Ruido y falla en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 mS. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foi realizado ajuste do valor de R1204 em 82KOhmns, de acordo com esquema eletrônico. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202508172 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:42 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo Un0026a-P Serie Nr: HI903661-312/05 Presenta un retraso en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 ms. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202508109 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:17:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24343/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202523 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo preventivo de capacitores. Ensayo en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202509079. Liberado para uso.
202508024 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202522 | 28/05/2025 10:32:25 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P Serie Nro: 915102-312/43. Presenta problemas en el circuito de falla correspondiente al led 1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Reparo de trilha danificada, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202508017 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:34 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN 0025a-P Serie Nro: 441987 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507936 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202522 | 27/05/2025 08:01:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del TPA transductor de potencia activa marca Yokogawa. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de los filtros de fuente conversora y filtros de tratamiento de señal de entrada. Verificación de conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202507898 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:01:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (relé RLD não aceita rearme). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T2. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507896 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:02:04 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (não atua o relé RLD). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T1 e T2, e C4. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507895 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:02:10 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (não atua o relé RLD). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T1 e T2, do Relé RLI e dos capacitores C1 e C3. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507887 | STE |  | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.015-0 | 202522 | 26/05/2025 10:25:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507885 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 26/05/2025 10:25:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507884 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 26/05/2025 10:25:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507880 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:25:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6936/01. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507879 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:25:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6833/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507877 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6570/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, uno de ellos fue reemplazado, mediciones de tensiones auxiliares ok, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507875 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6845/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Sustitución de un trimpot de fondo de escala de 10K. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507872 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6710/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507869 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6944/01. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, fueron sustituidos dos conversores de tensión. Salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507867 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6687/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507866 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6771/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507865 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6574/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507862 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6844/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507861 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6575/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507852 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:03 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, NS HI903665-312/51, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4" , sem sinalização do módulo UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 13 capacitores de 100nF 100vcc y un Capacitor de 1,5MF, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507851 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:12 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/03, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4". | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507850 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:24 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HE903656-312/30, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4". | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202507846 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202522 | 26/05/2025 09:01:36 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS HI960058-312/04, que não apresenta leituras de tensões. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, reparo de trilha e realização de ensaios funcionais em bancada. A placa frontal apresentava trilha rompida no circuito de indicação das tensões de saída. . Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202507783 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:02 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30F3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507787 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507782 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:13 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30E3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507786 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507781 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:26 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507784 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507752 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 23/05/2025 15:16:43 | Verificar/reparar expansor de CLP (DM8 230R) con falla inetrmitente. REF SSA 202507736 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e substituição de um capacitor de 100nF e limpeza. As duas PCIs apresentaram sinais de humidade e oxidação. Realizado verificação funcional do módulo expansor, conectado a um CLP LOGO. O módulo expansor energizou e o a luz de verificação ficou verde, indicando que a comunicação com o CLP se estabeleceu. Liberado para uso.
202507751 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 23/05/2025 15:16:48 | Verificar/reparar expansor de CLP (DM8 230R) con falla inetrmitente. REF SSA 202507736 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e substituição de dois capacitores eletrolíticos de 22uF e um capacitor de 4,7uF por outro de 3,3uF. Realizado verificação funcional do módulo expansor, conectado a um CLP LOGO. O módulo expansor energizou e o a luz de verificação ficou verde, indicando que a comunicação com o CLP se estabeleceu. Liberado para uso.
202507694 | STE | 202507565 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202521 | 22/05/2025 07:34:27 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#05. PREVISTO 26/05/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202407565.
202507087 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202519 | 08/05/2025 10:47:34 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MÓDULO CIN 273 A. QUE PRESENTÓ DEFECTO ENCONTRADO LEDS APAGADOS Y SALIDAS DE TENSIÓN CERADAS EN ATENDIMIENTO A SSA202506922. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202520 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Não foi encontrado defeito no módulo. Foi realizada substituição do soquete do LM324 por um soquete tubular. Realizada inspeção e refluxo de solda em vários terminais. Teste com carga de 1A. Liberado para uso.
202507039 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 08/05/2025 07:18:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC , CM: 114456; Sustituir micro-disyuntor adaptado por el proporcionado de la marca ETA. Proyecto de referencia: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202520 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202506689 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202518 | 30/04/2025 08:46:31 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI960058-312/09, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). Trata-se de um modulo reserva | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202506688 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202518 | 30/04/2025 08:46:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HE903444-312/57, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc; diodo de 30vcc y 2 de 24vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202506599 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202518 | 28/04/2025 10:13:20 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-OAC (1x 4 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202519 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202506597 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202518 | 29/04/2025 09:35:31 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO ORINDO DO ALMOXARIFADO QUE FICARÁ COMO RESERVA PARA O SISTEMA DE FRENAGEM DAS U09A E 18A, EM ATENDIMENTO A SSA'S URGENTES E/OU SOBREAVISO, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791514, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTA: PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/18. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202519 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202506491 | STE | 202506233 | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202517 | 25/04/2025 16:19:44 | Verificar a possibilidade de reaparo e calibração do amperímetro analógico SIEMENS, retirado do Painel L3 da CCR, conforme AT 202503185 e SSA 202505192. Código de Material: 0614351. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola de puntera suelto por la sulfatación, y perdida de elasticidad. Dar baja.
202506357 | STE | 202506101 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 23/04/2025 10:27:28 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202525 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os capacitores eletrolíticos do circuito de saída da fonte estavam danificados. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para uso, conforme SSA 202507672.
202506297 | STE |  | B015D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.016-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:02 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1766 Actuación encontrada 267,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202506296 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202517 | 22/04/2025 07:46:10 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1033 Actuación encontrada 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Liberado para uso.-
202506270 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202517 | 22/04/2025 06:48:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL - SN 24832/01 saída de 0 a 10 mA. Retirado e enviado ao laboratório atendendo a SSA202505449. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202518 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202506351(D).
202506263 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202517 | 21/04/2025 15:37:37 | Realizar reparo de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves. Conforme solicitud de la SE.AE en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202520 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa. Encontrado cortocircuito. Realizado reparación. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202506232 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:16 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903686-312/36. SSP 20253328. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 60Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de poliéster: 470nF/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. O capacitor 1438 foi corrigido para 100uF conforme a tabela de unidades de 60Hz. Liberado para uso.
202506229 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506350(D).
202506227 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:30 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6853/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506349(D).
202506226 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6850/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506348(D).
202506225 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6765/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506347(D).
202506224 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6704/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506346(D).
202506222 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:21 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6679/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506345(D).
202506221 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6683/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506344(D).
202506220 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6855/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506352(D).
202506219 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:51 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6832/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506343(D).
202506218 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:55:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6762/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506342(D).
202506217 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:55:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6828/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506341(D).
202506196 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202517 | 21/04/2025 09:55:32 | Realizar reparo e substituição geral de componentes do módulo UN0077, ao pegar carga quando entrou em serviço com 35% de potência ocasionou oscilações bruscas no sistema com diminuição drástica da tensão terminal ocasionando a parada da unidade geradora, em anexo encontra-se o registro da perturbação. HEIR 318418 R1 HI903869-312/21. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional. Foram substituídos dois transistores BCY59 por BC107. Ver anexos. Liberado para uso.
202506194 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202517 | 21/04/2025 09:55:41 | Realizar reparo e substituição geral de componentes do módulo UN0031, ao pegar carga quando entrou em serviço com 35% de potência ocasionou oscilações bruscas no sistema com diminuição drástica da tensão terminal ocasionando a parada da unidade geradora, em anexo encontra-se o registro da perturbação. HEIR 319404 R1 HI90390-0-312/30 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção funcional do módulo e ajuste da frequência de 300Hz e da simetria do sinal quadrado medido em x5. Realizada medição da formação dos pulsos que geram o clock para o oscilador 555. Liberado para uso.
202505732 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 07:49:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC esta falhando intermitente. Código almoxarifado 114456. Módulo retirado da posição ULP19-E-1 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do microdisjuntor de 4A e realizada a conexão dos contatos. Liberado para uso.
202505731 | STE |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 07:50:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC está atuando intermitente. Código almoxarifado 114456. Retirado da posição ULP19-F01. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202515 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202505730 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 07:50:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC não rearma. Código almoxarifado 114456. Módulo retirado da posição ULP19-D-1 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del microdisjuntor del modulo, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202505675 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:21 | Realizar reparo supervisor de pulsos UN0053 automático posicao A09 U13, quando realizado ensaio utilizando o botao teste nao aciona o LED de atuacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202520 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, inspeção, limpeza e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V263, V262 e V264, apresentavam alto índice de oxidação e os capacitores de poliéster apresentavam valores acima da tolerância de 10%. Foram substituídos 3 transistores BCY59, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 2 capacitores 1uF/63V e 4 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso.
202505657 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:36 | Realizar reparo fonte UN006 posicao A13 U07 a mesma ao ser energizada ocasiona o desarme do disjuntor de alimentacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202517 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Os diodos G331, G332 e G333 do circuito de saída das tensões apresentavam defeito. Foram substituídos 2 diodos zener 24V/1,3W, 1 diodo zener 30V/1,3W, 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202505631 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202515 | 09/04/2025 09:29:03 | Solicitamos reparo no indicador de posição de TAP digital marca Licht modelo TD200/SU, número de série 4970. O mesmo apresenta oscilação na indicação de seu display quando seletado TAP 02. A saída de corrente em mA não apresentou problema. Referente SSA 202308355. O mesmo indicador foi reparado com a SSA 202207208. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no módulo com ensaio funcional. Encontrada solda fria em potenciômetro de offset da saída. Realizado ajuste de 1 a 19mA. Liberado para calibração.
202505293 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202514 | 04/04/2025 13:52:21 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24373/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505292 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202514 | 04/04/2025 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24387/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505291 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:55:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24258/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505290 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:56:24 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24198/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505289 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:56:37 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24244/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505287 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:57:25 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24191/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505285 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 04/04/2025 13:57:36 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24255/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202505247 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 04/04/2025 13:34:14 | Realizar cambio de capacitores antiguos del transductor N10 UU8040a-E V1/V2 HEIE402853 R1 y mantenimiento correctivo debido a que presenta una discrepancia de 110mV del valor esperado en la salida A/A2. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores de 4,7 MF 63vcc y 47NF 100vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202505196 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 04/04/2025 07:40:48 | Realizar manutenção corretiva no indicador de tensão da marca Kron, modelo: DG48, NS 41167, pois o mesmo apresenta oscilação na sua leitura. SSA de referencia: 202414345 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores, 470Mf 16vcc, 4,7Mf 160vcc, 4,7MF 100vcc y 47Mf 25vcc y enviado a patrones para su calibración con la SSA 2025/05674 y liberado para uso con dicho SSA.
202505194 | STE |  | S034B002 | INDICADORES E TRANSMISSORES | 1696.001-7 | 202514 | 04/04/2025 07:40:59 | Realizar manutenção corretiva no indicador de tensão da marca Metrix, modelo:Px 241A, NS 9707, pois o mesmo apresenta oscilação na sua leitura | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica(esquema eléctrico ), placa de circuito impreso dañado ( pista abierta y levantada, falso contacto, soldadura fría). Dar baja.
202505180 | STE |  | S016C003 | MAQUINAS OPERATRIZES E ACESSÓRIOS | 0739.003-3 | 202514 | 03/04/2025 10:23:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA GUILHOTINA BP-526850/89225. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo.
202505133 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:04:34 | Reparar o equipamento megohmetro Megger 1025, BP 700072, o mesmo não esta ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La fuente integrada de 24Vcc lograba levantar tensión debido a un corto circuito en la placa de CPU. El corto circuito fue detectado con ayuda de la cámara térmica, el defecto, un capacitor cerámico SMD de 1uF. Realizada carga de batería y ensayos en bancada. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202505098 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202514 | 02/04/2025 16:27:19 | Acompanhar a entrega técnica do circulador de refrigeração/aquecimento da Marca Koehler, Modelo K33079, que será adaptado no banho térmico de viscosidade de mesma marca, modelo K23377-00000. Entrega programada para 07/04/25. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al técnico instalador, el mismo dejó algunos consejos de mantenimiento, así también un manual impreso con instrucciones de mantenimientos correctivos. El equipo se encuentra operativo.
202505044 | STE |  | S016C003 | MAQUINAS OPERATRIZES E ACESSÓRIOS | 0739.003-3 | 202514 | 02/04/2025 11:15:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOBRADEIRA MANUAL BP-526840. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202515 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 330/2025 en anexo.
202505032 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202514 | 02/04/2025 15:29:32 | REALIZAR REPARO DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2384A (CONVERSOR DE TEMPERATURA SENSOR PT100 SALIDA DE 4-20mA) NS:6717/00. REF.: SSA202504911 Y 202504997. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC e troca de cabos de conexão entre placas que estavam ressecados; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202505322(D).
202504941 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 02/04/2025 15:10:40 | Solicitamos apoio para identificação do Manômetro MA2 (ID), o mesmo já foi verificado e ajustado através da SSA 202501841. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202520 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue inserido al instrumento el ID - 2241 Liberado para uso.-
202504916 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 16:07:16 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZORQK3. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202522 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del instrumento. Inserido al Instrumento el ID - 2249 Realizado el ensayo de Resistencia Óhmica en los valores de actuación: (10% = 0 Ω) y (25% = 0 Ω) Liberado para uso.-
202504811 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 02/04/2025 07:18:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504810 | STE |  | A001C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.026-6 | 202514 | 02/04/2025 07:18:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504809 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202514 | 02/04/2025 07:18:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504775 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 07:18:55 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). confirmar tabla de IM .EE.133 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas as modificações, verificados os resistores e capacitores conforme lista para módulos 50Hz e substituído preventivamente um capacitor de 10uF/63V. Liberado para uso.
202504770 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:18 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN1024 c-P HEIR 318629 R1 HE903348-312/12. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202504768 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:29 | Realizar reparo del módulo UN 0006a-P EIR 315104 R1 HI960017-312/09 no enciende led frontal. REF. SSA: 202417140 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de todos los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc, 10MF 63vcc y 47MF 63vcc, diodo Zener 24vcc, diodo led verde 5mm . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202504765 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:41 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN 0040 b-P HEIR 318790 HE903216-312/12. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva do módulo com substituição de dois capacitores de 100nF. Realizado ensaio funcional do módulo simulando o mesmo pulso para os dois canais com a retirada de um ramo para simular defasagem entre os dois canais e gerar a tensão de saída. Liberado para uso.
202504763 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:51 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del modulo UN 0510 c-P HE903298-312/05. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores: três 4,7uF/63V e um de 10uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com a medição da banda morta e largura de pulso. Liberado para uso.
202504760 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:19:03 | realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del modulo UN 1011a-P BCC EIR 315346 HE903685-312/5. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202504754 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:19:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6654/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504753 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6774/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504752 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6767/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504751 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6761/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504749 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 31/03/2025 09:22:41 | Realizar a manutenção preventiva e calibração do módulo TPA (transdutor de potência ativa) Yokogawa modelo 2285A, NS: 24810/01. SSA de referencia: 202504087 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado tensión de conversor discreto, filtros capacitivos, tensiones auxiliares y conexiones eléctricas internas. Ensayos a plena carga 500(ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504748 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor de temperatura yokogawa modelo 2384A N° 6713/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504746 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6658/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504745 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6695/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504744 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6792/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504743 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6732/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504742 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6573/99 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504740 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:24:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N6843/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 28/03/2025 15:19:57 | Realizar reparo e ajuste no temporizado e tempo inverso do Módulo IKC602/a228 sobressalente de modo que seu ajuste atenda a curva temporizada do SECUNDÁRIO DO TEP máquina 60HZ conforme itens da PIC.EE.0167-R01; Itens da PIC 242 a 325. (SN- HE886030-311/70 HESG 112389). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, ensaio funcional e ajuste. Foi identificado que o potenciômetro apresentou variações por vibração. Foi realizado limpeza com limpador de contato. Realizada substituição de dois ampOp do circuito de temporização. Realizado ajuste na realimentação do circuito por capacitores. Realizado ajuste no circuito temporizador. Liberado para uso.
202504689 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202513 | 28/03/2025 15:20:14 | Realizar reparo módulo IKC602/a228 Número: HE884651-311/54 HESG 112389 o mesmo em operação normal com corrente abaixo da corrente de partida aciona o LED amarelo START não aceitando rearme. Esse módulo está localizado na posição A27 U01 (Proteção de Sobretensão do Secundário do TEP 60Hz). O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202502267. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, ensaio funcional e ajuste. Foi identificado que o potenciômetro apresentou variações por vibração. Foi realizado limpeza com limpador de contato. O defeito foi solucionado sem necessidade de substituição de componente, apenas limpeza e ajuste. Liberado para uso.
202504662 | STE | 202504456 | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:38:13 | Solicitamos reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, substituição de capacitores: quatro de 47uF/63V; três de 220uF/63V; um de 330nF/63V, e verificação funcional do módulo com carga. Tensões de saída de ±15,5V e 24,5V. Liberado para uso.
202504661 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202514 | 31/03/2025 14:00:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24265/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. | MEG1 | ILA2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución preventiva de capacitores. Reemplazo de dos transistores dañados. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202504600 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202513 | 27/03/2025 14:55:42 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504532 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202513 | 27/03/2025 14:56:05 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202504531 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202513 | 27/03/2025 14:56:18 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5002-0BC (2x 2 A), CM: 137367; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 1A. Liberado para uso.
202504529 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202513 | 27/03/2025 14:57:10 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456; Substituir o fusível e chave pelo micro-disjuntor fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504528 | STE | 202500680 | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202513 | 27/03/2025 14:57:19 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 1A. Liberado para uso.
202504526 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202513 | 27/03/2025 14:57:33 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 2A. Liberado para uso.
202504525 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 28/03/2025 15:20:36 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504524 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:13:56 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y sustitución del micro-disyuntor. Liberado para uso.
202504523 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:14:47 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202504521 | STE | 202412620 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202513 | 27/03/2025 10:14:58 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 micro disjuntores 0,5A. Liberado para uso.
202504188 | STE | 202504084 | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202512 | 21/03/2025 07:36:00 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#01. PREVISTO 31/03/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202504084. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202504107 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 16:51:58 | Reparar módulo UN0053 marca: BBC S/N: HE903217-312/39. Ref SSA: 202504101. No funciona el botón de test al verificar el módulo. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202513 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes na janela de atuação por variação na frequência e realização de ensaios funcionais em bancada. O tempo de atuação apresentava discrepância em função do valor do capacitor C317 apresentar alteração de 100% acima do valor nominal de sua capacitância. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202504082 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202512 | 19/03/2025 14:04:58 | Reparar modulo RPV311 (SN 141403) que apresenta esporadicamente mensagem de FAILURE no painel frontal. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202513 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível realizar o reparo do equipamento. Proceder com descarte e manter na sucata da SMIL.DT.
202503998 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:05:55 | Reparar módulo UN 0900 marca BBC S/n:HE903566-312/28. La salida +15 VCC no puede ser ajustada por el potenciometro. Ref SSA: 202503997 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção do módulo, substituição de três capacitores de 470nF/63V e do potenciômetro que apresentou defeito. Liberado para uso.
202503970 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 18/03/2025 09:17:09 | Realizar reparo módulo CI249.2 o mesmo foi retirado do almoxarifado para utilização porém a saída para o relé L2 não aceita ajuste e realizar configuração das saídas que atendam o desenho do módulo CI249.2 conforme desenho TGC 5215-DF-71810-O-C5 página 13/20. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202512 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. O diodo zener de 8,2V, circuito de atuação do canal 2, apresentava defeito, o potenciômetro de ajuste P2 foi substituído preventivamente, em função de uma oscilação intermitente. Foi substituído 1 diodo zener 8,2V/1W e 1 potenciômetro 4,7kOhms. Liberado para uso.
202503947 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202512 | 18/03/2025 09:17:21 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A entrada de 0 a 10 vcc e saída 4 a 20 mA. O mesmo encontra-se com a saída saturada em 27mA. SN 7252/02 o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202503857. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión con defecto de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503871 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202512 | 17/03/2025 09:50:33 | Realizar reparo transdutor Yokogawa Modelo 2381A entrada de 0 a 10vcc, saída 4 a 20mA localização N14. O mesmo está em curto circuito ocasionando o desarme do disjuntor Q18. SN 7252/02. substituído em atendimento a SSA202503857. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 2 conversores de tensión con defectos de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503780 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202511 | 14/03/2025 08:26:28 | Realizar manutenção corretiva. Transdutor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00 entrou em curto circuito causando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503749 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202511 | 13/03/2025 15:30:05 | Reparar/verficar modulo Unitrol 0040, N°S HEIR 435482/3 P1, retirado con la SSA 202503339 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 100Nf 100vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503748 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202511 | 13/03/2025 15:30:14 | Verificar/reparar modulo UN0510 N°S HIER443714 P1, retirado con la SSA 202503336 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, substituição dos capacitores de 10uF/63V; 3,3uF/63V; 4,7uF/63V e 1uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com alimentação de ±15V e injeção de ±15V nos pontos N1-35 e N1-37 para verificar atuação dos relés. Liberado para uso.
202503731 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202511 | 13/03/2025 15:13:48 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24357/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado sustitución preventiva de capacitores y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503730 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202511 | 13/03/2025 15:13:58 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24392/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503729 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:07 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24289/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503728 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24233/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503727 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:30 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24215/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503726 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:14:39 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24173/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503725 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:13:13 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24196/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado cambio de capacitores internos. Ensayo en bancada ok. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202503603 | STE | 202317002 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:15 | Calibrar manómetro Bourdon retirado do interruptor 85U06 fase "S", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Identificação: Código de material: 709996. Solicita-se a colocação de ID para identificar o instrumento. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2210 Liberado para uso.-
202503533 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202511 | 12/03/2025 07:27:59 | Realizar manutenção corretiva. Fonte CIN273 AUX apresenta oscilações de tensão na saída +15Vcc, essas são replicadas na teleindicação conforme imagem em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de transistores 2N2905 y 2N2219. Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503495 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 10:00:13 | Realizar revisao geral no CI273 Aux e substituicao do resistor R14 de 4,99k ohms que encontra-se com sinais de sobreaquecimento e encapsulamento de porcelana trincado. SN2334 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído o resistor R14, 4,99KOhms. Liberado para uso.
202503473 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:02:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6660 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala.Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503470 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:02:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6799 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala.Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503469 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6827 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503468 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6788 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503467 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor de temperatura , Marca: Yokogawa , Modelo : 2384A , Sn: 6702 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503466 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6648 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503465 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6764 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503464 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6786 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503463 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:07:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6737 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503460 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 10:08:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#06. SSA REF.202502860. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones auxiliares internas, filtros capacitivos, conexiones eléctricas internas. Ensayos a plena carga. Ajuste de fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503400 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:33:40 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 435424 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). confirmar tabla 2,14 IM133 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V, o resistor R122(1,8MOhms ) e inseridos 2 resistores 2,7MOhms, conforme solicitado. Liberado para uso.
202503396 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:33:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6840 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503394 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:55:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6794 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503393 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:12 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN0510 marca: BBC S/n: HE903675-312/39 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de capacitores ( 10Mf 63vcc, 10Nf 100vcc y 3 de 4,7Mf 63vcc). Liberado para uso.
202503392 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:04 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN0040 marca: BBC S/n: HE903663-312/13. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de capacitores ( 100Mf 16vcc y 2 de 100Nf 100vcc ). Liberado para uso.
202503391 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:17 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN1011 marca: BBC S/n: HI903907-312/07. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 3,3uF/63V que apresentaram alteração em suas caractrerísticas originais. Liberado para uso.
202503389 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:57:02 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN1024 marca: BBC S/n: HI903686-312/46. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 6,8uF/63V; 10uF/63V; 470nF/63V e 680nF/63V. Os capacitores eram muito antigos e apresentaram alterações em suas características. Liberado para uso.
202503354 | STE | 202503301 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202511 | 11/03/2025 16:24:31 | Solicitamos reparo do amperímetro analógico (saída del CN-01) código almox: 110710, que se encontra con erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA2025002557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del amperímetro perdió elasticidad, imposibilitando el ajuste. Dar baja.
202503353 | STE | 202503262 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202511 | 11/03/2025 16:24:41 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada una revisión integral del indicador, en condiciones de carga máxima en la salida (600ohmios), se pudo corroborar la oscilación en la retransmisión, mayor a los límites de la hoja de datos. Fue inspeccionada, además, con sustituciones de componentes discretos y SMD, la etapa de retransmisión pieza por pieza, finalmente se concluye que la oscilación proviene del propio microcontrolador, descartando defecto también en la fuente y sus múltiples salidas. Dar baja.
202502770 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202509 | 24/02/2025 13:36:03 | Substituir borneira existente(um dos parafusos esta espanado). Soldar nova borneira na posição faltante. Realizar uma revisão funcional do módulo. Módulo do painel anti-incêndio PS | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202509 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V, 1 capacitor eletrolítico 100uF/35V e 2 borneiras 10 vias. Liberado para uso.
202502766 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202509 | 24/02/2025 13:36:30 | Placa com ocorrência de falha de laço interrompido de maneira intermitente. WORMALD RESMAT 4001 PCB 5006 REV. B | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202509 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Verificado sobreaquecimento no zener DZ1 que ocorre quando há laço aberto pois toda corrente elétrica, entre o laço, passa pelo zener. Realizado resolda em pontos do DZ1 e R13. Circuito funcionando corretamente de acordo com simulação de laço aberto e laço interrompido. A resistência dos contatos está aproximadamente 0,01 Ohms. Liberado para uso.
202502534 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 15:14:01 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HE903213-312/48, retirado da posicao A19 U07, que está derrubando o alarme de falta de tensao na etapa final de pulso. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202502533 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 15:14:13 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS IF30181437) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do conversor CC/CC com adaptação do novo conversor. Realizadas medições, limpeza. Liberado para uso.
202502508 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 14:12:11 | Realizar sustitución de capacitores del módulo electronico XZ9301. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores C1004 de 220nF/63V, ambos capacitores da fonte de ±15V de 1uF/63V e o capacitor do sinal de entrada de 1uF/63V. Liberado para uso.
202502496 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 18/02/2025 14:13:06 | Efetuar reparo no módulo SCHAEFER M 350.2 - 37.1 - fonte de alimentação que apresenta falha em U3. S/N:1107 - 254169 / PO7036 / 7200586. Em anexo um comparativo entre uma fonte ok e o módulo com defeito. Aparentemente defeito no 15Vcc. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção em funcional. Usado valor de 100Vcc para alimentar a fonte e constatado +15V e -13V. Com a câmera térmica foi identificado dois resistores acima dos 100ºC. Foi investigado o circuito de -15V e identificou-se um componente e placa de circuito impresso carbonizados, conforme imagem. Proceder descarte do módulo. Não há possibilidade de identificar o componente e o rompimento da trilha foi severo. Proceder descarte do módulo e mantê-lo no setor como sucata.
202502487 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 14:13:23 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI960058-312/04, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção corretiva do módulo UN0006, fonte do sistema de amplificador de pulso final. Realizada a substituição de dois capacitores: 470uF e 1000uF. Fonte de alimentação liberada para uso.
202502476 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202508 | 18/02/2025 08:30:09 | Alterar ajuste de amperímetro analógico CM: 614343 con las siguientes características: Entrada: 4 a 20 mA. Salida: -500 a 5000 A. Para: Entrada: 4 a 20 mA. Salida:-500 a 4000 A. Favor indicar en el frente la nueva escala. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a modificação do instrumento de medição de corrente. Foi substituído o resistor paralelo à bobina por outro resistor equivalente, para que com entrada de 20mA o ponteiro indique 4000A. Foi colada uma etiqueta com inscrição de 20mA abaixo do valor de 4000A. Liberado para uso.
202502341 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 17/02/2025 07:14:44 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900243-312/39 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição dos capacitores de 1,5uF/63V; 3,3uF/63V e 1uF/63V. Realizado ensaio funcional do módulo com simulação de perda dos pulsos r+, r-. s+, s-, t+, t-; e simulação da detecção de falha pelo deslocamento de pulsos usando a função duty% do gerador de sinais. Liberado para uso.
202502340 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 17/02/2025 07:14:53 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900243-312/16 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202502338 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 17/02/2025 07:16:33 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0025 NS HI915102-312/16 1que apresentou problema no acionamento dos leds 1 e 6. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202502275 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202507 | 13/02/2025 14:42:12 | Efetuar manutenção e calibração. Transdutor adicionando um erro de aproximadamente 10% em sua saída de corrente. Transdutor yokogawa N21 (Corrente de IF 60Hz) modelo 2381A, Nº 6669/00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue requerida la sustitución de un conversor de tensión de la fuente primaria, además se realizó la inspección de los filtros capacitivos, tensiones auxiliares y cableados internos. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502268 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 13/02/2025 14:42:18 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HI900262-312/07 que não está funcionando corretamente (tempo de atuacao esta oscilando entre 3,8ms e 22ms) SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O operacional CI A318 apresentava falha, os resistores R1203 e R1204 foram reajustados para parametrização correta da curva de atuação. Foram substituídos o LM741, os resistores R1203(82k) e R1204(6,8k). Liberado para uso.
202502012 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:22 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903812-312/45. SSP 20253327. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 60Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a verificação da tabela anexa na emissão e estabelecidas as devidas correções conforme anexo em execução. Substituídos os capacitores de 470nf/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. Liberado para uso.
202502011 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6667/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502283), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502010 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6730/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502281), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502009 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:54 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6851/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502276), dentro dos parâmetros. Liberado para uso. [11T02]
202502008 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:56:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6820/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502277), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502007 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 15:52:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415124), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502006 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 15:52:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6945/01. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502282), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502005 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:14:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6696/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502279), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502003 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:14:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6803/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502280), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502002 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6754/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502000 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6806/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501999 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6572/99. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501998 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202507 | 10/02/2025 11:12:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U10 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada conforme manual de mantenimiento sin necesidad de ajuste. Emitida SSA derivada para calibración por parte de ILA3. Liberado para uso.
202501673 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:12 | Realizar reparo Fonte G05 - AC/DC - 220Vac / 24Vcc AC/DC. A mesma foi substituida em atendimento a SSA202501646. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación del conversor de tensión, con cambios de componentes dañados ( 4 capacitores de 470MF 63vcc, 1 capacitor de 100MF 35vcc, 1 capacitor de 100MF 63vcc y 1 capacitor de 220MF 35vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501672 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:21 | Realizar reparo Modulo do Registrador INDACTIC - codigo PS-25. O mesmo foi substituido em atendimento a SSA202402662. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de componentes dañados, 2 capacitores de 150MF 400vcc. Liberado para uso.
202501670 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:33 | Realizar reparo Modulo do Registrador INDACTIC - codigo CI-10. O mesmo foi substituido em atendimento a SSA202402662. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual no módulo e medição de componentes discretos. Realizada substituição de um capacitor de 4,7uF que apresentou diferenças em suas características de capacitância. Liberado para uso.
202501585 | STE | 202501555 | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202506 | 04/02/2025 07:56:46 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#10. PREVISTO 10/02/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo sin necesidad de intervención sobre el generador de 20Hz.
202501529 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202506 | 03/02/2025 15:41:46 | Realizar mantenimiento preventivo, inspección y verificación del modulo CIN 273 AUX NA.:B1/R4/ (circuito de alimentación auxiliar). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202506 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 100MF 63vcc, ajuste de tensión en T5 ( (8VCA). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501252 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:33 | Realizar manutenção preventiva e calibração do TPA02 ARDETEM modelo 353-ANN, NS:0482-134 . SSP de referencia: 20252108. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de todos los filtros capacitivos y tensiones auxiliares, limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501251 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:41 | Realizar manutenção preventiva e calibração do TPA01 ARDETEM modelo 353-ANN, NS: 2411-89. SSP de referencia: 20252108 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de todos los filtros capacitivos y tensiones auxiliares, limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501198 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:48 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7241-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501197 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:22 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7243-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501195 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:14 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7194-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501194 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:25 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7257-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501192 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:02 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7239-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501191 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:19 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7191-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501190 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:27 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7240-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501389), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501189 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:13 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7248-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501383 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202501188 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:16 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7245-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501384), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501187 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:05 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7268-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes Enviado para calibração (SSA 202501386), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501185 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:08 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7247-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501390), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202501184 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:42:37 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7258-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501391), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501182 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:40:54 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7201-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501387), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501161 | STE |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202505 | 28/01/2025 15:40:20 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores del módulo BBC modelo UN0006a S/N: HI915152-312/12. Ref. SSA: 202501142. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, limpeza e substituição de um capacitor de 1000uF/100V e 470uF/250V. Liberado para uso.
202501160 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202505 | 28/01/2025 15:38:27 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores del módulo BBC modelo UN0056a S/N: HI903792-312/40. Ref. SSA: 202501142. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, limpeza e substituição de um capacitor de 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202501115 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202505 | 27/01/2025 07:44:09 | Realizar manutenção preventiva e corretiva. Na partida da unidade essa fonte esta desligada. Quando a tensão terminal começa a aumentar a tensão de entrada da fonte também inicia a subida, porem tipicamente com 150Vac de entrada ela já acende e abre o contato que gera falha caso o mesmo não abra. Essa fonte esta acendendo e abrindo o relé com 200Vac de entrada, nessa tensão a unidade já liberou a supervisão de fonte causando falha na partida da unidade. Localização A26U14 Referencia: 202313835 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo verificou que a tensão de +15V não estava suportando a carga. Foi identificado um diodo zener que não estava com a tensão de 5,1V conforme sua característica. Após sua substituição o problema foi solucionado e verificado o seguinte comportamento: *Carga 66 Ohms*; Carga em +15V, atuação do relé em 109,4Vac; Carga em -15V, atuação do relé em 111,9V; Carga em 24V, atuação do relé em 96,4V. Considerando que o K1 libera o alarme em ~123Vac, a fonte está liberada para uso.
202500463 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202503 | 14/01/2025 08:05:15 | Realizar manutenção no multímetro Fluke 179, equipamento IB-3720, o referido equipamento não está ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron sustituidos el conector de batería y fusible de 440mA. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500458 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 13/01/2025 09:47:31 | Realizar manutencao corretiva no conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6809/00 que apresenta transducao incorreta na saida e no monitor de saida. O transdutor foi comoparado com outros transdutores +/-1Vcc. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo conversor CC. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500707), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500455 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202503 | 13/01/2025 09:47:42 | Equipamento apresenta baixa autonomia de bateria. Efetuar a substituicao das baterias e realizar a calibracao do instrumento. Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encontraba en la fuente de tensión, no en la batería. Fueron reemplazados dos capacitores electrolíticos. El instrumento presentó además, defecto en la función "meter" para lo cual el propio equipo permite ajustes internos y automáticos, lo cual no fue posible ajustar. Debido a la antigüedad del equipo y sus características de funcionamiento deficiente será descartado. TBPM nro 677/2025.
202500392 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:43:48 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6797/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500390 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 09:43:57 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI902951-312/06. SSP de referencia: 20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500389 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 09:44:06 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI902384-857/19. SSP de referencia: 20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500387 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:44:15 | Realizar a manutencao preventiva do modulo UN 0025, NS HI915102-312/16 que apresenta defeito na atuacao do led 6. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500386 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:20 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6857/00, pois o transdutor possui uma peca interna solta. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500385 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:32 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6776/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500384 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6785/00, pois o transdutor encontra-se em curto. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500704), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500383 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6822/00, pois o transdutor encontra-se em curto. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500705), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500382 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6816/00, pois a tensao no monitor de saida comeca a oscilar após algumas horas energizado . Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500706), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500347 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202502 | 10/01/2025 07:03:54 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24374/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500346 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202502 | 10/01/2025 07:04:02 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24382/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500345 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:10 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24248/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de cinco capacitores electrolíticos, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensiones auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500344 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:17 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24279/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501167), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500343 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:24 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24214/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501168), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500342 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202502 | 10/01/2025 07:04:30 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 10/02/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501169), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP.
202500326 | STE |  | A006D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.039-9 | 202502 | 09/01/2025 14:34:06 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U06 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Valor encontrado 268C°. Actuación en 270C° ID N°1668 Liberado para uso.-
202500295 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 08/01/2025 15:30:23 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS IF30161437) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia:20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi instalado um conversor Pico em substituição ao conversor wandler. Realizada substituição dos resistores, diodo e LED da indicação da alimentação de entrada de 125V. Realizada inspeção de funcionamento. Liberado para uso.
202500294 | STE | 202500086 | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202502 | 09/01/2025 07:06:30 | Solicitamos revisão e troca de capacitores do Rele de Neutro: 7SK88- -Painel QCP-01 (Posição F-50 ) Obs: atuação intermitente. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de capacitores con signos de desgastes y mal funcionamiento. Reconstrucción de de bastidor frontal del equipo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202500293 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 08/01/2025 15:30:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100) com numero de série: 6717/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500327(D).
202500292 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 08/01/2025 15:31:06 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6858/00, pois o seu led de alimentação está apagado. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com defeito; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202501221(D).
202500288 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202502 | 08/01/2025 15:31:16 | Verificar y reparar cnoversor yokogawa CC-CC módelo 2381A S/N: 6940. REF SSA: 202420329. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500703), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500265 | STE |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202502 | 09/01/2025 14:34:19 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U06 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. Valor encontrado 269C°. Actuación en 270C° ID N°1667 Liberado para uso.-
202500234 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 07/01/2025 14:41:08 | Realizar manutencao preventiva de troca de capacitores. Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 por um resistor de 1M8 e inseridos os resistores de 2M7 nas entradas do ampOp A173. Liberado para uso.
202500134 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:13 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903686-312/13. SSP 20253326. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 50Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202502 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1X10uF/63V; 1X6,8uF/63V; 1X4,7uF/63V( C1101); 3X2,2uF/63V; 2X 1uF/63V; 1X0,68uF/63V; 1X0,47uF/63V. Foi adicionado 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V em C1439. Liberado para uso.
202500131 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6935/01 retirado da posicao N21. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500403(D).
202500130 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6818/00 retirado da posicao N20. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500402(D).
202500129 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6800/00 retirado da posicao N19. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500401(D).
202500128 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:48 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6801/00 retirado da posicao N18. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500400(D).
202500127 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2384A Serie Nro: 6718/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202500126 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500125 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:18 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500124 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500123 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6783/00 retirado da posicao N13. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500338), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500122 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6778/00 retirado da posicao N12. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500336), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500121 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6738/00 retirado da posicao N11. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500335 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500115 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:46 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK2 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 628D062551, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202505 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste.
202500114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:54 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK1 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791515, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202505 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.-
202500112 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202502 | 06/01/2025 09:04:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#08. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. . Enviado para calibração (SSA 202500329), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500101 | STE | 202500074 | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202502 | 07/01/2025 15:32:50 | Reparar acionamento do manete do rádio controle da ponte N11, este apresenta falha itermitente de acionamento na translação sentido DIREITA. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202500078 | STE | 202500061 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202502 | 08/01/2025 07:44:57 | Solicitamos reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 063.12.11, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-08, posición 63PW1-1, por indicación de "BREAK", en atendimiento de la SSA 202500045. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202500584), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500037 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202501 | 02/01/2025 15:29:10 | Solicitamos apoyo para verificar calibración de los manómetros digitales adquiridos mediante la OC:4500077464. De manera a corroborar que los instrumentos cumplan con la EETT en anexo, para poder aceptar los mismos si cumplen lo especificado. | MMU1 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Calibração dos manômetros verificadas com resultado conforme. Porém os instrumentos apresentam divergências em relação a EETT em anexo: -Alimentação é realizada por uma (x1) pilha AA; -Não foi possível verificar informações relativas a temperatura de trabalho, autonomia de funcionamento e material do invólucro.
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202420138 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202451 | 20/12/2024 08:56:48 | Realizar modificaciones conforme solicitud de la SSA: 202418463 del módulo electrónico UN1043 S/N: HI903816-312/20. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202451 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, instalação de 2 resistores e inspeção geral. Foi substituído 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V, 1 resistor 1,0MOhms posição R122 e instalação de 2 resistores 2,7MOhms conforme desenho. Liberado para uso.
202419911 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202451 | 17/12/2024 10:45:47 | Reparar o indicador de potência Ativa Gossen, número de série M01509-Y2230 para que uma escala de 4-20ma corresponda a indicação de 0-7888MWW. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202451 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do instrumento. Realizada substituição do capacitor de 470uF. Realizado ajuste de offset e ganho. Instrumento apresentou resposta correta de funcionamento com injeção de 4-20mA com resultado de 0 -7888. Liberado para uso.
202419183 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202449 | 04/12/2024 07:16:47 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1¦HI903816-312/06 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202449 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 por um resistor de 1M8 e inseridos os resistores de 2M7 nas entradas do ampOp A173. Liberado para uso.
202419137 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202449 | 03/12/2024 14:27:41 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón CIN 258-1 con defectos (S170 con avería). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Colocación de una llave normalmente abierto en S170. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419135 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202449 | 03/12/2024 14:27:49 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón CIN 255 que presenta falla en la transducción de potencia | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de la transducción de potencia para 60Hz, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419125 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0005 BBC NS:EIR 313995R2¦HE903564-312/21 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os canais de amplificação R e S não apresentavam pulsos de saída. Foram substituídos 4 transistores BCY59 e 2 transistores BCY79. Liberado para uso.
202419124 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:25 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0006 BBC NS:EIR 315104R1¦HE903538-312/32 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. O capacitor C2, ramo negativo da alimentação, apresentava alto fator de dissipação. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202419123 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:32 | Reparar módulo UN0025 S/N HI900452-312/12. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419122 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:42 | Reparar módulo UN0025 S/N HE903291-312/19. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, 9 transistores BCY79 y 12 transistores BCY59, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419121 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:50 | Reparar módulo conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A S/N: 6773. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202449 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202419681(D).
202419111 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:57 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0056 BBC NS:HEIR 319429R1¦HI903735-312/29 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores BCY59, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N2905 e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202419092 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 13:42:48 | Reparar soldadura fría en el punto X8 del módulo UN 2010 S/n: HI903883-312/04. Encontrado durante los ensayos del PD de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición . Verificación de la soldadura fría y reparación. Liberado para uso.
202419074 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 09:10:59 | Cambiar capacitor C1438 del módulo UN 1024 S/N: HI960109-312/16 conforme a configuración de la Tabla 1 de la IM139. Encontrado 33uF y debe ser 100uF. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva de um capacitor de 470nF/63V e 10uF/63V. Substituído capacitor de 33uF para 100uF conforme solicitado e indicado na tabela fornecida pelo usuário. Nessa mesma tabela foram conferidos os capacitores, resistores e jumpers de configuração do módulo para as unidades de 60Hz. Liberado para uso.
202419068 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 09:11:09 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores viejos conforme a la configuración de la tabla 1 de la IM139 del módulo UN1024 S/N:HE903465-312/54. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Mantenimiento preventivo con cambio de capacitores conforme la configuración de la tabla 1 de la IM139. Liberado para uso.
202418919 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:42:32 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24249/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419110. Liberado para uso.
202418918 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:42:49 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24180/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419109. Liberado para uso.
202418917 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:12 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24226/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419108. Liberado para uso.
202418916 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:20 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24172/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419107. Liberado para uso.
202418915 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202448 | 28/11/2024 14:43:28 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24199/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419106. Liberado para uso.
202418914 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202448 | 28/11/2024 14:43:35 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24397/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419105. Liberado para uso.
202418913 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202448 | 28/11/2024 14:43:43 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24356/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de manera preventiva en placa de fuente y en placa principal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202419104. Liberado para uso.
202418881 | STE | 202418612 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202448 | 27/11/2024 13:57:53 | Solicito el mantenimiento correctivo del transductor de tensión marca Siemens modelo GMUUeff/H M08206 con NS 23550/8135, el se encuentra sin condición de calibración debido a que su salida esta saturada. Alimentación: 100 V 50/60 Hz Entrada: 0 a 100 V 44-66 Hz Salida: 0 a 20 mA | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V e 1 operacional LM741, componente do circuito amplificador de corrente de saída, que não apresentava correto funcionamento. Liberado para calibração.
202418808 | STE | 202418777 | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:26:33 | Solicito manutenção da válvula de segurança NS: ID-1898, com pressão de abertura de 7,7 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la Válvula de Seguridad, con ID - 1898; según solicitado, se constata desgaste en su mecanismo de vedación (vedação) observar anexos. Instrumento sin condiciones de ajuste o reparo. Dar baja el instrumento.-
202418779 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202448 | 26/11/2024 13:47:06 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U08 PREVISTO PARA EL DÍA 6/01/25 CONFORME AL PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza . Instrumento con ID - 1624. Actuación encontrada 268,7 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202418778 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202448 | 26/11/2024 13:47:45 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U08 PREVISTO PARA EL DÍA 6/01/25 CONFORME AL PUG R02. | MEG1 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1625. Actuación encontrada 269 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202418747 | STE |  | S040B012 | FURADEIRA RADIAL 60 mm | 0579.002-0 | 202448 | 25/11/2024 16:06:27 | Perforadora radial de la torneria con falla en sistema electrico, solicitamos apoyo de laboratorio para inspeccion del equipamiento. Contactar con el Sr Tiago o Ever 9642 | MMU3 | ILA2 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202448 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Accionamiento de salida Q7, Q8 y Q9 del módulo PLC con fallas. Realizado inspección y reemplazo de dos fusibles de la alimentación del mismo. Reemplazo de pulsador de freno hidraulico. Ensayo y ajustes de operación. Liberado para uso.
202418736 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:29 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6678-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118990(D).
202418735 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:15 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6811-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118989(D).
202418734 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6825-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118988(D).
202418733 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:24 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6858-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118980(D).
202418732 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:51 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2384A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6717-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118987(D).
202418730 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:59 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6672-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118986(D).
202418729 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:53 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6941-01. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118985(D).
202418728 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:49:08 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6822-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118984(D).
202418727 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:47:04 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6816-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118983(D).
202418726 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:47:13 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381AYOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6755-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118982(D).
202418724 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:49:07 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381AYOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6857-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118981(D).
202418716 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202448 | 25/11/2024 16:47:36 | Realizar modificación de circuito del módulo UN 1043 S/N: HE903410-312/05 conforme a los anexos de las SSA: 202418466 y 202404516 (planilla de verificación orden de ajuste) | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202448 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202418699 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202448 | 25/11/2024 09:43:37 | Acompanhar a manutenção externa da dosadora de líquidos da marca Metrohm, modelo Dosimat 876, BP 714071, conforme SMDTC-2158 e SMDTC-2340. Data agendada: 26/11/2024. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al trabajo del técnico especializado de la empresa METROHM. Los trabajos que fueron realizados son: Sustitución de placa de finales de carrera, tarjeta electrónica de identificación de módulo de ensayo, limpieza de contactos eléctricos internos y externos, calibración del instrumento. Ensayos exitosos. Liberado para uso.
202418626 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202448 | 25/11/2024 16:41:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#14. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202418821(D).
202418595 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202448 | 25/11/2024 16:48:21 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MODULO UN-0025 QUE PRESENTA ACTUACIÓN INDEBIDA DE LOS LED´S 3 Y 4. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202448 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Em função do alto grau de oxidação, foram substituídos preventivamente 14 transistores BCY59 e 10 transistores BCY79. Liberado para uso.
202418579 | STE | 202418477 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202448 | 27/11/2024 10:08:18 | Solicitamos reparo del Amperímetro Analógico H/M 0/60A 144X144. Cod.:110833, refente a la ejecución de la SSA 202417888, donde fue encontrado amperimetro travado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial (0) y fondo de escala (5A). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202418526 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202447 | 21/11/2024 10:16:45 | Realizar modificações no módulo UN1043, NS HE903569-312/13 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de angulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202448 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, instalação de 2 resistores e inspeção geral. Foi substituído 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V, 1 resistor 1,0MOhms posição R122 e instalação de 2 resistores 2,7MOhms conforme desenho. Liberado para uso.
202418073 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202446 | 12/11/2024 15:48:33 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A +/- 1VCC , número de série 6809/00 posição N13. Substituído preventivamente em atendimento à SSA202417530. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202446 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; o equipamento foi monitorado por dois dias consecutivos e não apresentou variação na saída; Liberado para uso com SSA de calibração 202419308(D).
202417746 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 07/11/2024 13:26:08 | Realizar modificação no módulo UN1043 conforme indicações marcadas no desenho em anexo: (Substituir R122 de 1M por um de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas de amplificador A173). SSA de referência: 202417409. HI903816-312/22 UN1043b-P V.1 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Substituição de capacitor de 3,3uF/63V e 220nF/63V. Liberado para uso.
202417581 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 04/11/2024 16:34:02 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). referencia de SSA 202417409 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202417580 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 16:34:07 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). referencia de SSA 202417579 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202417550 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 10:20:28 | Realizar reparo fonte da interface EC/DFR , fonte IF3 - DC/DC - 125vcc para +/- 15vcc. Numero de serie - IF3 013/437. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202445 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación de un conversor en la placa, cambio de 3 resistores de 4,7Kohm. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202417437 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202444 | 31/10/2024 14:46:23 | REALIZAR REPARO DE VENTILADOR AXIAL PAPST TYP 4650 220V/50 HZ 18W QUE PRESENTA RUIDO ANORMAL DURANTE FUNCIONAMIENTO REF.: SSA202417201. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202445 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202417157 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202443 | 25/10/2024 14:38:02 | Verificar/reparar circuito de acoplamiento capacitivo retirado del TU-17 fase A. Corroborar funcionalidad. Referencia SSA 202416701. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | 3 capacitores com defeito (2 de 220nF/630V e 330nF/630V). Aguardando reposição do item 513920 no almoxarifado para dar continuidade no reparo (previsto para Janeiro de 2025).
202417002 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 14:13:25 | Realizar manutenção corretiva do módulo CIN258-1 O Tempo de detecção dos circuitos DH e DI devem estar entre 24 a 30 segundos, porém, o cartão esta respondendo com 23 segundos. O ajuste deve ser feito pelo potenciômetro P270 mas foi atingido o fim do curso do potenciômetro sem sucesso. Em anexo a imagem do teste com um descritivo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no módulo e verificado possível falso contato nos soquetes dos circuitos integrados. Foi realizada substituição do transistor TR460 (2N2905). Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de onda quadrada (55,4Hz e 10Vpp). Foi realizada verificação da perda do sinal do DH e DI. O módulo sinalizou corretamente a ausência dos sinais. Ajustado TP550 para 10Hz.
202417000 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202443 | 23/10/2024 14:04:12 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN258. O cartão não detecta falha de captor DH conforme imagem em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada substituição do transistor TR460 (2N2905), circuito integrado MC14528 (monoestável) e MC14027 (flip-flop JK). Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de onda quadrada (55,4Hz e 10Vpp). Foi realizada verificação da perda do sinal do DH e DI. O módulo sinalizou corretamente a ausência dos sinais. Foi substituído resistor R160 para P270 ter mais variação. Ajustado TP550 para 10Hz. Liberado para uso.
202416999 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 13:49:28 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN255. O módulo produz resultados diferentes para cada ensaio no limitador de potência. Realiza-se o ajuste no potenciômetro P4 porém quando se repete o ensaio o resultado não é o esperado. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202443 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o operacional LM124 que apresentava falhas, posição A2 do circuito Limitador de Potência. Liberado para uso.
202416967 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 23/10/2024 09:33:35 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la fuente UN006 queresenta distorsion en la forma de onda. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202443 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202416654 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:00 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/11. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416653 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:13 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/41. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416651 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:21 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/16. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202443 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416627 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:29 | Realizar manutencao preventiva e posterior calibracao do transdutor modelo UU8040a-E e SN: HE909332-308/15, retirado da posicao N8 para resolucao da SSA 202406510. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202443 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores de 4,7Mf y de 10nF. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416467 | STE |  | B014D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.018-6 | 202442 | 15/10/2024 09:45:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U14. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202442 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Valor encontrado 268 C°. Valor de actuación 270 C° ID N° 1602. Liberado para uso.-
202416419 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:30 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1043, serie Nº HE903688-312/50. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202442 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 1X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 2X 10uF/63V. Liberado para uso.
202416418 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:36 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HEIR 435 439 P1 (referencia placa frontal). SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202442 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V; 1X 1,5uF/63V; 1X 47uF/16V. Liberado para uso.
202416416 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6773/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416640(D).
202416415 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6817/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416639(D).
202416414 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6769/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416637(D).
202416413 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:15 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416412 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6576/99. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416410 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6642/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416409 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6785/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416408 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6821/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416407 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416406 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:33:05 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6834/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416634(D).
202416404 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202442 | 14/10/2024 09:14:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#12. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416633(D).
202416218 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202441 | 09/10/2024 07:42:49 | Face a emissão da SSA 202403800 para conserto do espectrofotômetro de absorção atômica e a aquisição de peças/serviço segundo a SMDTC-1976, solicitamos o acompanhamento do técnico da empresa contratada durante a execução do serviço. Serviço programado para 09/10/2024. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202441 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en la sustitución de la pieza solicitada en el contrato AS-4500076093. El instrumento una vez intervenido fue ensayado en su plena funcionalidad. Liberado para uso.
202416213 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202441 | 08/10/2024 16:07:59 | Favor de verificar placa Giga de Test la cual se encuentra con defecto en sus comandos y estados de la misma. En adjunto se encuentra el esquema de conexión. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 14 led de color verde y 7 resistencia de 270kohm, por 7 resistencia de 56kohm. Prueba en bancada y limpieza, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202415847 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 11:54:33 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 255 NS:2330/K2/ DEL TGC QUE PRESENTA VARIACIÓN INTERMITENTE EN EL VALOR DE T6. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 capacitores de 10nF, prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202415130 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 14:26:39 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo IF3 Serie Nro: IF30m/437. No funciona las salidas +15 ni -15 Vcc | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 conversor 125VCC/+15VCC -15VCC e 3 resistores 4,7kOhms/1W. Liberado para uso.
202415095 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 15:04:22 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo IKC 602/a228 Serie Nro: HE884651-311/04. Presenta falla en la Función INSTANTANEA, los valores se encuentran por encima de lo esperado en las tres fases (Actuación esperada del relé en 2,80 A, actúa en 3,08 A) | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes nos circuitos Temporizado, Instantâneo e realização de testes funcionais em bancada. A corrente de Partida encontrada foi de 0,77A. O circuito temporizado apresentava variação da capacitância fora da tolerância em C31, também foram necessários ajustes no potenciômetro R165 para correção da curva de atuação. O circuito de atuação instantânea foi ajustado por meio dos potenciômetros R166 e R167, com valor de atuação fixado em 2,82A. Liberado para uso.
202415085 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202438 | 19/09/2024 08:48:27 | Realizar reparo da fonte de alimentação da interface do medidor de resistência à oxidação, BP-615547. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202438 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da fonte de alimentação externa que estava com sobreaquecimento e carbonização da placa PCB; Afonte substituída possui capacidade de corrente superior à antiga (de 1A para 5A), para evitar sobreaquecimento; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202415068 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 19/09/2024 11:50:35 | Solicita-se reparo da placa fonte/conversor DC/DC interno da chave estática da UPS U18-A. Por orientação do fabricante, a mesma já havia sido enviada para avaliação, conforme SSA 202408743. Obs: ver anexos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa no presenta tensión en la salida. Detectado problema en el lado del primario del transformador. Resistencias en serie de la entrada quemadas (sin actuación del fusible de protección). Realizado remplazo con redimensionamiento de las resistencias de 27 a 33 ohms. Ensayo en bancada ok.
202414992 | SEE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202438 | 17/09/2024 18:20:13 | Realizar reparo de ION 7700 con número de serie PM-0001B101-06, presenta los siguientes problemas: 1. Problema de reconocimiento de placa de conversor analógico interno, entrada auxiliar A1 hasta A4. 2. Comunicación Modbus RTU queda bloqueada al realizar la comunicación. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional.
202414943 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:37 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0025a-P Serie Nro: HI900243-312/11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 2 capacitores 3,3Mf, 2 capacitores de 1,5MF y 2 capacitores 1MF ). Liberado para uso.
202414909 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al modulo UN 0510c-P Serie Nro: HE903675-312/06 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 10uf/63V e 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202414908 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 1011a-P Serie Nro: HE903142-31/06 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202414905 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:07 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN0040 b-P Serie Nro: HE903586-312/11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 2 capacitores de 1MF 250v, 2 capacitores de 100NF 250v, 1 capacitor electrolítico de 100MF 16v, 1 capacitor de 220Nf 250v, 1 capacitor de 100Nf 100v y 6 transistores BCY 59 ) y limpieza. Liberado para uso.
202414872 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:18:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6655/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415119), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414863 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 17/09/2024 14:18:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414862 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 17/09/2024 14:18:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414861 | STE |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 17/09/2024 14:18:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414855 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:03 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0077 a-P Serie Nro: HE903028-312/39. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores electrolíticos 22MF 63v y 1 capacitor de 22Nf 400v ) y limpieza. Liberado para uso.
202414852 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:18 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0014b-P Serie Nro: HE903023-312/38. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores 1MF 100v y limpieza. Liberado para uso.
202414848 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:28 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 2010b-P Serie Nro: HE903470-312/17. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 68nF/400V, 1 capacitor poliéster 22nF/400V, 1 capacitor poliéster 680nF/100V, 2 capacitores poliéster 100nF/100V e 2 capacitores poliéster 22nF/100V. Liberado para uso.
202414845 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:52 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al modulo UN1024C-P Serie Nro: HE903465-312/55. Los capacitores de las posiciones C1438 y C1439 no corresponden a la configuración para Maquinas de 50 Hz, según la IM.EE.139 adjunta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 22nF/400V, 1 capacitor poliéster 47nF/250V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V e correção dos valores correspondentes aos capacitores C1438( 33uF/35V )e C1439( 10uF/35V). Liberado para uso.
202414781 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202437 | 13/09/2024 15:05:19 | Realizar reparo de placa de comunicación RS-232 del ION 7700. La placa presenta sulfatación en la mayoría de sus pines. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y resoldado de los pines. Liberado para uso.
202414739 | STE | 202413989 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202437 | 13/09/2024 09:13:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U#03. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros pasivos de fuente y de procesamiento, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayo a plena carga (500 ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso.
202414714 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 13/09/2024 10:23:44 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro Marca: WIKA, NºS: 8200DG9M de 0 a 10kgf/cm². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 8200DG9M. Liberado para uso.-
202414713 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 13/09/2024 10:23:57 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro Marca: WIKA, NºS: 8200CNG8 de 0 a 10kgf/cm². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 8200CNG8. Liberado para uso.-
202414298 | STE | 202413991 | A003F003 | CUBÍCULO NC-03 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.003-3 | 202436 | 06/09/2024 11:04:25 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#03. PREVISTO 16/09/2024; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia de 20Hz del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados.
202414093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 05/09/2024 16:53:50 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores del módulo UN 1011a-P V.2 HE903685-312/11. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202437 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 2 capacitores 3,3MF 63vcc. Liberado para uso.
202414091 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202436 | 05/09/2024 16:54:00 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón marca BBC modelo UN 0025 HEIR441987. El cual presenta falla en el funcionamiento (actuación indebida). REF: SSP 20243788 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202437 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 12 transistores BC107 y 9 Transistores BC177. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202414004 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202436 | 05/09/2024 16:54:09 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN0510. Troca de capacitores e ensaio funcional. Módulo sem defeito funcional aparente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V e 1 capacitor de poliéster 10uF/63V. Liberado para uso.
202413957 | STE | 202412757 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202436 | 02/09/2024 12:03:28 | Solicito el reparo del multímetro digital de la marca Yokogawa, modelo TY710, IB 1757, con número de serie JKL2249, el cual se encuentra fuera de sus características técnicas en las magnitudes de tensión y corriente conforme certificado en adjunto. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento no permite reescribir la memoria para guardar las referencias de calibración. Defecto en el procesador principal. Reparo inviable. Descartar. Obs: El multímetro queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202413952 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 03/09/2024 10:55:43 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202436 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. SN° 8205 U. Actuación ajustada a 6,5 bar. Liberado para uso.-
202413951 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 03/09/2024 10:55:54 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202436 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1543. Actuación en 10,6 bar. Liberado para uso.-
202413950 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 03/09/2024 10:56:01 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202436 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1542. Actuación ajustada a 11 bar. Liberado para uso.-
202413913 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202436 | 02/09/2024 14:16:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1875. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1875 Liberado para uso.-
202413912 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202436 | 02/09/2024 14:16:11 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1527. (Retirado de U04). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Actuación variada. Dar baja. No liberado para uso.
202413900 | STE |  | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202436 | 02/09/2024 07:31:52 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO UN0510C NS: AR 303460¦ HI903967-312/54. QUE PRESENTA VALOR DE PICK-UP DE APROX. 1VCC (ESPERADO VALOR APROX. 0,05V) POTENCIÓMETRO DE AJUSTE R11 E[%] YA EN VALOR DE AJUSTE MÍNIMO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202436 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção geral e realização de testes funcionais em bancada. O capacitor C255 apresentava um valor de capacitância 80% acima da nominal, ocasionando erro no circuito de ajuste da sensibilidade referente à entrada de sinal. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 10uf/63V e 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202413896 | STE | 202412999 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 30/08/2024 14:29:11 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: R7022E1509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202413802 | STE |  | A004L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.004-7 | 202435 | 29/08/2024 10:59:33 | Sustituir capacitores del circuito de tiempo de actuación del módulo 7TD3351-1/CC Fase T, el mismo ya no puede ser ajustado mediante el potenciómetro. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores de 1,5uF/63V;1uF/63V; 150nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 220nF/63V; 1uF/63V; 1uF/630V; 680nF/630V; 330nF/630V; 68nF/630V; 33nF/630V. Liberado para uso.
202413801 | STE |  | A004L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.004-7 | 202435 | 29/08/2024 10:59:45 | Sustituir capacitores del circuito de tiempo de actuación del módulo 7TD3351-1/CC Fase S, el mismo ya no puede ser ajustado mediante el potenciómetro. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores de 1,5uF/63V;1uF/63V; 150nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 220nF/63V; 1uF/63V; 1uF/630V; 680nF/630V; 330nF/630V; 150nF/630V; 68nF/630V. Liberado para uso.
202413730 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202436 | 04/09/2024 08:25:50 | Testar correto funcionamento do sensor de proximidade, das eletroválvulas, marca REXROTH, utilizada no tanque sem pressão da UG-9A/18A (BA/BB), conforme dados disponibilizados em anexo | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202436 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Fueron realizados ensayos funcionales, en bancada de laboratorio, de los sensores inductivo BES 516-100-S45-S4-D, marca BALLUFF, presente en las electroválvulas REXROTH. Los ensayos fueron acompañados por Ing. Nabor Cabral de la SMMU. Los sensores presentaron correcto funcionamiento, en los ensayos de actuación (atuação) y de transposición (comutação) de los contactos NA y NE.
202413665 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 28/08/2024 11:56:00 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição de capacitores do módulo PSS. 10uF/63V; 220nF/63V; NE555T. Verificados os sinais em x14 e x5. Liberado para uso.
202413659 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 27/08/2024 14:44:49 | Realizar manutenção corretiva e revisão funcional geral no módulo UN0031. Módulo sem pulsos no X14 e sem valor de duty cycle no X5. Ajustar para unidades de 60Hz Localização Z099 por se tratar de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Alteração do circuito oscilador com a retirada do capacitor de 10nF para haver simetria na forma de onda em x5. Liberado para uso.
202413617 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202435 | 27/08/2024 09:57:45 | Confeccionar uma giga de testes para realização de ensaios funcionais do módulo anunciador Inepar QDI-3730972. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Confección de un probador para un anunciador Inepar, prueba en bancada, de test de falla, test de lampara y reset. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413527 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:14:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6791-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413762(D).
202413526 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6823-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413761(D).
202413525 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6744-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413760(D).
202413524 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6859-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413759(D).
202413523 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6690-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413520 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6661-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413517 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa con numero de serie 6703-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413516 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6733-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413514 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6784-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413750), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413512 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6808-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413749), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413511 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:16:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6646-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413748), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413507 | STE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 27/08/2024 09:16:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413506 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 27/08/2024 09:16:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413505 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 09:16:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413484 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202435 | 26/08/2024 11:47:42 | Solicitamos a substituicao das lampadas de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) por LEDs de alto brilho, se as lampadas originais já estao descontinuadas no mercado. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de las lamparas de los 10 anunciadores. Prueba en bancada y en campo, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413429 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 26/08/2024 11:35:00 | Realizar reparo, verificar correto funcionamento dos relés e substituição capacitores do módulo sobressalente UN0801a SN (HI900871-312/70). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202435 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor de poliéster 1uF/63V. Liberado para uso.
202413413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:28 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0025 HEIR435401 O MESMO AO SER ENSAIADO NÃO APRESENTA RESPOSTA CORRETA DE ATUAÇÃO DE FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores (BC177 y BC107). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413407 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:37 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0025 H3903291-312/80 O MESMO AO SER ENSAIADO NÃO APRESENTA RESPOSTA CORRETA DE ATUAÇÃO DE FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores (BC177 y BC107). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:48 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0053 SOBRESSALENTE, HI915155-312/26 O MESMO COM FREQUÊNCIA NOMINAL APLICADA NÃO REARMA A FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação do módulo com alimentação de +-15V, pulsos r+, s+, t+, r-, s-, t-. O módulo não apresentou falha na condição de unidade com excitação ligada. Apresentou falha com simulação de perda de pulsos, como o teste do módulo. Foi substituído um transistor BC107 preventivamente. Liberado para uso.
202413141 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202434 | 19/08/2024 11:13:31 | Realizar mantenimiento Preventivo y calibración del Transductor de Potencia Activa TPA | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSOES AUXILIARES, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA ; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202413746(D).
202413039 | STE | 202412953 | A004F003 | CUBÍCULO NC-04 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.004-1 | 202433 | 16/08/2024 11:57:01 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#04. PREVISTO 26/08/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue requerida intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. I de circulación = 8,30 mA, I de pick up = 12,0 mA, con carga NC = 1,70 ohmios y tensión de salida del generador 20Hz = 23,99V; tensión en la salida del filtro F02 = 3,44V y frecuencia del conjunto = 19,20Hz; corriente de corto circuito = 17,5mA.
202412921 | STE |  | S009A003 | ANALISADORES DE FREQUENCIA/CIRCUITO | 0723.003-6 | 202433 | 15/08/2024 14:37:38 | Realizar mantenimiento del testador de circuitos integrados digitales marca Darumatec con IB- 3789 | ILA2 | ILA2 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202433 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza general.. Cambio de todos los capacitores electrolíticos y 37 capacitores de 100NF 100v. Liberado para uso.
202412891 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202433 | 15/08/2024 09:43:40 | Realizar verificación de valores de capacitancia del modulo UN1024 de modo a quedar con la configuración relacionado a unidades de 50Hz. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202433 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202412682 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202433 | 12/08/2024 11:39:33 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e substituir o circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F no módulo UN0031, NS HI903900-312/16. Código de referência no desenho (em anexo) "A507". Realizada a retirada do módulo em atendimento a SSA202412655. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202433 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um capacitor de 220nF/63V e o circuito integrado 555. Foi realizado ajuste da defasagem dos sinais senoidais de entrada de forma que os seis pulsos tenham 3,3ms de distância. Ver anexo o resultado do ajuste.
202412559 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202432 | 09/08/2024 15:17:17 | Solicito o reparo em laboratório do voltímetro analógico (0-24 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96V. Referente a SSA 202404717. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202433 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió elasticidad , por lo tanto imposibilita ajustar o calibrar. Dar baja.
202412421 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:38 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI903444-312/42, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições das tensões de +24V; +5V; +UT; -UH. Foram substituídos os capacitores de 1000uF e 470uF. Liberado para uso.
202412420 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:45 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI915152-312/30, retirado da posicao A18 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições das tensões de +24V; +5V; +UT; -UH. Foram substituídos os capacitores de 1000uF e 470uF. Liberado para uso.
202412419 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0005 NS HI903782-312/19, retirado da posicao A18 U03, que nao permite o rearme do módulo UN 0056. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202432 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 transistor 2N2219. Liberado para uso.
202412418 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:42:02 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0004 NS HI915220-312/10, retirado da posicao A10 U01, que apresentou má-formacao do pulso R+. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 1MF 63VCC, diodo 1N4005. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202412050 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 09:21:40 | Verificar y solucionar actuación indebida del modulo UN0025a SN: hI915102-312/48. Queda travado, actuado y no enciende el led de falla. Verificado en ensayos correspondientes al PD. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202412048 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 09:21:27 | Verificar y ajustar el módulo IKC 602 del primario del TEP. El cual presenta caracteristica alterada en su accionamientos partida, instantaneo, temporizado y tiempo inverso. Ref: SSP 20243790 pag. 24 al 28 items 403 al 486. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado a fonte chaveada de 24V/15V. Verificado o circuito de partida, operando corretamente. Verificado circuito instantaneo, operando corretamente. Realizado ajuste com adição de capacitância de 2uF/63V em paralelo com o capacitor de 15uF/63V da realimentação do circuito temporizado. Tempo inverso dentro da curva de operação. Liberado para uso.
202411934 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:05 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/31. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411932 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:14 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI903291-312/80. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411931 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:24 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/17. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411930 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:33 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/39. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411929 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:41 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/13. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411928 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:50 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/20. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411927 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 10:42:08 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores antigos do módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HI903820-312\33. SSP de referencia: 20243790. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de dez capacitores de 1uF/63V e dois capacitores de 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202411867 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 16:12:57 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN0077a-P NS: HI900040-312/03. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202411856 | STE | 202411309 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:50:08 | REALIZAR REPARO Y CALIBRACIÓN DE MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, ENTRADA -1 A +1 VCC SALIDA 4 A 20MA. NS:6829/00. REF. SSA 202411309. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor de tensión interno defectuoso. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso
202411853 | STE | 202411488 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202431 | 29/07/2024 15:55:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#11. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202411946(D).
202411847 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:16 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6671/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medicion de voltajes de conversor DC/DC interno. Realizado ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202412076. Liberado para uso.
202411846 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:24 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6782/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411987), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411845 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6860/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado substituição do módulo de fonte. Enviado para calibração (SSA 202411988), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411844 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6750/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411843 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6706/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411842 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6950/01. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do conversor DC-DC (modelo antigo), para os novos módulos da Traco Power; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202412038(D).
202411841 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 5697/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412037(D).
202411840 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6751/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412036(D).
202411839 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6571/99. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412034(D).
202411838 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6854/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411837 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6743/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411826 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:19 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 1043, NS HI903816-312/20. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de quatro capacitores de 1uF/63V e um capacitor de 2,2uF/63V. Liberado para uso.
202411813 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 15:56:48 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UNS0012 atuando com tensão de 1911V. Esperado 2200V. Terminais: n12/n14 Localização: U12. Módulo 60Hz. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo de ruptura. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411810 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 29/07/2024 15:57:00 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UNS0012 não atua com sobretensão(2200V). Módulo 60Hz. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um diodo de 500V. Liberado para uso.
202411801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 29/07/2024 15:57:10 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 7202-02. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración a través de SSA 202412360. Liberado para uso.
202411800 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:52:23 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6796-00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de conversor de tensión interno defectuoso. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202411799 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:52:35 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6664-00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de conversor interno defectuoso. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de potenciómetros de ajuste. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202411798 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:57:23 | Realizar manutenção corretiva. Fonte UN0006(A19 U07) causando uma distorção no pulso conforme desenho em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202411630 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 25/07/2024 07:53:36 | Efetuar a substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo da módulo em virtude de queima durante os ensaios de bancada e dos capacitores de filme metálico que apresentam os invólucros trincados. Modelo ESB2, S/N 669058E/1315. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 22 capacitores de tântalo 10uF/35V e 18 supressores de surto PME271Y 4,7nF/250V por capacitores de poliéster metalizado 10nF/400V, de acordo com solicitação da SMIN/SMME e email anexo. Liberado para uso.
202411629 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 25/07/2024 07:53:43 | Efetuar a substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo da módulo em virtude de queima durante os ensaios de bancada e dos capacitores de filme metálico que apresentam os invólucros trincados. Modelo ESB1, S/N 669058E/1302. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 22 capacitores de tántalos de 10Mf 35vcc, y 18 supresor de corto PME271Y por capacitores de poliéster de 10Nf, 400V de acuerdo solicitado por la SMIN/SMME, correo anexo.
202411481 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 23/07/2024 08:53:58 | Realizar reparo del conversor de tensión 125 Vcc/48 Vcc , que se encuentra con defecto. Con código en stock 100560. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspeeción técnica, identificado conversor contaminado con agua y aceite, signos de desgastes y oxidación entre los componentes, cables, conectores y placas, en total estado de deterioro. Sin condiciones viables de reparo. Proceder descarte. Observación, en anexo se puede apreciar las condiciones en imagenes de lo descrito anteriormente.
202411363 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202429 | 19/07/2024 10:35:28 | Solicito manutenção corretiva do multímetro marca KYORITSU modelo KEW1062 NS:8218816; ( IB 1846 )., o mesmo não funciona o display para medições de tensão alternada. Multímetro entregue com duas ponteiras. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202430 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das baterias; Instalação do suporte do conector do pino comum ( produzido na impressora 3D), que estava danificado; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202413063(D).
202411360 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202429 | 18/07/2024 16:09:15 | Reparar el defecto de la micropipeta marca Rainin E4 XLS entregado a personal de ILA2. Cursor queda trabado. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202430 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado desarme completo de la micropipeta. Limpieza de la rueda de navegación con limpiacontactos. Rearme y ensayo ok. Liberado para uso.
202411296 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202429 | 18/07/2024 06:54:48 | El Colector de Datos "Transceiver" ABB Excount-II ID 2180599 no logra comunicarse con ningún medidor de corriente de fuga Excount-II, mostrando el código de error 80 "Sensor not found". Adjunto manual del Excount-II para mayores detalles. Sr. José Meza en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202437 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor de filtro de entrada de señal. Verificación de tensiones internas. Resoldado de pines y limpieza de placa. Módulo transmisor STD-302S con pines DI y DO en cortocircuito lo que indica que el mismo se encuentra con falla. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202411289 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202429 | 18/07/2024 07:46:26 | Durante el MP3A, fue encontrado que el tiempo de actuación del modulo 7TD3261-1/CC se encuentra fuera de los valores esperados. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores de: 150nF/63V; 220nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 1uF/63V; 1,5uF/63V; 470nF/630V; 1uF/630V; 100nF/630V. As capacitâncias dos capacitores de 63V apresentaram variações de seus valores na faixa de 30~50%. Liberado para uso.
202411288 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202429 | 18/07/2024 07:46:34 | Durante el MP3A, fue encontrado que el tiempo de actuación del modulo 7TD3261-1/CC se encuentra fuera de los valores esperados. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores de: 150nF/63V; 220nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 1uF/63V; 1,5uF/63V; 470nF/630V; 1uF/630V; 100nF/630V. As capacitâncias dos capacitores de 63V apresentaram variações de seus valores na faixa de 30~50%. Liberado para uso.
202411287 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202429 | 18/07/2024 07:46:53 | Durante el MP3A, fue encontrado que el tiempo de actuación del modulo 7TD3261-1/CC se encuentra fuera de los valores esperados. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores de: 150nF/63V; 220nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 1uF/63V; 1,5uF/63V; 68nF/630V; 1uF/630V; 100nF/630V. As capacitâncias dos capacitores de 63V apresentaram variações de seus valores na faixa de 30~50%. Liberado para uso.
202411252 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202429 | 17/07/2024 10:21:44 | Solicito manutenção corretivo do alicate volt-amperímetro marca fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176., o mesmo não liga e se encontra com o conector de batería sulfatado. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202430 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos contatos metálicos. Efetuada limpeza e substituição das baterias. Testado. Enviado para calibração (202411741), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411219 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 16/07/2024 17:06:30 | Realizar manutencao corretiva no modulo 244 LO que apresenta uma tensao de saida de -10,45V ( deve estar entre -10,02V e -10,35V) no TP507. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção do módulo. Verificou-se que a tensão mínima estava com limitação em -10,2V. Realizada análise do circuito e identificado o resistor R218 (475 Ohms) para alteração. Chegou-se ao valor de 500 Ohms para satisfazer melhor essa limitação, para que o valor do TP507 estabilizasse dentro dos parâmetros limítrofes indicados pelo usuário. Liberado para uso.
202411187 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202429 | 17/07/2024 08:58:35 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 PARA A POS. _00PI. MARCA: WIKA. Nº SÉRIE: 820096J6. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. NS° 820096J6. Liberado para uso.-
202411183 | STE | 202410907 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202429 | 16/07/2024 17:06:56 | Reparar aparato TMR 9142 con NS RTF211700220 con signos de ingreso de líquido, el mismo presenta defectos en micrófono y pantalla. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202430 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. O aparelho apresenta dano permanente na placa SMD principal devido a presenta de fluído nocivo aos circuitos. Sem condições de reparo. Proceder descarte Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [2204T?]
202411174 | STE | 202410517 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:50 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411172 | STE | 202410518 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:58 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411171 | STE | 202410615 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:06 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410487. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411170 | STE | 202410522 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:20 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Sustitución de un capacitor de 0.22μF/100V, un regulador 7915 y la careta frontal. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411169 | STE | 202410526 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:31 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411168 | STE | 202410520 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:48 | Solicitmos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410222. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411167 | STE | 202411020 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202429 | 16/07/2024 14:48:58 | Solicitmaos reparo e posterior devolução para o estoque do almoxarifado, uma campainha de sobrepor, fabricante SIEMENS, código de material: 056026-0, retirada do painel JC5, conforme SSA 20210163 e AT 202405738. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral, limpeza de contato do mecanismo oscilador, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202411166 | STE | 202410869 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202429 | 16/07/2024 14:49:15 | Solicitamos verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-25251 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A). Modulo sustituido en la SSA 202410855. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202411165 | STE | 202411115 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202429 | 16/07/2024 14:49:24 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-97159. QUE PRESENTA FALLA INTERMITENTE AL ACCIONAR LA SALIDA DE COMANDO. SUSTITUIDO CON SSA:202411040 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Periférico no admite ingreso a su sistema para mantenimiento y reinicia intermitentemente. Se verifica temperatura elevada en procesador fuera de parámetros. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202411146 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 16:48:29 | Realizar manutencao corretiva. módulo UN0025 numero de série: HE903503-312/51 nao detecta falha para pulsos com baixa frequência e/ou falta de pulso no ramo do led 01, (R+). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 transistores BCY59 e 2 transistores BCY79. Liberado para uso.
202411141 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 16:48:59 | Realizar manutencao preventiva do módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/19. Substituicao de capacitores antigos e substituicao do CI SE555H pelo CI NE555T encapsulado metálico com código de localizacao A507 no diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído CI A507 e os seguintes capacitores de poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202411113 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 15/07/2024 16:49:39 | Realizar manutenção preventiva e calibração do transdutor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) NS 24825/01. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA 202411181 para calibración. Liberado para uso
202411098 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:44 | Realizar manutenção preventiva e substituição de capacitores do modulo UN1024. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva dos capacitores de6,8uF/63V; 10uF/63V; 2,2uF/63V1uF/63V; 680nF/63V; 470nF/63V; 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202411096 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411145(D).
202411094 | STE |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 15/07/2024 10:07:01 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411144(D).
202411093 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 15/07/2024 10:07:22 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411142(D).
202411091 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6758-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411293(D).
202411090 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6952-99 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411292(D).
202411089 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6708-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411291(D).
202411088 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:08:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6861-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411290(D).
202411087 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:08:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6731-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411272 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411086 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6819-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411271), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411085 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6688-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de bloco regulador de tensão ±15V. Enviado para calibração (SSA 202411270), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411084 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6736-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411269), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411083 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6747-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411300 para calibración. Liberado para uso.
202411082 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6810-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411302 para calibración. Liberado para uso.
202411081 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6666-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411304 para calibración. Liberado para uso.
202411079 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 7244-02 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411305 para calibración. Liberado para uso.
202410964 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 15:32:08 | Acompañar la entrega técnica de las balanzas de laboratorio adquiridas mediante la orden de compra OC-4500074857. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Acompañamiento y levantamiento de datos técnicos realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202410948 | STE | 202410642 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202428 | 12/07/2024 08:11:23 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) entre dispositivo primario y SCADA/SIRI , solicitamos reparo. Ref: SSA 202406349 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Revisión de alimentaciones internas. Reemplazo de capacitor. Realizado ensayo en bancada con resultado satisfactorio. Realizada limpieza de placa. Enviado a calibración mediante SSA 202412564.
202410919 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:26:30 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0056. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e teste funcional do módulo. Substituição de um capacitor de 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202410918 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:26:39 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0005. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaio funcional do módulo. Substituição de dois transistores de 2N2219 e um BSX 23, que apresentou defeito com carga, que não estava conduzindo a parte negativa do pulso de saída S+. Liberado para uso.
202410917 | STE | 202410490 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202428 | 11/07/2024 11:26:51 | Solicito verificacion y reparo de aparato TMR con ramal 9171, la misma presenta bajo volumen de sonido de llamada entrante. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e testes funcionais em bancada. Substituição do alto falante (speaker). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410915 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:27:01 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0006. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e verificação da fonte. Substituição preventiva de dois capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V e 470uF/250V. Substituição de um transistor 2N3767 e um diodo zener de 6,2V. Medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202410908 | STE | 202408341 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 11/07/2024 10:40:36 | Solicito a manutenção do pressostato digital com as seguintes especificações: Marca: ZURICH Modelo: P3.IR Nº de Série: P3/4258/01/2021 O pressostato está apresentando perda das referências de ajuste após algumas horas em operação, ficando fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del pressostato. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202410882 | STE | 202410857 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202428 | 11/07/2024 08:24:34 | Verificar a possibilidade de reparo em laboratório do indicador mímico (Cód. Almox.: 146820) referente a SSA 202405465. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202433 | MAYCON LAZAROTTO | Bobinas e resistor limitador OK; Realizado limpeza dos contatos externos e ressoldagem dos terminais de interligação da bobina e resistor; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410841 | STE | 202408306 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 17:33:49 | Solicito manutenção do transdutor MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS: 249.05.12. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificado, sin condiciones de lectura. Dar baja. No liberado para uso.
202410799 | APV | 202410719 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 10/07/2024 10:57:54 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Solicitamos resparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no modulo de conversão AC/DC do dispositivo. Efetuar aquisição de componente.
202410798 | STE | 202410578 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202428 | 10/07/2024 10:58:09 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202410500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustituido un capacitor electrolitico C2 (47μF/50V). Efectuada limpieza de contactos y bornes de la placa. Realizado ensayos en la bancada de pruebas conforme al patron. Liberado para uso.
202410781 | STE | 202410337 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 09/07/2024 17:09:54 | Reparar TMR ramal R:9641 (modelo Alcatel 8242 NS. RTF203310070). Após sofrer queda, o aparelho apresenta defeito no alto-falante (volume baixo e som distorcido) e está com o clip quebrado. Além disso, de forma intermitente, também apresenta distorções na tela e desligamentos ao receber ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Sem condições de reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410780 | STE | 202407381 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202428 | 09/07/2024 17:10:02 | Reparar TMR ramal 4818 (modelo Alcatel - Lucent NS. RTF180910070), após substituição do microfone, conforme SSA 202407440, aparelho apresenta som muito baixo no microfone dificultando o interlocutor ouvir a mensagem. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuada substituição do microfone frontal. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202428 | 09/07/2024 10:17:45 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DE CO2 PARA A POS. _00PI. MARCA: WIKA. ID N:0664 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KFG/CM². | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. ID 0664. Instrumento fuera de clase, detectado averia en el mecanismo, sin condiciones de reparo. Dar baja el instrumento. No liberado para uso.-
202410709 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202428 | 08/07/2024 11:05:45 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN 0031a-P Serie Nro: HE903662-312/14 causando perturbações de tensão e corrente de campo. Horário de algumas oscilações no PI Vision: 07/07/2024 as 9:33; 10:34; 14:58. Realizar também manutenção preventiva. Substituição de capacitores antigos e substituição do CI SE555H por um CI NE555T encapsulamento metálico com código de localização A507 no diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição: seis ampOp 741; dois conversores AD534; dois capacitores de 10nF; trinta e oito capacitores de 100nF; três capacitores de 2,2nF; um capacitor de 220nF; transistor BC107; seis diodos. Foi necessário fazer um jumper entre R23 e C59, pois a trilha apresentou falha e o sinal de 5V em x4 estava ausente. Foi necessário realizar um estudo mais aprofundado para que o sinal em x5 apresentasse simetria e 300Hz, pois o sinal apresentou variações bruscas. Liberado para uso.
202410662 | STE | 202407809 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202428 | 08/07/2024 07:55:56 | CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 15 KGF/CM2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 15 KGF/CM2, GRADUAÇÃO 0,2 KGF/CM2; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA RECORD. ID-1467. PREVISÃO DE ENTREGA NO LABORATÓRIO: 08/07/2024 (TARDE) E RETIRADA 11/07/2024 (TARDE). | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1467. Instrumento calibrado de acuerdo a especificaciones técnicas de Fábrica Clase B. Liberado para uso.-
202410632 | STE | 202407809 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202427 | 05/07/2024 14:14:28 | CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA FAMABRAS. OBS.:INSERIR ID. PREVISÃO DE ENTREGA NO LABORATÓRIO: 08/07/2024 (TARDE) E RETIRADA 11/07/2024 (TARDE). | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. Inserido el ID 2128. Liberado para uso.-
202410630 | STE |  | B011D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.026-7 | 202427 | 05/07/2024 16:55:02 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U11 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1486. Actuación encontrada 269 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202410629 | STE | 202407811 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202427 | 05/07/2024 14:32:48 | Verificar pressão de ajuste da válvula de segurança posição B, em 3,4bar , conforme IM.ME.011 (Anexo I) e se necessário ajustar. Previsão entrega no laboratório 08/07/2024 (tarde) e retirada 11/07/2024 (tarde). Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajustes. Inserido el ID 2122. Actuación ajustada a 3,2 bar. Liberado para uso.-
202410628 | STE |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202427 | 05/07/2024 16:55:14 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U11. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID 1487. Actuación encontrada 268,2 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202410627 | STE | 202407811 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202427 | 05/07/2024 14:32:55 | Verificar pressão de ajuste da válvula de segurança posição A, em 3,4bar , conforme IM.ME.011 (Anexo I) e se necessário ajustar. Previsão entrega no laboratório 08/07/2024 (tarde) e retirada 11/07/2024 (tarde). Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajustes. Válvula de seguridad sin condiciones de reparo o ajustes. Desgaste en su mecanismo de actuación y de retención. Dar de baja, no liberado para uso.-
202410624 | STE | 202407811 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202427 | 05/07/2024 14:33:01 | Verificar/Ajustar pressão da válvula de segurança marca NAF em 13.2bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. Inserir ID. Previsão entrega no laboratório 08/07/2024 (tarde) e retirada 11/07/2024 (tarde). | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. Inserido el ID 2121. Actuación encontrada en 15,20 bar. Actuación ajustada a 13,20 bar. Liberado para uso.-
202410620 | STE | 202410376 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 05/07/2024 11:17:33 | Solicitamos reparo do relé de tempo 48S2 - Supervisão Tempo Frenagem (Haussener MB 125/2, cód. almox. 561096), que foi encontrado fora do ajuste. SSA de referência 202409066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Substituição preventiva de um capacitor eletrolítico de 10uF. Substituição do Potenciômetro. Liberado para uso.
202410606 | STE | 202407809 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202427 | 05/07/2024 14:32:30 | Realizar prova funcional em bancada/calibração, do pressostato Marca Celpe. Valor do ajuste 0,5bar (atuação em baixa). Indicar ajuste encontrado. Posição: LS - Sistema de lubrificação do compressor. ID 146. Previsão entrega no laboratório 09/07/2024 (manhã) e retirada 11/07/2024 (tarde). | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1461. Actuación encontrada en 1,170 bar. Actuación ajustada a 0.505 bar. Liberado para uso.-
202410604 | STE | 202410416 | A009L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.011-0 | 202427 | 05/07/2024 11:03:04 | Solicitamos reparo do módulo 7TP1203-0/BC (Siemens, cód. almox. 114707) do relé 46, que está com falha na sua indicação. SSA de referência 202409720. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado que o LED1 opera mesmo sem sinal aplicado. Realizada substituição preventiva dos capacitores de 470nF/63V. Substituídos os dois transistores de saída. Liberado para uso.
202410595 | STE | 202407809 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202427 | 05/07/2024 14:32:37 | Realizar prova funcional em bancada/calibração de pressostato marca Allen-Bradley, catálogo nº 836-C9. Valor do ajuste 12bar (atuação em alta - desativação 12 bar). Indicar ajuste encontrado. Previsão entrega no laboratório 09/07/2024 (manhã) e retirada 11/07/2024 (tarde). | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID 1464. Actuación encontrada en 12,160 bar. Actuación ajustada a 12.010 bar. Liberado para uso.-
202410583 | STE | 202410499 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:02 | Reparar TMR 9330 con NS 0003576800310, el mismo presenta falla de carga de batería. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos do carregador da bateria e conector USB; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410571 | STE | 202409903 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:12 | Verificar/reparar aparato TMR NEC-G566 interno 4949 ns-0003251700341 que presenta falla intermitente en teclado(no funciona) y carga de batería. Obs: Usuario relata caida parcial del aparato en agua. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410507 | STE | 202409901 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 08/07/2024 07:45:01 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4981, modelo Alcatel 8254 ns. RTF222401068. Aparelho não liga, não carrega bateria quando na base e descarrega bateria rapidamente. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado dano permanente nos circuitos SMD na placa principal e no módulo RF blindado. Impossível reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410504 | STE | 202409021 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202428 | 08/07/2024 07:44:32 | Reparar aparelho de TMR. 9101 S/N. RTF211700017. Defeito intermitente, aparelho desliga sozinho, mesmo com bateria cheia. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos na bancada. Identificada falha no Circuito Integrado Regulador SMD situado na placa principal. Sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410501 | STE | 202408801 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202428 | 08/07/2024 07:45:20 | Reparar aparelho de TMR N.S.P100400300383. Aparelho não liga. Verificada bateria, em condições de uso. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos na bancada. Identificada falha no Circuito Integrado Regulador SMD situado na placa principal. Sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410419 | STE | 202408768 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 08/07/2024 07:44:00 | Reparar aparelho de TMR Alcatel 8242, com ramal 9524. Aparelho apresenta defeito na campainha/viva-voz (volume baixo). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e testes funcionais em bancada. Substituição do alto falante (speaker). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410415 | STE | 202410201 | B013F003 | CUBÍCULO NC-13 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.015-7 | 202427 | 03/07/2024 15:22:09 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 08/07/2024; 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202428 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para mantenimiento del relé de falla a tierra del estator. Corrientes y tensiones dentro de tolerancias (ver SSA 202410201). Sin necesidad de intervención en el generador de 20Hz. Liberado para uso.
202410395 | STE | 202406753 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202427 | 03/07/2024 12:17:18 | Solicitamos reparo del sensoy hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202427 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conforme a resultados obtenidos en la SSA 2024115105, en transmisor Hydran es liberado para uso.
202410341 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202427 | 03/07/2024 15:21:00 | Verificar pressão de ajuste das válvulas de segurança do compressor de carga parcial em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. Claudio em conhecimento. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202441 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. Actuación en 3.4 bar. Liberado para uso.-
202410170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 08:21:01 | Confecção de cabo coaxial para GPS. | OSH1 | ILA2 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada confección de cable con terminales coaxiales RG59 proveídos por el solicitante. Ensayos de funcionalidad ok. Liberado para uso.
202410091 | STE | 202401190 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202427 | 01/07/2024 13:58:13 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS ATUAIS DO MANÔMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS ORIUNDO DO ALMOXARIFADO (Nº SÉRIE: 821142) POR CABOS NOVOS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 300MM, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO NO SISTEMA DE FRENAGEM DA UNIDADE GERADORA 02. NOTA: SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA 23/07/2024, CONFORME PUG/2024. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202427 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del manómetro y sustitución de conductores. Liberado para uso.-
202409597 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 11:52:55 | Verificar e solucionar porque os programas do Office não estão respondendo (estão travados) no notebook de uso de ILA-1. (Relatado o problema ao Sr. Felipe que fez o reparo) | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realiza inspeção técnica de software e sistema operacional. Restaurada a instalação de programas Office na condição inicial. Testado acesso aos dados e arquivos de planilha. Liberado para uso.
202409590 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202425 | 19/06/2024 14:19:51 | realizar instalação de um purificador IBBL Bp-698281 na cantina do laboratório. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Instalación del Purificador IBBL con BP 698281. Colocacíon de electroduto para alimentacion 220V del Bebedero. Modificación y adaptación, para la alimentación de agua al bebedero.
202409522 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 07:22:55 | Realizar manutenção preventiva com substituição dos capacitores no módulo UN0022b-P, NS HI903733-312/05. Observação: Módulo sobressalente retirado do almoxarifado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 150NF 100V, 330NF 63V, 1MF 63Vy 2,2MF 63V). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202409521 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 07:23:05 | Realizar manutenção preventiva com substituição dos capacitores no módulo UN0022b-P, NS HI903789-312/30. Observação: Módulo sobressalente retirado do almoxarifado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 150NF 100V, 330NF 63V, 1MF 63Vy 2,2MF 63V). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202409499 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 18/06/2024 09:27:27 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES DEL MODULO ELECTRONICO UN1024C. C1101 DE 6,8uf A 4,7uf C1438 DE 100uf A 33uf Colocar capacitor de 10uf en C1439. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores e alteração de valores conforme solicitado. A pedido do usuário, foi realizada verificação funcional do circuito de entrada e foi verificado que é necessário usar uma fonte com carga acima de 180mA. Fontes de alimentação com carga abaixo desse valor, poderá não ser suficiente para manter o sinal de tensão na entrada durante a verificação. Liberado para uso.
202409473 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 18/06/2024 07:49:55 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón marca BBC modelo UN 0025 HEIR435401. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 20243789 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos 3 capacitores de 3,3uF/63V e um transistor BC107. Realizadas verificações de de ausência de pulso em todos canais e verificação de duty com atuações corretas em ambos sentidos. Liberado para uso.
202409455 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 17/06/2024 16:51:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL MODULO UN 0022 b-P, PRESENTA VARIACION EN LA SALIDA N4 - 75 (SALIDA DEL INTEGRADO A125). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM741, y todos los capacitores MKL (2MF63vcc, 1MF 63vcc, 330NF 63vcc y 150NF 100vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202409432 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 15:16:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155) SSA REF. 202409429 | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas as substituições dos capacitores de 33nF/630V; 100nF/630V; 1uF/630V; 470nF/63V; 330nF/63V; 1uF/63V; 220nF/63V; 1,5uF/63V; 150nF/63V Pois todos apresentaram alterações em suas características de capacitância, que ultrapassou 30% de seus valores nominais. Liberado para uso.
202409124 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 15:46:03 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição de capacitores do módulo PSS. 10uF/63V; 220nF/63V NE555T Liberado para uso.
202409123 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 15:45:46 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MODULO UNS 0056, QUE PRESENTA EN EL POTENCIOMETRO (0- RESET-1) QUEBRADO. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível efetuar o reparo do módulo UN0056 pois não há componente de reposição. Proceder descarte. Manter na sucata ILA2.
202409047 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 17:06:17 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitucion de capacitores del modulo UN1024. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Manutenção Preventiva com Substituição de Capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 470nF/63V; 10uF/63V; 680nF/63V. Liberado para uso.
202409045 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 17:07:13 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitucion de capacitores del modulo UN1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y electrolíticos, limpieza. Liberado para uso.
202409035 | STE | 202409014 | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202424 | 10/06/2024 14:40:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202409033 | STE | 202409014 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 10/06/2024 14:41:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, ajustes de pin de actuación, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202409032 | STE | 202409014 | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 10/06/2024 14:43:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202408997 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:55:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6653-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409233(D).
202408996 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6768-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409232(D).
202408995 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6813-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409231(D).
202408994 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6787-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409228(D).
202408993 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa com numero de serie 6715-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409226(D).
202408992 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:45:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6647-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409225(D).
202408991 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:44:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6696-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409224(D).
202408990 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:17:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6843-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409222(D).
202408989 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:17:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6729-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409221(D).
202408988 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:16:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6789-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409220(D).
202408987 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:16:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6846-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409219(D).
202408879 | STE | 202408643 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202423 | 06/06/2024 15:38:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U#09. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros electrolíticos, tensiones auxiliares y conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración, liberado para uso.
202408860 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 10:27:54 | Efetuar manutenção preventiva (substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo) do módulo ESB-2 da plataforma de testes. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de capacitores de tántalos de 10MF 35vcc, limpieza. Liberado para uso.
202408859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 10:28:05 | Efetuar manutenção corretiva e preventiva (substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo) do módulo ESB-1 da plataforma de testes. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de capacitores de tántalos de 10MF 35vcc, limpieza. Liberado para uso.
202408619 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:41 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/18. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. REF: SSA: 202408523. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Sustitución del C.I. 555, y capacitores ( 10MF 63vcc; 1MF 100vcc y 220NF 63vcc ). Liberado para uso.
202408615 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:48 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900010-312/04. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202423 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores de 1uF/63V; 220nF/63V; 4,7uF/63V; 150nF/63V; 680nF/63V e 10uF/63V e o circuito integrado 555. Liberado para uso.
202408576 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:59 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del conversor CC - CC Yokogawa modelo 2381A -1 +1 con numero de serie 6749-00, que presenta valores alterados en su salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC-DC DE 125VCC - +/-15VCC; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202408880(D).
202408470 | STE | 202408436 | A009F003 | CUBÍCULO NC-09 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.011-4 | 202422 | 29/05/2024 10:13:47 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA DEL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL DÍA 10/06/2024 A LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202408436.
202408336 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 11:22:08 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2384A S/N: 6719/00. Verificado ruidos intermitentes en la salida según SSA 202407274 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC-DC DE 125VCC - +/-15VCC; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202408825(D).
202407927 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 21/05/2024 07:31:13 | Verificar pressao de ajuste da válvula de seguranca em 13.2bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de Laboratorio. Verificación, ajuste y limplieza. Valor de actuación 13,2 bar. Inserido el ID 2098. Liberado para uso.-
202407926 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 21/05/2024 07:31:19 | Verificar pressao de ajuste da válvula de seguranca em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, mantenimiento y ajuste. Actuación en 3.4 bar. ID N° 2095 Liberdao para uso.-
202407925 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 21/05/2024 07:31:25 | Verificar pressao de ajuste da válvula de seguranca em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, mantenimiento y ajuste. Actuación en 3.4 bar. ID N° 2094 Liberdao para uso.-
202407674 | STE | 202407304 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 10:25:33 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102CB0109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento mede pressão corretamente, mas a saída de corrente está saturada em 22 mA. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el procesador del transmisor, el sensor se encuentra en buenas condiciones. No se consigue acceder a los componentes de la placa debido a resina epóxica (ver anexo). Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202407334 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202419 | 08/05/2024 09:13:33 | Acompanhar a manutenção do espectrofotômetro de infravermelho da marca Jasco pelo técnico do fornecedor. Reparo contratado para solucionar o defeito identificado na SSA 202403342. Serviço programado para os dias 27 e 28/05. Contratação do serviço: SMDTC-2013. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de diagnóstico por parte del técnico especializado. Se constató defecto en el detector TGS, el cual no estaba contemplado en el servicio contratado. Se aguarda una futura visita del técnico con las condiciones administrativas resueltas. El instrumento se libera en las mismas condiciones en que fue emitida la SSA. En anexo acta de servicio e imágenes del detector.
202407331 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202419 | 08/05/2024 09:13:01 | Acompanhar o reparo do cromatógrafo Agilent a ser realizado pelo técnico do fabricante. Serviço será realizado nos dias 08, 09 e 10/05. Reparo contratado para solucionar defeito registrado na SSA 202300473. Contratação do serviço: SMDTC-1878. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al servicio de mantenimiento del cromatógrafo. El defecto principal aun no ha podido ser subsanado, no obstante, fueron solucionados algunos puntos en donde existía fuga de gas, para eliminar todos los puntos de fuga se requerían de piezas no contempladas. Se aguarda una siguiente visita del técnico especializado.
202407330 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 09:05:16 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0094a-P Serie Nro: HI900245-312/72, se encuentra con el punto de medición 4 quebrado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202419 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do ponto de medição. Liberado para uso.
202407307 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:59:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0006a-P Serie Nro: HI960017-312/11. Genera Distorsión en la onda de salida del módulo amplificador etapa final UN0005 que alimenta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202407306 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:59:31 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0006a-P Serie Nro: HI960017-312/07. Genera Distorsión en la onda de salida del módulo amplificador etapa final UN0005 que alimenta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202407122 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 09:01:35 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0053C-P Serie Nro: HI 024196-920/004. Actuación indebida durante el test de sobrepulso, cae falla en 385 Hz mientras que lo esperado es actuar por arriba de los 408 Hz. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202419 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, verificação funcional e substituição de componentes. Capacitores de 100nF trocados preventivamente. Inserido soquetes tubulares usinados nos circuito integrados. Liberado para uso.
202407042 | STE | 202406917 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 03/05/2024 08:30:41 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual no se detecto ninguna anomalía, en correcto funcionamiento. Se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407041 | STE | 202406917 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 03/05/2024 08:30:52 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placsa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Además de sustituir 5 CI 4001. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406952 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 11:25:57 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos al módulo UN0077a-P Serie Nro: HI900316-312/08. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva dos capacitores de 1uF/63V. Liberado para uso.
202406951 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 11:26:08 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V; 680nF/63V; 220nF/63V; 150nF/63V; 4,7uF/63V e o Circuito Integrado NE555T. Liberado para uso.
202406887 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 15:53:27 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1043b-P S/n:HI903816-312/22. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 470nF/63V; 3,3uF/63V; 1uF/63V; 10uF/63V; 2,2uF/63V; 220nF/63V e os capacitores eletrolíticos de 47uF. Liberado para uso.
202406886 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 15:53:35 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1024c-P S/n:HI96000-312/04. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 10uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V. Liberado para uso.
202406874 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:40 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6669/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407168. Liberado para uso.
202406873 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:47 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6755/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407169. Liberado para uso.
202406872 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:52 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6836/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202419 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407171. Liberado para uso.
202406871 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:57 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6826/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202419 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407172. Liberado para uso.
202406870 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:45:09 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6720/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406869 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:45:19 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6677/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406868 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202418 | 29/04/2024 11:49:50 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6943/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en uno de los conversores de tensión, se procedió a la sustitución del mismo. Ajustes de inicio y fondo de escala, además de verificación de tensiones auxiliares. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406867 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:49:58 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6802/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407156), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202406865 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:16 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6772/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407161), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202406864 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:28 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6775/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407162), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202406862 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:36 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6746/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407160), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202406860 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:44 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 2010 S/n:HI903820-312/32. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos 10 capacitores poliéster 1uF/63V. Liberado para uso.
202406837 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202418 | 29/04/2024 11:52:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do TPA NS 24823/01, Modelo 2285A-039/WZZ/AL. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202406804 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202417 | 26/04/2024 16:10:09 | Realizar manteniento preventivo del módulo electrónico UN 0031a S/N: HE903662-312/20. REF: SSA 202405665. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202406803 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202417 | 26/04/2024 16:10:26 | Verificar y realizar mantenimineto preventivo del módulo electrónico UN 0031a con S/N: HI903734-312/18 retirado del EC-14. El cual presentó un comportamientro anormal durante una perturbación registrada conforme SSA: 202405665. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202406520 | STE | 202406184 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202417 | 23/04/2024 10:49:30 | Solicitamos reparo de um chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205. UAM-06 está indisponível devido à falta do componente sobressalente. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202406331 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 15:11:56 | Realizar manutenção corretiva no módulo UNS 0017a-P, V2 ABBHIEE305106R0002. O módulo se comporta corretamente no disparo por sobretensão positiva(3400VCC) porém quando invertemos e ensaiamos a sobretensão negativa(-3400VCC) ele dispara com tensões inferiores e aleatórias a cada tentativa. Foi realizado o ensaio do componente de disparo(IXBOD 1 -34R) de forma isolada, o mesmo disparou simetricamente para as duas tensões. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202417 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 diodo BYV96EP da conexão 5 do módulo. Liberado pra uso.
202406326 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 19/04/2024 14:53:09 | REALIZAR REPOSICIÓN DE BORNERA DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE, MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | 22/04/2024 - Conector da entrada dos TCs carbonizado, solicitado a compra do mesmo. 26/02/2024 - Substituição do conector; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202503033(D).
202406324 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 19/04/2024 14:52:58 | REALIZAR REPOSICIÓN DE BORNERA DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE, MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:2411-88. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | 22/04/2024 - Conector da entrada dos TCs carbonizado, solicitado a compra do mesmo. 26/02/2024 - Substituição do conector; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202503031(D).
202406106 | STE | 202404716 | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202416 | 17/04/2024 09:13:18 | Solicito a alteração da escala do voltímetro analógico (SN: 2163434.0003; cód.: 614645) para corresponder a escala de 0-24mA (0-600kV) em substituição ao indicador 96V presente no painel. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202417 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y alteración de la escala. Enviado a Patrones para su calibración con la SSA 2024/06375, y liberado para uso con dicho SSA, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406064 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 16/04/2024 10:17:22 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3S-U18A | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E DO CONECTOR DA ENTRADA DE CORRENTE QUE ESTAVA CARBONIZADO E CAUSANDO AQUECIMENTO; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406169(D).
202406063 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 16/04/2024 10:17:28 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU18A | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E DO CONECTOR DA ENTRADA DE CORRENTE QUE ESTAVA CARBONIZADO E CAUSANDO AQUECIMENTO; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406168(D).
202406056 | STE | 202405997 | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:24:07 | Solicitamos reparo para modulo de protección SIEMENS 6EV5101-0AC (CM:114456) con defecto en su microdisyuntor. Si es posible sustituir microdisyuntor por llave ON/OFF y fusible (conforme SSA 202005165B). Ref. SSA:202405962. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202416 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Reparación con colocación de llave on/off y fusible, cambio de capacitores 3,3MF y 220NF. Liberado para uso.
202406027 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:51 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación al Módulo Fuente Sunpower Modelo: SDS-060B48 Serie Nro: 02063849. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202416 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes no valor da saída de tensão e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 270uF/63V, 1 capacitor eletrolítico 2,2uF/50V, 1 capacitor eletrolítico 100uF/50V e 2 capacitores eletrolíticos 1uF/50V. Liberado para uso.
202406025 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:51:00 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación de la fuente SunPower Modelo: SDS-030B24 Serie Nro: 00026722. Presenta fluctuación anormal en la salida 24 Vcc. Anomalía detectada en la PD de la Máquina ref SSP: 20244255 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202416 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio da substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 470uF/35V, 1 capacitor eletrolítico 47uF/50V e 1 capacitor eletrolítico 1uF/50V. Liberado para uso.
202406022 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:51:11 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación de la fuente SunPower Modelo: SDS-030B24 Serie Nro: 00026723. Presenta fluctuación anormal en la salida 24 Vcc. Anomalía detectada en la PD de la Máquina ref SSP: 20244255 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores eletrolíticos. Os capacitores de 1uF/50V e 47uF/50V apresentaram desvios de valores que alteram suas características de funcionamento. Fonte energizada com carga de 0,5A com saída estável e 24V. Liberado para uso.
202405993 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7254/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406317 para calibración. Liberado para uso.
202405992 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7267/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406318 para calibración. Liberado para uso.
202405991 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7197/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405989 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7250/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405988 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7205/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406322 para calibración. Liberado para uso.
202405987 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7246/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406321 para calibración. Liberado para uso.
202405986 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7256/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406320 para calibración. Liberado para uso.
202405985 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7204/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406319 para calibración. Liberado para uso.
202405984 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7193/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405983 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7252/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405982 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 10:20:17 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación del módulo eléctronico UN 0031 S/N: HEIR443601P1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um capacitor de 220nF/63V e do circuito integrado NE555. Liberado para uso.
202405981 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7260/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405979 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7261/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406192(D).
202405978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 10:21:59 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación del módulo eléctronico UN 0077a S/N: HE903588-312/18. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Liberado para uso.
202405977 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:30:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7249/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406191(D).
202405976 | STE |  | B016D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.012-7 | 202416 | 15/04/2024 16:02:35 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U16. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202416 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 262,9 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202405975 | STE |  | B016D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.010-0 | 202416 | 15/04/2024 16:02:27 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U16. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202416 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 268,9 °C. Ajuste del Termostato en 270 °C. Liberado para uso.-
202405723 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202415 | 10/04/2024 08:26:36 | Realizar mantenimiento correctivo al Módulo UN 0056a-P Var1 Serie: HI903665-312/44, presentó falla de actuación indebida Ref. SSA: 202405556 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Verificado que dois capacitores de 100nF, de alimentação dos circuitos integrados apresentaram alteração em suas características: Capacitância alterada e fator de dissipação elevado. Realizada substituição dos 12 capacitores. Realizada inspeção funcional. Liberado para uso.
202405711 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 16:57:18 | Efetuar reparo no relé Amptector que não permite ajuste de pickup longo. Relé retirado com o disjuntor DS 2400A para atender a SSA 202405435. | MEG2 | ILA2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa relé encontrándose con materiales dañados y obsoletos, bobina de transformador estropeado, como así también daños en las pistas de cobre y conexiones con componentes en estado grave de oxidación. Equipo no liberado para uso y será descartado. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de algunas partes.
202405607 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202415 | 08/04/2024 11:08:35 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES TRIFASICO, MODELO.F3-C DOBLE, BP- 89464 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto en el laboratorio, ya se cuenta con otros instrumentos que suplen la necesidad de ILA2. Dar de baja. TMPB 495-2024
202405599 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202415 | 08/04/2024 11:08:47 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOBOMBA PARA OLÉO, MODELO D08AD13A LEYBOLD-HERAEUS, BP-30791 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Motobomba en desuso. Sin aplicación en la SMIL.DT. Presenta deterioro en su estructura (conexiones eléctricas, pintura, soportes). Descartar. TBPM 496/2024.
202405586 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:39:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405585 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:41:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 172.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405584 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:41:57 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 153.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405583 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:43:48 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 157.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405581 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202415 | 08/04/2024 09:43:56 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 164.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405580 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202415 | 08/04/2024 09:44:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 074.12.17) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405579 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202415 | 08/04/2024 09:44:09 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 159.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405577 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202415 | 08/04/2024 09:44:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 592.12.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405458 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202414 | 05/04/2024 15:10:15 | Reparar la maquina de lavado de materiales, marca MIELE, modelo PG 8583 CD, SN 018420994. La máquina no drena el agua. Errores reportados: ANOMALIA 475 ANOMALIA 480. Cuidados: La lavadora es utilizada para lavar materiales con trazos de aceite y solvente. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado acompañamiento durante el reparo de la lavadora por parte del personal técnico oficial. Realizada la sustitución y parametrización de la CPU y del panel frontal. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202405425 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202414 | 04/04/2024 16:47:31 | Reparar UPS (Fabricante APC / Modelo SRV3KI-BR / IB 4037) que apresenta problema de baixa autonomia na manutenção da carga. Em diversos casos foi observado uma queda brusca no percentual de carga da UPS alimentando instrumentos de medição durante manobras de transferência de fontes. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 6 baterias de 12VDC/7Ah; Solicitada a compra de dois coolers que estão danificados. Aguardando a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202405362 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 14:44:27 | Solicitamos avaliação do multímetro digital marca FLUKE, IB 673052. O mesmo apresenta falhas na seleção de grandezas e medições. Tais falhas impossibilitam sua utilização. Este equipamento passou por calibração recentemente, conforme SSA 202320690. | MET3 | ILA2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada limpieza de placa, resoldadura de contactos de alimentación, limpieza de bornera de las baterías. Ensayo en bancada insatisfactorio. Al principio funciona correctamente pero con dos mediciones de aislación descarga completamente las baterías para luego funcionar correctamente de forma aleatoria. Equipo reparado por segunda vez por el mismo motivo. Proceder con descarte debido a falta de confiabilidad. Conversado con el emisor de la SSA. Emitida TBPM-358/2024.
202405350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:32:03 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6804/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405733), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202405349 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:32:29 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6739/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405732), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202405348 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:31:06 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6842/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405731), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202405325 | STE |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202414 | 03/04/2024 11:10:47 | Realocar as válvulas de gás instaladas conforme a SSA 202401558 para a frente da capela, de modo a evitar o risco de queimaduras ao manuseá-las. Obs.: Utilizar luvas nitrílicas - Risco de contaminação com óleo mineral e solvente Etil butil cetona. Pedir apoio a um técnico da química antes de executar o trabalho. Foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reubicacion del comando de válvulas de gas. Conforme indicaciones.
202405248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:30:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo 244 LO Serie: 2331I1/2, presenta fallas con el tiempo de la rampa de subida y bajada, se encuentra fuera de la tolerancia. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202415 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, teste funcional e ajuste de capacitância. Foi identificado tempo de 27s de rampa. Foi aumentado a capacitância e a rampa ficou com 30s. Liberado para uso.
202405239 | STE | 202404838 | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202414 | 03/04/2024 17:24:27 | Se encontró transductor MCR-PT100/I-DC con led de sensor line encendido y no se registro ninguna lectura de 4-20mA en la salida de la misma,solicitamos reparo. Ref: SSA 202319745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CI DE REFERÊNCIA DE TENSÃO; VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406128(D).
202405195 | STE | 202404783 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202414 | 03/04/2024 17:24:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con pulsos mayores a 1,5 segundos e inconsistentes. SSA referencia Nº 202404731. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202415 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de componentes dañados ( potenciómetro 1Mohm, capacitor 10Mf 63vcc, C.I. MC 14541, led indicador ). Limpieza de los contactos del relé. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202405194 | STE | 202404784 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202414 | 03/04/2024 17:25:13 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con sus contactos auxiliares 1 y 3 con defecto. SSA referencia Nº 202404731. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202415 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de componentes dañados ( potenciómetro 1Mohm, capacitor 10Mf 63vcc, C.I. MC 14541, led indicador ). Limpieza de los contactos del relé. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202405191 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:57:22 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A 6 KGF MARCA KARTEM ID - 0320 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0320. Liberado para uso.-
202405189 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:57:43 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0920 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0920 Liberado para uso.-
202405188 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:30:55 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6691. O transdutor não liga, ele apresenta odor de componente queimado. O transdutor é uma peça sobressalente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa de fuente interna quemada. Reemplazo de placa completa y conversores internos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. Calibrado mediante SSA 202406528. Liberado para uso.
202405187 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:58:08 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0919 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0919. Liberado para uso.-
202405185 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 10:58:27 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0918 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0918. Liberado para uso.-
202405184 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:02:30 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0923 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0923. Liberado para uso.-
202405183 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:31:01 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6796. Quando o transdutor aquece ele apresenta oscilações na corrente de saída e na luminosidade do LED. O transdutor é uma peça sobressalente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno con salida de voltaje menor a lo esperado. Reemplazo de conversor. Ensayo en bancada ok. Calibrado mediante SSA 202406527. Liberado para uso.
202405181 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:02:44 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0911 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202415 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0911. Liberado para uso.-
202405178 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:03:53 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0910 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 0910. Liberado para uso.-
202405175 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:04:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A1,0 KGF MARCA WIKA ID-0915 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboarotorio. Verificación y ajuste. ID N° 915. Liberado para uso.-
202405174 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202414 | 03/04/2024 16:31:09 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6685. O Transdutor esta com sua fonte em curto-circuito. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno en corto circuito. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en bancada ok. Calibrada mediante SSA 202406526. Liberado para uso.
202405171 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:04:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM ID-0328 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 328. Liberado para uso.-
202405141 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202414 | 02/04/2024 08:06:13 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN258-1. Ele apresenta falha na detecção de parada do regulador de velocidade. Observação de campo: O transistor da imagem em anexo não fornece corrente suficiente para atracar o relé R229. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202414 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202405128 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:05:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM IB-0329 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 329 Liberado para uso.-
202405127 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202414 | 02/04/2024 11:05:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO DE 0 A6 KGF MARCA KARTEM IB-0317 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202415 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0317. Liberado para uso.-
202404995 | STE | 202404919 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202413 | 26/03/2024 08:25:15 | Reparar aparelho de TMR n.s. OY-801094, com ramal 9553, de Venancio Garay. Tecla * está inoperante, impossibilitando o uso do aparelho (tela de bloqueio). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202414 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios de circuitos em bancada. Falha no processamento de interrupções do microprocessador situado na placa principal SMD. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202404975 | STE | 202404824 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202413 | 31/03/2024 20:46:26 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente Siemens S354 (C.M: 137170) que presenta defecto. SSA referencia 202404694 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202415 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de entrada e saída (''2x'' 47uF/250V; ''3x'' 1000uF/40V) e o transistor de chaveamento BUX44 que estava em curto-circuito. Verificação funcional da fonte. Liberado para uso.
202404953 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202413 | 25/03/2024 14:14:54 | O Peagâmetro portátil da marca Metrohm, modelo 826, BP 705177 está obsoleto no laboratório | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202414 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con tecnología obsoleta y en desuso en sector ILA4. Dar baja. TBPM 310/2024.
202404915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 13:56:50 | Montagem e desmontagens de prateleiras na sala de instrumentações de apoio tecnico . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDOMIRO FRANCISCONI | 202414 | VALDOMIRO FRANCISCONI | foi realizado a desmontagem e montagem de prateleiras na sala de instrumentaçâo.
202404914 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202413 | 26/03/2024 14:07:50 | Reparar Esmerilhadeira a bateria, 18V, marca Makita, modelo DGA455, n° série 9047, com caixa, bateria e carregador, apresenta mal funcionamento. Ao acionar o gatilho liga ela funciona e momentos após para de funcionar, liberando cheiro de queimado. | MEG3 | ILA2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo en donde se observo el daño intenso en la bobina del motor llegando a carbonizar el mecanismo, por lo que se procede al descarte del mismo. El equipo permanecera en las instalaciones de la SMIL.DT.
202404912 | STE | 202403802 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202413 | 25/03/2024 17:22:52 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4979, modelo G355 ns. 0002868300320. Campainha e viva-voz não funcionam. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202414 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de auto falantes e contatos retrabalhados com solda. Liberado para uso.
202404873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202413 | 25/03/2024 11:13:03 | Durante el mantenimiento periódico 3A de la UG15 fue realizado medición de resistencia, con apoyo de la gente del MEG1, en donde se constató resistencia alta y la no actuación eléctrica en 0.6 MCA (10%) del manómetro diferencial WIKA modelo DPGS43HP.160. Con número de serie 110IQZHZ, adjunto imagen de este. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba de funcionamiento en bancada de laboratorio del manómetro Diferencial Wika, modelo DPGS43HP.160. Con NS° 110IQZHZ. Constatado resistencia alta. No liberado para uso.-
202404871 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 22/03/2024 16:28:53 | Durante el mantenimiento periódico 3A de la UG15 fue realizado medición de resistencia, con apoyo de la gente del MEG1, en donde se constató resistencia alta y la no actuación eléctrica en 0.6 MCA (10%) del manómetro diferencial WIKA modelo DPGS43HP.160. Con número de serie 110IZI42, adjunto imagen de este. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202414 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba de funcionamiento en bancada de laboratorio del manómetro Diferencial Wika, modelo DPGS43HP.160. Con NS° 110IZI42. Constatado resistencia alta. No liberado para uso.-
202404870 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 22/03/2024 16:28:47 | Durante el mantenimiento periódico 3A de la UG15 fue realizado medición de resistencia con apoyo de la gente del MEG1, en donde se constató resistencia alta del manómetro diferencial WIKA modelo DPGS43HP.160. Con ID - 1981, adjunto imagen de este. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba de funcionamiento en bancada de laboratorio. Manometro diferencial Wika modelo DPGS43HP.160. ID N° 1981. Con resistencia alta. No liberado para uso.-
202404869 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202412 | 22/03/2024 16:28:59 | Durante el mantenimiento periódico 3A de la UG15 fue realizado medición de resistencia con apoyo de la gente del MEG1, en donde se constató resistencia alta del manómetro diferencial WIKA modelo DPGS43HP.160. Con ID - 1404, adjunto imagen de este. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba de funcionamiento en bancada de laboratorio. Manometro diferencial Wika modelo DPGS43HP.160. ID N° 1404. Con resistencia alta. No liberado para uso.-
202404837 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202412 | 22/03/2024 13:46:11 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM DISPOSITIVO DE CERCA ELÉTRICA PERTENCENTE A MARP.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202413 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo debido a alto nivel de corrosión en todos los componentes y conectores por ingreso de agua e insectos. Descartar. Ver anexo
202404766 | STE | 202404628 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202413 | 31/03/2024 20:46:47 | Se encontró la fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiada. No se consiguió energizar la misma. Solicitmaos reparo. Referencia SSA 202404549. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202414 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo y de conversor DC/DC interno. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404759 | STE | 202404707 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202413 | 31/03/2024 20:46:58 | Solicitamos reparo da bobina de fechamento (cód. almox. 217620) do disjuntor 452A do painel QU-04, que encontra-se com defeito. Bobina substituída com SSA 202404506. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202416 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202404706 | STE | 202404425 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202413 | 31/03/2024 20:47:07 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado restos de líquido en placa. Cortocircuito afectó parte del circuito de control de selector de funcionamiento. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202404703 | STE | 202404583 | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202414 | 01/04/2024 00:45:47 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-14 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 120Vca) e foi substituída na execução da SSA 202404490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, reemplazados los fusibles de 3A y 1,5A los cuales se encontraban quemados, posteriormente fueron realizados ensayos funcionales con carga en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 26/03/2024 15:35:31 | Módulo UN0025, número de série HI900372-312/47, apresentando sensibilidade de entrada alta (1,1V e deve ser menor ou igual a 1V). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202414 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, medição de componentes. Foi verificado funcionamento correto no ensaio. Liberado para uso.
202404606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 26/03/2024 15:35:21 | Módulo UN0025, número de série HI915102-312/43, com falha no led 3 na descida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202414 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Identificado e reparado trilhas rompidas. Realizado ensaio funcional. Liberado para uso.
202404605 | STE | 202403873 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202412 | 19/03/2024 16:44:32 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor realizar reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificacion visual y funcional. Reemplazo de conversor interno 125Vdc/24Vdc (cod. stock 708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404604 | STE | 202403875 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202412 | 19/03/2024 16:44:41 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que se retiró de almoxarifado SM 471578 averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor realizar reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparación de porta fusible de entrada con desperfecto. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404561 | STE | 202404382 | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 19/03/2024 16:44:48 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202413 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sensor 201 deteriorado, se requiere la sustitución del mismo. Sesor 201 reemplazado, ensayos de salidas de corriente, salida de relés, estados de alarma, parametrización del transmisor. Enviado a química para ensayos con análisis de DGA. Conforme a los resultados de DGA liberado para uso.
202404388 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 15/03/2024 11:31:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el variador de velocidad de la Unidad de Filtrado de aceite presenta inconvenientes durante su operación. Modelo del variador: CFW08 / Marca: Weg. | MMU2 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tablero de control de la unidad de filtrado de aceite. Encontrado potenciómetro de ajuste de velocidad de giro de 4,7KOhm con pérdida de linealidad. Realizado reemplazo del mismo y ajuste de borneras. Ensayo en campo con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202404380 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202411 | 15/03/2024 09:14:26 | Solicitamos reparo na fonte autel ST018F COD. ALM: 560332, a mesma encontra-se totalmente inoperante. Ref. SSA:202404108. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202412 | EDERSON ROSSATO | Reposição de componente, adaptação de conversor DC-DC, reparo do circuito de sinalização e realização de testes funcionais em bancada. Foi utilizado um conversor DC-DC Pico DC12D, reposto um resistor 10KOhms/5W e dois fusíves 2 AG 2A. Liberado para uso.
202404319 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:37 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HE903447-312/26 que não está funcionando corretamente (tempo de atuacao esta muito alto) SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: (2x) 1uF/63V; (2x) 470nF/63V; (2x) 680nF/63V; (2x) 150nF/100V. Realizado ensaio de funcionamento, tempo de atuação apresentou valor de 4,5ms com 13V em X2.
202404052 | STE |  | B015C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.024-0 | 202411 | 11/03/2024 11:19:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404050 | STE |  | B015C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.023-1 | 202411 | 11/03/2024 11:19:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404048 | STE |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202411 | 11/03/2024 11:19:29 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404044 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6680/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404310), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404043 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6830/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404309), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404042 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6733/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404309), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404040 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6766/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes (Trimpot F.E). Reparado. Enviado para calibração (SSA 202404307), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404039 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6711/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404038 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6673/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404037 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6692/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404036 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404035 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6763/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202404034 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6781/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202404033 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6849/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, dos conversores se encontraban con defecto, fueron sustituidos. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202403934 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202411 | 11/03/2024 07:25:58 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA202403932 (MEL2->ILA2) | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202403915 | STE | 202403831 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 15:46:34 | Solicitamos reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202411 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de reparación, falta de información técnica ( esquema eléctrico ). Dar baja.
202403804 | STE | 202403758 | B015F003 | CUBÍCULO NC-15 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.008-4 | 202410 | 07/03/2024 10:16:41 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 11/03/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202403758. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202403692 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:51:56 | Solicitamos reparo a indicador analógico de tensión 0 - 600 kV con codigo de material 614645 conforme datos indicados en el equipo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202411 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Puntera encorvada, conexiones interna suelta, soporte de puntera roto. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202403230 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 27/02/2024 08:04:31 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verifiación y ajuste. Actuación en 10.6 Bar. ID N° 1390. Liberado para uso.-
202403227 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 27/02/2024 08:04:40 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202409 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 11 bar. ID N° 1181. Liberado para uso.-
202403226 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 27/02/2024 08:04:49 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 6,5 Bar. ID N° 2059. Liberado para uso.-
202403188 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202409 | 26/02/2024 10:31:49 | Proveer reparo para modulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED CM:542555, el mismo es utilizado para alimentar el anunciador del GUS y posee ademas contacto de alarma. Referencia: SSA 202100457. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202409 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los relés. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202402987 | STE | 202402920 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202408 | 23/02/2024 08:17:48 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 4734, modelo G355 NS. P080701901238. Teclado não funciona. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del aparato TMR encontrandosé con el módulo del teclado con signos de averias en las pistas de cobre por lo que se procedió a la sustitución del mismo, se aprovecho también para realizar el cambio del speaker que también ya presentaba sintomas de desgastes y la batería que ya no retenía la carga.Posteriormente se procedio al ensayo del mismo con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402941 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202409 | 26/02/2024 15:28:01 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1686. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202409 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10,05 Kgf/cm². ID N° 1686. Liberado para uso.-
202402813 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202408 | 20/02/2024 08:29:44 | Providenciar reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456) el cual posee dificultad para inserción en su correspondiente slot. Ref SSA:202402442. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202408 | EDERSON ROSSATO | Realização de ajuste na altura do porta fusível. Liberado para uso.
202402785 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 14:58:03 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e substituir o circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F no módulo UN0031, NS HI900286-312/05. Código de referencia no desenho (em anexo) "A507". SSP de referencia: 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202408 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores e 555 conforme solicitado. Liberado para uso.
202402767 | STE | 202402685 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 21/02/2024 15:00:46 | Solicitamos reparo en laboratorio de modulo 6EM3225, posición 30F21 que presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202402609 cod. 114405 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202409 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V e 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202402766 | STE | 202402683 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 21/02/2024 15:00:57 | Solicitamos reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202409 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del micro disyuntor por un fusible de 4 Amper. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202402763 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 07:34:04 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores no módulo limitador ângulo de carga UN1043 Número Série HE903569-312/13. SSA's de referencia: SSA202221688 e SSA202302049. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202408 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, limpeza da placa e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 2X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 1X 10uF/63V. Liberado para uso.
202402750 | STE | 202402479 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202408 | 20/02/2024 07:34:13 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA YOKOGAWA NS 2885-A-039/WZZ/AL. MP3A U#18 19/02/2024 a 29/02/2024.REF.SSA 202402479. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202402747 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 07:34:24 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HE903465-312/42. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202408 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1 X 3,3uF/63V; 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V e 1 X 10uF/63V. Liberado para uso.
202402704 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202408 | 19/02/2024 10:52:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado mediante SSA derivada 202402993. Liberado para uso.
202402703 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202408 | 19/02/2024 10:53:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado mediante SSA derivada 202402995. Liberado para uso.
202402701 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202408 | 19/02/2024 10:53:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado con SSA derivada 202402994. Liberado para uso
202402700 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403037. Liberado para uso.
202402699 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6804/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403036. Liberado para uso.
202402696 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6704/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402693 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6855/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402642 | STE | 202402633 | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202408 | 19/02/2024 09:22:28 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, sem condições de reparo Proceder o descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202402562 | STE | 202402376 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202408 | 19/02/2024 09:22:47 | Solicitamos reparo do indicador de temperatura, posição 26RW0-I, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202402063, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403032), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402561 | STE | 202402478 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 19/02/2024 09:22:54 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade. Proceder o descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202402382 | STE | 202402370 | B018F003 | CUBÍCULO NC-18 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.018-1 | 202406 | 09/02/2024 10:55:34 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 19/02/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento y apoyo a mantenimiento preventivo de Relé de Falla a Tierra en el Estator 64SB. Realizado ajuste de frecuencia mediante potenciómetro interno de Módulo Oscilador. Parámetros ajustados normales y dentro de sus características. Liberado para uso.
202402363 | STE |  | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202407 | 15/02/2024 16:02:30 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2168077.0002 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202407 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Modificación de escala del vatímetro, 230kv/220v para 230kv/191,66v. enviado a calibración con la SSA 2024/02771, encontrándose dentro de clase. Liberado para uso. .
202402362 | STE |  | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202407 | 15/02/2024 16:02:40 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para manter em estoque de sobressalente dos paineis de controle da SEMD (3F). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2168077.0001 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202408 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Modificación de escala del vatímetro, 230kv/220v para 230kv/191,66v. enviado a calibración con la SSA 2024/02772, encontrándose dentro de clase. Liberado para uso. .
202402211 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202406 | 08/02/2024 07:18:49 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos UN0025 ponte G1.2 fase R+, o mesmo esta acionando indevidamente com equipamento em operação. Foi substituído em atendimento a SSA202402202. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componente dañado ( diodo 1N4148 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202402171 | STE |  | K024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.125-0 | 202406 | 06/02/2024 15:01:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 592.12.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402170 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202406 | 06/02/2024 15:02:10 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 592.12.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202406 | 06/02/2024 11:17:30 | Realizar substituição preventiva capacitores correspondentes aos filtros do desenho em anexo, módulo sobressalente UN0031 (PSS). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de capacitores de 10MF 63vcc y 10nF 63vcc. Liberado para uso.
202402109 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:57:46 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 151.10.13) de la POS.26B a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402107 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:57:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 085.12.17) de la POS.49B a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402106 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:58:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 280.02.13) de la POS.26A a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402105 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:58:24 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 123.10.13) de la POS.49A a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401882 | STE | 202219185 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202405 | 01/02/2024 15:29:39 | Verificar o funcionamento dos componentes das caixas dos divisores capacitivos das buchas H1 dos transformadores TU-17. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva dos capacitores que estavam com valores no limite da tolerância (20%); Substituição de borne; Limpeza interna devido a presença de óleo; Resistências e supressores de surto OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202401881 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:30:51 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/39. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401880 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:01 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/04. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401879 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:09 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HE902951-312/23. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401877 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:18 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/47. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401875 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:26 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/24. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401874 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:33 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/08. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401873 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:45 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HE903503-312/65. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401872 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:54 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/22. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401871 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 10:32:11 | Módulo UN0025, NS HI915102-312/48 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Realizar manutencao corretiva e realizar uma revisão funcional do módulo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transístores BCY59 e 1 transistor BCY79. Liberado para uso.
202401870 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 10:32:23 | Módulo UN0025, número de série HI915102-312/43, com falha nos leds 1 e 3 na descida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 transistores BCY59 e 3 transistores BCY79. Liberado para uso.
202401757 | STE | 202400411 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202405 | 31/01/2024 14:24:47 | VERIFICAR TMR 9122 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE (PANTALLA Y APAGONES). | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202401625 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202405 | 31/01/2024 07:27:22 | Realizar mantenimiento preventivo del TPA del TGC -17 de la marca: Yokogawa S/N: 2285 A - 039/wzz/A2. REF. SSA: 202400857. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSOES AUXILIARES, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA ; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401749(D).
202401595 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:01 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores no modulo UN1024, serie Nº HEIR 435439 P1. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202405 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V. Liberado para uso.
202401591 | STE |  | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 30/01/2024 07:09:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401590 | STE |  | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 30/01/2024 07:09:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401588 | STE |  | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202405 | 30/01/2024 07:09:29 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401586 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401719(D).
202401585 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6841/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401718(D).
202401584 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401717(D).
202401583 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6824/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401716(D).
202401582 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401715(D).
202401581 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:11:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/01. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401714(D).
202401580 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:18:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6686/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401713(D).
202401579 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:18:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6848/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401712(D).
202401577 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6569/99. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401711(D).
202401575 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401708(D).
202401574 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6847/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401709(D).
202401569 | STE | 202400976 | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202405 | 29/01/2024 16:44:41 | Repara aparato TMR 4787 con NS 000357620032, el mismo presenta fallas de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202401548 | STE |  | K027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.114-5 | 202405 | 29/01/2024 09:34:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 150.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado, substituição do bastidor frontal que estava danificado. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401417 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202404 | 25/01/2024 16:50:45 | Proveer reparo para modulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED CM:542555, el mismo es utilizado para alimentar el anunciador del GUS y posee ademas contacto de alarma. | MEL1 | ILA2 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202405 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los relés. prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401273 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202404 | 23/01/2024 16:10:32 | Realizar revisão elétrica da cuba de aquecimento BP 525645 do evaporador rotativo marca Buchi. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El calentador del rotovapor no superaba los 80°C. El defecto radicaba en el termostato que debido a los años de uso presentaba alteraciones mecánicas y eléctricas que afectaban su ajuste y actuación. Se procedió a descarbonización de los contactos como así también ajuste de láminas que servían de resorte y disparo del terminal de contacto. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso. Obs fueron colocadas nuevas etiquetas de ajuste de temperatura.
202401120 | STE | 202400860 | B017F003 | CUBÍCULO NC-17 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.017-3 | 202404 | 22/01/2024 09:27:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 29/01/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202400860. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202401116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 22/01/2024 09:21:07 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN0053 não esta operante, não reconhece falha quando realizamos o ensaio de deslocamento de frequência. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202404 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção corretiva com substituição de transistores oxidados, circuito integrados e capacitores. Realizados ensaios funcionais. Liberado para uso.
202401114 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202404 | 22/01/2024 09:21:16 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN0053 operando parcialmente, interna de sua eletrônica de forma correta, circuito de atuação do relé(falha) e Led não estão funcionando. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202404 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V e 1 capacitor 6,8uF/63V. Liberado para uso.
202400841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 17/01/2024 10:50:42 | Solicitamos apoio para reparo do controle de acionamento do portão da oficina de caldeiraria. Juan Jose Ciente. | MMU3 | ILA2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la limpieza superficial de la placa constatándose avería en una micro pista, la cual fue restaurada con soldadura de precisión. Ensayos en bancada y en campo. Liberado para uso.
202400748 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202403 | 15/01/2024 15:24:48 | Realizar mantenimiento preventivo al modulo UN1024, serie NºHI903686-312/28. Sustituir ademas capacitor C1101 de 6,8uF por uno de 4,7uF, y capacitor C1438 de 22uF por uno de 33uF. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202403 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva de capacitores e substituição dos capacitores indicados. Liberado para Uso.
202400742 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202403 | 15/01/2024 15:24:58 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 6EV5000-1BC MODIFIED (cod. almacén: 542563) que presenta falla en sus microdisyuntores con materiales adquiridos con la SMDTC-1664 SSA Referencia N° 202400007. | MEL1 | ILA2 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202403 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos microdisjuntores. Foi realizada adaptação dos novos modelos. Liberado para uso.
202400576 | STE | 202302912 | A007L009 | MEDIÇÃO | 0052.007-1 | 202403 | 15/01/2024 11:07:06 | Solicitamos substituição do display do ION 7300, referente à Unidade Geradora 07. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202403 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE DISPLAY. SE CONSTATA QUE MANCHA QUE DIFICULTA VISUALIZACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CARCASA EXTERNA. REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LA CARCASA. NORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO. LIBERADO PARA USO.
202400437 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202402 | 10/01/2024 14:48:20 | Sustituir micro-interruptor del cartón 6EV5000-1BC con material comprado con SMDTC-1664 | MEL1 | ILA2 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202402 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202400399 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:26:57 | Realizar substituição dos capacitores velhos como forma de prevenção a falhas no módulo UN1043 (Limitador de angulo de carga). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202402 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores preventivamente conforme solicitado. Liberado para uso.
202400394 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:06 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6740/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202400551), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400393 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6809/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202400552), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400390 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6734/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202400550), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400389 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6777/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400388 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6700/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400387 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6942/01 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400386 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2384A serial N° 6719/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400542(D).
202400385 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:34 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6856/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400537(D).
202400384 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:43 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6650/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400535(D).
202400382 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6798/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de 10Kohm (ajuste de fondo de escala). Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajuste de fondo e inicio de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202400380 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:29:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6741/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202400338 | STE | 202400280 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202403 | 15/01/2024 11:28:26 | Durante a execução da SSA 202400003 foi detectado o relé 27C1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) com defeito, favor gestionar reparo do mesmo. Obs: o relé apresentava atuação indevida e intermitende de alarme de subtensão. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202403 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa de control del relé encontrandosé con dos capcaitores, de 100µF/100V, en estados de desgaste los cuales fueron sustituidos como así también dos potenciometros, uno de 1KΩ y otro de 10KΩ, por dos trimpots de igual valor. Posteriormente se realizaron los ajustes necesarios para su correcta actuación, corroborados por medio de ensayos en la bancada de pruebas. Liberado para uso.
202400326 | STE | 202400014 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202402 | 09/01/2024 14:42:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20245499. MP3S U#07 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de tensiones auxiliares, conexiones eléctricas y filtros pasivos. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga a través de calibrador de procesos y década resistiva. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202400150 | STE | 202320833 | K077A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-19 60 HZ 2000 KVA | 0326.004-6 | 202401 | 04/01/2024 13:54:13 | solicito reparación de relé presys con variación intermitente en indicación de temperatura detectado en ejecución de SSA:202320833. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202400435). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 04/01/2024 08:10:25 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y AJUSTE/CALIBRACIÓN DE MÓDULO CIN 253-1 (TELEINDICACIÓN DE CF,LO Y VELOCIDAD-12/20) PROVENIENTE DE ALMACENES. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202401 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção, inspeção, ajuste, troca de componentes. Liberado para uso.
202400046 | STE | 202400039 | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202401 | 02/01/2024 15:37:06 | Verificar/reparar relé KAC, fabricante Siemens, mod. 3UG4513, referente al panel CTM-14 (SSA 202400039) que presenta señales de falla interna. No se cuenta con unidades en stock en el depósito. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Circuito danificado e queimado conforme anexo, impossível reparo. Proceder descarte.
202320745 | STE | 202320184 | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:26:31 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22807/04 con código de stock : 653810. SSA de referencia: 202318284. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202400483), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202320470 | STE | 202320054 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202351 | 21/12/2023 13:54:29 | Verificar/Solucionar TMR R. 9707 que presenta defecto en el alto parlante. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202320450 | STE | 202320378 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202352 | 27/12/2023 16:04:20 | Solicitamos reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 2023/17120. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202400658). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202320443 | STE | 202320364 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202352 | 27/12/2023 16:05:06 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202402 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de 470uF/40V, 100uF/63V, 10uF/63V e 2,2uf/63V e substituição do trimpot de 100kohms. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202320031 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 10:56:33 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores eletrolíticos do módulo Limitador Ângulo de Carga UN1043 sobressalente. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202351 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza da placa e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 2X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 1X 10uF/63V. Liberado para uso.
202319934 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202350 | 12/12/2023 15:56:13 | Realizar reparo no módulo UN1043 (limitador ângulo de carga) o mesmo estava ocasionando oscilação na tensão do gerador devido a sua saída estar saturada em -11,84 Vcc quando máquina excitada e sincronizada. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 47MF 63Vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319915 | STE | 202319891 | K075A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.015-0 | 202350 | 12/12/2023 08:17:21 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 137.10.13) de la posición 49.1 que presenta oscilaciones en la indicación del valor de temperatura. Obs.: el indicador no necesita ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202350 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202319585 | STE | 202319469 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202349 | 10/12/2023 19:11:48 | Solicitamos reparo de carton con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con un capacitoren estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo del mismo, un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319584 | STE | 202319469 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202349 | 10/12/2023 19:12:00 | Solicitamos reparo de carton con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con dos capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, un capacitor de 1µF/100V y otro capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319575 | STE | 202319415 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202349 | 07/12/2023 16:03:35 | Reparar aparelho TMR ramal 4966 (modelo G566 NS. 0003576200728), o mesmo está com carcaça avariada e apresenta problema no fone, não sendo possível ouvir o interlocutor durante uma chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319417 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:13:44 | Realizar reparo fonte UN0901, a mesma ao ser inserida no rack e submetida a carga por alguns minutos não suportou e apagou. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202348 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transístores 2N2412, 1 transístor BUX84, 1 diodo zener 33V/1,3W e diodo zener 5,1V/1W. Liberado para uso.
202319385 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:30:56 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo electronico CIN249_1 y realizar sustitución de diodos led. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados( 4 capacitores de 10NF 100Vcc, 8 diodos led rojo y 2 resistencia de 4,99kohm. Liberado para uso.
202319354 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 08:23:00 | Ao realizarmos os ensaios dos supervisores de pulsos intermediário UNs0053 posição A12 U15 da PIC.EE.0167-R5 verificamos que não responde corretamente ao ser realizado o teste via botão TEST. Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos. Número de série HE903587-312/14. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V, 1 botão frontal Test, 5 transístores BCY59 e 3 transístores BCY79. Liberado para uso.
202319351 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:44:59 | Ao realizarmos os ensaios dos supervisores de pulsos intermediário UNs0053 posição A10 U13 da PIC.EE.0167-R5 verificamos que não responde corretamente ao ser realizado o teste via botão TEST. Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos. Número de série HE903026-312/14. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 1 botão frontal Test. Liberado para uso.
202319291 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:42:57 | Cartão UN0025, número de série HE915502-312/44, com falha nos leds 2 e 4. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 transistores BCY59 e 6 transistores BCY79. Liberado para uso.
202319289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:44:02 | Cartão UN0025, número de série HE915102-312/48, com falha no led 6. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319280 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:30 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903291-312/73. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319278 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:55 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HI915102-312/28. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319277 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:44:45 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903502-312/29. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319274 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:44:11 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CIN244_2 sustitución de capacitores y verificación en el circuito de subida y bajada del tiempo de la rampa rapida como se puede observar en el grafico adjunto. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202349 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional do circuito e realizado ajuste com associação de capacitores para ajuste do tempo de subida e descida do sinal de saída. Liberado para uso.
202319271 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:44:28 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CIN266, sustitución de capacitores y verificación en el circuito de sensibilidad tanto de la barra y de la maquina. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202349 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores da Fonte. Realizada verificação do circuito de sensibilidade e realizado ajuste necessário para deixar os sinais de saída de cada circuito simétrico. Liberado para uso.
202319080 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202347 | 22/11/2023 08:19:43 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO BROWN BOVERI UN0031 NS: HEIR443601P1 QUE PRESENTÓ DEFECTO CAUSANDO SOBRECARGA EN LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN UN0900 Y UN901. REF. SSA: 202319033. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 18 capacitores 100nF/100V e 1 circuito integrado LM741. Liberado para uso.
202318791 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 16/11/2023 11:04:29 | Gestionar reparo do relé de tensão eletrônico SPECTRO UNX, número de série 2264. Relé não liga. | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparación de pistas dañadas, sustitución de conexiones eléctricas con dieléctricos resecos. Ajustes de actuación de relés. Ensayo en bancada a plena carga. Liberado para uso.
202318790 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202346 | 16/11/2023 10:47:19 | REALIZAR VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO 273_PPL. Al ser energizado el led 1 no enciende. El transisto Q2 se encuentra sobre calentado y no hay tension en la salida T5. T5 aproximadamente 8 V. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202346 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( transistor 2N2219 y C.I. LM124). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202318733 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6863/00 retirado da posicao N20. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318732 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6842/00 retirado da posicao N19. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318731 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6839/00 retirado da posicao N18. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202318887 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202318729 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6707/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202318888), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202318728 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6643/00 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318727 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6940/01 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318726 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:27 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6835/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318725 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:36 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6831 retirado da posicao N13. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318724 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6837 retirado da posicao N12. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318723 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6812 retirado da posicao N11. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318698 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:18:11 | Realizar manutencao preventiva e substituicao preventiva dos capacitores eletrolíticos no módulo limitador ângulo de carga UN1043 Número Série HE903569-312/27. Em atendimento a SSA202302061. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202346 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos conforme solicitado. Liberado para Uso.
202318313 | STE | 202318310 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202345 | 08/11/2023 13:48:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 202318310. MP3S U#02 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros de fuente y de tensiones auxiliares, conexiones internas ok. Ensayos a plena carga en bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202317744 | STE | 202317342 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 15:51:44 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, MODELO:PMD75, NS.: RA01E21509D. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202344 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202317739 | STE |  | K020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 500 KVA | 0332.008-1 | 202344 | 31/10/2023 14:51:04 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 168.12.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317738 | STE |  | K020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 60 HZ 500 KVA | 0332.009-0 | 202344 | 31/10/2023 14:51:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 167.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317737 | STE |  | K020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 60 HZ 500 KVA | 0332.006-5 | 202344 | 31/10/2023 14:51:25 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 208.05.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317602 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202344 | 31/10/2023 13:34:54 | Realizar reparo módulo CI255, ao ser aplicado o sistema de diagnóstico verificado que a etapa da histerese do estatismo está maior que 20mV (T3)255 ficando fora da tolerância aceitável. Realizada a substituição por módulo por sobressalente ficando dentro da tolerância. Referência SSP20235049 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202344 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado TL084. Liberado para uso.
202317409 | STE | 202317320 | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202344 | 30/10/2023 15:39:31 | Solicitamos reparo conversor 125vcc-24vcc retirado no PAI05 durante execução da SSA2023/17309. A saída do conversor apresentava 18vcc impedindo o correto funcionamento das placas conectadas a ele. Código de estoque 544019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202345 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos que apresentaram desvio de valores característicos e de um diodo danificado por alta temperatura. Realizadas verificações funcionais sem carga e com carga. Liberado para uso.
202317346 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202343 | 26/10/2023 09:05:27 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ID-8574 (Proveniente de almox, para reponer kit). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 10 Kg/cm. ID N° 8574. Liberado para uso.
202317277 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 25/10/2023 14:13:27 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo de supervisión UN 0025a-P V.1. Presenta una falla intermitente en el circuito correspondiente al Led Nro 3, causando falsa alarma en el panel del regulador de Tensión. Anomalía detectada durante el mantenimiento preventivo | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa y remoción de soldadura de los componentes y pistas, posteriormente realizada pruebas en la bancada de ensayos por mucho tiempo sin detectar anomalía ninguna. Equipo liberado para uso.
202317275 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 25/10/2023 14:13:40 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6756/00. No enciende. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202343 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC; VERIFICAÇÃO CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318047(D).
202317265 | STE |  | K016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR6 60 HZ 500 KVA | 0332.002-2 | 202343 | 24/10/2023 16:24:08 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 172.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317264 | STE |  | K016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR5 60 HZ 500 KVA | 0332.001-4 | 202343 | 24/10/2023 16:24:18 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 166.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317250 | STE | 202316406 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202343 | 24/10/2023 14:32:40 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9158, modelo Alcatel 8242 ns. RTF180907752, que apresenta os seguintes defeitos: alto-falante e campainha com áudio distorcido e/ou volume baixo, clipe quebrado, botão Power danificado, falha intermitente do motor de vibração, desligamento espontâneo do aparelho durante ligações telefônicas. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado del aparato con fallas severas en varios módulos por lo que el equipo queda sin posibilidad de reparo. Proceder a la baja del equipamiento. Observación: El equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202317223 | STE | 202317200 | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202343 | 24/10/2023 10:21:25 | Solicitamos reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 125VCC 24VCC 240 (cod:207250) con defecto, el mismo queda inoperante con presencia de tensión de entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202343 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 22uF/350V, 3 soquetes CI 8 pinos, 1 CI LM555, 1 transistor de potência MJ15004, 2 potenciômetros 100KOhms e 1 diodo zener 15V. Liberado para uso.
202317222 | STE | 202317185 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202343 | 24/10/2023 10:21:05 | Durante la ejecución de la SSA 202316954 fue detectado defecto en el modulo E1 (No acepta ajuste de carga) marca NIFE, modelo CCI 4231, código almoxarifado 307351. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual se detectaron varios componentes con desperfectos los cuales comprometian el funcionamiento, fueron sustituidos 1 capacitor de 4,7 µF/63V, 1 capacitor 100 µF/40V, 2 capacitores de 47 µF/40V, 1 circuito integrado 3086 y un trimpot de 1 KΩ. Posteriormente fue realizado el ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317218 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202343 | 24/10/2023 10:03:56 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE:. 8200C0YB. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202344 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y ajuste. Serie N° 8200COYB. Liberado para uso.
202317217 | SCA |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202343 | 24/10/2023 11:05:15 | Realizar inspeção no equipamento de absorção atômica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. O aparelho nao está detectando a presença dos gases que alimentam a camada de combustão. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202344 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el conjunto de placas electrónicas encargadas de administrar las electroválvulas y sensores de presión de línea de entrada. Niveles de presión en suministro de gases en condiciones normales, placa madre detecta normalización forzada a través de jumpers. Será necesaria la adquisición de una caja de válvulas (completa) y la placa "Bandsaw Gas Box". Ver anexo para identificación de partes. 29/11/2023 Reparo externo a ser ejecutado por Nova Analitica (ver adjunto).
202317216 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202343 | 24/10/2023 10:03:47 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID- 1143. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202344 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1143 Liberado para uso.-
202317181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 24/10/2023 14:31:02 | Realizar reparo CI244 (CF) sobressalente, ao aplicar o sistema de diagnóstico verificamos que a rampa de subida e descida não atende ao tempo esperado. Tempo rampa lenta esperado 150 segundos (obtido 138 segundos), rampa rápida esperado 30 segundos (obtido 27 segundos). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, medições e ensaio de funcionamento em bancada. Foi necessário realizar a substituição de capacitância do circuito contador para corrigir o tempo total da rampa. Não foi possível deixar a rampa com exatidão na temporização de 30s, porém foi deixado melhor que estava e ficou com 30,3s no tempo rápido e 152s no tempo longo. Liberado para uso.
202317176 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202343 | 23/10/2023 14:10:11 | REALIZAR REPARO DE CONVERSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA MODELO 2384A (SENSOR PT100, ESCALA 0-60°C) NS: 6721/00 QUE SE ENCUENTRA CON LED DE ALIMENTACIÓN APAGADO Y VALOR DE MONITOR DE SALIDA CERADO. REF. SSA 202314718. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202343 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC; VERIFICAÇÃO CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318048(D).
202317132 | STE | 202317052 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202343 | 23/10/2023 11:03:19 | Solicitamos reparo do cartao eletronico 4237 cod 112313 - (Modulo eletronico alarme carregador anormal). Verificado durante atendimento da SSA 202316568 que o cartao estava com atuacao intermitente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeccionada la placa en la cual se detectó un componente con signos de desgaste por lo que se procedió al reemplazo (resistor de 10 KΩ/1W); posteriormente se realizó el ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202317131 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 23/10/2023 08:25:59 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la fuente UN0006 a causa que presenta distorsion en la salida del amplificador final de pulso. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do capacitor de 470uF e 1000uF que estava com sua característica alterada, com capacitância e dissipação elevada. Realizada medições. Sinais estáveis. Liberada para uso.
202317113 | APV |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:58 | Reparar embarcado do monitor n°12 do Video wall do despacho, Modelo: DE67-HA1, S/N: 50400047BXC1. Após desligamento controlado do embarcado o mesmo passou a não ligar mais. Há sinais de mau contato do conector de alimentação. SSA de referência 202317110. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202344 | MAYCON LAZAROTTO | Se requiere sustitución de capacitores de fuente
202317103 | STE |  | H014A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR-01 50 HZ 500 KVA | 0293.008-0 | 202342 | 20/10/2023 16:52:19 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 100.09.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317102 | STE |  | H014A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR-02 50 HZ 500 KVA | 0293.009-9 | 202342 | 20/10/2023 16:52:32 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 164.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317100 | STE | 202316844 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202342 | 20/10/2023 16:46:09 | Verificar aparato TMR NS P100202101628, el mismo presenta falla de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202317098 | STE | 202317082 | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202342 | 20/10/2023 14:03:13 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 144.10.13) de la posición '49' que presenta valor negativo e incoherente con la temperatura real. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202317082. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318207), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202317078 | STE | 202316888 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 20/10/2023 14:34:39 | Solicitmaos reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha no circuito analógico. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202317076 | STE | 202317026 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 20/10/2023 14:34:14 | Solicitamos reparo del RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defecto, detectado durante ejecución de SSA:202316969. Descripción del defecto: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | LUIZ FELIPE SKORA | Fue realizado ajuste en el pickup de los potenciometros de largo y corto tiempo. Posteriormente fueron ejecutados los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317075 | STE | 202317026 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 20/10/2023 14:33:57 | Solicitamos reparo del RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defecto, detectado durante ejecución de SSA:202316969. Descripción del defecto: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Fue realizado ajuste en el pickup de los potenciometros de largo y corto tiempo. Posteriormente fueron ejecutados los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317073 | STE | 202316959 | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 20/10/2023 14:33:33 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en fuente embutida, sensor deteriorado. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de cpu.
202317022 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:18:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O PAQUIMETRO DIGITAL BP.651249, IB 1674, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-6"PS, N SERIE 06046874, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO R:9182, NÃO LIGA. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição da bateria. Liberado para uso.
202316968 | STE |  | K015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR4 60 HZ 750 KVA | 0331.002-7 | 202342 | 19/10/2023 11:26:22 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 156.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202316967 | STE |  | K015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 750 KVA | 0331.001-9 | 202342 | 18/10/2023 14:16:14 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 175.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202316953 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:43:21 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316952 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:43:06 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados como así también un transistor BC 547 y un circuito integrado CD 4001. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316950 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:42:52 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316949 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:42:25 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316948 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 09:30:15 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316943 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202342 | 18/10/2023 08:04:05 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores del modulo electonico UN1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202342 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x0,22uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202316918 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 18/10/2023 07:38:56 | Providenciar o reparo da fonte de Notebook Lenovo, 65W/20V, modelo 45N0079, entrada 100-240Vac, saída 20Vcc, SN 11S45N0079Z1ZGF304V04L REV A. Saída da fonte está sem tensão (0 Vcc). | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la fuente la cual se encuentra con componentes cubiertos de resina y sellados por la placa lo que imposibilita la extracción de los mismos sin causar daños permanentes. Equipo sin posibilidad de reparo, dar baja.
202316904 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202342 | 18/10/2023 08:04:18 | REPARAR MÓDULO CIN 258.1 NS:34C6142240 CON DEFECTO EN CIRCUITO DE DETECCIÓN DE FALLA. REF. SSA: 202316830. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202343 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação e limpeza dos contatos dos relés e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 diodo zener 12V, 1 transistor 2N2905 e 1 resistor 4,9KOhms/5W. Liberado para uso.
202316903 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:28 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6649-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316901 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:40 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6644-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316900 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:48 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6862-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316899 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:57 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6864-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316995(D).
202316898 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:07 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6790-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316994(D).
202316897 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:10 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2384A. CON NUMERO DE SERIE 6707-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316993(D).
202316896 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:42 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6651-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316895 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:27 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6694-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316894 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:19 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6780-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316992(D).
202316893 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:41 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6735-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316892 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:48 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6748-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316891 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:55 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6793-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316859 | STE | 202316840 | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202342 | 17/10/2023 09:17:50 | Solicitamos el reparo del relé de subtensión pos. 27D del QZ-04 (cod. almox: 244830), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202315557. Obs: el relé no actúa de manera intermitente cuando hay subtensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202342 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202316858 | STE | 202316752 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202342 | 17/10/2023 09:22:52 | Solicitamos reparo no Módulo Eletrônico, Cód. almox. 559202, retirado do TAC-641, posição 30EB3, devido o mesmo estar apresentando falha intermitente (mau contato nos pinos das conexões). SSA origem 202316681. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202342 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um relé de 24V. Liberado para uso.
202316854 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202342 | 17/10/2023 09:47:36 | Verificar pluviómetro con defecto en sensor reedswitch, contacto normalmente abierto no conmuta a estado cerrado. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido relé magnético, conductores eléctricos y bornera.. Reparo de tolva acumuladora de agua. Liberado para uso.
202316853 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202342 | 18/10/2023 08:06:32 | Realizar manutenção preventiva no CI273 PPL (principal) verificado nos registro de eventos capturados que ocorre oscilação da alimentação +/- 15vcc, e constatado que ocorre variação de tensão quando sujeito a algum tipo de vibração. Substituir potenciômetros p1 e p2. Módulo foi substituído por sobressalente em atendimento a SSA202316558. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202342 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeções visuais, medições, substituição dos capacitores eletrolíticos, oscilografia dos sinais de tensão +-15V por vários dias e horas para verificar possível oscilação. Liberado para uso.
202316847 | STE |  | A005D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.032-1 | 202342 | 16/10/2023 14:17:11 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U05 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 269°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1304. Liberado para uso.-
202316846 | STE |  | A005D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.009-7 | 202342 | 16/10/2023 14:17:20 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U05 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación encontrada 268°C. Ajuste del Termostato en 270°C. ID N° 1303. Liberado para uso.-
202316778 | STE | 202315927 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 11/10/2023 14:31:41 | Solicito manutenção do transdutor LD301 NS.: U311716. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202316756 | STE | 202314724 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202341 | 11/10/2023 11:33:08 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15885, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15885 Liberado para uso.
202316750 | STE | 202316510 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202341 | 11/10/2023 13:37:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235049. MP3S U#05 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316916(D).
202316703 | STE | 202316644 | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202342 | 17/10/2023 10:59:21 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316607. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202317269(D).
202316696 | STE | 202316645 | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202342 | 17/10/2023 10:59:54 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316560. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202317268(D).
202316457 | STE | 202316216 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202342 | 17/10/2023 09:47:15 | Solicitmaos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-156523 (Codigo de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta fallas intermitentes . Se visualiza un capacitor cerámico hinchado y en la placa base con apariencia quemada. Ref: SSA 202309356. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor dañado. Reparación de pista levantada. Ensayo de los 64 puntos de entrada digitales satisfactorio. Comunicación con D20M ok. Liberado para uso.
202316421 | STE | 202316116 | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202342 | 17/10/2023 10:20:18 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. Cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en fuente embutida, sensor deteriorado. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de cpu.
202316419 | STE | 202315867 | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:18:59 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo dio alarma de "Replace Sens. Soon", fue retirado del TU-01 fase R. Cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución del sensor 201. Reparametrización via software, ensayos de relés y salida retransmisora. Verificación de tensiones auxiliares. Enviado a ILA4 para realización de ensayo de DGA. Conforme a los ensayos realizados a través de SSA derivada el equipo está liberado para uso.
202316296 | STE | 202316232 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202342 | 17/10/2023 10:16:51 | Solicitamos reparo do conversor de tensão 127/24vcc (cod. 111384) que esta inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202315578. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual se detecto el defecto de un diodo zener de 55V y el desgaste de un capacitor de 200 µF/250V; los cuales fueron reemplazados para posteriormente someter al equipo a pruebas con cargas en la bancada de ensayos obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202316295 | STE | 202315988 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202342 | 17/10/2023 10:16:31 | Solicitamos reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A; SF99667 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A) que presenta fallas intermitentes de lecturas analógicas. Se visualiza capacitores cerámicos hinchados comparado con el modulo D20A nuevo. Ref: SSA 202315914. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202343 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor cerámico y diodo zener VR9. Regrabado de memoria EEPROM y calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202316269 | STE | 202315962 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202340 | 03/10/2023 15:29:47 | Verificar possibilidade de reparo do aparelho TMR ramal 4968 (NºS: 0004571000382), modelo G566. Constatado problemas de desligamento intermitente e problemas no teclado. Os problemas são recorrentes, aparelho tem histórico de reparo anterior devido a contato com água, conforme SSA 202200799 derivada da 202200766. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202341 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Defeito reincidente. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O aparelho será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202316205 | STE | 202316140 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202342 | 17/10/2023 09:04:28 | Solicitamos reparo em laboratório de Fonte de Alimentação 220Vac/24Vcc (Marca: Hirschmann, Modelo: RPS 60, Cód. Estoque: 705906) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202316133. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de un diodo zener de 12V, dos capacitores electrolíticos y un transistor BC547. Ensayo en bancada sin resultado favorable. Placa se encuentra quemada y sin condiciones de reparo. No se cuenta con esquema eléctrico del mismo. No liberado para uso.
202316117 | STE | 202315913 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202342 | 17/10/2023 09:49:24 | Solicitamos reparo do relé temporizado 80QWX, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, encontrado inoperante durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202315047; Código de material: 192295. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202342 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/30V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V e 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202316107 | STE | 202316061 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202342 | 17/10/2023 10:16:15 | Solicitamos el reparo de la bobina de cierre pos. BF del disy. 521-10, cod. de almacenes: 0164836 correspondiente a la SSA: 202316058. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202316053 | STE | 202316011 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 08:50:19 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 63RWI-1del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315840. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318209), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202315997 | STE | 202315585 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202342 | 17/10/2023 09:37:11 | Verificar y/o reparar relé supervisor de tensión 120V 50/60 Hz, retirado del tablero KT del banco de transformadores principales de la unidad 16 durante el mantenimiento preventivo MP9M. Cod. de stock. 504971 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el relé detectando algunos componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; 3 capacitores de 470 µF/100V, 2 capacitores de 47 µF/40V, 1 capacitor de 47 µF/100V y 1 capacitor de 100 µF/100V. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315868 | STE | 202315809 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202342 | 17/10/2023 09:36:35 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-13 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202315472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318204 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202315865 | STE | 202315813 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202342 | 17/10/2023 09:36:07 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318205 ), sem possibilidade de calibração, falha na CPU, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202315860 | STE | 202315797 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202342 | 17/10/2023 09:37:39 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315429. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318206), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202315527 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202338 | 18/09/2023 16:58:55 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HE903470-312\09. Respuesta lenta a las variaciones de tensiones simuladas realizadas durante el mantenimiento preventivo Ref SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizado inspeção visual e substituição dos capacitores de 1uF/63V. Liberado para uso.
202315419 | STE | 202314686 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202338 | 18/09/2023 10:27:17 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN:000384300755, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315350 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 14/09/2023 10:30:50 | Realizar a substituição dos Leds da placa CIN249-1. Os Leds atuais, por serem de diâmetro diferente produzem uma intensidade luminosa insuficiente para detecção do sistema de diagnóstico no regulador de velocidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 8 leds difusos vermelhos 5mm. Liberado para uso.
202315279 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 10:42:16 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores a la fuente de alimentación UN 0083a-P con salida por debajo de los valores esperados. Salida aceptable = +\- 15 Vcc +\- 5%. Anomalía detectada en el mantenimiento preventivo con SSP 20232797. Ref SSA: 202315276 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202337 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores 100mf 200vcc; 1MF 100vcc; diodo zener 15vcc 5W y relé de 24vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202315272 | STE | 202314627 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202337 | 13/09/2023 10:52:55 | Realizar reparo en indicador de frecuencia ENGRO modelo 2300 NS 303, debido a oscilaciones en la indicación de frecuencia. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202338 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Reemplazo de 3 capacitores electrolíticos. Reparo de pistas levantadas por sobrecalentamiento. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315255 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202337 | 13/09/2023 10:42:25 | Realizar manutenção preventiva do módulo 273 principal retirado através da SSA 202314338. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202337 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitor 100MF 63VCC. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202315203 | STE | 202314428 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 12/09/2023 12:02:20 | Transductor SMAR NS U253671 El transductor se encuentra fuera de clase, sin condiciones de ajuste. | ILA3 | ILA2 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202315132 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:41:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315130 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315129 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315127 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSP 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315123 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315121 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6771/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315120 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6688/00. REF SSP 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315118 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. Ref. SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315114 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión 125- +-15VCC. Verificación de filtros pasivos y conexiones electricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315112 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315109 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:44:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315068 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref. MP3S U#01) | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros capacitivos, todos se encuentran en condiciones normales, conexiones y tensiones internas conforme a lo esperado. Ajustes en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202314983 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:21 | REPARAR MÚDULO G40.2(CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 2.6A MAX. DC OUTPUT: 24 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 00026726. REF. SSA N°: 202314946. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202337 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores Eletrolíticos. Foram verificadas alterações nas características de capacitância e dissipação elevada. Liberado para uso.
202314982 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:28 | REPARAR MÚDULO G40.1(CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 2.6A MAX. DC OUTPUT: 24 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 00026731. REF. SSA N°: 202314946. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 470uF/63V, 1 capacitor 1uF/50V, 1 capacitor 47uF/50V e 1 capacitor 1000uF/50V. Liberado para uso.
202314955 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202336 | 06/09/2023 11:25:55 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 168.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Equipamento apresentou falhas de inicialização. Reparado, substituição de componentes e placas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314954 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202336 | 06/09/2023 11:26:11 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 087.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314951 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202336 | 06/09/2023 11:26:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 107.12.17) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314947 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202336 | 06/09/2023 11:26:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 077.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314944 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202336 | 06/09/2023 11:49:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314943 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202336 | 06/09/2023 11:50:23 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 154.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314942 | STE |  | K035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.136-6 | 202336 | 06/09/2023 11:56:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 142.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314797 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202336 | 04/09/2023 16:44:04 | REPARO DE UN PUENTE RLC MARCA BK PRECISION CON IB-1403 N. SERIE 81705008891 POR MOTIVO DE INOPERANCIA DEL MISMO (NO REALIZA NINGUNA LECTURA). | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de dos resistores de 100 ohmios abiertos por sobre tensión. Realizado ensayos de funcionamiento ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202314791 | STE |  | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202336 | 04/09/2023 16:44:10 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO INDICADOR DE RESISTÊNCIA Nº19 BP 704372, EQUIPAMENTO ESTÁ COM LEITURAS COM AS LEITURAS OSCILANDO. PEDIDO REALIZADO PELA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Efetuado reparo. Enviado para calibração (SSA: 202314851). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202314780 | STE | 202314732 | K024A004 | TRANSFORMADOR A SECO TG-16 60 HZ 1500 KVA | 0140.043-5 | 202336 | 04/09/2023 16:43:07 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 148.10.13) de la posición 49.2 que presenta oscilaciones del valor de temperatura cuando se encuentra en el rango de 70ºC a 110ºC. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e de placa principal. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314500 | STE |  | B031C001 | CUBÍCULO SYC 18/18A | 0575.010-5 | 202335 | 30/08/2023 11:41:29 | Solicito por favor hacer la sustitución de los capacitores de la placa 7TW2500-0/CD N° ALM.:569453, la cual se encuentra fuera de su ajuste nominal, SSA origen 202314456. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202335 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 2x2,2uF/63V; 2x4,7uF/63V; 2x0,47uf/63V; 2x0,10uF/63V. Liberado para uso.
202313881 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7258/02. Transdutor -U63 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313879 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:30 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7245/02. Transdutor -U61 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313878 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:37 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7201/02. Transdutor -U62 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313877 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:45 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7248/02. Transdutor -U17 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313874 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:58 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7257/02. Transdutor -U11 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313873 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:04 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7241/02. Transdutor -U19 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313872 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7194/02. Transdutor -U13 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313871 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7268/02. Transdutor -U18 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313870 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7243/02. Transdutor -U16 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313869 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:51 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7247/02. Transdutor -U12 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de conversores de tensión. Verificación de tensiones auxiliares y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313868 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:59 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7239/02. Transdutor -U14 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313866 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:10:08 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7191/02. Transdutor -U64 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión. Verificación de tensiones auxiliares y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313847 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202334 | 21/08/2023 14:37:49 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313800 | STE | 202313794 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 21/08/2023 07:38:46 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3S-U09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución correctiva de dos filtros electrolíticos de 1uF 63V, verificación general de componentes pasivos y conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202313799 | STE | 202313794 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 21/08/2023 07:38:57 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución correctiva de dos filtros electrolíticos de 1uF 63V, verificación general de componentes pasivos y conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202313463 | STE | 202313448 | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202333 | 14/08/2023 14:49:43 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U9A. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202333 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , VALOR ENCONTRADO 204 °C. ID 1951 , ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202313238 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 09/08/2023 16:44:38 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN0094-P que apresenta oscilação nos pontos de medição 21, 23 e 24. NS HE903590-312/81 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la remoción de soldadura de los conectores de los bornes de puntos mencionados como así también de las respectivas resistencias las cuales presentabas signos de desgastes por lo que producían falsos contactos en las conexiones. Posteriormente se realizaron ensayos con resultados satisfactorios conforme a lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312738 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 02/08/2023 09:12:11 | realizar mantenimiento preventivo y verificacion de valores capacitivos del modulo electronico UNITROL 1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y MKP, y los capacitores electrolíticos de 47MF de 25Vcc y 10Vcc. Liberado para uso.
202312612 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:24:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6654/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312926(D).
202312597 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6767/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312925(D).
202312596 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6774/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312924(D).
202312495 | STE | 202312493 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202330 | 28/07/2023 09:09:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235050. MP3A U#06 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312721(D).
202312285 | STE | 202312251 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202330 | 25/07/2023 15:16:25 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL 31/07/2023 A LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202312251.
202311960 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 12:01:35 | Realizar a substituição do relé que ativa o modo inverso no sistema de excitação. A resistência padrão dele é de 2Kohms, ele apresenta agora um valor 1,7Kohms, que representa um envelhecimento do relé. Na unidade 15 tivemos um problema semelhante onde o relé falhava intermitentemente e foi constatado que a falha era devida a essa alteração resistiva. O componente esta com uma etiqueta para facilitar a identificação. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202329 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 relé 12V. Liberado para uso.
202311941 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 10:16:23 | Realizar a substituição dos capacitores do Unitrol 1043 com valor alterado/antigo como forma de prevenção e readequação as respostas dos circuitos presentes no módulo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202329 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x,022uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202311760 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:11 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N21, -0,22+1,74V, numero de serie 6664/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311985(D).
202311759 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:23 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N20, +-1V, numero de serie 6799/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311984(D).
202311758 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:31 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N19, +-1V, numero de serie 6827/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311983(D).
202311756 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:49 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N18, +-1V, numero de serie 6788/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311982(D).
202311755 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:17 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N17, PT100, numero de serie 6702/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311981(D).
202311753 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:23 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N16, -0,22+1,74V, numero de serie 6667/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311980(D).
202311751 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:30 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N15, +-2V, numero de serie 6764/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312051 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311750 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:37 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N14, +-1V, numero de serie 6786/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312050 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311748 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:46 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N13, +-1V, numero de serie 6737/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312049 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311747 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:50 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N12, +-1V, numero de serie 6840/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312047 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311745 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:55 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312046 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311650 | STE | 202311348 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202328 | 14/07/2023 09:40:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235053. MP3A U#10. | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311836(D).
202311585 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 202328 | 13/07/2023 14:03:33 | VERIFICAR RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 (CÓD. ALMOX.: 661600_NÃO ATIVADO) QUE DURANTE A MANUTENÇÃO 4A DO PB-03 (SSP 20234516) FOI ENCONTRADO INOPERANTE. REFERENTE A SSA 202311584. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202328 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( 4 diodo zener ). Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202310957 | STE | 202310945 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 05/07/2023 10:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202310945, fue encontrado el relé de subtensión pos. 27CA2 (cod.almox: 688860) del QW-04 con defecto ( actúa de manera intermitente en cualquier valor de tensión y sin aceptar ajuste). Favor efectuar reparo del mismo. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos (3) 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310939 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202327 | 05/07/2023 07:53:01 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0901b-P, NS HI903742-312/34 que apresentou defeito durante a manutenção 3A da U14. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202328 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores 680 NF 63vcc, 3,3MF 63vcc y 220NF 63vcc. Prueba en bancada con carga y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 07:53:21 | Realizar manutenção corretiva no módulo sobressalente UN 0026a-P, NS HE903019-312/02 que não está funcionando corretamente (possui um transistor BCY591x com duas pernas quebradas). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202329 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, medições, ensaio de funcionamento em bancada e foram identificados dois transistores com terminais rompidos devido a oxidação. Transistores substituídos. Liberado para uso.
202310935 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202327 | 05/07/2023 07:53:36 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0026a-P, NS HI903790-312/07 pois o módulo apresentou defeito durante a manutenção 3A da máquina U14 (está bloqueando os pulsos do amplificador intermediário). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, medições, ensaio de funcionamento em bancada e foi identificado um transistor com fuga, devido oxidação, que após um tempo energizado, satura e envia 15V para o circuito bloqueio de pulsos. Transistor substituído. Liberado para uso.
202310889 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 04/07/2023 09:11:49 | Realizar reparo módulo sobressalente CIN252 o mesmo ao se injetado na sua entrada 54,54hz (T5) o esperado no ponto de medição (T6)= -6,5vcc, porém está saturado em 10,3vcc. Não permitindo ajuste. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de resistencia R20, transistores 2N2905 y C.I. LM124. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310864 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202327 | 03/07/2023 15:13:04 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 252, que presenta para una entrada de 54.5Hz/12V una salida de -6.45V en T6, sin posibilidad de realizar algun ajuste. Se constato durante ensayo que debe ser sustituido el CI LM2907N-8. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de resistencia R20, transistores 2N2905 y C.I. LM124. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310863 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 03/07/2023 14:35:10 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, detectado com defeito durante preventiva 3A, na proteção 40, da unidade 08. O mesmo atua com tempo acima do esperado, sem condições de ajuste em campo. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202327 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção. Realizado ensaio do módulo com relé externo para contagem do tempo de atuação. Foi realizado ajuste do tempo e deixado em 204 mili segundos. Liberado para uso.
202310862 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202327 | 03/07/2023 15:13:14 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo CIN 258.1 que presenta falla exporadicamente en la detección de falla led 072. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios resistencia de 4,99Kohm y limpieza de los contactos del relé R1 y R2. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310861 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 03/07/2023 14:35:22 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08. O mesmo atua com tempo acima do esperado, sem condições de ajuste em campo. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202327 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção. Realizado ensaio do módulo com relé externo para contagem do tempo de atuação. Foi realizado ajuste do tempo e deixado em 205 mili segundos. Liberado para uso.
202310855 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 03/07/2023 11:27:59 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón UNs 2010, verificado V/hz con rampa lenta, encontrada durante el ensayo de verificación del canal automático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Verificación de los capacitores MKT y limpieza. Liberado para uso.
202310852 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 03/07/2023 11:28:16 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón UN XZ9605a. Encontrado oscilaciones en el punto de medición X6, valor esperado VX6=0 Vcc, verificado durante el ensayo de funcionalidad del generador de pulsos del canal automatico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores MKL (3,4MF 63vcc 2,2MF 63vcc y 1,5MF 63vcc ). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202310713 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 30/06/2023 11:20:05 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 258.1, al ser inserido en el rack el led 072 permanece apagado generando falla. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de C.I. CD4027, resistencia de 4,99Kohm y corrección de la conexión del relé R1. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310711 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202326 | 30/06/2023 10:57:17 | Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 244 CF, que presenta en su salida TP507 una tensión de 9,98v , siendo lo esperado entre 10,05 y 10,35. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión en TP507 y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310577 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 08:01:22 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón electronico UN 1043b marca BBC S/N: HE903688-312/47. obs: Caso hubiere sustitución de los capacitores C1412, C136 y C137. Favor registrar en la baja de SSA los valores de los componentes retirados. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores 10uF - (4x)1uF - (2x)47uF - 3,3uF - (2x)470nF - 2,2uF - 220nF. Os capacitores, solicitados e retirados, apresentaram valores: C1412 (2,85uF), C136 (4,23uF), C137 (10,45uF). Outros capacitores também apresentaram valores com até 70% acima do seu valor original. Liberado para uso.
202310488 | STE | 202310098 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202326 | 27/06/2023 10:03:46 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS 0003804300286, com ramal 4758, de Leandro de Souza. Campainha/alto-falante do aparelho ausente. Aparelho com problemas recorrentes, SSAs 202204268 e 202307405. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor/receptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Defecto reincidente con perdida de fiablilidad. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202310482 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:25:48 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F213. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310481 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F212. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310478 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F214. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310472 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N13 modelo 2381A com numero de série 6820/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación funcional. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en inicio y fondo de escala. Test de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración mediante SSA 202310647. Liberado para uso.
202310470 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N21 modelo 2381A com numero de série 6936/01. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación funcional. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en inicio y fondo de escala. Test de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración mediante SSA 202310648. Liberado para uso.
202310468 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:34 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N18 modelo 2381A com numero de série 6806/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310646(D).
202310467 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:40 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N11 modelo 2381A com numero de série 6803/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310645(D).
202310466 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:48 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N12 modelo 2381A com numero de série 6730/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310644(D).
202310465 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:00:57 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N20 modelo 2381A com numero de série 6572/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310643(D).
202310464 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:06 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N19 modelo 2381A com numero de série 6754/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310642(D).
202310462 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N14 modelo 2381A com numero de série 6851/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310640(D).
202310458 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:40 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N17 modelo 2384A com numero de série 6716/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310639(D).
202310455 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:53:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N16 modelo 2381A com numero de série 6660/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310638(D).
202310453 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:53:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N15 modelo 2381A com numero de série 6684/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310636(D).
202309970 | STE | 202308294 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 22/06/2023 17:11:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR se desconecta de la red y se apaga de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202309909 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202324 | 16/06/2023 17:02:44 | Consertar ou substituir o manômetro do regulador de pressão do cilindro de acetileno, pois o mesmo não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Cambio del regulador de presion (Manometros) del cilindro acetileno. Prueba y funcionamiento en el sector de quimica. Liberado para uso.-
202309881 | STE | 202309770 | A008F003 | CUBÍCULO NC-08 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.010-6 | 202324 | 16/06/2023 11:09:25 | SOLICITAMOS APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 26/06/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en los ensayos respectivos, no se requirió intervención en la placa del generador. Los datos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA 202309770. Liberado para uso.
202309721 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 15/06/2023 14:35:42 | Substituir preventivamente os capacitores do módulo UN 1043, NS HE903410-312/05. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x,022uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202309716 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202324 | 14/06/2023 14:34:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA: 202310040), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309705 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202324 | 14/06/2023 10:57:34 | Verificar o motivo da atuação do fusível de entrada do equipamento de testes ct analyzer patrimônio n° 706173. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada apertura del equipamiento y limpieza de placa. Detectado cortocircuito entre conexión a tierra y la entrada de fase en la etapa de rectificación en la alimentación. Retirado el cortocircuito se procedió a una verificación integral de semiconductores y componentes pasivos de los distintos módulos del instrumento. Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202309540 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6945/01. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309750(D).
202309538 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6783/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309749(D).
202309536 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6778/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309748(D).
202309535 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6800/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309747(D).
202309534 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6718/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309745(D).
202309532 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6663/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309744(D).
202309531 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309743(D).
202309529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6818/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309742(D).
202309527 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:24 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6742/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309741(D).
202309525 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6738/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309740(D).
202309522 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6801/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309739(D).
202309492 | STE | 202309361 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202324 | 13/06/2023 10:19:26 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202309280. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparado, substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310387), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309321 | STE | 202309300 | B014C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.057-6 | 202324 | 12/06/2023 14:18:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309320 | STE | 202309300 | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202324 | 12/06/2023 14:18:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309318 | STE | 202309300 | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309316 | STE | 202309301 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202324 | 12/06/2023 14:18:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202309301. MP3A U#14. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309642(D).
202309284 | STE | 202308236 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202324 | 12/06/2023 14:13:55 | Reparar aparelho TMR marca Philips (ramal 9566), foi constatado que aparelho apresenta desligamento intermitente. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202309262 | STE | 202309226 | B014F003 | CUBÍCULO NC-14 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.009-2 | 202323 | 06/06/2023 07:26:52 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 12/06/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202309226. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202309056 | STE |  | B013L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.015-2 | 202322 | 02/06/2023 08:07:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico SIEMENS 7TU1510-0 / CB, cód. almox. 115134, não sensibiliza. Módulo retirado do almox. através da SM 452312, para atender a SSA 202308994. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202322 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada a substituição os transistores do circuito de saída. Realizados ensaios de atuação do relé. Liberado para uso.
202309054 | STE |  | B013L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.015-2 | 202322 | 02/06/2023 08:07:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico SIEMENS 7TU1510-0 / CB, cód. almox. 115134 sensibiliza, mas não opera. Módulo retirado do almox. através da SM 452312, para atender a SSA 202308994. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202322 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha rompida, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado TBA222 e 1 transistor BSX46. Liberado para uso.
202309049 | STE |  | B013L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.015-2 | 202322 | 01/06/2023 11:55:11 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o modulo eletrônico SIEMENS 7TU1510-0 / CB, cód. almox. 115134 esta operando direto. SSA origem 202308994. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202322 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( transistores BCY59 y BSX659). Prueba en bancada con funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 17:18:38 | Realizar mantenimiento preventivo de dos (2) motorreductores pertenecientes a la MTAA.DF, conforme solicitud en enexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202322 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sustitución de engranaje y engrasado del mismo. Liberado para uso.-
202308670 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:05 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/48 que apresentou defeito no led V6 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202308669 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:12 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/43 que apresentou defeito no led V4 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un transistor BCY59. Liberado para uso.
202308668 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:18 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/23 que apresentou defeito no led V1 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202308667 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:23 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/44 que apresentou defeito nos leds V1 e V2 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un diodo zener BZX55C de 9,1 V. Liberado para uso.
202308624 | STE | 202308548 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 11:33:20 | Realizar reparo do Voltimetro analógico pos V3 (barra de saida) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308623 | STE | 202308548 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 11:33:36 | Realizar reparo do Voltimetro analógico pos V2 (saida do carregador) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste de 0 inicial y fondo de escala del voltímetro analógico. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308543 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202321 | 23/05/2023 07:39:41 | Verificar y reparar cartón electrónico CIN 244 CF. El cual presenta error de transducción y una pequeña oscilación en la señal de salida. El cual impide la finalización del ensayo de sistema de diagnostico del TGC. REF SSA: 202308538 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202322 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do AmpOp de saída, potenciômetro, capacitores de 10nF e 100nF e capacitores da fonte. Realizada verificação funcional do módulo em bancada, e verificado que a saída apresenta sinal estável. Liberado para uso.
202308398 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:57:22 | Realizar reparo no módulo eletrônico UN0056 (supervisor de pulsos etapa final ) posição A18 U01, na inspeção 3A/2023 verificado defeito na micro chave seletora de canais. SSP20232807. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la llave selectora de los canales esta roto (resecamiento del material), y sin repuestos. No liberado para uso. Dar baja.
202308344 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202320 | 19/05/2023 09:49:39 | Verificar y calibrar manómetro con un rango de medición de 0 - 680 bar en los puntos 40, 60,80,100,120,140, 160 bar, marca: ENERPAC, modelo GP-105. Obs. Colocar ID en el instrumento. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboiartorio. Verificación y ajuste. ID N° 1899 Liberado para uso.-
202308330 | STE | 202307911 | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202320 | 18/05/2023 16:16:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE ENTRADA EM FILTROS DE AREIA DA ETA-01. MÂNOMETRO DE 0-10 KGF/CM². PRESSÃO NORMAL DE TRABALHO ENTRE 3,5 E 4,5 KGF/CM². MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS: MANÔMETRO EM SUBSTITUIÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202308074. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1897 Liberado para uso.-
202308329 | STE | 202307910 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202320 | 18/05/2023 16:16:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA-01. MÂNOMETRO DE 0-10 KGF/CM². PRESSÃO NORMAL DE TRABALHO ENTRE 6,0 E 7,0 KGF/CM². MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS: OBS MANÔMETRO EM SUBSTITUIÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202308071. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1896 Liberado para uso.-
202308293 | STE | 202308140 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202321 | 23/05/2023 08:16:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), retirado do almoxarifado para atender a SSA 202308052, não aceira rearme. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202322 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um microdisjuntor de 2A retirado da sucata. Liberado para Uso.
202308193 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:55:54 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6678/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308192 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6858/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308191 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6822/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, tensiones internas ok. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202308189 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6816/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, tensiones internas ok. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202308188 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6717/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308516. Liberado para uso.
202308186 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6672/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308517. Liberado para uso.
202308185 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6941/01. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Realizado reemplazo de potenciómetros de ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308518. Liberado para uso.
202308184 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6755/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202321 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Realizado reemplazo de un conversor con tensión de salida menor a la esperada. ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308520. Liberado para uso.
202308183 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6825/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308462(D).
202308181 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6811/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308460(D).
202308180 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6567/99. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308458(D).
202308113 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202320 | 16/05/2023 16:08:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a2 do módulo 6EV5000-1BC (Cód. almox. 542563), retirado do TAC-613, posição 30SUB1.9, não aceita rearme. SSA ref. 202308052 / AT 202304405. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202320 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 micro-disjuntor Siemens 0,5A por um componente idêntico e com funcionamento satisfatório, retirado de um módulo já descartado. Liberado para uso.
202308075 | STE | 202307912 | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202320 | 16/05/2023 15:29:49 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE SAIDA EM FILTROS DE AREIA DA ETA-01. MÂNOMETRO DE 0-6 KGF/CM². PRESSÃO NORMAL DE TRABALHO ENTRE 2,5 E 3,5 KGF/CM². MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionaminento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 833873 Liberado para uso.-
202308074 | STE | 202307911 | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202320 | 16/05/2023 09:39:29 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE ENTRADA EM FILTROS DE AREIA DA ETA-01. MÂNOMETRO DE 0-10 KGF/CM². PRESSÃO NORMAL DE TRABALHO ENTRE 3,5 E 4,5 KGF/CM². MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificacion y ajuste. Instrumento fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.-
202308071 | STE | 202307910 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202320 | 16/05/2023 09:39:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA-01. MÂNOMETRO DE 0-10 KGF/CM². PRESSÃO NORMAL DE TRABALHO ENTRE 6,0 E 7,0 KGF/CM². MANÔMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202307908 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308200. Liberado para uso.
202307907 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308198. Liberado para uso.
202307906 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308197. Liberado para uso.
202307905 | STE | 202307892 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202319 | 12/05/2023 07:53:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202307892. MP3A U#12. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308321(D).
202307788 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 10/05/2023 11:28:27 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM INDICADOR DIGITAL Nº 18 (BP 705718) PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-AMIL ANEXO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Reparado. Liberado para uso.
202307678 | STE | 202307605 | B012F003 | CUBÍCULO NC-12 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.014-9 | 202319 | 09/05/2023 13:53:55 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 16/05/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202207605. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202307483 | STE | 202307432 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202319 | 09/05/2023 15:43:02 | Reparar placa PCI12A-03 del sistema contra incendio del PAI-29, con código de stock: 217891. SSA: 202206992. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa encontrandosé con defectos en algunos componentes por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Se reemplazó un capacitor de 220µF/16V, un capacitor de 100µF/16V y un diodo zener 1N5357B/20V. Posteriormente fue realizado el ensayo correspondiente en la bancada de prubeas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307095 | STE | 202306956 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202317 | 27/04/2023 16:11:11 | Solicitmos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170 COD:0709009 ----------------------------- REF: SSA202301098 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500 ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202306767 | STE | 202306714 | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202316 | 20/04/2023 17:21:20 | Solicitamos apoyo para inspeccionar el inversor de frecuencia modelo CFW09 (WEG) y la posible relación entre el incendio provocado por la quema de la resistencia de frenado ubicado arriba del tablero del inversor, con el defecto del mismo. De ser posible, intentar energizar y realizar mediciones para detectar el origen del defecto o algún signo posible de sobrecalentamiento/derretimiento de componente a causa de la temperatura provocada por el incendio. | IEQ2 | ILA2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202317 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Equipamiento no enciende estando energizado y sin carga de salida. Equipamiento abierto en presencia de colaboradores de la marca OTIS. No se observan signos de quemadura o sobrecalentamiento excesivo a simple vista en las placas electrónicas revisadas. Se constata falta de tensión CC en módulo de control y circuitos auxiliares.
202306190 | STE | 202305129 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 13/04/2023 18:45:43 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: P102CD0109D. Transdutor apresenta mensagem de erro após reset. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202306075 | STE | 202305950 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 13/04/2023 14:37:08 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR Ns:RTF21170041 Ramal 4973 del colaborador Mauro Acosta presenta problemas de audio. No se escucha al recibir llamadas y tampoco se escucha bien al que habla. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202306040 | STE | 202305970 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202315 | 14/04/2023 11:05:16 | solicitamos reparo a campainha SIEMENS 110Vcc, modelo V23301-A3104-A110 (Cód. Alm. 56026-0). Ref SSA:202305898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202317 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral, limpeza de contato do mecanismo oscilador e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202305984 | STE | 202300778 | M066U037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA16 | 1354.014-6 | 202315 | 11/04/2023 11:39:46 | Favor verificar y solucionar banco de baterias que se encontro con nivel de tension bajo. Ref: SSA 202300778. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305983 | STE | 202303831 | M066T037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA15 | 1354.013-4 | 202315 | 11/04/2023 11:42:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o banco de baterias não suporta a carga ao realizar o teste de atuação do banco de baterias conforme ítem 15 da PIC.EE.0157-R01. Tensão medida no banco de baterias menor do que 96Vcc. Testes realizados durante execução da SSP: 20231817 AT: 202303217. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305929 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202315 | 11/04/2023 08:00:18 | Verificar y reparar conversor marca: Yokogawa modelo: 2381A s/n: 6760/00, el cual presenta comportamiento anormal con respecto a la señal de entrada que es estable e igual a Vbc = 0.33 VCC. Se observa que la señal de salida es oscilante durante un intervalo de 15 seg. luego de haber sido insertado en el rack de conección. Ref. SSA: 202305598 (D). | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202305923 | STE | 202303666 | M066S037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA14 | 1354.012-2 | 202315 | 11/04/2023 15:58:23 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202303666, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (92 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305897 | STE | 202305302 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 11/04/2023 10:21:14 | Reparar aparato TMR NS. P090902200919 con problemas intermitentes de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202315 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202305722 | STE |  | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202314 | 03/04/2023 16:14:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Enviado para calibração (SSA 202306192) Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202305703 | STE | 202305614 | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202314 | 03/04/2023 15:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual banco de baterias no soporta carga al realizar test de actuacion de banco de baterias Ref SSA 202305614. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305702 | STE | 202305612 | M066J037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA07 | 1354.005-4 | 202314 | 03/04/2023 15:48:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual banco de baterias no soporta carga al realizar test de actuacion de banco de baterias Ref SSA 202305612. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah la cual se encontraba agotada sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedió a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305621 | STE | 202300950 | M066M037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA10 | 1354.008-0 | 202314 | 03/04/2023 11:35:24 | Favor verificar y solucionar banco de baterias que se encontro con nivel de tension bajo. Ref: SSA 202300950. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305304 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202313 | 30/03/2023 17:09:17 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy a ser dejado como reserva (rango de 0 a 20 Mpa). Sustituir glicerina. Manómetro clase B. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202315 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1773. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE. BAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202305228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 29/03/2023 08:04:41 | Manutenção no cabo de dados do GPS Navcom SF3040. | OSH1 | ILA2 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202314 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparación de conectores (8 pines). Reasignación de conexiones internas conforme solicitado. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202305169 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 29/03/2023 11:55:55 | Reparar el módulo de fuente Marca BBC modelo: UN0006 s/n: HIE903538-312/03. Ref.SSA: 202305168 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202314 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 1000MF 100vcc, 470MF 250vcc y 10MF 63vcc ) . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202305095 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 28/03/2023 08:45:29 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del módulo UN900 fuente ac/cc . Que presenta incorrecto funcionamiento del potenciômetro encargado de la regulación de la tensión +15Vcc. Imposibilitando su ajuste. Ref. SSA: 202305096 Verificado en inspección SSP 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 trimpots 200 Ohms dos circuitos de ajustes das saídas +15V e -15V. Liberado para uso.
202305047 | STE |  | J068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-05 | 0697.005-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:36 | Realizar a manutenção corretiva da placa PCI-12A, pois durante a manutenção periódica 1A foi constatado um problema na placa de deteção e alarme de incêndio do painel PS-05. O relé responsável pelo acionamento do alarme "Alarma Man. Interrumpido LAZO 1 - EL 98,50 - U9" não está atracando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Realizados testes de funcionalidade do módulo com simulação de laço fechado e interrompido. Relés atuando corretamente e contatos comutando. Liberado para uso
202305024 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 24/03/2023 16:10:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO DE SERIE: 82003LKC . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 82003LKC LIBERADO PARA USO.
202305003 | STE | 202304865 | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 202313 | 29/03/2023 17:09:23 | Realizar reparo no Módulo Siemens 7TD 3211-1, Cód. Alm. 114251, ref. a SM 423376. SSA de origem: 202224789 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202316 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível realizar os ajustes necessários para colocar os valores dentro da curva esperada pelo usuário. Proceder o descarte. Manter o módulo na SMIL.DT.
202305001 | STE | 202304532 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 11:47:38 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1159, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificación y reparo de la válvula. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.-
202305000 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 24/03/2023 13:51:32 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE ID 1469. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1469. LIBERADO PARA USO.
202304996 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 24/03/2023 13:51:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLY, ID:1132, INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1132. LIBERADO PARA USO.
202304994 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 24/03/2023 13:51:49 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO DE ID ( COLOCAR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID - 1840. LIBERADO PARA USO.
202304987 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 13:51:55 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1352 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. verificación y ajuste. Actuación en 91.50 bar. ID N° 1352. Liberado para uso.-
202304986 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 13:52:04 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1108. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 89.90 bar. ID N° 1108. Liberado para uso.-
202304985 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 13:53:41 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1111. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboartorio. Verificación y ajuste. Acuación en 92.26 bar. ID N° 1111. Liberado para uso.-
202304940 | STE |  | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202312 | 23/03/2023 13:48:40 | Realizar calibración/ajuste de manómetro marca Willy (Rango de 0 a 20 Mpa). Manómetro Clase B. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. DEMONTAR , LIMPIAR Y MONTAR MANÓMETRO , ID 1889 , COLOCAR GLICERINA. LIBERADO PARA USO.
202304915 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 23/03/2023 14:55:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1158. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.20 bar. ID N° 1158. Liberado para uso.-
202304913 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 23/03/2023 14:57:13 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1101. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 16.10 bar, ID N° 1101. Liberado para uso.-
202304912 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202312 | 23/03/2023 14:02:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual la fuente de alta tensión INSTRONIC modelo HT 120.1E CA TAMDMSR_E presenta inconvenientes intermitentes en la primera energización (conversado con el Sr. Juan Nuñez). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el sistema de alimentación auxiliar. Se procedió al desmontaje del panel principal y retiro de fuente para mantenimiento correctivo. En bancada sustitución de filtros pasivos y ajuste de tensión de salida a plena carga. Ensayos generales ok. Instalación de fuente auxiliar en el panel. Verificación del equipo de alta tensión en compañía de usuarios. Liberado para uso.
202304911 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 23/03/2023 14:57:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1130. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.56 bar. ID N° 1130 Liberado para uso.-
202304909 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 23/03/2023 14:57:24 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1099. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.50 bar. ID N° 1099 Liberado para uso.-
202304907 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:39:09 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE902951-312/29. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección de la placa no encontrandose anomalía ninguna, posteriormente se procedio a realizar ensayos en bancada obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304906 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:39:50 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE900372-312/43. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección de la placa no encontrandose anomalía ninguna, posteriormente se procedio a realizar ensayos en bancada obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304904 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:05 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE900372-312/15. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304903 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:20 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/30. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304902 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:45 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/16. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304900 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:56 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903291-312/03. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304899 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:24 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/29. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304897 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:35 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE902951-312/13. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304895 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:43 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/10. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202304893 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:50 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/10. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202304892 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:57:23 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1465. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1465. LIBERADO PARA USO.
202304888 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:57:33 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1046. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID1046. LIBERADO PARA USO.
202304885 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:57:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1141. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1141. LIBERADO PARA USO.
202304882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:58:06 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 820035Y6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN 820035Y6. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO TRAVADO , SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202304881 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202312 | 23/03/2023 10:53:20 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202312 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Ajuste en 4.5 bar, ID N° 1885 Liberado para uso.-
202304874 | STE | 202304540 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202312 | 23/03/2023 14:39:28 | Reparar aparato TMR G566 NS. 0003804300286 que presenta ruidos despues de un tiempo en carga y defectos intermitentes de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202313 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Falha na placa principal, sinais de deterioração. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202304844 | STE | 202304788 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 23/03/2023 09:56:26 | Reparar voltímetro analógico, posición V3 (Tensión salida de barra ), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajuste na escala de medição e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202304843 | STE | 202304788 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 23/03/2023 10:42:14 | Reparar voltímetro analógico, posicion V2 (Tensión Salida cargador), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajuste na escala de medição e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202304820 | STE |  | D080B008 | CAIXA DE DISTRIBUICAO RDC60-04 E ACESSÓRIOS | 1030.015-7 | 202312 | 22/03/2023 14:04:15 | Verificar el funcionamiento del relé OMRON 110VAC, y reparar caso fuere posible. El mismo fue encontrado inoperante durante acompañamiento del fabricante del sistema DMS, conforme contrato 4500066590 (Ref. SSA 202304470/69). En anexo imágenes del relé averiado. | MET3 | ILA2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Verificado que o contato NA não estava fechando ao energizar o relé. Foi constatado que a haste do contato estava ligeiramente torta. Foi realizado um ajuste fino no contato. Liberado para uso.
202304800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 15:31:16 | Solicito reparo na estação de solda WELLER modelo WESD51D 600W/220V. Equipamento sem registro BP. Apresenta avarias na ponteira para solda conforme foto em anexo. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de falla. La punta de soldar se encuentra sin reparo y ya no hay sobresaliente. Debido a la vejez del equipo y la baja confiabilidad se procede a darle de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable. No liberado para uso.
202304724 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:10:20 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304723 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:10:31 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304722 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:20:54 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304721 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:21:02 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304696 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:59:37 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SERIE:82003LL3 Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202319 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. NUMERO DE SERIE: 82003LL3. ID 1903. LIBERADO PARA USO.
202304680 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6779. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304679 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6834. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304678 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6773. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instalação do novo módulo DC-DC. Enviado para calibração (SSA: 202304978 ). Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202304677 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6785. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instalação de uma nova fonte. Instrumento enviado para calibração (SSA 202304964 ) dentro de suas características. Liberado para o uso
202304676 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6817. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304675 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6642. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304953(D).
202304674 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6656. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304952(D).
202304673 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6759. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304951(D).
202304672 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6648. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304950(D).
202304670 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:37:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6769. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304949(D).
202304669 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:37:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2384A S/N:6709. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, conexiones internas, tensiones auxiliares de placa, ajustes de inicio y fondo escala a plena carga con calibrador de bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304656 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 10:22:09 | A lavadora de alta pressão Karcher BP 705323, não aceita comando de partida. Solicitamos avaliação/reparo conforme procedimentos vigentes. Manutenção similar já realizado anteriormente na SSA 201709926A. Equipamento entregue ao setor ILA2. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Rebobinado del transformador. Prueba y funcionamiento en campo. Liberado para uso.-
202304652 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202312 | 21/03/2023 10:37:33 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo XZ9391, posible inconveniente amplificador A2 anexo a SSA. Cuando el diodo conectado a la salida se encuentra conduciendo , el amplificador no responde de forma correcta. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de três capacitores de 1uF, seis capacitores de 10nF e 3 conversores AD. Realizado ajuste do balanceamento da entrada AC trifásica. Realizada verificação funcional do módulo. O sinal simulado Uc se aproxima do zero, nos dois sentidos, ao simular o desbalanceamento na entrada AC. Liberado para uso.
202304629 | STE | 202300091 | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202312 | 21/03/2023 16:09:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el status del ION de la Fase T en el SMT-WEB indica desconectado, en la IHM correspondiente a la fase T del Panel SMT-03 presenta un mensaje de error conforme anexo en la SSA matriz. | MET1 | ILA2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de reacondicionamiento y limpieza en placa principal y memoras SRAM. test en bancada ok. Enviado a ILA3 para ensayo y configuración.
202304627 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202312 | 20/03/2023 16:44:47 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº 18 BP-705718 PERTENCENTE A SOCC.DT CONFORME E-MAIL ANEXO. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. O aparelho está funcionando normalmente (vídeo em anexo). Foi calibrado 29/12/2022 nº 22/914. Liberado para uso.
202304588 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202312 | 20/03/2023 14:32:56 | Reparar canal #8 (referente aos potenciômetros de ajuste R97 e R92) do cartão analógico, o mesmo não mantém ajuste de ganho e offset. O valor deste canal está desviando o valor com o tempo. Módulo removido do equipamento com SSA 202303378. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte e do operacional do canal 8. Realizada verificação funcional do canal 8, não ocorreu variação na saída. Liberado para uso.
202304578 | STE | 202304463 | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202312 | 21/03/2023 15:39:44 | Durante la ejecución de la SSA: 202303381, fue encontrado relé temporizado (ELETRO 2RV 8A 125VCC 3/30MIN Cod. almox: 192309) posición "RSFP" del tablero CV-08 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitor electrolítico 1uF/400V; 1 CI CD4020. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304575 | STE | 202304480 | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202312 | 21/03/2023 15:39:54 | Durante la ejecución de la SSA: 202303379, fue encontrado relé temporizado (RELE TEMP ELETRO 2RV 5A 125VCC 0/15M Cod. almox: 100943) posición "RSFP" del tablero CV-06 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitor electrolítico: 22uF/200V, (2) 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304570 | STE | 202304439 | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202312 | 21/03/2023 15:40:04 | Solicitamos reparo para o Conversor de Tensão CC/CC 125 Vcc / 48 Vcc (Cód. Almox. 558761), retirado da localização 97SUB1 do TAC-555, devido a fumaça que saiu do seu interior. SSA origem 202304385. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el módulo conversor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito presentaba bastantes averias y defectos con componentes obsoletos además de no contar un diseño esquematico del mismo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202304542 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202312 | 20/03/2023 09:34:43 | SOLICITO EFETUAR REPARO EM MEDIDOR DE ISOLAÇÃO MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3197. AO UTILIZA-LO O EQUIPAMENTO DESLIGA SOZINHO, PARECENDO QUE TEM ALGUM MAU CONTATO INTERNO. RAMAL PARA CONTATO. 9181. | MEG3 | ILA2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de contactos internos y externos de batería, limpieza de carcaza. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202304488 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202311 | 17/03/2023 15:58:52 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U03 A SER REALIZADO SEMANA 12/2023 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304823(D).
202304486 | STE | 202303597 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202311 | 17/03/2023 17:15:14 | Favor trocar a bateria do manômetro padrão digital marca Vical, Nº de série 138587 | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual funcional. Encontrado el conector de la batería interna con falla y partes del cable y con corrosión. Realizado desoldadura y reemplazo de la conexión completa de la batería y reemplazo de batería de 9V. Test en bancada ok. Liberado para calibración.
202304479 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 20/03/2023 13:04:42 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1890. LIBERADO MPARA USO.
202304453 | STE | 202304335 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202312 | 21/03/2023 15:40:13 | Solicitamos reparo del Modulo CIRC IMPRES 4243 (cod.:307394) que se encontra inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reconexión de terminal con soldadura fría. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202304452 | STE | 202304335 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202312 | 21/03/2023 15:40:25 | Solicitamos el reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod.:307351) que não aceita regulagem da simetria de fase. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 4 capacitores 4.7uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304304 | STE | 202304251 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202311 | 16/03/2023 16:37:29 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202303386 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado la placa de la fuente de alimentación encontrandose con algunas anomalias. Fueron sustituidos 1 capacitor de 100µF/25V, 1 capacitor de 470µF/40V y 1 capacitor de 150µF/250V, los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedio al ensayo en bancada de prueba con carga, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304268 | STE | 202304078 | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202311 | 16/03/2023 16:43:55 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 encontrada inoperante durante la ejecución de la SSA 202304036, se encontraba con alimentación 125VCC y 127VCA correctas y no presentaba tensión 24VCC (no tenia tensión de salida). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado la placa de la fuente de alimentación encontrandose con algunas anomalias. Fueron sustituidos 1 capacitor de 100µF/25V, 1 capacitor de 470µF/40V, 1 capacitor de 150µF/250V y 2 transistores MJ10012, los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedio al ensayo en bancada de prueba con carga, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304257 | STE | 202304156 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202311 | 16/03/2023 16:44:15 | Solicitamos reparo o IED de controle (Marca: ABB, Modelo: REC670, Cód. Almox.: 716057, Firmware: 1.4_77m_53, NS: T1018113) que apresentou atuações intermitentes de "FALLA INTERNA" e indicação incoerente de "Bloqueio 86T ACTUADO (bloco VSGGIO4)" no SCC, com rearme imediato. Referente a SSA 202224191. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza y reemplazo de pasta térmica en placa de procesamiento principal. Reemplazo de tarjeta MIM13 que acusaba falla mediante un diagnóstico interno. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202304254 | STE | 202304220 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202311 | 16/03/2023 16:45:44 | Solicitamos reparo del ventilador que apresenta ruído anormal (Cód. Almox.: 709538). Referente a SSA 202303837. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del ventilador el cual presentaba una anomalía que dificultaba su correcto funcionamiento por lo que se procedio a sustituirlo. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202304235 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202311 | 17/03/2023 07:54:11 | Realizar manutenção corretiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6828. Foi verificado durante os ensaios que a polaridade do monitor de saída (parte frontal do módulo) está invertida. SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica e ensaios. Reparado. Ajuste de inicio e fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro de suas características (SSA: 202305080). Liberado para uso.
202304062 | STE | 202303927 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 14/03/2023 07:44:09 | Solicitamos reparo da fonte, fabricante POWERTRONIC, modelo S354, substituído durante atendimento da SSA 202303908 por disparar o disjuntor que energiza a mesma. Código almoxarifado 137170. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202314 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a deterioro por sobrecalentamiento en su transformador de tensión (posible perdida de aislación). Dar de baja. No liberado para uso.
202303903 | STE | 202303524 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202310 | 10/03/2023 08:16:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4942 con NS RTF183502238 no enciende. Tampoco carga la batería. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito posee un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303898 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:13:33 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE903291-312/07, com falha nas fases R-, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303897 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:13:48 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/29, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303895 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 11:13:59 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 252 B. Constatamos una falla en el circuito de transduccion de la frecuencia, la salida de voltaje T6 no proporciona la tension equivalente a la frecuencia de entrada en T5; no fue posible el ajuste por el potenciometro de ajuste P1. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202311 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 circuito integrado LM324, 1 circuito integrado LM2907 e 2 soquetes CI. Liberado para uso.
202303894 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:11 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/35, com falha nas fases S+, S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un transistor BCY79. Liberado para uso.
202303893 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:22 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/39, com falha nas fases T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303892 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:31 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/40, com falha nas fases R+, R-, S+ e S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303891 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/42, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303890 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/46, com falha nas fases T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303888 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:55 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/47, com falha nas fases R+, R-, S+ e S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303886 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:04 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902787-312/45, com falha nas fases S-, T+. Os leds 4 e 5 não aceitam rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con defectos algunos componentes los cuales fueron reemplazados; sustituido 2 transistor BCY79 de la fase "S", 1 transistor BCY 79 de la fase "T". Posteriormente se procedio a realizar los ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303884 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:12 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE903291-312/77, com falha nas fases R+, R-. Os leds 1 e 2 não aceitam rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con defectos algunos componentes los cuales fueron reemplazados; sustituido 1 transistor BCY79 de la fase "T", 1 transistor BCY 79 y un transistor BCY59 de la fase "R". Posteriormente se procedio a realizar los ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303882 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:20 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HI900372-312/43, com falha nas fases R+, R-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa de la UN0025 sin encontrar ninguna anomalía aparente, posteriormente se procedio a realizar los ensayos pertinentes en la bancada de prueba obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303796 | STE | 202303716 | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 08/03/2023 08:27:48 | Solicitamos reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202303993). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202303786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 07/03/2023 10:48:53 | Confecção de 18 soldas de estanho para 3 sensores triaxiais de 45° (strain gage). Acordado com o setor executor. | ILA1 | ILA2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202311 | MAYCON LAZAROTTO | Confeccionado 3 cabos compostos de 3 pares trançados cada; Devido a baixa resistência mecânica dos sensores, foi necessário utilizar uma placa interconectando os sensores soldados com fio AWG 28 aos cabos principais; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202303549 | STE |  | A003D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.006-2 | 202309 | 02/03/2023 15:49:14 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U03 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 269.7°C , ID 1876 , ACTUACIÓN 270°C. LIBERADO PARA USO.
202303548 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202309 | 02/03/2023 15:49:21 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U03 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202310 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 270,2°C , ID 1878 , ACTUACIÓN 270°C. LIBERADO PARA USO.
202303506 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:35:29 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303504 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:36:01 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303502 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:38:17 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303501 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:35:07 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303500 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:34:46 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303495 | STE | 202303437 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 08/03/2023 08:38:54 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202220296 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Ajustes de offset e fundo de escala. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202304103). Instrumento calibrado dentro de suas características.Liberado para o uso.
202303466 | STE | 202303256 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202310 | 08/03/2023 08:40:49 | SOLICITO REPARO MÓDULO D20C (COD. 707462) QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. OBS.: VERIFICADO QUE EXISTE CAPACITOR ESTOURADO. RETIRADO NA SSA. 202303246. ENTREGUE PARA IMA-0. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202311 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado capacitor hinchado en la etapa de alimentación. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Verificación de voltajes internos. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202303455 | STE | 202303365 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 02/03/2023 08:04:42 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4873 con ns 0003403000781 del colaborador Eduardo Coronel presenta pérdida de sonido intermitente (aparente problema de speaker), el usuario informó que esta audio al realizar o recibir llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303450 | STE | 202303445 | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202309 | 01/03/2023 16:40:33 | Solicitamos reparo do rele temporizador fabricante YRELEC modelo BAS-12, utilizado no painel CCAR-U04 posição KA1.7. Obs. contato com Cleomar r. 4928. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202309 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 diodo 1n4005; capacitores electrolíticos 1.2uF/50V, 33uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303427 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:31 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6655. Retirado da posição N21 (Med Uf CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303424 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:41 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6770. Retirado da posição N20 (Balanço CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303421 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6776. Retirado da posição N19 (Pot Manual CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303420 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6814. Retirado da posição N18 (Pot Aut CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303419 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6705. Retirado da posição N17 (Temp ar ref Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de dos conversores de tensión. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303418 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6657. Retirado da posição N16 (Medição If Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303416 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6795. Retirado da posição N15 (Med Uf Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, conexiones internas, tensiones auxiliares. Ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202303415 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:33 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6797. Retirado da posição N14 (PSS). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303700(D).
202303413 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6568. Retirado da posição N13 (Balanço Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303702(D).
202303412 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6807. Retirado da posição N12 (Pot Manual Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303698(D).
202303411 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:01:01 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6805. Retirado da posição N11 (Pot Aut Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303704(D).
202303336 | STE | 202303248 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202310 | 08/03/2023 08:30:17 | solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303142. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes, reparado. Instrumento calibrado (SSA: 202304053), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202303335 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202309 | 28/02/2023 10:25:00 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202300961. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303697(D).
202303059 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202307 | 17/02/2023 14:40:05 | Verificar módulo 0053, número de série HE903026-312/23, durante a manutenção foi trocado com um reserva, SSA de referência 202222016. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202309 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202302885 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202307 | 16/02/2023 14:02:07 | Módulo UN0056, número de série HE903576-932/18, chave 0, Reset, 1 emperrada, nao roda. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202309 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | AS CHAVES SELETORAS DE CANAIS DO MÓDULO ENCONTRAM-SE DETERIORADAS E DANIFICADAS, SEM COMPONENTE PARA REPOSIÇÃO. SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O MÓDULO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES.
202302743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 14:05:36 | Solicitamos reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. REF SSA 202302337 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202308 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 resistor 120Ohms/5W, 1 resistor 470Ohms/5W e 1 capacitor 220uF/16V. Liberado para uso.
202302731 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202307 | 14/02/2023 15:52:29 | Realizar ajuste na placa de comando e controle do módulo de sinalização dos alarmes locais do nicho comum do painel KT-11. Placa entregue no setor ILA2. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado ajuste na posição dos componentes soldados. Liberado para uso.
202302380 | STE | 202301521 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202306 | 09/02/2023 09:23:16 | Realizar manutenção, do amperímetro mod DP0207, posição "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mvcc , resolução de 0 a 600A. numero de serie 54.460. Instrumento fora de classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Inspección general, verificación de conexiones internas, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202302285 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 08/02/2023 09:42:19 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1043. Ref SSP: 20232806 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202306 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores MKL , 220nf 63vcc, 470nf 63vcc, 10Mf 63vcc, 3,3Mf 63vcc y 47Mf 10vcc. Liberado para uso.
202302245 | STE | 202302008 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202306 | 08/02/2023 07:58:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR ramal 9602 NS:p100400300048 del colaborador FABIANO VIEIRA BERTO se apaga en forma intermitente, tambien el usuario informó que el TMR pierde señal de forma repentina en algunos lugares donde otros si tienen señal. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202307 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202302244 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 10/02/2023 14:00:21 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo electronico UN 1024. Encontrado durante el desarrollo de la SSP: 20232806. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202307 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 6,8uF/63V; 2,2uF/63V(2x); 4,7uF/63V; 1,5uF/63V; 0,68uF/63V; 1uF/63V(2x). Liberado para uso
202302133 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6576/99. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302132 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6808/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302130 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6857/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302128 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6784/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302127 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6703/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302126 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6949/01. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302125 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6690/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302124 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6791. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302123 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6749. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302121 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6744. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302120 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6828. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 08:37:44 | Solicitamos verificar calibración del instrumento y realizar ensayo de funcionamiento del instrumento a fin de comprobar que el puntero (negro) no quede pegado al puntero (rojo), como se muestra en el video adjunto. Este manómetro fue enviado a fabrica para solucionar el problema que se muestra en el video. | IME3 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El manómetro queda de nuevo trabado en el punto, 7 mbar. Así como se ve en la filmación con una diferencia de 2 bar en cada punto de lectura. ver anexo.- No liberado para uso.-
202301804 | STE | 202301774 | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202305 | 31/01/2023 16:12:49 | Apoio para ensaio da proteção 64SB da U11 durante PD, dia 06/02/2023 a partir das 07:00. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento durante el ensayo del relé 64SB. No se requirió intervención en el generador de onda cuadrada. Los valores medidos están registrados en la SSA 202301774. Liberado para uso.
202301772 | STE | 202301742 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202305 | 31/01/2023 15:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202301742. MP3A U#11. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones internas, filtros pasivos, conexiones internas. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayo a plena carga. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301770 | STE | 202301747 | B011C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.039-8 | 202305 | 31/01/2023 15:42:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202301747. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301768 | STE | 202301747 | B011C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.038-0 | 202305 | 31/01/2023 15:25:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301636 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202305 | 30/01/2023 14:23:50 | Verificar posibilidad de reparo de preamplificador RPA2 del medidor de descargas parciales de Power Diagnostix Systems (conversado previamente con el Sr. Meza). | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada con alimentaciones de 7, 10 y 12 voltios correspondientes a distintos niveles de preamplificación. Detectado mal funcionamiento en disparo de relé selector. Cortocircuito en pista multicapa. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 25/01/2023 11:13:49 | Realizar verificación y pruebas en 60 unidades de Conversores de Tensión CC/CC 43-160V/15V de la marca Traco Power, código de stock 715861, adquiridos por medio de la OC-4500068223. Esta solicitud atiende un pedido de apoyo de la MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202304 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos a los 60 conversores, todos fueron sometidos a 125Vcc de entrada, con carga de 180 ohmios (plena capacidad). Tensiones de salida acorde a la especificación. Liberado para uso.
202301082 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202304 | 23/01/2023 14:26:07 | Verificar/recuperar aparato TMR 9489 NS-P100400200809 que presenta defecto de reinicio intermitente y perdida de señal frecuente sin motivo aparente. Obs: Problemas reincidentes. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202304 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202300953 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202303 | 20/01/2023 11:04:12 | Se solicita la calibración del termostato para el compresor de carga parcial. Regulación Termostato "LT" 180°C (Pagina 44, Item 21 "PDF") | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO ,VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID 1847 , ACTUACIÓN 180,1°C. LIBERADO PARA USO.
202300952 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202303 | 20/01/2023 11:04:22 | Se solicita la calibración del termostato para el compresor de carga parcial. Regulación Termostato "LT" 180°C (Pagina 44, Item 21 "PDF") | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202305 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID 1846 , ACTUACIÓN 180.1°C. LIBERADO PARA USO.
202300866 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202303 | 18/01/2023 07:12:55 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CI 252. El cual fue sustituido preventivamente durante la SSP 20235056. Durante ensayo de tele-indicación presentó esporadicamente variación en el punto t5. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202303 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos componentes do circuito relativo a tele indicação. Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Liberado para uso.
202300863 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:13:08 | Reparar o módulo UN0006 HI903783-312/21 retirado da posição A18 U07 da ponte G1.5 que apresentou distorção no pulso, conforme foto em anexo. SSA de referência 202300860 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores electrolíticos 1000MF 100vcc, 470MF 250vcc, 1000MF 16vcc, 10MF 63vcc y 47MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300835 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 09:18:13 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores del circuito Volts-Hertz correspondiente al módulo UN 2010 b-P V.2. Serie Nro: HE903470-312/03 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202303 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF relativos ao circuito V/Hz. Liberado para uso.
202300830 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 09:18:30 | Realizar manutencao corretiva/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17 com numero de série: 6706/00. O transdutor apresenta diferenca entre o valor medido nas saídas 1 e 2 com o calculado (monitor frontal / 25) SSA de referencia: 202300142 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300981), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202300583 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:30 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300582 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:39 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300581 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:47 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300580 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:05 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300579 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:13 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300577 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:20 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300566 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:18:39 | Cartão UN0025, número de série HE903660-312/07, com falha nas fases R+, R- e T-, os leds 1, 2 e 6 não acendem. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202300562 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:18:50 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/18, com falha nas fases S+ e S-, os leds 3 e 4 não acendem. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202300561 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:19:00 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/77, com falha na fase S-, o led 4. não acende. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa, encontrandose algunos componentes fuera del parametro de funcionamiento; reemplazando 3 transistores BCY71, 4 transistores BCY59 y 2 transistores 2N3019, todos correspondientes de la fase "S". Posteriormente se procedio al ensayo en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202300560 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:19:16 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/13, com as fases R+ e R- em falha, leds 1 e 2 não acenderam. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202303 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 2 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202300558 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:57:27 | Cartão UN0025, número de série HE903502-312/09, com falha no R+ e R-, leds 1 e 2 não acenderam. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202303 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 2 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202300557 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:57:11 | Cartão UN0025, número de série HE 903291-312/24, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, com os leds 1, 2, 3, 4 não acendendo. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 12 transistores BCY59 y 11 transistores BCY79; 3 capacitores de 3,3MF 63vcc, 3 capacitores de 1,5MF 63vcc y 2 capacitores de 1MF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300556 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:55:21 | Cartão UN0025, número de série HE903502-312/45, com falha no led 2, fase R- , o led não acende. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de 12 transistores BCY59 y 9 transistores BCY79; 3 capacitores de 3,3MF 63vcc, 3 capacitores de 1,5MF 63vcc y 2 capacitores de 1MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300455 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202302 | 10/01/2023 08:08:47 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U04 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO . VALOR ENCONTRADO 269,7°C , ID 1843. ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202300453 | STE |  | A004D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.007-0 | 202302 | 10/01/2023 08:09:00 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U04 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202303 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 274°C , ID 1842. ACTUACIÓN 269,9 °C , LBERADO PARA USO.
202300428 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 16:09:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6950/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300598), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300426 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 16:09:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6782. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300600), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300425 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:23:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300593), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300424 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:22:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6860. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva. Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal;. Enviado para calibração (SSA 202300595 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300423 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:15:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6571/99. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300596), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300422 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:15:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6777. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300593), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300421 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:13:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6751. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones electricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración a través de SSA 202300622. Liberado para uso.
202300420 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:11:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6823. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300419 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:09:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6750. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de trimpot de 10K. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300418 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6743. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de trimpot de 10K. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300417 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:02:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor de temperatura modelo PT100 Serie Nro: 6708. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de fuente conversora. Ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga. Ajuste de monitor de tensión. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202300416 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:01:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6670. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300415 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 15:42:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300256 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202301 | 06/01/2023 10:54:36 | Realizar mantenimiento y calibración del conversor yokogawa 2381A s/n: 6821. Verificado con discrepancias en la salida ref SSA: 202225150. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202300466), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300147 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202301 | 04/01/2023 15:56:35 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U13 A SER REALIZADO SEMANA 02/2023 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA: 202300433). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202225079 | STE | 202223041 | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202252 | 29/12/2022 14:27:16 | Durante la ejecución de la SSA 202222399 fue encontrado voltímetro (cód. almacenes 196266) con defecto, fuera de parámetros y no permite calibración. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Voltímetro averiado, con carcaza rota (posible caída durante transporte) ésta anomalía no se encuentra detallada en la descripción de la SSA. Sin condiciones de reparo, dar de baja. No liberado para uso. Dejar el voltímetro en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202224644 | STE | 202223734 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202251 | 20/12/2022 15:57:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9631 del colaborador Manoel Souza no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202252 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202224365 | STE | 202224331 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202252 | 28/12/2022 08:31:56 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), quando atua o alarme de "Tensão CA Alta", o alarme não rearma. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8) 22uF/40V, (2) 100uF/50V, 220uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224313 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202250 | 15/12/2022 08:13:51 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202250 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 271°C , ID N°: 1830 , ACTUACIÓN 269,7°C. LIBERADO PARA USO.
202224311 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202250 | 15/12/2022 08:14:01 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202250 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. VALOR ENCONTRADO 267°C , ID N°: 1831 , ACTUACIÓN 269.7°C. LIBERADO PARA USO.
202224141 | STE | 202223063 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:19 | Solicitamos reparo de 1 relé de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. Relés con actuación indebida intermitente . Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 capacitores electrolíticos de 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224044 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 12/12/2022 10:10:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PULSOS DE SALIDA DEL UN1007 SE ENCUENTRAN CON ANOMALÍA DETECTADA POR LOS MÓDULOS UN510 Y UN0053 DEL EC#09. REF. SSA202223783. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202251 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100NF 100vcc, 1MF 63vcc, 220NF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202224039 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202250 | 12/12/2022 10:11:36 | Verificar y reparar conversor YOKOGAWA CC-CC modelo: 2381A con corriente de salida por encima del rango normal. Para valor de entrada 1.0837 Vcc, corriente de salida -24.35 mA a -29.30 mA. Encontrado durante la verificación de la SSA: 202222825. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202251 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224409(D).
202223942 | STE | 202223900 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202250 | 12/12/2022 15:20:31 | Solicitamos reparo del transductor de tensión cod. 165549 que tiene la señal de salida mA con valores incorrectos para los niveles de voltaje de entrada. Referente al atendimento de la SSA202223585. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202252 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes e reparo. Efetuado ajuste de fundo de escala. Envidado para calibração. (SSA: 202224424), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202223874 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202249 | 06/12/2022 10:47:11 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, SEM NUMERO (GRAVAR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202252 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1829. Liberado para uso.-
202223866 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202249 | 06/12/2022 16:29:21 | Solicito ensayar el correcto funcionamiento de 02 encoders Positek P206, N° de serie: 47302 y 46326. Fueron retirados de los armarios del mecanismo de mando monopolar del interruptor 84LI3 fase R (SSA: 202209213). | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. El ensayo de ambos encoders fue insatisfactorio ya que, uno no tiene salida corriente (está abierto) y el otro no regula la salida de corriente (mantiene 16mA). Como la carcaza de este tipo de encoder está sellada, no es posible realizar reparos. Dar de baja. No liberado para uso.
202223861 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 10:13:12 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO UN0025a-P V1 S° Nro: HI900372-312/43. AL INSERTAR EN EL RACK, ALARMA FALLA Y NO ACEPTA REARME. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202251 | EDERSON ROSSATO | Realização de testes funcionais em bancada e verificação geral. Liberado para uso.
202223852 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202249 | 06/12/2022 16:29:32 | Reparar Transductor de tensión ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 12110812). Retirado del panel de monitoreo debido a no estar señalizando valor de corriente continua (SSA 202203411). Funcionamiento del equipamiento conforme diseño 6491-20-G3301-P, página 13 y 6491-DF-G3301-P, página 24. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. placa con pistas y componentes quemados, sin posibilidad de reparo, no liberado para uso.
202223721 | STE | 202221045 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202248 | 02/12/2022 10:12:41 | Reparar aparelho de TMR modelo g955, NS. P100202101713, com ramal 9716. Aparelho não liga, mesmo com outras baterias. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223686 | STE | 202223392 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 01/12/2022 10:00:26 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.:N600259109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA). Transdutor fora de classe mesmo após ajustes | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223659 | STE | 202223584 | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 01/12/2022 16:06:36 | Durante la ejecución de la SSA: 202222876, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KG-07 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca). Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de um porta fusível. Troca dos fusíveis de 1A e 0,5A. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202223656 | STE | 202223611 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 01/12/2022 16:07:04 | Solicitamos reparo del temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, relé inoperante en su temporización referentes a la SSA 202204907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/250V, 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223654 | STE | 202223611 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 01/12/2022 16:08:45 | Solicitamos reparo del temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, relé inoperante en su temporización referentes a la SSA 202204907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/250V, 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223645 | STE | 202223547 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202248 | 01/12/2022 07:45:21 | Durante ejecución de la SSA 202223547, fue encontrado relé de protección térmica PCPT-4 (Cod. almox: 708673) con defecto (se encuentra inoperable, no enciende). Solicitamos reparo del relé. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo, debido a que el conjunto controlador y procesador se encuentran dañados por sobretensión a consecuencia de la falla de los transistores MOSFET y otros componentes de la fuente. Dar de baja. Dejar el mismo como material reaprovechable en dependencia de la SMIL.DT. No liberado para uso.
202223644 | STE | 202223390 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 30/11/2022 14:43:29 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER Nº.: RC000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN). Transdutor fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223626 | STE | 202223581 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 01/12/2022 16:10:48 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM33A, código almoxarifado 704722, Nº T1U820583, referente a SSA 202223476, falha na atuação do AL2. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Reparado módulo de atuação de alarmes. Substituição de componentes. Calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202223976). Liberado para uso Obs.: Dispositivo reconfigurado.
202223625 | STE | 202223234 | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202248 | 01/12/2022 16:11:28 | Reparar placa PAI-03 del sistema contra incendio del PAI-23, con código de stock: 217930. SSA: 202223206 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada placa encontrandose con un capacitor de 220µF/16V quemado el cual fue sustituido, de igual condición se encontraba el diodo zener 1N4749 el cual también fue reemplazado. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de prueba, obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202223624 | STE | 202223237 | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202248 | 01/12/2022 16:17:01 | Reparar un modulo electrónico, tensión 125/24 Vcc, corriente 3A, con código en stock: 544019. SSA: 202223206. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Conversor antigo, com vários componentes e trilhas carbonizados. Substituído por módulo conversor novo. Teste em bancada OK. Liberado para uso.
202223610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 09:43:42 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MOTOR ELETRICO DO SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO PERTENCENTE A MTAA.DF. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202248 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Realizada la sustitución del engranaje y aplicación de grasa.realizado ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorios. Liberado para uso.
202223520 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 14:53:23 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0005b-P HE 903655-312/48. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo 0005 el cual presentaba falla en la Fase "S-" por lo que se procedio a sustituir un transistor BCY59, dos transistores 2N2219, dos transistores BDY27B, y un diodo 1N4148. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de prueba obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202223515 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 14:53:32 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN 0006a-P V.1 HE903656-312/83, pois está com problemas na saída e injetando ruído no módulo UN 0005b-P (alimentado por ele), conforme foto em anexo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: 2x22uF/63V; 1x470uF/250V; 1x1000uF/16V; 1x47uF/63V; 1x10uF/63V e 1x1000uF/100V. Liberado para uso.
202223418 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:35:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1116 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 92.50 bar. Liberado para uso.-
202223417 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:41:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1097. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, actuación en 93.20 bar. Liberado para uso.-
202223415 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:41:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1059. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, actuación en 18,62 bar.- Liberado para uso.-
202223414 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 06:59:44 | Realizar manutenção corretiva no módulo 0053 HI903791-312/18 que não está funcionando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores 6,8MF 63vcc y 680NF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223413 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:42:11 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1110. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, actuación en 17,23 bar. Liberado para uso.-
202223412 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:42:18 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1057. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso, actuación en 2.30 bar. Dar baja. No liberado para uso.-
202223411 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202248 | 28/11/2022 08:42:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1058. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202249 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste de la válvula de alivio. actuación en 4.20 Bar.- Liberado para uso.-
202223388 | STE | 202220516 | T021A007 | PAINEL L6 | 0629.006-0 | 202248 | 29/11/2022 08:41:13 | Providenciar reparo e calibração do indicador analógico de tensão da LI-IPU-60HZ-FI-2, marca Siemens, código almoxarifado 549428, sem unidade disponível para reposição. O ponteiro do indicador apresenta aproximadamente 38kV acima do valor esperado. Ver anexos. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio y final de escala. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202223376 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:02 | Reparar Conversor yokogawa 2381A s/n: 6647/00 con corriente de salida fuera de rango maximo. Ref ssa: 202222909 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión defectuoso, verificación de tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202223374 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:39 | Realizar manutencao corretiva(saida de tensao esta oscilando) e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6653/00. SSA de referencia: 202222909. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión defectuoso, verificación de tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202223373 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:26 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/09 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223371 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:18 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/50 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección , medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223370 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:11 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/23 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223369 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:38 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/21 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223368 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:45 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903215-312/56 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223366 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:30 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902787-312/45 que apresenta falha em R+, S+, S- e T+. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223364 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:02 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903215-312/67 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223361 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:20 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/01 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223359 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/03 que apresenta falha em R+, R-, S+, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223358 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:33 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902951-312/45 que apresenta falha em T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223356 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:26 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902951-312/30 que apresenta falha em R+, R- e S+. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223353 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:18 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902787-312/15 que apresenta falha em T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223297 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202247 | 25/11/2022 16:10:44 | Realizar substituição da régua de terminais da caixa do divisor capacitivo da bucha H1 do TU09-R. Caixa entregue ao senhor Silvio na recepção de materias do laboratório. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de bornera dañada. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202223169 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202247 | 22/11/2022 14:47:19 | O evaporador rotativo da marca Synthware RE 100 Pro (BP IB4039) não está ligando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación virtual y funcional. Reparo de portafusibles localizado en la entrada de alimentación. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202223127 | STE | 202220515 | T021A006 | PAINEL L5 | 0629.005-1 | 202247 | 22/11/2022 10:24:49 | Providenciar reparo e calibração do indicador analógico de tensão da LI-IPU-60HZ-FI-1, marca Siemens, código almoxarifado 549428, sem unidade disponível para reposição. O ponteiro do indicador apresenta 30kV acima do valor esperado. Ver anexos. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso
202223053 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:17 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 255. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores de tántalo de100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223052 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:28 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 273 AUX. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223051 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:41 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 273 PPL. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio del capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223050 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:54 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 252. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores tántalo 100MF 20vcc y un capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223047 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:07 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 249.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223046 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:17 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 266. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223044 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:26 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 265. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223043 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:35 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 296. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223042 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:45 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 244 CF. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223040 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:55 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 244 LO. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223039 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:05 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 241. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223037 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:14 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 238. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223036 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:25 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.3. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de los capacitores de tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223035 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:37 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de capacitores de tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223034 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:50 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 253.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223033 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:00 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223032 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:10 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 258.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223031 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:20 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 258.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223029 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:28 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 249.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitores de tántalo de 100MF 20vcc.Liberado para uso.
202223028 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:38 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 253.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de capacitores de Tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223008 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:25 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N21(medição If CCR) com numero de série: 6645/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223007 | STE | 202222930 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202247 | 21/11/2022 11:20:06 | Durante atendimento da SSA 202222651 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202250 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V; substituição do CI 4001. Teste em bancada Ok. Liberado para uso.
202223006 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:34 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N20 (Balanço CCR) com numero de série: 6731/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223004 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:53 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N19 (Pot Manual CCR) com numero de série: 6854/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223003 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:01 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N18 com numero de série: 6747/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223002 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17 com numero de série: 6706/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223001 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:30 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N16(p/ scada) com numero de série: 6646/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222998 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:40 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N15(Med Uf scada) com numero de série: 6685/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222996 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:52 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N14(sinal estab. Scada) com numero de série: 6810/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222995 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:03 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N13(balanço Scada) com numero de série: 6861/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de 10k, verificación de tensiones de conversor, filtros y tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222993 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N12(Pot Manual scada) com numero de série: 6819/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA: 202223284), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222992 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:24 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N11(Pot Auto) com numero de série: 6736/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado (SSA 202223286), dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202222991 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202247 | 22/11/2022 07:53:22 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0151), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-02 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de actuación 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222931 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:13:19 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO POSICIONADOR POS NS: 0305 3225025012002 A; PRESENTA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE SALIDA EN BN2. 4/5 CON TENSIÓN DE ENTRADA BN2. 8/9 CONSTANTE. REF. SSA 202214482. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Após realização de manutenção em ILA2, foram efetuados os ensaios funcionais em campo por MEL2. Liberado para uso, conforme SSA 202224026.
202222907 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202246 | 18/11/2022 14:57:46 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A). Ref.: SSA202222906. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros pasivos, conexiones internas, tensiones de conversor. Ensayos a plena carga. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222902 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202246 | 18/11/2022 08:09:25 | Reparar el equipo de baño ultrasónico. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de transistor IRF840 por 24N50, fusible F2A por semejante, diodo 1N4937 por BYC5-600, Capacitor 470uF 25V por semejante. Ensayos de operación ok. Liberado para uso.
202222892 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:14:55 | VERIFICAR Y REPARAR MÓDULO POSICIONADOR POS NS:7098 32520250 EP12002/A, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO (CAPACITOR C85 CON DESPERFECTO). | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Após realização de manutenção em ILA2, foram efetuados os ensaios funcionais em campo por MEL2. Liberado para uso, conforme SSA 202224027.
202222866 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202246 | 17/11/2022 15:18:22 | Realizar reparo e calibração do transdutor Yokogawa modelo2381A com número de série 6661/00. O transdutor foi inserido em substituição ao transdutor igualmente enviado ao laboratório através da SSA 202222865, o mesmo funcionou corretamente por alguns minutos, depois passou a responder erroneamente e com oscilação na corrente de saída. Imagem e vídeos em anexo. AT Relacionada:202210039 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202223397), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222865 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202246 | 17/11/2022 15:18:28 | Realizar reparo e calibração do transdutor Yokogawa Modelo 2381A com número de série 6937/01. O transdutor não entrega em sua saída um valor correspondente a sua entrada, propagando um acréscimo de 8,4% na corrente de saída. AT Relacionada: 202210039 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes, reparado. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA 202223387). Liberado para uso
202222735 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202246 | 17/11/2022 15:18:49 | Verificar y reparar conversor yokogawa modelo: 2381A s/n: 6859/00. Corriente de salida no lineal a la tensión de entrada ssp: 20224145 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado conversor interno con salida inferior a la nominal. Reemplazo de conversor. Test en bancada ok. Liberado para calibración.
202222617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:24:51 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 258 1 B. Durante el mantenimiento 3A del TGC fue realizado ensayo de funcionalidad del módulo, pocos segundos despues de instalar en el rack apaga el LED D072 evidenciando una falla anormal de funcionamiento. En condiciones normal de parada el LED D072 debe de mantenerse encendido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Em estudo do defeito. Foi identificado que os contatos 3 e 30 dos dois relés estavam com inconformidade, de modo que o LED D072 não ficaria aceso nunca. Foi identificado que há muitas trilhas e pads dos dois relés com rompimento o que explica os jumpers já existentes no módulo. Depois de fazer continuidade nas trilhas e ligações do relé com o circuito, foi identificado que um dos jumpers estava equivocado. Foi realizado o jumper nos contatos corretos. Liberado p uso
202222612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:24:37 | Verificar y realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 238 B Serie Nro: 043. Fue ensayado funcionalidad durante el mantenimiento del TGC 16, aplicando el sistema de diagnostico fue detectado una falla en la ganancia del amplificador operacional ubicado entre T6 y T3, sin posibilidad de ajuste del mismo. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizada substituição do AmpOp. Liberado para uso.
202222610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:25:01 | Verificar y realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 238 B Serie Nro: 401. Fue aprovechado el mantenimiento preventivo 3A de la unidad 16 para realizar pruebas con el Sistema de Diagnostico del TGC, efectuando simulación de maniobras del servo con una fluctuación anormal en la salida T3 que va al actuador, sin ser posible estabilizar el mismo. Se constató un problema en el Circuito de la salida T10 sin posibilidad de ser ajustado mediante los potenciómetros P4 y P2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizada substituição do AmpOp e reflow do P4. Liberado para uso.
202222476 | STE | 202221933 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202245 | 11/11/2022 08:09:42 | Reparar modulo M08146-B4444-B200 que apresenta valores discrepantes em suas saidas. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 22uF/40V. Liberado para uso.
202222367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 08/11/2022 14:18:20 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PRESSOSTATO PCOM DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE AR DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 6,5KGF/CM². PRESSOSTATO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado par el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.-
202222357 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:12:28 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3)4.7uF/63V, (3)1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222356 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:19:59 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3)4.7uF/63V, (3)1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222355 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:07 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 4.7uF/63V, (3) 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222354 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:17 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222353 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:32 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)1uF/100v, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222347 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 08/11/2022 14:47:23 | Realizar manutenção corretiva na fonte UN0900b-P (A10 U17) com saída variando, tanto +15Vcc quanto -15Vcc estão variando. Equipamento trocado sob a SSA202222387. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202246 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido 2 capacitores de 0,22 µF/63V, 2 capacitores de 0,33 µF/63V, 2 capacitores de 0,47 µF/63V, 2 capacitores de 220 µF/63V y 3 capacitores de 1000 µF/100V; todos estos de manera preventiva. Posteriormente se realizo ensayos con carga en sus distintas salidas, de +15V, -15V, 24V y 10V, todos ellos con resultados satisfactorios conforme lo esperado.
202222307 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202245 | 08/11/2022 07:10:05 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 273PPL, se detectó una fluctuación de voltaje en el punto T1 +24 vcc, sin posibilidad de ajuste. Se puede visualizar un resistor con rastros de quemadura en el circuito. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202246 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 4 transistores do bloco de saída de 8Vca, um deles estava com defeito, resistor de 5,11 Ohms que estava com suas características alteradas e com sinal de sobreaquecimento. Realizada verificação das tensões de 15V e 8V. Sinais estáveis. Liberado para uso.
202222305 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:20:43 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1000uF/50V, (2)4.7uF/63V, 10uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202222304 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:20:54 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/63v, 1000uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202222303 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:21:04 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de fusível 2A. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202222280 | STE |  | A009D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.022-4 | 202245 | 07/11/2022 09:24:23 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U09. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID N° 1820 , VALOR ENCONTRADO 270,2 °C. ACTUACIÓN 270 °C. LIBERADO PARA USO.
202222279 | STE |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202245 | 07/11/2022 09:24:40 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U09. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO. ID N° 1819 , VALOR ENCONTRADO 264 ° C. ACTUACIÓN EN 269.9 °C. LIBERADO PARA USO.
202222201 | STE | 202221428 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202244 | 04/11/2022 16:35:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 96B1-F esta fora da tolerância (discrepância de 1/2 Hz). SSA origem 202221428. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202246 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación del instrumento analógico. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202222200 | STE | 202221428 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202244 | 04/11/2022 16:36:01 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 96A2-V esta fora da tolerância (discrepância de 17 kV). SSA origem 202221428. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202246 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste del instrumento, prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202222198 | STE | 202221428 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202244 | 04/11/2022 16:36:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 96A2-F esta fora da tolerância (discrepância de 1/2 Hz). SSA origem 202221428. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202246 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Mola del instrumento con perdida de elasticidad por el tiempo de uso. Se sugiere dejar en el laboratorio el instrumento como material reaprovechable. Dar baja.
202222172 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 04/11/2022 10:53:51 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: ID - 1010 (Proveniente de U16). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, actuación en 10 Kgf/cm. ID N° 1010. Liberado para uso.-
202222111 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 10:46:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1815. Liberado para uso.-
202222110 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202244 | 03/11/2022 10:47:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:177.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U16). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR. MARCA PRESYS , MODELO ECTR-500-9-M-1-2 , NS: 177.05.12. LIBERADO PARA USO.
202222058 | STE | 202221996 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202245 | 07/11/2022 07:38:45 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico defeituoso sensor CC/CA CCI4240 (cód. almox.302139), que não aceita ajuste da atuação de tensão CA alta. (valor de referencia OA-0751). detectado em la SSA202221472. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (8) 22uF/25V, 220uF/16V e (2) 100uF/25V. Substituído resistor R44-3k3/5W. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222057 | STE | 202221964 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:38:52 | Gestionar reparación de RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:1129099) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no conmuta contactos. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)100uF/100V y 100uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222055 | STE | 202221969 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:01 | Solicitamos reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: tensión estable en 16 VCC sin posibilidad de reajuste. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de capacitor electrolítico: 470uF/63V. Realizado ajuste de tensión. Ensayo en bancada en vacío y con carga, Ok. Liberado para uso.
202222054 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:10 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2)CA3086. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222053 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:26 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086 e CA3046; (3) soquete 14 pinos. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202222051 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:34 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086 e CA3046. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202222050 | STE | 202221970 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:42 | Solicitamos reparación de CARTAO CIRC IMPRES 4243 (cod:307394) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: capacitor dañado y desacople de resistencia. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 1uF/630V. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222046 | STE | 202221940 | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202245 | 07/11/2022 07:39:49 | Solilictamos reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202221671 Cod. 711297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de relé finder de 12Vcc 2RV. Ensayo en bancada, Ok.
202222045 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202244 | 02/11/2022 16:53:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202222044 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202244 | 02/11/2022 16:56:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202222042 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202244 | 02/11/2022 16:32:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202221962 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 02/11/2022 07:12:36 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NYERPIC 249-1, sustitución de un resistor con rastros visibles de quemadura y daño en pista. Verificar demas componentes adyacentes. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202244 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Resistores de polarização dos LEDs. Foram identificados que os resistores possuíam valores de 2,5k ohms, porém segundo o esquema eletrônico do módulo CIN249.1 indica valores de 5k Ohms. Realizados testes funcionais. Liberado para uso.
202221873 | STE | 202221697 | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202244 | 02/11/2022 11:23:59 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO PRS7 . CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1.4 BAR, ENTRE 10,6 E 12,0 BAR. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación diferencial en 1.4 bar, 10.6 bar de 12 bar. ID N° 1825. Liberado para uso.-
202221867 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 31/10/2022 15:54:36 | Fonte -G05 Fonte de alimentação MURR ELEKTRONIK com entrada 100-240VAC/100-283VDC, saída 24/48VDC apresenta problema, tensão de saída de apenas 4 VDC sem possibilidade de ajuste. Realizar reparo e calibração. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, sin documentacion tecnica, placa multicamada; equipamiento quedara en el laboratorio para reutilización de sus componentes para futuras reparaciones de equipamiento similar. Dar baja. No liberado para uso.
202221866 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 31/10/2022 15:54:47 | Fonte -G06 Fonte de alimentação MURR ELEKTRONIK com entrada 100-240VAC/100-283VDC, saída 24/48VDC apresenta problema, tensão de saída de apenas 4 VDC sem possibilidade de ajuste. Realizar reparo e calibração. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores eletrolíticos 470uF/63V, 2 capacitores eletrolíticos 100uf/100V e 1 capacitor eletrolítico 220uF/50V. Liberado para uso.
202221861 | STE | 202221858 | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202244 | 02/11/2022 11:25:40 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DIFERENCIAL PRS7. EL EQUIPO DEBE ACTUAR AL PERCIBIR UNA DIFERENCIA DE 1,4 BAR. PRESIONES NORMALES DE TRABAJO DEL EQUIPO: 11,0 A 12,0 BAR. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202221860 | STE | 202221858 | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202244 | 02/11/2022 11:25:57 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DIFERENCIAL PRS5. EL EQUIPO DEBE ACTUAR AL PERCIBIR UNA DIFERENCIA DE 1,0 BAR. PRESIONES NORMALES DE TRABAJO DEL EQUIPO: 11,0 A 12,0 BAR. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 11 bar, 1 bar diferencia de 12 bar. ID N° 1824. Liberado para uso.-
202221837 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:54:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2384A s/n: 6715/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222161(D).
202221835 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6666/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222159(D).
202221833 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6768/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222158(D).
202221832 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6813/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222155(D).
202221831 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6787/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222154(D).
202221829 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6952/99 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221828 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6696/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido trimpot de 10k, ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221827 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n:6843/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor ok, ensayos generales, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221826 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6729/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor ok, ensayos generales, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221825 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6789/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión que se encontraba fuera de rango de operación. Ensayos funcionales a plena carga. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221824 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:56:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6846/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido trimpot de 10k, ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221730 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:22:30 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U16 A SER REALIZADO SEMANA 44/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222028(D).
202221663 | STE | 202221635 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202243 | 27/10/2022 15:24:12 | Solicitamos ajuste da tensão de saída ou eventual reparo, caso necessário, o conversor 125 VCC/48 VCC, 10 A da TECTROL. O mesmo foi retirado do painel PES/PIB 18 A 3 (el. 214) por apresentar baixa tensão na saída (46,8 VCC). Após ajustes e eventual reparo, o conversor deverá ser enviado para estoque do almoxarifado. Código de material: 705975. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202244 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de tensión de salida y del indicador digital frontal. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202221580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:42:54 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme fué especificado. Liberado para uso.
202221579 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:42:59 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme especificado.
202221578 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:05 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:12 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221572 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:18 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221569 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:24 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221568 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:30 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:34 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza. | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221565 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:40 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221564 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 16:43:45 | Favor retirar cable de alimentación del reflector makita DML805 conforme conversado con el compañero José Meza | MCI1 | ILA2 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Servicio realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202221558 | STE | 202221515 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202243 | 26/10/2022 15:38:08 | Verificar problemas com aparelho TMR ramal 9600 (modelo g955 p100400300585), constatado volume de toque do TMR muito baixo, e desligamentos repentinos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito na soldas BGA da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202221494 | STE | 202211423 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202243 | 25/10/2022 07:39:21 | Durante teste em bancada prévio à instalação constatou-se que o dispositivo creep detector não tem força para atracar, conforme mostrado em vídeo anexo. Bobina foi reparada na SSA 202220968 e na SSA 202201703. Foi constatado ainda que, após o último reparo, a referida bobina voltou com apenas dois terminais de conexão, sendo que as bobinas destes dispositivos possuem três terminais. Previsão para reinstalação no próximo PD 3S, 21/11/2022. Dúvidas contatar Allan R.:9548. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202244 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, con presencia del compañero ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO. Bobina reparado y entregado. Liberado para uso.-
202221460 | STE | 202220689 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202243 | 24/10/2022 16:02:23 | Favor realizar el reparo del relé de Subtensión marca H&B pos. "27B" pues durante el atendimiento a la SSA 202220689 encontrado Relé con falla en la indicación en el display (no indicación). Foto en el anexo. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI ICL7107CPL. Substituição dos seguintes capacitores: 220uF/63V, 470uF/35V, (2)10uF/50V, (3)100uF/25V, 1000uF/25V e 1uF/100V. Ressolda de um terminais do flat cable rompido. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202221451 | STE | 202221130 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202243 | 24/10/2022 08:55:02 | Solicitamos manutenção da válvula MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2", NS: 1130807-01 2. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento y prueba. Liberado para su ajuste.-
202221385 | STE | 202221161 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 21/10/2022 15:16:46 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor posição V3 com oscilação na saída de 24Vcc e conector de entrada danificado (ssa 202221074), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202245 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 1000uF/35V, 330uF/16V, 100uF/35V, 100uF/63V, 10uF/100V, 220uF/35V e 330uF/450V. Substituição do conector de entrada. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202221372 | STE | 202221174 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202242 | 21/10/2022 16:25:27 | Solicito reparar cartão mod. 4224, fab. NIFE, pos. “E8” que esta com o rele RL1 inoperante, para atendimento da SSA:202221174. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin reposición de relé SCHRACK 48Vcc. Fue realizada una adaptación de 1 relé de 48Vcc de semejante disposición de terminales. Ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202221230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 19/10/2022 17:02:07 | Reparar fonte de alimentação 90/260V 48VCC danificada devivo a sobretensão de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en múltiples componentes, que inviabiliza el reparo debido a que no contamos con las piezas. Defecto en dos transistores mosfet de potencia, dos resistores abiertos, un diodo en corto, dos diodos ultra-rápidos de potencia en corto. Dar baja.
202221221 | STE | 202220755 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202242 | 20/10/2022 17:14:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355 , S Nr. P100400200879, fabricante NEC / PHILLIPS, associado ao número 9555 não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta placa interna danificada e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202221188 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 20/10/2022 15:25:53 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 628D062550, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. OBS: KIT RESERVA DOS PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A). | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE PRESSOSTATO. ACTUACIÓN EN 0,80 BAR REARME 0,60 BAR , SERIE N°: 628D062550 , MODELO EDS 3346. LIBERADO PARA USO.
202221187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202242 | 20/10/2022 15:25:58 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 628D062549, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. OBS: KIT RESERVA DE PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A). | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE PRESSOSTATO. SERIE N : 628D062549 , MODELO 3346. LIBERADO PARA USO.
202221182 | STE | 202221046 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 19/10/2022 08:27:02 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor com defeito (ssa 202221004), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202243 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 1000uF/35V, 330uF/16V, 100uF/35V, 100uF/63V, 10uF/100V, 220uF/35V e 330uF/450V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202221173 | STE | 202221048 | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202242 | 19/10/2022 07:48:06 | Realizar apoyo durante ensayos referente al MP-3A del relé falla a tierra del estator 100% - 64SB. Previsto para el 31/10/2022, 7:00h. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB de la unidad 16. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202221048. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202221128 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202242 | 20/10/2022 15:26:27 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1790. Liberado para uso.-
202221127 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202242 | 20/10/2022 15:26:31 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA IOPE , NºS 88996 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1791. Liberado para uso.-
202221093 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202242 | 17/10/2022 16:48:14 | Verificar a possibilidade de reparar o módulo amplificador de sinais do Instrumento ICM Power Diagnostix(BP 526241), o equipamento apresenta erro de leitura e saturação do nível do sinal amostrado(José Meza ciente). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Preamplificación saturada luego de pocos segundos de adquisición de datos. Revisión de módulo RPA2 alimentado de manera independiente con 10,3V en bornes de salida correspondiente a la preamplificación con ganancia de 100x y limitación de corriente de 200mA en fuente constata que luego de pocos segundos entra en corto y actúa la protección de sobrecorriente de la fuente. Reemplazo de capacitor de tántalo de 47uF. Funcionamiento correcto con alimentación en 50Hz.
202221078 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 18/10/2022 16:48:37 | REALIZAR MANUTENÇÃO EM MICRO-OHMÍMETRO DA MARCA METREL MI3250 QUE APRESENTA UMA FALHA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. EQUIPAMENTO PERTENCE A MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Placa de fuente se encontraba con defecto. Diodo rectificador tipo puente en corto circuito, causo daño en filtros y además hizo actuar la protección (fusible 1A 250Vac). Sustituidas las piezas. Test en bancada. Ensayos de algunos valores resistivos, coherentes. Liberado para uso. Obs: El instrumento cuenta con alojamiento para baterías recargables, pero las mismas no estaban presentes, no obstante, también funciona alimentada por tensión de red.
202221025 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7254 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221024 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7202 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221021 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7197 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221296(D).
202221020 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7250 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, verificación de componentes discretos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena de carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221018 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7205 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221295(D).
202221017 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7246 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221016 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7256 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221014 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221294(D).
202221011 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221217(D).
202221010 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7252 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221008 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7260 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221215(D).
202221007 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7261 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221006 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7249 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202220968 | STE | 202211423 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202242 | 17/10/2022 07:39:57 | Durante teste em bancada prévio à instalação constatou-se que o dispositivo creep detector repica quando energizado. Bobina foi reparada na SSA 202201703. Previsão para reinstalação no próximo PD 3S, 21/11/2022. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo del disyuntor, Liberado Para uso.-
202220915 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 11:12:25 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA02 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación de tensiones internas y de componentes pasivos. Ensayos ok. Liberado para uso.
202220913 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 11:12:34 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA01 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones internas y de componentes pasivos. Ensayos ok. Calibrado. Liberado para uso.
202220901 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202242 | 17/10/2022 10:18:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE 8200A8DM. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200A8DM. LIBERADO PARA USO.
202220873 | STE | 202220562 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 14/10/2022 16:05:05 | Verificar problemas con el TMR (R. 9355) del colaborador PEREZ ESPINOLA, FERNANDO DAVID de la SMMU.DT. Dicho usuario informó que el TMR presenta problemas de microfono y teclado. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Aparelho contaminado internamente por óleo, ocasionando danos em seus componentes internos. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O aparelho será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202220866 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 07:16:15 | Solicitamos apoio para reparo do aparelho Pruftechnik Vibscanner (IB-3739) que apresenta a seguinte mensagem de erro em algumas ocasiões: "Error - Linedrive short circuit. - Cable or sensor defective?" | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado mensaje de advertencia, esto debido a holgura en la conexión del cable flex con respecto a la sonda. Reapriete de conexiones. Liberado para uso.
202220861 | STE | 202220824 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202241 | 14/10/2022 07:13:49 | Solicitamos reparo del modulo marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 con defecto, detectado durante atendimiento de la SSA 202220624. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202220857 | STE | 202220742 | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 14/10/2022 07:13:58 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB, cód. almoxarifado 224472, posição 12EX137, devido o rele interno "C", correspondente a proteção 87G, não reportar ao anunciador ao ser acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202220856 | STE | 202220731 | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 14/10/2022 07:14:10 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB (cod. almox. 224472), devido o rele interno "C" não reportar ao anunciador, quando acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202220817 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202241 | 13/10/2022 08:02:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 25 KGF/CM2, WIKA NS-110794, ID-902, PERTENCENTE A SOCC.DT | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , SERIE N°: 110794 , ID N°: 902. LIBERADO PARA USO.
202220779 | STE | 202220642 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202242 | 19/10/2022 09:37:56 | Solicito reparación del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod. de stock: 307351) "Pos E1" Referente a la SSA: 202220376. - Cartón se apaga de forma intermitente estando en estado de fluctuación. (Provocando baja Tensión CC). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2)CA3086, CA3046. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202220764 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 11/10/2022 14:57:26 | Reparar a tela interativa do fabricante SMART, Modelo UX60(BP694724), localizada na sala 223(auditório) que apresenta falha na projeção das imagens (Maycon ciente). | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da lâmpada de projeção; ajuste da imagem projetada para se enquadrar na tela interativa; testes funcionais OK; Liberado para uso.
202220708 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202241 | 11/10/2022 14:00:20 | Após execução da SSA 202219438, verificado que o módulo anunciador do painel CO-02 fica em modo "teste de função" e com led de sinalização de "alarme geral" acionado continuamente sem aceitar rearme. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Luego de varios ensayos con equipamiento similar se realizó una adaptación de resistores a la fuente de alimentación. Ensayo en bancada, Ok Liberado para uso.
202220669 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202241 | 10/10/2022 17:01:18 | Realizar reparo e ensaios no módulo UN0025 G1.8 fase S - (LED4), o mesmo atuou na tomada de carga. Substituído em atendimento a SSA202213771. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa y posterior ensayo del mismo, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado sin anomalía alguna detectada. Equipo liberado para uso.
202220663 | STE | 202219774 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202241 | 10/10/2022 10:35:23 | Solicito a limpeza dos bornes de contato das pilhas do Alicate amperímetro marca Fluke modelo 381 con IB 4112. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado de los bornes de las pilas encontrandose con daños sobre la pista de conducción en la placa electrónica deteriorando el funcionamiento de los componente adyacentes; con lo que se procede al descarte del equipo. Observación: el usuario puede utilizar el instrumento de medición con IB-4215.
202220654 | STE | 202219775 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202241 | 10/10/2022 10:06:03 | Manutenção corretiva do multímetro Fluke 73 III (IB 1769). Apresenta falso contato das ponteiras de maneira intermitente. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do par de ponteiras de prova; Ajuste de folga na entrada do contato positivo; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202220543 | STE | 202220448 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202241 | 13/10/2022 08:00:04 | REPARAR IED RED670 (CM: 713501 / SN: T0830111) QUE APRESENTA DISPLAY INOPERANTE. REFERENTE À SSA 202220362 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito. Reemplazo de capacitores electrolíticos de placa electrónica que comanda el panel frontal. Encontrado diodo de montaje superficial P735L defectuoso, reemplazado por un diodo equivalente 2N4002 de 100V/1A. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202220429 | STE | 202220016 | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202240 | 06/10/2022 07:48:31 | Solicitamos reparación del GPS REASON RT-430 mismo que presento fallas intermitentes según SSA 202219107. Código de material 712737, S/N RT4303XNNB2C08B 90001025 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com todas as tensões OK (1,2; 1,8; 3,3; 7,5 e 12Vcc); Limpeza das placas internas e conectores; Sem condições de reparo no laboratório pois não é possível simular o defeito em bancada por ser intermitente e esporádico; Fabricante e representante não prestam manutenção nesse modelo pois é obsoleto. Dar baixa.
202220401 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:36 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 8200363Z. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200363Z. LIBERADO PARA USO .
202220400 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:35:54 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,2 bar. Exatidão classe A1. Marca wika. N°serie 82002YZ6. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 82002YZ6. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIONES DE AJUSTE. DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202220399 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:36:01 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca Famabras. Se solicita inserir numero de identificacao do instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID 1821. LIBERADO PARA USO.
202220334 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:56:58 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-03 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de sensibilidad 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220333 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:56:31 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-01 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de sensibilidad 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220332 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:55:59 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 521-02 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202243 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Realizado ajuste de sensibilidade 0.05A e tempo 0.05s segundo solicitado. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202220331 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 11:14:12 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 521-01 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Realizado ajuste de sensibilidade 0.05A e tempo 0.05s segundo solicitado. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202220246 | STE | 202220232 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202240 | 06/10/2022 07:49:02 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 065246-6), que apresenta falha de comunicação intermitente. Referente a SSA 202210648. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202241 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medición de parámetros ok. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Intermitencia en comunicación sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202220197 | STE | 202220024 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:02 | Durante atendimiento de SSA: 202219994, encontrado indicador posición 63PW1-1, marca: Presys, modelo DMY-2030, codigo: 0711605 con defecto (valores de presión retransmitidos con variaciones inesperadas, ver anexo). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202242 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Recolocação de módulos eletrônicos. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão. Efetuado ajuste. Calibrado e conforme seus parâmetros (SSA: 202220664)
202220185 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:29 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carotn con defecto: 2)Cartón posición E4 (Cod.Amox:112313 ), no permite ajuste de tiempo de actuación de alarma cargador anormal. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 relé schrack 24Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220182 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:38 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carton con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), limita corriente de carga, no permitiendo el ajuste de la misma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202220180 | STE | 202220098 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:46 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); Defetnto - cartón, actúa CC alta sin aceptar ajuste de rearme. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do transistor T7 - BD140 que estava em curto. Ensaio em bancada, OK. Liberado para uso.
202220178 | STE | 202220098 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:58 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); l Defecto - no actúa CC alta. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (8) 22uF/50V, 220uF/50V, (2) 100uF/50V; (4) sócalos de 8 pines. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220168 | STE | 202220094 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:40:23 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); Defecto : desequilibrio de corriente de carga y limita corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 100uF/40V; transistor BRY39. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220166 | STE | 202220094 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:40:33 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado 01 cartones de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); Deecto : cartón, no permite ajuste corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI IC5-CA3046. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202220130 | STE | 202220099 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202239 | 30/09/2022 09:40:42 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CONVERSOR TENSIÓN CA/CC 125VCC IC697PWR713J S/N 6712403 QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE (COD. ALM. 0705977) REF.: SSA 202220059 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda dos terminais da bobina com solda fria.Ensaio em bancada e em campo, Ok. Liberado para uso.
202220124 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202239 | 30/09/2022 11:17:48 | Reparar o aquecedor termostático que apresenta ruído anormal (vídeo em anexo). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del cooler el cual se encontraba trabado, con lo cual se procedio a realizar un mantenimiento correctivo de sus partes rotativos. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202220116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 27/09/2022 16:49:43 | Confección de 1 cable de conexión RS232 de 5 metros de largo conforme solicitud de la ODRA.CE en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Con los materiales proveídos por personal de ODRA.CE, se procedió a confección de un cable conector "RS2322" extensor, por lo cual no se realizó el cruzamiento de los pines "2 y 3". Test de continuidad ok. Liberado para uso.
202220082 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202239 | 27/09/2022 10:17:45 | Realizar el cambio de lámpara de deuterio de espectrofotómetro del absorción atómica marca Thermo BP 711999. Realizar el alineamiento de lámparas si fuera necesario. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada a través de mensaje de error en software, que lámpara de deuterio se encontraba inoperante. Se procedió a la sustitución de la misma por otro nuevo, la cual se encontraba como repuesto en ILA4, test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202220070 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:58:45 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA, N° 897293VH, SE SOLICITA COLOCAÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 897293VH , ID N°: 1794. LIBERADO PARA USO.
202220068 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:58:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA, N° 8972PMIN, SE SOLICITA COLOCAÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN°: 8279PMIN , ID N°: 1796. LIBERADO PARA USO.
202220066 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:58:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR . SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0. DIVISÃO: 0,2 BAR. MARCA: WIKA, N° 8972PMIM, SE SOLICITA COLOCAÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°; 8972PMIM , ID N°: 1793. LIBERADO PARA USO.
202220064 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 11:58:18 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 mA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISAO 0,5 BAR. CLASSE 1,0 ; MARCA WIKA; N°8972TWI8. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°:8972TWI8 , ID N°: 1795. LIBERADO PARA USO.
202220026 | STE | 202219941 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202239 | 30/09/2022 09:40:55 | Solicitamos reparo de relé temporizado 125Vcc (1-5seg), marca: ARNOUX, modelo: OKTa, código almox.: 606324, debido a que el mismo no actúa (constatado durante atendimiento SSA 202219842). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 47uF/63V. Re-soldado terminales. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220011 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202239 | 27/09/2022 08:55:54 | Reparar transdutor de tensão DC, modelo ABB ETI-50, saidas +61 e -62 não estão funcionando. Funcionamento do equipamento conforme desenho Itaipu 6491-20-g3301-p, pagina 13 e 6491-df-g3301-p, pagina 24. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en C.I smd, pieza con la no contamos. Reparo inviable. Dar baja.
202219951 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202239 | 26/09/2022 10:36:45 | Verificar aparato TMR NS 0003251701706 con ramal 4717, el mismo presenta carcasa rota debido a golpe por caída. Referencia: 202219948 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202239 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202219887 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 12:05:25 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. Colocar ID | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Actuación diferencial 3.5 bar. Dar baja. No liberado para uso.-
202219879 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202239 | 27/09/2022 12:05:32 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1052. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.80 bar. ID N° 1052. Liberado para uso.-
202219868 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:05:56 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACAO 0,2 BAR; N° de Serie 422966. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202246 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada e laboratorio. Ajuste y calibración . ID N° 1810. Liberado para uso.-
202219866 | STE | 202219414 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202239 | 26/09/2022 08:23:54 | Solicito reparo no cartão 2004B sem ajuste de atuação na subtensão. defeito constatado durante execução da SSA 202219414. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202240 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado cambio preventivo en el trimpot 5 kohm. Test de todos sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202219864 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:03:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 kgf/cm2. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 kgf/cm2, GRADUAÇÃO 0,5 kgf/cm2; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA RUCKEN; COLOCAR ID CORRESPONDENTE. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. EL MANÓMETRO ESTA FUERA DE CLASE , SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO. DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219863 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:03:08 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. MARCA BIMETAL; COLOCAR ID CORRESPONDENTE. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . ID N°: 1797. LIBERADO PARA USO .
202219840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:47:07 | Fabricación en el torno de tres (3) piezas de TAPON para evitar entrada de suciedad y perdida de glicerina, para los manómetros. SSA-202217466-202217464 y 202216207- Modelos entregados a Pedro Garcete. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE 3 (TRES) PIEZAS DE TEFLÓN EN EL TORNO PARA TAPONAR PUNTOS DE ENTRADA DE GLICERINA EN LOS MANÓMETRO CON SSA - 202217466 - 202217464 Y202216207 , LIBERADO MPARA USO.
202219807 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 16:41:35 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1; MARCA: WIKA, N°:8200363W. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200363W. LIBERADO PARA USO.
202219803 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 16:41:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE A; MARCA: VICAL, SE SOLICITA INSERIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE AJUSTE NI REPARO , DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202219801 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 09:00:29 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1; MARCA: WIKA, ID:1037. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID N°: 1037. LIBERADO PARA USO.
202219798 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 09:00:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE B; MARCA: RUCKEN, SE SOLICITA INSERIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1808. LIBERADO PARA USO.
202219770 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202238 | 21/09/2022 10:08:09 | Verificar o equipamento Spectroil (BP 696721), pois o mesmo está apresentando uma mensagem de erro de software conforme foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de verificación y reparo de archivos corrompidos. No se constata defecto en archivos ni mal funcionamiento. No obstante por seguridad fue realizada copia de archivos de programa. Liberado para uso.
202219723 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202238 | 21/09/2022 15:02:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX-08 DIFERENCIAL DE VAZÃO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-0X) SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 MBAR, MEDIÇÕES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº- W11-917. ID-1660. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación en los puntos 4,5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 mbar. Ver anexo. Liberado para uso.-
202219716 | STE | 202219537 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 21/09/2022 08:35:17 | Realizar reparo no transdutor de frequência 96F1-11 (XC11), Siemens, modelo GMUF 2/H (M08217-E5929) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 261386 e SSP de referência 20221159. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202238 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°202219965.
202219715 | STE | 202219538 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 21/09/2022 08:35:43 | Realizar reparo no transdutor de corrente 96A2-3 (XC11) Siemens, modelo GMUIeff/H (7KG2113-2DK19-0A) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 579254 e SSP de referência 20221159. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202238 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores Eletrolíticos. Realizado ensaio funcional do Transdutor com Injeção de Corrente e medição. Realizado pré-ajuste. Liberado para Calibração.
202219714 | STE | 202219266 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 20/09/2022 15:27:13 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1029 para abertura entre "78" e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos a la válvula de alivio. Liberado para su calibración.-
202219703 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202238 | 20/09/2022 15:36:16 | Reparar cartão eletrônico modelo Siemens 6EV-5000-1BC que apresenta problema no mini disjuntor a2. | MEL1 | ILA2 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202238 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, verificação dos contatos auxiliares e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 micro disjuntor Siemens 1A. Liberado para uso.
202219624 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202238 | 19/09/2022 17:14:28 | Realizar testes de aceitação de 60 conversores DC/DC (Marca: Traco Power; Mod: TEN 8-7223WI), adquiridos pelo almoxarifado para utilização em manutenções de equipamentos. | ILA2 | ILA2 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202238 | MAYCON LAZAROTTO | Os conversores foram testados com tensão de entrada de 125Vcc e com carga de 150mA; Todos os conversores apresentaram comportamento dentro das especificações do fabricante (tensão de ripple/ruído < 50mV; tensão de saída a vazio e com carga de 15Vcc +/- 150mV; eficiência > 85%); Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202219608 | STE | 202219388 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202238 | 19/09/2022 12:12:35 | Solicito la limpieza de los bornes de contacto de las baterías del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY710 con IB 3815. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202238 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado y realizada la limpieza de los bornes de contacto de las baterías internas del multimetro conforme lo solicitado. Posteriormente se realizao ensayos obteniendo resultados según lo esperado. Liberado para uso.
202219544 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202238 | 19/09/2022 08:16:27 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110183) DO TRANSFORMADOR TEP(NS 14243) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 142 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212721. | MEG1 | ILA2 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Puntero trabado, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202219535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:32 | Calibrar termómetro (cod. 110183) de núcleo del transformador TAU (n.s. 14073) en valores de 50, 100 y 150°C. Verificar actuación de sus contactos en 140 y 150°C. Conforme SSA 202212717 emitido por IEQ1. | MEG1 | ILA2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | INSTRUMENTO MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO , SERIE N°: 14073 . NO LIBERADO PARA USO.
202219497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:51 | CALIBRAR PT100(COD. 11018) DO TRANSFORMADOR TM(NS 110205) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212716 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sin condiciones de prueba ni ajuste del PT100. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso.-
202219494 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202237 | 16/09/2022 14:28:29 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110183) DO TRANSFORMADOR TEP(NS 14197) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 142 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212720. | MEG1 | ILA2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DE TERMOMETRO , EL INSTRUMENTO ESTA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO . SERIE N°: 14197 , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:08 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 110191) DO TRANSFORMADOR TM(NS 52698G) NOS VALORES DE 40, 80 E 120ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 80 E 90ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212716 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DE TERMOMETRO , EL INSTRUMENTO ESTA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO DE USO , SERIE N°: 52698G , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:30:18 | CALIBRAR TERMÔMETRO DE NÚCLEO(COD. 11018) DO TRANSFORMADOR TAU(NS 14115) NOS VALORES DE 50, 100 E 150ºC. VERIFICAR ATUAÇÃO DOS CONTATOS EM 140 E 150ºC. SERVIÇO REFERENTE A SSA 202212719 | MEG1 | ILA2 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso, dar baja.- No liberado para uso.-
202219459 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.004-2 | 202237 | 16/09/2022 10:55:37 | Verificar la actuación del manómetro diferencial ID 0983 en el punto 0.6 mH2O y en el punto 1.5 mH2O tanto en la subida y descenso. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones de ajuste. No liberado para uso. Dar baja.-
202219458 | STE | 202219305 | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 16/09/2022 09:15:15 | Solicitamos reparo del cartón electrónico CCI4234 (cód. almox. 307378) que se encuentra con el capacitor C1 con defecto. Encontrado durante atendimento a SSA202219196 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/63V, 1000uF/40V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202219438 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202237 | 15/09/2022 16:35:37 | Solicito reparo do anunciador que apresenta curto circuito. Detectado na SSA:202218821. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica del conjunto anunciador. El mismo está compuesto por los siguientes módulos electrónicos: (1) conversor de tensión, (1) módulo de alarma general, (1) módulo comunicador, (6) módulos de alarmas. Al detectar las fallas fueron repuestos los siguientes componentes: Conversor tensión PICO PC12D 125/12Vcc. Circuitos integrados: (22) HFE4011, (5) CD40106, (1) LM 555; (1) transistor 2n1711. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202219419 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 15/09/2022 08:46:51 | Realizar adaptación de brida para soporte de manómetro. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Adaptación de brida. ID N° 1789. Liberado para uso.-
202219409 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:34:09 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1017. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , ID N°: 1017. LIBERADO PARA USO.
202219408 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:34:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1020. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , ID N°: 1020 . LIBERADO PARA USO .
202219367 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 15/09/2022 07:56:11 | Realizar adaptación de brida para soporte de manómetro. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Adaptación de brida. ID N° 1788. Liberado para uso.-
202219340 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 14/09/2022 15:02:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , SERIE N°: 82003LL6 , LIBERADO PARA USO.
202219335 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 14/09/2022 15:02:53 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NUMERO DE ID: 1019. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202246 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1019. LIBERADO PARA USO.
202219332 | STE | 202219200 | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 14/09/2022 08:50:03 | En atendimiento de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente de alimentación se catastro la SSA 202219195. Código de material 708635, verificar/solucionar la salida de tensión CC de PSU-1 no es constante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa con rastros de corrosión. Reemplazo de capacitor electrolítico de 1500uF/35V con síntomas de deterioro importante. Limpieza de placa. Test en bancada ok .Liberado para uso.
202219330 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:34:24 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SERIE 315385. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento fuera de clase. Puntero trabado en el punto16.50 bar. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202219328 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:34:43 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID 1021. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLIERINA , ID N°: 1021 . LIBERADO PARA USO .
202219327 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:34:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 742263. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, NS N° 742263. Liberado para uso.-
202219326 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:35:14 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ZURICH, NÚMERO DE ID: 1013. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1013 Liberado para uso.-
202219325 | STE | 202218805 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 14/09/2022 15:56:42 | Verificar aparelho TMR (Modelo G. 566 NS. 3804300760 Ramal 4935), o mesmo, às vezes, fica sem sinal e desliga sozinho. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202238 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202219324 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 15/09/2022 09:35:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1043. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , ID N°: 1043. LIBERADO PARA USO.
202219301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 13/09/2022 16:33:26 | Adaptación de una argolla para el manómetro analógico, Previa conversación con Pedro Garcete. Manómetro con SSA N° 202219193 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202240 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | TRABAJO EN EL TORNO MECANICO, ADAPTACIÓN PARA EL MANÓMERTO ANALÓGICO. LIBERADO PARA USO.
202219291 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 14/09/2022 08:37:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1025. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 87.7 bar. ID N° 1025 Liberado para uso.-
202219289 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1022. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 92.5 bar, ID N° 1022 Liberado para uso.-
202219284 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1024. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 18.3 bar. ID N° 1024. Liberado para uso.-
202219280 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:34 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1026. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.9 Bar. ID N° 1026. Liberado para uso.-
202219274 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:40 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1023. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.9 bar. Liberado para uso.-
202219270 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:48 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1027. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula. Actuación en 5.6 bar. Liberado para uso.-
202219193 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 09:05:32 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 20 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1785. Liberado para uso.-
202219192 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 08:45:56 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 10 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 1787. Liberado para uso.-
202219191 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 08:47:15 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 10 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. EL MANÓMERTO S ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIÓN DE AJUSTE NI REPARO , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202219190 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 08:47:23 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 20 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , ID N°: 1732 , LIBERADO PARA USO.
202219189 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 08:47:36 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 20 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, sin condiciones de ajuste, instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.-
202219187 | STE | 202207716 | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202237 | 13/09/2022 08:48:07 | Realizar ajuste/calibração de manômetro marca Willy ( Range 0 a 20 Mpa). Substituir glicerina. Manômetro classe B. | MAM2 | ILA2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1786. Liberado para uso.-
202219129 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202236 | 09/09/2022 10:31:56 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón CIN 273 AUX ref: SSP: 20224755. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202237 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de um Capacitor de 100uF/63V. Liberado para uso.
202219123 | STE | 202219033 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 09/09/2022 09:54:13 | REPARAR MODULO (SIEMENS; 6EV5101-OAC; COD. ESTOQUE: 11445-6) QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO NO MICRODISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO. REF. SSA 202219031. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202219122 | STE | 202219037 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 09/09/2022 09:55:17 | SUBSTITUIR PORTA FUSÍVEL DO MÓDULO SIEMENS 6EV5101-OAC (COD. ALMOXARIFADO: 114456) POR OUTRO DE MENOR TAMANHO, PARA POSSIBILITAR INSERÇÃO NA BASE DO ANUNCIADOR. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e verificação geral. Foi substituído o porta fusível 2 AG. Liberado para uso.
202219006 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202236 | 08/09/2022 15:34:43 | Reparar o aquecedor termostático que apresenta o cooler travado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del cooler el cual se encontraba trabado, con lo cual se procedio a realizar un mantenimiento correctivo de sus partes rotativos. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202218998 | STE | 202218864 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 15:19:47 | Solicitamos reparo da fonte auxiliar 4234 (código 307378) que durante a atendimento da SSA 202218842, foi encontrada com o sinal de saída oscilante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uf/63V, 10uF/63V, 1000uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202218997 | STE | 202218862 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 15:19:59 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico SCR 20V (código 307351) que durante atendimento a SSA 202218842 foi encontrado sem aceitar ajuste da tensao de flutuacao. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202237 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V y 4.7uF/63V, (2) 47uF/63V, 220uF/50V, 100uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218928 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202236 | 08/09/2022 16:57:23 | Solicito reparo da fonte/conversor de 125Vcc/12Vcc retirada do KB02, posição 39AK a qual apresenta falha na tensão de saída, conforme SSA 202218843; Após o reparo da fonte/conversor, a mesma deverá ser devolvida à MEL1. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la fuente de alimentación encontrandose con algunos componentes con defectos y operando fuera de escala, los cuales fueron reemplazados. Los componentes sustituidos son: *Un capacitor de 47 ɳF/400V *Un capacitor de 470 µF/40V *Un capacitor de 1000 µF/63V *Un transistor TIP49 *Un regulador de tensión 7812 Posteriormente se realizaron ensayos con carga en la salida, obteniendo resultados satisfacorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202218925 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202236 | 08/09/2022 16:56:51 | Solicito reparo da fonte/conversor de 125Vcc/12Vcc retirada do KB04, posição 33AK a qual apresenta falha na tensão de saída, conforme SSA 202218452; Após o reparo da fonte/conversor, a mesma deverá ser devolvida à MEL1. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la fuente de alimentación encontrandose con algunos componentes con defectos y operando fuera de escala, los cuales fueron reemplazados. Los componentes sustituidos son: *Un capacitor de 47 ɳF/400V *Un capacitor de 220 ɳF/40V *Un capacitor de 220 ɳF/63V Posteriormente se realizaron ensayos con carga en la salida, obteniendo resultados satisfacorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202218827 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202236 | 05/09/2022 13:55:14 | "KIT TURBINA". Calibrar TFX diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-0X) saída de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, medições na faixa de 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 mA. N° de ID 1036 | MMU2 | ILA2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en los puntos solicitado. Ver anexo. Liberado para uso.-
202218815 | STE | 202218394 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202235 | 02/09/2022 15:38:09 | Avaliar/reparar aparelho TMR, modelo G566 ns. 0003576200744, que não liga mesmo com uma bateria nova. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202236 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202218602 | STE | 202218518 | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 31/08/2022 13:40:25 | Durante manutenção 3S, anunciador de eventos do painel posição AL deixou de operar, fabricante ATEEI MAUELL, modelo ME3011b, código almoxarifado 692263. Solicitamos reparo do mesmo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)470uF/16V, (2)10uF/50V, 470uF/35V. Ajuste de sus conectores internos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218586 | STE | 202218580 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 29/08/2022 16:50:16 | Favor realizar el reparo del cartón electrónico "32U2" pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. Detectado con la SSA 202218580 | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202235 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (2)22uF/40V, 220uF/160V, (2)10uF/63V, (2)4.7uF/63V; 1 CI LM741. Ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202218585 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 09:12:12 | Realizar reparo fonte UN006 poisicao A20 (fonte reserva) a mesma ao ser energizada após alguns segundos se apagou desarmando seu disjuntor de alimentacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202236 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V, 470uF/250V e 10uF/63V. Realizada medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202218583 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 09:12:41 | Realizar reparo fonte UN006 poisicao A18 a mesma foi substituída por apresentar ruido na saída de pulsos medidos com o osciloscópio. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202236 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V, 470uF/250V e 10uF/63V. Realizada medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202218581 | STE |  | S040B012 | FURADEIRA RADIAL 60 mm | 0579.002-0 | 202235 | 30/08/2022 16:42:10 | Solicitamos apoyo para inspeccion de los componentes electricos/electronicos de la perforadora de columna de la torneria. | MMU3 | ILA2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Señalizaciones K1 y K2 del relé de seguridad SRB 201 LC desactivadas. Encontrado falla de contactos del sensor frontal de protección. Realizado modificación del circuito. Falla del relé de seguridad solucionado. Test de operación exitoso. Liberado para uso.
202218537 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202235 | 29/08/2022 10:43:07 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR E+H MODELO PMD75/PJ00/0, SERIE Nº.: RC000E9109D, FAIXA DE 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe e não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202235 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202218531 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202235 | 29/08/2022 09:41:54 | O evaporador rotativo da marca Synthware RE 100 Pro (BP IB4039) não está ligando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible 250V/10A. Test ok. Liberado para uso.
202218415 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:19:53 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903503-312/17, pois os led's T+ e T- não acendem durante a falha simultânea. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218413 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:20:03 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI902787-31/50 que apresenta falha em S+ e a sensibilidade do R- no ramo negativo está alterada. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218410 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:20:12 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/43 que apresenta sensibilidade de entrada acima do limite (sensibilidade medida foi de 1,10 e ela deve ser menor ou igual a 1). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218363 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 25/08/2022 09:46:43 | Reparar CI 238, el cual presenta dificultad para ajuste de ganancia en la etapa de filtro de la válvula distribuidora. Obs. Potenciômetro P1 a fondo de escala no atiende valor solicitado por sistema de diagnóstico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202234 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Medições dos componentes eletrônicos de k4 e k7, como resistores e capacitores. Substituição dos dois capacitores da fonte, do ampOp e do potenciometro P1. Realizadas verificações funcionais do circuito solicitado. Liberado para uso.
202218362 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 25/08/2022 09:46:52 | Reparar CI 238, el cual presenta dificultad para ajuste de ganancia en la etapa de filtro de la válvula distribuidora. Obs. Potenciômetro P1 a fondo de escala no atiende valor solicitado por sistema de diagnóstico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, verificação das grandezas nominais dos componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 potenciômetro 4,7kOhms. Liberado para uso.
202218296 | STE | 202218204 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202234 | 26/08/2022 15:07:02 | Durante execução da SSA 202217947, constatada falha no cartão "circuito imp. Fonte aux. 4234 nife" (cód. 307378), carregador não entra em carga, Capacitor C1 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202218284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 14:48:35 | Solicito apoio para fazer as roscas nos dispositivos, divisores capacitivos para o monitoramento das buchas dos TU`s | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE 8 ROSCAS EN TORNO MECÁNICO , LIBERADO PARA USO.
202218269 | STE | 202218236 | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202234 | 24/08/2022 15:25:43 | Favor realizar el reparo del cartón electrónico "32U2" pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. Detectado con la SSA 202218236 | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 10uF/50V, (2) 4.7uF/63V, (2) 22uF/40V, 220uF/160V. Test en campo, Ok. Liberado para uso.
202218234 | STE | 202217626 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 24/08/2022 14:23:18 | Verificar/recuperar aparato TMR 4974 NS-P100400300169 que se encuentra con defecto en altavoz(inoperante) dejandolo sin tono de llamada. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202236 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Falha no processador do canal monofônico e na placa principal. Impossível reparo. Proceder descarte. obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202218133 | STE | 202217315 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 23/08/2022 15:49:45 | Verificar aparelho TMR ramal 9642 (modelo g955 NS. p100400300620 usuário RAMIREZ CENTURION, EVER AMADO) . O mesmo apresenta desligamento intermitente. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202218132 | STE | 202217998 | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 17:27:18 | Solicitamos reparo de una placa de circuito impreso fabricante NIFE, modelo 4234, código de stock 307378. Constatado durante la ejecución de la SSA 202217708, el mismo interfiere en el ajuste temporizado de la alarma de "Cargador Anormal". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V; substituição de um porta fúsível. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202218130 | STE | 202217998 | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 17:27:26 | Solicitamos reparo de una placa de circuito impreso fabricante NIFE, modelo 4234, código de stock 307378. Constatado durante la ejecución de la SSA 202217708, el mismo interfiere en el ajuste temporizado de la alarma de "Cargador Anormal". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202218107 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 22/08/2022 16:53:02 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 20 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Cambio de glicerina. ID N° 1771. Liberado para uso.-
202218106 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:33 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A - PT100 posicao N17 número de série 6720/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, 2 trimpots de 10 y 100k respectivamente, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202218105 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 22/08/2022 16:53:09 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 20 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Cambio de glicerina, ID N°1770. Liberado para uso.-
202218104 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 23/08/2022 10:31:54 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 20 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Cambio de glicerina. ID N° 1773. Liberado para uso.-
202218103 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 22/08/2022 16:54:15 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 20 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , ID 1767 , LIBERADO PARA USO.
202218102 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:38 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de -0,22 a +1,74 vcc posicao N16 número de série 6669/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de verificación de estado general, tensión de conversor ok, filtros ok, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202218101 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 22/08/2022 16:54:20 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 10 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , CAMBIO DE GLICERINA , ID 1772 , LIBERADO PARA USO.
202218100 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:44 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de -0,22 a +1,74 vcc posicao N21 número de série 6677/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de verificación de estado general, tensión de conversor ok, filtros ok, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202218099 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202234 | 22/08/2022 16:54:27 | Realizar ajuste/calibración de manómetro marca Willy (rango 0 a 10 Mpa). Sustituir glicerina. Clase B. | MAM2 | ILA2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, cambio de glicerina, ID N° 1769. Liberado para uso.-
202218098 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:52 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +2 a -2vcc posicao N15 número de série 6943/01. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en un conversor de tensión, el mismo fue sustituido por otro nuevo. ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202218097 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:46:03 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N14 número de série 6859/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218624)
202218096 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:31 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N13 número de série 6746/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes e reparo. Liberado para calibração (SSA 202218620)
202218093 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:39 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N12 número de série 6802/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218622)
202218091 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N11 número de série 6831/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218623)
202218090 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:55 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N20 número de série 6826/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218673.
202218089 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:56:11 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N19 número de série 6772/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218672.
202218087 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:56:16 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N18 número de série 6775/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218674.
202218073 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:58:13 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PRESSOTATO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 8,5KGF/CM². PRESSOSTATO DISPONIBILIZADO NO LABORATÓRIO. OBS: PRESSOSTATO DECORRETENTE DE SUBSTITUIÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA SEMD. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202235 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y actuación en 8,5 Kgf/cm². ID N° N1777 Liberado para uso.-
202218071 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:58:21 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM PRESSOTATO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 8,5KGF/CM². PRESSOSTATO DISPONIBILIZADO NO LABORATÓRIO. OBS: PRESSOSTATO DECORRETENTE DE SUBSTITUIÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA SEMD. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202235 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y actuación en 8,5 Kgf/cm². ID N° 1776 Liberado para uso.-
202217976 | STE | 202216610 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 22/08/2022 11:27:14 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9190, el usuario es PRIETO VILLALBA ALEX DAVID de SMMG.DT. El tmr fue reparado según la SSA 202216795 (D), pero nuevamente presenta fallas en el speaker (se escucha muy bajo). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NO CIRCUITO DE ÁUDIO. DEFEITO REINCIDENTE. BAIXA CONFIABILIDADE. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202217974 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 19/08/2022 16:19:41 | Solicitamos apoio na calibração e, se necessário, ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, Nº de série: 71003YDJ(ID-1658). Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202235 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro, actuación en 2 mbar y 7 mbar, ID N° 1658. Liberado para uso.-
202217970 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:57:16 | Solicito el reparo del siguiente material. Referente a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, cod 302139 , Pos E5, posible cortocircuito. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8)22uF/40V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217969 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:57:27 | Solicito el reparo del siguiente material Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no entrega la tensión adecuada para la actuación del módulo E4, accionando indebidamente la alarma "Cargador anormal". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 tiristor BRY 39; capacitores electrolíticos: (2)47uF/63V, (2)4.7uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado par uso.
202217968 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:58:06 | Solicito el reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO ALARM RETIF ANORM 24/48VC, cod almacenes: 112313 , pos E4, el módulo no permite el ajuste del tiempo de actuación. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 lm723. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217935 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202233 | 18/08/2022 17:13:10 | Reparar el cromatografo marca Agilent, BP 704151. Se requiere cambio de elástico y jeringa de inyección de muestra. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de jeringa dañada, dos elásticos del brazo robot y test de funcionalidad. Liberado para uso.
202217924 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202233 | 19/08/2022 10:33:26 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U15 A SER REALIZADO SEMANA 34/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202234 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para calibração (SSA:202218166 )
202217909 | STE | 202217873 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202233 | 19/08/2022 16:19:51 | Solicito reparo de la "PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001", cod: 234877, pos.10 del anunciador, actuando indebidamente sin posibilidad de rearme. Correspondiente a la SSA: 202217532 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217903 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 18/08/2022 10:01:13 | Solicitamos manutenção do Transdutor de pressão PMC11, NS:RA007301167 de 0 a 20 bar. Não responde a nenhum estímulo de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202217900 | STE | 202217868 | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 18/08/2022 14:52:03 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1766 , ACTUACIÓN 270°C , LIBERADO PARA USO.
202217854 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 18/08/2022 11:53:42 | Realizar manutenção no borne vermelho responsável por medir tensão. O borne se encontra quebrado internamente podendo ocasionar mau contato. Em anexo um vídeo do problema. Multímetro FLUKE 189 TRUE RMS BP 630555 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REPARADO BORNERA Y SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218041. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217842 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:39:10 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587; | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202217960. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217840 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:39:23 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577; | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202217959. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217824 | STE | 202217795 | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202233 | 16/08/2022 17:20:40 | DURANTE atendimiento de la SSA 202217509, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL pos. 71TL, MARCA PRESYS, MODELO 2030, CODIGO ALMOX. 0711605. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202236 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo e ensaios. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Liberado para calibração (SSA: 202218191)
202217810 | STE | 202217808 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202233 | 17/08/2022 08:01:07 | Solicitamos apoio na calibração e, se necessário, ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, Nº de série: 7100DJZK. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuaciones en los puntos 2 y 7 mbar. ID N° 1765. Ver anexo. liberado para uso.-
202217784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:34 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm Mitutoyo (NS 2155011). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración, sin ajuste en caso que lo requiera (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja.
202217781 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:44 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm DIGIMESS (BP:0636611). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja.
202217778 | STE | 202217491 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 17:20:54 | Solicitamos reparo del carton eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/35V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217777 | STE | 202217491 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 17:21:03 | Solicitamos reparo del carton eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)10uF/40V, (4)4.7uF/63V, 100uF/63V, 220uF/63V, (2)47uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217699 | STE | 202214955 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 | 16/08/2022 09:00:50 | Verificar/solucionar defeito no alto falante do TMR (PHILIPS) S Nr.P080900700112 Ramal 4929 (ISAIAS LINS). Não é possível escutar o som de quem fala no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202234 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Reparado e testado. Liberado para uso
202217646 | STE |  | B015D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.016-0 | 202233 | 15/08/2022 08:45:25 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1033 , AJUSTE DE ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 268°C LIBERADO PARA USO.
202217645 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 15/08/2022 08:45:44 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U15 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio , verificacion de termostato ID n°: 1033 , el instrumento se encuentra muy deteriorado por el tiempo de uso , se recomienda la sustitución del termostato . sin condiciones de ajuste dar baja , no liberado para uso.
202217642 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:10 | REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAR A MESMA COM NUMERO DE ID . VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.05 bar. ID N° 1781. Liberado para uso.-
202217641 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:22 | REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA , IDENTIFICAR A MESMA COM NUMERO DE ID. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.54 bar. ID N° 1780. Liberado para uso.-
202217639 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:27 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAR A MESMA COM NUMERO DE ID, VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 15.95. ID N° 1779.- Liberado para uso.-
202217637 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAR A MESMA COM NUMERO DE ID. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.85 bar. ID N° 1778.- Liberado para uso.-
202217635 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0842. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste, Actuación en 91.895 bar. ID N° 842. Liberado para uso.-
202217634 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 16/08/2022 11:38:41 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE E IDENTIFICAR A VÁLVULA COM NUMERO DE ID. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación de la válvula de alivio, Actuación en 93.358 bar. ID N° 1782. Liberado para uso.-
202217611 | STE | 202217489 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 17/08/2022 08:59:45 | Solicitamos reparo do cartão eletronico 4234 (código almoxarifado 307378), encontrado sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Limpieza de contactos del relé. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217556 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 12/08/2022 10:38:16 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 742268. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 742268 , LIBERADO PARA USO.
202217519 | STE | 202217341 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202233 | 17/08/2022 09:00:01 | Solicitamos reparo do cartão E3 (CCI4234 cód. almox. 307378), que apresenta falha no envio dos pulsos de controle dos tiristores da ponte retificadora, detectado no atendimento a SSA202216556. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/35V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217503 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 14:29:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL7. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANÓMETRO. SERIE N°:82003LL7 , LIBERADO PARA USO.
202217502 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 14:29:21 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LL0. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO , SERIE N°: 82003LL0 , LIBERADO PARA USO.
202217499 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 14:29:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LKZ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202233 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 82003LKZ, LIBERADO PARA USO.
202217488 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 14:29:32 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1032. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ferificación del manómetro ID N° 1032.- Liberado para uso.-
202217482 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 14:29:38 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: VICAL, ID 0994. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético).RETIRAR GLICERINA (SE HOUVER). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , ID N°: 0994 , LIBERADO PARA USO.
202217473 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:02:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE 82003LKH. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBAY FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 82003LKH , LIBERADO PARA USO
202217471 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:02:33 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SERIE 82003LKE. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 82003LKE , LIBERADO PARA USO.
202217466 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:39:28 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 821335. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. TAMPONAR PONTO DE ENCHIMENTO DA GLICERINA PARA EVITAR ENTRADA DE SUJEIRA. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACICIÓN DE MANÓMETRO , TAPONAR PUNTO DE ENTRA DA DE GLICERINA , SERIE N°: 821335 , LIBERADOMPARA USO.
202217464 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:39:39 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE ID 1004. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. TAMPONAR PONTO DE ENCHIMENTO DE GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , TAPONAR PUNTO DE ENTRADA DE GLICERINA , ID N°: 1004 , LIBERADO PARA USO.
202217435 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202232 | 10/08/2022 14:04:38 | Solicito por favor la reparación del instrumento marca Presys modelo DMY 2030 light con número de serie 372.12.11. El cual presenta inestabilidad constante en sus mediciones. Obs.: Felipe Gonsalez está al tanto de la falla observada durante la calibración (SSA de referencia 202216997). | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instrumento apresenta instabilidade e sem possibilidades de calibração (SSA: 202216997). Falhas no circuitos de instrumentação, impossível reparo. Equipamento não apresenta confiabilidade para as aplicações designadas. Proceder descarte.
202217408 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:30 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217407 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:38 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217405 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:45 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217404 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:38:14 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217403 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:38:23 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217363 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:20:29 | Realizar reparo na fonte do amplificador de etapa final de pulsos UN0006. A fonte causa uma distorção na saída dos pulsos do módulo UN0056. As imagens em anexo ilustram o pulso esperado IMAGE002 e o distorcido IMAGE001. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202232 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores electrolíticos (1000MF 100VCC, 470MF 250VCC, 47MF 63VCC, 10MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202217339 | STE | 202208708 | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 202232 | 09/08/2022 09:34:05 | SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de 8 baterías de 12 VCC/18Ah las cuales se encontraban agotadas, posteriormente se realizaron ensayos correspondientes para observar la carga obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202217333 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 08:49:48 | Solicitamos apoyo de ILA2, para acompañar al proveedor Jorge Aquino en el cambio del diodo de la máquina de grabación láser. La sustitución del componente se da por accionamiento de la garantía del equipo y será supervisada de forma remota por Mewin Ingeniería. Ref: Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | ILA2 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento de reemplazo de componente con resultado satisfactorio. Prueba de equipamiento favorable. Acompañamiento y reparo concluido sin inconvenientes.
202217331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 17:20:50 | Realizar reparo módulo KT 7480d (fonte 48vcc) apresenta extrema oxidação em partes metálicas (aço) e ao ser energizado após alguns segundos a fonte apagou. Número série HI914827-313/43. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, limpeza possível nos locais com oxidação, ressoldagem em alguns pontos, substituição de diodo. Fonte energizada com carga. Liberada para uso.
202217243 | STE | 202217200 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202232 | 09/08/2022 15:43:18 | Solicitamos reparo de um modulo eletrônico de alarme do anunciador (modelo 80AM.1), cadastrado no código almoxarifado 234885, que durante o atendimento a SSA 202216385 foi encontrado impedindo a retenção de alarme no anunciador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V; 1 resistencia 470 ohms. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217209 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 17:21:08 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al voltimetro Metrix Modelo: PX241A Nro de Serie: 3832. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Os módulos de condicionamento de sinais e mostrador apresentam elevada taxa de deterioração e corrosão (conforme figura em anexos). Não há módulos sobressalentes, além do equipamento estar obsoleto. Proceder descarte. (obs: o equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202217170 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202232 | 09/08/2022 17:21:38 | Realizar reparo módulo IKC602/a228 nº série HESG2167R7P13312 posição A31/U09 (primário do TEP), o mesmo aciona o LED Start em condição normal de operação da unidade geradora não aceitando rearme. O mesmo fui substituído em atendimento a SSA 202216172. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção Funcional do Módulo. Durante o Ensaio foi Constatado que a Partida Estava Atuando com 0,99A. Foi Constatado que a Configuração IB está em 1,8 que Corresponde ao IKC do Secundário. Foi Corrigido a Configuração para 1,4 e Verificado a Atuação em 0,77A. Liberado para Uso.
202217148 | STE | 202217120 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 16:12:42 | Solicitamos reparo do modulo eletrônico de alarme modelo EGC-182DHF, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577510, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado impedindo a retenção de qualquer alarme no anunciador, ou seja, forçando o rearme automático de todos os alarmes do painel. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de duas lâmpadas e dois CIs 74C00. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217147 | STE | 202217117 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 16:12:52 | Solicitamos reparo do modulo eletrônico do anunciador modelo AE-500, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577685, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado com o capacitor C4 rompido. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do capacitor eletrolítico de 22uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217138 | STE | 202216906 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202232 | 08/08/2022 09:48:50 | Verificar aparelho TMR Marca Phillips G355 S Nr. P070502601142 ramal 4952, o mesmo apresenta problema no teclado e não segura carga de bateria. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202217108 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:21:58 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/28 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo positivo S+. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue inspeccionado y realizado ensayos en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202217106 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:06 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/01 que apresenta falha em R- e T-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 2 transistores BCY59, 2 transistores BCY79 y 2 diodos 1N4148. Liberado para uso.
202217105 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/43 que apresenta falha em R+ em condição de funcionamento. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202217104 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:38 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/64 que apresenta falha no ramo negativo e positivo R+, R- no momento de energizar a placa. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217102 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:52 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/25 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo e positivo S+ e S-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217099 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:03 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903215-312/51 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo S-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Substituición de componentes, verificación general y realizado ensayos de funcionalidad en bancada. Fue sustituido 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202217098 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202232 | 09/08/2022 17:23:13 | Realizar reparación del voltímetro VOLTS metrix Modelo: PX241A Serie Nro: 6867. Perdida de precisión y fluctuaciones del voltaje en la medición. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Efetuado reparo, recomposição de trilhas, ligações e conectores. Substituição de componentes. Ajuste de offset e fundo de escala. Liberado para calibração (SSA: 202218774 )
202217097 | STE | 202216944 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 05/08/2022 07:39:48 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR ramal 4941, el colaborador GOMEZ GONZALEZ, MARCELO ADRIAN de SMMT.DT informó que dicho TMR no enciende (Esta inoperante). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202217096 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:21 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/01 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo positivo S+. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitucion de componentes, verificación general y realizado ensayos de funcionalidad en bancada. Fue sustituido 1 diodo 1N4148. Liberado para uso.
202217095 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/30 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo T-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217091 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:33 | Realizar o ajuste das frequencias de atuação. O modulo esta atuando falha numa faixa superior a 60Hz muito proxima a frequencia nominal. SSA de referencia aberta pela operação: 202100090 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes na faixa de atuação da frequência e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202217049 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202231 | 03/08/2022 17:01:13 | Realizar reparo fonte KT-7480 48vcc posição A29/U19, não fornece 48vcc na saída. A mesma foi substituída em atendimento a SSA202217010. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202232 | FRETES ARANDA ARSENIO | Sustituido un diodo zener 15V, un diodo zener 48V/5W, un circuito operacional 741, un transistor BDY 27B, un transistor BUX48, un transistor 2N3019, tres diodos 1N4150, un capacitor 2200µF/63V, dos capacitores 220µF/350V, los cuales se encontraban quemados. Realizado ensayo en bancada obteniendo resultado satisfactorio conforme lo esperado. Liberado para uso.
202217023 | STE | 202216911 | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 04/08/2022 16:13:25 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38U2, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202213084. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Substituição de componentes e depuração de hardware. Falha nos conversores AD. Erros intermitentes no sistema embarcado. Medições errôneas e fora da faixa de tolerância. Não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202217022 | STE | 202216916 | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 04/08/2022 16:13:50 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38T3, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202212158. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reconfiguração do dispositivo. Liberado para calibração (SSA 202217878)
202217021 | STE | 202216957 | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 04/08/2022 16:13:59 | Solicitamos reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/63V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217020 | STE | 202216956 | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 04/08/2022 16:14:41 | Solicitamos reparo do cartão CCI4231 (cód. almox. 307351) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4) 4.7uF/63V, (4) 10uF/63V, (2) 47uF/63V, 220uF/40V, 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217016 | STE | 202216959 | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 04/08/2022 16:16:53 | Solicitamos reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) com capacitor C1 danificado. Encontrado durante atendimento a SSA202216805. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (2)4.7uFu/63V, 10uF/63V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217000 | STE | 202216348 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 05/08/2022 07:39:58 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR ramal 9116 el usuario es VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS de SMMT.DT. Dicho usuario informó que el TMR estuvo en contacto con aceite aislante. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E MEMBRANA DO TECLADO DANIFICADA PELA CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216996 | STE | 202216872 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 03/08/2022 10:55:22 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÃO DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202216871. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 4.7uF/63V 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202216971 | STE |  | M044E005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.005-0 | 202231 | 05/08/2022 07:40:14 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10834), constatado que ocorreu Rollover (WNRO de GPS) na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de São Miguel (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202215034). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Circuitos RF e blindagem apresentam alta taxa de deterioração. (conforme figura em anexo). Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216936 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202231 | 02/08/2022 17:03:53 | "KIT TURBINA". Calibrar TFX diferencial de vazão da caixa espiral (TFX-0X) saída de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 1000 mbar, medições na faixa de 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 mA. Nº de ID 1018 | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y calibración ID N° 1018. Ver anexo. Liberado para uso.-
202216921 | STE | 202216832 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 05/08/2022 07:40:25 | Verificar TMR ramal 9406 (modelo 8242 NS. RTF180912919), que apresenta defeito nas teclas 6 e 9. Usuário também relata que, durante algumas ligações, aparelho fica chiando e cai a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216847 | STE | 202216289 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 01/08/2022 18:30:12 | Verificar possibilidade de reparo do TMR G566 SN:3576200877, ramal: 4978, que não liga e apresenta danos na carcaça e tela. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216828 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202231 | 02/08/2022 14:20:52 | solicito testar o correto funcionamento de 06 encoders positek p206, n° de serie: 46278,46284,46286,46287,46324 e 46325. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo de 6 encoders positek, los mismos están con funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216816 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:52:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor De temperatura yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217044.
202216815 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:52:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217043.
202216814 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6687/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217042.
202216813 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217041.
202216812 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6758/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217040.
202216811 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6753/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217039.
202216810 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6796/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217038.
202216806 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217037.
202216804 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6821/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217036.
202216803 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6742/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217035.
202216802 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6836/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217034.
202216693 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202230 | 29/07/2022 09:42:36 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U18 A SER REALIZADO SEMANA 31/2022 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217033.
202216643 | STE | 202216563 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 16:28:18 | Solicitmaos repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-99, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Referente ssa 202215581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202231 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores 2x 220uF/100V; 1uF/63V; 4,7uF/63V e 10uF/100V. Realizado Ensaio Funcional do Transdutor Conforme Escalas de Placa. Liberado para Calibração.
202216641 | STE | 202216566 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 16:28:27 | Solicitmaos repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-98, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Referente ssa 202215581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202231 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores 2x 220uF/100V; 1uF/63V; 4,7uF/63V e 10uF/100V. Realizado Ensaio Funcional do Transdutor Conforme Escalas de Placa. Liberado para Calibração.
202216555 | STE | 202216202 | B011L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.013-3 | 202230 | 28/07/2022 08:16:49 | Solicito reparo del módulo eletrónico de protección 24 VCC código de stock 114456. Módulo retirado de la Unidade 11, ULP19, posición D003, conforme SSA 202216173. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202216550 | STE | 202216387 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 08:16:58 | Solicitamos reparo del material "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ 125VCC" , código almox. 165336, que se encontraba con atuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda de terminais com solda fria. troca de painel frontal. Ensaio em bancada, Ok. Realizado ajuste de tempo segundo PIC 082.EQ.01 e manual de instalação e manutenção. Liberado para uso.
202216524 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 17:07:52 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. se solicita la colocacion de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 7.5 bar, diferencial 0.5 bar. ID N° 1768. Liberado para uso.-
202216523 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 17:08:11 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. se solicita la colocacion de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 7.5 bar, diferencial 0.5 bar. ID N° 1764. Liberado para uso.-
202216522 | STE | 202215692 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202230 | 26/07/2022 16:31:51 | Durante atendimento da SSA 202215692. Constatado RELE 27CCT, com defeito (Não muda de estado), MARCA PEXTROMATIC, 0 A 5SEG,125VCC , SOLICITAMOS REPARO. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/50V, 100uF/63V, 2.2uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216473 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:11:20 | Efetuar reparo no módulo de controle do sistema de anti-incêndio. Apresenta oscilações na tensão de carga das baterias. REF.:SSP20225194. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202230 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção do Módulo e Constatada a Tensão de Carga da Bateria oscilando entre 21 e 24V. Não há Informações Técnicas da Eletrônica do Módulo. Foi Realizada a Substituição de Três Capacitores Eletrolíticos de 220uF/50V, Dois Capacitores Eletrolíticos de 47uF/35V, Dois Capacitores de 0,47uF/275V e Um Capacitor de 2,2uF/275V. Após a Substituição dos Capacitores a Tensão de Carga das Baterias oscila entre 26 e 27V.
202216469 | STE | 202211926 | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202230 | 27/07/2022 10:09:18 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765), constatado que ocorreu Rollover na data. Equipamento foi reparado pelo laboratório pela SSA 202206113, porém, em testes realizados pela SSA 202211926, antena GPS não funcionou adequadamente, equipamentos mostraram data do ano de 2002. Verificar se é possível fazer novo reparo. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. A blindagem RF esta comprometida, não há possibilidade de reparo neste seguimento de circuito (ver figura em anexo). Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216465 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:49:52 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. NS: "1L2017". INSERIR ID | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.5 bar y rearme en 6.0 bar. ID N° 1757. Liberado para uso.
202216463 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:49:59 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. NS: "1L2206". INSERIR ID | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.4 bar y reame en 6.0 bar. ID N° 1759. Liberado para uso.
202216460 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:50:17 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. NS: 1L1822. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.5 bar y rearme en 6.0 bar ID N° 1760. Librado para uso.
202216458 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:50:26 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura. Alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. NS: 1L2206. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 5.5 bar y rearme en 6 bar. ID N° 1758 Liberado para uso.
202216452 | STE | 202211896 | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202230 | 27/07/2022 10:09:45 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024), constatado que ocorreu Rollover na data. Equipamento foi reparado pelo laboratório pela SSA 202206398, porém, em testes realizados pela SSA 202211896, antena GPS não funcionou adequadamente, equipamentos mostraram data do ano de 2002. Verificar se é possível fazer novo reparo. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. A blindagem RF esta comprometida, não há possibilidade de reparo neste seguimento de circuito. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216364 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:51:42 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. N° de serie 821140 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 821140. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE AJUSTE NI REPARO. DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202216363 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:51:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202216362 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:51:55 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 388337 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Sin condiciones de ajuste, instrumente fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.-
202216360 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:03 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSEA. se solicita la colocación de la ID para la identificación del instrumento. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANOMETRO , ID N: 1753. LIBERADO PARA USO.
202216358 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:09 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. se solicita la colocación de ID para identificar el manómetro. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1754. LIBERADO PARA USO.
202216357 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:16 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. ID 1522 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio , verificación de manómetro , ID n°: 1572 El manómetro se encuentra con puntero lacrado , y su mecanismo interior muy deteriorado , se recomienda la sustitución del manómetro , dar baja , no liberado para uso
202216354 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:23 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. N° série 821138 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202236 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. El manómetro se encuentra con el puntero trabado en la escala 10.06 Kgf. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202216350 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:30 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A, se solicita colocar identificación al manómetro. marca bimetal | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1751. LIBERADO PARA USO.
202216347 | STE | 202214250 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202230 | 26/07/2022 14:52:29 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, N.S. P100400300652, com ramal 4866. aparelho não registra, não carrega a bateria e está com alto-falante baixo. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA COM SOLDAS BGA's DANIFICADAS. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216342 | STE | 202216180 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202230 | 26/07/2022 14:52:39 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, N.S. P100400300631, com ramal 9135. Desliga sozinho, display quebrado, Alto-falante mudo. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA COM SOLDAS BGA's DANIFICADAS. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216335 | STE | 202216245 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202230 | 26/07/2022 14:52:50 | reparar aparelho de TMR modelo G566, n.s. 3403000794, com ramal 9530. Aparelho apresenta tela quebrada, com indícios de danos no display LCD, não toca a campainha e não tem aviso vibratório. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216295 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:53:30 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca RüCKEN NBR 14105-1 N 155553, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°:1750. LIBERADO PARA USO.
202216294 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:53:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Serie 390197 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 390197 , EL MANOMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , SIN CONDICIONES DE AJUSTE NI REPARO , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202216293 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:53:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Serie 730390 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO ADELANTADO Y LACRADO , SERIE N°: 730390 . SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202216292 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. DIN 16006 marca Wika, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANOMETRO (TRANSDUCTOR) -1 A 9 BAR , SERIE N°: 14571 , ID N°: 1752 , LIBERADO PARA USO.
202216290 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:57 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISAO DE PRESSAO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. se solicita ID para el instrumento (NFC 63140) | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. ID N° 1755. Liberado para uso.-
202216287 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:05 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento. D- code B9136, Colocar ID | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación (0.5 bar) 7.5 bar diferencial de 8.0 bar. ID N° 1738. Liberado para uso.
202216285 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:12 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR., se solicita la verificacion de las borneras para conexion del instrumento ID 1696 . | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación (0.5 bar) 7.5 bar diferencial de 8.0 bar. ID N° 1696 Liberado para uso
202216284 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:54:20 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 8200A8DL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO SERIE N°: 8200A8DL LIBERADO PARA USO.
202216254 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:54:53 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 841. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 86.8 bar ID N° 841. Liberado para uso.
202216253 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:54:59 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 845. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 88,9 bar ID N° 845. Liberado para uso.
202216251 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:06 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.50 bar. ID N° 1762 Liberado para uso.
202216250 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0990. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 18.55 bar. ID N° 990 Liberado para uso.
202216248 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0993. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.45 bar ID N° 993 Liberado para uso.
202216247 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:55:24 | REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0989. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuacion en 4.35 bar. ID N° 989 Liberado para uso.
202216234 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 820035Y7. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°:820035Y7 , ID N°: 0847 , LIBERADO PARA USO.
202216229 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:13 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 970. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 970 Se debe tomar la debida providencia para el cambio del instrumento. Liberado para uso.
202216227 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:19 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 971. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. Se debe tomar la debida providencia para el cambio del instrumento. ID N° 971 Liberado para uso.
202216225 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 967. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 967 , LIBERADO PARA USO.
202216222 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:33 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-840. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y calibración del manómetro ID N° 840 Liberado para uso.
202216221 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:38 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE ID 969. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , ID 969 , LIBERADO PARA USO.
202216220 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:44 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SÉRIE 821334. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 821334 , EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE B , LIBERADO PARA USO CON TOLERANCIA DE PROCESO DE +- 0.50 BAR SOLICITADO POR EL USARIO, ID 966. SE RECOMIENDA SUSTITUIR EL MISMO.
202216219 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:56:51 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTESDE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE 14571 marca Wika | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202232 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO (TRANSDUCTOR) DE 0 A 25 BAR , SERIE N°: 14571 , ID N°: 4708. LIBERADO PAR USO.
202216218 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:56:58 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE DIN 16006 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO TRABADO Y MUY DETERIORADO , SE RECOMIENDA LA SUSTITUCIÓN DEL INTRUMENTO. DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202216217 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:05 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 8200363R marca Wika | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363R. LIBERADO PARA USO.
202216216 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:11 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NÚMERO DE ID 966. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , ID N°: 966 , LIBERADO PARA USO.
202216214 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 8200363L marca Wika | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANOMETRO SERIE N°: 8200363L , LIBERADO PARA USO.
202216213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:24 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca BIMetal colocar ID correspondiente. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID N°: 1799. LIBERADO PARA USO.
202216212 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:31 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Lote 455360 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO LOTE : 455360 , LIBERADO PARA USO.
202216211 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. modelo BIMetal colocar ID correspondiente | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID 1800. LIBERADO PARA USO.
202216210 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 735285 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 735285 , LIBERADO PARA USO .
202216186 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:58:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 92.5 bar ID N° 1756. Liberado para uso.
202216184 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:58:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 17.50 bar. ID N° 1763. Liberado para uso.
202216183 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:58:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 4.56 bar ID N° 1761 Liberado para uso.
202216181 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:58:31 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82009AQZ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 82009AQZ , LIBERADO PARA USO.
202216179 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:58:36 | CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID 0837. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste y calibración. ID N° 837. Liberado para uso.
202216168 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:58:43 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 8200363C | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO , SERIE N°: 8200363C , LIBERADO PARA USO.
202216162 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:58:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE. N° de serie 11042J03 | MMU2 | ILA2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ,SERIE N°: 11042J03 , EL MANOMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO ADELANTADO Y LACRADO SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202216158 | STE | 202215110 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202229 | 22/07/2022 09:25:39 | Verificar solucionar motivo pelo qual o Relé posição STA de supervisão Falta 125Vcc encontra se com operação deficiente. | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressoldagem dos terminais do relé que estava com mau contato. Limpeza dos contatos dos potenciômetros. Teste em bancada, ok. Liberado para uso.
202216085 | STE | 202215776 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 21/07/2022 09:45:11 | Solicitamos reparo do material "RELE BLOQ MAN 5NA/5NF 20A 125VCC" , código almoxarifado 110086, que encontra-se com bobina queimada. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202216019 | STE | 202212591 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 21/07/2022 08:32:36 | Verificar aparelho TMR ramal 9195 (modelo G355 Ns. P080900700309) que apresenta bastante atenuação no alto falante e às vezes fica mudo durante ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202230 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA NAS SOLDAS BGA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216005 | STE | 202215931 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202229 | 21/07/2022 08:33:01 | Verificar/recuperar aparato TMR 4701 NS:OY-798269 que se encuentra con defecto en display(inoperante) y se reinicia constantemente. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202230 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215943 | STE | 202215867 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 20/07/2022 16:51:04 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste entrada em regime de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Ensaio em bancada das funcionalidades do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202215942 | STE | 202215886 | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 20/07/2022 16:51:11 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:20222835. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202215940 | STE | 202215868 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 20/07/2022 16:51:19 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202215917 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202229 | 19/07/2022 14:05:03 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009AR1. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202229 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL MANOMETRO , SERIE N°: 82009AR1 , LIBERADO PARA USO.
202215910 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202229 | 19/07/2022 08:27:07 | Verificar y reparar módulo expansor de salida marca SIEMENS Logo DM8 230R. REF SSA: 202215765 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Um Capacitor Eletrolítico de 22uF/50V, Um Capacitor de Poliester de 100nF/275V. Realizada Verificação Funcional com CLP Logo com Atuação dos Quatro Relés. Liberado para Uso.
202215901 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202229 | 19/07/2022 14:05:42 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009AQX. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación del manómetro. Liberado para uso.
202215898 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202229 | 19/07/2022 14:05:50 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009AQY. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación y ajuste del manómetro. liberado para uso.
202215896 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202229 | 19/07/2022 14:05:59 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82009AR3. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202229 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 82009AR3 , LIBERADO PARA USO.
202215879 | STE | 202215858 | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:09 | Durante la ejecución de la SSA 202215817 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta oscilación en la lectura de la temperatura. Solicitamos el reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202231 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes eletrônicos e conectores. Liberado para calibração (SSA: 202216997)
202215831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 11:16:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0825. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 4.5 bar. ID N° 825 Liberado para uso.
202215830 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 11:30:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 4.6 bar ID N° 823. Liberado para uso.
202215822 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202229 | 18/07/2022 08:44:17 | Realizar o repara do medidor de descargas parciais DMS , o notebook acoplado com o equipamento não liga. Medidor DMS IB-3413, BP-615928 e Notebook IB-3429, BP-615929. | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202229 | MAYCON LAZAROTTO | Notebook com defeito na placa-mãe e carcaça danificada. Não é possível adquirir os componentes pois o equipamento é obsoleto e não há peças de reposição no mercado. Dar baixa. Obs.: Folhas de descarte em anexo, TBPM 762/2022.
202215797 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:33 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215796 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:44 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215794 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:51 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215793 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:59 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215790 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:06 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215788 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:12 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215787 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202229 | 18/07/2022 15:03:38 | El cromatógrafo Thermo Scientific Trace 1310 no se comunica con el computador debido a un cambio de frecuencia. Se solicita revisión de las UPS. Se dio aviso a Maycon Lazarotto. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202229 | MAYCON LAZAROTTO | Tentativa de reset das UPS não surtiram efeito; Instalação do software APC PowerChute v4.2 e APC IP Configuration Utility v5.0.3; conexão das UPS em uma rede interna isolada; Configuração da frequência de saída das duas UPS; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202215786 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:19 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215785 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:25 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215784 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:30 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215783 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:36 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215782 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:41 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215781 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:46 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215780 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:50 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215779 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:55 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215777 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:02 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215775 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:07 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215773 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:19 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215767 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:46 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215766 | STE | 202215663 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 19/07/2022 07:24:54 | Solicitamos reparo del material "RELE TEMP ELETRO 2RV 1A 125VCC 0/5S" , código de stock 110116, que se encontraba con actuación instantánea, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimiento de la SSA 202215659. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 47uF/200V. limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215763 | STE | 202215692 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202228 | 15/07/2022 16:57:48 | Durante atendimento da SSA 202215692. Constatado RELE 27CCT, com defeito (Não TEMPORIZA ao desenergizar);MARCA PEXTROMATIC, 0 A 5SEG,125VCC (CÓDIGO:112836) SOLICITAMOS REPARO. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/50V, 100uF/100V, 2.2uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215762 | STE | 202215751 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202228 | 15/07/2022 15:46:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual los dos monitores no encienden, problema detectado posterior a un pique de tensión. | MEL4 | ILA2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. abertura de monitores, ensayo de placa de alimentación ok. Reemplazo de capacitores y limpieza de placa. Detectada placa controladora quemada, no actuaron los componentes de protección. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. (ambos monitores presentan las mismas condiciones de falla probablemente causadas por una sobretensión transitoria)
202215753 | STE | 202215533 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 19/07/2022 07:45:56 | Reparar aparato TMR PHILIPS G955 NS P100400300321 con falla en display. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215749 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:28:13 | Realizar reparo módulo sobressalente CI258.1, o mesmo ao ser energizado permanece com os LEDs D70, D71 e D72 apagados como estivessem detectando velocidade mesmo sem estar sendo aplicada frequência. Módulo sem número de série somente com uma etiqueta de identificação C2/R3/1. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202229 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de componentes dañados ( circuito integrado 4049 , 2 capacitores 100 MF 20vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202215745 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:28:53 | Realizar reparo módulo sobressalente CI258.1, o mesmo ao ser energizado permanece com os LEDs D70 e D71 apagados como estivessem detectando velocidade mesmo sem estar sendo aplicada frequência. Módulo sem número de série somente com uma etiqueta de identificação C2/R1/1. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza dos contatos dos relés, reconstituição de trilhas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/20V, 1 CI 4027, 1 diodo 1N5349 e 1 soquete torneado14 pinos. Liberado para uso.
202215743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:29:02 | Realizar reparo módulo sobressalente CI255 (limitador de potência) o mesmo ao ser aplicado sinal de potência na região entre 55% e 95% de potência apresenta discrepância de até 3% de erro, ao realizar ensaios com o sistema de diagnóstico do TGC foi verificado que o filtro de transdução não está coerente com a curva esperada não atingindo a potência máxima. O módulo não apresenta número de série apenas uma etiqueta com a identificação K2/R4/. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202229 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de três Capacitores de Tântalo de 100uF/20V. Realizada Verificação Funcional do Módulo no Tocante ao Circuito de Potência. Com Injeção de 8,98mA, Simulando o TPA, encontrou-se 10V em T6 e -10V em T3. Constatou-se que o Limitador de Potência Apresentava Valor de -6V em T4. Realizado Ajuste de P4 de modo Atingir o Valor Máximo em T4. Liberado para Uso.
202215742 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202228 | 15/07/2022 14:57:06 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215737 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202229 | 19/07/2022 08:29:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6766/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de módulo da fonte. Liberado para calibração (SSA 202216394)
202215717 | STE | 202215646 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 14:15:22 | Efetuar reparo do rele amptector LS-E (cod almox 234540), referente ao disjuntor 52B. Nao é possível efetuar ajuste da correntede pickup. Detectado durante atendimento da SSA 202215646. | MEG2 | ILA2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Encontrado diodo D32 con fuga. Reposición de (1) diodo 1N4142. Ensayo de corto y larga retardo de actuación, Ok. Liberado para uso.
202215630 | STE | 202213536 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202228 | 14/07/2022 11:40:22 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, número de série 0003251702566, com ramal 9404. Aparelho não apresenta transmissão de voz e está com carcaça avariada. Aparelho com defeitos reincidentes ( SSA 202114186A/B). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO REINCIDENTE NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215554 | STE | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:00 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Relé antigo, com vários componentes completamente carbonizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes eletrônicos e relés. Não liberado para uso. Dar baixa.
202215553 | STE | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:37 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 220uF/100V, 220uF/40V, 10uF/100V, (2) 47uF/100V e 47uF/40V; substituição de um relé SCHRACK 24V/6A. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215518 | STE | 202215199 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:52:45 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202216025)
202215517 | STE | 202215200 | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 14/07/2022 07:52:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Calibrado e liberado para uso (SSA: 202216012)
202215515 | STE | 202215198 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:53:12 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202215918)
202215514 | STE | 202215201 | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 14/07/2022 07:53:21 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202215978)
202215510 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:29:46 | "KIT CALIBRACAO TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-04) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-536. | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (TFX) , SERIE N°: NO3 - 536 , LIBERADO PARA USO.
202215506 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215505 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:29 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores electrolíticos. Liberado para uso.
202215504 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215503 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 09:00:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215502 | STE |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202228 | 13/07/2022 10:18:55 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO , ACTUACIÓN 269.9 , VALOR ENCONTRADO 265.6 , ID N°: 1746 , LIBERADO PARA USO.
202215501 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:37 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215500 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:47 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 255. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215499 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:57 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-3. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215498 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215497 | STE |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202228 | 13/07/2022 10:19:11 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 266.8 , ID N°: 1745 , LIBERADO PARA USO.
202215496 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:03 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215495 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:15 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de um Capacitor de 100uF/20V e dois Capacitores de 33uF/35V. Liberado para Uso.
202215494 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:09 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 238. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215493 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:19 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 241. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores electrolíticos. Liberado para uso.
202215492 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:34 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244LO. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. liberado para uso.
202215491 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244CF. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215490 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 296. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215489 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:58 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 265. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215488 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:59 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 266. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , limpieza y cambio de los capacitores MKL. liberado para uso.
202215487 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 252. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 4 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215486 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:46 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 3 Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso
202215485 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215479 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:29:53 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SEM NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Formara parte do Kit de reserva). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202229 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA CLASE , CON PUNTERO ADELANTADO , SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO.
202215402 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:19:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N21(Med If) com numero de série: 6679/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215558)
202215400 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:26 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N20(Balanco) com numero de série: 6739/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215560)
202215399 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:53 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N19(Potenciometro Manual CCR) com numero de série: 6765/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215568)
202215398 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:08 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N18(Potenciometro Automático CCR) com numero de série: 6853/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215573)
202215397 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17(Temp Ar) com numero de série: 6704/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215582)
202215396 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:25 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N16(Med If) com numero de série: 6675/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215571.
202215394 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:36 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N15(Med Uf) com numero de série: 6683/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215570.
202215391 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:45 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N14(Sinal Estab.) com numero de série: 6855/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215569.
202215389 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N13(Balanco) com numero de série: 6762/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215565.
202215388 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:22:12 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N12(Potenciometro Manual) com numero de série: 6804/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215564.
202215387 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:26:00 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N11(Potenciometro Automático) com numero de série: 6850/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215562.
202215380 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 08:03:48 | CALIBRAR PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,5KGF/CM² E DESLIGAMENTO EM 2,5KGF/CM². PRESSOSTATO SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215120. PRESSOSTATO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESSOSTATO , MARCA ALCO , ID N°: 1749 , ACTUACIÓN EN 1.51 KGF/ CM² , DESLIGAMIENTO EN 2.50 KGF/ CM² , LIBERADO PARA USO.
202215368 | STE | 202215222 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202228 | 11/07/2022 16:02:41 | Verificar/recuperar aparato TMR 4801ns-02afb64b6 OY-801060 que se encuentra con defecto en el teclado. Teclas 4 7 0 # y encender/apagar inoperantes. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado inspeção técnica, limpeza, reaperto e colocação de componentes. Liberado para uso. (O uso de chamadas estava redirecionado para 4821)
202215356 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202228 | 12/07/2022 10:26:12 | Realizar reparo módulo 244CF o mesmo apresenta capacitor eletrolítico de 100 micro 20 volts danificado. substituído em atendimento a SSA202215339. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Realizada Verificação Funcional do Módulo com Análise da Atuação de Comando de Subida e Descida da Rampa de Tensão. Liberado para Uso.
202215348 | STE | 202215310 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:46:42 | Solicitamos reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 2 relés Metaltex 127Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202215286 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202227 | 08/07/2022 15:20:20 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-538. | MMU2 | ILA2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , INSPECCIÓN , MEDICIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (TFX-06) SN NO3 - 538 , LIBERADO MPARA USO.
202215237 | STE | 202215220 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 16:40:13 | Solicito reparar fonte do anunciador que esta inoperante. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | LUIZ FELIPE SKORA | Equipamento antigo, com vários componentes carbonizados. Enrolamentos do transformador com baixa isolação. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes e transformador. Não liberado para uso. Dar baixa.
202215213 | STE | 202215150 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202228 | 11/07/2022 14:46:56 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO DO MESMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202228 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202215211 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:48:36 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U17 A SER REALIZADO SEMANA 28/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215474.
202215145 | STE | 202215120 | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 | 06/07/2022 14:06:50 | CALIBRAR PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,5KGF/CM² E DESLIGAMENTO EM 2,5KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESOSTATO, ID N°: 1726, ACTUACIÓN EN 1,5 KGF/CM² Y DESLIGAMIENTO EN 2.5 KGFCM², LIBERADO PARA USO.
202215065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:15:54 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE MOTO REDUTOR DO SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO (MTAA.DF). | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Realizada sustitucion de engranaje con diente quebrado, ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorio. Equiapamiento liberado para uso. Pieza sustituida elaborada en impresora 3D por ILA3 a travez de la SSA 202215144.
202215059 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202227 | 05/07/2022 16:38:51 | El equipo de destilación de solvente ubicado en la campana de gases no está funcionando. Equipo Marca SynthWare RE 100_Pro IB- 4039 José Meza ya está informado. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado fusible abierto por posible sobrecorriente causada a raiz de falso contacto por humedecimiento interno. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202215045 | STE | 202214996 | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 10:04:27 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202215043 | STE | 202214995 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 10:04:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202215042 | STE | 202214792 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 08:41:40 | Verificar aparato TMR G355 ns-P100400300271 con ramal 9581 que se encuentra con parlante RX inoperante. Ademas, se apaga frecuentemente sin motivo alguno( problema reincidente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202214986 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:01 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214985 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:16 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fue sustituido 1 transistor BCY59 . Liberado para uso.
202214980 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 08:51:49 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha de condução do tiristor G1.7, R-. De forma visual e depois com teste de continuidade foi encontrado uma solda fria em um transistor. Realizar reparo e ensaio de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção de Funcionamento. Constatado que um Transistor BCY59 estava com o Terminal Rompido junto ao seu Encapsulamento. Realizada Substituição do Transistor por outro compatível BC107. Realizados novos Testes de Funcionamento. Liberado para Uso.
202214979 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:33 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a supervisão UN0056 juntamente com o amplificador e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202227 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitor 1,5MF 63VCC. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214977 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:52 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída o amplificador etapa final UN0005 juntamente com o supervisor de pulsos e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Verificação funcional do módulo. Substituição de dois Transistores. Verificação da Amplificação dos Pulsos dos Ramos R+ R- S+ S- T+ T-. Liberado para uso.
202214976 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:20:06 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a fonte UN0006 da etapa final juntamente com o supervisor e amplificador. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componente, capacitor de 10µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214936 | STE |  | B017D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.034-8 | 202227 | 04/07/2022 10:55:34 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1728 , ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265.9°C , LIBERADO PARA USO.
202214934 | STE |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202227 | 04/07/2022 10:55:43 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1727, ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265°C , LIBERADO PARA USO.
202214902 | STE | 202214807 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:19 | Solicitamos reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/16V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/25V, 100uF/25V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214901 | STE | 202214810 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:27 | Solicitamos reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214900 | STE | 202214806 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:34 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V; substituição de um porta fúsível e um fusível de 1A. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214897 | STE | 202214805 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:42 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/16V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/25V, 100uF/25V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214883 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:02 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de perilla indicadora largo retardo de tiempo. Ensayo de corto y largo retardo, Ok. Liberado para uso.
202214866 | STE | 202213074 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202226 | 01/07/2022 15:46:50 | Reparar aparelho TMR ramal 9710 (modelo G955 Ns. P100202101711), foi verificado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspeccion y verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202214865 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:08 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 115 (IB-3678). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202215321. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202214864 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:25 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 189 (IB-1798). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202215321. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202214832 | STE | 202214734 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202227 | 04/07/2022 09:21:05 | Solicitamos reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco regulador de tensão. Efetuado configuração. Liberado para calibração (SSA: 202215733)
202214774 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 09:46:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE DUAS PLACAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ION 7700. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202227 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placas en baño ultrasónico y posterior secado en estufa. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202214731 | STE | 202214716 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 30/06/2022 09:22:06 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20224013), encontrado rele posição 27CC inoperante. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo, debido a que varios componentes de la placa conversora y placa de relé se encuentran deteriorados . Dar de baja. No liberado para uso.
202214713 | STE | 202214673 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 29/06/2022 14:07:03 | Durante ejecución de la SSA: 202214673, fue encontrado relé temporizado 2RV 1A 125VCC 0/5S (Cod. almox: 110116) con defecto (no temporiza, actúa instantaneo). Solicitamos reparo del relé temporizado. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 100uF/250V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214706 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSÓRIOS | 0111.007-1 | 202226 | 30/06/2022 10:41:42 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, Nº de série: 7100DJZJ. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación del manómetro SN°: 7100DJZJ, Actuaciones en baja, 2 mbar y en alta 7 mbar. Liberado para uso.
202214691 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 09:30:31 | CALIBRAR E SE NECESSÁRIO AJUSTAR MANÔMETRO DIGITAL 0-100BAR, MARCA ZURICH. MANÔMETRO UTILIZADO NOS ENSAIOS E AJUSTE DAS VÁVULAS DE ALÍVIO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO DISPONIBILIZADO NO LAORATÓRIO. OBS: MANÔMETRO NOVO RETIRADO COM SM:425993. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, cambio del soporte de batería. Ajuste y calibración del manómetro. ID N° 1737. Liberado para uso.
202214669 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:25:33 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. ( Retirado de la U07) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1744 , LIBERADO PARA USO.
202214664 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:28:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0986 (Proveniente de U07). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE PRESOSTATO ID N°: 0986, AJUSTE DE ACTUACIÓN EN 10 KGF/CM². LIBERADO PARA USO.
202214661 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:27:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:172.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U07). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR SERIE N°: 172.05.12, LIBERADO PARA USO.
202214652 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSÓRIOS | 0111.007-1 | 202226 | 29/06/2022 16:27:02 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, sem Nº de série. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones de reparo, por el tiempo de uso. Los contactos eléctricos no funcionan. Dar baja. No liberado para uso.
202214541 | STE | 202213951 | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202226 | 27/06/2022 14:49:58 | Durante execução da SSA 202213951, foi detectado que o rele RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125Vcc 0/5S não temporiza ao desenergizar. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/300V. Mau contato causado por solda fria em um resistor da placa. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214540 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202226 | 29/06/2022 08:47:27 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550959. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, com reinícios frequentes. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Substituição dos capacitores eletrolíticos da fonte de alimentação; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202214464 | STE | 202213870 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:18 | Verificar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9415, el usuario es ROJAS HERRERA JOSE FELIX de SMME.DT. Dicho usuario informó que el TMR se apaga en forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214434 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:14 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214432 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:22 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214417 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSÓRIOS | 0111.007-1 | 202226 | 27/06/2022 08:13:31 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, sem Nº de série. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. Nota: Durante inspeção, constatado que o manômetro não atinge zero quando despressurizado e atua em pressões diferentes das indicadas pelos ponteiros de alarme. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE REPARO, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202214415 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202225 | 24/06/2022 09:03:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL COMANDO DE LA MANETE DEL SISTEMA DE RADIO CONTROL PERTENECIENTE AL PUENTE GRÚA N15( NS: 10180698 ) SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção visual e mecânica. Não há informações técnicas do circuito eletrônico. Verificado que o Botão do sistema de Ancoragem está quebrado. Emitida SSA derivada para fabricação do botão. Realizada Substituição do Botão que estava Quebrado. Liberado para uso.
202214411 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:24 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214410 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:32 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214407 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:43 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los leds 3,4 y 6 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores da Fonte e do Circuito de Detecção de falha de Pulsos. (2x) 1uF/63V; (3x) 1,5uF/63V; (3x) 3,3uF/63V. Realizado ensaio de falta de pulsos e duty. Liberado para uso.
202214405 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:52 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los led 3 y 4. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214398 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:05:00 | Verificar y reparar módulo UN 0025 correspondiente a la familia G1.8. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214350 | STE | 202213944 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:32 | Verificar problemas com aparelho TMR modelo G566, ramal 9777, de uso de MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO OUO.DT. Usuário informou que aparelho sofreu queda e as vezes desliga sozinho. Foi constatado defeito no microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214346 | STE | 202214287 | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202225 | 23/06/2022 08:54:54 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202214743)
202214345 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e CI03 4001. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214343 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:13 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214342 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202214307 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202225 | 23/06/2022 07:51:01 | Reparar la lavadora de materiales de uso químico, marca Netzsch Belimed, modelo 185, SN 14502 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Accionamiento del disyuntor principal por corto circuito franco en la zona de secado ( sustituidos cables defectuosos). Además el mecanismo de sobre temperatura se encontraba activo (fue reiniciado). Todos los defectos por escobillas de motor de ventilación consumidas (sustituidas ambas escobillas) por lo que la turbina no podía ventilar las resistencias de calentamiento. Liberado para uso.
202214295 | STE | 202213866 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:21 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-242 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos dois capacitores da fonte de 220yF/50V; dois capacitores de 680nF/63V e um capacitor de 470nF/63V. Substituição do AmpOp do módulo de saída. Realizado pré-ajuste. Liberado para calibração.
202214294 | STE | 202213860 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:41 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-252 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Enviado para calibración con la SSA 2022/14799 y liberado para uso con dicho SSA.
202214293 | STE | 202214102 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:59 | Para el transdutor de frequência GMU1eff/H, nr. S5-95 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de alimentação de 115 V/60Hz; Para uma corrente de e 0 a 1,25 A/60Hz, corresponder a uma saída de 0 a 20 mA. Documentação de origem: SSA 202209501/201503921A; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424643 e CM 607886 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL y electrolíticos. Prueba en bancada y enviado para calibración con la SSA 2022/15126, y liberado para uso, con dicha SSA.
202214286 | STE | 202213871 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:28:10 | Solicitamos para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-259 substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Sustitución de componentes. Fueron sustituido 2 capacitores de poliesters de 680nF/63V, 1 capacitor de 470nF/63V, 1 capacitor de 47µF/50V, 2 capacitores de 220µF/50V y 1 resistencia de 3.3KΩ. Liberado para uso. Emitida SSA 202214588 para calibración.
202214243 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:10 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 3 lâmpadas e transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214242 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:24 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de: CI 74C00, 2 lamparas incandescentes 24Vcc. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202214214 | STE | 202214152 | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 16:40:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL MEDIDOR ULTRASONICO ULTRAFLEX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE PRESENTÓ DEFECTO DE INICIALIZACIÓN (NO INICIA LA MEDICIÓN). REFERENCIA SSA 202213974 Y 202214152. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componente. Liberado para uso. Obs: Necessário parametrização e/ou reconfiguração do equipamento para nova instalação
202214155 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:01 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 6.5 bar. ID N° 1734. Liberado para uso.-
202214154 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:21 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 11 bar. diferencial de 1 bar de 12 bar. ID N° 1735 Liberado para uso.
202214153 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:29 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato en 10.6 bar de actuación, diferencia de 1.4 bar de 12 bar. ID N° 1736 Liberado para uso.
202214101 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO UN 0056a-P SERIE N°: HI903665-312/23 CON ENCENDIDO DEL LED DE FALLA DE FORMA INTERMITENTE . REF SSA: 202213958 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 13 capacitores poliéster 100nF/100V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202214070 | STE | 202213843 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 12:01:31 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)470uF/100V, 100uF/250V, 47uF/100V, [(1) capacitor de cerámica 10nF/100V; (2) resistencias 22Ohm/5W ](encontradas carbonizadas). Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214046 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202225 | 20/06/2022 18:17:53 | Solicito reparo e ajuste do indicador analógico (Siemens) posição 96FA-6 para uma entrada de corrente de 4 até 20 mA. Indicação de (-500 A) até (+5000 A). Instrumento fora de classe. Referência: AT 202205362, SSA 202213494 e SSA 202214004. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste del indicador analógico( Siemens ). Calibrado con la SSA 2022/14004. Liberado para uso.
202214007 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214399.
202214006 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6733/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214396.
202214005 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214395.
202214003 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:57 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214394.
202214002 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:10 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214393.
202214001 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202214000 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:37 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214390.
202213999 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:53 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214389.
202213998 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:04 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214388.
202213997 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:15 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214387.
202213996 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:25 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202213937 | STE | 202213886 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202225 | 20/06/2022 12:01:42 | Solicitamos reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo ya que el procesador del mismo se encuentra dañado. Dar de baja. Dejar en dependencias de la SMIL.DT como material reaprovechable. No liberado para uso.
202213883 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202224 | 15/06/2022 16:04:41 | Realizar reparo e ajuste na janela de supervisão do módulo UN0053 posição A10 U13 do canal manual o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202201634. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202213864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 15/06/2022 09:49:09 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR. Transdutor fora de classe, não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificado que el instrumento se encuentra sellado, sin posibilidad de reparo, dar baja
202213820 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U07 A SER REALIZADO SEMANA 25/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202214108.
202213812 | STE |  | S031A002 | CARREGADORES E BANCO DE BATERIAS | 0777.002-2 | 202224 | 14/06/2022 15:21:32 | Reparar el UPS de marca APC modelo SMART-PLUS 1500, BP 634150. El mismo está conectado a un equipo de medición de punto de fulgor. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Alarma de anomalía detectada. Se procedió a la sustitución de dos baterías de 12V 18AH codig alm 706880, ajustes de terminales de potencia. Ensayos de funcionalidad ok. Liberado para uso.
202213806 | STE | 202213689 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 15:55:20 | Solicitamos reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202213804 | STE | 202213694 | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 15:55:56 | Solicitamos el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajustes. Liberado para calibração (SSA 202214247)
202213663 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202224 | 13/06/2022 17:16:49 | Reparar el baño de temperatura de la bomba rotatoria marca Koehler, BP 711747, SN K7049010004R. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a conexión eléctrica deficiente en circuito de potencia de la placa interna de la bomba, los conectores y conductores sufrieron sobrecalentamiento dañándose parte de ellos (ver anexo), se procedió a la sustitución de tales, además, se realizó ajustes de terminales (todos), verificación de consumo de corriente y medición de temperatura en conexiones. Todo en óptimas condiciones. Liberado para uso.
202213642 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 16:25:14 | Solicitamos manutenção do PRESSOSTATO DIGITAL PSC407, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:-(ID1546).FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM². Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes e botão “ENT” avariado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en sensor piezoeléctrico y teclado tipo laminar, el sensor se encuentra sellado al dispositivo. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202213479 | STE | 202213426 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202224 | 14/06/2022 15:56:16 | SOLICITMAOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste. Liberado para calibração (SSA 202214205)
202213463 | STE | 202213415 | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202224 | 14/06/2022 15:57:25 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Limpieza de contactos de Rele Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213461 | STE | 202213414 | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202224 | 14/06/2022 15:57:39 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213442 | STE | 202213377 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 14:53:55 | Soliciamos reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/200V, 470uF/40V. 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Ajuste de salida de tensión 24Vcc. Liberado para uso.
202213392 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:36:42 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "T", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1722, LIBERADO PARA USO.
202213391 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:00 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "S", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1724, LIBERADO PARA USO.
202213375 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:50 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "R", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, ID N°: 1725, LIBERADO PARA USO.
202213364 | STE | 202213143 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202223 | 08/06/2022 14:52:28 | Solicito reparo del carton de control del anunciador "MOD. 80P1-81.002" ya que el mismo presenta defecto tanto para el tests de funciones como para el rearme. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202223 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI LM723, CI 555 e CI 14024, transistor BD135 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (7)10uF/40V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202213362 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202223 | 08/06/2022 14:09:06 | Efetuar configuração do hardware do relé diferencial ABB DT-92 (painel TAP-02, posição 87-TP) de 50 Hz para 60 Hz. SSP: 20224722 e AT 202204393. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y configurado para 60Hz. Colocación de jumper en las 3 fases de entrada de la placa HESG435097P2(HESG437594) y retiro de un jumper de la placa HESG435093P1(HESG437590). Prueba en campo. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202213318 | STE | 202212911 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa y resoldado de pines. Configuración de CPU a través de procedimiento de carga de firmware establecido sin éxito (no permite inicio de sesión). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202213317 | STE | 202212910 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo ssa 202212910. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de pines torcidos. Ensayo en rack con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202213316 | STE | 202212907 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor dañado. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202213313 | STE | 202213235 | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202223 | 08/06/2022 09:26:59 | EFECTUAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 20/06/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202225 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento en ensayo de 64Sb. No se requirió intervención de parte de ILA2. Los valores fueron registrados en la SSA 202213235. Liberado para uso.
202213312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 15:21:28 | CALIBRAR E SE NECESSÁRIO AJUSTAR MANÕMETRO DIGITAL 0-100BAR, MARCA RUCKEN. MANÔMETRO UTILIZADO NOS ENSAIOS E AJUSTE DAS VÁVULAS DE ALÍVIO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO DISPONIBILIZADO NO LAORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202230 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Cambio de batería, ajuste y calibración, ID N° 1520 Liberado para uso.
202213299 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 08/06/2022 14:10:16 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-256 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor será aplicado no XC-12 posição 96F4-11, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração: com tensão de 115,00 V ; frequência de 63 Hz, saída 16 mA ; frequência de 57 Hz, saída de 4 mA. Para calibração, ver PIC.EE.0009.R01, página 6; Documentação de referência: SSP 20221424; | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva do Transdutor. Realizada substituição de 2 capacitores da fonte 220uF/50V; 2 capacitores de 680nF/63V e 1 capacitor de 470nF/63V. Foi identificado um AmpOp de saída do circuito que foi substituído. Realizado ensaio funcional do módulo, pré-ajuste. Liberado para Uso.
202213292 | STE | 202213191 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 08/06/2022 08:41:24 | Solicitamos reparo y calibración del indicador digital de posicão de TAPs marca: Licht, CM:640379 conforme planilha em anexa ssa matriz. . Referente a ssa 202207040. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento está destruído conforme anexo. Não há possibilidade de reconstruir a carcaça para instalação no padrão industrial. A placa eletrônica está muito danificada, impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202213226 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202223 | 08/06/2022 14:10:37 | Efetuar manutenção corretiva no relé diferencial de proteção modelo DT-92 da BBC, referente a posição 87TP do painel TAP-02, proteção do TA-02. O mesmo está apresentado elevada corrente de pick up na fase T, sem possibilidades de ajustes em campo. OBSERVAÇÃO: Manutenção quadrienal do TAP-02; SSP de referência 20224722. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica ( esquema eléctrico ). Dar baja.
202213202 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202223 | 07/06/2022 14:32:59 | Verificar y solucionar motivo de funcionamiento indebido del cartón 244 CF. a) Primeramente la tensión de salida TP507/ TP509 en condición normal de funcionamiento fue para 0 V. b) Durante la verificación, el cartón se encontraba "trabado", para R21 aumento / R22 disminución, comando de carga frecuencia en el momento de la verificación de la SSA ref: 202213186. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do componente circuito integrado AD563JD/BIN. Realizada a simulação de rampa de subida e descida. Liberado para uso.
202213152 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:33:11 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-257 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor retirado do XC-12 posição 96F2-11, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração: com tensão de 115,00 V ; frequência de 63 Hz, saída 16 mA ; frequência de 57 Hz, saída de 4 mA. Observação para calibração: PIC.EE.0009.R01, página 6. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL y electrolítico. Enviado el transductor para calibración con la SSA 2022/13447.
202213144 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:33:52 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de tensão SIEMENS GMUUef/H, MO8206-W1429, NR P12-742 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor retirado do XC-12 posição 96V2-22, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração com 0 a 138,5 volts de entrada e 0 a 20 mA de saída (60Hz); entrada 110 V e saída de 15,88 mA; entrada 30 V e saída de 4,33mA. Observação para calibração: PIC.EE.0009.R01, página 6. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 10uf/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uf/63V e 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para calibração conforme SSA n° 2022/13449.
202213034 | STE |  | K001E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA | 0022.051-5 | 202223 | 07/06/2022 08:34:22 | EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO CONVERSOR CC/CC DAS PROTEÇÕES 87TA (PAINEL TAP-02), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PIC.EE.0065.R01 PÁGINA 5. OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO QUADRIENAL DO TAP-02. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Cambio de todos los capacitores electrolíticos, prueba en bancada, con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202213033 | STE |  | K001E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87-87TP-51NT | 0022.050-7 | 202223 | 07/06/2022 08:35:10 | EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO CONVERSOR CC/CC DAS PROTEÇÕES 87-87TP-51NT (PAINEL TAP-02), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PIC.EE.0065.R01 PÁGINA 5. OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO QUADRIENAL DO TAP-02. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 2200uF/30V, 2 capacitores eletrolíticos 470uF/250V, 1 capacitor 1500uF/16V e 1 capacitor 22uF/40V. Liberado para uso.
202212866 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 02/06/2022 15:14:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 1394. | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202223 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1394 , LIBERADO PARA USO.
202212864 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:07:01 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-882 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores electrolíticos y MKL. Funcionamiento normal. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022/12967.
202212863 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:07:59 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-869 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores electrolíticos y MKL. Funcionamiento normal. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022 /12968 .
202212861 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:08:34 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-883 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°2022/12966.
202212860 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:09:48 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-249 39238/4134 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do XC-12 posição 96F1-21. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°2022/12908.
202212843 | STE | 202211958 | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202223 | 08/06/2022 08:17:40 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202211958, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (96 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidas las baterías con código de almacén 706880 (ocho unidades). Reajuste de terminales de conexión, limpieza de gabinete. Liberado para uso.
202212827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202222 | 01/06/2022 16:01:23 | Solicito la reparación del indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese a los varios ajustes realizados. ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Salida 1: 4 → 20mA ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento reprovado na calibração, fora da faixa de tolerância (SSA 202212240). Todos os possíveis reparos e depurações foram efetuados. O equipamento será descartado por falta de confiabilidade e instabilidade nas medições/indicações. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212826 | STE | 202212815 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202222 | 01/06/2022 14:39:08 | Solicitamos apoio para teste em campo da bomba dosadora Prominent Gamma L reparada por ILA2. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202222 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Bomba dosadora reparada a traves de la SSA 202203946; instalada y ensayada en campo en la U18A con resultado favorable. Liberada para uso.
202212807 | STE | 202212726 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:56:10 | Solicitamos reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/63V, 2.2uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212806 | STE | 202212695 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:57:11 | Solicitamos reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/63V, 100uF/100V, 2.2uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212743 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:14 | Reparar placa electrónica de supervisión de lazo 2 de sensores correspondiente a la U18A. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi necessário refazer trilhas com arame, troca do diodo zener e resitor queimados e transistor danificado. Realizado teste funcional do circuito de detecção de fumaça e de laço aberto. Liberado para uso.
202212686 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 31/05/2022 09:40:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 89734QTR | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N°: 89734QTR, LIBERADO PARA USO.
202212685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 31/05/2022 09:40:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 897293VJ | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del instrumento. Ver anexo. Liberado para uso.
202212679 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 07:31:47 | REALIZAR REPARO DEL FRECUENCÍMETRO, MARCA GEONOR, MODELO P-520N, NS-N- 1050, BP-700202, FALLA INFORMADA ES EL APAGADO REPENTINO DEL EQUIPO. SOLICITUD DE LA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202222 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de un cable conductor de batería, deterioro debido a corrosión, preparación de soporte de batería para evitar vibración de piezas internas, ensayos ok. Liberado para uso.
202212678 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:20 | Fonte Unitrol 0006 do amplificador final de pulsos(UN0005) gera uma distorção dos pulsos na etapa de saída. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores electrolíticos. Limpieza general y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202212676 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:25 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase T+ (led 5). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, medições e por consequência foi encontrado um transistor com um dos terminais metálicos rompido. Realizado substituição do transistor, realizadas verificações funcionais. Liberado para uso.
202212674 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:32 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.8 apresenta falha de condução na fases R- (leds 2). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212672 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:37 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.1 apresenta falhas de condução nas fases S+, S-(leds 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212670 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:43 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.7 apresenta falhas de condução nas fases R+, R-, S+, S-(leds 1, 2, 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212667 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:49 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.3 apresenta falha de condução nas fases R+, R-, T+, T-(leds 1, 2, 5 e 6) . | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212666 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:55 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.2 apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212664 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:53:18 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212635 | STE | 202212317 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202222 | 01/06/2022 14:39:34 | Verificar o defeito de emissão sonora no TMR N.S.: rtf174203023, ramal:4981, que apresenta ruído durante a ligação telefônica. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuito integrado danificado. Este componente está embutido na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (Este equipamento ficará no ILA2 para reposição de peças)
202212583 | STE | 202211913 | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202222 | 01/06/2022 10:57:58 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202212582 | STE | 202212490 | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 01/06/2022 10:58:14 | Solicitamos reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Aparelho ajustado. Liberado para calibração (SSA 202212982)
202212558 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:35 | REALIZAR REPARO DE CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. TIENE DEFECTO EN EL POTENCIOMETRO. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron ensayadas todas las funcionalidades del instrumento, tanto como medidor como así también como fuente. Ajuste mecánico de rueda multifunción para que coincida con lo ajustado y lo indicado. Liberado para calibración.
202212516 | STE | 202207340 | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202221 | 27/05/2022 14:46:26 | Providenciar reparo ao voltímetro analógico que não apresenta fundo de escala e não há sobressalente no estoque. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202221 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza general del voltímetro analógico y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202212462 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:178.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U02). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202222 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE 0 A 300 BAR, SERIE N°: 178.05.12 LIBERADO PARA USO.
202212460 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:37 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². SIN NÚMERO DE IDENTIFICACION: (Proveniente de U02). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato marca Zürich, Actuación en 10 Kgf/cm. ID N° 1732 Liberado para uso.
202212459 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ver anexo. ID N° 1733 Liberado para uso.
202212324 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 26/05/2022 07:52:55 | Solicito mantenimiento correctivo del indicador digital marca Presys modelo DMY-2030 Light, con número de serie 059.12.11. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese al ajuste realizado. ● Entrada: 4 → 20mA ● Salida1 : 4 → 20mA (retransmisión) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado ajuste. Offset 20mA (-0,05 mA). Valores obtidos em anexo. Liberado para calibração. (SSA 202212572).
202212318 | STE | 202206935 | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 07:53:14 | Prover apoio na calibração do calibrador Druck DPI 610 BP N° 614379. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Fabricación de dos conectores en latón en el torno para realizar la adaptación de la manguera de alta presión en los siguientes instrumentos. (1)Calibrador Portátil Druck DPI 612 BP: 715155, (2) Bomba de Calibración Zurich Serie: 1955/10/21 (3) calibrador Portátil Druck DPI 610 IB 2064, (4) Manómetro Digital Zurich de 400 bar ID 9094/09/2021 Liberado para uso.
202212307 | STE | 202212188 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 27/05/2022 14:53:20 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Solicitamos reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)100uF/63V, trimpots 1k ohm y 10k ohm. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202212292 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.004-2 | 202221 | 25/05/2022 11:01:35 | Verificar manómetro de deferencial ID 0983, durante la parada de máquina se observo que la puntera del manómetro estaba marcando 4 porciento. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.
202212235 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:51 | Solicito apoio para investigar/solucionar defeito em condutivímetro novo Endress+Hauser CLS12 N série R8004A05LC0 retirado da UG05 apresentando variações na medida de condutividade de água pura (SSA 202212163). Suspeita-se de mal contato no borne elétrico. Condutivimetro disponibilizado SMIL.DT. | MMU1 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202222 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se encontró defecto en bornera, pero sí, un defecto de conexión de tierra entre sonda y caja de conexión, la cual sirve como referencia en la medición, realizado ensayos con agua pura ok. Liberado para uso.
202212216 | STE | 202212203 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 27/05/2022 14:53:30 | Solicitamos reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición del Amperímetro. Sin condiciones de ser reparado, molas vencidos, por el tiempo de uso. Puntero se mueve en forma aleatoria. Dar baja.
202212176 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 08:42:25 | Verificar origem da resina presente na placa eletronica. Aparentemente parece ser um vazamento por um capacitor. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e inspeção geral. Foram substituídos os seguintes componentes: 1 relé 24VCC, 2 capacitores eletrolíticos 2200uF/16V, 2 capacitores 220uF/40V, 2 capacitores 22uF/40V, 1 capacitor 33uF/16V e 1 capacitor 10uF/40V. Liberado para uso.
202212088 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 23/05/2022 10:47:10 | Substituir cabos e calibrar Megohmetro BP-661685. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron sustituidos los cables de prueba, además la batería interna de 12V 5Ah. Realizado ensayo de carga y de funcionamiento general. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202212050 | STE | 202211918 | A002L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:21:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS ("A" "E" "F") DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC155, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO PARA ESTOQUE DE SOBRESSALENTES, NO ALMOXARIFADO . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202212011 | STE |  | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:41 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva Ib da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202220 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, y cambios de todos los capacitores MKL. Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202212010 | STE |  | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:49 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva Ia da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202220 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general e inspección. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 100nF/100V, 2 capacitores de 470nF/63V y 1 capacitor de 1,5µF/63V. Liberado para uso.
202212008 | STE |  | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:57 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva II da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202220 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,47uF/63V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202211986 | STE | 202211872 | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 15:27:24 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. Código de stock del módulo es el 302120. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202223 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado puntos de soldadura fría. Realizado refuerzo en los puntos de soldadura. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202211985 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 14:49:19 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-545 | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , INSPECCIÓN MEDICIÓN Y AJUSTE , ID°: NO3-545 , LIBERADO PARA USO.
202211977 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 16:19:17 | Realizar manutencao periódica e calibracao da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 0,680uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,220uF/63V e 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202211953 | STE | 202211930 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 19/05/2022 08:42:18 | Reparar relê marca Siemens modelo 7PA1033-4EF para atendimento da SSA matriz. Relê será necessário no dia 23/05/2022 para ensaios funcionais do sistema de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Cambio del Diodo. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1731 Liberado para uso.-
202211933 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:49 | Realizar calibración y cambio de pilas de medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de baterías, ensayos de verificación en escalas diferentes, verificación de cables y terminales de prueba. Estado general ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202211915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 16:51:29 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste diferencial de 1.4 Bar. Actuación en 10.6 Bar (12 Bar) ID N° 1730. Liberado para uso.
202211914 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 16:53:18 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste diferencial de 1 Bar. Actuación en 11 Bar (12 Bar) ID N° 1729. Liberado para uso.
202211910 | STE | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:00 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212328)
202211909 | STE | 202211865 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:46 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212273)
202211867 | STE | 202211856 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:38:29 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI 3046 e substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211864 | STE | 202211853 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:38:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de relé SCHRACK 24Vcc, resoldado pines de componentes con soldadura fría. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211863 | STE | 202211852 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:39:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 47uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211861 | STE | 202211721 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:39:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E3 (CCI4234) con capacitor C1 averiado. Referente a SSA202207346. Código de stock del material es 307378. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202211841 | STE | 202211720 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:40:18 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico E1(CCI 4231 controle SCR) defectuoso, cargador no conduce conforme descrito en SSA202211720. Referente a SSA202207346. Código de stock del módulo es 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 CI CA3046, capacitor electrolítico: 100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211777 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:14:52 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. Liberado para uso.
202211776 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:15 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. ID N° 1739 Liberado para uso.
202211775 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 | 17/05/2022 14:03:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F214 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211774 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 | 17/05/2022 14:03:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211773 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 | 17/05/2022 14:03:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211770 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212062)
202211767 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:51 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212063)
202211766 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212060)
202211765 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212059)
202211764 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212061)
202211761 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212064)
202211760 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6824/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202211946)
202211759 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6740/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211941)
202211758 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6686/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211943)
202211757 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6647/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211945)
202211756 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2384A SN 6719/00. SSA de referencia: 202207305 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211950)
202211718 | STE | 202207394 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:40:59 | SOLICITAMOS REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE PRESENTÓ OSCILACIONES EN LA INDICACIÓN. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPECCIÓN SE OBSERVÓ OSCILACIÓN EN AMBOS CANALES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Liberado para calibração (SSA 202212240)
202211706 | STE |  | B013L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.015-0 | 202220 | 16/05/2022 08:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MICRO-DISJUNTOR DO CARTAO SIEMENS 6EV5101-0AC, POSIÇÃO ULP19- 30D3, NÃO REARMA. COD. ALMOXARIFADO 011445-6 SSA ORIGEM 202211703. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202220 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A. Liberado para uso.
202207307 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202220 | 17/05/2022 14:05:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U02 A SER REALIZADO SEMANA 20/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202220 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 2022011905.
202207275 | STE | 202207272 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 12/05/2022 09:15:44 | Realizar reparo do cartão eletronico defeituoso CCI4237 responsavel pelo alarme de ¨Carregador Anormal¨. | MEG2 | ILA2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Shcrack 24Vcc. Ensayo en bancada y en campo, ok. Liberado para uso.
202207255 | STE | 202207214 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 12/05/2022 11:16:25 | Reparar Placa Conversora CC/CC de 125/24Vcc retirado del Panel PAI-22 del Sistema de Incendio de los Transformadores Principales de SS.AA. de 50Hz. La misma no posee tensión de salida en el lado de 24Vcc. Referencia: VARITEC VXD 900.031.Z F3 | MET1 | ILA2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sustitución de conversor 125/24Vcc por otro de iguales características técnicas. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202207253 | STE |  | J004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.006-8 | 202219 | 11/05/2022 15:55:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR RELE ASEA TIPO RXTEE 4 (RELE DIFERENCIAL 87T) QUE PRESENTA VALORES DE PICK UP FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. Obs.: Servicio en caracter de urgencia, sin sobresaliente. | MEL1 | ILA2 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Mantenimiento preventivo, con cambio de 5 diodo Zener de 6,2vcc, verificación de capacitores, limpieza general. Liberado para uso.
202207161 | STE | 202207119 | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202219 | 11/05/2022 08:05:58 | Efectuar apoyo para atender PIC relativa al MP-3A del relé 64SB. Previsto: 16/05/2022 7:30 hr. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | APOYO AL ENSAYO DEL RELÉ 64 SB CON MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TENSIÓN, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO, CORRIENTE DE PICK - UP , CORRIENTE CIRCULANTE, FRECUENCIA Y RESISTENCIA. REALIZADO ENSAYO SIN NECESIDAD DE AJUSTES(VALORES DESCRITOS EN LA SSA 202207119). LIBERADO PARA USO.
202206925 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:24 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL MÓDULO BROWN BOVERI UN0031 HEIR443599P1, PRESENTÓ VALOR EN X4<<5V PARA VALOR NOMINAL DE ENTRADA DURANTE ENSAYO MP3A#U05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral dos valores de referência e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206924 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:32 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (HE903660-312/19)reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206923 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:42 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.6 HE903291-312/06) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206922 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:51 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.5 HE902951-312/21) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+,R-,S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206921 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.1 HE903291-312/69) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206920 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:11 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.2 HE903502-312/38) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206919 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.7 HE902951-312/01) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, T+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206918 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:46 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.8 HE902951-312/15) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en T+ y T- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206916 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:56 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/51) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en S+ y S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 1 diodo 1N4148. Liberado para uso.
202206877 | STE | 202206340 | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202218 | 05/05/2022 10:24:09 | REVISAR EL DETECTOR RITZ SCEEP 14, EN MODO TEST NO DA CONTACTO | ILA1 | ILA2 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el circuito electrónico el cual esta lacrado. Dar de baja. No liberado para uso.
202206827 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202218 | 05/05/2022 11:54:00 | Reparar sensor de humedad marca: Vaisala, modelo: HMP228, S/N: W3440018. Sin codigo de stock. Referencia SSA 2019/03683A. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, defecto en se encuentra en procesador principal, placa multicamada. Dar baja.
202206824 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202218 | 06/05/2022 16:12:10 | Realizar verificación del modulo electrónico 258_1, no actúa D072 cuando presenta ausencia de señal DI. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, limpeza dos contatos de R1 e R2 e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado MC14490. Liberado para uso.
202206805 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Formara parte del Kit de reserva). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N°: 1720 LIBERADO PARA USO.
202206804 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U05 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202219 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1721 LIBERADO PARA USO.
202206802 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:07 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 965. (Proveniente de U05). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202219 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajustado el presostato a 10 Kgf/cm. ID N° 965 Liberado para uso.
202206801 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:176.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U05). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR, SERIE N°: 176.05.12 LIBERADO PARA USO.
202206800 | STE | 202206380 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202218 | 05/05/2022 09:22:18 | Se solicita reparo del cartón CCI4237, pos. E1 de la BT3 del CN-04 debido a actuación intermitente. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de un Relé Shcrak 24Vcc y posterior test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202206772 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202218 | 05/05/2022 11:54:28 | Reparar ION associado a fase S do TU-05, devido a possível falha de memória, observada durante inspeções da SSP 20224166, em conjunto com o senhor Pablo. O ION deixou de apresentar as informações de desvio de capacitância durante ensaio de aplicação de tensão. Esta falha pode estar associada as falhas intermitentes observadas nas SSAs 201806708A, 201906469A, 201906531A. ION n. serie P7700R0A1B6F0E0K. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de memorias internas. Enviado a ILA3 para parametrización a traves de la SSA 202207089.
202206743 | STE | 202206727 | A005L017 | RELÉ DE TENSÃO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 04/05/2022 11:29:54 | SOLICITAMOS VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACIONOU O RELE "A" DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, CÓDIGO ALMOXARIFADO 224472, POSIÇÃO NO PAINEL 10EX153). PROBLEMA DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A. SSA ORIGEM 202206725 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202206733 | STE | 202206659 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:06 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), con accionamiento sin rearme. Referente al atendimento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé de 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206731 | STE | 202206658 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:22 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente al atendimiento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206705 | STE |  | A005L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 87TR | 0084.005-0 | 202218 | 03/05/2022 11:46:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR, FASE "T" ESTA COM O HARMONICO FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349). SSA REF. 202206699. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 2x0,033uF/630V; 3x1uF/630V; 2x0,47uF/63V; 2x1uF/63V; 2x1,5uF/63V; 2x033uF/63V; 1x0,22uF/63V; 1x0,15uF/63V. Liberado para uso.
202206704 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:16:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349). SSA REF. 202206697 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202242 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , reparo y ajuste. Cambio de componentes ( capacitores de 1MF, 68NF , 220NF ,150NF, 470NF, y 330NF ) , C.I. 471. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206703 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:16:15 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA REF 202206696 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202218 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. En conjunto con MEL 1, fueron realizados ensayos de actuación, y ajustes en la menor distancia de la curva solicitada. Liberado para uso.
202206702 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:15:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA REF. 202206695 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202218 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidos los siguientes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. En conjunto con MEL1, fueron realizados ensayos de actuación y ajustes, ajustando menor distancia posible de la curva solicitada. Liberado para uso.
202206683 | STE | 202206669 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 11:30:32 | Solicitmps reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)4.7uF/63V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206609 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Calibración del presostato diferencial PRS5. Actuación diferencial en 1 bar. Actuación en 11 bar. ID N° 1719. Liberado para uso.
202206608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:47 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado, sin condiciones de reparo ni ajuste. Ver anexo. No liberado para uso. Dar baja.
202206607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:55 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato a 6.5 bar. ID N° 1718 Liberado para uso.
202206587 | STE | 202206542 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 04/05/2022 11:30:41 | Solicoitamos reparo a indicador de TAP´s CM:269468, el mismo presento diferente indicación del TAP en su visor y lo reportado al SCC siendo ambas medidas diferente a los TAP´s de los demas autotransformadores. Ref. SSA:202206385. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa eletrônica está muito danificada, reparo inviável e não apresenta confiabilidade para operação. Proceder o descarte. (O equipamento ficará disponível no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202206553 | STE | 202206424 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:49 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. NF92 HESG 216531 R2 (COD ALMOX 495174). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 4 capacitores electroliticos de 100µF/100V. Liberado para uso.
202206552 | STE | 202206427 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:56 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. 93-2 HESG 437973 R1(cod. almox 376930). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 1 capacitor electrolitico de 22µF/100V. Liberado para uso.
202206546 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202218 | 06/05/2022 16:12:36 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del conversor CC-CC módelo 2381A S/N: 6809. Ref: SSA : 202206059 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes e reparo. Equipamento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202206464 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:15 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2384A PT100 , número de série 6721/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206461 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:24 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6643/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206458 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:34 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6652/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206456 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:50 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc , número de série 6940/01. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206455 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6835/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206454 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:29 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6842/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Aparelho calibrado e dentro de seus parâmetros (SSA relacionada: 202206628); Liberado para uso.
202206453 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:37 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6837/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206451 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:48 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6812/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206450 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:59 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6575/99. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206449 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:13 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6839/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado reparo, substituição de componente. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206448 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6863/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206447 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 09:26:29 | Reparar medidor de energia ION 7300 (NS PA-0001A681-08) retirado da ULP-05 da UN12. Medidor retirado e substituído devido à intermitência de comunicação conforme SSA 202206259. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Problema de intermitencia en la comunicación debido a falla en procesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para utilización de sus piezas como repuesto.
202206445 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:07 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202206444 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:19 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202206412 | STE | 202205332 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202217 | 27/04/2022 11:42:18 | Verificar aparelho TMR NR P100400301156, modelo G955, ramal 9401, pertencente a Fernando LAC SMME.DT. Constatado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202206398 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202217 | 27/04/2022 11:42:44 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Monday (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202203426). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211896).
202206374 | STE | 202206131 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:44 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo está com danos irreparáveis. Proceder descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peça)
202206373 | STE | 202206132 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:54 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo indicador reparado. Liberado para uso.
202206371 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:47:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABO DE TERMO-HIGRÔMETRO (Traceable Hygrometer vwr )QUE ENCONTRA-SE COM A ISOLAÇÃO RESSECADA. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capa aislante de la sonda medidora. Resoldadura de conexiones eléctricas internas de sensores. Ensayos en bancada ok. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202206328 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 26/04/2022 15:08:36 | Realizar reparo em relé de subtensão, marca Ward Eletro Eletrônica Ltda., tipo UMX-320, N/S 66.152. Retirado do painel CE-01, em atendimento a SSA 202206061. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 220uF/63v, 100uF/100V. Limpieza de potenciómetros externos. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206238 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 17:10:39 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U05 A SER REALIZADO SEMANA 17/2022 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, tensiones y estado de capacitores. Ensayos de funcionamiento a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202206147 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202216 | 20/04/2022 14:58:29 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 14048, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio de diafragma y resorte. Liberado para uso.-
202206143 | STE | 202206133 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 20/04/2022 11:54:04 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL 25/04/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB (nuevo). Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202206133. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202206113 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202216 | 22/04/2022 17:10:55 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Acelerometria de ACL-08 (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202205277). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211926)
202206070 | STE | 202206021 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 22/04/2022 10:20:49 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso
202206069 | STE | 202206020 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 22/04/2022 10:20:57 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Equipamento calibrado; Liberado para uso
202206022 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 14:59:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO E REPARO DE TALHA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM ETA-02 QUE APRESENTA FALHA EM FREIO ELETROMECÂNICO. TALHA MONTADA NO LOCAL. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202203761. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202216 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en sistema de freno, el montacargas trabajaba frenado y generaba humo por fricción. El desgaste es de forma natural. Verificado comandos, actuadores eléctricos y realizado ajuste mecánico de frenado. Obs: Equipo muy antiguo que ya va presentando signos de deterioro (desgastados/obsoletos). El mismo se encuentra operativo después de los ajustes hechos. Liberado para uso.
202206014 | STE | 202205759 | B013L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.015-9 | 202216 | 22/04/2022 11:56:31 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7R12 (Código de Almacén: 224472, Posición 12EX153), con defecto en el relé "B". SSA de referencia: 202205758 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202205916 | STE | 202205600 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:26:47 | Reparar aparelho de TMR Modelo G355, NS. P100400201584, com ramal 4932. Aparelho apresenta desligamento durante o uso (mesmo com bateria cheia) e falso contato no conector da bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202217 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202205904 | STE | 202205618 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 13/04/2022 14:29:43 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202217 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico de fuente dañado (100uf/100V). Test en bancada ok. Liberado para uso.
202205859 | STE | 202205293 | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202215 | 12/04/2022 16:35:10 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 e K3 não atuaram as respectivas bandeirolas do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05327. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202217 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza do módulo, limpeza dos contatos dos relés, medição da resistência dos contatos, verificação funcional da atuação dos relés e comutação dos contatos. Liberado para Uso.
202205847 | STE | 202205704 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:22 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Confeccionada nova peça via impressão 3D(SSA 202206325). Liberado para instalação.
202205790 | STE | 202203130 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:38 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado cortocircuito en placa. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Cortocircuito en pines de microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202205787 | STE | 202205654 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 12/04/2022 16:36:27 | Solicitamos reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202217 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído capacitor eletrolítico de 4,7uF/63V. Reconstrução de trilha rompida entre o resistor R1 e a alimentação. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202205756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 09:02:15 | FAVOR EFECTUAR REPARACION DEL INTERRUPTOR ON/OFF DEL ALINEADOR DE POLEAS FIXTUR LASER (BP 708093) | MAM3 | ILA2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202217 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado adaptación y reparo de botón de encendido y apagado. test en bancada. Liberado para uso
202205699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202215 | 11/04/2022 10:42:35 | Solicitamos manutenção TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M-1-2, NS: 208.05.12. Conexão elétrica avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Removido artefato não usual do transdutor. Conector reparado. Liberado para uso. (Recomenda-se refazer a calibração)
202205695 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202215 | 12/04/2022 10:36:42 | Solicitamos reparar mecanismo del Creep Detector que se encuentra averiado. Previsión para reinstalación en el próximo PD de acuerdo con PUG 2022. Servicio referente a la SSA 202110203A. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, reparo del contacto y mantenimiento. Liberado para uso.
202205674 | STE | 202205445 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202215 | 12/04/2022 16:36:51 | Solicitamos reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202216 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202205671 | STE | 202205558 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202215 | 12/04/2022 16:37:16 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202218 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada inoperancia de instrumento a causa de fusible y varistor dañados, fueron reemplazados. Ensayos de verificación ok. Liberado para uso.
202205530 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:16:43 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205529 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:17:46 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205528 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:18:07 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de (2) 47uF/63V e 100uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205527 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:19:13 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Recuperação de trilha danificada. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205525 | STE | 202205374 | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 16:10:37 | Solcitamos reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202217 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Encontrado relé fuera de ajuste. Realizado ajuste de tiempo de accionamiento instantáneo y largo. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202205522 | STE | 202205392 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:22 | Solicitmos reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205521 | STE | 202205393 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:10 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/50V, (8) 22uF/40V e 200uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205509 | STE | 202205453 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 16:02:32 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202215 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição do módulo de saída analógica. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Dispositivo reconfigurado (ver arquivo SSA 202205509 Presys DMY.txt). Calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202205441 | STE | 202205084 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 07/04/2022 16:10:49 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. COD. 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202205357 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:20:40 | Realizar reparo e verificar por que rele K164 nao opera quando limitador atua. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202216 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza dos contatos do relé de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,22uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V, 1 capacitor 3,3uF/63V, 1 capacitor 2,2uF/63V, 1 capacitor 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 47uF/25V. Liberado para uso.
202205307 | STE | 202205292 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 16:52:02 | Solicito reparar 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão com os capacitores degradados. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202215 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico (8) 1000uF/25V, (16) 4,7uF/63V, (8) 10uF/40V e diodo 1N4004. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205291 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:20:53 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE903503-312/46) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. LED´s 3 e 4 constantemente operados mesmo em condições normais de operação. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de entrada da fase S. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:21:11 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE915102-312/21) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. Não houve indicação do LED 3 (S+) no ensaio de falha simultânea das pontes positiva e negativa em rampa negativa. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de atuação do LED 3. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 4,7nF. Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205245 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:21:39 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R2 HE903503-312/42) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205244 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:19 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R1 HE903503-312/39) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205243 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:31 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/50) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205242 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:45 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.8 HE903503-312/20) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 2 diodos Zener 20V. Liberado para uso.
202205241 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:10 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.7 HE903503-312/44) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205240 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:58 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.6 HE903503-312/59) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205239 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:18 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.5 HE903503-312/54) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205238 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:26 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.4 HE903503-312/64) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 1 transistor BCY79 . Liberado para uso.
202205237 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:33 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.3 HE903503-312/49) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205235 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:51 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.2 HE903660-312/19) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 2 diodos Zener de 20V. Liberado para uso.
202205234 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:24:12 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.1 HE903503-312/56) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205233 | STE | 202205156 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 16:52:01 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala e tentativa de linearização do sensor. Enviado para calibração: fora da faixa de tolerância. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202205179 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202214 | 04/04/2022 09:56:56 | Substituição de elásticos tensionadores ( Cod Estoq 071620 e 071619 ) e rotor de 6 vias ( ( cod estoq 0716558 ) do cromatógrafo Agilent | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202215 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de las piezas solicitadas, los elásticos se encontraban visiblemente con las características físicas alteradas. La válvula de seis vías se encontraba con el núcleo intercambiador contaminado por partículas extrañas. Ajustes de conexiones de gas, tapa de válvulas y limpieza de horno. Liberado para uso. Ver anexos
202205165 | STE | 202205059 | A001L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.001-5 | 202214 | 04/04/2022 15:56:02 | Solicitamos reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202221 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL, cambio de transistores BC107 y C.I. TBA222. Prueba del modulo. Funcionamiento normal. liberado para uso.
202205163 | STE | 202205064 | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202214 | 04/04/2022 15:56:44 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 não atuou a bandeirola do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05060. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202205162 | STE | 202205071 | A001L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202214 | 04/04/2022 15:58:39 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 7TR1201/BB do sistema de alarme referente ao relé 87TR da U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé B não atuou. Código de material 224472. SSA de referência: 2022 05070. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202214 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 micro relés de 24Vdc da Marca SCHRACK 8A/250Vca. Liberado para uso.
202205161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:28 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 6.531 bar. Liberado para uso.
202205114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 17:09:25 | Solicitamos manutenção do trans. pressão dif. endress, modelo: PMD 235, NS:ACQ0231, faja de calibracion/parametrizacion:0-300mbar salida quadrática:4-20ma. Instrumento apresenta pontos não conforme de medição. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202205113 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 16:40:22 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS, modelo: PMD 235, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Não foi possível parametrizar em saída quadrática. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202205088 | STE | 202204883 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202214 | 04/04/2022 15:59:08 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimiento de la SSA:202204735. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Equipamento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202205081 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 1212. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202215 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste de actuación en 10 kgfcm. ID N° 1212 Liberado para uso.
202205080 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:179.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y VERIFICACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW6 , SERIE N° : 179.05.12 , LIBERADO PARA USO.
202205072 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:39 | Realizar reparo módulo UN0026 tempo de atuacao esperado entre X3/X5 5ms, valor encontrado +/- 13ms. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,68uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V e 2 capacitores 0,15uF/63V. Liberado para uso.
202205066 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:39:52 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202214 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Sin condiciones de reparo, debido a las baterías han alcanzado su vida útil. Dar de baja. No liberado para uso.
202205062 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:48 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202215 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste de 1 bar diferencial, actuación en 11 bar de 12 bar. ID N° 1714. Liberado para uso.
202205061 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:41 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en 1.4 bar de diferencia. Actuación en 10.6 bar de 12 bar. ID N° 1715 Liberado para uso.
202205040 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U01 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO CON NÚMERO DE SÉRIE 1213 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DEL MANÓMETRO. ID N°: 1213 , LIBERADO PARA USO.
202205039 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:49:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U10 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO CON NÚMERO DE SÉRIE 1277 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO , ID N° : 1277 , EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE AJUSTE , DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202205025 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:45 | Realizar reparo e ajuste de níveis de atuacao do relé de tensao K1 esperado (30% e 56%). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202214 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Ajuste en los niveles de actuación del relé K1 en 30% y 56%. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202204967 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 05/04/2022 15:02:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ION não se comunica com a IHM. Referencia SSA 2021/01096A. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado reemplazo de memorias internas. Ensayo en bancada ok. Liberado a ILA3 para configuración mediante SSA derivada 202205301.
202204886 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 10:08:28 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600219109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR; 4 a 20 ma. Apresenta medição incoerente. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204878 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 09:15:31 | Solicitamos manutenção de transdutor de pressão SMAR LD301 ser. nº.: u310941, faixa de 0 a 500 mbar; 4 a 20 ma. Apresenta medição saturada de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO Y CON PEQUEÑAS OXIDACIONES (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204832 | STE | 202204682 | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 31/03/2022 17:25:50 | Solicitamos reparo do conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Durante execução da PIC de manutenção, foi constatado que nos terminais z2(+)/b4(M) está saindo 8 Vcc, quando deveria ser 24 Vcc. código de material 207241. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Realização de testes funcionais em bancada e verificação geral. Liberado para uso.
202204764 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 29/03/2022 11:46:20 | AJUSTAR 1° E 2° CONTATO ELÉTRICO DO PRESSOSTATO "DA", UTILIZADO NO RV. AJUSTAR PARA ATUAÇÃO NA SUBIDA EM 48 BAR E REARME NA DESCIDA ACIMA DE 45 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ajuste del presostato en 48 bar y rearme en 45 bar. ID N° 1712. Liberado para uso.
202204748 | STE | 202204417 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202213 | 31/03/2022 17:26:05 | Solicitamos reparo de la CPU CE2000 (cod. 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) con indicios de degradación física de componentes que funcionan en el tablero (funcionamento normal), conforme fotos en anexo. Referente a SSA 202204414. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realização de limpeza da resina do módulo. Foi usado alcool isopropílico para realização da limpeza. Liberado para uso
202204733 | STE | 202204270 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:41 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ramal 9618, ns. P100400300581. Volume da campainha muito baixo, teclas 5 e 9 inoperantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de autofalantes. Substituição da carcaca frontal. Substituição dos componentes de teclado. Liberado para uso.
202204732 | STE | 202204269 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:56 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ns. P100400300233, de suporte da SMMC, com ramal desconhecido. aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal danificada. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204729 | STE | 202204268 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:10 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, com ramal 4758, ns. 0003576200882, de Leandro de Souza. Campainha vibratória inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição do motor vibrador. Limpeza dos contatos elétricos. Liberado para uso
202204724 | STE | 202204267 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:24 | Substituir conector microUSB do aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, ns. RTF183502177, com ramla 9264, utilizado pela SMMC.DT. Conector sujo de tinta. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Aparelho internamente danificado com tinta. A substancia atingiu o barramento do display e outros componentes na placa principal, o aparelho apresenta falhas intermitentes. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204702 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:04 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A funcao PT100 POSICAO N17, número de série 6707/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202214 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205158(D).
202204701 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:32 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de 0 a +10vcc PISICAO N22, número de série 7196/02. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DO CONVERSOR DC- DC E CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205160(D).
202204698 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:46 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N21, número de série 6653/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205159(D).
202204697 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:01 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205180(D).
202204696 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:23 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205252. LIBERADO PARA USO.
202204695 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:35 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205251. LIBERADO PARA USO.
202204693 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N16, número de série 6937/01. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204684 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:00:59 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205255. LIBERADO PARA USO.
202204683 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:12 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205253. LIBERADO PARA USO.
202204681 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:26 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205254. LIBERADO PARA USO.
202204680 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202213 | 29/03/2022 08:01:40 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N12, número de série 6780/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración.
202204679 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N11, número de série 6790/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204601 | STE | 202204566 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202213 | 31/03/2022 17:26:54 | Solicitamos reparo del indicador digital Presys DMY-2030, código de stock 711605. El mismo presenta oscilación intermitente. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204571 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:22 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667, não liga. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de tres terminales de batería, los mismos estaban rotos. Además se realizó la sustitución de 4 pilas AA. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202204562 | STE | 202204521 | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202212 | 25/03/2022 10:53:05 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA PARA TIERRA DEL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 28/03/2022 LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB de la unidad 1. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202204521. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202204558 | STE | 202203403 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202212 | 25/03/2022 10:18:58 | Verificar aparelho TMR ramal 9532 Modelo g566 Ns. 0004027000665 (GABRIEL ARNO ARENHART), constatado problema no alto falante do aparelho, não é possível ouvir o interlocutor. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de microparlante y toda la carcaza (teclado incluido) por otro en mejores condiciones. test en bancada ok. Liberado para uso.
202204555 | STE | 202203388 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:19 | Verificar aparelho TMR, ramal 9598 Ns. P100400300140 (CACERES AGUERO EMILIO DAVID), constatado que aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuitos integrados seriamente danificados na placa interna. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴)
202204554 | STE | 202203311 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:14 | VERIFICAR DEFEITO EM APARELHO TMR RAMAL 9522 (MARCOS ESTECHE) nS. 35196000838. O ALTO FALANTE DO APARELHO ESTÁ COM PROBLEMA. USUÁRIO TAMBÉM RECLAMA DE DESLIGAMENTO INTERMITENTE NO APARELHO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202204552 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0828. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio. Actuación en 94.43 bar. ID N° 828 Liberado para uso.
202204551 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0827. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación de la válvula de alivio. Actuación en 91.5 bar. ID N° 827 Liberado para uso.
202204549 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0824. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación de la válvula de alivio. Actuación en 16.33 bar. Rearme en 14.68. ID N° 824 Liberado para uso.
202204548 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0822. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ensayo en la válvula de alivio. Actuación en 16.07 bar. Rearme en 14.60 bar. ID N° 822 Liberado para uso.
202204547 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0825. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, actuación en 4.5 bar. ID N° 825 Liberado para uso.
202204546 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, actuación en 4.6 bar. ID N° 823 Liberado para uso.
202204537 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:12 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1701. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO . ID N° : 1701 , LIBERADO PARA USO.
202204536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:17 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RXI. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82002RXI, LIBERADO PARA USO.
202204535 | STE | 202204491 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202213 | 31/03/2022 17:27:26 | Solicitamos reparo de cartón electrónico NIFE POS. E3 cód. 307378. Cartón no permite ajuste de la corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202214 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 4,7uF/63V, 1000uF/25V e 10uF/40V. Teste dos demais componentes na bancada OK. Liberado para uso.
202204534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:23 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SÉRIE: /2002RXD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . SERIE N°: 82002RXD LIBERADO PARA USO.
202204533 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:29 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SÉRIE: 82002RXF. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82002RXF , LIBERADO PARA USO.
202204530 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:34 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82002RXG. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N° : 82002RXG. LIBERADO PARA USO.
202204529 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:41 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RV6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANOMETRO SERIE N° : 82002RV6, LIBERADO PARA USO.
202204528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RV8. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO, SERIE N° 82002RV8 LIBERADOMPARA USO.
202204527 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: 821331. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANÓMETRO SERIE N° : 821331 LIBERADO PARA USO.
202204526 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:18 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: 821333. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO , SERIE N° : 821333 LIBERADO PARA USO.
202204482 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 28/03/2022 09:29:16 | Realizar ajuste de calibracion del transductor conversor yokogawa CC-CC modelo 2381A con codigo 7251/02 presenta una salida de 20,45mA. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202204475 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 25/03/2022 16:38:46 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. ID:1279 | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste en 0.5 bar Diferencial de 8 bar. ID N° 1279. Liberado para uso.
202204472 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:42 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÃO POSSUI NÚMERO DE SÉRIE (IDENTIFICAR). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DE PRESOSTATO MARCA ZURICH , MODELO ZPU 12N, ACTUACIÓN EN 10 KGF/CM2 , ID N° : 1723 LIBERADO PARA USO.
202204445 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:07 | Reparar placa de sinalização de disjuntor aberto da UPS -U9A. Modelo da placa: IV339D. Placa apresenta saída ativa mesmo com todas as entradas bloqueando. Suspeita-se de corrente de fuga alta nos transistores de saída. Problema demora alguns dias para aparecer, acredita-se que tenha a ver com a temperatura de operação da placa. SSA de retirada da placa: 2020/01084A | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | A placa se encontra em estado de deterioração e marcação de manutenções anteriores. Reconstrução das trilhas danificadas. Retrabalho nas soldas. Substituição de componentes. Ensaio e monitoramento. Liberado para uso. ⚠ Recomendado utilizar apenas como contingência até substituir por uma em melhor estado
202204437 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202213 | 29/03/2022 08:02:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U01 A SER REALIZADO SEMANA 13/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204411 | STE | 202204196 | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202213 | 29/03/2022 11:06:03 | SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la confección de 18 cables con terminales nuevos, además de la sustitución de las beterías 12V 18Ah. Limpieza de gabinete. Test de funcionamiento ok . Liberado para uso.
202204406 | STE | 202202534 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 15:59:33 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção do circuito. Análise de níveis de tensão. Configuração de jumpers. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Saída ajustada para 4-20mA. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204405 | STE | 202204399 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 15:55:04 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MONITOR NEC MULTISYN LCD 1850E S/N 203113347 CODIGO STOCK 708778 QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção do dispositivo. O monitor está em pleno funcionamento na resolução natural de 1280x1024 e taxa de atualização em 75Hz. Usar a função auto ajuste ao instalar o monitor em um computador novo. O driver de vídeo deve indicar o modelo do monitor conforme figuras em anexo contendo a configuração. ✅ Liberado para uso.
202204361 | STE | 202204259 | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202212 | 23/03/2022 08:20:47 | SOLICITAMOS REPARO DE 1 UN. CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC 50W, COD. MAT. 137170. SE ENCUENTRA INOPERANTE.- | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202213 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uf/250v, 1 capacitor eletrolítico 2200uf/50v e 1 transistor de potência BUV23. Liberado para uso.