## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601617 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202606 | 04/02/2026 13:52:09 | Confecção de 24 parafusos de aproximadamente 5cm de comprimento para as 2 bases de suporte dos vasos reacionais do equipamento de RPVOT. John Carlos ciente. | ILA4 | MMU3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202652 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinado a cabeça de 24 parafusos allen M6 deixando-os com diâmetro de 9mm, e comprimento total de 14mm. Os mesmos foram montados na base dos suportes e fixados através de porca e arruela pela parte de baixo.
202600080 | ACS | 202600062 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202602 | 05/01/2026 16:45:52 | Considerando o serviço solicitado na SSA mãe (202600062), realizar a coleta de óleo isolante dos transformadores T4/R4 da SEMD para análise de metanol. Obs.: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Emitida a SSA derivada para os equipamentos T4/R4 que necessitam de uma AT especial por estarem trabalhando a vazio por solicitação da ANDE. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516559 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:31:55 | Verificar a janela da sala 219 que apresentou goteiras durante chuva forte. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202551 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202516556 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:34 | Verificar a janela da sala 212 que apresentou goteiras durante chuva forte. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202516550 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:58 | Verificar a janela da sala 211 apresentou goteiras durante chuva forte, conforme vídeo anexo. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202512954 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 09:43:47 | Providenciar a conexão para a torneira elétrica instalada no laboratório de análises físico-químicas (Sala 212). A torneira está instalada na pia ao fundo da sala, em frente às capelas de exaustão. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202512987 , fue instalado 1 toma corriente bifásico de 220V-32A/2P+T, cod:718478, en la sala 212 del LQEE con la alimentación proveniente del QLF-1P-GE (152) circuito C44. Emitido la SSA: 202514036 para IEQ-2 para actualización de diseño. Efectuado prueba de aislación de los cables del circuito y lectura de tensión, obteniendo valores satisfactorios, mediciones en anexo. Toma de corriente dejado en condiciones normales de operación.
202512178 | SEE | 202511960 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 31/07/2025 17:07:59 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG18A para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202535 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Realizada coleta de amostra de óleo do Mancal Guia Turbina e entregue à ILA4 para análises físico-químicas.
202512176 | SEE | 202511959 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 31/07/2025 17:08:08 | Conforme SSA mãe, solicitamos coletar mensalmente uma amostra de óleo do MGT da UG05 para realização de ensaios físico-químicos. Conforme os resultados obtidos, a periodicidade poderá ser reajustada. Programar a primeira coleta a partir do dia 25/08. Serviço será finalizado em dezembro de 2026. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202535 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN
202418641 | AIM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 25/11/2024 11:38:43 | Atendiendo las oportunidades de mejoras detectadas en OTS.SMIL.2024043, revisar alternativas para mejorar la ergonomia en la colecta de los autotransformadores T1, T2 y T3. Imagenes adjuntas. Realizado relevamiento en el local con Fernando Barbado. | ILA4 | IEQ3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise e levantamento em campo, foi emitida a SSA derivada 202508441 ao setor IME2 para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula, a fim de alterar a posição do local de coleta de amostras de óleo para outro com melhor condição ergonômica. Aguardando execução.
202409555 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202425 | 19/06/2024 10:38:07 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409554 | STE |  | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202425 | 19/06/2024 10:37:47 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado conforme lo solicitado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202409553 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202425 | 19/06/2024 10:37:33 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409552 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202425 | 19/06/2024 10:37:22 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado conforme solicitado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202409551 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202425 | 19/06/2024 10:37:05 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no sea posible, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202434 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409550 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202425 | 19/06/2024 10:36:51 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no sea posible, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. Ejecutar el servicio en agosto. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 01/05/2024 17:17:17 | Confecção de dois (2) conectores, conforme amostras deixadas em oficina, para auxiliar na coleta de óleo isolante. Tiago Monteiro (2274) ciente | ILA4 | MMU3 | DANIEL ROTELOK | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202452 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois conectores em latão sextavado 3/4 conforme amostra.
202319996 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202350 | 12/12/2023 12:01:05 | Substituir 12 dobradiças dos armários do Laboratório Físico-químico (Sala 212) que estão oxidadas. Foto da dobradiça anexa. Obs.: Cesar Velasquez ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202422 | ADELAR FRONZA | Substituição de 12 dobradiças dos armários.
202317756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 07:29:56 | Fabricar 10 picos adaptables a dispositivo de extracción de muestras de aceite. Las muestras fueron entregadas al taller electromecánico. | ILA4 | MMU3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202749 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 bicos a partir de barra sextavada de latão, conforme amostra.
202317511 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 27/10/2023 11:07:55 | Confeccionar tampa da capela do físico-químico, danificou na limpeza para pintura. Objeto danificado está na MMU3. | ILA4 | MMU3 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202748 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | A tampa foi confeccionada em chapa de aço carbono de 2mm conforme as especificações contidas no desenho. Foi montada utilizando soldagem TIG.
202313181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 10:33:46 | Fabricar 2 piezas para acoplar cilindro de gases patrones a válvula reductora de presión. Debe ser fabricado de acero inoxidable. Muestra y cilindro entregado al colaborador JOHN CARLOS DO NASCIMENTO. | ILA4 | MMU3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202344 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 conexões em inox, sendo em uma das extremidades com porca louca 5/8"UNF em sextavado de 7/8", e na outra extremidade rosca macho 1/2" NPT em sextavado 3/4".
202312334 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202330 | 26/07/2023 11:30:18 | Reparar o gancho de engate da corrente de fixação de cilindro, na sala de gases da SMIL.DT. Foto anexa. | ILA4 | MMU3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202653 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito uma nova peça para se adequar e substituir a que estava quebrada.
202302346 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202306 | 08/02/2023 16:24:28 | Confeccionar um suporte para facilitar a pesagem dos tubos de vidro da centrífuga (BP 717784), idêntico ao suporte confeccionado conforme a SSA 202222608. Obs.: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202306 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202223792 | STE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202249 | 05/12/2022 11:28:16 | Inspeccionar y solucionar la pérdida en la válvula de dispensación de agua pura localizada en la planta baja de la SMIL.DT. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202250 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituida la válvula de PVC 3/4 por una de laton niquelado proveniente del almoxerifado.
202223409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 25/11/2022 15:56:16 | Avaliar um modelo de suporte dos cilindros padrões de cromatografia que melhor se adapte ao ambiente da sala 203 | ILA4 | MMU3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202333 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O carrinho foi construido com materiais de aço carbono. Foram utilizados perfis "L", barras chatas e chapas de 2mm de espessura. Foi construido segundo as necessidades e medidas combinadas com as colegas do setor do laboratório. Segue o anexo das fotos do carrinho porta cilindros.
202217782 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 | 16/08/2022 10:39:03 | Verificar el TMR 9348 marca NEC. No enciende. Fue conversado con Jorge Marín. | ILA4 | MEL3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202246 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador PENAYO FARINA, CESAR ANDRES, dicho TMR fue descartado según SSA 202222929 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9348). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202222929 (D).
202203315 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202210 | 08/03/2022 08:42:47 | Providenciar a troca do carvão ativado da planta de produção de água pura. | ILA4 | MMU1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202210 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do carvão ativado da planta de produção de agua pura e verificado seu correto funcionamento. Nota: carvão fornecido pelo próprio solicitante.
202602314 | SPG |  | S017A009 | DENSÍMETRO | 3052.001-6 | 202608 | 19/02/2026 08:59:08 | Avaliar o certificado de calibração anexo, relativo ao serviço realizado no Medidor de Densidade da marca Anton Paar dos dias 09 a 13/02. Ata de aceitação e ET anexas. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202610
202602312 | SPG |  | S017A026 | VISCOSÍMETRO - ASTM D7042 | 1631.001-0 | 202608 | 19/02/2026 08:59:21 | Avaliar os certificados de calibração anexos, relativos aos serviços realizados no Viscodensímetro da Marca Anton Paar. Ata de aceitação de serviço e ET também anexas. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202610
202601622 | SPG |  | S017B008 | CROMATÓGRAFO GASOSO 03 | 1633.003-2 | 202606 | 04/02/2026 07:51:02 | Verificar as interfaces adquiridas para o cromatógrafo da marca Finnigan (equipamento já descartado), pois as mesmas estão obsoletas no laboratório. Imagem dos equipamentos anexa. Equipamentos disponíveis na sala 203 - Cromatografia. BPs: 704051 - Marca Analítica 706972, 706973 e 706974 - Marca Agilent | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202614
202600436 | STE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202603 | 12/01/2026 14:20:01 | Acompanhar a entrega técnica do Medidor de Tensão Interfacial, Marca Lauda, modelo TD5, conforme OC 4500081227. Serviço previsto para ser executado em 26 e 27/01/26. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de instalación y puesta en servicio del instrumento, además de recibir algunas orientaciones de uso. No fueron indicados procedimientos de mantenimiento eléctrico/electrónico debido a la simpleza del equipo. Liberado para uso.
202519722 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202551 | 15/12/2025 14:11:19 | Verificação do micropipetador BP 714769. O joystick de comando se encontra travado na posição esquerda. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste y limpieza de dos potenciómetros de 100K, relacionados al comando de joystick, limpieza de toda la placa debido a presencia de humedad. Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202519040 | SPG |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:37 | Verificar o medidor de resistência a oxidação da marca Koehler BP 615547, pois o display de temperatura está apresentando valores muito abaixo do esperado. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202518337 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202547 | 18/11/2025 13:30:58 | Confeccionar caixa de madeira para instalação do exaustor de gases portátil. Pintar na cor cinza. Ciente: Cesar Velasquez | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202603 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de una caja en madera compensada de 20mm en las medidas de, 80cm de profundidad, 87 cm de altura y 47 cm de ancho. Se realizó un orificio circular en la tapa superior de 10cm de diámetro para permitir el paso de una manguera correspondiente al equipamiento que irá dentro de la misma.
202516558 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:10 | Retirar a persiana da sala 211 que está danificada e substituir por outra a ser retirada da sala 212 que está íntegra. Cesar Velazquez ciente. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de la persiana dañada de acuerdo al pedido. Trabajo realizado por MCI-2 con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202516402 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202542 | 15/10/2025 14:00:41 | Ajustar a perfuração de uma rolha de borracha, de modo que possa ser utilizada como suporte para termômetro para controle de temperatura em banho de aquecimento. Obs: Materiais entregues para o colega Claudio Estigarribia. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ajuste del tapón de goma, de acuerdo a las especificaciones del solicitante. Liberado para uso.-
202515592 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202540 | 30/09/2025 09:03:13 | Detectar y solucionar la pérdida de argón de la linea que alimenta a cromatógrafos. Adjunto fotos de la prueba de estanqueidad realizada. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado pérdida de gas Argón en la conexión de la parte posterior del Cromatógrafo Agilent. Conducto de gas reparado. Liberado para uso.
202515268 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:28:27 | Solicitamos nova avaliação da lavadora de vidrarias que apresentou o erro 596 logo em seguida do encerramento da SSA 202507056. Segundo informações do técnico do representante, esse código se refere a um erro na placa de código EZL. Obs: Juan José ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A partir de orientaciones del técnico oficial de la marca en Brasil se procedió a buscar conforme al error conexiones defectuosas. El sistema de aterramiento de la CPU se encontraba con contacto pobre; el mismo fue ajustado. Realizado decenas de ensayos de funcionamiento no constatándose errores. Liberado para uso.
202514871 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202538 | 16/09/2025 17:01:42 | REPARAR EL DEFECTO DEL CROMATOGRAFO FINNIGAN 9001., APARENTEMENTE CON FUGA DE HELIO. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El detector TCD está parcialmente operativo, el defecto radica en la placa de procesamiento de la señal analógica, la cual no puede digitalizada para su análisis gráfico. Contamos con un manual técnico con información parcial, el cual da algunas sugerencias no aplicables. Por la antigüedad del equipo ya no se cuenta con repuestos ni información relevante al reparo. Descartar. VER ANEXO. TBPM 1646/2025.
202514620 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202537 | 12/09/2025 10:16:29 | Acompanhar a 4a visita de manutenção do cromatógrafo da marca Agilent, que será realizada de 29 a 03/10, conforme AS 4500077685 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El trabajo fue realizado por el personal oficial de Agilent. Los detalles del servicio se encuentran en el acta en anexo. El instrumento se encuentra operativo y está en periodo de garantía por el servicio proveído. Liberado para uso.
202514106 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202536 | 02/09/2025 16:57:26 | Criação de um adaptador para a tampa das nossas garrafas de amostragem, a ser usado em conjunto com a bomba de vácuo. Desenhos e medidas foram entregues ao pessoal responsável. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202513683 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202535 | 27/08/2025 18:04:46 | Fixar as mangueiras de deságue dos dois evaporadores rotativos localizados na sala 211 - Laboratório Físico Químico. Elas estão soltas e muitas vezes saem do ponto de descarte, molhando o tampo da capela e correndo o risco de molhar os equipamentos. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | ADELAR FRONZA | Fixação de duas mangueiras de deságue dos dois evaporadores rotativos localizados na sala 211
202513254 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202534 | 18/08/2025 07:51:53 | Verificar o funcionamento do No-break instalado na cromatografia (BP 705584) que está apresentando um alarme sonoro e visual de funcionamento do banco de baterias. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, no encontrado anomalías de funcionamiento, se procedió con ensayos funcionales con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513109 | SEE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202533 | 15/08/2025 09:11:24 | Instalar o software Chromileon no novo notebook fornecido pela Informática, para operação do cromatógrafo gasoso da marca Thermo. Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Enviado email para o CAI9955 para mudar o tipo de acesso da máquina, removendo-a do domínio Itaipu e habilitando um usuário local (Administrador), para realizar a instalação dos softwares.
202512960 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202534 | 18/08/2025 07:51:38 | Verificar o funcionamento do No-Break marca APC, modelo SURT6000XLI, BP-705583, instalado no setor de Cromatografia, o qual não está inicializando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada sustitución de 32 baterías las cuales se encontraban con baja carga de tensión. Equipo liberado para uso.
202511901 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202531 | 28/07/2025 07:43:09 | Confeccionar 10 tampas para fechar cada uma das saídas dos tubos viscosimétricos conforme imagem anexa. Serão utilizados para realização do ensaio do grau de polimerização. Obs.: Medir mais de um tubo pois eles podem ter diferentes diâmetros de abertura. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202539 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202511728 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202530 | 23/07/2025 09:48:49 | Se solicita verificar el Equipo de Absorción Atomica debido a un comunicado del panel "Flujo del regriferante muy bajo" | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza de filtro de entrada, fluxómetro y agua del radiador activo; Verificación y ajuste de conexiones hidráulicas y eléctricas. El defecto se encontraba en una manguera obstruida (la de línea principal), el cual fue sustituido y posicionado para mejor prestación a través de un conector doble metálico. Ensayos de flujo ok. Liberado para uso.
202511476 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202529 | 18/07/2025 08:34:09 | Conforme a lo previsto en la PIC.LA.0033, recolectar las muestras de aceite lubricante de los cojinetes guía de la turbina de las unidades generadoras 18 a 18A, para la ejecución de la SSP 20254207. El SMIL.DT proporcionará los frascos identificados para las recolecciones. | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202529 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | colecta de muestra de oleo mancal turbina de los intercambiadores de calor UG 18 y UG18A
202511474 | STE |  | S017A025 | MEDIDOR DE FATOR DE DISSIPAÇÃO | 1630.001-5 | 202529 | 18/07/2025 15:39:42 | Verificar sensor de temperatura do equipamento de medição de dissipação. O mesmo não reconhece o sensor de temperatura não permitindo que a célula de medição seja calibrada | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sensor y relé interno en buenas condiciones. Falta de reconocimiento del sensor se debe a incompatibilidad del mismo. Liberado para uso.
202511439 | STE |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202529 | 18/07/2025 15:40:02 | Acompanhar a manutenção do espectrofotômetro de emissão atômica (Spectroil M) a ser realizada dos dias 18 a 21/08 por empresa contratada conforme AS 4500079471. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Durante el trabajo de mantenimiento fueron realizadas; limpieza, sustituciones preventivas y correctivas de piezas con desgate, así también las calibraciones correspondientes. Piezas sustituidas: Electrodo de tungsteno, junta (referencia M32403), electrodo de disco y correa dentada de propulsión de electrodo circular. OBS: El trabajo fue realizado por personal tercerizado.
202510719 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202528 | 09/07/2025 17:56:24 | Consertar dobradiça da porta do armário e colar chapas de acabamento de MDF dos armários que estão se soltando, conforme fotos anexas. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202537 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de las bisagras de las puertas solicitadas. También se realizó el pegado de laminas sueltas de cinco puertas.
202510515 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparada la tapa del equipo, además fue corregida la presión de la bisagra, razón por la cual fue sobre exigida la tapa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202510352 | AAT |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202527 | 04/07/2025 14:17:30 | Verificar o equipamento ponto de fulgor CLA 5 da marca Anton Paar, pois durante os ensaios apareceu o seguinte erro: FPNoGas, FInoGas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error es debido al quiebre de un sensor de temperatura PT100 embutido en una ampolla de vidrio de uso específico del fabricante. El sector ILA4 tenía previsto un mantenimiento preventivo para el mismo equipo, por lo tanto se añadirá el ítem del sensor al contrato a ser ejecutado por personal autorizado. Se aguarda el servicio de terceros.
202510340 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202527 | 03/07/2025 17:22:04 | Recoletar amostra do MGT da UG 05 para reanálise de demulsibilidade, visto que a primeira amostra apresentou resultados duvidosos durante a execução da SSP 20254206. Obs: Christin Meza ciente. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202528 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Recolección de muestra de aceite guía mancal turbina por intercambiador de calor Nº1 solicitado por laboratorio (foto en anexo).
202508030 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202522 | 28/05/2025 09:56:46 | Conforme previsto na PIC.LA.0033, coletar as amostras de óleo lubrificante dos Mancais Guia Turbina das UGs de 60 Hz (10 a 18A), para execução da SSP 20254207. A SMIL.DT fornecerá os frascos identificados para as coletas. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202523 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Realizada coleta de amostras de óleo do Mancal Guia Turbina das unidade geradoras de 60 HZ para análises fisico-químicas.
202508029 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202522 | 28/05/2025 09:56:28 | Conforme previsto na PIC.LA.0033, coletar as amostras de óleo lubrificante dos Mancais Guia Turbina das UGs de 50 Hz (01 a 9A), para execução da SSP 20254206. A SMIL.DT fornecerá os frascos identificados para as coletas. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202523 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram coletadas amostras de óleo dos mancais guia da turbina das unidades de 50 HZ (01 a 9A) e entregue para a SMIL.DT.
202507532 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 21/05/2025 14:35:21 | Verificar ao menos 4 tomadas do laboratório na sala 212. O banho de viscosidade da marca Koehler desligou durante o ensaio e voltou a funcionar apenas quando conectado a outra tomada. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202522 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado cable suelto a la salidas de la llave selectora de 3 posiciones intercambiador de frecuencia 50Hz y 60Hz, realizado saneamiento en las puntas de los cables, reconexión y reaprieto general en las terminales de conexión, medición de tensión en las tomadas con valores satisfactorios, F-F: 221Vca, F-M: 128Vca. Tomadas dejadas en condiciones normales de operación.
202507100 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202519 | 08/05/2025 13:17:41 | Confeccionar mais um suporte para coleta de amostras com frasco de vidro, conforme imagem anexa. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202507056 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202519 | 07/05/2025 16:02:52 | Reparar lavadora Miele Profesional el cual se encuentra con problema en la inicialización. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a un evento con la puerta automática, ocurrió un error aleatorio, el cual no pudo ser interpretado por la CPU y terminó bloqueando cualquier intento de inicio. Se procedió a desconectar de la red eléctrica, así que todos los componentes que pudieran almacenar energía, terminen disipándola y forzar a un reinicio total luego de semanas de estar inactiva. Realizada energización del equipo. Operando con normalidad. Liberado para uso.
202506655 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202518 | 29/04/2025 17:15:08 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N4 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202521 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4.
202506654 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202518 | 29/04/2025 17:15:35 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N3 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202520 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4.
202506653 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202518 | 29/04/2025 17:15:17 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N2 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202523 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4.
202506652 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202518 | 29/04/2025 17:15:27 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N1 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202522 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4.
202506241 | STE |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202517 | 21/04/2025 11:28:31 | Ampliar as aberturas do equipamento de banho de demulsibilidade para acomodar as novas provetas de vidro cilíndricas, que são mais largas e não encaixam nas aberturas atuais. Obs: Claudio ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Ampliación de las aberturas para los tubos de vidrio cilíndricos en el equipó de baño. Liberado para uso.-
202505791 | STE |  | S017A026 | VISCOSÍMETRO - ASTM D7042 | 1631.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:27:05 | O viscodensímetro da marca Anton Paar, Modelo SVM 3001, não está ligando. Atenção: Possível contaminação com óleo mineral e solvente tolueno. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue detectada avería en un conector de alimentación secundaria, daba tensión pero al momento de exigir corriente no lograba iniciar el sistema por contacto deficiente. Realizada confección y sustitución del chicote de alimentación. Verificación de conexiones, borneras y placas desmontables. Limpieza externa. Liberado para uso.
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202535 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.-
202504591 | STE |  | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202513 | 27/03/2025 09:59:52 | Confeccionar um suporte para fixação do aerador durante a análise de espuma de modo a evitar o derramamento de solvente (BP 707245). Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202521 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202503410 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202511 | 11/03/2025 06:57:34 | Confeccionar 20 suportes para provetas de vidro na impressora 3D conforme modelo anexo. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202518 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202501069 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202504 | 23/01/2025 16:22:35 | Verificar computador ligado a ao RPVOT de BP 711747. O programa que controla a bomba nao aceita a calibração dos canais ligados aos transdutores de pressão. A mensagem de erro diz que nao é possível realizar a calibração pois os canais ja estão sendo usados mesmo nao havendo nenhum canal instalado no momento. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202506 | MAYCON LAZAROTTO | Remoção do Oxidata e todos os arquivos e entradas de registro pertencentes à ele; Reinstalação do programa Oxidata e dos softwares adicionais para seu funcionamento (Java, Access Runtime, .NET Framework, etc); modificação das propriedades dos campos da base de dados da calibração; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo.
202419094 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202449 | 02/12/2024 15:11:53 | Realizar la verificación y ajuste del canal 1 de la bomba rotatoria, BP 711747. La misma al despresurizar totalmente reporta una presión de 4 psi aproximadamente y al presurizar todas las bombas con la misma presión, acusa un valor superior al resto en apróximadamente 4 psi (imagen adjunta) | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202450 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Ajustados todos os transdutores de pressão da bomba rotatória e, posteriormente, calibrados, liberados para uso.
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio.
202417546 | SEE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202445 | 04/11/2024 10:02:38 | Verificar o notebook marca Dell Dell GeForce GTX, vinculado ao cromatógrafo gasoso da marca Thermo, Modelo Trace 1310 - BP 715127. O equipamento as vezes fica bastante lento e a estrutura da tela está danificada, conforme fotos anexas. Obs: Maycon ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO | Aguardando liberação do equipamento pelo solicitante.
202417414 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 10:54:33 | Verificação do painel frontal do equipamento de bomba rotatória BP 615547. A chave de acionamento do motor principal solta fumaça quando pressionada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se detectaron dos puntos de potencia con los terminales comprometidos, los del relé de estado sólido, así también el interruptor del motor de la bomba se encontraba defectuosa. Fueron reemplazados los conectores y ajustados todos los tornillos de fijación, así también el interruptor fue sustituido por otro semejante. Ensayos de uso ok. Liberado para uso.
202417395 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 09:01:17 | Calibrar el sensor de presión en los canales 01 y 03 de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Presión: 90.0 psi. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202445 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417394 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 09:03:06 | Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 03 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido sensor de presión debido a rotura mecánica. Nuevo sensor adquirido a través de OC-4500076465, Ensayos ok. Liberado para uso.
202417011 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202443 | 23/10/2024 16:48:58 | Confecção de suporte para tubulação para o equipamento Karl Fischer. Confeccionar 10 pecas conforme modelo deixado em mãos. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202416570 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202442 | 16/10/2024 14:24:40 | Fuga de aceite en la pileta de descarte aceite lubricante en la sala 212 del Laboratorio de Química SMIL.DT. | ILA4 | MCI1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202443 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de sellador elástico poliuretano 18-40SH para sellar la perdida de aceite. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202415165 | SEE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202438 | 20/09/2024 17:27:05 | Realizar um estudo para avaliar a viabilidade de reduzir a altura da válvula do ponto de coleta do Sistema Trocador de Íons do sistema de água pura das UGs 01 a 09 (50 Hz) e 10 a 18 (60 Hz). O objetivo é permitir que a coleta de amostras para análise seja feita ao nível do solo, eliminando a necessidade de uso de escadas. Obs: Felipe Diniz ciente. | ILA4 | IME3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202442 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367.
202414186 | STE |  | S017C002 | ESTUFA DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202436 | 05/09/2024 09:40:34 | Reparar la estufa marca Fanem, BP 628652. Al programar para que llegue a 150°C apenas alcanza 107°C y luego baja la temperatura. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202437 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El mecanismo de protección de sobretemperatura, independiente al propio controlador, estaba limitando el accionamiento del contactor "k1" por lo que antes de llegar a la temperatura deseada, este desactivaba la resistencia de calentamiento. Se procedió al ajuste manual a "nivel 5" del limitador, conforme al ajuste del controlador digital. Reaprieto de todos los bornes de potencia. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202414083 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202436 | 06/09/2024 17:02:30 | Fuga de aceite en la pileta de descarte aceite lubricante en la sala 212 del Laboratorio de Química SMIL.DT. | ILA4 | MCI1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202441 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la tubería de desagüe. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202413941 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 02/09/2024 09:52:39 | Confeccionar duas caixas para bloqueio de tomadas na impressora 3D, conforme imagem anexa. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202411356 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202429 | 19/07/2024 08:05:45 | Instalar en las puertas 203 y 205 de la SMIL.DT dispositivo cerrapuerta hidráulico (mola hidráulica cerraporta). En adjunto imagen referencial. | ILA4 | MCI2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202430 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizadas limpieza y ajustes de los resortes de las bisagras de las puertas solicitadas. Se procedió al desmontaje de las puertas para realizar un cepillado, ya que las mismas tenían un contacto con el piso lo que impedía que el mecanismo de cierre funcione correctamente.
202411324 | SEE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202429 | 19/07/2024 08:08:05 | Solicitar evaluación del Sistema Antiincendio del Laboratorio Químico, teniendo en cuenta que el sistema de alarmas no fue accionado ante un principio de incendio. | ILA4 | IEQ2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado ensayo de accionamiento de los sensores con humo en aerosol y verificado el funcionamiento normal.
202410652 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202428 | 08/07/2024 16:12:04 | Realizar un estudio para comprobar la salida del flujo de aire de las campanas extractoras de la sala 211 - Laboratorio de Física-Química. Estudio solicitado a raíz de un incidente de incendio ocurrido el 02/05/2024, según RAS 007/2024. En dicho incidente empleados en la habitación 121 olieron humo después de que se quemó aceite de silicona dentro de las campanas extractoras de la habitación 211. Adjunto estudio previo realizado por mi colega Bruno Burilli - SMIL.DT (ILA1). | ILA4 | IME2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202451 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202410180 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202427 | 01/07/2024 09:31:58 | Providenciar a verificação do agitador magnético Metrohm modelo 801, part number 1801001056344. O agitador apresenta um ruído constante durante operação. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202427 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de eje, engrasado y reensamble de motor sin resultado favorable. No liberado para uso. Proceder descarte.
202409762 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202426 | 24/06/2024 16:08:40 | Colar o apoio da estante de aço inox na bancada de granito. Local de execução: Sala 211 Foto anexa. Obs: Emilio ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202426 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la limpieza de la mesada y base del estante con thinner, para ayudar a retirar los residuos fue utilizado estilete y para colar la base del estate por la mesada fue utilizado silicona.
202409548 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202425 | 18/06/2024 17:16:01 | Realizar la calibración y eventual ajuste manual de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Ejecutar el servicio en Agosto. El servicio anterior fue ejecutado mediante SSA 202312767. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202433 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409024 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202424 | 10/06/2024 14:27:16 | Coletar as amostras de óleo lubrificante do Mancal Guia Turbina - UGs de 60Hz (10 a 18A), para atendimento à SSP 20243825 de ILA4 | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202425 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Acopanhamento para coleta de amostras de óleo do Mancal Guia Turbina para análises fisico-químicas.
202408332 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202422 | 27/05/2024 16:33:07 | Colecta de muestras de aceite lubricante de cojinetes guias turbina de las unidades generadoras de 50 Hz, para el sector de ILA4. Así dar atendimiento a la SSP 20243824 Los frascos plasticos para la toma de muestras serán etiquetados en el laboratorio. Pogramación de trabajo Semana 23/2024. | ILA4 | MMU2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202423 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Se realizó la colecta de aceite del mancal guia turbina de las 10 unidades generadoras de 50HZ.
202407114 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202418 | 03/05/2024 08:46:04 | Verificar o equipamento evaporador rotativo da Marca Buchi, Modelo RE120, BP 525645, que teve um princípio de incêndio na cuba aquecimento, com a queima do fluido de silicone. Obs.: Risco de contato com óleo mineral, silicone e solventes tolueno e álcool isopropílico. Recomenda-se a utilização de luvas nitrílicas e máscara para vapores químicos. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que el relé del termostato se encuentra averiado por sobretemperatura, es decir, los contactos eléctricos quedaron fusionados. El instrumento, por los años de uso (41 años), ya no ofrece garantía de seguridad para seguir operando. Descartar. TBPM 597/2024.
202406400 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 16:25:24 | Confeccionar etiquetas para identificação dos armários do laboratório químico, de acordo com modelo e textos apresentados no arquivo anexo. Etiqueta branca e inscrições em preto. Obs.: Waldir ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202421 | WALDIR RINALDI | FORAM REMOVIDAS AS IDENTIFICAÇÕES ANTIGAS E INSTALADAS AS NOVAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, COM VINÍLICO BRANCO, LETRAS PRETAS.
202405386 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202414 | 04/04/2024 15:19:41 | A tubulação da pia de descarte de óleo lubrificante está com vazamento (Sala 212). Fotos anexas. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202417 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación de la pileta con pérdida de agua. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405119 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202414 | 01/04/2024 16:35:09 | Verificar a torneira elétrica do laboratório físico-químico (Sala 212) pois está com vazamento. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202532 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron sustituidas las canillas eléctricas dañadas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202404254 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202411 | 13/03/2024 17:18:48 | Vaciar los tanques subterráneos de "OLEO/SOLVENTE" y "OLEO ISOLANTE", localizados en en el predio de la SMIL.DT. | ILA4 | MCI3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202415 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a drenagem do óleo dos tanques, pela empresa de serviços técnicos srl. Foram retirados 5 tambores de 200 litros cada, totalizando 1000 litros de óleo que foram encaminhados para o almoxarifado.
202403819 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202410 | 07/03/2024 14:09:50 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202311489 (APV) cuyo texto original es: "Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 01 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747" La SSA 202311489 debe ser cancelada Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A017) y la anterior (S017A007) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A través de la OC-4500076465 fue adquirido el sensor de presión MLH300PSB01A. Realizada la sustitución en la bomba rotatoria (ver anexo). Realizado ensayos. Liberado para uso.
202403805 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:49 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202319914 (APV) cuyo texto original es: "Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala". La SSA 202319914 deberá ser cancelada. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202550 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instalación de un manómetro de presión en el cilindro de acetileno. Prueba y funcionamiento en ILA 4. Liberado para uso.-
202403800 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:10 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202317217 (AAT) cuyo texto original es: "Realizar inspeção no equipamento de absorção atômica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. O aparelho nao está detectando a presença dos gases que alimentam a camada de combustão". La SSA 202317217 se cancelará. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dado de baja. Se anexa adjuntos de la ejecución anterior | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A través del contrato AS-4500076093, la empresa tercerizada sustituyó la caja de válvulas que estaba con defecto, además de realizar las pruebas de funcionamiento y ajustes pertinentes. El equipo se encuentra operativo, liberado para uso.
202403754 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202411 | 12/03/2024 10:14:24 | Verificar la posibilidad de sustitución de componentes por piezas prefabricadas en ILA2. Durante el servicio puede ocurrir exposición a silicona líquida, se recomienda usar guantes. Puede haber botellas de solvente en el ambiente, pedir acompañamiento de personal químico. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento discontinuado, Reparo inviable. El sector emisor ha adquirido un nuevo evaporador rotativo y otro se encuentra próximo ser entregado (SMDTC 2273). Ver Autorización de servicio en anexo. TBPM 401-2025. Descartar.
202403699 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202410 | 06/03/2024 09:33:40 | Realizar verificação no computador ligado ao equipamento RPVOT ( BP711747). O programa responsável por registrar os dados do ensaio fecha constantemente durante seu funcionamento. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um módulo de memória RAM DDR3 8GB 1333MHz; Correção de setores defeituosos do disco rígido; Restauração dos arquivos de sistema do Windows que foram corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202403379 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202409 | 28/02/2024 14:35:39 | A prensa de ensaio térmica para circuito impresso está obsoleta no laboratório - Modelo Prima, Marca Ferragini, BP IB-1543 | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto y en desuso en el sector, Descartar. Obs: no Cuenta con numero de BP.
202403342 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202409 | 28/02/2024 08:55:49 | Debido a lecturas atípicas, solicitamos revisión, y de ser posible, diagnóstico y reparación del Equipo ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO (Serie B 141361016). Imágenes de las lecturas típicas y atípicas adjuntados como anexo. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202417 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado el reparo externo (SMDTC-2013). El reparo incluyó la sustitución de un detector y material consumible desecante. Ver anexo. Equipo liberado para uso.
202403238 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:21:36 | Confeccionar um suporte para frasco de vidro de 1 Litro de modo facilitar a coleta de amostras de óleo lubrificante. Foto do frasco anexa. Obs: Magin e Valdinei cientes | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202403237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:20:03 | Gravar com a impressora a laser, letras de identificação no corpo dos conectores de coleta de amostras, para facilitar a organização dos materiais da química. Serão cerca de 40 conectores que serão identificados por letras do alfabeto (A; B; C...). Eles serão entregues no dia programado para realização do serviço. Foto da prateleira de conectores anexa. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202402814 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202408 | 20/02/2024 09:00:17 | Reparar el defecto de la dosificadora marca metrohm, modelo 876 Dosimat plus, BP 714071. Puede haber contacto con KOH en alcohol isopropílico, utilizar guantes, gafas de protección y chaleco para su manipulación. Se anexa mensajes de error. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202410 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento a personal técnico tercerizado en la sustitución de placa contacto modular y chip de identificación. Además se realizó la calibración del instrumento. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202402692 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202408 | 19/02/2024 10:46:37 | Confecção de dois (2) suportes para baloes volumétricos de 1L | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202415 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202402331 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202406 | 08/02/2024 15:06:49 | Instalar dispositivo para redução da pressão de saída do cilindro de gás Hidrogênio, utilizado para os testes com os equipamentos sensores de gases. Obs.: Risco de acidente levantado durante inspeção da Segurança do Trabalho. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202412 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en la bancada de ILA4. Fabricación del soporte e instalación de dos valvúlas y un adaptador para extracción de gas Hidrogeno. Liberado para uso.
202402006 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202405 | 02/02/2024 11:02:01 | Criação de uma arruela de Nylon para evaporador rotativo BP 4039. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202409 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Fabricación de una arandela de NYLON, para el evaporador rotativo. Liberado para uso.-
202401618 | STE |  | S017B004 | VACUOMETRO E ACESSÓRIOS | 0741.004-2 | 202405 | 30/01/2024 08:53:00 | Instalar um T na bomba de vácuo de forma que o equipamento possa estar conectado com dois sistemas de extração diferentes ao mesmo tempo. Obs: Equipamento não tem número de BP, e está instalado na 3a capela, sendo utilizado atualmente para análise de sedimentos. Claudio e Marco cientes. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202406 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instalacion de una "T" con 2 llaves de paso para la bomba de vácuo. Prueba y funcionamiento en ILA 4. Liberado para uso.-
202401558 | STE |  | S017A004 | MEDIDORES DE TENSÃO INTERFACIAL E PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202405 | 29/01/2024 10:24:31 | Retirar o Bico de Bunsen (mechero) da capela onde está instalado atualmente, e instalá-lo na mesma capela que o Medidor de Ponto de Fulgor - Marca Anton Paar, Modelo CLA5 (BP 705705). | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202405 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Colocación de un adaptador "T" e instalación del mechero.-
202320677 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:49:53 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627195, BP 882, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento se encuentra en desuso en ILA4 por obsolescencia. Se cuenta con equipos que realizan la misma tarea de forma más eficiente. No cuenta con BP. Dar baja.
202320676 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:09 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627193, BP 881, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento se encuentra en desuso en ILA4 por obsolescencia. Se cuenta con equipos que realizan la misma tarea de forma más eficiente. No cuenta con BP. Dar baja.
202320675 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:20 | O agitador magnético da marca Fisatam, modelo 752, SN 1627188, BP 880, está obsoleto no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo, verificado con soporte de apoyo técnico.
202320672 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:35 | A chapa agitadora da marca Quimis, modelo 752, estão obsoleta no laboratório. Obs.: Não há número de BP aparente no equipamento. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso en ILA4. Descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo.
202320671 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:50:46 | A chapa agitadora/aquecedora da marca Quimis, modelo Q-261-22, BP 1536, está obsoleta no laboratório. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso por parte de ILA4. Descartado por obsolescencia. No cuenta con BP activo.
202320658 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:32:26 | O cromatógrafo da marca Thermo e o robô de injeção, Modelos Trace Ultra GC e Triplus respectivamente, SN 20053927, BP 647488, não estão funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Cromatógrafo obsoleto, por los años de usos y múltiples reparaciones que limitan su capacidad y confiabilidad. Sustituido por otros de mejores prestaciones. Dar baja. Ver anexo.
202320657 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202352 | 26/12/2023 16:33:12 | A chapa agitadora e aquecedora da marca Fisatam, Modelo 509D, SN 945664, BP 1530, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto. Sin condiciones de reparo. Reemplazado por otros de mejores prestaciones, parte del plan de modernización de instrumentales en ILA4. Dar baja. OBS: Instrumento sin BP.
202320656 | STE |  | S017A003 | MEDIDORES DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202352 | 26/12/2023 16:34:22 | O medidor de rigidez dielétrica, da marca Baur, Modelo DTA E, SN 972900013, BP 142877 e 525664, apresenta muita variação nos resultados | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202417 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en la fuente de alimentación, ni en la placa generadora de señal de prueba, el defecto reside en la cuba del transformador de alta tensión, la cual perdió parte del aceite aislante por el orificio de la membrana de expansión. No se puede acceder al transformador sin deteriorar el hermetismo de fábrica. Por tratarse de un instrumento de alta tensión y los años de uso (27 años) y la aislación comprometida. Dar baja. TBPM 357/2024.
202320654 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202352 | 26/12/2023 16:33:35 | O medidor de tangente delta, da marca Baur, Modelo DTL, SN 913724003, BP 142878 e 525653, não aceita mais calibração. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no acepta la calibración debido a que su referencia interna ya se encuentra alterada por los años de uso. Debido a su tecnología antigua y baja confiabilidad del estado de los demás componentes se dará de baja.
202320652 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202352 | 26/12/2023 16:30:43 | O banho ultrassônico da marca Quimis, Modelo G3350, SN 09075092, BP 1537, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202403 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento en desuso por parte de ILA4, se cuenta con otros sustitutos con mejor desempeño. Descartado por obsolescencia. Instrumento no cuenta con BP activo.
202320650 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202352 | 26/12/2023 16:35:15 | O equipamento Karl Fischer, para análise de água em óleo mineral, da marca Metrohm, Modelo 17.280.200, SN 19551, não está funcionando. Obs.: não há número de BP visível no equipamento. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. No cuenta con numero de BP.
202320648 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:31:36 | O equipamento para medição de espuma, da marca Julabo, modelo MD, SN 06203120912/ 06203120914, BP 142570/ 142570A e 525649, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto, reemplazado por otros de mejores prestaciones. Descartar. Número de TBPM: 91/2024 (ver anexo).
202320646 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202352 | 26/12/2023 16:34:53 | O cromatógrafo líquido da marca Gilson, Modelo 321 322 350, BP 3792, não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento descartado por obsolescencia. El instrumento no tiene aplicación en ILA4. Dar baja. TBPM 86/2024
202320643 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202352 | 26/12/2023 16:30:01 | A balança com capacidade para 10 kg, da marca Toledo, modelo Exata 3 SC 3200, SN 36387, BP 89478, não está funcionando adequadamente. Emite um alarme ao ser ligada. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202407 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, equipo y tecnología obsoletos, ya reemplazado por otros de mejores prestaciones. Dar baja. En anexo hoja de descarte.
202320461 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202351 | 21/12/2023 13:03:31 | Se solicita recambio de carbon activado del sistema de producción de agua pura ubicado en ILA 4 SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202352 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição da carga de carvão ativado, por outra nova, material fornecido por ILA4 e confirmado o correto funcionamento da planta de produção de agua pura.
202320383 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 21/12/2023 06:42:15 | Solicito a fabricação de um suporte de bancada para cilindros de gases conforme imagem em anexo. | ILA4 | MCI2 | DANIEL ROTELOK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202406 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección se soporte de cilindro en madera de cerejeira conforme a medidas solicitadas.
202319955 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202350 | 11/12/2023 16:35:26 | Elaborar projeto para viabilizar a transferência do chuveiro de emergência da sala 236 para a sala 212. Atualmente há uma pia instalada no local onde deverá ser instalado o chuveiro. Anexos: Planta baixa do laboratório com a indicação das localizações e fotos da pia e do chuveiro. | ILA4 | ISI1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Revisados os projetos de arquitetura (4969-DC-A9208-P e 4969-DC-A9212-P) e de instalações hidráulicas (5650-DC-A9193-P e 5651-DC-A9197-P). A execução será feita em etapas, onde algumas ações serão realizadas pela SM.DT e outras pela SO.DT. Foi emitida a SSA 202516415 para a SMMC.DT, a partir da qual serão geradas as SSAs derivadas e as SSs (sistema SOS da SO.DT) para a execução de cada etapa.
202319927 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202350 | 11/12/2023 13:56:45 | Verificar posibilidad de reparo del No-break APC SMART-UPS RT 6000 Patrimonio 705582. El mismo señalizó de forma intermitente la alarma relacionada con defecto en la batería. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron reemplazadas unas 16 baterías de 12 V/7Ah las cuales se eencontraban agotadas. Posteriormente se realizaron pruebas en la bancada de ensayos, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319914 | SCA |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202350 | 11/12/2023 10:02:37 | Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202350 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fucionamiento en bancada de laboratorio. Manometro trabado sin condicones de ajuste. Tomar las debidas providencia para la sustiticion del manometro. No liberado para uso.
202319902 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 11/12/2023 13:47:48 | Fixar a mangueira de descarte de água do equipamento Evaporador Rotativo Büche RE 120 junto ao dreno de saída. Serviço similar ao já executado na SSA 202225006. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202408 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó la fijación de la manguera de descarte de agua del evaporador rotativo RE120 con una chapa de acero dulce y silicona. Fue realizado en orificio de 30mm de diámetro en un armario bajo para pasar cables de equipamientos y también se realizó el ajuste de un cajón defectuoso.
202319302 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 27/11/2023 14:36:44 | Confeccionar as seguintes etiquetas de identificação: - 4 unidades - ILA4 - SMIL.DT - Tamanho: 10 x 15 cm (LxC) - Para identificação de bicicletas cargueiras; - 4 unidades - DESCARTE - Óleo Lubrificante de Turbina - PLUS 50/EP 50 - Tamanho: 10 x 25 cm (LxC) - Para identificação de bombonas de descarte de óleo. Segue anexo arquivo das etiquetas com a forma de disposição do texto. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202403 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS AS ETIQUETAS NA COR FUNDO AMARELO, LETRAS PRETAS.
202314492 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETROS E DOSADORES | 0740.006-3 | 202335 | 30/08/2023 10:41:57 | Solicitamos fabricación de 2 adaptadores de frascos del dosador acoplable a frasco IB - 4266. | ILA4 | ILA3 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS / UN.
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula
202313926 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202334 | 22/08/2023 07:50:13 | Solicitamos reparación del computador con S/N 1801915714713, con número de patrimonio 716483. Equipo vinculado con el equipo de Bomba Rotatoria. El computador tiene problema con el arranque de Windows (no inicia). | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202350 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da fonte de alimentação; Disco rígido com setores corrompidos ( efetuado a recuperação do mesmo); Realizado Backup dos dados e foi necessário formatar o HD devido aos danos no sistema operacional; Instalação do Windows 10 Pro, drivers, Office 2007, leitor de PDF e software da bomba rotatória; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202313581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 16/08/2023 10:28:32 | Fabricar 4 soportes para fijar termohigrómetro a caja de madera. Termohigrómetro fue entregado al colaborador VALDINEI PEREIRA RAMOS. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202313467 | STE |  | S017A002 | MEDIDORES PH E OXIGENIO DISSOLVIDO | 0740.002-0 | 202333 | 14/08/2023 14:17:30 | Se necesita la verificación del equipo BP 704173 Marca Mettler Toledo, no efectúa medición alguna. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el sensor principal. Fue solicitado presupuesto del repuesto, el costo del mismo supera al de todo el instrumento. Reparo inviable. Ver anexo. TBPM 144/2024. ver anexo
202313080 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202332 | 07/08/2023 16:30:09 | Verificar as condiçoes do equipamento devido a um erro que indicado no momento da reinicialização do programa, conforme imagem em anexo | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Realizado um ScanDisk no HD para identificar e corrigir setores defeituosos; Confecção de um arquivo de imagem do HD para restauração em caso de falha do mesmo; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202312767 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202331 | 02/08/2023 11:32:03 | Realizar la calibración y eventual ajuste manual de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Ejecutar el servicio en lo posible en el mes de agosto. El servicio anterior fue ejecutado mediante SSA 202217479. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312668 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202331 | 31/07/2023 14:54:43 | Solicitamos apoio para a retirada de coluna cromatográfica do cromtógrafo Thermo para podermos proceder a recuperação da peneira molecular. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada retirada y reconexión de columnas conforme a lo solicitado por el sector emisor para reacondicionamiento de columna. Liberado para realizar procedimiento propuesto.
202312666 | STE |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202331 | 01/08/2023 08:34:04 | Realizar a pintura externas das cinco capelas de exaustão de gases do laboratório de química, estão localizadas na sala 212 - Físico-químico. | ILA4 | MCI4 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Foi realizado jateamento e pintura das 5 tampas com aplicação de uma demão de fundo epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento N2677 na cor branco 5y9/1. Obs: uma das tampas sofreu deformação durante o processo de jateamento devido a baixa espessura da chapa. Se nova chapa for fabricado pela caldeiraria, a pintura desta deverá ser solicitada por nova ssa.
202312369 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202330 | 26/07/2023 16:13:43 | Troca de elásticos tensionadores do amostrador do cromatógrafo Agilent. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos preventivamente los elásticos del inyector. Ensayos de operación ok. Liberado para uso.
202311592 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202328 | 13/07/2023 14:40:11 | COLETAS DE AMOSTRAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE NOS MANCAIS GUIA TURBINA NAS UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ, PARA O SETOR ILA4, PARA ATENDER SSP 20232395 SERÁ LEVADO OS FRASCOS E ETIQUETADO. PERÍODO D E18/07/23 A 21/07/23 | ILA4 | MMU2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202329 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizado a coleta de óleo da UG10 até a UG18A. AT:202305732.
202311590 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202328 | 13/07/2023 14:40:25 | COLETAR AMOSTRAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE NOS MANCAIS GUIA TURBINA DAS UNIDADES DE 50HZ QUE ESTÃO DESLIGADAS. PARA O SETOR DE ILA4 ATENDER A SSP 20232394 | ILA4 | MMU2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202329 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó la colecta de aceite del mancal guia turbina de las 10 unidades generadoras de 50HZ.
202311489 | SCA |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202328 | 12/07/2023 15:13:22 | Realizar a troca do sensor de pressão ( honeywell PN MLH300PSB01A) do canal 01 da bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que sensor de presión de sonda del canal 1 está dañada, se requiere la adquisición de uno nuevo con las siguientes características..
202310520 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 10:55:11 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310519 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 10:55:31 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Não foi possível calibrar o sensor de pressão n°1 (ID-1489).
202310512 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:17:39 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310511 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:18:10 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202330 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310509 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 14:44:32 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309548 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202324 | 13/06/2023 07:59:49 | Evaluación del equipo de Espectrofotometros absosión Atómica. ( no lee los elementos análizados.-) | ILA4 | ILA2 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Detectado que sistema de excitación y alimentación auxiliar se encontraba inoperante. Se procedió a la sustitución de un fusible de 2.5A. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso. OBS: El instrumento intervenido fue el Espectroil.
202309266 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 16:54:21 | Instalar antivírus em 5 computadores que não estão conectados na Internet e são pertencentes a a equipamentos analíticos, Computador Bomba rotatória, computadores dos três cromatógrafos. Computador do absorção atômica. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | Escaneamento dos arquivos dos equipamentos através de Pendrive externo; Atualização da base de dados dos antivírus já existentes nos computadores (Microsoft Essentials e Defender). Liberado para uso.
202309077 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202322 | 01/06/2023 16:07:35 | O equipamento Rotavapor RE120 da marca Buchi (BP 525645) está apresentando defeito no botão de Ligar/Desligar. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido interruptor principal por uno de dos polos 250V 15A. Reaprieto de conexiones de potencia.. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202307300 | STE |  | S017C002 | ESTUFAS DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202318 | 03/05/2023 09:40:26 | trocar tomada da mufla localizada na sala de limpeza. IB 1542 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de la tomada convencional por una industrial 3P+T de 16A. Liberado para uso.
202307255 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202318 | 02/05/2023 11:37:49 | Confeccionar prendedor em chapa de zinco para evaporador rotativo para auxiliar na recuperação se solventes. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Confección de un dispositivo para el evaporador de recuperación de solvente. Liberado para uso.-
202306990 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202317 | 27/04/2023 10:24:46 | Verificar y reparar el TMR. Problema de encendido, y descarga del equipo Philips N° Serie P100400300430. Interno 2073/ 2749 | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación de un TMR nuevo con el ramal 4853 NS RTF222604205 y NS del cargador RTA213203273. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202306871 | STE |  | S070A006 | RESERVATORIO DE ÁGUA PURA E ACESSÓRIOS | 3068.001-2 | 202317 | 24/04/2023 17:00:22 | Confeccionar uma escada em madeira de três degraus, com uma altura total de 65 cm, para facilitar o acesso ao reservatório de água durante trabalhos de manutenção do sistema de produção de água pura. Situação identificada durante a OTS do mês de março de 2023. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202327 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue confeccionada una escalera de placas de compensado de 20mm de espesor en medidas de, 65 cm de alto, 60 cm de ancho y 75 cm de profundidad. Se procedió a cortar el compensado en las medidas necesarias y luego fueron fijadas las piezas con tornillos de 5 x 70.
202305752 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202314 | 04/04/2023 08:53:19 | Confección de un soporte de madera para balones de vidrio de decantación, donde se realiza la separación del agua y el aceite, de las muestras utilizadas para los análisis de demulsibilidad y tensión interfacial. Obs.: Conforme modelo ubicado en la Sala 212 de Físico-químico, según conversado con Néstor Cardozo y César Velázquez. | ILA4 | MCI2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202318 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue confeccionado un soporte de madera para balones de manera de decantación según medidas tomadas.
202305745 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 04/04/2023 08:08:30 | Confeccionar na impressora 3D, dois tampos para fechar as pias de descarte de solvente, de modo que o vapor dos solventes não retorne e contamine o ambiente. As pias estão localizadas na Sala 212 - Físico-químico. Obs: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202316 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202304168 | STE |  | R070A001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.033-6 | 202311 | 14/03/2023 17:17:01 | Verificar vazamento da pia de descarte de óleo, localizada na Sala 206 - Limpeza do prédio da SMIL.DT. Foto do ocorrido anexa. Obs.: João Bernardino ciente. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202317 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo na tubulação com vazamento, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202304167 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:24:05 | Pintar na cor cinza o suporte de cilindros confeccionado pela SMMU.DT conforme a SSA 202223409. O suporte na SMMC.DT será entregue pela SMMU.DT (Resp. Jean Carbonera). Obs.: Janio Lopes ciente. | ILA4 | MCI4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202316 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035.
202302628 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202307 | 13/02/2023 09:01:46 | Realizar la inspección de electrodos y sensores del horno del equipo de absorción atómica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza del horno de grafito, del lente protector de cuarzo, sustitución de electrodos. Reposicionamiento de horno. Ensayos de funcionamiento y alineamiento vía software. Sustitución de membrana anti-explosión (PN 420216601851) y limpieza del pulverizador y todas las juntas del nebulizador (PN 9423 390 05151; 401316413761). Alineamiento del mechero. Liberado para uso. Obs: El trabajo fue realizado en presencia del técnico especialista.
202302033 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202305 | 03/02/2023 13:13:46 | Verificar o Ramal 2576 de telefone fixo pois o mesmo não tem sinal. Está localizado na sala 211, no 1º Piso do prédio da SMIL.DT - Química. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202307 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Inspeccionado aparato y cuadros de distribucion telefonico. Verificado fusible y reconectado par telefonico en DG1 con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202301311 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 15:49:36 | Confeccionar um banco em madeira para apoio durante o descarte de amostras de óleo lubrificante, nas seguintes medidas: Comprimento: 50 cm/ Largura: 30 cm/ Altura: 25 cm. Pintar em tinta amarela e identificar em tinta preta com a inscrição: SMIL.DT - ILA4. Necessidade levantada durante a elaboração da OTS do mês de novembro (Anexa). Obs: Cesar Velazquez ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202306 | ADELAR FRONZA | Confeccionar um banco em madeira nas seguintes medidas: Comprimento: 50 cm/ Largura: 30 cm/ Altura: 25 cm.
202300851 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202303 | 17/01/2023 13:53:56 | Acompanhamento da manutenção preventiva do cromatógrafo da Marca Thermo, Modelo Trace 1310 (BP IB-4097), junto ao técnico da empresa Nova Analítica. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202303 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de mantenimiento correctivo y preventivo del cromatógrafo (accionado por garantía), el mantenimiento consistió en la sustitución de la placa del robot inyector. Además, se procedió a la identificación, ubicación y desmontaje de las principales piezas internas del equipo, como son: Inyector, detectores, metanador, fuente de alimentación, horno y columnas. Liberado para uso.
202300473 | STE |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202302 | 10/01/2023 10:36:51 | O cromatógrafo gasoso da Marca Agilent BP 704151 , tem apresentado um deslocamento dos picos cromatográficos após segundo evento da válvula, deslocando CH4, CO no detector FID, e no detector TCD há deslocamento do gás N2. Verificar se a Limpeza da válvula e verificação do dispositivo atuador da válvula, poderá resolver esse problema. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a la complejidad del defecto fue contratada la empresa representante de la marca para realizar la labor de mantenimiento a través de la SMDTC 1878. La descripción del trabajo consta en la SSA 20240733. Liberado para uso.
202224244 | STE |  | S017A011 | CONTADORES DE PARTICULAS | 3054.001-5 | 202250 | 13/12/2022 16:30:41 | El equipo de contador de partículas marca MAHLE Pic 9300, Patrimonio: 705743 el botón de ON/OFF no responde. Se dio aviso a Juan Jose Nuñez. Favor verifcar el funcionamiento del mismo. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado que instrumento no encendía. Fueron verificados por etapas los conductores, fusibles, conversores, conexiones internas, filtros, reguladores y semiconductores de fuente todos en buenas condiciones (+-5V;+-3.3V; +-15V;+-24V). La placa de CPU contaba con 17 filtros de tántalo, de los cuales fueron sustituidos correctivamente 8 unidades 10/25V. Supercap de CPU ok, reconexión de los periféricos, ensayos en bancada y con muestras patrones por parte de ILA3 ok. Liberado para uso.
202224243 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202250 | 13/12/2022 16:31:02 | La maquina de lavado de materiales Marca Netzsh Mod LA 185, da una alerta durante el proceso de lavado, interrumpiendo así el programa de lavado. Se dio aviso a Juan Jose Nuñez. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto y mensaje de error en controlador de lavadora. Ver anexo. Se constató obstrucción del conducto de recirculación de agua. Se procedió a la liberación del conducto, además de forma preventiva se realizó limpieza de los dispersores de agua que se encontraban con partículas extrañas parcialmente obstruidas. Liberado para uso.
202222905 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202246 | 18/11/2022 09:04:47 | Cambiar el interruptor de encendido del equipo de bomba de vacío (IB1546) asociado al equipo de evaporador rotativo (N° de inventario 525645). Verificar también el interruptor de encendido del mismo evaporador rotativo. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202250 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado sustitución de interruptor. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202222845 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202246 | 17/11/2022 10:32:26 | Se solicita el recambio de carbón activado de la planta de producción de agua pura ubicado en la SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202248 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reemplazado el carbón activado de la planta de producción de agua pura por una carga nueva, periodicidad 5000 litros, carbón proveído por el sector emisor SMIL.
202222608 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:20 | Confeccionar um suporte para facilitar a pesagem dos tubos de vidro da centrífuga (BP 717784). O suporte deverá pesar no máximo 200 g. Modelo de tubo a ser pesado conforme foto anexa. Obs.: Valdinei ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202222508 | STE |  | S017A005 | TESTADORES E COMPARADORES ÓLEO E COLORIMETROS | 0740.005-5 | 202245 | 10/11/2022 15:09:12 | O Display Touch screen do medidor de água Karl Fischer, marca Metrohm, BP 700375 está apresentando problemas, impossibilitando a realização do ensaio. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202302 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Acompañamiento al técnico de metrohm en la instalación del panel touch. Panel instalado y calibrado correctamente. Liberado para uso.
202221633 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202243 | 26/10/2022 14:36:45 | Se solicita verificación del computador del equipo de Bomba Rotatoria IB 3925, debido a una falla en cuanto a la utilización del programa para el ensayo, el mismo se suspende durante el proceso. Dicho inconveniente fue comunicado a Maycon Lazarotto para su revisión. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202251 | MAYCON LAZAROTTO | Log do sistema operacional mostra erro de "KERNEL-POWER", indicando que a máquina sofreu desligamento por uma oscilação na rede elétrica. Instalado uma UPS de 700VA para alimentar o computador. Testes funcionais OK. Liberado para uso.
202218811 | STE |  | S017C002 | ESTUFAS DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202235 | 02/09/2022 08:56:17 | Realizar a calibração do sensor de temperatura da Estufa de Secagem da marca Marconi, modelo MA035, BP 692481. Obs.: Pablo Prieto ciente. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218806 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202235 | 02/09/2022 08:11:15 | Evaluar y solucionar defecto de la máquina lavadora Marca Miele, Modelo PG8583CD, NS 018420994 con código de Anomalía 480. Se adjunta foto del display con el código de la anomalía. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de aclaramiento propuesto por el fabricante mediante comunicación telefónica. Luego se procedió a realizar una prueba de lavado en modo rápido y en modo normal sin reincidencia de la falla 480. Liberado para uso.
202218227 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202234 | 24/08/2022 11:33:32 | Realizar cambio de resinas y carbón activado de la planta de producción de agua pura ubicado en la SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202235 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a resina SM600 KR para produção de água pura, o carvão ativado e o pré filtro de água para remoção de partículas, localizado na SMIL.DT. Total de resinas utilizado 25 litros de S108 e 43 litros de M500.
202217609 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202232 | 12/08/2022 14:25:11 | Realizar la calibración de la balanza analítica marca Denver, BP 620765 capacidad máxima 410 gr. Se adjunta certificado de la última calibración. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado parcialmente dentro de suas características. Devida as flutuações de leitura causadas pela movimentação do ar a incerteza de medição passa a ser considerada 50mg. Solicitante ciente e de acordo. Instrumento liberado para o uso nestas condições.
202217479 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202232 | 10/08/2022 16:49:40 | Realizar la calibración de la balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo MS304TS/00, SN B947636945 capacidad máxima 320. Se adjunta certificado de la última calibración. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217317 | STE |  | R070A001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.033-6 | 202232 | 09/08/2022 09:12:09 | Verificar vazamento nas tubulações das pias de descarte de óleo lubrificante no Laboratório de Físico-químico - Sala 212 da SMIL.DT. Foto anexa a SSA. João Bernardino ciente da ocorrência. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202233 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado vedação externa em dois pontos com vazamento na tubulação de esgoto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202215447 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202228 | 13/07/2022 08:13:54 | El cromatógrafo no está encendiendo. Se solicita mantenimiento del mismo (revisión eléctrica). Marca Agilent Technologies 7890B_ IB 704151 | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202229 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado fusible abierto, sustitución de fusible 250V 8A. Verificación de placa fuente y conexiones, test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202215238 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202227 | 07/07/2022 17:22:52 | Realizar a troca do leito de carvão ativado do Sistema de Produção de Água Pura, a fim de atender a SSP 20222714. | ILA4 | MMU1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202227 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o leito de carvão ativado do sistema de produção de agua pura no laboratório que estava saturado por outra carga nova fornecida pela ILA4. Efetuado limpeza e purga posterior e teste de estanqueidade. Equipamento esta funcionando sem anormalidades.
202215106 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202227 | 06/07/2022 09:47:52 | Dar apoyo en la colecta de aceite lubricante de los mancales guia turbina de 60 Hz (10 a 18A) para la ejecución de la SSP 20223059 | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue acompañado a modo de apoyo para la extracción de aceite para laboratorio de las unidades generadoras. U10 a U18A.
202215105 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202227 | 06/07/2022 09:48:04 | Dar apoyo en la colecta de aceite lubricante de los mancales guia turbina de 50 Hz (01 a 9A) para la ejecución de la SSP 20223058 | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue acompañado a modo de apoyo para la extracción de aceite para laboratorio de las unidades generadoras. U01 a U9A.
202214304 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202225 | 23/06/2022 14:26:59 | Reparar el problema de pérdida de agua de la tubería conectada al equipo de lavado de materiales en la sala 206 del edificio de la SMIL.DT | ILA4 | MCI1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da conexão hidraulica, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214245 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202225 | 23/06/2022 14:28:28 | Anexar pinos de metal ao suporte da lavadora de vidrarias da marca Belimed (BP 688388), de modo a possibilitar a lavagem de diferentes vidrarias como provetas e béqueres. Fotos do suporte modelo e do suporte a ser modificado estão anexas. John Carlos (MMU3) está ciente. | ILA4 | MMU3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202233 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fabricado 28 alças em aço inox de 3 mm de diâmetro, e fixado ao suporte de metal pelo processo de soldagem.
202213990 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 24/06/2022 10:12:01 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207100 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202219 | 10/05/2022 08:09:36 | Realizar el cambio de las 2 columnas del cromatógrafo Agilent modelo 7890B SN CN14103248 (BP 704151). ILA4 provisionará las columnas nuevas. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de dos columnas del cromatógrafo (HP-MOLESIEVE; HP-PLOT/Q), sustitución de todos los anillos metálicos (cod alm 0717067), colocación de trampa de partículas (cod alm 0716544), verificación de filtros de línea ok, realizado ensayos de fugas con TCD portátil marca AGILENT mod GS3388B. Liberado para uso.
202206155 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202218 | 03/05/2022 11:03:33 | Troca de plug do cabo de alimentação do medidor de demulssibilidade que se encontra danificado. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se realizó la sustitución del cordón y conector de alimentación tipo schuko, verificada temperatura de conductores ok (29 grados) y corriente total del equipo (9.3A) en condiciones normales. Ensayos de funcionamiento general ok. Liberado para uso.
202601715 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202606 | 05/02/2026 09:34:58 | Vaciar los tanques subterráneos de "OLEO/SOLVENTE", "OLEO ISOLANTE" y "OLEO LUBRIFICANTE", localizados en en el predio de la SMIL.DT. Debido a exposición a solventes, se sugiere el uso de guantes, gafas y mascara con filtro de solventes. | ILA4 | MCI3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202607 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Foi retirado 13 tambores de 200 litros de óleo e solventes, atividade realizada pela empresa de serviços técnicos SRL.
202601102 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202605 | 26/01/2026 15:43:23 | Realizar cambio de resinas y carbón activado de la planta de produccción de agua pura debido a saturación. Carbón activado será provisto por ILA4. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202605 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a resina SM600 KR para produção de água pura, o carvão ativado e o pré filtro de água para remoção de partículas, localizado na SMIL.DT. Total de resinas utilizado 25 litros de S108 KR - lote (CHY4001) e 43 litros de M500 KR - lote (CHD30002).
202519067 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202549 | 02/12/2025 08:11:06 | Coletar 2 litros de amostra de óleo do TSP da UG05 para análise de demulsibilidade na Vibra Energia | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202549 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta de óleo lubrificante no TSP da UN05.
202519038 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:26 | Preparar amostras de óleo lubrificante EP50 novo para análise de RMN na UFPR - Campus Curitiba, conforme documentos anexos. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202549 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202518783 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 15:46:30 | Realizar coleta de óleo isolante vegetal para análise de cromatografia e água do transformador localizado no pátio de pintura, a pedido da SOCM.DT. Marca: Romagnole Número de série: 901543 Potência: 300 kVA Observação: E-mail com solicitação e foto da placa do equipamento estão anexos. Acompanhar ILA1 para execução do serviço. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202548 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante vegetal. Trafo em inicio de operação. Foi encontrado no momento da amostragem, pedaços de papel no interior do recipiente de coleta. Ocorrência registrada e anexada juntamente com os resultados cromatográficos.
202515960 | STE |  | H001G007 | TANQUE N1 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0239.001-9 | 202541 | 07/10/2025 15:10:26 | Solicitamos apoyo para la retirada de muestra de aceite lubricante de los 14 puntos de colecta de las centrales oleodinamicas del vertedero conforme PIC LA.0021-R04 para la ejecución de la SSP 20252893. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202542 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Acompañar en la colecta de aceite, en los 14 puntos de colecta de aceite de las centrales oleodinámicas.
202515421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 16:02:30 | Executar os ensaios abaixo na amostra de óleo básico recebida da empresa Lwart: - Água; - Acidez; - Demulsibilidade; - Metais; - Densidade; - Cor; - Tensão interfacial; - Partículas; - Sedimentos; - Viscosidade a 40ºC e a 100ºC; - Índice de viscosidade; - Infravermelho. Amostra enviada como cortesia pela empresa, para apresentar o seu produto do processo de regeneração de óleo. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados no relatório anexo. Valores satisfatórios para óleo lubrificante básico e comparáveis ao certificado enviado pela empresa Lwart.
202513982 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202536 | 01/09/2025 09:18:22 | Reemplazar carbón activado de la planta de producción de agua pura. ILA4 proveerá el carbón activado nuevo. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202536 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue sustituido la carga de carbón activado de la planta de producción de agua pura por uno nuevo, material proveído por ILA 4.
202513538 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202534 | 21/08/2025 16:53:41 | Confecção de calços para estabilização da bancada da sala 204, onde está instalado o equipamento Spectroil. A medida foi recomendada pelo técnico do fornecedor, considerando que a instabilidade da bancada pode comprometer o alinhamento dos sensores ópticos do equipamento, afetando sua precisão e desempenho. Obs: Emilio ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202535 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección e instalación de tres tacos estabilizadores de 11cm de altura, 80cm de largo y 9cm de espesura.
202512693 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202532 | 07/08/2025 16:24:39 | Acompanhar a sequência de manutenção do cromatógrafo da marca Agilent, a ser realizada de 11 a 14/08/2025 (Contrato AS 4500077685). | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento quedó operativo. La aparición de un pico en respuesta de humedad/agua en las muestras fueron minimizadas. Detalles de procedimientos y piezas sustituidas constan en el acta de anexo. Liberado para uso en las condiciones mencionadas.
202512590 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202532 | 06/08/2025 15:02:41 | Trocar os plugs do tipo schuko de dois cabos do evaporador rotativo por plugs do padrão da Itaipu. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram substituídos 2 plugs em cabos de alimentação nos evaporadores rotativos, conforme solicitado.
202511727 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202530 | 23/07/2025 10:58:44 | Acompanhar o reparo externo a ser executado pelo técnico da empresa Agilent de modo a finalizar o contrato AS 4500077685. Serviço será executado nos dias 28, 29 e 30/07. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al técnico del servicio oficial de Agilent. Fueron revisados varios puntos de filtración de gases y resueltos en la mayoría de los casos. No obstante el defecto continua, en la separación de gases y la aparición de picos desconocidos. El técnico se retiró sin resolver el problema.
202511207 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202529 | 15/07/2025 13:35:14 | Acompanhar o processo de calibração dos medidores de rigidez dielétrica e fator de dissipação da marca BAUR conforme AS 4500080165 e ET anexa, assegurando a conformidade com os requisitos técnicos. Validar os certificados de calibração emitidos pelo técnico responsável. | ILA4 | ILA3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202529 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado acompanhamento das calibrações do medidor de rigidez dielétrica Baur DTA 100 e do medidor de fator de dissipação Baur DTL C realizadas via conforme AS 4500080165. Análises de certificados de calibração através das SSAs 202511998 e 202512013. Serviço executado em conformidade com a ET 70402019224. Equipamentos liberados para uso.
202511065 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202529 | 14/07/2025 13:48:04 | Acompanhar o técnico da empresa Baur que realizará a manutenção e calibração dos equipamentos Rigidez Dielétrica e Fator de Dissipação conforme contrato AS 4500079471. Serviço será realizado no dia 15/07/2025. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202529 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado el acompañamiento de calibración y limpieza ambos equipos, además de de recibir orientación sobre posibles defectos futuros. Los instrumentos están liberados para uso. Ver anexo.
202510349 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202527 | 03/07/2025 08:58:58 | Realizar a verificação das válvulas de coleta de amostras do regulador de velocidade de todas as unidades geradoras (50 e 60 Hz), nos pontos de trava hidráulica (dianteira e traseira) e trava mecânica (dianteira e traseira), com o objetivo de identificar aquelas que apresentam posicionamento de difícil acesso para coleta, conforme ilustrado na foto anexa. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDOMIRO FRANCISCONI | 202528 | VALDOMIRO FRANCISCONI | Serviço executado. Planilha com parecer sobre as válvulas anexa a SSA.
202510271 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 02/07/2025 08:17:30 | Pintar a parede da sala 212 - Laboratório Físico-químico onde foram retiradas 3 coifas que estavam instaladas. Fotos anexas. Obs.: Alcides Torres ciente. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202527 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en los lugares solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202509831 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202526 | 25/06/2025 08:35:15 | Acompanhar a instalação de duas capelas de exaustão no laboratório químico (Sala 211) conforme contrato AS4500078465 | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202526 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o acompanhamento da instalação das capelas. Ata anexa.
202509502 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202526 | 23/06/2025 14:19:46 | Solicito apoio durante a instalação das duas novas capelas de exaustão na sala 212. O serviço será realizado pela empresa Lablinea nos dias 25 a 27/06. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Conforme solicitado foi retirado com a paletera elétrica os moveis de dentro do caminhão, que foram instalado nas capelas de exaustão na sala 212.
202509460 | STE | 202509392 | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202525 | 18/06/2025 07:03:31 | Apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Realizar mediciones de pureza de SF6 en cilindros con SF6 contaminado y pureza alta, enviar ambos resultados para ILA4. Colecta 2 muestras, 1 del cilindro con SF6 contaminado y 1 del cilindro de alta pureza para análisis cromatográfico de ILA4. | ILA4 | MET3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202527 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Coletado as amostras de gás novo/contaminado conforme solicitado e em recipiente fornecido pela ILA4. Efetuado as medições dos gases conforme abaixo: - ANALYSER SF6 3.035R-R201 GAS NOVO Pureza: 98,27% Ponto Orvalho: -36°C/206,2ppmv Pressão: 2100 kPa (absoluto) GAS CONTAMINADO Pureza: 83,78% Ponto Orvalho: -48,07°C/49,83ppmv Pressão: 1402 kPa (absoluto) Observação: Analisar imagens das medições conjuntas do aparelho antigo SF6 Analyzer 973. ANALISADOR NOVO DEVE MEDIR EM "ppmw".
202509377 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202525 | 17/06/2025 16:15:44 | Solicitamos apoio para o recolhimento de quatro bombonas plásticas contendo óleo lubrificante de turbina descartado, proveniente dos ensaios realizados no laboratório. O óleo deverá ser descartado e as bombonas devolvidas à SMIL.DT. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202525 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Coletado o óleo no laboratório e descarregado o mesmo para regeneração, os tambores vazios foram devolvidos novamente ao senhor Luiz.
202508234 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202522 | 30/05/2025 11:23:42 | Executar ajustes em três pontos de tomada na Sala 212 (laboratório químico), visando a instalação das novas capelas de exaustão. O cabeamento deverá ser direcionado até a parte superior da sala, com o término próximo ao teto. Executar conforme projeto anexo. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202522 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram instalado cabeamento no circuito de 110V e 220V conforme solicitado!
202507799 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202521 | 23/05/2025 14:52:55 | Realizar el cambio del lecho de carbón activado de la planta de producción de agua pura (SMIL.DT). ILA4 provisionará el carbón activado. | ILA4 | MMU1 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202522 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Cambio de carbón activado conforme a la solicitud , provisión de carbón por ILA4
202507473 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202521 | 19/05/2025 11:32:10 | Realizar os ensaios da Participação na Comparação Interlaboratorial realizada pela empresa Vegoor conforme ReqC 10077768, conforme tabela anexa. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202523 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202505098 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202514 | 02/04/2025 16:27:19 | Acompanhar a entrega técnica do circulador de refrigeração/aquecimento da Marca Koehler, Modelo K33079, que será adaptado no banho térmico de viscosidade de mesma marca, modelo K23377-00000. Entrega programada para 07/04/25. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al técnico instalador, el mismo dejó algunos consejos de mantenimiento, así también un manual impreso con instrucciones de mantenimientos correctivos. El equipo se encuentra operativo.
202505025 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202514 | 02/04/2025 17:50:01 | Realizar cambio de resinas y carbón activado de la planta de producción de agua pura ubicado en la SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202516 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 68L de resina SM600KR, sendo composta por 25L da resina S108KR (Lote:CHY4001) e 43L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4. Substituído também o carvão ativado (carvão fornecido por ILA4). OBS; O tempo de execução de preparação e almoxarifado foi computado na SSA 202504863 da unidade 15.
202503758 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 14/03/2025 14:18:12 | Se solicita la verificación del TMR Alcatel Lucent debido que el mismo no está encendiendo. | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202512 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado defecto de la base de carga del TMR. Realizada la reparación de la base. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202502264 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202507 | 13/02/2025 15:29:33 | Vaciar los tanques subterráneos de "OLEO/SOLVENTE", "OLEO ISOLANTE" y "OLEO LUBRIFICANTE", localizados en en el predio de la SMIL.DT. | ILA4 | MCI3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202509 | JOAO FELIPE BETINELI | Foram retirados 1200 litros de óleo e solventes.
202502037 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202507 | 10/02/2025 11:20:12 | Realizar calibração de mais 3 canais do equipamento RPVOT BP 711747 para que a mesma possa usar os transdutores de pressão da bomba rotatória (RPVOT) antiga ( BP 615547) | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202508 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O comportamento do equipamento BP 711747, que gerencia o conversor de sinal e os transdutores de pressão, foi insatisfatório. Devido a problemas de comunicação entre os instrumentos citados, não foi possível realizar o ajuste e a posterior calibração dos transdutores de pressão da bomba rotatória BP 615547.
202501922 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202506 | 07/02/2025 16:41:10 | A pia de descarte de óleo da sala 212 (Laboratório de Análises físico-químicas) está com vazamento. Obs.: Utilizar luvas nitrílicas para proteção contra óleo mineral. Procurar por Daniel Rotelok - R. 4850 | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202508 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desagüe de la pileta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202501647 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202506 | 04/02/2025 17:21:25 | Realizar el cambio del lecho de carbón activado de la planta de producción de agua pura (SMIL.DT). ILA4 provisionará el carbón activado. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202506 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido la carga de carbón activado de la planta de producción de agua pura por uno nuevo, material proveído por ILA 4.
202418699 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202448 | 25/11/2024 09:43:37 | Acompanhar a manutenção externa da dosadora de líquidos da marca Metrohm, modelo Dosimat 876, BP 714071, conforme SMDTC-2158 e SMDTC-2340. Data agendada: 26/11/2024. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al trabajo del técnico especializado de la empresa METROHM. Los trabajos que fueron realizados son: Sustitución de placa de finales de carrera, tarjeta electrónica de identificación de módulo de ensayo, limpieza de contactos eléctricos internos y externos, calibración del instrumento. Ensayos exitosos. Liberado para uso.
202417777 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202445 | 07/11/2024 14:22:58 | Se solicita recambio de carbon activado del sistema de producción de agua pura ubicado en ILA 4 SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202446 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Fue realizado la sustitución del carbón activado de la planta de producción de agua pura conforme solicitado. Utilizado carbón activado perteneciente al sector solicitante.
202417001 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202443 | 24/10/2024 12:54:50 | Se solicita vincular el TMR 4853 al interno 2362, eliminando los vinculos anteriores. | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202443 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado vinculación de interno 4853 con 2362 vía CT SOPHO-50HZ. Posterior test con resultado satisfactorio.
202416767 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202442 | 18/10/2024 16:21:43 | Realizar ensaios físico-químicos no amostra de óleo lubrificante recebida da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para fins de comparação interlaboratorial. Ensaios a serem realizados: - Viscosidade 40ºC e 100ºC; - Índice de Viscosidade; - Ponto de fulgor; - Demulsibilidade; - Acidez; - Água; - Densidade. Documentos e instruções anexas. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202444 | DANIEL ROTELOK | Serviço executado. Resultados anexados a SSA.
202416218 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202441 | 09/10/2024 07:42:49 | Face a emissão da SSA 202403800 para conserto do espectrofotômetro de absorção atômica e a aquisição de peças/serviço segundo a SMDTC-1976, solicitamos o acompanhamento do técnico da empresa contratada durante a execução do serviço. Serviço programado para 09/10/2024. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202441 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en la sustitución de la pieza solicitada en el contrato AS-4500076093. El instrumento una vez intervenido fue ensayado en su plena funcionalidad. Liberado para uso.
202415085 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202438 | 19/09/2024 08:48:27 | Realizar reparo da fonte de alimentação da interface do medidor de resistência à oxidação, BP-615547. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202438 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da fonte de alimentação externa que estava com sobreaquecimento e carbonização da placa PCB; Afonte substituída possui capacidade de corrente superior à antiga (de 1A para 5A), para evitar sobreaquecimento; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202413830 | STE |  | P094A054 | FAN-COIL FC-2P-204/205-A E ACESSÓRIOS | 2190.023-6 | 202435 | 29/08/2024 14:33:47 | Com base dos estudos realizados conforme a SSA 202409348, solicitamos um novo acompanhamento da umidade relativa da Sala 205, por um período de 4 meses. Obs. Bruno Burilli ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202436 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o monitoramento de umidade relativa da SALA 205 para o período solicitados. Dados estão disponíveis no relatório anexo.
202413653 | STE | 202412751 | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202435 | 28/08/2024 08:38:17 | Se solicita apoyo para poder realizar la colecta de aceite del compresor N4 de la central KV1, para atender a la SSA 202412751. | ILA4 | MAM2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202436 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado coleta de óleo conforme o solicitado. Observação: previamente o óleo já estava aquecido (68 graus celsius) e homogêneo, pois o compressor N4 estava em trabalho. Logo antes da coleta de óleo a atividade solicitou se ao operador para desligar o equipamento e o liberar para a atividade desta SSA. Ao fim, o equipamento foi normalizado e liberado para trabalho. Autorização de trabalho estava sob responsabilidade do solicitante da SSA matriz, o qual autorizou e acompanhou as atividades.
202411726 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202430 | 26/07/2024 17:49:41 | Realizar el cambio de carbón activado de la planta de producción de agua pura. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202432 | HELIO COMACHIO | Foi substituído o carvão ativado da planta de produção de agua pura, material fornecido pelo solicitante.
202411360 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202429 | 18/07/2024 16:09:15 | Reparar el defecto de la micropipeta marca Rainin E4 XLS entregado a personal de ILA2. Cursor queda trabado. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202430 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado desarme completo de la micropipeta. Limpieza de la rueda de navegación con limpiacontactos. Rearme y ensayo ok. Liberado para uso.
202410964 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 15:32:08 | Acompañar la entrega técnica de las balanzas de laboratorio adquiridas mediante la orden de compra OC-4500074857. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Acompañamiento y levantamiento de datos técnicos realizado conforme solicitado. Liberado para uso.
202410536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 11:50:29 | Verificar ramal telefônico 9498 pois o mesmo não está realizando chamadas externas ( Foz do Iguaçu e outras cidades) O colega Sigmar (SMME.DT) está ciente | ILA4 | MEL3 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202428 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios, constatado que ramais com milhar 2xxx, 3xxx e 4xxx estavam completando chamadas externas normalmente, todavia, TMR's com milhar 9xxx não conseguiam. Efetuado contato com SITT, realizados ensaios em conjunto, nos foi informado que houve problemas de portabilidade na operadora VIVO com o range 9, sendo ativado de forma provisória o antigo link com a operadora OI. Efetuados testes, ligações voltaram a funcionar. SITT irá gerir negociações com a VIVO.
202409704 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202426 | 24/06/2024 07:11:31 | Providenciar o aterramento da carcaça dos seguinte equipamentos: - Medidor de Rigidez Dielétrica, Marca Baur, Modelo Oil Tester DTA (BP 714497); - Medidor de Fator de Dissipação, Marca Baur, Modelo Oil Tester DTL (BP 142878) - Localização S017A025. Obs.: Foto do ponto de aterramento anexa. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202426 | EDSON FERREIRA | Instalado aterramento elétrico das carcaças metálicas de 2 Medidores (OIL TESTE DTA e DTL) no laboratório químico. Medido e constatado continuidade para terra.
202409406 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202425 | 17/06/2024 09:21:35 | Solicitamos a desativação da localização S017A007, favor remitir o equipamento 0740.007-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: S017A017 Medidor de resistencia RPVOT S017A018 Baño de espuma S017A019 Baño viscosidad S017A020 Baño demulsibilidad S017C004 Balanza.
202409348 | STE |  | P094A054 | FAN-COIL FC-2P-204/205-A E ACESSÓRIOS | 2190.023-6 | 202424 | 14/06/2024 17:17:29 | Realizar um estudo para verificar a Umidade Relativa da sala 205, onde está localizado o Espectrofotômetro de Infravermelho da marca Jasco. Segundo a empresa representante da marca, o ideal é o que o equipamento fique em um ambiente com UR abaixo de 60%. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202425 | BRUNO BURILLI | Realizado o monitoramento de umidade relativa na sala 205 do laboratório de química da SMIL.DT. Constatado maior umidade relativa de 87 % (20/06/2024 – 15:38h) e menor umidade relativa de 39,8 % (30/06/2024 – 18:38). Mais detalhes no relatório anexo.
202407334 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202419 | 08/05/2024 09:13:33 | Acompanhar a manutenção do espectrofotômetro de infravermelho da marca Jasco pelo técnico do fornecedor. Reparo contratado para solucionar o defeito identificado na SSA 202403342. Serviço programado para os dias 27 e 28/05. Contratação do serviço: SMDTC-2013. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202422 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento de diagnóstico por parte del técnico especializado. Se constató defecto en el detector TGS, el cual no estaba contemplado en el servicio contratado. Se aguarda una futura visita del técnico con las condiciones administrativas resueltas. El instrumento se libera en las mismas condiciones en que fue emitida la SSA. En anexo acta de servicio e imágenes del detector.
202407331 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202419 | 08/05/2024 09:13:01 | Acompanhar o reparo do cromatógrafo Agilent a ser realizado pelo técnico do fabricante. Serviço será realizado nos dias 08, 09 e 10/05. Reparo contratado para solucionar defeito registrado na SSA 202300473. Contratação do serviço: SMDTC-1878. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202419 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento al servicio de mantenimiento del cromatógrafo. El defecto principal aun no ha podido ser subsanado, no obstante, fueron solucionados algunos puntos en donde existía fuga de gas, para eliminar todos los puntos de fuga se requerían de piezas no contempladas. Se aguarda una siguiente visita del técnico especializado.
202406308 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202416 | 19/04/2024 11:13:02 | Realizar estudo sobre o sistema de exaustão do laboratório de físico-química (Sala 212), de modo a fornecer subsídios para a redação de uma especificação técnica para projeto executivo/aquisição de novas capelas de exaustão. Orçamento prévio de fornecedor e foto dos exaustores anexos. Obs: Bruno Burilli ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202417 | BRUNO BURILLI | Após avaliação do projeto de ventilação e informações coletadas em campo, foi verificado que a substituição das coifas por capelas, (capelas com as mesmas características das existentes no laboratório físico-químico) é viável, sendo a quantidade definida em função da velocidade de captura do ar das capelas. Mais detalhes no relatório anexo.
202405458 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202414 | 05/04/2024 15:10:15 | Reparar la maquina de lavado de materiales, marca MIELE, modelo PG 8583 CD, SN 018420994. La máquina no drena el agua. Errores reportados: ANOMALIA 475 ANOMALIA 480. Cuidados: La lavadora es utilizada para lavar materiales con trazos de aceite y solvente. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado acompañamiento durante el reparo de la lavadora por parte del personal técnico oficial. Realizada la sustitución y parametrización de la CPU y del panel frontal. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202405325 | STE |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202414 | 03/04/2024 11:10:47 | Realocar as válvulas de gás instaladas conforme a SSA 202401558 para a frente da capela, de modo a evitar o risco de queimaduras ao manuseá-las. Obs.: Utilizar luvas nitrílicas - Risco de contaminação com óleo mineral e solvente Etil butil cetona. Pedir apoio a um técnico da química antes de executar o trabalho. Foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202418 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reubicacion del comando de válvulas de gas. Conforme indicaciones.
202404953 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202413 | 25/03/2024 14:14:54 | O Peagâmetro portátil da marca Metrohm, modelo 826, BP 705177 está obsoleto no laboratório | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202414 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con tecnología obsoleta y en desuso en sector ILA4. Dar baja. TBPM 310/2024.
202404656 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202412 | 20/03/2024 15:01:22 | Providenciar a substituição das resinas das 3 colunas de produção de água pura. Substituir tambem o leito de carvao ativado da planta de produção | ILA4 | MMU1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202412 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a resina SM600 KR para produção de água pura, o carvão ativado e o pré filtro de água para remoção de partículas, localizado na SMIL.DT. Total de resinas utilizado 25 litros de S108 e 43 litros de M500. A resina S108 é proveniente de estoque do setor.
202404302 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202411 | 14/03/2024 16:47:39 | Acompanhar a coleta de amostras de óleo do Sistema Hidráulico das Comportas de Serviço de 50 Hz, em atendimento à SSP 20244216. Programação dos trabalhos para a semana 12/2024. | ILA4 | MMU2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202412 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue retirado un tapón del tanque de 3000l de la UG06 para facilitar el retiro de aceite recolectado periódicamente por la gente de laboratorio.
202404276 | STE |  | K005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.118-5 | 202411 | 13/03/2024 17:17:46 | Acompañar la colecta de aceite lubricante del grupo diesel de 60 Hz (GD-03 y GD-04) | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202411 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado apoio para retirada das amostras conforme solicitado.
202404267 | STE |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202411 | 13/03/2024 17:18:01 | Acompañar la colecta de aceite lubricante del grupo diesel de 50 Hz (GD-01 y GD-02). Fecha estimada de colecta: 15/03/2024. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202411 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado apoio para retirada das amostras conforme solicitado.
202403778 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202410 | 07/03/2024 07:52:56 | Solicitamos a desativação da localização S017A008, favor remitir o equipamento 3051.001-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro.
202403776 | SCA |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202410 | 07/03/2024 07:53:06 | Solicitamos a desativação da localização S017A007, favor remitir o equipamento 0740.007-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410
202403762 | STE |  | S017A002 | EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE AMOSTRAS AQUOSAS | 0740.002-0 | 202410 | 07/03/2024 07:52:44 | Solicitamos a desativação da localização S017A002, favor remitir o equipamento 0740.002-0 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro.
202402859 | STE |  | S070A006 | RESERVATORIO DE ÁGUA PURA E ACESSÓRIOS | 3068.001-2 | 202408 | 21/02/2024 09:16:38 | Reparar la tubería de la planta de producción de agua pura ubicada en el edificio de la SMIL.DT. La misma fue dañada por desprendimiento de techo. Se adjuntan imagenes. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202408 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído a flange de união entre o recipiente de carvão ativado e a tubulação de entrada de agua bruta, efetuado testes posteriores de estanqueidade e constatado que se encontra em condições normais de operação.
202402677 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202408 | 21/02/2024 09:16:50 | Solicito reemplazar 1 lámpara fluorescente en sala 209 de edificio SMIL.DT (Laboratorio). La lámpara se encuentra titilando lo que genera un dificultad en la lectura de documentos y pantalla. | ILA4 | MEG3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202408 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído duas lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, na sala 209 do laboratório. Deixado a iluminação em condições normais de operação. Material utilizado são sobras da SM 468619.
202401273 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202404 | 23/01/2024 16:10:32 | Realizar revisão elétrica da cuba de aquecimento BP 525645 do evaporador rotativo marca Buchi. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El calentador del rotovapor no superaba los 80°C. El defecto radicaba en el termostato que debido a los años de uso presentaba alteraciones mecánicas y eléctricas que afectaban su ajuste y actuación. Se procedió a descarbonización de los contactos como así también ajuste de láminas que servían de resorte y disparo del terminal de contacto. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso. Obs fueron colocadas nuevas etiquetas de ajuste de temperatura.
202400508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 11/01/2024 16:17:09 | Realizar tratamento de óleo isolante pelo equipamento de termovácuo Micafil para avaliar os valores típicos de O2 e N2 encontrados no óleo após tratamento. | ILA4 | MET1 | DANIEL ROTELOK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo utilizando as máquinas POC-004 no dia 25/01 e POC-002 no dia 26/01. O relatório com os resultados das análises realizadas pelo laboratório encontra-se em Anexos.
202400502 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202402 | 11/01/2024 10:47:00 | Calibrar el sensor de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en lo siguiente punto: Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la presión mencionada arriba. | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202404 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas especificações. Liberado para uso.
202400151 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202401 | 04/01/2024 17:03:35 | Cadastro de senha para chamada externas para o ramal 2671 | ILA4 | MEL3 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a configuração para a realização de chamadas externas a partir do ramal 2671, e enviado ao usuário procedimentos para cadastrar senha e realizar chamadas.
202320447 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202351 | 21/12/2023 08:05:41 | Acompanhar a empresa contratada RIEDER na instalação e calibração de sensor de pH. Serviço ficou pendente da execução do Contrato 4500033680/2015. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202351 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado. Informe adjunto.
202318952 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202347 | 20/11/2023 15:08:31 | Devido as mudanças de sala, solicitamos realizar as seguintes trocas de ramais telefônicos: Sala 209: - R. 2538 - Cesar; - R. 2576 - Karin; - R. 2547 - Zunilda. Sala 211: - R. 2073 - Luis. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas alterações no CDTE-14B de maneira a alterar os pontos telefônicos para os ramais 2576, 2547 e 2073 como solicitado. Ramal 2538 não foi modificado devido à falta de infraestrutura na sala 209 para recebê-lo. Testes telefônicos realizados com sucesso, linhas liberadas para uso.
202318787 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 17/11/2023 11:38:13 | Devido minha mudança de sala, preciso que meu telefone 2363, passe do primeiro piso sala 209(setor de química-ILA4) para sala 214 também no primeiro piso(setor de ensaios ILA1). Meu TMR 4852 está conectado com 2363 através da conexão siga-me. | ILA4 | MEL3 | MIRES LUCI PELISSER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202347 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas alterações no CDTE-14B de maneira a alterar o ponto telefônico para o ramal 2363 como solicitado. Testes telefônicos realizados com sucesso, linha liberada para uso.
202318233 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202345 | 07/11/2023 10:36:47 | Realizar acompanhamento da empresa contratada RIEDER na execução da calibração de sensor de pH, turbidez e de cloro livre a pedido da ENEE.DT, conforme email em anexo.-(Contrato 4500033680/2015). Datas previstas para o serviço 07/11/23; 08/11/23 e de 14/11/23 a 17/11/23 | ILA4 | ILA4 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202345 | DANIEL ROTELOK | servicio ejecutado. Relatorio adjunto.
202317230 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202343 | 24/10/2023 14:20:31 | Solicitamos apoio para substituição das resinas e leito de carvão ativado do sistema de produção de água pura da SMIL.DT. Obs.: Caudal 168,03 m3. | ILA4 | MMU1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202343 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado apoio para a substituição do leito de carvão ativado, material fornecido pela SMIL.DT.
202317217 | SCA |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202343 | 24/10/2023 11:05:15 | Realizar inspeção no equipamento de absorção atômica, marca Thermo, modelo IC-3500, NS. AA09184204, BP 711999. O aparelho nao está detectando a presença dos gases que alimentam a camada de combustão. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202344 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el conjunto de placas electrónicas encargadas de administrar las electroválvulas y sensores de presión de línea de entrada. Niveles de presión en suministro de gases en condiciones normales, placa madre detecta normalización forzada a través de jumpers. Será necesaria la adquisición de una caja de válvulas (completa) y la placa "Bandsaw Gas Box". Ver anexo para identificación de partes. 29/11/2023 Reparo externo a ser ejecutado por Nova Analitica (ver adjunto).
202310510 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202326 | 27/06/2023 09:04:38 | Solicitamos apoio para substituição das resinas e leito de carvão ativado do sistema de produção de água pura da SMIL.DT. Obs.: Caudal 157,8 m3. | ILA4 | MMU1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202328 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição da resina SM600 e leito de carvão ativado (SM resina em anexo nos documentos, carvão ativado fornecido pela própria SMIL.DT) Lote resinas: S108 CHX4007, M500 CHY400059. Durante ensaios finais a válvula de purga do tanque do meio não vedou corretamente, o qual foi adicionado um Cap roscado de PVC para fazer a vedação.
202310508 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:19:23 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202309909 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202324 | 16/06/2023 17:02:44 | Consertar ou substituir o manômetro do regulador de pressão do cilindro de acetileno, pois o mesmo não está funcionando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Cambio del regulador de presion (Manometros) del cilindro acetileno. Prueba y funcionamiento en el sector de quimica. Liberado para uso.-
202304890 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202312 | 24/03/2023 10:37:11 | Realizar el cambio del lecho de carbón activado de la planta de producción de agua pura (SMIL.DT). ILA4 provisionará el carbón activado. | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202313 | HELIO COMACHIO | Foi substituído a carga de carvão ativado da planta de produção de água pura. O carvão foi fornecido pelo laboratório no momento da substituição.
202302462 | STE |  | S017B002 | ANALISADORES DE TRACO UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202306 | 09/02/2023 15:56:35 | Realizar escaneamento 3D do adaptador da linha de nitrogênio do forno Thermoprep 860 da Metrohm | ILA4 | ILA3 | DANIEL ROTELOK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202307 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO.
202225006 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 28/12/2022 12:29:40 | Fixar junto à saída de drenagem da capela de exaustão, a mangueira de descarte da água de resfriamento do evaporador rotativo da marca Synthware RE-100PRO (BP: IB4039). Também aumentar aumentar a saída dos pontos de drenagem, para melhorar o escoamento de água e evitar que ocorra transbordamento. Obs: Cesar Augusto Velazquez Ramirez ciente. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202301 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue aumentada la salida de drenaje de agua y fijada la manguera con silicona.
202223169 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202247 | 22/11/2022 14:47:19 | O evaporador rotativo da marca Synthware RE 100 Pro (BP IB4039) não está ligando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación virtual y funcional. Reparo de portafusibles localizado en la entrada de alimentación. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202222902 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202246 | 18/11/2022 08:09:25 | Reparar el equipo de baño ultrasónico. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de transistor IRF840 por 24N50, fusible F2A por semejante, diodo 1N4937 por BYC5-600, Capacitor 470uF 25V por semejante. Ensayos de operación ok. Liberado para uso.
202222052 | STE | 202221958 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202244 | 02/11/2022 16:30:48 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202222049 | STE | 202221957 | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202244 | 02/11/2022 16:30:56 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202222047 | STE | 202221956 | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202244 | 02/11/2022 16:31:06 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES.
202221457 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202243 | 24/10/2022 09:02:51 | Recoleta e análise de óleo isolante para confirmação de resultados cromatográficos | ILA4 | ILA4 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados encontram-se no sistema SSD folha 534/2022
202220354 | STE |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202240 | 03/10/2022 15:45:46 | Coleta de óleo lubrificante do grupo diesel GD01 de 50 Hz para análise físico-química. | ILA4 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202241 | KARIN BECKER MARQUES | Amostra coletada conforme previsto
202220082 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202239 | 27/09/2022 10:17:45 | Realizar el cambio de lámpara de deuterio de espectrofotómetro del absorción atómica marca Thermo BP 711999. Realizar el alineamiento de lámparas si fuera necesario. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada a través de mensaje de error en software, que lámpara de deuterio se encontraba inoperante. Se procedió a la sustitución de la misma por otro nuevo, la cual se encontraba como repuesto en ILA4, test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202219953 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202238 | 23/09/2022 16:39:04 | Realizar el cambio de filtro de carbón activado de la planta de producción de agua pura de la SMIL.DT | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202239 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o carvão ativado e o pré filtro de água para remoção de partículas, localizado na SMIL.DT.
202219871 | STE |  | E032A016 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1269.004-0 | 202238 | 22/09/2022 16:28:56 | Solicitamos apoyo de la MET2, para la realización de colecta de aceite aislante del TC 66 kV correspondiente a BAY LI-66kV- 50hz-MD-ACY-Her SEMD. de las 3 fases R,S,T.- | ILA4 | MET2 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202238 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo a MEL4 para la realización de colecta de aceite aislante del TC
202219770 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202238 | 21/09/2022 10:08:09 | Verificar o equipamento Spectroil (BP 696721), pois o mesmo está apresentando uma mensagem de erro de software conforme foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de verificación y reparo de archivos corrompidos. No se constata defecto en archivos ni mal funcionamiento. No obstante por seguridad fue realizada copia de archivos de programa. Liberado para uso.
202218531 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202235 | 29/08/2022 09:41:54 | O evaporador rotativo da marca Synthware RE 100 Pro (BP IB4039) não está ligando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible 250V/10A. Test ok. Liberado para uso.
202217935 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202233 | 18/08/2022 17:13:10 | Reparar el cromatografo marca Agilent, BP 704151. Se requiere cambio de elástico y jeringa de inyección de muestra. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de jeringa dañada, dos elásticos del brazo robot y test de funcionalidad. Liberado para uso.
202217726 | STE |  | S017C003 | DUCHA DE EMERGÊNCIA | 3058.001-3 | 202233 | 16/08/2022 09:00:40 | Solicitamos inspección y mantenimiento de la ducha de emergencia y lava ojos, localizado en el corredor, cerca de la sala de productos químicos. | ILA4 | MCI1 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202233 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado mantenimiento a la ducha de emergencia y al lava ojos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202217577 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202232 | 12/08/2022 14:24:50 | Verificar a alimentação elétrica da UPS da marca APC, modelo Smart UPS 6000 (BP 705584), associada ao cromatógrafo Thermo Trace 1310. Obs: Rodrigo Corisco ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202233 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Reaperto , substituição plugue do cabo de alimentação.
202215787 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202229 | 18/07/2022 15:03:38 | El cromatógrafo Thermo Scientific Trace 1310 no se comunica con el computador debido a un cambio de frecuencia. Se solicita revisión de las UPS. Se dio aviso a Maycon Lazarotto. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202229 | MAYCON LAZAROTTO | Tentativa de reset das UPS não surtiram efeito; Instalação do software APC PowerChute v4.2 e APC IP Configuration Utility v5.0.3; conexão das UPS em uma rede interna isolada; Configuração da frequência de saída das duas UPS; Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202215059 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202227 | 05/07/2022 16:38:51 | El equipo de destilación de solvente ubicado en la campana de gases no está funcionando. Equipo Marca SynthWare RE 100_Pro IB- 4039 José Meza ya está informado. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado fusible abierto por posible sobrecorriente causada a raiz de falso contacto por humedecimiento interno. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202214307 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202225 | 23/06/2022 07:51:01 | Reparar la lavadora de materiales de uso químico, marca Netzsch Belimed, modelo 185, SN 14502 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Accionamiento del disyuntor principal por corto circuito franco en la zona de secado ( sustituidos cables defectuosos). Además el mecanismo de sobre temperatura se encontraba activo (fue reiniciado). Todos los defectos por escobillas de motor de ventilación consumidas (sustituidas ambas escobillas) por lo que la turbina no podía ventilar las resistencias de calentamiento. Liberado para uso.
202214235 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 16:55:29 | Fabricar un conector para colecta de aceite del mancal combinado. Muestra entregada al Sr. Charles Lauschner. | ILA4 | MMU3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão conector conforme amostra fornecida pelo emitente porem com saída em formato de tubo coletor com diâmetro externo de 20 mm e diâmetro externo de 17 mm.
202213992 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:58 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213991 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:25 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213989 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:51 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202213812 | STE |  | S031A002 | CARREGADORES E BANCO DE BATERIAS | 0777.002-2 | 202224 | 14/06/2022 15:21:32 | Reparar el UPS de marca APC modelo SMART-PLUS 1500, BP 634150. El mismo está conectado a un equipo de medición de punto de fulgor. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Alarma de anomalía detectada. Se procedió a la sustitución de dos baterías de 12V 18AH codig alm 706880, ajustes de terminales de potencia. Ensayos de funcionalidad ok. Liberado para uso.
202213663 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202224 | 13/06/2022 17:16:49 | Reparar el baño de temperatura de la bomba rotatoria marca Koehler, BP 711747, SN K7049010004R. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a conexión eléctrica deficiente en circuito de potencia de la placa interna de la bomba, los conectores y conductores sufrieron sobrecalentamiento dañándose parte de ellos (ver anexo), se procedió a la sustitución de tales, además, se realizó ajustes de terminales (todos), verificación de consumo de corriente y medición de temperatura en conexiones. Todo en óptimas condiciones. Liberado para uso.
202207008 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:24 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202207005 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:47 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202206480 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202217 | 28/04/2022 09:47:07 | Coleta de óleo isolante no transformador TU 12 fase C, para confirmação de valores nos resultados cromatográficos. | ILA4 | ILA4 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202218 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios en SSDs: -180/2022
202206408 | STE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202217 | 29/04/2022 11:47:05 | Se solicita apoyo para reemplazar la carga de Carbón Activado de la Planta de Resinas para la Producción de Agua Pura. Conforme PIC.LA.0010.R01 "Cuando la producción de Agua Pura del mes supere los 5000 L, reemplazar la carga de Carbón Activado". | ILA4 | MMU1 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202218 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reemplazado carbón activado de la planta de producción de agua pura en el laboratorio conforme solicitud, el carbón activado fue proveído por el laboratorio.
202205179 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202214 | 04/04/2022 09:56:56 | Substituição de elásticos tensionadores ( Cod Estoq 071620 e 071619 ) e rotor de 6 vias ( ( cod estoq 0716558 ) do cromatógrafo Agilent | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202215 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de las piezas solicitadas, los elásticos se encontraban visiblemente con las características físicas alteradas. La válvula de seis vías se encontraba con el núcleo intercambiador contaminado por partículas extrañas. Ajustes de conexiones de gas, tapa de válvulas y limpieza de horno. Liberado para uso. Ver anexos
202204373 | STE | 202204202 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202212 | 23/03/2022 15:37:29 | Executar as manobras necessárias para acessar ao DCP 500 kV (Série 12001099) no Armazém G03 para coleta de amostra de óleo, tendo em vista que o pallet sobre o qual o equipamento está posicionado, encontra-se deteriorado. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202212 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | EN FECHA 23/03/22 FUE IZADO Y TRASLADADO DCP 500KV NRO DE SERIE 12001099. COLOCADO SOBRE PALE DE MADERA DENTRO DEL GALPÓN G3 EN EL DEPÓSITO DE ME (VER IMAGEN EN ANEXO), CONFORME RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE MTAA.DF.
202204241 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 08:22:48 | Actualización del Sistema Operacional y el antivirus del Sistema en la computadora de la Bomba Rotatoria, BP 716483. | ILA4 | ILA2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Efetuada escaneamento dos arquivos do disco em equipamento externo; Atualizado e ativado antivírus nativo do sistema operacional (Windows Defender); Testes funcionais OK; Liberado para uso.
202203106 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 03/03/2022 08:39:40 | Esvaziar as quatro caixas de concretos coletoras: 1. óleo isolante, 2.coletora de óleo lubrificante, 3.coletora de óleo com solvente e 4.água residual de lavagem de vidraria. Esses resíduos são do laboratório de química da SMIL.DT. Essas caixas coletoras localizam-se na parte externa da SMIL.DT perto do sistema de ar condicionado. | ILA4 | MCI3 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202210 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A RETIRADA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS SRL,
202202135 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202207 | 14/02/2022 16:49:45 | Reparar el desprendimiento de piezas del baño de la bomba rotatoria BP 711747 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACION DE LA BOMBA ROTATIBA, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. LIBERADO PARA USO
202201978 | STE |  | A001D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.003-0 | 202206 | 11/02/2022 16:03:02 | Solicitamos apoyo de la MMU2 para colecta de aceite lubricante de los reguladores de velocidad de 50 Hz (unidad 01 a 9A). | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202213 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Realizado acompanhamento com equipe de ILA4 para a coleta de óleo nos servomotores camaras dianteiras e traseiras e tanque sem pressão. Realizado descarte de óleo excedente em reservatório de óleo a regenerar. Atividade executada na AT de apoio 2022/01357.
202201975 | STE |  | B010D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.054-5 | 202206 | 11/02/2022 16:03:12 | Auxiliar na coleta de óleo lubrificante nos reguladores de velocidade das unidades de 60 Hz. Unidade 10 a 18A | ILA4 | MMU2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202213 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Realizado acompanhamento com equipe de ILA4 para a coleta de óleo nos servomotores camaras dianteiras e traseiras e tanque sem pressão. Realizado descarte de óleo excedente em reservatório de óleo a regenerar. Atividade executada na AT de apoio 2022/01359.
202100544 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202152 | 29/12/2021 13:31:15 | Resolver la fuga agua detectada en el circuito de producción de agua pura (edificio de la SMIL.DT) | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202152 | HELIO COMACHIO | FUE SANADO PERDIDA DE AGUA ATRAVEZ DE REAPRIETO EN LA CONEXION DEL TANQUE DE RESINA PARA PRODUCCION DE AGUA PURA, ANORMALIDAD RESOLVIDA.-
202519089 | SCC |  | B011G006 | TRANSFORMADOR 60 HZ SERVIÇO DA UNIDADE TAU-11 FASE A | 0141.010-5 | 202549 |  | Se solicita reparación de la válvula del registro inferior del Transformador de la unidad 11 fase A para la toma de muestra de aceite aislante. | ILA4 | MEG1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável |  | Não
202419088 | SCC |  | B011G006 | TRANSFORMADOR 60 HZ SERVIÇO DA UNIDADE TAU-11 FASE A | 0141.010-5 | 202449 |  | Se solicita cambio o reparación de la valvula del tanque inferior para colecta de aceite aislante. | ILA4 | MEG1 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável |  | Não
202309637 | SCA |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202324 | 13/06/2023 16:04:01 | Verificar o telefone TMR de Ramal 9498, pois o mesmo liga mas os botões não funcionam. Sala 211 - Química - SMIL.DT. | ILA4 | MEL3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável |  | Não
202215911 | SCC |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202229 |  | Reparar el espectrofotómetro infrarrojo marca JASCO SN 141361016, BP 674185. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável |  | Não
202210810 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202133 | 20/08/2021 09:17:00 | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA BALANZA METTLER TOLEDO BP 650766, SN 1127353774. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condição de reparo, conforme SSA 2022/10811, enviada para descarte.
202210788 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202133 | 19/08/2021 07:46:00 | TROCA DA COLUNA E PENEIRA MOLECULAR DO CROMATÓGRAFO THERMO S/N 320080246 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S3.7 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación y diagnostico del equipo. Gestión de proceso de compra de las columnas realizado con éxito. A pedido del sector solicitante las columnas del cromatógrafo no serán instaladas debido a que el equipo quedo obsoleto por el motivo del cambio de metodología en los análisis, se verifica en archivo anexo a la ejecución.
202210603 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202128 | 15/07/2021 14:16:00 | IDENTIFICAR Y REPARAR EL DEFECTO DEL DETECTOR DE METALES, MARCA SPECTROIL, MODELO M/C-W, SN 10148/13 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202246 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido transformador y capacitor principales, ensayos de cambio de frecuencia y tensión, verificación de carga máxima. Liberado para uso.
202209848 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202049 | 02/12/2020 16:54:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER SOBRE EL DEFECTO DE LA MÁQUINA LAVADORA MARCA MIELE, MODELO PG8583CD, NS 018420994. SE ADJUNTA FOTO DEL DISPLAY CON EL CÓDIGO DE LA ANOMALÍA. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado anillo de goma dentro de la bomba de agua de recirculación totalmente dañado. Reemplazo de la bomba adquirida a través de la SMDTC-1358. Funcionamiento correcto con respecto al código de anomalía descrito en la SSA.
202209427 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202018 | 29/04/2020 14:02:00 | NO-BREAK SMART-UPS RT 5000, MARCA APC, BP 664692 DESLIGOU DE FORMA INESPERADA E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo presenta defecto en placa principal de procesamiento (CPU). Debido a la dificultad para adquirir la pieza y mismo así no garantizar el reparo (debido a que para ensayar las demás etapas se necesita de la CPU) y a que ya fue sustituido el equipo a partir de dos nuevas adquisiciones del sector emisor SMDTC 843, se concluye el servicio con la baja de la UPS. Ref. TBPM 717/2022 y Hoja de descarte en anexo de ejecucion.
202209110 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 03/10/2019 16:24:00 | FAVOR INSTALAR 3 TORNEIRAS ELÉTRICAS NA SMIL.DT, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS DE 30A, PARA CONECTAR AS TORNEIRAS. | ILA4 | MEG3 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202227 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202209111), foram instalados duas tomadas de 32A, 220V, para atender as torneiras elétricas nas salas 206 e 212. Tomadas alimentadas a partir dos disjuntores C42 e C44, do painel QLF-1P-GE. Emitido SSA 202215308 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação. Em anexo email da Sra. Mires informando a necessidade de somente duas tomadas.
202209107 | SCA |  | E017A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.062-7 | 201939 | 27/09/2019 14:11:00 | FAVOR AUXILIAR NA COLETA DE ÓLEO ISOLANTE NOS TCS BAY DA LI-220 KV-MD- ACY-1 FASE R;S;T. CONFORME AS SSAS 201902401A,201903403A,201903404A. | ILA4 | MET2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.9 | Programável |  | Não
202208972 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201929 | 18/07/2019 08:34:00 | FAZER UMA ABERTURA NA JANELA DE VIDRO QUE DIVIDE AS SALAS 204 E 206, PARA PERMITIR O ACESSO A PIA DE LAVAGEM POR AMBAS AS SALAS | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202416 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada una inspección y se encontró que el vidrio es templado. Para realizar una apertura en la ventana, el vidrio debe ser sustituido.
202208597 | STE |  | K002B002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIOMAMENTO MOTORIZADO DO TB-02 | 0172.012-0 | 201825 | 20/06/2018 10:49:00 | FAVOR COLAR ADESIVO NESTE TRANSFORMADOR DE CONTAMINADO COM PCB, CONFORME SSA 201707279A.A SMIL.DT DISPONIBILIZARA O ADESIVO SEGUNDO IMLA020. | ILA4 | MET2 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | DOUGLAS MASKE | Realizado colagem de adesivo informativo de contaminação com PCB.
202208408 | AAT |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 201651 | 19/12/2016 10:27:00 | SOLICITAMOS CONSERTO DAS JANELAS DA SALA 211 POIS OS VIDROS ESTÃO TRINCADOS E A PERSIANA ESTÁ DANIFICADA. TAMBÉM AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS 211 E 218 ESTÃO SOLTAS. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202318 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron verificadas las ventanas y debido al gran tamaño de los paneles de vidrio se debe realizar la sustitución de los mismo a través de una empresa externa especializada en servicios similares, se han tomado medidas de las mismas y realizado la búsqueda de presupuesto de posibles proveedores, actualmente esta en proceso de etapa de finalización de especificaciones técnicas para el proceso de adquisición del servicio. SMDTC-1895.
202208021 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202144 | 03/11/2021 13:52:00 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO MARCA THERMO, MODELO ICE 3000, BP 711999 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado satisfactoriamente. El equipo está en condición operativa. Ver listado anexo. Liberado para uso. obs: Los ítems marcados en rojo en los anexos no pudieron ser realizados a falta de material de recambio.
202207508 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202001 | 03/01/2020 16:47:00 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIÓN EN LA SALA 212, (SALA ENSAYOS FISICOQUÍMICOS ,SMIL.DT. SE ADJUNTA FOTOS. | ILA4 | MCI1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202218 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de la infiltración, se encontró el lugar seco, sin presencia de agua y sin manchas en el cielorraso.