## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202413362 | SES |  | R055K001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.005-1 | 202434 | 22/08/2024 17:22:49 | Verificação do sistema de filtragem de óleo vegetal do transformador novo da WEG, que está sendo instalado na SEMD de 66 KV , contrato 4500048979-02. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Visitou-se o local, e a terceirizada estava filtrando o óleo que estava dentro do transformador. Segundo informações dos funcionários, o óleo complementar que estava em tambores, o processo de filtragem ainda não havia começado. Passaram informações sobre pontos de coleta de óleo do filtro e do trafo. De cortesia forneceram ao lab. de química dispositivo de coleta de óleo. Fotos em anexo.
202316963 | SES |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202342 | 18/10/2023 11:20:29 | Realizar pesquisa sobre a necessidade de adição de apassivador em óleo para os seguintes transformadores TU: - TU-01 fase R - TU-08 fase T - TU-9A fases R e S - TU-18A fases A e B | IEQ3 | ILA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi elaborado relatório técnico que está registrado com número técnico 631-50-19003-P na ENCA.DT.
202404933 | SCA |  | A032 | EQUIPAMENTOS COMUNS AS UNIDADES GERADORAS U01 A U9A |  | 202413 | 25/03/2024 14:03:36 | Coleta de dados para o relatório 6331-50-19003. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S3.6 | Programável |  | Não
202601798 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202606 | 06/02/2026 15:47:21 | Acompanhamento dos terceirizados da empresa contratada pela SMMC.DT, na limpeza dos forros e rodapés no laboratório (SMIL.DT) | ILA0 | ILA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | 202608
202514183 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202537 | 08/09/2025 08:14:20 | O acompanhamento da instalação de molas nos banheiros localizados no térreo e no 1º piso do laboratório SMIL.DT. Essa melhoria é importante para garantir maior segurança e funcionalidade nesses ambientes. | ILA0 | ILA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | 202538 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | A atividade realizada exclusivamente de acompanhamento, não vislumbrando riscos médios ou alto.
202411388 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202429 | 19/07/2024 10:35:04 | Verificação dos resultados das leituras dos gases do medidor de gás online instalado no TU 15 fase B, a fins de comparação com dados das leituras do gás por cromatografia, para emitir parecer químico sobre o transformador. | ILA0 | ILA0 | MIRES LUCI PELISSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202429 | MIRES LUCI PELISSER | O Transfix , equipamento que mede gás online, apresentou concentrações diferenciadas da cromatografia do laboratório, é normal esse tipo de equipamento ser menos preciso. Um fator relevante nas concentrações de medição dos hidrocarbonetos, foi a presença de < 0,5 ppm de acetileno. Nem sempre detectável no cromatógrafo em forma de traços.
202308013 | STE | 202307675 | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202319 | 12/05/2023 16:01:29 | Solicitamos apoio para abertura das portas das salas do laboratório eletroquímico onde será realizado dedetização no dia 13/05/2023. | MCI3 | ILA0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202319 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Acompañamiento de trabajos de fumigación realizado por empresa contratista y apoyo al setor de MCI3 realizado conforme solicitado.